| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект KZ, первая редакция) |
| Материалы лакокрасочные Методы определения содержания металлов Определение содержания общей ртути МЕТОД БЕСПЛАМЕННОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан на основе ISO 7252: 1984 Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания металлов. Определение содержания общей ртути. Метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 2 |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы лакокрасочные Методы определения содержания металлов Определение содержания общей ртути МЕТОД БЕСПЛАМЕННОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ Paints and varnishes. Determination of total mercury. Flameless atomic absorption spectrometric method

1 Область применения

Настоящий стандарт описывает арбитражный метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии для определения содержания общей ртути в лакокрасочных материалах и относящихся к ним продуктах.

Данный метод распространяется на материалы с общим содержанием ртути от 0,01 до 0,05 % (по массе).

Примечание — Данный метод также может быть применим к материалам с общим содержанием ртути 0,5% (по массе) при соответствующем уточнении реактива и количества испытуемой пробы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты и/или классификаторы:

ISO 385/1 Лабораторная стеклянная посуда. Бюретки. Часть1. Технические положения.1)

ISO 648 Лабораторная стеклянная посуда. Пипетки с одной меткой.

ISO 1042 Лабораторная стеклянная посуда. Мерные колбы с одной меткой.

ISO 1512 Лаки и краски (Лакокрасочные материалы). Отбор проб.

ISO 1513 Лаки и краски (Лакокрасочные материалы). Контроль и подготовка проб для испытаний.

ISO 3696 Вода для лабораторного анализа. Технические требования.2)

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

__________

1) В настоящее время находится на стадии проекта. (Частичный пересмотр ISO / R 385-1964).

2) В настоящее время находится на стадии проекта.

Проект, первая редакция

3 Сущность метода

Испытуемую пробу сжигают в кислороде в закрытой системе.

Восстанавливают ртутные соединения (II), содержащиеся в полученном растворе, до элементов ртути. Ртуть всасывают в поток газа при температуре окружающей среды и определяют ее содержание в виде моно атомного пара методом холодной паровой (беспламенной) атомно-абсорбционной спектрометрии при длине волны 253,7 нм.

4 Реактивы и материалы

Во время проведения испытания должны использоваться только реактивы известной аналитической чистоты и вода, как минимум 3 степени очистки в соответствии с ISO 3696.

4.1 Кислород, технического назначения, в стальном баллоне.

4.2 Дигидрат хлорида олова (II), раствор 100 г/м.

Растворить 25 г дигидрата хлорида олова (SnCI2.2H20) в 50 мл 35% (по массе) (Q примерно 1,18 г/мл) соляной кислоте и разбавить водой до 250 мл. Добавить несколько гранул металлического олова и нагреть до исчезновения осадка. Проследить за тем, чтобы несколько гранул очищенного олова остались для стабилизации раствора, перед использованием раствор нужно проверить на отсутствие осадка.

4.3 Серная кислота, 5 % (по массе).

4.4 Азотная кислота, примерно 65 % (по массе) (г примерно 1,40 г/моль).

4.5 Ртуть, основной стандартный раствор содержит 100 мг Hg на литр.

Или

a) перенести содержимое ампулы стандартного раствора ртути, содержащего ровно 0,1 Hg в мерную колбу с одной отметкой объемом 1 000 мл, до отметки разбавить серной кислотой (4.3) и хорошо перемешать;

или же

b) взвесить с точностью до 0,1 мг, 0,135 4 г хлорида ртути (II), растворить в серной кислоте (4.3) в 1 000 мл колбе с одной отметкой, разбавить до отметки той же серной кислотой и хорошо перемешать;

1 мл маточного стандартного раствора содержит 0,1 мг Hg.

4.6 Ртуть, стандартный раствор содержит 0,1 мг Hg на литр.

Приготовить данный раствор в день использования.

Пипеткой внести 10 мл исходного стандартного раствора (4.5) в мерную колбу с одной меткой объемом 1 000 мл, разбавить до отметки с серной кислотой (4.3) и хорошо перемешать.

1 мл данного стандартного раствора содержит 0,1 мг Hg.

1) В настоящее время находится на стадии проекта (Частичный пересмотр ISO/R 385-1964.)

5 Оборудование

Стандартное лабораторное оборудование и

5.1 Атомно-абсорбционный спектрометр, работающий при длине волны 253,7 нм с измерительной кюветой из раздела 5.2.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае применения промышленных ртутных анализаторов, работающих по принципу ААS с использованием холодного пара (смотреть примечание к разделу 7.1.2.1), то необходимо внести соответствующие изменения в методику, указанную в разделах 7.1.2 и 7.2.3.

5.2 Кювета, с окошками (например, из кварца) прозрачными для ультрафиолетовых лучей (в диапазоне 253,7 нм), с рабочей длиной, соответствующей используемому спектрометру, но не менее 100 мм.

5.3 Лампа ртутная с полым катодом или ртутная разрядная.

5.4 Самопишущий потенциометр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается использование альтернативных приборов для измерения пиков, например электронный интегратор.

5.5 Колба для сжигания или делительная воронка, вместимостью  500 мл, со стеклянным шлифом.

5.6 Держатель образца (в виде корзинки из платиновой проволоки) и приспособление для сжигания образца, для введения в колбу для сжигания (5.5) (см. рисунок 1).

5.7 Генератор зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается использование высококачественного вакуумного тестера.

5.8 Расходомер, с игольчатым клапаном из нержавеющей стали и пределами измерения скорости потока от 0,4 до 3 л/мин.

5.9 Насос, диафрагменного типа, обеспечивающий скорость подачи воздуха от 0,4 до 3 л/мин, или баллон со сжатым воздухом или азотом, имеющий клапан для регулировки давления.

5.10 Реакционный резервуар, включающий пробирку, вместимостью 25 мл, с шейкой из шлифованного стекла для присоединения взаимозаменяемой головки и четырехходового крана (см. Рисунок 2).

5.11 Оборудование предотвращающее конденсацию водяного пара в кювете. Любая соответствующая система является пригодной для этой цели  (например, инфракрасная лампа, черный электронагревательный элемент или стержневой нагреватель).

5.12 Гибкие кислотно устойчивые трубки (например, из силиконового каучука), подходящие для подключения оборудования (см. Рисунок 2).

5.13 Капсулы из отвержденного желатина, фармацевтического сорта.

5.14 Бюретки, вместимостью 10 и 25 мл, в соответствии с требованиями ISO 385/1.

5.15 Мерные колбы с одной меткой, вместимостью 25 и 100 мл, в соответствии с требованиями ISO 1042.

5.16 Пипетки, вместимостью 1 и 5 мл, в соответствии с требованиями ISO 648.

5.17 Весы, погрешность взвешивания не более 0,1 мг.

6 Отбор проб

Взять показательный образец испытуемого продукта как указано в ISO 1512.

Подготовить и исследовать испытуемый образец как указано в ISO 1513.

7 Проведение испытания

7.1 Подготовка калибровочного графика

7.1.1 Приготовление стандартных калибровочных растворов

Приготовить растворы в день использования.

Из бюретки вместимостью 10 мл (5.14) в 6 мерных колб с одной отметкой вместимостью 25 мл (5.15) вводятся соответствующие объемы стандартных растворов ртути (4.6), приведенные в таблице и разбавляются до отметки серной кислотой (4.3) и тщательно перемешиваются.

| № стандартного раствора | Объем стандартного раствора ртути(4.6) | Концентрация Hg в стандартном калибровочном растворе |
| --- | --- | --- |
|  | мл | мкг/мл |
| 0* | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0,04 |
| 2 | 2 | 0,08 |
| 3 | 3 | 0,12 |
| 4 | 4 | 0,16 |
| 5 | 5 | 0,20 |

* Контрольный раствор

7.1.2 Спектрометрические измерения

7.1.2.1 Установить кювету (5.2) и лампу с ртутным полым катодом(5.3) в спектрометре (5.1) и оптимизировать условия для определения ртути.

Настроить прибор в соответствии с инструкцией изготовителя и настроить монохроматор в области длины волны 253,7 нм для получения максимального поглощения. Присоединить расходомер (5.8), насос (5.9), реакционный резервуар (5.10) и кювету (5.2) при помощи гибких трубок с минимальной длиной (5.12) как показано на рисунке 2.

Примечание - Допускается применение измерительной системы замкнутого цикла с рециркуляцией ртути насосом. Особо эффективно это в случае, когда выпускания  паров ртути задерживается интерферирующими веществами, например, ионами бромида.

7.1.2.2 Включить насос и передвинуть запорный кран в положение “by-pass” (обвода). Установить игольчатый клапан в положение, обеспечивающее необходимую скорость подачи воздуха, (например 1 л/мин). Включить самопишущий потенциометр (5.4) и установить соответствующий предел. Установить “0” самописца в соответствующее положение на диаграммной карте и проверить перемещение линии фона и величину помех (см. 7.1.2.4).

7.1.2.3. Отсоединить реактор и пипеткой (5.16) внести в него 5 мл стандартного калибровочного раствора №5. Добавить пипеткой 1 мл раствора хлорида олова(II)  (4.2), тщательно перемешать и вновь присоединить реактор. Повернуть четырехходовой запорный кран в обратное положение, чтобы поток воздуха прогонял свободные пары ртути через измерительную кювету.

7.1.2.4. На диаграмме регистратора будет указан пик, и с помощью потенциометра и регуляторов плавности линии необходимо установить высоту пика примерно до половины значения полной шкалы. Убедиться, что острый пик получен. При необходимости испытание повторить.

Повернуть запорный кран в положение “by-pass” (обвода) и повторить испытание, используя по 5 мл аликвотного количества оставшихся стандартных калибровочных растворов.

Примечание - Необходимо повторить первоначальное испытание несколько раз, используя стандартный калибровочный раствор №5, для того, чтобы установить оптимальные характеристики системы.

7.1.3 Калибровочный график

Построить график, откладывая на оси абсцисс массу Hg (мкг), содержащуюся в 1 мл стандартных  калибровочных растворов, а на оси ординат – соответствующие значения высоты пиков, или точнее, площади пиков, (например произведение высоты пика и его ширины на половину высоты) за вычетом данных контрольного опыта.

Кривая должна отклоняться от прямой линии очень незначительно.

Примечание - Загрязнение любой части прибора ароматическими растворителями может привести к искажению результатов измерений из-за поглощения в области 254 нм.

7.2 Определение

Провести определение дважды.

7.2.1 Образец для анализа

Поместить примерно 20 мг образца в предварительно взвешенную капсулу из твердого желатина (5.13). Взвесить с погрешностью не более 0,1 мг.

7.2.2 Сжигание

Поместить взвешенную капсулу в держатель образца (5.6) (см. Рисунок 1). Заполнить колбу сгорания (5.5) при атмосферном давлении кислородом (4.1), быстро ввести из бюретки объемом 10 мл (5.14) 3 мл азотной кислоты (4.4) и вставить держатель образца, плотно подгоняя пришлифованное соединение. Подсоединить генератор искры (5.7) электрическими приводами к держателю испытуемого образца (см. Рисунок 3), поместить устройство за защитный экран и включить высокое напряжение, чтобы активировать искру и зажечь испытательный образец.

После полного сжигания встряхнуть содержимое колбы и оставить на 30 минут, изредка встряхивая. Вынуть держатель образца и добавить в колбу 22 мл воды из бюретки объемом 25 мл (5.14). Вернуть держатель образца и тщательно встряхнуть. Перелить содержимое колбы для сжигания в стеклянный сосуд с пробкой емкостью примерно 25 мл.

7.2.3 Спектрометрические изменения

Используя пипетку (5.16), ввести 5 мл раствора (7.2.2) в мерную колбу с одной меткой объемом 100 мл (5.15), разбавить до метки серной кислотой (4.3) и хорошо перемешать. Используя пипетку (5.16), внести 5 мл этого испытуемого раствора в реакционный сосуд (5.10). С помощью пипетки (5.16) добавить 1 мл раствора хлорида олова (ll) (4.2), хорошо перемешать и немедленно снова подсоединить реакционный сосуд. Повернуть четырехходовой запорный кран, чтобы высвободившиеся пары ртути могли пройти через кювету.

Записать показания пика (т.е. или высоту пика, или площадь пика, см. 7.1.3), и вычесть показания контрольного опыта (см. 7.2.4). Определить концентрацию ртути по калибровочному графику.

Если пик испытуемого раствора выше, чем у стандартного калибровочного раствора с максимальной концентрацией ртути (т. е. раствор № 5), разбавить испытуемый раствор (коэффициент разбавления F) соответственно известным объемом серной кислоты (4.3) прежде чем повторить определение.

Рассчитать среднее арифметическое значение измерений, проверенных дважды. Если показания отличаются более чем на 20% от их среднего значения, повторить определение.

7.2.4 Контрольный опыт

Контрольный опыт проводят сразу же после определения по той же методике, используя капсулу из желатина и те же количества всех реактивов, что и в основном опыте, но без испытуемого образца.

8 Выражение результатов

8.1 Расчет

Рассчитать общее содержание ртути в краске, используя уравнение

где

a концентрация ртути, в микрограммах на миллилитр, испытуемого раствора, полученная из калибровочного графика;

cHg общее содержание ртути в краске, в процентах по массе;

F коэффициент разбавления, пункт 7.2.3;

m масса испытуемого образца в граммах (7.2.1);

V объем, в миллилитрах, раствора (7.2.2) используемого для приготовления испытуемого раствора, пункт 7.2.3 (= 5 мл).

Рассчитать среднее арифметическое двух результатов

8.2 Прецизионность

В настоящее время данные о прецизионности отсутствуют.

9 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

a) тип и наименование испытуемого продукта;

b) ссылку на данный международный стандарт (ISO 7252);

c) результат испытания;

d) любое отклонение от указанного метода по договоренности или иное, указанное в протоколе испытаний;

e) дату проведения испытания.

Рисунок 1 —Аппарат для сжигания

a гибкие соединительные трубки (5.12)

Рисунок 2 — Стандартный прибор для определения наличия ртути методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии

Рисунок 3 — Общий вид аппарата для сжигания

________________________________________________________________________

МКС 13.200 (IDT)

Ключевые слова: арбитражный метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии, содержания общей ртути в лакокрасочных материалах, ртутные соединения, дигидрат хлорида олова, серная кислота, азотная кислота

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

МКС 13.200 (IDT)

Ключевые слова: арбитражный метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии, содержания общей ртути в лакокрасочных материалах, ртутные соединения, дигидрат хлорида олова, серная кислота, азотная кислота

_______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						    И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации						А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника	Е. Кулешова

Центра стандартизации

Главный специалист

Центра стандартизации						С. Кайликперова