| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 12311− |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

ОЧКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ

Методы испытаний

(ISO 12311:2013 Personal protective equipment —

Test methods for sunglasses and related eyewear, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ» (ООО «МОНИТОРИНГ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 12311:2013 «Средства индивидуальной защиты глаз и лица - Методы испытаний солнцезащитных очков и связанных с ними средств защиты глаз» («Personal protective equipment — Test methods for sunglasses and related eyewear», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 94.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1	Область применения	4

2	Нормативные ссылки	4

3	Термины и определения	2

4	Предварительная подготовка	2

5	Общие требования к методам испытаний	2

6	Методы испытаний для оценки качества материалов и конструкции	3

6.1	Предварительная оценка конструкции, маркировки и информации, предоставленной изготовителем	3

6.2	Метод испытаний для оценки качества материала и поверхности светофильтров	3

7	Методы испытаний для измерения спектрофотометрических характеристик	5

7.1	Измерение спектрального коэффициента пропускания τ(λ)	5

7.2	Определение отклонения светового коэффициента пропускания	6

7.3	Измерение коэффициента пропускания УФ-излучения	9

7.4	Расчет светового коэффициента пропускания в синей области солнечного спектра τSB	11

7.5	Расчет спектрального коэффициента пропускания в ИК-области солнечного спектра τSIR	11

7.6	Определение коэффициента абсолютного спектрального отражения ρ(λ)	12

7.7	Абсолютный коэффициент светового отражения ρV	12

7.8	Расчет относительного коэффициента визуального ослабления для распознавания сигнальных огней Qsignal	13

7.9	Широко-угловое рассеяние	13

7.10	Поляризационные светофильтры	16

7.11	Фотохромные светофильтры	19

8	Методы испытаний для определения оптических характеристик	23

8.1	Определение сферической рефракции, астигматизма и призматического действия	23

8.2	Метод испытаний для определения разности призматического действия солнцезащитных очков в сборе или светофильтров, закрывающих оба 
глаза	28

8.3	Метод определения локальных отклонений рефракции	31

9	Методы испытаний для определения механических характеристик	38

9.1	Метод испытания на минимальную прочность светофильтров	38

9.2	Метод испытания на ударную прочность светофильтров, уровень 
прочности 1	40

9.3	Метод испытания на ударную прочность солнцезащитных очков, уровень прочности 1	43

9.4	Метод испытания на ударную прочность солнцезащитных очков, уровень прочности 2	44

9.5	Метод испытания на ударную прочность солнцезащитных очков, уровень прочности 3	45

9.6	Метод испытания на деформацию оправы и прочность крепления светофильтра	47

9.7	Метод испытания на повышенную износостойкость солнечных очков	51

9.8	Метод испытания на устойчивость к солнечному излучению	55

9.9	Метод испытания на устойчивость к воспламенению	57

9.10	Испытание на устойчивость к поту оправы солнцезащитных очков	58

Приложение A (обязательное) Применение неопределенности измерений	62

Приложение B (справочное) Источники неопределенности в спектрофотометрии и их оценка и контроль	64

Приложение C (справочное) Определения в форме суммирования	75

Приложение D (обязательное) Произведение распределения энергии стандартного источника света D65 в соответствии с ISO 11664-2 на функцию относительной спектральной эффективности среднего человеческого глаза для дневного зрения в соответствии с ISO 11664-1	80

Приложение E (обязательное) Спектральные функции для расчета коэффициентов пропускания в ультрафиолетовой и синей областях солнечного спектра	81

Приложение F (обязательное) Спектральное распределение поверхностной плотности потока солнечного излучения в инфракрасном спектре для расчета коэффициента пропускания солнечного инфракрасного излучения [7]	84

Приложение G (обязательное) Эталонные головы-манекены	87

Приложение H (обязательное) Спектральное распределение излучения в сигнальных огнях с лампами накаливания, взвешенное по чувствительности человеческого глаза V(λ)	89

Приложение I (справочное) Спектральное распределение излучения светодиодных сигнальных огней, взвешенное по чувствительности человеческого глаза V(λ)	92

Приложение J (обязательное) Длинноволновый пропускающий светофильтр	95

Приложение K (справочное) Метод переменного расстояния для калибровки зрительной трубы	100

Приложение L (обязательное) Метод корректировки коэффициента пропускания при изменении толщины светофильтра	102

Приложение ДA (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам	104

Библиография	105

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

ОЧКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ

Методы испытаний

Personal eye protection.

Sunglasses and related eyewear. Test methods

Дата введения −

- Область применения

В настоящем стандарте определены эталонные методы испытаний для определения свойств солнцезащитных очков, описанных в ISO 12312 (все части). Это применимо ко всем солнцезащитным и аналогичным очкам.

Другие методы испытаний могут быть использованы, если доказано, что они эквивалентны.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения).

ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic − Determination of tensile stress-strain properties (Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение упругопрочностных свойств при растяжении)

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic − Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD) (Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости (твердость от 10 IRHD до 100 IRHD))

ISO 1042:1998, Laboratory glassware − One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой)

ISO 3696:1987, Water for analytical laboratory use; specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)

ISO 4007, Personal protective equipment − Eye and face protection − Vocabulary (Средства индивидуальной защиты. Защита глаз и лица. Словарь)

ISO 8596, Ophthalmic optics − Visual acuity testing - Standard and clinical optotypes and their presentation (Оптика офтальмологическая. Проверка остроты зрения. Стандартные и клинические оптотипы и их представление)

ISO 11664-1, Colorimetry − Part 1: CIE standard colorimetric observers (Колориметрия. Часть 1. Колориметрические наблюдатели по стандарту CIE)

ISO 11664-2, Colorimetry − Part 2: CIE standard illuminants (Колориметрия. Часть 2. Стандартные источники света CIE)

ISO 12312-1:2013, Eye and face protection − Sunglasses and related eyewear − Part 1: Sunglasses for general use (Защита глаз и лица. Очки солнцезащитные и аналогичные. Часть 1. Солнцезащитные очки общего назначения)

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement − Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) (Неопределенность измерения. Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерения)

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 4007.

# 4 Предварительная подготовка

Перед испытаниями необходимо установить следующее (см. ISO 12312                   (все части)):

- количество образцов;

- подготовка образцов;

- кондиционирование перед испытанием;

- характеристики, в оценке которых может присутствовать субъективизм − недопустимы;

- критерии соответствия/несоответствия.

# 5 Общие требования к методам испытаний

Все значения, приведенные в настоящем стандарте, являются номинальными. Допускается отклонение ± 5 % от указанного значения температуры, не оговоренного в настоящем стандарте как максимальное или минимальное. При этом температура окружающей среды при испытаниях должна составлять от 16 °С до 32 °С. Все другие значения температур должны задаваться с точностью ± 1 °С. Относительная влажность должна составлять (50 ± 20) %.

Если не указано иное, светофильтры испытываются в контрольных точках по      ISO 4007.

# 6 Методы испытаний для оценки качества материалов и конструкции

## 6.1 Предварительная оценка конструкции, маркировки и информации, предоставленной изготовителем

До проведения испытаний проводят визуальный осмотр без применения специальных приборов, за исключением средств коррекции зрения. Маркировка, информация, предоставленная изготовителем, паспорта безопасности (при наличии) или декларации, относящиеся к материалам, использованным в конструкции, также подлежат оценке.

## 6.2 Метод испытаний для оценки качества материала и поверхности светофильтров

6.2.1 Сущность метода

Качество материала и поверхности светофильтров оценивается методом визуального осмотра.

6.2.2 Оборудование

Принципиальная схема установки показана на рисунке 1.

Размеры в миллиметрах

- – лампа; 2 − регулируемая непрозрачная матовая черная шторка; 3 − расстояние до глаза наблюдателя (≈ 300); 4 − черный матовый экран (200 × 360)

Рисунок 1 — Принципиальная схема установки для оценки качества материала и поверхности светофильтров

6.2.3 Проведение испытания

Оценку качества материала и поверхности светофильтров проводят путем визуального осмотра с помощью «светового ящика» или подсвеченной решетки.

Примечание − Один из методов проверки, используемый в настоящее время, заключается в осмотре светофильтра с использованием подсвеченной решетки; светофильтр удерживается на разных расстояниях от глаза. Другой метод состоит в том, чтобы осветить светофильтр с помощью флуоресцентной лампы, установленной в матовой черной камере, и провести осмотр, регулируя количество освещения непрозрачной матовой черной шторкой. Предлагаемое устройство для осмотра представлено на рисунке 1.

6.2.4 Протокол испытаний

За исключением краевой области шириной 5 мм от края средства индивидуальной защиты глаз, любые существенные дефекты, которые могут ухудшить зрение при использовании, должны быть отмечены в протоколе испытания.

# 7 Методы испытаний для измерения спектрофотометрических характеристик

## 7.1 Измерение спектрального коэффициента пропускания τ(λ)

7.1.1 Спектральный коэффициент пропускания

7.1.1.1 Общие требования

Используют методы испытаний, в которых относительная неопределенность определения спектрального коэффициента пропускания меньше или равна значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 − Относительная неопределенность определения спектрального коэффициента пропускания

| Значение спектрального коэффициента пропускания |  | Неопределенность, % |
| --- | --- | --- |
| от, % | до, % |  |
| 100 | 17,8 | ± 2, абсолютное значение |
| 17,8 | 0,44 | ± 10, относительное значение |
| 0,44 | 0,023 | ± 15, относительное значение |
| 0,023 | 0,0012 | ± 20, относительное значение |
| 0,0012 | 0,000023 | ± 30, относительное значение |

Общие методы оценки входных величин в неопределенности изложены в Руководстве ISO/IEC 98-3. В приложении A показано, как неопределенность измерений должна применяться и соблюдаться при обработке результатов, а приложение B представляет собой руководство по источникам неопределенности в спектрофотометрии, их минимизации и оценке.

Область, в которой проводится измерение, и направление измерения коэффициента пропускания должны соответствовать указанным в ISO 12312-1. Если измерения выполняются не перпендикулярно поверхности светофильтра, то особое внимание следует уделить эффектам отклонения луча (см. приложение B). Если направление измерения не указано, то оно должно быть перпендикулярным поверхности светофильтра без оправы.

Расчеты проводят с интервалами не более 5 нм (Δλ = 5 нм) в видимой и ультрафиолетовой области (от 280 до 780 нм) и не более 10 нм в инфракрасной области (от 780 до 2000 нм). Необходимые данные по интервалам приведены в приложениях D, E, F, H и I.

7.1.1.2 Проведение испытаний

При проведении испытаний следует поместить светофильтр так, чтобы местоположение и направление измерения коэффициента пропускания соответствовали ISO 12312-1.

7.1.2 Расчет светового коэффициента пропускания τV

Световой коэффициент пропускания рассчитывают в процентах от спектрального коэффициента пропускания с учетом стандартного наблюдателя и источника излучения. Для целей настоящего стандарта во всех расчетах используют данные для стандартного наблюдателя CIE 2° (ISO 11664-1) и стандартного источника света CIE D65 (ISO 11664-2).

,						(1)

где λ − длина волны света в нанометрах;

τV − спектральный коэффициент пропускания светофильтра;

V(λ) − спектральная функция световой эффективности для фотопического (дневного) зрения;

SD65(λ) − спектральное распределение излучения стандартного источника света CIE D65 (см. ISO 11664-2).

Значения SD65(λ)·V(λ) приведены в приложении D.

П р и м е ч а н и е − Расчет обычно выполняют в форме суммирования, а не интегрирования. Эквивалентные суммы приведены в приложении С.

## 7.2 Определение отклонения светового коэффициента пропускания

7.2.1 Светофильтры без оправы, закрывающие один глаз

7.2.1.1 Метод испытаний

Определяют контрольную точку в соответствии с ISO 4007. Определяют круглую область вокруг контрольной точки с диаметром d, рассчитанным следующим образом (см. рисунок 2):

a) для светофильтров размером равным или превышающим 50 мм по вертикали в контрольной точке, d = (40,0 ± 0,5) мм;

b) для светофильтров размером менее 50 мм по вертикали в контрольной точке, d = ((высота светофильтра (h) − 10) ± 0,5) мм.

Из указанной круглой области исключают участок шириной 5 мм по краю светофильтра.

Сканируют выбранную круглую область световым пучком белого цвета с номинальным диаметром 5 мм или узкой спектральной полосой с максимальной спектральной энергией при (555 ± 25) нм и измеряют световой коэффициент пропускания детектором, спектральная чувствительность которого приближена к чувствительности стандартного наблюдателя CIE 2° (ISO 11664-1). Эффект отклонения светового луча любым призматическим действием светофильтра (см. B.3.4.1) должен быть компенсирован, а изменения в толщине должны быть скорректированы в соответствии с приложением L.

Для светофильтров с диапазонами или градиентами различного светового коэффициента пропускания требование к изменениям светового коэффициента пропускания применимо к выбранной круглой области, но перпендикулярно градиенту (см. рисунок 2). На рисунке 2 приведены два примера сканирования перпендикулярно градиенту.

Размеры в миллиметрах

- – световой пучок диаметром 5 мм; 2 – контрольная точка;

3 – геометрический или зрительный центр

Рисунок 2 – Измерение равномерности светового коэффициента пропускания для светофильтров с диапазонами или градиентами различного светового коэффициента пропускания

Светофильтр и световой пучок располагают таким образом, чтобы световой поток падал по нормали к поверхности светофильтра в контрольной точке или параллельно этому направлению в других точках на светофильтре.

Измеряют и записывают максимальное значение светового коэффициента пропускания τvmax и минимальное значение светового коэффициента пропускания τvmin.

7.2.1.2 Расчеты τvmax и  τvmin

Рассчитывают значение ∆F в процентах по следующей формуле

(2)

где τvmax − максимальное значение светового коэффициента пропускания;

τvmin − минимальное значение светового коэффициента пропускания.

7.2.1.3 Протокол испытаний

В протокол испытаний записывают ΔF как отклонение светового коэффициента пропускания.

7.2.2 Светофильтры, закрепленные в оправе и светофильтры без оправы, закрывающие оба глаза

7.2.2.1 Метод испытаний

Находят контрольные точки в соответствии с ISO 4007. Определяют две круглые области вокруг контрольных точек с диаметром d, рассчитанным следующим образом:

a) для светофильтров размером равным или превышающим 50 мм по вертикали в контрольной точке, d = (40,0 ± 0,5) мм;

b) для светофильтров размером менее 50 мм по вертикали в контрольной точке d = ((высота светофильтра (h) − 10) ± 0,5) мм.

Из указанной круглой области исключают участок шириной 5 мм по краю светофильтра.

Сканируют выбранную круглую область световым пучком с номинальным диаметром 5 мм или узкой спектральной полосой с максимальной спектральной энергией при (555 ± 25) нм и измеряют световой коэффициент пропускания детектором, спектральная чувствительность которого приближена к чувствительности стандартного наблюдателя CIE 2° (ISO 11664-1). Отклонение светового луча, вызванное призматическим действием светофильтра (см. B.3.4.1), должно быть компенсировано, а неравномерность толщины светофильтра должна быть скорректирована в соответствии с приложением L.

Для фильтров с диапазонами или градиентами различного светового коэффициента пропускания оценки изменений светового коэффициента пропускания должны проводиться для участков, расположенных вдоль линий, параллельных линии, соединяющей контрольные точки.

Измеряют и записывают значение светового коэффициента пропускания τVL в контрольной точке для левого глаза и значение светового коэффициента пропускания τVR в контрольной точке для правого глаза.

7.2.2.2 Расчеты

Делят абсолютную разницу между значениями светового коэффициента пропускания в двух контрольных точках τVL и τVR на наибольшее значение светового коэффициента пропускания в одной из двух контрольных точек и выражают это соотношение в процентах (ΔР).

(3)

где τVL − значение светового коэффициента пропускания в контрольной точке для левого глаза;

τVR − значение светового коэффициента пропускания в контрольной точке для правого глаза.

Пример − Если коэффициент пропускания одного светофильтра 38.0%, а другого - 40.0% то результат равен 100 × (2,0/40,0) = 5,0 %.

7.2.2.3  Протокол испытаний

В протокол испытаний записывают значение ΔP в процентах.

## 7.3 Измерение коэффициента пропускания УФ-излучения

7.3.1 Коэффициент пропускания солнечного УФ излучения τSUV

Расчет τSUV (см. ISO 4007) в процентах производят следующим образом:

,			(4)

где λ − длина волны, нм;

τ(λ) − спектральный коэффициент пропускания;

ES(λ) − спектральное распределение солнечного излучения на уровне моря для воздушной массы 2; [7]

S(λ) − относительная спектральная функция эффективности для УФ-излучения; [8]

W(λ) = ES(λ)·S(λ) и является полной весовой функцией этого произведения.

Значения ES(λ), S(λ) и W(λ) приведены в приложении E.

7.3.2 Коэффициент пропускания солнечного УФ-А излучения τSUVA

УФ-А-пропускание солнечного излучения рассчитывают на основании усредненного спектрального коэффициента пропускания в диапазоне длин волн от  315 нм до 380 нм и соответствующих весовых функций.

Расчет τSUVA (см. ISO 4007) в процентах производят следующим образом:

,			(5)

где λ − длина волны, нм;

τ(λ) − спектральный коэффициент пропускания;

ES(λ) − спектральное распределение солнечного излучения на уровне моря для воздушной массы 2; [7]

S(λ) − относительная спектральная функция эффективности для УФ-излучения; [8]

W(λ) = ES(λ)·S(λ) и является полной весовой функцией этого произведения.

Значения ES(λ), S(λ) и W(λ) приведены в приложении E.

7.3.3 Коэффициент пропускания солнечного УФ-В излучения τSUVB

УФ-В-пропускание солнечные излучения рассчитывают на основании усредненного спектрального коэффициента пропускания в диапазоне длин волн от      280 нм до 315 нм и соответствующих весовых функций.

Расчет τSUVВ (см. ISO 4007) в процентах производят следующим образом:

,			(6)

где λ	− длина волны, нм;

τ(λ) − спектральный коэффициент пропускания;

ES(λ) − спектральное распределение солнечного излучения на уровне моря для воздушной массы 2; [7]

S(λ) − относительная спектральная функция эффективности для УФ-излучения; [8]    W(λ) = ES(λ)·S(λ) и является полной весовой функцией этого произведения.

Значения ES(λ), S(λ) и W(λ) приведены в приложении E.

## 7.4 Расчет светового коэффициента пропускания в синей области солнечного спектра τSB

Световой коэффициент пропускания в синей области солнечного спектра рассчитывают на основании усредненного спектрального коэффициента пропускания в диапазоне длин волн от 380 нм до 500 нм и соответствующих весовых функций.

Расчет τSВ (см. ISO 4007) в процентах производится следующим образом:

,			(7)

где λ − длина волны, нм;

τ(λ) − спектральный коэффициент пропускания;

ES(λ) − спектральное распределение солнечного излучения на уровне моря для воздушной массы 2; [7]

B(λ) − функция опасности синего света; [9]

W(λ) = ES(λ)·B(λ) и является полной весовой функцией этого продукта.

Значения ES(λ), S(λ) и W(λ) приведены в приложении E.

## 7.5 Расчет спектрального коэффициента пропускания в ИК-области солнечного спектра τSIR

Расчет спектрального коэффициента пропускания в ИК-области τSIR в процентах производят путем интегрирования в диапазоне длин волн 780 нм и 2000 нм следующим образом:

,						(8)

где λ − длина волны, нм;

τ(λ) − спектральный коэффициент пропускания;

ES(λ) − спектральное распределение солнечного излучения на уровне моря для воздушной массы 2. [7]

Значения ES(λ) приведены в приложении F.

## 7.6	Определение коэффициента абсолютного спектрального отражения ρ(λ)

Используемые методы испытаний должны иметь относительные неопределенности в спектральной отражательной способности, меньшие или равные тем, которые приведены в таблице 2. Угол падения должен быть не более 17°.

Таблица 2 − Относительная неопределенность измеренного спектрального отражения

| Значение спектрального отражения |  | Относительная неопределенность, % |
| --- | --- | --- |
| от, % | до, % |  |
| 100 | 2,5 | ± 5 % |
| 2,5 |  | ± 10 % |

Если измерения выполняют без использования интегрирующей сферы, необходимо позаботиться о том, чтобы концентрировался весь отраженный свет, поскольку отраженный от искривленной поверхности луч света будет расходящимся или сходящимся, а часть его может попасть за пределы детектора. См. cсылку [10] для руководства.

## 7.7 Абсолютный коэффициент светового отражения ρV

Вычисление ρV в процентах, рассчитывают как отношение светового потока, отраженного светофильтром ΦR к падающему потоку ΦI следующим образом:

,			(9)

где λ	− длина волны, нм;

ρ(λ) − спектральный коэффициент отражения при длине волны λ;

V(λ)  − относительная чувствительность человеческого глаза в соответствии с                    ISO 11664-1;

SD65(λ) − спектральное распределение энергии стандартного источника света CIE D65 в соответствии с ISO 11664-2.

Значения SD65(λ)·V(λ) приведены в приложении D.

## 7.8 Расчет относительного коэффициента визуального ослабления для распознавания сигнальных огней Qsignal

Коэффициент распознавания сигнала рассчитывают по формуле по результатам пропусканий τsignal и τv:

(10)

где

(11)

и

(12)

где λ − длина волны, нм;

τ(λ) − спектральный коэффициент пропускания;

V(λ) − относительная чувствительность человеческого глаза в соответствии с                     ISO 11664-1;

SD65(λ) − спектральное распределение энергии стандартного источника света CIE D65 в соответствии с ISO 11664-2;

Esignal(λ) − спектральное распределение энергии красного, желтого, зеленого и синего дорожных сигналов.

Значения SD65(λ)·V(λ) приведены в приложении D; значения Esignal(λ)·V(λ) для сигнальных огней с лампами накаливания приведены в приложении H, для LED-сигналов − в приложении I.

## 7.9 Широко-угловое рассеяние

7.9.1 Принцип

С помощью нефелометра измеряют количество света, которое отклоняется от падающего луча, будучи рассеянным вперед при прохождении луча через образец, по сравнению с количеством, рассеянным испытательным прибором, и количеством, пропущенным образцом.

7.9.2 Оборудование

7.9.2.1 Лампа накаливания, соответствующая стандартному источнику излучения CIE A (ISO 11664-2).

7.9.2.2 Нефелометр с интегрирующей сферой, световой ловушкой, фотодиодом и стандартным образцом отражения (см. рисунок 3) следующего вида:

а) Интегрирующая сфера со следующими характеристиками:

1) общая площадь входного и выходного окон не превышает 4,0 % от общей внутренней отражающей площади сферы;

2) входное и выходное окна разнесены не менее чем на 170°;

3) выходное окно, составляющее 8° в центре входного окна;

4) фотодиод расположен под углом (90 ± 10)° к входному окну; а также

5) все внутренние поверхности (включая стандартный образец отражения для выходного окна) закрыты веществом с высоким коэффициентом отражения для волн длиной  от 380 нм до 780 нм.

Примечание − В качестве закрытия можно использовать краску на основе сульфата бария.

b) Световая ловушка должна иметь коэффициент отражения менее 0,1 %.

c) Фотодиод должен обеспечивать пропорциональные измерения потока излучения с точностью до 1 % от падающего потока во всем диапазоне интенсивности, использованном в ходе испытания.

d) Эти компоненты должны быть расположены таким образом, чтобы входящее излучение:

1) имело ось, проходящую через центр входного и выходного окна;

2) было однонаправленным, без отклонений луча от оси более чем на 3°;

3) имело круглое поперечное сечение на выходном окне, когда образец не препятствует пучку излучения, в то время как диаметр выходного окна должен превышать диаметр входящего излучения, так что вокруг пучка образуется кольцевая зона (1,3 ± 0,1)° на входном окне;
		4) не образовывало угол больше 8° между осью луча и нормалью к поверхности этого образца, когда образец закрывает входное окно; а также

5) полностью поглощалось световой ловушкой (при использовании), когда образец не препятствует прохождению луча.

Примечание− Хотя измерения широко-углового рассеяния чаще всего производятся с помощью нефелометра, можно использовать спектрофотометр при условии, что он соответствует геометрическим и спектральным требованиям метода. Спектрофотометр необходим, когда световой коэффициент пропускания τV светофильтра около 15 %.

7.9.3 Образец

Размер образца может варьироваться в зависимости от размера входного окна и кривизны поверхности интегрирующей сферы. Образец должен быть достаточно большим, чтобы полностью закрыть входное окно, но должен быть достаточно маленьким, чтобы устанавливаться по касательной к поверхности интегрирующей сферы.

7.9.4 Проведение испытаний

Испытание выполняют следующим образом:

a)	Измеряют падающий свет (τ1) без образца и без световой ловушки и с установленным стандартным образцом отражения.

b)	Измеряют общий свет, пропущенный образцом (τ2) с установленным образцом, без световой ловушки и с установленным стандартным образцом отражения.

c)	Измеряют свет, рассеянный прибором (τ3) без образца, с установленной световой ловушкой и без стандартного образца отражения.

d)	Измеряют свет, рассеянный прибором и образцом (τ4) с установленным образцом, с установленной световой ловушкой и без стандартного образца отражения.

e)	Повторяют шаг (b), чтобы получить четыре значения, поворачивая образец между измерениями на 90°.

f)	Повторяют шаг (d), чтобы получить четыре значения в тех же положениях, что и на шаге (e).

7.9.5 Расчет

Выполняют следующие расчеты:

Средние значения τ2 и τ4 ( τ2 и τ4).

a)	Суммарный коэффициент пропускания по формуле

(13)

b)	Рассеянный свет по формуле

(14)

c)	Широко-угловое рассеяние, %, по формуле

широко-угловое рассеяние= τdτt ∙100.                                     	(15)

1 − источник излучения; 2 − конденсор; 3 − входное окно;

4 − линза; 5 − отражатели; 6 − фотоэлемент;

7 − световая ловушка; 8 − испытуемый образец; 9 − диафрагма;

10 − светофильтр

Рисунок 3 − Схема типового прибора для измерения широко-углового рассеяния

7.9.6 Протокол испытаний

Протокол должен содержать значение широко-углового рассеяния.

## 7.10 Поляризационные светофильтры

7.10.1 Плоскость пропускания

7.10.1.1 Оборудование

7.10.1.1.1 Пара отдельно установленных поляризаторов с разделенными полями, разрезанных для обеспечения плоскостей передачи под углом + 3° и минус 3° относительно горизонтальной или заданной оси. Верхняя и нижняя половины поляризаторов должны быть соединены вместе и установлены на стекле, причем линия соединения должна быть горизонтальной или перпендикулярной заданной оси. Поляризаторы должны иметь возможность вращения с помощью рычага с указателем. Указатель расположен на шкале, откалиброванной в градусах влево или вправо от нуля. Разделенные поля должны освещаться сзади источником рассеянного света (см. рисунок 3).

7.10.1.2 Проведение испытаний

Устанавливают солнцезащитные очки на прибор (см. рисунок 4) лицевой стороной к разделенным полям на горизонтальной регистровой рейке и с помощью вертикальных регуляторов убеждаются, что разделенное поле расположено в центре светофильтра, а также что бифокальный и лицевой углы расположены как при носке.

Для левого светофильтра перемещают рычаг из стороны в сторону, пока верхняя и нижняя половины подсвеченного разделенного поля не будут иметь одинаковую яркость при просмотре через светофильтр.

Фиксируют положение указателя, чтобы указать отклонение в градусах (плюс или минус) плоскости пропускания светофильтра от горизонтального или заданного положения. Повторяют испытание для правого светофильтра.

1 – шкалы; 2 – верхняя регистровая рейка; 3 – поляризаторы с разделенными полями;

4 – нижняя регистровая рейка; 5 – рычаги вращения поляризаторов;

6 – вид сбоку

Рисунок 4 – Прибор для определения плоскости пропускания

7.10.2 Поляризационная эффективность

7.10.2.1 Принцип

Световой коэффициент пропускания в видимом диапазоне измеряют с помощью поляризованного света с плоскостью колебаний, установленной для обеспечения максимального и минимального коэффициентов пропускания линзы. Это может быть обеспечено с помощью спектрофотометрического метода и метода расчета (эталонный метод) или с применением широкополосного метода с использованием детектора с чувствительностью человеческого глаза (пик при 555 нм) и источника излучения, эквивалентного стандартному источнику CIE D65.

7.10.2.2 Проведение испытания для спектрофотометрического метода

Испытания проводят следующим образом:

a)	Устанавливают линейные поляризаторы так, чтобы их плоскости передачи были параллельны в контрольном и пробном пучках спектрофотометра. Линейные поляризаторы должны иметь эффективность поляризации, по меньшей мере, на один порядок лучше, чем требование к эффективности поляризации светофильтра, на соответствие которому проводится испытание (например, если требование к эффективности поляризации светофильтра составляет 80 % (9:1), то линейные поляризаторы должны иметь эффективность поляризации не менее 97,5 % (90:1)).

b)	Устанавливают поляризационный светофильтр в спектрофотометр.

c)  При длине волны спектрофотометра, установленной на (550 ± 5) нм, поворачивают светофильтр до точки максимального пропускания.

d)	В этом положении измеряют спектральные коэффициенты пропускания τpmax(λ) в диапазоне от 380 нм до 780 нм с интервалами 5 нм.

e)	Поворачивают светофильтр на 90° и измеряют спектральные коэффициенты пропускания τpmin(λ) таким же образом.

f)	Рассчитывают световое коэффициенты пропускания для двух положений в соответствии с 7.2, получая в результате два значения светового коэффициента пропускания, τpmax и τpmin.

(16)

(17)

где λ	– длина волны, нм;

V(λ) – относительная чувствительность человеческого глаза в соответствии с                     ISO 11664-1;

SD65(λ) – спектральное распределение энергии стандартного источника света CIE D65 в соответствии с ISO 11664-2.

g)	Рассчитывают эффективность поляризации P, %, в соответствии с                     ISO 4007.

(18)

Примечание – Поляризация иногда описывают поляризационным отношением (Rpol).

(19)

7.10.2.3 Проведение испытания широкополосным методом

Комбинация источника излучения и светофильтра для получения коррелированной цветовой температуры (6500 ± 1000) K (приблизительно соответствует стандарту CIE для источника света D65 в видимой области, см. ISO 11664-2) используется для создания коллимированного пучка диаметром (5 ± 2) мм для освещения испытуемого светофильтра в контрольной точке, определенной в ISO 12312-1. Свет поляризован с использованием линейного поляризатора с теми же характеристиками, что и в 7.10.2.2 а). Свет падает на детектор с приблизительной спектральной чувствительностью стандартного наблюдателя CIE 2° (ISO 11664-1). Чувствительность детектора должна быть линейной с точностью ± 0,5 % в диапазоне измеряемой освещенности.

Светофильтр или линейный поляризатор поворачивают до точки максимального пропускания. В этом положении регистрируют световой коэффициент пропускания τpmax. Затем светофильтр или линейный поляризатор поворачивают на 90°, и регистрируют световой коэффициент пропускания τpmin.

## 7.11 Фотохромные светофильтры

7.11.1 Источник(и) света для приближения к спектральному распределению солнечного излучения для воздушной массы m = 2 для испытания

Испытания проводят с использованием ксеноновой лампы высокого давления со светофильтрами, выбранными таким образом, чтобы была достигнута освещенность (50000 ± 5000) люкс и значения облученности (с допусками), приведенные в таблице 3.

Таблица 3 – Излучение для испытаний фотохромных линз в затемненном состоянии

| Диапазон длин волн, нм | Облученность Вт·м−2 | Допуск Вт·м−2 |
| --- | --- | --- |
| 300 – 340 | < 2,5 | – |
| 340 – 380 | 5,6 | ± 1,5 |
| 380 – 420 | 12,0 | ± 3,0 |
| 420 – 460 | 20,0 | ± 3,0 |
| 460 – 500 | 26,0 | ± 2,6 |

7.11.1.1 Источник излучения с использованием одной лампы

Следует использовать безозоновую ксеноновую дуговую лампу высокого давления, теплопоглощающий светофильтр и полосовой светофильтр, как указано на рисунке 5.

X – длина волны (нм); Y – пропускание (абсолютное значение)

Рисунок 5 – Спектральный коэффициент пропускания комбинации теплопоглощающего светофильтра и полосового светофильтра для измерения

фотохромных линз

Эта кривая пропускания может быть получена с использованием, например, бесцветного кронгласа B270 с толщиной 5 мм и теплопоглощающим светофильтром, например, Schott KG 2 толщиной 3 мм или Pittsburg 2043 толщиной 2 мм1).

7.11.1.2 Источник излучения с использованием двух ламп

Такой источник излучения используют для того, чтобы максимально приблизить спектральное распределение излучения к спектральному распределению солнечного излучения для воздушной массы m = 2, что может быть достигнуто при использовании двух безозоновых дуговых ксеноновых ламп высокого давления. Излучение двух ламп накладывается с помощью полупрозрачного зеркала. Если перед каждой из двух ламп установить разные фильтры, то можно точнее приблизить спектр излучения к солнечному спектру, чем при использовании одной лампы.

Данный метод можно улучшить, используя большее число ламп для более точного приближения спектра излучения к солнечному спектру в заданных диапазонах длин волн.

7.11.2	Кондиционирование для определения светового коэффициента пропускания в осветленном состоянии

Если иное не указано производителем, фотохромные светофильтры кондиционируют следующим образом:

a) Выдерживают в темноте при температуре (65 ± 5) °C в течение (2 ± 0,2) ч.

b) Выдерживают в темноте при температуре (23 ± 5) °C не менее 12 ч.

c) Подвергают воздействию (15 000 ± 1 500) лк при температуре (23 ± 1) °C в течение 15 мин при помощи источника, идентичного описанному в 7.11.1.

d) Выдерживают в темноте при температуре (23 ± 1) °C в течение 60 мин.

7.11.3	Измерения

7.11.3.1 Принцип

Большинство фотохромных материалов реагируют на нормальное комнатное освещение, и поэтому все измерения следует проводить при отсутствии постороннего света. Следует следить, чтобы излучение, используемое для измерений, не вызывало потемнение или обесцвечивание образца.

Температуру поверхности светофильтра поддерживают в пределах ± 1 °C от номинальной температуры (см. таблицу 4).

Измерения могут проводить на водяной бане. Однако погружение образца в воду уменьшает изменение показателя преломления и, следовательно, отражательную способность на поверхности светофильтра, тем самым увеличивая измеренный коэффициент пропускания по сравнению со значениями коэффициента пропускания, которые были бы измерены в воздухе. Значения коэффициента пропускания, определенные с помощью погружения в воду, должны быть скорректированы для обеспечения эквивалентных значений в воздухе. Калибровка оборудования может быть проверена с использованием контрольного образца с показателем преломления, отличающимся не более чем на ± 0,01 от показателя преломления испытуемого светофильтра.

7.11.3.2 Осветленное состояние

Измеряют спектральный коэффициент пропускания от 280 нм до                780 нм (или до 2000 нм для ИК-область) в соответствии с 7.1.

Для требований, указанных в ISO 12312-1, рассчитайте световой коэффициент пропускания в осветленном состоянии τV0 в соответствии с 7.1. Этими требованиями являются коэффициенты пропускания солнечного ультрафиолетового излучения (см. 7.3.1–7.3.3), световой коэффициент пропускания в синей области солнечного спектра (см. 7.4), относительные коэффициенты визуального ослабления для распознавания сигнальных огней Qred, Qyellow, Qgreen и Qblue и, если требуется, спектральный коэффициент пропускания в ИК-области солнечного спектра (см. 7.5).

7.11.3.3 Затемненное состояние

Характерные значения светового коэффициента пропускания фотохромных светофильтров определены в ISO 4007 и, если не указано иное, определены для условий, приведенных в таблице 4.

Если испытание проводится при 15000 люкс, значения освещенности и допуски этих значений, приведенные в таблице 3, необходимо умножить на коэффициент 0,3.

Таблица 4 – Условия измерения для определенных значений светового коэффициента пропускания

| Значения светового коэффициента пропускания | Температура поверхности испытуемого образца, °C | Освещенность на поверхности образца lx |
| --- | --- | --- |
| τV0 | 23 ± 1 | 0 Осветленное состояние |
| τV1 | 23 ± 1 | 50000 ± 5000 |

Требования, указанные в ISO 12312-1, измеряют и рассчитывают из значений спектрального коэффициента пропускания, измеренных в затемненном состоянии (τV1) после 15-минутного облучения с (50000 ± 5000) люкс при (23 ± 1) °C. К этим требованиям относится коэффициент пропускания в УФ-области (см. 7.3.1–7.3.3), спектральный коэффициент пропускания в синей области солнечного спектра (см. 7.4), относительные коэффициенты визуального ослабления для распознавания сигнальных огней Qred, Qyellow, Qgreen и Qblue, и, если требуется, спектральный коэффициент пропускания в ИК-области солнечного спектра (см. 7.5).

# 8 Методы испытаний для определения оптических характеристик

## 8.1 Определение сферической рефракции, астигматизма и призматического действия

8.1.1	Принцип

Сферическую рефракцию, астигматизм и призматическое действие линз или солнцезащитных очков в сборе определяют методом с использованием зрительной трубы (эталонный метод). Этот метод требует относительно широкой области измерения. Поэтому могут возникнуть трудности при применении этого метода к светофильтрам, которые демонстрируют нерегулярное распределение рефракций по всей области измерения. В таких случаях метод, описанный в 8.3, может использоваться для пространственно разрешенного определения рефракций.

Примечание – Рекомендации имеют справочный характер. Также могут быть использованы альтернативные конструкции, обеспечивающие получение результатов, эквивалентных тем, которые получены с помощью эталонного метода. Например, для измерения тех оптических свойств, для которых могут быть достигнуты эквивалентные результаты по сравнению с методом с использованием зрительной трубы, может быть использован диоптриметр.

8.1.2 Оборудование

8.1.2.1 Электронная запись визуальной оценки, как показано на рисунке 6.

Примечание – Также возможна механическая индикация движения окуляра.

На рисунке 6 показана схема установки зрительной трубы. При испытании расстояние перефокусировки окуляра трубы определяют как меру оптической силы установленного испытуемого объекта. Данная установка осуществляет электронную запись для измерения. Обычно положение для четкого изображения оценивают визуально. Этот метод может быть заменен методом цифровой обработки изображений.

1 – источник излучения (лампа накаливания); 2 – тест-объект зрительной трубы; 3 – испытуемый образец; 4 – зрительная труба; 5 – перефокусировка; 6 – датчик смещения; 7 – калибровка; 8 – нулевая точка;

9 – цифровой вольтметр; 10 – компьютер

Рисунок 6 — Схема установки зрительной трубы

8.1.2.2 Зрительная труба с диаметром входного зрачка 20 мм и увеличением от 10х до 30х, оснащенная регулируемым окуляром с сеткой. Регулятор фокусировки имеет шкалу рефракций, калибруемую  методами, описанными в приложении K, или с использованием любого другого применимого метода, обеспечивающего такую же точность.

8.1.2.3 Тест-объект с подсветкой, состоящий из черной пластины с вырезанным на ней рисунком, как показано на рисунке 7; за пластиной расположен источник света регулируемой яркости с конденсатором, при необходимости, для фокусировки увеличенного изображения источника света на объектив зрительной трубы.

Внешний диаметр большого кольца тест-объекта составляет (23,0 ± 0,1) мм, ширина – (0,6 ± 0,1) мм. Внутренний диаметр малого кольца составляет (11,0 ± 0,1) мм, ширина кольца – (0,6 ± 0,1) мм. Центральное отверстие имеет диаметр (0,6 ± 0,1) мм. Прорези должны быть длиной 20 мм, шириной 2 мм с промежутками между ними не менее 2 мм.

Рисунок 7 – Тест-объект (размеры приведены в 8.1.2.3)

8.1.2.4 Светофильтр с максимальным коэффициентом пропускания в зеленой области спектра, который можно использовать для уменьшения хроматической аберрации.

8.1.3	Калибровка прибора

Зрительная труба должна быть откалибрована для достижения погрешности измерения, меньшей или равной 0,01 дптр. Это может быть достигнуто с помощью метода переменного расстояния (см. приложение K) или с помощью калибровочных линз, например, линз с положительной и отрицательной сферической рефракцией 0,06 дптр, 0,12 дптр и 0,25 дптр (допуск ± 0,01 дптр).

8.1.4	Проведение испытаний

8.1.4.1 Общие положения

Испытания проводятся следующим образом.

Зрительная труба и тест-объект расположены на одной оптической оси на расстоянии (4,60 ± 0,02) м друг от друга.

Добиваются резкого изображения сетки и тест-объекта путем фокусировки и юстирования зрительной трубы. Это положение принимают за нулевую точку шкалы фокусировки зрительной трубы. Труба должна быть отъюстирована так, чтобы центральное отверстие тест-объекта совпадало с перекрестием сетки. Это положение считают нулевой точкой шкалы призмы.

Светофильтр расположен перед зрительной трубой, установленный в положении как при носке в соответствии с указаниями изготовителя. Измерения сферической рефракции и астигматизма проводят с использованием процедур, указанных в 8.1.4.2. Если во время измерения с помощью зрительной трубы наблюдают двоение или другую аберрацию изображения, светофильтр может быть классифицирован как дефектный или подвергнут дальнейшим испытаниям с использованием метода, описанного в 8.3.

Для позиционирования светофильтра без оправы могут применяться следующие методы.

a) Светофильтр, закрывающий один глаз:

1) если положение при носке установлено изготовителем, светофильтр позиционируют в соответствии с указаниями изготовителя;

2) в случае, когда положение при носке неизвестно или не задано изготовителем, испытуемый смотровой элемент СИЗ глаз устанавливают перпендикулярно к оптической оси зрительной трубы, а измерение оптических параметров (характеристик) проводят в геометрическом центре (см. ISO 4007).

b) Светофильтр, закрывающий оба глаза:

1) если положение как при носке установлено изготовителем, светофильтр позиционируют в соответствии с указаниями изготовителя;

2) если положение при носке неизвестно или не задано изготовителем, испытуемый смотровой элемент СИЗ глаз устанавливают перпендикулярно к оптической оси зрительной трубы, и измерение оптических параметров (характеристик) проводят в контрольных точках (см. рисунок 8).

Для позиционирования смонтированных светофильтров используют следующие методы.

c)  Светофильтр, закрывающий один глаз:

1) если положение при носке установлено изготовителем, светофильтр позиционируют в соответствии с указаниями изготовителя;

2) если положение при носке неизвестно или не определено изготовителем, светофильтр располагают как при носке в соответствии с ISO 4007.

d)  Светофильтр, закрывающий оба глаза:

1) если положение как при носке установлено изготовителем, светофильтр позиционируют в соответствии с указаниями изготовителя;

2) если положение при носке неизвестно или не определено изготовителем, светофильтр располагают как при носке в соответствии с   ISO 4007.

Если в дополнение к b)2) для светофильтров с оправой и без оправы производитель не указывает межзрачковое расстояние, применяется значение по умолчанию: 64 мм для солнцезащитных очков для взрослых и 54 мм для детских солнцезащитных очков.

C – контрольные точки; b – расстояние между касательными к верху и низу светофильтра; c – установленное межзрачковое расстояние; a – ширина светофильтра в горизонтальной проекции

Рисунок 8 — Определение контрольных точек для светофильтров

8.1.4.2 Сферическая рефракция и астигматизм

Тест-объект или светофильтр вращают, чтобы совместить  главные меридианы светофильтра с полосами тест-объекта. Зрительную трубу фокусируют сначала на одну группу полос (измерение D1), а затем на группу из двух полос, перпендикулярную первой группе (измерение D2).

Сферическую рефракцию рассчитывают как (D1+D2)/2, астигматизм – как абсолютную разность |D1 – D2|.

Во время испытания необходимо добиться четкой фокусировки тест-объекта для каждого главного сечения.

8.1.4.3 Призматическое действие для светофильтров без оправы, закрывающих один глаз

Светофильтр устанавливают перед зрительной трубой в положении как при носке, а отклонение точки пересечения прорезей фиксируют. Призматическое действие определяют с помощью линейной интерполяции с учетом следующих условий:

a) если точка пересечения находится на внешнем крае большого кольца, призматическое действие составляет 0,25 пр. дптр;

b) если точка пересечения находится на внутреннем крае малого кольца, призматическое действие равно 0,12 пр. дптр.

8.1.5	Протокол испытаний

Полученные значения сферической рефракции, астигматизма и призматического действия вносят в протокол.

## 8.2 Метод испытаний для определения разности призматического действия солнцезащитных очков в сборе или светофильтров, закрывающих оба глаза

8.2.1	Принцип

Метод позволяет определить разность призматического действия (относительную погрешность призмы) в положении как при носке в двух контрольных точках светофильтров в солнцезащитных очках в сборке или в двух контрольных точках светофильтра, если он имеет конструкцию, состоящую из одного элемента.

8.2.2	Оборудование

Устройство для контрольного метода показано на рисунке 9. Неопределенность для определения разницы в призматической преломляющей способности равна или меньше 0,05 пр. дптр. Могут быть использованы другие методы (например, метод с двумя параллельными лазерными источниками излучения) при условии, что неопределенность результатов измерений, полученных этими методами, не превышает установленные требования.

8.2.3	Проведение испытаний

a) Диафрагма LB1 освещается источником света La. Их положение регулируют таким образом, чтобы оно создавало единое изображение на экране в плоскости B, когда СИЗ глаз (P) не установлено на прибор.

b) СИЗ глаз располагают перед линзой L2, в положении как при носке, на голове-манекене, соответствующей размеру испытуемого образца и соответствующей описанию, указанному в приложении G.

Примечание – Если существует обоснованная причина, например, для оценки соответствия этнической принадлежности или группы населения, оценка должна проводиться на основе альтернативной формы, разработанной для представления конкретной целевой группы населения.

c) Выбирают подходящую диафрагму LB2. Расстояние Xb от центра диафрагмы до левого и правого круглого отверстия равно половине межзрачкового расстояния. В качестве значения по умолчанию используют межзрачковое расстояние (64,0 ± 0,4) мм для солнцезащитных очков для взрослых и (54,0 ± 0,4) мм для детских солнцезащитных очков. Другие значения межзрачкового расстояния могут быть выбраны по запросу изготовителя.

d) Измеряют вертикальные и горизонтальные расстояния между двумя смещенными изображениями, возникающими из двух областей светофильтров средства защиты глаз.

Эти расстояния в сантиметрах делят на 2, чтобы получить горизонтальные и вертикальные значения призматического действия в пр. дптр (сантиметрах на метр).

Если световые пучки, которые соответствуют двум областям глаз, пересекаются в горизонтальном направлении, разность призматического действия соответствует «призме основанием к носу»; если световые пучки не пересекаются, разность призматического действия соответствует «призме основанием к виску».

Размеры в миллиметрах (номинальные, без допусков)

La	– источник света, например, лампа накаливания, лазер с длиной волны (600 ± 70) нм; j	– интерференционный светофильтр с пиковым коэффициентом пропускания в зеленой части спектра (требуется только в том случае, если в качестве источника излучения используется лампа накаливания); L1 – ахроматическая линза, фокусное расстояние от 20 мм до 50 мм; LBa – диафрагма номинального диаметра 1 мм;                     P	– испытуемые образец СИЗ глаз; LB2 – диафрагма в соответствии с детализацией А; L2 – ахроматическая линза, номинальное фокусное расстояние 1000 мм и номинальный диаметр 75 мм; B	– плоскость изображения; Xb – половина межзрачкового расстояния; a – расстояние от испытуемого образца до диафрагмы (расстояние должно быть минимальным)

Рисунок 9 – Принципиальная оптическая схема установки для измерения разности призматического действия

8.2.4	Протокол испытаний

Измеренные значения отражают в протоколе испытаний.

## 8.3 Метод определения локальных отклонений рефракции

8.3.1	Принцип

В данном методе испытаний происходит сканирование испытуемого светофильтра параллельным лучом света номинальным диаметром 5 мм; отклонение луча детектируется фотодиодом, и полученный график отклонения от точки падения на светофильтре используют для измерения значения сферической рефракции и астигматизма в меньших зонах, чем метод с использованием зрительной трубы 8.1. Точность измерения должна быть выше 10–3 диоптрий (м-1). Принципиальная схема этого метода приведена на рисунке 10.

При прохождении параллельных световых лучей 1 и 2 на разной высоте через испытуемый светофильтр со сферическими поверхностями эти лучи пересекаются в задней фокальной плоскости светофильтра на расстоянии f от задней главной плоскости светофильтра. Сферическая рефракция светофильтра составляет значение, равное 1/f. В светофильтре СИЗ глаз с разной кривизной поверхности в двух взаимно перпендикулярных направлениях или при наклонном падении световых лучей на сферическую поверхность возникает астигматизм, который равен разнице между рефракциями в двух основных меридианах.

В случае отклонения светового луча 1 на угол α, после прохождения через смотровой элемент он будет обладать призматическим действием Δ, где:

Δ = 100·tan α (пр. дптр)

Если отклонение светового луча измеряется в плоскости на расстоянии w от светофильтра, то из рисунка 10:

где u	– расстояние между двумя параллельными лучами 1 и 2 перед образцом;

v – расстояние между точками пересечения преломленными лучами плоскости измерения.

Примечание – Указанные рекомендации носят справочный характер. Также могут быть использованы другие методы, позволяющее получить результаты, эквивалентные результатам, полученным с помощью описанного метода. Например, для измерения указанных локальных изменений рефракции можно использовать диоптриметр, если с его помощью могут быть получены эквивалентные результаты.

1 – луч 1; 2 – луч  2; 3 – измерительная плоскость; 4 – испытуемый светофильтр;                   f  – фокусное расстояние светофильтра; u – расстояние между параллельными лучами 1 и 2; v – расстояние между точками пересечения преломленными лучами 1 и 2 плоскости измерения; w – расстояние между испытуемым светофильтром и измерительной плоскостью; α – угол отклонения осевого луча 1;

v0  – отклонение осевого луча от оптической оси в плоскости измерения

Рисунок 10 – Определение расстояния f фокальной плоскости от испытуемого светофильтра с помощью двух параллельных лучей 1 и 2

8.3.2	Оборудование

Устройство для определения расстояния f содержит следующие основные элементы (см. рисунок 11):

8.3.2.1 Лазер, обеспечивающий параллельный луч света с длиной волны                (600 ± 70) нм.

8.3.2.2 Две линзы с диафрагмой в общей фокусной точке для расширения лазерного луча до номинального диаметра 5 мм (средний размер зрачка).

8.3.2.3 Каретка для непрерывного перемещения испытательного светофильтра по спиральной траектории в плоскости, перпендикулярной направлению лазерного луча. Во время измерения испытуемый светофильтр не должен поворачиваться относительно фотодиода. Каретка движется по двум направляющим, перпендикулярным друг другу, сохраняя постоянными направления осей каретки и испытуемого светофильтра во время измерения. Шарнир, направляемый спиралью, передает соответствующее движение на каретку. Номинальный шаг спирали 1,08 мм.

Лазерный луч диаметром 5 мм непрерывно сканирует испытуемую область, отцентрованный по контрольной точке, или сканирует области, которые были определены как имеющие местные неоднородности (см. 6.2 в ISO 12312-1: 2013). С помощью соответствующей маркировки можно четко определить положение светового луча на светофильтре и его отклонение. Весь измерительный луч диаметром 5 мм должен находиться в области измерения диаметром 20 мм. Периферийная зона шириной 5 мм по краю светофильтра должна быть исключена из испытания;

8.3.2.4 Датчик положения (фотодиод) (см. рисунок 12), для измерения отклонения лазерного луча (см. рисунок 11). На этом фотодиоде (например, PIN SC 2522)) прямоугольная система координат обеспечена пятью электродами. Когда центральный электрод 5 освещен, фототок в остальных электродах одинаков. Когда световое пятно перемещается по чувствительной поверхности, фототок электродов 1 –4 изменяется в соответствии с положением светового пятна по отношению к центру.

Фототок электрода 5 остается постоянным и прямо пропорционален мощности излучения.

Разность потенциалов между электродами, расположенными по одной оси, пропорциональна смещению на этой оси, а также мощности излучения. Фотодиод имеет активную чувствительную поверхность площадью 1,9 см × 1,9 см (минимальные размеры). В этом устройстве он может располагаться на расстоянии от 50 см до 250 см от испытуемого светофильтра по мере необходимости, так что для сканируемой области диаметром 30 мм измеряемая рефракция составит максимум до 2 дптр.

8.3.2.5 Компьютер, чтобы регистрировать текущее положение светофильтра и соответствующую позицию лазерного луча.

L – лазер, длина волны = (600 ± 70) нм; L1, L2 – линзы; B – диафрагма, номинал 0,1 мм; S1, S2 – отклоняющие зеркала; Sp – спираль; Sch – каретка;                                     Fx, Fy – направляющие по осям x и y; A – испытуемый образец; Ph – фотодетектор;                  V – предварительный усилитель; X-Y – двухкоординатный самописец xy.

Рисунок 11 – Блок-схема установки для измерения сферической рефракции и астигматизма на малых участках

8.3.3 Проведение испытаний

a) Испытуемый образец светофильтра помещают на каретку для образца, и включают установку.

b) Для образца, имеющего плоские поверхности, направление выходящего пучка излучения лазера не зависит от его положения на светофильтре, так как луч не отклоняется, когда он проходит через светофильтр. Таким образом, в первом приближении изображение на самописце является точечным. В случае афокального светофильтра с криволинейными поверхностями точка может быть немного расширена из-за преломления света на его поверхностях. Светофильтр с равномерной рефракцией (линза) имеет одинаковое фокусное расстояние во всех точках. Поэтому траектория сканирования воспроизводится либо в уменьшенном, либо в увеличенном виде, в зависимости от рефракции (см. рисунок 13), без изменения его формы. Спиральная траектория сканирования также отображается на самописце в виде спирали с постоянными расстояниями между соседними линиями (см. рисунок 14 (а)).

c) Астигматические светофильтры, то есть светофильтры с разными фокусными расстояниями в разных меридианах, дают приблизительно эллиптическую кривую, поскольку размеры кривой зависят от силы преломления, которая варьируется для разных меридианов.

Поскольку размеры кривой зависят от рефракции, расстояние от одной линии к другой для разных меридианов различно, и поэтому спираль искажена (см. рисунок 14(б)).

Светофильтры с нерегулярно изменяющимися фокусными расстояниями создают деформированную спиральную траекторию (см. рисунок 14 (с)). Из этой искаженной спирали можно получить показатели преломления во всех точках на поверхности светофильтра путем анализа.

Установка может быть откалибрована с использованием образцов с известным призматическим действием или путем бокового смещения детектора с использованием микрометра.

8.3.4	Протокол испытаний

Самые высокие абсолютные значения должны быть определены для сферической рефракции и астигматизма на светофильтре для области измерения диаметром 20 мм, центрированной в контрольной точке светофильтра. Краевую зону шириной 5 мм по краю солнцезащитных очков не принимают во внимание. Измеренные величины указывают в протоколе испытаний и сопоставляют с предельными значениями, определенными в ISO 12312 (все части).

а) схема расположения электродов диода

б) схема включения

1 – ось х; 2 – ось у; 3 – xy самописец (ось у);

4 – xy самописец (ось х)

Рисунок 12 – Позиционно-чувствительный фотодиод

1 – испытуемый образец; 2 – измерительная плоскость

Рисунок 13 – Схема формирования изображения в плоскости измерений

a) рефракция без астигматизма

b) рефракция с астигматизмом

c) нерегулярная рефракция

Рисунок 14 – Траектории сканирования светофильтров с различными видами рефракции

# 9 Методы испытаний для определения механических характеристик

## 9.1 Метод испытания на минимальную прочность светофильтров

9.1.1	Принцип

К испытуемому образцу прикладывается статическая нагрузка (100 ± 2) Н.

9.1.2	Оборудование

9.1.2.1 Устройство, обеспечивающее нагрузку

Стальной шарик с номинальным диаметром 22 мм, закрепленный на нижнем конце трубки с номинальной длиной 70 мм. Общая масса груза такова, что сила, приложенная к светофильтру, составляет (100 ± 2) Н.

9.1.2.2 Крепление образца

Крепление светофильтра (см. рисунок 15) представляет собой стальной цилиндр с внутренним диаметром (35,0 ± 0,1) мм и наружным диаметром (41,0 ± 0,1) мм. Цилиндр должен быть вставлен в стальную основу или являться ее частью.

Силиконовые опорные кольца должны иметь твердость (40 ± 5) по Шору А или международных единиц по ISO 48, и надежно соединены с опорной трубой, которая должна быть изготовлена из жесткого материала.

В случае, если размеры испытуемого смотрового элемента не достаточны для опоры по всему периметру, следует использовать переходные втулки.

Нагрузочное кольцо должно иметь массу (250 ± 5) г. Своим весом оно прижимает силиконовое опорное кольцо к верхней поверхности образца.

Лист копировальной бумаги поверх листа белой бумаги помещают на опорную стальную пластину у основания полости глубиной 1,5 мм.

9.1.3	Проведение испытаний

Испытания проводят следующим образом:

a) совмещают центральную вертикальную ось нагрузочной трубы с осью опоры образца.

b) образец устанавливают на опору внутренней стороной вниз, нагрузочное кольцо помещают на образец. Для светофильтров изогнутой формы с цилиндрической или тороидальной поверхностями, опорная пластина может быть изогнута, чтобы соответствовать поверхности светофильтра, опорное кольцо толщиной 3 мм также может быть изогнуто. Между самой нижней точкой светофильтра, расположенного на опорном кольце, и верхней частью опоры соблюдается расстояние 3,0 и 4,5 мм, то есть толщина опорного кольца и копировальной бумаги соответственно.

c) положение образца регулируют таким образом, чтобы ось нагрузочного кольца (см. 9.1.2.1) проходила через центр прямоугольной области образца.

d) нагрузочную массу опускают на светофильтр со скоростью, не превышающей 400 мм/мин. Нагрузка (100 ± 2) Н сохраняется в течение (10 ± 2) с.

e) затем нагрузочную массу удаляют.

Записывают, не сломался ли светофильтр и/или нет ли следов копировальной бумаги на белой бумаге.

9.1.4	Протокол испытаний

В протоколе испытаний указывают, происходит ли повреждение светофильтра или появление отметки на белой бумаге.

Размеры в миллиметрах

1 – направляющий блок; 2 – светофильтр (может быть выпуклым);

3 – копировальная бумага поверх белой; 4 – центрирующее кольцо;

5 – груз (100 ± 2) Н; 6 – стальной шарик; 7 – нагрузочное кольцо (250 ± 5) г;

8 – силиконовые опорные кольца (35 × 3 × 3); 9 – система опор

Рисунок 15 – Схема установки для испытания на минимальную прочность

(статическую деформацию)

## 9.2 Метод испытания на ударную прочность светофильтров, уровень прочности 1

9.2.1 Принцип

Стальной шарик массой 16 г сбрасывают с высоты (1,27- 0+ 0,03) м на светофильтр. Результат записывают.

9.2.2 Оборудование

9.2.2.1 Опорная труба и испытательный блок (см. рисунок 16).

Испытательный блок должен быть изготовлен из стали и применим для большинства светофильтров. Однако, если диаметр фацетированного светофильтра меньше 32 мм, можно использовать запасную опору, внешний диаметр которой равен или меньше наименьшего диаметра линзы с острыми краями. Номинальная толщина стенки опоры 3 мм.

Силиконовая прокладка должна иметь твердость (40 ± 5) по Шору А или международных единиц, минимальный предел прочности при растяжении 8,274 кПа, и минимальное предельное удлинение 400 %, и должны быть надежно соединены с опорной трубой, которая должна быть изготовлена из жесткого материала.

Испытательный блок вставляют в опору образца, показанную на рисунке 17.

9.2.2.2 Опора образца, изготовленная из стали, как показано на рисунке 17.

9.2.2.3 Стальной испытательный шарик с номинальным диаметром 16 мм и массой не менее 16 г.

Размеры в миллиметрах

1 – силиконовая прокладка; 2 – силиконовая прокладка;

3 – опорная труба; 4 – испытательный блок

Рисунок 16 — Опорная труба и испытательный блок

Рисунок 17 — Опора образца

9.2.3	Проведение испытаний

Испытания проводят следующим образом.

- светофильтр подвергают испытаниям таким образом, чтобы его наружная поверхность находилась сверху и удерживалась в соответствии с 9.2.1–9.2.2.

- стальной шарик диаметром 16 мм и массой не менее 16 г должен падать в свободном падении с высоты (1,27- 0+ 0,03) м на наружную поверхность светофильтра.

- шарик должен попадать в круг диаметром 16 мм, описанный вокруг центра прямоугольной области светофильтра. Падение шарика может быть направляемым, но не ограниченным при сбрасывании его через трубку, нижний конец которой удален от поверхности светофильтра примерно на 100 мм.

Отмечают, происходит ли разрушение светофильтра.

9.2.4	Протокол испытаний

В протоколе испытаний записывают, происходит ли разрушение светофильтра.

## 9.3 Метод испытания на ударную прочность солнцезащитных очков, уровень прочности 1

9.3.1	Принцип

Метод определяет устойчивость солнцезащитных очков, установленных на голове-манекене, способность противостоять поломке или значительной деформации к механическим воздействиям стального шарика весом 16 г, падающего с высоты (1,27- 0+ 0,03) м.

9.3.2	Оборудование

9.3.2.1 Голова-манекен, соответствующая размеру испытуемого образца и описанию, указанному в приложении G. Голову-манекен фиксируют таким образом, чтобы её центральная вертикальная ось (от макушки до шеи) была горизонтальной, а лицо смотрело вверх. Голова-манекен должна иметь возможность непрерывно вращаться вокруг оси шеи не менее чем на 90° в обе стороны от вертикали.

Примечание – Если существует обоснованная причина, например, для того, чтобы соответствовать конкретной этнической группе или группе населения, оценка должна проводиться на альтернативной модели головы, предназначенной для представления конкретной целевой группы населения.

9.3.2.2 Стальной шарик номинальным диаметром 16 мм и массой не менее 16 г.

9.3.2.3 Чувствительный к давлению материал, подходящий для индикации контакта между солнцезащитными очками и головой-манекеном.

Примечание – Может подойти комбинация белой бумаги и копировальной бумаги.

9.3.3 Проведение испытаний

9.3.3.1 Устанавливают голову-манекен лицом вверх.

9.3.3.2 Закрепляют чувствительный к давлению материал на голове-манекене так, чтобы закрыть область внутри орбитального края каждого глаза.

Примечание – В зависимости от используемого материала может потребоваться закрепить часть материала на голове-манекене, а часть – на солнцезащитных очках.

9.3.3.3 Устанавливают испытуемый образец на голову-манекен в положение как при носке, регулируют ремни крепления (при наличии) в соответствии с инструкцией производителя.

9.3.3.4 Обеспечивают падение стального шарика с высоты (1,27- 0+ 0,03) м на наружную поверхность образца так, чтобы точка удара приходилась на зрительный центр образца. Если используют систему направляющих, убеждаются, что она не касается поверхности образца или как-либо влияет на процесс проведения испытаний.

9.3.3.5 Извлекают образец и отмечают любое повреждение в соответствии с                   ISO 12312-1.

9.3.3.6 Снимают чувствительный к давлению материал с головы-манекена и  осматривают его на наличие ударов в области глаза.

9.3.3.7 Повторяют шаги с 9.3.3.2 по 9.3.3.6 для обоих глаз, располагая голову-манекен надлежащим образом.

9.3.4	Протокол испытаний

В протокол заносят данные о степени любого повреждения образца в соответствии с ISO 12312-1, и о том, есть ли повреждения в области глаз на макете головы. Если линза или светофильтр содержат несколько элементов, в отчете должна содержаться ссылка на самый последний (внутренний) элемент.

## 9.4 Метод испытания на ударную прочность солнцезащитных очков, уровень прочности 2

9.4.1	Принцип

Метод определяет устойчивость солнцезащитных очков, установленных на голове-манекене к механическим воздействиям стального шарика весом 43 г при падении с высоты (1,27- 0+ 0,03) м.

9.4.2	Оборудование

9.4.2.1 Голова-манекен размера, соответствующего испытуемому образцу и описанию в приложении G. Голову-манекен фиксируют таким образом, чтобы его центральная вертикальная ось (от макушки до шеи) была горизонтальной, а лицо смотрело вверх. Голова-манекен должна иметь возможность непрерывно вращаться вокруг оси шеи не менее чем на 90° в обе стороны от вертикали (так, чтобы точка для нанесения удара на какой-либо из боковых сторон была в верхнем положении).

Примечание – Если существует обоснованная причина, например, для того, чтобы соответствовать конкретной этнической группе или группе населения, оценка должна проводиться на альтернативной модели головы, предназначенной для представления конкретной целевой группы населения.

9.4.2.2 Стальной шар номинальным диаметром 22 мм и массой не менее 43 г.

9.4.2.3 Чувствительный к давлению материал, подходящий для индикации контакта между солнцезащитными очками и головой-манекеном.

П р и м е ч а н и е – Подходящими материалами для индикации контакта могут быть контактно- индикационная паста, чувствительный к давлению носитель или комбинация белой и копировальной бумаги.

9.4.3 Проведение испытаний

9.4.3.1 Устанавливают голову-манекен лицом вверх.

9.4.3.2 Закрепляют чувствительный к давлению материал на голове-манекене так, чтобы закрыть область внутри орбитального края каждого глаза.

9.4.3.3 Устанавливают испытуемый образец на голову-манекен в положение как при носке, регулируют ремни крепления (при наличии) в соответствии с инструкцией производителя.

9.4.3.4 Обеспечивают падение стального шарика с высоты (1,27- 0+ 0,03) м на наружную поверхность образца так, чтобы точка удара приходилась на зрительный центр образца. Если используют направляющую систему, убеждаются, что она не касается поверхности образца или не влияет на процесс проведения испытаний иным образом.

9.4.3.5 Извлекают образец и отмечают любое повреждение в соответствии с              ISO 12312-1.

9.4.3.6 Проверяют солнцезащитные очки на предмет контакта (если используется контактно-индикационная паста) или снимают чувствительный к давлению материал с головы-манекена и осматривают его на наличие ударов в области глаза.

9.4.3.7 Повторяют шаги с 9.4.3.2 по 9.4.3.6 для обоих глаз, располагая голову-манекен надлежащим образом.

9.4.4	Протокол испытаний

В протокол заносят данные о степени любого повреждения образца в соответствии с ISO 12312-1, и о том, есть ли повреждения в области глаз на голове-манекене.

Если линза или светофильтр содержат несколько элементов, в протокол испытания вносят данные для ближайшего к лицу внутреннего элемента.

## 9.5 Метод испытания на ударную прочность солнцезащитных очков, уровень прочности 3

9.5.1	Принцип

Метод определяет способность солнцезащитных очков, установленных на макете головы, быть устойчивыми к механическим воздействиям стального шарика с номинальным диаметром 6 мм, движущегося с заданной высокой скоростью.

9.5.2	Оборудование

9.5.2.1 Голова-манекен

Голова-манекен должна соответствовать размеру испытуемого образца и описанию, приведенному в приложении G. Голову-манекен фиксируют таким образом, чтобы ее центральная вертикальная ось (от макушки до шеи) была вертикальной и располагалась перпендикулярно опоре устройства. Голова-манекен должна иметь возможность непрерывно вращаться вокруг своей вертикальной оси не менее чем на 90° в обе стороны от вертикальной оси. Голова-манекен должна иметь возможность вертикально подниматься и опускаться, чтобы достигать наивысшего и самого низкого положения, а также перемещаться вбок.

Примечание – Если существует обоснованная причина, например, для того, чтобы соответствовать конкретной этнической группе или группе населения, оценка должна проводиться на альтернативной модели головы, предназначенной для представления конкретной целевой группы населения.

9.5.2.2 Устройство для выброса снаряда

Устройство состоит из горизонтального ствола с казенником или механизмом загрузки шарика и подачи сжатого газа для движения шарика. Устройство обеспечивает воздействие шарика на образец в требуемом положении со скоростью (45-0+1,5) м/с. Снаряд представляет собой стальной шарик с номинальным диаметром              6 мм и массой 0,86 г. Ствол должен иметь достаточную длину, чтобы обеспечить воспроизводимую скорость выброса стального шарика.

Конец ствола или трубы должен быть защищен от рикошетов.

Область вокруг испытуемого образца, голова-манекен и выходное отверстие устройства должны быть закрыты.

Невозможно определить точные требования к длине ствола и диаметру отверстия, поскольку они варьируются в зависимости от конструкции каждого устройства и характеристик подачи газа, используемого для приведения шарика в движение.

9.5.2.3 Измерение скорости вылета шарика

Устройство включает в себя средства измерения скорости вылета стального шарика с точностью до ± 1,0 %, точка удара должна быть удалена не более чем на                250 мм от оси выходного датчика измерителя скорости. Используют средство измерения времени, позволяющее фиксировать значение времени с точностью не ниже 10 мкс.

В данном методе применяют электронный таймер, управляемый фотодетекторами через усилители, когда шарик проходит мимо них. Расстояние между фотодетекторами должно быть точно известно и не должно превышать 150 мм.

9.5.2.4 Чувствительный к давлению материал

Чувствительный к давлению материал должен быть подходящего качества для индикации контакта между солнцезащитными очками и головой-манекеном.

Примечание – Может быть использована комбинация белой бумаги и копировальной бумаги.

9.5.3 Проведение испытаний

9.5.3.1 Голову-манекен располагают перед выходным отверстием ствола оборудования так, чтобы точка удара соответствовала ISO 12312-1.

9.5.3.2 Чувствительный к давлению материал накладывают на голову-манекен, чтобы закрыть область внутри орбитального края каждого глаза.

В зависимости от используемого материала может потребоваться нанести часть материала на голову-манекен, часть – на солнцезащитные очки.

Образец, подлежащий испытанию, устанавливают на голову-манекен в положении при носке при натяжении наголовной ленты, если она предусмотрена, отрегулированном в соответствии с инструкциями изготовителя.

9.5.3.3 Выстреливают стальным шариком в зрительный центр.

9.5.3.4 Снимают образец и отмечают любое повреждение, указанное в                       ISO 12312-1.

9.5.3.5 Осматривают средство защиты глаз на наличие контакта (если используется контактная паста) или удаляют и осматривают чувствительный к давлению материал на наличие следов ударов, передаваемых в область вокруг глаз головы-манекена.

9.5.3.6 Повторяют шаги с 9.5.3.2 по 9.5.3.6 для обоих глаз с соответствующим расположением головы-манекена.

9.5.4	Протокол испытаний

Протокол должен содержать информацию о повреждениях образца и о том, имеются ли признаки повреждения, находящиеся в области глаз на голове-манекене.

Если линза или светофильтр содержат несколько элементов, в протоколе должна содержаться ссылка на самый последний (внутренний) элемент.

## 9.6 Метод испытания на деформацию оправы и прочность крепления светофильтра

9.6.1	Принцип

Метод определяет устойчивость солнцезащитных очков в сборе к деформации и механическую прочность крепления светофильтров.

9.6.2	Оборудование

9.6.2.1 Вертикально работающий кольцевой зажим, способный удерживать испытуемый образец без скручивания или скольжения и имеющий диаметр (25 ± 2) мм, с двумя контактными поверхностями, E1 и E2, изготовленными из твердого упругого материала (например, полиамида).

9.6.2.2 Прижимной стержень (см. 5 на рисунке 18) диаметром (10 ± 1) мм с полукруглой поверхностью контакта.

Контактные поверхности могут перемещаться на расстояния не менее 10 мм от каждой стороны горизонтальной линии, проходящей через устройство, при этом прижимной стержень может перемещаться от точки на расстоянии не менее 10 мм выше горизонтальной линии до точки на расстоянии не более 8 мм ниже горизонтальной линии. Для испытаний солнцезащитных очков со значительным лицевым углом кольцевой зажим должен вращаться вокруг горизонтальной оси так, чтобы ось прижимного стержня оставалась перпендикулярной плоскости незакрепленной линзы в центре прямоугольной области. Расстояние между зажимом и прижимным стержнем регулируется.

9.6.2.3 Измерительное устройство с точностью выше 0,1 мм.

Испытательная установка представлена на рисунке 18.

1 – измерительное устройство; 2 – кольцевой зажим; 3 – движущееся кольцо;

4 – направление и точка приложения силы (максимум 5 Н);

5 – прижимной стержень; E1, E2 – контактные поверхности; a – регулировка

Рисунок 18 – Схема установки для испытания деформации оправы и

крепления светофильтров

9.6.3	Процедура

Устанавливают солнцезащитные очки в сборе со светофильтрами на устройство с открытыми заушниками и лицевой стороной испытуемого образца вниз. Зажимают образец, если он оснащен отдельными светофильтрами для каждого глаза, с допуском 2 мм от геометрического центра светофильтра. Для солнцезащитных очков, оснащенных одним светофильтром, закрывающим оба глаза, зажимные и контрольные точки расположены на расстоянии 64 мм или в соответствии с указаниями производителя (см. рисунке 19).

Опускают прижимной стержень так, чтобы он опирался на заднюю поверхность незакрепленного светофильтра в пределах 2 мм от геометрического центра светофильтра, следя за тем, чтобы объектив не перемещался. Фиксируют эту позицию как исходную.

Затем медленно и плавно перемещают прижимной стержень вниз, усиливая нагрузку, пока не будет достигнут первый из следующих критериев:

a) максимальная нагрузка 5 Н;

b) расстояние, равное 10 % расстояния между контрольными точками или, для одиночных светофильтров, закрывающих оба глаза, расстояние, равное 10 % от 64 мм или от расстояния, указанного изготовителем (см. ISO 4007)

Примечание – Если максимальная нагрузка 5 Н недостаточна для смещения стержня давления на расстояние, указанное в b), продолжают испытание, но достигнутое смещение записывают.

Сохраняют первоначальное смещение в течение 5 с, а затем возвращают стержень давления в исходное положение. Через 20 с снова опускают стержень, пока он не упрется в светофильтр.

Определяют в миллиметрах перемещение x стержня давления из начальной позиции и рассчитывают процент деформации, используя следующую формулу. Убеждаются, что оправа солнцезащитных очков не имеет трещин.

,

где f – деформация, %;

x – смещение прижимного стержня;

c – расстояние между контрольными точками.

При испытании наблюдатель с остротой зрения не менее 1,0, проверенной с использованием оптотипов по ISO 8596, без помощи увеличительной линзы проводит визуальный осмотр оправы солнцезащитных очков. Должно использоваться любое средство коррекции зрения, необходимое для осмотра на нужном расстоянии.

Испытания проводят на черном матовом фоне, при этом испытуемый образец освещают источником света от 1 000 лк до 2 000 лк.

Убеждаются, что ни один испытуемый светофильтр не был полностью или частично смещен с его первоначального расположения в канавке светового проема оправы.

R – контрольные точки; b – расстояние между касательными к верху и низу светофильтра; PD – указанное межзрачковое расстояние

Рисунок 19 – Определение контрольных точек для светофильтров

9.6.4 Протокол испытаний

В протоколе испытаний отмечают, превысила ли деформация солнцезащитных очков 2% расстояния между контрольными точками; вызвала ли максимальная нагрузка в 5Н увеличение расстояния, указанного в п.9.6.3; разрушилась ли или растрескалась оправа; изменил ли светофильтр полностью или частично свое положение в в канавке светового проема оправы.

9.6.5	Неопределенность измерений

Оценку неопределенности измерения, связанной с этим методом испытания, устанавливают в соответствии с Руководством ISO / IEC 98-3. Значение этой оценки не должно превышать ± 10 %. См. также приложение А.

Примечание – Использование стандартных образцов может помочь в установлении общих неопределенностей измерений между лабораториями.

## 9.7 Метод испытания на повышенную износостойкость солнечных очков

9.7.1	Принцип

Целью испытаний является имитация напряжений возникающих в оправе солнцезащитных очков, особенно на узлах крепления дужек (шарнирах), при надевании или снятии солнцезащитных очков. Конец одного заушника зажат для ограничения бокового, но не вращательного движения, в то время как конец другого вращается в пределах круга диаметром 60 мм. Перемычка поддерживается без зажима искусственным носом для ограничения перемещения оправы.

9.7.2	Оборудование

9.7.2.1 Два зажимных приспособления, установленных на универсальных шарнирах, которые используются для удержания заушников (см. рисунки 21 и 22).

9.7.2.2 Горизонтальная планка, образующая опору перемычки. Опора имеет треугольное поперечное сечение, образующее угол (30 ± 2)°, толщину в верхней части (12 ± 1) мм с закругленным верхним краем (см. рисунок 20).

Положения зажимов и опоры регулируют относительно друг друга не менее, чем на 40 мм по горизонтали и вертикали.

Универсальные шарниры не должны ограничивать угловое перемещение заушников. Точка зажима, определяемая как ближайший к центру штифта край зажима, должна находиться на расстоянии (55 ± 1) мм от центра оси универсального шарнира.

Устройство способно непрерывно и плавно передавать циклическое движение одному из универсальных шарниров:

— вниз (30 ± 0,5) мм

— наружу (60 ± 1,0) мм

— вверх (30 ± 0,5) мм

с частотой 40 циклов × мин-1, при этом заушник, находящийся в зажиме, остается неподвижным, за исключением изгиба универсального шарнира.

Примечание – Для испытаний в процессе разработки оправы изготовители могут модифицировать испытательное оборудование таким образом, чтобы правый или левый заушник мог подвергаться циклическому движению, а другой оставался неподвижным.

1 – вертикальная опора с прорезью для облегчения регулировки высоты;

2 – горизонтальная планка, вставленная в прорезь опоры

Рисунок 20 – Деталь регулируемой опоры для испытания на повышенную износостойкость

9.7.3	Процедура

9.7.3.1 Перед установкой испытательного образца на испытательный прибор устанавливают точки зажима и измерения.

В случае заушников, охватывающих ушную раковину, убеждаются, что  расположение точек зажима на  (3±1) мм ближе к шарнирному винту, чем крепление жесткой части заушника с охватывающей ушную раковину - ?. Каждая точка измерения должна находиться на (10 ± 1) мм ближе к шарнирному винту, чем точка зажима.

9.7.3.2 Перед испытанием полностью раскрывают заушники солнцезащитных очков без натяжения и измеряют расстояние между заушниками в заранее определенных точках измерения. Записывают расстояние d1.

Устанавливают оправу солнцезащитных очков на испытательном устройстве и убеждаются, что:

a)	вращающийся зажим (5) находится в той же плоскости, что и фиксированный зажим (4), и что он расположен в ближайшей точке его вращения по направлению к фиксированному зажиму (4) (см. рисунок 22);

b)	перемычка солнцезащитных очков свободно опирается на опору (6) (см. рисунок 20);

c)	взаимное горизонтальное расположение зажима (4), опоры (6) и зажима (5) таково, что оправа солнцезащитных очков может быть установлена с полностью раскрытыми без натяжения заушниками, а упор располагается посередине между зажимами (см. рисунок 22)

d)	высота опоры отрегулирована так, чтобы заушники были на одной линии с осью зажимов и параллельны основанию устройства;

e)	заушники зажаты в пределах 1 мм от расчетной точки зажима;

f)	зажимной винт (6) ослаблен для того, чтобы совместить угол наклона фиксированного зажима с внутренним наклоном конца заушника, а затем затянут (см. рисунок 21);

g)	счетчик оборотов установлен на ноль (см. рисунок 22).

1 – шкала амплитуды смещения оправы; 2 – нажимные винты; 3 – окно счетчика;

4 – выключатель; 5 – шарикоподшипник; 6 – зажимной винт;

7 – универсальный шарнир; 8 – регулируемая опора перемычки оправы;

9 – регулируемый кронштейн для соответствия разным размерам оправы солнцезащитных очков; 10 – точка зажима

Рисунок 21 — Общая схема испытаний, показывающая

зажимное устройство

1 – панель управления со счетчиком; 2 – регулятор бокового зажима;

3 – универсальный шарнир; 4 – фиксированный зажим;

5 – вращающийся зажим; 6 – регулируемая опора перемычки оправы;

7 – испытуемый образец; 8 – вращающийся диск; 9 – мотор-редуктор

Рисунок 22 — Схема типовой испытательной установки

9.7.3.3 После того, как испытуемый образец вместе со светофильтрами закреплен, приводят устройство в движение, подвергая образец циклическому вращательному движению, описанному в 9.7.2.2, в общей сложности (500 ± 1) циклов.

После завершения 500 циклов останавливают движение и вынимают образец из устройства. Измеряют расстояние между заушниками в точке измерения и записывают расстояние d2 в миллиметрах.

Визуальный осмотр оправы солнцезащитных очков проводит наблюдатель с остротой зрения не менее 1,0, определенной при испытании с использованием оптотипов, соответствующих ISO 8596, без помощи увеличительной линзы. Должно использоваться любое средство коррекции зрения, необходимое для осмотра на нужном расстоянии.

Испытания проводят на черном матовом фоне, при этом испытуемый образец освещают источником света от 1 000 лк до 2 000 лк.

Отмечают любые разрушения, трещины или изменения в движении заушников (см. ISO 12312-1).

9.7.4	Протокол испытаний

В протокол испытаний вносят информацию о том, превышает ли разница между d1 и d2 5 мм, и демонстрирует ли оправа солнцезащитных очков любые повреждения, трещины или изменения в боковом движении.

9.7.5	Неопределенность измерений

Оценку неопределенности измерения, связанной с этим методом испытания, устанавливают, как описано в Руководстве ISO/IEC 98-3. Значение этой оценки не должно превышать ± 0,5 мм (см. также приложение A).

Примечание – Использование стандартных образцов может помочь в установлении общих неопределенностей измерений между лабораториями.

## 9.8 Метод испытания на устойчивость к солнечному излучению

9.8.1	Принцип

Солнцезащитные светофильтры подвергают облучению от указанного источника с указанного расстояния в течение определенного периода времени. Коэффициент пропускания и широко-угловое рассеяние этих светофильтров измеряют до и после воздействия, чтобы определить их устойчивость к обесцвечиванию.

9.8.2	Оборудование

9.8.2.1 Безозоновая ксеноновая лампа из кварцевого стекла высокого давления мощностью (450 ± 50) Вт

Примечание – Подходящими эталонными лампами являются XBO-450 OFR и CSX-450 OFR3).

a) Новые лампы должны пройти тренировку в течение не менее 150 часов.

b) Лампа не должна использоваться после 2000 ч работы.

c) Время облучения должно составлять (50 ± 0,1) ч.

d) Между лампой и образцом должен быть установлен длинноволновый пропускающий фильтр (например, кронглас, такое как Schott B270)), толщиной 4 мм). Данные спектрального пропускания для длинноволнового пропускающего фильтра приведены в приложении J и проиллюстрированы на рисунке 23. Допускается смещение ± 5 нм, как показано прерывистой и пунктирной линиями на рисунке 23.

e) Ток лампы должен быть стабилизирован на уровне (25 ± 0,2) А.

f) Температура воздуха в непосредственной близости от образца должна составлять (28 ± 5) ° C.

Примечание – Могут использоваться другие мощные ксеноновые лампы высокого давления со следующими ограничениями:

- время облучения должно быть не менее 10 ч и не превышать 50 ч;

- не должно быть облучения на длинах волн менее 280 нм (использование длинноволнового пропускающего фильтра);

- пункты a), b), d) и f) должны соблюдаться.

|  | – номинальное значение; |
| --- | --- |
|  | – верхний предел; |
|  | – нижний предел; |

A – длина волны в нанометрах;

B – спектральный коэффициент пропускания, %.

Примечание – Предельное значение λc = 320 нм определяется на длине волны, при которой τλc = 46 %. Это значение должно составлять (320 ± 5) нм.

Рисунок 23 — Спектральный коэффициент пропускания длинноволнового пропускающего фильтра

9.8.3	Процедура испытаний

Испытания проводят следующим образом.

a)	Измеряют световой коэффициент пропускания τv в соответствии с 7.1.2                   (и другие коэффициенты пропускания, которые должны быть проверены, как описано в 7.2–7.8) и широко-угловое рассеяние в соответствии с 7.9.

b)	Лицевую поверхность светофильтра подвергают воздействию излучения лампы.

c)	Убеждаются, что излучение падает перпендикулярно поверхности образца.

d)	Расстояние от оси лампы до ближайшей точки на образце должно составлять (300 ± 10) мм.

Примечание – Считается, что требуемое облучение будет выполнено без калибровки или дополнительной проверки при условии применения указанных аппаратуры и методов. Различия в излучении до 30 % могут наблюдаться между различными лампами, в зависимости от времени использования (наработки) ламп или поставщика.

e)	Измеряют световой коэффициент пропускания τv в соответствии с 7.1.2 (и другие коэффициенты пропускания, которые необходимо проверить, как описано в 7.2–7.8), и широко-угловое рассеяние в соответствии с 7.9, после воздействия.

9.8.4	Протокол испытаний

В соответствии с требованиями к стойкости к солнечному излучению (ISO 12312-1:2013, раздел 8), протокол испытаний должен содержать информацию об относительном изменении светового коэффициента пропускания, новом значении широко-углового рассеяния, новых коэффициентов пропускания УФ-излучения в соответствии с начальным τv и других заявленных изготовителем дополнительных коэффициентах пропускания, измеренных после воздействия солнечного излучения. Для фотохромных светофильтров необходимо указать новое значение отношения τ0/τ1.

## 9.9 Метод испытания на устойчивость к воспламенению

9.9.1	Принцип

Метод определяет устойчивость солнцезащитных очков к воспламенению.

9.9.2	Оборудование

9.9.2.1 Стальной стержень длиной (300 ± 3) мм и номинальным диаметром 6 мм с плоскими торцами, перпендикулярными его продольной оси.

9.9.2.2 Источник тепла.

9.9.2.3 Термопара и средство измерения температуры.

9.9.2.4 Таймер, позволяющий проводить измерение интервала времени до 10 с                   с погрешностью ± 0,1 с.

9.9.3	Процедура испытаний

a)	Нагревают не менее 50 мм длины одного конца стального стержня до температуры (650 ± 20) °С.

Примечание – Температуру стержня измеряют с помощью термопары, прикрепленной на расстоянии (20 ± 1) мм от нагретого конца стержня. Систематическое измерение температуры стержня перед каждым контактом с исследуемым образцом не требуется, поскольку кривая охлаждения (температура в зависимости от времени) нагреваемого конца стержня известна.

b) 	Прижимают нагретую поверхность стержня (продольная ось вертикальна) к поверхности испытуемого образца (сила контакта равна весу стержня) в течение не менее 5 с, затем удаляют стержень. Во время испытания записывают, происходит ли воспламенение или тление образца.

c)	Испытание проводят на всех наружных частях солнцезащитных очков, кроме любой эластичной наголовной ленты или текстильной окантовки.

9.9.4	Протокол испытаний

В протоколе испытаний необходимо указать информацию о воспламенении или остаточном тлении образца.

9.9.5	Неопределенность измерений

Этот метод испытаний не требует количественных измерений, которые должны быть представлены. Следовательно, оценка неопределенности измерения не требуется.

## 9.10 Испытание на устойчивость к поту оправы солнцезащитных очков

9.10.1	Принцип

Целые солнцезащитные очки подвергают воздействию искусственного пота, затем проверяют на наличие дефектов.

9.10.2	Оборудование и реактивы

9.10.2.1 Климатическая камера, способная обеспечить температуру испытания (55 ± 5) °C.

9.10.2.2 Контейнер из стекла или инертного пластика с минимальными размерами 200 мм в поперечном сечении и высотой 90 мм, который можно закрывать.

9.10.2.3 Колба мерная, 1 дм3, откалиброванная по классу А ISO 1042:1998

9.10.2.4 Вода, соответствующая 3 классу ISO 3696:1987.

9.10.2.5 Искусственный потовый раствор, содержащий:

a)	молочная кислота, ρ = 1,21 г/см3, чистота > 85 %;

b)	хлорид натрия (чистота аналитического реагента ≥ 99 %).

Примеси:

- свинец: ≤ 0,001 0 %

- железо: ≤ 0,001 0 %

- бром: ≤ 0,020 0 %

- йод: ≤ 0,010 0 %;

c)	вода, соответствующая 3 классу ISO 3696:1987.

Используя подходящие емкости, взвешивают такое количество раствора молочной кислоты, чтобы в нем было (50 ± 0,1) г молочной кислоты (см. 9.10.2.5 а)), и (100 ± 0,1) г хлорида натрия (см. 9.10.2.5 б)) и растворяют в 900 см3 воды (см. 9.10.2.4). Используя мерную колбу (см. 9.10.2.3), доливают водой до 1 дм3.

9.10.2.6 Подставки для оправы солнцезащитных очков из стекла или инертного пластика, установленные в контейнере так, чтобы солнцезащитные очки могли удерживаться над раствором искусственного пота. Подставки могут быть рассчитаны на то, чтобы удерживать несколько образцов солнцезащитных очков друг над другом или рядом друг с другом, но без соприкосновения друг с другом.

9.10.3	Процедура

9.10.3.1 Заливают основание контейнера (см. 9.10.2.2) раствором искусственного пота (см. 9.10.2.5) до минимальной глубины 10 мм так, чтобы самая нижняя часть оправы (самая нижняя, если она сложена) находилась над раствором на расстоянии не менее 12 мм.

Помещают солнцезащитные очки в комплекте со светофильтрами на опоры                (см. 9.10.2.6) так, чтобы заушники были максимально раскрыты (для заушников с пружинными шарнирами – максимально раскрыты до момента срабатывания пружинного механизма), а нижние края заушников располагались на опорах (см. рисунок 24). Убеждаются, что оправа солнцезащитных очков не касается других образцов или стенок контейнера.

Закрывают контейнер, помещают его в климатическую камеру (см. 9.10.2.1) и выдерживают при температуре (55 ± 5) °C.

9.10.3.2 Через (8,0 ± 0,5) ч вынимают каждый образец и сразу же промывают его водой (см. 9.10.2.4), а затем высушивают, не вытирая, мягкой тканью.

9.10.3.3 В течение 30 мин исследуют каждый испытуемый образец, используя условия проверки, описанные в 9.10.3.6. Сравнивают образцы с идентичной неиспытанной оправой солнцезащитных очков, проверяют и записывают любые пятна или изменение цвета (исключая потерю блеска на поверхности) в любом месте рамки, исключая соединения и винты.

9.10.3.4 Повторно помещают испытуемые образцы на опоры, закрывают контейнер и поддерживают температуру испытаний (55 ± 5) °C в течение еще                 (16,0 ± 0,5) ч. После завершения этого второго периода удаляют, очищают и высушивают образцы, как описано в 9.10.3.2.

9.10.3.5 В течение 30 мин исследуют те участки каждого образца, которые могут длительно контактировать с кожей пользователя, используя условия проверки, описанные в 9.10.3.6. Сравнивают с идентичной неиспытанной оправой для солнцезащитных очков, проверяют и регистрируют любую коррозию, деградацию поверхности или отделение любого слоя закрытия на деталях, которые могут длительно контактировать с кожей во время износа, то есть на внутренней стороне, заушниках, нижних участках оправы и внутренней части перемычки.

Примечание – Если оправа для солнцезащитных очков изготовлена из натуральных материалов, и производитель рекомендует для ее ухода крем или воск, то перед проведением испытаний оправа для солнцезащитных очков должна быть подготовлена с использованием этого крема или воска в соответствии с инструкциями производителя. В конце испытания, когда оправу солнцезащитных очков проверяют на изменение цвета или ухудшение поверхности, и если оправа солнцезащитных очков не соответствует этому требованию, используют крем или воск и выдерживают один день, прежде чем снова проверять изменение цвета или ухудшение поверхности. Если оправа восстановила свой первоначальный вид, считается, что оправа солнцезащитных очков прошла испытание; если оправа остается обесцвеченной, считается, что оправа не прошла тест.

9.10.3.6 Визуальный осмотр оправы солнцезащитных очков проводит без помощи увеличительной линзы наблюдатель с остротой зрения не менее 1,0, измеренной при испытании с использованием оптотипов, соответствующих ISO 8596. Должно использоваться любое средство коррекции зрения, необходимое для осмотра на нужном расстоянии.

Испытания проводят на черном матовом фоне, при этом испытуемый образец освещают источником света от 1 000 лк до 2 000 лк.

1 – искусственный потовый раствор

Рисунок 24 — Схема стандартного держателя оправы солнцезащитных очков

9.10.4 Протокол испытаний

Отчет, касающийся только оправ солнцезащитных очков:

- любые пятна или изменение цвета (исключая потерю блеска поверхности) в любом месте на оправе, исключая соединения и винты, после 8 ч,

- коррозия, разрушения поверхности или отделения какого-либо слоя закрытия на деталях, подверженных длительному контакту с кожей во время износа, например, на внутренних поверхностях и концах заушников, нижних частях оправы и внутренней поверхности перемычки, через 24 ч,

по сравнению с солнцезащитными очками, не подвергшимися испытанию.

# Приложение A

# (обязательное)

# Применение неопределенности измерений

Для оценки соответствия/несоответствия результатов испытания установленным требованиям, приведенным в стандарте ISO 12312 (все части), применяют соответствующую процедуру.

Если результат испытания ± неопределенность измерения, U, полностью попадает в установленный диапазон значений или за его пределы для конкретного испытания, приведенного в стандарте общих технических условия на изделие, то этот результат оценивается как положительный или отрицательный, в соответствии с рисунками А.1 и А.2.

R – результат измерения; S – интервал допустимых значений параметра;

LSL – установленный нижний предел; USL – установленный верхний предел;

U – неопределенность измерений

Рисунок A.1 — Положительный результат

R – результат измерения; S – интервал допустимых значений параметра;

LSL – установленный нижний предел; USL – установленный верхний предел;

U – неопределенность измерений

Рисунок A.2 — Отрицательный результат

Если результат испытания ± неопределенность измерения, U, выходит за установленный диапазон значений (верхний или нижний пределы) для конкретного испытания, приведенного в стандарте общих технических условия на изделие, то оценка результата производится с учетом безопасности пользователя СИЗ, то такой результат оценивается как отрицательный в соответствии с рисунком А.3.

R – результат измерения; S – интервал допустимых значений параметра;

LSL – установленный нижний предел; USL – установленный верхний предел;

U – неопределенность измерений

Рисунок A.3 — Отрицательный результат

# Приложение B

# (справочное)

# Источники неопределенности в спектрофотометрии и

# их оценка и контроль

B.1	Общие положения

Существует много других методов и приборов для измерения спектрального пропускания солнцезащитных и аналогичных им очков. Нет такого прибора или метода, которые можно было бы выделить как лучшие. Соответственно, в настоящем стандарте подход заключается в определении максимальной неопределенности измерения, приемлемой в этом контексте.

Методы оценки компонентов неопределенности изложены в Руководстве ISO/IEC 98-3. В этом приложении рассматриваются вопросы источников неопределенности в спектрофотометрии, их минимизации и оценки.

Источники неопределенности одинаковы, независимо от используемой области длин волн или расчетов, в которых впоследствии используются данные измерения спектрального коэффициента  пропускания (например, для расчета светового коэффициента пропускания, коэффициента пропускания ультрафиолетового излучения, цвета, Qsignal).

B.2	Виды спектрофотометров

Спектрофотометры обычно представлены в следующих вариациях:

a) одно- или двулучевые;

b) со сканирующей или диодной матрицей;

c) с записью отношения или с компенсационным способом измерения;

d) с одинарным или двойным монохроматором;

e) с монохроматическим или полихроматическим освещением.

В однолучевом приборе есть только одно положение образца. Результат измерения получают из последовательного сравнения показаний прибора с испытуемым образцом и открытым пучком излучения. Для большей точности измерения коэффициента пропускания оба измерения должны производиться через небольшой интервал времени.

В двухлучевом приборе результат измерения получают сравнением коэффициента пропускания образца с коэффициентом пропускания при открытом пучке излучения; следовательно, образец помещен в один из двух отдельных ходов луча. Измерение осуществляют либо путем одновременного направления излучения по двум путям на два детектора, либо поочередной передачей излучения по двум путям к одному детектору на частоте, достаточно высокой для эффективного моделирования одновременного сравнения. Сканирующий прибор выполняет измерения последовательно, хотя спектр, как и длина волны луча, изменяется.

Спектрофотометр с диодной матрицей рассеивает луч на матрицу фотодиодов для одновременного измерения на выбранных длинах волн. Приборы с диодной матрицей обычно бывают однолучевыми и всегда используют полихроматическое освещение.

Спектрофотометры, записывающие отношение, измеряют амплитуду сигнала, полученного переключением между эталонным трактом и трактом с образцом. Электроника усилителя определяет линейность отклика.

В спектрофотометрах с нулевой точкой используется переменный аттенюатор, который вводят в опорный луч до тех пор, пока не будет устранена разница в сигнале с пучком излучения. Характеристики аттенюатора определяют линейность отклика.

В приборах с двойным монохроматором используют две дифракционные решетки или комбинацию призмы и решетки. Двойной монохроматор обладает заметно большей степенью устранения рассеянного света (обычно от 1/100 до 1/1000 одной решетки). Это особенно важно на коротковолновой области ультрафиолетового спектра или там, где происходит быстрое изменение коэффициента пропускания с длиной волны.

Луч может проходить через монохроматор до образца, поэтому образец облучается монохроматическим излучением, или после образца, так что образец облучается полихроматическим излучением. Когда речь идет о офтальмологической продукции, эта разница, вероятно, незначительна. Разница может быть очень значительной, если какой-то компонент образца является флуоресцентным.

Кроме того, спектрофотометры могут быть оснащены различными детекторами. Для измерений в ультрафиолетовой области (от 190 нм до 830 нм) они обычно представляют собой фотоумножитель или кремниевый фотодиод. Фотоумножитель является более чувствительным детектором и обеспечивает измерения для более темных образцов, тогда как кремниевый фотодиод является надежным и менее дорогим вариантом и обеспечивает измерение обычно до 1100 нм. Если прибор также обеспечивает измерения в ближней инфракрасной области, требуется другой детектор. Сульфид свинца обычно обеспечивает измерения до 3000 нм, а InGaAs – до 1800 нм.

B.3 Источники неопределенности

B.3.1 Общие положения

В неопределенности при измерении спектрального коэффициента пропускания можно рассматривать три составляющих компонента:

- ошибки, которые приводят к вкладу, не зависящему от коэффициента пропускания образца, и вносят вклад в неопределенность установленного абсолютного размера (α);

- ошибки, которые приводят к вкладу в неопределенность, которая является пропорцией измеренного коэффициента пропускания (β);

- ошибки, вызванные неточностями длины волны в приборе (χ).

Объединенная неопределенность (u) коэффициента пропускания (τ(λ)) может быть рассчитана по формуле:

B.3.2 Источники неопределенности при калибровке

B.3.2.1 Рассеянный свет

Рассеянный свет обычно вызывается рассеянием в оптике прибора, особенно в решетках. Это также вызвано частичным перекрытием спектров более высокого порядка со спектром первого порядка, который используется для измерения. Это особенно заметно в двойных монохроматорных приборах. В старых приборах отложения на оптике имеют тенденцию увеличивать рассеянный свет. Это может быть сведено к минимуму благодаря вниманию к чистоте окружающей среды. Чистка оптики – это работа, требующая квалификации и ее должны выполнять люди, сертифицированные поставщиком оборудования.

Рассеянный свет особенно важен при испытаниях на более коротких длинах волн, и в большинство спектрофотометров по умолчанию вставляют длинноволновый пропускающий светофильтр и используют дейтериевую газоразрядную лампу для измерений ниже примерно 350 нм.

Рассеянный свет оценивается с помощью подходящих водных растворов или стеклянных светофильтров, пропускающих излучение в длинноволновом диапазоне.

Решения, используемые в соответствующем диапазоне длин волн, представлены в таблице B.1.

Таблица B.1 – Решения для использования в диапазонах длин волн

| Смесь | Типовая используемая концентрация | Диапазон длин волн (оптическая плотность > 3) |
| --- | --- | --- |
| Йодистый калий | 1 % | менее 260 нм |
| Натрия йодистый | 1 % | менее 260 нм |
| Литий карбонат | Насыщенный | менее 227 нм |

Любой измеряемый коэффициент пропускания в указанном диапазоне длин волн следует принимать за рассеянный свет, сводить к минимуму и учитывать с использованием фактора α.

B.3.2.2   Базовая линия 0 %

Когда луч, проходящий через тракт с образцом, перекрыт непрозрачным объектом, возможно возникновение устойчивых значений, отличных от ожидаемого нуля. Эти значения должны быть вычтены из любого фактического значения коэффициента пропускания или, в противном случае, учтены с использованием фактора α. Когда 0 % базовый уровень повторяется, отмечаются некоторые изменения значений. Скорее всего, это связано с электрическим шумом в системе, и пользователь мало что может с этим сделать. Оценка величины ошибки производится путем многократного сканирования базовой линии и расчета пределов 95-го процентиля. Затем это учитывается в α.

B.3.2.3 Базовая линия 100 %

Во многом используются те же процессы, что и при учете базового уровня 0 %. Любое несоответствие от 100 % должно быть устранено путем масштабирования результата до 100 % или с учетом фактора β. Повторения 100 % базовой линии также демонстрируют вариации и должны оцениваться как в 0 % базовой линии и учитываться в β. Источники фоновых помех на базовой линии 100 % гораздо более многочисленны.

Фоновые помехи на 100 % базовой линии больше, когда выходной сигнал детектора низкий. Это может быть потому, что количество излучения, достигающего детектора, мало. Это происходит в пределах области длин волн, где энергия от источника может быть низкой и/или эффективность решетки низкая. Выходной сигнал также может быть низким вблизи пределов области длин волн, поскольку спектральная чувствительность детектора низкая.

Диапазон величины и длины волны варьируется в зависимости от прибора и в основном не зависят от оператора. Фоновые помехи могут быть уменьшены путем увеличения количества излучения, падающего на детектор, путем увеличения полуширины длины волны, увеличения времени интегрирования (что может быть связано с замедлением скорости сканирования в некоторых приборах) или увеличения коэффициента усиления усилителя в приборе. Некоторые приборы автоматически изменяют сверхвысокое напряжение, подаваемое на фотоумножитель в ответ на общее количество падающего света, некоторые изменяют коэффициент усиления усилителя, а некоторые автоматически контролируют половинную полосу пропускания.

B.3.2.4 Точность длины волны

Точность длины волны зависит от сканирующего механизма или расположения детекторов в диодной матрице. Это обычно не модифицируется. Следует оценить и сделать оценку χ.

Есть два основных метода. Первый является более точным и включает введение линейного источника (обычно газоразрядных ртутной и неоновой ламп) вместо встроенных источников и отслеживание выхода детектора в однолучевом режиме. Спектр ртутного разряда имеет полезные линии в ультрафиолете и видимый для желтой области, в то время как неон имеет много линий в красной области. В таблице B.2 перечислены основные линии спектра ртути и неона. Некоторые близко расположенные линии не могут быть отдельно различимы, если полосы пропускания не меньше, чем разность длин волн. Кроме того, многие спектрофотометры имеют встроенные дейтериевые источники излучения для УФ-области. Этот источник производит комбинацию широкополосного распределения и некоторых линий, наиболее заметно при 656,1 нм (но также при 486,0 нм, 434,0 нм и 410,1 нм). Эта линия часто используется как одноточечная проверка точности длины волны, возможно, автоматически при запуске в некоторых приборах. 	После проведения полной проверки такой одноточечной проверки должно быть достаточно, чтобы убедиться, что никаких изменений не произошло. Устанавливают длину волны на 5 нм выше предполагаемой линии и медленно сканируют поперек линии с наименьшим возможным интервалом длины волны. Определяют длину волны максимальной энергии. Повторяют для каждой доступной строки. Этот метод необходим, когда требуется точность длины волны не более 0,5 нм. Точность длины волны менее 0,1 нм может быть подтверждена, если полная ширина на уровне половины максимума достаточно мала.

Второй метод включает использование таких растворов, как перхлорат гольмия или стеклянные светофильтры, содержащие оксид гольмия или дидимия. Они имеют узкие и глубокие полосы поглощения для основных длин волн пика поглощения. Основные длины волн пикового поглощения приведены в таблице B.3. Фактические длины волн варьируются в зависимости от ширины полосы и толщины светофильтра и должны быть получены в калибровочной лаборатории для конкретного раствора или светофильтра. Устанавливают длину волны на 5 нм выше предполагаемой полосы поглощения и медленно сканируют поперек полосы с наименьшим возможным интервалом длины волны. Определяют длину волны минимального пропускания или максимального поглощения. Неопределенность калибровки зависит от источника калибровки, и калибровка переноса может быть выполнена обычно ± 0,3 нм, что приводит к комбинированной неопределенности около 0,5 нм для малых значений полной ширины на уровне половины максимума.

Таблица B.2 — Длины волн (в воздухе) линейных спектров от ртути и неона

| Длина волны в воздухе, нм | Источник | Длина волны в воздухе, нм | Источник | Длина волны в воздухе, нм | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226,22 | Hg | 366,33 | Hg | 630,48 | Ne |
| 237,83 | Hg | 404,66 | Hg | 633,44 | Ne |
| 248,20 | Hg | 407,78 | Hg | 638,30 | Ne |
| 253,65 | Hg | 435,84 | Hg | 640,23 | Ne |
| 265,20 | Hg | 533,08 | Ne | 650,65 | Ne |
| 280,35 | Hg | 534,11 | Ne | 653,29 | Ne |
| 289,36 | Hg | 540,06 | Ne | 659,90 | Ne |
| 296,73 | Hg | 546,07 | Hg | 667,83 | Ne |
| 302,15 | Hg | 576,96 | Hg | 671,70 | Ne |
| 312,57 | Hg | 579,07 | Hg | 692,95 | Ne |
| 313,17 | Hg | 585,25 | Ne | 702,41 | Ne |
| 334,15 | Hg | 588,19 | Ne | 703,24 | Ne |
| 336,99 | Ne | 594,48 | Ne | 705,91 | Ne |
| 341,79 | Ne | 597,55 | Ne | 717,39 | Ne |
| 344,77 | Ne | 603,00 | Ne | 724,52 | Ne |
| 346,66 | Ne | 607,43 | Ne | 743,89 | Ne |
| 347,26 | Ne | 609,62 | Ne | 748,89 | Ne |
| 352,05 | Ne | 614,31 | Ne | 753,58 | Ne |
| 359,35 | Ne | 616,36 | Ne | 754,41 | Ne |
| 365,02 | Hg | 621,73 | Ne | 837,76 | Ne |
| 365,44 | Hg | 626,65 | Ne |  |  |

Таблица B.3 — Основные длины волн (в воздухе) пика поглощения

| Ссылка | Длины волн пика поглощения, нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перхлорат гольмия | 241,1 450,8 | 250,0 486,2 | 278,2 536,6 | 287,1 640,6 | 333,5 | 345,5 | 361,4 | 385,4 | 416,3 |
| Гольмиевый оксидный светофильтр | 279,4 | 287,5 | 360,9 | 418,7 | 453,2 | 536,2 | 637,5 |  |  |
| Дидимиевый светофильтр | 572,9 | 585,3 | 684,6 | 740,8 | 807,0 |  |  |  |  |

Для нейтрально окрашенных испытуемых линз и образцов точность длины волны не является определяющим фактором неопределенности спектрального коэффициента пропускания; точность на длине волны 1 нм вполне адекватна. С другой стороны, резкие обрезания, часто наблюдаемые в УФ-области, и быстрые изменения коэффициента пропускания с длиной волны в сильно окрашенных образцах могут привести к большой неопределенности длины волны. Например, изменение коэффициента пропускания 50 % (абсолютное) на 10 нм не является необычным в УФ-области, а точность длины волны 1 нм означает неопределенность 5 %.

B.3.2.5 Точность (повторяемость)

Оценки фоновых помех на базовой линии являются показателями точности. Подобные оценки могут проводиться при разных значениях коэффициента пропускания образца. Если образец не является полностью однородным, меры повторяемости могут также включать удаление и замену образца и повторение измерений. В этом случае повторяемость – это не только функция прибора, но также однородность образца и повторяемость метода размещения образца в приборе. Повторяемость обычно учитывается в β.

B.3.2.6 Фотометрическая точность (линейность)

Оценка фотометрической точности включает измерение образца с известным коэффициентом пропускания (значения, предоставленные калибровочной лабораторией), и расхождения либо исправляются математически, либо включаются в неопределенность, обычно β. Обычно эталонные образцы представляют собой стеклянные светофильтры, но также можно использовать перфорированные металлические сетки; необходимо проявлять осторожность, чтобы обеспечить их единообразие.

B.3.3 Источники неопределенности в методологии

B.3.3.1 Пределы длины волны для спецификации и измерения

Спектральные измерения должны проводиться в диапазоне, указанном в                  ISO 12312 (все части), и это может варьироваться в зависимости от применения.

По данным CIE, видимый спектр находится в пределах от 360 нм до 830 нм. На практике чувствительность глаза в пределах спектра настолько низка, что исключение этих областей из расчета практически не имеет значения. В некоторых случаях допустимыми являются пределы от 400 нм до 700 нм. Однако сравнения расчетов, выполненных на одном и том же образце для разных пределов, показывают разные результаты, и обычно устанавливают приемлемый диапазон длин волн для расчетов. Для защиты глаз и лица расчеты пределов длины волны для измерения и спецификации обычно устанавливают в диапазоне от 380 нм до 780 нм.

Аналогичным образом, существует разница в приемлемых областях, которую определяют как полосы ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов для спецификации и измерения.

Поскольку принят стандартный диапазон длин волн, любые расхождения во всем диапазоне обычно игнорируют и не учитывают при расчете неопределенности.

B.3.3.2 Шаг длины волны

Теоретически, чем меньше шаг длины волны, тем точнее расчет. В системе CIE принят шаг 1 нм. Выполнение измерений и расчетов с большими интервалами не имеет значения, когда образец имеет нейтральный цвет и спектральные коэффициенты пропускания мало изменяются с длиной волны, но имеет значение, когда спектральный коэффициент пропускания быстро изменяется с длиной волны. Для настоящего стандарта расчеты и измерения должны выполняться с теми же интервалами, что указаны в ISO 12312-1. Шаг по длине волны должен быть установлен равным 5 нм, а любые расхождения с измерениями, выполненными с интервалами в 1 нм, должны игнорироваться. Меньшие шаги длины волны (и, соответственно, меньшие значения полной ширины на уровне половины максимума могут быть необходимы, когда весовые функции быстро меняются с длиной волны, и этот шаг другой длины волны должен быть указан.

B.3.3.3 Спектральная ширина щели измерительного прибора

Спектральную ширину щели измерительного прибора обычно устанавливают    как полную ширину на уровне половины максимума или спектральную полуширину.

Теоретически, чем меньше спектральная полуширина, тем точнее измерение. Выполнение измерений и расчетов при больших значениях спектральной полуширины не имеет значения, когда образец имеет нейтральный цвет и спектральные коэффициенты пропускания мало изменяются с изменением длины волны. Это имеет значение, когда спектральный коэффициент пропускания быстро изменяется с изменением длины волны, пики пропускания имеют тенденцию снижаться, а минимумы уменьшаются с увеличением спектральной полуширины. С другой стороны, меньшее значение спектральной полуширины уменьшает количество энергии, достигающей детектора, и увеличивает шум сигнала. Хорошей практикой измерений является установка спектральной полуширины не больше шага длины волны (в этом приложении не более 5 нм). 2 нм – это стандартная настройка для приборов с фиксированной спектральной шириной щели. При работе с темными образцами и ослаблением пучка излучения (см В.3.4) может потребоваться более широкая, чем 5 нм, спектральная полуширина, чтобы минимизировать шум, и это должно быть учтено при расчете неопределенности.

При использовании большей спектральной полуширины появление комбинированных эффектов чувствительности детектора, энергии источника и эффективности дифракционной решетки может означать, что энергия не распределена равномерно или симметрично в диапазоне длин волн, а длина волны с наибольшей энергией может составлять несколько нанометров от номинальной длины волны центроида. В этом случае точность определения длины волны должна быть переоценена.

B.3.4 Источники неопределенности из характеристик образца

B.3.4.1 Смещение луча образцом

Луч в спектрофотометре может быть смещен, когда образец наклонен или имеет даже небольшое призматическое действие (включая децентрированные линзы). В таком случае луч может частично попадать на детектор, что приведет к занижению значения коэффициента пропускания. В некоторых приборах размер луча мал по сравнению с размером детектора (недостаточное покрытие), и поэтому для регистрации ложного результата необходимо большее его смещение. Это чаще всего относится к детекторам на  фотоумножителе, которые обычно имеют большие окна. Напротив, если размер луча больше размера детектора (перекрытие), то также требу-ется значительное смещение для частичного покрытия детектора, а так как луч одноро-ден, то смещение его вызывает незначительный эффект. На практике во многих приборах покрытие детектора недостаточно, и небольшое смещение может иметь значительные эффекты. Эффекты наиболее заметны при испытании с криволинейными поверхностями, а не плоских образцов.

Если эффект значительный, то его можно определить путем:

- наклона образца и наблюдения явного увеличения коэффициента пропускания (обычно он должен падать);

- вращения (неполяризационного) и наблюдения при этом больших, чем ожидалось, изменений коэффициента пропускания;

- перемещения равномерно окрашенного образца в поперечном направлении и наблюдение более значительных, чем ожидалось, изменений коэффициента пропускания;

- перемещения образца от передней к задней части камеры для образца и наблюдения за изменением коэффициента пропускания (это также может быть признаком образца со значительным диффузным коэффициентом пропускания);

- проверки с помощью образца с криволинейными поверхностями и известным коэффициентом пропускания

Эффекта невозможно избежать во многих приборах. Чтобы минимизировать проблему, образец должен быть расположен как можно ближе к детектору, чтобы минимизировать смещение луча. Использование интегрирующей сферы для сбора луча помогает, если луч небольшой по сравнению с входным портом сферы (как обычно). В противном случае эффект должен быть учтен в β.

B.3.4.2 Флуоресценция

По причинам, описанным в B.3.4.1, флуоресценция в образцах способствует ошибкам. Визуальный осмотр под источником UVA должен предупредить оператора о наличии флуоресценции. Соответствующие светофильтры, установленные на пути светового пучка со стороны образца, обращенной к детектору, позволяют проводить достоверные измерения.

B.3.4.3 Наклон образца

Контрольная точка для измерения определена в ISO 4007 и ISO 12312-1, при этом необходимо проводить измерения с помощью нормально падающего луча. Наклон образца вызывает прохождение большей длины пути в образце и смещение луча относительно детектора. Метод определения местоположения образца должен обеспечивать поддержание нормального угла падения в пределах ± 2°.

B.3.4.4 Положение образца

Соблюдение данного требования не является крайне важным для равномерно окрашенных светофильтров, но для окрашенных градиентных светофильтров оно обязательно. Положение образца должно воспроизводиться с точностью до ± 0,5 мм.

B.3.4.5 Размер и форма луча

Соблюдение данного требования также не является крайне важным для равномерно окрашенных светофильтров, но для окрашенных градиентных светофильтров оно обязательно. Если луч проходит значительное расстояние в направлении градиента и коэффициент пропускания не изменяется непрерывно в направлении градиента, тогда становится трудно точно узнать, в какой точке был измерен коэффициент пропускания. В направлении градиента размер луча должен быть как можно меньше. В приборах с прямоугольным лучом образец должен быть ориентирован так, чтобы короткий размер располагался вдоль изменения градиента. Размер луча вдоль градиента не должен превышать            5,0 мм.

B.3.4.6 Поляризация

Процесс монохромации пучка с решеткой также вносит некоторую частичную поляризацию. Эффективность поляризации и ориентация поляризации варьируется по спектру. Некоторые инструменты имеют деполяризатор, который можно использовать. При отсутствии такого приспособления измерение спектрального коэффициента пропускания линейных поляризаторов следует проводить при двух взаимно перпендикулярных ориентациях образца. Положение образца не имеет значения, но второе измерение должно проводиться в положении, перпендикулярном положению при первом измерении. Спектральный коэффициент пропускания является средним из двух измеренных спектральных коэффициентов пропускания. Измерение нелинейных поляризаторов должно проводиться с помощью деполяризатора или не спектрофотометрическим методом.

# Приложение C

# (справочное)

# Определения в форме суммирования

C.1	Пояснение

ISO 4007 определяет процессы свертки спектральных данных до интегрированного значения как интеграл с символами ∫ и dλ. В интеграле переменные, такие как τ(λ), V(λ), S(λ), являются математическими функциями. Хотя каждая из этих переменных может быть представлена в виде математической функции, более обычным процессом при выполнении этого вычисления является суммирование в заданном интервале длин волн ∆λ в пределах определенного диапазона длин волн. ISO 12312-1 требует использования интервала длин волн 5 нм или менее в ультрафиолетовой и видимой областях и 10 нм в инфракрасной области. Поэтому расчеты на практике представляются в виде сумм с использованием символов Σ и ∆λ.

Ниже приведены определения из ISO 4007, выраженные в процентах и суммирования, которые требуются в ISO 12312-1.

C.2	Определения в форме суммирования

C.2.1	Световой коэффициент пропускания

,						(C.1)

где λ – длина волны, нм;

τ(λ) – спектральный коэффициент пропускания;

V(λ) – относительная чувствительность человеческого глаза в 	соответствии с                      ISO 11664-1;

SD65(λ) – спектральное распределение энергии стандартного 	источника света CIE D65 в соответствии с ISO 11664-2.

Весовые функции приведены в приложении D.

C.2.2 Коэффициент пропускания ультрафиолетового излучения

C.2.2.1 Коэффициент пропускания солнечного УФ излучения, τSUV

,		(C.2)

C.2.2.2 Коэффициент пропускания солнечного УФ-А излучения, τSUVA

,		(C.3)

C.2.2.3 Коэффициент пропускания солнечного УФ-В излучения, τSUVB

,		(C.4)

где:

λ – длина волны, нм;

τ(λ) – спектральный коэффициент пропускания;

ES(λ) – спектральное распределение солнечного излучения на уровне моря для воздушной массы 2; [7]

S(λ) – относительная функция спектральной эффективности для УФ-излучения; [8]

W(λ) = ES(λ) · S(λ).

Весовые функции приведены в приложении E.

C.2.3 Коэффициент пропускания в синей области солнечного спектра, τsb

,		(C.5)

где λ – длина волны, нм;

τ(λ) – спектральный коэффициент пропускания;

ES(λ) – спектральное распределение солнечного излучения на уровне моря для воздушной массы 2; [7]

B(λ) – функция опасности синего света; [9]

WB(λ) = ES(λ) · B(λ).

Весовые функции приведены в приложении E.

C.2.4 Коэффициент пропускания в инфракрасной области солнечного спектра, τSIR

,						(C.6)

где λ	– длина волны, нм;

τ(λ) – спектральный коэффициент пропускания;

ES(λ) – спектральное распределение солнечного излучения на уровне моря для воздушной массы m = 2. [7]

Значения ES(λ) приведены в приложении E.

C.2.5	Световой коэффициент отражения, ρV

,					(C.7)

где λ – длина волны, нм;

ρ(λ) – спектральный коэффициент отражения;

V(λ) – относительная чувствительность человеческого глаза в соответствии с                      ISO 11664-1;

SD65(λ) – спектральное распределение энергии стандартного источника света CIE D65 в соответствии с ISO 11664-2.

C.2.6 Относительный коэффициент визуального ослабления для обнаружения светового сигнала, Q

(C.8)

где

(С.9)

И

(С.10)

где λ – длина волны, нм;

τ(λ) – спектральный коэффициент пропускания;

V(λ) – относительная чувствительность человеческого глаза, как определено в                     ISO 11664-1;

SD65(λ) – спектральное распределение энергии стандартного источника света CIE D65 в соответствии с ISO 11664-2;

Esignal(λ) – спектральное распределение энергии красного, желтого, зеленого и синего сигнальных цветов.

Значения SD65(λ) · V(λ) приведены в приложении D, значения Esignal(λ) · V(λ) для сигнальных огней с лампами накаливания приведены в приложении H, для LED-сигналов - в приложении I.

# Приложение D

# (обязательное)

# Произведение распределения энергии стандартного источника света D65 в соответствии с ISO 11664-2 на функцию относительной спектральной эффективности среднего человеческого глаза для дневного зрения в соответствии с ISO 11664-1

Т а б л и ц а D.1 – Произведение распределения энергии стандартного источника излучения D65 на функцию относительной спектральной эффективности среднего человеческого глаза для дневного зрения

| Длина волны λ, нм | SD65(λ) · V(λ) | Длина волны λ, нм | SD65(λ) · V(λ) | Длина волны λ, нм | SD65(λ) · V(λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 0,0001 | 515 | 3,0589 | 650 | 0,4052 |
| 385 | 0,0002 | 520 | 3,5203 | 655 | 0,3093 |
| 390 | 0,0003 | 525 | 3,9873 | 660 | 0,2315 |
| 395 | 0,0007 | 530 | 4,3922 | 665 | 0,1714 |
| 400 | 0,0016 | 535 | 4,5905 | 670 | 0,1246 |
| 405 | 0,0026 | 540 | 4,7128 | 675 | 0,0881 |
| 410 | 0,0052 | 545 | 4,8343 | 680 | 0,0630 |
| 415 | 0,0095 | 550 | 4,8981 | 685 | 0,0417 |
| 420 | 0,0177 | 555 | 4,8272 | 690 | 0,0271 |
| 425 | 0,0311 | 560 | 4,7078 | 695 | 0,0191 |
| 430 | 0,0476 | 565 | 4,5455 | 700 | 0,0139 |
| 435 | 0,0763 | 570 | 4,3393 | 705 | 0,0101 |
| 440 | 0,1141 | 575 | 4,1607 | 710 | 0,0074 |
| 445 | 0,1564 | 580 | 3,9431 | 715 | 0,0048 |
| 450 | 0,2104 | 585 | 3,5626 | 720 | 0,0031 |
| 455 | 0,2667 | 590 | 3,1766 | 725 | 0,0023 |
| 460 | 0,3345 | 595 | 2,9377 | 730 | 0,0017 |
| 465 | 0,4068 | 600 | 2,6873 | 735 | 0,0012 |
| 470 | 0,4945 | 605 | 2,4084 | 740 | 0,0009 |
| 475 | 0,6148 | 610 | 2,1324 | 745 | 0,0006 |
| 480 | 0,7625 | 615 | 1,8506 | 750 | 0,0004 |
| 485 | 0,9001 | 620 | 1,5810 | 755 | 0,0002 |
| 490 | 1,0710 | 625 | 1,2985 | 760 | 0,0001 |
| 495 | 1,3347 | 630 | 1,0443 | 765 | 0,0001 |
| 500 | 1,6713 | 635 | 0,8573 | 770 | 0,0001 |
| 505 | 2,0925 | 640 | 0,6931 | 775 | 0,0001 |
| 510 | 2,5657 | 645 | 0,5353 | 780 | 0,0000 |
|  |  |  |  | Сумма | 100,0000 |

# Приложение E

# (обязательное)

# Спектральные функции для расчета коэффициентов пропускания в ультрафиолетовой  и синей областях солнечного спектра

В этом приложении содержатся спектральные функции для расчета коэффициента УФ-пропускания излучения Солнца и световой коэффициент пропускания в синей области солнечного спектра (см. таблицу E.1).

Для спектрального распределения солнечного излучения ES(λ) значения взяты из [7]. Эти значения расширены до 295 нм и интерполируются при необходимости. При длинах волн 280 нм и 290 нм значения облученности настолько низки, что они могут быть установлены равными 0 для любого практического использования.

Спектральное распределение относительной спектральной функции эффективности для УФ-излучения S(λ) взято из [8]. Эти данные были даны с интервалами 5 нм; если источники являются узкополосными, может потребоваться работа с конкретными длинами волн или с меньшими интервалами длин волн, и в этом случае данные должны быть взяты из [8].

Полная весовая функция для расчета различных значений УФ-пропускания является произведением относительной спектральной функции эффективности для УФ-излучения S(λ) и спектрального распределения солнечного излучения ES(λ).

| W(λ) = ES(λ) · S(λ). | (E.1) |
| --- | --- |

Значения весовой функция опасности синего света B(λ) взяты из [9]; ниже 400 нм весовая функция опасности синего света B(λ) линейно экстраполируется на логарифмической шкале.

Полная весовая функция для расчета коэффициента пропускания синего света является произведением весовой функции опасности синего света B(λ) и функции спектрального распределения солнечного излучения ES(λ).

| WB(λ) = ES(λ) · B(λ). | (E.2) |
| --- | --- |

Таблица E.1 – Спектральные весовые функции для расчета УФ-пропускания и светового коэффициента пропускания в синей области солнечного спектра

| Длина волны λ, нм | Спектральная распределение солнечного излучения ES(λ), мВ/м2/нм | Относительная спектральная функция эффективности S(λ) | Весовая функция W(λ) = ES(λ) · S(λ) | Весовая функция опасности синего света B(λ) | Весовая функция WB(λ) = ES(λ) · B(λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | 0 | 0,88 | 0 |  |  |
| 285 | 0 | 0,77 | 0 |  |  |

Продолжение таблицы Е.1

| Длина волны λ, нм | Спектральная распределение солнечного излучения ES(λ), мВ/м2/нм | Относительная спектральная функция эффективности S(λ) | Весовая функция W(λ) = ES(λ) · S(λ) | Весовая функция опасности синего света B(λ) | Весовая функция WB(λ) = ES(λ) · B(λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | 0 | 0,64 | 0 |  |  |
| 295 | 2,09 · 10−4 | 0,54 | 0,00011 |  |  |
| 300 | 8,10 · 10−2 | 0,30 | 0,0243 |  |  |
| 305 | 1,91 | 0,060 | 0,115 |  |  |
| 310 | 11,0 | 0,015 | 0,165 |  |  |
| 315 | 30,0 | 0,003 | 0,090 |  |  |
| 320 | 54,0 | 0,0010 | 0,054 |  |  |
| 325 | 79,2 | 0,00050 | 0,040 |  |  |
| 330 | 101 | 0,00041 | 0,041 |  |  |
| 335 | 128 | 0,00034 | 0,044 |  |  |
| 340 | 151 | 0,00028 | 0,042 |  |  |
| 345 | 170 | 0,00024 | 0,041 |  |  |
| 350 | 188 | 0,00020 | 0,038 |  |  |
| 355 | 210 | 0,00016 | 0,034 |  |  |
| 360 | 233 | 0,00013 | 0,030 |  |  |
| 365 | 253 | 0,00011 | 0,028 |  |  |
| 370 | 279 | 0,000093 | 0,026 |  |  |
| 375 | 306 | 0,000077 | 0,024 |  |  |
| 380 | 336 | 0,000064 | 0,022 | 0,006 | 2 |
| 385 | 365 |  |  | 0,012 | 4 |
| 390 | 397 |  |  | 0,025 | 10 |
| 395 | 432 |  |  | 0,05 | 22 |
| 400 | 470 |  |  | 0,10 | 47 |
| 405 | 562 |  |  | 0,20 | 112 |
| 410 | 672 |  |  | 0,40 | 269 |
| 415 | 705 |  |  | 0,80 | 564 |
| 420 | 733 |  |  | 0,90 | 660 |
| 425 | 760 |  |  | 0,95 | 722 |
| 430 | 787 |  |  | 0,98 | 771 |

Окончание таблицы Е.1

| Длина волны, нм | Солнечное спектральное излучение ES(λ) мВ/м2/нм | Относительная функция спектральной эффективности S(λ) | Весовая функция W(λ) = ES(λ) · S(λ) | Весовая функция опасности синего света B(λ) | Весовая функция WB(λ) = ES(λ) · B(λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | 849 |  |  | 1,00 | 849 |
| 440 | 911 |  |  | 1,00 | 911 |
| 445 | 959 |  |  | 0,97 | 930 |
| 450 | 1006 |  |  | 0,94 | 946 |
| 455 | 1037 |  |  | 0,90 | 933 |
| 460 | 1080 |  |  | 0,80 | 864 |
| 465 | 1109 |  |  | 0,70 | 776 |
| 470 | 1138 |  |  | 0,62 | 706 |
| 475 | 1161 |  |  | 0,55 | 639 |
| 480 | 1183 |  |  | 0,45 | 532 |
| 485 | 1197 |  |  | 0,40 | 479 |
| 490 | 1210 |  |  | 0,22 | 266 |
| 495 | 1213 |  |  | 0,16 | 194 |
| 500 | 1215 |  |  | 0,10 | 122 |

# Приложение F

# (обязательное)

# Спектральное распределение поверхностной плотности потока солнечного излучения в инфракрасном спектре для расчета коэффициента пропускания солнечного инфракрасного излучения [7]

Таблица F.1 — Спектральное распределение поверхностной плотности потока солнечного излучения в инфракрасном спектре для расчета коэффициента пропускания солнечного инфракрасного излучения.

| Длина волны λ, нм | Спектральная освещенность Es(λ), мВ/м2/нм | Длина волны λ, нм | Спектральная освещенность Es(λ), мВ/м2/нм | Длина волны λ, нм | Спектральная освещенность Es(λ), мВ/м2/нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 780 | 907 | 1190 | 344 | 1600 | 202 |
| 790 | 923 | 1200 | 373 | 1610 | 198 |
| 800 | 857 | 1210 | 402 | 1620 | 194 |
| 810 | 698 | 1220 | 431 | 1630 | 189 |
| 820 | 801 | 1230 | 420 | 1640 | 184 |
| 830 | 863 | 1240 | 387 | 1650 | 173 |
| 840 | 858 | 1250 | 328 | 1660 | 163 |
| 850 | 839 | 1260 | 311 | 1670 | 159 |
| 860 | 813 | 1270 | 381 | 1680 | 145 |
| 870 | 798 | 1280 | 382 | 1690 | 139 |
| 880 | 614 | 1290 | 346 | 1700 | 132 |
| 890 | 517 | 1300 | 264 | 1710 | 124 |
| 900 | 480 | 1310 | 208 | 1720 | 115 |
| 910 | 375 | 1320 | 168 | 1730 | 105 |
| 920 | 258 | 1330 | 115 | 1740 | 97,1 |
| 930 | 169 | 1340 | 58,1 | 1750 | 80,2 |
| 940 | 278 | 1350 | 18,1 | 1760 | 58,9 |
| 950 | 487 | 1360 | 0,660 | 1770 | 38,8 |
| 960 | 584 | 1370 | 0 | 1780 | 18,4 |
| 970 | 633 | 1380 | 0 | 1790 | 5,70 |
| 980 | 645 | 1390 | 0 | 1800 | 0,92 |
| 990 | 643 | 1400 | 0 | 1810 | 0 |
| 1000 | 630 | 1410 | 1,91 | 1820 | 0 |
| 1010 | 620 | 1420 | 3,72 | 1830 | 0 |
| 1020 | 610 | 1430 | 7,53 | 1840 | 0 |
| 1030 | 601 | 1440 | 13,7 | 1850 | 0 |

Окончание таблицы F.1

| Длина волны λ, нм | Спектральная освещенность Es(λ), мВ/м2/нм | Длина волны λ, нм | Спектральная освещенность Es(λ), мВ/м2/нм | Длина волны λ, нм | Спектральная освещенность Es(λ), мВ/м2/нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040 | 592 | 1450 | 23,8 | 1860 | 0 |
| 1050 | 551 | 1460 | 30,5 | 1870 | 0 |
| 1060 | 526 | 1470 | 45,1 | 1880 | 0 |
| 1070 | 519 | 1480 | 83,7 | 1890 | 0 |
| 1080 | 512 | 1490 | 128 | 1900 | 0 |
| 1090 | 514 | 1500 | 157 | 1910 | 0,705 |
| 1100 | 252 | 1510 | 187 | 1920 | 2,34 |
| 1110 | 126 | 1520 | 209 | 1930 | 3,68 |
| 1120 | 69,9 | 1530 | 217 | 1940 | 5,30 |
| 1130 | 98,3 | 1540 | 226 | 1950 | 17,7 |
| 1140 | 164 | 1550 | 221 | 1960 | 31,7 |
| 1150 | 216 | 1560 | 217 | 1970 | 37,7 |
| 1160 | 271 | 1570 | 213 | 1980 | 22,6 |
| 1170 | 328 | 1580 | 209 | 1990 | 1,58 |
| 1180 | 346 | 1590 | 205 | 2000 | 2,66 |

# Приложение G

# (обязательное)

# Эталонные головы-манекены

Существует два размера эталонной головы-манекена для испытаний, описанных в настоящем стандарте. Форма головы-манекена человека среднего размера на 50 % приближена к форме головы европейского взрослого мужчины. Форма головы-манекена человека малого размера на 60 % приближена к форме головы 12-летнего европейского ребенка. Номинальные размеры указаны на рисунке G.1; подробности конструкции приведены ниже и в примечаниях к рисунку.

В случаях, когда в настоящем стандарте приведена ссылка на голову-манекен, указанную в этом приложении, размер используемой формы головы (средней или малой) должен соответствовать размеру средств защиты глаз. Если иное не указано производителям средства защиты глаз, следует использовать голову-манекен среднего размера.

Соответствие головы-манекена, указанной для средства защиты глаз, должно быть подтверждено испытательным центром. Все испытания средства защиты глаз выполняют с использованием только одного выбранного размера модели головы.

Каждая голова-манекен может быть выполнена в одном из трех материалов:

a) эпоксидная смола (с обозначением подлежащих  защите областей);

b) алюминий;

c) полиуретан твердостью (50 ± 5) IRHD, слой которого толщиной 12 мм нанесен на внутренний сердечник.

Голова-манекен, вылитая из эпоксидной смолы лучше всего подходит для оценки областей защиты и поля зрения.

Для оценки устойчивости к ударам (см. 9.3.2.1, 9.4.2.1, 9.5.2.1) следует использовать только покрытую полиуретаном голову-манекен.

Алюминиевая голова-манекен должна использоваться для оценки требований к нерадиационному промышленному использованию.

| Измерение | Длина (мм) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Маленькая голова-манекен | Средняя голова-манекен |
| a | 206 | 218 |
| b | 146 | 156 |
| c | 110 | 111 |
| d | 131 | 144 |
| e | 166 | 178 |
| f | 113 | 123 |
| g | 54 | 64 |

Рисунок G.1 — Эталонные головы-манекены

# Приложение H

# (обязательное)

# Спектральное распределение излучения в сигнальных огнях с лампами накаливания, взвешенное по чувствительности человеческого глаза V(λ)

Таблица H.1 — Спектральное распределение излучения в сигнальных огнях с лампами накаливания, взвешенное по чувствительности человеческого глаза V(λ)

| Длина волны λ, нм | Красный ERed(λ) · V(λ) | Желтый EYellow(λ) · V(λ) | Зеленый EGreen(λ) · V(λ) | Синий EBlue(λ) · V(λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 |
| 435 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,680 |
| 440 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,970 |
| 445 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 1,260 |
| 450 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 1,600 |
| 455 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 1,950 |
| 460 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 2,350 |
| 465 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 2,760 |
| 470 | 0,000 | 0,000 | 0,270 | 3,230 |
| 475 | 0,000 | 0,010 | 0,380 | 3,720 |
| 480 | 0,000 | 0,010 | 0,540 | 4,240 |
| 485 | 0,000 | 0,020 | 0,740 | 4,650 |
| 490 | 0,000 | 0,040 | 1,020 | 5,080 |
| 495 | 0,000 | 0,070 | 1,410 | 5,510 |
| 500 | 0,010 | 0,120 | 1,910 | 5,870 |
| 505 | 0,010 | 0,200 | 2,610 | 6,450 |

Продолжение таблицы Н.1

| Длина волны λ, нм | Красный ERed(λ) · V(λ) | Желтый EYellow(λ) · V(λ) | Зеленый EGreen(λ) · V(λ) | Синий EBlue(λ) · V(λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 510 | 0,010 | 0,320 | 3,430 | 6,800 |
| 515 | 0,010 | 0,490 | 4,370 | 6,660 |
| 520 | 0,010 | 0,760 | 5,320 | 5,950 |
| 525 | 0,020 | 1,160 | 6,130 | 5,150 |
| 530 | 0,020 | 1,700 | 6,860 | 3,960 |
| 535 | 0,020 | 2,350 | 7,370 | 3,370 |
| 540 | 0,020 | 3,060 | 7,700 | 2,650 |
| 545 | 0,020 | 3,710 | 7,750 | 2,320 |
| 550 | 0,020 | 4,260 | 7,340 | 1,940 |
| 555 | 0,020 | 4,730 | 6,460 | 1,460 |
| 560 | 0,030 | 5,050 | 5,480 | 0,970 |
| 565 | 0,040 | 5,270 | 4,790 | 0,660 |
| 570 | 0,080 | 5,440 | 4,340 | 0,360 |
| 575 | 0,230 | 5,470 | 3,770 | 0,280 |
| 580 | 0,670 | 5,430 | 3,040 | 0,200 |
| 585 | 1,640 | 5,320 | 2,400 | 0,220 |
| 590 | 3,320 | 5,160 | 1,790 | 0,240 |
| 595 | 5,400 | 4,940 | 1,050 | 0,230 |
| 600 | 7,320 | 4,670 | 0,400 | 0,230 |
| 605 | 8,750 | 4,380 | 0,120 | 0,180 |
| 610 | 9,350 | 4,040 | 0,050 | 0,130 |
| 615 | 9,320 | 3,640 | 0,060 | 0,100 |
| 620 | 8,950 | 3,270 | 0,090 | 0,060 |
| 625 | 8,080 | 2,840 | 0,110 | 0,070 |
| 630 | 7,070 | 2,420 | 0,100 | 0,070 |
| 635 | 6,100 | 2,030 | 0,070 | 0,160 |
| 640 | 5,150 | 1,700 | 0,040 | 0,210 |
| 645 | 4,230 | 1,390 | 0,020 | 0,430 |
| 650 | 3,410 | 1,110 | 0,020 | 0,540 |
| 655 | 2,690 | 0,870 | 0,010 | 0,420 |
| 660 | 2,090 | 0,670 | 0,000 | 0,320 |
| 665 | 1,570 | 0,510 | 0,000 | 0,210 |

Окончание таблицы Н.1

| Длина волны λ, нм | Красный ERed(λ) · V(λ) | Желтый EYellow(λ) · V(λ) | Зеленый EGreen(λ) · V(λ) | Синий EBlue(λ) · V(λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 670 | 1,150 | 0,370 | 0,000 | 0,140 |
| 675 | 0,850 | 0,280 | 0,000 | 0,260 |
| 680 | 0,640 | 0,210 | 0,000 | 0,300 |
| 685 | 0,470 | 0,150 | 0,000 | 0,320 |
| 690 | 0,330 | 0,100 | 0,000 | 0,300 |
| 695 | 0,240 | 0,070 | 0,000 | 0,230 |
| 700 | 0,180 | 0,060 | 0,010 | 0,180 |
| 705 | 0,130 | 0,040 | 0,020 | 0,130 |
| 710 | 0,090 | 0,030 | 0,020 | 0,100 |
| 715 | 0,070 | 0,020 | 0,020 | 0,070 |
| 720 | 0,050 | 0,010 | 0,020 | 0,050 |
| 725 | 0,030 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| 730 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,030 |
| 735 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
| 740 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| 745 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| 750 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 755 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 760 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Сумма | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

# Приложение I

# (справочное)

# Спектральное распределение излучения светодиодных сигнальных огней, взвешенное по чувствительности человеческого глаза V(λ)

Таблица I.1 — Спектральное распределение излучения светодиодных сигнальных огней, взвешенное по чувствительности человеческого глаза V(λ)

| Длина волны λ, нм | Красный LED ERed(λ) · V(λ) | Желтый LED EYellow(λ) · V(λ) | Зеленый LED EGreen(λ) · V(λ) | Синий LED EBlue(λ) · V(λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| 435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,170 |
| 440 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,550 |
| 445 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 1,650 |
| 450 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 4,470 |
| 455 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 9,600 |
| 460 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 14,170 |
| 465 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 13,990 |
| 470 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 11,180 |
| 475 | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 9,070 |
| 480 | 0,000 | 0,000 | 2,130 | 7,370 |
| 485 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 5,470 |
| 490 | 0,000 | 0,000 | 6,530 | 4,210 |
| 495 | 0,000 | 0,000 | 9,380 | 3,380 |
| 500 | 0,000 | 0,000 | 11,340 | 2,690 |
| 505 | 0,000 | 0,000 | 11,820 | 2,160 |

Продолжение таблицы I.1

| Длина волны λ, нм | Красный LED ERed(λ) · V(λ) | Желтый LED EYellow(λ) · V(λ) | Зеленый LED EGreen(λ) · V(λ) | Синий LED EBlue(λ) · V(λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 510 | 0,000 | 0,000 | 11,150 | 1,760 |
| 515 | 0,000 | 0,000 | 9,840 | 1,410 |
| 520 | 0,000 | 0,010 | 8,220 | 1,140 |
| 525 | 0,000 | 0,010 | 6,550 | 0,900 |
| 530 | 0,000 | 0,020 | 4,890 | 0,690 |
| 535 | 0,000 | 0,030 | 3,570 | 0,570 |
| 540 | 0,000 | 0,050 | 2,630 | 0,480 |
| 545 | 0,000 | 0,120 | 1,870 | 0,410 |
| 550 | 0,000 | 0,240 | 1,290 | 0,330 |
| 555 | 0,010 | 0,500 | 0,930 | 0,270 |
| 560 | 0,020 | 1,000 | 0,630 | 0,220 |
| 565 | 0,040 | 1,850 | 0,430 | 0,220 |
| 570 | 0,070 | 3,390 | 0,300 | 0,200 |
| 575 | 0,110 | 6,080 | 0,210 | 0,170 |
| 580 | 0,210 | 11,180 | 0,140 | 0,140 |
| 585 | 0,400 | 20,100 | 0,090 | 0,110 |
| 590 | 0,690 | 26,720 | 0,070 | 0,140 |
| 595 | 1,110 | 18,530 | 0,050 | 0,120 |
| 600 | 1,710 | 6,910 | 0,030 | 0,090 |
| 605 | 2,520 | 2,200 | 0,020 | 0,070 |
| 610 | 3,640 | 0,700 | 0,020 | 0,090 |
| 615 | 5,350 | 0,230 | 0,010 | 0,050 |
| 620 | 7,990 | 0,080 | 0,010 | 0,040 |
| 625 | 12,220 | 0,030 | 0,010 | 0,030 |
| 630 | 17,410 | 0,010 | 0,010 | 0,040 |
| 635 | 19,030 | 0,010 | 0,010 | 0,040 |
| 640 | 14,200 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 645 | 7,800 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 650 | 3,380 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 655 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 660 | 0,490 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 665 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |

Окончание таблицы I.1

| Длина волны λ, нм | Красный LED ERed(λ) · V(λ) | Желтый LED EYellow(λ) · V(λ) | Зеленый LED EGreen(λ) · V(λ) | Синий LED EBlue(λ) · V(λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 670 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 675 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 680 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 735 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Сумма | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

# Приложение J

# (обязательное)

# Длинноволновый пропускающий светофильтр

Излучение, испускаемое лампой, используемой в 9.8 для испытания на устойчивость к излучению, должно фильтроваться с помощью длинноволнового пропускающего фильтра с кривой пропускания, лежащей в диапазоне длин волн, ограниченном верхним и нижним пределами, определенными в таблице J.1. Номинальное положение границы поглощения этого фильтра находится там,  где τ46% соответствует длине волны (320±5) нм. Подходящим светофильтром для этой цели является кронглас B 2704) толщиной 4 мм. Значения коэффициента пропускания для длин волн с незаполненными ячейками и значения между указанными положениями длин волн можно рассчитать с помощью линейной интерполяции.

Таблица J.1 — Спектральные характеристики для фильтрации УФ-излучения для испытания на устойчивость к излучению

| Длина волны λ, нм | Нижний предел пропускания | Номинальное значение, % | Верхний предел пропускания |
| --- | --- | --- | --- |
| 280,0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 287,0 |  |  | < 0,1 |
| 288,0 |  |  | 0,1 |
| 289,0 |  |  | 0,2 |
| 290,0 |  |  | 0,3 |
| 291,0 |  | < 0,1 | 0,5 |
| 292,0 |  | 0,1 | 0,7 |
| 293,0 |  | 0,2 | 1,0 |
| 294,0 |  | 0,3 | 1,5 |
| 295,0 |  | 0,5 | 2,1 |
| 296,0 |  | 0,7 | 2,8 |
| 297,0 | < 0,1 | 1,1 | 3,7 |
| 298,0 | 0,1 | 1,5 | 4,9 |
| 299,0 | 0,2 | 2,1 | 6,1 |
| 300,0 | 0,3 | 2,8 | 7,6 |
| 301,0 | 0,5 | 3,6 | 9,3 |
| 302,0 | 0,8 | 4,7 | 11,2 |

Продолжение таблицы J.1

| Длина волны λ, нм | Нижний предел пропускания | Номинальное значение, % | Верхний предел пропускания |
| --- | --- | --- | --- |
| 303,0 | 1,1 | 5,9 | 13,4 |
| 304,0 | 1,6 | 7,3 | 15,6 |
| 305,0 | 2,2 | 8,9 | 18,0 |
| 306,0 | 3,0 | 10,7 | 20,5 |
| 307,0 | 4,0 | 12,7 | 23,2 |
| 308,0 | 5,2 | 14,9 | 26,0 |
| 309,0 | 6,6 | 17,2 | 28,8 |
| 310,0 | 8,1 | 19,6 | 31,7 |
| 311,0 | 9,9 | 22,1 | 34,5 |
| 312,0 | 11,9 | 24,7 | 37,4 |
| 313,0 | 14,0 | 27,4 | 40,2 |
| 314,0 | 16,3 | 30,1 | 42,9 |
| 315,0 | 18,7 | 32,8 | 45,7 |
| 316,0 | 21,3 | 35,5 | 48,2 |
| 317,0 | 24,0 | 38,2 | 50,8 |
| 318,0 | 26,7 | 41,0 | 53,3 |
| 319,0 | 29,5 | 43,5 | 55,6 |
| 320,0 | 32,3 | 46,2 | 57,9 |
| 321,0 | 35,1 | 48,7 | 60,0 |
| 322,0 | 37,9 | 51,1 | 62,1 |
| 323,0 | 40,8 | 53,5 | 64,1 |
| 324,0 | 43,5 | 55,7 | 65,9 |
| 325,0 | 46,1 | 57,8 | 67,7 |
| 326,0 | 48,7 | 60,0 | 69,3 |
| 327,0 | 51,3 | 61,9 | 70,9 |
| 328,0 | 53,7 | 63,7 | 72,4 |
| 329,0 | 55,9 | 65,5 | 73,7 |
| 330,0 | 58,1 | 67,2 | 74,9 |
| 331,0 | 60,3 | 68,7 | 76,1 |
| 332,0 | 62,3 | 70,2 | 77,1 |
| 333,0 | 64,1 | 71,6 | 78,2 |
| 334,0 | 65,9 | 72,9 | 79,1 |
| 335,0 | 67,6 | 74,1 | 79,9 |

Продолжение таблицы J.1

| Длина волны λ, нм | Нижний предел пропускания | Номинальное значение, % | Верхний предел пропускания |
| --- | --- | --- | --- |
| 336,0 | 69,3 | 75,2 | 80,8 |
| 337,0 | 70,7 | 76,3 | 81,6 |
| 338,0 | 72,1 | 77,4 | 82,3 |
| 339,0 | 73,4 | 78,2 | 82,9 |
| 340,0 | 74,7 | 79,1 | 83,5 |
| 341,0 | 75,8 | 79,9 | 84,1 |
| 342,0 | 76,9 | 80,5 | 84,6 |
| 343,0 | 77,9 | 81,3 | 85,1 |
| 344,0 | 78,9 | 82,0 | 85,6 |
| 345,0 | 79,7 | 82,6 | 85,9 |
| 346,0 | 80,4 | 83,2 | 86,3 |
| 347,0 | 81,3 | 83,6 | 86,7 |
| 348,0 | 81,9 | 84,1 | 87,0 |
| 349,0 | 82,6 | 84,5 | 87,3 |
| 350,0 | 83,2 | 84,9 | 87,5 |
| 351,0 | 83,4 | 85,5 | 87,9 |
| 352,0 | 83,6 | 85,7 | 88,0 |
| 353,0 | 83,8 | 86,0 | 88,2 |
| 354,0 | 84,0 | 86,4 | 88,4 |
| 355,0 | 84,2 | 86,6 | 88,6 |
| 356,0 | 84,4 | 86,9 | 88,8 |
| 357,0 | 84,5 | 87,1 | 88,9 |
| 358,0 | 84,7 | 87,3 | 89,0 |
| 359,0 | 84,9 | 87,5 | 89,2 |
| 360,0 | 85,1 | 87,6 | 89,3 |
| 361,0 | 85,3 | 88,0 | 89,4 |
| 362,0 | 85,5 | 88,0 | 89,5 |
| 363,0 | 85,7 | 88,2 | 89,6 |
| 364,0 | 85,8 | 88,3 | 89,7 |
| 365,0 | 86,1 | 88,5 | 89,8 |
| 366,0 | 86,3 | 88,5 | 89,8 |
| 367,0 | 86,4 | 88,7 | 89,9 |

Продолжение таблицы J.1

| Длина волны λ, нм | Нижний предел пропускания | Номинальное значение, % | Верхний предел пропускания |
| --- | --- | --- | --- |
| 368,0 | 86,7 | 88,7 | 90,0 |
| 369,0 | 86,8 | 88,8 |  |
| 370,0 | 87,0 | 88,9 |  |
| 371,0 |  | 88,9 |  |
| 372,0 |  | 88,9 |  |
| 373,0 |  | 89,0 |  |
| 374,0 |  | 88,8 |  |
| 375,0 |  | 88,8 |  |
| 376,0 |  | 88,8 |  |
| 377,0 |  | 88,9 |  |
| 378,0 |  | 88,8 |  |
| 379,0 |  | 89,0 |  |
| 380,0 |  | 89,0 |  |
| 381,0 |  | 89,0 |  |
| 382,0 |  | 89,1 |  |
| 383,0 |  | 89,2 |  |
| 384,0 |  | 89,2 | 91,0 |
| 385,0 |  | 89,4 |  |
| 386,0 |  | 89,5 |  |
| 387,0 |  | 89,5 |  |
| 388,0 |  | 89,7 |  |
| 389,0 |  | 89,7 |  |
| 390,0 |  | 89,7 |  |
| 391,0 |  | 89,9 |  |
| 392,0 |  | 89,9 |  |
| 393,0 |  | 90,0 |  |
| 394,0 |  | 90,0 |  |
| 395,0 |  | 90,1 |  |
| 396,0 |  | 90,1 |  |
| 397,0 |  | 90,2 |  |
| 398,0 |  | 90,2 |  |
| 399,0 |  | 90,2 |  |
| 400,0 | 89,0 | 90,3 | 93,0 |

Окончание таблицы J.1

| Длина волны λ, нм | Нижний предел пропускания | Номинальное значение, % | Верхний предел пропускания |
| --- | --- | --- | --- |
| 600,0 |  | 91,2 |  |
| 800,0 | 89,0 | 91,4 | 93,0 |

# Приложение K

# (справочное)

# Метод переменного расстояния для калибровки зрительной трубы

Это приложение относится к 8.1. Калибровка устройства может быть достигнута измерением рефракции, зависящей от расстояния. Этот метод учитывает свойство того, что изменение расстояния между результатами зрительной трубы и освещаемого тест-объекта имеет тот же эффект, что и введение образца с определенной оптической силой. Для метода со зрительной трубой общая формула положительной линзы:

(K.1)

где f – фокусное расстояние объектива зрительной трубы;

b – расстояние до изображения;

g – расстояние объекта между зрительной трубой и освещаемым тест-объектом.

Если образец, имеющий рефракцию D, помещают непосредственно перед объективом зрительной трубы, эта оптическая сила добавляется к мощности 1/f объектива зрительной трубы. Изображение, видимое в зрительной трубе, можно сфокусировать, изменив расстояние до объекта g установки, измененное на расстояние d. Формула (K.1) должна быть изменена на:

(K.2)

Из формулы (K.2) измеренное значение, выраженное в диоптриях, выводится из формулы (K.3).

(K.3)

Таблица K.1 показывает общее расстояние (g + d) для калибровки с шагом                 0,01 дптр, где для g используется требуемое значение 4,60 м.

Таблица K.1 — Функциональная зависимость между измеренной оптической силой и расстоянием между зрительной трубой и тест-объектом для начального расстояния до объекта 4,6 м.

| Оптическая сила, дптр | Расстояние от зрительной трубы, мм | Оптическая сила, дптр | Расстояние от зрительной трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 600,0 | 0 | 4 600,0 |
| -0,01 | 4 397,7 | 0,01 | 4 821,8 |
| -0,02 | 4 212,5 | 0,02 | 5 066,1 |
| -0,03 | 4 042,2 | 0,03 | 5 336,4 |
| -0,04 | 3 885,1 | 0,04 | 5 637,3 |
| -0,05 | 3 739,8 | 0,05 | 5 974,0 |
| -0,06 | 3 605,0 | 0,06 | 6 353,6 |
| -0,07 | 3 479,6 | 0,07 | 6 784,7 |
| -0,08 | 3 362,6 | 0,08 | 7 278,5 |
| -0,09 | 3 253,2 | 0,09 | 7 849,8 |
| -0,1 | 3 150,7 | 0,1 | 8 518,5 |
| -0,11 | 3 054,4 | 0,11 | 9 311,7 |
| -0,12 | 2 963,9 | 0,12 | 10 267,9 |
| -0,13 | 2 878,6 | 0,13 | 11 442,8 |
| -0,14 | 2 798,1 | 0,14 | 12 921,3 |
| -0,15 | 2 721,9 | 0,15 | 14 838,7 |
| -0,16 | 2 649,8 | 0,16 | 17 424,2 |
| -0,17 | 2 581,4 | 0,17 | 21 100,9 |
| -0,18 | 2 516,4 | 0,18 | 26 744,2 |
| -0,19 | 2 454,6 | 0,19 | 36 507,9 |
| -0,2 | 2 395,8 | 0,2 | 57 500,0 |
| -0,21 | 2 339,8 |  |  |
| -0,22 | 2 286,3 |  |  |
| -0,23 | 2 235,2 |  |  |
| -0,24 | 2 186,3 |  |  |
| -0,25 | 2 139,5 |  |  |

Как только полная калибровка была выполнена с использованием этих значений, можно регулярно проверять установку, фокусируя зрительную трубу на тест-объекте, расположенном на определенном расстоянии от зрительной трубы.

# Приложение L

# (обязательное)

# Метод корректировки коэффициента пропускания при изменении толщины светофильтра

Следующее соотношение сохраняется между коэффициентом пропускания τ и толщиной t, если пренебречь множественными отражениями в образце и образец сделан из материала, в котором окраска равномерно распределена по всему материалу, а не нанесена на поверхность или в поверхностный слой светофильтра:

(L.1)

где ρ1	– коэффициент отражения внешней поверхности;

ρ2 – коэффициент отражения внутренней поверхности;

t – толщина, измеренная штангенциркулем в контрольной точке светофильтра;

k – коэффициент поглощения.

Коэффициент поглощения k может быть рассчитан по коэффициенту пропускания τ, для контрольной толщины t, следующим образом:

(L.2)

Ожидаемый коэффициент пропускания для другой толщины может быть рассчитан по формуле (L.1).

Если показатель преломления n известен и обработка поверхности отсутствует, коэффициент отражения ρ определяется по следующей формуле:

(L.3)

Например, светофильтр с показателем преломления n = 1,5, толщиной                    t = 2 мм по центру и коэффициентом пропускания в этой точке τv = 30 %, его коэффициент отражения (внешняя поверхность или внутренняя поверхность без обработки) будет составлять ρ = 4 %. Используя это значение для ρ1 и ρ2 в формуле (L.2), вычисляют коэффициент поглощения k = 0,56 мм-1. Следовательно, если коэффициент пропускания, измеренный на краю светофильтра, где толщина составляет 1,8 мм, составляет 33,5 %, то можно предположить, что изменения коэффициента пропускания происходят только из-за изменений в толщине светофильтра.

Примечание – Коэффициент отражения внешней и/или внутренней поверхности также можно измерять напрямую, используя метод, описанный в 7.7. Этот метод рекомендуется, когда поверхность светофильтра проходила обработку.

# Приложение ДA

# (справочное)

# Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного, европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 37 | IDT | ГОСТ ISO 37-2013 «Резина или термопластик. Определение упругопрочностных свойств при растяжении» |
| ISO 48 | – | * |
| ISO 1042:1998 | – | * |
| ISO 3696:1987 | – | * |
| ISO 4007 | IDT | ГОСТ ISO 4007-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Словарь» |
| ISO 8596 | – | * |
| ISO 11664-1 | – | * |
| ISO 11664-2 | – | * |
| ISO 12312-1:2013 | IDT | ГОСТ ISO 12312-1-ХХХХ «Средства индивидуальной защиты глаз. Очки солнцезащитные и аналогичные. Часть 1. Очки солнцезащитные для общего применения» |
| ISO/IEC Guide 98-3:2008 | IDT | ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать гармонизированный с ним национальный стандарт страны, на территории которой применяется настоящий стандарт. Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

# Библиография

| [1] ISO 8598-1 | Optics and optical instruments — Focimeters — Part 1: General purpose instruments used for measuring spectacle lenses (Оптика и оптические приборы. Диоптриметры. Часть 1. Приборы общего назначения, используемые для измерения очковых линз). |
| --- | --- |
| [2] ISO 8624 | Ophthalmic optics — Spectacle frames — Measuring system and terminology (Оптика офтальмологическая. Оправа для очков. Система для измерения и терминология). |
| [3] ISO 12870 | Ophthalmic optics — Spectacle frames — Requirements and test methods (Оптика офтальмологическая. Оправы для очков. Общие требования и методы испытаний). |
| [4] ISO/IEC 17025 | General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий). |
| [5] ISO/TR 28980 | Ophthalmicoptics — Spectaclelenses — Parameters affecting lens power measurement (Оптика офтальмологическая. Очковые линзы. Параметры, влияющие на измерение оптической силы линзы). |
| [6] CIE 85:1989 | Solar spectral irradiance |
| [7] | Moon P. Proposed standard solar-radiation curves for engineering use, J, Franklin Inst, 230 (1940), 583-617ICNIRP, Guidelines on UV radiation exposure limits. Health Phys. 1996, 71 p. 978 |
| [8] | The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths between 180 nm and 400 nm (incoherent optical radiation). Health Phys. 2004, 87 (2) pp. 171–186 |

| [9] | ACGIH, Threshold limit values for chemical substances and physical agents, 1992-1993 |
| --- | --- |
| [10] | Commission Internationale de l’Éclairage. Publication 15. Colorimetry, Third Edition, 2004 |

__________________________________________________________________________

УДК	614.893.2:006.354			   	      МКС   13.340.20

Ключевые слова: - средства индивидуальной защиты глаз, очки солнцезащитные и аналогичные, методы испытаний для определения защитных свойств, методы испытаний для определения пропускания, методы испытаний для определения оптических характеристик, методы испытаний для определения механических характеристик

Руководитель организации - разработчика

Генеральный директор

ООО «МОНИТОРИНГ»                                                    ________________ Т.М. Королева

Руководитель разработки

Руководитель испытательной лаборатории

ООО «МОНИТОРИНГ»                                                    ________________ Т.С. Костикян

Исполнители

Зам. руководителя испытательной лаборатории

ООО «МОНИТОРИНГ»                                                    ________________ И.В. Курчин

Ведущий инженер

ООО «МОНИТОРИНГ»                                                    ________________ А.А. Молчанов

1)Schott KG 2 и B270 являются торговыми наименованиями продуктов, поставляемых SCHOTT AG, а Pittsburg 2043 является торговым наименованием продуктов, поставляемых Corning INC. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта. Допускается применение аналогичного оборудования, если доказано, что они приводят к тем же результатам.

2)PIN SC 25 является торговым наименованием продукта, поставляемого UDT sensor Inc., Хоторн, Калифорния, США. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта. Допускается применение аналогичного оборудования, если доказано, что они приводят к тем же результатам.

3 ) XBO-450 OFR является торговым наименованием продукта, поставляемого OSRAM. CSX-450 OFR является торговым наименованием продукта, поставляемого PHILLIPS. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта. Допускается применение аналогичного оборудования, если доказано, что они приводят к тем же результатам.

)Schott B270 является торговым наименованием продукта, поставляемого SCHOTT. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта. Допускается применение аналогичного оборудования, если доказано, что они приводят к тем же результатам.

4) Schott B270 является торговым наименованием продукта, поставляемого SCHOTT. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта. Допускается применение аналогичного оборудования, если доказано, что они приводят к тем же результатам.