| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 21534ХХХХ проект, RU, первая редакция Взамен ГОСТ 21534-76 |

НЕФТЬ
Методы определения содержания хлористых солей

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (АО «ВНИИ НП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                      №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Код страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений стандарта ASTM D6470-99(2015) Метод определения содержания соли в нефти (потенциометрический метод) (Standard Test Method for Salt in Crude Oils (Potentiometric Method), NEQ).

5 ВЗАМЕН ГОСТ 21534-76

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

Метод А – Определение содержания хлористых солей потенциометрическим титрованием водного экстракта

3 Сущность метода

4 Аппаратура

5 Реактивы и материалы

6 Отбор и подготовка проб

7 Подготовка аппаратуры

8 Проведение испытания

9 Обработка результатов

10 Запись результатов

11 Прецизионность и отклонение

Метод Б – Определение содержания хлористых солей неводным потенциометрическим титрованием

12 Сущность метода

13 Аппаратура

15 Отбор проб

16 Подготовка к испытанию

17 Проведение испытания

18 Обработка результатов

19 Запись результатов

20 Прецизионность…………………………………………………………………………………

21 Протокол испытания ………………………………………………………………………….

Приложение А  – А.1 Эффективность гомогенизации нефти мешалкой

Приложение Б – Б.1 Пример записи потенциометрического титрования при определении хлористых солей в нефти

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЬ Методы определения содержания хлористых солей Petroleum. The determination of chloride salts content

Дата введения__________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает два метода определения содержания хлористых солей нефти:

метод А – потенциометрическим титрованием водного экстракта;

метод Б – неводным потенциометрическим титрованием.

В методе А содержание соли выражается в массовых % хлористого натрия (NaCl) и охватывает диапазон от 0,0005 % масс. до 0,15 % масс. Предел обнаружения метода составляет 0,0002 % масс. для соли (NaCl). Данный метод определения можно применять почти для всех тяжелых нефтепродуктов, например, нефть, остаточные продукты и мазуты.

Метод Б используют для анализа нефти, для которой имеется скачок потенциала в эквивалентной точке (при массовой концентрации хлористых солей свыше 10 мг/дм3). В методе Б определение хлористых солей проводят непосредственно в нефти. Массовая концентрация хлористых солей выражается в миллиграммах хлористого натрия на один кубический дециметр нефти.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

# ГОСТ 1277 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия

# ГОСТ 1770 (ИСО 104283, ИСО 478880) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

# ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

# ГОСТ 2603 Реактивы. Ацетон. Технические условия

# ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

# ГОСТ 3647 Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля

# ГОСТ 3777 Реактивы. Барий азотнокислый. Технические условия

# ГОСТ 3900 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

# ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

# ГОСТ 4217 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия

# ГОСТ 4233 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

# ГОСТ 4461 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

# ГОСТ 4517 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

# ГОСТ 5789 Реактивы. Толуол. Технические условия

# ГОСТ 6016 Реактивы. Спирт изобутиловый. Технические условия

# ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

# ГОСТ 8505 Нефрас-С 50/170. Технические условия

# ГОСТ 9410 Ксилол нефтяной. Технические условия

# ГОСТ 9805 Спирт изопропиловый. Технические условия

# ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

# ГОСТ 12524 Бумага. Метод определения содержания свободного хлора

# ГОСТ 14710 Толуол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

# ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

# ГОСТ 29169 (ИСО 64877) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

# ГОСТ 29227 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

# ГОСТ 29251 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

# ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб

# ГОСТ 33700 Нефть. Определение содержания воды методом дистилляции

# ГОСТ 33733 Нефть сырая. Определение содержания воды методом кулонометрического титрования по Карлу Фишеру

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Метод А – Определение содержания хлористых солей потенциометрическим титрованием водного экстракта

3 Сущность метода

После гомогенизации нефти мешалкой взвешенную аликвоту растворяют в ксилоле при температуре 65 С и экстрагируют добавлением определенных объемов спирта, ацетона и воды в экстракционном аппарате с электрическим нагревом. Анализируют порцию водного экстракта на общее содержание галоидов потенциометрическим титрованием.

4 Аппаратура

4.1 Экстракционный аппарат из боросиликатного стекла, соответствующий размерам, указанным на рисунке 1, и состоящий из следующих компонентов:

4.1.1 Длинногорлая колба вместимостью 500 см3.

4.1.2 Обратный холодильник Хопкинса, имеющий патрубок для отвода паров, соединенный резиновой трубкой с вентиляционной или вытяжной системой.

4.1.3 Порционная воронка вместимостью примерно 70 см3 с отметкой для указания уровня примерно 50 см3.

4.1.4 Нагревательная трубка с отводной трубкой для увеличения теплообмена в жидкости.

4.1.5 Спиральный нагреватель 250 Вт из нихромовой проволоки соответствующего типоразмера.

4.1.6 Реостат с соответствующим сопротивлением и емкостью для регулировки нагревателя.

4.2 Защитный экран из бесцветного защитного стекла или аналогичного материала, устанавливаемый перед экстракционным аппаратом (4.1).

4.3 Пробоотборная трубка, стеклянная, длиной примерно 600 мм, с внутренним диаметром примерно 5 мм, с колбой объемом 100 см3 или более, с заостренным наконечником с внутренним диаметром отверстия 2 – 3 мм. В качестве пробоотборной трубки можно использовать пипетку с обрезанным кончиком.

4.4 Оборудование для потенциометрического титрования с точностью измерения ±2 мВ или более высокой точностью, включая серебряный индикаторный электрод, стеклянный электрод сравнения и бюретку объемом 10 см3, предпочтительно поршневого типа. Если используется автоматический титратор, то бюретка должна обеспечивать дозирование заданных порций титранта (8.3.3.2).

4.5 Магнитная мешалка с магнитным элементом с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ).

4.6 Гомогенизатор. Для гомогенизации проб объемом до 500 см3 обычно используют лопастную мешалку с частотой вращения примерно 3000 об/мин. Другие типы мешалок можно использовать при условии, что их характеристики соответствуют требованиям, указанным в Приложении А.

4.7 Термостат, обеспечивающий поддержание температуры 65 С ± 5 С.

4.8 Секундомер.

30 - 32 бобышки (диаметром 1 и высотой 1 – 2) на каждой стороне предназначены только для установки нагревательной спирали установочные бобышки для нагревательной спирали холодильник и порционная воронка могут устанавливаться в колбу со шлифом B19 (или аналогичному) при необходимости диаметр наружный диаметр 11 – 13 наружный диаметр 24 – 26 наружный диаметр 12 наружный диаметр 35 наружный диаметр 10 колба вместимостью 500 см3 холодильник наружный диаметр 8 наружный диаметр 8 наружный диаметр 25 наружный диаметр 32 кран, внутренний диаметр 3 кран, внутренний диаметр 3 внутренний диаметр 3 наружный диаметр 10 отметка на уровне 50 см3

Все размеры указаны в миллиметрах.

Рисунок 1 – Экстракционный аппарат

5 Реактивы и материалы

5.1 Ацетон, соответствующий требованиям [1].

Примечание – допускается использовать ацетон, ч.д.а. по ГОСТ 2603.

5.2 Спирт изопропиловый, соответствующий требованиям [2].

Примечание – допускается использовать спирт изопропиловый, ч.д.а. по ГОСТ 9805.

5.3 Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 183002

5.4 Барий азотнокислый, кристаллический, квалификации х.ч.

Примечание – допускается использовать барий азотнокислый, ч.д.а. по ГОСТ 3777.

5.5  Кислота соляная, ч.д.а (плотность 1,19 г/см3) по ГОСТ 3118.

5.5.1 Кислота соляная, 0,1 моль/дм3 водный раствор. Добавляют 9 см3 концентрированной соляной кислоты к 1 дм3 воды.

5.6 Кислота азотная, ч.д.а. (плотность 1,42 г/см3) по ГОСТ 4461.

5.6.1 Кислота азотная, 5 моль/дм3 водный раствор. Осторожно добавляют 325 см3 концентрированной азотной кислоты к 1 дм3 воды при перемешивании.

5.7 Серебро азотнокислое, ч.д.а, по ГОСТ 1277.

5.7.1 Стандартный раствор азотнокислого серебра, с(AgNO3) = 0,1 моль/дм3 водный раствор. Готовят, стандартизуют и сохраняют в соответствии с требованиями [3] или ГОСТ 4517 для 0,1 N водного раствора, используя показания концентраций в моль/дм3 вместо нормальности. Повторную стандартизацию выполняют регулярно, но в любом случае перед приготовлением 0,01 моль/дм3 стандартного раствора (5.6.2).

Примечание – допускается использовать имеющиеся в продаже стандарт-титры, содержащие концентрированные растворы для приготовления стандартных растворов для титрования.

5.7.2 Стандартный раствор азотнокислого серебра с(AgNO3) = 0,01 моль/дм3 водный раствор. Готовят непосредственно перед использованием путем точного разбавления одного объема 0,1 моль/дм3 стандартизованного раствора азотнокислого серебра до десятикратного объема водой.

5.8 Натрий хлористый, ч.д.а. по ГОСТ 4233.

5.8.1 Раствор хлорида натрия, примерно 1 ммоль/дм3 водный раствор. Растворяют (59 ± 1) мг хлорида натрия в 1 дм3 воды.

5.9 Ксилол, соответствующий требованиям [4].

Примечание – допускается использовать ксилол по ГОСТ 9410.

5.10 Вода дистиллированная, соответствующая требованиям [5].

Примечание – допускается использовать воду дистиллированную по ГОСТ 67091.

5.11 Бумага индикаторная с ацетатом свинца (свинцовая).

5.12 Шкурка шлифовальная с зернистостью 800 или мельче для полировки серебряного электрода.

5.13 Бумага фильтровальная, типа Whatman № 41.

Примечание – допускается использовать бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026, проверенную на отсутствие ионов хлора по ГОСТ 12524.

6 Отбор и подготовка проб

6.1 Отбор проб предусматривает выполнение всех процедур, требуемых для получения представительной аликвоты содержимого любого трубопровода, резервуара или другой системы, и помещения пробы в контейнер для лабораторных проб. Контейнер для лабораторных проб должен иметь соответствующие размеры и объем для выполнения процедуры перемешивания в соответствии с 6.4. Результаты межлабораторных сравнительных испытаний показали, что для получения достоверных результатов необходимо строго выполнять процедуры отбора и перемешивания проб.

6.2 Лабораторная проба – Проба нефти, представленная в лабораторию для выполнения анализа по настоящему методу испытаний. Для настоящего метода испытаний должны использоваться только представительные пробы, полученные в соответствии с требованиями [6 – 7] или ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873 или аналогичных национальных стандартов.

6.3 Образец для испытания – Аликвота, полученная из лабораторной пробы для анализа по настоящему методу испытаний. После отбора вся порция образца для испытания должна использоваться для анализа. Перед отбором образца для испытания тщательно перемешивают лабораторную пробу в соответствии с 6.4.

6.4 Гомогенизируют лабораторную пробу непосредственно перед отбором образца для испытания (в пределах 15 минут) для обеспечения полной гомогенности. Перемешивают пробу при комнатной температуре (от 15 С до 25 С) в контейнере для лабораторной пробы и записывают температуру пробы в градусах Цельсия непосредственно перед перемешиванием. Парафинистые пробы и пробы в твердом состоянии при комнатной температуре нагревают до температуры на 3 С выше их температуры застывания для облегчения отбора образца для испытания. Выбирают тип мешалки в зависимости от объема нефти в контейнере для лабораторной пробы. Перед использованием мешалки необходимо убедиться, что ее технические характеристики соответствуют требованиям к процедуре гомогенизации (Приложение А). Повторно оценивают возможности мешалки при любых изменениях вида нефти, объема нефти, формы контейнера для лабораторной пробы или условий перемешивания (например, скорость перемешивания и время перемешивания).

6.5 Для небольших контейнеров для лабораторных проб и объемов проб от 50 см3 до 500 см3 требуется неаэрационная высокоскоростная (3000 об/мин) мешалка с высоким сдвиговым усилием. Используют параметры времени перемешивания, скорости перемешивания и высоты от дна контейнера, которые должны соответствовать требованиям в Приложении А. Для больших контейнеров и объемов проб соответствующие условия перемешивания должны определяться с учетом процедур, установленных в Приложении А, [7] или ГОСТ 2517. Очищают и сушат мешалку после каждой процедуры перемешивания пробы.

6.6 Записывают температуру пробы сразу же после гомогенизации. Повышение температуры между этим показанием и начальным показанием перед смешиванием (6.4) не должно превышать 10 С. В противном случае это может привести к потерям летучих компонентов или нестабильности дисперсной системы.

6.7 Для надлежащего отбора образца нефти с быстро осаждающимися примесями отбирают образец для испытания сразу же после гомогенизации, опуская наконечник пробоотборной трубки (4.3) почти до дна контейнера, и как можно быстрее отбирая образец для испытания. Очищают и сушат пробоотборную трубку до и после отбора образца.

7 Подготовка аппаратуры

7.1 Экстракционный аппарат – Для снижения риска перегрева и возникающих в связи с этим опасностей подают слабый поток воздуха на дно экстракционного аппарата. Это можно выполнить, вводя трубку для инъекций через отверстие пробки таким образом, чтобы нижний кончик касался дна нагревательной трубки, а верхний кончик трубки проходил через резиновую пробку в верхней части порционной воронки. Устанавливают защитный экран перед экстракционным аппаратом. Все электрические устройства не должны располагаться в непосредственной близости от экстракционного аппарата.

7.2 Оборудование для потенциометрического титрования:

7.2.1 Стеклянный электрод – Перед каждым титрованием (или серией титрований) промывают электрод водой и выдерживают его в течение не менее 10 минут в растворе 0,1 моль/дм3 соляной кислоты (5.4.1). Затем снова промывают водой. После титрований хранят электрод, полностью погрузив его в дистиллированную воду.

7.2.2 Серебряный электрод – Полируют серебряный электрод перед каждой серией титрований шлифовальной шкуркой (5.11) до получения чистой полированной металлической поверхности.

8 Проведение испытания

8.1 Экстракция:

8.1.1 Взвешивают примерно 40 г образца с точностью до 0,1 г в химическом стакане вместимостью 250 см3 и нагревают в водяной бане или термостате до температуры (65 ± 5) С. Нагревают (40 ± 1) см3 ксилола до такой же температуры и понемногу добавляют к образцу при постоянном перемешивании до полного растворения. Количественно переносят раствор в экстракционный аппарат, промывая химический стакан двумя отдельными порциями (15 ± 1) см3 нагретого ксилола, и добавляя эти промывки в экстракционный аппарат.

8.1.2 Пока раствор еще горячий, добавляют (25 ± 1) см3 этилового спирта или изопропилового спирта и (15 ± 1) см3 ацетона, используя эти порции для дальнейшей промывки химического стакана. Включают питание нагревательного элемента экстракционного аппарата, и выводят его на полную мощность до начала кипения. Затем реостатом регулируют нагрев для поддержания интенсивного кипения, но не допуская сильного бурления в колбе или попадания жидкости в холодильник. Продолжают нагрев в течение 2 минут после начала кипения жидкости. Выключают питание нагревателя. После прекращения кипения добавляют (125 ± 1) см3 воды, снова доводят жидкость до кипения, и продолжают нагрев в течение 15 минут.

8.1.3 Выключают питание нагревателя и выдерживают раствор в течение от 5 до 10 минут для обеспечения разделения двух фаз. Сливают водную фазу, фильтруя через фильтровальную бумагу в коническую колбу соответствующей вместимости, закрывают колбу пробкой, и сохраняют содержимое для определения общего содержания галоидов в соответствии с 8.2 и 8.3.

8.2 Удаление серосодержащих соединений – Все работы по удалению серосодержащих соединений проводят в вытяжном шкафу. С помощью пипетки переносят 50 см3 водного экстракта (8.1.3) в химический стакан, и добавляют 5 см3 5 моль/дм3 раствора азотной кислоты (5.5). Закрывают химический стакан часовым стеклом, и доводят содержимое до кипения. Периодически проверяют пары на наличие сероводорода с помощью индикаторной бумаги с ацетатом свинца, и обеспечивают кипение в течение 5 минут после получения отрицательного результата. Охлаждают содержимое химического стакана, и количественно переносят в сосуд для титрования вместимостью 250 см3, промывая стакан водой.

8.3 Определение соли:

8.3.1 С помощью пипетки переносят 10 см3 1 ммоль/дм3 раствора хлорида натрия (5.7.1) в сосуд для титрования (8.2). Доводят объем раствора образца в сосуде до 150 см3 ацетоном. Добавляют примерно 0,5 г кристаллов нитрата бария. Перемешивают для растворения нитрата бария.

Примечания

1. Для получения конечной точки титрования даже для небольших количеств хлорида добавляют фиксированное количество хлорида натрия в холостой раствор и раствор образца.

2. Ацетон добавляют для уменьшения растворимости осадка хлорида серебра.

8.3.2 Заполняют бюретку 0,01 моль/дм3 раствором нитрата серебра, устанавливают химический стакан на магнитную мешалку и погружают электроды в раствор образца. Погружают кончик бюретки на 25 мм ниже уровня поверхности жидкости и регулируют скорость магнитной мешалки для обеспечения интенсивного перемешивания без разбрызгивания.

8.3.3 Титруют следующим образом:

8.3.3.1 При ручном титровании записывают начальное показание бюретки и показание pH/милливольтметра. Титруют стандартным раствором азотнокислого серебра, дозируя титрант небольшими порциями. После каждого дозирования выдерживают некоторое время до установления постоянного потенциала и записывают показания бюретки и измерительного прибора. В областях на кривой между перегибами, в которых изменение потенциала небольшое для каждой порции дозирования используемого азотнокислого серебра, увеличивают объемы порций дозирования до 0,5 см3. При скорости изменения потенциала более 5 мВ на 0,1 см3 дозируют раствор азотнокислого серебра порциями по 0,1 см3. Строят график зависимости показаний измерительного прибора от объемов стандартного раствора азотнокислого серебра, израсходованных на титрование.

Примечание – Если галоиды серебра осаждаются на серебряном электроде, то слегка обстучите электрод для удаления отложений и убедитесь в достижении равновесия до снятия показания измерительного прибора.

8.3.3.2 При использовании титратора с автоматической регистрацией показаний титруют стандартным раствором азотнокислого серебра, дозируя заданные порции.

Примечание – титрование необходимо проводить с изменяемой (регулируемой) скоростью подачи титранта в соответствии с 8.3.3 для обеспечения полного осаждения между дозированием порций титранта.

8.3.3.3 После каждого титрования промывают электроды водой.

8.4 Анализ кривой титрования:

8.4.1 Конечную точку титрования определяют как наибольшее положительное значение на самом крутом участке наблюдаемого перегиба кривой титрования.

8.4.2 Точное положение точки перегиба зависит от концентрации хлорида, используемых электродов, свойств среды титрования и концентрации используемого раствора азотнокислого серебра. Для установления значения потенциала ячейки в точке перегиба готовят типовой раствор, содержащий от 0,001 до 1 моля хлорида, титруют этот раствор в соответствии с 8.3 и определяют точку перегиба.

8.5 Холостое определение – Готовят холостой раствор, добавляя с помощью пипетки 10,0 см3 1 ммоль/дм3 раствора хлорида натрия (5.7.1) в сосуд для титрования. Добавляют 50 см3 деминерализованной воды, 5 см3 5 моль/дм3 раствора азотной кислоты (5.5.1) и примерно 0,5 г кристаллов нитрата бария (5.3). Доводят объем раствора образца в сосуде до 150 – 175 см3 ацетоном. Перемешивают для растворения нитрата бария. Титруют раствор в соответствии с 8.3.

9 Обработка результатов

9.1 Рассчитывают количество хлорида в водном растворе в мкмоль по следующему уравнению:

| Количество хлорида, мкмоль = (V – Vb) x C x 103 |  |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| V |  | объем стандартного раствора азотнокислого серебра, израсходованный до конечной точки, см3; |  |
| Vb |  | объем стандартного раствора азотнокислого серебра, израсходованный на холостое титрование, см3; |  |
| С |  | концентрация стандартного раствора азотнокислого серебра, моль/дм3. |  |

9.2 Рассчитывают содержание соли в образце, выраженное в массовых % хлористого натрия, по следующему уравнению:

| Соль, в массовых % хлористого натрия |  |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| A |  | количество хлорида в аликвоте водного экстракта (9.1), мкмоль; |  |
| Р |  | пропорциональная часть экстракта, используемая в анализе; P = 50/158 для этанола и 50/152 для изопропилового спирта; |  |
| m |  | масса образца, г. |  |

Примечание – Если содержание воды в образце (например, в соответствии с [8] или ГОСТ 33700) менее 5 массовых %, то можно предположить, что объем экстракта при однократной экстракции составляет 158 см3 при использовании этанола или 152 см3 при использовании изопропилового спирта. Следовательно, P должно быть 50/158 или 50/152. Однако, если содержание воды в образце превышает 5 массовых %, то соответствующее количество воды должно добавляться при расчете Р.

10 Запись результатов

Записывают результат, рассчитанный в 9.2, как содержание соли (NaCl) в массовых %, округляя до двух значащих цифр. Для пересчета массовых % в мг/дм3 определяют плотность в г/см3 по ГОСТ 3900. В протоколе испытания указывают, что результат получен в соответствии с методом А ГОСТ 21534.

11 Прецизионность и отклонение

11.1 Прецизионность – Прецизионность настоящего метода испытаний, определенная статистической проверкой результатов межлабораторных сравнительных испытаний, следующая:

11.1.1 Повторяемость, r, – Расхождение между последовательными результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале при нормальном и правильном выполнении метода испытаний, может превышать следующее значение только в одном случае из двадцати:

| r = 0,0243 Х0,612 |  |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| Х |  | концентрация соли в массовых % (как NaCl). |  |

11.1.2 Воспроизводимость, R, – Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами испытания, полученными разными операторами в разных лабораториях на идентичном испытуемом материале при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать следующее значение только в одном случае из двадцати:

| R = 0,0477 Х0,612 |  |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| Х |  | концентрация соли в массовых % (как NaCl). |  |

Примечание – Показатели прецизионности в программе межлабораторных сравнительных испытаний были получены для трех различных видах нефти в диапазоне плотности от 825 кг/м3 до 950 кг/м3 с добавлением различных количеств морской воды (искусственной) и пластовой воды, в которых содержание соли (как NaCl) варьировалось от 0,0005 массовых % до 0,15 массовых %. При статистической оценке не было установлено зависимости показателей прецизионности от плотности нефти или типа воды за исключением воспроизводимости. Было установлено, что дисперсия воспроизводимости обратно пропорциональна плотности нефти и изменяется от 0,49 для тяжелой нефти до 1,35 для легкой нефти. Вышеприведенная воспроизводимость представляет общую дисперсию 0,99.

11.2  Отклонение – Процедура по методу А в настоящем стандарте не имеет отклонения, поскольку содержание соли определяется только по условиям настоящего метода испытаний, и отсутствуют аттестованные стандартные образцы. Однако, поскольку образцы в межлабораторных сравнительных испытаниях представляли обессоленную нефть с добавлением известных количеств соли (морской воды и пластовой воды), то отклонение можно определить как процент извлечения добавленных галоидов. В диапазоне от 0,0005 массовых % до 0,0400 массовых % добавленной соли процент извлечения был постоянным и в среднем составлял 97 %. В диапазоне от 0,0400 до 0,15000 процент извлечения являлся функцией концентрации и постепенно уменьшался с 97 % при уровне 0,04 массовых % до 88 % при уровне 0,15 массовых %.

Метод Б – Определение содержания хлористых солей неводным потенциометрическим титрованием

12 Сущность метода

Определение хлористых солей проводят непосредственно в нефти. Пробу нефти растворяют в смешанном растворителе (смесь изопропилового спирта с толуолом) и титруют раствором азотнокислого серебра в изопропиловом спирте. Точку эквивалентности определяют методом потенциометрического титрования по скачку потенциала. Если в нефти присутствует сероводород, во время потенциометрического титрования наблюдается два скачка: первый соответствует оттитрованию сероводорода, второй – хлоридов.

13 Аппаратура

13.1 Цилиндры исполнения 1 или 3, вместимостью 10, 25, 50, 100 и 250 см3, 1-го или 2-го класса точности по ГОСТ 1770.

13.2 Колбы исполнения 1, 2 или 2а, вместимостью 100, 250, 500 и 1000 см3 1-го или 2-го класса точности по ГОСТ 1770.

13.3 Пипетки градуированные любого типа, 1-го или 2-го класса точности, вместимостью 1, 2, 5, 10 см3 по ГОСТ 29227 или пипетки с одной меткой любого исполнения, 1-го или 2-го класса точности, вместимостью 1, 2, 5, 10 см3 по ГОСТ 29169.

13.4 Бюретки типа I или типа II, исполнений 1, 2, 4 или 5, 1-го или 2-го класса точности, вместимостью 5 см3 с наименьшей ценой деления 0,02 см3 и вместимостью 10 см3 с наименьшей ценой деления 0,02 см3 или 0,05 см3 по ГОСТ 29251.

13.5 Стакан для титрования стеклянный диаметром 50 – 55 мм и высотой 60 – 65 мм с крышкой из органического стекла или эбонита, имеющей отверстия для электродов, бюретки и мешалки.

13.6 Стаканы типа В исполнения 1 вместимостью 150, 250 см3 по ГОСТ 25336.

13.7 pH-метр, милливольтметр лабораторный или иной потенциометр с ценой деления шкалы не более 5 мВ или титратор автоматический в комплекте с лопастной или магнитной мешалкой и бюреткой вместимостью 10 см3, с наименьшим дозируемым объемом титранта, равным 0,005 см3.

13.8 Электроды – индикаторный серебряный с диаметром проволоки 0,5 – 1,5 мм и электрод сравнения хлорсеребряный любого типа.

Примечание – Допускается использовать промышленно выпускаемые электроды с двойным солевым мостиком. Во внутреннюю камеру заливают насыщенный раствор KCl, во внешнюю – 0,1 М KNO3.

13.9 Солевой мостик к хлорсеребряному электроду.

13.10 Дефлегматор по ГОСТ 25336.

13.11 Холодильник типа ХПТ или ХШ по ГОСТ 25336.

13.12 Секундомер.

13.13 Груша резиновая.

13.14 Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г и точностью до 0,2 мг.

13.15 Плитка нагревательная лабораторная.

13.16 Допускается применять посуду и аппаратуру импортного производства класса точности не ниже указанной в настоящем методе испытаний.

14 Реактивы и материалы

14.1 Серебро азотнокислое, х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 1277, растворы с(AgNO3) = 0,01 моль/дм3 и c(AgNO3) = 1,0 моль/дм3, водный раствор и раствор в изопропиловом спирте c(AgNO3) = 0,01 моль/дм3.

14.2 Кислота азотная, х.ч. или ч.д.а., плотность при 20 С не менее 1,40 г/см3 по ГОСТ 4461 и растворы с(HNO3) = 5 моль/дм3 и c(HNO3) = 0,2 моль/дм3.

14.3 Кислота серная, х.ч. или ч.д.а., плотность 1,83 – 1,84 г/см3 по ГОСТ 4204 и раствор c(H2SO4) = 6 моль/дм3.

14.4 Кислота соляная концентрированная, х.ч. или ч.д.а., плотность 1,15 – 1,19 г/см3 по ГОСТ 3118.

14.5 Натрий хлористый, х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 4233, 10%-ный раствор и раствор c(NaCl) = 0,01 моль/дм3.

Примечание – для приготовления раствора необходимой концентрации допускается использовать стандарт-титр хлорида натрия.

14.6 Калий азотнокислый, х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 4217, раствор c(KNO3) = 1 моль/дм3.

14.7 Спирт изопропиловый, ч.д.а., по ГОСТ 9805.

14.8 Спирт изобутиловый, ч.д.а. по ГОСТ 6016.

14.9 Толуол по ГОСТ 5789 или по ГОСТ 14710.

14.10 Ксилол нефтяной по ГОСТ 9410.

14.11 Ацетон, ч.д.а., по ГОСТ 2603.

14.12 Нефрас С50/170 по ГОСТ 8505 или нефрас С2-80/120, С3-80/120

14.13 Агар.

14.14 Шкурка шлифовальная с зернистостью абразивного порошка 8-Н или мельче по ГОСТ 3647.

14.15 Допускается применять реактивы, выпускаемые по другой технической документации, квалификации не ниже указанной в настоящем методе испытаний.

15 Отбор проб

Пробы отбирают по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873 или аналогичным национальным стандартам.

16 Подготовка к испытанию

16.1 Подготовка электродов:

16.1.1 Серебряный электрод периодически обновляют, удаляя налет с серебряной проволоки шлифовальной шкуркой, и погружая ее на несколько секунд в концентрированную соляную кислоту, после чего электрод тщательно промывают дистиллированной водой.

16.1.2 Хлорсеребряный электрод сравнения соединяют с анализируемым раствором через солевой мостик, который готовят следующим образом:

16.1.2.1 0,7 – 0,8 г агара нарезают мелкими кусочками и заливают дистиллированной водой  на 3 ч. Затем воду сливают и приливают 1 моль/дм3 раствор азотнокислого калия в таком количестве, чтобы получился примерно 4%-ный раствор агара в азотнокислом калии. Раствор кипятят до образования однородной массы, охлаждают до 60 С – 70 С, заливают полученным раствором два колена сифона солевого мостика, одновременно охлаждая места впайки стеклянных фильтров холодной водой или смесью льда с водой. После охлаждения раствор агара образует гель. Широкое колено мостика, куда вставляется хлорсеребряный электрод, заливают насыщенным раствором азотнокислого калия. Солевой мостик должен перезаряжаться один раз в месяц.

16.1.3 При проведении параллельных определений и в промежутках между титрованиями серебряный электрод хранят в дистиллированной воде, а солевой мостик с хлорсеребряным электродом – в насыщенном растворе азотнокислого калия.

16.2 Проверяют чистоту изопропилового спирта титрованием 50 см3 изопропилового спирта 0,01 моль/дм3 раствором азотнокислого серебра, добавляя по 0,02 см3 титранта в один прием. Это титрование проводят для каждой новой партии спирта. Если на титрование идет 0,04 см3 и более титранта, то изопропиловый спирт очищают. Для этого к 1 дм3 изопропилового спирта в склянке из бесцветного стекла добавляют 0,2 г азотнокислого серебра, тщательно перемешивают и оставляют на свету в течение 24 ч. Затем в изопропиловый спирт добавляют 5 – 10 см3 10%-ного раствора хлористого натрия, перемешивают, отстаивают до осветления, фильтруют и перегоняют в колбе с дефлегматором, отбирая фракцию с пределами кипения 80 С – 82,5 С при давлении 101,3 кПа.

16.3 Для приготовления 1 дм3 органического растворителя к 300 см3 изопропилового спирта приливают 6 см3 концентрированной азотной кислоты и после перемешивания приливают 700 см3 толуола.

Примечание – При анализе нефтей с массовой концентрацией хлористых солей менее 100 мг/дм3 допускается применять наряду с изопропиловым спиртом изобутиловый в тех же соотношениях.

16.4 Приготовление и установка титра 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра в изопропиловом спирте:

16.4.1 Готовят 1,0 моль/дм3 водный раствор азотнокислого серебра и разбавляют его изопропиловым спиртом до 0,01 моль/дм3. Хранят растворы азотнокислого серебра в темной склянке или обертывают склянку черной бумагой.

16.4.2 Титр 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра устанавливают по хлористому натрию. Для приготовления раствора хлористого натрия 0,25 – 0,28 г хлористого натрия, предварительно прокаленного при 600 С в течение 1 ч и охлажденного в эксикаторе, взвешенного с погрешностью не более 0,0002 г, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 и доводят до метки дистиллированной водой. Из мерной колбы пипеткой отбирают 1 см3 раствора и переносят его в стакан для титрования. Туда же приливают 10 см3 изопропилового спирта, частью его смывая пипетку. Добавляют при перемешивании 50 см3 органического растворителя, приготовленного по 16.3.

16.4.3 Стаканчик с раствором соли обертывают черной бумагой, устанавливают на титровальный стенд, погружают в раствор электроды на глубину не менее 10 мм и включают мешалку. Раствор азотнокислого серебра добавляют сначала по 1 – 0,5 см3, затем по 0,1 – 0,05 см3 и в области скачка потенциала – по 0,02 см3. Таким же образом титруют смесь 10 см3 изопропилового спирта и 50 см3 органического растворителя, добавляя в один прием по 0,02 см3 титранта. Титрование ведут до скачка потенциала.

16.4.4 По окончании титрования электроды промывают чистым бензином или смесью бензина и толуола.

16.4.5 Титр 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра, в миллиграммах хлористого натрия на 1 см3 раствора (T), вычисляют по формуле:

| T = |  |  | (5) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| m |  | масса хлористого натрия в объеме раствора, взятая для титрования, мг; |  |
| V |  | объем 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра, израсходованного при потенциометрическом титровании, см3; |  |
| V1 |  | объем 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра, израсходованного при потенциометрическом титровании контрольного опыта, см3. |  |

17 Проведение испытания

17.1 Пробу анализируемой нефти хорошо перемешивают в течение 10 мин встряхиванием (механически или вручную) в склянке, заполненной не более чем на 2/3 ее вместимости. После этого быстро наливают нефть в стаканчик, и пипеткой берут образец нефти для анализа в количестве, указанном в таблице 1.

Таблица 1

| Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм3 | Объем нефти, см3 | Масса нефти, г |
| --- | --- | --- |
| до 200 | 5 – 10 | (5,000 – 10,000) ± 0,005 |
| свыше 200 до 500 | 2 – 5 | (2,000 – 5,000) ± 0,002 |
| свыше 500 до 1000 | 2 | 2,00 ± 0,02 |
| свыше 1000 | 1 | 1,000 ± 0,002 |

Примечание

1. Для анализа малосернистой (массовая доля серы до 0,5 %) и обессоленной (массовая концентрация хлористых солей до 200 мг/дм3) нефти отбирают 10 см3 нефти.

2. При анализе эмульгированной или высокосмолистой нефти пробу отбирают по массе. Для пересчета массы пробы в объем определяют ее плотность в г/см3 по ГОСТ 3900 или [9].

17.2 Титрование:

17.2.1 Образец нефти переносят в стаканчик для титрования, приливают 50 см3 органического растворителя, частью его смывая пипетку. Стаканчик устанавливают на титровальный стенд и отмечают начальное значение потенциала.

Примечание – При наличии сероводорода в нефти наблюдается более высокое значение начального потенциала (примерно на 200 – 300 мВ выше, чем для нефти, не содержащей сероводорода).

17.2.2 При отсутствии сероводорода титрование ведут по 16.4.3. Объем добавляемого титранта должен быть такой, чтобы изменение потенциала было не более 7 – 10 мВ. При изменении потенциала более 10 мВ объем добавляемого титранта уменьшается и в области скачка потенциала составляет 0,03 – 0,05 см3. При анализе нефти с содержанием солей до 50 мг/дм3 в течение всего испытания объем добавляемого титранта составляет 0,03 – 0,05 см3. После введения каждой порции титранта в зоне скачка потенциала необходимо подождать, пока потенциал установится, т.е. изменение его будет составлять не более 5 мВ/мин. Если при титровании 5 см3 сернистой нефти скачок потенциала составляет менее 17 мВ при добавлении 0,05 см3 раствора азотнокислого серебра, то для увеличения скачка массу пробы нефти уменьшают до 2 см3. Если и при этом скачок потенциала составляет менее 17 мВ, то содержание хлористых солей в нефти по данному методу не определяется. Уменьшение количества нефти до 2 см3 допускается для нефти с массовой концентрацией солей более 50 мг/дм3. Пример записи титрования приведен в Приложении Б.

17.2.3 При наличии сероводорода титрование вначале ведут очень медленно, приливая каждую каплю титранта лишь после того, как значение потенциала будет оставаться постоянным 2 – 3 мин. После достижения скачка потенциала, соответствующего эквивалентной точке титрования сероводорода, наблюдается резкое уменьшение изменения потенциала, и далее титрование ведут по 16.4.3.

17.3 Титрование до определенного значения потенциала допускается проводить в том случае, если анализируется нефть одного и того же месторождения или смесь нефти неизменяющегося состава. По кривой или записи потенциометрического титрования определяют значение потенциала, соответствующее максимальному приращению потенциала, которое является конечной точкой титрования для данной массы навески нефти.

17.4 Для контрольного опыта проводят титрование 50 см3 органического растворителя (без нефти) 0,01 моль/дм3 раствором азотнокислого серебра, добавляя в один прием по 0,02 см3 титранта. Титрование ведут до скачка потенциала. Контрольный опыт проводят после приготовления каждой новой партии органического растворителя. После окончания работы раствор азотнокислого серебра сливают из бюретки.

18 Обработка результатов

18.1 Массовую концентрацию хлористых солей (X1) в миллиграммах хлористого натрия на 1 дм3 нефти, не содержащей сероводорода, вычисляют по формуле:

| X1 = |  |  | (6) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| V1 |  | объем 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра, израсходованный на титрование хлористых солей, см3; |  |
| V2 |  | объем 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра, израсходованный на титрование контрольного опыта, см3; |  |
| V3 |  | объем нефти, взятой для титрования, см3; |  |
| T |  | титр 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра в миллиграммах хлористого натрия на 1 см3 раствора. |  |
| 1000 |  | коэффициент для пересчета массовой концентрации хлористых солей в 1 дм3 нефти. |  |

18.2 Массовую концентрацию хлористых солей (Х2) в миллиграммах хлористого натрия на 1 дм3 нефти, содержащей сероводород, вычисляют по формуле:

| X1 = |  |  |  |  | (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |  |  |
| V2, V3, T, 1000 |  |  |  | по 18.1; |  |
| V4 |  | объем 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра, израсходованный на титрование сероводорода, см3; |  |  |  |
| V5 |  | объем 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра, израсходованный на титрование сероводорода и хлористых солей, см3; |  |  |  |

19 Запись результатов

За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух последовательных определений. В протоколе испытания указывают, что результат получен в соответствии с методом Б ГОСТ 21534.

20 Прецизионность

Повторяемость, r,  Расхождение между последовательными результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале при нормальном и правильном выполнении метода испытаний, может превышать значения, приведенные в таблице 2, только в одном случае из двадцати.

Таблица 2

| Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм3 | Повторяемость, r, мг/дм3 |
| --- | --- |
| до 50 | 3 |
| свыше 50 до 100 | 7 |
| свыше 100 до 200 | 12 |
| свыше 200 до 500 | 27 |
| свыше 500 до 1000 | 50 |
| свыше 1000 до 2000 | 100 |
| свыше 2000 | 6 % значения меньшего результата |

21 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) обозначение настоящего стандарта;

б) тип и идентификацию испытуемого продукта;

в) акт отбора пробы (дата и номер пробы);

г) результат испытания (раздел 10 или раздел 19);

д) дату проведения испытания.

Приложение А

(обязательное)

А.1 Эффективность гомогенизации нефти мешалкой

А.1.1 Эффективность гомогенизации нефти мешалкой необходимо оценить перед ее использованием. Для оценки эффективности мешалки убеждаются, что предполагаемое содержание воды можно получить методом титрования Карла Фишера после добавления известного количества воды к номинально обезвоженной нефти и гомогенизации смеси. Эта процедура проверки эффективности гомогенизации основана на использовании контейнера для проб вместимостью 500 см3. Однако, аналогичная процедура должна использоваться для проб различного объема, которые могут быть получены в индивидуальной лаборатории.

А.1.2 Взвешивают контейнер для проб вместимостью 500 см3 с точностью 0,01 г. Заполняют контейнер примерно на 80 % обезвоженной нефтью (менее 0,1 массовых % воды). Вставляют вал мешалки в контейнер таким образом, чтобы головка мешалки располагалась на расстоянии примерно 5 мм от дна контейнера. Гомогенизируют содержимое контейнера при 80 % мощности в течение 2 мин, отбирают аликвоту для испытания результирующей эмульсии и проводят дублированные определения содержания воды в соответствии с [10] или [11] или ГОСТ 33733. Получают среднеарифметическое значение дублированных результатов и записывают это значение как содержание связанной воды.

А.1.3 Взвешивают контейнер с нефтью с точностью 0,01 г. Записывают температуру нефти с точностью 1 С. Погружают мешалку в нефть, как указано в А.1.2. С использованием пипетки класса А добавляют 15 см3 воды к содержимому контейнера. Гомогенизируют нефть и воду при 80 % мощности в течение 2 мин. Записывают температуру эмульсии сразу же после гомогенизации. Повышение температуры в процессе гомогенизации не должно превышать 10 С. В противном случае это может привести к потерям летучих компонентов и нестабильности дисперсной системы. Определяют содержание воды в нефти сразу же после перемешивания. Отбирают пробу нефти немного ниже уровня жидкости.

А.1.4 Без дополнительного перемешивания нефти определяют содержание воды (единичное определение) в нефти через 15 мин и 30 мин после начального перемешивания в соответствии с А.1.3.

А.1.5 Содержание воды (добавленной плюс связанной) в этих трех порциях (сразу после гомогенизации, через 15 и 30 минут после гомогенизации) не должно отличаться более, чем на 0,10% по абсолютной величине и более, чем на 0,10 % от рассчитанного содержания воды (т.е. добавленной плюс связанной). Если различия превышают 0,10 %, то необходимо повторно выполнять гомогенизацию новых порций нефти и воды в чистом контейнере с изменением мощности, времени перемешивания или высоты вала мешалки или их комбинаций, пока выбранные условия не приведут к получению смеси, которая будет обеспечивать требуемое соответствие. Эти условия мощности, времени перемешивания и глубины погружения вала мешалки затем должны использоваться для всех последующих процессов перемешивания.

А.1.6 Условия перемешивания должны оцениваться для всех ранее не испытываемых видов нефтей, и периодически проверяться для уже испытываемых видов нефтей с содержанием воды до 4 – 5 массовых %.

А.1.7 Эту процедуру не применяют для нефтей с очень низкой или очень высокой вязкостью при комнатной температуре. Эти нефти требуют специальной обработки для получения стабильных водонефтяных эмульсий.

Примечание – Некоторые виды нефтей не могут сохранять стабильную водонефтяную эмульсию в течение указанных 15 мин и 30 мин. В некоторых случаях нефть можно охладить ниже комнатной температуры для повышения стабильности эмульсии. Альтернативно, требуются дополнительные испытания для определения периода времени, в течение которого эмульсия будет оставаться стабильной для заданной комбинации условий перемешивания. Испытуемый образец должен отбираться в течение установленного периода стабильности.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Б.1 Пример записи потенциометрического титрования при определении хлористых солей в нефти

Таблица Б.1

| Объем 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра, израсходованный на титрование, см3 | Потенциал, мВ | Разность потенциалов, мВ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 44 |  |
| 0,04 | 54 | 10 |
| 0,08 | 64 | 10 |
| 0,12 | 76 | 12 |
| 0,16 | 88 | 12 |
| 0,20 | 100 | 12 |
| 0,24 | 118 | 18 |
| 0,28 | 150 | 32 |
| 0,32 | 156 | 6 |
| 0,36 | 160 | 4 |

Эквивалентная точка, соответствующая максимальному скачку потенциала, находится при 150 мВ.

Библиография

| [1] | ASTM D329-07(2013) | Standard Specification for Acetone (Ацетон. Технические условия) |
| --- | --- | --- |
| [2] | ASTM D770-11 | Standard Specification for Isopropyl Alcohol (Изопропиловый спирт. Технические условия) |
| [3] | ASTM E200-16 | Practice for Preparation, Standardization and Storage of Standard and Reagent Solutions for Chemical Analysis (Руководство по приготовлению, стандартизации и хранению стандартных растворов и растворов реактивов для химического анализа) |
| [4] | ASTM D843-18 | Standard Specification for Nitration Grade Xylene (Ксилол квалификации для нитрования. Технические условия) |
| [5] | ASTM D1193-06(2018) | Standard Specification for Reagent Water (Вода для лабораторного анализа. Технические условия) |
| [6] | ASTM D4057-12(2018) | Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products (Руководство по ручному отбору проб нефти и нефтепродуктов) |
| [7] | ASTM D4177-16e1 | Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products (Руководство по автоматическому отбору проб нефти и нефтепродуктов) |
| [8] | ASTM D4006-16e1 | Test Method for Water in Crude Oil by Distillation (Определение содержания воды в нефти дистилляцией) |
| [9] | ASTM D4052-18 | Standard Test Method for Density, Relative Density and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter (Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API жидкостей цифровым плотномером) |
| [10] | ASTM D4377-00(2011) | Test Method for Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration (Определение содержания воды в нефти методом потенциометрического титрования Карла Фишера |
| [11] | ASTM D4928-12(2018) | Test Method for Water in Crude Oils by Coulometric Karl Fischer Titration (Определение содержания воды в нефти методом кулонометрического титрования по Карлу Фишеру) |

ГОСТ 21534-ХХХХ

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 581442018 «Вода дистиллированная. Технические условия»

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 558782013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия»

В Российской Федерации – по ТУ 38.401-67-108-92 «Бензин-растворитель для резиновой промышленности».

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 57037-2016 «Нефтепродукты. Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API цифровым плотномером»