| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 12329ХХХХ проект, RU, первая редакция Взамен ГОСТ 12329-77 |

НЕФТЕПРОДУКТЫ И УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ
Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (АО «ВНИИ НП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                      №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Код страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ISO 2977:1997 Нефтепродукты и углеводородные растворители – Определение анилиновой точки и анилиновой точки смеси (Petroleum products and hydrocarbon solvents – Determination of aniline point and mixed aniline point, NEQ).

5 ВЗАМЕН ГОСТ 12329-77

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Сущность метода…………………………………………………………………………………

5 Реактивы и материалы

6 Аппаратура

7 Отбор проб

8 Подготовка к испытанию

9 Проведение испытания …………………………………………………………………………

10 Обработка результатов ……………………………………………………………………….

11 Прецизионность…………………………………………………………………………………

12 Протокол испытания……………………………………………………………………………

Приложение А (рекомендуемое) Метод определения анилиновой точки с использованием автоматизированного или автоматического аппарата…………………. Библиография……………………………………………………………………………………..

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЕПРОДУКТЫ И УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов Petroleum products and hydrocarbon solvents. Method for determination of aniline point and aromatic hydrocarbons

Дата введения__________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов в нефтепродуктах и углеводородных растворителях. Метод распространяется на прозрачные светлые пробы и на пробы не темнее 6,5 по ГОСТ ISO 2049 или [1], температура начала кипения которых выше температуры окружающей среды, а также на пробы, анилиновая точка которых ниже температуры начала кипения и выше температуры застывания смеси (анилин-проба).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

# ГОСТ 400 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

# ГОСТ 1625 Формалин технический. Технические условия

# ГОСТ 1770 (ИСО 104283, ИСО 478880) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

# ГОСТ ISO 2049 Нефтепродукты. Определение цвета (шкала ASTM)

# ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

# ГОСТ 2652 Калия бихромат технический. Технические условия

# ГОСТ 3900 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

# ГОСТ 3956 Силикагель технический. Технические условия

# ГОСТ 4166 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

# ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

# ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

# ГОСТ 5819 Реактивы. Анилин. Технические условия

# ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

# ГОСТ 6994 Нефтепродукты светлые. Метод определения ароматических углеводородов

# ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

# ГОСТ 10727 Нити стеклянные однонаправленные. Технические условия

# ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

# ГОСТ 27808 Парафины нефтяные жидкие. Определение ароматических углеводородов спектрофотометрическим методом

# ГОСТ 24363 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия

# ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

# ГОСТ 25828 Гептан нормальный эталонный. Технические условия

# ГОСТ 29169 (ИСО 64877) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

# ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 анилиновая точка: Минимальная температура, при которой равные объемы анилина и испытуемого продукта полностью смешиваются при нормальных условиях.

4 Сущность метода

4.1 Установленные объемы анилина и пробы (нормального эталонного гептана, исходного или деароматизированного нефтепродукта или растворителя) помещают в пробирку и механически перемешивают. Смесь нагревают с контролируемой скоростью до смешения двух фаз. Далее смесь охлаждают с контролируемой скоростью и температуру, при которой две фазы разделяются, отмечают как анилиновую точку.

4.2 Определение ароматических углеводородов методом анилиновых точек основано на определении температур взаимного растворения равных объемов анилина и растворителя до и после удаления из растворителя ароматических углеводородов. Удаление ароматических углеводородов проводят путем их адсорбции на силикагеле в стеклянной колонке.

5 Аппаратура

5.1 Для анализа используют аппаратуру, представленную на рис. 1, состоящую из следующих компонентов:

5.1.1 Испытательная пробирка диаметром (25 ± 1) мм и длиной (150 ± 3) мм, изготовленная из термостойкого стекла.

5.1.2 Пробирка-муфта диаметром от 37 до 42 мм и длиной (175 ± 3) мм, изготовленная из термостойкого стекла.

5.1.3 Мешалка, ручная или механическая, из мягкой железной проволоки диаметром 2 мм, имеющая в нижней части концентрическое кольцо диаметром 19 мм. Длина мешалки должна составлять примерно 200 мм. Верхний конец мешалки должен быть изогнут под прямым углом к ее направляющей, которая должна иметь длину, примерно равную 55 мм. Стеклянную трубку длиной порядка 65 мм и с внутренним диаметром 3 мм используют как направляющую мешалки.

Примечание – Для определения анилиновой точки допускается использовать автоматизированные или автоматические аппараты, обеспечивающие получение результатов с точностью в соответствии с разделом 11. В приложении А приведен метод определения анилиновой точки с использованием автоматизированного или автоматического аппарата.

5.2 Колонка адсорбционная, представляющая собой стеклянную трубку диаметром 10 мм, длина 700 мм, суженную в нижней части, диаметр суженной части 1,5 – 2,0 мм, длина (40 ± 2) мм, в верхней части колонки имеется расширение для загрузки силикагеля диаметром (25 ± 2) мм, длина (90 ± 3) мм.

5.3 Термометры для определения анилиновой точки:

5.3.1 Для ручной аппаратуры – Термометр ртутный стеклянный лабораторный типа ТЛ-4 с ценой деления 0,1 С для точных измерений или термометр ASTM 62C, ASTM 63C, ASTM 64C, ASTM 65C, ASTM 66C по [2].

5.3.2 Для автоматизированного или автоматического аппарата – Термометр ртутный стеклянный лабораторный типа ТН 5 или ТИН7-2, ТИН7-3, ТИН-74 по ГОСТ 400 или термометр ASTM 33C, ASTM 34C, ASTM 35C по [2].

Примечание – допускается использовать электронные термометры, обеспечивающие получение результатов с точностью в соответствии с разделом 11.

5.4 Весы лабораторные, обеспечивающие точность взвешивания до 0,01 г, и позволяющие взвешивать испытательную пробирку и пробу, если пробу неудобно вводить пипеткой.

5.5 Нагревающая и охлаждающая баня:

5.5.1 Баня, в которой в качестве термостатирующей жидкости используется неводная, прозрачная нелетучая жидкость. Баня должна быть оборудована средствами регулировки нагрева. В качестве нагревающей или охлаждающей среды нельзя использовать воду, поскольку анилин является гигроскопичным. Применение влажного анилина может привести к недостоверным результатам испытаний.

Примечание – Например, если анилин содержит 0,1 % воды, то значение анилиновой точки сухого анилина с гептаном увеличивается примерно на 0,5 С.

5.5.2 Если значение анилиновой точки менее точки росы атмосферы, то для определения анилиновой точки направляют умеренный поток инертного газа через пробирку на поверхностный слой смеси анилина и пробы.

5.5.3 Воздушная баня, с соответствующей лампой накаливания или инфракрасной лампой (250 – 375 Вт), оборудованная средствами регулировки нагрева.

5.6 Пипетки 2-1-10, 3-1-10 или 6-1-5, 7-1-5 по ГОСТ 29169 или пипетки с непрямым всасыванием, соответствующие классу А по [3], вместимостью 10,0 см3, 5,0 см3 и 0,5 см3.

5.7 Цилиндры 1-25 по ГОСТ 1770.

5.8 Пробирки П2-10-90 ХС по ГОСТ 25336.

5.9 Чашки фарфоровые 6, 7 или 8 по ГОСТ 9147.

5.10 Колба КН-2-500 или КН2-100 по ГОСТ 25336.

5.11 Стакан В-1-600, В-2-600, В-1-1000, В-2-1000 ТХС по ГОСТ 25336, применяемый в качестве бани.

5.12 Рефрактометр типа Аббе или любой другой, обеспечивающий такую же точность измерения.

5.13 Шкаф сушильный или термостат, обеспечивающий нагрев до 200 С.

5.14 Воронка фильтровальная ВФ-1 по ГОСТ 25336.

5.15 Очки с защитными стеклами.

5.16 Защитные перчатки, непроницаемые для анилина.

5 4 3 2 1

1 – термометр для измерения анилиновой точки; 2 – пробки; 3 – испытательная пробирка; 4 – пробирка-муфта; 5 – гибкая проволочная мешалка

Рисунок 1 – Аппаратура для определения анилиновой точки

6 Реактивы и материалы

6.1 Анилин свежеперегнанный, ч.д.а. или ч. по ГОСТ 5819.

6.2 Гептан нормальный эталонный по ГОСТ 25828.

6.3 Натрий сернокислый безводный по ГОСТ 4166 или кальций сернокислый безводный.

6.4 Натрия гидроокись по ГОСТ 4328 или калия гидроокись по ГОСТ 24363.

6.5 Кислота серная, х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4204.

6.6 Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 183002.

6.7 Формалин технический, 40%-ный водный раствор, по ГОСТ 1625.

6.8 Силикагель технический марки АСКГ по ГОСТ 3956.

6.9 Вода дистиллированная по ГОСТ 67091.

6.10 Вата стеклянная по ГОСТ 10727.

6.11 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

6.12 Допускается использовать реактивы квалификации не ниже указанной в настоящем стандарте и обеспечивающие получение результатов с точностью в соответствии с разделом 11.

7 Отбор проб

Пробы отбирают по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873 или аналогичным национальным стандартам.

8 Подготовка к испытанию

8.1 Высушивают анилин аналитического качества над гранулами гидроокиси калия или гидроокиси натрия, декантируют и перегоняют в день использования, исключая первые и последние 10 % дистиллята. Анилиновая точка приготовленного таким способом анилина должна равняться (69,3 ± 0,2) С. Анилиновую точку устанавливают по среднему значению результатов двух независимых испытаний, проведенных при температурах, отличающихся друг от друга не более чем на 0,1 С (при испытаниях с использованием гептана).

8.2 Вместо перегонки анилина в день его использования можно перегнать анилин, как описано выше, и собрать дистиллят в ампулы. Ампулы затем герметизируют под вакуумом или в сухом азоте и хранят в темном прохладном месте для дальнейшего использования. В любом случае во избежание загрязнения анилина атмосферной влагой необходимо соблюдать строгие меры предосторожности. Опыт показывает, что в этих условиях анилин остается в сохранности в течение не менее шести месяцев.

8.3 При проведении текущего анализа перегонка не является обязательной при условии, что анилин соответствует требованиям, предъявляемым к испытаниям с применением гептана.

Примечание – Анилиновая точка анилина и гептана, определяемая с применением автоматизированного или автоматического аппарата, должна равняться (69,3 ± 0,2) С с учетом корректировки.

8.4 Анилин, подготовленный к испытанию, хранят в бутылке из темного стекла не более 24 ч. Анилин берут в пипетку только при помощи резиновой груши. При работе с анилином необходимо соблюдать правила охраны труда и применять защитные перчатки и очки.

8.5 Свежий силикагель выдерживают в сушильном шкафу при 150 С – 160 С в течение 8 ч. Горячий силикагель переносят в нагретую колбу, которую немедленно плотно закрывают и охлаждают до комнатной температуры.

8.6 В нижнюю часть адсорбционной колонки помещают стеклянную вату и небольшими порциями насыпают 18 – 20 г силикагеля, уплотняя его постукиванием по стенке колонки. Уровень силикагеля должен быть на 20 – 25 мм ниже расширенной части колонки. Колонку укрепляют в штативе в вертикальном положении.

8.7 Высушивают пробу нефтепродукта или растворителя, энергично встряхивая ее в присутствии примерно 10 % осушителя (безводный сульфат кальция или безводный сульфат натрия) в течение 3 – 5 мин. Удаляют центрифугированием или фильтрацией осушитель, находящийся во взвешенном состоянии.

8.8 Высоковязкие продукты нагревают до температуры, не вызывающей потерь легких фракций или дегидратации осушающего вещества (т.е. при применении сульфата натрия – до 30 С и сульфата кальция – до 110 С).

8.9 Если в продукте содержится эмульгированная вода, ее удаляют центрифугированием.

8.10 Для удаления из нефтепродукта или растворителя ароматических углеводородов в адсорбционную колонку, заполненную свежей порцией силикагеля, наливают около 15 см3 испытуемого нефтепродукта или растворителя и после того, как он полностью впитается в силикагель, добавляют в колонку 25 – 35 см3 этилового спирта.

8.11 Деароматизированный нефтепродукт или растворитель собирают с низа колонки в градуированные пробирки: первую порцию в количестве 5 см3, две последующие по 1,0 см3, остальные по 0,5 см3. В отобранных порциях нефтепродукта или растворителя качественно определяют ароматические углеводороды по формалитовой реакции. Для этого к 1 – 2 каплям деароматизированного нефтепродукта или растворителя добавляют 1 см3 кислоты и 2 – 3 капли 40%-ного водного раствора формалина. Образование темного кольца на границе раздела серная кислота – испытуемый раствор указывает на наличие в пробе ароматических углеводородов.

8.12 Отсутствие в нефтепродукте или растворителе ароматических углеводородов может быть также проверено по коэффициенту рефракции в отбираемых порциях нефтепродукта или растворителя. Увеличение коэффициента рефракции в последовательно отобранной порции нефтепродукта или растворителя на 0,0005 указывает на наличие ароматических углеводородов.

8.13 Отбор нефтепродукта или растворителя из адсорбционной колонки прекращают при обнаружении в очередной порции нефтепродукта или растворителя ароматических углеводородов. Порции нефтепродукта или растворителя, не содержащие ароматических углеводородов, смешивают.

8.14 Деароматизацию растворителей, выкипающих в пределах 180 С – 240 С, проводят по ГОСТ 27808, применяя 98,5 – 99%-ную серную кислоту, приготовленную по ГОСТ 6994.

9 Проведение испытания

9.1 Перед проведением определения очищают и сушат аппаратуру.

9.2 Вводят во внутреннюю пробирку пипеткой равные объемы анилина и пробы (нормального эталонного гептана, исходного или деароматизированного нефтепродукта или растворителя): при проведении серийных испытаний – по 3 см3, при разногласиях в оценке качества продукции – по 10 см3. Пробу высоковязких нефтепродуктов взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. Массу определяют при комнатной температуре. Значение плотности определяют по ГОСТ 3900 или [4].

9.3 Пробирку закрывают пробкой со вставленными в нее термометром и мешалкой и помещают в пробирку-муфту. Метка погружения термометра должна совпадать с уровнем жидкости в пробирке, ртутный шарик не должен касаться стенки пробирки и должен находиться на линии раздела нефтепродукта или растворителя и анилина.

9.4 Прибор помещают в силиконовую баню. Баню нагревают со скоростью 1 – 3 С/мин, перемешивая при этом силиконовую жидкость мешалкой.

9.5 Во время нагрева бани содержимое пробирки быстро перемешивают до полного смешения исследуемого продукта с анилином при длине хода мешалки 13 мм, не допуская разбрызгивания и образования воздушных пузырьков.

9.6 После того, как раствор в пробирке станет совершенно однородным и прозрачным, нагрев бани прекращают и, продолжая перемешивания раствора, охлаждают его со скоростью от 0,5 до 1,0 С/мин, наблюдая при этом за появлением мути, резко распространяющейся на всю массу жидкости и скрывающей ртутным шарик термометра. Отмечают с точностью до 0,1 С температуру – анилиновую точку испытуемого продукта.

Примечание – Истинная анилиновая точка характеризуется помутнением, которое резко увеличивается при понижении температуры.

9.7 Пробу с анилином нагревают и охлаждают с указанной скоростью до получения трех последовательных результатов измерений, расхождение между которыми должно быть не более 0,1 С. Если не достигнута указанная точность, то определение повторяют с новой порцией пробы сухого анилина в чистой сухой аппаратуре

10 Обработка результатов

10.1 За анилиновую точку принимают среднюю температуру трех определений с учетом поправки на погрешность калибровки термометра, округляемой до 0,05 С.

10.2 Массовую долю ароматических углеводородов в нефтепродукте или растворителе (X) в процентах вычисляют по формуле:

| X = (T1 – T2)K, |  |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| T1 |  | анилиновая точка деароматизированного нефтепродукта или растворителя; |  |
| T2 |  | анилиновая точка исходного нефтепродукта или растворителя; |  |
| K |  | анилиновый коэффициент, указанный в таблице 1. |  |

Таблица 1 – Анилиновый коэффициент K

| (T1 – T2) | Анилиновый коэффициент К |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Растворители, выкипающие в пределах 60 С – 130 С | Уайт-спирит | Растворители, выкипающие в пределах 180 С – 240 С |
| до 1,5 | 1,00 |  |  |
| свыше 1,5 до 2,0 | 1,08 |  | 1,46 |
| свыше 2,0 до 3,0 | 1,12 |  | 1,46 |
| свыше 3,0 до 4,0 | 1,15 |  | 1,45 |
| свыше 4,0 до 5,0 | 1,18 |  | 1,45 |
| свыше 5,0 до 6,0 |  | 1,31 | 1,44 |
| свыше 6,0 до 8,0 |  | 1,30 | 1,43 |
| свыше 8,0 до 10,0 |  | 1,29 | 1,42 |
| свыше 10,0 до 12,0 |  | 1,28 | 1,41 |
| свыше 12,0 до 14,0 |  | 1,27 | 1,39 |

11 Прецизионность

11.1 Повторяемость, r, – Расхождение между последовательными результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытаний, может превышать следующее значение только в одном случае из двадцати:

r = 0,2 C

11.2 Воспроизводимость, R, – Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами испытания, полученными разными операторами в разных лабораториях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать следующее значение только в одном случае из двадцати:

R = 0,5 C

12 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) обозначение настоящего стандарта;

б) тип и идентификацию испытуемого продукта;

в) акт отбора пробы (дата и номер пробы);

г) результат испытания (раздел 10);

д) дату проведения испытания.

Приложение А

(рекомендуемое)

А.1 Метод определения анилиновой точки с использованием автоматизированного или автоматического аппарата

А.1.1 Автоматизированные или автоматические аппараты для определения анилиновой точки выпускаются промышленностью и, как было установлено, позволяют получать результаты, которые в основном соответствуют требованиям настоящего стандарта. Пользователь должен обеспечить выполнение всех инструкций изготовителя по стандартизации, регулировки и эксплуатации аппарата. Некоторые виды аппаратов не подходят для всех типов продуктов, на которые распространяется настоящий стандарт, и во всех случаях, когда возникают спорные ситуации, необходимо использовать только ручные или автоматизированные методы.

А.1.2 Автоматизированные или автоматические аппараты должны иметь устройство для детектирования изменений помутнения пробы, средства нагрева смеси пробы и анилина, а также термометр или датчик температуры, соответствующие требуемой точности метода испытаний настоящего стандарта.

А.1.3 Аппарат подготавливают в соответствии с инструкциями изготовителя и убеждаются в том, что он чистый и сухой. Проводят измерения в соответствии с инструкциями изготовителя, используя общий объем анилина, пробы (и гептана), установленный для аппаратуры в соответствии с 9.2 настоящего стандарта. Результаты трех определений должны соответствовать требованиям 10.1 настоящего стандарта.

А.1.4 Фактическая температура, зарегистрированная автоматизированным или автоматическим аппаратом, может не соответствовать анилиновой точке, определяемой по методу испытаний в настоящем стандарте. Если этот факт известен или предполагается, то корректируют анилиновую точку с использованием следующего уравнения:

| Xca = |  |  | A.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| Xca |  | скорректированная анилиновая точка, С; |  |
| Xa |  | зарегистрированная анилиновая точка, С; |  |
| А |  | температурная поправка, С; |  |
| В |  | постоянная. |  |

А1.5 А и В определяют для каждого типа аппарата как указано ниже.

Примечание – В результате межлабораторных сравнительных испытаний было установлено, что анилиновые точки, определенные на некоторых видах автоматизированных или автоматических аппаратов, ниже, чем соответствующие точки, определенные по методу испытаний в настоящем стандарте. Это различие увеличивается при использовании относительно более высоких значений скорости охлаждения проб, а также увеличивается при возрастании анилиновой точки. Данные были получены в пяти лабораториях для пяти проб с анилиновыми точками в диапазоне от 34 С до 87 С. Постоянные А и В были рассчитаны для комбинированных данных и составляют 0,79 и 0,991 соответственно. Хотя в данном методе минимальное количество проб равно девяти, постоянные А и В в вышеприведенном уравнении можно определить более точно, если использовать большее количество проб.

А.1.6 Определяют анилиновую точку по методу испытаний в настоящем стандарте, а также с использованием автоматизированного или автоматического аппарата для трех или более проб с анилиновыми точками в каждом из диапазонов от 43 С до 50 С, от 60 С до 65 С и от 75 С до 80 С. Рассчитывают А и В методом наименьших квадратов путем совместного решения следующих уравнений:

| (Хa) = NA + B(Xc) |  |  | A.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| (XaXc) = A(Xc) + B(Xc2) |  |  | A.3 |
| где: |  |  |  |
| (Xa) |  | сумма результатов определения анилиновой точки, полученных на автоматизированном аппарате; |  |
| (Xc) |  | сумма результатов определения анилиновой точки, полученных по методу испытаний в настоящем стандарте; |  |
| (Xc2) |  | сумма квадратов результатов определения анилиновой точки, полученных по методу испытаний в настоящем стандарте; |  |
| (XaXc) |  | сумма произведений результатов определения анилиновой точки, полученных по методу испытаний в настоящем стандарте, а также результатов, полученных на автоматизированном аппарате для каждой пробы; |  |
| N |  | количество проб. |  |

Библиография

| [1] | ASTM D1500-12(2017) | Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale) (Метод определения цвета нефтепродуктов (цветовая шкала ASTM)) |
| --- | --- | --- |
| [2] | ASTM E1-14 | Standard Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers (Термометры стеклянные жидкостные ASTM. Технические условия) |
| [3] | ISO 648:2008 | Laboratory glassware – Single-volume pipettes (Лабораторная стеклянная посуда и оборудование – Одноканальные пипетки) |
| [4] | ASTM D4052-18 | Standard Test Method for Density, Relative Density and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter (Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API жидкостей цифровым плотномером) |

ГОСТ 12329-ХХХХ

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 581442018 «Вода дистиллированная. Технические условия»

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 558782013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия»

В Российской Федерации – по ТУ 25-2021.003-88 «Термометры ртутные стеклянные лабораторные»

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 57037-2016 «Нефтепродукты. Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API цифровым плотномером»