| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 21261ХХХХ проект, RU, первая редакция Взамен ГОСТ 2126191 |

НЕФТЕПРОДУКТЫ
Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (АО «ВНИИ НП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                      №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Код страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 2126191

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Сущность метода

5 Реактивы и материалы

6 Аппаратура

7 Подготовка к испытанию

8 Проведение испытания

9 Обработка результатов

10 Запись результатов

11 Прецизионность метода

Приложение А – Примеры записи протоколов калориметрических испытаний и вычислений

Библиография………………………………………………………………………………………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЕПРОДУКТЫ Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания Petroleum products. Method for determination of gross calorific value and calculation of net calorific value

Дата введения__________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на жидкие топлива (мазут, бензин, бытовое, газотурбинное и дизельное), углеводородные и кислородсодержащие компоненты жидких топлив и устанавливает метод определения высшей теплоты сгорания в калориметре в изотермическом и адиабатическом режимах при постоянном объеме и вычисление низшей теплоты сгорания.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

# ГОСТ 949 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия

# ГОСТ 1437 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы

# ГОСТ 2179 Проволока из никеля и кремнистого никеля. Технические условия

# ГОСТ 2408.1 (ИСО 625) Топливо твердое. Методы определения углерода и водорода

# ГОСТ 2477 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

# ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

# ГОСТ 2768 Ацетон технический. Технические условия

# ГОСТ 3877 Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе

# ГОСТ 3900 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

# ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

# ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

# ГОСТ 5307 Проволока константановая неизолированная. Технические условия

# ГОСТ 5583 (ИСО 2046) Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

ГОСТ 6309 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9285 (ИСО 992, ИСО 995, ИСО 2466) Калия гидрат окиси технический. Технические условия

ГОСТ 10374 (МЭК 51-7) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 7. Особые требования к многофункциональным приборам

ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12162 Двуокись углерода твердая. Технические условия

ГОСТ 13646 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия

ГОСТ 17299 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 19121 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе

ГОСТ 23706 (МЭК 51-6) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости

ГОСТ 24104 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 24234 Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27313 Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа на различные состояния топлива

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 32139 Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии

Примечание 1  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 высшая теплота сгорания: Количество освобожденной энергии при сжигании единицы массы топлива в камере постоянного объема, причем продукты являются газообразными, отличными от воды, которая конденсируется до жидкого состояния.

3.2 низшая  теплота сгорания: Количество освобожденной энергии при сжигании единицы массы топлива при постоянном давлении, причем все продукты, включая воду, являются газообразными.

3.3 энергетический эквивалент калориметра: основной параметр калориметра, представляющий собой теплоемкость калориметрической системы. Его определяют как количество энергии, необходимое для изменения температуры этой системы на 1 градус (допускается измерять температуру в условных градусах, в Ом, в мВ и т.п.). Определение энергетического эквивалента равнозначно понятию «градуировка калориметра» (калибровка – для импортных СИ).

4 Сущность метода

Сущность метода заключается в полном сжигании массы испытуемого жидкого топлива в калориметрической бомбе в среде сжатого кислорода и измерении количества теплоты, выделившейся при сгорании топлива и вспомогательных веществ, а также при образовании водных растворов азотной и серной кислот в условиях испытания.

5 Реактивы и материалы

5.1 Стандартный образец удельной энергии сгорания «Бензойная кислота К-3» ГСО 5504-90, аттестованный по теплоте сгорания при 25 °С; для бензойной кислоты чистотой не менее 99,9% стандартная удельная теплота сгорания составляет 26454 кДж/кг при взвешивании в воздухе.

Примечание – допускается использовать импортные стандарты бензойной кислоты с формой выпуска в виде порошка и в виде таблеток.

5.2 Коллодий медицинский или полиграфический, раствор в этиловом эфире.

5.3 Вода дистиллированная по ГОСТ 67091.

5.4 Кислород в баллоне газообразный технический и медицинский по ГОСТ 5583. Не допускается применять кислород, полученный методом электролиза воды.

5.5 Калия гидроокись по ГОСТ 9285 или натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор 0,1 моль/дм³, приготовленный по ГОСТ 4919.1.

5.6 Индикатор метиловый красный, 1%-ный спиртовой раствор.

5.7 Углерода двуокись (сухой лед) по ГОСТ 12162.

5.8 Ангидрид фосфорный по НД, кальций хлористый НД или магний хлорнокислый, безводный (ангидрон) по НД.

5.9 Ацетон по ГОСТ 2768.

5.10 Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 183002 или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299.

Примечание – Допускается применять реактивы, качество которых не ниже указанных в стандарте.

6 Аппаратура

6.1 Калориметры сжигания с бомбой жидкостных типов В-08, В-09, В-08МА, В-08МБ с изотермической водяной оболочкой и другие калориметры, обеспечивающие получение результатов определений в пределах допускаемых расхождений, указанных в разделе 11, в том числе автоматизированные.

П р и м е ч а н и е – При изотермическом режиме водяная оболочка должна быть снабжена средством поддержания постоянной температуры с погрешностью до ±0,1 °С. Подъем температуры сосуда требует введения поправки на теплообмен калориметра с окружающей средой. При адиабатическом режиме водяная оболочка должна быть снабжена нагревателем, способным поддерживать температуру в оболочке, отличающейся от температуры сосуда после сжигания пробы топлива не более чем на 0,1 °С. Когда устанавливается равновесие при 25 °С, изменение температуры сосуда калориметра не должно превышать 0,0005 °С/мин. Подъем температуры сосуда не требует введения поправки на теплообмен калориметра с окружающей средой.

6.2 Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания до 200 г и погрешностью не более 0,0002 г по ГОСТ 24104.

6.3 Термометры:

6.3.1 Стеклянный ртутный термометр с равноделенной шкалой, рассчитанной на измерения температур в диапазоне 4 °С и с ценой деления шкалы 0,01 °С по ГОСТ 13646;

6.3.2 Метастатический термометр переменного наполнения с пределом измерения основной шкалы от 0 °С до 5 °С и с ценой деления 0,01 °С;

6.3.3 Термометры сопротивления платиновые (ТСП) с диапазоном измеряемых температур от минус 50 °С до плюс 150 °С. Для считывания показаний термометра применяют:

6.3.3.1 Оптическое устройство с увеличением в 5 – 9 раз с погрешностью отсчета не более 0,002 °С;

6.3.3.2 Регистратор, состоящий из измерительного блока и цифрового вольтметра с пределом допускаемой погрешности в диапазоне от 1,000 В до 3,000 В не более ± 0,15 % и любой прибор для измерения температуры, который после корректировки имеет погрешность измерения не более 0,002 °С.

6.3.4 Термометр с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С и ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 28498.

6.4 Прибор переносной комбинированный электроизмерительный по ГОСТ 10374 или миллиомметр Е-6-12 по ГОСТ 23706.

6.5 Тигель для сжигания из жаропрочной нержавеющей стали, хромоникелевого сплава, кварца или платины диаметром основания 15 мм – 25 мм, высотой 14 мм – 20 мм, толщиной стенок кварцевого 1,5 мм, а металлического – 0,5 мм.

6.6 Тигель с бортиком 5 мм – 6 мм для герметизации испытуемого нефтепродукта коллодиевой пленкой.

6.7 Редуктор кислородный с манометром высокого давления на 24,5 МПа – 29,4 МПа для контроля давления в баллоне и манометром низкого давления на 0 МПа – 5 МПа для измерения давления в бомбе или манометр с игольчатым вентилем и предохранительным клапаном, срабатывающим при давлении 3,3 МПа – 3,5 МПа, установленный на подводящей линии для предохранения переполнения бомбы.

6.8 Трубки металлические цельнотянутые кислородподводящие с ниппелями.

6.9 Секундомер или устройство для измерения времени с погрешностью не более 1 с. Оно может быть снабжено звуковым сигналом с интервалом в 30 с.

6.10 Пинцет для закрепления проволоки для запала на внутренней арматуре бомбы.

6.11 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные по ГОСТ 25336:

6.11.1 Стакан вместимостью 400 см³ или 600 см³;

6.11.2 Колба типа Кн вместимостью 250 см³ или 500 см³ исполнений 1 и 2;

6.11.3 Стаканчик для взвешивания типа СВ или колба типа Кн с притертой пробкой вместимостью 10 см³ и 25 см³;

6.11.4 Воронка стеклянная лабораторная;

6.11.5 Эксикатор диаметром 190 мм.

6.12 Бюретка вместимостью 25 см³ или 50 см³ по НД.

6.13 Пипетка вместимостью 1 см³ и 2 см³ по НД.

6.14 Промывалка вместимостью 500 см³ - 1000 см³ с резиновой или пластмассовой грушей.

6.15 Шприц медицинский вместимостью 1 см³  10 см³.

6.16 Вставка для эксикатора диаметром 175 мм по ГОСТ 9147.

6.17 Проволока для запала:

6.17.1 Константановая неизолированная мягкая диаметром 0,1 мм – 0,15 мм с удельной теплотой сгорания 3140 кДж/кг по ГОСТ 5307;

6.17.2 Медная круглая электротехническая марки ММ диаметром 0,1 мм – 0,15 мм с удельной теплотой сгорания 2510 кДж/кг по НД;

6.17.3 Никелевая диаметром 0,1 мм – 0,2 мм с удельной теплотой сгорания 3240 кДж/кг по ГОСТ 2179;

6.17.4 Железная или стальная диаметром 0,1 мм - 0,2 мм с удельной теплотой сгорания соответственно 7500 кДж/кг и 6690 кДж/кг.

6.18 Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

6.19 Пленка полиэтилентерефталатная по ГОСТ 24234 или любая другая, хорошо сгорающая в атмосфере кислорода.

6.20 Нить хлопчатобумажная с теплотой сгорания 16240 кДж/кг по ГОСТ 6309.

6.21 Асбест волокнистый, прокаленный при температуре 850 °С. Хранить в эксикаторе над осушающим веществом.

Примечание – Допускается применять средства измерения, посуду и материалы с характеристиками не хуже, указанных в стандарте.

7 Подготовка к испытанию

7.1 Отбор проб проводят по ГОСТ 2517.

7.2 При испытании нефтепродуктов с температурой вспышки ниже 38 °С перед заполнением ампулы пробы охлаждают в течение 15 мин - 20 мин до 4 °С для предотвращения потерь легких фракций.

7.3 При испытании дизельных, котельных и топлив промышленно-бытового назначения с температурой вспышки выше 38 °С допускается проводить испытания без герметизации пробы полимерной пленкой.

7.4 Требования безопасности

7.4.1 Калориметрические измерения теплоты сгорания необходимо проводить в отдельной комнате. Помещение должно быть защищено от прямого действия солнечных лучей. В помещении не должно быть установок, интенсивно излучающих тепло и создающих сильный поток воздуха. Изменение температуры окружающего воздуха за время работы калориметра не должно быть более 1 °С в течение 30 мин.

7.4.2 Правила безопасности работы с калориметрической установкой

7.4.2.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, установленные в руководстве по эксплуатации на калориметр конкретного типа.

7.4.2.2 Калориметр должен быть заземлен.

7.4.2.3 При поверке используют кислород, полученный методом глубокого охлаждения атмосферного воздуха. Категорически воспрещается использовать кислород, полученный путем электролиза воды.

7.4.2.4 При работе с кислородом под давлением соблюдают требования ГОСТ 949. Инструкция по технике безопасности должна быть вывешена на месте эксплуатации.

7.4.2.5 Кислородный редуктор высокого давления с манометрами должен иметь паспорт предприятия-изготовителя с отметкой годности в свидетельстве о приемке. На манометрах редуктора должны быть нанесены надписи «КИСЛОРОД» и «МАСЛООПАСНО».

7.4.2.6 Калориметрические бомбы должны иметь документ (аттестат, свидетельство или справку), подтверждающий испытания их гидравлическим давлением 10,8 МПа.

Испытания дополнительно проводят в случае износа или повреждения резьбы на корпусе и крышке бомбы.

7.4.2.7 Бомбы после испытания под давлением 10,8 МПа или после случайного загрязнения их, а также перед началом работы с новыми бомбами, даже при отсутствии в них явных следов масла и жира протирают, разбирают и промывают бензином (или ацетоном), этиловым спиртом и дистиллированной водой, затем просушивают.

7.4.2.8 Пресс-форма в разобранном виде, ключи, а также детали, находящиеся в соприкасании с кислородом, обрабатывают способом, указанным в 7.4.2.7.

7.4.2.9 При промывании бомб и пресс-форм бензином и этиловым спиртом обеспечивают приточно-вытяжную вентиляцию.

7.4.2.10 Запрещается наклоняться над бомбой, заполненной кислородом, и над калориметром в момент зажигания образца.

7.5 Определение энергетического эквивалента калориметра

Энергетический эквивалент (далее – ЭЭ) определяют в соответствии с руководством по эксплуатации калориметра. Проводят шесть сжиганий сертифицированной бензойной кислоты в каждой калориметрической бомбе.

7.6. Подготовка дизельных и котельных топлив без герметизации тигля

7.6.1 Навеску топлива массой от 0,6 г до 0,8 г с погрешностью не более 0,0002 г, взятую из тщательно перемешанной пробы, помещают в предварительно прокаленный до постоянной массы и взвешенный тигель.

7.6.2 Запальную проволоку прикрепляют к внутренней арматуре бомбы, плотно присоединяя один конец к кислородоподводящей трубке, другой к токоведущему штифту, и вытягивают среднюю часть отрезка проволоки, не свертывая ее в петлю. Тигель с навеской нефтепродукта помещают в кольцо токоведущего штифта. Вытянутая средняя часть укрепленного отрезка проволоки погружается в нефтепродукт, находящийся в тигле. Проволока не должна касаться тигля.

7.6.3 Определяют массу запальной проволоки, применяемой для зажигания вещества. Для этого взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г 10 – 15 отрезков длиной от 65 мм до 70 мм и вычисляют среднюю массу одного отрезка.

7.7 Подготовка полимерной пленки

Пленку массой 0,5 г – 1,0 г, определенной с погрешностью не более 0,0002 г, плотно свертывают, обвязывают хлопчатобумажной нитью известной массы и присоединяют к запальной проволоке. Для обеспечения нормального теплообмена при сжигании пленки температура воды в сосуде должна быть на 0,5 °С – 0,8 °С ниже температуры воды в оболочке для калориметров типов В-08 и В-09.

7.8 Подготовка жидких топлив с использованием тигля, герметизированного пленкой

7.8.1 Из пленки вырезают запальную полоску длиной 30 мм – 35 мм, шириной 6 мм – 8 мм и кружок несколько большего диаметра, чем диаметр тигля с бортиком. Для покрытия тигля применяют только цельную пленку без отверстий, наносят стеклянной палочкой каплю раствора пленки в ацетоне или раствора коллодия в этиловом эфире на внутреннюю стенку чашечки и прикрепляют к стенке чашечки запальную полоску, опуская конец до дна тигля. Затем смазывают раствором бортик тигля и накладывают на него приготовленный кружок пленки, следя за тем, чтобы он полностью соприкасался с бортиком. Обрезают выступающий край кружка пленки и осторожно смазывают тонким слоем раствора край бортика, достигая полной герметичности в месте соприкосновения пленки с бортиком тигля. После нанесения пленки тигель оставляют на воздухе для просушки пленки. После этого делают надрез в выступающем конце запальной полоски, взвешивают тигель и определяют массу нанесенной пленки.

7.8.2 В тигель, приготовленный по п. 7.8.1, шприцем или пипеткой, осторожно прокалывая пленку, вводят 0,5 г – 0,6 г испытуемого нефтепродукта, затем взвешивают его и определяют массу нефтепродукта с погрешностью не более 0,0002 г.

7.8.3 Тигель с навеской нефтепродукта укрепляют на кольце токоведущего штифта. Изгибают середину запальной проволоки в виде петли, которую продевают в надрез запальной полоски так, чтобы конец запальной полоски и запальная проволока находились над серединой тигля. Проволоку прикрепляют к внутренней арматуре бомбы, плотно присоединяя один конец к кислородпроводящей трубке, второй - к токоведущему штифту.

7.9 Подготовка жидких топлив с использованием полимерных ампул

7.9.1 Для изготовления ампул в соответствии с чертежом используют шаблон, состоящий из двух металлических деталей грушевидной или другой формы, скрепляемых в верхней части винтом, позволяющим свободное вращение и закрепление обеих половин. Два кусочка чистой пленки, предварительно протертых спиртом и высушенных, помещают между деталями шаблона, зажимают и аккуратно обрезают ножницами так, чтобы края пленки выступали снаружи примерно на 1 мм.

7.9.2 Шаблон зажимают между двумя вращающимися вокруг своих осей стержнями, чтобы было удобнее сваривать края пленки. Несваренным оставляют только горлышко ампулы для последующего введения образца.

7.9.3 Плоскую ампулу горлышком плотно надевают и укрепляют на коническом наконечнике (без иглы) медицинского шприца с выдвинутым поршнем. Опускают ампулу в горячую воду (80 °С) так, чтобы вода не попала внутрь ампулы, и осторожно раздувают ее воздухом при помощи шприца.

7.9.4 Изготовленную таким образом ампулу сушат воздухом, взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

7.9.5 Медицинский шприц вместимостью от 1 см³ до 2 см³ наполняют испытуемым продуктом и вводят иглу через горлышко до дна ампулы. Заполняют ампулу осторожно, не допуская перелива жидкости через горлышко.

7.9.6 После заполнения горлышко ампулы на расстоянии примерно 4 мм - 5 мм от края перехватывают тонким зажимом с губками из вакуумной резины, которые достаточно надежно предотвращают вытекание жидкости из заполненной ампулы. Если в верхней части горлышка остается жидкость, ее удаляют воздухом. Убедившись, что через зажатое горлышко не просачивается жидкость, заваривают верх ампулы при помощи нагретой электроспирали или других приспособлений, не допуская обугливания.

7.9.7 Если на поверхности заполненной ампулы имеются подтеки жидкого образца, ее опускают пинцетом в спирт, смывают остатки жидкости, обдувают сухим воздухом и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Определяют массу испытуемого образца по разности результатов. В течение 5 мин наблюдают за массой ампулы. Если масса не изменяется, то ампула герметична и допускается к дальнейшему испытанию. В случае негерметичности ампулы повторяют процедуру по пп. 7.9.4 – 7.9.7 с другой ампулой.

Рис. 1 – Последовательность изготовления ампул из полимерной пленки

7.10 Подготовка калориметрической бомбы, сосуда и оболочки

7.10.1 При использовании для испытаний бомбы с клапанами в верхней части (тип I) в корпус бомбы наливают 1 см³ дистиллированной воды, вкладыш опускают в корпус бомбы и навинчивают на него гайку.

7.10.2 При использовании для испытаний бомбы с клапанами в нижней части (тип II) наливают 1 см³ дистиллированной воды в канавку крышки. На крышку с гайкой и контргайкой надевают корпус бомбы и ввинчивают в накидную гайку, затем затягивают контргайку.

7.10.3 Проверяют сопротивление цепи зажигания в бомбе. Для этого подключают проводники цепи зажигания на бомбе к выводам «Контроль зажигания» на панели калориметра. При включении переключателя «Контроль зажигания» загорится сигнальная лампочка. При отсутствии на панели выводов «Контроль зажигания» электроизмерительным прибором Ц4313 или миллиомметром Е6-12 проверяют сопротивление цепи зажигания в бомбе, которое не должно превышать 1 Ом.

7.10.4 Устанавливают бомбу в подставку и присоединяют к приспособлению для наполнения бомбы кислородом, не содержащим горючих веществ. Подачу кислорода в бомбу регулируют игольчатым клапаном. Бомбу медленно наполняют кислородом до давления 2,94 МПа, не вытесняя из нее воздух. При достижении требуемого давления закрывают впускной клапан бомбы и вентиль баллона и отсоединяют кислородподводящую трубку от бомбы. На клапаны бомбы навинчивают резьбовые колпачки с прокладками. Опускают бомбу в сосуд с дистиллированной водой и выдерживают 2 мин для проверки отсутствия утечки кислорода из бомбы. При отсутствии выделяющихся пузырьков кислорода протирают клапаны, к токовводам бомбы присоединяют проводники, вторые концы которых присоединяют к соответствующим контактам крышки сосуда.

7.10.5 Устанавливают бомбу в сосуд и проверяют, чтобы не было препятствий вращению мешалки сосуда. Заполняют сосуд дистиллированной водой так, чтобы верхние части бомбы были полностью погружены в воду. Масса воды в сосуде калориметра типа В-08 с бомбой типа I должна быть (3050±2) г, а с бомбой типа II (3150±2) г. У калориметра типа В-09 с бомбой типа I масса воды в сосуде должна быть (2950±2) г с бомбой типа II – (3050 ± 2) г. Для калориметров типов В-08МА и В-08МБ масса воды, заливаемой в сосуд с бомбой типов I и II, должна быть от 3000 г до 3100 г. Взвешивают сосуд с водой и бомбой (без дужки) с погрешностью не более 1,0 г. Допускается взвешивать сосуд с водой без бомбы. Масса воды в калориметрических сосудах должна быть такой же, как при определении  энергетического эквивалента калориметра.

7.10.5.1 Масса сосуда с водой должна быть постоянной при всех определениях с данной бомбой и значение ее должно быть записано в исходные данные для расчета (приложение).

7.10.6 Сосуд устанавливают в гнездо калориметра. Подсоединяют контакты цепи зажигания, соединители нагревателя, двигателя и закрывают гнездо крышкой. Операции этого пункта относятся к калориметрам типов В-08, В-09 и В-08МА при работе с метастатическим термометром.

7.10.6.1 Метастатический термометр устанавливают в сосуде таким образом, чтобы ртутный резервуар находился на уровне середины бомбы. Выбранное положение термометра должно быть постоянным при всех определениях теплоты сгорания топлива и определении энергетического эквивалента калориметра. Необходимо проверить положение ударника вибратора, который должен быть расположен с зазором 1 мм – 2 мм от термометра. Включают последовательно переключатели: «Сеть 220 В», «Осветитель», «Двигатель мешалки оболочки», «Двигатель мешалки сосуда», «Вибратор» и «Зуммер». Мешалки должны работать с постоянной скоростью в течение всего испытания.

7.10.7 Перед началом измерений на калориметре типа В-08 нагревают воду при помощи нагревателей в сосуде до 24,9 °С (до отметки 1,1 по шкале термометра), а в оболочке до 27,5 °С. У калориметра типа В-09 без обогрева оболочки начальную температуру воды в сосуде устанавливают ниже температуры воды в оболочке на    3 °С – 3,5 °С, а температура воды в оболочке должна быть равна температуре помещения, где проводится испытание (от 18 °С до 32 °С).

Температуру оболочки в калориметрах типов В-08МА и В-08МБ устанавливают равной 27,5 °С. В калориметре типа В-08МА устанавливают по шкале электроконтактного термометра температуру 27,5 °С и включают нагреватели нажатием кнопки «Нагреватели оболочки». При этом должна загореться сигнальная лампочка. Далее температура поддерживается автоматически с погрешностью не более ± 0,1 °С.

В калориметре типа В-08МБ автоматически регулируется температура сосуда и оболочки. При нажатой кнопке «МРО» о поддержании температуры оболочки в пределах (27,5 ± 0,05) °С свидетельствует световая индикация «CO-I» либо «CO-II».

При отсутствии сигналов «CO-I» или «CO-II» измеряют температуру оболочки с помощью термометра с ценой деления 0,1 °С, и, если температура оболочки окажется выше предела регулирования, необходимо подать в оболочку охлаждающую воду с расходом, обеспечивающим нормальную работу регуляторов. Точность поддержания температуры оболочки может быть увеличена выбором термоконтактора для всех рассматриваемых типов калориметров и подбором охлаждающей воды для калориметров типов В-08МА и В-08МБ.

Для калориметров типов В-08МА и В-08МБ начальная температура воды в сосуде должна быть не более 23,5 °С. Для выхода на режим калориметра В-08МА нужно включить нагреватель сосуда. При достижении температуры воды в калориметрическом сосуде значения (24 ± 0,2) °С (отметка 0,4 по шкале метастатического термометра) нужно выключить нагреватель. После 30 мин выдержки следует вновь включить нагреватель сосуда. При температуре 24,9 °С нагреватель сосуда отключают на 30 мин для того, чтобы компенсировать различия в собственной температуре бомбы при разных измерениях. При работе с регистратором (калориметр типа В-08МА) нагреватель сосуда первый раз отключается при температуре сосуда (24,2 ± 0,2) °С при значении 0,000 В по вольтметру Щ1516. Окончательно выключают нагреватель при напряжении по вольтметру 0,650 В.

8 Проведение испытания

8.1 Изотермический режим

8.1.1 Измерения температуры разбивают на три периода:

начальный – для учета теплообмена калориметрической системы с окружающей средой в условиях начальной температуры опыта;

главный – сгорание навески, передача выделившегося тепла всей калориметрической системе и выравнивание температуры всех ее частей;

конечный – для учета теплообмена калориметра с окружающей средой в условиях конечной температуры опыта.

8.1.2 Начальный период

Необходимо измерить температуру помещения вблизи калориметра. После перемешивания воды не менее 10 мин для выравнивания температуры всех частей калориметра и наступления ее равномерного изменения за 5 мин до ожидаемого момента достижения температуры воды в сосуде (25 ± 0,2) °С для калориметра типа В-08 и (0,8 ± 0,2), выраженная в вольтах, для калориметра типа В-08МА или принятой на 3°С – 5 °С ниже, чем температура помещения для В-09, начинают считывать показания температуры в течение 5 мин с интервалом 30 с. Последнее значение температуры начального периода является исходной температурой главного периода.

8.1.3 Главный период

При достижении температуры в сосуде калориметра типа В-08 (25 ± 0,2) °С, (0,8 ± 0,2) В типа В-08МА и принятой температуры для калориметра типа В-09 в момент соответствующего полуминутного отсчета нажимают кнопку в цепи зажигания для запала навески. Первый отсчет температуры в главном периоде производят непосредственно через 30 с после последнего отсчета в начальном периоде и далее с таким же интервалом. В главном периоде у калориметров типов В-08 и В-09 с бомбой типа I отсчитывают 20 показаний и с бомбой типа II – 15 показаний, а для калориметра типа В-08МА для бомбы типа I – 30 отсчетов, а для бомбы типа II – 25 отсчетов. Главный период считают законченным с наступлением равномерного изменения температуры. При затруднениях с определением конца главного периода полуминутные промежутки, которые вызывают сомнение в равномерности изменения температуры, относят к главному периоду, увеличив таким образом его продолжительность на один-два интервала по 30 с.

8.1.4 Конечный период

Последний отсчет главного периода считают начальным отсчетом конечного периода, в котором снимают 10 показаний с интервалом 30 с и с погрешностью 0,002 °С.

8.1.5 Показание термометра снимают по третьему звуковому сигналу через 30 с. Перед каждым отсчетом температуры в течение 3 – 5 с слегка постукивают по термометру вибратором или палочкой, на которую надета резиновая трубка или корковая пробка. Данные записывают в протокол испытания. Примеры записи результатов испытаний приведены в приложении.

8.1.6 При считывании по шкале метастатического термометра в начальном, главном (с четвертого отсчета) и конечном периодах погрешность не должна превышать 0,2 наименьшего деления шкалы термометра. В главном периоде до четвертого отсчета погрешность считывания не должна превышать двух наименьших делений шкалы.

8.1.7 В калориметре типа В-08МБ автоматически запоминаются и обрабатываются измеренные температуры. Результат представляют в виде подъема температуры с учетом поправки на теплообмен. Одновременно обеспечивается возможность считывания температур, полученных в процессе калориметрического эксперимента. Для запуска программы выбирают требуемый вид работы, нажимая одну из кнопок на блоке управления кнопку «ЦПУ-1», «ЦПУ-2» при наличии цифропечатающего устройства. Для проведения опыта нажимают кнопку «Пуск». За ходом протекания опыта наблюдают по индикации на калориметрическом блоке и блоке управления. Для просмотра результатов измерений температуры нажимают кнопку «Просмотр», при этом в первой позиции индикаторного табло должен высветиться символ «П». При втором нажатии – поправка на теплообмен, при третьем – значение подъема температуры с учетом поправки на теплообмен, а при каждом последующем – измеряемая температура, начиная с начального периода. Номер измерения высвечивается в двух первых позициях индикаторного табло. Прерывают опыт или просмотр результатов нажатием кнопки «СТОП». После заполнения протокола нажимают на блоке управления соответствующие кнопки «СТОП».

8.2 Адиабатический режим

8.2.1 После перемешивания воды в сосуде и оболочке в течение 10 мин снимают показание температуры зажигания t0 с погрешностью не более 0,002 °С. Зажигают пробу топлива.

8.2.2 Через заранее определенный интервал горения, считывают показание конечной температуры tn с погрешностью не более 0,002 °С.

8.3 По окончании испытания выключают переключатели и сетевой выключатель, приподнимают (или вынимают) термометр, снимают крышку калориметра, отключают провода от зажимов бомбы, вынимают бомбу из сосуда. Снимают колпачки с клапанов бомбы, открывают выходной клапан и выпускают газ, разбирают бомбу. Собирают остатки запальной проволоки и взвешивают их с погрешностью не более 0,0002 г.

8.4 При отсутствии вкраплений сажи внутри бомбы или несгоревшего образца топлива смывают содержимое корпуса, крышки и тигля в стакан горячей дистиллированной водой. Все промывные воды (150 см³  200 см³) собирают в один стакан и подвергают анализу для определения массы серы, перешедшей при сжигании топлива в бомбе в серную кислоту. Внутреннюю поверхность бомбы и ее детали вытирают и, не закрывая клапанов, оставляют до последующего опыта открытой. Клапаны после окончания испытания продувают воздухом.

8.5 При сжигании серосодержащих топлив промывные воды могут быть использованы для определения содержания серы по ГОСТ 3877 с целью последующего введения поправки на теплоту образования раствора серной кислоты. В этом случае количество образовавшейся в бомбе азотной кислоты не определяют, а теплоту образования ее раствора принимают равной установленной при определении энергетического эквивалента калориметра по бензойной кислоте. Содержание серы в продукте может быть установлено отдельно в специальных опытах.

При определении теплоты сгорания нефтепродуктов с температурой вспышки ниже 38 °С определяют серу по ГОСТ 19121.

Для других жидких нефтепродуктов содержание серы определяют по ГОСТ 1437 или по ГОСТ 32139.

8.6 При сжигании бензойной кислоты, пленки и образцов топлива, не содержащих серу, в стакан с промывными водами, содержащими азотную кислоту, образовавшуюся в условиях опыта, добавляют 2 капли метилового красного и титруют 0,1 моль/дм³ раствором гидроокиси калия. Измеряют объем раствора гидроокиси калия, израсходованного на титрование, с целью вычисления поправки на теплоту образования раствора азотной кислоты.

9 Обработка результатов

9.1 Определение энергетического эквивалента калориметра

9.1.2 Обработку результатов измерений для автоматизированных калориметров с процессором или компьютером проводят с использованием математического аппарата калориметра, который позволяет получить на дисплее прибора (или компьютера) значение ЭЭ в каждом калориметрическом опыте.

9.1.3 Для неавтоматизированных калориметров с изотермической оболочкой типа В-08МА «НМ» значение ЭЭ Сi, Дж/К вычисляют по формуле:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QЭМ + Qпров + Qнити + QN |  |  |  |  |  |  |  |  | общая энергия, выделившаяся в бомбе, Дж; |  |
| QЭМ = qЭМ mЭМ |  |  |  |  |  |  | энергия, выделившаяся при сгорании эталонной меры «Бензойная кислота К-3», Дж; |  |  |  |
| qЭМ |  | удельная энергия сгорания эталонной меры «Бензойная кислота К-3», Дж/г; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mЭМ |  | масса эталонной меры «Бензойная кислота К-3», г; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qпров = qпров mпров |  |  |  |  |  |  | энергия, выделившаяся при сгорании запальной проволоки (учитывают в случае, когда для поджига используют сгораемую проволоку), Дж; |  |  |  |
| qпров |  | удельная энергия сгорания проволоки, Дж/г; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mпров |  | масса сгоревшей проволоки, равная разности масс проволоки до и после сжигания, г; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qнити = qнити mнити |  |  |  |  |  |  |  | энергия, выделившаяся при сгорании хлопчатобумажной нити (учитывают в случае, когда для поджига используют нить), Дж; |  |  |
| qнити |  | удельная энергия сгорания хлопчатобумажной нити, Дж/г; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mнити |  | масса сгоревшей хлопчатобумажной нити, г; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QN = qN V |  |  |  | энергия, выделившаяся при образовании и растворении в воде азотной кислоты, Дж; |  |  |  |  |  |  |
| qN |  | энергия образования 1 см³ 0,1 моль/дм³ (0,1 н) раствора азотной кислоты, равная 5,8 Дж/см³, рассчитанная из значения молярной энергии образования азотной кислоты; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | объем точно 0,1 моль/дм³ (0,1 н) раствора гидроксида, израсходованного на титрование, см³; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΤ = (tn – t0 + Δh) z |  |  |  |  |  |  |  | подъем температуры калориметрической системы с учетом поправки на теплообмен, К; |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tn |  | показание термометра, соответствующее конечной температуре главного периода, в делениях шкалы термометра; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t0 |  | показание термометра, соответствующее начальной температуре главного периода, в делениях шкалы термометра; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δh |  | поправка на теплообмен калориметрической системы с окружающей средой в делениях шкалы термометра; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z |  | средняя цена деления шкалы термометра. |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.1.4 Поправку на теплообмен калориметра с окружающей средой вычисляют по формуле

| ∆h=Kохлt0+tn2+i=1i=n-1ti-nn+nn | (2) |
| --- | --- |

где Kохл = n-0n-0  константа охлаждения калориметра;

0 = t'-t0n0 и n= tn-t"nn  средние скорости изменения температуры температурный ход) в начальном и конечном периодах, соответственно, за полуминутный промежуток, °С/инт;

0 = t'-t02 и n = t"+tn2  средние температуры начального и конечного периодов, соответственно, °С;

ti  i-я температура калориметра при некотором промежуточном отсчете в главном периоде, °С;

i=1i=n-1ti  сумма промежуточных отсчетов значений температуры калориметра в главном периоде, °С;

t' и t"  начальная температура начального периода и конечная температура конечного периода, соответственно, °С;

n0, n, nn  число измерений в начальном, главном и конечном периодах, соответственно.

9.2 Исправленный подъем температуры в опыте (Δt) в градусах Цельсия вычисляют по формуле

| Δt = (tn - t0 Δh) z c , | (3) |
| --- | --- |

где с  температурная поправка на выступающий столбик ртути, °С, рассчитывают по формуле

| c = α[tn (tn – ta") – t0 (t0 –ta')] | (4) |
| --- | --- |

где  α  коэффициент видимого расширения ртути в стекле, равный 0,00016;

ta' , ta"  температура окружающего воздуха в конце начального и в начале конечного периодов соответственно (при этом принимается, что ta совпадает со средней температурой выступающего столбика ртути).

9.3 Продолжительность начального и конечного периодов опыта увеличивают до 20 измерений.

9.4 Определение удельной теплоты сгорания пленки

Удельную теплоту сгорания пленки (q4) в килоджоулях на килограмм вычисляют по формуле

| q4=ci ∆t-Q2-Q3-Q5m4 | (5) |
| --- | --- |

где ∆t  исправленный подъем температуры в сосуде, °С или выраженный в вольтах;

| ∆t=(tn- t0 + Δh) z | (6) |
| --- | --- |

где Δh  поправка на теплообмен калориметра с окружающей средой в делениях шкалы термометра или выраженная в вольтах; вычисляют по формуле (2) или (7).

| ∆h= 1+22 n1+2 n2 | (7) |
| --- | --- |

где n1  число отсчетов главного периода с быстрым повышением температуры (0,3 °С и более);

n2   то же, с медленным повышением температуры (n2 = n – n1).

Значение n1 устанавливают также по табл.1 в зависимости от критерия a

| a=ta-t0tn-t0 | (8) |
| --- | --- |

где ta  температура по истечении 2 мин главного периода;

Т а б л и ц а 1

| a | n1 |
| --- | --- |
| до 0,50 | 9 |
| св. 0,50 до 0,64 | 8 |
| св. 0,64 до 0,73 | 7 |
| св. 0,73 до 0,82 | 6 |
| св. 0,82 до 0,91 | 5 |
| св. 0,91 до 0,95 | 4 |
| св. 0,95 | 3 |

Q5 = q5  m3  количество теплоты, выделившейся при сгорании хлопчатобумажной нити, кДж;

q5  удельная теплота сгорания хлопчатобумажной нити, кДж/кг;

m3  масса хлопчатобумажной нити, кг;

m4  масса пленки, кг.

Теплоту сгорания пленки вычисляют как среднеарифметическое не менее трех измерений.

9.5 Вычисление теплоты сгорания испытуемых топлив

9.5.1 Теплоту сгорания испытуемой пробы топлива в бомбе (QBa) в килоджоулях на килограмм вычисляют по формуле

| QBa=Cj ∆t-q4 m4-q2 m2m | (9) |
| --- | --- |

За результат испытаний принимают среднеарифметическое результатов двух последовательных измерений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 130 кДж/кг.

9.5.2 Высшую теплоту сгорания (QSa) испытуемой пробы топлива в килоджоулях на килограмм вычисляют по формуле

| Qsa=QBa-94Sa+q3Vm+∆Qs | (10) |
| --- | --- |

где 94  теплота образования серной кислоты из двуокиси серы и растворения серной кислоты в воде на 1% серы, перешедшей при сжигании продукта в серную кислоту, кДж/кг;

Sa  массовая доля серы в продукте, определенная по п.4.5, %;

V- средний объем точно 0,1 моль/дм³ раствора щелочи, израсходованного на титрование смыва бомбы при определении энергетического эквивалента калориметра, см³.

Поправки ΔQs, необходимые для получения из результатов калориметрического опыта высшей теплоты сгорания топлив в стандартных условиях, приведены в табл.2.

Т а б л и ц а  2

| Вид топлива | ∆QS, кДж/кг |
| --- | --- |
| Котельные топлива (мазуты) | 50 |
| Дизельные топлива | 59 |
| Реактивные и газотурбинные топлива | 67 |
| Бензины | 75 |

9.5.3 Низшую теплоту сгорания (Qia) в килоджоулях на килограмм вычисляют по формуле

| Qia=Qsa-24,42(8,94Ha+Wa) | (11) |
| --- | --- |

где 24,42  теплота парообразования при температуре измерения 25 °С из расчета на 1% выделившейся воды, кДж/кг;

8,94  коэффициент пересчета массовой доли водорода на воду;

Ha  массовая доля водорода в испытуемом продукте по ГОСТ 2408.1 или п.5.4.4 (допускается определять методом элементного анализа);

Wa  массовая доля воды в испытуемом продукте по ГОСТ 2477, %.

Результаты округляют до ближайшего значения, кратного 20 кДж/кг.

9.5.4 Массовую долю водорода в испытуемом продукте (H) в процентах вычисляют по эмпирическим формулам:

| Hd=(0,001195Qsd-41,4) для бензинов, реактивных, газотурбинных и дизельных топлив; | (12) |
| --- | --- |

| Hd=(0,001121Qsd-37,6) для котельных топлив. | (13) |
| --- | --- |

9.5.5 При вычислении объемной (высшей или низшей) теплоты сгорания топлива следует соответствующие значения Qsa или Qia умножить на плотность топлива при 25 °С, определенную по ГОСТ 3900 или [1]. Пример расчета теплоты сгорания нефтепродуктов приведен в приложении.

9.5.6 Пересчет результатов определения теплоты сгорания на другие состояния топлива – по ГОСТ 27313.

10 Запись результатов

Как высшую, так и низшую теплоту сгорания записывают с точностью до 20 кДж/кг.

11 Прецизионность метода

10.1 Повторяемость (сходимость), r

Расхождение результатов двух последовательных определений, полученных одним и тем же оператором, работающим на одном и том же приборе при постоянных условиях, на одном и том же продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать 130 кДж/кг только в одном случае из двадцати.

10.2 Воспроизводимость, R

Расхождение между двумя независимыми результатами испытаний, полученными разными операторами, работающими в разных лабораториях на идентичном исследуемом материале в течение длительного времени при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать 445 кДж/кг только в одном случае из двадцати.

Приложение А

(рекомендуемое)

Примеры записи протоколов калориметрических испытаний и вычислений

Пример А.1

Испытание образца дизельного топлива на калориметре типа В-08МА с изотермической оболочкой.

А.1.1 Регистрация температуры калориметра регистратором по цифровому вольтметру в вольтах (табл.3).

Т а б л и ц а  3

| Показания шкалы термометра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный период |  | Главный период |  |  |  | Конечный период |  |
| Номер измерения, n0 | Показания регистратора, В | Номер измерения, n | Показания регистратора, В | Номер измерения, n0 | Показания регистратора, В | Номер измерения, nn | Показания регистратора, В |
| 0 | 0,7691 (t') | 1 | 2,0831 | 14 | 2,4633 | 1 | 2,4669 |
| 1 | 0,7761 | 2 | 2,1057 | 15 | 2,4638 | 2 | 2,4674 |
| 2 | 0,7831 | 3 | 2,3540 | 16 | 2,4643 | 3 | 2,4680 |
| 3 | 0,7901 | 4 | 2,4147 (ta) | 17 | 2,4647 | 4 | 2,4687 |
| 4 | 0,7961 | 5 | 2,4369 | 18 | 2,4651 | 5 | 2,4694 |
| 5 | 0,8011 | 6 | 2,4482 | 19 | 2,4654 | 6 | 2,4701 |
| 6 | 0,8041 | 7 | 2,4552 | 20 | 2,4658 | 7 | 2,4709 |
| 7 | 0,8061 | 8 | 2,4591 |  |  |  |  |
| 8 | 0,8081 | 9 | 2,4601 | 21 | 2,4662 | 8 | 2,4717 |
| 9 | 0,8092 | 10 | 2,4611 | 22 | 2,4662 | 9 | 2,4725 |
| 10 | 0,8100 (t0) |  |  |  |  | 10 | 2,4733 (t") |
|  |  | 11 | 2,4617 | 23 | 2,4663 |  |  |
|  |  | 12 | 2,4623 | 24 | 2,4664 |  |  |
|  |  | 13 | 2,4628 | 25 | 2,4664 (tn) |  |  |

А.1.2 Исходные данные

Температура комнаты 21,0 °С.

Температура оболочки (27,45 ± 0,05) °С.

Масса сосуда с водой (4,800 ± 0,002) кг.

| Ci = 14,917 кДж/°C; | t0 = 0,8100 В; |
| --- | --- |
| m = 0,5167 10-3 кг; | tn = 2,4664 В; |
| m2 = 0,0203 10-3 кг; | V = 5 см3; |
| m4 = 0,0246 10-3 кг; | S = 0,05%; |
| q2 = 3140 кДж/кг; | Wa = 0,2%; |
| q4 = 22930 кДж/кг; | z = 1,000. |

А.1.3 Расчет теплоты сгорания топлива

Средние скорости изменения температуры (температурный ход) в начальном и конечном периодах

1=0,7691-0,810010= -0,00409

2=2,4664-2,473310= -0,00069

Поправка на теплообмен

| a = 2,4147-0,81002,4664-0,8100=0,97 | n1 = 3 | n2 = 25 – 3 = 22; |
| --- | --- | --- |

Δh=-0,00409-0,0006923+-0,0006922=-0,02235.

Исправленный подъем температуры

Δt = [2,4664 – 0,8100 + (-0,02235)]1,000 = 1,6341.

Теплота сгорания по бомбе, кДж/кг

QBa=14,9171,6341-229300,0245610-3-31400,020310-30,516710-3=23,75140,516710-3=45967

Результат второго измерения  QBa=46008 кДж/кг.

Среднеарифметическое двух измерений, кДж/кг

Теплота сгорания высшая, кДж/кг

;

Qsd=46050100100-0,2=46142

Содержание водорода в топливе, %

Hd=0,001195 46142-41,4=13,74;

Ha=13,74100-0,2100=13,71.

Теплота сгорания низшая, кДж/кг

Qia=46050-24,428,9413,71+0,2=43052;

Qid=100(43052+24,42 0,2)100-0,2=43143.

Пример А.2

Испытание образца дизельного топлива на калориметре типа В-08МА с изотермической оболочкой.

А.2.1 Регистрация температуры калориметра регистратором по цифровому вольтметру в вольтах (табл.4).

Т а б л и ц а  4

| Показания по шкале регистратора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный период |  | Главный период |  | Конечный период |  |
| Номер измерения, n0 | Показания регистратора, В | Номер измерения, n | Показания регистратора, В | Номер измерения, nn | Показания регистратора, В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,7691 (t') | 1 | 2,0820 | 1 | 2,4685 |
| 2 | 0,7761 | 2 | 2,1074 | 2 | 2,4689 |
| 3 | 0,7831 | 3 | 2,3557 | 3 | 2,4693 |
| 4 | 0,7901 | 4 | 2,4164 (t0) | 4 | 2,4698 |
| 5 | 0,7961 | 5 | 2,4386 | 5 | 2,4703 |
| 6 | 0,8011 | 6 | 2,4499 | 6 | 2,4708 |
| 7 | 0,8041 | 7 | 2,4568 | 7 | 2,4713 |
| 8 | 0,8061 | 8 | 2,4608 | 8 | 2,4718 |
| 9 | 0,8081 | 9 | 2,4584 | 9 | 2,4723 |
| 10 | 0,8092 | 10 | 2,4630 | 10 | 2,4729 |
| 11 | 0,8100 | 11 | 2,4640 | 11 | 2,4734 |
| 12 | 0,8103 | 12 | 2,4645 | 12 | 2,4739 |
| 13 | 0,8106 | 13 | 2,4648 | 13 | 2,4744 |
| 14 | 0,8109 | 14 | 2,4650 | 14 | 2,4749 |
| 15 | 0,8111 | 15 | 2,4652 | 15 | 2,4754 |
| 16 | 0,8113 | 16 | 2,4655 | 16 | 2,4759 |
| 17 | 0,8114 | 17 | 2,4656 | 17 | 2,4764 |
| 18 | 0,8115 | 18 | 2,4658 | 18 | 2,4769 |
| 19 | 0,8117 | 19 | 2,4661 | 19 | 2,4774 |
| 20 | 0,8117 (t0) | 20 | 2,4663 | 20 | 2,4779 (t") |
|  |  | 21 | 2,4667 |  |  |
|  |  | 22 | 2,4669 |  |  |
|  |  | 23 | 2,4674 |  |  |
|  |  | 24 | 2,4678 |  |  |
|  |  | 25 | 2,4681 (tn) |  |  |

А.2.2 Исходные данные

Температура комнаты 21,0 °С.

Температура оболочки (27,45 ± 0,05) °С.

Масса сосуда с водой (4,800 ± 0,002) кг.

| Ci = 14,917 кДж/°C; | t0 = 0,8117 В; |
| --- | --- |
| m = 0,5160 10-3 кг; | tn = 2,4681 В; |
| m2 = 0,0200 10-3 кг; | V = 5 см3; |
| m4 = 0,0246 10-3 кг; | Sa = 0,05%; |
| q2 = 3140 кДж/кг; | Wa = 0,2%; |
| q4 = 22930 кДж/кг; | ρs = 0,790 10-3 кг/м³; |
|  | z = 1,000; |
|  | ρw = 8,8 10-3 кг/м³; |
|  | ρa = 1,2 кг/м³. |

А.2.3 Расчет теплоты сгорания топлива

Масса в вакууме испытуемого образца топлива, кг:

m0=0,516010-3+0,516010-31,20,790103-1,28,8103=0,516710-3 .

Средние скорости изменения температуры в начальном и конечном периодах:

1=0,7691-0,811720= -0,00213;

2=2,4681-2,477920= -0,00049.

Средние температуры в начальном и конечном периодах:

0=0,7691+0,81172=0,7904;

n=2,4681+2 2,47792=2,4730.

Константа охлаждения калориметра:

K=-0,00049--0,002132,4730-0,7904=0,00097.

Поправка на теплообмен:

1n-1ti=60,6787 ;

∆h=0,000970,8117+2,46812+60,6787-25 2,4730+25-0,00049= -0,01177.

Исправленный подъем температуры в опыте:

∆t=2,4681-0,8117+-0,011771,000=1,6446.

Теплота сгорания по бомбе, кДж/кг:

QBa=14,9171,6446-229300,0246×10-3-31400,0200×10-30,516710-3=23,90570,516710-3=46266.

Результат второго измерения QBa=46204 кДж/кг.

Среднеарифметическое двух измерений, кДж/кг

QBa=46266+462042=46235.

Теплота сгорания высшая, кДж/кг:

QSa=46235-940,05+610-35+67=46297;

QSd=46297100100-0,2=46390.

Содержание водорода в топливе, %:

Hd=0,001195 46390-41,4=14,04;

Ha=14,04100-0,2100=14,01.

Теплота сгорания низшая, кДж/кг:

Qia=46297-24,428,9414,01+0,2=43234;

Qid=100(43234+24,42 0,2)100-0,2=43326.

Библиография

| [1] | ASTM D4052-18 | Standard Test Method for Density, Relative Density and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter (Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API жидкостей цифровым плотномером) |
| --- | --- | --- |

ГОСТ 21261-ХХХХ

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144 Вода дистиллированная. Технические условия

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878 Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования.

Калориметр сгорания бомбовый изопериболический с встроенным микропроцессором, позволяющим осуществлять управление процессом измерений энергии сгорания топлива, информировать  оператора о протекании процесса измерений, обрабатывать результаты измерений с внесением дополнительных параметров для расчета удельной энергии сгорания топлив в рабочем состоянии, печатать протокол результатов измерений, сохранять результаты измерений в базе данных.

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 57037-2016 «Нефтепродукты. Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API цифровым плотномером»