| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC/TR 60825-14– 2026 |

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Часть 14

Руководство для пользователя

(IEC/TR 60825-14:2022, IDT)

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2026

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)                                и Обществом с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан» (ООО «ВПГ Лазеруан»)  на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                              2026 г. №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу IEC/TR 60825-14:2022 «Безопасность лазерных изделий. Часть 14. Руководство для пользователя» («Safety of laser products – Part 14: A user's guide», IDT).

Международный документ разработан Техническим комитетом TC 76 «Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочных международных стандартов использовать соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………………………… |
| 3 | Термины, определения и сокращения..…………………………………………….. |
| 3.1 | Термины и определения………………………………………………………………. |
| 3.2 | Обозначения………………………………………………………………… |
| 4 | Организационные мероприятия …………………………………........................... |
| 4.1 | Требования по обеспечению безопасности……………………………………….. |
| 4.2 | Компетентное лицо……………………………………………………………………… |
| 4.3 | Ответственный за лазерную безопасность………………………………………… |
| 4.4 | Информация и обучение……………………………………………………………… |
| 4.5 | Уровни компетентности………………………………………………………………… |
| 4.6 | Требования к обучению……………………………………………………………….. |
| 4.7 | Аккредитация…………………………………………………………………………… |
| 5 | ## Опасность лазерного излучения |
| ## 5.1 | ## Лазерные изделия |
| ## 5.2 | ## Воздействие лазерного излучения |
| 5.3 | ## Определение уровня лазерного воздействия |
| 6 | ## Определение предельно допустимого уровня (ПДУ) |
| 6.1 | ## Общие положения |
| ## 6.2 | ## Импульсно-периодические лазеры или лазеры с модуляцией |
| ## 6.3 | # Несколько длин волн…………………………………………………………………… |
| ## 6.4 | # ПДУ протяженного источника…………………………………………………………. |
| 6.5 | # Опасное расстояние и опасная зона………………………………………………… |
| 7 | # Сопутствующие факторы опасности………………………………………………… |
| 7.1 | # Дополнительные опасные факторы………………………………………………….. |
| 7.2 | # Сопутствующие факторы опасности при работе с лазерами…………………… |
| 7.3 | # Опасности, связанные с окружающей средой……………………………………… |
| 7.4 | # Контроль сопутствующих факторов опасностей…………………………………… |
| 8 | # Оценка риска…………………………………………………………………………… |
| 8.1 | # Опасности и риски………………………………………………………………………. |
| 8.2 | # Оценка риска: этап 1 – выявление потенциально опасных ситуаций…………. |
| 8.3 | # Оценка риска: этап 2 – оценка риска потенциально опасных ситуаций……… |
| 8.4 | # Оценка рисков: этап 3 – выбор мероприятий по обеспечению безопасности…. |
| 9 | # Мероприятия по обеспечению безопасности………………………………………. |
| 9.1 | # Общие положения………………………………………………………………………. |
| 9.2 | # Снижение уровня опасности…………………………………………………………. |
| 9.3 | Ограничение воздействия опасных факторов…………………………………….. |
| 9.4 | Повышение уровня безопасности......................................................................... |
| 9.5 | # Обслуживание оборудования………………………………………………………… |
| 10 | # Обеспечение безопасной эксплуатации…………………………………………….. |
| 11 | # Планы действий на случай непредвиденных обстоятельств…………………… |
| 11.1 | # Общие положения………………………………………………………………………. |
| 11.2 | # Действия при фактической травме глаза………………….................................... |
| 11.3 | # Действия при фактическом повреждении кожи…………………………………… |
| 11.4 | # Действия при подозрении на травму глаза………………………………………... |
| 12 | # Отчеты об инцидентах и расследования несчастных случаев………………….. |
| 13 | # Медицинское наблюдение…………………………………………………………….. |
| Приложение А (справочное) Примеры систем блокировок для контролируемых лазерных зон………………………………………………………………… |  |
| Приложение B (справочное) Примеры расчетов……………………………………….…… |  |
| Приложение C (справочное) Биофизические факторы…………………………………. |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам ……………………… |  |
| Библиография ………………………………………………………………………………...… |  |

# Введение

IEC/TR 60825-14 подготовлен техническим комитетом IEC 76 «Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование» и является техническим отчетом.

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание, опубликованное в 2004 году. Данное издание представляет собой техническую редакцию.

Данное издание содержит следующие существенные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием:

a) включает изменения, внесенные в IEC 60825-1:2014;

b) предоставляет пользователям лазерного оборудования информацию об организационном контроле для обеспечения безопасности на рабочем месте, включая обучение и назначение людей на конкретные должности по управлению лазерной безопасностью;

c) обновляет подход к оценке рисков;

d) включает обновленное руководство по действиям при инцидентах и несчастных случаях;

e) содержит обновленное руководство по медицинскому наблюдению за операторами лазерного оборудования;

f) содержит пересмотренные примеры расчетов.

Чтобы облегчить использование этого стандарта, ниже приводится краткое описание тем, которые в нем рассматриваются. Темы представлены в том порядке, в котором они обычно рассматриваются как часть программы обеспечения лазерной безопасности:

- обязанности по технике безопасности в отношении эксплуатации лазеров и необходимость соответствующего обучения описаны в разделе 4;

- описание классов лазерных изделий и оценка воздействия лазерного излучения описаны в разделе 5;

- определение предельно допустимого уровня воздействия (ПДУ) и концепция опасного расстояния и опасной зоны, в пределах которых может быть превышено значение ПДУ, описаны в разделе 6;

- связанные с лазером опасности (то есть опасности, отличные от воздействия лазерного излучения на глаза или кожу) описаны в разделе 7;

- трехэтапный процесс оценки рисков (возникающих как из-за опасностей лазерного излучения, обсуждаемых в разделах 5 и 6, так и связанных с ними опасностей лазерного излучения, обсуждаемых в разделе 7) рассматривается в разделе 8. Тремя этапами являются:

1) идентификация потенциально опасных ситуаций;

2) оценка риска, возникающего в результате этих ситуаций;

3) определение необходимых защитных мер;

- использование мер контроля для снижения риска до приемлемого уровня описано в разделе 9;

- необходимость обеспечения непрерывной безопасной работы лазера в течение длительного времени описана в разделе 10;

- отчетность об инцидентах, связанных с лазерами, и расследование несчастных случаев описаны в разделах 11 и 12;

- роль медицинского наблюдения (обследования глаз) описана в разделе 13;

- дополнительная информация об использовании защитных блокировок приведена в приложении A;

- примеры расчетов, связанных с лазерной безопасности приведены в 
приложении B;

- объяснение биофизических эффектов воздействия лазерного излучения на глаза и кожу приведено в приложении C.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ Часть 14 Руководство для пользователя Safety of laser products. Part 14. A user's guide

Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт содержит рекомендации по передовым методам безопасной эксплуатации лазерных изделий, соответствующих IEC 60825-1. Термины «лазерное изделие» и «лазерное оборудование», используемые в настоящем стандарте, также относятся к любому устройству, сборочному узлу или системе, которые способны создавать оптическое излучение, генерируемое за счет усиления света посредством вынужденного излучения.

Лазерные изделия класса 1 обычно не представляют опасности, а лазерные изделия классов 2 и 3R представляют лишь минимальную опасность. При использовании таких лазерных изделий, как правило, достаточно следовать предупреждениям на маркировке и инструкциям изготовителя по безопасному использованию. Маловероятно, что потребуются дополнительные меры защиты, описанные в данном стандарте.

В данном стандарте особое внимание уделяется оценке риска, связанного с лазерами высокой мощности, но пользователи лазеров меньшей мощности также могут пользоваться предоставленной информацией.

Настоящий стандарт может быть применен к использованию любого изделия, в состав которого входит лазер, вне зависимости от того, предлагаются ли они на продажу. Следовательно, он применим к специально сконструированным лазерам (включая экспериментальные системы и прототипы).

Настоящий стандарт разработан для понимания пользователями лазеров и их работодателями общих принципов управления безопасностью, определения возможных опасностей, оценки рисков возможного причинения вреда, а также для разработки и применения соответствующих мер контроля.

Хотя руководство, приведенное в этом стандарте, предназначено в основном для организаций (частных, корпоративных или государственных), где предполагается наличие систем управления безопасностью, оно может применяться любым человеком, использующим лазеры.

Измерения параметров лазерного излучения как меру контроля применяют широко. Эти меры контроля зависят от типа эксплуатируемого лазерного оборудования, выполняемой задачи или процесса, окружающей среды, в которой используется оборудование, и персонала, которому может быть причинен вред. Особые требования для конкретных областей применения лазеров приведены в других стандартах серии IEC 60825.

Термины «обоснованно прогнозируемый» и «обоснованно прогнозируемая возможность» используются в настоящем стандарте в отношении определенных конкретных событий, ситуаций или условий. Лицо, использующее настоящий стандарт, несет ответственность за определение того, что является «обоснованно прогнозируемым» и какие события могут быть «обоснованно спрогнозированы», а также за то, чтобы иметь возможность обосновать любые сделанные выводы на основе критериев оценки рисков.

Настоящий стандарт предназначен для пользователей. Подразумевается, что в число пользователей включены лица, которые вместе с операторами, эксплуатирующими лазерное оборудование, несут ответственность за безопасность.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт [для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированной – последнее издание (включая все изменения)]:

IEC 60825-1:2014, Safety of laser products – Part 1: Equipment classification и requirements (Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация оборудования и требования)

# 3 Термины, определения и сокращения

## 3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60825-1, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp;

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

3.1.1 мера контроля (control measure): Превентивное действие, применяемое для снижения риска причинения вреда персоналу или оборудованию.

Примечание 1 – Меры контроля включают применение технических мер (средств защиты, входящих в конструкцию лазерного оборудования), организационных мероприятий (документирование порядка и правил эксплуатации, инструкций, обучение технике безопасности и т. д.) и средств индивидуальной защиты (включая индивидуальные средства защиты органов зрения).

3.1.2 лазерное оборудование; лазерное изделие (laser equipment, laser product): Устройство, представляющее собой лазер или содержащее лазер.

3.1.3 оптическая плотность; OD (optical density, OD): D(λ) десятичный логарифм от величины, обратной коэффициенту пропускания τ

D(λ) = -log10τ.

3.1.4 защитное ограждение (protective enclosure): Физическое средство, предотвращающие доступ в зону воздействия лазерного излучения, за исключением случаев, когда такой доступ необходим для осуществления предполагаемых функций оборудования.

## 3.2 Обозначения

## Таблица

| Обозначение | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- |
| a | м | Диаметр лазерного пучка |
| α | рад | Угловой размер видимого источника (или для диффузного отражения), наблюдаемого из точки в пространстве |
| αf | рад | Угол в поле зрения, ограничивающий видимый источник излучения на расстоянии rf = 100 мм |
| αmin | рад | Минимальный угловой размер источника, для которого применяют критерий протяженного источника (αmin = 1,5 мрад) |
| αмах | рад | Значение углового размера источника, при превышении которого ПДУ не зависит от размера источника (αмах = 5 – 100 мрад, см. таблицу 10). |
| С1, С2 …, С7 | – | Поправочные коэффициенты (см. таблицу 9) |

Продолжение таблицы

| Обозначение | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- |
| du | м | Диаметр наименьшего круга на заданном расстоянии r, от видимого источника, который содержит u % от общей мощности (или энергии) лазерного излучения. В случае гауссова пучка d63 соответствует точкам, в которых облученность (или энергетическая экспозиция) снижается до 1/e от пикового значения |
| D(λ) | – | Оптическая плотность (коэффициент пропускания) определяется как логарифм по основанию 10 от величины, обратной коэффициенту пропускания (см. также IEV 845-04-66) |
| De | м | Диаметр выходного зрачка оптической системы |
| Dо | м | Диаметр объектива оптической системы |
|  | – | Доля общей мощности (или энергии) лазерного излучения, проходящей через заданную апертуру, расположенную на заданном расстоянии r от видимого источника |
| F | Гц | Частота следования импульсов |
| G | – | Квадратный корень из отношения облученности (энергетической экспозиции) падающей на сетчатку оптически вооруженного глаза к ее значению в случае оптически невооруженного глаза |
| H | Дж∙м–2 | Энергетическая экспозиция |
| E | Вт∙м–2 | Облученность на расстоянии r от видимого источника |
| H0 | Дж∙м–2 | Энергетическая экспозиция на выходе пучка |
| E0 | Вт∙м–2 | Облученность на нулевом расстоянии от видимого источника |
| k | – | Коэффициент модовой структуры лазера со значениями в пределах от k = 1 для пучков с гауссовым профилем до k = 2,5 для пучков с неизвестной модовой структурой |
| Lp | Дж∙м–2∙ср–1 | Энергетическая яркость протяженного источника |
| λ | нм | Длина волны лазерного излучения |
| M | – | Увеличение оптического прибора |
| HПДУ или EПДУ | Дж∙м–2 Вт∙м–2 | Предельно допустимый уровень (ПДУ) |
| µ | м–1 | Коэффициент атмосферного ослабления на заданной длине волны |

Окончание таблицы

| Обозначение | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- |
| N | – | Количество импульсов, содержащихся в пределах длительности облучения |
| NA | – | Числовая апертура лазерного источника |
| NAm | – | Числовая апертура объектива микроскопа |
| P0 | Вт | Полная мощность излучения (или поток излучения) непрерывного лазера или средняя мощность излучения импульсно-периодического лазера |
| Pp | Вт | Мощность излучения в импульсе импульсного лазера |
| RНБРГ | м | Номинальное безопасное расстояние для глаз |
| RРНБРГ | м | Расширенное номинальное безопасное расстояние для глаз |
| φ | рад | Угол расходимости выходящего лазерного пучка |
|  | – | Числовая постоянная 3,142 |
| Q | Дж | Полная энергия излучения импульсного лазера |
| r | м | Расстояние от видимого источника до наблюдателя, измеряемой апертуры или диффузной мишени |
| r1 | м | Расстояние от лазерной мишени до наблюдателя или измерительной апертуры |
| r1,max | м | Максимальное расстояние от лазерной мишени до наблюдателя, когда применимы критерии протяженного источника |
| t | с | Длительность одиночного лазерного импульса |
| T | с | Полная длительность облучения серией импульсов |
| T1, T2 | с | Контрольные длительности (см. таблицу 10) |

# 4 Организационные мероприятия

## 4.1 Требования по обеспечению безопасности

Требования по обеспечению безопасности могут быть определены национальными или местными нормативными актами. При отсутствии каких-либо конкретных нормативных правовых актов ниже приведены некоторые общие руководства по ответственности за безопасное использование лазеров.

Работодатели и операторы, а также все пользователи лазеров (включая студентов) и лица, осуществляющие надзор или надзирающие за ними, должны играть определенную роль в поддержании безопасности рабочего места (окружающей среды) и в обеспечении того, чтобы их деятельность не представляла неприемлемого уровня риска для них самих или для других.

На любом рабочем месте, где используются лазеры, работодатель несет ответственность за обеспечение надлежащей оценки рисков для здоровья, возникающих в результате использования и обоснованно прогнозируемого неправильного использования лазерного оборудования.

Работодатель должен предпринять все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы эти риски были либо устранены, либо, если это практически невозможно, снижены до приемлемого низкого уровня.

Везде, где используются потенциально опасные лазерные изделия, работодатель (или любое другое лицо, несущее общую ответственность) должен разработать перечень мероприятий по управлению опасными факторами, хотя конкретные задачи по обеспечению безопасности могут быть делегированы другим лицам. Эти мероприятия должны быть неотъемлемой частью общей политики организации в области безопасности, должны требовать выявления всех обоснованно прогнозируемых опасностей, возникающих при использовании лазера, и принятия мер по их контролю, насколько это практически осуществимо. Важные выводы оценки должны быть задокументированы, а соответствующие мероприятия по обеспечению безопасности должны применяться там, где это необходимо, для снижения выявленных рисков для здоровья и безопасности. Эффективность таких мероприятий должна регулярно пересматриваться. Требования к мероприятиям по обеспечению безопасности обычно не требуются при применении только лазерных изделий классов 1, 1С, 2 или 3R, и не всегда могут быть необходимы для лазерных изделий классов 1М или 2М, однако следует принимать во внимание мероприятия по обеспечению безопасности, изложенные в таблице 1, а также в 5.1.3 в отношении встроенных лазеров и в 5.2.2 в отношении временных визуальных эффектов.

## 4.2 Компетентное лицо

Если работодатель или пользователь лазера не в состоянии без посторонней помощи должным образом определить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности для устранения или минимизации рисков для здоровья, возникающих при использовании лазерного оборудования, то следует обратиться за консультацией к компетентному лицу. Компетентное лицо должно обладать достаточными навыками, знаниями и опытом в вопросах, имеющих отношение к лазерной безопасности, особенно относящихся к конкретной технической области, в которой запрашивается консультация, и должно оказывать соответствующую помощь работодателю (или уполномоченному представителю работодателя или пользователю лазера) в определении опасности, оценке риска и обеспечении защитного контроля и процедур.

Компетентное лицо [часто называемое консультантом по лазерной безопасности       (см. 4.5.1) при рассмотрении опасностей, связанных с лазерным излучением] не обязательно должно быть сотрудником соответствующей организации, но вместо этого может быть внешним консультантом. Совет и помощь компетентного лица часто необходимы лишь временно, например при первоначальном установлении соответствующих мер контроля и мероприятий по обеспечению безопасности или при оценке риска до внесения существенных изменений в процедуры или оборудование.

## 4.3 Ответственный за лазерную безопасность

В организациях, в которых используют лазерные изделия класса 3B или 4, должен быть назначен ответственный за лазерную безопасность (ОЛБ). Также рекомендуется назначить ответственного за лазерную безопасность, если используют лазерные изделия классов 1М и 2М, генерирующие хорошо коллимированные пучки, и которые могут представлять опасность при просмотре в бинокль или телескоп на значительном расстоянии от лазера. Также это относится к установке и обслуживанию встроенных лазеров, где может быть получен доступ к более высоким уровням лазерного излучения, чем это предусмотрено классом лазерного изделия (см. 5.1.3), или где при использовании лазеров более низкого класса, чем 3B или 4, может, тем не менее, существовать значительный риск (возможно, из-за привлечения неподготовленных людей или из-за существования сопутствующих опасных факторов – см. раздел 7).

Ответственный за лазерную безопасность должен быть уполномочен действовать от имени работодателя и брать на себя ответственность от имени работодателя за повседневное решение вопросов лазерной безопасности. Работодатель несет ответственность за то, чтобы лицо, назначенное на должность ответственного за лазерную безопасность, обладало техническим пониманием, компетентностью и возможностями, необходимыми для выполнения требуемых обязанностей. Необходимо обеспечить соответствующую подготовку и достаточные ресурсы для поддержки ответственного за лазерную безопасность в этой роли.

Обязанности ответственного за лазерную безопасность должны быть согласованы с работодателем (или с уполномоченным представителем работодателя) и задокументированы. Эти обязанности должны быть такими, которые необходимы для обеспечения постоянной безопасной эксплуатации лазеров в соответствующей организации, но, вероятно, будут включать как минимум:

- осведомленность и, при необходимости, ведение записей обо всех потенциально опасных лазерных изделиях (включая классификацию, спецификации и назначение лазерных изделий; местонахождение лазерных изделий; любые особые требования или ограничения, связанные с их использованием);

- ответственность за мониторинг соблюдения процедур организации по обеспечению безопасного использования лазеров, за ведение надлежащей документации и за принятие немедленных и надлежащих мер контроля в отношении любого несоответствия или очевидной неадекватности процедур.

Полномочия ответственного за лазерную безопасность в части права непосредственно прекращать небезопасные практики и осуществлять корректирующие действия или только рекомендовать это лицу, обладающему соответствующими полномочиями, должны быть согласованы с руководством и четко определены в документально оформленных должностных обязанностях.

Должность ответственного за лазерную безопасность редко требует полной занятости. Если было назначено компетентное лицо (см. 4.2), и это лицо является сотрудником соответствующей организации (что часто желательно в организациях с интенсивным и разнообразным использованием лазерных изделий), то компетентным лицом также может быть ответственный за лазерную безопасность. В крупных организациях, где широко используется лазерное оборудование или при выполнении работ повышенного риска, в помощь ответственному за лазерную безопасность могут быть назначены подходящие сотрудники, которым будет поручено управлять повседневной безопасностью конкретной деятельности или которым будет предоставлено больше ответственности на местах за конкретные лазерные зоны. В таких обстоятельствах необходимо поддерживать регулярную связь между всеми вовлеченными лицами для обеспечения последовательного и эффективного управления лазерной безопасностью во всей организации.

## 4.4 Информация и обучение

Все работники должны быть ознакомлены с потенциально опасными факторами (включая сопутствующие опасности, см. раздел 7), которым они могут подвергаться при использовании лазерного оборудования, а также с процедурами, необходимыми для обеспечения безопасности. В соответствующих местах должны быть размещены достаточные предупреждающие надписи. Такие предупреждения должны включать знак лазерной опасности, приведенный на рисунке 3, и сопровождаться соответствующим текстом.  Работникам должно быть предоставлено достаточное объяснение или обучение, обеспечивающее понимание мер безопасности и позволяющее избегать действий, которые могут подвергнуть их самих или других лиц недопустимому риску. Особое значение имеет обучение по технике безопасности для персонала, работающего с лазерными изделиями класса 3B или 4.

Объем и содержание инструктажа и обучения должны соответствовать характеру опасности и быть адаптированы к конкретным категориям работников.

Обучение должно охватывать, но не ограничиваться следующими вопросами:

a) политика организации в области безопасной эксплуатации лазеров;

b) риски причинения вреда, которые могут возникнуть при использовании лазерного оборудования, включая разумно предвидимое его неправильное применение;

c) значение размещаемых предупреждающих знаков;

d) правильное использование и эксплуатация лазерного оборудования и связанного с ним вспомогательного оборудования, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ) (при необходимости — см. 9.4.5).

e) порядок работы и внутренние правила;

f) процедуры, которым необходимо следовать в случае фактической или предполагаемой аварии или другого инцидента, связанного с безопасностью.

Инструктаж и обучение следует проходить до начала эксплуатации лазерных изделий и повторять их так часто, как это необходимо, чтобы обеспечить постоянное соблюдение процедур безопасности (периодичность проведения может быть установлена внутренними правилами организации). Необходимо вести записи об обучении.

## 4.5 Уровни компетентности

4.5.1 Консультант по лазерной безопасности

В тех случаях, когда работник не может принять без посторонней помощи необходимые обязанности в отношении лазерной безопасности, должно быть назначено компетентное лицо, обладающее достаточными навыками, знаниями и опытом, для консультирования работодателя по этим вопросам и оказания помощи в разработке политики организации в области лазерной безопасности и в реализации требуемых мероприятий. Такое лицо, называемое консультантом по лазерной безопасности, может быть штатным сотрудником соответствующей организации или внешним консультантом.

Работодатель обязан обеспечить доступ консультанта по лазерной безопасности ко всей необходимой информации, связанной с эксплуатацией или предполагаемым применением лазерного оборудования. Кроме того, работодатель должен предоставить консультанту по лазерной безопасности достаточные время и ресурсы, позволяющие эффективно выполнять его функции с учетом размера организации, характера и уровня рисков, которым могут быть подвержены работники, а также распределения этих рисков в пределах организации.

В крупных организациях, где проводится интенсивная и разнообразная работа с лазерным оборудованием, может быть целесообразно сохранение в штате квалифицированного специалиста, совмещающего функции ответственного за лазерную безопасность и консультанта по лазерной безопасности.

Однако в других обстоятельствах ответственному за лазерную безопасность необязательно быть консультантом по лазерной безопасности, поскольку поддержание высокого уровня контроля в области лазерной безопасности внутри организации не является ни необходимым, ни целесообразным, если такой контроль не будет проводиться регулярно. В таких случаях работодатель или ответственный за лазерную безопасность должны при необходимости обращаться за советом к внешнему консультанту по лазерной безопасности.

Любое лицо, действующее в качестве консультанта по лазерной безопасности, должно обладать достаточными знаниями, пониманием, компетентностью и опытом в соответствующих вопросах лазерной безопасности, в частности в следующих областях:

- положения и применимость соответствующих стандартов безопасности и национальных нормативных документов;

- типы используемого лазерного оборудования;

- конкретное применение или условия эксплуатации;

- возможные опасные факторы;

- процедуры оценки опасностей и рисков;

- управление безопасностью;

- выбор, спецификация и надлежащее использование мер и средств контроля опасности;

- требования к обучению соответствующего персонала лазерной безопасности;

- разработка правил безопасной эксплуатации.

4.5.2 Ответственный за лазерную безопасность

Каждая организация, в которой используется лазерное оборудование класса 3B или 4, должна назначить штатного ответственного за лазерную безопасность, который будет нести административную ответственность от имени работодателя за контроль лазерной безопасностью. Некоторые изделия со встроенным лазером более низкого класса содержат лазеры класса 3B или 4, которые при определенных условиях эксплуатации, например во время технического обслуживания, могут привести к образованию опасного излучения, что также может потребовать назначения ответственного за лазерную безопасность. Назначение ответственного за лазерную безопасность также рекомендуется при использовании лазерных изделий класса 1М или 2М, генерирующих хорошо коллимированные пучки, которые могут представлять опасность при просмотре в бинокль или телескоп на значительном расстоянии от лазера. В отдельных случаях может быть целесообразно назначить ответственного за лазерную безопасность при использовании лазеров низкой мощности (классов 3R и ниже) с видимым излучением в условиях повышенного риска, например на строительных площадках вдоль дорог, где персонал выполняет задачи, критичные с точки зрения безопасности, и существует потенциальная угроза нарушения функции зрения.

Ответственный за лазерную безопасность должен обеспечить наличие адекватных средств контроля для минимизации рисков для здоровья, возникающих в результате использования лазерного оборудования, регулярный мониторинг опасностей, связанных с использованием лазера, и эффективность мер обеспечения безопасности и контроля, а также ведение записей результатов контроля.

Общая ответственность за лазерную безопасность остается на работодателе, который должен обеспечить, чтобы лицо, назначенное ответственным за лазерную безопасность, обладало возможностями, знаниями и пониманием, а также ресурсами, необходимыми для эффективного выполнения своих обязанностей. В рамках полномочий, предоставленных работодателем, ответственный за лазерную безопасность несет ответственность за организационные и технические меры по обеспечению безопасности.

В крупных организациях, широко использующих лазеры, полезно постоянное (ежедневное) присутствие сотрудников лазерной службы безопасности, в таких случаях может быть целесообразно назначить представителей по лазерной безопасности в отдельных подразделениях или зонах для оказания поддержки ответственному за лазерную безопасность и обеспечения локальной поддержки пользователей лазерного оборудования.

Требования к компетентности ответственного за лазерную безопасность заключается в том, что он должен обладать следующими знаниями и компетенциями:

- знать, что оптическое излучение включает в себя видимый свет и невидимое инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, характеризируется длиной волны и отличается от ионизирующего излучения;

- знать основные характеристики (пространственные, спектральные и временные) лазерного излучения;

- понимать величины и единицы измерения, используемые для описания лазерного излучения;

- знать о существовании соответствующих стандартов по лазерной безопасности и национальных нормативных требований;

- понимать концепцию классификации лазерной опасности на классы 1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B и 4, а также значение предупреждающих надписей и знаков;

- знать типы лазерного оборудования, используемого в соответствующей организации, и понимать его назначение;

- знать диапазоны длин волн излучения используемого лазерного оборудования;

- знать ткани организма, подверженные риску воздействия лазерного излучения, а в случае излучения в пределах область риска для сетчатки (длины волн от 400 до 1400 нм) понимать эффекты фокусировки глаза;

- понимать степень тяжести возможных повреждений от воздействия лазерного излучения;

- знать приблизительную зону вокруг лазера, в пределах которой могут возникать опасные уровни воздействия при различных условиях эксплуатации;

- понимать характер и степень других опасных факторов, связанных с использованием лазерного оборудования, включая:

- механическую опасность,

- поражение электрическим током,

- шум и вибрацию,

- термическую опасность,

- опасность возгорания и взрыва,

- химическую опасность,

- биологическую опасность, включая образование аэрозолей и паров,

- опасность сопутствующего излучения, в дополнение к опасностям, связанным с лазерным излучением;

- понимать процедуры контроля, необходимые для устранения риска причинения вреда или для снижения этого риска до приемлемого уровня, включая надлежащее использование предупреждающих знаков и контролируемых лазерных зон;

- понимать основные требования охраны труда и общие принципы управления безопасностью;

- понимать необходимость разработки, документирования и внедрения правил безопасной эксплуатации (охватывающих нормальную эксплуатацию, наладочные работы и возникновение непредвиденных ситуаций, включая несчастные случаи);

- обладать достаточными техническими знаниями и управленческими способностями, чтобы иметь возможность взять на себя административную ответственность от имени работодателя за контроль, регулярный мониторинг и постоянное управление лазерной безопасностью в организации, с должным учетом типов используемых лазеров, специфики применений лазерного излучения, персонала, задействованного в работе, и соответствующих условий труда;

- знать порядок действий при авариях, связанных с лазером, а также при других инцидентах, которые могут повлечь за собой нарушение безопасности;

- уметь запрашивать и быть способным действовать в случае, когда необходим консультант по лазерной безопасности.

4.5.3	Супервайзер по лазерной безопасности

Для управления повседневной безопасной эксплуатацией лазера(ов) может быть назначен один или несколько супервайзеров по лазерной безопасности. Ожидается, что они будут обладать более высоким уровнем компетентности, чем пользователь лазера, но при необходимости будут иметь доступ к ответственному за лазерную безопасность и/или консультанту по лазерной безопасности. Обязанности супервайзера по лазерной безопасности должны быть согласованы в письменной форме, но, скорее всего, будут включать обеспечение работы любых систем безопасности и соблюдение процедур. Супервайзер по лазерной безопасности, скорее всего, непосредственно участвует в работе с лазером.

4.5.4	Пользователь лазера

Лица, использующие лазерное оборудование классов 1М, 2М, 3R, 3B или 4, работающие с ним или уполномоченные им управлять, должны быть достаточно компетентны в эксплуатации оборудования и, кроме того, должны:

- понимать общую природу лазерного излучения;

- знать опасности для здоровья, которые могут возникнуть для тканей организма, которые подвергаются риску в результате использования лазерного оборудования, и серьезность потенциального ущерба, который оно может вызвать;

- понимать значение предупреждающих надписей, соответствующих классу (классам) используемого лазера;

- понимать надлежащее использование процедур контроля опасности, включая, при необходимости, необходимость индивидуальной защиты;

- осознавать необходимость любых дополнительных мер предосторожности, которые могут потребоваться при выполнении нестандартных действий, таких как наладка;

- быть знакомым с процедурами организации и политикой, регулирующими использование лазера, включая процедуры принятия экстренных мер и сообщения об авариях.

4.5.5	Осведомленность других лиц

Лица, которые сами не участвуют в использовании лазерного оборудования или не работают с ним, но которые, тем не менее, несут определенную ответственность за лазерное оборудование классов 1М, 2М, 3R, 3B или 4, за тех, кто им пользуется, или за общие вопросы охраны труда и техники безопасности в организации, должны иметь некоторое представление об общих вопросах лазерной безопасности. К таким лицам могут относиться, например, администраторы, руководители, сотрудники по технике безопасности, сотрудники по охране труда, вспомогательный персонал, которому необходим вход в зону лазерной опасности в рамках своих обязанностей, например уборщики, охрана, общее техническое обслуживание и т. д., а также представители других сотрудников. Они должны в общих чертах оценить масштабы и функциональность лазерного оборудования в организации и, кроме того, должны:

- понимать общую природу лазерного излучения и опасности, связанные с лазерным излучением;

- иметь представление о схеме классификации лазеров и значении знаков лазерного предупреждения;

- оценить масштабы использования лазера в организации и его целевое назначение;

- знать политику организации в отношении лазерной безопасности;

- знать особые опасности, возникающие при использовании лазерного оборудования в организации и быть в курсе действующих мер контроля;

- знать ограничения на доступ в любую контролируемую лазерную зону и значение знаков ограничения доступа;

- хорошо разбираться в инфраструктуре безопасности.

## 4.6 Требования к обучению

Обучение по лазерной безопасности, а также на связанные с ней вопросы безопасности и гигиены труда должны быть пройдены работникам в случае необходимости для того, чтобы обеспечить им достаточные навыки, знания и понимание для безопасной эксплуатации лазерного оборудования и того, чтобы политика организации по лазерной безопасности реализовывалась эффективно и непрерывно. Обучение должно быть подходящим, достаточным и понятным с учетом опыта, способностей и образовательного уровня обучаемых сотрудников.

Следует также проводить переподготовку через разумные промежутки времени, чтобы обеспечить поддержание надлежащего уровня компетентности и осведомленности о мероприятиях по обеспечению безопасности.

Может быть использован любой подходящий метод обучения, который может осуществляться с помощью одного или комбинации любого из следующих методов:

- краткий курс, проводимый внутри организации за счет собственных ресурсов;

- краткий курс, проводимый внутри организации внешним инструктором;

- посещение курсов, проводимых за пределами организации;

- использование курсов компьютерного обучения;

- самообучение по книгам и т. д. и дистанционное обучение по переписке;

- передача опыта работы и неформальное индивидуальное обучение.

Если человек, стремится стать консультантом по лазерной безопасности, одного короткого курса или периода обучения обычно недостаточно для развития адекватных компетенций для этой роли. Требуется высокий уровень возможностей в сочетании со значительным опытом в соответствующей области применения лазеров.

## 4.7 Аккредитация

В настоящее время не существует международных признанных схем аккредитации курсов по лазерной безопасности или утверждения отдельных лиц и организаций, способных предоставлять учебные услуги или рекомендации по технике безопасности. При определении пригодности конкретных учебных курсов или поставщиков услуг по обучению для консультантов по лазерной безопасности работодатели должны руководствоваться собственным суждением, используя настоящий стандарт в качестве руководства, но также могут учитывать любые рекомендации, данные третьей стороной. Персонал должен быть квалифицированным и компетентным для выполнения соответствующих обязанностей.

Примечание – В некоторых странах доступны национальные схемы сертификации или аккредитации.

Инструкторы должны обладать знаниями, превышающими уровень преподаваемой подготовки, например сотрудники по лазерной безопасности не могут иметь соответствующую квалификацию для подготовки эквивалентных сотрудников по лазерной безопасности, пока они не будут обладать опытом или более высоким уровнем квалификации, чем та роль, которой они обучают.

# 5 Опасность лазерного излучения

## 5.1 Лазерные изделия

5.1.1 Классификация лазерных изделий

Класс лазерного изделия дает пользователю общее представление о потенциальной способности доступного лазерного излучения вызывать травмы. Поэтому все лазерное оборудование, независимо от того, произведено оно серийно или нет, должно быть классифицировано в соответствии с положениями IEC 60825-1 и маркировано соответствующим образом, чтобы информировать пользователя о присвоенном классе. Классификация лазерных изделий обычно выполняется изготовителем лазерного изделия, но в тех случаях, когда это не так (например, лазерные компоненты, экспериментальные системы или прототипы), пользователь должен убедиться, что класс опасности лазера определяется на основе уровня его доступного излучения в соответствии с IEC 60825-1.

Если пользователь включает лазер в другое оборудование, то само оборудование в комплекте должно рассматриваться как лазерное изделие и соответствующим образом классифицироваться (см. 5.1.2). Кроме того, следует учитывать, что некоторые или все оригинальные элементы безопасности встроенного лазерного изделия, включая маркировку, могут быть неработоспособными, непригодными для использования или недоступными. При необходимости для обеспечения безопасной эксплуатации эти элементы безопасности следует воспроизвести или заменить.

5.1.2	Классы продукции

Классификация лазера указывает на его потенциальную опасность. Классификация лазерных изделий основана на максимальном уровне лазерного излучения, доступном в условиях нормальной эксплуатации, включая обоснованно прогнозируемые аварийные ситуации.

Сопутствующие опасности (также называемые опасностями, не связанными с лазерным излучением) (см. раздел 7), которые также могут присутствовать во время использования лазера, не влияют на классификацию лазера. Во время технического обслуживания или сервисного обслуживания встроенных лазерных изделий может быть получен доступ к более высоким уровням излучения, чем указано классом изделия.

Примечание – См. IEC 60825-1:2014, 6.2.1.

Классы лазерных изделий описаны ниже вместе с кратким описанием требований безопасности, которые обычно должны выполняться для каждого класса изделий. За исключением классов 2 и 2M, выходящее излучение может быть видимым или невидимым. (Для получения более полных сведений о классификации следует обратиться к IEC 60825-1.)

а) Класс 1

Лазерные изделия, которые обычно безопасны при всех обоснованно прогнозируемых условиях эксплуатации либо из-за изначально маломощного излучения самих лазеров, либо потому что они полностью закрыты и доступ человека к более высокому уровню лазерного излучения невозможен при нормальной эксплуатации.

Требования безопасности для класса 1: должны соблюдаться условия эксплуатации для класса 1 (см. 5.1.3). Если возможен доступ к уровням лазерного излучения, превышающим предельно допустимый уровень для класса 1, например во время обслуживания встроенного лазерного изделия, или если излучаемый лазерный пучок модифицирован, например с помощью внешней оптики для уменьшения размера пучка или угла расхождения таким образом, что это может увеличить его опасность, то применяют требования безопасности соответствующего более высокого класса.

b) Класс 1С

Лазерные изделия, предназначенные для использования при непосредственном контакте с кожей человека. Опасность для глаз предотвращается одним или несколькими техническими средствами, которые допускают воздействие, только когда аппликатор соприкасается с кожей. Значение ПДУ для кожи может быть превышено, в зависимости от назначения изделия.

Требования безопасности для класса 1С: эти изделия должны иметь соответствующие технические средства для защиты глаз от лазерного излучения. Однако модификация или нарушение функций безопасности может привести к опасному воздействию лазерного излучения. Повторное воздействие на один и тот же участок кожи может привести к травме.

c) Класс 1M

Лазерные изделия, которые превышают допустимые пределы излучения для класса 1, но которые, из-за геометрического распределения испускаемого излучения, не могут вызывать вредных уровней воздействия при наблюдении невооруженным глазом. Однако при использовании телескопических оптических приборов безопасный уровень воздействия на глаза может быть превышен, что может привести к травмам. К таким приборам относятся бинокли и телескопы. Опасное воздействие также может возникнуть, если размеры лазерного пучка уменьшены за счет использования оптических элементов на пути прохождения пучка.

Требования безопасности для класса 1М: необходимо избегать использования телескопических оптических приборов при наблюдении (таких как бинокль или телескоп, но не очков или контактных линз). Следует избегать размещения оптических элементов на пути прохождения пучка, которые могут уменьшить диаметр пучка. Не следует направлять пучок в места, где могут находиться другие люди, если существует вероятность того, что люди в этих местах будут использовать телескопы или бинокли, чтобы смотреть прямо в пучок.

Примечание – В случае волоконно-оптических линий связи, оцениваемых в соответствии с IEC 60825-2 с использованием уровней опасности вместо классов изделий, указанных в IEC 60825-1, при уровне опасности 1M может быть выявлена опасность для глаз при использовании увеличителей для просмотра торцевой поверхности волокна.

d) Класс 2

Лазерные изделия, излучающие низкие уровни видимого излучения (то есть на длинах волн от 400 до 700 нм), которые безопасны для кожи, но которые по своей сути небезопасны для глаз, но для которых защита глаз обычно обеспечивается естественной негативной реакцией неприятия яркого света. Таким образом, случайное попадание в глаза обычно безопасно, однако естественную негативную реакцию можно намеренно подавить, если смотреть прямо в пучок, а также под влиянием употребления алкоголя или наркотических средств. Лазерные пучки от лазерных изделий класса 2 могут отвлекать внимание, ослеплять, вызывать слепоту от вспышки или искажать изображение, особенно при слабом окружающем освещении.

Требования безопасности для класса 2: следует избегать пристального взгляда в пучок (то есть преднамеренного просмотра источника лазерного излучения) или направление пучка на других людей.

e) Класс 2M

Лазерные изделия, излучающие уровни видимого излучения, превышающие допустимые пределы излучения для класса 2, но для которых из-за геометрического распространения испускаемого излучения защита невооруженного глаза обычно обеспечивается естественными реакциями неприятия яркого света. Однако, негативная реакция на яркий свет может не обеспечивать достаточной защиты, и при использовании телескопических оптических приборов для наблюдения, что может привести к травме. К таким приборам относятся бинокли и телескопы. Опасное воздействие также может возникнуть, если размеры лазерного пучка уменьшены за счет использования оптических элементов на пути прохождения пучка. Лазерные пучки лазерных изделий класса 2M могут отвлекать внимание, ослеплять, вызывать слепоту от вспышки или искажать изображение, особенно при низком уровне внешней освещенности.

Требования безопасности для класса 2M: необходимо избегать использования телескопических оптических приборов для наблюдения (таких как бинокль или телескоп, но не очков или контактных линз). Следует избегать размещения оптических элементов на пути прохождения пучка, которые могут уменьшить диаметр пучка. Необходимо избегать пристального взгляда в пучок (то есть преднамеренного просмотра источника лазерного излучения) или направление пучка на других людей.

Примечание – В случае волоконно-оптических линий связи, оцениваемых в соответствии с IEC 60825-2 с использованием уровней опасности, вместо классов изделий, указанных в IEC 60825-1, опасность для глаз при уровне опасности 2M может увеличиваться за счет использования увеличителей для просмотра торцевой поверхности волокна, так что негативная реакция на яркий свет не может обеспечить достаточной защиты.

f) Класс 3R

Лазерные изделия, уровень доступного излучения которых в пять раз превышает предельный уровень для класса 1 (при невидимом излучении) или класса 2 (при видимом излучении). Предельно допустимый уровень может быть превышен, но риск получения травмы невелик. Лазерное излучение в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм от лазерных изделий класса 3R может отвлекать внимание, ослеплять, вызывать слепоту от вспышки или искажать изображения, особенно при низком уровне окружающего освещения. Естественная негативная реакция на яркий свет в случае видимого излучения и реакция на нагрев роговицы в случае дальнего инфракрасного излучения снижают риск повреждения глаз.

Требования безопасности для класса 3R: не следует допускать прямого попадания пучка в глаза или направления пучка на других людей. Необходимо рассмотреть возможность проведения оценки рисков с учетом фактического использования и условий эксплуатации, особенно в условиях низкой освещенности.

g) Класс 3B

Лазерные изделия с уровнем доступного излучения, которое может быть опасным для глаз при любом воздействии прямого излучения (включая зеркальное отражение), даже при продолжительности воздействия, меньшей, чем время негативной реакции на яркий свет, независимо от того, используются телескопические оптические приборы или нет. Лазерные изделия класса 3B также могут быть опасны для кожи при уровнях мощности, приближающихся к верхнему пределу этого класса.

Требования безопасности для класса 3B: необходимо предотвращать попадание пучка в глаза (и в некоторых случаях на кожу). Следует обеспечить защиту от непреднамеренных отраженных пучков.

h) Класс 4

Лазерные изделия с уровнем доступного излучения, который может быть опасным как для глаз, так и для кожи. Рассеянное отражение лазерного излучения также может быть опасным. Лазерное излучение способно привести к возгоранию материала, на который оно воздействует, а также к образованию вредного излучения или выделению опасных паров при взаимодействии с материалами.

Требования безопасности для класса 4: необходимо предотвращать попадание пучка в глаза и на кожу, а также его диффузного (рассеянного) отражения. Следует обеспечить защиту от опасностей, вызванных взаимодействием с пучком, таких как возгорание и испарение дыма.

Лазерные изделия конечного назначения классов 1С, 2, 2М, 3R, 3B и 4, поставляемые в соответствии с IEC 60825-1, должны иметь предупреждающую маркировку с указанием класса и основных мер безопасности, которые необходимо соблюдать. Лазерные изделия классов 1 и 1М также могут иметь маркировку, но по усмотрению изготовителя требуемая формулировка может быть включена в печатную информацию для пользователей, прилагаемую к изделию. Рекомендуется, чтобы немаркированные лазеры (включая составные лазеры или модифицированные пользователем системы), которые используются регулярно, имели соответствующую маркировку в соответствии с требованиями IEC 60825-1.

Во многих областях применения, где лазерные изделия не выше класса 3R (то есть они относятся к классам 1, 1C, 1M, 2, 2M или 3R) используют таким образом, что доступное излучение не превышает 3R (например если классы 1M или 2M не могут наблюдаться через телескопическую оптику) и также если лазерные изделия используют в среде с изначально низким уровнем риска, пользователь может внедрять меры безопасности, соответствующие наивысшему классу применяемого лазерного изделия, без необходимости проведения детальной оценки рисков или анализа возможных уровней воздействия на человека. Эти типовые мероприятия по обеспечению безопасности лазерных изделий представлены в таблице 1 в зависимости от класса лазера.

Однако часто может потребоваться проведение более детального анализа, чтобы определить соответствующие меры безопасности. К таким обстоятельствам относятся:

- все виды использования лазерных изделий класса 3B или 4;

- применение защитных очков;

- соблюдение концепции минимального безопасного расстояния от лазера;

- другие ситуации, в которых меры безопасности, указанные в таблице 1, могут быть неуместными, недостаточными или неоправданно ограничительными, учитывая фактическую степень риска.

Таблица 1 – Типовые мероприятия по обеспечению безопасности лазерных изделий

| Класс | Мероприятия по обеспечению безопасности. Их следует применять, если не была проведена оценка рисков, оправдывающая выполнение альтернативных мероприятий по обеспечению безопасности |
| --- | --- |
| 1 | В условиях нормальной эксплуатации не требуется никаких мероприятий по обеспечению безопасности (это может быть неактуально в условиях проведения технического обслуживания или обоснованно прогнозируемого неправильного использования). В случае применения изделий со встроенным лазером, содержащих лазер более высокой мощности, необходимо следовать инструкциям, приведенным на предупреждающей маркировке и предоставленным изготовителем. При обслуживании изделий со встроенным лазером может потребоваться выполнение особых мероприятий по безопасности (см. 9.5) |
| 1C | В условиях нормальной эксплуатации не требуется никаких дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности, так как в изделии должны быть предусмотрены эффективные технические средства безопасности. Не рекомендуется повторное воздействие на одно и то же место на коже. Изделия должны иметь эффективные технические средства безопасности для предотвращения использования аппликатора на лице, где глаза могут подвергаться риску воздействия оптического излучения, превышающего соответствующий предельно допустимый уровень воздействия |
| 1M | Не допускается непосредственного наблюдения лазерного источника с помощью увеличительных оптических приборов, таких как бинокли или телескопы, если только они не обеспечивают достаточный уровень защиты а. Не допускается использование какой-либо внешней оптики, которая может уменьшить диаметр пучка. В случае применения изделий со встроенным лазером, содержащих лазер более высокой мощности, необходимо следовать инструкциям, приведенным на предупреждающей маркировке и предоставленным изготовителем. При обслуживании изделий со встроенным лазером может потребоваться выполнение особых мероприятий по безопасности (см. 9.5) |
| 2 | Не допускается смотреть в пучок. Не допускается смотреть в лазер и направлять пучок на других людей или в места, где могут находиться другие люди, не имеющие отношения к работе с лазером. Следует следить за тем, чтобы пучок всегда заканчивался на подходящей неотражающей поверхности. В случае применения изделий со встроенным лазером, содержащих лазер более высокой мощности, необходимо следовать инструкциям, приведенным на предупреждающей маркировке и предоставленным изготовителем. При обслуживании изделий со встроенным лазером может потребоваться выполнение особых мероприятий по безопасности (см. 9.5) |

Окончание таблицы 1

| Класс | Мероприятия по обеспечению безопасности. Их следует применять, если не была проведена оценка рисков, оправдывающая выполнение альтернативных мероприятий по обеспечению безопасности |
| --- | --- |
| 2M | Не допускается смотреть в пучок. Не допускается смотреть в лазер и направлять пучок на других людей или в места, где могут находиться другие люди, не имеющие отношения к работе с лазером. Следует следить за тем, чтобы пучок всегда заканчивался на подходящей неотражающей поверхности. Не допускается непосредственного наблюдения лазерного источника с помощью увеличительных оптических приборов, таких как бинокли или телескопы, если только они не имеют достаточного уровня защиты а. Не допускается использование какой-либо внешней оптики, которая может уменьшить диаметр пучка. В случае применения изделий со встроенным лазером, содержащих лазер более высокой мощности, необходимо следовать инструкциям, приведенным на предупреждающей маркировке и предоставленным изготовителем. При обслуживании изделий со встроенным лазером может потребоваться выполнение особых мероприятий по безопасности (см. 9.5) |
| 3R | Необходимо избегать прямого воздействия пучка на глаза. Не допускается смотреть в лазер и направлять пучок на других людей или в места, где могут находиться другие люди, не имеющие отношения к работе с лазером. Следует следить за тем, чтобы пучок всегда заканчивался на подходящей неотражающей поверхности. Не допускается непосредственного наблюдения лазерного источника с помощью увеличительных оптических приборов, таких как бинокли или телескопы, если только они не имеют достаточного уровня защиты а. Не допускается использование какой-либо внешней оптики, которая может уменьшить диаметр пучка. В случае применения изделий со встроенным лазером, содержащих лазер более высокой мощности, необходимо следовать инструкциям, приведенным на предупреждающей маркировке и предоставленным изготовителем. При обслуживании изделий со встроенным лазером может потребоваться выполнение особых мероприятий по безопасности (см. 9.5) |
| 3B и 4 | Лазерные изделия классов 3B и 4 не следует использовать без предварительного проведения оценки риска для определения мероприятий по обеспечению безопасности, необходимых для безопасной эксплуатации. Следует следить за тем, чтобы пучок всегда заканчивался на подходящей неотражающей поверхности. Там, где это практически осуществимо, должны применяться технические средства, как указано в IEC 60825-1, для снижения класса опасности лазерной системы до уровня ниже класса 3B (как правило, это означает полное исключение доступа к лазерному излучению для соответствия лазерного изделия классу 1) |
| a Тип прибора для наблюдения, который может быть опасным, обозначают на предупреждающих знаках или в инструкциях, поставляемых изготовителем. |  |

5.1.3 Изделия со встроенным лазером

Поскольку лазерные изделия классифицируют на основе уровня лазерного излучения, доступного во время нормальной эксплуатации, лазерное изделие одного класса может содержать встроенный (то есть закрытый) лазер более высокого класса. Нередко изделие, которому присвоен класс 1, включает в себя встроенный лазер, полностью закрытый таким образом, чтобы соответствовать техническим требованиям IEC 60825-1. Однако изделия классов 2 и 3R могут также содержать лазеры более высокого класса. Таким образом, открытие, снятие или перемещение любой части корпуса, которая не предназначена для открытия, снятия или перемещения во время работы, может открыть доступ к опасному уровню лазерного излучения. Процедуры обслуживания изделий со встроенным лазером описаны в 9.5.

Примеры изделий класса 1, которые включают встроенные лазеры, но не открывают доступ к излучению при нормальной работе, включают проигрыватели компакт-дисков (CD), лазерные принтеры и полностью закрытое промышленное обрабатывающее лазерное оборудование. Примеры изделий со встроенным лазером, которые имеют открытый доступ к лазерному излучению, включают определенные сканирующие лазеры (такие как устройства для считывания штрих-кодов), где быстро движущийся пучок может отнести изделие к более низкому классу, чем в случае неподвижного пучка, и лазеры, использующие различные оптические системы, в которых пучок расширяется, становятся менее опасными.

Согласно IEC 60825-1 требуется, чтобы во время эксплуатации по назначению указанный класс лазерного изделия был применим при предельно доступом уровне излучения и при всех обоснованно прогнозируемых аварийных ситуациях. Некоторые изделия, относящиеся к любому классу, отличному от класса 4, могут включать лазер с доступным излучением, которое ограничено в пределах указанного класса с помощью конструкции электронной схемы привода (микроконтроллера) или других средств, даже если лазер способен генерировать излучение такого уровня, который позволяет отнести его к более высокому классу. Поэтому пользователи таких изделий должны знать, что при сочетании некоторых неисправностей, в аварийной ситуации или при использовании лазера не по назначению могут стать доступными более высокие уровни лазерного излучения. Пользователь должен ознакомиться с инструкциями изготовителя по эксплуатации, чтобы избежать воздействия потенциально опасного лазерного излучения.

5.1.4 Оптическое волокно

Оптическое волокно, проводящее лазерное излучение, обычно обеспечивает полное ограждение излучения, и таким образом предотвращает доступ к нему. Однако, если волокно отсоединено или произошел обрыв волокна, может произойти опасное воздействие лазерного излучение. Требования безопасности, конкретно применимые к волоконно-оптическим линиям связи, определены в IEC 60825-2. Эти требования включают необходимость оценки потенциального уровня доступного лазерного излучения от оптического волокна с точки зрения уровня опасности (например, уровень опасности 1, 1М, 2, 2М, 3R, 3B или 4), эквивалентного классу изделия. Уровень опасности применим только к определенному месту, в котором может произойти обоснованно прогнозируемый обрыв волокна, вместо всей линии или системы в целом. Следовательно, возможно, что разным местам, в которых возможен доступ к излучению от оптоволокна в рамках одной и той же линии связи, могут быть присвоены разные уровни опасности (это отличается от класса лазерных изделий, который основан на предельном доступном уровне излучения, которое может возникать при нормальной работе любой части изделия. Выделенный класс применяют ко всему изделию).

Требования безопасности при использовании оптического волокна для доставки лазерного излучения для применений, отличных от линий связи, например для обработки материалов, должны учитывать риск получения доступа к лазерному излучению и способы управления таким риском.

5.1.5 Лазерные проекции и зрелищные мероприятия с использованием лазерного излучения

Для демонстрационных, зрелищных или развлекательных целей в неконтролируемых помещениях обычно следует использовать только лазерные изделия классов 1, 2 или 3R с видимым излучением. Использование других классов лазерных изделий для таких целей должны быть разрешены только:

- после проведения оценки рисков для определения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности;

- в случае, когда работа лазера находится под контролем опытного, хорошо обученного оператора или когда зрители защищены от воздействия излучения, превышающего применимый предельно допустимый уровень (ПДУ).

В IEC TR 60825-3 содержатся конкретные рекомендации по применению лазеров зрелищных мероприятий, хотя многие страны выпустили свои собственные национальные рекомендации.

5.1.6 Потребительские лазерные изделия

Лазерные изделия, предназначенные для использования людьми, которые вряд ли прошли обучение безопасному использованию лазеров, обычно следует ограничивать классами 1, 1С или 2. Лазеры классов 1М, 2М и 3R могут быть встроены в потребительские товары, если их применение оправдано и если к изделию прилагаются соответствующие инструкции по безопасному использованию. Такие инструкции должны подходить для конкретного пользователя. Лазерные изделия классов 3B и 4 не рекомендуются для использования в качестве потребительских товаров.

## 5.2 Воздействие лазерного излучения

5.2.1 Предельно допустимый уровень

Одной из основных целей программы лазерной безопасности является обеспечение того, чтобы любое возможное воздействие лазерного излучения находилось в безопасных пределах. Поэтому часто бывает необходимо оценить максимальный уровень облучения, который может возникнуть при всех прогнозируемых условиях (как описано в 5.3), а затем соотнести это с предельно допустимым уровнем (ПДУ, описанный ниже и более подробно объясненный в     разделе 6).

Примечание – Необходимость обеспечения того, чтобы уровни воздействия лазерного излучения не превышали ПДУ, не применима к преднамеренному облучению пациента во время медицинского лечения.

Для любого лазера, излучение которого потенциально опасно (обычно это лазер любого класса, отличного от класса 1 или 2), могут потребоваться мероприятия по обеспечению безопасности, чтобы обоснованно прогнозируемые уровни воздействия лазерного излучения на человека не могли превышать предельно допустимый уровень (ПДУ). Там, где это практически осуществимо, это должно быть сделано путем полного ограждения излучения и полного устранения опасности у его источника.

Там, где это невозможно, необходимые мероприятия по обеспечению безопасности должны быть определены на основе оценки риска, как описано в      разделе 8. Однако сначала следует оценить уровни воздействия, которые могут возникнуть, и условия, при которых могут возникать опасные уровни воздействия.

Значения ПДУ для воздействия на глаза и кожу представлены в таблицах 4–8 в зависимости от длины волны лазерного излучения и продолжительности воздействия. Более подробная информация изложена в разделе 6. Значения ПДУ устанавливаются Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и находятся ниже известных порогов ущерба, основываясь на лучших доступных данных. ПДУ следует рассматривать как уровень, превышение которого требует контроля безопасности. Тем не менее, ПДУ не должны использоваться как ориентир, превышение которого обязательно приводит к травмам. Важно учитывать, что воздействие лазерного излучения ниже ПДУ может по-прежнему вызывать дискомфорт в определенных условиях и создавать вторичные опасности (описанные ниже), поэтому воздействие должно быть минимизировано в любом случае.

5.2.2 Временные визуальные эффекты

Классификация лазерного изделия зависит от сравнительного риска необратимого повреждения тканей и возможности получения травмы. Но даже при использовании лазерных изделий классов 1 и 2, где риск получения травм очень низок или вообще отсутствует, визуальный дискомфорт, такой как дезориентация и дискомфортные блики («кратковременное ослепление»), ослепление вспышкой или остаточные изображения, могут возникать при прямом наблюдении лазерного излучения в видимом спектре. Эти временные визуальные эффекты могут привести к возникновению вторичных рисков, особенно в условиях низкой освещенности окружающей среды. Следовательно, они могут иметь косвенные последствия для общей безопасности в результате временного нарушения зрения или испуга. Такие нарушения зрения могут вызывать особое беспокойство, если возникают при выполнении критически важных для безопасности операций, таких как работа с механизмами или работа на высоте, работа с высоким напряжением или управление автомобилем/летательным аппаратом. В некоторых областях (сферах деятельности) неправомерное использование ярких, видимых (например, зеленых) лазерных указок запрещено (или предотвращено судебными мерами).

Такие внезапные и неожиданные нарушения зрения также могут вызывать страх и такие реакции, как слезотечение и головные боли, если человек считает, что он мог получить травму в результате облучения. Продолжительное протирание глаз (руками) в ответ на предполагаемую травму может привести к болезненному раздражению роговицы.

## 5.3 Определение уровня лазерного воздействия

5.3.1 Эффективное облучение

Оценка лазерного воздействия может потребоваться для определения границы зоны лазерной опасности или для определения необходимого уровня защиты (например, при использовании лазерных защитных очков или защитных смотровых стекол).

Уровень воздействия лазерного излучения на человека должен определяться в местах, в которых можно обоснованно предположить, нахождение человека и где могут наблюдаться самые высокие уровни воздействия. Эта оценка должна учитывать все обоснованно прогнозируемые условия прямого и отраженного излучений.

Максимальный ожидаемый уровень воздействия не обязательно совпадает с тем, который мог бы возникнуть непосредственно рядом с выходной апертурой лазера, хотя это возможно для людей, находящихся в непосредственной близости от лазера, излучающего коллимированный пучок.

Для лазеров непрерывного действия воздействие обычно выражается в единицах облученности, указанной в ваттах на квадратный метр. При использовании импульсных лазеров обычно необходимо знать, как среднюю облученность (в ваттах на квадратный метр), так и энергетическую экспозицию на счет одного импульса (указывается в джоулях на квадратный метр). При оценке уровня экспозиции необходимо уделять пристальное внимание соответствующей ограничивающей апертуре (см. 5.3.2) и, где это уместно, процедурам обращения с большими (протяженными) лазерными источниками (см. 5.3.3 и 6.4). Эти данные могут означать, что значение фактического облучения (называемое эффективным облучением), которое необходимо использовать для сравнения с ПДУ, может не совпадать с облучением, которое могло бы возникнуть на самом деле.

Основными параметрами, которые могут потребоваться для оценки воздействия, являются следующие:

- длина волны излучения;

- размеры пучка на выходе лазера;

- расходимость пучка и положение границы пучка;

- профиль пучка (мощность или распределение энергии по пучку);

- максимальная обоснованно прогнозируемая продолжительность воздействия;

- минимальное обоснованно прогнозируемое расстояние воздействия;

- угловой размер видимого источника (обычно это требуется только для лазерных матриц и для оценки рассеянных, то есть незеркальных, отражений пучка, чтобы определить соответствующие параметры воздействия и рассчитать значение поправочного коэффициента С6. Для лазерных источников с одиночными импульсами коэффициент С6 обычно равен 1);

- для сканирующих лучей – характеристики сканирования и геометрия сканирования.

Кроме того, для непрерывного (CW) излучения:

- мощность излучения;

для импульсного излучения:

- энергия импульса;

- длительность импульса;

- частота следования импульсов;

- форма импульса и распределение импульсов во времени (в совокупности).

Уровни воздействия могут быть определены физическим измерением или расчетным методом на основе параметров излучения лазера, указанных изготовителем.

Профили большинства лазерных пучков неоднородны, и поэтому интенсивность излучения или экспозиция, возникающая в результате воздействия пучка, будет варьироваться в зависимости от области воздействия (в большинстве случаев, имея максимальное значение в центре пучка). ПДУ относится к значению воздействия (облученности или энергетической экспозиции) при усреднении по круглой площади, определяемой соответствующей ограничивающей апертурой, как определено в 5.3.2. При сравнении с ПДУ воздействие считают эквивалентным мощности (в случае облученности) или энергии (энергетической экспозиции), содержащейся в пределах указанной ограничивающей апертуры, деленной на площадь этой апертуры. Если воздействие охватывает площадь, которая намного больше ограничивающей апертуры, допускается использовать максимальное (обычно по оси) значение облученности или энергетической экспозиции.

Примечание – Для круглых пучков, имеющих приблизительно гауссов профиль, значение облученности и энергетической экспозиции равны общей мощности пучка или энергии, деленной на площадь пучка, определенной на основе его диаметра, равного 1/e. На эту область приходится 63 % общей мощности или энергии пучка. Диаметр d63 – это диаметр, при котором облученность, энергетическая экспозиция или интенсивность излучения уменьшаются до 1/e или 0,37 от максимального значения на оси. Однако во многих случаях диаметр пучка будет указан изготовителем в виде значения 1/e2. Диаметр 1/e2 равен диаметру 1/e, умноженному на 1,4.

В других случаях может потребоваться более тщательная оценка общей мощности, содержащейся в пределах соответствующей ограничительной апертуры. Для пучков, размер которых меньше соответствующей ограничивающей апертуры, эффективное облучение (для сравнения с ПДУ) представляет собой общую мощность или энергию пучка, деленную на площадь ограничивающей апертуры, а не на фактическую площадь пучка.

5.3.2 Ограничивающая апертура

Для всех измерений и расчетов значений облучения следует использовать соответствующую усредняющую апертуру. Это называется ограничивающей апертурой и характеризуется диаметром круглой площадки, по которой производят усреднение облученности и энергетической экспозиции. Значения ограничивающих апертур приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Диаметр ограничивающей апертуры, применимый к измерениям облученности и энергетической экспозиции (t – время соответствующей экспозиции, либо длительность импульса, либо общая экспозиция)

| Длина волны, нм | Диаметр ограничивающей апертуры, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | для глаз, мм | для кожи, мм |
| От 180 до 400 | 1 | 3,5 |
| От 400 до 1400 | 7 | 3,5 |
| От 1400 до 105 | 1 для t ≤ 0,35 с 1,5 t3/8 для 0,35 с < t < 10 с 3,5 для t ≥ 10 с | 3,5 |
| От 105 до 106 | 11 | 11 |

При воздействии лазера с повторяющимися импульсами в спектральном диапазоне от 1400 до 105 нм апертура 1 мм используется для оценки опасности для глаз от единичного импульса длительностью не более 0,35 с, в то время как апертура 3,5 мм используется для оценки ПДУ, применимого к воздействиям продолжительностью более 10 с.

Примечание – Значения при облучении глаз в диапазоне длин волн от 400 нм до 1400 нм измеряются при апертуре диаметром 7 мм (зрачок). Значение ПДУ не корректируется с учетом меньшего диаметра зрачка.

5.3.3 Угол восприятия для оценки облучения от протяженных источников

Большинство одиночных лазеров представляют собой точечные источники, поскольку угловой размер видимого источника менее, чем αmin (1,5 мрад). Если излучение от таких источников находится в опасной для сетчатки области (то есть    от 400 до 1400 нм), оно может быть сфокусировано глазом для формирования эффективного точечного изображения на сетчатке. Это невозможно при использовании более крупных видимых источников (часто называемых протяженными источниками), которые, следовательно, при заданном уровне воздействия на поверхность глаза могут быть менее опасными. Условия облучения протяженным источником могут быть применимы к диффузным отражениям, лазерным источникам в виде матриц или лазерным изделиям с рассеивателем, если их рассматривать с достаточно близкого расстояния.

При определении уровня эффективного облучения, создаваемого протяженным лазерным источником (то есть любым источником, угловой размер, которого превышает 1,5 мрад в том положении, в котором оценивается облучение), следует использовать допустимые углы восприятия. Любой вклад в воздействие, обусловленный излучением, выходящим за пределы допустимого диапазона, должен быть исключен из оценки эффективного облучения.

Угловой размер видимого источника измеряется на расстоянии, на котором оценивается воздействие, но не менее чем на 100 мм. Угловой размер источника не следует путать с отклонением его излучения. Если взять, к примеру, солнце, то его угловой размер при наблюдении с земли составляет 8,7 мрад (0,5°), но расходимость излучения составляет 2π рад (360°).

а) для определения уровня воздействия, который должен быть оценен в соответствии с фотохимическими значениями ПДУ, приведенными в таблице 5 (от 400 до 600 нм), предельный угол восприятия γph составляет

- для 10 с < t ≤ 100 с – γph = 11 мрад;

- для 100 с < t ≤ 104 с – γph = 1,1 t0,5 мрад;

- для 104 с < t ≤ 3∙104 с – γph = 110 мрад.

Если угловой размер источника больше указанного предельного угла восприятия γph, то угол восприятия не должен превышать значений, указанных для γph. Если угловой размер источника меньше указанного предельного угла восприятия γph, угол восприятия должен полностью охватывать рассматриваемый источник, но в остальном не обязательно должен быть четко определен (то есть угол восприятия не обязательно должен быть ограничен γph).

Примечание – При измерениях одиночных точечных источников, где угловой размер источника менее, чем γph, нет необходимости проводить измерения с использованием специального, четко определенного угла восприятия. Получить четкое значение угла восприятия можно либо по изображению источника на полевой диафрагме, либо путем диафрагмирования источника – см. рисунки 1а и 1b. При измерениях протяженных источников, где угловой размер источника более, чем γph, использование угла восприятия, который больше, чем у источника, приводит к чрезмерному уровню воздействия, но может использоваться в качестве упрощенной оценки.

На рисунке 1а приведен пример измерительной установки, обеспечивающей получение четкого значения угла восприятия с помощью объектива для отображения видимого источника на ограничителе поля перед детектором. Это устройство можно использовать в тех случаях, когда видимый источник непосредственно недоступен.

На рисунке 1b приведен пример измерительной установки, обеспечивающей получение четкого значения угла восприятия за счет размещения ограничителя поля на источнике. Это устройство можно использовать там, где источник находится в непосредственном доступе.

1а – Схема измерения с использованием объектива для отображения видимого источника на ограничителе поля

1b – Схема прямого измерения, при которой ограничитель поля устанавливается на источнике

Рисунок 1 – Схема измерения четкого значения угла восприятия

b) Для определения уровня облучения, который должен быть оценен по ПДУ, указанным в таблице 5, за исключением предельного значения фотохимической опасности для сетчатки, угол восприятия должен полностью охватывать рассматриваемый источник (то есть угол восприятия должен быть, по крайней мере, таким же большим, как угловой размер источника). В диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм для определения пределов термической опасности, для оценки видимого источника, который состоит из нескольких точек или по другим причинам рассматривается как протяженный видимый источник, угол восприятия должен находиться в диапазоне      αmin ≤ γ ≤ αmax.

Для определения ПДУ для некруглых пучков значение углового размера прямоугольного или линейного источника определяется как среднее арифметическое значений двух угловых размеров источников. Любой угловой размер, который более αmax или менее αmin, должен быть ограничен значениями αmax или αmin соответственно перед вычислением среднего значения. Фотохимические пределы для сетчатки не зависят от углового размера источника, и источник рассматривается с использованием угла восприятия, указанного в 5.3.3, перечисление а).

5.3.4 Использование биноклей

Если лазерный источник рассматривается в бинокль, то увеличение эффективного облучения на поверхности глаза будет меньше либо M2, либо (D/d2), где M – угловое увеличение бинокля, D – диаметр объективных (то есть наружных) линз и         d – диаметр соответствующей ограничивающей апертуры. Бинокли обычно обозначаются в виде M×D, где D выражается в миллиметрах, например 7×50.) Если это известно, можно учесть потери при прохождении света через бинокль на длине волны лазера. Типичные значения коэффициента пропускания для биноклей приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Типичные значения коэффициента пропускания для биноклей

| Длина волны, нм | Пропускание, % |
| --- | --- |
| От 160 до 302,5 | <2 |
| От 302,5 до 400 | 70 |
| От 400 до 700 | 90 |
| От 700 до 2800 | 70 |
| От 2800 до 106 | <2 |

Угловой размер протяженного источника, наблюдаемого в бинокль, должен быть увеличен в M раз.

# 6 Определение предельно допустимого уровня (ПДУ)

## 6.1 Общие положения

Предельно допустимые уровни воздействия, которые основаны на значениях, разработанных Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP), приведены в таблицах 4–8 в зависимости от длины волны излучения и продолжительности воздействия, измеренных через ограничивающую апертуру. Эти таблицы следует использовать в сочетании с поправочными коэффициентами, приведенными в таблице 9. ПДУ применяется к эффективному облучению, полученному путем усреднения по площади соответствующей ограничивающей апертуры, как описано в 5.3.1 и 5.3.2.

В таблице 4 определен ПДУ с точки зрения облученности и энергетической экспозиции на передней поверхности глаза в условиях прямого воздействия одиночного лазерного пучка (и во всех других случаях, когда угловой размер видимого источника не превышает 1,5 мрад, см. 5.3.3). При воздействии на глаза лазерного излучения в диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм (опасная зона для сетчатки) от более широких видимых источников, чем это было бы в случае прямого наблюдения за одним лазерным пучком (то есть для некоторых множественных или протяженных источников, угловой размер которых превышает 1,5 мрад), возможно уменьшение (увеличение) ПДУ. Это связано с тем, что глаз не может сфокусировать такие неточечные источники на небольшом участке сетчатки, и поэтому максимальная безопасная мощность или энергия, поступающая в глаз, больше. Эти смягченные значения ПДУ приведены в таблице 5. В таблицах 6 и 7 приведены значения ПДУ из таблиц 4 и 5, выраженные в энергии или мощности. Двойственные ПДУ применяют при воздействии на глаза излучения в диапазоне длин волн от 1200 до 1400 нм: возможно, потребуется применить данные таблицы 8 для определения ПДУ для кожи, чтобы убедиться, что передние отделы глаза не подвергаются риску.

В таблице 8 указаны значения ПДУ для кожи. В таблице 9 указаны поправочные коэффициенты и контрольные точки, которые будут использоваться в таблицах ПДУ.

Длительность облучения, используемая при определении ПДУ согласно таблицам 4–8, должна основываться на максимальной продолжительности случайного облучения, которую можно обоснованно прогнозировать, принимая во внимание длину волны лазерного излучения и условия, при которых лазер может использоваться. При наихудших условиях случайного облучения в качестве максимальной длительности облучения лазерного излучения с длиной волны более 400 нм допускается использовать 100 с, а для длин волн менее 400 нм – 30 000 с, при которых могут проявляться более длительные фотохимические эффекты. Более длительное время облучения (30 000 с) применимо в тех случаях, когда повторное или продолжительное воздействие ультрафиолетового излучения может произойти без немедленного видимого эффекта, но явно невозможно в случае прямого случайного воздействия мощного ультрафиолетового излучения, которое может привести к немедленному и очевидному повреждению. При случайном воздействии видимого лазерного излучения           (в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм), когда прямое наблюдение не предполагается, может использоваться время негативной реакции на яркий свет, равное 0,25 с.

Следует предположить, что воздействие нескольких длин волн оказывает аддитивный эффект при условии, что области спектра показаны как аддитивные с помощью символов (O) для глаз и (S) для кожи в таблице 11 (см. 6.3). В тех случаях, когда излучаемые длины волн не указаны в качестве аддитивных, каждую опасность следует оценивать отдельно.

Дальнейшее рассмотрение длительности облучения приведено в описании оценки риска в 8.3.4.4.

ГОСТ IEC/TR 60825-14–2026

35

Таблица 4 – Предельно допустимые уровни (ПДУ) на роговице для точечных источников, выраженные в виде облученности или энергетической экспозиции a, b

| Длина волны λ, нм | Длительность излучения t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 10−13 до 10−11 | От 10−11 до 10–9 | От 10–9 до 10–7 | От 10–7 до 5 ⋅ 10–6 | От 5 ⋅ 10–6 до 13 ⋅ 10–6 | От 13 ⋅ 10–6 до 1 ⋅ 10−3 | От 1 ⋅ 10−3 до 10 | От 10 до 102 | От 102 до 3 ⋅ 104 |
| От 180 до 302,5 | 3 ⋅ 1010 Вт∙м−2 |  | 30 Дж∙м−2 |  |  |  |  |  |  |
| От 302,5 до 315 |  |  | Для t ≤ T1, ПДУ = C1 Дж∙м−2 (тепловая опасность d) Для t > T1, ПДУ = C2 Дж∙м−2 (фотохическая опасность d) |  |  |  |  | C2 Дж∙м−2 |  |
| От 315 до 400 |  |  | C1 Дж∙м−2 |  |  |  |  | 104 Дж∙м−2 |  |
| От 400 до 450 | 1 ⋅ 10−3 Дж∙м−2 | 2 ⋅ 10−3 Дж∙м−2 |  |  | 18 ⋅ t0,75 Дж∙м−2 |  |  | 100 Дж∙м−2 | C3 Вт∙м−2 |
| От 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  | 100 C3 Дж∙м−2 и c 10 Вт∙м−2 |  |
| От 500 до 700 |  |  |  |  |  |  |  | 10 Вт∙м−2 |  |
| От 700 до 1050 | 1 ⋅ 10−3 Дж∙м−2 | 2 ⋅ 10−3 C4 Дж∙м−2 |  |  | 18 ⋅ t0,75 C4 Дж∙м−2 |  |  | 10 C4 C7 Вт∙м−2 |  |
| От 1050 до 1400 e | 1 ⋅ 10−3 C7 Дж∙м−2 | 2 ⋅ 10−2 C7 Дж∙м−2 |  |  |  | 90 t0,75 C7 Дж∙м−2 |  |  |  |
| От 1400 до 1500 | 1012 Вт∙м−2 |  | 103 Дж∙м−2 |  |  |  | 5600 t0,25 Дж∙м−2 | 1000 Вт∙м−2 |  |
| От 1500 до 1800 | 1013 Вт∙м−2 |  | 104 Дж∙м−2 |  |  |  |  |  |  |
| От 1800 до 2600 | 1012 Вт∙м−2 |  | 103 Дж∙м−2 |  |  |  | 5600 t0,25 Дж∙м−2 |  |  |
| От 2600 до 106 | 1011 Вт∙м−2 |  | 100 Дж∙м−2 | 5600 t0,25 Дж∙м−2 |  |  |  |  |  |
| а Значения и единицы измерений поправочных коэффициентов приведены в таблице 9; уровни облучения, которые сравниваются со значениями ПДУ, должны быть усреднены по соответствующей апертуре (см. таблицу 2). b ПДУ для длительностей облучения менее 10-9 с и на длинах волн менее 400 нм или более 1400 нм получены путем расчета эквивалентной облученности из пределов энергетической экспозиции при 10-9 с. Для всех длин волн значения ПДУ для длительностей облучения менее 10-13 с установлены равными ПДУ для эквивалентных значений облученности при 10-13 с. c В диапазоне длин волн от 450 до 500 нм применяют двойственные пределы, интенсивность облучения не должна превышать ни одного из них. d Для УФ-лазеров с повторяющимися импульсами не следует превышать ни одно из этих пределов. e В диапазоне длин волн от 1200 до 1400 нм пределы защиты сетчатки, приведенные в данной таблице, могут быть недостаточными для защиты передних частей глаза (роговицы, радужной оболочки), поэтому их следует применять с осторожность. Не существует повода для беспокойства о передних частях глаза, если интенсивность облучения не превышает значений ПДУ для кожи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГОСТ IEC/TR 60825-14–2026

36

Таблица 5 – Предельно допустимые уровни (ПДУ) на роговице для протяженных источников в диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм (спектральная область повреждения сетчатки), выраженные в виде облученности или энергетической экспозиции

| Длина волны λ, нм | Длительность излучения t, с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 10−13 до 10−11 | От 10−11 до 5,0∙10−6 | От 5,0∙10−6 до 1,3∙10−5 | От 1,3∙10−5 до 10 | От 10 до 102 | От 102 до 104 | От 104 до 3∙104 |
| От 400 до 700 | 1 ⋅ 10−3 C6 Дж∙м−2 | 2 ⋅ 10−3 C6 Дж∙м−2 | 18 ⋅ t0,75 C6 Дж∙м−2 |  | от 400 до 600 нм – фотохимическое повреждение сетчатки a |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 C3 Дж∙м−2 применяется γph = 11 мрад | 1 C3 Вт∙м−2 применяется γph = 1,1 t0,5 мрад | 1 C3 Вт∙м−2 применяется γph = 110 мрад |
|  |  |  |  |  | И b |  |  |
|  |  |  |  |  | От 400 до 700 нм – тепловое повреждение сетчатки |  |  |
|  |  |  |  |  | Для t ≤ T2, ПДУ = 18 t0,75 C6 Дж∙м−2 Для t > T2, ПДУ = 18 C6 T2–0,25 Вт∙м−2 |  |  |
| От 700 до 1050 | 1 ⋅ 10−3 C6 Дж∙м−2 | 2 ⋅ 10−3 C4 C6 Дж∙м−2 | 18 ⋅ t0,75 C4 C6 Дж∙м−2 |  | Для t ≤ T2, ПДУ = 18 t0,75 C4 C6 Дж∙м−2 Для t > T2, ПДУ = 18 C4 C6 T2–0,25 Вт∙м−2 |  |  |
| От 1050 до 1400 c | 1 ⋅ 10−3 C6 C7 Дж∙м−2 | 2 ⋅ 10−2 C6 C7 Дж∙м−2 |  | 90 t0,75 C6 C7 Дж∙м−2 | Для t ≤ T2, ПДУ = 90 t0,75 C6 C7 Дж∙м−2 Для t > T2, ПДУ = 90 C6 C7 T2–0,25 Вт∙м−2 |  |  |
| a Угол ph является предельным углом восприятия при измерении. b В диапазоне длин волн от 400 до 600 нм применяют двойственные пределы, экспозиция не должна превышать ни одного из применимых пределов. Обычно пределы фотохимического повреждения применяют только для длительностей облучения более 10 с; однако для длин волн от 400 до 484 нм для видимых источников с угловыми размерами от 1,5 до 82 мрад следует применять двойственный предел фотохимического повреждения 100 С3 Дж·м−2 для облучения не менее 1 с. c В диапазоне длин волн от 1200 до 1400 нм пределы защиты сетчатки, приведенные в данной таблице, могут быть недостаточными для защиты передних частей глаза (роговицу, радужную оболочку), поэтому их следует применять с осторожностью. Не существует поводов для беспокойства о передних частях глаза, если интенсивность облучения не превышает ПДУ для кожи. Примечание – Пределы облучения для некоторых глазных тканей могут отличаться для офтальмологических инструментов – см. ISO 15004-2. |  |  |  |  |  |  |  |

ГОСТ IEC/TR 60825-14–2026

Таблица 6 – Предельно допустимые уровни (ПДУ) из таблицы 4 (C6 = 1) для диапазона длин волн от 400 до 1400 нм, выраженные в виде мощности или энергии a, b

| Длина волны λ, нм | Длительность излучения t, с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 10−13 до 10−11 | От 10−11 до 5 ⋅ 10−6 | От 5 ⋅ 10−6 до 13 ⋅ 10−6 | От 13 ⋅ 10−6 до 10 | От 10 до 102 | От 102 до 3 ⋅ 104 |
| От 400 до 450 | 3,8 ⋅ 10−8 Дж | 7,7 ⋅ 10−8 Дж | 7 ⋅ 10−4 t0,75 Дж |  | 3,9 ⋅ 10−3 Дж | 3,9 ⋅ 10−5 C3 Вт |
| От 450 до 500 |  |  |  |  | 3,9 ⋅ 10−3 C3 Дж и c 3,9 ⋅ 10−4 Вт |  |
| От 500 до 700 |  |  |  |  | 3,9 ⋅ 10−4 Вт |  |
| От 700 до 1050 | 3,8 ⋅ 10−8 Дж | 7,7 ⋅ 10−8 C4 Дж | 7 ⋅ 10−4 t0,75 C4 Дж |  | 3,9 ⋅ 10−4 C4 C7 Вт |  |
| От 1050 до 1400d | 3,8 ⋅ 10−8 C7 Дж | 7,7 ⋅ 10−7 C7 Дж |  | 3,5 ⋅ 10−3 t0,75 C7 Дж |  |  |
| a Значения и единицы измерений поправочных коэффициентов приведены в таблице 9. b ПДУ для длительности облучения менее 10-13 с установлены равными ПДУ для эквивалентных значений облученности при 10-13 с. c В диапазоне длин волн от 450 до 500 нм применяют двойственные пределы, интенсивность облучения не должна превышать ни одного из них. d В диапазоне длин волн от 1200 до 1400 нм пределы для защиты сетчатки, приведенные в данной таблице, могут быть недостаточными для защиты передних частей глаза (роговицу, радужную оболочку), поэтому их следует применять с осторожностью. Не существует поводов для беспокойства о передних частях глаза, если интенсивность облучения не превышает ПДУ для кожи. Примечание – Уровни облучения, сравниваемые с ПДУ, выраженным в виде мощности или энергии, следует определять как мощность или энергия, которая проходит через апертуру диаметром 7 мм (значения ПДУ, приведенные в этой таблице, получены из значений таблицы 4 путем умножения на площадь апертуры, диаметром 7 мм). |  |  |  |  |  |  |

37

ГОСТ IEC/TR 60825-14–2026

38

Таблица 7 – Предельно допустимые уровни (ПДУ) из таблицы 5 (протяженные источники) для диапазона длин волн от 400 до 1 400 нм, выраженные в виде мощности или энергии a, b

| Длина волны λ, нм | Длительность излучения t, с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 10−13 до 10−11 | От 10−11 до 5 ⋅ 10−6 | От 5 ⋅ 10−6 до 13 ⋅ 10−6 | От 13 ⋅ 10−6 до 10 | От 10 до 102 | От 102 до 104 | От 104 до 3 ⋅ 104 |
| От 400 до 700 | 3,8 ⋅ 10−8 C6 Дж | 7,7 ⋅ 10−8 C6 Дж | 7 ⋅ 10−4 t0,75 C6 Дж |  | От 400 до 600 нм – фотохимическое повреждение сетчатки d, e |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,9 ⋅ 10−3 C3 Дж применяется γph = 11 мрад | 3,9 ⋅ 10−5 C3 Вт применяется γph = 1,1 t0,5 мрад | 3,9 ⋅ 10−5 C3 Вт применяется γph = 110 мрад |
|  |  |  |  |  | И c |  |  |
|  |  |  |  |  | От 400 до 700 нм – тепловое повреждение сетчатки |  |  |
|  |  |  |  |  | Для t ≤ T2, ПДУ = 7 ⋅ 10−4 t0,75 C6 Дж Для t > T2, ПДУ = 7 ⋅ 10−4 C6 T2−0,25 Вт |  |  |
| От 700 до 1050 | 3,8 ⋅ 10−8 C6 Дж | 7,7 ⋅ 10−8 C4 C6 Дж | 7 ⋅ 10−4 t0,75 C4 C6 Дж |  | Для t ≤ T2, ПДУ = 7 ⋅ 10−4 t0,75 C4 C6 Дж Для t > T2, ПДУ = 7 ⋅ 10−4 C4 C6 T2−0,25 Вт |  |  |
| От 1050 до 1400f | 3,8 ⋅ 10−8 C6 C7 Дж | 7,7 ⋅ 10−7 C6 C7 Дж |  | 3,5 ⋅ 10−3 t0,75 C6 C7 Дж | Для t ≤ T2, ПДУ = 3,5 ⋅ 10−3 t0,75 C6 C7 Дж Для t > T2, ПДУ = 3,5 ⋅ 10−3 C6 C7 T2−0,25 Вт |  |  |
| a Значения и единицы измерений поправочных коэффициентов приведены в таблице 9. b ПДУ для длительности облучения менее 10-13 с установлены равными ПДУ для эквивалентных значений облученности при 10-13 с. c В диапазоне длин волн от 450 до 500 нм применяют двойственные пределы, интенсивность облучения не должна превышать ни одного из них. d Угол ph является предельным углом восприятия при измерении. e Если используется время облучения от 1 до 10 с для длин волн от 400 до 484 нм и угловых размеров видимого источника от 1,5 до 82 мрад, то предел фотохимической опасности 3,9∙10-3 С3 Дж распространяется до 1 с. f В диапазоне длин волн от 1200 до 1400 нм пределы для защиты сетчатки, приведенные в данной таблице, могут быть недостаточными для защиты передних частей глаза (роговицу, радужную оболочку), поэтому их следует применять с осторожностью. Не существует поводов для беспокойства о передних частях глаза, если интенсивность облучения не превышает ПДУ для кожи. Примечание 1 – Пределы облучения для некоторых глазных тканей могут отличаться для офтальмологических инструментов – см. ISO 15004-2. Примечание 2 – Уровни облучения, сравниваемые с ПДУ, выраженным в виде мощности или энергии, следует определять как мощность или энергию, которая проходит через апертуру диаметром 7 мм (значения ПДУ, приведенные в данной таблице, получены из значений таблицы 4 путем умножения на площадь апертуры, диаметром 7 мм). |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8 – Предельно допустимые уровни (ПДУ) при облучении кожи лазерным 
излучением a, b

| Длина волны λ, нм | Длительность излучения t, с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 10–9 | От 10–9 до 10–7 | От 10–7 до 10−3 | От 10−3 до 10 | От 10 до 103 | От 103 до 3 ⋅ 104 |
| От 180 до 302,5 | 3 ⋅ 1010 Вт∙м–2 | 30 Дж∙м−2 |  |  |  |  |
| От 302,5 до 315 |  | Для t ≤ T1, ПДУ = C1 Дж∙м−2 Для t > T1, ПДУ = C2 Дж∙м−2 |  |  | C2 Дж∙м−2 |  |
| От 315 до 400 |  | C1 Дж⋅м−2 |  |  | 104 Дж∙м−2 | 10 Вт∙м–2 |
| От 400 до 700 | 2 ⋅ 1011 Вт∙м–2 | 200 Дж∙м−2 | 1,1 ⋅ 104 t0,25 Дж∙м−2 |  | 2000 Вт∙м-2 |  |
| От 700 до 1400 | 2 ⋅ 1011 C4 Вт∙м–2 | 200 C4 Дж∙м−2 | 1,1 ⋅ 104 C4 t0,25 Дж∙м−2 |  | 2000 C4 Вт∙м-2 |  |
| От 1400 до 1500 | 1012 Вт∙м–2 | 103 Дж∙м−2 |  | 5600 t0,25 Дж∙м−2 | 1000 Вт∙м–2 c |  |
| От 1500 до 1800 | 1013 Вт∙м–2 | 104 Дж∙м−2 |  |  |  |  |
| От 1800 до 2600 | 1012 Вт∙м–2 | 103 Дж∙м−2 |  | 5600 t0,25 Дж∙м−2 |  |  |
| От 2600 до 106 | 1011 Вт∙м–2 | 100 Дж∙м−2 | 5600 t0,25 Дж∙м−2 |  |  |  |
| a Значения и единицы измерений поправочных коэффициентов приведены в таблице 9. b Имеются ограниченное количество данных о последствиях облучения продолжительностью менее 10-9 с. ПДУ для этих длительностей облучения были получены путем использования сведений по облученности, применимых при 10-9 с. c При облучении участков кожи площадью более 0,1 м2 ПДУ снижается до 100 Вт⋅м-2, от 0,01 до 0,1 м2 ПДУ изменятся обратно пропорционально площади облученной кожи. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9 – Поправочные коэффициенты и контрольные длительности для использования при расчетах ПДУ

| Параметр | Спектральный диапазон, |
| --- | --- |
|  | нм |
| C1 = 5,6 ⋅ 103 t0,25 | От 180 до 400 |
| T1 = 100,8(λ − 295) ⋅ 10−15 c | От 302,5 до 315 |
| C2 = 30 | От 180 до 302,5 |
| C2 = 100,2(λ − 295) | От 302,5 до 315 |
| T2 = 10 ⋅ 10[(-min)/98,5] c для αmin < α ≤ 100 мрад | От 400 до 1400 |
| T2 = 10 c для α ≤ 1,5 мрад | От 400 до 1400 |
| T2 = 100 c для α > 100 мрад | От 400 до 1400 |
| C3 = 1,0 | От 400 до 450 |
| C3 = 100,02(λ − 450) | От 450 до 600 |
| C4 = 100,002(λ − 700) | От 700 до 1050 |
| C4 = 5 | От 1050 до 1400 |
| C5 – см. 6.2 перечисление c) a | От 400 до 1400 |
| C6 = 1 | От 180 до 400 и от 1400 до 106 |

Окончание таблицы 9

| Параметр | Спектральный диапазон, |
| --- | --- |
|  | нм |
| C6 = 1 для α ≤ αminb | От 400 до 1400 |
| C6 = α/αmin для αmin < α ≤ αmaxb | От 400 до 1400 |
| C6 = αmax/αmin для α > αmaxb, c | От 400 до 1400 |
| C7 = 1 | От 700 до 1150 |
| C7 = 100,018(λ − 1150) | От 1150 до 1200 |
| C7 = 8 + 100,04(λ − 1250) | От 1200 до 1400 |
| αmin = 1,5 мрад. αmax = 5 мрад для t < 625 мкс, 200 t0,5 мрад для 625 мкс ≤ t ≤ 0,25 с, 100 мрад для t > 0,25 с. N – число импульсов, приходящихся на используемый временной промежуток [см. 6.2, перечисление c)]. |  |
| a C5 применяют только для длительностей импульсов менее 0,25 с. См. правила определения C5 в 6.2 перечисление c). b C6 применяют только для тепловых пределов для сетчатки. c Максимальный предельный угол восприятия th должен быть равен αmax [см. 5.3.3 перечисление b)]. Примечание 1 – Имеется ограниченное количество сведений об эффекте воздействия длительностью менее 10-9 с для длин волн менее 400 нм и более 1400 нм. Значения ПДУ для таких длительностей облучения и длин волн были получены путем вычисления эквивалентной мощности излучения или облученности на основе мощности излучения или энергетической экспозиции, применимых при длительности 10-9 с и для длин волн менее 400 нм и более 1400 нм. Примечание 2 – Ограничивающие апертуры приведены в таблице 2. Примечание 3 – В формулах, приведенных в таблицах 4–8, и примечаниях к настоящей таблице длина волн указана в нанометрах, длительность излучения t указана в секундах, а α – в миллирадианах. Примечание 4 – Для длительностей излучения, которые лежат на границах временных областей (например, 10 с), в таблицах 4–8, применяют меньший предел. Там, где для границ временных областей (то есть не относящихся к уравнениям в явном виде) используется символ «<», что означает меньше или равен. Когда указаны диапазоны длин волн, диапазон длин волн от λ1 до λ2 означает λ1 ≤ λ < λ2. |  |

## 6.2 Импульсно-периодические лазеры или лазеры с модуляцией

Для определения ПДУ, которые следует применять при воздействии излучения с периодическими импульсами, следует использовать следующие методы.

Воздействие любой группы импульсов (или подгруппы импульсов в последовательности), подаваемых в любой момент времени, не должно превышать ПДУ для этого времени.

ПДУ для глаз на длинах волн менее 400 нм и более 1400 нм, а также ПДУ для кожи ограничены наиболее строгими требованиями перечислений а) и b). ПДУ для глаз на длинах волн от 400 до 1400 нм определяется с использованием наиболее строгих требований перечислений a), b) и c). Перечисление c) относится только к тепловым пределам сетчатки, но не к фотохимическим пределам сетчатки.

Ниже приведены три возможных требования:

а) воздействие любого одиночного импульса в последовательности импульсов не превышает ПДУ для одиночного импульса;

b) средняя интенсивность излучения или мощность для серии импульсов длительностью облучения T не превышает значения ПДУ, приведенного в таблицах     4–8 для одиночного импульса длительностью облучения T. Для нерегулярных импульсов (включая изменяющуюся энергию импульсов) значение T необходимо варьировать в пределах от Ti до максимальной предполагаемой длительности облучения (см. таблицу 9). Для регулярных импульсов достаточно усреднить значение только по предполагаемой максимальной длительности облучения.

Примечание – Для того этого следует суммировать энергетическую экспозицию в пределах T и сравнить это значение с ПДУ, выраженным как энергетическая экспозиция, которая математически эквивалентна средней облученности за T, и сравнить это значение с ПДУ, выраженным как облученность (которая определяется путем деления ПДУ энергетической экспозиции на T);

c) воздействие одного импульса не превышает значения ПДУ для одиночного импульса, умноженного на поправочный коэффициент C5. Коэффициент C5 применим только к одиночным импульсам длительностью менее 0,25 с.

ПДУпоследов = ПДУодиноч ∙ C5 ,

где ПДУодиноч – это ПДУ для одного импульса;

ПДУпоследов – это ПДУ для любого отдельного импульса в последовательности импульсов.

Если длительность импульса t ≤ Ti, то применяют следующее правило:

- для максимальной ожидаемой длительности облучения, меньшей или равной 0,25 с:

C5 = 1,0;

- для максимальной ожидаемой длительности облучения более 0,25 с:

если N ≤ 600, C5 = 1,0;

если N > 600, C5 = 5·N−0,25 при минимальном значении C5 = 0,4.

Если длительность импульса t > Ti, то применяют следующее правило:

- при α ≤ 5 мрад:

C5 = 1,0;

- для 5 мрад < α ≤ αmax:

C5 = N−0,25 при N ≤ 40;

C5 = 0,4 при N > 40.

- для α > αmax:

C5 = N−0,25 при N ≤ 625;

C5 = 0,2 для N > 625;

если только α > 100 мрад, где C5 = 1,0 во всех случаях.

N – эффективное количество импульсов в последовательности импульсов в течение расчетной длительности облучения [если импульсы происходят в течение Ti (см. таблицу 10), N меньше фактического количества импульсов, см. ниже]. Максимальной длительностью облучения, которую необходимо учитывать при оценке, является T2 (см. таблицу 9) или ожидаемая длительность облучения, в зависимости от того, что меньше.

Если в течение периода Ti появляется несколько импульсов (см. таблицу 10), они учитываются как один импульс для определения N, и излучение отдельных импульсов суммируется для сравнения с ПДУ для Ti.

Воздействие любой группы импульсов (или подгрупп импульсов в последовательности), подаваемых в любой момент времени, не должно превышать ПДУ для этого времени.

Таблица 10 – Длительность Ti, ниже которой суммируются группы импульсов

| Длина волны, нм | Ti , с |
| --- | --- |
| 400 λ 1050 | 5 ⋅ 10-6 |
| 1050 λ 1400 | 13 ⋅ 10-6 |
| 1400 λ 1500 | 10-3 |
| 1500 λ 1800 | 10 |
| 1800 λ 2600 | 10-3 |
| 2600 λ 106 | 10-7 |

## 6.3 Несколько длин волн

Если лазер излучает на нескольких существенно отличающийся длинах волн, то определение степени опасности должно быть комплексным. Следует исходить из того, что воздействие нескольких длин волн оказывает аддитивный эффект, пропорциональный спектральной эффективности, в соответствии с ПДУ, приведенными в таблицах 4–8, при условии, что спектральные области показаны как аддитивные с помощью символов (O) для глаз и (S) для кожи в таблице 11. В тех случаях, когда излучаемые длины волн не указаны в качестве аддитивных, опасность следует оценивать отдельно.

Таблица 11 – Аддитивность воздействия излучения в различных спектральных диапазонах на глаза (O) и кожу (S)

| Спектральный диапазонa | УФ-С и УФ-В от 180 до 315 нм | УФ-А от 315 до 400 нм | Видимый и ИК-А от 400 до 1400 нм | ИК-В и ИК-С от 1400 до 106 нм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УФ-С и УФ-В от 180 до 315 нм | O S | – | – | – |
| УФ-А от 315 до 400 нм | – | О S | S | О S |
| Видимый и ИК-А от 400 до 1400 нм | – | S | Оb S | S |
| ИК-В и ИК-С от 1400 до 106 нм | – | О S | S | О S |
| a Для определения спектрального диапазона см. таблицу С.1. b ПДУ для глаз рассчитаны для базовых промежутков времени или длительности облучения не менее 1 с, тогда аддитивные фотохимические эффекты (от 400 до 600 нм) и аддитивные тепловые эффекты (от 400 до 1400 нм) должны оцениваться независимо и следует использовать наиболее жесткие ограничивающие значения. |  |  |  |  |

## 6.4 ПДУ протяженного источника

При воздействии на глаза излучения от протяженных лазерных источников в опасной для сетчатки области (то есть на длинах волн от 400 до 1400 нм, см. 5.3.3) следует использовать значения ПДУ, приведенные в таблице 5. Следует учитывать, что, как правило, угловой размер α источника будет уменьшаться при увеличении расстояния от источника, и соответствующее значение ПДУ может уменьшаться, то есть становиться более ограничивающим (угловой размер следует определять в том месте, в котором оценивается воздействие). Это особенно важно при определении опасного расстояния (например, НБРГ) протяженного источника, поскольку ПДУ может быть непостоянным, а может уменьшаться с расстоянием до тех пор, пока α = αmin (αmin = 1,5 мрад).

Значения тепловой опасности для глаз, приведенные в таблице 5, зависят от коэффициента C6. Для источника, угловой размер которого больше αmax, C6 эквивалентен отношению αmax/αmin, при этом поскольку αmax изменяется от 5 до 100 мрад в зависимости от длительности облучения t, C6 также изменяется от 3,33 до 66,7.

Для источников, угловой размер которых менее чем αmin, значение C6 равно 1, и применяют значения ПДУ, указанные в таблицах 4 и 6.

Примечание – Для упрощенного анализа наихудшего случая можно принять значение C6 = 1, даже если источник протяженный. Это потенциально приведет к уменьшению ПДУ и увеличению НБРГ по сравнению с полным анализом, в котором также учитывается, что угол восприятия ограничен значением αmax, но это значительно упрощает анализ.

Поправочный коэффициент C6 определяется как:

C6 = 1 для α ≤ αmin;

C6 = α/αmin  для αmin < α ≤ αmax;

C6 = αmax/αmin для α > αmax.

## 6.5 Опасное расстояние и опасная зона

6.5.1 Номинальное безопасное расстояние для глаз

В некоторых областях применения лазеров, особенно в тех случаях, где используются расходящиеся или сканирующие пучки, длинные траектории пучка или диффузные отражения пучка, полезно знать расстояние, на которое может распространяться лазерная опасность.

Расстояние, на котором уровень воздействия снижается до уровня ПДУ (для глаз), называется номинальное безопасное расстояние для глаз (НБРГ). За пределами этого расстояния нет опасности для невооруженного глаза, однако следует учитывать, что при воздействии видимого лазерного излучения на расстоянии, превышающем НБРГ, могут возникать временные эффекты, такие как кратковременное ослепление и временная потеря зрения. Чтобы учесть возможное использование увеличительных оптических приборов, если это можно обоснованно прогнозировать, следует использовать расширенное номинальное безопасное расстояние для глаз. Это расстояние определяется на основе увеличения облучения (на поверхности глаза, в пределах соответствующей ограничивающей апертуры), которое может возникнуть при использовании увеличительных оптических приборов. Таким образом, расширенное номинальное безопасное расстояние для глаз (РНБРГ) – это расстояние, за пределами которого можно безопасно использовать увеличительные оптические приборы           (см. 5.3.4).

Знание безопасного расстояния особенно важно при использовании лазеров с расходящимся пучком, где опасное расстояние может быть относительно небольшим и, следовательно, опасность ограничивается непосредственной близостью к апертуре лазера. Это важно для коллимированных пучков, которые используются на больших расстояниях, например на открытом пространстве, где опасное расстояние может быть значительным. При использовании лазеров классов 1М и 2М с коллимированным пучком на открытом пространстве необходимо соблюдать особую осторожность. Хотя эти лазеры не представляют опасности для невооруженного глаза, расстояние, на котором при использовании увеличительных оптических приборов возникает опасность для глаз, может быть очень большим. Если возможно облучение в общественных местах, необходимо учитывать возможность использования увеличительных оптических приборов, таких как бинокль.

Как НБРГ, так и РНБРГ критически зависят от геометрии пучка, а также от значения выходной мощности лазера. Например, возможно перефокусировать или коллимировать пучок с помощью оптического компонента, расположенного на некотором расстоянии от источника, и тем самым увеличить как НБРГ, так и РНБРГ.

В некоторых случаях может оказаться полезным определить номинальное безопасное расстояние для кожи (НБРК) аналогично НБРГ, но с использованием ПДУ для кожи.

6.5.2 Номинальная опасная зона для глаз

Зная НБРГ и РНБРГ, способ установки и закрепления лазера, а также условия его использования, можно определить область или трехмерное пространство вокруг лазерного апертуры, в пределах которого может возникнуть опасность облучения. Эта область (опасная зона) называется номинальной опасной зоной для глаз (НОЗГ), если критерии аналогичны для НБРГ, или расширенной номинальной опасной зоной для глаз (РНОЗГ), если критерии аналогичны для РНБРГ. Из-за возможного использования увеличительных оптических приборов людьми, не имеющими отношения к работе с лазером, особенно в тех случаях, когда лазеры используются на открытом пространстве, важно понимать, что лазерная опасность может распространяться на всю РНОЗГ, а не только на НОЗГ. При работе вне помещения, если пучок прерывается землей, линией деревьев или другими элементами рельефа, НОЗГ обрезается на этом непрозрачном участке. При условии, что доступ в РНОЗГ может быть ограничен и надежно контролироваться, то ограждение опасной зоны необязательно.

# 7 Сопутствующие факторы опасности

## 7.1 Дополнительные опасные факторы

Использование лазеров может привести к возникновению ряда сопутствующих опасных факторов в дополнение к тем, которые возникают при прямом воздействии лазерного излучения на глаза или кожу. Сопутствующие опасные факторы не влияют на классификацию лазерных изделий и поэтому могут присутствовать даже при использовании лазерных изделий класса 1. Некоторые сопутствующие опасные факторы, например поражение электрическим током, могут представлять угрозу для жизни.

Изготовитель, как правило, должен обеспечивать контроль сопутствующих опасных факторов с помощью соответствующей конструкции оборудования и инструкций по безопасному использованию, предоставляемых изготовителем пользователю в письменной форме. Тем не менее, в тех случаях, когда опасные факторы не могут быть полностью устранены при разработке конструкции (например, задымление) или когда лазер используется не по назначению или способом, не предусмотренным изготовителем, определенную ответственность за устранение опасных факторов несет пользователь.

Ниже приводится краткое описание некоторых сопутствующих опасных факторов. Пользователи должны провести необходимые мероприятия с целью обеспечить адекватную защиту от всех опасных факторов, которые могут возникнуть при эксплуатации лазерного оборудования. Ввиду разнообразия опасных факторов, связанных с эксплуатацией лазерного оборудования, в настоящем разделе изложен минимум требований, а пользователи должны учитывать любые национальные или региональные требования или регламенты. При организации мер по предотвращению опасных факторов, отличных от лазерной опасности, целесообразно привлекать компетентных лиц, имеющих соответствующий опыт.

## 7.2 Сопутствующие факторы опасности при работе с лазерами

7.2.1 Электричество

Во многих лазерах используется высокое напряжение, а в импульсных лазерах часто используются конденсаторы, которые могут накапливать значительное количество электрического заряда (накопленная энергия может сохраняться даже после отключения оборудования от электросети и может в некоторой степени перезаряжаться, если после разряда будет оставаться отключенным в течение длительного времени). Номинальное значение мощности электропитания лазера обычно намного выше, чем значение выходной мощности лазерного излучения. При нормальной эксплуатации лазерное оборудование должно быть полностью защищено от возможности поражения человека электрическим током. Однако во время технического обслуживания, когда защитная блокировка может быть отключена, а защитный кожух сдвинут, может существовать серьезная опасность. Следует предпринять все меры безопасности, включая удаление накопленной энергии до начала работ по обслуживанию.

7.2.2 Сопутствующее излучение

Потенциально опасные уровни излучения, отличного от лазерного излучения, могут создаваться лазерным оборудованием, также возможно образование плазмы при взаимодействии лазерного пучка и материала. К таким излучениям могут относиться рентгеновское, ультрафиолетовое (УФ), инфракрасное (ИК), микроволновое, радиочастотное излучение (РЧ) и видимый свет. Ниже приведены основные потенциальные источники сопутствующего излучения:

- рентгеновские лучи могут появиться при взаимодействии мощного лазерного излучения с поверхностью тяжелых металлов, а также от высоковольтных электронных ламп с термокатодом, используемых для электропитания лазера;

- ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное излучения могут появиться от разрядных трубок непрерывных лазеров, ламп вспышек и источников накачки и лазерно-индуцированной плазмы;

- микроволновое и радиочастотное излучения могут появиться в лазерах с высокочастотной накачкой и излучаться оборудованием при отсутствии должного ограждения.

7.2.3 Другое лазерное излучение

Для отдельных типов лазеров, особенно при использовании оптических преобразователей частоты (например, удвоение частоты) и оптической накачки, возможно лазерное излучение на длинах волн, отличных от основной длины волны излучения лазера.

7.2.4 Опасные вещества

Материалы, используемые в качестве активной среды во многих лазерах (особенно лазерные красители и газы, используемые в эксимерных лазерах), могут быть токсичными и канцерогенными. Растворители, используемые во многих лазерах на красителях, обладают способностью переносить растворенные вещества через кожу в организм. Они также могут быть очень летучими, и их не следует вдыхать. Жидкости, используемые в некоторых оптически активных компонентах (например, при модуляции добротности и удвоения частоты), а также чистящие растворы и другие материалы, используемые в сочетании с лазером (например, линзы из селенида цинка), также могут представлять опасность. Следует соблюдать надлежащие меры безопасности при хранении, обращении и утилизации.

7.2.5 Дым (продукты горения)

Лазеры класса 4 используют во многих областях применения, особенно в промышленной обработке материалов и лазерной хирургии, где при взаимодействии лазерного пучка с материалом в атмосферу могут выделяться опасные твердые частицы и газообразные побочные продукты. Эти выбросы дыма могут быть токсичными и вредными для здоровья и могут вызывать опасные последствия даже при кратковременном воздействии. Воздействие дыма значительно варьируется и зависит главным образом от обрабатываемого материала, продолжительности воздействия и концентрации дыма.

7.2.6 Шум

Разрядка конденсаторных батарей в источнике питания лазера может привести к достаточно высокому уровню шума, что может привести к повреждению слуха. Ультразвуковые излучения и повторяющиеся шумы от импульсных лазеров также могут быть вредными. Некоторые лазеры с воздушным охлаждением создают значительный уровень шума. В тех случаях, когда невозможно устранить чрезмерный уровень шума, следует надевать защитные наушники.

7.2.7 Механические опасности

Большая часть самого лазерного оборудования, включая вспомогательное оборудование, такое как газовые баллоны, может представлять механическую опасность, особенно если оборудование не закреплено должным образом или перемещается вручную. Тянущиеся кабели и трубки для циркуляции воды могут привести к спотыканию. Острые предметы, например торцы оптического волокна, могут привести к порезам. Манипуляторы для управления пучком и роботизированные системы, которые перемещаются с помощью пульта дистанционного управления, могут привести к серьезным травмам. Большие заготовки (например, листовой металл) могут вызвать проблемы при ручной обработке, такие как порезы, растяжения и травмы от сдавливания.

7.2.8 Воспламенение, взрыв и термические повреждения

Излучение мощного лазера (класс 4) может вызвать возгорание материалов. Эффект может возрасти в богатой кислородом среде, используемой в некоторых случаях лазерной обработки материалов.

Излучение даже от лазеров более низкого класса, особенно в малых пространствах, может вызвать взрывы горючих газов или пыли, летающей в воздухе. Уровень мощности свыше 35 мВт, выходящей из одномодового оптического волокна, может быть достаточным, чтобы вызвать возгорание в окружающей среде.

Газоразрядные лампы высокого давления, используемые в лазерах с оптической накачкой, и другие внутренние компоненты, такие как конденсаторные батареи, могут взорваться. Внешние зеркала управления положением пучка, которые могут рассеивать значительные количества энергии от падающих мощных лазерных пучков, могут разрушиться.

Лазерное оборудование может быть пожароопасным из-за содержащихся в нем легковоспламеняющихся компонентов, пластмассовых деталей и т. д., которые могут перегреться или загореться при неисправности оборудования.

7.2.9 Перегрев и охлаждение

Внутренние части некоторых лазеров могут нагреваться, а зеркала, направляющие пучок, используемые в сочетании с мощными лазерами для обработки, могут нагреваться до высоких температур. Кроме того, иногда в лазерном оборудовании используется криогенное охлаждение.

## 7.3 Опасности, связанные с окружающей средой

7.3.1 Температура и влажность

Чрезмерно высокая или низкая температура окружающей среды или высокий уровень влажности могут повлиять на работу лазерного оборудования, включая встроенные средства защиты, и могут нарушить безопасность эксплуатации. Конденсат на оптических компонентах может повлиять на передачу излучения через систему.

7.3.2 Механические удары и вибрация

Это может повлиять на работу лазерной системы и привести к смещению оптического пути, создавая опасные отклоненные лазерные пучки.

7.3.3 Атмосферные воздействия

Мощное лазерное излучение может воспламенить пары растворителя, пыль и легковоспламеняющиеся газы, присутствующие в окружающей среде и возникающие в результате смежных работ или по другим причинам. Такое воспламенение может привести к взрывам.

7.3.4 Электромагнитные и радиочастотные помехи

Воздействие излучаемых электромагнитных, магнитных или электрических полей, а также высоковольтных импульсов, передаваемых по кабелям питания или передачи данных, может повлиять на работу лазерного оборудования, включая его встроенные средства защиты или схемы управления, и поставить под угрозу безопасность эксплуатации.

7.3.5 Перебои в подаче электроэнергии или колебания напряжения в сети

Перебои в подаче электроэнергии могут повлиять на работу системы безопасности лазера.

7.3.6 Проблемы с компьютерным программным обеспечением

Ошибки в программном обеспечении, которое частично или полностью контролирует работу лазера и его системы безопасности, могут привести к возникновению серьезных и непредсказуемых опасностей без предупреждения.

7.3.7 Эргономические аспекты и человеческий фактор

Неправильное расположение лазера и связанного с ним оборудования, нехватка места, приводящая к загромождению помещения, а также сложные процедуры эксплуатации могут увеличить вероятность возникновения несчастных случаев. Кроме того, человеческие факторы, возникающие в результате взаимодействия человека с рабочей средой, могут существенно влиять на его поведение, связанное с обеспечением безопасности. К таким факторам относятся:

- личностные аспекты, которые охватывают интеллектуальные, психические и физические качества человека и включают в себя его трудоспособность, а также его восприятие рисков на рабочем месте и его отношение к технике безопасности;

- рабочие аспекты, касающиеся задач или функций, которые необходимо выполнять, и влияние используемого оборудования на работу человека;

- организационные аспекты, определяющие культуру безопасности в соответствующей организации и рамки, в которых человек должен работать, а также давление и стрессы (реальные или воображаемые), которым он может подвергаться.

Человеческие факторы играют определенную роль в большинстве несчастных случаев на производстве, и их необходимо устранять наряду с более специфическими физическими опасностями, которые могут возникнуть при использовании лазерного оборудования.

## 7.4 Контроль сопутствующих факторов опасностей

Любая обоснованно прогнозируемая связанная с лазером опасность, которая может возникнуть при установке, эксплуатации, техническом обслуживании или утилизации лазера, должна быть идентифицирована и надлежащим образом оценена. Затем на основе оценки риска должны быть определены необходимые мероприятия по обеспечению безопасности, в соответствии с разделом 8. Могут применяться соответствующие национальные или региональные требования.

Примечание – В некоторых странах действует законодательство, регулирующее защиту от конкретных опасностей.

# 8 Оценка риска

## 8.1 Опасности и риски

Контроль за опасностями, возникающими при установке, эксплуатации, техническом обслуживании или утилизации лазерного оборудования, должен основываться на оценке риска. Опасность – это любое физическое состояние, химический или биологический фактор, способный причинить вред. Под вредом обычно понимается травма персонала, но он также может включать финансовые потери (например, повреждение оборудования или имущества или потерю производственного времени). Любая деятельность сопряжена с опасностями. В контексте лазерного оборудования лазерное излучение представляет опасность, но существуют также дополнительные опасные факторы, которые могут быть связаны с использованием лазера (например, электричество, дым, газы высокого давления), некоторые из которых описаны в разделе 7.

В контексте оценки риска, риск – это сочетание вероятности причинения вреда и тяжести вреда, который может быть причинен. Если существует вероятность возникновения опасности, существует также риск получения травмы, но не всегда необходимо или даже возможно полностью устранить этот риск. Необходимо снизить риск во время эксплуатации (а также при обоснованно прогнозируемых условиях поломки и неправильного использования) до приемлемого уровня. Допустимый уровень может сильно варьироваться в зависимости от области применения и обстоятельств использования, поэтому его определение является предметом обсуждения. В некоторых случаях его можно установить путем сравнения риска, связанного с рассматриваемым видом деятельности, с аналогичными рисками, связанными с другими видами деятельности.

Класс лазерного изделия (см. 5.1.2) основан на максимальном уровне излучения, доступ к которому возможен для человека при нормальных условиях эксплуатации. Класс изделия дает общее представление об опасности излучения и предполагает проведение типовых мероприятий по обеспечению безопасности лазерных изделий, приведенных в таблице 1. Однако на уровень риска влияют более широкие проблемы, в том числе связанные с неправильным использованием и неисправностями. Более подробное рассмотрение вероятности и тяжести травмы, требуемое при оценке риска, предоставляет пользователю больше возможностей в выборе соответствующих мероприятий по обеспечению безопасности. Это особенно полезно в некоторых областях применения, где мероприятия, приведенные в таблице 1, являются неуместными, недостаточными или необоснованно ограничительными.

По возможности, перед покупкой лазера следует провести оценку риска, связанного с конкретным лазерным процессом. Это гарантирует, что потенциальный пользователь будет полностью осведомлен о мероприятиях по обеспечению безопасности, которые могут повлиять на то, где будет установлен лазер и как он будет использоваться. Все необходимые приготовления могут быть проведены до поставки оборудования.

Установка нового лазерного изделия на существующее оборудование, модификация или перемещение существующего лазерного оборудования, а также изменения в способах использования лазерного оборудования требуют повторной оценки риска.

Снижение риска до приемлемого уровня является повторяющимся процессом. Возможны различные подходы к оценке риска, но основные этапы описаны в 8.2, 8.3 и 8.4.

## 8.2 Оценка риска: этап 1 – выявление потенциально опасных ситуаций

8.2.1 Общие положения

Наиболее важной частью оценки рисков является рассмотрение всех обоснованно прогнозируемых опасных ситуаций, которые могут возникнуть при использовании лазерного оборудования, включая установку, нормальную эксплуатацию, техническое и сервисное обслуживание, а также обоснованно прогнозируемое неправильное использование или поломку. Следует учитывать любые конкретные задачи по техническому обслуживанию, настройке или другие задачи, рекомендованные изготовителем. Список возможных неисправностей может быть составлен путем систематического рассмотрения возможных действий или методом «мозгового штурма».

В 8.2.2–8.2.4 определены три ключевых момента, на которые пользователь должен обратить внимание при составлении списка потенциально опасных ситуаций.

8.2.2 Связанные опасности

Важно учитывать весь спектр возможных опасностей и обстоятельства, при которых они могут возникнуть, принимая во внимание тип лазерного оборудования (его класс, условия, при которых может произойти опасное воздействие, и вид травмы, к которой оно может привести), а также выполняемую задачу или процесс. Хотя воздействие лазерного излучения представляет собой наиболее очевидную опасность, оно довольно часто не является единственной причиной. В разделе 7 рассматриваются многие из связанных с использованием лазерного оборудования опасностей. Любые мероприятия по обеспечению безопасности, уже принятые на момент оценки риска, позволят эффективно исключить некоторые из этих опасных факторов (за исключением, возможно, возникающих во время технического обслуживания). При составлении первоначального списка степень, в которой учитываются такие элементы управления (независимо от того, включены ли они в лазерное изделие изготовителем или внедрены уже в лазерное оборудование), относится к компетенции пользователя.

8.2.3 Условия эксплуатации лазера

Внешние условия эксплуатации лазера включает в себя следующие аспекты:

- расположение лазерного оборудования (например, внутри здания, в закрытой и выделенной рабочей зоне для лазера; внутри, в пределах доступного или открытого рабочего пространства; снаружи);

- состояние рабочей зоны с точки зрения оборудования (например, влияние на оборудование температуры, влажности, вибрации, запыленности и т. д., а также возможность возникновения помех или повреждения в результате столкновений с людьми или движущимся оборудованием);

- состояние рабочей зоны с точки зрения персонала (например, просторное или загроможденное; чистое или грязное; хорошо освещенное или темное; простота использования лазера и связанного с ним оборудования; простота или сложность выполняемой задачи);

- уровень доступа (например, ограниченная зона в помещениях, без доступа посторонних лиц; неограниченная зона в помещениях, без доступа посторонних лиц; зоны общественного доступа).

8.2.4 Опасности для людей

Проблемы, касающиеся лиц, подвергающихся риску, включают число лиц, подвергающихся риску, и уровень их осведомленности, защиты и профессиональной подготовки. В группу риска могут входить квалифицированные операторы, обслуживающий персонал, сотрудники, которые могут не знать об опасностях, подрядчики, посетители, дети и другие представители общественности, которые могут не до конца понимать предупреждающие знаки или осознавать связанные с ними опасности.

## 8.3 Оценка риска: этап 2 – оценка риска потенциально опасных ситуаций

8.3.1 Общие положения

Два фактора, которые составляют риск, а именно вероятность получения травмы и тяжесть травмы, могут быть рассмотрены отдельно для каждого пункта в списке потенциально опасных ситуаций. Количественно оценить эти факторы может быть довольно сложно, но часто в этом нет необходимости. Действительно, иногда после завершения этапа 1 процесса оценки рисков может стать совершенно очевидным, что существует неприемлемый риск и что необходимо предпринять шаги для его устранения или уменьшения.

В данном стандарте основное внимание уделяется лазерному излучению, в качестве примера. Пользователям следует принимать во внимание и другие связанные опасности, а также риски, которые они представляют.

Хотя вероятность и тяжесть травмы — это аспекты общего риска, зачастую целесообразнее и важнее сосредоточиться на возможности превышения ПДУ (независимо от реальных последствий), поскольку степень потенциального вреда трудно определить. Такой подход называется детерминированной оценкой риска и лежит в основе многих оценок рисков в области лазерной безопасности. Анализируя обстоятельства, условия и события, при которых могут возникнуть опасные уровни воздействия, можно эффективнее связать мероприятия по обеспечению безопасности (см. раздел 9) с необходимостью предотвратить возникновение ситуаций, которые могут привести к травме (вне зависимости от ее тяжести).

Более формальный способ оценки риска, который иногда может оказаться целесообразным, описан в 8.3.2–8.3.4.

8.3.2 Частота воздействия

Вероятность получения травм, которые могут возникнуть в результате каждой из выявленных опасных факторов, относят к одной из трех категорий, принимая во внимание частоту воздействия опасных факторов, продолжительность воздействия и вероятность того, что воздействия опасных факторов избежать невозможно. Категории вероятности:

- вероятно: будет происходить часто;

- возможно: может происходить иногда;

- маловероятно: вероятность возникновения очень низкая.

8.3.3 Тяжесть поражения

По степени тяжести травму можно отнести к одной из трех категорий (четвертая категория может быть добавлена для ущерба растениям или окружающей среде). Категории по степени тяжести поражения:

- незначительная: небольшое ухудшение самочувствия, может потребоваться первая медицинская помощь, но полное выздоровление наступает быстро;

- умеренная: более серьезные последствия, более длительное время восстановления, вероятно, потребуется медицинская помощь;

- тяжелая: серьезная травма, требующая срочного медицинского вмешательства, с возможностью постоянной нетрудоспособности (включая потерю зрения) или даже летальный исход.

8.3.4 Результирующий риск

8.3.4.1 Общие положения

Оценивают результирующий риск и определяют, является ли он приемлемым или нет.

Некоторые оценки описаны в 8.3.4.2–8.3.4.4.

8.3.4.2 Глаза или кожа

а) Последствия повреждения глаз обычно намного серьезнее, чем аналогичные повреждения кожи.

b) При любом уровне воздействия ожоги кожи большой площади будут более серьезными, чем ожоги небольшой площади.

c) Лазеры высокой мощности могут нанести значительные телесные повреждения, которые могут привести к летальному исходу.

8.3.4.3 Длина волны лазера

а) В результате многократного или длительного воздействия ультрафиолетового излучения на кожу может возникнуть риск кумулятивного повреждения, в том числе приводящего к развитию рака.

b) Глаза могут быть повреждены при воздействии лазерного излучения достаточной мощности на любой длине волны («безопасного для глаз» диапазона длин волн не существует).

c) Даже локализованные повреждения сетчатки могут привести к потере зрения.

d) Поверхностные повреждения роговицы могут затянуться, тогда как глубокие травмы, которые проникают глубже в роговицу восстановлению не подлежат.

e) Внезапное и неожиданное воздействие на глаза видимого лазерного излучения, даже значительно ниже ПДУ, может вызвать дезориентацию и кратковременное ослепление.

f) Невидимое лазерное излучение может не вызывать негативной реакции на яркий свет, поэтому может произойти более длительное воздействие.

g) Поверхности, которые кажутся неотражающими (или непрозрачными) при видимых длинах волн, могут давать зеркальные отражения (или быть прозрачными), например в инфракрасном диапазоне.

8.3.4.4 Длительность облучения

Длительность облучения может быть ограничена скоростью движения при реакции на боль, интенсивный свет или тепловое воздействие. Однако фотохимические повреждения, как правило, не вызывают немедленных ощущений.

## 8.4 Оценка рисков: этап 3 – выбор мероприятий по обеспечению безопасности

Если уровень риска оказывается неприемлемым, необходимо осуществить мероприятия по обеспечению безопасности, чтобы снизить риск до приемлемого уровня. Эти мероприятия описаны в разделе 9. При выборе соответствующих мероприятий по обеспечению безопасности следует в первую очередь учитывать технические средства безопасности, применяемые как средство снижения риска повреждения лазерным излучением в контексте установленной техники безопасности. Средства индивидуальной защиты следует использовать только в качестве крайней меры в тех случаях, когда сочетание технических средств и организационных мероприятий не может обеспечить достаточный уровень защиты.

После определения мероприятий по обеспечению безопасности, следует повторить процедуру оценки риска, описанную выше, и, при необходимости, провести еще одну итерацию до тех пор, пока риск, связанный со всеми потенциально опасными факторами, не будет снижен до приемлемого уровня. Эти действия следует провести до внедрения предлагаемых мероприятий по обеспечению безопасности и использования лазерного оборудования, с целью подтвердить, что после осуществления этих мероприятий остаточный риск будет приемлемым.

# 9 Мероприятия по обеспечению безопасности

## 9.1 Общие положения

Если оценка риска (см. раздел 8) показала, что существует неприемлемый уровень риска, то следует внедрить мероприятия по обеспечению безопасности. Это относится к использованию всех лазеров, независимо от того, классифицированы ли они изготовителем, продаются ли как неклассифицированные лазеры для использования в другом продукте или специально сконструированы для определенного использования, экспериментов или проведения анализа. Оценка риска обычно не требуется для лазерных изделий классов 1, 2 и 3R, хотя всегда следует учитывать возможность того, что необычные или специфические обстоятельства могут потребовать принятия специальных мероприятий по обеспечению безопасности.

Самый действенный метод управления любой опасностью – это устранение ее источника. Поэтому стоит задуматься, действительно ли необходимо выполнять эту задачу с учетом существующих рисков или существует безопасная альтернатива, а если нет – то вариант с меньшей опасностью. Каждый раз, когда обсуждается применение определенного лазера, необходимо рассматривать возможность использования лазера более низкого класса.

Когда лазерное изделие используют в целях или способом, отличными от тех, которые предусмотрены изготовителем, могут возникнуть опасности, которые требуют применения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности, по отношению к тем, которые могли быть указаны изготовителем.

Мероприятия по обеспечению безопасности следует рассматривать в трех направлениях, охватывающих технические средства, организационные мероприятия и средства индивидуальной защиты. Там, где возможно, опасные факторы должны полностью устраняться непосредственно в источнике излучения по средствам применения технических средств (например, заключением пучка в кожух).

Технические средства безопасности включают в себя конструктивные особенности лазерного оборудования, связанные с траекторией лазерного пучка, учтенные изготовителем или пользователем, установку защитных барьеров и ограждений с целью предотвратить доступ людей к лазерному излучению.

Организационные мероприятия охватывают все общие вопросы, вопросы процедурного характера (правила внутреннего пользования, регламентирующие работу с лазером), использование предупреждающих знаков опасности, обучения и инструкций, делегирование полномочий и установление ограничений.

Средства индивидуальной защиты – это защитные средства, которые использует персонал. В контексте лазерной безопасности они относятся прежде всего к использованию лазерных защитных очков, но могут также включать в себя некоторую защитную одежды (например, перчатки и маски на лицо) для защиты кожи, респираторы для защиты от пыли и дыма, наушники для защиты от чрезмерного шума.

После утверждения общей политики, касающейся применения лазеров, в первую очередь необходимо рассмотреть технические средства безопасности, как способ уменьшения риска поражения лазерным излучением. Далее следует рассмотреть организационные мероприятия, связанные с общими процедурами и системой безопасной работы. Средства индивидуальной защиты стоит применять лишь в крайнем случае, если технические и организационные мероприятия не обеспечивают достаточного уровня безопасности. Если используются средства индивидуальной защиты, их применение должно строго контролироваться.

Снижение риска до приемлемых уровней представляет собой повторяющийся процесс, включающий идентификацию опасностей, связанных с использованием или обоснованно прогнозируемым неправильным использованием лазерного оборудования (чтобы учитывать обоснованно прогнозируемые возможности отказа), оценку риска причинения вреда в результате воздействия опасных факторов и обзор мероприятий по обеспечению безопасности, которые могли бы снизить риск.

Если разработкой, технической настройкой и установкой лазерного оборудования занимается более одной стороны (например, изготовитель самого лазера, отдельная компания, поставляющая и устанавливающая сопутствующее оборудование, и представитель организации-покупателя), важно, чтобы ответственность за безопасность была четко определена. Целесообразно заранее прописать в письменном виде, какая сторона отвечает за каждый отдельный аспект безопасности системы в целом, а также определить и уточнить моменты, связанные с общей безопасностью системы и соответствием требованиям безопасности.

## 9.2 Снижение уровня опасности

Анализ предполагаемого использования лазера в зависимости от уровня рисков дает возможность достигнуть минимального уровня опасности (и, соответственно, снижения уровня риска). Это может быть возможно, например, за счет снижения мощности лазерного излучения, за счет увеличения диаметра пучка или за счет использования другой длины волны. Пользователь должен всегда обеспечивать достижение минимального уровня опасности, соизмеримой с предполагаемым применением.

## 9.3 Ограничение воздействия опасных факторов

9.3.1 Ограждение излучения

Использование ограждений для полного закрывания лазерного пучка всегда следует рассматривать как средство предотвращения доступа человека к опасным уровням лазерного излучения. Такие ограждения включают ограждения, предназначенные для предотвращения выхода лазерного излучения из оборудования, а также ограждения, предназначенные для предотвращения доступа персонала в зоны, где может присутствовать лазерное излучение. Все ограждения должны быть изготовлены из соответствующего материала, должны быть прочными, надежными и соответствовать назначению для целей их предполагаемого использования и с учетом воздействия окружающей среды.

Металл универсально применим для изготовления защитных ограждений, в некоторых диапазонах длин волн могут использоваться стеклянные или пластиковые материалы. Необходимыми свойствами материалов ограждений являются достаточная устойчивость к воздействию окружающей среды (в частности, устойчивость к механическим воздействиям, нагреву и свету) и достаточная оптическая плотность на длине волны лазерного излучения. Стены помещения можно рассматривать как защитные ограждения, если есть необходимость оградить зону работы лазера от физического присутствия персонала.

Мощные лазеры класса 4, например, такие, которые используются для резки, сварки и других видов обработки материалов, представляют дополнительную опасность из-за возможности лазерного пучка проникать через непрозрачный материал посредством расплавления, прожигания, испарения или разрушения. В качестве руководства при оценке пригодности материалов для мощного лазерного излучения  см. IEC 60825-4. Защитное ограждение должно обеспечивать защиту от лазерного излучения, которое может попадать на его внутреннюю поверхность. Для защитного ограждения предусматривают возможность предотвращения непреднамеренного или несанкционированного перемещения его или какой-либо его части, когда открывается доступ к лазерному излучению (см. 9.3.3).

9.3.2 Смотровые окна

Смотровые окна могут использоваться для наблюдения за внутренней частью корпуса лазерного оборудования во время работы лазера, их использование не является идеальным решением, и в качестве альтернативы следует рассматривать внедрение систем дистанционного наблюдения (телевидения). Там, где используются смотровые окна, они должны быть изготовлены из подходящего материала, позволяющего просматривать внутреннюю часть ограждения без ущерба для его защитных свойств.

Метод расчета требуемой оптической плотности материала окна на длине(ах) волны (волн) лазерного излучения, тот же, что и при расчете для защитных очков       (см. 9.4.5.2), но оценка обоснованно прогнозируемого облучения будет различной.          В частности, через смотровое окно случайное облучение может иметь намного большую продолжительность, чем при использовании защитных очков (см. IEC 60825-4).

9.3.3 Защитная блокировка

9.3.3.1 Назначение защитной блокировки

Доступ к установленному пользователем защитному кожуху должен контролироваться с помощью мер, соизмеримых с уровнем риска. Там, где существует обоснованно прогнозируемый риск получения серьезных травм в результате непреднамеренного, случайного или даже злонамеренного вскрытия или удаления части корпуса, рекомендуемым решением является контроль лазерной опасности с помощью технических средств (например, с помощью защитной блокировки) для предотвращения доступа или прекращения лазерного излучения (cм. 9.4.1, 9.4.2 и приложение A).

Рекомендации для устанавливаемых пользователем блокировок, приведенные в 9.3.3.2–9.3.3.4, предназначены в качестве рекомендаций, и не являются техническими требованиями (технические требования к лазерным изделиям указаны в IEC 60825-1).

9.3.3.2 Конструкция систем блокировки

Для блокировки, выполняющей критически важную для безопасности функцию, применяются следующие рекомендации:

a) механические выключатели должны конструктивно обеспечивать принудительный разрыв цепи (см. А.2.2). Пружина распрямляется при срабатывании выключателя блокировки, предотвращая образование дуги или риск неустойчивой работы;

b) бесконтактные переключатели должны быть закодированы (то есть обе части конструктивно работают как единое устройство), чтобы избежать случайного отключения;

c) конструкция систем блокировки должна обеспечивать, чтобы одиночная ошибка в любой части цепи не вела к потере защитной функции. Одиночная ошибка должна быть обнаружена прежде, чем система будет возвращена в исходное положение.

Примечание – Примером обоснованно прогнозируемой единичной неисправности является замыкание контакта реле;

d) прерывание лазерного излучения, достигаемое путем прекращения подачи электропитания для импульсных лазеров должно сопровождаться сбросом любой остаточной энергии, которая может привести к возникновению дальнейших импульсов.

Примечание – Обычно изготовитель учитывает это при проектировании изделия.

9.3.3.3 Сброс блокировок

На практике хорошо зарекомендовали себя системы блокировки, сконструированные так, чтобы после срабатывания система могла быть легко перезагружена (например, кнопкой сброса). В этом случае сброс системы блокировки должен быть невозможен до тех пор, пока все защитные функции и защитные устройства не будут готовы к работе и все неисправности не будут устранены.

Сброс системы блокировки сам по себе не должен перезапускать лазер, но должен подготовить систему к принятию команды запуска.

9.3.3.4 Отключение блокировки

Для систем блокировки, в которых предусмотрено устройство для отключения блокировки, обеспечивающее доступ для обслуживания или других регулировочных работ, применяют следующие рекомендации:

а) не должно быть возможности, чтобы блокировка оставалась отключенной после восстановления ограждения. Этого можно добиться, например, путем ограничения времени отключения блокировки или за счет механической конструкции устройства для отключения блокировки;

b) при каждом срабатывании устройства отключение блокировки должно сопровождаться четко видимым или звуковым предупреждением;

c) в тех случаях, когда блокировки могут быть отключены вне контролируемой лазерной зоны, это должно быть возможно только с помощью кодированного или управляемого ключом выключателя для предотвращения активации системы отключения посторонними лицами.

## 9.4 Повышение уровня безопасности

9.4.1 Предотвращение доступа человека

Доступ человека к лазерному излучению должен быть предотвращен техническими средствами, насколько это обоснованно осуществимо. Если допустимый уровень безопасности не достигнут, то доступ человека к опасным уровням лазерного излучения или другим опасным факторам должен быть предотвращен в той степени, насколько это практически выполнимо, путем надлежащего использования барьеров, каналов для вывода пучка (лучевых трубок) и локальных ограждений, и путем обеспечения доступа в опасную зону только тем лицам, для которых такой доступ необходим.

9.4.2 Контролируемые лазерный зоны

9.4.2.1 Общие положения

Контролируемая лазерная зона должна быть создана везде, где существует обоснованно прогнозируемый риск причинения вреда в результате использования лазерного оборудования. В самом простом виде контролируемая лазерная зона – это область, в пределах которой может существовать опасность воздействия лазерного пучка и в которой осуществляется определенный эффективный контроль опасности. Такие зоны должны быть четко обозначены, а доступ к ним разрешен только для уполномоченных лиц, прошедших надлежащую подготовку по технике безопасности, и лиц, находящихся под их контролем. Соответствующие предупреждения должны быть размещены на входе в контролируемую лазерную зону и на защитном кожухе лазерных изделий классов 3B и 4.

Границы контролируемой лазерной зоны должны быть огорожены везде, где возможны опасности, связанные с лазерным излучением при всех обоснованно прогнозируемых условиях использования (включая обоснованно прогнозируемые неисправности лазерного или связанного с ним оборудования, и обоснованно прогнозируемые нарушения соответствующих процедур).

Полное физическое ограждение контролируемой лазерной зоны часто желательно, но может не всегда быть необходимым при условии, что: а) доступ в зону должным образом контролируется; b) не существует необоснованного риска для лиц за пределами контролируемой лазерной зоны. Блокировка дверей или других проходов в контролируемые лазерные зоны должна быть предусмотрена в тех случаях, где существуют значительные опасности и доступ не может быть эффективно ограничен другими техническими средствами, такими как замки. Это особенно касается зон, в которых внутри требуется использование средств индивидуальной защиты при воздействии лазерного излучения. Если блокировки установлены на входе, они должны быть подключены к разъему дистанционной блокировки, входящему в состав лазерных изделий классов 3B и 4, для прекращения лазерного излучения в случае активации блокировки при открытии входа в зону. Допускается использование других способов блокировки для прекращения лазерного излучения (например соединение с устройством подачи электрического питания лазера или прерывателем пучка). Схема различных типов контролируемых лазерных зон, в зависимости от класса лазера приведена в таблице 12.

ГОСТ IEC/TR 60825-14–2026

63

Таблица 12 – Контролируемые лазерный зоны

| Класс лазера | Характеристика опасности | Пример контролируемой зоны | План мероприятий по обеспечению безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Классы 1, 2 | Минимальная. Примечание – Изделия со встроенным лазером могут представлять определенную опасность. | Неограниченная. Выделение зоны при эксплуатации лазера не требуется | В целях безопасности необходимо следовать инструкциям изготовителя и указаниям на предупреждающей маркировке |
| Класс 1C | Опасность для кожи при неправильном использовании | Неограниченная | Необходимо следовать инструкциям изготовителя по безопасному использованию |
| Расходящийся пучок, класс 1Ма. Расходящийся пучок, класс 2Ма | Локальная опасность для глаз, при использовании телескопических оптических приборов для наблюдения, например бинокуляров | Локальная. Допускается свободная планировка, если в непосредственной близости от лазера осуществляется эффективный контроль соблюдения процедур безопасности | Рекомендуется подготовка по технике безопасности. Следует избегать использования бинокуляров, других увеличивающих приборов вблизи лазера. Следует избегать изменения фокусировки или коллимирования пучка |
| Коллимированный пучок, класс 1М. Коллимированный пучок, класс 2М (то есть изделия, не соответствующие классу 1 или 2 по условию 1) | Опасность для глаз на большом расстоянии при использовании телескопических оптических приборов для наблюдения, например бинокля или телескопа | Допускается огороженная либо свободная планировка. Доступ в РНБРГ должен контролироваться организационными мерами, например с помощью знаков, инструкций и обучения. В случае свободной планировки доступ в РНБРГ для посторонних лиц должен быть запрещен | Требуется подготовка по технике безопасности. Рекомендуется назначение ОЛБ. Следует избегать использования телескопов и биноклей. Следует избегать изменения фокусировки пучка |
| Класс 3R | Незначительная опасность для глаз | Неограниченная, то есть безопасность зависит от ответственного использования | Рекомендуется подготовка по технике безопасности. Необходимо избегать прямого облучения глаз |

ГОСТ IEC/TR 60825-14–2026

64

Окончание таблицы 12

| Класс лазера | Характеристика опасности | Пример контролируемой зоны | План мероприятий по обеспечению безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс 3В | Опасность для глаз. Возможна опасность для кожи в верхнем диапазоне класса | Огороженная и защищенная блокировкой, то есть доступ должен контролироваться техническими средствами | Требуется подготовка по технике безопасности и назначение ОЛБ. Следует обеспечить безопасность доступа с помощью ключа. Следует максимально оградить излучение, используя полностью закрытое ограждение там, где это возможно. Требуется ввести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на рабочем месте. Необходимо использовать СИЗ, если невозможно предотвратить риск облучения |
| Класс 4 | Опасность для глаз и кожи. Возможна опасность возникновения пожара и задымления | Огороженная и защищенная блокировкой, то есть доступ должен контролироваться техническими средствами | Требуются подготовка по технике безопасности и назначение ОЛБ. Следует обеспечить безопасность доступа с помощью ключа. Необходимо максимально оградить излучение, используя полностью закрытое ограждение там, где это возможно. Требуется ввести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на рабочем месте. Необходимо использовать СИЗ, если невозможно предотвратить риск облучения Следует принять меры защиты против сопутствующих опасностей (например, возгорание, задымление) |
| a В первом и втором изданиях IEC 60825-1 лазеры с расходящимся пучком, которые могли считаться опасными при просмотре с использованием телескопических оптических приборов, были отнесены к классу 1M или 2M (в зависимости от обстоятельств). Примечание – Данная таблица описывает нормальную работу лазеров (то есть не включает проведение технического обслуживания) и предназначена только для ознакомления с контролируемыми лазерными зонами. Оценка риска может показать, что лазер данного класса должен быть помещен в контролируемую зону более высокой или более низкой категории, или что для адекватного снижения риска необходимы другие мероприятия по обеспечению безопасности. |  |  |  |

Если во время использования лазера по обоснованным эксплуатационным соображениям необходимо войти в контролируемую и защищенную блокировкой лазерную зону или выйти из нее, то может быть установлена система отключения блокировки (см. 9.3.3.4). Тем не менее, такая система подвержена злоупотреблениям и может снизить эффективность контролируемой лазерной зоны, позволяя временно обойти защитную систему. Поэтому функция отключения блокировки не должна реализовываться без тщательного рассмотрения ее возможного использования и потенциального неправильного применения. Если блокировка предусматривает функцию отключения, она должна иметь четкий способ оповещения о ее активации, например звуковой или визуальный сигнал, либо оба варианта.

Если прерывание лазерного излучения недопустимо и использование функции отключения блокировки не подходит (например, в медицинской сфере), можно рассмотреть установку отказобезопасных электромагнитных замков с функцией аварийного открытия двери (доступных как внутри, так и снаружи контролируемой лазерной зоны). В случаях, когда необходимо входить или выходить из контролируемой лазерной зоны без прерывания излучения, следует учитывать риск неконтролируемого лазерного излучения, выходящего в незащищенные зоны. Для предотвращения выхода прямого лазерного излучения за пределы контролируемой зоны может потребоваться устройство, создающее многократные отражения посредством препятствий на пути лазерного пучка.

На внешней стороне (снаружи) контролируемой лазерной зоны могут быть установлены светящиеся предупреждающие знаки, сигнализирующие, что лазер используется и дверные замки (если они установлены) функционируют. Эти знаки должны четко указывать, когда разрешено входить в контролируемую зону, а когда это небезопасно (см. A.2.5).

В связи с другими рисками следует рассмотреть возможность установки обычных красных кнопок аварийного отключения на внутренней стороне контролируемых лазерных зон для прекращения опасного лазерного излучения в случае аварийной ситуации. Могут применяться особые национальные требования, касающиеся обеспечения безопасности на рабочем месте.

На входе в контролируемую лазерную зону должны быть размещены знаки безопасности. Они должны соответствовать требованиям ISO 3864-1 в отношении цветов, расположения и размеров и ISO 7010 в отношении символов.

Там, где это практически возможно, знаки должны быть видны только тогда, когда они актуальны. Например, временные предупреждающие знаки для контролируемых лазерных зон должны отображаться только при наличии лазерной опасности. Предупредительные знаки, размещенные в основном в отсутствие опасности, быстро теряют свою ценность, так как персонал начинает их игнорировать. Для решения этой задачи можно использовать светящиеся знаки, реверсивные таблички или раздвижные крышки. В случаях использования прерывистых знаков (то есть в местах, которые не используются исключительно как контролируемые лазерные зоны) предпочтение следует отдавать автоматизированным знакам, связанным с работой лазера.

Каждый из трех знаков – предупреждающий, обязательный и запрещающий – должен быть обособленным и выполненным в определенных цветах (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Сочетание знаков безопасности

9.4.2.2 Предупреждающий знак

Должен быть нанесен предупреждающий знак о лазерной опасности (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Предупреждение; знак лазерной опасности (ISO 7010-W004:2011-05)

Знак должен сопровождаться дополнительной информацией, такой как:

Контролируемая лазерная зона

или

Лазерное излучение.

Эту информацию можно дополнить пояснениями. Например, если к источнику питания лазера подключена внешняя красная лампочка, можно добавить текст «когда горит красный свет», если знак отображается постоянно, но эта область не всегда является контролируемой лазерной зоной. При необходимости должны быть установлены другие предупреждающие знаки об опасностях, не связанных с лазерным излучением.

9.4.2.3 Предписывающий знак

При необходимости должны быть установлены знаки, требующие от лиц, входящих в контролируемую зону, использовать защитные очки, перчатки или спецодежду. Они должны сопровождаться дополнительной информацией, содержащей конкретные требования. Это особенно важно для условий окружающей среды, где средства индивидуальной защиты требуются для других целей, например в химических лабораториях.

На рисунке 4 показан пример предписывающего знака для обозначения требования работать в защитных очках.

Рисунок 4 – Знак «работать в защитных очках» (ISO 7010-M004:2011-05)

Знак должен сопровождаться дополнительной информацией, такой как:

Работать в лазерных защитных очках.

При необходимости также должна быть указана информация о длине волны (длинах волн) и требуемой степени (оптической) защиты.

9.4.2.4 Запрещающий знак

Запрещающий знак (см. рисунок 5) должен сопровождаться дополнительной информацией, предоставляющей детали запрета. Однако необходимо учитывать буквальное толкование некоторых запрещающих знаков. Например, дополнительная информация, указывающая на необходимость «постучать и ждать», является неопределенной, так как не дает возможности двигаться дальше.

Рисунок 5 – Проход запрещен (ISO 7010-P004:2011-05)

Знак должен сопровождаться дополнительной информацией, такой как:

Только для уполномоченных лиц 
(сопровождается списком уполномоченных лиц).

9.4.2.5 Светящиеся знаки

Светящиеся знаки могут использоваться в дополнение к неосвещенным знакам или вместо них при условии, что они отвечают тем же требованиям к цветам и разделению. Рекламные экраны могут также использоваться для воспроизведения знаков безопасности.

9.4.2.6 Расположение знаков

Знаки должны располагаться таким образом, чтобы их могли видеть лица, для которых они предназначены. Как правило, это означает, что они должны располагаться на уровне глаз репрезентативного населения. Знаки, размещенные над входными дверьми (проходами), с меньшей вероятностью будут видны. ISO 3864-1 устанавливает требования к цветам, а также к размерам знаков в зависимости от расстояния обзора. Может быть указано имя лица, ответственного за данную зону, у которого можно получить дополнительную информацию.

9.4.3 Местные правила и процедуры

Организационный контроль должен осуществляться в форме документированных локальных правил и процедур. Они могут быть составлены специально для конкретной организации, местоположения или соответствующего оборудования или могут основываться на подходящей стандартной модели. Они должны включать:

a) описание и назначение оборудования или процесса;

b) имя и рабочее место ОЛБ и сотрудника, ответственного за лазерное оборудование;

c) имена работников, имеющих разрешение на работу, ремонт или обслуживание лазерного оборудования;

d) процедуры, которые приняты для эксплуатации, ремонта или обслуживания лазерного оборудования (где это существенно); они должны включать в себя необходимые меры предосторожности, в том числе использование средств индивидуальной защиты, использование и безопасное хранение ключей управления;

e) действия, которые необходимо предпринять в случае выхода из строя указанного оборудования;

f) действия, которые необходимо предпринять в случае возникновения аварийных ситуаций;

g) процедуру составления рапорта о происшествии и действиях, предпринятых при несчастном случае;

h) подробные требования, регламентирующие разрешение проведения опасных операций, например процедуры утверждения на текущее обслуживание (разрешение на работу).

Приведенная выше информация, необходимая при работе с лазером, должна отображаться в рабочей зоне. Следует регулярно пересматривать местные правила, чтобы обеспечить их постоянное соответствие требованиям.

9.4.4	Локальное снижение риска

9.4.4.1 Общие меры предосторожности

Во всех контролируемых лазерных зонах должны быть приняты меры, позволяющие уменьшить риск поражения персонала, допущенного к работе. Эти меры должны включать в себя:

a) надлежащую подготовку всего задействованного персонала;

b) достаточное освещение помещения;

c) нормальные условия окружающей среды, хорошую организацию рабочего мест;

d) обеспечение контроля над ключами управления;

e) надежное крепление лазера и всех компонентов на пути прохождения пучка;

f) безопасный метод выравнивания пучка;

g) прерывание пучка в конце заданной траектории (если необходимо);

h) использование аттенюатора пучка или прерывателя, установленного на лазерных изделиях классов 3В и 4, для прерывания лазерного излучения на короткий период времени в случае необходимости. Если лазерное излучение не требуется в течение более длинных промежутков времени, лазер должен быть выключен;

i) ограждение как можно большей часть пучка, насколько это практически возможно (использование крышек для оптических столов, лучевых трубок, оптоволоконных кабелей и т. д.);

j) удержание пучка выше или ниже уровня глаз, если это практически возможно;

k) удержание пучка в пределах четко определенных областей, которые должны быть настолько малы, насколько это практически возможно (например, удержание пучка в пределах оптического стола);

l) использование экранов, панелей или штор для защиты от лазерного излучения (рекомендации по выбору подходящих материалов приведены в IEC 60825-4);

m) использование контрольных списков (технологических карт) там, где это применимо;

n) применение дистанционного управления для лазеров класса 4, чтобы операторам не требовалось находиться в контролируемой лазерной зоне.

9.4.4.2 Зеркальное отражение

Следует обращать особое внимание на предотвращение случайных зеркальных отражений лазерного излучения. Зеркала, линзы и делители пучка должны быть жестко закреплены, и их контролируемые перемещения должны проводиться только во время работы лазера.

Зеркальное отражение излучения лазерных изделий классов 1М и 2М от поверхностей, которые могут сфокусировать пучок, может представлять собой опасность для незащищенных глаз (прямое облучение излучением лазерных изделий классов 1М и 2М для незащищенного глаза обычно неопасно).

Отражающие поверхности, которые кажутся диффузными, могут на самом деле отражать значительную часть излучения зеркальным образом, особенно в инфракрасном спектральном диапазоне. Это может представлять потенциальную опасность на больших расстояниях, чем ожидалось бы для идеального (ламбертова) диффузного отражения.

Потенциально опасные зеркальные отражения возможны от всех поверхностей передающих оптических компонентов, таких как линзы, призмы, смотровые окна и делители пучка. Особое внимание следует уделить выбору оптических компонентов для лазеров классов 3В и 4 и поддержанию чистоты их поверхностей.

Потенциально опасное излучение может также быть передано через некоторые отражающие оптические компоненты, такие, например, как зеркала (например, инфракрасное излучение, проходящее через отражатель видимого излучения).

Многие поверхности становятся зеркально отражающими при скользящем падении пучка.

9.4.5	Индивидуальная защита

9.4.5.1 Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Лицам, работающим в контролируемых лазерных зонах, при необходимости, следует носить СИЗ (например, лазерные защитные очки) для обеспечения защиты от лазерного излучения, особенно там, где возможен доступ к излучению лазерных изделий классов 3B и 4. Такой вид защиты следует использовать только в тех случаях, когда невозможно обеспечить надлежащую защиту другими средствами, предпочтительно путем полного ограждения лазерного излучения, и если было установлено, что СИЗ способны обеспечить достаточную защиту. При использовании СИЗ могут быть получены травмы, поэтому их не следует рассматривать как полностью эффективные средства защиты и применять только в крайнем случае, когда сохраняются остаточные риски, или для обеспечения избыточности при более слабых средствах контроля.

В тех случаях, когда СИЗ считаются подходящим методом снижения риска, их использование должно быть обязательным, а не предоставляться на усмотрение отдельного человека. СИЗ должны выдаваться индивидуально, и по гигиеническим соображениям их следует надлежащим образом очищать соответствующим способом перед повторным использованием другим лицом. Могут существовать дополнительные национальные требования, касающиеся конструкции, технических характеристик и использования СИЗ.

9.4.5.2 Характеристики средств защиты глаз и лица

Средства защиты глаз могут быть выполнены в виде очков с оправой, которая надевается на уши или защитных очков, закрепленных лентой вокруг головы. Такие защитные средства включает в себя оптические фильтры для уменьшения прохождения лазерного излучения в глаза. Комбинированные средства защиты глаз и лица могут состоять из маски или респиратора вместе с оптическими фильтрами для защиты кожи и глаз от воздействия лазерного излучения. В качестве защитных средств в зоне, контролируемой лазером, могут применяться как средства защиты глаз, так и комбинированные средства защиты глаз и лица. Однако, полное ограждение излучения в сочетании, при необходимости, с использованием систем дистанционного наблюдения (например, телевидения), всегда следует рассматривать, в первую очередь, как альтернативу средствам индивидуальной защиты глаз и лица.

Средства защиты глаз и лица следует использовать только при соблюдении всех перечисленных ниже условий:

а) существует риск случайного воздействия на глаза или кожу, превышающий ПДУ;

b) обоснованно невозможно обеспечить достаточную защиту исключительно с помощью технических или организационных средств;

c) средства защиты глаз и лица имеют необходимые технические характеристики в отношении:

1) снижения максимального обоснованно прогнозируемого воздействия лазера до безопасных уровней;

2) способности средств защиты глаз и лица выдерживать максимальное обоснованное прогнозируемое воздействие лазерного излучения длительное время, достаточное, чтобы можно было предпринять корректирующие действия для прекращения воздействия;

3) способности пользователя использовать средства защиты глаз и лица без дискомфорта и без каких-либо существенных нарушений зрения;

d) средства защиты глаз и лица используют только в пределах контролируемой лазерной зоны, в которой лазерная опасность эффективно ограждена и в которую запрещен доступ персоналу, не использующему средства защиты.

При использовании средств защиты глаз и лица следует учитывать совместимость с другими средствами защиты, такими как респираторы, наушники, шлемы и т. д. Также фильтр должен быть совместим с измерительными приборами и мониторами, чтобы операторы не пытались снимать средства защиты глаз и лица для того, чтобы считывать показания или работать с другим оборудованием.

При рассмотрении вопроса об использовании средств защиты глаз и лица определение характеристик и выбор средств защиты должны выполняться с осторожностью, принимая во внимание технические характеристики лазера или лазерной системы, при работе с которыми требуется защита, обстоятельства, при которых может произойти непреднамеренное воздействие, и допустимый уровень безопасного воздействия (ПДУ). Как правило, следует использовать ПДУ для глаз; но в тех случаях, когда ПДУ для кожи является более строгим, чем для глаз, следует использовать ПДУ для кожи. Средства защиты лица должны всегда использоваться предпочтительнее средств защиты глаз, когда ожидаемое воздействие лазерного излучения в наихудшем случае превышает ПДУ для кожи. Значения ПДУ приведены в таблицах 4–9.

Защитные средства должны обеспечивать снижение воздействия лазерного излучения ниже ПДУ. Эта способность зависит от коэффициента пропускания светофильтра (оптической плотности, OD) на длине волны (длинах волн) лазерного излучения. Кроме того, защитное средство должно выдерживать падающее лазерное излучение без повреждений, которые могли бы повлиять на его защитные свойства; это относится к светофильтрам и оправам. Механизм повреждения может включать расплавления, прожоги, трещины, фотообесцвечивание, включая обратимое фотообесцвечивание, расслоение покрытий и насыщающее поглощение. Эта способность зависит от устойчивости светофильтра к лазерному излучению, которую иногда называют категорией стойкости (RC). В некоторых стандартах на защитные очки эти два параметра связаны, что означает, это выбор правильного OD автоматически приводит к соответствующему уровню стойкости или RC. Однако возможно, что эти два параметра, OD и RC, могут быть определены независимо друг от друга на основе оценки риска предполагаемого случайного воздействия; в этом случае следует ознакомиться со стандартом на продукцию, относящуюся к защитным очкам, чтобы убедиться в том, что есть четкое понимание значения заявленного сопротивления или RC.

Обычно не рекомендуется использовать средства защиты глаз (в отличие от средств защиты лица) в качестве средства защиты от лазерного излучения там, где существует риск повреждения кожи, то есть там, где потенциальное воздействие превышает ПДУ для кожи. При таких обстоятельствах следует изучить возможность использования альтернативных методов снижения риска случайного облучения, включая ограждение лазерного излучения или средства защиты лица (и рук). В определенных случаях, например при проведении некоторых медицинских процедур или при работе с лазерными системами высокой мощности, это может быть неосуществимо. Поэтому, помимо использования средств защиты глаз, необходимо применять дополнительные соответствующие мероприятия для минимизации риска получения травм.

При выборе подходящих средства защиты глаз и лица следует учитывать следующее:

a) обоснованно прогнозируемое максимальное облучение Emax, определенное в соответствии с 5.3, и диаметр пучка, в тех местах, где может произойти непреднамеренное облучение глаз или кожи (эти параметры позволяют определить способность средств защиты глаз и лица противостоять падающему лазерному излучению);

b) максимальный промежуток времени, в течение которого может произойти непреднамеренное облучение, прежде чем лазерное излучение прекратится или лицо, использующие защитное средство, предпримет меры по предотвращению дальнейшего облучения;

c) фактическое облучение, выраженное либо в виде облученности (Вт·м−2), либо в виде энергетической экспозиции (Дж·м−2);

d) применимое значение ПДУ для глаз и кожи (определяется в соответствии с разделом 5) и указывается в тех же единицах измерения, что и эффективное облучение;

e) рабочая длина волны. В защитных средствах для глаз и возможно для лица – используются светофильтры для обеспечения защиты в определенных диапазонах длин волн. Использование неподходящих защитных средств, как правило, приводит к недостаточной защите;

f) оптическая плотность D(λ) защитного средства для глаз и лица на длине волны лазера. Оптическая плотность должна быть достаточной для снижения облучения до уровня ниже ПДУ, применимого в течение максимального обоснованно прогнозируемого времени облучения. Значение D(λ), необходимое для обеспечения минимально необходимого уровня защиты глаз, можно рассчитать по формуле

D (λ) = log10Emax/ПДУ,

Примечание 1 – Для сравнения с ПДУ используется облученность или энергетическая экспозиция. Эффективное облучение, используемое в приведенной выше формуле, представляет собой значение, полученное путем усреднения по площади соответствующей ограничивающей апертуры в соответствии с 5.3.

Примечание 2 – В некоторых национальных стандартах (применимых в европейских и других странах) применяется другая система для спецификации защитных средств для глаз, которая напрямую не эквивалентна требованиям к оптической плотности, определенным в приведенной выше формуле;

g) режим генерации лазерного излучения, непрерывный или импульсный, и длительность импульса;

h) способность материалов, из которых изготовлены средства защиты глаз и лица, светофильтры и оправы должны выдерживать воздействие лазерного излучения и сохранять защитные свойства при максимальном воздействии в течение всего времени непреднамеренного облучения.

К другим важным факторам относятся:

i) пропускание видимого света и возможность видеть сигнальные знаки или другие индикаторы через светофильтры;

j) универсальная конструкция, обеспечивающая комфорт, вентиляцию, периферийное зрение и возможность коррекции зрения с помощью очков (либо с помощью защитных очков, которые надеваются поверх обычных очков, либо с помощью защитных очков, которые обеспечивают оптическую коррекцию для пользователя);

k) деградация или изменение поглощающего материала светофильтра, включая прозрачность, вызванную излучением (фотообесцвечивание или насыщающие поглощение);

l) механическая прочность материалов и устойчивость к ударам, устойчивость к воздействию повышенной температуры, высокой влажности и ультрафиолетового излучения при хранении и транспортировании;

m) угловая зависимость защитных свойств, то есть изменение оптической плотности в зависимости от угла падения. Это может быть важным фактором в тех случаях, когда защита обеспечивается многослойными диэлектрическими покрытиями, а не за счет поглощения в фильтрующем материале;

n) отражение от светофильтров и оправ, особенно для защитных очков с диэлектрическими покрытиями;

o) любые соответствующие национальные требования или нормативные акты.

Средства защиты глаз и лица должны иметь нестираемую маркировку, с указанием:

1) рабочей длины волны;

2) оптической плотности при длине волны, или должны иметь градационный шифр, представляющий эту информацию в закодированном виде;

3) максимальной облученности и энергетической экспозиции, которую может выдержать средство защиты глаз и лица без ущерба для его защитных свойств (если применимо).

Другие рекомендации по использованию защитных очков включают следующее:

- там, где используются различные виды защитных средств глаз и лица, полезно использовать цветовое кодирование или другие средства для привязки каждого средства защиты к конкретному лазеру;

- для работы с видимым лазерным излучением желательно иметь возможность видеть лазерный пучок для целей выравнивания или по другим эксплуатационным причинам. В этом случае защитные светофильтры для глаз следует выбирать исходя из уменьшения случайного воздействия ПДУ на время 0,25 с, когда для защиты достаточно естественной защитной реакции глаз;

- средства защиты глаз и лица предназначены для защиты от непреднамеренного облучения. Их не следует использовать для защиты от преднамеренного облучения или намеренного наблюдения за лазерным пучком. Средства защиты глаз и лица следует периодически проверять на наличие признаков износа или повреждений. Следует записать дату проверки и при необходимости заменить средства защиты глаз и лица. Средства защиты глаз и лица также следует проверять на пригодность в каждом случае перед использованием.

При высокой мощности или уровнях энергии поглощение излучения фильтрующим материалом может привести к серьезному накоплению напряжений и внезапному выходу светофильтра из строя. По этой причине средства защиты глаз и лица, которые подвергались единичному непреднамеренному облучению высокого уровня, должны быть заменены.

Примечание – Могут существовать более строгие национальные требования к защитным очкам или дополнительные требования к сроку хранения и использования.

9.4.6	Защитная одежда

В некоторых случаях может потребоваться предоставить также защитную одежду для работы в контролируемых лазерных зонах, где полностью обеспечить надлежащую защиту с помощью технических средств или организационных мероприятий практически невозможно. Могут быть использованы маски или перчатки, но в очень редких случаях может потребоваться использование средств защиты всего тела. Такие защитные средства должна быть предусмотрены везде, где оценка риска показала, что существует (в дополнение к любому риску для глаз) серьезный риск нанесения вреда коже, достаточный для того, чтобы вызвать значительный ожог или привести к образованию необратимых рубцов (см. раздел 8); однако в таких обстоятельствах предпочтительным решением всегда должно быть полное устранение опасности.

Лазерное излучение изделий класса 4 представляет опасность возгорания, поэтому защитная одежда должна быть изготовлена из огнеупорных и термостойких материалов. Для такой защитной одежды необходимо уделять особое внимание обеспечению стойкости к лазерному излучению в обоснованно прогнозируемых случаях облучения. Например, лазерный пучок может воздействовать на защитную одежду в течение нескольких секунд, прежде чем пользователь осознает это.

## 9.5 Обслуживание оборудования

9.5.1 Повышенные риски при проведении обслуживания лазерного оборудования

Лазерные изделия классифицируют на основе уровня лазерного излучения, доступного во время эксплуатации. С другой стороны, установка, техническое и сервисное обслуживание могут потребовать снятия защитных крышек, отключения защитных функций изделия или существенного изменения характеристик лазерного изделия, что увеличивает риск получения травм. Также могут присутствовать дополнительные опасные факторы (например, электрические). Установка, техническое и сервисное обслуживание могут потребовать более высокого уровня подготовки по технике безопасности, чем это необходимо для нормальной эксплуатации. Перед началом работ по установке или техническому и сервисному обслуживанию следует провести отдельную оценку рисков. Следует вести учет всех операций по техническому и сервисному обслуживанию и любых возникающих изменений характеристик лазерного изделия.

Обслуживание изделий со встроенным лазером может значительно увеличить риск повреждения лазерным излучением. Обслуживание включает в себя юстировку пучка и другие операции настройки и вероятность отклонения лазерных пучков (то есть возникновения пучков, направленных в случайных направлениях) значительно увеличивается. Для безопасного проведения технического обслуживания часто бывает необходимо создать временную контролируемую лазерную зону вокруг лазерного оборудования (см. ниже) и внедрить правила и меры предосторожности (например, систематический метод выравнивания пучка), соответствующие повышенному уровню риска. Изготовители обязаны предоставлять рекомендации по безопасному проведению технического обслуживания по запросу.

Если используется внешний обслуживающий или монтажный персонал, ОЛБ или персонал службы безопасности должны запросить план обеспечения безопасности и подтвердить соответствующую квалификацию. Кроме того, внешний персонал должен пройти вводный инструктаж на локальном уровне, а внутренний персонал должен быть проинформирован о любых временных изменениях местных процедур или средств контроля.

9.5.2	Временные контролируемые лазерные зоны

Временная контролируемая лазерная зона должна создаваться всякий раз, когда временно создаются условия, позволяющие человеку получить доступ к опасным уровням лазерного излучения, и где могут присутствовать лица, не имеющие разрешения, не знающие о наличии лазерной опасности или не прошедшие надлежащую подготовку или обучение по необходимым правилам безопасности.

Указания для временных контролируемых лазерных зон такие же, как и для обычных контролируемых лазерных зон (см. 9.4.2). Когда ограничение доступа носит лишь временный характер, требования к техническим средствам ограничения доступа могут быть трудновыполнимыми, но организационные мероприятия могут быть более эффективными. Если безопасный доступ в зону не контролируется техническими средствами, то должны быть установлены соответствующие предупреждающие знаки и запрещающий знак на входе в зону. При определенных обстоятельствах дополнительно желательно присутствие другого лица для обеспечения соблюдения временных ограничений доступа.

9.5.3	Средства контроля во время обслуживания

При разработке средств контроля во время обслуживания оборудования, когда существует повышенный риск повреждения лазерным излучением, особое внимание необходимо уделять следующему:

a) снижению уровня излучения до практически возможного минимума;

b) ограничению диапазона перемещения компонентов управления пучком для снижения неопределенности положения пучка во время юстировки;

c) проверке выравнивания пучка близко к лазеру, а затем постепенному увеличению расстояния для снижения неопределенности положения пучка;

d) размещению прерывателя пучка на большой площади за экранами мишеней во время выравнивания пучка, чтобы остановить лазерный пучок в случае, если он не попадет в цель;

e) предоставлению вспомогательных устройств для визуализации процесса выравнивания пучка (например, камерами, флуоресцентными или чувствительными к нагреву экранами и средствами просмотра). Эти устройства также следует использовать при работе видимыми лазерными пучками, поскольку это помогает противостоять сильному желанию снять защитные очки, чтобы лучше разглядеть пучок;

f) обеспечению удобными защитными очками от лазерного излучения, пригодными для использования в течение длительного времени, когда надлежащая защита другими средствами невозможна;

g) предоставлению технических средств для передачи управления лазерным пучком (например, переносимыми вручную устройствами управления), когда для обслуживания необходимы двое или несколько человек, особенно если один человек находится в отдалении от лазера для того, чтобы дать другому команду запустить лазер;

h) использованию неотражающих покрытий или рассеянно отражающих поверхностей на инструментах и соблюдению требования снятия или закрывания ювелирных изделий, часов и т. д. лицами, находящимися в контролируемой лазерной зоне, с целью минимизации рассеянных отражений.

9.5.4	Приглашенные инженеры по установке и сервисному обслуживанию

Если для обслуживания лазерного оборудования привлекается сторонняя организация (например, поставщик лазерного оборудования), то должна быть установлена процедура, предусматривающая выдачу разрешения на работу, передачу оборудования на сервисное обслуживание, его приемку после завершения работы в полностью восстановленном состоянии и ввод в эксплуатацию. Для этого следует применять инструкции в письменной форме. Проверка восстановления защитных блокировок перед передачей оборудования обратно пользователю должны быть частью обслуживания.

Оценка рисков, связанных с проведением сервисного обслуживания обязательна, даже если сервисный инженер полностью контролирует процесс. Персонал, прибывающий для обслуживания, должен по возможности следовать правилам и процедурам безопасности организации, которую он посещает. Создание временной контролируемой лазерной зоны перед началом работ (если она необходима) может быть прописано в договоре. Если договорного соглашения нет, пользователь лазера должен ввести в действие необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

# 10 Обеспечение безопасной эксплуатации

Перед началом работы должна регулярно выполняться проверка лазерного оборудования и рабочей зоны лазера, которая включает траекторию пучка, функции блокировки и средства индивидуальной защиты. Результаты проверки следует фиксировать, чтобы убедиться, что применяемые средства безопасности остаются действенными и условия для обеспечения допустимого уровня риска соблюдаются. При необходимости следует скорректировать мероприятия по обеспечению безопасности для поддержания дальнейшей безопасной эксплуатации. Для переоценки эффективности и достаточности мероприятий по обеспечению безопасности следует использовать результаты расследований инцидентов, связанных с безопасностью, и предполагаемых аварий (см. раздел 12).

Обстоятельства, указывающие на необходимость срочной переоценки рисков и пересмотра мероприятий по обеспечению безопасности, включают:

а) модификацию, перемещение или замену лазерного оборудования;

b) изменение условий эксплуатации;

c) изменение условий окружающей среды, в которых используется лазерное оборудование;

d) изменение в составе персонала, имеющего доступ к лазерному оборудованию или подверженного риску воздействия лазерного излучения;

e) признаки любого отступления от соблюдения правил техники безопасности.

# 11 Планы действий на случай непредвиденных обстоятельств

## 11.1 Общие положения

Следует подготовить планы действий при непредвиденных обстоятельствах в тех случаях, когда используются лазеры класса 3B или 4, или там, где существует вероятность непреднамеренного воздействия лазерного излучения, превышающего ПДУ. Планы действий в непредвиденных обстоятельствах должны учитывать три сценария:

a) фактическая травма или серьезное повреждение глаз (только для лазеров классов 3B и 4);

b) фактическое повреждение кожи (только для лазеров классов 1C и 4);

с) незначительное повреждение глаз или воздействие, превышающее ПДУ, которое потенциально могло привести к травме глаза.

В случае фактического или предполагаемого опасного воздействия лазерного излучения или другой лазерной опасности (несчастный случай) или возможного несоблюдения мероприятий по безопасности, которые могли привести к несчастному случаю (инциденту), лазерное излучение должно быть немедленно прекращено.

## 11.2 Действия при фактической травме глаза

Должен быть разработан план действий в случае получения человеком травмы глаз в результате воздействия лазерного излучения. Необходимо учитывать следующие факторы:

а) следует немедленно принять меры по оказанию первой помощи, включая вызов медицинского работника. Если не указано иное, пострадавший должен находиться в сидячем положении;

b) как правило, следует немедленно принять меры для доставки пострадавшего в соответствующее медицинское учреждение – в приемное отделение или в отделение неотложной помощи из-за риска развития шока;

c) если специалист, прошедший соответствующую подготовку, не посоветует иное, может оказаться целесообразным наложить на глаз стерильную марлю, чтобы предотвратить физический контакт с глазами;

d) в плане следует указать маршрут до больницы, а также альтернативные маршруты, предусматривающие объезд загруженных участков дорог или участков ремонтных работ;

e) основная информация о лазерном излучении должна быть передана в больницу вместе с пострадавшим. Информация должна включать сведения о длине волны излучения, используемого в момент получения травмы и о том, какая часть глаза наиболее подвержена риску от излучения;

f) план должен быть задокументирован, находиться в свободном доступе и периодически отрабатываться. Может оказаться целесообразным разработать пакет информации, которую можно легко получить и передать вместе с пострадавшим.

## 11.3 Действия при фактическом повреждении кожи

Помимо хронического воздействия ультрафиолетового излучения, которое со временем может привести к развитию поражений, наиболее вероятным повреждением кожи от лазерного излучения будет термический ожог. К этому следует относиться так же, как к ожогу, вызванному пламенем или воздействием горячей поверхности или вещества. Следует обратиться за медицинской помощью, чтобы определить, требуется ли госпитализация, в зависимости от глубины и площади ожога.

## 11.4 Действия при подозрении на травму глаза

Если фактическая травма глаза отсутствует или оценка риска показала, что воздействие на глаза лазерного излучения, превышающего ПДУ, было маловероятным, то любой предполагаемый инцидент вряд ли можно будет считать чрезвычайной ситуацией. Если лазерное излучение потенциально может представлять опасность для сетчатки (на длине волны от 400 до 1400 нм), то можно провести быструю проверку зрительных функций с использованием сетки Амслера или попросить пострадавшего прочитать небольшой текст.

Возможно, будет уместно наложить стерильную марлю на пораженный глаз, чтобы свести к минимуму риск того, что человек потрет глаз и это приведет к ссадинам роговицы.

Если есть подозрение на незначительную травму или требуется подтверждение, это не следует рассматривать как неотложную медицинскую помощь, и, возможно, будет целесообразно обсудить план действий с офтальмологическим учреждением, имеющим конкретный опыт лазерных травм глаз. Если медицинский работник считает, что необходимо провести обследование, он должен посоветовать, когда следует обратиться в медицинское учреждение. Обычно это происходит через 24-48 часов после предполагаемого инцидента, поскольку требуется время для развития незначительного повреждения. Поэтому у пострадавшего должно быть достаточно времени, чтобы добраться до соответствующего медицинского учреждения. При доставке пострадавшего в больницу должна быть предоставлена основная информация о лазерном излучении. Информация должна включать сведения о длине волны излучения, используемого в момент получения травмы и о том, какая часть глаза наиболее подвержена риску от излучения.

# 12 Отчеты об инцидентах и расследования несчастных случаев

О любом инциденте следует сообщать руководству предприятия, на котором произошел инцидент.

Примечание – В некоторых странах законодательство требует сообщать о профессиональных инцидентах и несчастных случаях на производстве в соответствующий регулирующий орган.

Во всех случаях, когда есть подозрение на опасное воздействие, должно быть проведено полное расследование для выяснения обстоятельств, связанных с этим событием, и вероятной величины воздействия, а выводы этого расследования должны быть задокументированы. В случае инцидента необходимо определить причину возможной ошибки и внести любые необходимые изменения в систему обеспечения безопасности перед повторным использованием лазера.

# 13 Медицинское наблюдение

Офтальмологические осмотры сотрудников, работающих с лазерным оборудованием, перед приемом на работу (в качестве оператора лазерного оборудования), плановые и по окончании работы (в качестве оператора лазерного оборудования) не являются частью программы медицинского осмотра и не рекомендованы. Офтальмологические осмотры иногда проводят по другим (например, медицинско-правовым) причинам. Некоторые из используемых процедур обследования сами по себе опасны, и поэтому их следует проводить только по медицинским показаниям, а не для профилактического осмотра. Рекомендуется проводить регулярные осмотры глаз, которые обычно проводит окулист, для обеспечения хорошего состояния глаз и выявления развивающейся патологии. Однако проведение таких осмотров не оправдано только на основе работы с лазерным излучением.

Медицинское наблюдение после воздействия лазерного излучения на глаза может иметь значение для обеспечения безопасности и по медико-правовым соображениям.

Примечание – Законодательство некоторых стран требует медицинского наблюдения после воздействия лазерного излучения, превышающего ПДУ.

Работодателям, чьи сотрудники работают с лазерами, излучающими ультрафиолетовые лучи, следует рассмотреть возможность проведения регулярных осмотрах кожи, если в настоящее время или в прошлом защита кожи была недостаточной. Тем не менее сложно отличить повреждения, вызванные искусственным ультрафиолетовым излучением, от тех, что появились из-за воздействия солнечного света.

# Приложение А 
(справочное) 
Примеры систем блокировок для контролируемых лазерных зон

## A.1 Общие положения

В данном приложении приведена информация о доступных возможных технических средствах обеспечения лазерной безопасности с использованием систем блокировки. Настоящие приложение предназначено для тех, кто, не знаком с их использованием, но приведенные в нем сведения не исключают использования альтернативных решений, которые могут обеспечить достаточный уровень защиты в конкретных условиях. Описанный здесь полный набор оборудования представлен в качестве примера; для конкретной установки могут потребоваться не все элементы.

Системы блокировки позволяют прекращать излучение лазера каждый раз, когда открывается дверь, ведущая в контролируемую лазерную зону.

Существует множество различных способов настройки системы блокировки, в зависимости от конкретных требований, но все они подразделяются на две основные категории: запирающиеся и не запирающиеся. Они показаны на рисунках А.1 и А.2. Не все элементы обязательны, но здесь они представлены для полноты информации.

## A.2 Общие элементы

A.2.1	Система управления блокировкой

Система управления блокировкой должна быть разработана с учетом принципа отказобезопасности, чтобы при выходе из строя какого-либо компонента ее защитные функции сохранялись (примером неисправности может служить замыкание контактов реле). Также в системе должна быть предусмотрена кнопка сброса: после срабатывания блокировки (например, при открытии двери) для возобновления лазерного излучения необходимо совершить целенаправленное специальное действие (не просто закрыть дверь снова).

Следует учитывать, что разъем дистанционной блокировки для лазерных изделий классов 3B и 4, который допускается использовать для подключения к дверным замкам и который определен в IEC 60825-1, не всегда оснащается механизмом сброса. Поэтому пользователям рекомендуется самостоятельно предусмотреть установку такого механизма.

A.2.2	Дверные блокирующееся замки

Механические замки с блокировкой двери являются самыми простыми. Их конструкция должна обеспечивать принудительный разрыв цепи (то есть контактная пружина должна срабатывать независимо от открывания двери), чтобы предотвратить залипание или замыкание контактов. Магнитные или другие бесконтактные замки пригодны на раздвижных дверях или в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими нормами. В этом случае замки и должны быть закодированы (то есть обе части должны конструктивно работать как единое устройство), чтобы избежать случайного раскрытия, также в конструкции замка должно быть предусмотрено устранение возможности замыкания контактов.

A.2.3	Отключение блокировки

Устройство для отключения блокировки, позволяющее уполномоченным лицам временно отключить защитную блокировку, должно устанавливаться только в том случае, если его использование оправдано и не будет угрожать безопасности (см. 9.4.2). Возможность выхода лазерного излучения через открытый дверной проем во время проведения работ по обслуживанию должна быть исключена.

При использовании системы переключателей отключения блокировки внутри помещения, как правило, достаточно незащищенного выключателя, например кнопочного типа. Если переключатели отключения блокировки также должны быть размещены за пределами помещения (что может быть необходимо, если во время работы лазера в помещении отсутствует персонал), для контроля доступа целесообразно применение устройства отключения блокировки с использованием ключа, пароля на клавиатуре или кодированной магнитной карты. Функция отключения блокировки должна быть надежной и ограниченной во времени, независимо от положения переключателей, таким образом должна быть обеспечена защита от длительного отключения блокировки, даже если переключатель отключения блокировки выйдет из строя в положении «включено».

A.2.4	Затвор (блокиратор пучка)

Если затвор (блокиратор пучка) используется для прекращения лазерного излучения без отключения источника питания лазера, то должно быть конструктивно обеспечено, чтобы затвор (блокиратор пучка) всегда оставался в закрытом положении, даже если его питание будет отключено, и он должен выдерживать случайное воздействие лазерного пучка без повреждений.

A.2.5	Световая индикация опасности

Предупреждающий знак со световой индикацией опасности следует применять в качестве организационной меры обеспечения безопасности, особенно при использовании не запирающейся системы блокировки, помогая избежать ненужных прерываний лазерного излучения. Для обеспечения эффективности знак должен быть соответствующим образом подключен для индикации «включено» только во время работы лазера. Предупреждающие знаки с подсветкой управляемые вручную, обычно неэффективны.

A.2.6	Переключатель аварийной остановки

Если к переключателю аварийной остановки для прекращения лазерного излучения не обеспечен легкий доступ из всех частей помещения, следует добавить еще один или несколько переключателей аварийной остановки.

A.2.7	Электрические замки (электромеханические дверные задвижки)

Надежные электрические замки могут быть установлены для удержания двери в закрытом положении при подаче напряжения для предотвращения несанкционированного входа. Не следует использовать обычные замки с ключом. Такие устройства устанавливают на дверном коробе, и закрывают дверную задвижку при подаче напряжения (задвижка не соединена с дверными ручками и не может управляться ими.) Это позволяет двери закрываться, когда на задвижку подается напряжение, и не открываться. Если электромеханическая задвижка не находится под напряжением, дверь открывают как обычно.

Переключатели аварийной остановки должны быть установлены снаружи каждой двери, где бы ни использовалась запирающиеся система, чтобы обеспечить доступ в случае чрезвычайной ситуации. На внутренней стороне каждой двери должна быть кнопка переключателя отключения блокировки, которая всегда позволяет выйти, при этом внутри помещения должен быть установлен по крайней мере один легко доступный переключатель аварийной остановки. При нажатии на кнопку аварийной остановки должны одновременно отключаться лазерное излучение и обесточиваться дверные замки, таким образом обеспечивается безопасность и возможность выйти.

A.2.8	Незапирающиеся системы блокировки (см. рисунок A.1)

Незапирающиеся системы блокировки являются самыми распространенными. Функция безопасности выполняется посредством прерывания лазерного излучения в случае открытия двери, в конструкции системы блокировки также должно быть предусмотрено предотвращение перезапуска излучения до полного закрытия всех дверей. Переключатели отключения блокировки могут использоваться для доступа уполномоченного персонала в опасную зону без прерывания лазерного излучения (см. А.2.3), при этом установленная световая индикация должна отображать состояние лазера при открытых дверях. Каждое устройство, прерывающее лазерное излучение, должно отключать электропитание, однако это может вызвать негативные последствия для работы лазера (например, снизить его стабильность или ускорить износ компонентов), за исключением относительно низких по мощности диодных лазеров. По этим причинам такой метод часто считают непрактичным (при наличии эффективных организационных мер безопасности случайное срабатывание блокировки из-за несанкционированного доступа должно происходить крайне редко). Альтернативным методом блокировки является применение отказобезопасного затвора (блокиратора пучка), который прерывает лазерный пучок (см. А.2.4).

A.2.9	Системы блокировки с запиранием (см. рисунок A.2)

Системы блокировки с запиранием физически предотвращают несанкционированный доступ в зону воздействия лазерного излучения и исключают его нежелательные прерывания. Запирание двери вручную недопустимо, так как в случае аварии человек может оказаться заблокированным внутри. Хранение ключей вне помещения также недопустимо, так как в чрезвычайной ситуации или при пожаре к ним может не оказаться доступа. Система блокировки должна быть отказобезопасной, при отключении электричества или в чрезвычайной ситуации она должна отключать лазер и обеспечивать доступ в помещение. Для этого можно использовать электронные замки с кодовыми ключами или магнитными картами, но при этом следует предусмотреть простой и понятный способ аварийного доступа, который не потребует ключа, кода или карты. Допускается использовать электрические замки (электромеханические дверные задвижки) (см. А.2.7) при условии, что их можно легко открыть при возникновении чрезвычайной ситуации. Для прекращения лазерного излучения, когда требуется аварийный доступ, лазерное излучение должно блокироваться при помощи затвора (блокиратора пучка) или отключением электропитания. Допускается использовать переключатели отключения блокировки двери чтобы предотвратить запуск лазера при открытой двери, а также для

Переключатели отключения блокировки (панель клавиатуры снаружи, кнопка внутри)

Дверные блокирующиеся замки

Световая индикация опасности

Кнопка аварийного отключения

Система управления блокировкой (включает переключатель с помощью ключа и кнопку сброса)

Лазер

Затвор (блокиратор пучка)

LV или M

отключения лазера, если дверь остается открытой дольше допустимого времени.

LV – низкое напряжение; M – сетевое напряжение (питающая сеть)

Рисунок А.1 – Незапирающиеся системы блокировки

Отказобезопасные электромеханические замки дверей

Световая индикация опасности

Кнопка аварийного отключения

Система управления блокировкой (включает переключатель с помощью ключа и кнопку сброса)

Лазер

Затвор (блокиратор пучка)

Переключатели отключения блокировки (панель клавиатуры снаружи, кнопка внутри)

Дверные блокирующиеся замки

LV или M

LV – низкое напряжение; M – сетевое напряжение (питающая сеть)

Рисунок А.2 – Системы блокировки с запиранием

# Приложение B 
(справочное) 
Примеры расчетов

## B.1 Общие положения

В данном приложении приведена подборка отработанных примеров. Определение предельных допустимых уровней (ПДУ) представлено в B.3 с примерами для непрерывного излучения от небольшого источника или одноимпульсного лазерного излучения согласно B.4 и систем с повторяющимися импульсами согласно B.5. Определение номинального безопасного расстояния для глаз (НБРГ), для точечных источников описано в B.6, а для протяженных источников – в B.7. Расчет оптической плотности лазерных средств защиты глаз представлен в B.8, а расчет нескольких точечных источников – в B.9.

## B.2 Обозначения, используемые в примерах данного приложения

Обозначения, используемые в примерах данного приложения, приведены в 3.2.

## B.3 Предельные допустимые уровни (ПДУ) – введение

Предельный допустимый уровень определен в IEC 60825-1 как максимальный уровень лазерного излучения, до которого живые ткани (людей) могут быть подвергнуты облучению без последующих повреждений непосредственно либо спустя длительное время после воздействия. Предельно допустимые значения воздействия установлены ниже известных уровней опасности. Однако значения ПДУ следует рассматривать как справочные для безопасного воздействия, а не как четкие границы между безопасным и небезопасным уровнями воздействия. Значения ПДУ зависят:

- от длины волны излучения;

- длительности облучения или длительности импульса;

- спектрального диапазона, когда ткань подвергается облучению более чем одной длины волны;

- типа биологической ткани, подвергающейся облучению;

- углового размера источника (который определяет размер изображения на сетчатке) в диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм.

Примеры, представленные в этом приложении, иллюстрируют процедуры вычисления для непосредственного наблюдения, диффузного отражения, протяженных источников и импульсного или модулированного излучения. Выбор длительности облучения может быть очевидным как для одноимпульсного лазера, или лазера с непрерывным излучением, или лазера с периодически повторяющимися импульсами в видимом диапазоне длин волн от 400 до 700 нм, когда для облучения на глаза можно использовать время негативной реакции на свет, равное 0,25 с. Для лазеров с непрерывным излучением или периодически повторяющимися импульсами, работающих на длинах волн вне видимого диапазона, требуется заключение ответственного за лазерную безопасность о вероятной длительности облучения.

Примечание – В таблицах 4–7 приведены значения ПДУ для глаз, в то время как в таблице 8 приведены значения ПДУ для кожи.

В примерах приведены пошаговые процедуры вычисления для типичных длин волн и других параметров облучения. Когда необходимо вычислить ПДУ, пользователь может применить эти процедуры для конкретной ситуации.

## B.4 Предельные допустимые уровни (ПДУ) – один точечный источник

B.4.1	Общие положения

Просмотр точечного источника происходит, когда угловой размер источника α  составляет α  α min. Следующие четыре примера иллюстрируют процедуры расчета для условий наблюдения за одним точеченым источником непрерывного лазерного излучения или единичных импульсов.

B.4.2 Пример для гелий-кадмиевого лазера

Определяют ПДУ для гелий-кадмиевого лазера, λ = 325 нм, с длительностью излучения  T = 10 с.

Решение

Применимое значение ПДУ можно найти в таблице 4 на пересечении диапазона длин волн от 315 до 400 нм (λ = от λ1 до λ2 означает что λ1  λ  λ2, см. таблицу 9, примечание 4) и графы с длительностью экспозиции от 10 до 100 с (t = от t1 до t2 означает что t1  t  t2, см. таблицу 9, примечание 4). ПДУ рассчитывают как

HПДУ= 1∙104 Дж∙м-2.

Его делят на длительность экспозиции T, чтобы получить ПДУ в виде облученности:

EПДУ=HПДУ/ T= 1∙104/10=1∙103 Вт∙м-2.

B.4.3	Пример для импульсного рубинового лазера

Определяют максимально допустимое воздействие одиночного импульса рубинового лазера, λ = 694 нм, с длительностью импульса t = 1 ∙ 10-3 с.

Решение

В таблице 4 ПДУ находится на пересечении диапазона длин волн от 500 до 700 нм и длительностью экспозиции t = от 1∙10-3 с до 10 с. Значение ПДУ равняется:

HПДУ= 18∙t0,75 Дж∙м-2.

Таким образом,

HПДУ= 18∙1∙10-30,75=0,10 Дж∙м-2.

Его делят на длительность импульса t, чтобы получить ПДУ в виде облученности:

EПДУ=HПДУ/ t=0,1/1∙10-3=101 Вт∙м-2 .

B.4.4 Пример для одиночного импульса лазера на арсениде галлия

Определяют ПДУ для одиночного импульса лазера на арсениде галлия, λ = 905 нм с длительностью импульса 100 нс.

Решение

В таблице 4 ПДУ находится на пересечении диапазона длин волн от 700 до 1050 нм и длительностью экспозиции t = 1∙10-9 с. ПДУ, выраженный в виде энергетической экспозиции, определяют по формуле

HПДУ= 2∙10-3∙C4 Дж∙м-2.#

Поправочный коэффициент С4 может быть рассчитан по формуле, приведенной в таблице 9:

C4=100,002λ-700=2,57.

Таким образом,

HПДУ= 2∙10-3∙2,57=5,14∙10-3 Дж∙м-2.

B.4.5	Пример гелий-неонового лазера непрерывного излучения

Определяют ПДУ для непреднамеренного воздействия непрерывного гелий-неонового (He-Ne) лазера, λ = 633 нм.

Решение

Поскольку лазер работает в видимом диапазоне, и не предназначен для непосредственного наблюдения, используют длительность облучения, ограниченную временем негативной реакции на свет и составляющую T = 0,25 с (см. 6.1). Значения ПДУ находится в таблице 4 на пересечении диапазона длин волн от 400 до 700 нм и графы с длительностью экспозиции от 1∙10-3 до 10 с. ПДУ, выраженный в виде энергетической экспозиции, определяют по формуле

HПДУ=18∙t0,75 Дж∙м-2.

HПДУ=18∙(0,25)0,75=6,36 Дж∙м-2.

Его делят на длительность экспозиции T = 0,25 с, чтобы получить ПДУ в виде облученности:

EПДУ=25 Вт∙м-2.

## B.5	 Предельные допустимые уровни (ПДУ) – системы с повторяющимися импульсами

B.5.1	Общие положения

Правила, применимые к лазерам с повторяющимися импульсами (или к повторяющимся облучениям от сканирующих лазерных систем), приведены в 6.2.

B.5.2	Пример импульсного аргонового лазера

Определяют ПДУ от точечного источника для непреднамеренного прямого воздействия на глаза излучения аргонового лазера λ = 488 нм, работающего с частотой следования импульсов F = 1 МГц с длительностью импульса t = 1∙10-8 с.

Решение

Поскольку лазер работает в видимом диапазоне и не предназначен для непосредственного наблюдения, используют длительность облучения, ограниченную временем негативной реакции на свет и составляющую T = 0,25 с. Если предусмотрено непосредственного наблюдение за излучением от точечного источника в диапазоне длин волн от 450 до 500 нм для длительности облучения 10 с или более, тогда следует оценить фотохимический предел для глаз в дополнение к тепловому пределу, и наиболее строгий из них дает применимый ПДУ.

В 6.2 приведены три критерия, которые необходимо учитывать, и к данной оценке применяют наиболее строгий из них.

Согласно 6.2, перечисление a), воздействие любого одиночного импульса не должно превышать ПДУ одиночного импульса. Таким образом, для ограничения по перечислению a) ПДУ для длительности одного импульса, t = 1∙10-8 с по таблице 4 с учетом точечного источника       (  min) является:

HПДУа= 2∙10-3 Дж∙м-2.

Согласно 6.2, перечисление b), облучение для серии импульсов длительностью T не должно превышать ПДУ для одиночного импульса длительностью T. Для требования по перечислению b) значение ПДУ для общей длительности облучения, T = 0,25 с, определяют с использованием пределов, приведенных в таблице 4, которые должны составлять:

HПДУТ= 18∙t0,75 Дж∙м-2= 18∙(0,25)0,75=6,36 Дж∙м-2.

Часто для сравнения удобно привязывать ПДУ для требований из перечислений a), b) и c) к общей базовой линии, обычно ПДУ преобразуют так, чтобы они соответствовали одному импульсу. Таким образом, поскольку имеется N = 1∙106∙0,25 = 2,5∙105 импульсов с периодом     T = 0,25 с, критерии средней облученности могут быть преобразованы в ПДУ одиночного импульса, равный:

HПДУb=HПДУТ/N=6,36/(2,5∙105)=2,55∙105 Дж∙м-2.

Согласно 6.2, перечисление c), воздействие импульсов в последовательности импульсов не должно превышать ПДУ одиночного импульса, умноженного на поправочный коэффициент C5. Чтобы оценить требование по перечислению c), учитывают длительность импульса(ов), количество импульсов за применимое время, длительность T, максимальную ожидаемую длительность облучения и угловой размер. Однако в этом случае учитывают только длительность импульса (t = 1∙ 10-8), продолжительность Ti (см. в таблице 10 для Ti = 5∙10-6 с для данной длины волны) и максимальную ожидаемую длительность облучения (T = 0,25 с).

Согласно 6.2, перечисление c), если в течение периода Ti появляется несколько импульсов (см. таблицу 10 для Ti = 5∙10-6 с), для определения N они учитываются как один импульс и энергетическая экспозиция отдельных импульсов суммируется и сравнивается с ПДУ для Ti. Следовательно, необходимо подтвердить, появляется ли несколько импульсов в течение длительности Ti. Если период между импульсами менее длительности Ti (1/F < Ti) или, в качестве альтернативы, эффективная частота следования импульсов менее фактической частоты следования импульсов (F > FE), необходимо учитывать 6.2, перечисление c). В этом примере

F=1 МГц>FE=1/Ti=1/(5∙10-6)=200 кГц; (или 1/F=1∙10-6 с < Ti=5∙10-6 c)

и, следовательно, в течение длительности Ti может возникать несколько импульсов, поэтому необходимо учитывать группировку импульсов. Таким образом, находят значение ПДУ для Ti, которое согласно таблице 4 равно:

HПДУTi= 2∙10-3 Дж∙м-2.

Согласно 6.2, перечисление c), также необходимо, чтобы сгруппированные импульсы были добавлены для сравнения с ПДУ Ti. В случае, когда все импульсы содержат одинаковую энергию, сложение всех сгруппированных импульсов и сравнение их с ПДУ для Ti эквивалентно делению ПДУ на количество сгруппированных импульсов и сравнению его с одним импульсом. Это также делает требование согласно перечислению c) в базовым относительно одиночного импульса для удобства сравнения с требованиями согласно перечислениям a) и b). Находят эффективный ПДУ одиночного импульса:

HПДУaE= HПДУTi/(F∙Ti)=4∙10-4 Дж∙м-2.

Чтобы найти C5, необходимо вернуться к правилам для требования из перечисления c) и соответствующим образом проработать их. В этом случае длительность импульса меньше Ti, поэтому необходимо учитывать только правила первого утверждения «если» (то есть t ≤ Ti), в котором говорится, что если длительность импульса меньше Ti, а максимальная ожидаемая длительности облучения меньше или равна 0,25 с, то C5 = 1,0.

Примечание – Когда необходимо рассчитать количество импульсов для группы импульсов, считают, что эффективное количество импульсов (NE) меньше фактического количества импульсов (N), которое необходимо найти.

Таким образом, получают эффективное значение ПДУ для одиночных импульсов (HПДУaE) и значение C5, которое учитывает требования к группе импульсов (C5E), поэтому применяют требование согласно перечислению c):

HПДУC= HПДУaE∙C5E=4∙10-4 Дж∙м-2.

Поскольку все ПДУ базируются на одиночном импульсе, их можно сравнить напрямую, и ПДУ является наиболее строгим из требований согласно перечислениям a), b) и c). Таким образом, ПДУ одиночного импульса для этой системы равно:

HПДУ=2,55∙10-5 Дж∙м-2.

B.5.3	Пример для импульсного Nd:YAG-лазера

Определяют ПДУ для глаз при наблюдении прямого излучения Nd:YAG-лазера                 (λ = 1064 нм), работающего с частотой F = 20 Гц с длительностью импульса t = 1 мс.

Решение

Поскольку лазер работает в невидимом диапазоне, защита не обеспечивается негативной реакцией на свет. Основываясь на знаниях о работе устройства, ответственный за лазерную безопасность, проводящий оценку опасности, устанавливает прогнозируемую длительность облучения. В этом примере предполагается, что она равна 10 с.

Примечание – В случае, когда ОЛБ невозможно установить прогнозируемую длительность облучения на основе оперативных знаний, рекомендации по длительности непреднамеренного облучения также можно найти в 6.1.

В 6.2 приведены три критерия, которые необходимо учитывать, и наиболее строгий из них применим к данной оценке.

Согласно пункту 6.2, перечисление а), воздействие любого одиночного импульса не должно превышать ПДУ одиночного импульса. Поскольку пучок излучается из небольшого источника, ПДУ определяют по таблице 4 и он составляет 90 t0,75 C7 Дж⋅м−2. Значение C7 приведено в таблице 9. При длине волны 1064 нм C7=1 и, следовательно, ПДУ согласно таблице 4 для промежутка времени в 1 мс составляет:

HПДУa=90 t0,75C7 Дж∙м-2=90∙0,0010,75∙1=0,506 Дж∙м-2.

Согласно 6.2, перечисление b), облучение для серии импульсов длительностью T не должно превышать ПДУ одиночного импульса длительностью T. Для длительности облучения 10 с (общего времени облучения), согласно таблице 4, используют графу от 10 до 102        (см. таблицу 9, примечание 4), ПДУ составляет:

EПДУT=10C4C7 Вт∙м-2=10∙5∙1=50 Вт∙м-2,

где C4 = 5 для длины волны от 1050 до 1400 нм по таблице 9.

Далее преобразовывают значение ПДУ для длительности облучения T в базовый уровень одиночного импульса для удобства сравнения с требованием по перечислению a). В этом случае, поскольку значение ПДУ представляет собой интенсивность облучения, его делят на количество импульсов в секунду (F) для выполнения преобразования. Таким образом, критерий средней облученности приводит к энергетической экспозиции одиночного импульса:

HПДУb=EПДУTF=5020=2,5 Дж∙м-2.

Согласно 6.2, перечисление c), воздействие импульсов в последовательности импульсов не должно превышать ПДУ одиночного импульса, умноженное на поправочный коэффициент C5. В этом случае можно видеть, что множественные импульсы не появляются в течение длительности Ti = 13∙10-6 с (см. таблицу 10), и поэтому группировка импульсов не требуется. Поскольку длительность импульса (t = 1 мс) больше длительности Ti (Ti = 0,013 мс), а угловой размер (α ≤ αmin как точечный источник) менее или равен 5 мрад, C5 = 1. Энергетическая экспозиция в соответствии с этими критериями составляет:

HПДУc=HПДУa∙C5=0,506∙1=0,506 Дж∙м-2.

Поскольку ограничение по критерию уменьшения импульса, согласно 6.2, перечисление c), не изменяет ПДУ одиночного импульса согласно 6.2, перечисление a), и оба они являются более строгими, чем воздействие, указанное в 6.2, перечисление b), то ПДУ одиночного импульса для этой системы будет составлять 0,506 Дж⋅м-2. ПДУ также может быть выражен в виде пиковой облученности, если требуется сравнение с пиковой мощностью импульса лазера, для продолжительности каждого импульса в виде:

EПДУT=Hпоследовt=0,5061∙10-3=506 Вт∙м-2.

## B.6 Номинальное безопасное расстояние для глаз (НБРГ)

B.6.1	Общие положения

Как объяснено в 6.5, НБРГ представляет собой тот диапазон, в котором при идеальных условиях облученность и энергетическая экспозиция падают ниже соответствующего ПДУ. В приведенных ниже примерах применяют подходы, связанные с дальней зоной, и для наглядности использования ПДУ принимают упрощенное предположение о нахождении пучка в дальней зоне. Важно учитывать, что предположение о дальней зоне не всегда является консервативным, и в таких ситуациях необходимо более тщательное рассмотрение с применением более точных моделей. Например, если пучок сходится к внешней точке фокусировки и рассматриваемое расстояние невелико, так что оно не достигает дальней зоны, может потребоваться использование более точной модели.

Рисунок B.1 – Номинальное безопасное расстояние для глаз

DL=rφ+a;

A=πDL24;

E=PA.

Облученность на расстоянии r от лазерного источника определяют по формуле

E= 4Pвe-μrπrφ+a2,#B.1

где a – диаметр выходной апертуры лазера d63 (или диаметр пучка в точке, от которой измеряют расстояние r);

r – расстояние от выходной апертуры лазера;

φ – угол расходимости пучка (угол полного конуса) в дальней зоне (дальняя зона определяется как место, где диаметр пучка линейно увеличивается, для гауссова пучка это расстояние Рэлея);

Pв – выходная мощность лазера на выходной апертуре;

µ – коэффициент атмосферного ослабления, который сильно зависит от длины волны лазерного излучения.

Параметры приведены на рисунке В.1.

Примечание 1 – В ближней зоне для гауссовых профилей приближенное значение диаметра пучка (rφ + a) может быть заменено на d02+(rφ)2, где d0 – диаметр перетяжки пучка. Все моды Эрмита-Гаусса имеют одинаковую расходимость пучка (или угол в дальней зоне), но если угол расхождения         (φ = 2λ/(a)) рассчитан, а не измерен, необходимо использовать диаметр пучка a0 в режиме TEM00, а не общий измеренный диаметр пучка. Также необходимо знать положение перетяжки пучка, которое, как правило, не совпадает с выходной апертурой, а зависит от конструкции резонатора лазера. Следовательно, диаметр перетяжки пучка, как правило, не совпадает с диаметром пучка в выходной апертуре.

Примечание 2 – Если в ближней зоне используют приближенные значения дальней зоны, то может произойти недооценка опасности.

Примечание 3 – a и φ измеряют в точках 1/e профиля пучка, когда предполагается, что профиль пучка является гауссовым. На практике большинство газовых лазеров генерируют пучки с гауссовым профилем, и многие современные твердотельные лазеры также генерируют гауссов пучок. Однако значительное число твердотельных и диодных лазеров часто создают явно нерегулярные многомодовые структуры пучка, и в этом случае применяют следующую формулу

E=Ie-μrr2.

где I – интенсивность излучения, Вт∙ср-1.

Если значение I неизвестно и не может быть измерено, значение Pв в формуле (B.1) может быть увеличено в k = 2,5 раза для лазерных систем, которые, как известно, имеют многомодовую структуру пучка. Символ k также может использоваться для обозначения пучков с неизвестной модовой структурой и имеет значения в диапазоне от k = 1 для гауссова пучка TEM00 до k = 2,5 для гауссовых пучков с неизвестной модовой структурой. В качестве альтернативы допускается использовать точное пространственное профилирование пучка для определения максимальной облученности Emax (или энергетической экспозиции Hmax) и k, которые могут быть рассчитаны как

k=EmaxE63=HmaxH63, где E63=4Pвπ(d63)2 и H63=4Qвπ(d63)2.

Значение e−µr учитывает потери, связанные с атмосферным ослаблением, и им можно пренебречь для простоты или в тех случаях, когда речь идет о небольших расстояниях. Упрощая формулу (B.1) и учитывая коэффициент k, получают:

E= 4kPвπrφ+a2,#B.2

Когда E заменяется на EПДУ, r становится НБРГ, и выражение может быть решено для НБРГ (RНБРГ):

RНБРГ=1φ4∙k∙Pвπ∙EПДУ-aφ,#B.3

или

RНБРГ= 1φ4∙k∙Qвπ∙HПДУ-aφ,#B.4

где Q – энергия в импульсе, а HПДУ – ПДУ импульса, выраженный как энергетическая экспозиция. Если учитывать влияние атмосферного ослабления, то простое решение формулы (B.1) в условиях r не всегда доступно. Надежная оценка для μ, коэффициента атмосферного ослабления, может быть получена по формуле (B.5))

μ= 3,91V∙550λAкм-1,#B.5

где A = 0,585 V0,33, для V  6 км или

A = 1,3, для 6 км  V  50 км;

V – дальность видимости, км (определяется на 550 нм);

λ – длина волны, нм (400  λ  2000).

Примечание 4 – Предлагается верхние ограничение в 2000 нм, поскольку эта модель учитывает рассеяние, а не поглощение. Граница может быть увеличена до 10 000 нм; однако в этом диапазоне длин волн существуют области сильного поглощения CO2 и H2O, которые не будут учитываться, что приводит к консервативной оценке.

Для общей оценки безопасности в качестве наихудшего предположения следует использовать видимость V = 23,5 км, которая соответствует стандартным условиям ясности или превышает их. Особенно учитывая, что условия видимости могут быстро меняться. Это упрощает формулу (В.5)

μ= 0,166∙550λ1,3км-1,

Примечание 5 – Дополнительную информацию о коэффициенте атмосферного ослабления можно найти, например, в справочнике «Характеристики электрооптической системы формирования изображений» (G.C. Holst, 5-е издание, 2008). Диаграмму коэффициента атмосферного ослабления можно найти в справочнике «Безопасность при использовании лазеров и других оптических источников» (Дэвид Слини и Майрон Уолбаршт), 1980 Plenum Press, Нью-Йорк, стр. 419.

Для конкретных видов деятельности, где известны атмосферные условия, целесообразно использовать более репрезентативные значения видимости, однако в таких случаях следует внимательно следить за изменениями условий. Кроме того, если лазерный пучок направлен под наклоном к горизонту, атмосферное ослабление будет уменьшаться с высотой. Можно учесть влияние изменения высоты над уровнем моря; см., например, «Руководство по электрооптике RCA», RCA/Commercial Engineering, 1974.

Примечание 6 – Для используемой здесь модели, формула (В.5), используется для демонстрации того, как при необходимости можно учитывать атмосферные условия. Эта модель довольно проста и может быть заменена более совершенными моделями) для получения более репрезентативных результатов, однако необходимо соблюдать осторожность.

Чтобы рассчитать приведенный НБРГ на основе атмосферного ослабления, Pвe−µr и Qвe−µr заменяют Pв и Qв в формулах (B.3) и (B.4) соответственно. Полученные формулы затем могут быть решены численно или итеративно для получения приведенного значения НБРГ. Обратите внимание, что единицами измерения μ являются км−1, поэтому при решении для приведенного значения НБРГ r необходимо перевести из метров в километры (разделить на 1000).

В качестве альтернативы, диаграмма на рисунке В.2 может быть использована для графической компенсации атмосферного воздействия на базовый НБРГ (то есть там, где мощность или энергия не были масштабированы с помощью e−µr).

Рисунок В.2 – Диаграмма для определения НБРГ (с различными коэффициентами атмосферного ослабления, полученными на основе НБРГ, без учета атмосферного ослабления)

Использование оптических приборов наблюдения

Если для наблюдения за лазерным излучением используются оптические приборы наблюдения (телескопы, бинокли и т. д.), необходимо увеличить НБРГ, чтобы учесть увеличение уровня лазерного воздействия на роговицу глаза. Излучение лазера, попадающее в глаз при наблюдении в бинокль, увеличивается на коэффициент оптического усиления G. Следующие рекомендации приведены в 5.3.4.

Для 180 нм ≤ λ < 1∙106 нм, когда диаметр пучка, выходящего из бинокля, больше, чем ограничивающая апертура,

G=τ∙M2 ,#B.6

или, если выходной пучок меньше, чем ограничивающая апертура,

G=τDо2d2∙ #B.7

Используйте то, что меньше, если

τ – коэффициент пропускания бинокля или телескопа на соответствующей длине волны (τ = 1, если неизвестно) или, если установлен фильтр для соответствующей длины волны,       τ = 10-OD, где OD – оптическая плотность фильтра;

M – увеличение оптического прибора;

d – диаметр соответствующей ограничивающей апертуры, указанный в таблице 2;

Dо – диаметр линзы объектива, мм.

Примечание 1 – В 5.3.4 приведены некоторые типичные значения светопропускания для бинокля, которые могут быть использованы при необходимости.

Примечание 2 – Возможно, нецелесообразно использовать G  1, поскольку это может привести к путанице при использовании НБРГ без помощи приборов. Например, когда λ  320 нм или     λ  4500 нм, излучение вряд ли пройдет через приборы наблюдения. Расширенное НБРГ теперь становится:

RРНБРГ=1φ4∙k∙G∙Qπ∙HПДУ-aφ∙ #B.8

Если не предусмотрены специальные светофильтры, ослабляющие лазерное излучение, или если не известна фактическая пропускная способность проборов наблюдения на длине волны лазера, то обоснованно не учитывать потери пропускания в приборе наблюдения. Например, многие приборы обладают высоким коэффициентом пропускания (более 0,9) в видимом спектре и (0,7) в инфракрасной области спектра, длина волны которой превышает     2000 нм.

Примечание 3 – Выходное излучение лазерных изделий классов 1, 1M, 2, 2M и 3R можно просматривать с помощью рассеивающего экрана или незеркальной мишени через увеличительную оптику при условии, что соблюдены критерии для наблюдения без их помощи за удаленными источниками и что излучение находится в диапазоне от 400 до 1400 нм.

B.6.2 Пример НБРГ для гауссова пучка с незначительным атмосферным ослаблением

Лазер с гауссовым профилем пучка (k = 1) имеет мощность 4 Вт, расходимость пучка 0,7 мрад и диаметр выходного пучка 1 мм. Если соответствующий ПДУ равен 10 Вт⋅м−2, следует рассчитать значение НБРГ, предполагая незначительное атмосферное ослабление.

Решение

Подстановка в формулу (B.3) дает:

RНБРГ = 10,7 ∙ 10-3 4 ∙ 4π ∙ 10 – 1 ∙ 10-30,7 ∙ 10-3 = 1018 м ≈ 1,02 км.

B.6.3	Пример НБРГ с расширяющей пучок оптикой

В предыдущем примере на лазер установлена расширяющая пучок оптика, которая уменьшает расходимость до 0,1 мрад и увеличивает диаметр пучка до 7 мм. Рассчитывают НБРГ.

Решение

Новое значение НБРГ:

RНБРГ = 10,1 ∙ 10-3 4 ∙ 4π ∙ 10 – 7 ∙ 10-30,1 ∙ 10-3 = 7066 м ≈ 7,1 км.

Следует отметить, что при определении НБРГ расходимость пучка имеет важное значение.

B.6.4 Пример НБРГ с атмосферным ослаблением

Лазер в примере B.6.3 работает на длине волны 550 нм. Следует рассчитать модифицированный НБРГ, при условии, что дальность видимости составляет 23,5 км.

Решение:

Коэффициент атмосферного ослабления μ вычисляют с использованием формулы (B.5):

μ= 0,166∙5505501,3= 0,166 км-1.

Модифицированный НБРГ теперь может быть получен по формуле (B.3) путем включения коэффициента атмосферного ослабления:

RНБРГ, уменьшенный=1φ 4∙k∙P0e-μrπ∙EПДУ-aφ,

и решают итеративно или количественно таким образом, что r = RНБРГ, что дает:

RНБРГ,уменьшенный=10,1 ∙ 10-3 4 ∙ 4 ∙ e(-0,166∙r/1000)π ∙ 10-7 ∙ 10-30,1 ∙ 10-3=4,74 км.

Следует учитывать, что r был преобразован из метров в километры. В качестве альтернативы допускается использовать диаграмму, изображенную на рисунке B.2, которая при µ = 0,166 км−1 дает приведенное значение НБРГ, равное примерно 5 км.

Примечание – Атмосферные условия могут меняться в течение относительно короткого промежутка времени и в зависимости от высоты над уровнем моря, поэтому необходимо соблюдать осторожность, если необходимо учитывать атмосферное ослабление. Консервативный подход, который используется в этом примере, заключается в использовании V = 23,5 км, которому соответствует «стандартная прозрачность».

B.6.5 Пример НБРГ для гелий-неонового лазера с расширяющимся пучком

Геодезический гелий-неоновый (He-Ne) лазер (λ = 633 нм) при выходной мощности 3 МВт излучает пучок начального диаметра 13 мм, который расширяется до 18 мм на расстоянии 50 м от лазера.

1) Как долго можно безопасно непосредственно наблюдать лазерный пучок с расстояния 60 м?

2) Какое минимальное расстояние допустимо для безопасного непосредственного наблюдения за этим лазером в течение трех минут?

Решение:

а) выходная мощность Pв = 3 ∙ 10-3 Вт, и начальный диаметр пучка a= 0,013 м. Расходимость пучка по IEC 60825-1:2014 составляет:

φ = 2arctan0,018-0,0132∙50≈0,018 – 0,01350 = 1 ∙ 10-4 рад.

Предполагая, что лазер имеет гауссовым профиль пучка (k = 1), облученность на некотором расстоянии r может быть определена с использованием формулы (B.2), а именно:

4kPвπrφ+a2,

таким образом,

E =4 ∙ 3 ∙ 10-3π(0,013 + 60 ∙ 1 ∙ 102)2 = 10,58 Вт ∙ м-2.

Для экспозиции продолжительностью от 10 с до 3∙104 с, соответствующий ПДУ приведен в таблице 4 в виде:

EПДУ  =  10 Вт ∙ м-2.

Поскольку это меньше, чем мощность излучения на расстоянии 60 м, длительность облучения будет менее 10 с. Согласно таблице 4 для длительностей облучения в диапазоне 1∙10-3 соответствующее значение ПДУ составляет:

HПДУ = 18t0,75 Дж ∙ м-2.

что эквивалентно:

EПДУ = HПДУ/t = 18t-0,25 Вт ∙ м-2.

Таким образом, максимальная длительность облучения получается путем приравнивания EПДУ к 10,58 Вт∙м-2 и вычисления t:

18t-0,25 = 10,58 Вт ∙ м-2.

Таким образом t =10,5818-4= 8,38 с;

b) минимальное расстояние для безопасного наблюдения может быть получено путем решения формулы (B.3) для номинального безопасного расстояния для глаз (RНБРГ). В этом случае продолжительность воздействия t =180 с (3 мин) и по таблице 4 EПДУ = 10 Вт·м-2:

RНБРГ = 10,1 ∙ 10–3 4 ∙ 3 ∙ 10-3π ∙ 10 - 13 ∙ 10–30,1 ∙ 10–3 = 65,4 м.

B.6.6	Пример для инфракрасного геодезического устройства

Ручное инфракрасное лазерное геодезическое устройство обладает следующими характеристиками:

- длина волны λ – 903 нм;

- частота следования импульсов F – 300 Гц;

- пиковая мощность на импульс Pп – 30 Вт;

- энергия в импульсе Q – 600 нДж;

- угол расходимости пучка φ – 10 мрад;

- эффективный диаметр выходной апертуры a – 55 мм.

Предполагая, что лазер имеет гауссов профиль пучка, следует оценить НБРГ для этого устройства:

1) при наблюдении невооруженным глазом;

2) при использовании бинокля 8×50.

Решение:

а) при наблюдении невооруженным глазом

Исходя из технических характеристик лазера, длительность импульса определяется как: tп = Q/Pп = (6 ∙ 10-7)/30 = 20 нс. В этом примере предполагается, что угловой размер α менее чем αmin. При отсутствии преднамеренного наблюдения используемая длительность облучения равна T = 100 с (см. 6.1); в течение этого времени количество импульсов составляет:

N = F ∙ T = 300 Гц ∙ 100 с = 3 ∙ 104.

Значение ПДУ для наблюдения в пучке принимается как наиболее ограничивающее, рассчитанное на основе применения 6.2. Оценка одиночного импульса [см. 6.2, перечисление a)]:

если α  1,5 мрад, C6 = 1, и то в таблице 4 приведено значение ПДУ одиночного импульса для этого излучения с длительностью облучения 20 нс, как:

HПДУa= 2 ∙ 10-3C4 Дж ∙ м-2,

где C4 = 100,002(903 - 700) = 2,55 = 5,1 ∙ 10-3 Дж ∙ м-2 (см. таблицу 9), следовательно:

HПДУa= 2 ∙ 10-3 ∙ 2,55 = 5,1 ∙ 10-3 Дж ∙ м-2.

Оценка средней облученности [см. 6.2, перечисление b)]:

ПДУ для длительности облучения 100 с получен из таблицы 4. Поскольку все импульсы имеют одинаковую величину, длительность и интервал между ними, общая длительность облучения T = 100 с приведет к наиболее строгому ПДУ в соответствии с требованием 6.2, перечисление b). Поскольку α  1,5 мрад, C6 = 1, по таблице 4 ПДУ для времени T составит:

EПДУ = 10C4C7 Вт ∙ м-2,

где С4 = 2,55 и С7 = 1 (см. таблицу 9). Чтобы обеспечить прямое сравнение с ПДУ по 6.2, перечисление а), EПДУ преобразуют в базовую линию с одним импульсом. Поскольку частота следования импульсов составляет 300 Гц, среднее значение ПДУ одиночного импульса составляет:

HПДУb = EПДУTF = 10 ∙ 2,55 ∙ 1300 = 8,5 ∙ 10-2 Дж ∙ м-2.

Оценка для серии импульсов [см. 6.2, перечисление c)]:

воздействие импульсов в последовательности импульсов не должно превышать ПДУ одиночного импульса, умноженное на поправочный коэффициент C5. Для этой длины волны    Ti = 5 ∙ 10-6 с (см. таблицу 10), при F = 300 Гц (TF = 3,3 мс > Ti) невозможно поместить несколько импульсов в течение длительности Ti, поэтому группирование импульсов не требуется. Длительность импульса t = 20 нс меньше, чем Ti, а длительность облучения больше, чем 0,25 с, поэтому C5 зависит от N. Максимальная длительность облучения (Tтреб), для расчета которой следует применять требование 6.2, перечисление c), равна T2 в диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм, где T2 = 10 с при α ≤ αmin (см. таблицу 9). Следовательно:

N = F ∙ Tтреб = F ∙ T2 = 300 ∙ 10 = 3000,

где Tтреб – это меньшее из значений T (100 с) и T2 (10 с) в этом диапазоне длин волн.

Поскольку N > 600, C5 = 5 · N−0,25 = 0,68 (при минимальном значении C5 = 0,4, поэтому нет необходимости ограничивать значение), таким образом:

HПДУC = HПДУa ∙ C5 = 5,1 ∙ 10-3 ∙ 0,68 = 3,45 ∙ 10-3Дж ∙ м-2.

Вывод состоит в том, что требование 6.2, перечисление c), дает наиболее ограничивающий ПДУ на импульс и, следовательно, HПДУ = 3,45 ∙ 10-3 Дж ⋅ м−2 для наблюдения в пучке. Подставляя это значение ПДУ в формулу (B.4) (учитывая гауссово значение k = 1), получают:

RНБРГ = 10,01 4 ∙ 600 ∙ 10-9π ∙ 3,45 ∙ 10-3 - 0,0550,01 = –4,0 м.

Поскольку этот результат отрицательный, лазерное изделие безопасно для просмотра невооруженным глазом на любом расстоянии. Поэтому для этого лазерного изделия, когда возможно только наблюдение невооруженным глазом, соответствующее значение НБРГ равно нулю;

b) условия наблюдения с использованием бинокля

Коэффициент оптического усиления G бинокля 8×50 мм определяют по формулам (B.6) и (B.7), причем меньшее из двух значений подставляют в формулу (B.8), чтобы получить значение РНБРГ (RРНБРГ). Предполагая, что ослабление через оптику отсутствует (τ = 1), по формуле (B.6) получают G = M2 = 82 = 64, а по формуле (B.7) получают G = Dо2/d2 = 502/72 = 51, где d = 7 мм – диаметр ограничивающей апертуры для этой длины волны (см. таблицу 2). Таким образом, подставляют значение G = 51 в формулу (B.8):

RРНБРГ = 10,01 4∙51 ∙ 600 ∙ 10-9π ∙ 3,45 ∙ 10-3 - 0,0550,01 = 5,13 м.

Следовательно, наблюдение за этим лазерным изделием в бинокль с разрешением 8×50 на расстоянии менее 5,13 м является опасным.

B.6.7	Пример для дальномера с модуляцией добротности

Лазерный дальномер на основе лазера c модуляцией добротности на неодимовом стекле обладает следующими характеристиками:

- длина волны λ – 1060 нм;

- пиковая мощность в импульсе Pп – 1,5 МВт;

- энергия в импульсе Qп – 45 мДж;

- частота следования импульсов F – 12 в минуту;

- диаметр выходной апертуры a – 10 мм;

- угол расходимости пучка φ – 1 мрад.

Определяют:

1) значение НБРГ для невооруженного глаза;

2) значение НБРГ для невооруженного глаза, когда на выходной апертуре установлен 10 %-ный пропускающий фильтр;

3) НБРГ для наблюдения в пучке с использованием оптического прибора диаметром       50 мм.

Эффектами ослабления пучка или рефракционной фокусировки пренебрегают из-за ослабления в атмосфере.

Решение:

a) длительность импульса tp может быть рассчитана из условия                          Pp ∙ tp = Qp при 1,5 ∙ 106 ∙ tp = 45 ∙ 10-3, что дает tp = 30 нс (то есть 1 ∙ 10-11 < tp < 13 ∙ 10-6 с). Частота следования импульсов F = 12/60 = 0,2 Гц. В этом примере предполагается, что α ≤ αmin. Если нет преднамеренного наблюдения, длительность облучения, которую следует использовать, составляет T = 100 с; тогда количество импульсов равно:

N = F ∙ T = 0,2 Гц ∙ 100 с = 20.

Значение ПДУ для наблюдения в пучке принимают как наиболее ограничивающее, рассчитанное на основе применения 6.2. Оценка по одиночному импульсу [см. 6.2, перечисление a)]:

По таблице 4 ПДУ для одиночного импульса этого лазера составляет:

HПДУa= 2 ∙ 10-2C7 Дж ∙ м-2,

где, согласно таблице 9, C7 = 1, следовательно,

HПДУa= 2 ∙ 10-2 Дж ∙ м-2.

Оценка средней облученности [см. 6.2, перечисление b)]:

ПДУ для длительности облучения 100 с получено из таблицы 4. Поскольку все импульсы имеют одинаковую амплитуду, длительность и интервал между ними, длительность облучения T = 100 с приведет к наиболее строгому ПДУ в соответствии с требованием 6.2, перечисление b). Поскольку α ≤ 1,5 мрад, C6 = 1, таким образом, по таблице 4 значение ПДУ для длительности 100 с, равно:

EПДУT = 10C4C7 Вт ∙ м-2,

где C4 = 5 и C7 = 1 (см. таблицу 9). Для обеспечения возможности прямого сравнения с ПДУ по 6.2, перечисление a), EПДУT преобразуется в базовый уровень одиночного импульса. Поскольку частота повторения импульсов равна 0,2 Гц, среднее значение ПДУ для каждого импульса равно:

HПДУb=EПДУTF=10 ∙ 5 ∙ 10,2= 250 Дж ∙ м-2.

Оценка для серии импульсов [см. 6.2, перечислении c)]:

воздействие импульсов в серии импульсов не должно превышать ПДУ одиночного импульса, умноженное на поправочный коэффициент C5. Для этой длины волны Ti =13 ∙ 10-6 с (см. таблицу 10), при F = 0,2 Гц невозможно поместить несколько импульсов в пределах длительности Ti, поэтому группирование импульсов не требуется. Длительность импульса           t = 30 нс, что меньше, чем Ti, а длительность облучения больше, чем 0,25 с, поэтому C5 зависит от N. Максимальная длительность облучения Tтреб, для расчета которой следует применять требование 6.2, перечисление c), равна T2 в диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм, где         T2 = 10 с при α ≤ αmin (см. таблицу 9). Следовательно:

N = F ∙ T2 = 0,2 ∙ 10 = 2.

При N ≤ 600, C5 = 1,0, таким образом:

HПДУc= HПДУa∙ C5 = 2 ∙ 10-2 ∙ 1,0 = 2 ∙ 10-2 Дж ∙ м-2.

Вывод состоит в том, что оценка серии импульсов не приводит к дальнейшему снижению ПДУ в соответствии с требованием 6.2, перечисление a). Таким образом, в соответствии           с 6.2, перечисление a) достигается наиболее строгое значение ПДУ для каждого импульса и, следовательно, HПДУ = 2 ∙ 10-2 Дж · м−2 для наблюдения в пучке. Подставляют это значение ПДУ в формулу (B.4), и, поскольку структура режимов этого твердотельного лазера не указана, энергия импульса должна быть увеличена в k = 2,5 раза. Следовательно,

RНБРГ=1φ 4∙2,5∙Qπ∙HПДУ-aφ,

RНБРГ = 11 ∙ 10-3 4 ∙ 2,5 ∙ 45 ∙ 10-3π ∙ 2 ∙ 10-2 – 1 ∙ 10-21 ∙ 10-3 = 2666 м.

Таким образом, НБРГ для дальномера составляет 2,7 км;

b) если на выходной апертуре дальномера установлен фильтр с коэффициентом  пропускания 10 %, то НБРГ уменьшается. В этом случае используют предыдущее уравнение для НБРГ, но энергию в импульсе уменьшают на коэффициент  = 0,1, чтобы учесть влияние    10 %-ного фильтра. Таким образом, модифицированное (сниженное) НБРГ определяется как

RНБРГ, уменьшенный = 11 ∙ 10-3 4 ∙ 2,5 ∙ 0,1 ∙ 45 ∙ 10-3π ∙ 2 ∙ 10-2 – 1 ∙ 10-21 ∙ 10-3 = 837 м;

c) если для наблюдения в пучке используется оптический прибор диаметром 50 мм, НБРГ увеличивается из-за коэффициента оптического усиления G, который может быть определен по формуле (B.7) и подставлен в формулу (B.8) для получения РНБРГ. По формуле (B.7), предполагающей  = 1, G = 502/d2 = 502/49 = 51, и по формуле (B.8) получают:

RНБРГ = 11 ∙ 10-3 4 ∙ 2,5 ∙ 51 ∙ 45 ∙ 10-3π ∙ 2 ∙ 10-2 – 1 ∙ 10-21 ∙ 10-3 = 19,1 км.

Таким образом, ввиду очень короткой длительности импульса лазера при использовании оптических приборов, даже самое кратковременное облучение глаз может быть опасным на расстоянии менее 19,1 км от лазера.

B.6.8	Пример для непрерывного волоконно-оптического передатчика

Волоконно-оптический передатчик с непрерывным излучением на длине волны 1320 нм используется для диагностики. Узел передатчика подключен к одномодовому волокну с диаметром модового поля 10 мкм.

Определяют максимальную выходную мощность таким образом, чтобы ПДУ не было превышено на расстоянии 100 мм от оптического выхода при облучении в течение 20 с.

Решение

Поскольку требуется определить мощность, находят ПДУ в виде облученности (EПДУ).    В таблице 4 приведен ПДУ в этой форме.

ПДУ для облучения 20 с:

поскольку это точечный источник, предполагается, что α ≤ αmin и так, используя таблицу 4, ПДУ для диапазона длин волн от 1050 до 1400 нм при облучении в течение 20 с составляет:

EПДУ(сетчатка) =10C4C7 Вт∙м-2.

По таблице 9 известно, что:

С4 = 5;

С7 = 8 + 100,04(1320-1250) = 639.

Следовательно:

EПДУ(сетчатка) =31 948 Вт ∙ м-2.

Однако в сноске e к таблице 4 указано, что существует повышенный риск для роговицы и передних отделов глаза в диапазоне длин волн от 1200 до 1400 нм. Таким образом, чтобы гарантировать, что роговица и передние отделы глаза защищены, необходимо следить за тем, чтобы не было превышено значение ПДУ для кожи. По таблице 8 ПДУ для кожи при облучении в течении 20 с составляет:

EПДУ(кожа) = 2000C4 Вт ∙ м-2.

По таблице 9 известно, что:

С4 = 5.

Следовательно:

EПДУ(кожа) = 10 000 Вт ∙ м-2.

Чтобы обеспечить применение наиболее строгого ограничения, необходимо учитывать наименьшее из этих двух ПДУ. Оба ПДУ представлены в одних и тех же единицах измерения и на одном промежутке времени, но они имеют разные ограничивающие апертуры (см. таблицу 2), равные 7 и 3,5 мм для глаза и кожи соответственно. Это означает, что простое прямое сравнение может быть произведено только в том случае, если диаметр пучка превышает обе ограничивающие апертуры. Таким образом, необходимо определить диаметр пучка в точке облучения, прежде чем можно будет определить наиболее строгий предел.

Одномодовое оптическое волокно является частным случаем оптического источника точечного типа. Расходимость одномодового волокна определяется в терминах диаметра модового поля w0 и в соответствии с длиной волны λ. Диаметр пучка одномодового оптического волокна на расстоянии r приближается к:

d63 = 22 ∙ r  ∙ λπ ∙ w0,#B.9

где длина волны λ выражается в тех же единицах измерения, что и диаметр модового поля w0.

Используя формулу (B.9), диаметр пучка при 100 мм равен:

d63 = 22 ∙ 0,1 ∙ 1320 ∙ 10-9π ∙ 10 ∙ 10-6 = 11,9 мм.

Для расчета облученности, которую затем сравнивают с ПДУ для глаз и кожи, берут большее значение из диаметров пучка (11,9 мм) и ограничивающей апертуры (7 мм). Можно провести прямое сравнение между ПДУ для глаз и кожи, и наиболее ограничительным из них является

EПДУ= 10 000 Вт∙м-2.

Учитывая, что диаметр пучка больше ограничивающей апертуры, средняя мощность определяется путем умножения EПДУ на площадь пучка следующим образом:

PПДУ= EПДУ ∙ π(d63)24=1 ∙ 104 ∙ π(11,9 ∙ 10-3)24 = 1,1 Вт.

Следовательно, чтобы гарантировать, что ПДУ не будет превышен на расстоянии 100 мм от оптического выхода, мощность в волокне не должна превышать 1,1 Вт.

Примечание – Если диаметр пучка на расстоянии 100 мм от выходной апертуры меньше, чем обе ограничивающие апертуры, средняя мощность определяется путем умножения EПДУ на площадь соответствующей ограничивающей апертуры и выбором наименьшей мощности.

## B.7 Диффузные отражения и протяженные источники

B.7.1 Общие положения

Общие условия наблюдения протяженных источников возникают в следующих случаях:

a) когда лазерное излучение в спектральном диапазоне от 400 до 1400 нм отражается от или проходит сквозь диффузно отражающую поверхность;

b) когда изображение, формируемое на сетчатке глаза при наблюдении источника (рассеивателя), превышает минимально допустимый размер изображения на сетчатке, определяемый угловым размером αmin (1,5 мрад, см. таблицу 9), если измерение проводится на расстоянии не менее 100 мм от видимого источника (см. 6.4).

Для непрерывных или одноимпульсных лазеров можно выделить три различные области для наблюдения диффузного отражения. Следует рассмотреть источник диффузного отражения с диаметром пятна D, тогда α min связан с диапазоном rmax= D/α min, за пределы которого источник не распространяется. Это определяет одну из трех областей для наблюдения диффузного отражения. Существует вторая область, в которой угловой размер больше или равен αmax, а αmax соответствует диапазону rmin= D/αmax. Между rmin и rmax находится переходная зона между условиями получения изображения на сетчатке большого размера и условиями наблюдения точечного источника. Последняя зона находится в пределах rmin, где преобладают условия наблюдения за большим источником и опасность постоянна.

B.7.2 Пример для отражения от идеального рассеивателя

Излучение одноимпульсного Nd:YAG-лазера с модуляцией добротности (λ = 1064 нм,     t = 10 нс) расширяется до пучка диаметром 2 см, а затем отражается от идеального рассеивателя (то есть рассеивателя Ламберта), рассеиваясь равномерно на всю полусферу без потерь       (ρ = 1):

а) В каком диапазоне расстояний существуют условия наблюдения протяженного источника?

b) Каково значение ПДУ на расстоянии 2,5 м от рассеивателя?

Решение

В этом случае угловой размер  определяют по формуле:

α=d63r,

где d63 – диаметр лазерного пучка на рассеивающей мишени,

r – расстояние для наблюдения.

а) по определению источник считается протяженным, когда α > αmin (или r < rmax); следовательно:

rmax=d63αmin.

Для этого примера:

rmax=0,02 м1,5 ∙ 10-3 рад=13,3 м.

На расстояниях менее rmax = 13,3 м существуют условия наблюдения протяженного источника;

b) для этой системы условия наблюдения протяженного источника возникают на расстояниях менее 13,3 м, что, очевидно, имеет место на расстоянии 2,5 м. Значения ПДУ для протяженных источников в диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм приведены в таблице 5. Для указанной длительности облучения, равной t = 1∙10-8 с, ПДУ по таблице 5 составляет:

HПДУ = 2 ∙ 10-2 ∙ С6 ∙ С7 Дж ∙ м-2,

где C7 = 1. C6 находят по таблице 9 и он зависит от α На расстоянии r1 = 2,5 м

α=d63r=0,022,5=8∙10-3 рад.

Значение max зависит от времени. По таблице 9 следует, что для t < 625 мкс значение αmax = 5 мрад. Таким образом, в данном случае угловой размер (8 мрад) превышает значение αmax для рассматриваемой длительности облучения (t = 10 нс). По таблице 9, где для α > αmax , находят C6 = αmax/αмин, получают:

С6 = αmaxαmin = 5 ∙ 10-3 рад1,5 ∙ 10-3рад = 3,33.

Следовательно, ПДУ для наблюдения протяженного источника на расстоянии 2,5 м составляет:

HПДУ = 2 ∙ 10-2 ∙ 3,33 ∙ 1 = 6,67 ∙ 10-2 Дж ∙ м-2.

B.7.3	Пример для близкого просмотра отражения от идеального рассеивателя

Находят максимальную энергию излучения лазера по B.7.2, обеспечивающую безопасное наблюдение выходного излучения, отраженного от идеального рассеивателя, расположенного на расстоянии менее 0,2 м от глаза наблюдателя.

Решение

На расстояниях менее 0,2 м угловой размер α составляет:

α=d63r=0,020,2=0,10 рад,

что больше αmax = 5 мрад для t < 625 мкс. Это соответствует последней зоне, приведенной в B.7.1, где преобладают условия наблюдения за большим источником и опасность постоянна. Более конкретно αmax определяет размер изображения, при котором зависимость размера пятна прекращается для данной длительности облучения. Это означает, что дальнейшее увеличение размера пятна не приводит к дальнейшему изменению ПДУ (C6 постоянная). Таким образом, не следует учитывать влияние источника, который находится за пределами зоны, определенной αmax (см. 5.3.3). Следовательно, излучение ограничивается определением угла восприятия  равного αmax.

Опасное рассеянное отражение при таких условиях наблюдения протяженного источника наиболее точно выражается в виде энергетической яркости L или интегральной энергетической яркости Lt. Отсюда следует, что ПДУ должны быть выражены в тех же единицах, что и у оцениваемого источника. Следовательно, первым шагом является выражение ПДУ диффузного отражения в виде энергетической яркости. Это достигается путем деления ПДУ диффузного отражения, выраженного как энергетическая экспозиция, на телесный угол, образованный углом восприятия, где угол восприятия  = αmax = 5 мрад соответствует телесному углу , определенному как   (/2)2=1,96 ∙ 10-5 ср и ПДУ представленное в виде энергетической яркости составляет:

LПДУ = HПДУ/Ωγ = (6,67 ∙ 10-2/1,96 ∙ 10-5 = 3395 Дж ∙ м-2 ∙ ср-1.

Интегральная энергетическая яркость диффузного отражения связана с энергетической экспозицией падающего на мишень пучка с помощью выражения (предполагается идеальное рассеивание по закону Ламберта под углом проекции равным  ср:

H = π ∙ Lt.

Следовательно, энергетическая экспозиция, достаточная для возникновения опасного отражения от белой диффузной цели со 100 % отражательной способностью, составляет

HПДУ = π[ср] ∙ LПДУ Дж  м-2[ср-1] = 1,067 ∙ 104 Дж ∙ м-2 .

Если предположить, что энергия излучения равномерно распределена по площади пятна целевого пучка A, то энергия излучения, достаточная для создания опасного отражения, составляет:

QПДУ = HПДУ ∙A = HПДУ∙(π/4)∙ d632 = 1,067 ∙ 104∙(π/4)∙0,022 = 3,35 Дж.

B.7.4	Пример для оценки минимального безопасного расстояния наблюдения

Рассчитывают минимальное безопасное расстояние наблюдения по нормали от идеально рассеивающего экрана, если выходной сигнал лазера по B.7.3 сфокусирован на экране.

Решение

В этом случае излучение отражается полусферически наружу от фокальной точки на диффузной поверхности Ламберта, поэтому применяют условия наблюдения точечного источника. На расстоянии r от ламбертовского источника энергетическая экспозиция определяется как:

H=Q ∙ cosθπ ∙ r2,

где θ – угол наблюдения относительно нормали к поверхности.

Номинальное безопасное для глаз расстояние НБРГ для ламбертовского источника рассчитывают на основе ПДУ для точечного источника (то есть C6 = 1) следующим образом:

RНБРГ=Q ∙ cosθπ ∙ HПДУ,

где ПДУ – это значение, полученное по B.7.2 при C6 = 1. Максимальная выходная энергия излучения лазера, полученная в предыдущем примере, составляет 3,35 Дж, а указанный угол обзора θ = 0 рад. Предполагая, что цель также отлично отражает свет, минимальное безопасное расстояние наблюдения составляет:

RНБРГ=3,35 ∙ cosθπρ ∙ 0,02=7,3 м.

## B.8 Средства защиты глаз

B.8.1	Общие положения

Оптическая плотность D(λ) защитных очков на определенной длине волны должна быть достаточной для снижения пропускаемого излучения до уровня ниже ПДУ, применимого в течение обоснованно прогнозируемой длительности облучения (см. 9.4.5.2). Значение D(λ), которое требуется для обеспечения необходимого уровня защиты глаз, может быть рассчитано либо по формуле (В.9), либо формуле (В.10), где

D(λ)=log10E0ПДУ,#B.9

если E0 – максимальная предполагаемая интенсивность падающего в незащищенный глаз излучения, а ПДУ выражен в виде облученности или

D(λ)=log10H0ПДУ, #B.10

где H0 – максимальная предполагаемая энергетическая экспозиция в незащищенном глазу, а ПДУ выражен в виде энергетической экспозиции.

B.8.2	Пример для защитных очков по B.6.7

Определяют оптическую плотность защитных очков для оператора лазерного дальномера по B.6.7.

Решение

ПДУ одиночного импульса с длительностью облучения 100 с вычислена в В.6.7 и равна 2 · 10-2 Дж · м-2. Энергетическая экспозиция при непосредственном наблюдении лазерного излучения, равна:

H0=4 ∙ k ∙ Qπ ∙ d632,

где d63= 10 мм, Q = 45 мДж. Для расчетов оптической плотности, когда точкой отсчета является ближайшая точка доступа человека, обычно нет необходимости включать k. Это связано с тем, что существует ряд других ограничений, например округление до ближайшего целого числа, поэтому устанавливают k = 1; следовательно:

H0 = 573 Дж ∙ м-2,

оптическую плотность определяют по формуле (В.10):

D(λ)=log105732 ∙ 10-2=4,5.

Поскольку практическая оптическая плотность очков задается как целое число, вычисленное значение округляют в большую сторону до следующего целого значения и указывают как оптическую плотность, равную 5 (или OD 5). Защитные очки также должны выдерживать воздействие, равное 573 Дж ·м-2 на длине волны 1060 нм и при длительности импульса 30 нс (то есть 19 ГВт·м-2 пиковая интенсивность импульсного излучения) без потери защитных свойств, см. 9.4.5.2, перечисление c), 2).

B.8.3	Пример для защитных очков по B.6.2

Определяют оптическую плотность защитных очков для оператора лазерного дальномера, указанную в B.6.2.

Решение

Значение ПДУ определяют как 10 Вт ⋅ м−2. Облученность непосредственно перед лазером, определяется по формуле:

E0=4 ∙ k ∙ Pπ ∙ d632,

где d63 = 1 мм, а P = 4 Вт. По причинам, указанным в B.8.2, k = 1. Поскольку диаметр пучка в 1 мм меньше, чем ограничивающая апертура 7 мм (см. таблицу 2) на длине волны излучения (указанной как 550 нм в B.6.4), облученность рассчитывается с использованием ограничивающей апертуры, а не фактического диаметра пучка. Следовательно,                      E0 = 1,04 ∙ 105 Вт·м−2, а оптическая плотность по формуле (В.9) составляет:

D(λ)=log101,04 ∙ 10510=4,02.

Рекомендуется использовать оптическую плотность, равную 5.

Примечание – Цель этого расчета – определить оптическую плотность, необходимую для защиты глаз от повреждений; при выборе подходящих защитных очков также необходимо учитывать другие факторы (см. 9.4.5 и соответствующие стандарты на защитные очки).

## B.9 Пример для источника излучения на основе массива лазерных диодов

B.9.1	Общие положения

Находят ПДУ, применимое для просмотра в режиме наблюдения в пучке с длительностью облучения 10 с на расстоянии 1 м от источника излучения на основе массива лазерных диодов на основе GaAs (905 нм). Источник состоит из двух рядов по 10 диодов в каждом, которые установлены за коллимирующей оптикой. Источник имеет выходную мощность 6 Вт и частоту следования импульсов F = 12 кГц. Длительность импульса составляет 80 нс. Выходная апертура (коллимирующая линза) составляет 5 см в диаметре, а диаметр выходного пучка составляет  3,5 см в точке максимальной энергетической облученности 1/e (то есть круглая измерительная апертура 3,5 см собирает 63 % мощности пучка). Облученность осевого пучка (средняя) на расстоянии 1 м составляет 3,6 ∙ 103 Вт·м-2. Расходимость пучка составляет 25 мрад по горизонтали 3 мрад по вертикали, на расстоянии 1 м от выходной апертуры размер пучка составляет примерно 3,0 см на 3,8 см соответственно.

Фотография диапазона внутри пучка (с использованием инфракрасной пленки), сделанная на расстоянии 1 м от выходной апертуры, показывает, что каждый диод дополняет проецируемое линейное изображение длиной 2,2 мрад и шириной менее 0,5 мрад. Каждый диод отделен углом 3,0 мрад от центра к центру, а два ряда отделены углом 2,3 мрад (см. рисунок B.3). При использовании преобразователя инфракрасного изображения с светофильтром OD4 для уменьшения бликов обнаружено, что эти угловые расстояния постоянны на всех расстояниях обзора от 10 см до 2 м).

Рисунок В.3 – Лазерный источник излучения на основе массива лазерных диодов с двумя группировками

Решение

Значение ПДУ, применимое к массиву лазерных диодов, является наиболее строгим значением ПДУ, полученным в результате оценки каждого отдельного источника и каждой возможной группировки массива диодов. Однако оценку можно значительно упростить, используя консервативное предположение о том, что вся мощность излучения исходит от одного точечного источника. Этот подход преувеличивал бы уровень опасности, и если бы он не приводил к установлению излишне строгих мер безопасности, то не было бы необходимости выполнять более сложный анализ протяженного источника.

Определение применимого (наиболее ограничивающего) значения ПДУ требует эмпирического подхода, поскольку значение ПДУ для одного диода, двух соседних диодов, группы из трех или четырех диодов и т. д. и всего массива должны быть рассчитаны с учетом того, что в каждом случае мощность или энергия усреднены в соответствии с угловым размером α, применимому к расположению диодов. Для изучения различных комбинаций диодов полезно составить схему источника (см. рисунок В.3). Общее количество импульсов N в течение 10 с облучения составляет 120 000.

Значение ПДУ для одиночного импульса при оценке многоимпульсного излучения (по таблице 5) с учетом наблюдения протяженного источника для импульса продолжительностью 80 нс равно:

HПДУa= 2 ∙ 10-3 C4 C6 Дж  м-2

= 2 ∙ 10-3 ∙ 100,002(905 - 700)C6 Дж  м-2

=5,14 ∙ 10-3 C6 Дж  м-2.

Для сравнения ПДУ одиночного импульса со средней облученностью удобно выразить указанный выше ПДУ (который выражен в виде энергетической экспозиции) в виде облученности, усредненной по F импульсам в секунду, следующим образом (то есть энергия импульса делится на период Tp = 1/F):

EПДУa = HПДУa∙ F

= 5,14 ∙ 10-3 C6 Дж  м-2∙ 1,2 ∙ 104 Гц

= 61,7 ∙ C6 Вт  м-2.

Значение ПДУ для оценки средней мощности определяется следующим образом (с использованием таблицы 5 для облучения в течении 10 с):

HПДУT   = 18 ∙ t0,75 C4 C6 Дж  м-2

= 18 ∙ 100,75∙ 2,57 C6 Дж  м-2

= 260 ∙ C6 Дж  м-2.

Для упрощения прямого сравнения с ПДУ в соответствии с требованием 6.2, перечисление а), приведенный выше ПДУ, выраженный в виде энергетической экспозиции, должен быть выражен в виде облученности, усредненной для облучения в течение 10 с, следующим образом:

EПДУT = HПДУT/T

= 260 ∙ C6/10 Вт  м-2

= 26 ∙ C6 Вт  м-2.

Значение ПДУ для требования 6.2, перечисление c), учитывая, что Ti = 5 ∙ 10-6 (по таблице 10), поэтому группировка импульсов не требуется, равно:

EПДУс = EПДУa∙ C5 Вт  м-2 .

Необходимо соблюдать осторожность при определении C5, поскольку значение C5 в случаях, когда длительность импульса больше Ti, зависит от углового размера. В этом случае длительность импульса (t = 80 нс) меньше, чем Ti (5 мкс), поэтому C5 зависит только от ожидаемой длительности облучения и количества импульсов в течение этой длительности. Следовательно, значение C5 будет постоянным для всех рассматриваемых угловых размеров и рассчитывается заранее.

Поскольку длительность импульса t = 80 нс меньше длительности Ti, ожидаемая продолжительность воздействия T = 10 с больше 0,25 с, а N = 120 000 больше 600,            C5 = 5 · N − 0,25 = 0,27 при минимальном значении C5 = 0,4. Таким образом, C5 ограничено значением 0,4, и, следовательно:

EПДУс= 61,7 ∙ C6 ∙ 0,4 = 24,7 ∙ C6 Вт  м-2 .

Поскольку EПДУс всегда носит более ограничительный характер, чем EПДУa, нет необходимости рассматривать EПДУa дополнительно. Теперь C6 зависит от углового размера группы диодов, но максимальный угловой размер зависит от длительности облучения. Таким образом C6 для EПДУс не всегда будет таким же как для EПДУT, и поэтому неизвестно, какой из них будет более ограничительным. Для EПДУс max = 5 мрад, поэтому C6 не может превышать 3,33, тогда как для EПДУT max = 100 мрад, поэтому C6 может варьироваться до 66,7. Однако измеряемая мощность также ограничена углом восприятия, который в каждом конкретном случае ограничен значением max. Таким образом, для оценки наиболее ограничительного значения потребуется определить отношение облученности к ПДУ.

B.9.2	Одиночный диод

Эти значения ПДУ применимы не к общей облученности, проходящей через ограничивающую апертуру, а к облученности, исходящей от каждого отдельного диода. Предполагая, что все диоды излучают одинаковую мощность, необходимо сравнить это значение с общей мощностью излучения, деленной на количество диодов, то есть на 20.

Eдиод= Eобщая/20 = 3600/20 = 180 Вт  м-2 .

Угловые размеры отдельных диодов составляют 0,5 мрад (по вертикали) и 2,2 мрад (по горизонтали). Значение ПДУ для прямоугольных источников определяется как среднее арифметическое двух угловых размеров. Как указано в 5.3.3 перечисление b), перед определением среднего значения любое углового размера, менее 1,5 мрад или превышающее max, должно быть заменено на 1,5 мрад или max соответственно. Таким образом, среднее значение будет следующим:

(1,5 + 2,2)/2 мрад = 1,85 мрад.

Это значение превышает 1,5 мрад, таким образом, отдельный диод считается протяженным источником, а поправочный коэффициент составляет C6 = 1,85/1,5 = 1,23. Поскольку max не превышен ни для одного из отдельных диодов, мощность не будет ограничена, а значение C6 одинаково для EПДУT и EПДУс . Применимые значения ПДУ для C6 = 1,23 мрад составляют:

EПДУT, диод= 26 ∙ 1,23 = 31,98 Вт  м-2 ;

EПДУс, диод= 24,7 ∙ 1,23 = 30,38 Вт  м-2 .

Чтобы определить, какой из них является более ограничительным, рассчитывается коэффициент опасности (HF = E/EПДУ). Для требования перечисления b) HF = 180/31,98 = 5,6 и для требования перечисления c) HF = 180/30,4 = 5,9. Более ограничительным является требование перечисления с), и на расстоянии 1 м ПДУ превышается в 5,9 раза.

B.9.3	Горизонтальная группа из двух диодов

Потенциальная группа в массиве, которую следует рассмотреть – это два расположенных рядом по горизонтали диода, расположенных с угловыми размерами 0,5 мрад (по вертикали) и 5,2 мрад (по горизонтали). Заменяя 0,5 мрад на 1,5 мрад, как указано в 5.3.3, перечисление b), среднее арифметическое двух угловых размеров равно Т = (1,5 + 5,2)/2 = 3,35 мрад для EПДУT. Поправочный коэффициент равен C6 = 3,35/1,5 = 2,23. Однако для EПДУс max =5 мрад, поэтому с = (1,5 + 5)/2 = 3,25 мрад. Поправочный коэффициент равен C6 = 3,25/1,5 = 2,17, а применимые значения ПДУ составляют:

EПДУT, гор, два = EПДУT = 26,0  2,23  58,0 Вт  м-2;

EПДУс, гор, два = EПДУс  24,7 ∙ 2,17  53,6 Вт  м-2 .

Поскольку мощность излучения этой группы в два раза превышает мощность излучения одиночного диода, а для измерения общей мощности необходимо сравнить это значение ПДУ со следующим:

Eдва = Eдиод ∙ 2 = 180 ∙ 2 = 360 Вт  м-2.

Для EПДУс источник ограничен углом восприятия. Однако, учитывая, что она очень незначительно ограничена (5,2 мрад против 5 мрад), принимают упрощающее консервативное допущение и предполагают, что измерена полная мощность. Это означает, что EПДУT, гор, два является наиболее ограничительным и на расстояние 1 м, HF = 360/53,6= 6,7. Следовательно, такая группа из двух диодов создает больший коэффициент опасности (то есть более ограничивающие условия наблюдения), чем одиночный диод.

B.9.4	Вертикальная группа из двух диодов

Еще одним элементом массива, который следует рассмотреть, являются два вертикальных диода, расположенных с угловыми размерами 2,8 мрад (по вертикали) и 2,2 мрад (по горизонтали). Среднее арифметическое двух угловых измерений равно                         (2,8 + 2,2)/2 = 2,5 мрад для обоих ПДУ, поскольку каждое измерение меньше соответствующего max. Следовательно, поправочный коэффициент равен C6 = 2,5/1,5 = 1,67, и поэтому учитывают только меньшее из значений EПДУТ и EПДУс  Применимый ПДУ составляет:

EПДУс, вер, два = EПДУс  24,7 ∙ 1,67  41,2 Вт  м-2.

Мощность излучения этой группы в два раза превышает мощность излучения одиночного диода. Следовательно, значение ПДУ необходимо сравнить со следующим:

Eдва =Eдиод ∙ 2 = 180 ∙ 2 = 360 Вт  м-2.

На расстоянии 1 м коэффициент опасности составляет HF = 360/41,2 = 8,74. Следовательно, эта группировка дает больший коэффициент опасности, чем предыдущие однодиодные и горизонтальные двухдиодные варианты, и поэтому представляет собой более опасную комбинацию.

B.9.5	Группа из четырех диодов

Другим подходящим элементом, который следует рассмотреть, являются четыре примыкающих друг к другу диода (2 на 2), расположенных с угловыми размерами 2,8 мрад (по вертикали) и 5,2 мрад (по горизонтали). Среднее арифметическое двух угловых размеров          Т = 4 мрад для EПДУТ. Следовательно, поправочный коэффициент равен C6 = 4/1,5 = 2,67. Однако для EПДУс max = 5 мрад, следовательно,  = (2,8 + 5)/2 = 3,9 мрад. Поправочный коэффициент равен C6 = 3,9/1,5 = 2,6, а применимые значения ПДУ составляют:

EПДУT, четыре = EПДУT =26,0 ∙  2,67  69,4 Вт  м-2;

EПДУс, четыре = EПДУс  24,7 ∙ 2,6  64,2 Вт  м-2 .

Поскольку мощность излучения четырьмя диодами из этой группы для сравнения с EПДУТ в четыре раза превышает мощность излучения одиночного диода, это значение ПДУ необходимо сравнить со следующим:

Eчетыре, Т = Eдиод ∙ 4 = 180 ∙ 4 = 720 Вт  м-2.

Однако для EПДУсисточник ограничен углом восприятия; в этом случае учитывают ограничение поля зрения. Угол восприятия эффективно ограничивает каждый из четырех диодов по горизонтали до 2,1 мрад [(2∙2,1) + 0,8 = 5 мрад) вместо 2,2 мрад ((2∙2,2) + 0,8 = 5,2 мрад]. При условии равномерной облученности это означает уменьшение на 4,5 %, поэтому вклад каждого диода будет уменьшен на 4,5 %.

Eчетрые, с= 0,955 ∙ 180 ∙ 4 = 687 Вт  м-2.

Чтобы определить, какие из требований являются более строгими в данном случае, мы рассчитывают коэффициент опасности для каждого требования:

HFT, четыре= EТ, четыре/Eс, четыре = 720/69,4 = 10,4;

HFс, четыре= Eс, четыре/EТ, четыре = 687/64,2 = 10,7.

На расстоянии 1 м группа из четырех диодов, учитывая требования 6.2, перечисление c), имеет самый высокий коэффициент опасности и, следовательно, является наиболее ограничительным. Коэффициент опасности равен HF = 10,7, и, таким образом, эта группа дает коэффициент опасности, превышающий все предыдущие. На практике, поскольку угол восприятия теперь ограничивает мощность, получаемую для EПДУс, значением max = 5 мрад, нет необходимости рассматривать другие комбинации для выполнения требования 6.2, перечисление c).

B.9.6	Один ряд из 10 диодов

Еще одна группа для оценки – это один полный ряд из 10 диодов, расположенных с угловыми размерами 0,5 мрад (по вертикали) и 29,2 мрад (по горизонтали). Как указано выше для требования 6.2, перечисление c), для одиночного импульса max= 5 мрад. Поскольку в случае с двумя горизонтальными диодами (см. выше) значение превышало 5 мрад, в случае с 10 диодами значение  будет таким же, а угол восприятия будет ограничивать измеренный вклад в излучение двух диодов. Следовательно, высокочастотный сигнал будет таким же, как в случае с двумя горизонтальными диодами, описанном выше, и нет необходимости рассматривать EПДУс,  десять. Поэтому учитывают только EПДУТ,  десять.

Заменяя 0,5 мрад на 1,5 мрад, как указано в 5.3.3, перечисление b), среднее арифметическое двух угловых измерений равно (1,5 + 29,2)/2 мрад = 15,3 мрад. Поправочный коэффициент для EПДУТ равен C6 = 15,3/1,5 = 10,2.

EПДУТ, десять= EПДУТ = 20,6 ∙ 10,2 = 266,2 Вт  м-2.

Эта группа содержит 10 диодов, и для EПДУТ  допустимый угол восприятия            (th = max = 100 мрад, см. таблицу 9) полностью охватывает рассматриваемые диоды. Таким образом, ПДУ необходимо сравнить со следующими:

Для сравнения с EПДУТ, десять, Eдесять= Eдиод ∙ 10 = 180 ∙ 10 = 1800 Вт  м-2.

На расстоянии 1 м для EПДУТ, десять коэффициент опасности HF = 1 800/266,2 = 6,8.

В этом случае коэффициент опасности является менее ограничивающим, чем в предыдущем варианте с четырьмя диодами.

B.9.7 Группа из 20 диодов

Последняя группировка, которую следует рассмотреть в этом примере, это оценка массива из 20 диодов. Поскольку диоды расположены в два смежных ряда, вертикальный угловой размер идентичен угловому размеру для в группе из четырех диодов, то есть 2,8 мрад, а горизонтальный угловой размер равен 29,2 мрад. По тем же причинам, которые рассматривались в случае с 10 диодами, EПДУс,   двадцать даст тот же результат, что и в случае с четырьмя диодами, и поэтому его не рассматривают. Среднее арифметическое значение для случая, соответствующего требованию п. 6.2, перечисление b), для (EПДУс,   двадцать), это              = (2,8 + 29,2)/2 = 16 мрад. Поправочный коэффициент для EПДУс,   двадцатьравен C6 = 16/1,5 = 10,7. Таким образом, применимое значение ПДУ составляет:

EПДУТ, двадцать= EПДУТ = 26 ∙ 10,7 = 277,3 Вт  м-2.

Эта группа содержит 20 диодов, и для EПДУТ угол восприятия (th=max=100 мрад, см. таблицу 9) полностью охватывает рассматриваемые диоды. Таким образом, ПДУ необходимо сравнить со следующим:

для сравнения с EПДУТ, двадцать, Eдвадцать = Eдиод ∙ 20 = 180 ∙ 120 = 3600 Вт  м-2.

На расстоянии 1 м коэффициент опасности HF = 3600/277,3 = 13,0. Это самый высокий коэффициент опасности, обнаруженный в данном примере. С помощью расчета может быть (и должно быть) показано, что другие группы, такие как три расположенных горизонтально диода, шесть расположенных рядом диодов (2 ⋅ 3) и т. д., дают коэффициенты опасности, менее 13. Таким образом, HF = 13 – это коэффициент опасности, который следует использовать для оценки опасности данного массива.

B.9.8	Дополнительные замечания

Важно отметить, что в других ситуациях предельный уровень может быть получен из группировки части источника, а не всего источника. Например, мы можем рассмотреть другой массив, состоящий из 20 диодов, расположенных в два ряда по 10 диодов в каждом, с такими же угловыми размерами диодов и такими же расстояниями по вертикали, как в примере, описанном выше, но с горизонтальным расстоянием от центра к центру 6 мрад.

В этой ситуации угловой размер, который должен использоваться для всего массива, составляет (2,8 + 56,2)/2 = 29,5 мрад, и из-за увеличенного горизонтального разделения наиболее строгое значение ПДУ задаетсяEПДУТ. Следовательно, поправочный коэффициент             C6 = 29,5/1,5 = 19,7, а применимое значение ПДУ составляет:

EПДУдвадцать= EПДУТ = 26 ∙ 19,7 = 511,3 Вт  м-2.

Коэффициент опасности для всего массива составляет HF = 3600/511,3 = 7,0. В этом случае меньшее значение max для длительности импульса, используемое для EПДУс, означало бы, что необходимо учитывать только одиночный диод и два вертикальных диода. Оба эти случая рассмотрены в вышеуказанных примерах, и имеют коэффициенты опасности 5,9 и 8,74 соответственно.

Если рассмотреть группировку из восьми диодов, то угловой размер этой группы равен (2,8 + 20,2)/2 = 11,5. Следовательно, применимый ПДУ выглядит следующим образом:

EПДУвосемь= EПДУТ = 26 ∙ 7,67 = 199,3 Вт  м-2.

Это значение следует сравнить со следующим:

Eвосемь = Eдиод ∙ 8 = 180 ∙ 8 = 1440 Вт  м-2.

Коэффициент опасности для этой группы составляет HF = 1440/199,4 = 7,2. Поскольку 7,2 – это большее значение, очевидно, что случай с 20 диодами здесь не является наиболее ограничительным. Можно показать, что для этой компоновки наиболее ограничительной является группировка двух вертикальных диодов с коэффициентом опасности 8,7.

Тот факт, что весь массив дает коэффициент опасности меньше, чем группа из восьми диодов, не говорит о том, что совокупность из 20 диодов в целом менее опасна по сравнению с группой из восьми диодов. Значение этого, казалось бы, странного результата состоит в том, что в данном случае корректная оценка опасности получается не при рассмотрении 20 диодов как единого однородного источника с угловым размером 29,5 мрад, а при анализе отдельных частей, составляющих массив. Это связано с тем, что источник в целом неоднороден.

B.9.9	Требования к оптической плотности

Для защиты наблюдателя на расстоянии 1 м, для защитного светофильтра потребуется коэффициент ослабления, равный 13. Оптическая плотность, равная 1,3, соответствует коэффициенту ослабления, равному 20, и обеспечит достаточную защиту от этого лазерного излучения на расстоянии 1 м.

Необходимо убедиться, что светофильтр выдерживает уровень мощности излучения, поскольку, хотя фильтр может обладать достаточной оптической плотностью, он может быть поврежден излучением и, таким образом, потерять свои защитные свойства.

Используя упрощенный подход и аппроксимируя точечный источник вместо вычислений для группы, получают ПДУ для всего массива, равный 24,7 Вт · м−2. Следовательно, аппроксимация приводит к тому, что на расстоянии 1 м облученность точечного источника превышает ПДУ в 3600/24,7 = 146 раз, таким образом требование к оптической плотности (OD) составляет log10(146) = 2,2 или более. Следует отметить, что аппроксимация точечного источника приводит к тому, что опасность оценивается как более чем в одиннадцать раз выше, чем при более точной оценке для группировки диодов.

B.9.10 Использование оптического прибора

Стандартные телескопы и бинокли не способны фокусироваться на объектах, находящихся на расстоянии более 1 м. Тем не менее, в рамках данного примера рассматривается использование прибора с 3-кратным увеличением для наблюдения за лазером с расстояния 1 м. Для этого необходим дополнительный анализ.

Апертура данного прибора составляет 21 мм, что меньше размера пучка. Таким образом, облученность увеличивается в 32 раза, то есть в 9 раз. Угловые размеры массива увеличиваются в 3 раза за счет увеличения устройства в 3 раза. Следовательно, расчет необходимо выполнить так, как описано ранее, но с учетом новых значений угловых размеров и мощности каждой группы. Поскольку метод измерения требует, чтобы максимальный угол восприятия был равен max (см. 5.3.3), когда один из двух угловых размеров группы, например горизонтальный (обозначенный гор), превышает max, мощность группы должна быть уменьшена до коэффициента max/гор для того, чтобы исключить ту часть источника, которая находится за пределами угла восприятия. Кроме того, любой угловой размер должен быть ограничен значением max перед определением среднего арифметического, которое будет использоваться для вычисления C6, как указано в 5.3.3.

При анализе различных групп диодов с учетом наблюдения с использованием данного оптического устройства выявлено, что максимальная величина коэффициента опасности наблюдается у группы, включающей весь массив из 20 диодов. Это значение составляет 39, таким образом требование к оптической плотности составляет log10(39) = 1,6.

Следует отметить, что в других ситуациях оценка упрощается, если источник однородный, размер пучка превышает размер апертуры оптического прибора с 3-кратным увеличением, а угловые размеры каждой группы (включая весь массив) находятся в пределах от min до max как при использовании прибора, так и без него. Фактически в этом случае оптика может собрать приблизительно в девять раз большую мощность, но источник будет казаться в три раза больше. Поскольку коэффициент C6 увеличивается втрое, опасность, связанная с использованием этого оптического прибора, также возрастает в три раза по сравнению с наблюдением невооруженным глазом.

В данном конкретном случае, даже если источник неоднороден, коэффициент опасности примерно в три раза превышает коэффициент опасности при наблюдении невооруженным глазом. Однако в других случаях результаты могут существенно различаться.

Если предположить, что бинокль пропускает приблизительно 70 % излучения на данной длине волны, что обеспечивает 0,15 от требуемой оптической плотности, то требования к оптической плотности оптического прибора с 3-кратным увеличением составляет:             OD = 1,6 − 0,15 = 1,45. Следовательно, значение OD, равное 1,45 или более, обеспечит защиту при прямом наблюдении как с помощью оптического прибора, так и без него на расстоянии 1 м от выходной апертуры.

# Приложение C 
(справочное) 
Биофизические факторы

## С.1 Анатомия глаза

На рисунке С.1 представлено строение человеческого глаза.

Рисунок C.1 – Анатомия глаза

На рисунке C.1 (A) представлено схематическое изображение наружных частей левого глаза. Промежуток между закрывающимися веками ограничивает поле зрения глаза миндалевидной формы. Отмечены основные части переднего глаза.

На рисунке C.1 (B) представлено горизонтальное сечение левого глаза. Глаз разделен на две части:

- переднюю камеру, ограниченную роговицей, радужной оболочкой и хрусталиком;

- заднюю часть глазной впадины, ограниченную сетчаткой и представляющую собой гелеобразное стекловидное тело.

На рисунке C.1 (C) представлена внутренняя оболочка здорового глаза, видимая через офтальмоскоп. Этот прибор направляет пучок света через зрачок и освещает внутреннюю оболочку глаза, позволяя ее рассмотреть. Наблюдаемая при этом картина называется глазным дном. Оно выглядит красноватым, но основные сосуды сетчатки можно видеть четко. Другими заметными элементами являются беловатый диск зрительного нерва и центральная ямка (фовеа). Центральная ямка представляет собой небольшое углубление на поверхности сетчатки, которое в большей степени пигментировано, чем окружающая сетчатка, и является областью наиболее четкого зрения. Ямка находится в центре желтого пятна, ответственного за наиболее детальное зрение.

На рисунке C.1 (D) представлена структура сетчатки в том же сечении, что и в секции (В), но увеличенная в сотни раз по сравнению с натуральной величиной. Сетчатка состоит из ряда слоев нервных клеток, которые покрывают светочувствительные палочки и колбочки; то есть свет, падающий на поверхность сетчатки, должен пройти через слои нервных клеток, прежде чем он достигнет светочувствительных клеток. Под слоем палочек и колбочек находится слой пигментного эпителия, который содержит темно-коричневый пигмент меланин, а ниже – слой тонких кровеносных сосудов, сосудисто-капиллярный слой. Последний поглощающий слой сосудистая оболочка глаза хороид, который содержит пигментированные клетки и кровеносные сосуды.

На рисунке C.1 (E) представлена структура области центральной ямки, увеличенной в несколько сотен раз. Здесь присутствуют только колбочки. Нервные клетки смещены радиально от этой площадки наиболее острого зрения. Пигмент желтого пятна, который сильно поглощает в диапазоне от 400 до 500 нм, расположен в волоконном слое Генле.

## C.2 Действие лазерного излучения на биологические ткани

C.2.1 Общие положения

Механизм повреждения лазерным излучением подобен для всех биологических систем и может включать взаимное действие нагревания, термоакустических переходных процессов, фотохимических процессов и нелинейных эффектов. Степень, в которой любой из этих механизмов ответствен за повреждение, может соотноситься с определенными физическими параметрами источника облучения, наиболее важные из которых – длина волны, длительность импульса, размер пятна, облученность и энергетическая экспозиция.

При сверхпороговом облучении доминирующий механизм сильно зависит от длительности импульса облучения. Таким образом, в порядке увеличения длительности импульса доминирующими эффектами в следующих временных интервалах являются:

- при наносекундном и субнаносекундном облучении – микрокавитация, акустические переходные процессы и нелинейные эффекты;

- от приблизительно 100 мкс до нескольких секунд – тепловые эффекты;

- свыше примерно 10 с – фотохимические эффекты.

Лазерное излучение отличается от большинства известных типов излучения высокой коллимированностью пучка. Это, наряду с высокой энергией генерируемого излучения, приводит к чрезмерным количествам энергии, передаваемой в биологические ткани. Первичным событием при любом повреждении биологической системы лазерным излучении является поглощение этой системой оптического излучения. Поглощение происходит на атомарном или молекулярном уровне и зависит от длины волны. Таким образом, именно длина волны определяет, какая ткань может быть повреждена конкретным лазерным пучком.

А) – энергия лазера поглощается системой;

B) – поглощенная энергия превращается в тепло, которое распространяется в соседние ткани;

C) – для лазеров с большой длительностью импульсов или непрерывным излучением сохранение теплового фронта приводит к прогрессивному расширению поражения;

D) – для лазеров с короткой длительностью импульсов высокая плотность мощности приводит к взрывному разрушению клеток и повреждению при физическом перемещении

Рисунок С.2 – Схема лазерного повреждения биологических систем

Тепловые эффекты. Когда система поглощает достаточную энергию излучения, составляющие ее молекулы начинают усиленно колебаться, что приводит к увеличению энтальпии. Большинство повреждений лазерным излучением обусловлено нагреванием поглощающей ткани или тканей. Это тепловое повреждение обычно ограничено областью, простирающейся во все стороны от места поглощения лазерной энергии, с центром, совпадающим с центром облучающего пучка. Клетки внутри этой области обожжены, и повреждение ткани происходит прежде всего из-за денатурации протеина. Как указано выше, возникновение вторичных механизмов повреждения при лазерном воздействии может быть связано с динамикой реакции нагревания ткани, которая непосредственно связана с длительностью импульса (см. рисунок С.2) и периодом охлаждения. Термохимические реакции происходят как во время нагрева, так и во время охлаждения, приводя к росту размера пятна теплового повреждения. Если на ткань попадает излучение непрерывного лазера или лазера с большой длительностью импульса, то вследствие теплопроводности площадь биологической ткани, имеющей повышенную температуру, постепенно увеличивается. Такое расширение теплового фронта ведет к увеличению зоны повреждения, по мере того как все больше клеток нагревается выше допустимой для них температуры. Размер пятна тоже имеет большое значение, так как степень периферического расширения вследствие теплопроводности является функцией как размера, так и температуры первоначальной площади нагревающейся ткани. Такой тип теплового повреждения обычно наблюдается при облучении непрерывными лазерами или лазерами с большой длительностью импульсов, но встречается и при облучении короткими импульсами. При размерах облучаемых пятен порядка 1-2 миллиметров или менее, радиальный отток тепла ведет к зависимости повреждения от размеров пятна.

Фотохимические эффекты. С другой стороны, эффекты повреждения могут быть прямым результатом фотохимического процесса. Этот процесс активизируется при поглощении определенной световой энергии. Вместо выделения энергии вещество подвергается химической реакции, специфической для его возбужденного состояния. Считается, что химическая реакция является причиной повреждения при низких уровнях облучения. Посредством этого механизма в некоторых биологических тканях, таких как кожа, хрусталик глаза и особенно сетчатка, могут произойти необратимые изменения, вызванные продолжительным облучением излучением средней интенсивности в ультрафиолетовой и коротковолновой видимой областях спектра. Такие изменения, вызванные фотохимическими эффектами, могут привести к повреждениям в организме, если длительность облучения чрезмерная или если непродолжительное облучение повторяется в течение длительного времени. Некоторые из фотохимических реакций, инициированные лазерным облучением, могут быть аномальными или чрезмерно усиливать обычные процессы. Фотохимические реакции обычно происходят в соответствии с законом Бунзена-Роско за время порядка от 1 до 3 ч или менее (когда восстановительные механизмы не могут справиться с развитием повреждения); порог повреждения, выраженный через энергетическую экспозицию, постоянен в широком диапазоне длительностей облучения. Зависимость повреждения от размеров пятна, которая присуща тепловым эффектам повреждения вследствие диффузии тепла, для фотохимических эффектов отсутствует.

Нелинейные эффекты. Лазеры с короткой длительностью импульсов и высокой пиковой мощностью (то есть лазеры с модулированной добротностью или синхронизацией мод) могут привести к повреждениям ткани при различных комбинациях вызывающих их механизмов. Энергия поступает в биологический объект за очень короткое время, и при этом создается очень высокая облученность. Облучаемые ткани испытывают такой быстрый подъем температуры, что жидкие компоненты их клеток превращаются в газ. В большинстве случаев эти фазовые изменения настолько быстры, что они вызывают взрыв и разрыв клеток. При тепловом расширении могут возникнуть перепады давления, и два этих процесса из-за объемных физических перемещений могут привести к разрывам тканей, удаленных от поглощающих слоев. При субнаносекундных облучениях самофокусировка в глазной среде еще более концентрирует лазерную энергию коллимированного пучка и понижает порог для импульсов длительностью примерно от 10 пс до 1 нс. Кроме того, в субнаносекундной области в повреждении сетчатки, по всей видимости, играют роль и другие оптические механизмы.

Как было показано, все вышеописанные механизмы повреждения оказывают влияние на сетчатку, и это отражается в значениях контрольных длительностей или изменениях наклона зависимостей уровней безопасного облучения от времени, описанных в настоящем стандарте.

C.2.2	Опасности для глаз

Краткое описание строения глаза представлено в С.1. Глаз специально приспособлен для восприятия и преобразования оптического излучения. Патологии, вызываемые чрезмерным облучением, приведены в таблице С.1. Механизмы теплового воздействия показаны на рисунке С.2. Лазеры, генерирующие излучение ультрафиолетового и дальнего инфракрасного диапазонов представляют опасность для роговицы, в то время как излучение видимого и ближнего инфракрасного диапазонов достигает сетчатки.

Лазерное излучение видимого и ближнего инфракрасного диапазонов представляет особую опасность для глаз, потому что свойства глаза, необходимые для того, чтобы он мог эффективно передавать свет, обусловливают высокую энергетическую экспозицию на сильно пигментированных тканях. Увеличение облученности при переходе от роговицы к сетчатке примерно соответствует отношению площади зрачка к площади изображения на сетчатке. Это увеличение происходит, потому что свет, который поступает в зрачок, фокусируется в «точку» на сетчатке. Зрачок представляет собой изменяющуюся апертуру, но ее диаметр может достигать не более 7 мм, когда зрачок максимально расширен для молодого глаза. Изображение на сетчатке, соответствующее такому зрачку, может быть от 10 до 20 мкм в диаметре. С учетом внутриглазного рассеяния и аберраций роговицы увеличение облученности при переходе от роговицы к сетчатке может составлять порядка 2 ∙ 105 раз.

Таблица C.1 – Сводка патологических эффектов, связанных с превышением светового облучения

| Спектральный диапазон МКО a | Глаз | Кожа |
| --- | --- | --- |
| Ультрафиолет С (от 180 до 280 нм) | Фотокератит | Эритема (солнечный ожог), ускорение процессов старения кожи, повышенная пигментация |
| Ультрафиолет В (от 280 до 315 нм) |  |  |
| Ультрафиолет А (от 315 до 400 нм) | Фотохимическая катаракта | Потемнение пигмента, светочувствительные реакции, ожог кожи |
| Видимый (от 400 до 780 нм) | Фотохимическое и тепловое повреждение сетчатки |  |
| Инфракрасный А (от 780 до 1400 нм) | Катаракта, ожог сетчатки | Ожог кожи |
| Инфракрасный В (от 1400 до 3000 нм) | Расширение жидкости, катаракта, ожог роговицы |  |
| Инфракрасный С (от 3000 нм до 1 мм) | Только ожог роговицы |  |
| a Спектральные диапазоны, установленные МКО (Международная комиссия по освещению), имеют краткие обозначения для описания биологических эффектов, они могут не соответствовать спектральным опорным точкам для ПДУ в таблицах 4–9. |  |  |

Если предполагаемое увеличение облученности составляет 2 ⋅ 105 раз, то облученность на роговице 50 Вт ∙ м-2 преобразуется в облученность на сетчатке 1 ⋅ 107 Вт · м-2. В настоящем стандарте зрачок диаметром 7 мм рассматривается как ограничивающая апертура, так как при таком диаметре реализуется наихудшее условие. Этот размер получен на основе результатов измерения диаметров зрачков молодого глаза. Исключение для предположения о диаметре зрачка 7 мм было сделано при выводе пределов облучения для защиты от светового повреждения сетчатки при наблюдении яркого видимого (от 400 до 700 нм) лазерного излучения в течение более 10 с. В этой ситуации для наихудшего случая предполагалось принимать диаметр зрачка 3 мм; однако для измерений облученности рассматривается усреднение по апертуре диаметром 7 мм, вследствие физиологических движений зрачка в пространстве. Поэтому ПДУ для длительностей более 10 с определяются для апертуры диаметром 7 мм.

Когда интенсивный пучок лазерного света фокусируется на сетчатке, только малая его часть (до 5 %) поглощается зрительными пигментами палочек и колбочек. Большая часть света поглощается пигментом, называемым меланин, содержащимся в пигментном эпителии.       (В области макулы часть энергии в спектральном диапазоне от 400 до 500 нм поглощается желтым пигментом макулы.) Поглощенная энергия вызывает локальный нагрев и ожог пигментного эпителия и расположенных рядом светочувствительных палочек и колбочек. Этот ожог или повреждение может привести к потере зрения. Фотохимические повреждения, хотя и не являются тепловыми, также локализованы в пигментном эпителии.

В зависимости от интенсивности облучения такая потеря зрения может быть постоянной или временной. Ухудшение зрения обычно отмечается субъективно облученным индивидуумом только тогда, когда задействована центральная или фовеальная область ямки желтого пятна. Центральная ямка в центре желтого пятна является наиболее важной частью сетчатки, так как она обеспечивает наиболее острое зрение. Это именно та часть сетчатки, которая используется для того, чтобы «смотреть прямо на что-либо». Угловое поле центральной ямки примерно равно угловому полю луны. Если эта область повреждается, то ухудшение зрения может вначале проявиться как туманное белое пятно, закрывающее центральное поле зрения; однако через одну или более недель оно может превратиться в темное пятно. В итоге пострадавший может перестать осознавать наличие этого слепого пятна (скотомы) при обычном видении. Однако оно может немедленно проявиться, если смотреть на визуально чистую поверхность, такую как чистый лист белой бумаги. Периферические повреждения отмечаются субъективно только тогда, когда имеется сильное повреждение сетчатки. Малые периферические повреждения остаются незамеченными и могут даже не обнаруживаться при офтальмологическом исследовании глаз.

В диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм наибольшую опасность представляет повреждение сетчатки. Роговица, водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело прозрачны для излучения этих длин волн. Для хорошо коллимированного пучка степень опасности практически не зависит от расстояния между источником излучения и глазом, так как считается, что изображение источника на сетчатке представляет собой пятно диаметром от 10 до 20 мкм, размеры которого ограничены дифракцией. В этом случае, в предположении теплового равновесия, опасная зона на сетчатке определяется предельным угловым размером min, который обычно соответствует пятну на сетчатке диаметром примерно 25 мкм.

Для протяженного источника степень опасности изменяется с изменением расстояния между источником и глазом, потому что мгновенная облученность сетчатки зависит только от энергетической яркости источника и характеристик хрусталика глаза, а тепловая диффузия энергии от больших изображений на сетчатке менее существенна, что приводит к зависимости размеров пятна сетчатки для теплового повреждения, которая отсутствует для фотохимического повреждения (доминирующего только в спектральной области от 400 до 600 нм). Кроме того, движения глаз способствуют распространению поглощенной энергии при облучении излучением непрерывного лазера, что приводит к различным зависимостям риска для различных размеров изображения на сетчатке.

При определении пределов облучения для глаз в спектральной области повреждения сетчатки поправочные коэффициенты на движения глаз применимы только для длительностей наблюдения более 10 с. Хотя физиологические движения глаз, известные как скачкообразные, действительно распределяют поглощенную энергию по минимальному изображению на сетчатке (примерно 25 мкм или менее) в режиме наблюдения от 0,1 до 10 с, пределы предусматривают необходимый дополнительный коэффициент безопасности для таких условий наблюдения. При длительности 0,25 с средний диаметр пятна на сетчатке примерно равен    50 мкм. При 10 с диаметр освещенной зоны на сетчатке достигает примерно 75 мкм и дополнительный коэффициент безопасности при учете временной зависимости размера пятна и условии получения минимального изображения становится равным 1,7 по сравнению с неподвижным глазом. При 100 с редко удается достичь размера освещенной зоны (измеренного в 50 % точек) до 135 мкм, что приводит к дополнительному коэффициенту безопасности 2,3 или более при условии получения минимального изображения.

Результаты изучения непроизвольных движений глаз и теплового повреждения сетчатки были объединены для получения контрольных длительностей наблюдения Т2, для которых движения глаз компенсируют повышенный теоретический риск теплового повреждения при увеличенных длительностях облучения сетчатки по сравнению с тем, как если бы глаз был неподвижен. Так как порог теплового повреждения, выраженный как мощность излучения, попавшего в глаз, уменьшается по мере увеличения времени облучения в степени минус 0,25 (то есть снижается только на 44 % при десятикратном увеличении длительности), то лишь небольшие увеличения площади облученной сетчатки будут компенсировать повышенный риск при более длительном времени наблюдения. В результате увеличения площади облучаемой сетчатки, обусловленного большей подвижностью глаз при большем времени наблюдения, требуется больше времени, чтобы компенсировать уменьшенное влияние диффузии тепла для больших протяженных источников. Так, при возрастании углового размера источника и контрольная длительность Т2 увеличивается с 10 с для точечных источников до 100 с для больших источников. После 100 с отсутствует дальнейшее повышение риска теплового повреждения для изображений малых и промежуточных размеров. При установлении пределов и условий измерений пытаются учесть эти изменения с некоторыми упрощениями, приводящими к заниженному определению риска. Традиционно предполагается, что пороги теплового повреждения сетчатки изменяются обратно пропорционально линейному размеру изображения (стабилизированного) на сетчатке в диапазоне приблизительно от 25 мкм до 1 мм           (что соответствует угловым размерам от 1,5 до 59 мрад), если размер превышает 1,7 мм     (что соответствует угловым размерам более 100 мрад), зависимость от размера пятна отсутствует. Т2 и постоянные пределы облученности и мощности соответственно отражают влияние движений глаз, кровотока, а также общее снижение зависимости порога повреждения для больших длительностей облучения по отношению к временной зависимости пределов.   Это не распространяется на офтальмологические приборы, см. ІЅО 15004-2.

Для стабилизированного изображения на сетчатке отсутствует зависимость фотохимического повреждения сетчатки от размера пятна. В отличие от механизма теплового повреждения пороги фотохимического повреждения зависят в значительной степени от длины волны и от дозы облучения, то есть пороги уменьшаются обратно пропорционально увеличению длительности облучения. Исследования фотохимического повреждения сетчатки излучением электрической дуги, применяемой при сварке, с угловым размером видимого источника от 1 до 1,5 мрад показали, что типичные размеры повреждений составляют от 185 до 200 мкм       (что соответствует угловым размерам от 11 до 12 мрад), что ясно демонстрирует влияние движений глаз при фиксированном взгляде; эти и другие исследования, движений глаз при фиксированном взгляде привели к установлению ПДУ, защищающего от фотохимического повреждения сетчатки. Эти исследования также привели к тому, что ПДУ облученности для длительностей облучения от 10 до 100 с определен как усредненный по углу 11 мрад. Отсюда следует, что источники с угловыми размерами  менее 11 мрад рассматриваются как точечные источники, и концепция min распространена на наблюдение излучения непрерывных лазеров.

Такой подход нельзя считать абсолютно правильным, поскольку измеренная облученности от источника с угловым размером 11 мрад не эквивалентна облученности, усредненной по полю зрения шириной 11 мрад, если источник не имеет прямоугольного распределения энергетической яркости по поверхности. Поэтому, в настоящем стандарте сделано различие между угловым размером источника и облученностью, усредняемой для определения фотохимических значений ПДУ. Для времени наблюдения, превышающего приблизительно длительность от 30 до 60 с, движения, обусловленные зрительной задачей, обычно преобладают над скачкообразными движениями глаз при фиксированном взгляде, и совершенно неразумно полагать, что изображение источника света будет расположено исключительно в центральной ямке для длительностей более 100 с. По этой причине угол восприятия ph линейно увеличивается с увеличением квадратного корня из t. Минимальный угловой размер min остается равным опорному углу 1,5 мрад при любой длительности облучения, используемой при оценивании теплового повреждения сетчатки. Однако при оценивании степени фотохимической опасности, принцип совершенно иной, так как угол ph  является линейным углом восприятия при измерении облученности, и это важно применять только для протяженных источников, больших, чем приблизительно 11 мрад.

Расстояние наблюдения. Для точечного источника с расходящимся пучком степень опасности снижается с увеличением расстояния между перетяжкой пучка и глазом. Причина заключается в том, что с уменьшением расстояния увеличивается мощность попадающего в глаз излучения, в то время как размер изображения на сетчатке, как предполагается, остается постоянным, равным дифракционному пределу для реальных лазерных источников вплоть до расстояния 100 мм (вследствие аккомодационной способности глаза). Наивысшая степень опасности характерна для наименьшего расстояния аккомодации. При дальнейшем уменьшении расстояния степень опасности для невооруженного глаза также снижается, так как происходит резкое увеличение изображения на сетчатке и соответствующее уменьшение облученности, даже при том, что больше мощности излучения может быть собрано глазом. Чтобы смоделировать риск при наблюдении коллимированного пучка оптически вооруженным глазом с применением биноклей или телескопов, принимают наименьшее расстояние равным 2 м при диаметре апертуры 50 мм, что обеспечивает наименьшее расстояние для четкого зрения.

В настоящем стандарте наименьшее расстояние аккомодации глаза установлено равным 100 мм для всех длин волн от 400 до 1400 нм. Это расстояние было выбрано в качестве компромиссного, потому что все, кроме некоторых молодых людей и очень немногих близоруких людей, не могут аккомодировать свои глаза на расстояние менее 100 мм. Это расстояние может использоваться для измерения облученности при наблюдении в пучке (см. таблицу 10       IEC 60825-1:2014).

Для длин волн менее 400 нм или более 1400 нм самая большая опасность – повреждение роговицы или хрусталика. В зависимости от длины волны оптическое излучение поглощается преимущественно или исключительно роговицей или хрусталиком (см. таблицу C.1).         Для источников с расходящимся пучком (протяженных или точечных), испускающих излучение на этих длинах волн, следует избегать наблюдения с малых расстояний.

В диапазоне длин волн от 1500 до 2600 нм излучение проникает в стекловидное тело. Поэтому нагревание распространяется по большему объему глазного яблока, вследствие чего ПДУ увеличиваются для длительностей облучения менее 10 с. Наибольшее увеличение ПДУ происходит для очень коротких длительностей импульсов в диапазоне длин волн от 1500 до 1800 нм, для которых поглощающий объем наибольший. При длительности более 10 с теплопроводность перераспределяет тепловую энергию так, что влияние глубины проникновения излучения больше не имеет значения.

С.2.3 Опасности повреждения кожи

В общем случае кожа может выдерживать гораздо большие энергии облучения лазерного пучка, чем глаз. Биологический результат облучения кожи лазерами, генерирующими излучение в видимой (от 400 до 700 нм) и инфракрасной (более 700 нм) спектральных областях может варьироваться от слабо выраженной эритемы до сильных волдырей. При облучении лазерами с очень короткими импульсами и высокой пиковой мощностью происходит сильное поверхностное поглощение излучения и, как следствие, обугливание тканей. Это может не сопровождаться возникновением эритемы.

При чрезвычайно высоких значениях облученности может происходить пигментация, появление язв, рубцевание кожи и повреждение подкожных органов. Скрытые эффекты или эффекты накопления при лазерном облучении незначительны. Однако в отдельных немногочисленных исследованиях предполагается, что при некоторых особых условиях небольшие участки ткани человека могут стать чувствительными вследствие воздействия повторяющегося локального облучения, в результате чего уровень облучения для минимальной реакции изменяется, и реакции в тканях более выражены для такого низкого уровня облучения.

В диапазоне длин волн от 1500 до 2600 нм исследования биологического порога показывают, что риск повреждения кожи подобен риску повреждения глаз. Для этого спектрального диапазона ПДУ увеличен для длительностей облучения вплоть до 10 с.

## C.3 Предельно допустимые уровни и усреднение облученности

В настоящем стандарте приняты значения ПДУ, рекомендованные Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (International Commission on Non-lonizing Radiation Protection – ICNIRP). Были приняты рекомендованные ICNIRP размеры апертур, по которым производится усреднение облученности (измерительные апертуры) или применен дополнительный коэффициент безопасности согласно IEC ТС 76. Определение и установление ПИДИ, хотя в общем случае они базируются на ПДУ, неизбежно влекут за собой необходимость анализа рисков и определения разумно предвидимых условий облучения. Выбор измерительной апертуры играет роль в установлении ПИДИ и отражает влияние как биофизических, так и физиологических факторов. В некоторых случаях заметную роль играют факторы оценки рисков и упрощение выражений. В таблице C.2 приведены факторы, принятые во внимание при выборе измерительной апертуры. В общем случае учитывались рекомендации ІСNIRP или применялись дополнительные коэффициенты безопасности.

Таблица C.2 – Пояснение к выбору измерительных апертур, относящихся к ПДУ

| Спектральный диапазон λ, нм | Длительность облучения t, с | Диаметр апертуры, мм | Комментарии и обоснование выбора диаметра апертуры |
| --- | --- | --- | --- |
| От 180 до 400 | t 3·104 с | 1 | Рассеяние в эпителии роговицы и роговом слое кожи до 1 мм; предположение о неподвижности облучаемой ткани для условий непрерывного облучения приемлемо для IEC. Однако ICNIRP рекомендован диаметр 3,5 мм для длительного облучения с учетом движения глаз |
| От 400 до 600 (фотохимический) | t 10 с | 3 – для определения ПДУ, но для измерений – 7 | Боковое движение зрачка диаметром 3 мм в пространстве обусловливает применение апертуры диаметром 7 мм при усреднении интенсивности непрерывного излучения для оценивания повреждения по фотохимическому механизму |
| От 400 до 1400 (термический) | Для всех t | 7 | Диаметр расширенного зрачка и учет боковых смещений зрачка при облучении непрерывным излучением |
| λ 1400 | t 0,35 с | 1 | Тепловая диффузия в слое роговицы глаза и тканях эпителия |
| λ 1400 | 0,35 с t 10 с t 10 с | 1,5 ∙ t3/8 3,5 | Более обширная тепловая диффузия и смещение облучаемой ткани относительно пучка спустя 0,35 с |
| 105 λ 106 | Для всех t | 11 | Для выполнения точных измерений апертура должна быть больше чем дифракционный предел (примерно 10 раз) |

# Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60825-1:2014 | IDT | ГОСТ IEC 60825-1–2023 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования и требования» |
| Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

# Библиография

| IEC 60027-1:1992 IEC 60027-1:1992/AMD1:1997 IEC 60027-1:1992/AMD2:2005 | Letter symbols to be used in electrical technology – Part 1: General (Буквенные обозначения, используемые в электротехнике. Часть 1. Общие положения) |
| --- | --- |
| IEC 60050-845:2020 | International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 845: Lighting [Международный электротехнический словарь (IEV). Часть 845. Освещение] |
| IEC 31010:2019 | Risk management – Risk assessment techniques (Управление рисками – Методы оценки рисков) |
| IEC 60601-2-22:2019 | Medical electrical equipment – Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment (Медицинское электрооборудование. Часть 2-22. Особые требования к базовой безопасности и основным характеристикам хирургического, косметического, терапевтического и диагностического лазерного оборудования) |
| IEC 60825-1:2014 | Safety of laser products – Part 1: Equipment classification и requirements (Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация оборудования и требования) |
| IEC 60825-2 | Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCSs) [Безопасность лазерных изделий. Часть 2. Безопасность волоконно-оптических систем связи (ВОСС)] |
| IEC TR 60825-3:2008 | Safety of laser products – Part 3: Guidance for laser displays and shows (Безопасность лазерных изделий. Часть 3. Руководящие указания по применению лазеров для зрелищных мероприятий |
| IEC 60825-4 | Safety of laser products – Part 4: Laser guards (Безопасность лазерных изделий. Часть 4. Ограждения от лазерного излучения) |
| IEC TR 60825-5:2019 | Safety of laser products – Part 5: Manufacturer's checklist for IEC 60825-1 (Безопасность лазерных изделий. Часть 5. Контрольный перечень требований, установленных в IEC 60825-1 для изготовителей) |
| IEC TR 60825-8:2006 | Safety of laser products – Part 8: Guidelines for the safe use of laser beams on humans (Безопасность лазерных изделий. Часть 8. Руководящие указания по безопасному воздействию лазерного излучения на людей) |
| IEC 60825-12:2019 | Safety of laser products – Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information [Безопасность лазерных изделий. Часть 12. Безопасность атмосферных оптических линий связи (АОЛС)] |
| IEC 61010-1 | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements (Требования безопасности к электрооборудованию для измерений, контроля и лабораторного использования. Часть 1. Общие требования) |
| ISO/IEC Guide 2:2004 | Standardization and related activities – General vocabulary (Стандартизация и связанная с ней деятельность. Общий словарь) |
| ISO/IEC Guide 51:2014 | Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards (Аспекты безопасности. Рекомендации по их включению в стандарты) |
| ISO 3864-1 | Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs and safety markings (Графические обозначения. Цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования знаков и разметки безопасности) |
| ISO 15004-2 | Ophthalmic instruments – Fundamental requirements and test methods – Part 2: Light hazard protection (Офтальмологические приборы. Основные требования и методы испытаний. Часть 2. Защита от воздействия света) |
| ISO 7010 | Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs (available at https://www.iso.org/obp) [Графические символы. Цвета и знаки безопасности. Зарегистрированные знаки безопасности (доступно на https://www.iso.org/obp] |
| ISO 80000-1:2009 | Quantities and units – Part 1: General (Количества и единицы измерения. Часть 1. Общие сведения) |
| International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Guidelines on limits of exposure to laser radiation of wavelengths between 180 nm and 1,000 um. Health Phys., 2013, 105(3), 271-295 (Erratum published in Health Phys., 2020, 118(5), 580) [Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP): Руководства по ограничению воздействия лазерного излучения на длинах волн от 180 нм до 1000 мкм. Физика здоровья, 2013, 105(3), 271-295 (Ошибка опубликована в журнале Физика здоровья., 2020, 118(5), 580)] |  |
| International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Comments on the 2013 ICNIRP laser guidelines. Health Phys., 118(5), 543-548 [Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP): Комментарии к руководству ICNIRP по лазерной терапии 2013 года. Физика здоровья, 118(5), 543-548] |  |
| HENDERSON, R. and SCHULMEISTER, K. Laser Safety. CRC Press, 2003 (Хендерсон Р. и Шульмейстер К. Лазерная безопасность. CRC Press, 2003) |  |
| SLINEY, D.H. and WOLBARSHT, M.L. Safety with Lasers and Other Optical Sources. New York, Plenum Publishing Corp., 1980 (СЛИНИ Д.Х. и ВОЛЬБАРШТ М.Л. Безопасность при использовании лазеров и других оптических источников. Нью-Йорк, издательство Plenum Publishing Corp., 1980) |  |

| УДК 621.375.826:001.4:006.354 |  | МКС 31.260 13.160 |  | IDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: лазерное излучение, длина волны, максимально допустимое воздействие, опасные излучения, УФ-, видимое-, ИК-излучение, облученность |  |  |  |  |

Сведения о разработчике:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)

| Генеральный директор |  | Н.И. Файзрахманов |
| --- | --- | --- |

| Разработчик |  | А.В. Толкачева |
| --- | --- | --- |

) Производительность электронно-оптической системы визуализации (G.C. Holst, 5-е издание, 2008).

) MODTRAN® является примером подходящего продукта, имеющегося в продаже. Эта информация приведена для удобства пользователей данного документа и не является одобрением данного продукта со стороны IEC.

) Это обусловлено тем, что видимое излучение распространяется бесконечно, для более подробной информации см. главу 15, Sliney и Wolbarsht «Безопасность при использовании лазеров и других оптических источников», Нью-Йорк: Издательство Plenum Publishing Co.,1980.