ГОСТ EN 16956
(проект BY, окончательная редакция)

ГОСТ EN 16956
(проект BY, окончательная редакция)


	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 СТАНДАРТ
	ГОСТ GB/T 34822—
(проект, BY,

окончательная редакция)


ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ. 

Определение содержания формальдегида методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии.
(GB/T 34822-2017, Determination of formaldehyde in cosmetics —High 
performance liquid chromatography, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
20__
Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих 
в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».
Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный 
институт метрологии» (БелГИМ) на основе перевода на русский язык стандарта на китайском языке,  указанного в пункте 4 

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протоколом 
от ___________ 20__ г. № __)

За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту GB/T 34822-2017, «Определение содержания формальдегида в косметике. Высокоэффективная жидкостная хроматография» («Determination of formaldehyde in cosmetics —High performance liquid chromatography», IDT).
Китайский стандарт утвержден техническим комитетом SAC/TC 257.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов. 
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории 
указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая 
информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
Определение содержания формальдегида методом

высокоэффективной жидкостной хроматографии
Perfume and cosmetic products 

Determination of formaldehyde content by high performance liquid chromatography
Дата введения_____________
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания свободного формальдегида в парфюмерно-косметической продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
Стандарт не распространяется на парфюмерно-косметическую продукцию, содержащую вещества, выделяющие формальдегид и зубные пасты.
Согласно настоящему стандарту, предел чувствительности к свободному формальдегиду 
в парфюмерно-косметической продукции 0,00015%, предел количественного определения 0,0005%. 

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный стандарт. Для дати​рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

GB/T6682 Стандарт и методы испытаний воды для аналитических лабораторий1).
3 Сущность метода
Образцы косметической продукции диспергируют в растворителе, экстрагируют с помощью ультразвука и центрифугируют, после чего формальдегид, перешедший в водную фазу, определяют методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Формальдегид реагирует с ацетилацетоном в аппарате для постколоночной дериватизации с образованием 3,5-диацетил-1,4-дигидролютидина, который обнаруживают с помощью флуоресцентного детектора (или флуориметра) по времени удерживания и количественно методом внешнего стандарта.

4 Реактивы и материалы

Если не указано иное, используют реактивы квалификации чистый для анализа, вода первой степени чистоты согласно стандарту GB/T 6682.

4.1 Аммония ацетат безводный.

4.2 Уксусная кислота ледяная2).

4.3 Ацетилацетон: после дистилляции хранится при температуре 4℃ в герметичном 
и защищенном от света месте, срок хранения — месяц.

4.4 Гидрофосфат натрия безводный с содержанием основного вещества не менее 98 %.

4.5 Ортофосфорная кислота3) с содержанием основного вещества не менее 85 %.

4.6 Дихлорметан.

4.7 Бутилацетат.
4.8 Формальдегид: от 37 % до 40 %. Номер CAS, название на английском языке, молекулярная формула и относительная молекулярная масса формальдегида приведены 
в таблице A.1 Приложения A.

Проект, окончательная редакция
4.9  Приготовление раствора соляной кислоты с концентрацией 
0,002 моль/л: отмеряют 9 мл соляной кислоты (37 %), доводят объем раствора водой до 1 л, 
а затем разбавляют 0,1 моль/л раствор соляной кислоты водой в 50 раз.

4.10 Приготовление водного раствора натрия гидрофосфата с концентрацией 
0,006 моль/л: взвешивают 0,852 г натрия гидрофосфата безводного (4.4), растворяют в воде и переливают в мерную колбу вместимостью 1 л, доводят объем до метки водой и с помощью ортофосфорной кислоты (4.5) доводят уровень рН до 2,1. Используют в качестве подвижной фазы.

4.11 Приготовление дериватизационного реактива: взвешивают 62,5 г аммония ацетата безводного в лабораторном стакане вместимостью 500 мл, прибавляют соответствующее количество воды для растворения, переливают в мерную колбу вместимостью 1 л. Добавляют в колбу  7,5 мл уксусной кислоты ледяной и 5,0 мл ацетилацетона, доводят объем метки водой. Данный дериватизационный реактив необходимо хранить в герметичной емкости вдали от солнечного света. Срок хранения при температуре ниже 25 ºС – 4 недели.

Примечание: каждое приготовление дериватизационного реактива требует коррекции стандартной кривой с помощью стандартного раствора формальдегида.

4.12 Приготовление стандартного исходного раствора формальдегида (4.8): готовят стандартный исходный раствор формальдегида с концентрации около 3,7 г/л и определяют его точную концентрацию в соответствии с методом, приведенным в Приложении В, а затем разбавляют подвижной фазой (4.10) для получения серии стандартных рабочих растворов с концентрацией, указанной ниже. В качестве альтернативы приобретают стандартный исходный раствор формальдегида в концентрации 100 мкг/мл, разбавляют его подвижной фазой (4.10) и готовят серию стандартных рабочих растворов в концентрациях 0,05 мкг/мл, 0,1 мкг/мл, 0,5 мкг/мл, 1,0 мкг/мл, 5,0 мкг/мл 
и 8,00 мкг/мл.

5. Приборы и оборудование

5.1 Высокоэффективный жидкостный хроматограф (ВЭЖХ): с флуоресцентным детектором (или флуориметром).

5.2 Аналитические весы1): с ценой деления 0,0001 г и 0,01 г соответственно.

5.3 Устройство постколоночной дериватизации.

5.4 Вортекс-миксер.

5.5 Ультразвуковой очиститель.

5.6 Центрифуга: скорость не менее 3000 об/мин.

5.7 Мембрана для фильтрации водной фазы с размером пор 0,45 мкм.

6 Этапы анализа

6.1 Подготовка образцов

Кремы и лосьоны: взвешивают 0,2000 г образца и количественно переносят в центрифужную пробирку вместимостью 50 мл, прибавляют точно 20,0 мл дихлорметана (4.6) и 20,0 мл раствора соляной кислоты (4.9), перемешивают при помощи вортекс-миксера. Экстрагируют с помощью ультразвука в течение 3 мин, центрифугируют при 3000 об/мин в течение 2 мин, надосадочную жидкость, фильтруют через мембрану для фильтрации водной фазы, используют фильтрат в качестве раствора для анализа, анализ проводят в тот же день.

Продукция на водной основе: взвешивают 0,2500 г образца и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл, растворяют в подвижной фазе (4.10) и доводят объем до метки. Затем фильтруют через мембрану для фильтрации водной фазы, фильтрат применяют в качестве исследуемого раствора, анализ проводят в тот же день.

Лак для ногтей: 20,0 мл раствора соляной кислоты (4,9) аккуратно переносят в центрифужную пробирку вместимостью 50 мл, прибавляют 0,2000 г образца, затем прибавляют 20,0 мл бутилацетата и перемешивают на вортекс-миксере. Экстрагируют с помощью ультразвука в течение 3 мин, центрифугируют при 3000 об/мин в течение 2 мин, надосадочную жидкость фильтруют через мембрану для фильтрации водной фазы. Фильтрат используют в качестве исследуемого раствора, анализ проводят в тот же день.

Если содержание формальдегида в образце слишком высоко, и его концентрация выходит за пределы диапазона градуировочного графика, можно разбавить фильтрат подвижной фазой (4.10) и после этого провести анализ.

6.2 Условия хроматографирования

6.2.1 Условия для жидкостной хроматографии

a) Хроматографическая колонка: ZORBAX SB-Aq, 4,6×250 мм, 5 мкм, или аналогичная;

b) Флуоресцентный детектор (или флуориметр): длина волны возбуждения 425 нм, длина волны эмиссии 510 нм.

c) Подвижная фаза: раствор гидрофосфата натрия 0,006 моль/л, с помощью ортофосфорной кислоты (4.5) доведенный до рН 2,1 (4.10);

d) Скорость потока подвижной фазы: 1,0 мл/мин.

e) Температура хроматографической колонки: 30 ℃.

f) Объем вводимой пробы: 10 мкл.

6.2.2 Условия постколоночной дериватизации

Условия для постколоночной дериватизации:

a) Скорость потока дериватизационного раствора для постколоночной дериватизации: 0,5 мл/мин.

b) Температура реакционного сосуда для постколоночной дериватизации: 100 ℃.

6.3 Построение градуировочного графика
Проводят хроматографирование ряда градуировочных растворов формальдегида (4.12) в соответствии с условиями (6.2). При построении градуировочного графика в качестве ординаты берут площадь хроматографических пиков, в качестве абсциссы - концентрацию соответствующего градуировочного раствора. Хроматограмма стандартного образца производного формальдегида приведена на рисунке С.1 Приложения С.
6.4 Анализ образца

Проводят анализ раствора образца (6.1) в соответствии с условиями хроматографирования (6.2), записывают время удерживания и площадь хроматографических пиков. Идентифицируют производное формальдегида по времени удерживания и рассчитывают его концентрацию из градуировочного графика по площади пика. Содержание анализируемого вещества в растворе образца должно находиться в диапазоне концентраций градуировочного графика. В случае образцов с повышенным содержанием формальдегида анализируемый раствор можно соответствующим образом разбавить подвижной фазой (4.10) и затем провести анализ.

Помимо идентификации производного формальдегида по времени удерживания, при необходимости проводят дополнительное качественное подтверждение, путем сравнения спектров флуоресценции анализируемого раствора со спектрами производного от стандартного образца. Спектр стандартного образца производного формальдегида приведена на рисунке C.2 в Приложении C.

6.5 Холостой опыт

Соблюдают вышеописанные процедуры обработки образцов и измерений, за исключением отбора проб.

7 Вычисления
7.1 Кремы и лосьоны, лаки для ногтей:

Концентрацию формальдегида в образце вычисляют по формуле (1):


[image: image2.png]:20><(C7C0)><104



,
(1)

где:
X — содержание формальдегида в образце, %;

с —концентрация формальдегида в растворе образца полученная по градуировочной кривой,  мкг/мл;

со — концентрация формальдегида в растворе холостой пробы, полученная по градуировочной кривой, мкг/мл;
m — масса образца, г.
7.2 Продукция на водной основе

Концентрацию формальдегида в образце вычисляют по формуле (2):


[image: image3.png]:25><(cfcn)><104



,
(2)

где:
X — содержание формальдегида в образце, %;

с —концентрация формальдегида в растворе образца полученная по градуировочной кривой, мкг/мл;

со — концентрация формальдегида в растворе холостой пробы, полученная по градуировочной кривой, мкг/мл;
m — масса образца, г.

8 Коэффициент извлечения
При концентрации от 0,0005 % до 0,2 %, коэффициент извлечения для данной методики 
лежит в пределах от 86,2 % до 99,1 %, с относительным стандартным отклонением (RSD) от 0,3 % до 4,6 %.
9 Допустимое отклонение

Допустимое отклонение между двумя независимыми измерениями, полученными в повторяющихся условиях, не должна превышать 10 % от среднего арифметического значения.
Приложение А

(справочное)

Номер CAS, название на английском языке, молекулярная формула 
и относительная молекулярная масса формальдегида

Номер CAS, название на английском языке, молекулярную формулу и относительную молекулярную массу формальдегида см. в таблице А.1.

Таблица A.1 Номер CAS, название на английском языке, молекулярная формула 
и относительная молекулярная масса формальдегида 

	Название
	Номер CAS
	Название на английском языке
	Молекулярная формула
	Относительная молекулярная масса

	Формальдегид

	50-00-0
	formaldehyde
	НCHO
	30,03


Приложение В

(обязательное)

Определение концентрации стандартного раствора формальдегида

В.1 Общее описание

Определение концентрации стандартного раствора формальдегида с концентрацией около 3,7 г/л, применяется для построения рабочей градуировочного графика.

В.2 Принцип

Формальдегид в стандартном исходном растворе реагирует с избытком йода, а оставшийся йод оттитровывают стандартным раствором натрия тиосульфата.

В.3 Реактивы

Если не указано иное, используют реактивы квалификации чистый для анализа, вода: деионизированная вода 3 степени чистоты по стандарту GB/T 6682.
В.3.1 Раствор формальдегида1): концентрация от 37 % до 40 %.

В.3.2 Раствор натрия гидроксида: 1 моль/л.

В.3.3 Раствор соляной кислоты: 1 моль/л.

В.3.4. Раствор крахмала: 10 г/л, готовят непосредственно перед применением.

В.3.5 Стандартный раствор йода: c(I₂)=0,1 моль/л, взвешивают 12,69 г йода и 35 г калия йодида, прибавляют 100 мл воды, после растворения прибавляют 3 капли соляной кислоты, доводят водой до объема 1 л, фильтруют и переносят во флакон из коричневого стекла.

В.3.6 Стандартный раствор натрия тиосульфата: с(Na₂S₂O₃)=0,1 моль/л, приготовленный 
в соответствии с GB/T 6012).

В.3.7 Стандартный исходный раствор формальдегида: 10 г раствора формальдегида (B.3.1) помещают в мерную колбу вместимостью 1 л и доводят до метки водой. Концентрация такого раствора формальдегида составляет около 3,7 г/л.

В.4 Этапы анализа

Аликвоту стандартного исходного раствора формальдегида (B.3.7) объемом 5,0 мл помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, содержащую йод. В колбу отмеряют пипеткой 25 мл стандартного раствора йода (B.3.5), прибавляют 10 мл раствора натрия гидроксида (B.3.2), укупоривают пробкой, тщательно встряхивают и выдерживают в темном месте в течении 15 мин. Затем добавляют 11 мл соляной кислоты (B.3.3)  для подкисления раствора. Укупоривают колбу, тщательно встряхивают и выдерживают в темном месте в течении 15 мин. Избыток йода оттитровывают стандартным раствором натрия тиосульфата (B.3.6). Когда раствор станет светло-желтым, прибавляют 1 мл раствора крахмала (B.3.4) и продолжают титрование стандартным раствором натрия тиосульфата до исчезновения синего окрашивания. Одновременно проводят холостой опыт с реактивом. Концентрацию стандартного раствора формальдегида рассчитывают по формуле (B.1):

[image: image4.png](Vo =Vy) X X15
5

c=



,
(В.1)

где

с — концентрация стандартного исходного раствора формальдегида, г/л;

V0 —объем стандартного титрующего раствора натрия тиосульфата, израсходованный на холостое титрование реактива, мл;
V1 — объем стандартного титрующего раствора натрия тиосульфата, израсходованный на титрование раствора формальдегида, мл;

с1 — концентрация стандартного раствора натрия тиосульфата, моль/л.

Приложение С

(справочное)

Хроматограмма и спектр
производных формальдегида

Хроматограмма производного формальдегида от стандартного образца приведена на рисунке С.1. Спектр производного формальдегида от стандартного образца приведен на рисунке С.2.

[image: image5.png]350

3.266 min

300

250,

200

150

100

I 6] /min




Рисунок С.1 Хроматограмма стандартного образца производного формальдегида

[image: image6.png]300
2751
250 FL
225
200
175
L 150 F
125
100
75
50
25

0 n L N L
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

2/nm

FI





Рисунок С.2 Спектр стандартного образца производного формальдегида
УДК                                                                 МКС 71.100.70                                                                     IDT
Ключевые слова: косметическая продукция, крем косметический, лосьон, лак для ногтей, продукция на водной основе, формальдегид, высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»

	Директор БелГИМ
	
	А. В. Казачок

	Заместитель директора 
	
	Ю.С. Иванов

	Начальник отдела пищевой и
с/х продукции
	
	Н.В. Вощула

	Начальник отдела НИОЗТМ, НТП
	
	Р.М. Андросенко

	Начальник сектора 
	
	В.И. Никитин 

	Ведущий инженер по стандартизации
	
	Т.В. Королькова


Время/мин





3,266 мин	





λ/нм








1) ГОСТ ISO 3696-2013 «Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля» 


(В приложении В GB/T 6682 приведено сравнение требований к воде с требованиями, установленными в ISO 3696:1987. Вода первой степени чистоты используется для аналитических испытаний со строгими требованиями, включая испытания с требованиями к содержанию частиц, например, вода для высокоэффективной жидкостной хроматографии.)


2)  ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия


3)  ГОСТ 6552-80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия





1) ГОСТ OIML R 76-1―2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания





1) ГОСТ 1625-2016 Формалин технический. Технические условия


2) ГОСТ 25794.2-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования








XXXII
XXXI

