МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 8637-1 (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КРОВИ.

Часть 1

Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры и гемоконцентраторы

(IEC 8637-1:2024, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __________ 202_ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8637-1:2024 «Экстракорпоральные системы для очистки крови. Часть 1. Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры и гемоконцентраторы» («Extracorporeal systems for blood purification – Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators” IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 150, «Имплантаты для хирургии», Подкомитетом SC 2, «Сердечно-сосудистые имплантаты и экстракорпоральные системы».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 8637–2012

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 8637-1 (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- |

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КРОВИ.

Часть 1

Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры и гемоконцентраторы

(IEC 8637-1:2024, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от __________ 202_ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __________ 202__ г. № _____ межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 8637-1–202_ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с __________ 202__г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8637-1:2024 «Экстракорпоральные системы для очистки крови. Часть 1. Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры и гемоконцентраторы» («Extracorporeal systems for blood purification – Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 150, «Имплантаты для хирургии», Подкомитетом SC 2, «Сердечно-сосудистые имплантаты и экстракорпоральные системы».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 8637–2012

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2024

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202_

|  | В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

Содержание

Предисловие..................................................................................................................v

Введение..............................................................................................................................

1 Область применения ………………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки..............................................................................................

3 Термины и определения...........................................................................................

4 Требования.............................................................................................................

- 4.1  Биологическая безопасность и гемосовместимость.............................

- 4.2  Стерильность.....................................................................................

- 4.3  Апирогенность...................................................................

- 4.4  Механические характеристики........................................................

- 4.4.1 Конструктивная целостность..............................................

- 4.4.2 Целостность отсека крови…………………………………………….

- 4.4.3 Соединители отсеков крови гемодиализаторов, гемодиафильтров и  гемофильтры............................................................................................................. 4.4.4 Соединители отсеков для диализирующего раствора, гемодиализаторов и гемодиафильтров.....................................................................................

- 4.4.5 Соединители фильтрата гемофильтров...................................

- 4.4.6 Соединители крови и фильтрата гемоконцентраторов.............................................................................

- 4.5  Эксплуатационные характеристики..........................................

- 4.5.1 Очистка растворенных веществ для гемодиализаторов и гемодиафильтров..................................................................................

- 4.5.2 Коэффициенты просеивания для гемодиализаторов, гемодиафильтров, гемофильтров и  гемоконцентраторы.............................................................................

- 4.5.3 Скорость ультрафильтрации.......................................................

- 4.5.4 Коэффициент ультрафильтрации................................................

- 4.5.5 Объем отсека для крови ............................................................

- 4.5.6 Падение давления в отсеке крови......................................................................................................

4.5.7 Перенос эндотоксинов из гемодиализаторов и гемодиафильтров .......

4.6 Срок годности ....................................................................................................

5 Методы испытаний ................................................................

5.1 Общие положения............................................................................

5.2 Биологическая безопасность и гемосовместимость.........................................

5.3 Стерильность...................................................................................................

5.4 Апирогенность...............................................................................................

5.5  Механические характеристики.........................................................................

5.5.1 Конструктивная целостность...........................................................

5.5.2 Целостность отсека крови .......................................................

5.5.3 Разъмы………………………………………………………………….

5.6  Эксплуатационные характеристики.............................................

5.6.1 Очистка гемодиализаторов и гемодиафильтров от растворенных веществ.....................................................................................................

5.6.2 Коэффициент просеивания гемодиализаторов, гемодиафильтров, гемофильтров и  гемоконцентраторы.......................................................

5.6.3 Скорость ультрафильтрации............................................................

5.6.4 Коэффициент ультрафильтрации....................................................

5.6.5 Объем отсека для крови .............................................................

5.6.6 Падение давления в отсеке крови.................................

5.6.7 Перенос эндотоксинов из гемодиализаторов и гемодиафильтров..........

6. Срок годности ..........................................................................................

7. Маркировка .................................................................

7.1 Маркировка на устройстве..................................

7.2 Маркировка на индивидуальной таре..............................................

7.3 Маркировка на внешней таре...........................................................

7.4 Информация, которая должна быть указана в сопроводительной документации..

8. Упаковка...............................................................................................

Введение

Настоящий стандарт распространяется на устройства, предназначенные для гемодиализа,гемодиафильтрации, гемофильтрации и гемоконцентрации у людей. При использовании такого устройства с экстракорпоральным контуром кровообращения размеры портов для крови и фильтрата указаны для обеспечения совместимости устройства с экстракорпоральным контуром кровообращения, описанным в ISO 8637-2. Конструкция и размеры выбраны таким образом, чтобы минимизировать риск утечки крови и попадания воздуха.

Требования, указанные в настоящем документе, помогут обеспечить безопасность и удовлетворительное функционирование.

В стандарте требуется, чтобы используемые материалы были испытаны, методы и результаты испытаний предоставлялись по запросу.

Настоящий стандарт не устанавливатет ограничения на эксплуатационные характеристики устройств. Эксплуатационные характеристики и методы их измерения были пересмотрены и обновлены с учетом технологических достижений, произошедших с момента публикации предыдущего издания настоящего документа.

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й   С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КРОВИ.

Часть 1

Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры и гемоконцентраторы

Extracorporeal systems for blood purification. Part 1. Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators

Дата введения — 20  –    –

# 1  Область применения

В настоящем стандарте определены требования и методы испытаний гемодиализаторов, гемодиафильтров, гемофильтров и гемоконцентраторов, далее совместно именуемых «устройство», для использования у людей.

Настоящий документ не распространяется на:

— экстракорпоральные контуры кровообращения;

— плазмофильтры;

— устройства для гемоперфузии;

— устройства сосудистого доступа;

— насосы для перекачки крови;

— системы для приготовления, поддержания или контроля диализной жидкости;

— системы или оборудование, предназначенные для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации, гемофильтрации или гемоконцентрация;

— процедуры и оборудование для переработки.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Требования к экстракорпоральным контурам крови для гемодиализаторов, гемодиафильтров и гемофильтров указаны в стандарте ISO 8637-2.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Требования к плазмофильтрам указаны в ISO 8637-3.

2 Нормативные ссылки

ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска)

ISO 10993-4, Biological evaluation of medical devices — Part 4: Selection of tests for interactions with blood (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследование изделий, взаимодействующих с кровью)

ISO 10993-7, Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации)

ISO 10993-11, Biological evaluation of medical devices — Part 11: Tests for systemic toxicity (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11: Исследования общетоксического действия)

ISO 11737-2, Sterilization of health care products — Microbiological methods — Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (Стерилизация медицинской продукции. Микробиологические методы. Часть 2. Исследования на стерильность, проведенные при определении, валидации и техническом обслуживании процесса стерилизации)

ISO 11607-1, Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам)

ISO 11607-2, Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки)

ISO 14971, Medical devices — Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям)

ISO 17664-1, Processing of health care products — Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices — Part 1: Critical and semi-critical medical devices (Обработка медицинской продукции. Информация, предоставляемая изготовителем для проведения обработки медицинских изделий. Часть 1. Критические и полукритические медицинские изделия)

ISO 20417, Medical devices — Information to be supplied by the manufacturer (Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем)

ISO 80369-7:2021, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов, используемые в здравоохранении. Часть 7. Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений)

3  Термины и определения

3.1 ОТСЕК ДЛЯ КРОВИ ( BLOOD COMPARTIMENT): часть

гемодиализатора (3.16), гемодиафильтра (3.14), гемофильтра (3.18) или гемоконцентратора (3.13), через которую должна проходить кровь 3.2

объем отсека для крови - объем, необходимый для заполнения отсека для крови

Примечание: - Для устройств с полыми волокнами объем отсека для крови включает объем полых волокон и коллекторов.

3.2 ОБЪЕМ ОТСЕКА ДЛЯ КРОВИ (BLOOD COMPARTIMENT VOLUME): объем крови, необходимый для заполнения отсека.

Примечание: Для устройств с полыми волокнами объем отсека для крови включает объем полых волокон и коллекторов.

3.3 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ОТСЕКА КРОВИ (BLOOD COMPARTIMENT CONNECTOR): конусный соединитель для обеспечения входа и выхода крови и для подключения устройства к наборам трубок для крови.

Примечание - Исторически использовался термин «порт крови».

3.4  КЛИРЕНС (CLEARANCE): объем раствора, из которого растворенное вещество полностью удаляется за единицу времени.

3.5 КОНВЕКЦИЯ (CONVECTION): перенос растворителя через полупроницаемую мембрану в результате перепада давления на мембране.

Примечание: Конвективный перенос растворенных веществ дополняет диффузионный перенос в результате «перемещения растворенных веществ», при котором растворенные вещества, содержащиеся в растворителе, транспортируются совместно с растворителем.

3.6 КОНВЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ (CONVECTNVE THERAPY): форма заместительной почечной терапии, которая удаляет уремические токсины из крови либо исключительно путем конвекции, либо путем сочетания диффузии и конвекции через полупроницаемую мембрану.

Примечание: - Конвективная терапия удаляет токсины из крови, удаляя жидкость из устройства сверх необходимого для достижения целевого баланса жидкости у пациента, что требует введения замещающей жидкости в кровь пациента. В отличие от этого, гемодиализ удаляет жидкость из устройства только для коррекции набора веса пациента, вызванного жидкостью, накопленной между процедурами диализа.

Примечание: - Гемофильтрация и гемодиафильтрация являются видами конвективной терапии.

Примечание: - Гемоконцентраторы — это устройства для удаления жидкости, используемые во время операций на сердце.

3.7 ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР (DIALYSIS FLUID):  водная жидкость, содержащая электролиты и, как правило, буфер и глюкозу, которая предназначена для обмена растворенными веществами с кровью во время гемодиализа (3.17) или гемодиафильтрации (3.15)

Примечание 1: Термин «диализирующий раствор» используется в настоящем документе для обозначения жидкости (приготовленной из диализной воды и концентратов), которая доставляется в гемодиализатор или гемодиафильтр с помощью системы подачи диализирующего раствора. Вместо термина «диализирующий раствор» можно использовать такие фразы, как «диализат» или «диализирующая жидкость».

Примечание 2: Диализирующий раствор, поступающаий в гемодиализатор или гемодиафильтр, называется «свежей диализирующим раствором», тогда как жидкость, выходящая из гемодиализатора или гемодиафильтра, называется «отработанной диализирующей жидкостью» или «эффлюентом».

Примечание 3: Диализирующий раствор не включает предварительно упакованные жидкости, используемые в некоторых видах заместительной почечной терапии.

3.8 ОТСЕК ДЛЯ ДИАЛИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА (DIALYSIS FLUID COMPARTMENT): часть гемодиализатора ( 3.16) или гемодиафильтра (3.14) , через которую должна проходить диализирующая жидкость (3.7) 3.9

3.9 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ДИАЛИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА (DIALYSIS FLUID CONNECTOR): соединитель для диализирующего раствора, являющийся частью устройства, обеспечивающий прохождение диализирующего раствора через устройство и соединяющий устройство с оборудованием, производящим диализирующую жидкость

3.10 ДИФФУЗИОННЫЙ (DIFFUSION): процесс переноса+ растворенных веществ через полупроницаемую мембрану, вызванный градиентом концентрации

3.11 ФИЛЬТРАТ (FILTRATE): жидкость, удаленная из крови через полупроницаемую мембрану, содержащуюся в гемодиализаторе (3.16), гемодиафильтре (3.14), гемофильтре (3.18) или гемоконцентраторе (3.13), из-за градиента давления (включая составляющую гидростатического, и онкотического давления) через полупроницаемую мембрану.

Примечание: В гемодиализаторе и гемодиафильтре удаляемая жидкость смешивается с диализирующим раствором, протекающим через устройство.

3.12 ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИЯ (HAEMOCONCENTRATION; HDF): конвекционный процесс, целью которого является удаление избытка плазменной воды из объема крови пациента, расширенного физиологической жидкостью, что обычно требуется во время операции на сердце

3.13 ГЕМОКОНЦЕНТРАТОР (HAEMOCONCENTRATOR): устройство,

предназначенное для проведения гемоконцентрации (3.12) 3.14

3.14 ГЕМОДИАФИЛЬТР(HEMODIAFILTER): устройство, предназначенное для проведения гемодиафильтрации (3.15)

3.15 ГЕМОДИАФИЛЬТРАЦИЯ  (HAEMODIAFILTRATION HDF): Процесс очищения крови, при котором одновременно корректируется концентрация водорастворимых веществ и удаляется избыток жидкости у ПАЦИЕНТА с почечной недостаточностью, является сочетанием ГЕМОДИАЛИЗА и ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ.

Примечание: - Диффузионное удаление растворенных веществ достигается с помощью потока диализирующего раствора, как при гемодиализе. Усиление конвективного удаления растворенных веществ достигается добавлением ультрафильтрации в количестве, превышающем необходимое для достижения желаемой потери веса; баланс жидкости поддерживается введением замещающего раствора в кровеносный контур либо до (гемодиафильтрация с предварительным разбавлением), либо после (гемодиафильтрация с последующим разбавлением), либо сочетанием этих двух методов (гемодиафильтрация со смешанным разбавлением).

[ИСТОЧНИК: ГОСТ Р МЭК 60601-2-16-2016?

3.16 ГЕМОДИАЛИЗАТОР (HAEMODIALYSER): устройство, предназначенное для проведения гемодиализа (3.17) 3.17

3.17   ГЕМОДИАЛИЗ ( HAEMODIALYSIS; HD): Процесс очищения крови, при котором корректируется концентрация водорастворимых веществ и удаляется избыток жидкости у ПАЦИЕНТА с почечной недостаточностью, посредством двустороннего диффузионного переноса и УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ через полупроницаемую мембрану, которая отделяет кровь от ДИАЛИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА.

Примечание : Этот процесс обычно включает удаление жидкости путём фильтрации. Этот процесс обычно сопровождается диффузией веществ из диализирующей жидкости в кровь.

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-2-16:2018, 201.3.209]?

3.18 ГЕМОФИЛЬТР (HAEMOFILTER) устройство, предназначенное для проведения гемофильтрации (3.19) 3.19

3.19 ГЕМОФИЛЬТРАЦИЯ (HAEMFILTRATION; HF):  Процесс очищения крови, при котором корректируется концентрация водорастворимых веществ и удаляется избыток жидкости у ПАЦИЕНТА с почечной недостаточностью, посредством одностороннего конвективного переноса с помощью УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ через полупроницаемую мембрану, которая отделяет кровь от ДИАЛИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА, и одновременно ультрафильтрат заменяется изоосмолярным СУБСТИТУАТОМ с такой скоростью, при которой разница между скоростью УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ и скоростью СУБСТИТУАТА дополнительно приводит к удалению избыточной жидкости в течение курса лечения.

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-2-16:2018, 201.3.211]

Примечание: -  При гемофильтрации поток диализирующего раствора отсутствует.

3.20 МАРКИРОВКА (LABELLING): письменный, печатный, графический или электронный материал, который прикрепляется к устройству (гемодиализатору, гемодиафильтру, гемофильтру или гемоконцентратору) или к любой из его тары или обертки, или сопровождает устройство  относящееся  к идентификации, техническому описанию и использованию этого устройства, но за исключением товаросопроводительных документов.

3.21 КОЭФФИЦИЕНТ ПРОСЕИВАНИЯ (SIEIVING COEFFICIENT): отношение концентрации растворенного вещества в фильтрате и одновременно, концентрации того же растворенного вещества в плазме.

3.22 ТРАНСМЕМБРАННОЕ ДАВЛЕНИЕ (TRANSMEMBRANE PRESSURE; TMP): среднее давление, оказываемое через полупроницаемую мембрану.

Примечание: По практическим причинам среднее значение  обычно выражается как:

— разница между средними арифметическими давлениями на входе и выходе из отсеков крови и диализирующего раствора гемодиализатора или гемодиафильтра; или

— разница между средним арифметическим входным и выходным давлениями отсека крови и давление фильтрата гемофильтра или гемоконцентратора.

3.23 УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ (ULTRAFILTRATION; UF): процесс ультрафильтрации под давлением, использующий градиент гидравлического давления, приложенный к полупроницаемой мембране

Примечание: В лечении гемодиализом ультрафильтрация обычно относится к процессу удаления, используемому для удаления избытка жидкости из организма пациента.

3.24 КОЭФФИЦИЕНТ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (ULTRAFILTRATION COEFFICIENT):

проницаемость устройства для плазменной воды

Примечание : Коэффициент ультрафильтрации обычно выражается в миллилитрах в час на миллиметр ртутного столба.

3.25  СКОРОСТЬ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (ULTRAFILTRATION RATE; UFR):

скорость потока фильтрата из отсека с кровью в отсек с диализирующим раствором, вызванная градиентом давления или перепадом давления на мембране, измеряемым как объем за единицу времени

Примечание: Скорость ультрафильтрации выражается в мл/мин или л/ч.

4  Требования

4.1 Биологическая безопасность и гемосовместимость Части изделия, предназначенные для прямого или косвенного контакта с кровью, должны быть оценены на предмет отсутствия биологической

опасности в соответствии с пунктом 5.2. Если изделие предназначено для повторного использования, испытания должны проводиться после обработки в соответствии с инструкциями производителя по применению.

Обращается внимание на необходимость установления того, существуют ли национальные правила или национальные стандарты,

регулирующие токсикологические испытания и испытания на биосовместимость, в стране, в которой производится изделие, и, если применимо, в странах, в которых изделие будет продаваться.

4.2 Стерильность Кровоснабжающий путь устройства должен быть стерильным, а состояние стерильности устройства должно соответствовать заявлению

производителя [см. 7.2 h)]. Соответствие проверяется согласно п. 5.3.

4.3 Апирогенность Кровяной путь устройства должен быть апирогенным, а состояние апирогенности устройства должно соответствовать заявлению

производителя [см. 7.2 h)]. Соответствие проверяется согласно п. 5.4.

4.4 Механические характеристики

4.4.1 Структурная целостность

Внешний корпус устройства должен выдерживать положительное давление, в 1,5 раза превышающее рекомендуемое изготовителем максимальное давление выше атмосферного, и отрицательное давление, не превышающее 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) ниже атмосферного давления, при испытании в соответствии с 5.5.1.

4.4.2 Целостность отсека крови

При воздействии на отсек для крови устройства проверенной процедуры испытания, проводимой при давлении, в 1,5 раза превышающем максимальное рекомендуемое производителем трансмембранное давление, отсек для крови не должен протекать.

Соблюдение настоящего требования проверяется в соответствии с 5.5.2. 4.4.3 Соединители отсеков крови гемодиализаторов, гемодиафильтров и гемофильтров

За исключением случаев, когда устройство и экстракорпоральный контур крови спроектированы как единая система, размеры соединителей отсеков крови должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Соблюдение настоящего требования проверяется согласно 5.5.3.2.

Рисунок 1 — Конусный соединитель отсека для впуска и выпуска крови гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемофильтров

Таблица 1 — Размеры соединителя отсека для крови

|  | E, мм | F, мм | Ga, мм | H, мм | Jb, мм | Kc, мм | Pd, мм | α, | β, | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | 10 или более | 9 или более | 8 | 13 или более | 10,8 | 0,85 | 5,97 | – | – | 6:100 |
| Номинальный |  |  |  |  | 11,0 | 1,10 | 6,00 | 15 | 15 |  |
| Максимальный |  |  |  |  | 11,3 | 1,35 | 6,03 | – | – |  |
| E Длина конического участка F Длина конического участка G Шаг резьбы H Диаметр основания J Диаметр гребня K Ширина гребня резьбы P Диаметр конуса α Угол наклона резьбы β Угол измерения резьбы γ Степень конусности a Двойной шаг резьбы b Изменен верхний допуск для соответствия различным компонентам и материалам. c Пересмотрены размеры и допуски, основанные на существующей производственной практике. d Исходная плоскость конуса: квадрат А. Этот размер измеряется как проекция на лицевую поверхность. См. рисунок 1 (Z). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4.4 Соединители отсеков для диализной жидкости гемодиализаторов и гемодиафильтров. За исключением случаев, когда гемодиализатор или гемодиафильтр и контур диализной жидкости выполнены как единое целое.

системы, размеры соединителей отсека для диализной жидкости должны быть такими, как указано на рисунке 2 и Таблица 2.

Соблюдение настоящего требования проверяется согласно 5.5.3.3.

Рисунок 2 — Основные присоединительные размеры входного и выходного разъема диализирующего раствора

Таблица 2 — Основные присоединительные размеры входного и выходного разъема диализирующей жидкости

|  | E, мм | F, мм | G, мм | Ha, мм | J, мм | K, мм | Pb, мм | S | α, | β, | Χ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | 10,1 | 13,0 | 17,8 | 22 или более | 0,5 | 14,8 | 12,3 | 12,0 |  |  |  |
| Номинальный | 10,2 | 13,1 | 17,8 |  |  | 14,9 | 12,4 | 12,1 | 45 | 45 | 45 |
| Максимальный | 10,3 | 13,2 | 18,1 |  |  | 14,9 | 12,5 | 12,2 |  |  |  |
| E F Исходная длина G Диапазон длин испытаний H Диаметр конуса J Диаметр конуса K Диаметр конуса P Диаметр S Диаметр α Угол наклона уплотнительной поверхности β Угол наклона уплотнительной поверхности Χ Угол наклона уплотнительной поверхности a Он определяет необходимую длину и диаметр для соединения с гнездовыми соединителями контура подачи жидкости для диализа. b Вместе с α он определяет диаметр уплотнительной поверхности для соединителей для диализной жидкости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4.5 Соединители фильтрата гемофильтров

За исключением случаев, когда гемофильтр и контур фильтрата спроектированы как единая система, контур фильтрата разъемы гемофильтров должны соответствовать либо

а) конструкция рисунка 2, или б) конструкция соединителя Luer Lock по ISO 80369-7:2021, рисунки B.1 и B.3. Соблюдение настоящего требования проверяется согласно 5.5.3.4.

4.4.6 Соединители крови и фильтрата гемоконцентраторов

4.4.6.1 Кровяные соединители

Соединители крови и фильтрата гемоконцентраторов должны обеспечивать надежное соединение с трубками. который будет использоваться с устройством.

Неблокируемые соединители не должны разъединяться под действием осевой силы 25 Н, приложенной в течение 15 с. За исключением случаев, когда устройство и экстракорпоральный контур кровообращения разработаны как единая система,

Размеры соединителей отсека для крови должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Соответствие размеров должно быть определено с использованием одного или комбинации следующих методов: цифровой контакт измерительные приборы, оптические измерения, трехмерная рентгеновская визуализация, аналоговые датчики или Другой проверенный метод. Оценка соответствия размеров может включать разрушающие методы получить доступ к функциям для измерения.

Соблюдение настоящего требования проверяется согласно 5.5.3.5.

4.4.6.2 Соединители фильтрата

За исключением случаев, когда гемоконцентраторы спроектированы как единая система, конструкция соединителя фильтрата должна соответствовать

а) конструкция рисунка 2, или б) неблокируемое соединение для прямого присоединения трубки, или c) конструкция соединителя Luer Lock по ISO 80369-7:2021, рисунки B.1 и B.3. Если используются неблокируемые соединители, они не должны разъединяться под действием осевой силы 25 Н, приложенной в течение 15 с. Соблюдение настоящего требования проверяется согласно 5.5.3.5.

4.5 Эксплуатационные характеристики 4.5.1 Очистка растворенных веществ для гемодиализаторов и гемодиафильтров

Клиренс мочевины, креатинина, фосфата и витамина В12 определяют в соответствии с 5.6.1. Расход крови и диализирующего раствора должен соответствовать диапазону, указанному производителем.

ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве дополнения включены результаты расчета коэффициента площади массопередачи мочевины (KoA). 4.5.2 Коэффициенты просеивания для гемодиализаторов, гемодиафильтров, гемофильтров и гемоконцентраторов

Для гемодиализаторов, гемодиафильтров и гемофильтров коэффициенты просеивания (SC) для альбумина, инулина и β2 -микроглобулина или миоглобина определяются в соответствии с 5.6.2.

Кроме того, следующие белки со средней молекулярной массой представляют известный клинический интерес и представляют собой диапазон молекулярных масс в пределах среднего молекулярного спектра. Производитель может указать значение SC либо для этих соединений, либо для других белков со средней молекулярной массой, либо для обоих, чтобы обеспечить эксплуатационные характеристики, если значение SC для этих белков больше или равно 0,1:

— легкие цепи каппа-свободные (κ-FLC, 23 кДа); — фактор комплемента D (CFD, 24 кДа); — альфа-1-микроглобулин (α1-М, 33 кДа); — хитиназа-3-подобный белок 1 (YKL-40, 40 кДа); — лямбда-свободные легкие цепи (λ-FLC, 45 кДа). Для гемоконцентраторов коэффициент просеивания по альбумину определяют в соответствии с 5.6.2.

4.5.3 Скорость ультрафильтрации Скорость ультрафильтрации определяется, если устройство предназначено для конвективной терапии в соответствии с 5.6.3.

4.5.4 Коэффициент ультрафильтрации Коэффициент ультрафильтрации определяется в соответствии с 5.6.4.

4.5.5 Объем отсека для крови Объем отсека для крови определяется в соответствии с 5.6.5.

Если объём кровяного компартмента стабилен или постоянен в клиническом диапазоне давлений, достаточно одного измерения. Если объём кровяного компартмента изменяется в зависимости от давления, необходимо определить объём кровяного компартмента в клиническом диапазоне давлений.

4.5.6 Падение давления в отсеке крови Перепад давления в отсеке для крови определяется в соответствии с 5.6.6.

4.5.7 Перенос эндотоксинов из гемодиализаторов и гемодиафильтров

Изготовитель должен определить, что риск для пациента является приемлемым с точки зрения пирогенной реакции вследствие переноса эндотоксина между путем циркуляции диализной жидкости и путем циркуляции крови во время подготовки и терапии, а также с учетом результатов тестирования переноса эндотоксина.

Соблюдение настоящего требования проверяется в соответствии с 5.6.7. 4.6 Срок действия

Биологическая безопасность, стерильность, эксплуатационные характеристики и механическая целостность изделия должны быть подтверждены после хранения в течение срока годности. Срок годности может быть установлен с помощью валидированных ускоренных исследований стабильности и должен быть подтвержден данными о старении в режиме реального времени.

Соответствие проверяется в соответствии с пунктом 6.

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1 Общие положения

Требования, указанные в пункте 4, должны быть определены до вывода на рынок нового типа устройства и должны пересматриваться после внесения изменений в устройство, которые могут повлиять на его производительность.

Если устройства маркированы для многократного использования, они должны быть проверены на структурную целостность, биологическую безопасность и эксплуатационные характеристики после повторной обработки в соответствии с инструкциями производителя, чтобы охарактеризовать воздействие рекомендуемого чистящего средства и бактерицидного средства на эксплуатационные характеристики мембраны.

Для испытаний размер выборки устройств должен определяться с учетом риска и должен позволять продемонстрировать, что результаты испытаний соответствуют всему диапазону спецификаций производителя со статистической достоверностью.

Конфигурация одноразовых образцов, используемых для испытаний, должна соответствовать окончательной конфигурации производства, включая стерилизацию.

Измерения проводятся in vitro при температуре (37 ± 1) °C. Если зависимость между переменными нелинейна, необходимо провести достаточное количество измерений для интерполяции данных. Методы измерений, представленные в настоящем документе, являются референтными. Допускается использование других методов испытаний при условии их валидации и подтверждения их точности и воспроизводимости.

Представленные испытательные системы не отражают всех необходимых деталей практически реализуемой испытательной аппаратуры. При проектировании и создании реальных испытательных систем, а также при их создании необходимо также учитывать факторы, способствующие погрешности измерений, включая, помимо прочего:

— погрешности измерения давления из-за влияния статического напора и динамических перепадов давления; — время стабилизации параметров; — неконтролируемые колебания температуры при непостоянных расходах; — рН;

- деградация исследуемых веществ под воздействием тепла, света и времени;

- — дегазация испытательных жидкостей; — захваченный воздух; и — загрязнение системы посторонними материалами, водорослями и бактериями.

- ПРИМЕЧАНИЕ. Раздел 5 содержит типовые испытания, проводимые перед выпуском нового изделия на рынок или при внесении изменений в изделие или его производственные процессы. Другие испытания носят характер контроля качества и проводятся регулярно в соответствии с требованиями системы менеджмента качества.

- 5.2 Биологическая безопасность и гемосовместимость

- Биологическая безопасность гемодиализаторов, гемодиафильтров, гемофильтров и гемоконцентраторов, предназначенных для прямого или косвенного контакта с кровью пациента, должна оцениваться на:

- — образцы каждого нового типа устройства перед его продажей, или — после любого изменения материалов конструкции этого типа устройства, или — после любого изменения метода стерилизации.

- Если изделие предназначено для многократного использования, испытания должны подтвердить его безопасность перед первым использованием и после обработки в соответствии с инструкциями производителя. Испытания должны проводиться в соответствии со стандартами ISO 10993-1, ISO 10993-4, ISO 10993-7 или ISO 10993-11, соответственно.

- 5.3 Стерильность

- Соответствие пункту 4.2 должно быть проверено путем проверки записей, подтверждающих, что устройство было подвергнуто процессу стерилизации, который был проверен в соответствии с ISO 11737-2.

- 5.4 Апирогенность

- Соответствие пункту 4.3 должно быть проверено согласно ISO 10993-11. ПРИМЕЧАНИЕ. В стандарте ISO 10993-11 не рассматриваются конкретно требования к методам испытаний на пирогенность, опосредованную

- эндотоксинами, но содержится ссылка на стандарт ANSI/AAMI ST72. 5.5 Механические характеристики

- 5.5.1 Конструктивная целостность 5.5.1.1 Общие положения Требования пункта 4.4.1 должны быть проверены методами испытаний, указанными в пунктах 5.5.1.2 и 5.5.1.3.

- 5.5.1.2 Испытание положительным давлением

- Полностью заполните устройство дегазированной водой при температуре (37 ± 1) °C. Закройте все соединения, кроме того, к которому приложено давление. Создайте положительное давление воздуха, в 1,5 раза превышающее максимальное давление, рекомендованное производителем, и загерметизируйте устройство. Через 10 минут запишите давление и визуально проверьте устройство на герметичность.

- В качестве альтернативы можно применить постоянное давление воздуха (в 1,5 раза превышающее максимальное давление, рекомендованное производителем) и погрузить устройство в воду для проверки на утечку воздуха.

- 5.5.1.3 Испытание отрицательным давлением

- Полностью заполните устройство дегазированной водой при температуре (37 ± 1) °C. Закройте все соединения, кроме того, к которому приложено давление. Поместите устройство под давление ниже атмосферного, в 1,5 раза превышающее максимальное давление, рекомендованное производителем, если только это давление не превышает 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) или

- не указано. В этом случае создайте давление ниже атмосферного не менее 66,7 кПа (500 мм рт. ст.). Закройте устройство. Через 10 минут запишите давление и визуально проверьте устройство на герметичность.

- В качестве альтернативы можно применить постоянное отрицательное давление воздуха 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) и погрузить устройство в воду для проверки на утечку воды.

- 5.5.2 Целостность отсека крови Соответствие пункту 4.4.2 определяется путем проверки протоколов проверки процедуры испытания.

- 5.5.3 Разъемы

- 5.5.3.1 Общие положения

- Все соединители должны обеспечивать безопасное соединение. В случае соединителей для крови, для обеспечения безопасного соединения следует избегать чрезмерной утечки воздуха извне или потери крови в окружающую среду, а в случае соединителей для диализирующего раствора – проникновения воздуха или утечки диализирующего раствора.

- Допустимая скорость утечки, минимальное усилие разъединения, минимальный крутящий момент разъединения и максимальный крутящий момент соединения должны определяться в соответствии с процессом управления рисками производителя. Граничные параметры, используемые в испытаниях, такие как крутящие моменты, усилия соединения и разъединения, а также время выдержки и температура окружающей среды, должны учитываться и определяться в рамках оценки производителем применения изделия.

- 5.5.3.2 Соединители отсеков крови гемодиализаторов, гемодиафильтров и гемофильтров Соответствие пункту 4.4.3 определяется путем проверки размеров с учетом требований рисунка 1 и таблицы 1.

- Соответствие размеров должно определяться с использованием одного или комбинации следующих методов: цифровых контактных

- измерительных приборов, оптических измерений, трехмерной рентгеновской визуализации, аналоговых датчиков или других проверенных методов.

- Функциональное соответствие подтверждается испытаниями и критериями приемки, разработанными в процессе управления рисками. При необходимости можно ссылаться на стандарт ISO 80369-20, который определяет методы испытаний для оценки характеристик соединителей малого диаметра в здравоохранении.

- Аналоговый калибр, представленный на рисунках 3–5 , подходит для определения соответствия диаметру конуса P и конусности γ требованиям Таблицы 1. На рисунке 3 показаны требуемые размеры и допуски калибра. На рисунке 4 показан эталонный соединитель для измерения конусности. Калибр, показанный на рисунке 3, соответствует размерам и допускам эталонного соединителя. На рисунке 5 показан конус, взаимодействующий с калибром, соответствующий требованиям Таблицы 1 по диаметру конуса и конусности в пределах допустимого диапазона «a».

- ПРИМЕЧАНИЕ. Оценка размеров может включать деструктивные методы получения доступа к характеристикам для измерения. 5.5.3.3 Соединители отсеков для диализирующей жидкости гемодиализаторов и гемодиафильтров

- Соответствие определяется путем размерного контроля, отвечающего требованиям рисунка 2 и таблицы 2, и определяется с использованием одного или комбинации следующих методов: цифровых контактных измерительных приборов, оптических измерений, трехмерной рентгеновской визуализации, аналоговых датчиков или другого проверенного метода.

- Функциональное соответствие подтверждается испытаниями и критериями приемки, полученными в процессе управления рисками. ПРИМЕЧАНИЕ. Оценка размеров может включать деструктивные методы получения доступа к характеристикам для измерения.

- 5.5.3.4 Соединители фильтрата гемофильтров

- Для соединителей, имеющих конструкцию, показанную на рисунке 2, соответствие должно быть определено путем проверки размеров и продемонстрировано путем выполнения требований рисунка 2 и таблицы 2, а также должно быть определено с использованием одного или комбинации следующих методов: цифровых контактных измерительных приборов, оптических измерений, трехмерной рентгеновской визуализации, аналоговых датчиков или другого проверенного метода.

- Функциональное соответствие подтверждается испытаниями и критериями приемки, разработанными в процессе управления рисками. При необходимости можно ссылаться на стандарт ISO 80369-20, который определяет методы испытаний для оценки характеристик соединителей малого диаметра в здравоохранении.

- Для соединителей, имеющих конструкцию соединителя Luer Lock, описанную в ISO 80369-7, соответствие должно определяться путем проверки размеров на соответствие требованиям ISO 80369-7.

- Соответствие размеров должно определяться с использованием одного или комбинации следующих методов: цифровых контактных

- измерительных приборов, оптических измерений, трехмерной рентгеновской визуализации, аналоговых датчиков или другого проверенного метода.

- Для требуемых испытаний следует использовать эталонный соединитель, представляющий собой наихудшие размеры соответствующего гнездового порта.

- ПРИМЕЧАНИЕ. Оценка размеров может включать деструктивные методы получения доступа к характеристикам для измерения. 5.5.3.5 Соединители крови и фильтрата для гемоконцентраторов

- Для разъемов, конструкция которых показана на рисунке 1 , соответствие определяется проверкой размеров и подтверждается выполнением требований рисунка 1 и таблицы 1. Для разъемов типа, показанного на рисунке 2, соответствие определяется проверкой размеров и подтверждается выполнением требований рисунка 2 и таблицы 2.

- Неблокируемые соединения не должны разъединяться под действием осевой силы 25 Н, приложенной в течение 15 с.

- Для соединителей, имеющих конструкцию соединителей типа Luer Lock по стандарту ISO 80369-7, соответствие определяется путем проверки размеров на соответствие требованиям стандарта ISO 80369-7.

- Соответствие размеров должно определяться с использованием одного или комбинации следующих методов: цифровых контактных

- измерительных приборов, оптических измерений, трехмерной рентгеновской визуализации, аналоговых датчиков или другого проверенного метода.

- Функциональные требования, испытания и критерии приемки должны использоваться в соответствии с оценкой риска производителя и условиями проверки и испытаний. При необходимости можно ссылаться на стандарт ISO 80369-20, который определяет методы испытаний для оценки характеристик соединителей малого диаметра в здравоохранении.

- Для соединителей типа, показанного на рисунке 1, аналоговый калибр, описанный на рисунках 3–5 , подходит для определения соответствия диаметру конуса P и конусности γ, указанным в таблице 1. На рисунках 3 и 3 указаны требуемые размеры и допуски калибра. На рисунках 4 и 4 показан эталонный разъем и его размеры для измерения конусности. Калибр, показанный на рисунке 3, соответствует размерам и допускам эталонного разъема. На рисунке 5 показан конус, взаимодействующий с калибром, соответствующий требованиям к диаметру конуса и конусности, указанным в таблице 1, и находящийся в пределах допустимого диапазона «a».

ПРИМЕЧАНИЕ. Оценка размеров может включать деструктивные методы получения доступа к характеристикам для измерения.

Рисунок 3 — Конический калибр для проверки конуса соединителя крови

Таблица 3 — Размеры конического калибра гнезда

|  | E, мм | f, мм | G, мм | H, мм | J, мм | (K), мм | P, мм | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | 9 | – | 0,990 | 6,025 | 6,444 | 5,970 | – | 6:100 |
| Номинальный | – | 7 | 1,000 | 6,030 | 6,449 |  | – |  |
| Максимальный | – | – | 1,000 | 6,030 | 6,449 |  | 5,9 |  |
| E f G H Диаметр конуса J Диаметр конуса (K) Диаметр конуса P Диаметр γ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4 — Контрольный разъем для проверки конуса соединителя крови

Таблица 4 — Размеры опорного разъема розетки

|  | e, мм | f, мм | G, мм | H, мм | J, мм | K, мм | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | – | – | 10 | 5,911 | – | 6,301 | 6:100 |
| Номинальный | 7,5 | 1 | – | 5,916 | – | 6,306 |  |
| Максимальный | – | – | – | 5,916 | 0,5 | 6,306 |  |
| e f G H J Радиус (K) P γ |  |  |  |  |  |  |  |

Обозначения:

1-конус

2 –облась измерений

а - место проверки размеров

Приложите калибр к коническому разъему с общей осевой силой 5 Н без крутящего момента. Снимите осевую нагрузк

Рисунок 5 — Конический калибр для проверки конусного соединителя крови

5.6 Эксплуатационные характеристики

5.6.1 Очистка гемодиализаторов и гемодиафильтров от растворенных веществ 5.6.1.1 Общие положения Соответствие пункту 4.5.1 определяется согласно пункту 5.6.1. 5.6.1.2 Тестовый раствор

Промойте отсек с кровью диализирующей жидкостью, физиологическим раствором, фосфатным буферным раствором или водой, содержащей одно или несколько тестовых веществ, перечисленных в таблице 5.

Промойте отсек диализирующей жидкости гемодиализаторов и гемодиафильтров диализирующей жидкостью, физиологическим раствором, фосфатным буферным раствором или водой.

ПРИМЕЧАНИЕ Раствор, используемый для перфузии отсеков с кровью и диализирующей жидкостью, должен иметь одинаковую ионную силу.

Таблица 5 — Референтные концентрации испытуемых растворов

| Растворенное вещество | Молярная концентрация |
| --- | --- |
| Мочевинаa | От 15 до 35 ммоль/л |
| Креатинин | От 500 до 1000 мкмоль/л |
| Фосфат | От 1 до 5 ммоль/л, доведенная до рН 7,4 ± 0,1 |
| Витамин В12 | От 15 до 40 мкмоль/л |
| a Натрий схож с мочевиной по молекулярной массе, диффузионным и конвективным свойствам. В качестве заменителя мочевины можно использовать хлорид натрия. Если в качестве заменителя используется натрий, это должно быть указано в документации по продукту. Примечание – Концентрации перечисленных растворенных веществ могут варьироваться в зависимости от процедуры испытания. Молярные концентрации растворенных веществ приведены исключительно для ознакомления. |  |

5.6.1.3 Процедура испытания для определения зазора

Настройте испытательный контур, как показано на рисунке 6 (система с открытым контуром). Установите стабильные условия (температуру, поток и давление) для потоков крови, диализирующего раствора и фильтрата и убедитесь, что из гемодиализатора или гемодиафильтра удален весь воздух. Соберите тестовые образцы после достижения стационарного состояния концентраций, температуры и потоков в указанном диапазоне потоков. Скорость ультрафильтрации должна быть указана для каждого условия. Проанализируйте образцы и рассчитайте клиренс в соответствии с формулой (1). Если испытательная система включает линию замещающей жидкости, убедитесь, что отбор проб для cBI в кровеносном контуре производится до точки инфузии замещающей жидкости при предварительном разбавлении, а отбор проб для cBO в кровеносном контуре производится после точки инфузии замещающей жидкости при последующем разбавлении.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Хотя на рисунке 6 поток крови поступает в отсек для крови в верхней части гемодиализатора или гемодиафильтра, тест можно проводить и при потоке крови, поступающем в отсек для крови в нижней части гемодиализатора или гемодиафильтра, при условии, что потоки крови и диализирующего раствора в отсеках остаются противоточными. Тест можно проводить и при горизонтальном положении гемодиализатора или гемодиафильтра, при условии, что данная конфигурация обеспечивает результаты, эквивалентные результатам, полученным при вертикальном положении гемодиализатора или гемодиафильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Практическим методом подтверждения надежности измерения является контроль ошибки баланса масс.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Гемодиализаторы требуют специальной характеристики в соответствующих условиях, если они используются в определенных режимах непрерывной заместительной почечной терапии (НЗПТ), где скорость потока диализирующей жидкости, qD , ниже скорости потока крови, qB .

Обозначения:

1. Кровяной насос.                                                6. Клапан управления давлением

2. Гемодиализатор или гемодиафильтр.          pBI артериальное давление, вход

3. Система подачи диализного раствора          pBO артериальное давление, выход

с контролем ультрафильтрации             PDI давление диализного раствора, вход

4. Сборник отходов                                  PDO давление диализного раствора, выход

5. Резервуар для тестового раствора

ПРИМЕЧАНИЕ. Для измерения клиренса во время гемодиафильтрации может быть предусмотрена инфузионная линия для замещающей жидкости.

Рисунок 6 — Схема разомкнутой системы для измерения клиренса гемодиализатора или гемодиафильтра

5.6.1.4 Расчет клиренса

Клиренс для гемодиализа и гемодиафильтрации, К, можно рассчитать по формуле (1):

K=cBI-cBOcBIqBI+cBOcBIqF

где,

cBI - концентрация растворенного вещества на входе крови в гемодиализатор или гемодиафильтр;

cBO - концентрация растворенного вещества на выходе крови из гемодиализатора или гемодиафильтра;

qBI - скорость кровотока на входе в устройство;

qF - скорость потока фильтрата (скорость ультрафильтрации).

ПРИМЕЧАНИЕ: В формуле (1) qF определяется как скорость ультрафильтрации. Согласно 3.23, скорость ультрафильтрации включает в себя весь поток жидкости через мембрану, обусловленный перепадом давления. Если испытательная система включает линию для замещающей жидкости, в формуле (1) для qF необходимо учитывать только чистую скорость ультрафильтрации (скорость удаления избыточной жидкости) .

Если qD < qB , например, для некоторых видов НЗПТ, клиренс можно рассчитать с помощью формулы (2):

K=cDOcBIqDO

где,

cBI - концентрация растворенного вещества на входе крови в гемодиализатор или гемодиафильтр;

cBO - концентрация растворенного вещества на выходе крови из гемодиализатора или гемодиафильтра;

cDO - концентрация растворенного вещества на выходе диализирующего раствора из гемодиализатора или гемодиафильтра;

qBI - скорость кровотока на входе в устройство;

qDO- расход диализирующего раствора на выходе  из гемодиализатора или гемодиафильтра;

qF - скорость потока фильтрата (скорость ультрафильтрации).

5.6.2 Коэффициент просеивания гемодиализаторов, гемодиафильтров, гемофильтров и гемоконцентраторов

5.6.2.1 Общие положения Соответствие пункту 4.5.2 определяется в соответствии с испытанием, описанным в пункте 5.6.2. 5.6.2.2 Тестовый раствор

Испытуемая жидкость представляет собой антикоагулированную человеческую или бычью плазму с концентрацией белка (60 ± 5) г/л. Промойте отсек с кровью тестовой жидкостью, содержащей одно или несколько веществ, перечисленных в пункте 4.5.2.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешается разбавление или гемоконцентрация с целью корректировки концентрации белка и получения заданной концентрации (60 ± 5) г/л.

5.6.2.3 Методика испытаний для определения коэффициента просеивания

Настройте испытательный контур, как показано на рисунке 7 , в однопроходном [Рисунок 7 б)] или рециркуляционном [Рисунок 7 б)] режиме. Перед испытанием подготовьте устройства в соответствии с инструкциями производителя и убедитесь, что из контура удален весь воздух. Температура испытательного раствора должна поддерживаться на уровне (37 ± 1) °C в течение всей процедуры.

Во время подготовки и заполнения удалите промывочную жидкость, чтобы обеспечить поддержание общей концентрации белка в плазме в диапазоне (60 ± 5) г/л. Убедитесь, что скорость потока, давление и температура соответствуют инструкциям производителя и остаются стабильными на протяжении всей процедуры. Регистрируйте данные в ходе процедуры. Для расчета коэффициента просеивания отберите пробы через входной и выходной коннекторы крови устройств, а также из фильтрата.

Рассчитайте коэффициент рассева по формуле (3).

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя на рисунке 7 поток крови поступает в отсек для крови в нижней части устройства, тест можно провести и при потоке крови, поступающем в отсек для крови в верхней части устройства. Тест также можно провести, когда устройство находится в горизонтальном положении, при условии, что конфигурация устройства обеспечивает результаты, эквивалентные результатам, полученным при вертикальном положении устройства.

5.6.2.4 Расчет коэффициента просеивания:

Коэффициент просеивания S гемодиализатора, гемодиафильтра, гемофильтра или гемоконцентратора рассчитывается по формуле 3

S=2cFcBI+cBO

где,

𝑆 – коэффициент просеивания;

cBI - концентрация растворенного вещества на входе крови в гемодиализатор или гемодиафильтр;

cBO - концентрация растворенного вещества на выходе крови из гемодиализатора или гемодиафильтра;

cF- концентрация растворенного вещества на  входе крови в гемодиализатор, гемодиафильтр, гемофильтр или гемоконцентратор;

В формуле (3) необходимо использовать одинаковые единицы концентрации для cBI, cBOи  cF

а) Рециркуляционная (замкнутая) система                    б) Однопроходная система (открытый контур)

Условные обозначения:

1. Регулятор давления;                                                             6. Резервуар для тестового раствора

2. Гемодиализатор, гемодиафильтр, гемофильтр или           7. Сборник отходов

гемоконцентратор;                                                                  pBO -  артериальное давление на выходе

3. Фильтрующий насос;                                                         pBI артериальное давление на входе

4. Насос для крови;                                                    Давление фильтрата ПФО на выходе устройства

5. Резервуар для тестового раствора

Рисунок 7 — Схема систем измерения коэффициентов ультрафильтрации и просеивания гемодиализатора, гемодиафильтра, гемофильтра или гемоконцентратора

5.6.3 Скорость ультрафильтрации

5.6.3.1 Тестовый раствор

В качестве контрольного раствора для определения скорости ультрафильтрации гемодиафильтров и гемофильтров используется

антикоагулированная бычья или человеческая кровь с гематокритом (32 ± 3)% и концентрацией белка (60 ± 5) г/л. Для гемоконцентраторов допускается использование контрольного раствора антикоагулированной бычьей или человеческой крови с гематокритом (25 ± 3)% и концентрацией белка (50 ± 5) г/л. Не допускается перфузия диализирующего раствора или фильтрата жидкостью.

5.6.3.2 Методика испытаний для определения скорости ультрафильтрации

Подготовьте устройство в соответствии с инструкцией по применению, чтобы обеспечить удаление воздуха. Настройте тестовый контур, как показано на рисунке 7, в конфигурации однопроходного потока [см. рисунок 7 б)] или рециркуляционного потока [см. рисунок 7 а)]. Измерьте зависимость между скоростью ультрафильтрации (UFR) и трансмембранным давлением (TMP) от низкой UFR до максимально достижимой точки UFR в указанном производителем диапазоне кровотока. Для устройств с меньшей площадью поверхности диапазон может потребовать корректировки для обеспечения сопоставимой точности.

При измерении перепада давления на мембране может потребоваться коррекция в зависимости от ориентации прибора и положения датчиков давления. Необходимо внести поправку на трансмембранное давление, обусловленное онкотическим давлением.

ПРИМЕЧАНИЕ. Зависимость между UFR и трансмембранным давлением может отклоняться от линейной при высоком трансмембранном давлении и

достигать максимального значения, которое остается постоянным, несмотря на увеличение трансмембранного давления. Это плато соответствует максимальной скорости фильтрации для устройства.

5.6.4 Коэффициент ультрафильтрации

5.6.4.1 Тестовый раствор

В качестве испытательного раствора для перфузии кровяного отсека гемодиализаторов, гемодиафильтров и гемофильтров используют антикоагулированную бычью или человеческую кровь с гематокритом (32 ± 3) % и концентрацией белка (60 ± 5) г/л. Для гемоконцентраторов допускается использование испытательного раствора антикоагулированной бычьей или человеческой крови с гематокритом (25 ± 3) % и концентрацией белка (50 ± 5) г/л.

5.6.4.2 Методика испытаний для определения коэффициента ультрафильтрации

Подготовьте устройство в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чтобы обеспечить удаление воздуха. Настройте испытательный контур, как показано на рисунке 7, в конфигурации однопроходного потока [см. рисунок 7 б)] или рециркуляционного потока [см. рисунок 7 а)]. Обеспечьте стабильные условия (температуру, поток и давление) для потоков крови и фильтрата. Измерьте зависимость между UFR и TMP как минимум для четырёх точек данных в диапазоне от 1 мл/мин/м2 до 30 мл/мин/м2 и рассчитайте наклон линейного участка кривой для получения коэффициента ультрафильтрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для устройств с меньшей площадью поверхности может потребоваться масштабирование диапазона измерений для обеспечения точности.

5.6.5 Объем отсека для крови

Для устройств из полых волокон объем отсека для крови можно рассчитать, используя размеры и количество волокон в пучке. Если известно, что мембрана значительно меняет размеры после смачивания, следует использовать следующий альтернативный метод.

В качестве альтернативы, заполните отсек для крови жидкостью, которая легко удаляется, но не проходит через мембрану. Измерьте объём, необходимый для заполнения отсека для крови.

Если объем отсека для крови устройства изменяется в зависимости от давления, выполните измерения в указанном диапазоне трансмембранных давлений, соответствующих ожидаемым клиническим давлениям.

5.6.6 Падение давления в отсеке крови

5.6.6.1 Общие положения

Соответствие пункту 4.5.6 определяется в соответствии с испытанием, описанным в пункте 5.6.6.

5.6.6.2 Испытательные жидкости

Заполните отсек для крови испытуемым раствором антикоагулированной бычьей или человеческой крови с гематокритом (32 ± 3) % и концентрацией белка (60 ± 5) г/л.

Заполните отсек для диализирующей жидкости или фильтрата обычной диализирующей жидкостью или физиологическим раствором.

5.6.6.3 Методика испытаний для определения падения давления

Определите скорость кровотока. Измерьте и запишите входное и выходное давление в отсеке для крови. Определите падение давления. Повторите процедуру для диапазона скоростей кровотока, указанного производителем.

Для пластинчатых диализаторов также необходимо установить скорость потока диализирующей жидкости и измерить давление в отсеке для диализирующей жидкости.

5.6.7 Перенос эндотоксинов из гемодиализаторов и гемодиафильтров 5.6.7.1 Общие положения

Соответствие пункту 4.5.7 должно быть подтверждено путем проверки записей о проведении оценки риска в соответствии с ISO 14971 с учетом результатов испытаний на перенос эндотоксинов.

5.6.7.2 Методика испытаний для определения переноса эндотоксина

Испытание устройства следует проводить с использованием воды, физиологического раствора или диализирующей жидкости с концентрацией эндотоксина, равной или превышающей максимально допустимый уровень, как указано в ISO 23500-5.

Перенос осуществляется как путем диффузии, так и конвекции, а также учитываются другие потенциальные факторы риска. Пример метода приведен в Приложении

6. СРОК ГОДНОСТИ

Соответствие требованиям пункта 4.6 может быть достигнуто путем ускоренного или оперативного тестирования биологической безопасности, стерильности, эксплуатационных данных и механической целостности устройства после хранения в течение периода, соответствующего дате истечения срока годности.

7. МАРКИРОВКА

7.1 Маркировка на устройстве

Этикетка устройства должна содержать следующую информацию:

а) наименование изготовителя;

б) фирменное название устройства;

в) идентификационный код производителя (например, номер по каталогу или модели) устройства;

г) обозначение номера партии, лота или серии;

e) направление потока крови и потока диализирующей жидкости, если применимо (для различения можно использовать цветовую кодировку) между входом в устройство и выходом из устройства);

е) максимальное трансмембранное давление;

g) дата истечения срока действия, указанная в формате мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-дд, где гггг означает год, мм — месяц, а дд — день;

з) метод стерилизации; i) заявление об однократном использовании, если применимо. ПРИМЕЧАНИЕ. Если существуют символы, указанные в стандарте ISO 7000 или ISO 15223-1, или в обоих стандартах, их можно использовать в качестве альтернативы.

7.2 Маркировка на единичной таре

На контейнере или сквозь него должна быть видна как минимум следующая информация:

а) наименование и адрес производителя;

б) фирменное наименование устройства;

в) идентификационный код производителя (например, номер по каталогу или номер модели) устройства;

г) обозначение номера партии или серии;

e) дата истечения срока действия, указанная в формате мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-дд, где гггг означает год, мм — месяц, а дд — день;

е) метод стерилизации; ж) заявление об однократном использовании, если применимо; з) заявление о стерильности и апирогенности; возможны три варианта:

1) все содержимое упаковки стерильно; 2) пути движения жидкостей (крови и диализной жидкости) стерильны; 3) стерильным является только кровеносный путь;

и) заявление «Перед применением ознакомьтесь с инструкцией»;

к) если применимо, заявление о том, что устройство должно использоваться с диализным аппаратом, включающим контроль ультрафильтрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если существуют символы, указанные в стандарте ISO 7000 или ISO 15223-1, или в обоих стандартах, их можно использовать в качестве альтернативы.

7.3 Маркировка на внешней таре На внешнем контейнере, который обычно содержит ряд устройств, должна быть указана как минимум следующая информация:

а) наименование и адрес производителя; б) наименование и адрес дистрибьютора, если они отличаются от информации, указанной в пункте а), если применимо;

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Могут применяться национальные требования.

в) фирменное наименование устройства, описание содержимого и количество устройств, содержащихся в контейнер;

г) идентификационный код производителя (например, номер по каталогу или номер модели) устройства; д) обозначение номера партии, серии или серийного номера;

е) заключение о стерильности и апирогенности; ж) инструкции и предупреждения по обращению и хранению; h) дата истечения срока действия, указанная в формате мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-дд, где гггг означает год, мм — месяц, а дд — день;

i) заявление «Если картонная упаковка повреждена, внимательно проверьте содержащиеся в ней продукты, не используйте, если упаковка продукта повреждена».

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если существуют символы, указанные в стандарте ISO 7000 или ISO 15223-1, или в обоих стандартах, их можно использовать в качестве альтернативы.

7.4 Информация, которая должна быть указана в сопроводительной документации

Сопроводительная документация должна соответствовать стандарту ISO 20417 и размещаться во внешнем контейнере, в котором транспортируются устройства. Она должна включать спецификацию изделия и инструкцию по эксплуатации в форме брошюры или листовки. В каждый внешний контейнер должно быть помещено как минимум по одной такой брошюре или листовке.

Если сопроводительная документация доступна в электронном виде, производитель должен предоставить подробную информацию о порядке доступа к ней.

Должна быть предоставлена как минимум следующая информация: а) наименование и адрес производителя; б) фирменное наименование устройства; в) способ применения:

1) заявление о необходимости следовать инструкциям производителя машины (если таковые имеются) по ориентации устройство в опоре;

2) позиционирование соединения экстракорпорального контура и, при необходимости, позиционирование соединения трубок для диализной жидкости;

3) рекомендуемая подготовка, промывание и завершение гемодиализа, гемодиафильтрации, процедуры гемофильтрации или гемоконцентрации;

4) направление потока крови и потока диализирующей жидкости, если применимо; 5) типовая принципиальная схема; 6) необходимость применения антикоагулянтов и обязательство следовать предписаниям врача; 7) подробная информация о любом необходимом вспомогательном оборудовании;

г) предостережения и предупреждения:

1) ограничения давления, если таковые имеются;

2) ограничения скорости потока диализирующего раствора, если таковые имеются (применимо только к гемодиализаторам и гемодиафильтрам);

3) ограничения скорости кровотока, если таковые имеются;

4) инструкции по промывке и заполнению устройства перед использованием;

5) необходимость использования какого-либо специального оборудования;

6) список известных побочных реакций;

7) перечень общих и специальных противопоказаний, например, «Не рекомендуется для применения в педиатрии» и «Не не использовать в недеаэрированных системах подачи диализной жидкости»;

8) соответствующие предупреждения и противопоказания относительно снижения производительности, если устройство используется ниже определенных значений расхода, ниже определенного давления или в определенных ориентациях (горизонтально, вертикально);

e) идентификационный код производителя (например, номер по каталогу или номер модели) устройства; е) заявление о стерильности и апирогенности; возможны три варианта:

1) все содержимое упаковки стерильно; 2) пути движения жидкостей (крови и диализной жидкости) стерильны; 3) стерильным является только кровеносный путь;

ж) метод стерилизации;

h) заявление об однократном или многократном использовании; если маркировка предусматривает многократное использование, заявление о том, где можно получить данные, подтверждающие многократное использование;

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Национальные или региональные правила могут требовать, чтобы данные, подтверждающие повторное использование, включали листок-вкладыш в упаковку.

i) необходимо включить или указать данные о производительности устройства; данные о производительности устройства должны включать площадь поверхности мембраны, зазоры, коэффициент просеивания вместе со скоростью потока крови и фильтрации, используемой для его определения, а также время, в которое было произведено измерение после начала фильтрации, если устройство предназначено для конвективной терапии, или если коэффициент просеивания для альбумина > 0,01, коэффициент ультрафильтрации (kuf ), информацию о связи между скоростью ультрафильтрации и трансмембранным давлением, если устройство предназначено для конвективной терапии, перепад давления на стороне крови и объем отсека для крови для устройства; данные о производительности должны включать или указывать следующее:

— заявление, если это уместно, что результаты in vitro, вероятно, будут отличаться от результатов in vivo, с оценка величины разницы, если известна;

— заявление, если это уместно, о том, что эффективность может изменяться в зависимости от продолжительности наблюдения;

— методы и условия испытаний, используемые для определения эксплуатационных характеристик.

j) инструкция по повторной обработке гемодиализатора, если таковая имеется, должна соответствовать требованиям ISO 17664-1, а инструкции должны включать, помимо прочего:

1) инструкции по разборке, очистке и сборке коллектора и уплотнительного кольца, если применимо; 2) рекомендуемые средства и процессы очистки и обработки; 3) метод определения остатков химических веществ перед использованием; 4) инструкции по проведению эксплуатационных испытаний, необходимых перед повторным использованием гемодиализатора; 5) предупреждение об опасности использования любого средства или процесса, которые могут отрицательно повлиять на гемодиализатор; 6) если предусмотрено повторное использование, заявление о том, что гемодиализатор можно использовать повторно только для одного и того же пациента; 7) заявление, если применимо, о влиянии повторного использования гемодиализатора на производительность

гемодиализатор; k) общее наименование и, если применимо, фирменное наименование мембраны;

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Под общим названием мембраны подразумевается полное химическое название материала мембраны.

l) общее описание устройства; эта информация должна включать особые характеристики, такие как скорость фильтрации, требующая специальных контроллеров, или неблагоприятное воздействие пузырьков в диализирующей жидкости;

н) соединители, рекомендуемые либо для соединителей диализной жидкости, либо для соединителей фильтрации, либо для обоих;

n) если соединители отсека для крови не соответствуют рисунку 1, необходимо указать тип соединителей для трубок крови, совместимых с устройством;

8. УПАКОВКА

Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов ISO 11607-1 и ISO 11607-2.

Приложение A

(справочное)

Оценка переноса эндоксина

A.1 Введение

Серия стандартов ISO 23500 обеспечивает основу для обеспечения достижения и поддержания микробиологического качества диализирующего раствора. Предельно допустимые концентрации бактерий и эндотоксинов, указанные для стандартного и сверхчистого диализирующего раствора, не равны нулю, и во время гемодиализа в диализирующем растворе могут присутствовать эндотоксины, являющиеся пирогенными веществами, такими как липополисахариды (ЛПС), пептидогликаны (ПГ) или бактериальная ДНК (бДНК). Они способны проникать в кровоток пациента через мембрану посредством диффузии и конвекции, поскольку молекулярная масса ЛПС составляет от 10 кДа до более чем 1000 кДа. Пептидогликаны, образующиеся из клеточной стенки как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, имеют молекулярную массу более 20 кДа, в то время как бактериальная ДНК обычно имеет молекулярную массу менее 5 кДа. Эти соединения обладают способностью стимулировать как врожденные, так и приобретенные иммунные реакции и, как известно, активируют Toll-подобные рецепторы (TLR) в мононуклеарных клетках периферической крови, что приводит к высвобождению интерлейкина-1β, фактора некроза опухоли и других провоспалительных цитокинов, которые способствуют микровоспалительному состоянию, часто присутствующему у пациентов, проходящих лечение диализом. [17],[18]

Способность мембраны ограничивать прохождение этих соединений не может быть выведена из обычно изучаемых эксплуатационных характеристик, и требуются дополнительные испытания.

В настоящем приложении представлена справочная информация, позволяющая разработать такие испытания в соответствии с пунктом 5.6.6. Настоящее приложение не предписывает какой-либо конкретный метод оценки риска для пациента. Производитель имеет несколько вариантов выбора подхода к испытаниям, включая конструкцию изделия, инструкции по настройке и эксплуатации, а также выбор материалов для испытаний, реагентов и аналитических инструментов.

А.2 Методология тестирования

А.2.1 Общие положения

Формулировка необходимой методологии тестирования будет зависеть от информации, полученной в результате провокационного теста, а именно от количества эндотоксина, которое мембрана способна удерживать, и от того, будет ли такое удержание достаточным для того, чтобы гарантировать, что пациент не подвергается риску во время ее использования. Такая информация может быть получена в результате проведения исследования на устройстве, подвергаемом воздействию водных растворов как со стороны крови, так и со стороны диализирующего раствора мембраны, при условиях потока, эквивалентных тем, которые были бы получены во время использования устройства. Сопоставимая экспериментальная установка показана на рисунке A.1, основанная на методе, использованном в ссылке [19]. Ее можно использовать в качестве отправной точки, в качестве альтернативы можно сделать ссылку на другие публикации, в которых описана подходящая экспериментальная установка. В подходе, использованном в ссылке [19], используется резервуар, содержащий тестовый раствор, из которого жидкость рециркулируется во время экспериментальной процедуры. Во время диффузионного теста с закрытым контуром кровообращения поток жидкости со стороны диализа на сторону крови (или поток в противоположном направлении) является функцией внутренней фильтрации мембраны, а также градиента трансмембранного давления по длине диализатора в результате встречн

Также использовались более сложные экспериментальные конфигурации, в которых тестируемое устройство подключалось к аппарату для гемодиализа. [20] Оба этих подхода допускают адаптацию для более сложных испытаний, таких как оценка роли образования слоя плазменного белка при переносе через мембрану или исследование переноса при наличии внутренней

фильтрации (обратной фильтрации) [21],[22]

.

В ходе экспериментов по установлению переноса эндотоксина и его фрагментов со стороны диализирующего раствора при наличии внутренней или обратной фильтрации диализирующий раствор рециркулируется через отсек для диализирующего раствора устройства в обычном режиме. Отсек для крови заполняется, и входной коннектор герметичен. Внешний коннектор подключен к насосу, скорость потока которого установлена на уровне, соответствующем желаемой скорости внутренней фильтрации. Скорость обратной фильтрации сложно рассчитать, и для современных устройств она составляет от 30 до 50 мл/мин. [23] В отличие от этого, в экспериментах, описанных в [19], скорость обратной фильтрации для высокопоточных гемодиализаторов составляла 15 мл/мин, что основано на данных, полученных Лейпольдтом и соавторами [24] .

Максимальное количество эндотоксина, контактирующего с мембраной во время процедуры диализа, можно оценить независимо от объема обратной фильтрации по общему объему диализирующей жидкости, проходящей через диализатор.

A.2.2 Условия потока жидкости

Цель экспериментов — воспроизвести условия, которые, вероятно, возникнут при использовании. При испытании полноразмерных устройств настройка, конфигурация потока и скорость потока должны соответствовать тем, которые, вероятно, возникнут при клиническом использовании. При использовании небольших тестовых модулей скорость потока должна быть соответствующим образом масштабирована относительно площади поверхности тестового модуля.

A.2.3 Испытательные жидкости

A.2.3.1 Кровяная сторона

Заполнение отсека для крови исследуемого устройства следует проводить апирогенным физиологическим раствором, выделив необходимое время для полной подготовки мембраны. Если исследования необходимо проводить после контакта мембраны с кровью или плазмой, это будет следующим этапом подготовки. Температура раствора должна поддерживаться на уровне, соответствующем температуре обработки (37 ± 1) °C.

A.2.3.2 Сторона диализной жидкости

Производитель указывает качество диализирующего раствора для использования с диализатором. Это качество является отправной точкой для определения концентрации эндотоксина, используемого для проверки диализатора. Концентрация эндотоксина всегда должна быть не ниже, чем качество диализирующего раствора, одобренного для использования.

Следует отметить, что молекулы ЛПС несут отрицательные заряды от фосфатных групп в молекуле. Эти отрицательные заряды приводят к возникновению электростатических сил притяжения или отталкивания и влияют на формирование надмолекулярных структур. В частности, двухзарядные ионы, такие как Ca2 + или Mg2 +, в тестовой жидкости могут экранировать заряды в молекулах ЛПС и влиять на формирование надмолекулярных структур и удержание ЛПС мембраной.

Температура диализирующего раствора также влияет на формирование надмолекулярных структур ЛПС и скорость диффузии. Температура раствора должна поддерживаться на уровне, соответствующем условиям обработки (37 ± 1) °C.

A.3 Соображения, связанные с эндотоксинами

А.3.1 Общие положения

Для получения значимых данных концентрация интересующих соединений всегда должна превышать качество диализа, указанное в ISO 23500-5.

A.3.2 Решение задачи

Молекулы ЛПС неоднородны, они содержат вариабельную полисахаридную цепь, которая может различаться у разных видов бактерий. Это может влиять на формирование надмолекулярных структур и на то, как ЛПС удерживаются мембранами. Один из подходов заключается в выборе вида бактерий, то есть наиболее распространенного типа в диализирующей жидкости, загрязненной микробами. Микробиологические исследования диализирующей жидкости показали, что наиболее распространенным типом присутствующих бактерий является Pseudomonas aeruginosa. [25],[26] Эндотоксины, полученные из P. aeruginosa, имеют преимущество в том, что представляют собой наиболее типичные загрязнители. В качестве альтернативы, эндотоксины могут быть выделены из коммерчески доступных штаммов бактерий, таких как P. aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia или Pelomonas saccharophila. В этом случае эндотоксины необходимо приготовить после культивирования микроорганизмов. Важно профильтровать бульон с эндотоксинами через фильтр с размером ячеек 0,45 мкм, чтобы удалить остатки крупных клеточных фрагментов и активные бактерии.

Некоторые поставщики предлагают очищенные эндотоксины, обычно ЛПС Escherichia coli, а также предоставляют сертификацию по стандарту и соответствующие реагенты для ЛАЛ-теста, подходящие для использования как с гель-тромб-методом, так и с кинетическим турбидиметрическим методом. Эндотоксин культивируется и смешивается со стерильной жидкостью для получения провокационного раствора.

A.3.3 Концентрации эндотоксинов в провокационных растворах

Концентрацию исследуемого раствора можно корректировать в соответствии с предположениями, сделанными производителем диализатора, проводящим испытание. Например, исследуемый раствор может отражать общее количество эндотоксина, поступающего в диализатор во время репрезентативной процедуры диализа, с учётом общего времени процедуры и потока потенциально загрязнённой диализирующей жидкости.

Концентрация эндотоксина в проверочном растворе должна превышать предельно допустимое значение, установленное для качества диализирующего раствора, указанного для тестируемого диализатора. Концентрация эндотоксина в проверочном растворе и общее количество эндотоксина в системе важны и должны учитываться.

Методология установления содержания эндотоксинов в тестовом растворе выходит за рамки настоящего руководства.

А.3.4 Анализ образцов Содержание эндотоксинов в водных образцах, отобранных во время экспериментов, можно определить с помощью ЛАЛ-теста.

а) Диффузный перенос эндоксина               б) Конвективный перенос эндоксина

Условные обозначения:

- Раствор, содержащий эндотоксин,

qD поток проходящий через диализирующий раствор (мл/мин)

qB поток через кровеносные пути (мл/мин)

qF скорость конвективного потока через кровеносные пути (мл/мин)

ИСТОЧНИК: Адаптировано из статьи Вебера В., Линсбергера И., Россманита Э., Вебера К., Фалькенхагена Д. Перенос пирогенов через высоко- и низкопоточные гемодиализные мембраны. Artif Organs. 2004;28(2):210-7. PMID: 14961961. Воспроизведено с разрешения авторов.

Рисунок А.1 — Тестовые схемы для определения конвективного и диффузионного переноса эндотоксина

БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] |  | ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols |
| --- | --- | --- |
| [2] |  | ISO 8637-2, Extracorporeal systems for blood purification — Part 2: Extracorporeal blood and fluid circuits for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators |
| [3] |  | ISO 8637-3, Extracorporeal systems for blood purification — Part 3: Plasmafilter |
| [4] |  | ISO 11135, Sterilization of health-care products — Ethylene oxide — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices |
| [5] |  | ISO 11137-1, Sterilization of health care products — Radiation — Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices |
| [6] |  | ISO 11137-2, Sterilization of health care products — Radiation — Part 2: Establishing the sterilization dose |
| [7] |  | ISO 11137-3, Sterilization of health care products — Radiation — Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control |
| [8] |  | ISO 13485, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes |
| [9] |  | ISO 14937, Sterilization of health care products — General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices |
| [10] |  | ISO 15223-1, Medical devices — Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer — Part 1: General requirements |
| [11] |  | ISO 15223-2, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling, and information to be supplied — Part 2: Symbol development, selection and validation |
| [12] |  | ISO 17665-1, Sterilization of health care products — Moist heat — Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices |
| [13] |  | ISO/TS 17665-2, Sterilization of health care products — Moist heat — Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1 |
| [14] |  | ISO 23500-5, Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies — Part 5: Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies |
| [15] |  | ISO 80369-20, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 20: Common test methods |
| [16] |  | ANSI/AAMI ST72, Bacterial Endotoxins — Test Methods, Routine Monitoring, And Alternatives To Batch Testing in respect of such requirements |
| [17] |  | Cobo G., Lindholm B., Stenvinkel P. Chronic inflammation in end-stage renal disease and dialysis. Nephrol Dial Transplant. 2018 Oct 1;33(suppl_3):iii35–iii40. PMID: 30281126 |
| [18] |  | Glorieux G., Neirynck N., Veys N., Vanholder R. Dialysis water and fluid purity: more than endotoxin. Nephrol Dial Transplant. 2012 Nov;27(11):4010-21. PMID: 22844107 |
| [19] |  | Weber V., Linsberger I., Rossmanith E., Weber C., Falkenhagen D. Pyrogen transfer across high- and low-flux hemodialysis membranes. Artif Organs. 2004;28(2):210-7. PMID: 14961961 |
| [20] |  | Schepers E., Glorieux G., Eloot S., Hulko M., Boschetti-de-Fierro A., Beck W., Krause B., Van Biesen W. Assessment of the association between increasing membrane pore size and endotoxin permeability using a novel experimental dialysis simulation set-up. BMC Nephrol. 2018 Jan 5;19(1):1. PMID: 29304774 |
| [21] |  | Schneditz D., Zierler E., Vanholder R., Eloot S. Internal filtration, filtration fraction, and blood flow resistance in high- and low-flux dialyzers. Clin Hemorheol Microcirc. 2014;58(3):455-69. PMID: 24254583 |
| [22] |  | Chitalia V.C., Akintewe O.O., Edwards A., Wong J.Y. Determinants of Hemodialysis Performance: Modelling Fluid and Solute Transport in Hollow-Fibre Dialyzers. Regen Eng Transl Med. 2021 Sep;7(3):291-300. PMID: 34926787 |
| [23] |  | Lorenzin A., Neri M., Lupi A., Todesco M., Santimaria M., Alghisi A., Brendolan A., Ronco C. Quantification of Internal Filtration in Hollow Fibre Hemodialyzers with Medium Cut-Off Membrane. Blood Purif. 2018;46(3):196-204. PMID: 29886489 |
| [24] |  | Leypoldt J.K., Schmidt B., Gurland H.J. Measurement of backfiltration rates during hemodialysis with highly permeable membranes. Blood Purif. 1991;9(2):74-84. PMID: 1760145 |
| [25] |  | Vanholder R., Van Haecke E., Veys N., Ringoir S. Endotoxin transfer through dialysis membranes: small- versus large-pore membranes. Nephrol Dial Transplant. 1992;7(4):333-9. PMID: 1317524 |
| [26] |  | Lonnemann G. Assessment of the quality of dialysate. Nephrol Dial Transplant. 1998;13 Suppl 5:17 20. PMID: 9623525 |

| УДК 616-073.27:006.354 | МКС 11.040.40 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: гемодиализ, требования, испытания, маркировка, упаковка |  |  |

| Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») ОТ ТК 011 «МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель ТК 011 «Медицинские приборы, аппараты и оборудование» |  | О.В. Романов |
| ОТ ООО «Медтехстандарт» |  |  |
| Руководитель разработки |  | О.В. Романов |

| Исполнитель |  | Н.С. Хучуа |
| --- | --- | --- |