| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 9697 (проект, KZ, первая редакция) |

Качество воды

БЕТА-АКТИВНОСТЬ

Метод испытания с использованием густого источника

(ISO 9697:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 9697:2018 Качество воды. Бета-активность. Метод испытания с использованием густого источника (Water quality –Gross beta activity –Test method using thick source)

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 147 «Качество воды»

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – идентичная (IDT)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК ИСО 9697-2017 (ИСО 9697:215) «Качество воды Измерение суммарной бета-активности пресной воды. Метод с применением источника бета-излучения в толстом слое»

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения………………………………………………………. |  |  |
|  | Нормативные ссылки |  |  |
|  | Символы, определения и единицы измерения |  |  |
|  | Сущность метода………………………………… |  |  |
|  | Реактивы и оборудование |  |  |
| 5.1 | Реактивы |  |  |
| 5.2 | Оборудование |  |  |
|  | Порядок работы ………………………………………….. |  |  |
| 6.1 | Отбор проб |  |  |
| 6.2 | Стадия концентрации |  |  |
| 6.3 | Стадия сульфатации |  |  |
| 6.4 | Стадия прокаливания |  |  |
| 6.5 | Подготовка источника |  |  |
| 6.6 | Оборудование |  |  |
| 6.7 | Измерение |  |  |
| 6.8 | Определение фонового счета |  |  |
| 6.9 | Приготовление калибровочных источников |  |  |
| 6.10 | Чувствительность и смещение |  |  |
| 6.11 | Оптимизация определения |  |  |
|  | Управление источником |  |  |
| 7.1 | Проверка на содержание примесей |  |  |
| 7.2 | Потенциальные потери радионуклидов |  |  |
|  | Выражение результатов |  |  |
| 8.1 | Расчет объемной активности |  |  |
| 8.2 | Стандартная неопределенность |  |  |
| 8.3 | Порог принятия решения |  |  |
| 8.4 | Предел обнаружения |  |  |
| 8.5 | Границы доверительного интервала |  |  |
|  | Протокол испытаний |  |  |
| Приложение А (справочное) Примеры критериев эффективности |  |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам |  |  |  |  |
| Библиография |  |  |  |

Введение

Радиоактивность из нескольких естественных и антропогенных источников присутствует во всей окружающей среде. Таким образом, водные объекты (например, поверхностные воды, грунтовые воды, морские воды) могут содержать радионуклиды природного или антропогенного происхождения или обоих источников.

Природные радионуклиды, включая 40K, 3H, 14C и те, которые происходят из серии распада тория и урана, в частности 226Ra, 228Ra, 234U, 238U, 210Po и 210Pb, присутствуют в воде вследствие природных процессов (например, десорбция из почвы и инфильтрация дождевой воды). Кроме того, они также могут попадать в воду в результате технологических процессов при переработке природных радиоактивных материалов (например, в горнорудной промышленности, при переработке солей или производстве и использовании удобрений).

Техногенные радионуклиды, такие как трансурановые элементы (америций, плутоний, нептуний, кюрий), 3H, 14C, 90Sr и гамма-излучающие радионуклиды могут присутствовать в природных водах. Небольшие количества этих радионуклидов выбрасываются из установок ядерного топливного цикла в окружающую среду в результате разрешенных регулярных выбросов. Некоторые из этих радионуклидов, используемых для медицинских и промышленных применений, также выбрасываются в окружающую среду после использования. Антропогенные радионуклиды можно обнаружить в воде в результате выпадения радиоактивных осадков из атмосферы, куда они попадают в результате испытаний ядерных устройств, а также в случае аварий на атомных станциях наподобие Чернобыля и Фукусимы.

Концентрация активности радионуклидов в водоемах может варьироваться в зависимости от местных геологических характеристик и климатических условий и может быть локально и временно увеличена в результате выбросов с ядерной установки во время плановых, существующих и аварийных ситуаций облучения1. Таким образом, питьевая вода может содержать радионуклиды в концентрациях активности, которые могут представлять риск для здоровья человека.

Радионуклиды, присутствующие в жидких стоках, обычно контролируются перед выбросом в окружающую среду2 и водоемы. Питьевая вода контролируется на предмет радиоактивности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы можно было принять надлежащие меры для предотвращения негативного воздействия на здоровье населения. В соответствии с этими международными рекомендациями в национальных правилах обычно устанавливаются разрешенные пределы концентрации радионуклидов для жидких стоков, сбрасываемых в окружающую среду, и ориентировочные уровни радионуклидов для водоемов и питьевых вод для плановых, существующих и аварийных ситуаций облучения. Соответствие этим пределам можно оценить, используя результаты измерений с соответствующими неопределенностями, как указано в Руководстве ISO / IEC 98-3 и ISO 5667-20 [4].

В зависимости от ситуации облучения существуют различные пределы и руководящие уровни, которые могут привести к снижению риска для здоровья. Например, во время планируемой или существующей ситуации, руководящие принципы ВОЗ для рекомендованного значения составляют 0,5 Бк / л для общей альфа-активности и 1 Бк / л для общей бета-активности.

Примечание – Рекомендованное значение общей бета-активности было рассчитано исходя из удельной активности питьевой воды, которая при потреблении населением на уровне 2 л в сутки в течение одного года не приведет к эффективной дозе более 0,1 мЗ в год. Таким образом, эффективная доза находится на крайне низком уровне, и опасность нанесения вреда здоровью людей отсутствует. [3].

Таким образом, метод испытания может быть адаптирован так, чтобы характерные пределы, порог принятия решения, предел обнаружения и неопределенности гарантировали, что результаты испытаний концентраций активности радионуклидов могут быть проверены так, чтобы они были ниже рекомендованного значения, требуемого национальным органом для запланированных / существующих ситуаций или для чрезвычайной ситуации [5], [6], [7].

Обычно методы испытаний могут быть скорректированы для измерения концентрации активности радионуклидов в сточных водах перед хранением или в жидких стоках до их сброса в окружающую среду. Результаты испытаний позволят оператору установки удостовериться в том, что перед их сбросом концентрации радиоактивной активности сточных вод / жидких отходов не превышают разрешенные пределы.

Методы испытаний, описанные в настоящем стандарте, могут использоваться во время плановых, существующих и аварийных ситуаций, а также для сточных вод и жидких отходов с определенными модификациями, которые могут увеличить общую неопределенность, предел обнаружения и порог.

Методы испытаний могут использоваться для проб воды после надлежащего отбора, обработки и подготовки проб (см. соответствующую часть серии 
ISO 5667).

Стандарт для метода испытаний концентраций общей альфа и бета активности в пробах воды используется для испытательных лабораторий, проводящих эти измерения, иногда требуемые национальными властями, поскольку лабораториям, возможно, придется получить специальную аккредитацию для измерения радионуклидов в пробах питьевой воды.

Настоящий документ является одним из серии международных стандартов по методам испытаний общей активности радионуклидов в образцах воды.