| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 16943 (проект KZ, первая редакция) |
| ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ Определение содержания кальция, меди, железа, магния, марганца, фосфора, калия, натрия, серы и цинка с помощью оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES) (EN 16943:2017, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык европейского стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN16943:2017

Foodstuffs — Determination of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium, sulfur and zinc by ICP-OES  («Продукты пищевые. Определение содержания кальция, меди, железа, магния, марганца, фосфора, калия, натрия, серы и цинка с помощью оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES)»), IDT.

Европейский региональный стандарт EN 16943 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 275 “Анализ пищевых продуктов - горизонтальные методы”

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских региональных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении Д.А.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения ………………………………………………………………….. |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………….. |  | 2 |
| 3 | Сущность метода ……………………………………………………………………… |  | 2 |
| 4 | Реактивы…………………………………………………………………………………. |  | 2 |
| 5 | Приборы………………………………………………………………………………….. |  | 2 |
| 6 | Процедура……………………………………………………………………………….. |  | 5 |
|  | 6.1Подготовка проб………………………………………………………………….. |  | 5 |
|  | 6.2Оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой………………………………………………………………………………… |  | 6 |
|  | 6.3Контроль качества анализа……………………………………………………. |  | 7 |
| 7 | Расчет……………………………………………………………………………………. |  | 7 |
| 8 | Точность…………………………………………………………………………………. |  | 8 |
|  | 8.1Общие положения………………………………………………………………... |  | 8 |
|  | 8.2 Повторяемость…………………………………………………………………… |  | 8 |
|  | 8.3 Воспроизводимость……………………………………………………………… |  | 8 |
| 9 | Отчет об испытании……………………………………………………………………. |  | 11 |
| Приложение |  | А (справочное) Спектральные помехи………………………………. | 12 |
| Приложение |  | В (справочное) Прецизионные данные……………………………… | 15 |
| Приложение |  | ДА(справочное) Сведения о соответствии ссылочных европей- ских региональных стандартов межгосударственным стандартам | 27 |
| Библиография……………………………………………………………………………….. |  |  | 28 |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ Определение содержания кальция, меди, железа, магния, марганца, фосфора, калия, натрия, серы и цинка с помощью оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES) Foodstuffs — Determination of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium, sulfur and zinc by ICP-OES

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания кальция, меди, железа, магния, марганца, фосфора, калия, натрия, серы и цинка в различных пищевых продуктах с использованием оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно - связанной плазмой (ICP-OES) после минерализации под давлением.

Настоящий метод прошел валидацию (проверку) в межлабораторном исследовании в соответствии с [1] на соевом детском питании , сыре, курином мясе, пшеничной муке, яблочном соке, лобстере и молоке (см. диапазоны массовых долей элементов в таблице 1 и результаты валидации в приложении B).

Значения коэффициента Хорвитца (HorRat),  более 2, наблюдались для определенных комбинаций, анализируемое вещество/матрица во время валидационного исследования.

Таблица 1 —   Диапазон массовых долей определяемых элементов

| Элемент | Значение массовой доли, мг/кг |
| --- | --- |
| Кальций | от 70 до 7178 |
| Медь | от 0,60 до 16,40 |
| Железо | от 0,88 до 77 |
| Магний | от 45 до 1 174 |
| Марганец | от 0,44 до 5,12 |
| Фосфор | от 72 до 9 708 |
| Калий | от 605 до 14 312 |
| Натрий | от 11 до 2 220 |
| Сера | от 26 до 8 542 |
| Цинк | от 0,16 до 43,5 |

На европейском или международном уровне могут действовать вертикальные стандарты для определения минеральных веществ, например, для молока и молочных продуктов или для животных и растительных жиров и масел [2].

___________________________________________________________________

Проект KZ, первая редакция

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы.  Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа:

EN 13804, Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - General considerations and specific requirements (Продукты питания. Определение элементов и их химические виды. Общие вопросы и специфические требования).

EN 13805, Foodstuffs - Determination of trace elements - Pressure digestion (Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении).

3 Сущность метода

После расщепления пробы методом минерализации под давлением, описанного в EN 13805, с помощью ICP-OES количественно определяется содержание кальция, меди, железа, магния, марганца, фосфора, калия, натрия, серы и цинка [2]. Дигестирующий (расщепляющий) раствор распыляется, аэрозоль направляется в индуктивно связанную аргоновую плазму, где элементы распыляются и возбуждаются для эмиссии (излучения). Испускаемая эмиссия разрешается спектрально, а ее интенсивность определяется на длинах волн, характерных для элемента, с помощью детекторной системы. Ионизационные помехи можно свести к минимуму с помощью ионизационного буфера.

4 Реактивы

Концентрация определяемых элементов должна быть достаточно низкой в реактивах и воде, чтобы не  оказывать влияния на результаты испытаний.

4.1 Азотная кислота, минимум w 1) = 65 %, плотность около 1,4 г/см3

4.2  Соляная кислота, w = 30 %, плотность = 1,15 г/ см3

4.3 Перекись водорода, w = 30 %

Перекись водорода (4.3) может содержать фосфорную кислоту в качестве стабилизатора. Перекись водорода, стабилизированная фосфорной кислотой, загрязняет пробы фосфором и, таким образом, приводит к неверным результатам.

4.4 Раствор хлорида цезия, в качестве ионизирующегося буфера, например, w = 10 % (смотреть 6.2.2)

4.5 Внутренний стандарт, т.е. скандий, иттербий, иттрий

В зависимости от матрицы, например, для проб с высоким общим содержанием солей, применение внутреннего стандарта может быть выгодным для уменьшения физических помех. При этом должно быть обеспечено отсутствие сбоев из-за помех в линии из-за внутреннего стандарта.

П р и м е ч а н и е - Если используется внутренний стандарт, он применим ко всем элементам, указанным в области применения.

4.6 Исходные растворы, ρ2) = 1 000 мг/дм3 на элемент

Кальций, медь, железо, магний, марганец, фосфор, калий, натрий, сера и цинк — это отдельные элементы используемых исходных растворов и внутренних стандартов.

Исходные растворы отдельных элементов не должны содержать какие-либо   элементы в качестве сопутствующих веществ или примесей, влияющих на корректность результатов.

______________

1) w = массовая доля

2) ρ = массовая концентрация

В качестве альтернативы можно использовать коммерческие смешанные исходные растворы.

4.7 Стандартные растворы, ρ = 100 мг/дм3 на элемент

Стандартный раствор меди, железа, марганца и цинка, приготовленный путем разбавления соответствующего исходного раствора (4.6).

В мерную колбу вместимостью 50 см3 налить 10 см3 воды, добавить 2 см3 азотной кислоты (4.1) и перемешать. После охлаждения до комнатной температуры пипеткой добавить ровно 5 см3 исходного раствора меди, железа, марганца и цинка (4.6) соответственно и довести водой до метки. Настоящие стандартные растворы стабильны в течение шести месяцев.

4.8 Элементы стандартных растворов

4.8.1 Общие положения

Концентрации стандартных растворов, указанные в 4.8.3–4.8.6, служат в качестве примеров и при необходимости должны быть изменены в соответствии с чувствительностью прибора, направлением наблюдения (аксиальным или радиальным) и исследуемым диапазоном концентраций. По возможности калибровку следует проводить в линейном диапазоне. По меньшей мере 3, в нелинейном диапазоне 5 для калибровки необходимо приготовить стандартные растворы разных концентраций. Концентрация реактивов (кислот, если применимо, ионизационного буфера и внутреннего стандарта) должна соответствовать мерному раствору пробы.

По причинам стабильности и чистоты стандартные растворы фосфора и серы следует готовить отдельно от многоэлементных стандартных растворов катионов

4.8.2 Подготовка колбы

В мерную колбу вместимостью 100 см3 налить от 10 до 20 см3 воды, добавить 10 см3 азотной кислоты (4.1) и 2 см3 соляной кислоты (4.2) и перемешать. После охлаждения до комнатной температуры пипеткой добавить маточный (исходный) (4.6) и стандартный растворы (4.7). При использовании ионизирующего буфера добавить 10 см3 10 % раствора хлорида цезия (4.4). При использовании внутреннего стандарта (4.5) добавить соответствующее количество. В качестве альтернативы ионизационный буфер и/или внутренний стандарт можно закачивать через тройник в поток пробы во время измерения.

Настоящие стандартные растворы стабильны в течение месяца.

Следующие данные по 4.8.3—4.8.6 служат примерами и должны быть адаптированы в соответствии с чувствительностью устройства и выбранной длиной волны эмиссии, а также направлением наблюдения (аксиальным или радиальным), если необходимо.

4.8.3 Стандартный раствор 1

В подготовленную мерную колбу вместимостью 100 см3 (4.8.2) перенести пипеткой следующие количества исходных растворов (4.6):

-	2,0 см3 кальция	→3) ρ	= 20 мг/дм3 кальция

-	1,0 см3 магния	→ρ	= 10 мг/дм3 магния

-	2,0 см3 калия 	→ ρ	= 20 мг/дм3 калия

-	1,0 см3 натрия	→ρ	= 10 мг/ дм3натрия

Кроме того, пипеткой необходимо перенести в ту же колбу следующие количества стандартных растворов (4.7) и дополнить водой до метки:

-	0,50 см3 меди	→ρ	= 0,5 мг/ дм3 меди

-	0,50 см3 железа	→ρ	= 0,5 мг/ дм3 железа

-	0,50 см3 марганца	→ρ	= 0,5 мг/ дм3 марганца

-	0,50 см3 цинка	→ρ	= 0,5 мг/ дм3 цинка

4.8.4 Стандартный раствор 2

В подготовленную мерную колбу вместимостью 100 см3 (4.8.2) перенести пипеткой следующие количества исходных растворов (4.6):

-	10,0 см3 кальция	→ρ	= 100 мг/ дм3 кальция

-	5,0 см3 магния	→ρ	= 50 мг/ дм3 магния

-	10,0 см3калия	→ρ	= 100 мг/ дм3 калия

-	5,0 см3 натрия	→ρ	= 50 мг/ дм3 натрия

Кроме того, перенести пипеткой следующее количество стандартных растворов (4.7) в ту же колбу, и разбавить водой до отметки:

-	2,0 см3 меди   	→ρ	= 2,0 мг/ дм3 меди

-	2,0 см3 железа	→ρ	= 2,0 мг/ дм3 железа

-	2,0 см3 марганца	→ρ	= 2,0 мг/ дм3 марганца

-	2,0 см3 цинка	         →ρ	= 2,0 мг/ дм3 цинка

4.8.5 Стандартный раствор 3

В подготовленную мерную колбу (4.8.2) вместимостью 100см3 перенести пипеткой следующее количество исходных растворов (4.6):

-	20,0 см3 кальция	→ρ	= 200 мг/ дм3 кальция

-	10,0 см3 магния	→ρ	= 100 мг/ дм3 магния

-	20,0 см3 калия	→ρ	= 200 мг/ дм3 калия

-	10,0 см3 натрия	→ρ	= 100 мг/ дм3 натрия

Кроме того, перенести пипеткой следующее количество стандартных растворов (4.7) в ту же колбу, и разбавить водой до отметки:

-	5,0 см3 меди 	→ρ	= 5,0 мг/ дм3 меди

-	5,0 см3 железа	→ρ	= 5,0 мг/ дм3 железа

-	5,0 см3 марганца	→ρ	= 5,0 мг/ дм3 марганца

-	5,0 см3 цинка	         →ρ	= 5,0 мг/ дм3 цинка

4.8.6 Эталонные растворы фосфора и серы

В подготовленную мерную колбу вместимостью 100 см3 (4.8.2) пипеткой перенести следующие количества исходных растворов (4.6) и дополнить водой до метки:

-	1,0 см3фосфора и серы	→ρ	= 10,0 мг/ дм3 фосфора и серы

-	5,0 см3 фосфора и серы	→ρ	= 50,0 мг/ дм3 фосфора и серы

-	10,0 см3 фосфора и серы	→ρ	= 100,0 мг/ дм3 фосфора и серы

______________

3) знак «→» означает: «приводящий к массовой концентрации»

4.9 Раствор с нулевым значением

Раствор с нулевым значением содержит воду, 10 см3 азотной кислоты (4.1),

2 см3 соляной кислоты (4.2), если применимо, 10 см3 раствора хлорида цезия (4.4) и соответствующее количество внутреннего стандарта (4.5) в 100 см3.

5 Приборы

5.1 Общие положения

Все оборудование и лабораторная посуда, вступающие в непосредственный контакт с пробой и используемыми растворами, должны быть тщательно обработаны/очищены в соответствии с EN 13804, чтобы свести к минимуму значение холостого опыта.

5.2 ICP-OES, оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной аргоновой плазмой, системой подачи и распыления проб, а также блоком управления и оценки прибора.

6 Процедура

6.1 Подготовка проб

Минерализировать пробу при расщеплении под давлением в соответствии с

EN 13805.

В случае сухих, порошкообразных или сыпучих материалов (содержание воды менее 20 %) добавить 2 см3 воды по отношению к пробе 400 мг и интенсивно перемешать, чтобы проба для анализа хорошо растворилась в воде. Добавить азотную кислоту (4.1) и перемешать. Для определения железа во избежание потерь при адсорбции добавить в сосуд для расщепления от 0,5 до 1 см3 соляной кислоты (4.2) в дополнение к азотной кислоте (4.1). Количество  соляной кислоты зависит от количества используемой азотной кислоты. Не добавлять соляную кислоту до окончания/истечения времени самопроизвольной реакции, вызванной азотной кислотой. После добавления соляной кислоты закупорить сосуд для расщепления. Сразу же после этого следует начать расщепление под давлением. Использовать условия расщепления в соответствии с инструкциями изготовителя устройства, реакционной способностью пробы, максимальной стабильностью давления в сосуде для расщепления и достижимой температурой.

П р и м е ч а н и е - На правильность определения других элементов не влияет добавление соляной кислоты во время расщепления.

Дополнить раствор для расщепления, полученный в соответствии с EN 13805 после расщепления под давлением, до определенного объема, т.е. 20 см3. Его можно использовать сразу или после разбавления для следующих определений элементов. Во всех измерительных растворах должна присутствовать та же концентрация кислот, если применим внутренний стандарт и ионизационный буфер, что и в стандартных растворах.

6.2 Оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой

6.2.1 Рабочие условия ICP-OES

Устройство должно быть настроено в соответствии с данными изготовителя, а плазма воспламенена. После нагрева и стабилизации устройства следует оптимизировать настройки [3], [4].

6.2.2 Определение с помощью ICP-OES

Измерения следует начинать после оптимизации устройства. Следующие длины волн (таблица 2), протестированные на возможные помехи (см. таблицу А.1), рекомендуются для определения элементов и внутренних стандартов (таблица 3). Данные о длинах волн в спектральных библиотеках, специальных для устройств, могут отличаться. Можно использовать и другие длины волн, хотя в отдельных случаях они должны быть проверены на наличие возможных помех.

Таблица 2 — Рекомендуемые длины волн для определения элементов

| Элемент | Длины волн, нм | Возможные помехи |
| --- | --- | --- |
| Кальций | 317,93 315,89 422,67 | Ce, Fe, Mo, V Co, Mo, OH band Mo, V, Zr |
| Медь | 324,75 327,40 | Cr, Fe, Mo, Nb, Ti, U Co, Nb, Ti, U |
| Железо | 259,94 238,20 | Co, Mn, Nb Co |
| Магний | 279,08 285,21 | Fe, Nb, Rh Cr, Fe, Mo, W |
| Марганец | 257,61 293,31 | Cr, Fe, Mo, W Al, Cr, Fe, Ti |
| Фосфор | 213,62 214,91 177,43 | Co, Cu, Fe, Mo, Zn Al, Cu, Fe, Mg Cu |
| Калий | 766,49 769,90 404,72 | Ar, Ba, Mg, Ba Ba |
| Натрий | 589,59 330,24 | Ar, Ba, V Zn |
| Сернистый | 181,97 180,67 182,56 | B, Nb, Ni, Pb As, Ca, Co, Ni, Si B, Cu, Mg |
| Цинк | 213,86 206,20 | Al, As, Cu, Fe, Mg, Ni Cr, Nb |

Таблица 3 — Рекомендуемые длины волн для внутренних стандартов

| Элемент | Длина волны нм |
| --- | --- |
| Скандий | 361,38 |
| Иттербий | 328,94 |
| Иттрий | 371,03 |

При определении натрия и калия обычно присутствуют помехи ионизации. Ионизационный буфер, т.е. хлорид цезия (w = 1 % в измерительном растворе) следует использовать для аксиальной регистрации эмиссии плазмы. В случае радиальной регистрации интенсивности эмиссии пользователь настоящего стандарта должен установить, можно ли отказаться от использования ионизационного буфера путем оптимизации высоты наблюдения и настроек газа. Если применяются линии элементов ниже 190 нм, обеспечить достаточную продувку инертным газом между плазмой и входным зазором, а также спектрометром, чтобы поглощение кислорода не могло вызвать смещения интенсивностей.

Если ионизационный буфер добавляется через тройник, отрегулировать объемные соотношения так, чтобы раствор, поступающий в распылитель или плазму, содержал избыток хлорида цезия.

Измерить раствор с нулевым значением (4.9) и стандартные растворы (4.8) и построить калибровочную кривую, используя интенсивность эмиссии или площади пиков и концентрации. В случае сложных матриц может потребоваться стандартный метод сложения.

Распылить пробу раствора и измерить его. Определенные площади пиков или интенсивности преобразовать с помощью калибровочной кривой с использованием линейной регрессии в единицы концентрации.

Обеспечить достаточное время для промывки перед следующим измерением в случае проб с высокой концентрацией элементов. Эффективность полоскания можно контролировать с помощью раствора с нулевым значением (4.9).

При разбавлении следить за тем, чтобы разбавленные измерительные растворы имели те же концентрации реактивов, что и исходные измерительные растворы.

6.3 Контроль качества анализа

Для контроля качества необходимо анализировать контрольные пробы с достоверно известным содержанием определяемых элементов параллельно с каждой серией измерений. Контрольные пробы должны пройти все этапы анализа, начиная с расщепления. Аналогичным образом подготовить холостые растворы реактивов и выполнить измерения для каждой серии расщепления, принимая во внимание все этапы процесса.

Для проверки матричного эффекта следует проводить эксперименты по добавлению элементов с известной концентрацией в измерительный раствор.

7 Расчет

Рассчитать массовую долю w в миллиграммах на килограмм или литр пробы по формуле (1):

W=aVFm  ,                   (1)

где: а – массовая доля элемента в растворе пробы, мг/дм3;

V - объем раствора пробы после расщепления, см3;

F - коэффициент разбавления измерительного раствора пробы;

m - масса пробы в граммах или объем пробы в см3, используемый для  расщепления.

Причины повышенного содержания элементов в растворе холостой пробы должны быть уточнены и, при необходимости, вычтены из расчета результатов.

8  Точность

8.1 Общие положения

Подробная информация о межлабораторном испытании точности методов приведена в Приложении B. Значения, полученные в результате настоящего испытания, могут быть неприменимы к диапазонам концентраций анализируемого вещества и матрицам, отличным от указанных в Приложении B.

8.2 Повторяемость

Абсолютная разница между двумя независимыми одиночными результатами испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном испытуемом материале в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором на одном и том же оборудовании в течение короткого промежутка времени, не более чем в 5 % случаев будет превышать значения r, приведенных в таблице 4.

8.3 Воспроизводимость

Абсолютная разница между двумя отдельными результатами испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном испытуемом материале в разных лабораториях разными операторами с использованием эквивалентного оборудования, не более чем в 5 % случаев должна превышать значения R, приведенные в таблице 4.

Таблица 4 —  Точные данные

| Проба/элементы |  | r | R |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг/кг | мг/кг | мг/кг |
| Формула детской смеси (на основе сои) |  |  |  |
| Кальций | 6 191 | 591 | 1 381 |
| Медь | 4,51 | 0,54 | 1,40 |
| Железо | 77,0 | 5,9 | 15,0 |
| Магний | 599 | 72 | 128 |
| Марганец | 2,19 | 0,29 | 0,84 |
| Фосфор | 4 129 | 399 | 909 |
| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |
| Проба/элементы |  | r | R |
|  | мг/кг | мг/кг | мг/кг |
| Калий | 6 733 | 769 | 1 035 |
| Натрий | 2 220 | 228 | 304 |
| Сера | 1 234 | 133 | 370 |
| Цинк | 43,5 | 3,2 | 8,4 |
| Сыр |  |  |  |
| Кальций | 7 178 | 394 | 930 |
| Медь | 14,66 | 0,96 | 2,53 |
| Железо | 2,3 | 0,4 | 1,1 |
| Магний | 587 | 58 | 104 |
| Марганец | 0,2 | - | - |
| Фосфор | 9 708 | 1 080 | 782 |
| Калий | 8 397 | 879 | 1 293 |
| Натрий | 2 039 | 132 | 235 |
| Проба/элементы |  | r | R |
|  | мг/кг | мг/кг | мг/кг |
| Сера | 5 764 | 504 | 1 176 |
| Цинк | 38,4 | 3,5 | 7,1 |
| Куриное мясо |  |  |  |  |
| Кальций | 186 | 18 | 33 |  |
| Медьa | 1,50 | 0,70 | 1,35 |  |
| Железо | 24,0 | 4,4 | 7,7 |  |
| Магний | 1 147 | 116 | 242 |  |
| Марганец | 1,35 | 0,17 | 0,46 |  |
| Фосфор | 9 034 | 1 022 | 1 911 |  |
| Калий | 14 312 | 473 | 2 459 |  |
| Натрий | 1 303 | 124 | 145 |  |
| Сера | 8 542 | 465 | 1 464 |  |
| Цинк | 24,8 | 3,0 | 4,6 |  |
| Пшеничная мука |  |  |  |  |
| Кальций | 305 | 23 | 34 |  |
| Медь | 2,51 | 0,33 | 0,90 |  |
| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |  |
| Проба/элементы |  | r | R |  |  |  |
|  | мг/кг | мг/кг | мг/кг |  |  |  |
| Железо | 15,3 | 1,9 | 3,9 |  |  |  |
| Магний | 397 | 27 | 74 |  |  |  |
| Марганец | 5,12 | 0,40 | 0,92 |  |  |  |
| Фосфор | 1 466 | 119 | 258 |  |  |  |
| Калий | 1 325 | 163 | 203 |  |  |  |
| Натрийа | 11 | 3 | 8 |  |  |  |
| Сера | 1 694 | 149 | 320 |  |  |  |
| Цинк | 11,2 | 1,2 | 1,5 |  |  |  |
| Яблочный сок |  |  |  |  |  |  |
| Кальций | 70 | 6 | 9 |  |  |  |
| Медь | 0,04 | - | - |  |  |  |
| Железо | 0,88 | 0,11 | 0,19 |  |  |  |
| Магний | 45 | 3 | 10 |  |  |  |
| Марганец | 0,44 | 0,05 | 0,09 |  |  |  |
| Фосфор | 72 | 7 | 15 |  |  |  |
| Калий | 1 090 | 99 | 196 |  |  |  |
| Проба/элементы | мг/кг | r мг/кг | R мг/кг |  |  |
| Натрий | 19 | 4 | 9 |  |  |
| Сера | 26 | 6 | 13 |  |  |
| Цинк | 0,16 | 0,04 | 0,09 |  |  |
| Омар |  |  |  |  |  |
| Кальций | 183 | 25 | 32 |  |  |
| Медь | 16,40 | 2,63 | 3,13 |  |  |
| Железо | 12,1 | 2,2 | 2,9 |  |  |
| Магний | 85 | 9 | 20 |  |  |
| Марганец | 1,20 | 0,16 | 0,27 |  |  |
| Фосфор | 973 | 86 | 194 |  |  |
| Калий | 871 | 88 | 153 |  |  |
| Натрий | 1 175 | 9 | 217 |  |  |
| Сера | 876 | 77 | 185 |  |  |
| Цинк | 13,9 | 1,8 | 3,1 |  |  |
| Окончание таблицы 4 |  |  |  |  |  |
| Проба/элементы |  | r | R |  |  |  |
|  | мг/кг | мг/кг | мг/кг |  |  |  |
| Молоко |  |  |  |  |  |
| Кальцийа | 516 | 45 | 209 |  |  |
| Медь | 0,60 | 0,12 | 0,21 |  |  |
| Железо | 7,7 | 0,7 | 1,4 |  |  |
| Магний | 53 | 4 | 11 |  |  |
| Марганец | 0,04 | - | - |  |  |
| Фосфора | 319 | 30 | 130 |  |  |
| Калий | 605 | 85 | 148 |  |  |
| Натрий | 186 | 14 | 34 |  |  |
| Сера | 177 | 13 | 44 |  |  |
| Цинк | 5,1 | 0,4 | 0,9 |  |  |
| a Настоящий элемент/комбинация матрицы приводят к коэффициенту Хорвитца, превышающему 2 в валидационном исследовании, смотреть Приложение B. |  |  |  |  |  |

9  Отчет об  испытании

Отчет об испытании должен соответствовать EN ISO/IEC 17025 [5] и должен содержать следующие данные:

а) всю информацию, необходимую для полной идентификации образца;

b) используемый метод испытаний и определяемые элементы в соответствии с настоящим стандартом;

c) полученные результаты и единицы, в которых они указаны;

d) дату процедуры отбора проб (если известна);

e) дату завершения анализа;

f) все рабочие детали, не указанные в настоящем Европейском стандарте или рассматриваемые как необязательные, вместе с подробностями любых инцидентов, произошедших при выполнении метода, которые могли повлиять на результаты испытаний.

Приложение A

(справочное)

Спектральные помехи

Помехи в линии проверялись с помощью трех систем приборов разной конструкции и разрешающей способности (Perkin Elmer Optima 3000, Spectro Ciros, Varian Vista). Помехи, перечисленные в следующей таблице А.1, были проверены с указанными концентрациями.

На линейные помехи обычно влияет разрешение используемого спектрометра и коррекция фона, поэтому их всегда следует проверять на спектрометре, используемом для измерения. Таким образом, таблица A.1 является только отправной точкой для определения уровня помех.

Таблица A.1 — Линейные помехи

| Элемент (анализируемое вещество) | Длина волны, нм | Мешающий элемент | Концентрация мешающего элемента, мг/дм3 | Концентрация отдельного анализируемого вещества, мг/ дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кальций | 317,93 | Ce | 10 | > 0 01 |
|  |  | Fe | 50 | < 0,01 |
|  |  | Mo | 10 | < 0,01 |
|  |  | V | 10 | > 0,01 |
|  | 315,89 | Co | 10 | > 0,01 |
|  |  | Mo | 10 | > 0,01 |
|  | 422,67 | Mo | 10 | < 0,01 |
|  |  | V | 10 | > 0,01 |
|  |  | Zr | 10 | < 0,01 |
| Медь | 324,75 | Cr | 10 | < 0,01 |
|  |  | Fe | 50 | < 0,01 |
|  |  | Mo | 10 | < 0,01 |
|  |  | Nb | 10 | > 0,1 |
|  |  | Ti | 10 | < 0,01 |
|  |  | U | 10 | < 0,01 |
|  | 327,40 | Co | 10 | < 0,01 |
|  |  | Nb | 10 | > 0,01 |
|  |  | Ti | 10 | < 0,01 |
|  |  | U | 10 | > 0,01 |
| Железо | 259,94 | Co | 10 | < 0,01 |
|  |  | Mn | 10 | < 0,01 |
|  |  | Nb | 10 | < 0,01 |
|  | 238,20 | Co | 10 | < 0,01 |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |  |
| Элемент (анализируемое вещество) | Длина волны нм | Мешающий элемент | Концентрация мешающего элемента мг/ дм3 | Концентрация отдельного анализируемого вещества мг/ дм3 |
| Магний | 279,08 | Fe | 50 | > 0,01 |
|  |  | Nb | 10 | > 0,1 |
|  |  | Rh | 10 | > 0,1 |
|  | 285,21 | Cr | 10 | < 0,01 |
|  |  | Fe | 50 | < 0,01 |
|  |  | Mo | 10 | < 0,01 |
|  |  | W | 10 | < 0,01 |
| Марганец | 257,61 | Cr | 10 | < 0,01 |
|  |  | Fe | 50 | < 0,01 |
|  |  | Mo | 10 | < 0,01 |
|  |  | W | 10 | < 0,01 |
|  | 293,31 | Al | 50 | < 0,01 |
|  |  | Cr | 10 | < 0,01 |
|  |  | Fe | 50 | < 0,01 |
|  |  | Ti | 10 | < 0,01 |
| Фосфор | 213,62 | Co | 10 | < 0,01 |
|  |  | Cu | 10 | > 0,2 |
|  |  | Fe | 50 | < 0,01 |
|  |  | Mo | 10 | > 0,01 |
|  |  | Zn | 50 | > 0,01 |
|  | 214,91 | Al | 50 | < 0,01 |
|  |  | Cu | 10 | > 0,05 |
|  |  | Fe | 50 | > 0,05 |
|  |  | Mg | 200 | < 0,01 |
|  | 177,43 | Cu | 10 | > 0,01 |
| Калий | 766 49 | Ba | 10 | < 0,01 |
|  |  | Mg | 200 | < 0,01 |
|  | 769 90 | Ba | 10 | < 0,01 |
|  | 404,72 | Ba | 10 | < 0,01 |
| Натрий | 589,59 | Ba | 10 | > 1 |
|  |  | V | 10 | < 0,01 |
|  | 330,24 | Zn | 10 | > 5 |

Окончание таблицы А.1

| Элемент (анализируемое вещество) | Длина волны нм | Мешающий элемент | Концентрация мешающего элемента мг/ дм3 | Концентрация отдельного анализируемого вещества мг/ дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сера | 181,97 | B | 10 | < 0,1 |
|  |  | Nb | 10 | < 0,1 |
|  |  | Ni | 10 | < 0,1 |
|  |  | Pb | 10 | < 0,1 |
|  | 180,67 | As | 10 | < 0,1 |
|  |  | Ca | 200 | > 2 |
|  |  | Co | 10 | < 0,1 |
|  |  | Ni | 10 | < 0,1 |
|  |  | Si | 50 | < 0,1 |
|  | 182,56 | B | 10 | > 1 |
|  |  | Cu | 10 | < 0,1 |
|  |  | Mg | 200 | < 0,1 |
| Цинк | 213,86 | Al | 50 | < 0,01 |
|  |  | As | 10 | < 0,01 |
|  |  | Cu | 10 | > 0,01 |
|  |  | Fe | 50 | > 0,01 |
|  |  | Mg | 200 | < 0,01 |
|  |  | Ni | 10 | > 0,05 |
|  | 206,20 | Cr | 10 | > 0,2 |
|  |  | Nb | 10 | < 0,01 |

Приложение B

( справочное)

Точность данных

B.1 Подробная информация о межлабораторном исследовании

Данные, указанные в таблице B.1–B.10, были получены в ходе межлабораторного исследования [2], организованного в 2011 году Рабочей группой «Элементная аналитика» Федеральной службы по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit). — BVL) в соответствии с Законом Германии о пищевых продуктах и кормах, параграф 64 (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch-LFGB, § 64) в соответствии с ISO 5725-2, -4 и -6 с участием 13 лабораторий. Каждое количественное значение лаборатории является результатом двойного определения или, в случае сыра (двойной холостой метод), четырехкратного определения. В межлабораторном исследовании использовались как свежие материалы (молоко, яблочный сок и омары), так и сухие материалы (пшеничная мука, детская смесь, сыр и куриное мясо). Четыре материала были стандартными образцами (пшеница NCS ZC73009, курица NCS ZC73016, не обезжиренный гепатопанкреас омара NRC LUTS-1 (примерно 8 % жира) и творожный сыр с низким содержанием жира (примерно 4,5 % жира, 23 % углеводов и 67 % белка), в качестве прошлого материала для проверки квалификации).  Материал детской смеси на основе сои содержал 58 % углеводов, 24 % жира и 13 % белка. Яблочный сок был коммерчески доступным продуктом, содержащим 10 % углеводов.

Молоко со стандартным содержанием жира 4 %, белка 2,5 %, сухой массой 12 % и содержанием углеводов 8,5 % было обогащено минеральными веществами и белками. Для кальция и фосфора воспроизводимость была относительно высокой. Лаборатории не применяли одинаковую процедуру гомогенизации, что приводило к недостаточному однородному разделению фракции казеина в образце при подготовке проб.

В таблице В.11 указаны данные, касающиеся достоверности, определенной с помощью стандартного образца.

Т а б л и ц а B.1 -  Данные о валидации кальция

|  | Кальций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистические параметры | Детская смесь на основе сои | Сыр | Куриное мясо | Пшеничная мука | Яблочный сок | Омар | Молоко |
| Количество участвующих лабораторий | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с количественными значениями | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий после исключения отклоняющихся значений | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с отклоняющимися значениями | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Среднее значение ± доверительный интервал, мг/кг | 6 191 | 7 178 | 186 | 305 | 70 | 183 | 516 |
|  | ±261 | ±176 | ±6 | ±6 | ±2 | ±5 | ±41 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости sr, мг/кг | 493 | 332 | 12 | 12 | 3 | 12 | 75 |
| Относительное стандартное отклонение в условиях воспроизводимости SR,rel | 7,97 % | 4,62 % | 6,24 % | 3,97 % | 4,67 % | 6,31 % | 14,50 % |
| Предел воспроизводимости R, мг/кг | 1 381 | 930 | 33 | 34 | 9 | 32 | 209 |
| Предел относительной воспроизводимости Rrel | 22,31 % | 12,95 % | 17,48 % | 11,10 % | 13,06 % | 17,67 % | 40,60 % |
| Стандартное отклонение повторяемости sr, мг/кг | 211 | 141 | 6 | 8 | 2 | 9 | 16 |
| Относительное стандартное отклонение повторяемости sr,rel | 3,41 % | 1,96 % | 3,37 % | 2,70 % | 3,03 % | 4,90 % | 3,09 % |
| Предел повторяемости r, мг/кг | 591 | 394 | 18 | 23 | 6 | 25 | 45 |
| Предел относительной повторяемости rrel | 9,55 % | 5,48 % | 9,45 % | 7,56 % | 8,49 % | 13,71 % | 8,64 % |
| Относительное стандартное отклонение Хорвитца | 4,30 % | 4,20 % | 7,28 % | 6,76 % | 8,45 % | 7,30 % | 6,25 % |
| Коэффициент Хорвитца | 1,85 | 1,10 | 0,86 | 0,59 | 0,55 | 0,86 | 2,32 |

Т а б л и ц а B.2 - Данные о валидации меди

|  | Медь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистические параметры | Детская смесь на основе сои | Сыр | Куриное мясо | Пшеничная мука | Яблочный сока | Омар | Молоко |
| Количество участвующих лабораторий | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с количественными значениями | 13 | 13 | 11 | 13 | 5 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий после исключения отклоняющихся значений | 13 | 12 | 11 | 12 | 4 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с отклоняющимися значениями | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Среднее значение ± доверительный интервал, мг/кг | 4,51 ±0,27 | 14,66 ±0,48 | 1,50 ±0,27 | 2,51 ±0,18 | 0,04 | 16,40 ±0,50 | 0,60 ±0,04 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости sr, мг/кг | 0,50 | 0,90 | 0,48 | 0,32 |  | 1,12 | 0,07 |
| Относительное стандартное отклонение воспроизводимости SR,rel | 11,06 % | 6,15 % | 32,25 % | 12,76 % |  | 6,82 % | 12,20 % |
| Предел воспроизводимости R, мг/кг | 1,40 | 2,53 | 1,35 | 0,90 |  | 3,13 | 0,21 |
| Предел относительной воспроизводимости Rrel | 30,98 % | 17,23 % | 90,31 % | 35,74 % |  | 19,11 % | 34,15 % |
| Стандартное отклонение повторяемости sr, мг/кг | 0,19 | 0,34 | 0,25 | 0,12 |  | 0,94 | 0,04 |
| Относительное стандартное отклонение повторяемости sr,rel | 4,30 % | 2,34 % | 16,75 % | 4,67 % |  | 5,72 % | 7,04 % |
| Предел повторяемости r, мг/кг | 0,54 | 0,96 | 0,70 | 0,33 |  | 2,63 | 0,12 |
| Предел относительной повторяемости rrel | 12,03 % | 6,54 % | 46,89 % | 13,08 % |  | 16,01 % | 19,70 % |
| Относительное стандартное отклонение Хорвитца | 12,75 % | 10,68 % | 15,06 % | 13,93 % |  | 10,50 % | 17,27 % |
| Коэффициент Хорвитца | 0,87 | 0,58 | 2,14 | 0,92 |  | 0,65 | 0,71 |
| a Только некоторые участвующие лаборатории определили количественные значения содержания меди в яблочном соке. Поскольку для определения прецизионных данных после устранения отклоняющихся значений было доступно менее 7 значений, прецизионность данных не указана в настоящей точке. Содержание меди в этом образце находилось в пределах количественного определения при 0,04 мг/кг. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.3 - Данные о валидации железа

|  | Железо |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистические параметры | Детская смесь на основе сои | Сыр | Куриное мясо | Пшеничная мука | Яблочный сок | Омар | Молоко |
| Количество участвующих лабораторий | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с количественными значениями | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий после исключения отклоняющихся значений | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с отклоняющимися значениями | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее значение ± доверительный интервал, мг/кг | 77,0 ±2,9 | 2,3 ±0,2 | 24,0 ±1,4 | 15,3 ±0,8 | 0,88 ±0,04 | 12,1 ±0,5 | 7,7 ±0,3 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости sr, мг/кг | 5,4 | 0,4 | 2,8 | 1,4 | 0,07 | 1,0 | 0,5 |
| Относительное стандартное отклонение в условиях воспроизводимости SR,rel | 6,98 % | 16,83 % | 11,49 % | 9,19 % | 7,81 % | 8,59 % | 6,59 % |
| Предел воспроизводимости R, мг/кг | 15,0 | 1,1 | 7,7 | 3,9 | 0,19 | 2,9 | 1,4 |
| Предел относительной воспроизводимости Rrel | 19,55 % | 47,13 % | 32,17 % | 25,73 % | 21,86 % | 24,05 % | 18,44 % |
| Стандартное отклонение повторяемости sr, мг/кг | 2,1 | 0,1 | 1,6 | 0,7 | 0,04 | 0,8 | 0,3 |
| Относительное стандартное отклонение повторяемости sr,rel | 2,75 % | 6,13 % | 6,61 % | 4,48 % | 4,38 % | 6,45 % | 3,47 % |
| Предел повторяемости r, мг/кг | 5,9 | 0,4 | 4,4 | 1,9 | 0,11 | 2,2 | 0,7 |
| Предел относительной повторяемости rrel | 7,69 % | 17,15 % | 18,50 % | 12,54 % | 12,27 % | 18,06 % | 9,72 % |
| Относительное стандартное отклонение Хорвитца | 8,32 % | 14,10 % | 9,92 % | 10,62 % | 16,31 % | 11,00 % | 11,78 % |
| Коэффициент Хорвитца | 0,84 | 1,19 | 1,16 | 0,87 | 0,48 | 0,78 | 0,56 |

Т а б л и ц а B.4 - Данные о валидации магния

|  | Магний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистические параметры | Детская смесь на основе сои | Сыр | Куриное мясо | Пшеничная мука | Яблочный сок | Омар | Молоко |
| Количество участвующих лабораторий | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с количественными значениями | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий после исключения отклоняющихся значений | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с отклоняющимися значениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее значение ± доверительный интервал, мг/кг | 599 ±23 | 587 ±18 | 1 174 ±45 | 397 ±14 | 45 ±2 | 85 ±4 | 53 ±2 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости sr, мг/кг | 46 | 37 | 86 | 26 | 4 | 7 | 4 |
| Относительное стандартное отклонение в условиях воспроизводимости SR,rel | 7,64 % | 6,35 % | 7,35 % | 6,67 % | 7,97 % | 8,63 % | 7,68 % |
| Предел воспроизводимости R, мг/кг | 128 | 104 | 242 | 74 | 10 | 20 | 11 |
| Предел относительной воспроизводимости Rrel | 21,38 % | 17,79 % | 20,59 % | 18,67 % | 22,31 % | 24,18 % | 21,50 % |
| Стандартное отклонение повторяемости sr, мг/кг | 26 | 21 | 41 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| Относительное стандартное отклонение повторяемости sr,rel | 4,30 % | 3,55 % | 3,52 % | 2,44 % | 2,29 % | 3,73 % | 2,55 % |
| Предел повторяемости r, мг/кг | 72 | 58 | 116 | 27 | 3 | 9 | 4 |
| Предел относительной повторяемости rrel | 12,05 % | 9,95 % | 9,87 % | 6,84 % | 6,42 % | 10,44 % | 7,13 % |
| Относительное стандартное отклонение Хорвитца | 6,11 % | 6,13 % | 5,52 % | 6,50 % | 9,01 % | 8,20 % | 8,81 % |
| Коэффициент Хорвитца | 1,25 | 1,04 | 1,33 | 1,03 | 0,88 | 1,05 | 0,87 |

Т а б л и ц а B.5 - Данные о валидации марганца

| Статистические параметры | Марганец |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детская смесь на основе сои | Сыра | Куриное мясо | Пшеничная мука | Яблочный сок | Омар | Молокоb |
| Количество участвующих лабораторий | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с количественными значениями | 13 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| Количество лабораторий после исключения отклоняющихся значений | 13 | 6 | 11 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| Количество лабораторий с отклоняющимися значениями | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее значение ± доверительный интервал, мг/кг | 2,19 ±0,16 | 0,2 | 1,35 ±0,10 | 5,12 ±0,17 | 0,44 ±0,02 | 1,20 ±0,05 | 0,04 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости sr, мг/кг | 0,30 |  | 0,16 | 0,33 | 0,03 | 0,10 |  |
| Относительное стандартное отклонение в условиях воспроизводимости SR,rel | 13,71 % |  | 12,15 % | 6,39 % | 6,85 % | 7,95 % |  |
| Предел воспроизводимости R, мг/кг | 0,84 |  | 0,46 | 0,92 | 0,09 | 0,27 |  |
| Предел относительной воспроизводимости Rrel | 38,38 % |  | 34,03 % | 17,90 % | 19,17 % | 22,26 % |  |
| Стандартное отклонение повторяемости sr, мг/кг | 0,10 |  | 0,06 | 0,14 | 0,02 | 0,06 |  |
| Относительное стандартное отклонение повторяемости sr,rel | 4,67 % |  | 4,46 % | 2,81 % | 3,71 % | 4,74 % |  |
| Предел повторяемости r, мг/кг | 0,29 |  | 0,17 | 0,40 | 0,05 | 0,16 |  |
| Предел относительной повторяемости rrel | 13,09 % |  | 12,48 % | 7,88 % | 10,38 % | 13,28 % |  |
| Относит. стандартное отклонение Хорвитца | 14,21 % |  | 15,29 % | 12,51 % | 18,07 % | 15,57 % |  |
| Коэффициент Хорвитца | 0,96 |  | 0,79 | 0,51 | 0,38 | 0,51 |  |
| a Только некоторые участвующие лаборатории определили количественные значения содержания марганца в сыре. Поскольку для определения прецизионных данных после устранения отклоняющихся значений было доступно менее 7 значений, прецизионность данных не будет указана в этой точке. Содержание марганца в этом образце находилось в пределах количественного определения при 0,2 мг/кг. b Только некоторые участвующие лаборатории определили количественные значения содержания марганца в молоке. Поскольку для определения прецизионных данных после устранения отклоняющихся значений было доступно менее 7 значений, прецизионность данных не указана в настоящей точке. Содержание марганца в этом образце находилось в пределах количественного определения при 0,04 мг/кг. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.6 - Данные о валидации фосфора

|  | Фосфор |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистические параметры | Детская смесь на основе сои | Сыр | Куриное мясо | Пшеничная мука | Яблочный сок | Омар | Молоко |
| Количество участвующих лабораторий | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с количественными значениями | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий после исключения отклоняющихся значений | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с отклоняющимися значениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее значение ± доверительный интервал, мг/кг | 4129 ±171 | 9708 ±300 | 9034 ±351 | 1466 ±48 | 72 ±3 | 973 ±37 | 319 ±25 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости sr, мг/кг | 325 | 636 | 683 | 92 | 5 | 69 | 46 |
| Относительное стандартное отклонение в условиях воспроизводимости SR,rel | 7,87 % | 6,55 % | 7,56 % | 6,28 % | 7,31 % | 7,13 % | 14,58 % |
| Предел воспроизводимости R, мг/кг | 909 | 1 782 | 1 911 | 258 | 15 | 194 | 130 |
| Предел относительной воспроизводимости Rrel | 22,03 % | 18,35 % | 21,16 % | 17,59 % | 20,48 % | 19,98 % | 40,84 % |
| Стандартное отклонение повторяемости sr, мг/кг | 143 | 386 | 365 | 42 | 2 | 31 | 11 |
| Относительное стандартное отклонение повторяемости sr,rel | 3,45 % | 3,97 % | 4,04 % | 2,89 % | 3,34 % | 3,16 % | 3,38 % |
| Предел повторяемости r, мг/кг | 399 | 1 080 | 1 022 | 119 | 7 | 86 | 30 |
| Предел относительной повторяемости rrel | 9,66 % | 11,12 % | 11,32 % | 8,09 % | 9,35 % | 8,84 % | 9,46 % |
| Относительное стандартное отклонение Хорвитца | 4,57 % | 4,02 % | 4,06 % | 5,34 % | 8,40 % | 5,68 % | 6,72 % |
| Коэффициент Хорвитца | 1,72 | 1,63 | 1,86 | 1,18 | 0,87 | 1,26 | 2,17 |

Таблица B.7- Данные о валидации калия

|  | Калий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистические параметры | Детская смесь на основе сои | Сыр | Куриное мясо | Пшеничная мука | Яблочный сок | Омар | Молоко |
| Количество участвующих лабораторий | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с количественными значениями | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий после исключения отклоняющихся значений | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с отклоняющимися значениями | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее значение ± доверительный интервал, мг/кг | 6733 ±174 | 8397 ±207 | 14312 ±441 | 1325 ±36 | 1090 ±36 | 871 ±28 | 605 ±27 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости sr, мг/кг | 370 | 462 | 878 | 72 | 70 | 55 | 53 |
| Относительное стандартное отклонение в условиях воспроизводимости SR,rel | 5,49 % | 5,50 % | 6,14 % | 5,46 % | 6,43 % | 6,27 % | 8,72 % |
| Предел воспроизводимости R, мг/кг | 1 035 | 1 293 | 2 459 | 203 | 196 | 153 | 148 |
| Предел относительной воспроизводимости Rrel | 15,37 % | 15,39 % | 17,18 % | 15,28 % | 18,01 % | 17,55 % | 24,41 % |
| Стандартное отклонение повторяемости sr, мг/кг | 275 | 314 | 526 | 58 | 35 | 32 | 30 |
| Относительное стандартное отклонение повторяемости sr,rel | 4,08 % | 3,74 % | 3,68 % | 4,39 % | 3,26 % | 3,63 % | 5,01 % |
| Предел повторяемости r, мг/кг | 769 | 879 | 1 473 | 163 | 99 | 88 | 85 |
| Предел относительной повторяемости rrel | 11,43 % | 10,47 % | 10,29 % | 12,28 % | 9,12 % | 10,15 % | 14,03 % |
| Относительное стандартное отклонение Хорвитца | 4,25 % | 4,11 % | 3,79 % | 5,42 % | 5,58 % | 5,78 % | 6,10 % |
| Коэффициент Хорвитца | 1,29 | 1,34 | 1,62 | 1,01 | 1,15 | 1,09 | 1,43 |

Таблица B.8 - Данные о валидации натрия

|  | Натрий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистические параметры | Детская смесь на основе сои | Сыр | Куриное мясо | Пшеничная мука | Яблочный сок | Омар | Молоко |
| Количество участвующих лабораторий | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с количественными значениями | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий после исключения отклоняющихся значений | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с отклоняющимися значениями | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее значение ± доверительный интервал, мг/кг | 2220 ±51 | 2039 ±42 | 1303 ±23 | 11 ±2 | 19 ±2 | 1175 ±40 | 186 ±7 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости sr, мг/кг | 108 | 84 | 52 | 3 | 3 | 78 | 12 |
| Относительное стандартное отклонение в условиях воспроизводимости SR,rel | 4,89 % | 4,11 % | 3,97 % | 26,32 % | 16,94 % | 6,60 % | 6,60 % |
| Предел воспроизводимости R, мг/кг | 304 | 235 | 145 | 8 | 9 | 217 | 34 |
| Предел относительной воспроизводимости Rrel | 13,68 % | 11,50 % | 11,10 % | 73,71 % | 47,44 % | 18,47 % | 18,48 % |
| Стандартное отклонение повторяемости sr, мг/кг | 82 | 47 | 44 | 1 | 2 | 39 | 5 |
| Относительное стандартное отклонение повторяемости sr,rel | 3,67 % | 2,30 % | 3,40 % | 8,15 % | 8,17 % | 3,31 % | 2,71 % |
| Предел повторяемости r, мг/кг | 228 | 132 | 124 | 3 | 4 | 109 | 14 |
| Предел относительной повторяемости rrel | 10,28 % | 6,45 % | 9,52 % | 22,82 % | 22,87 % | 9,27 % | 7,58 % |
| Относительное стандартное отклонение Хорвитца | 5,02 % | 5,08 % | 5,44 % | 11,10 % | 10,31 % | 5,52 % | 7,29 % |
| Коэффициент Хорвитца | 0,97 | 0,81 | 0,73 | 2,37 | 1,64 | 1,19 | 0,91 |

Таблица B.9 - Данные о валидации серы

|  | Сера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистические параметры | Детская смесь на основе сои | Сыр | Куриное мясо | Пшеничная мука | Яблочный сок | Омар | Молоко |
| Количество участвующих лабораторий | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с количественными значениями | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Количество лабораторий после исключения отклоняющихся значений | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Количество лабораторий с отклоняющимися значениями | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее значение ± доверительный интервал, мг/кг | 1234 ±77 | 5764 ±235 | 8542 ±322 | 1694 ±65 | 26 ±3 | 876 ±38 | 177 ±9 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости sr, мг/кг | 132 | 420 | 523 | 114 | 5 | 66 | 16 |
| Относительное стандартное отклонение в условиях воспроизводимости SR,rel | 10,71 % | 7,29 % | 6,12 % | 6,75 % | 17,85 % | 7,54 % | 8,94 % |
| Предел воспроизводимости R, мг/кг | 370 | 1 176 | 1 464 | 320 | 13 | 185 | 44 |
| Предел относительной воспроизводимости Rrel | 29,98 % | 20,40 % | 17,14 % | 18,89 % | 49,98 % | 21,13 % | 25,02 % |
| Стандартное отклонение повторяемости sr, мг/кг | 48 | 180 | 166 | 53 | 2 | 27 | 5 |
| Относительное стандартное отклонение повторяемости sr,rel | 3,86 % | 3,12 % | 1,94 % | 3,15 % | 7,76 % | 3,13 % | 2,59 % |
| Предел повторяемости r, мг/кг | 133 | 504 | 465 | 149 | 6 | 77 | 13 |
| Предел относительной повторяемости rrel | 10,81 % | 8,74 % | 5,44 % | 8,81 % | 21,73 % | 8,75 % | 7,26 % |
| Относительное стандартное отклонение Хорвитца | 5,48 % | 4,35 % | 4,10 % | 5,23 % | 9,80 % | 5,77 % | 7,34 % |
| Коэффициент Хорвитца | 1,95 | 1,68 | 1,49 | 1,29 | 1,82 | 1,31 | 1,22 |

Таблица B.10 - Данные о валидации цинка

|  | Цинк |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистические параметры | Детская смесь на основе сои | Сыр | Куриное мясо | Пшеничная мука | Яблочный сока | Омар | Молоко |
| Количество участвующих лабораторий | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий с количественными значениями | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 |
| Количество лабораторий после исключения отклоняющихся значений | 13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 13 | 12 |
| Количество лабораторий с отклоняющимися значениями | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Среднее значение ± доверительный интервал, мг/кг | 43,5 | 38,4 | 24,8 | 11,2 | 0,16 | 13,9 | 5,1 |
|  | ±1,6 | ±1,3 | ±0,8 | ±0,3 | ±0,02 | ±0,6 | ±0,2 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости sr, мг/кг | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 0,5 | 0,03 | 1,1 | 0,3 |
| Относительное стандартное отклонение в условиях воспроизводимости SR,rel | 6,89 % | 6,61 % | 6,66 % | 4,88 % | 19,80 % | 7,90 % | 6,52 % |
| Предел воспроизводимости R, мг/кг | 8,4 | 7,1 | 4,6 | 1,5 | 0,09 | 3,1 | 0,9 |
| Предел относительной воспроизводимости Rrel | 19,29 % | 18,50 % | 18,65 % | 13,66 % | 55,45 % | 22,12 % | 18,25 % |
| Стандартное отклонение повторяемости sr, мг/кг | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,02 | 0,6 | 0,2 |
| Относительное стандартное отклонение повторяемости sr,rel | 2,60 % | 3,25 % | 4,25 % | 3,87 % | 9,83 % | 4,63 % | 2,96 % |
| Предел повторяемости r, мг/кг | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 0,04 | 1,8 | 0,4 |
| Предел относительной повторяемости rrel | 7,27 % | 9,10 % | 11,89 % | 10,84 % | 27,53 % | 12,96 % | 8,28 % |
| Относительное стандартное отклонение Хорвитца | 9,07 % | 9,24 % | 9,86 % | 11,12 % | 21,11 % | 10,77 % | 12,52 % |
| Коэффициент Хорвитца | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,44 | 0,94 | 0,73 | 0,52 |
| a Содержание цинка в яблочном соке находится в пределах количественного определения. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.11 - Данные о подлинности, определенные с использованием стандартного образца

| Стандартный образец/ элемент | Среднее значение мг/кг | Неопределенностьa среднего значения мг/кг | Стандартное значение мг/кг | Неопределенностьa стандартного значения мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой творожный сыр |  |  |  |  |
| медь | 14,66 | 0,48 | 14,49 | 0,31 |
| цинк | 38,4 | 1,3 | 37,56 | 1,13 |
| NRCC LUTS-1 |  |  |  |  |
| кальций | 183 | 5 | 203 | 33 |
| медь | 16,40 | 0,50 | 15,9 | 1,2 |
| железо | 12,1 | 0,5 | 11,6 | 0,9 |
| магний | 85 | 4 | 89,5 | 4,1 |
| марганец | 1,20 | 0,05 | 1,20 | 0,13 |
| калий | 871 | 28 | 948 | 72 |
| цинк | 13,9 | 0,6 | 12,4 | 0,8 |
| a Доверительный интервал 95%. |  |  |  |  |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных  европейских региональных стандартов

межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 13804, Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - General considerations and specific requirements (Продукты питания. Определение элементов и их химические виды. Общие вопросы и специфические требования). | IDT | ГОСТ EN 13804-2013 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Критерии эффективности методик выполнения измерений, общие положения и способы подготовки проб. |
| EN 13805, Foodstuffs - Determination of trace elements - Pressure digestion (Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении). | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта или гармонизированный с ним национальный (государственный) стандарт страны, на территории которой применяется настоящий стандарт. Информация о наличии перевода данного международного стандарта в национальном фонде стандартов или в ином месте, а также информация о действии на территории страны соответствующего национального (государственного) стандарта может быть приведена в национальных информационных данных, дополняющих настоящий стандарт. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT— идентичные стандарты; |  |  |

Библиография

[1] ISO 5725, (all the parts) Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results, (все части), Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений

[2] ISO 21033:2016, Animal and vegetable fats and oils - Determination of trace elements by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) (Жиры и масла животные и растительные. Определение микроэлементов методом оптической эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES)

[2] Официальный сборник методов анализа согласно параграфу 64 Кодекса по пищевым продуктам и кормам Германии (LFGB), L 00.00-144: Определение минералов кальция, калия, магния, натрия, фосфора и серы, а также микроэлементов железа, меди, марганца и цинка в пищевых продуктах с помощью оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES): 01-2013 (Official collection of analysis methods according to § 64 of the German Food and Feed Code (LFGB), L 00.00-144: Bestimmung der Mineralstoffe Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium, Phosphor und Schwefel sowie der Spurenelemente Eisen, Kupfer, Mangan und Zink in Lebensmitteln mit der optischen Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES): 01-2013)

[3] NOLTE J. ICP, Emission Spectrometry: A Practical Guide. Wiley-VCH, 2003 (Эмиссионная спектрометрия. Практическое руководство. Wiley-VCH, 2003)

[4] NOLTE J. Fehlerfrei durch die ICP Emissionsspektrometrie. Wiley-VCH, 2012 (Безошибочность благодаря эмиссионной спектрометрии с ИСП. Wiley-VCH, 2012)

[5] EN ISO/IEC 17025 :2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытаний и калибровочных лабораторий)

________________________________________________________________________

УДК 664.59                                                                                             МКС 67.050 (IDT)

Ключевые слова:  метод определения, массовая доля, массовая концентрация, стандартный раствор, реагент, эмиссионная спектрометрия, испытания.

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

УДК 664.59                                                                                           МКС 67.050 (IDT)

Ключевые слова:  метод определения, массовая доля, массовая концентрация, стандартный раствор, реагент, эмиссионная спектрометрия, испытания.

________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                   С. Радаев

Руководитель

Департамент разработки НТД                                           А. Сопбеков  .

Главный специалист

Западно-Казахстанского филиала

РГП «КазСтандарт»					         А. Удишева