ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ____-20__ (проект, KZ, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

_______________________________________________________________

НЕФТЕПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ СВЕТЛЫЕ

Определение серосодержащих соединений методом газовой хроматографии с селективным детектированием серы

(ASTM D5623—19, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг Астана»

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАЭС)  (протокол № ___ от ____ _____________ 20__г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ASTM D5623-19 «Стандартный метод определения соединений серы в светлых жидких нефтепродуктах газовой хроматографией с селективным детектированием серы» (ASTM D5623—19 «Standard test method for sulfur compounds in light petroleum liquids by gas chromatography and sulfur selective detection», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ASTM D02.04.0L «Метод газовой хроматографии»

Перевод с английского языка (en)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных стандартов ASTM и международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения ……………………………………………………………….. |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………….. |  | 1 |
| 3 | Сущность метода…………………………………………………………………….. |  | 2 |
| 4 | Назначение и применение…..………………………………………………….….. |  | 2 |
| 5 | Аппаратура……..……………………………………………………………..………. |  | 3 |
| 6 | Реактивы и материалы……………………………………………………………… |  | 5 |
| 7 | Отбор проб……………………………………………………………………….…… |  | 7 |
| 8 | Подготовка аппаратуры……………………………………………………….……. |  | 7 |
| 9 | Проведение испытаний……………………………………………………….…….. |  | 8 |
| 10 | Вычисления…………………………………………………………………………… |  | 9 |
| 11 | Прецизионность и систематическая погрешность ……………………………… |  | 11 |
| Приложение Д А |  | (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам | 13 |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЕПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ СВЕТЛЫЕ

Определение серосодержащих соединений методом газовой хроматографии с селективным детектированием серы)

Standard test method for sulfur compounds in light petroleum liquids by gas chromatography and sulfur selective detection

Дата введения ___

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения летучих соединений, содержащих серу в светлых жидких нефтепродуктах: дистиллятах, топливах для карбюраторных двигателей (в том числе содержащих оксигенаты) и других жидких нефтепродуктах с температурой конца кипения не выше 230 °С (450°F) или ниже при атмосферном давлении. Диапазон определяемых концентраций меняется в зависимости от природы образца и используемой аппаратуры; в большинстве случаев методика применима для определения отдельных разновидностей серы на уровнях 0,1 к 100 мг/кг.

1.2 Настоящий метод не подразумевает идентификацию всех отдельных компонентов серы. Реакция детектора на серу линейна и по существу эквимолярна для всех соединений серы в пределах области применения настоящего метода 
(см. 1.1). Метод позволяет определить как неопознанные, так и известные отдельные соединения серы. Некоторые соединения серы, например сульфид серы и меркаптаны, являются химически активными, и их концентрация в образцах может меняться во время опробования и анализе. Общее количество содержания серы в образцах подсчитывают от количества отдельных соединений. Настоящий метод не является предпочтительным при определении общего содержания серы.

1.3 Значения, указанные в единицах СИ, считают стандартными. Значения в скобках приведены только для информации.

1.4 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие американские стандарты:

2.1 Стандарты ASTM):

ASTM D2622, Test method for sulfur in petroleum  products by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry (Определение содержания серы в нефтепродуктах методом волновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии)

ASTM D3120, Test method for trace quantities of sulfur in light liquid petroleum hydrocarbons by oxidative microcoulometry (Определение следовых количеств серы в светлых жидких нефтяных углеводородах методом окислительной микрокулонометрии)

ASTM D4057, Practice for manual sampling of petroleum and petroleum products (Практика ручного отбора проб нефти и нефтепродуктов).

ASTM D4307, Practice for preparation of liquid blends for use as analytical standards (Практика приготовления жидких смесей для использования в качестве аналитических стандартов)

ASTM D4626, Practice for calculation of gas chromatographic response factors (Практика вычисления коэффициентов отклика в газовой хроматографии).

3 Сущность метода

3.1 Анализируют образец методом газовой хроматографии с использованием сероселективного детектора. Калибровку выполняют с использованием внутреннего или внешнего стандарта. Считают, что все серосодержащие соединения вызывают отклик, пропорциональный содержанию серы.

3.2 Детектирование серы

По мере вымывания из хроматографической колонки серосодержащих соединений, они количественно определяются сероселективным детектором, который выдает линейный и эквимолярный отклик на серосодержащие соединения в канале измерения серы при использовании хемилюминесцентного или атомно-эмиссионного детектора.

4 Назначение и применение

4.1 Газовая хроматография с селективным детектированием серы позволяет быстро идентифицировать и определять количество серосодержащих соединений в разном нефтяном сырье и продуктах. Часто эти продукты содержат разное количество и разные типы серосодержащих соединений. Большинство серосодержащих соединений имеет резкий запах, оказывает коррозионное воздействие на оборудование и подавляет или разрушает катализаторы, используемые в процессе переработки. Возможность определения типа серосодержащих соединений в жидких нефтепродуктах может помочь в регулировании содержания серы в готовой продукции, что часто важнее информации об общем содержании серы.

5 Аппаратура

5.1 Хроматограф - Используют газовый хроматограф (GC), имеющий следующие технические характеристики.

5.1.1 Программатор температуры колонки.

Хроматограф должен обеспечивать линейное программирование рабочей температуры в диапазоне, достаточном для разделения представляющих интерес компонентов. Скорость программирования при анализе должна обеспечивать воспроизводимость времени удерживания с точностью до 0,05 мин (3 с).

5.1.2 Система ввода образца.

Система ввода образца должна быть оснащена устройством регулирования температуры, обеспечивающим возможность непрерывной работы до максимальной температуры используемой колонки. Система ввода образца должна обеспечивать ввод постоянного объема жидкого образца с помощью шприца или системы автоматического ввода жидких проб.

5.1.3 Газ-носитель и управление детектором газа.

Контроль постоянного потока газа-носителя и газов для детектора является крайне важным для оптимальной аналитической работы. Контроль лучше всего осуществлять с использованием регуляторов давления и установленных ограничителей потока или контроллеров массового расхода, обеспечивающих постоянный расход газа с точностью ±1 % при требуемой скорости потока. Расход газа измеряют любыми соответствующими средствами измерения. Для компенсации системы противодавления регуляторов расхода давление подачи газа, доставляемого к газовому хроматографу, должно быть не менее чем на 70 кПа 
(10 psig) больше давления регулируемого в приборе газа. Удовлетворительным является давление подачи 550 кПа (80 psig).

5.1.4 Криогенное охлаждение колонки.

Для обеспечения полного разделения всех сернистых газов, находящихся в образце, может потребоваться, чтобы первоначальная температура колонки была ниже температуры окружающей среды. Обычно это обеспечивают путем присоединения источника жидкого диоксида углерода или жидкого азота, контролируемого системой термостата.

5.1.5 Детектор.

Используют детектор отбора серы, который удовлетворяет или превышает следующие технические характеристики:

1) линейность 104;

2) возможность детектирования не менее 5 пг серы/с;

3) примерно эквимолярный отклик на базовое содержание серы;

4) отсутствие помех или подавления от соэлюирующих углеводородов в объеме пробы, используемой в газовом хроматографе.

5.2 Колонка - Можно использовать любую колонку, обеспечивающую надлежащее разделение интересующих компонентов. Применяемые колонки и стандартные условия эксплуатации приведены в 5.2.1, время удерживания некоторых соединений серы приведено в таблице 1. Колонка должна иметь жидкую фазу, нелетучую при высоких температурах, чтобы при работе не обнаруживалась потеря отклика детектора при самой высокой температуре, необходимой для анализа.

Таблица 1 — Время удержания основных серосодержащих соединений А)

| Серосодержащее соединение |  | Время удержания, мин |
| --- | --- | --- |
| Сероводород |  | 0,95 |
| Карбонилсульфид |  | 1,21 |
| Диоксид серы |  | 1,34 |
| Метилмеркаптан |  | 3,43 |
| Этилмеркаптан | 7,20 |
| Диметилсульфид | 7,76 |
| Сероуглерод | 8,24 |
| 2-Пропантиол | 8,92 |
| 2-Метил-2-пропантиол | 10,04 |
| 1-Пропантиол | 10,42 |
| Этилметилсульфид | 10,53 |
| 2-Бутантиол | 12,01 |
| Тиофен | 12,04 |
| 2-Метил-1-пропантиол | 12,18 |
| Диэтилсульфид | 12,82 |
| 1-Бутантиол | 13,33 |
| Диметилдисульфид | 13,90 |
| 2-Метилтиофен | 14,71 |
| З-Метилтиофен | 14,84 |
| Диэтилдисульфид | 17,89 |
| Метилбензотиофен | 24,55 |
| Метилбензотиофен | 24,66 |
| Метилбензотиофен | 24,77 |
| Метилбензотиофен | 24,88 |
| Дифенилсульфид | 28,64 |
| А) Условия приведены в 5.2.1. |  |

5.2.1 Стандартные эксплуатационные условия

5.2.1.1 Колонка

Открытая капиллярная колонка из кварцевого стекла длиной 30 м. внутренним диаметром 0,32 мм, покрытая пленкой метилсиликона толщиной 4 мкм (WCOT).

5.2.1.2 Объем образца — от 0,1 до 2,0 мкл.

5.2.1.3 Испаритель

Температура — 275 °С; соотношение деления потока — 10:1 (10% к колонке).

5.2.1.4 Печь колонки

Поддерживают температуру 10°С в течение 3 минут, затем нагревают до температуры 250 °С со скоростью 10 °С/мин. При необходимости выдерживают при этой температуре.

5.2.1.5 Газ-носитель

Гелий, давление на входе в колонку — от 70 до 86 кПа (от 10 до 13 фунтов на квадратный дюйм).

5.2.1.6 Детектор

Хемилюминесцентный детектор на серу.

5.3 Сбор данных

5.3.1  Регистрирующее устройство

Используют самопишущий потенциометр от 0 мВ до 1 мВ или аналогичный с временем отклика на полную шкалу не более 2 с, подходящий для наблюдения сигнала детектора

5.3.2 Интегрирующее устройство

Для определения реакции детектора используют электронное устройство интегрирования или компьютер. Устройство и программное обеспечение должны обладать следующими возможностями:

1) графическое представление хроматограмм;

2) цифровое отображение площади пика;

3) идентификацию пиков по времени удерживания и/или относительному времени удерживания;

4) вычисление и использование коэффициентов чувствительности;

5) использование внутреннего стандарта, внешнего стандарта и представление данных.

6 Реактивы и материалы

6.1 Чистота реактивов

Используют реактивы квалификации ч. д. а. Если нет других указаний, реактивы должны соответствовать спецификации Комитета аналитических реактивов Американского химического общества). Можно использовать реактивы другой квалификации при условии, что степень чистоты реактива не снижает точности определения.

6.1.1 Алифатический углеводородный растворитель

Изооктан (2.2,4-триметилпентан) ч. д. а., используемый в качестве растворителя (разбавителя) при подготовке испытуемых смесей и для приготовления исходного раствора внутреннего стандарта (Предупреждение — Изооктан легко воспламеняется и может быть вреден при проглатывании и вдыхании).

6.1.2 Ароматический растворитель

Толуол ч. д. а., используемый в качестве растворителя (разбавителя) при подготовке систем испытуемых смесей (Предупреждение — Толуол ч. д. а. легко воспламеняется и токсичен при вдыхании, проглатывании и всасывании через кожу).

6.1.3 Газ-носитель

Гелий или азот высокой частоты (Предупреждение — Гелий и азот представляют собой сжатые (баллонные) газы под высоким давлением). Для дополнительной очистки газа используют молекулярные сита или другие подходящие средства для удаления воды, кислорода и углеводородов. Давление должно быть достаточным для обеспечения постоянного потока газа-носителя (см. 5.1.3).

6.1.4 Газы для детектора

В качестве газов для детектора можно применять водород, азот, воздух и кислород. Газы не должны содержать мешающих примесей, особенно соединений серы (Предупреждение — Водород под высоким давлением является чрезвычайно огнеопасным газом под высоким давлением. Предупреждение — сжатые воздух и кислород представляют собой газы под высоким давлением и поддерживают горение).

6.1.5 Внешние стандарты

Соединения серы и матрицы внешних стандартов должны быть представителями анализируемых соединений серы и матриц образца. Анализ калибровочных материалов для настоящего метода испытаний можно проводить по ASTM D2622 и ASTM D3120. Процедуру внутренней стандартизации можно использовать для получения внешнего стандарта. Если доказано, что матрица не влияет на калибровку, для калибровки можно использовать первичные эталоны (стандарты), приготовленные по 6.1.8. Если обеспечены рабочие характеристики системы (см. 8.3), для калибровки используют только один внешний стандарт. Внешний стандарт должен содержать не менее одного серосодержащего соединения с содержанием серы, аналогичным содержанию серы в анализируемых образцах.

6.1.6 Внутренние стандарты

В качестве внутренних стандартов для настоящего метода испытаний используют дифенилсульфид, 3-хлортиофен и 2-бромтиофен (Предупреждение — Серосодержащие соединения легко воспламеняются и являются вредными и опасными для жизни при проглатывании или вдыхании). В качестве внутреннего стандарта можно использовать любое серосодержащее соединение при условии, что оно отсутствует в образце и его пик выходит отдельно от других серосодержащих соединений. Используют вещества высокой чистоты (по возможности чистотой не менее 99 %). Если чистота вещества неизвестна или вызывает сомнение, его анализируют любым подходящим способом и результат используют для обеспечения введения точного количества внутреннего стандарта

6.1.6.1 Исходный раствор внутреннего стандарта должен содержать от 0,1 г до 1,0 г внутреннего стандарта в пересчете на серу в 1 кг растворителя.

6.1.7 Стандарты серосодержащих соединений

Применяют соединения серы чистотой не менее 99 % (по возможности). Приобретают чистые стандартные образцы всех интересующих соединений серы (Предупреждение — Соединения серы легко воспламеняются и являются вредными и опасными для жизни при проглатывании или вдыхании). Если чистота неизвестна или вызывает сомнение, анализируют отдельный стандартный образец любым подходящим способом и результат используют для обеспечения введения точного количества образца.

6.1.8 Смесь для проверки системы

Готовят гравиметрически исходный раствор соединений серы по ASTM D 4307. Раствор должен охватывать диапазон испарения, соответствующий испытуемым образцам. Например, диметилсульфид — примерно 0,1 г/кг, 2-пропантиол — примерно 0,1 г/кг, диметилдисульфид — примерно 10 г/кг, 3-метилтиофен — примерно 100 г/кг и бензотиофен — примерно 10 г/кг. Готовят рабочий раствор испытуемой смеси разбавлением исходного раствора смесью 10 % толуола в изооктане в соотношении 1000:1. Несмотря на нестабильность 2-пропантиола в течение длительного времени, показателем работы GC системы служит асимметрия пика тиола (меркаптана).

7 Отбор проб

7.1 Следует соблюдать соответствующие процедуры отбора проб. Настоящий метод не распространяется для сжиженных углеводородных газов. Пробы легкоиспаряющихся жидкостей для анализа по настоящему методу отбирают по ASTM D4057. Для проведения нескольких анализов следует отобрать достаточное количество образца (не менее 10-20 г для анализа с использованием внутреннего стандарта). Хранят образцы и стандартные смеси при температуре от 7 °С до 15 °С (от 45 °F до 60 °F). Не следует открывать емкость с образцами или контейнеры со стандартными образцами при температуре выше 15 °С (60 °F).

8 Подготовка аппаратуры

8.1 Хроматограф

Вводят хроматограф в эксплуатацию в соответствии с инструкциями изготовителя. Типичные рабочие условия для хроматографа и детектора приведены в 5.2.1.

8.2 Детектор

Подключают детектор в соответствии с инструкциями изготовителя. По истечении времени, достаточного для установления равновесия (например, 5-10 мин), регулируют сигнал на выходе детектора или на входе интегратора примерно до нуля. Контролируют сигнал несколько минут для проверки соответствия сигнала шума и отсутствия дрейфа нулевой линии.

8.3 Рабочие характеристики системы

Следует оценить совместимость системы ввода с количеством следов химически активных соединений серы. Вводят и анализируют соответствующее количество (например, от 0,1 до 2,0 мкл) смеси для проверки системы (см. 6.1.8). Все соединения серы должны дать фактически эквимолярную реакцию и должны показывать симметричные пиковые формы. Вычисляют относительные коэффициенты чувствительности детектора Rm для каждого соединения серы в смеси (относительно образца соединения серы) по ASTM D4626 или по формуле

|  | Rrn=Cn×ArCr×An | (1) |
| --- | --- | --- |

где Rrn — коэффициент относительной чувствительности для данного соединения серы;

Cn — содержание серы в серосодержащем соединении в пересчете на серу;

An — площадь пика серосодержащего соединения.

Cr — содержание серы в стандарте серосодержащего соединения в пересчете на серу;

Ar — площадь пика стандарта серосодержащего соединения;

Относительный коэффициент чувствительности детектора Rm для каждого серосодержащего соединения не должен отличаться от единицы более чем на ±10 %. Отклонение реакции более чем на ± 10 % или сильно выраженная асимметрия пика указывают на неисправность хроматографа или детектора, которая должна быть устранена для обеспечения надлежащего отбора, чувствительности, линейности и целостности системы. При необходимости оптимизируют систему в соответствии с инструкциями изготовителя.

9 Проведение испытаний

9.1 Перечень типовой аппаратуры и условий проведения анализа приведены в 5.2.1. Время удержания для основных соединений серы, характерные для колонки и условий, определенные в 5.2.1, приведены в таблице 2. По возможности время удержания интересующих серосодержащих соединений следует определять экспериментально. На рисунке 1 приведена типовая хроматограмма анализа.

1 - этантиол; 2 - диметилсульфид; 3 - дисульфид углерода; 4 - 2-пропантиол; 5 - 2-метил-2-пропантиол; 6 - 1-пропантиол; 7 - этилметилсульфид; 8 - тиофен/2-метил-1-пропантиол; 9 - диметилдисульфид; 10 - 2-метитиофен; 11 - З-метилтиофен; 12 - С2-тиофены; 13 - диэтилдисульфид; 14 - бензотиофен; 15 - С1–бензотиофены; 16 - С2-бензотиофены; 17 - дифенилсульфид (внутренний образец)

Примечание — Рабочие условия приведены в 5.2.1. Колонка - открытая капиллярная колонка из кварцевого стекла длиной 30 м, внутренним диаметром 0,32 мм, покрытая пленкой метилсиликона толщиной 4 мкм; температурная программа термостата, поддерживают температуру 10 °С в течение 3 мин, затем нагревают до требуемой температуры со скоростью 10 °С/мин.

Рисунок 1 — Хроматограмма типового образца бензина с общим содержанием серы приблизительно 85 част/млн

9.2 Подготовка образцов для анализа с использованием внутреннего стандарта

Количественно добавляют соответствующий внутренний стандарт, растворенный в изооктане или другом подходящем растворителе (исходный раствор внутреннего стандарта по 6.1.6.1), к точно взвешенному количеству образца. Окончательное содержание внутреннего стандарта в аликвоте образца в пересчете на серу должно быть равно примерно половине диапазона содержания соединений серы в исходном образце и составлять в пересчете на серу от 1 до 50 мг/кг.

9.3 Анализ образца с использованием внешнего образца

Для калибровки прибора не менее одного раза в день или по мере необходимости используют внешний(ие) стандарт(ы) по 6.1.5. Объем внешнего стандарта, вводимого при калибровке, должен быть таким же, как объем образца, вводимого для анализа.

9.4 Хроматографический анализ

Вводят в газовый хроматограф аликвоту представительной пробы. При использовании внутреннего стандарта аликвота образца должна содержать определенное количество внутреннего стандарта (см. 6.1.6). Следят за тем, чтобы объем вводимого образца или стандарта не вызывал насыщение детектора, признаком которого являются пики с плоскими вершинами. Стандартный объем пробы составляет от 0,1 до 2,0 мкл. Получают хроматограмму с помощью потенциометрического регистратора (графически), цифрового интегратора или компьютера. Проверяют график или цифровые данные на наличие ошибок.

10 Вычисления

10.1 Массовая концентрация соединений серы в пересчете на серу

После идентификации интересующих соединений серы по времени удержания измеряют область каждого пика серы.

10.1.1 Вычисление массовой концентрации серы с использованием внутреннего образца.

Сравнивают площадь пика каждого интересующего серосодержащего соединения с площадью пика внутреннего стандарта. Вычисляют массовую концентрацию серы Сn мг/кг для каждого пика по формуле:

|  | Cn=Сi×Wi×AnWsx×Ai | (2) |
| --- | --- | --- |

где Cn — массовая концентрация серосодержащего соединения в пересчете на серу,мг/кг;

Сi — массовая концентрация внутреннего стандарта в исходном растворе в пересчете на серу, мг/кг;

Wi —  масса исходного раствора внутреннего стандарта, добавленного в образец, мг;

An — площадь пика серосодержащего соединения;

Wsx — масса аликвоты образца, мг;

Ai —  площадь пика внутреннего стандарта.

Таблица 2 - Хемилюминесцентный детектор на серу с использованием внутреннего образца

| Параметр | Концентрация серы, мг/кг | Повторяемость, мг/кг S |
| --- | --- | --- |
| Один стабильный компонент | От 1 до 100 включительно | 0,11 × концентрацию |
| Общее содержание серы | От 10 до 200 включительно | 0,12 × концентрацию |

10.1.2 Вычисление массовой концентрации с использованием внешнего образца

Выбирают соответствующий внешний образец (см. 6.1.5) для калибровки. Соединение(-я) серы и матрица выбранного внешнего образца должны быть представительными пробами анализируемого образца. Сравнивают область пика каждого интересующего соединения серы с площадью пика внешнего образца. Вычисляют массовую концентрацию Сn мг/кг, в пересчете на серу для каждого пика по формуле:

|  | Сn=Ce×De×AnDsx×Ae | (3) |
| --- | --- | --- |

где Сn — массовая концентрация серосодержащего соединения в пересчете на серу,мг/кг

Ce - концентрация внешнего стандарта в пересчете на серу, мг/кг;

De - плотность матрицы внешнего стандарта;

An - площадь пика серосодержащего соединения;

Dsx - плотность матрицы образца;

Ae - площадь пика внешнего стандарта.

Данная формула предполагает, что введены эквивалентные объемы порции и образца.

10.2 Записывают концентрацию каждого соединения серы в пересчете на серу в миллиграммах на килограмм с точностью до соответствующей значащей цифры.

10.3 Массовая концентрация общей серы в образце

Вычисляют массовую концентрацию серы в образце CStot, мг/кг, суммируя массовые концентрации серы всех серосодержащих компонентов (известных и неопознанных), по формуле

|  | CStot=Cn | (4) |
| --- | --- | --- |

где CStot — массовая концентрация общей серы в образце

Cn — массовая концентрация серы для каждого пика в пересчете на серу, мг/кг.

10.4 В протоколе записывают значение массовой концентрации серы (мг/кг) с точностью до соответствующей значащей цифры.

10.5 Массовая концентрация соединения серы в пересчете на серу

Концентрацию серосодержащих соединений серы по 9.1 определяют в пересчете на серу. В некоторых случаях представляет интерес концентрация серосодержащих соединений как вещества Cw, которую вычисляют по формуле

|  | Cw=Cn×MS×32,07 | (5) |
| --- | --- | --- |

где Cw — концентрация соединения серы в пересчете на серу;

Cn — концентрация серосодержащего соединения в пересчете на серу;

M — молярная масса соединения, г/моль;

S — число атомов серы в молекулярной формуле соединения;

32,07 — масса одного моля серы, г.

11 Прецизионность и смещение)

11.1 Данных для определения прецизионности и смещения настоящего метода с использованием атомно-эмиссионного детектора недостаточно. Прецизионность метода была установлена с использованием хемилюминесцентного детектора на серу на основании статистической обработки результатов межлабораторных исследований.

11.1.1 Повторяемость

Расхождение результатов последовательных испытаний, полученных одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале в течение длительного времени при нормальном и правильном выполнении метода, может превышать значения, приведенные в таблицах 2 и 3, только в одном случае из 20.

Таблица 3 - Хемилюминесцентный детектор на серу с использованием внешнего образца

| Параметр | Концентрация серы, мг/кг | Повторяемость, мг/кг S |
| --- | --- | --- |
| Один стабильный компонент | От 1 до 100 включительно | 0,31 × концентрацию |
| Общее содержание серы | От 10 до 200 включительно | 0,24 × концентрацию |

11.1.2 Воспроизводимость

Расхождение результатов двух единичных и независимых испытаний, полученных разными операторами, работающими в разных лабораториях на идентичном испытуемом материале в течение длительного времени, может превышать следующие значения, приведенные в таблицах 4 и 5, только в одном случае из 20.

11.2 Смещение не установлено, поскольку отсутствует стандартный образец, подходящий для измерения смещения настоящего метода испытаний.

Таблица 4 - Хемилюминесцентный детектор на серу с использованием внутреннего образца

| Параметр | Концентрация серы, мг/кг | Воспроизводимость, мг/кг S |
| --- | --- | --- |
| Один стабильный компонент | От 1 до 100 включительно | 0,42 × концентрацию |
| Общее содержание серы | От 10 до 200 включительно | 0,33 × концентрацию |

Таблица 5 - Хемилюминесцентный детектор на серу с использованием внешнего образца

| Параметр | Концентрация серы, мг/кг | Воспроизводимость, мг/кг S |
| --- | --- | --- |
| Один стабильный компонент | От 1 до 100 включительно | 0,53 × концентрацию |
| Общее содержание серы | От 10 до 200 включительно | 0,52 × концентрацию |

Приложение Д А (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица Д.А 1

| Обозначение ссылочного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ASTM D2622 Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны | IDT | ГОСТ 33194—2014 «НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волновой дисперсией |
| ASTM D3120 Определение следовых количеств серы в светлых жидких нефтяных углеводородах методом окислительной микрокулонометрии | - | * |
| ASTM D4057 Руководство по ручному отбору проб нефти и нефтепродуктов | NEQ | ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб |
| ASTM D4307 Практика приготовления жидких смесей для использования в качестве аналитических стандартов | - | * |
| ASTM D4626 Практика вычисления коэффициентов отклика в газовой хроматографии | - | * |
| *Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного стандарта Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов. - IDT – идентичные стандарты -NEQ – неэквивалентные стандарты |  |  |

УДК:665.325:543.272.7.544.3:006.354				МКС 45.020			IDT

Ключевые слова: атомно-эмиссионное детектирование, газовая хроматография, хемилюминесцентное детектирование серы , соединения серы

________________________________________________________________________

| РАЗРАБОТЧИК ТОО «Стройинжиниринг Астана» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Габдулбариева А.Е. |
| Руководитель разработки |  | Калинич Е.А. |
| Главный инженер проекта |  | Дюсекеева А.К. |
| Ведущий специалист I категории |  | Жумабеков С.М. |

) Этот стандарт находится под юрисдикцией комитета Американского общества по проверке материалов D02 в нефтепродуктах и смазочных материалах и является прямой ответственностью подкомитета D02.04.0L по газовым хроматографическим методам. Действующий стандарт ASTM D5623 утвержден 1 июля 2019. Издан в феврале 2014. Первоначально утвержден в 1994. Последний предыдущий выпуск утвержден в 2014 как ASTM D5623-94 (2014). DOI: 10.1520/D5623-19

) Уточнить ссылки на стандарты ASTM можно на сайте ASTM www.astm.org или в службе поддержки клиентов ASTM. servlce@astm.org. В информационном томе ежегодного сборника стандартов (Annual Book of ASTM Standards) следует обращаться к сводке стандартов ежегодного сборника стандартов на странице сайта.

) Reagent Chemicals. American chemical society specifications. American chemical society. Washington. D.C. (Химические реактивы. Спецификация Американского химического общества. Вашингтон, округ Колумбия). Предложения по проверке реактивов, не входящих в списки Американского химического общества, см. Analar standards for laboratory chemicals. BDH Ltd.. Poole, Dorset. U.K. (Чистые образцы для лабораторных химикатов), а также the United States pharmacopeia and national formulary. U.S. Pharmacopeial convention. Inc. (USPC). Rockville. MD. (Фармакопея США и национальный фармакологический справочник).

) Подробные данные можно получить б ASTM International Headquarters при запросе Research Report RR.D02-1335.