| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC/TR 60825-14– 202 |

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ

Часть 14

Руководство пользователя

(IEC/TR 60825-14:2022, IDT)

(Проект, первая редакция)

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)                                            и Обществом с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан» (ООО «ВПГ Лазеруан») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                             202_ г. №                         )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу IEC/TR 60825–14:2022 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 14. Руководство пользователя («Safety of laser products – Part 14: A user's guide», IDT).

Международный документ разработан техническим комитетом IEC/TC 76 «Optical radiation safety и laser equipment (Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование)» Международной электротехнической комиссией (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочных международных стандартов использовать соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………………………… |  |
| 3 | Термины, определения и сокращения..……………………………………………… |  |
| 3.1 | Термины и определения………………………………………………………………. |  |
| 3.2 | Сокращения ……………………………………………………………………………… |  |
| 4 | Организационные меры ………………………………….......................................... |  |
| 4.1 | Обязанности по технике безопасности………………………………………………. |  |
| 4.2 | Компетентное лицо……………………………………………………………………… |  |
| 4.3 | Ответственный за лазерную безопасность…………………………………………. |  |
| 4.4 | Информация и обучение……………………………………………………………… |  |
| 4.5 | Уровни компетентности………………………………………………………………… |  |
| 4.6 | Требования к обучению……………………………………………………………….. |  |
| 4.7 | Аккредитация…………………………………………………………………………… |  |
| 5 | ## Опасность лазерного излучения |  |
| ## 5.1 | ## Лазерные изделия |  |
| ## 5.2 | ## Воздействие лазерного излучения |  |
| 5.3 | ## Определение уровня лазерного воздействия |  |
| 6 | ## Определение максимально допустимого воздействия (МДВ) |  |
| 6.1 | ## Общие положения |  |
| ## 6.2 | ## Импульсно-периодические лазеры или лазеры с модуляцией |  |
| ## 6.3 | # Несколько длин волн…………………………………………………………………… |  |
| ## 6.4 | # МДВ протяженного источника…………………………………………………………. |  |
| 6.5 | # Опасное расстояние и опасная зона…………………………………………………. |  |
| 7 | # Сопутствующие факторы опасности…………………………………………………. |  |
| 7.1 | # Дополнительные опасные факторы………………………………………………….. |  |
| 7.2 | # Сопутствующие факторы опасности при работе с лазерами…………………….. |  |
| 7.3 | # Опасности, связанные с окружающей средой………………………………………. |  |
| 8 | # Оценка риска…………………………………………………………………………… |  |
| 8.1 | # Опасности и риски………………………………………………………………………. |  |
| 8.2 | # Оценка риска: этап 1 – выявление потенциально опасных ситуаций………….. |  |
| 8.3 | # Оценка риска: этап 2 – оценка риска потенциально опасных ситуаций………… |  |
| 8.4 | # Оценка рисков: этап 3 – выбор мер контроля……………………………………… |  |
| 9 | # Меры контроля………………………………………………………………………….. |  |
| 9.1 | # Общие положения………………………………………………………………………. |  |
| 9.2 | # Снижение опасности……………………………………………………………………. |  |
| 9.3 | # Ограждение опасного объекта………………………………………………………… |  |
| 9.4 | # Снижение уровня опасности…………………………………………………………… |  |
| 9.5 | # Обслуживание оборудования………………………………………………………… |  |
| 10 | # Обеспечение безопасной эксплуатации…………………………………………….. |  |
| 11 | # Планы действий в чрезвычайных ситуациях……………………………………….. |  |
| 11.1 | # Общие положения………………………………………………………………………. |  |
| 11.2 | # Лечение реальной травмы глаза……………………………………………………… |  |
| 11.3 | # Устранение фактического повреждения кожи………………………………………. |  |
| 11.4 | # Действия при подозрении на травму глаза………………………………………….. |  |
| 12 | # Отчеты об инцидентах и расследования несчастных случаев………………….. |  |
| 13 | # Медицинское наблюдение……………………………………………………………... |  |
| Приложение А (справочное) Примеры систем блокировок для контролируемых лазерных зон…………………………………………………………………………………….. |  |  |
| Приложение B (справочное) Примеры расчетов………………………………………. |  |  |
| Приложение C (справочное) Биофизические факторы…………………………………. |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта ссылочному межгосударственному стандарту…………… |  |  |
| Библиография ………………………………………………………………………………...… |  |  |

# Введение

IEC 60825-14 подготовлен техническим комитетом IEC 76: Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование и является техническим отчетом.

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание, опубликованное в 2004 году. Данное издание представляет собой техническую редакцию.

Данное издание содержит следующие существенные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием:

a) включает изменения, внесенные в стандарт IEC 60825-1:2014;

b) предоставляет пользователям лазерного оборудования информацию об организационном контроле для обеспечения безопасности на рабочем месте, включая обучение и назначение людей на конкретные должности по управлению лазерной безопасностью;

c) обновляет подход к оценке рисков;

d) включает обновленное руководство по управлению инцидентами и несчастными случаями;

e) содержит обновленное руководство по медицинскому надзору за работниками лазерной техники;

f) содержит пересмотренные примеры расчетов.

Чтобы облегчить использование этого стандарта, ниже приводится краткое описание тем, которые в нем рассматриваются. Темы представлены в том порядке, в котором они обычно рассматриваются как часть программы обеспечения лазерной безопасности:

- обязанности по технике безопасности в отношении эксплуатации лазеров и необходимость соответствующего обучения описаны в пункте 4;

- значение классов лазерных изделий и оценка воздействия лазерного излучения описаны в пункте 5;

- определение максимально допустимого воздействия (МДВ) и концепция опасного

расстояния и опасной зоны, в пределах которых может быть превышено значение МДВ, описаны в пункте 6;

- связанные с лазером опасности (то есть опасности, отличные от воздействия лазерного излучения на глаза или кожу) описаны в пункте 7;

- трехэтапный процесс оценки рисков (возникающих как из-за опасностей лазерного излучения, обсуждаемых в пунктах 5 и 6, так и связанных с ними опасностей лазерного излучения, обсуждаемых в пункте 7) рассматривается в пункте 8. Тремя этапами являются:

1) идентификация потенциально опасных ситуаций;

2) оценка риска, возникающего в результате этих ситуаций;

3) определение необходимых защитных мер;

-  использование мер контроля для снижения риска до приемлемого уровня описано в пункте 9;

- необходимость обеспечения непрерывной безопасной работы лазера в течение длительного времени описана в пункте 10;

- отчетность об опасных инцидентах, связанных с лазерами, и расследование несчастных случаев описаны в пунктах 11 и 12;

- роль медицинского наблюдения (обследования глаз) описана в пункте 13;

- дополнительная информация об использовании защитных блокировок приведена в Приложении A;

- примеры расчетов, связанных с лазерной безопасности приведены в Приложении B;

- объяснение биофизических эффектов воздействия лазерного излучения на глаза и кожу приведено в Приложении C.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ Часть 14 Руководство пользователя Safety of laser products – Part 14: A user's guide

Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт содержит рекомендации по передовым методам безопасного использования лазерных изделий, которые соответствуют стандарту IEC 60825-1. Термины "лазерное изделие" и "лазерное оборудование", используемые в этом стандарте, также относятся к любому устройству, сборке или системе, которые способны излучать оптическое излучение, создаваемое в процессе вынужденного излучения.

Лазерные изделия класса 1 обычно не представляют опасности, а лазерные изделия класса 2 и класса 3R представляют лишь минимальную опасность. Для безопасной эксплуатации этих изделий обычно достаточно предупреждающих знаков и инструкций изготовителя.

Другие защитные меры, в соответствии с требованиями настоящего стандарта, не являются необходимыми. Маловероятно, что потребуются дальнейшие защитные меры, описанные в этом стандарте.

В этом стандарте особое внимание уделяется оценке риска, связанного с лазерами большей мощности, но пользователи лазеров меньшей мощности могут пользоваться предоставленной информацией.

Этот стандарт может быть применен к использованию любого изделия, в состав которого входит лазер, независимо от того, продается оно или не предлагается к продаже. Следовательно, этот стандарт применим к специально сконструированным лазерам (включая экспериментальные системы и прототипы).

Настоящий стандарт призван помочь пользователям лазеров и их работодателям понять общие принципы управления безопасностью, определить возможные опасности, оценить риски возможного причинения вреда, а также разработать и применять соответствующие меры контроля.

Хотя руководство, приведенное в этом стандарте, предназначено в основном для организаций (будь то частных, корпоративных или государственных), где предполагается наличие систем управления безопасностью, оно может применяться любым человеком, использующим лазеры.

Измерения параметров лазерного излучения как меру контроля применяют широко. Эти меры контроля зависят от типа эксплуатируемого лазерного оборудования, выполняемой задачи или процесса, среды, в которой используется оборудование, и персонала, которому может быть причинен вред. Особые требования для определенных лазерных применений приведены в других стандартах серии IEC 60825.

Термины "обоснованно предсказуемый" и "обоснованно прогнозируемый" используются в настоящем стандарте в отношении определенных конкретных событий, ситуаций или условий. Лицо, использующее этот стандарт, несет ответственность за определение того, что является "обоснованно предсказуемым" и какие события могут быть "обоснованно предвидены", и за возможность защиты на основе критериев оценки риска, любые сделанные подобные суждения.

Настоящий стандарт предназначен для пользователей. Подразумевается, что в число пользователей включены лица, которые вместе с операторами, эксплуатирующими лазерное оборудование, несут ответственность за безопасность.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

IEC 60825-1:2014, Safety of laser products – Part 1: Equipment classification и requirements (Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования и требования)

# 3 Термины, определения и сокращения

## 3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60825-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 контрольная мера (control measure): Меры предосторожности, принятые для снижения риска причинения вреда.

Примечание 1 – Меры контроля включают инженерный контроль (средства безопасности, включенные в примечание 1 к лазеру: оборудование), административный контроль (документированные политики, операционные процедуры, обучение технике безопасности и т.д.) и защиту персонала (средства безопасности, включая средства защиты глаз, которые носят отдельные лица).

3.1.2 лазерное оборудование (laser equipment; laser product): Устройство, представляющее собой лазер или содержащее лазер.

3.13 оптическая плотность; OD (optical density): D(λ) десятичный логарифм от величины, обратной коэффициенту пропускания τ

D(λ) = -log10τ

3.1.4 Защитное ограждение (protective enclosure): физическое средство предотвращения доступа в зону действия лазерного излучения, за исключением случаев, когда такой доступ необходим для предполагаемых функций установки.

## 3.2 Сокращения

| Символ | Единица измерения | Определение |
| --- | --- | --- |
| a | м | Диаметр возникающего лазерного луча |
| α | рад | Угловой размер видимого источника (или рассеянным отражением), который наблюдается как точка в пространстве |
| αf | рад | Угол, на который в глазу стягивается видимый источник на расстоянии rf = 100 мм |
| αmin | рад | Минимальный угловой размер видимого источника, для которого применяется расширенный критерий источника (αmin = 1,5 мрад). |
| αмах | рад | Значение углового размера видимого источника, выше которого находятся МДВ, не зависит от размера источника (αмах = от 5 до 100 мрад, см. таблицу 10). |
| С1, С2 …, С7 | – | Поправочные коэффициенты (см. таблицу 9). |
| du | м | Диаметр наименьшего круга на заданном расстоянии r, от видимого источника, который содержит u% от общей мощности лазера (или энергии). В случае Гауссовского пучка, d63 соответствует точкам, облученность (энергетическая экспозиция) снижается до 1/e от его пикового значения |
| D(λ) | – | Оптическая плотность (коэффициент пропускания) определяется как логарифм по основанию 10 от величины, обратной коэффициенту пропускания (см. также IEV 845-04-66) |
| De | м | Диаметр выходного зрачка оптической системы |
| D0 | м | Диаметр объектива оптической системы |
|  | – | Доля общей мощности лазера (или энергии), собираемой через заданную апертуру, расположенную на заданном расстоянии r, от видимого источника |
| F | Гц | Частота следования импульсов |
| G | – | Квадратный корень из отношения падающей на сетчатку оптически вооруженного глаза энергетической облученности (энергетической экспозиции) к ее значению в случае оптически невооруженного глаза |
| H | Дж∙м-2 | Энергетическая экспозиция, или |
| E | Вт∙м-2 | Облученность на расстоянии, r, от видимого источника |
| H0 | Дж∙м-2 | Энергетическая экспозиция, или |
| E0 | Вт∙м-2 | Облученность на нулевом расстоянии от видимого источника |
| k | – | Коэффициент модовой структуры лазера со значениями в пределах от k=1 для пучков с гауссовским профилем до k=2,5 для пучков с неизвестной модовой структурой лазера |
| Lp | Дж∙м-2∙ср-1 | Энергетическая яркость расширенного источника |
| λ | нм | Длина волны лазерного излучения |
| M | – | Увеличение оптического прибора |
| HМДВ или EМДВ | Дж∙м-2 Вт∙м-2 | Максимально допустимое воздействие |
| µ | м-1 | Коэффициент атмосферного ослабления на заданной длине волны |
| N | – | Количество импульсов, содержащихся в пределах длительности экспозиции |
| NA | – | Числовая апертура лазерного источника |
| NAm | – | Числовая апертура объектива микроскопа |
| P0 | Вт | Полная мощность излучения (или поток излучения) на выходе непрерывного лазера или средняя мощность излучения для лазера с повторяющимися импульсами |
| Pp | Вт | Мощность излучения в импульсе импульсного лазера |
| RНБРГ | м | Номинальное безопасное расстояние для глаз |
| RНБРГ,Е | м | Расширенное номинальное безопасное расстояние для глаз |
| φ | рад | Угол расхождения выходящего лазерного пучка |
|  | – | Числовая постоянная 3,142 |
| Q | Дж | Полная выходная энергия излучения импульсного лазера |
| r | м | Расстояние от видимого источника до наблюдателя, измеряемой апертуры или диффузной мишени |
| r1 | м | Расстояние от лазерной мишени до наблюдателя или измерительной апертуры |
| r1,max | м | Максимальное расстояние от лазерной мишени до наблюдателя, когда применимы критерии протяженного источника |
| t | с | Длительность одиночного лазерного импульса |
| T | с | Общая продолжительность воздействия последовательности импульсов |
| T1, T2 | с | Контрольные точки по времени (см. таблицу 10) |

# 4 Организационные меры

## 4.1 Обязанности по технике безопасности

Обязанности по технике безопасности могут быть определены национальными или местными нормативными актами. В отсутствие какого-либо конкретного законодательства или нормативных актов ниже приведены некоторые общие руководства по ответственности за безопасное использование лазеров.

Работодатели и служащие, а также все пользователи лазеров (включая студентов) и лица, осуществляющие надзор или надзирающие за ними, должны играть определенную роль в поддержании безопасного рабочего места (окружающей среды) и в обеспечении того, чтобы их деятельность не представляла неприемлемого уровня риска для них самих или для других.

На любом рабочем месте, где используются лазеры, работодатель несет ответственность за обеспечение надлежащей оценки рисков для здоровья, возникающих в результате использования и обоснованно прогнозируемого неправильного использования лазерного оборудования.

Работодатель должен предпринять все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы эти риски были либо устранены, либо, если это практически невозможно, снижены до приемлемого низкого уровня.

Везде, где используются потенциально опасные лазеры, работодатель (или любое другое лицо, несущее общую ответственность) должен предпренять меры по управлению опасными факторами, хотя конкретные задачи по обеспечению безопасности могут быть делегированы другим лицам.

Эти меры должны быть неотъемлемой частью общей политики организации в области безопасности, должны требовать выявления всех обоснованно прогнозируемых опасностей, возникающих при использовании лазера, и принятия мер по их контролю, насколько это практически осуществимо.

Важные выводы этой оценки должны быть задокументированы, а соответствующие защитные меры должны применяться там, где это необходимо, для снижения выявленных рисков для здоровья и безопасности. Эффективность таких защитных мер должна регулярно пересматриваться. Эти требования по установлению конкретной политики безопасности для лазеров обычно не требуются, когда используются только лазерные изделия класса 1, класса 1С, класса 2 или класса 3R, и не всегда могут быть необходимы для лазерных изделий класса 1М или класса 2М, но см. Таблицу 1, касающуюся защитных мер контроля, 5.1.3, касающихся встроенных лазеров, и 5.2.2, касающуюся временных визуальных эффектов.

## 4.2 Компетентное лицо

Если работодатель или пользователь лазера не в состоянии без посторонней помощи должным образом определить необходимые меры безопасности для устранения или минимизации рисков для здоровья, возникающих при использовании лазерного оборудования, то следует обратиться за консультацией к компетентному лицу. Компетентное лицо должно обладать достаточными навыками, знаниями и опытом в вопросах, имеющих отношение к лазерной безопасности, особенно относящихся к конкретной технической области, в которой запрашивается консультация, и должно оказывать соответствующую помощь работодателю (или уполномоченному представителю работодателя или пользователю лазера) в определении опасности, оценке риска и обеспечении защитного контроля и процедур.

Компетентное лицо (часто называемое консультантом по лазерной защите (4.5.1) при рассмотрении опасностей, связанных с лазерным излучением) не обязательно должно быть сотрудником соответствующей организации, но вместо этого может быть внешним консультантом. Совет и помощь компетентного лица часто необходимы лишь временно, например, при первоначальном установлении соответствующих защитных мер контроля или при оценке риска до внесения существенных изменений в процедуры или оборудование.

## 4.3 Ответственный за лазерную безопасность

В организациях, в которых используются лазерные изделия класса 3B или класса 4 , должен быть назначен ответственный за лазерную безопасность (ОЛБ).

Также рекомендуется назначить ответственного за лазерную безопасность, если используются лазерные изделия класса 1М и 2М, генерирующие хорошо коллимированные лучи, и которые могут представлять опасность при просмотре в бинокль или телескоп на значительном расстоянии от лазера. Это может включать установку и обслуживание встроенных лазеров, где может быть получен доступ к более высоким уровням лазерного излучения, чем это предусмотрено классом лазерного изделия (см. 5.1.3), или где использование лазеров более низкого класса, чем 3B или 4, может тем не менее, все еще существует значительный риск, возможно, из-за привлечения неподготовленных людей или из-за существования связанных с лазером опасностей - см. п. 7.

Ответственный за лазерную безопасность должен быть уполномочен действовать от имени работодателя и брать на себя ответственность от имени работодателя за повседневное решение вопросов лазерной безопасности. Работодатель несет ответственность за то, чтобы лицо, назначенное на должность ответственного за лазерную безопасность, обладало техническим пониманием, компетентностью и возможностями, необходимыми для выполнения требуемых обязанностей. Необходимо обеспечить соответствующую подготовку и достаточные ресурсы для поддержки ответственного за лазерную безопасность в этой роли.

Обязанности ответственного за лазерную безопасность должны быть согласованы с работодателем (или с уполномоченным представителем работодателя) и задокументированы. Эти обязанности должны быть такими, которые необходимы для обеспечения постоянного безопасного использования лазеров в соответствующей организации, но, вероятно, будут включать как минимум:

- осведомленность и, при необходимости, ведение записей обо всех потенциально опасных лазерных изделиях (включая классификацию, спецификации и назначение лазерных изделий; местонахождение лазерных изделий; и любые особые требования или ограничения, связанные с их использованием);

- ответственность за мониторинг соблюдения процедур организации по обеспечению безопасного использования лазеров, за ведение соответствующих письменных записей и за принятие немедленных и надлежащих мер в отношении любого несоответствия или очевидных нарушений. неадекватность таких процедур.

Должно быть согласовано и указано в документированных обязанностях может ли ответственный за лазерную безопасность санкционировать или просто рекомендовать лицу, обладающему такими полномочиями, прекращение небезопасных практик и осуществление корректирующих действий.

Должность ответственного за лазерную безопасность редко требует постоянной работы. Если было назначено компетентное лицо (см. 4.2), и это лицо является сотрудником соответствующей организации (что часто желательно в организациях с обширным и разнообразным использованием лазеров), то компетентным лицом также может быть ответственный за лазерную безопасность. В крупных организациях, где широко используются лазеры или в областях с повышенным риском, в помощь специалисту по лазерной безопасности могут быть назначены подходящие сотрудники, которым будет поручено управлять повседневной безопасностью конкретной деятельности или которым будет предоставлено больше ответственности на местах за конкретные лазерные зоны. В таких обстоятельствах необходимо поддерживать регулярную связь между всеми вовлеченными лицами для обеспечения последовательного и эффективного управления лазерной безопасностью во всей организации.

## 4.4 Информация и обучение

Все сотрудники должны, при необходимости, быть осведомлены о любых опасностях (включая связанные с ними опасности; см. п. 7), которым они могут подвергаться при использовании лазерного оборудования, и о процедурах, необходимых для обеспечения защиты.

Должны отображаться соответствующие предупреждения. Эти предупреждения должны включать символ лазерной опасности, показанный на рисунке 3, с соответствующей формулировкой.

Следует провести достаточный инструктаж или подготовку, чтобы сотрудники имели необходимое понимание, позволяющее не подвергать себя и других неприемлемому риску.

Обучение технике безопасности особенно важно для тех, кто работает с лазерными изделиями класса 3B или класса 4.

Такой инструктаж и тренинг должны быть соизмеримы с типом опасности и уместны для соответствующих сотрудников. Она должна включать, но не обязательно ограничиваться, следующим:

а) политика организации в отношении безопасного использования лазера;

b) риски причинения вреда, которые могут возникнуть в результате использования и обоснованно предсказуемого неправильного использования лазера, лазерного оборудования;

c) значение отображаемых предупреждающих знаков;

d) правильное использование и эксплуатация лазерного оборудования и связанного с ним оборудования, включая средства индивидуальной защиты (где применимо - см. 9.4.5);

e) рабочие процедуры и местные правила;

f) процедуры, которым необходимо следовать в случае фактической или предполагаемой аварии, или другого инцидента, связанного с безопасностью.

Инструктаж и обучение следует проходить до начала эксплуатации лазерных изделий и повторять их так часто, как это необходимо, чтобы обеспечить постоянное соблюдение процедур безопасности.

Необходимо вести записи об обучении.

## 4.5 Уровни компетентности

4.5.1 Консультант по лазерной защите

В тех случаях, когда консультант по лазерной защите не может принять без посторонней помощи необходимые обязанности в отношении лазерной безопасности, должно быть назначено компетентное лицо, обладающее достаточными навыками, знаниями и опытом, для консультирования работодателя по этим вопросам и оказания помощи в разработке политики организации в области лазерной безопасности и в реализации требуемых мероприятий. Такое лицо, называемое консультантом по лазерной защите, может быть сотрудником соответствующей организации или внешним консультантом.

Работодатель должен обеспечить, чтобы вся соответствующая информация, касающаяся использования или предполагаемого использования лазерного оборудования, была доступна Консультанту по лазерной защите, и чтобы консультанту по лазерной защите было предоставлено достаточно времени и ресурсов, позволяющих ему или ей эффективно выполнять необходимые задачи, принимая во внимание размер организации, риски, которым могут быть подвержены сотрудники, и распределение этих рисков по всей организации.

Многие крупные организации, выполняющие обширные и разнообразные лазерные работы, могут счесть удобным сохранять профессиональные навыки лазерной безопасности внутри компании и совмещать роль ответственного за лазерную безопасность с ролью консультанта по лазерной защите в одном сотруднике.

Однако в других обстоятельствах ответственному за лазерную безопасность необязательно быть консультантом по лазерной защите, поскольку нет необходимости и неуместно сохранять высокий уровень знаний в области лазерной безопасности в компании, где такой опыт не может использоваться на регулярной основе.

В таких случаях работодатель или от своего имени ответственный за лазерную безопасность должны при необходимости обращаться за советом к внешнему консультанту по лазерной защите.

Любое лицо, действующее в качестве консультанта по лазерной защите, должно обладать достаточными знаниями, пониманием, компетентностью и опытом в соответствующих вопросах лазерной безопасности, особенно в отношении следующего:

– положения и применимость соответствующих стандартов безопасности и национальных нормативных актов;

– тип используемого лазерного оборудования;

– конкретное применение или рабочая среда, о которых идет речь;

– возможные опасности;

– процедуры оценки опасностей и рисков;

– управление безопасностью;

– выбор, спецификация и надлежащее использование средств контроля опасности;

– требования к обучению соответствующего персонала технике безопасности;

– разработка безопасных рабочих процедур.

4.5.2 Ответственный за лазерную безопасность

Каждая организация, в которой используется лазерное оборудование класса 3B или класса 4, должна назначить внутреннего ответственного за лазерную безопасность, который будет нести административную ответственность от имени работодателя за надзор за лазерной безопасностью. Некоторые встраиваемые лазерные устройства более низкого класса содержат лазеры уровни выбросов класса 3B или класса 4, которые при определенных условиях эксплуатации, например, во время технического обслуживания, могут привести к образованию опасного излучения, что также может потребовать назначения ответственного за лазерную безопасность. Назначение ответственного за лазерную безопасность также рекомендуется при использовании лазерных изделий класса 1М или 2М, генерирующих хорошо коллимированные лучи, которые могут представлять опасность при просмотре в бинокль или телескоп на значительном расстоянии от лазера. В некоторых случаях может оказаться целесообразным назначить ответственного за лазерную безопасность, когда в среде с высоким риском используются лазерные лучи меньшей мощности (3R и ниже), например, на придорожных строительных площадках, где люди выполняют критически важные задачи по обеспечению безопасности, и существует вероятность помех зрению. Ответственный за лазерную безопасность должен обеспечить наличие адекватных средств контроля для минимизации рисков для здоровья, возникающих в результате использования лазерного оборудования, регулярный мониторинг опасностей, связанных с использованием лазера, и эффективности мер контроля, а также ведение записей о таком мониторинге.

Общая ответственность за лазерную безопасность остается на работодателе, который должен обеспечить, чтобы лицо, назначенное ответственным за лазерную безопасность, обладало возможностями, знаниями и пониманием, а также ресурсами, необходимыми для эффективного выполнения этих задач. В рамках мандата работодателя ответственный за лазерную безопасность несет ответственность за действия по контролю безопасности, как технические, так и организационные.

В крупных организациях, широко использующих лазеры, полезно постоянное (изо дня в день) присутствие сотрудников лазерной службы безопасности, поэтому часто бывает полезно назначить местных или ведомственных представителей по лазерной безопасности для оказания помощи ответственному за лазерную безопасность и для оказания большей поддержки пользователям лазеров на местном уровне .

Стандарт компетентности, необходимый ответственному за лазерную безопасность, заключается в том, что он должен:

- знать, что оптическое излучение включает в себя видимый свет и невидимое инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что оно обозначается в терминах длины волны и что оно отличается от ионизирующего излучения;

- знать основные характеристики (пространственные, спектральные и временные) лазерного излучения;

- понимать соответствующие количества и единицы измерения, в которых указано лазерное излучение;

- знать о существовании соответствующих стандартов лазерной безопасности и национальных правил, влияющих на использование лазера;

- понимать концепцию классов лазерной опасности 1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B и 4, а также значение лазерных предупреждающих надписей;

- знать тип(ы) лазерного оборудования, используемого в соответствующей организации, и понимать его назначение;

- знать диапазон (диапазоны) волн и длину (длины) излучения используемого лазерного оборудования;

- знать ткани, подверженные риску воздействия лазерного пучка, а в случае лазерного излучения в пределах область риска для сетчатки (длины волн от 400 нм до 1400 нм) понимать эффекты фокусировки глаза;

- оценивать серьезность вреда, который может быть нанесен воздействием лазерного луча;

- знать приблизительную зону вокруг лазера(ов), в пределах которой могут возникать опасные уровни воздействия при различных условиях использования;

- понимать природу и масштабы других опасностей, которые могут возникнуть при использовании лазерного оборудования, включая:

- механические опасности,

- опасность поражения электрическим током,

- опасность шума и вибрации,

- термическая опасность,

- опасность пожара и взрыва,

- химическая опасность;

- биологическая опасность, включая лазерный дым или шлейф,

- опасность излучения, в дополнение к опасностям, связанным с лазерным излучением;

- понимать процедуры контроля, необходимые для устранения риска причинения вреда или для снижения этого риска до приемлемого уровня, включая надлежащее использование предупреждающих знаков и контролируемых лазерных зон;

- понимать основные требования охраны труда и общие принципы надлежащего управления безопасностью;

- понимать необходимость разработки, документирования и внедрения безопасных рабочих процедур (охватывающих нормальную эксплуатацию, наладочные работы и возникновение незапланированных событий, включая несчастные случаи);

- обладать достаточными техническими знаниями и управленческими способностями, чтобы иметь возможность взять на себя административную ответственность от имени работодателя за надзор, регулярный мониторинг и непрерывный контроль лазерных опасностей в организации, с должным учетом типа(ов) используемого лазера(ов), специфики применения(ий) лазера, людей, задействованных в работе, и соответствующих условий труда;

- знать, как реагировать на несчастные случаи, связанные с лазером, и на другие инциденты, при которых безопасность может быть поставлена под угрозу;

- знать, как искать и уметь действовать в случае, когда нужна консультация специалиста по лазерной защите при необходимости.

4.5.3	Супервайзер по лазерной безопасности

Для управления повседневной безопасной эксплуатацией лазера(ов) может быть назначен один или несколько супервайзеров по лазерной безопасности. Ожидается, что они будут обладать более высоким уровнем компетентности, чем пользователь лазера, но при необходимости будут иметь доступ к ответственному за лазерную безопасность и/или консультанту по лазерной безопасности. Обязанности супервайзер по лазерной безопасности должны быть согласованы в письменной форме, но, скорее всего, будут включать обеспечение работы любых систем безопасности и соблюдение процедур.

Супервайзер по лазерной безопасности, скорее всего, будет непосредственно связан с работой с лазером.

4.5.4	Пользователь лазера

Лица, использующие лазерное оборудование класса 1М, 2М, 3R, 3B или 4, работающие с ним или уполномоченные им управлять, должны быть достаточно компетентны в эксплуатации оборудования и, кроме того, должны:

- понять общую природу лазерного излучения;

- знать опасности для здоровья, которые могут возникнуть в результате использования лазерного оборудования, тканей организма, которые подвергаются риску, и серьезность вреда, который может нанести;

- понимать значение предупреждающих надписей, соответствующих классу (классам) используемого лазера;

- понимать надлежащее использование процедур контроля опасности, включая, при необходимости, необходимость индивидуальной защиты;

- осознавать необходимость любых дополнительных мер предосторожности, которые могут потребоваться при выполнении нестандартных действий, таких как наладка;

- быть знакомым с процедурами организации и политикой, регулирующими использование лазера, включая процедуры принятия экстренных мер и сообщения об авариях.

4.5.5	Осведомленность других лиц

Лица, которые сами не участвуют в использовании лазерного оборудования или не работают с ним, но которые, тем не менее, несут определенную ответственность за лазерное оборудование класса 1М, 2М, 3R, 3B или 4, за тех, кто им пользуется, или за общие вопросы охраны труда и техники безопасности в организации, должны иметь некоторое представление об общих вопросах лазерной безопасности. К таким лицам могут относиться, например, супервайзеры, менеджеры, сотрудники по технике безопасности, сотрудники по охране труда, вспомогательный персонал, которому необходим вход в зону лазерной опасности в рамках своих обязанностей, например уборщики, охрана, общее техническое обслуживание и т.д., а также представители сотрудников. Они должны в общих чертах оценить масштабы и функциональность лазерного оборудования в организации и, кроме того, должны:

- понимать общую природу лазерного излучения и опасности, связанные с лазерным излучением;

- иметь представление о схеме классификации лазеров и значении знаков лазерного предупреждения;

- оценить масштабы использования лазера в организации и его целевое назначение;

- быть знакомым с политикой организации в отношении лазерной безопасности;

- знать особые опасности, возникающие при использовании лазерного оборудования в организации и быть в курсе действующих мер контроля;

- знать ограничения на доступ в любую зону, контролируемую лазером, и значение знаков ограничения доступа, хорошо разбираться в инфраструктуре безопасности.

## 4.6 Требования к обучению

Обучение по лазерной безопасности, а также на связанные с ней вопросы безопасности и гигиены труда, должны быть выданы работникам в случае необходимости для того, чтобы обеспечить им достаточные навыки, знания и понимание, чтобы обеспечить лазерное оборудование безопасно использовать и то, что организация по безопасности лазера политики эффективного и реализовываться непрерывно. Обучение должно быть подходящим, достаточным и понятным с учетом опыта, способностей и образовательного уровня обучаемых сотрудников.

Следует также проводить переподготовку через разумные промежутки времени, чтобы обеспечить поддержание надлежащего уровня осведомленности о безопасности и компетентности.

Может быть использован любой подходящий метод обучения, который может осуществляться с помощью одного или комбинации любого из следующих методов:

- краткий курс, проводимый внутри организации за счет собственных ресурсов;

- краткий курс, проводимый внутри организации внешним тренером;

- посещение курсов, проводимых за пределами организации;

- использование пакетов компьютерного обучения;

- самообучение по книгам и т.д. и дистанционное обучение по переписке;

- опыт работы и неформальное индивидуальное обучение.

В случае человека, стремящегося стать консультантом по лазерной защите, одного короткого курса или периода обучения обычно недостаточно для развития адекватных компетенций для этой роли. Требуется высокий уровень возможностей в сочетании со значительным опытом в соответствующей области применения лазеров.

## 4.7 Аккредитация

В настоящее время не существует международных признанных схем аккредитации курсов по лазерной безопасности, или утверждения отдельных лиц и организаций, способных предоставлять учебные услуги или рекомендации по технике безопасности.

При определении пригодности конкретных учебных курсов или поставщиков услуг по обучению для консультантов по лазерной защите работодатели должны руководствоваться собственным суждением, используя этот стандарт в качестве руководства, но также могут учитывать любые рекомендации, данные третьей стороной.

Персонал должен быть квалифицированным и компетентным для выполнения согласованных обязанностей.

Примечание – В некоторых странах доступны национальные схемы сертификации или аккредитации.

Инструкторы должны обладать знаниями, превышающими уровень преподаваемой подготовки, например, сотрудники по лазерной безопасности вряд ли будут иметь соответствующую квалификацию для подготовки эквивалентных сотрудников по лазерной безопасности, пока они не будут обладать опытом или более высоким уровнем квалификации, чем та роль, которой они обучаются.

# 5 Опасность лазерного излучения

## 5.1 Лазерные изделия

5.1.1 Классификация лазерных изделий

Класс лазерного изделия дает пользователю общее представление о потенциальной способности доступного лазерного излучения вызывать травмы. Поэтому все лазерное оборудование, независимо от того, произведено оно серийно или нет, должно быть классифицировано в соответствии с положениями стандарта IEC 60825-1 и маркировано соответствующим образом, чтобы информировать пользователя о присвоенном классе. Классификация лазерных изделий обычно выполняется изготовителем лазерного изделия, но в тех случаях, когда это не так (например, лазерные компоненты, экспериментальные системы или прототипы), пользователь должен убедиться, что эффективный класс лазера определяется на основе уровня его доступного излучения в соответствии с IEC 60825-1.

Если пользователь включает лазер в другое оборудование, то само оборудование в комплекте должно рассматриваться как лазерное изделие и соответствующим образом классифицироваться (см. 5.1.2). Кроме того, следует признать, что некоторые или все оригинальные средства безопасности встроенного лазерного изделия, включая маркировку, могут быть неработоспособными, непригодными для использования или недоступными. При необходимости для обеспечения безопасной эксплуатации эти элементы безопасности должны быть воспроизведены или заменены.

5.1.2	Классы продукции

Классификация лазера указывает на его потенциальную опасность. Классификация лазерных изделий основана на максимальном уровне лазерного излучения, доступном в условиях нормальной эксплуатации, включая обоснованно предсказуемые единичные неисправности.

Сопутствующие опасности (также называемые опасностями, не связанными с лучом) (см. п. 7), которые также могут присутствовать во время использования лазера, не влияют на классификацию лазера. Во время технического обслуживания или сервисного обслуживания встроенных лазерных устройств может быть получен доступ к более высоким уровням излучения, чем указано классом изделия.

Примечание – См. IEC 60825-1: 2014, 6.2.1

Классы лазерных изделий описаны ниже вместе с кратким описанием защиты требования, которые обычно должны выполняться для каждого класса изделий. За исключением классов 2 и 2M, излучаемое излучение может быть видимым или невидимым. (Для получения более полных сведений о классификации следует обратиться к стандарту IEC 60825-1.)

а) Класс 1.

Лазерные изделия, которые обычно безопасны при всех обоснованно предсказуемых условиях эксплуатации либо из-за изначально низкого излучения самих лазеров, либо потому что они полностью закрыты и доступ человека к более высокому уровню внутреннего лазерного излучения невозможен при нормальной эксплуатации.

Требования к защите для класса 1:	убедитесь, что соблюдаются условия эксплуатации для класса 1 (см. 5.1.3). Если возможен доступ к уровням лазерного излучения, превышающим предельные значения для класса 1, например, во время обслуживания встроенного лазерного изделия, или если излучаемый лазерный луч модифицирован, например, с помощью внешней оптики для уменьшения размера или расхождения излучаемого луча таким образом, что это может увеличить его опасность, то применяются требования защиты соответствующего более высокого класса.)

b) Класс 1С

Лазерные изделия, предназначенные для использования при непосредственном контакте с кожей человека. Опасность для глаз предотвращается одним или несколькими техническими средствами, которые допускают воздействие только когда аппликатор соприкасается с кожей. Значение МДВ для кожи может быть превышено, в зависимости от назначения продукта.

Требования к защите для класса 1С:	эти изделия должны иметь соответствующие технические средства контроля для защиты глаз от лазерного излучения. Однако модификация или нарушение защитных функций может привести к опасному воздействию лазерного излучения. Повторное воздействие на один и тот же участок кожи может привести к травме.

c) Класс 1M

Лазерные изделия, которые превышают допустимые пределы излучения для класса 1, но которые, из-за геометрического распределения испускаемого излучения, не могут вызывать вредных уровней воздействия невооруженным глазом. Однако при использовании увеличительных приборов безопасный предел воздействия на глаза может быть превышен, что может привести к травмам. К таким приборам относятся бинокли и телескопы. Опасное воздействие также может возникнуть, если размеры лазерного луча уменьшены за счет использования оптических компонентов на пути прохождения луча.

Требования к защите для класса 1М:	Избегайте использования увеличительных приспособлений для просмотра или инструментов (таких как бинокль или телескоп, но не очков или контактных линз). Избегайте размещения оптических устройств в излучаемом луче, которые могут уменьшить диаметр луча.

Не направляйте луч в места, где могут находиться другие люди, если существует вероятность того, что люди в этих местах будут использовать телескопы или бинокли, чтобы смотреть прямо в луч.

Примечание – В случае волоконно-оптических систем связи, оцениваемых в соответствии с IEC 60825-2 с использованием уровней опасности вместо классов продукции, указанных в IEC 60825-1, в случае уровня опасности 1M может быть выявлена опасность для глаз при использовании увеличителей для просмотра торцевой поверхности волокна.

d) Класс 2

Лазерные изделия, излучающие низкие уровни видимого излучения (то есть на длинах волн от 400 нм до 700 нм), которые безопасны для кожи, но которые по своей сути небезопасны для глаз, но для которых защита глаз обычно обеспечивается естественной реакцией неприятия яркого света. Таким образом, случайное попадание в глаза обычно безопасно, хотя естественную реакцию отвращения можно намеренно подавить, намеренно уставившись в луч, и на нее может повлиять прием алкоголя или наркотиков. Лазерные лучи от лазерных изделий класса 2 могут отвлекать внимание, ослеплять, вызывать слепоту от вспышки или искажать изображение, особенно при слабом окружающем освещении.

Требования к защите для класса 2: избегайте пристального взгляда в луч (т. е. Преднамеренного просмотра источника лазера) или направление луча на других людей.

e) Класс 2M

Лазерные изделия, излучающие уровни видимого излучения, превышающие допустимые пределы излучения для класса 2, но для которых из-за геометрического распространения испускаемого излучения защита невооруженного глаза обычно обеспечивается естественными реакциями неприятия яркого света. Однако, реакция отвращения может не обеспечивать достаточной защиты, и при использовании увеличительных приборов для наблюдения может произойти травма. К таким приборам относятся бинокли и телескопы. Опасное воздействие также может возникнуть, если размеры лазерного луча уменьшены за счет использования оптических компонентов на пути прохождения луча. Лазерные лучи лазерных изделий класса 2M могут отвлекать внимание, ослеплять, вызывать слепоту от вспышки или искажать изображение, особенно при низком уровне внешней облученности.

Требования к защите для класса 2M: избегайте использования увеличительных приспособлений для просмотра или инструментов (таких как бинокль или телескоп, но не очков или контактных линз). Избегайте размещения оптических устройств в излучаемом луче, которые могут уменьшить диаметр луча.

Избегайте пристального взгляда в луч (т. е. намеренного разглядывания лазерного источника) или направления луча на других людей.

Примечание – В случае волоконно-оптических систем связи, оцениваемых в соответствии с IEC 60825-2 с использованием уровней опасности, вместо классов продукции, указанных в IEC 60825-1, опасность для глаз при уровне опасности 2M может увеличиваться за счет использования увеличителей для просмотра торцевой поверхности волокна, так что реакция отвода не может обеспечить достаточной защиты.

f) Класс 3R

Лазерные изделия, уровень доступного излучения которых в пять раз превышает предельные значения для класса 1 (если невидимый) или класса 2 (если видимый). Максимально допустимое воздействие может быть превышено, но риск получения травмы невелик. Лазерные лучи в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм от лазерных изделий класса 3R могут отвлекать внимание, ослеплять, вызывать слепоту от вспышки или искажать изображения, особенно при низком уровне окружающего освещения. Естественная реакция отвращения к воздействию яркого света в случае видимого излучения и реакция на нагрев роговицы в случае дальнего инфракрасного излучения снижают риск повреждения глаз.

Требования к защите для класса 3R:	Не допускайте прямого попадания луча в глаза или направления луча на других людей. Рассмотрите возможность проведения оценки рисков с учетом фактического использования и условий эксплуатации, особенно в условиях низкой облученности.

g) Класс 3B

Лазерные изделия с уровнем доступного излучения, которое может быть вредным для глаз при любом прямом воздействии внутрилучевого излучения (включая зеркальное отражение), даже при продолжительности воздействия, меньшей, чем время реакции отвода, независимо от того, используются увеличительные приборы или нет. Лазерные изделия класса 3B также могут быть вредны для кожи при уровнях мощности, приближающихся к верхнему пределу этого класса.

Требования к защите для класса 3B: предотвращать попадание луча в глаза (и в некоторых случаях на кожу). Предохранять от непреднамеренных отражений луча.

h) Класс 4

Лазерные изделия с уровнем доступного излучения, который может быть вредным как для глаз, так и для кожи. Рассеянное отражение лазерного излучения также может быть опасным. Излучения лазера также может быть достаточно для воспламенения материала, на который он попадает, и для создания вредного излучения или дыма при взаимодействии с материалами, попадание в глаза и на кожу, лазерного луча, а также диффузного (рассеяного) излучения. Предохранять от опасносных взаимодействия с лучом, таких как возгорание и дым.

Лазерные изделия конечного назначения классов 1С, 2, 2М, 3R, 3B и 4, поставляемые в соответствии с стандартом IEC 60825-1, должны иметь предупреждающие надписи с указанием класса и основных мер предосторожности, которые необходимо соблюдать. Лазерные изделия класса 1 и 1М также могут иметь этикетки, но по усмотрению производителя требуемая формулировка может быть включена в печатную информацию о пользователе, прилагаемую к изделию. Рекомендуется, чтобы немаркированные лазеры (включая компонентные лазеры или модифицированные пользователем системы), которые используются регулярно, имели соответствующую маркировку в соответствии с требованиями к маркировке IEC 60825-1.

Во многих областях применения, где используемые лазерные изделия не выше класса 3R (т.е. они относятся к классу 1, 1C, 1M, 2, 2M или 3R), используются таким образом, что доступное излучение не превышает 3R (например, классы 1M или 2M не видны через телескопическую оптику) и используются в среде с явно низким уровнем риска, пользователь может применять меры контроля на основе самого высокого класса используемых лазерных изделий без какой-либо необходимости проводить детальную оценку риска или оценивать возможные уровни воздействия на человека. Эти стандартные меры контроля суммированы в таблице 1 в зависимости от класса лазера.

Однако часто может потребоваться проведение более детального анализа, чтобы определить соответствующие защитные меры. К таким обстоятельствам относятся все виды использования лазерных изделий класса 3B или 4, использование защитных очков, зависимость защиты от концепции минимального безопасного расстояния от лазера и - другие ситуации, когда средства контроля, указанные в таблице 1, могут быть неуместными, недостаточными или неоправданно ограничительными, учитывая фактическую степень риска.

Таблица 1 - Меры защитного контроля по умолчанию для лазерных изделий

| Класс | Защитные меры контроля Их следует применять, если только не была проведена оценка рисков, оправдывающая принятие альтернативных защитных мер контроля. |
| --- | --- |
| 1 | В условиях нормальной эксплуатации никаких защитных мер не требуется. (Это может быть не так в условиях технического обслуживания или при обоснованно прогнозируемом неправильном использовании.) В случае встраиваемых лазерных устройств, содержащих лазер повышенной мощности, следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих этикетках и предоставленным производителем. При обслуживании встроенных лазерных устройств на месте могут потребоваться особые меры предосторожности (см. 9.5). |
| 1C | Никаких особых мер предосторожности для защиты глаз во время нормальной работы не требуется, поскольку устройство должно иметь эффективный технический контроль. Не рекомендуется повторное воздействие на одно и то же место на коже. Изделия должны иметь эффективный технический контроль для предотвращения использования аппликатора на лице, где глаза могут подвергаться риску воздействия оптического излучения, превышающего соответствующий максимально допустимый уровень воздействия. |
| 1M | Не допускайте прямого наблюдения лазерного источника с помощью увеличительных приборов, таких как бинокли или телескопы, если только они не обеспечивают достаточный уровень защиты.a Не допускайте использования какой-либо внешней оптики, которая может уменьшить диаметр. В случае встраиваемых лазерных устройств, содержащих лазер повышенной мощности, следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих надписях и предоставленным производителем. При обслуживании встраиваемых лазерных устройств на месте могут потребоваться особые меры предосторожности (см. 9.5). |
| 2 | Не смотрите на луч. Не смотрите на лазер и не направляйте луч на других людей или в места, где могут находиться другие люди, не имеющие отношения к работе с лазером. Следите за тем, чтобы луч всегда заканчивался на подходящей не зеркальной поверхности. В случае встраиваемых лазерных устройств, содержащих лазер повышенной мощности, следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих надписях и предоставленным производителем. При обслуживании встроенных лазерных устройств на месте могут потребоваться особые меры предосторожности (см. 9.5). |
| 2M | Не смотрите на луч. Не смотрите на лазер и не направляйте луч на других людей или в места, где могут находиться другие люди, не имеющие отношения к работе с лазером. Следите за тем, чтобы луч всегда заканчивался на подходящей не зеркальной (т.е. не похожей на зеркало) поверхности. Не допускайте прямого наблюдения лазерного источника с помощью увеличительных приборов, таких как бинокли или телескопы, если только они не имеют достаточного уровня защиты. а Не допускайте использования какой-либо внешней оптики, которая может уменьшить диаметр луча. В случае встраиваемых лазерных устройств, содержащих лазер повышенной мощности, следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих надписях и предоставленным производителем. При обслуживании встроенных лазерных устройств на месте могут потребоваться особые меры предосторожности (см. 9.5). Избегайте прямого воздействия луча на глаза. Не смотрите в лазер и не направляйте луч на других людей или в места, где могут находиться другие люди, не имеющие отношения к работе с лазером. Следите за тем, чтобы луч всегда заканчивался на подходящей не зеркальной поверхности. В случае встраиваемых лазерных устройств, содержащих лазер повышенной мощности, следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих надписях и предоставленным производителем. При обслуживании встроенных лазерных устройств на месте могут потребоваться особые меры предосторожности (см. 9.5). Лазерные устройства классов 3B и 4 не следует использовать без предварительного проведения оценки риска для определения защитных мер контроля, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации. Убедитесь, что луч всегда заканчивается на подходящей зеркальной поверхности. Там, где это практически осуществимо, используйте технические средства, как указано в IEC 60825-1, для снижения эффективного класса лазерной системы до уровня ниже класса 3B. (Обычно это означает полное поглощение лазерного излучения для получения лазерного изделия класса 1.) |

Окончание таблицы 1

| Класс | Защитные меры контроля Их следует применять, если только не была проведена оценка рисков, оправдывающая принятие альтернативных защитных мер контроля. |
| --- | --- |
| 3R | Не смотрите на луч. Не смотрите на лазер и не направляйте луч на других людей или в места, где могут находиться другие люди, не имеющие отношения к работе с лазером. Следите за тем, чтобы луч всегда заканчивался на подходящей не зеркальной (т.е. не похожей на зеркало) поверхности. Не допускайте прямого наблюдения лазерного источника с помощью увеличительных приборов, таких как бинокли или телескопы, если только они не имеют достаточного уровня защиты. а Не допускайте использования какой-либо внешней оптики, которая может уменьшить диаметр луча. В случае встраиваемых лазерных устройств, содержащих лазер повышенной мощности, следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих надписях и предоставленным производителем. При обслуживании встроенных лазерных устройств на месте могут потребоваться особые меры предосторожности (см. 9.5). Избегайте прямого воздействия луча на глаза. Не смотрите в лазер и не направляйте луч на других людей или в места, где могут находиться другие люди, не имеющие отношения к работе с лазером. Следите за тем, чтобы луч всегда заканчивался на подходящей не зеркальной поверхности. В случае встраиваемых лазерных устройств, содержащих лазер повышенной мощности, следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих надписях и предоставленным производителем. При обслуживании встроенных лазерных устройств на месте могут потребоваться особые меры предосторожности (см. 9.5). Лазерные устройства классов 3B и 4 не следует использовать без предварительного проведения оценки риска для определения защитных мер контроля, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации. Убедитесь, что луч всегда заканчивается на подходящей зеркальной поверхности. Там, где это практически осуществимо, используйте технические средства, как указано в IEC 60825-1, для снижения эффективного класса лазерной системы до уровня ниже класса 3B. (Обычно это означает полное поглощение лазерного излучения для получения лазерного изделия класса 1.) |
| 3B и 4 | Не смотрите на луч. Не смотрите на лазер и не направляйте луч на других людей или в места, где могут находиться другие люди, не имеющие отношения к работе с лазером. Следите за тем, чтобы луч всегда заканчивался на подходящей не зеркальной (т.е. не похожей на зеркало) поверхности. Не допускайте прямого наблюдения лазерного источника с помощью увеличительных приборов, таких как бинокли или телескопы, если только они не имеют достаточного уровня защиты. а Не допускайте использования какой-либо внешней оптики, которая может уменьшить диаметр луча. В случае встраиваемых лазерных устройств, содержащих лазер повышенной мощности, следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих надписях и предоставленным производителем. При обслуживании встроенных лазерных устройств на месте могут потребоваться особые меры предосторожности (см. 9.5). Избегайте прямого воздействия луча на глаза. Не смотрите в лазер и не направляйте луч на других людей или в места, где могут находиться другие люди, не имеющие отношения к работе с лазером. Следите за тем, чтобы луч всегда заканчивался на подходящей не зеркальной поверхности. В случае встраиваемых лазерных устройств, содержащих лазер повышенной мощности, следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих надписях и предоставленным производителем. При обслуживании встроенных лазерных устройств на месте могут потребоваться особые меры предосторожности (см. 9.5). Лазерные устройства классов 3B и 4 не следует использовать без предварительного проведения оценки риска для определения защитных мер контроля, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации. Убедитесь, что луч всегда заканчивается на подходящей зеркальной поверхности. Там, где это практически осуществимо, используйте технические средства, как указано в IEC 60825-1, для снижения эффективного класса лазерной системы до уровня ниже класса 3B. (Обычно это означает полное поглощение лазерного излучения для получения лазерного изделия класса 1.) |
| a Тип смотрового прибора, который может представлять опасность, может быть указан на предупреждающей этикетке или в информации для пользователя, предоставленной изготовителем. |  |

5.1.3 Встроенные лазеры

Поскольку лазерные изделия классифицируются на основе уровня лазерного излучения, доступного во время нормальной работы, лазерное изделие одного класса может содержать встроенный (т.е. закрытый) лазер более высокого класса. Чаще всего это встречается в случае изделия, присвоенного стандарту Класс 1, но который включает встроенный лазер, полностью закрытый таким образом, чтобы соответствовать производственным требованиям IEC 60825-1. Однако изделия класса 2 и класса 3R могут также содержать лазеры более высокого класса. Таким образом, вскрытие, снятие или перемещение любой части корпуса, которая не предназначена для вскрытия, снятия или перемещения во время работы, может привести к доступу вредных уровней лазерного излучения. Процедуры обслуживания встроенных лазеров описаны в разделе 9.5.

Примеры изделий класса 1, которые включают встроенные лазеры, но не имеют доступа к их излучению при нормальной работе, включают проигрыватели компакт-дисков (CD), лазерные принтеры и полностью закрытые промышленные обрабатывающие лазеры. Примеры встроенных лазерных изделий, которые имеют доступное лазерное излучение, включают определенные сканирующие лазеры (такие как устройства для считывания штрих-кодов), где быстро движущийся луч может отнести изделие к более низкому классу, чем в случае стационарного луча, и лазеры, использующие различные оптические системы, которые расширяют излучаемый луч, тем самым делая его менее опасным.

Стандарт IEC 60825-1 требует, чтобы во время эксплуатации по назначению указанный класс лазерного изделия был применим при максимально доступном уровне излучения и при всех обоснованно прогнозируемых условиях единичного отказа. Некоторые изделия, относящиеся к любому классу, отличному от класса 4, могут включать лазер с доступным излучением, которое ограничено в пределах этого класса конструкцией электронной схемы привода или другими средствами, даже если лазер сам по себе способен генерировать уровень излучения, который позволяет отнести его к более высокому классу. Поэтому пользователи таких изделий должны знать, что при сочетании неисправностей или при использовании не по назначению производителя могут стать доступными более высокие уровни лазерного излучения. Пользователь должен ознакомиться с инструкциями производителя по эксплуатации, чтобы избежать воздействия потенциально опасного лазерного излучения.

5.1.4 Оптические волокна

Оптические волокна, несущие лазерное излучение, обычно обеспечивают полную защиту от излучения, и таким образом предотвращают доступ к нему. Однако, если волокно отсоединено или произошел обрыв волокна, могут наблюдаться опасные уровни лазерного воздействия. Требования безопасности, конкретно применимые к волоконно-оптическим линиям связи, определены в IEC 60825-2. Эти требования включают необходимость оценки потенциального уровня доступного лазерного излучения оптического волокна с точки зрения уровня опасности (например, уровень опасности 1, 1М, 2, 2М, 3R, 3B или 4), эквивалентного классу продукции. Уровень опасности применим только к определенному месту, в котором может произойти обоснованно предсказуемый обрыв волокна, вместо всей системы или установки в целом. Следовательно, возможно, что разным местам, в которых может быть обеспечен доступ к излучению оптоволокна в рамках одной и той же системы связи по оптоволокну, могут быть присвоены разные уровни опасности. Это отличается от класса лазерных изделий, который основан на максимально доступном уровне излучения, которое может возникать при нормальной работе любой части изделия. Выделенный класс применяется ко всему изделию.

Требования безопасности при использовании оптических волокон для доставки лазерного излучения для применений, отличных от линий связи, например, в применение для обработки материалов, должны учитывать риск получения доступа к лазерному излучению и способы управления таким риском.

5.1.5 Лазерные демонстрации и зрелищные мероприятия с использованием лазерного излучения

Для демонстрационных, зрелищных или развлекательных целей в неконтролируемых помещениях обычно следует использовать только лазерные изделия класса 1, класса 2 или класса 3R с видимым излучением. Использование других классов лазерных изделий для таких целей должны быть разрешены только:

- после проведения оценки рисков для определения необходимых защитных мер контроля;

- когда работа лазера находится под контролем опытного, хорошо обученного оператора или когда зрители защищены от воздействия уровней, превышающих применимую предельно допустимую экспозицию (МДВ).

IEC TR 60825-3 содержит конкретные рекомендации для лазерных демонстраций зрелищных мероприятий, хотя многие страны выпустили свои собственные национальные рекомендации.

5.1.6 Потребительские лазерные изделия

Лазерные изделия, предназначенные для использования людьми, которые вряд ли прошли обучение безопасному использованию лазеров, обычно следует ограничивать классом 1, классом 1С или классом 2. Лазеры класса 1М, класса 2М и класса 3R могут быть встроены в потребительские товары, если их применение оправдано и если к изделию прилагаются соответствующие инструкции по безопасному использованию. Такие инструкции должны подходить для конкретного пользователя. Лазерные изделия класса 3B и класса 4 не рекомендуются для использования в качестве потребительских товаров.

## 5.2 Воздействие лазерного излучения

5.2.1 Максимально допустимое воздействие

Одной из основных целей программы лазерной безопасности является обеспечение того, чтобы любое возможное воздействие лазерного излучения находилось в безопасных пределах. Поэтому часто бывает необходимо оценить максимальный уровень облучения, который может возникнуть при всех предсказуемых условиях (как описано в разделе 5.3), а затем соотнести это с максимально допустимым уровнем воздействия (МДВ, описанный ниже и более подробно объясненный в разделе 6).

Примечание – Необходимость обеспечения того, чтобы уровни воздействия лазерного излучения не превышали МДВ, не применима к преднамеренному облучению пациента во время медицинского лечения.

Для любого лазера, излучение которого потенциально опасно (обычно это лазер любого класса, отличного от класса 1 или класса 2), могут потребоваться защитные меры для обеспечения того, чтобы обоснованно прогнозируемые уровни воздействия лазерного излучения на человека не могли превышать максимально допустимого воздействия (МДВ). Там, где это практически осуществимо, это должно быть сделано путем полного ограждения от излучения и полного устранения опасности у его источника.

Там, где это невозможно, необходимые защитные меры должны быть определены на основе оценки риска, как описано в пункте 8. Однако сначала следует оценить уровни воздействия, которые могут возникнуть, и условия, при которых могут возникать опасные уровни воздействия.

Значения МДВ приведены для воздействия на глаза и кожу в табл. 4 - табл. 8 в зависимости от длины волны лазерного излучения и продолжительности воздействия. Более подробно они обсуждаются в разделе 6. Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) разрабатывает эти значения. Они установлены ниже известных пороговых значений ущерба и основаны на наилучшей имеющейся информации. МДВ можно рассматривать как уровень, выше которого должен быть контроль безопасности. МДВ не следует использовать в качестве ориентира, при превышении которого можно обязательно ожидать травм. Поскольку воздействие лазерного излучения ниже МДВ все еще может вызывать дискомфорт при определенных обстоятельствах и может вызывать вторичные опасности (как описано ниже), воздействие в любом случае должно быть как можно более низким.

5.2.2 Временные визуальные эффекты

Классификация лазерного изделия зависит от относительного риска необратимого повреждения тканей и возможности нанесения травм. Но даже при использовании лазерных изделий классов 1 и 2, где риск получения травм очень низок или вообще отсутствует, визуальный дискомфорт, такой как инвалидность и дискомфортные блики ("ослепление"), слепота от вспышки или остаточные изображения, могут возникать при прямом наблюдении лазерного излучения в видимом спектре. Эти временные визуальные эффекты могут привести к возникновению вторичных рисков, особенно в условиях низкой облученности окружающей среды. Следовательно, они могут иметь косвенные последствия для общей безопасности в результате временного нарушения зрения или реакции испуга. Такие нарушения зрения могут вызывать особую озабоченность, если возникают при выполнении критически важных для безопасности операций, таких как работа с механизмами или на высоте, с высоким напряжением или вождение автомобиля / полет. В некоторых юрисдикциях неправомерное использование ярких, видимых (например, зеленых) лазерных указок запрещено (или предотвращено судебным иском).

Такие внезапные и неожиданные нарушения зрения также могут вызывать страх и реакции, такие как слезотечение и головные боли, если человек считает, что он мог получить травму в результате воздействия. Постоянное трение глаз в ответ на предполагаемую травму может привести к болезненным ссадинам роговицы.

## 5.3 Определение уровня лазерного воздействия

5.3.1 Эффективное воздействие

Оценка лазерного воздействия может потребоваться для определения границы

зоны лазерной опасности или для определения необходимого уровня защиты (например, при использовании лазерных защитных очков или защитных смотровых стекол).

Уровень воздействия лазерного излучения на человека должен определяться в местах, в которых можно обоснованно предположить, нахождение человека и где могут наблюдаться самые высокие уровни воздействия. Эта оценка должна учитывать все обоснованно прогнозируемые условия прямого излучения и отражения луча.

Этот максимальный ожидаемый уровень воздействия не обязательно совпадает с тем, который мог бы возникнуть непосредственно рядом с излучающей апертурой лазера, хотя для людей, которые находятся в обоснованной близости от лазера, создающего коллимированный луч, он будет таким.

Для лазеров непрерывного действия экспозиция обычно выражается в единицах облученности, указанной в ватт на квадратный метр. При использовании импульсных лазеров обычно необходимо знать как среднюю облученность (в ваттах на квадратный метр), так и энергетическую экспозицию на счет одного импульса (указывается в джоулях на квадратный метр). При оценке уровня экспозиции необходимо уделять пристальное внимание соответствующей ограничивающей апертуре (см. 5.3.2) и, где это уместно, процедурам обращения с большими (протяженными) лазерными источниками (см. 5.3.3 и 6.4). Эти соображения могут означать, что значение применимого воздействия (называемое эффективным воздействием), которое необходимо использовать для сравнения с МДВ, может не совпадать с воздействием, которое могло бы возникнуть на самом деле.

Основными параметрами, которые могут потребоваться для оценки воздействия, являются следующие:

- длина волны излучения;

- размеры пучка на выходе лазера;

- расходимость пучка и положение границы пучка;

- профиль пучка (мощность или распределение энергии по пучку);

- максимальная обоснованно прогнозируемая продолжительность воздействия;

- минимальное обоснованно прогнозируемое расстояние воздействия;

- угловой размер видимого источника (обычно это требуется только для лазерных матриц и для оценки рассеянных, т.е. незеркальных, отражений луча, чтобы определить соответствующие параметры воздействия и рассчитать значение поправочного коэффициента С6). В случае лазерных источников с одиночными импульсами коэффициент С6 обычно равен 1);

- для сканирующих лучей - характеристики сканирования и геометрия сканирования.

Кроме того, для непрерывного (CW) излучения:

- мощность излучения;

для импульсного излучения:

- энергия импульса;

- длительность импульса;

- частота следования импульсов;

- форма импульса и распределение импульсов во времени (в совокупности).

Уровни воздействия могут быть определены физическим измерением или расчетным методом на основе параметров излучения лазера, указанных изготовителем.

Профили большинства лазерных пучков неоднородны, и поэтому интенсивность излучения или экспозиция, возникающая в результате воздействия луча, будет варьироваться в зависимости от области воздействия (в большинстве случаев, имея максимальное значение в центре пучка). МДВ относится к значению воздействия (облученности или энергетической экспозиции) при усреднении по круглой площади, определяемой соответствующей предельной апертурой, как определено в 5.3.2. Для целей сравнения с МДВ, следовательно, воздействие эквивалентно мощности (в случае облученности) или энергии (энергетической экспозиции), содержащейся в пределах указанной ограничивающей апертуры, деленной на площадь ограничивающей апертуры. Если воздействие охватывает площадь, которая намного больше ограничивающей апертуры, можно использовать максимальное (обычно по оси) значение облученности или энергетической экспозиции

Примечание – Для круглых пучков, имеющих приблизительно гауссовский профиль, значение облученности и энергетической экспозиции равна общей мощности луча или энергии, деленной на площадь пучка, определенную на основе его диаметра, равного 1/e. На эту область приходится 63% общей мощности или энергии луча. Диаметр d63 - это диаметр, при котором облученность, энергетическая экспозиция или интенсивность излучения уменьшаются до 1/e, или 0,37 от максимального значения на оси. Однако во многих случаях диаметр пучка будет указан изготовителем в виде значения 1/e2. Диаметр 1/e2 равен диаметру 1/e, умноженному на 1,4.

В других случаях может потребоваться более тщательная оценка общей мощности, содержащейся в соответствующем ограничительной апертуре. Для пучков, размер которых меньше соответствующей ограничивающей апертуры, эффективная экспозиция (для сравнения с МДВ) представляет собой общую мощность или энергию луча, деленную на площадь ограничивающей апертуры, а не на фактическую площадь пучка.

5.3.2 Предельные значения апертуры

Для всех измерений и расчетов значений воздействия излучения следует использовать соответствующую усредняющую апертуру. Это называется ограничивающей апертурой и определяется в терминах диаметра круглой области, по которой должна быть усреднена интенсивность излучения. Значения предельных апертур приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Диаметр предельной апертуры, применимый к измерениям облученности и энергетической экспозиции (t - время соответствующей экспозиции, либо длительность импульса, либо общая экспозиция)

| Спектральный диапазон, нм | Диаметр ограничивающей апертуры, мм, для |  |
| --- | --- | --- |
|  | Глаз, мм | Кожи, мм |
| 180 - 400 | 1 | 3,5 |
| ≥ 400 - 1 400 | 7 | 3,5 |
| ≥ 1 400 - 105 | 1 для t ≤ 0,35 s 1,5 t3/8 для 0,35 s < t < 10 s 3,5 для t ≥ 10 s | 3,5 |
| ≥ 105 - 106 | 11 | 11 |

При воздействии лазера с повторяющимися импульсами в спектральном диапазоне от 1 400 до 105 нм апертура 1 мм используется для оценки опасности для глаз от отдельного импульса длительностью не более 0,35 с, в то время как апертура 3,5 мм используется для оценки МДВ, применимого к воздействиям продолжительностью более 10 с.

Примечание – Значения экспозиции глаза в диапазоне длин волн от 400 нм до 1400 нм измеряются при апертуре (зрачке) диаметром 7 мм. Значение МДВ не корректируется с учетом меньшего диаметра зрачка.

5.3.3 Допустимый угол для оценки облучения от протяженных источников

Большинство одиночных лазеров представляют собой "маленькие" источники, поскольку угловая плотность видимого источника меньше, чем αmin (1,5 мрад). Если излучение от таких источников находится в опасной для сетчатки области (т.е. между 400 и 1400 нм), оно может быть сфокусировано глазом для формирования эффективного точечного изображения на сетчатке. Это невозможно при использовании более крупных видимых источников (часто называемых протяженными источниками), которые, следовательно, при заданном уровне воздействия на поверхность глаза могут быть менее опасными. Условия экспозиции с расширенным источником могут быть применимы к рассеянным отражениям, лазерным решеткам или лазерным изделиям с рассеивателем, если их рассматривать с достаточно близкого расстояния.

При определении уровня эффективного воздействия, создаваемого протяженным лазерным источником (то есть любым источником, угол наклона которого превышает 1,5 мрад в том положении, в котором оценивается воздействие), следует использовать следующие допустимые углы. Любой вклад в воздействие, обусловленный излучением, выходящими за пределы допустимого диапазона, должен быть исключен из оценки эффективного воздействия.

Угловой размер видимого источника измеряется на расстоянии, на котором оценивается воздействие, но не менее чем на 100 мм. Угловой размер источника не следует путать с отклонением его излучения. Если взять, к примеру, солнце, то его угловая плотность при наблюдении с земли составляет всего 8,7 мрад (0,5°), но расходимость его излучения составляет 2π рад (360°).

а) Для определения уровня воздействия, который должен быть оценен в соответствии с фотохимическими значениями МДВ, приведенными в таблице 5 (от 400 до 600 нм), предельный угол допуска γph составляет

–для 10 с < t ≤ 100 с: γph = 11 мрад

–для 100 с < t ≤ 104 с: γph = 1,1 t0,5 мрад

–для 104 с < t ≤ 3 × 104 с: γph = 110 мрад

Если угловой размер источника больше указанного предельного угла приема γph, то угол приема не должен превышать значений, указанных для γph. Если угловой размер источника меньше указанного предельного угла допуска γph, угол допуска должен полностью охватывать рассматриваемый источник, но в остальном не обязательно должен быть четко определен (т.е. угол допуска не обязательно должен быть ограничен γph).

Примечание – При измерениях одиночных небольших источников, где угловое напряжение источника меньше, чем γph, нет необходимости проводить измерения с использованием определенного, четко определенного угла допуска. Чтобы получить четко определенный угол обзора, угол обзора можно определить либо путем отображения источника на полевом ограничителе, либо путем маскировки источника - см. рис. 1а и 1b. При измерениях протяженных источников, где угловое напряжение источника больше, чем γph, использование приемного угла, который больше, чем у источника, приводит к чрезмерному уровню воздействия, но может использоваться в качестве упрощенной оценки.

На рисунке 1а приведен пример измерительной установки, обеспечивающей получение четко определенного угла обзора с помощью объектива для отображения видимого источника на ограничителе поля перед детектором. Это устройство можно использовать в тех случаях, когда видимый источник недоступен непосредственно.

На рисунке 1b приведен пример измерительной установки, обеспечивающей четко определенный угол измерения за счет размещения ограничителя поля на источнике. Это устройство можно использовать там, где источник находится в непосредственном доступе.

Рисунок 1а – Схема измерения с использованием объектива для отображения видимого источника на полевом ограничителе

Рисунок 1b – Схема прямого измерения, при которой ограничитель поля устанавливается на источнике

Рисунок 1 – Схема измерения для достижения четко определенного угла приема

b) Для определения уровня облучения, который должен быть оценен по всем показателям, указанным в таблице 5, за исключением предельного значения фотохимической опасности для сетчатки, допустимый угол должен полностью охватывать рассматриваемый источник (т.е. допустимый угол должен быть, по крайней мере, таким же большим, как угловая плотность источника). В диапазоне длин волн от 400 нм до 1400 нм для определения пределов термической опасности, для оценки видимого источника, который состоит из нескольких точек или по другим причинам рассматривается как протяженный видимый источник, угол обнаружения должен находиться в диапазоне αmin ≤ γ ≤ αmax.

Для определения МДВ для некруглых пучков значение углового размера прямоугольного или линейного пучка определяется как среднее арифметическое двух угловых размеров пучков. Любой угловой размер, который больше αmax или меньше αmin, должен быть ограничен значениями αmax или αmin, соответственно, перед вычислением среднего значения. Фотохимические характеристики сетчатки не зависят от углового положения источника, и экспозиция определяется с использованием угла восприятия, указанного в 5.3.3 а).

5.3.4 Использование биноклей

Если лазерный источник рассматривается в бинокль, то увеличение эффективной экспозиции на поверхности глаза будет меньше либо M2, либо (D/d2), где M - угловое увеличение бинокля, D - диаметр объективных (т.е. наружных) линз и d - диаметр соответствующего ограничивающей апертуры. Бинокли обычно обозначаются в виде M×D, где D выражается в миллиметрах, например, 7×50.) Если это известно, можно учесть потери при прохождении света через бинокль на длине волны лазера. Типичные значения коэффициента пропускания для биноклей приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Типичные значения коэффициента пропускания для биноклей

| Длина волны | Пропускание |
| --- | --- |
| от 160 до 302,5 нм | < 2 % |
| от 302,5 до 400 нм | 70 % |
| от 400 до 700 нм | 90 % |
| От 700 до 2 800 нм | 70 % |
| От 2 800 до 106 нм | < 2 % |

Угловая амплитуда расширенного источника, наблюдаемого в бинокль, будет увеличена в M раз.

# 6 Определение максимально допустимого воздействия (МДВ)

## 6.1 Общие положения

Уровни предельно допустимого воздействия, которые основаны на значениях, разработанных Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP), приведены в таблицах с 4 по 8 в зависимости от длины волны излучения и продолжительности воздействия, измеренных через ограничивающую апертуру. Эти таблицы следует использовать в сочетании с поправочными коэффициентами, приведенными в таблице 9. МДВ применяется к эффективной экспозиции, полученной путем усреднения по площади соответствующей ограничивающей апертуры, как описано в 5.3.1 и 5.3.2.

Таблица 4 определяет МДВ с точки зрения облученности и энергетической экспозиции на передней поверхности глаза в условиях прямого воздействия одиночного лазерного пучка (и во всех других случаях, когда очевидный угловой размер лазерного источника не превышает 1,5 мрад, см. 5.3.3). При воздействии на глаз лазерного излучения с длинами волн от 400 нм до 1400 нм (опасная зона для сетчатки) от более крупных видимых источников, чем это было бы при прямом наблюдении за одним лазерным пучком (то есть для некоторых множественных или протяженных источников, угловой размер которых к глазу превышает 1,5 мрад), возможно ослабление (увеличение) МДВ. Это связано с тем, что глаз не может сфокусировать такие неточечные источники на небольшом участке сетчатки, и поэтому максимальная безопасная мощность или энергия, поступающая в глаз, больше. Эти смягченные значения МДВ приведены в таблице 5. В таблицах 6 и 7 приведены значения МДВ из таблиц 4 и 5, выраженные в энергии или мощности. Двойные МДВ применяются для воздействия на глаза при длинах волн от 1 200 до 1 400 нм: возможно, потребуется обратиться к таблице 8 для определения МДВ для кожи, чтобы убедиться, что передние отделы глаза не подвергаются риску.

В таблице 8 указаны значения МДВ для кожи. В таблице 9 указаны поправочные коэффициенты и контрольные точки, которые будут использоваться в таблицах МДВ.

Продолжительность воздействия, используемая при определении МДВ из таблиц 4 – 8, должна основываться на максимальной продолжительности случайного воздействия, которую можно разумно ожидать, принимая во внимание длину волны лазерного излучения и условия, при которых лазер может использоваться. При наихудших условиях случайного облучения в качестве максимальной продолжительности воздействия лазерного излучения с длиной волны более 400 нм можно использовать 100 с, а для длин волн менее 400 нм - 30 000 с, при которых могут проявляться более длительные фотохимические эффекты. Более длительное время воздействия (30 000 с) применимо в тех случаях, когда повторное или продолжительное воздействие ультрафиолетового излучения может произойти без немедленного видимого эффекта, но явно нереалистично в случае прямого случайного воздействия мощного ультрафиолетового лазерного луча, которое может привести к немедленному и очевидному повреждению. При случайном воздействии видимого лазерного излучения (от 400 до 700 нм), когда целенаправленное разглядывание не предполагается, может использоваться время реакции отвращения, равное 0,25 с.

Следует предположить, что воздействие нескольких длин волн оказывает аддитивный эффект при условии, что области спектра показаны как аддитивные с помощью символов (O) для глаз и (S) для кожи в таблице 11 (см. 6.3). В тех случаях, когда излучаемые длины волн не указаны в качестве аддитивных, каждую опасность следует оценивать отдельно.

Дальнейшее рассмотрение продолжительности воздействия приведено в обсуждение оценки риска, приведенное в разделе 8.3.4.4.

Таблица 4 – Максимально допустимое воздействие (МДВ) на роговицу для небольших источников, выраженное в виде облученности или энергетической экспозиции a,b

| Длина волны λ нм | Время воздействия, t с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10−13 до 10−11 | 10−11 до 10–9 | 10–9 до 10–7 | 10–7 до 5 × 10–6 | 5 × 10–6 до 13 × 10–6 | 13 × 10–6 до 1 × 10−3 | 1 × 10−3 до 10 | 10 до 102 | 102 до 3 × 104 |
| 180 до 302,5 | 3 × 1010 Вт∙м−2 |  | 30 Джm−2 |  |  |  |  |  |  |
| 302,5 до 315 |  |  | Для t ≤ T1, МДВ = C1 Дж∙м−2 (термическая опасность d) Для t > T1, МДВ = C2 Дж∙м−2 (фотохическая опасность d) |  |  |  |  | C2 Дж∙м−2 |  |
| 315 до 400 |  |  | C1 Дж∙м−2 |  |  |  |  | 104 Дж∙м−2 |  |
| 400 до 450 | 1 × 10−3 Дж∙м−2 | 2 × 10−3 Дж∙м−2 |  |  | 18 t0,75 Дж∙м−2 |  |  | 100 Дж∙м−2 | C3 Вт∙м−2 |
| 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  | 100 C3 Дж∙м−2 и c 10 Вт∙м−2 |  |
| 500 до 700 |  |  |  |  |  |  |  | 10 Вт∙м−2 |  |
| 700 до 1 050 | 1 × 10−3 Дж∙м−2 | 2 × 10−3 C4 Дж∙м−2 |  |  | 18 t0,75 C4 Дж∙м−2 |  |  | 10 C4 C7 Вт∙м−2 |  |
| 1 050 до 1 400e | 1 × 10−3 C7 Дж∙м−2 | 2 × 10−2 C7 Дж∙м−2 |  |  |  | 90 t0,75 C7 Дж∙м−2 |  |  |  |
| 1 400 до 1 500 | 1012 Вт∙м−2 |  | 103 Дж∙м−2 |  |  |  | 5 600 t0,25 Дж∙м−2 | 1 000 Вт∙м−2 |  |
| 1 500 до 1 800 | 1013 Вт∙м−2 |  | 104 Дж∙м−2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 800 до 2 600 | 1012 Вт∙м−2 |  | 103 Дж∙м−2 |  |  |  | 5 600 t0,25 Дж∙м−2 |  |  |
| 2 600 до 106 | 1011 Вт∙м−2 |  | 100 Дж∙м−2 | 5 600 t0,25 Дж∙м−2 |  |  |  |  |  |
| a Поправочные коэффициенты и единицы измерения приведены в таблице 9; уровень экспозиции, который сравнивается со значениями МДВ, должен быть усреднен для соответствующей апертуры (таблица 2). b Значения МДВ для длительности облучения менее 10-9 с и для длин волн менее 400 нм или более 1400 нм были получены путем расчета эквивалентной интенсивности излучения на основе пределов облучения излучением при 10-9 с. Для всех длин волн значения МДВ для длительности экспозиции менее 10-13 с устанавливаются равными эквивалентным значениям освещенности для МДВ при 10-13 с. c В диапазоне длин волн от 450 до 500 нм применяются два ограничения, и экспозиция не должна превышать ни одного из них. d Для УФ-лазеров с повторяющимися импульсами не следует превышать ни одно из этих ограничений. e В диапазоне длин волн от 1 200 до 1 400 нм пределы защиты сетчатки, указанные в этой таблице, могут быть недостаточными для защиты передних отделов глаза (роговицы, радужной оболочки), поэтому необходимо соблюдать осторожность. Нет никаких опасений за переднюю часть глаза, если воздействие не превышает допустимых значений для кожи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 – Максимально допустимое воздействие (МДВ) на роговицу для протяженных источников в диапазоне длин волн от 400 нм до 1400 нм (опасная зона для сетчатки), выраженное в облученности или энергетической экспозиции

| Длина волны λ нм | Время воздействия, t c |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10−13 до 10−11 | 10−11 до 5,0 × 10−6 | 5,0 × 10−6 до 1,3 × 10−5 | 1,3 × 10−5 до 10 | 10 до 102 | 102 до 104 | 104 до 3 × 104 |
| 400 до 700 | 1 × 10−3 C6 Дж∙м−2 | 2 × 10−3 C6 Дж∙м−2 | 18 t0,75 C6 Дж∙м−2 |  | 400 нм до 600 нм – Фотохимическая опасность для сетчатки a |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 C3 Дж∙м−2 применяется ph = 11 мрад | 1 C3 Вт∙м−2 применяется ph = 1,1 t0,5 мрад | 1 C3 Вт∙м−2 применяется ph = 110 мрад |
|  |  |  |  |  | И b |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 нм до 700 нм – Термическая опасность для сетчатки |  |  |
|  |  |  |  |  | Для t ≤ T2, МДВ = 18 t0,75 C6 Дж∙м−2 Для t > T2, МДВ = 18 C6 T2–0,25 Вт∙м−2 |  |  |
| 700 до 1 050 | 1 × 10−3 C6 Дж∙м−2 | 2 × 10−3 C4 C6 Дж∙м−2 | 18 t0,75 C4 C6 Дж∙м−2 |  | Для t ≤ T2, МДВ = 18 t0,75 C4 C6 Дж∙м−2 Для t > T2, МДВ = 18 C4 C6 T2–0,25 Вт∙м−2 |  |  |
| 1 050 до 1 400c | 1 × 10−3 C6 C7 Дж∙м−2 | 2 × 10−2 C6 C7 Дж∙м−2 |  | 90 t0,75 C6 C7 Дж∙м−2 | Для t ≤ T2, МДВ = 90 t0,75 C6 C7 Дж∙м−2 Для t > T2, МДВ = 90 C6 C7 T2–0,25 Вт∙м−2 |  |  |
| Примечание – Пределы воздействия на некоторые ткани глаза могут отличаться для офтальмологических инструментов – см. ISO 15004-2. a Угол ph является допустимым пределом измерения. b В диапазоне длин волн от 400 до 600 нм применяются двойные ограничения, и экспозиция не должна превышать ни одного из применимых пределов. Обычно предельные значения фотохимической опасности применяются только при длительности воздействия более 10 с; однако для длин волн от 400 нм до 484 нм и для видимых размеров источника от 1,5 мрад до 82 мрад следует применять двойной предел фотохимической опасности, равный 100 С3 Дж·м−2, при воздействии, превышающем или равном 1 сек. c В диапазоне длин волн от 1 200 до 1 400 нм пределы защиты сетчатки, указанные в этой таблице, могут быть недостаточными для защиты передних отделов глаза (роговицы, радужной оболочки), поэтому необходимо соблюдать осторожность. Нет никаких опасений за переднюю часть глаза, если воздействие не превышает допустимых значений для кожи. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 – Максимально допустимое воздействие (МДВ) из таблицы 4 (C6 = 1) для диапазона длин волн от 400 нм до 1400 нм, выраженное в виде мощности или энергии a,b

| Длина волны λ нм | Время воздействия, t c |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10−13 до 10−11 | 10−11 до 5 × 10−6 | 5 × 10−6 до 13 × 10−6 | 13 × 10−6 до 10 | 10 до 102 | 102 до 3 × 104 |
| 400 до 450 | 3,8 × 10−8 Дж | 7,7 × 10−8 Дж | 7 × 10−4 t0,75 Дж |  | 3,9 × 10−3 Дж | 3,9 × 10−5 C3 Вт |
| 450 до 500 |  |  |  |  | 3,9 × 10−3 C3 Дж и c 3,9 × 10−4 Вт |  |
| 500 до 700 |  |  |  |  | 3,9 × 10−4 Вт |  |
| 700 до 1 050 | 3,8 × 10−8 Дж | 7,7 × 10−8 C4 Дж | 7 × 10−4 t0,75 C4 Дж |  | 3,9 × 10−4 C4 C7 Вт |  |
| 1 050 до 1 400d | 3,8 × 10−8 C7 Дж | 7,7 × 10−7 C7 Дж |  | 3,5 × 10−3 t0,75 C7 Дж |  |  |
| Примечание – Уровень воздействие, который необходимо сравнить с МДВ, выраженным в виде мощности или энергии, определяется как мощность или энергия, проходящая через апертуру диаметром 7 мм (значения МДВ, указанные в этой таблице, получены из значений таблицы 4 путем умножения на площадь апертуры, диаметром 7 мм. a Поправочные коэффициенты и единицы измерения приведены в таблице 9. b Значения МДВ для длительности воздействия менее 10-13 с устанавливаются равными эквивалентным значениям мощности МДВ для длительности воздействия 10-13 с. c В диапазоне длин волн от 450 до 500 нм применяются двойные ограничения, и экспозиция не должна превышать ни одного из применимых пределов. d В диапазоне длин волн от 1200 до 1400 нм пределы защиты сетчатки, указанные в этой таблице, могут быть недостаточными для защиты передних отделов глаза (роговицы, радужной оболочки), поэтому необходимо соблюдать осторожность. Нет опасности для передней части глаза, если воздействие не превышает допустимых значений для кожи. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 – Максимально допустимое воздействие (МДВ) из таблицы 5 (расширенные источники) для диапазона длин волн от 400 нм до 1 400 нм, выраженное в виде мощности или энергии a,b

| Длина волны λ нм | Время воздействия, t c |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10−13 до 10−11 | 10−11 до 5 × 10−6 | 5 × 10−6 до 13 × 10−6 | 13 × 10−6 до 10 | 10 до 102 | 102 до 104 | 104 до 3 × 104 |
| 400 до 700 | 3,8 × 10−8 C6 Дж | 7,7 × 10−8 C6 Дж | 7 × 10−4 t0,75 C6 Дж |  | 400 нм до 600 нм – Фотохимическая опасность для сетчатки d, e |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,9 × 10−3 C3 Дж применяется γph = 11 мрад | 3,9 × 10−5 C3 Вт применяется γph = 1,1 t0,5 мрад | 3,9 × 10−5 C3 Вт применяется γph = 110 мрад |
|  |  |  |  |  | И c |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 нм до 700 нм – Термическая опасность для сетчатки |  |  |
|  |  |  |  |  | Для t ≤ T2, МДВ = 7 × 10−4 t0,75 C6 Дж Для t > T2, МДВ = 7 × 10−4 C6 T2−0,25 Вт |  |  |
| 700 до 1 050 | 3,8 × 10−8 C6 Дж | 7,7 × 10−8 C4 C6 Дж | 7 × 10−4 t0,75 C4 C6 Дж |  | Для t ≤ T2, МДВ = 7 × 10−4 t0,75 C4 C6 Дж Для t > T2, МДВ = 7 × 10−4 C4 C6 T2−0,25 Вт |  |  |
| 1 050 до 1 400f | 3,8 × 10−8 C6 C7 Дж | 7,7 × 10−7 C6 C7 Дж |  | 3,5 × 10−3 t0,75 C6 C7 Дж | Для t ≤ T2, МДВ = 3,5 × 10−3 t0,75 C6 C7 Дж Для t > T2, МДВ = 3,5 × 10−3 C6 C7 T2−0,25 Вт |  |  |
| Примечание 1 – Пределы воздействия на некоторые ткани глаза могут отличаться для офтальмологических инструментов – см. ISO 15004-2. Примечание 2 – Уровень экспозиции, который необходимо сравнить с МДВ, выраженным в виде мощности или энергии, определяется как мощность или энергия, проходящая через апертура диаметром 7 мм (значения МДВ, выраженные в этой таблице, получены из значений таблицы 5 путем умножения на площадь апертуры диаметром 7 мм диаметр). a Поправочные коэффициенты и единицы измерения приведены в таблице 9. b Значения МДВ для длительности воздействия менее 10-13 с устанавливаются равными эквивалентным значениям мощности МДВ для длительности воздействия 10-13 с. c В диапазоне длин волн от 450 до 600 нм применяются два ограничения, и экспозиция не должна превышать ни одного из применимых пределов. d Угол ph является допустимым пределом измерения. e Если используется время экспозиции от 1 до 10 с, для длин волн от 400 нм до 484 нм и для видимых размеров источника от 1,5 мрад до 82 мрад, предел двойной фотохимической опасности, равный 3,9 × 10-3 С3 Дж, увеличивается до 1 с. f В диапазоне длин волн от 1 200 до 1 400 нм пределы защиты сетчатки, указанные в этой таблице, могут быть недостаточными для защиты передних отделов глаза (роговицы, радужной оболочки), поэтому необходимо соблюдать осторожность. Нет никаких опасений за переднюю часть глаза, если воздействие не превышает допустимых значений для кожи. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8 – Максимально допустимое воздействие (МДВ) лазерного излучения на кожу a,b

| Длина волны λ нм | Время воздействия, t c |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 10–9 | 10–9 до 10–7 | 10–7 до 10−3 | 10−3 до 10 | 10 до 103 | 103 до 3×104 |
| 180 до 302,5 | 3 × 1010 Вт∙м-2 | 30 Дж∙м−2 |  |  |  |  |
| 302,5 до 315 |  | Для t ≤ T1, МДВ = C1 Дж∙м−2 Для t > T1, МДВ = C2 Дж∙м−2 |  |  | C2 Дж∙м−2 |  |
| 315 до 400 |  | C1 Джм−2 |  |  | 104 Дж∙м−2 | 10 Вт∙м-2 |
| 400 до 700 | 2 × 1011 Вт∙м-2 | 200 Дж∙м−2 | 1,1 × 104 t0,25 Дж∙м−2 |  | 2 000 Вт∙м-2 |  |
| 700 до 1 400 | 2 × 1011 C4 Вт∙м-2 | 200 C4 Дж∙м−2 | 1,1 × 104 C4 t0,25 Дж∙м−2 |  | 2 000 C4 Вт∙м-2 |  |
| 1 400 до 1 500 | 1012 Вт∙м-2 | 103 Дж∙м−2 |  | 5 600 t0,25 Дж∙м−2 | 1 000 Вт∙м-2 c |  |
| 1 500 до 1 800 | 1013 Вт∙м-2 | 104 Дж∙м−2 |  |  |  |  |
| 1 800 до 2 600 | 1012 Вт∙м-2 | 103 Дж∙м−2 |  | 5 600 t0,25 Дж∙м−2 |  |  |
| 2 600 до 106 | 1011 Вт∙м-2 | 100 Дж∙м−2 | 5 600 t0,25 Дж∙м−2 |  |  |  |
| a Поправочные коэффициенты и единицы измерения приведены в таблице 9. b Имеются лишь ограниченные данные о воздействии облучения продолжительностью менее 10-9 с. Средние значения для этих длительностей облучения были получены путем поддержания интенсивности облучения на уровне 10-9 с. c Для открытых участков кожи площадью более 0,1 м2 значение МДВ снижается до 100 Вт⋅м-2. В диапазоне от 0,01 м2 до 0,1 м2 значение МДВ обратно пропорционально площади облучаемой кожи. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9 – Поправочные коэффициенты и контрольные точки для использования при оценке МДВ

| Параметр | Спектральный диапазон |
| --- | --- |
|  | нм |
| C1 = 5,6 × 103 t0,25 | 180 до 400 |
| T1 = 100,8(λ − 295) × 10−15 s | 302,5 до 315 |
| C2 = 30 | 180 до 302,5 |
| C2 = 100,2(λ − 295) | 302,5 до 315 |
| T2 = 10 × 10[(-min)/98,5 c для αmin < α ≤ 100 мрад | 400 до 1 400 |
| T2 = 10 s для α ≤ 1,5 мрад | 400 до 1 400 |
| T2 = 100 s для α > 100 мрад | 400 до 1 400 |
| C3 = 1,0 | 400 до 450 |
| C3 = 100,02(λ − 450) | 450 до 600 |
| C4 = 100,002(λ − 700) | 700 до 1 050 |
| C4 = 5 | 1 050 до 1 400 |
| C5 – see 6.2 c) a | 400 до 1 400 |
| C6 = 1 | 180 до 400 и 1400 до 106 |

Окончание таблицы 9

| Параметр | Спектральный диапазон |
| --- | --- |
|  | нм |
| C6 = 1 для α ≤ αminb | 400 до 1 400 |
| b C6 = α/αmin для αmin < α ≤ αmax | 400 до 1 400 |
| b,c C6 = αmax/αmin для α > αmax | 400 до 1 400 |
| C7 = 1 | 700 до 1 150 |
| C7 = 100,018(λ − 1 150) | 1 150 до 1 200 |
| C7 = 8 + 100,04(λ − 1 250) | 1 200 до 1 400 |
| αmin = 1,5 мрад αmax = 5 мрад до t < 625 мкс 200 t0,5 мрад for 625 мкс ≤ t ≤ 0,25 с 100 мрад for t > 0,25 с N это количество импульсов, содержащихся в пределах соответствующей длительности (экспозиции) (6.2 c)). |  |
| Примечание 1 – Имеются лишь ограниченные данные о воздействии воздействия длительностью менее 10-9 с на длины волн менее 400 нм и более 1400 нм. Значения МДВ для этих длительностей облучения и длин волн были получены путем расчета эквивалентной мощности излучения или интенсивности облучения на основе мощности излучения или радиационного воздействия, применяемого в течение 10-9 с для длин волн менее 400 нм и более 1 400 нм. Примечание 2 – Ограничивающие апертуры приведены в таблице 2. Примечание 3 – В формулах, приведенных в таблицах с 4 по 8, и в этих примечаниях длина волны указана в нанометрах, длительность излучения t указана в секундах, а α - в миллирадианах. Примечание 4 – Для длительностей выбросов, которые соответствуют граничным значениям ячейки (например, 10 с), указанным в таблицах с 4 по 8, применяется нижний предел. Там, где на границах ячеек (т.е. не относящихся к явным уравнениям) используется символ "<", это означает, что он меньше или равен. Если указаны диапазоны длин волн, диапазон длин волн от λ1 до λ2 означает λ1 ≤ λ < λ2. a C5 применимо только к длительностям импульсов менее 0,25 с. Смотрите правила определения C5 в разделе 6.2 c). b C6 применимо только к температурным ограничениям сетчатки. c Максимальный предельный угол допуска th должен быть равен max (но см. 5.3.3 b)). |  |

## 6.2 Импульсно-периодические лазеры или лазеры с модуляцией

Для определения МДВ, который следует применять при воздействии излучения с периодическими импульсами, следует использовать следующие методы. Воздействие любой группы импульсов (или подгруппы импульсов в последовательности), подаваемых в любой момент времени, не должно превышать МДВ для этого времени. МДВ для воздействия на глаза при длинах волн менее 400 нм и более 1 400 нм, а также МДВ для воздействия на кожу ограничены наиболее строгими требованиями а) и b). МДВ для воздействия на глаза при длинах волн от 400 до 1400 нм определяется с использованием наиболее строгих требований a), b) и c). Требование c) относится только к температурным пределам сетчатки, но не к фотохимическим пределам сетчатки.

Ниже приведены три возможных требования:

а) воздействие любого одиночного импульса в последовательности импульсов не превышает МДВ для одиночного импульса;

b) средняя интенсивность излучения, или мощность, для серии импульсов длительностью воздействия T не превышает значения МДВ, приведенного в таблицах 4 - 8 для одиночного импульса длительностью воздействия T. Для нерегулярных импульсов (включая изменяющуюся энергию импульсов) значение T необходимо варьировать в пределах от Ti до максимальной предполагаемой продолжительности воздействия (см. таблицу 9). Для регулярных импульсов достаточно усреднить значение только по предполагаемой максимальной продолжительности воздействия. Добавьте энергетическую экспозицию в пределах T и сравните это значение с МДВ, выраженным как энергетическая экспозиция, которая математически эквивалентна средней облученности за T, и сравните это значение с МДВ, выраженным как облученность (которая определяется путем деления МДВ радиационной экспозиции на T);

c) экспозиция на один импульс не превышает значения МДВ для одиночного импульса, умноженного на поправочный коэффициент C5. C5 применимо только к отдельным импульсам длительностью менее 0,25 с.

МДВпоследов = МДВодиноч × C5

где МДВодиноч - это МДВ для одного импульса;

МДВпоследов - это МДВ для любого отдельного импульса в последовательности импульсов.

Если длительность импульса t ≤ Ti, то применяется следующее правило. 

Для максимальной ожидаемой продолжительности воздействия, меньшей или равной 0,25 с:

C5 = 1,0.

При максимальной ожидаемой продолжительности воздействия более 0,25 с:

если N ≤ 600, C5 = 1,0;

если N > 600, C5 = 5·N−0,25 при минимальном значении C5 = 0,4.

Если длительность импульса t > Ti, то применяется следующее.

При α ≤ 5 мрад:

C5 = 1,0.

Для 5 мрад < α ≤ αmax:

C5 = N−0,25 при N ≤ 40;

C5 = 0,4 при N > 40.

Для α > αmax:

C5 = N−0,25 при N ≤ 625;

C5 = 0,2 для N > 625;

если только α не > 100 мрад, где C5 = 1,0 во всех случаях.

N - эффективное количество импульсов в последовательности импульсов в течение расчетной продолжительности воздействия (если импульсы происходят в течение Ti (см. таблицу 10), N меньше фактического количества импульсов, см. ниже). Максимальная продолжительность воздействия, которую необходимо учитывать при оценке, составляет T2 (см. таблицу 9) или ожидаемая продолжительность воздействия, в зависимости от того, что меньше.

Если в течение периода Ti появляется несколько импульсов (см. таблицу 10), они учитываются как один импульс для определения N, и излучение отдельных импульсов суммируется для сравнения с МДВ Ti.

Воздействие любой группы импульсов (или подгрупп импульсов в последовательности), подаваемых в любой момент времени, не должно превышать МДВ для этого времени.

Таблица 10 – Длительность Ti, ниже которой суммируются группы импульсов

| Длина волны | Ti |
| --- | --- |
| 400 нм ≤ λ < 1050 нм | 5 × 10-6 с |
| 1050 нм ≤ λ < 1400 нм | 13 × 10-6 с |
| 1 400 нм ≤ λ < 1 500 нм | 10-3 с |
| 1 500 нм ≤ λ < 1 800 нм | 10 с |
| 1 800 нм ≤ λ < 2 600 нм | 10-3 с |
| 2 600 нм ≤ λ ≤ 106 нм | 10-7 с |

## 6.3 Несколько длин волн

Если лазер излучает на нескольких сильно различающихся длинах волн, то определение степени опасности может быть сложным. Следует предположить, что воздействие нескольких длин волн оказывает аддитивный эффект, пропорциональный спектральной эффективности, в соответствии с МДВ, приведенными в таблицах 4-8, при условии, что спектральные области показаны как аддитивные с помощью символов (O) для глаз и (S) для кожи в таблице 11. В тех случаях, когда излучаемые длины волн не указаны в качестве дополнительных, опасности следует оценивать отдельно.

Таблица 11 – Аддитивность воздействия на глаза (O) и кожу (S) излучения различных спектральных областей

| Спектральный диапазонa | УФ-С и УФ-В 180-315 нм | УФ-А 315-400 нм | Видимый и ИК-А 400-1400 нм | ИК-В и ИК-С 1400-106 нм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УФ-С и УФ-В 180-315 нм | O S | - | - | - |
| УФ-А 315-400 нм | - | О S | S | О S |
| Видимый и ИК-А 400-1400 нм | - | S | Оb S | S |
| ИК-В и ИК-С 1400-10 нм | - | О S | S | О S |
| aДля определения спектрального диапазона см. таблицу С.1. b МДВ для глаз рассчитана для базового времени или длительности экспозиции не менее 1 с, тогда аддитивные фотохимические эффекты (400-600 нм) и аддитивные тепловые эффекты должны быть ограничены наиболее жестким используемым значением. |  |  |  |  |

## 6.4 МДВ протяженного источника

При воздействии на глаза излучения от протяженных лазерных источников в опасной для сетчатки области (т.е. при длинах волн от 400 до 1400 нм, см. 5.3.3) следует использовать значения МДВ, приведенные в таблице 5. Следует отметить, что, как правило, угловое напряжение (α) источника будет уменьшаться при увеличении расстояния от источника, и соответствующее значение МДВ может уменьшаться, т.е. становиться более ограничивающим. Угловое размер следует определять в том месте, в котором оценивается воздействие. Это особенно важно при определении опасного расстояния (например, НБРГ) протяженного источника, поскольку МДВ может быть непостоянным, а может уменьшаться с расстоянием до тех пор, пока α = αmin (αmin = 1,5 мрад).

Значения термической опасности для глаз, приведенные в таблице 5, зависят от коэффициента C6. Для источника, угол наклона которого больше αmax, C6 равен αmax/αmin, где, поскольку αmax изменяется от 5 мрад до 100 мрад в зависимости от продолжительности экспозиции t, C6 также изменяется от 3,33 до 66,7.

Для источников, угол наклона которых меньше, чем αmin, значение C6 равно 1, и применяются значения МДВ, указанные в таблицах 4 и 6.

Примечание – Для упрощенного анализа наихудшего случая можно принять значение C6 = 1, даже если источник расширен. Это потенциально приведет к уменьшению МДВ и увеличению НБРГ по сравнению с полным анализом, в котором также учитывается, что угол отклонения ограничен значением αmax, но это значительно упрощает анализ.

Поправочный коэффициент C6 определяется как:

C6 = 1 для α ≤ αmin

C6 = α/αminпри a αmin < α ≤ αmax

C6 = αmax/αmin при α > αmax

## 6.5 Опасное расстояние и опасная зона

6.5.1 Номинальное безопасное расстояние для глаз

В некоторых областях применения лазеров, особенно в тех, где используются расходящиеся или сканирующие лучи, длинные траектории луча или рассеянные отражения луча, может быть полезно знать расстояние, на которое может распространяться лазерная опасность. Расстояние, на котором уровень воздействия снижается до уровня МДВ (для глаз), называется номинальное безопасное расстояние для глаз (НБРГ). За пределами этого расстояния нет опасности для невооруженного глаза, однако следует отметить, что при воздействии видимых лазерных лучей на расстоянии, превышающем это расстояние, могут возникать временные эффекты, такие как ослепление и внезапная слепота. Чтобы учесть возможное использование увеличительных приспособлений, если это разумно предвидеть, можно использовать увеличенное номинальное опасное для глаз расстояние. Это расстояние определяется на основе увеличения экспозиции (на поверхности глаза, в пределах соответствующей предельной апертуры), которое может возникнуть при использовании увеличительных приборов. Таким образом, увеличенное номинальное опасное для глаз расстояние РНБРГ) - это расстояние, за пределами которого можно безопасно использовать увеличительные приборы (см. раздел 5.3.4.) Знание опасного расстояния может быть особенно полезно в случае лазеров с расходящимся лучом, где опасное расстояние может быть относительно небольшим и, следовательно, опасность ограничивается непосредственной близостью к апертуре лазера. Это также может быть важно для коллимированных лучей от лазеров, которые используются на больших расстояниях, например, на открытом воздухе, где опасные расстояния могут быть значительными. При использовании лазеров с коллимированным лучом класса 1 м и класса 2 М на открытом воздухе необходимо соблюдать особую осторожность. Хотя эти лазеры не представляют опасности для невооруженного глаза, расстояние, на котором использование увеличительных устройств может быть опасным, может быть очень большим. Если луч попадает в общественные места, нельзя предполагать, что такие увеличительные устройства, как бинокль, не будут использоваться. Как НБРГ, так и РНБРГ критически зависят от геометрии луча, а также от величины выходной мощности лазера. Например, можно перефокусировать или коллимировать луч даже с помощью оптического компонента, расположенного на некотором расстоянии от источника, и тем самым увеличить как НБРГ, так и РНБРГ. В некоторых случаях может оказаться полезным определить номинальное безопасное  расстояние для кожи (НБРК) аналогично НБРГ, но с использованием МДВ для кожи.

6.5.2 Номинальная опасная зона для глаз

Зная НБРГ и РНБРГ, а также способ установки и закрепления лазера, а также условия его использования, можно определить область или трехмерное пространство вокруг лазерного апертуры, в пределах которого может возникнуть опасность облучения. Эта область, опасная зона, называется номинальной опасной зоной для глаз (НОЗГ), если она основана на стандарте критерий для НБРГ или расширенной номинальной опасной зоной для глаз (РНОЗГ), если он основан на РНБРГ. Из-за возможного использования увеличительных устройств людьми, не имеющими отношения к работе с лазером, особенно в тех случаях, когда лазеры используются на открытом воздухе, важно понимать, что лазерная опасность может распространяться на всю территорию РНОЗГ, а не только на территорию НОЗГ. Для наружного применения, если луч заканчивается землей, линией деревьев или другими элементами рельефа, НОЗГ обрезается на этом непрозрачном участке. При условии, что доступ в РНОЗГ может быть ограничен и надежно контролироваться, не всегда есть необходимость ограждать опасную зону.

# 7 Сопутствующие факторы опасности

## 7.1 Дополнительные опасные факторы

Использование лазеров может привести к возникновению ряда сопутствующих опасных факторов в дополнение к тем, которые возникают при прямом воздействии лазерного излучения на глаза или кожу. Сопутствующие опасные факторы не влияют на классификацию лазеров и поэтому могут присутствовать даже при использовании лазерных изделий класса 1. Некоторые сопутствующие опасные факторы, например, поражение электрическим током, могут представлять угрозу для жизни.

Изготовитель, как правило, должен обеспечивать контроль сопутствующих опасных факторов с помощью соответствующей конструкции оборудования и письменных инструкций по безопасному использованию, предоставляемых изготовителем пользователю. Тем не менее, в тех случаях, когда такие опасные факторы не могут быть полностью устранены с помощью при разработке конструкции (например, задымление), или если лазер используется не по назначению или способом, не предусмотренным изготовителем, определенную ответственность за устранение опасных факторов несет пользователь.

Ниже приводится краткое описание некоторых сопутствующих опасных факторов. Пользователи должны провести необходимые мероприятия с целью обеспечить адекватную защиту от всех опасных факторов, которые могут произойти при эксплуатации лазерного оборудования. Ввиду разнообразия опасных факторов, связанных с эксплуатацией лазерного оборудования, в настоящем разделе изложен минимум требований, а пользователи должны учитывать любые национальные или региональные требования или регламенты. При организации мер по предотвращению опасных факторов, отличных от лазерных, целесообразно привлекать компетентных лиц, имеющих соответствующий опыт.

## 7.2 Сопутствующие факторы опасности при работе с лазерами

7.2.1 Электричество

В большинстве лазеров используется высокое напряжение, особенно опасны импульсные лазеры из-за энергии, накопленной в батареях конденсаторов. Накопленная энергия может остаться даже после того как оборудование было отключено от электрической сети. Номинальное значение мощности электропитания лазера обычно намного выше, чем значение излучаемой лазером энергии. При нормальной эксплуатации лазерное оборудование должно быть полностью защищено от возможности поражения человека электрическим током. Однако во время обслуживания, когда защитная блокировка может быть отключена, а защитный кожух сдвинут, может существовать серьезная опасность. Следует предпринять все меры предосторожности, включая удаление накопленной энергии до начала работ по обслуживанию.

7.2.2 Сопутствующее излучение

Потенциально опасные уровни излучения, кроме излучения лазера, возможны от лазерного оборудования, плазмы, которая может генерироваться косвенно при взаимодействии лазерного пучка и материала мишени. К таким излучениям могут относиться рентгеновские лучи, ультрафиолетовое излучение (УФ), видимый свет, инфракрасное излучение (ИК), микроволновое излучение и радиочастотное излучение (РЧ). Ниже приведены основные потенциальные источники этого сопутствующего излучения.

Рентгеновские лучи могут появиться через взаимодействие мощных лазерных пучков с мишенями из тяжелых металлов и высоковольтными электронными лампами с термокатодом, используемыми для электропитания лазера.

Ультрафиолетовое излучение, видимое, инфракрасное излучение могут появиться от разрядных трубок непрерывных лазеров, ламп вспышек и источников накачки и лазерно-индуцированной плазмы.

Микроволновое излучение и радиочастотное излучение могут появиться в лазерах с высокочастотной накачкой и излучаться оборудованием при отсутствии должного ограждения.

7.2.3 Другое лазерное излучение

Лазерное излучение возможно при длинах волн, отличных от основной длины волны излучения лазера, для отдельных типов лазеров, особенно при использовании оптических преобразователей частоты (например, удвоение частоты) и оптической накачки.

7.2.4 Опасные вещества

Материалы, используемые в качестве активной среды во многих лазерах (особенно лазерные красители и газы, используемые в эксимерных лазерах), могут быть токсичными и канцерогенными. Растворители, используемые во многих лазерах на красителях, обладают способностью переносить растворенные вещества через кожу в организм. Они также могут быть очень летучими, и их не следует вдыхать. Жидкости, используемые в некоторых оптически активных компонентах (например, для изменения добротности и удвоения частоты), а также чистящие растворы и другие материалы, используемые в сочетании с лазером (например, линзы из селенида цинка), также могут представлять опасность. Следует соблюдать надлежащие меры предосторожности при хранении, обращении и утилизации.

7.2.5 Дым (продукты горения)

Лазеры класса 4 используются во многих областях применения, особенно в промышленной обработке материалов и лазерной хирургии, где при взаимодействии лазерного луча с материалом мишени в атмосферу могут выделяться опасные твердые частицы и газообразные побочные продукты. Эти выбросы дыма могут быть токсичными и вредными для здоровья и могут вызывать опасные последствия даже при кратковременном воздействии. Воздействие дыма значительно варьируется и зависит главным образом от обрабатываемого материала, продолжительности воздействия и концентрации дыма.

7.2.6 Шум

Разрядка конденсаторных батарей в источнике питания лазера может привести к достаточно высокому уровню шума, что может привести к повреждению слуха. Ультразвуковые излучения и повторяющиеся шумы от импульсных лазеров также могут быть вредными. Некоторые лазеры с воздушным охлаждением создают значительный уровень шума. В тех случаях, когда невозможно устранить чрезмерный уровень шума, следует надевать защитные наушники.

7.2.7 Механические опасности

Большая часть самого лазерного оборудования, включая вспомогательное оборудование, такое как газовые баллоны, может представлять механическую опасность, особенно если оборудование не закреплено должным образом или перемещается вручную. Тянущиеся кабели и трубки для циркуляции воды могут привести к спотыканию. Острые предметы, например, оптические волокна, могут привести к порезам. Манипуляторы для направления пучка и роботизированные системы, которые перемещаются с помощью пульта дистанционного управления, могут привести к серьезным травмам. Большие заготовки (например, листовой металл) могут вызвать проблемы при ручной обработке, такие как порезы, деформации и раздавливания.

7.2.8 Воспламенение, взрыв и термические повреждения

Излучение мощного (класс 4) лазера может вызвать возгорание материалов мишени. Эффект может возрасти в богатой кислородом среде, используемой в некоторых случаях лазерной обработки материалов.

Излучение даже от лазеров низшего класса, особенно в малых пространствах, может вызвать взрывы горючих газов или пыли, летающей в воздухе. Уровень мощности свыше 35 мВт, выходящей от одномодового оптического волокна, может быть достаточным, чтобы вызвать возгорание в окружающей среде.

Газоразрядные лампы высокого давления, используемые в лазерах с оптической накачкой, и другие внутренние компоненты, такие как конденсаторные батареи, могут взорваться. Внешние зеркала управления положением пучка, которые могут рассеивать значительные количества энергии от падающих мощных лазерных пучков, могут разрушиться.

Лазерное оборудование может быть пожароопасным из-за содержащихся в нем легковоспламеняющихся компонентов, пластмассовых деталей и т.д., которые могут перегреться или загореться в случае неисправности оборудования.

7.2.9 Перегрев и охлаждение

Внутренние части некоторых лазеров могут нагреваться, а зеркала, направляющие пучок, используемые в сочетании с мощными лазерами для обработки, могут нагреваться до высоких температур. Кроме того, иногда в лазерном оборудовании используется криогенное охлаждение.

## 7.3 Опасности, связанные с окружающей средой

7.3.1 Температура и влажность

Чрезмерно высокая или низкая температура окружающей среды или высокий уровень влажности могут повлиять на работу лазерного оборудования, включая встроенные средства защиты, и могут нарушить безопасность эксплуатации. Конденсат на оптических компонентах может повлиять на передачу пучка через систему.

7.3.2 Механические удары и вибрация

Это может повлиять на работу лазерной системы и привести к смещению оптического пути, создавая опасные отклоненное лазерное излучение.

7.3.3 Атмосферные воздействия

Мощное лазерное излучение может воспламенить пары растворителя, пыль и легковоспламеняющиеся газы, присутствующие в окружающей среде и возникающие в результате смежных работ или по другим причинам. Такое воспламенение может привести к взрывам.

7.3.4 Электромагнитные и радиочастотные помехи

Воздействие излучаемых электромагнитных, магнитных или электрических полей, а также высоковольтных импульсов, передаваемых по кабелям питания или передачи данных, может повлиять на работу лазерного оборудования, включая его встроенные средства защиты или схемы управления, и поставить под угрозу безопасность эксплуатации.

7.3.5 Перебои в подаче электроэнергии или колебания напряжения в сети

Перебои в подаче электроэнергии могут повлиять на работу системы безопасности лазера.

7.3.6 Проблемы с компьютерным программным обеспечением

Ошибки в компьютерном программировании, при которых работа лазера и его защитных систем частично или полностью контролируется программным обеспечением, могут привести к возникновению серьезных и непредсказуемых опасностей без предупреждения.

7.3.7 Эргономические аспекты и человеческий фактор

Неправильное расположение лазера и связанного с ним оборудования, нехватка места, приводящая к загромождению помещения, а также сложные процедуры эксплуатации может увеличить вероятность возникновения несчастных случаев. Кроме того, человеческие факторы, возникающие в результате взаимодействия человека с рабочей средой, могут существенно влиять на его поведение, связанное с обеспечением безопасности. К таким факторам относятся:

– личностные аспекты, которые охватывают интеллектуальные, психические и физические качества человека и включают в себя его трудоспособность, а также его восприятие рисков на рабочем месте и его отношение к технике безопасности;

– рабочие аспекты, которые касаются задач или функций, которые необходимо выполнять, и влияния оборудования, которое необходимо использовать, на работу человека;

– организационные аспекты, определяющие культуру безопасности в соответствующей организации и рамки, в которых человек должен работать, а также влияния и стрессы (реальные или воображаемые), которым он может подвергаться.

Человеческий фактор играет определенную роль в большинстве несчастных случаев на производстве, и его необходимо устранять наряду с более специфическими физическими опасностями, которые могут возникнуть при использовании лазерного оборудования.

7.4 Контроль сопутствующих факторов опасностей

Любая обоснованно ожидаемая связанная с лазером опасность, которая может возникнуть при установке, эксплуатации, техническом обслуживании или утилизации лазера, должна быть идентифицирована и надлежащим образом оценена. Затем на основе оценки риска должны быть определены необходимые защитные меры контроля, в соответствии с пунктом 8. Могут применяться соответствующие национальные или региональные требования.

Примечание – В некоторых странах действует законодательство, регулирующее защиту с конкретными опасностями.

# 8 Оценка риска

## 8.1 Опасности и риски

Контроль за опасностями, возникающими при установке, эксплуатации, техническом обслуживании или утилизации лазерного оборудования, должен основываться на оценке риска. Опасность - это любое физическое состояние, химический или биологический агент, способный причинить вред. Под вредом обычно понимается травма персонала, но он также может включать финансовые потери (например, повреждение оборудования или имущества, или потерю производственного времени). Любая деятельность сопряжена с опасностями. В контексте лазерного оборудования лазерное излучение представляет опасность, но существуют также дополнительные опасности, которые могут быть связаны с использованием лазера (например, электричество, дым, газы высокого давления), некоторые из которых описаны в пункте 7.

В контексте оценки риска риск - это сочетание вероятности причинения вреда и тяжести вреда, который может быть причинен. Всякий раз, когда существует вероятность возникновения опасности, существует также риск получения травмы, но не всегда необходимо или даже возможно полностью устранить этот риск. Необходимо снизить риск во время использования (а также при обоснованно прогнозируемых условиях поломки и неправильного использования) до приемлемого уровня. Допустимый уровень может сильно варьироваться в зависимости от области применения и обстоятельств использования, поэтому его определение является предметом суждения. В некоторых случаях его можно установить путем сравнения риска, связанного с рассматриваемым видом деятельности, с аналогичными рисками, связанными с другими видами деятельности.

Класс лазерного устройства (см. 5.1.2) основан на максимальном уровне излучения, доступ к которому возможен для человека при нормальных условиях эксплуатации. Класс устройства дает общее представление о радиационной опасности, и стандартные меры защиты, приведенные в таблице 1, отражают это. Однако на уровень риска влияют более широкие проблемы, в том числе связанные с неправильным использованием и неисправностями. Более подробное рассмотрение вероятности и тяжести травмы, требуемое при оценке риска, предоставляет пользователю больше возможностей для усмотрения при выборе соответствующего комплекса мер контроля. Это особенно полезно в некоторых областях применения, где меры контроля, приведенные в таблице 1, являются неуместными, недостаточными или неоправданно ограничительными.

По возможности, перед покупкой лазера следует провести оценку риска, связанного с конкретным лазерным процессом. Это гарантирует, что потенциальный пользователь будет полностью осведомлен о мерах безопасности, которые могут повлиять на то, где будет установлен лазер и как он будет использоваться. Все необходимые приготовления можно провести до прибытия оборудования.

Установка нового лазерного оборудования на существующую лазерную установку, модификация или перемещение существующего лазерного оборудования, а также изменения в способах использования лазерного оборудования - все это требует повторной оценки риска.

Снижение риска до приемлемого уровня является повторяющимся процессом. Возможны различные подходы к оценке риска, но основные этапы описаны в разделах 8.2, 8.3 и 8.4.

## 8.2 Оценка риска: этап 1 – выявление потенциально опасных ситуаций

8.2.1 Общие положения

Наиболее важной частью оценки рисков является рассмотрение всех обоснованно прогнозируемых опасных ситуаций, которые могут возникнуть при использовании лазерного оборудования, включая установку, нормальную эксплуатацию, техническое обслуживание, техобслуживание, а также обоснованно прогнозируемое неправильное использование или поломку. Следует учитывать любые конкретные задачи по техническому обслуживанию, настройке или другие задачи, рекомендованные производителем. Список "возможных неисправностей" может быть составлен путем систематического рассмотрения действий или случайного "мозгового штурма".

В пунктах 8.2.2, 8.2.3 и 8.2.4 описаны три ключевых момента, на которые пользователь должен обратить внимание при составлении списка потенциально опасных ситуаций.

8.2.2 Связанные опасности

Важно учитывать весь спектр возможных опасностей и обстоятельства, при которых они могут возникнуть, принимая во внимание тип лазерного оборудования (его класс, условия, при которых может произойти опасное воздействие, и вид травмы, которая может привести к этому), а также выполняемую задачу или процесс. Хотя воздействие лазерного излучения представляет собой наиболее очевидную опасность, оно довольно часто не является единственной причиной. В разделе 7 рассматриваются многие из связанных с использованием лазерного оборудования опасностей. Любые меры контроля, уже принятые на момент оценки риска, позволят эффективно изолировать некоторые из этих опасностей (за исключением, возможно, технического обслуживания). При составлении первоначального списка, степень, в которой такие элементы управления принимаются во внимание (будут ли они включены в лазерное изделие производителем или уже реализованы в лазерной установке), зависит от мнения пользователя.

8.2.3 Условия эксплуатации лазера

Внешние условия эксплуатации лазера включает в себя следующие аспекты:

–  расположение лазерного оборудования:

например, внутри здания, в закрытой и выделенной рабочей зоне для лазера; внутри, в более доступной рабочей зоне открытой планировки; снаружи;

– состояние рабочей зоны с точки зрения оборудования:

например, влияние на оборудование температуры, влажности, вибрации, запыленности и т.д., а также возможность возникновения помех или повреждения в результате столкновений с людьми или движущимся оборудованием;

– состояние рабочей зоны с точки зрения персонала:

например, просторное или загроможденное; чистое или грязное; хорошо освещенное или темное; простота использования лазера и связанного с ним оборудования; простота или сложность выполняемой задачи;

– уровень доступа:

например, ограниченная зона в помещениях, без доступа посторонних лиц; неограниченная зона в помещениях, без доступа посторонних лиц; зоны общественного доступа.

8.2.4 Люди, подвергающиеся риску

Вопросы, касающиеся лиц, подвергающихся риску, включают число лиц, подвергающихся риску, и уровень их осведомленности, защиты и профессиональной подготовки. В группу риска могут входить квалифицированные операторы, обслуживающий персонал, сотрудники, которые могут не знать об опасностях, подрядчики, посетители, дети и другие представители общественности, которые могут не до конца понимать предупреждающие знаки или осознавать связанные с ними опасности.

## 8.3 Оценка риска: этап 2 – оценка риска потенциально опасных ситуаций

8.3.1 Общие положения

Два фактора, которые составляют риск, а именно вероятность получения травмы и тяжесть травмы, могут быть рассмотрены отдельно для каждого пункта в списке потенциально опасных ситуаций. Количественно оценить эти факторы может быть довольно сложно, но часто в этом нет необходимости. Действительно, иногда после завершения этапа 1 процесса оценки рисков может стать совершенно очевидным, что существует неприемлемый риск и что необходимо предпринять шаги для его устранения или уменьшения.

В качестве примера, в данном руководстве основное внимание уделяется лазерному лучу. Пользователям также необходимо учитывать другие, связанные с ними опасности и риски, возникающие в связи с этими опасностями.

Несмотря на то, что как вероятность, так и тяжесть травмы являются аспектами общего риска, часто бывает полезнее и, как правило, важнее из-за неопределенности степени вреда, который может быть причинен, сосредоточиться исключительно на возможности того, что может произойти воздействие, превышающее МДВ (независимо от фактических последствий). Это известно как детерминированная оценка риска и является основой, на которой проводятся многие оценки рисков в области лазерной безопасности. Уделяя особое внимание оценке обстоятельств, условий и событий, при которых могут возникнуть опасные уровни воздействия, меры контроля (см. раздел 9) могут быть более четко увязаны с необходимостью обеспечения того, чтобы те конкретные обстоятельства, состояния или события, которые могут привести к травме (независимо от ее тяжести) вряд ли произойдут.

Более формальный способ оценки риска, который иногда может оказаться целесообразным, описан в 8.3.2, 8.3.3 и 8.3.4.

8.3.2 Частота воздействия

Вероятность получения травм, которые могут возникнуть в результате каждой из выявленных опасностей, относят к одной из трех категорий, принимая во внимание частоту воздействия опасности, продолжительность воздействия опасности и вероятность того, что при воздействии опасности избежать ее невозможно.

Эти категории приведены ниже:

- вероятный: будет происходить часто;

- возможный: может происходить иногда;

- маловероятный: вероятность возникновения очень мала.

8.3.3 Степень тяжести

По степени тяжести травму можно отнести к одной из трех категорий. Четвертая категория может быть добавлена для ущерба растениям или окружающей среде.

Предлагаются следующие категории:

- незначительные: причиняют небольшое неудобство, может потребоваться первая медицинская помощь, но полное выздоровление наступает быстро.

- умеренные: более серьезные последствия, более длительное время восстановления, вероятно, потребуется медицинская помощь.

- серьезная травма, требующая срочного медицинского вмешательства, с возможностью постоянной нетрудоспособности (включая потерю зрения) или даже смерти.

8.3.4 Сопутствующий риск

8.3.4.1 Общие положения

Рассмотрите сопутствующий риск и решите, является ли он приемлемым или нет.

Важные соображения описаны в пунктах 8.3.4.2, 8.3.4.3 и 8.3.4.4.

8.3.4.2 Глаза или кожа

а) Последствия повреждения глаз обычно намного серьезнее, чем эквивалентные повреждения кожи.

b) При любом уровне воздействия ожоги кожи большой площади будут более серьезными, чем ожоги небольшой площади.

c) Лазеры очень высокой мощности могут нанести чрезвычайно серьезные телесные повреждения, которые могут привести к летальному исходу.

8.3.4.3 Длина волны лазера

а) В результате многократного или длительного воздействия ультрафиолетового излучения на кожу может возникнуть риск кумулятивного повреждения, даже приводящего к развитию рака.

b) Глаза могут быть повреждены при воздействии лазерного излучения достаточной мощности на любой длине волны ("безопасного для глаз" диапазона волн не существует).

c) Даже локализованные повреждения сетчатки могут привести к серьезной потере зрения.

d) Поверхностные повреждения роговицы могут затянуться; повреждения, которые проникают глубже в роговицу - нет.

8.3.4.4 Продолжительность воздействия лазерного излучения

Продолжительность воздействия может быть ограничена скоростью движения в ответ на боль, интенсивный свет или ощущение тепла. Однако фотохимические повреждения, как правило, не вызывают немедленных ощущений.

## 8.4 Оценка рисков: этап 3 – выбор мер контроля

Если уровень риска оказывается неприемлемым, необходимо принять меры контроля, чтобы снизить риск до приемлемого уровня. Эти меры контроля описаны в пункте 9. При выборе соответствующих средств контроля следует в первую очередь учитывать технические средства контроля, применяемые в контексте установленной политики безопасности, как средство снижения риска травмирования лазером. Средства индивидуальной защиты следует использовать только в качестве крайней меры в тех случаях, когда сочетание инженерных и административных средств контроля не может обеспечить достаточный уровень защиты.

После определения мер контроля для снижения риска следует повторить процедуру оценки риска, описанную выше, и, при необходимости, провести еще одну итерацию до тех пор, пока риск, связанный со всеми потенциально опасными ситуациями, не будет снижен до приемлемого уровня. Эти повторения следует провести до внедрения предлагаемых мер контроля и использования лазерного оборудования, чтобы подтвердить, что после принятия мер контроля остаточный риск будет приемлемым.

# 9 Меры контроля

## 9.1 Общие положения

Если оценка риска (п. 8) показала, что существует неприемлемая степень риска, то следует ввести защитные меры контроля. Это относится к использованию всех лазеров, независимо от того, классифицированы ли они изготовителем, продаются ли как неклассифицированные лазеры для использования в другом продукте или специально сконструированы для определенного использования, экспериментов или оценки. A оценка риска обычно не требуется для лазерных изделий классов 1, 2 и 3R, хотя всегда следует учитывать возможность того, что необычные или специфические обстоятельства могут потребовать принятия специальных мер контроля.

Наиболее эффективным способом борьбы с любой опасностью является устранение источника опасности. Поэтому следует рассмотреть вопрос о том, нужно ли вообще выполнять задачу, учитывая опасность, или же существует какая-либо неопасная альтернатива, а при отсутствии таковой – менее опасная альтернатива. Всякий раз, когда рассматривается возможность использования конкретного лазера, всегда следует учитывать возможность использования лазера более низкого класса.

Когда лазерное изделие используется в целях или способом, отличными от тех, которые предусмотрены изготовителем, могут возникнуть опасности, которые требуют применения дополнительных защитных мер контроля, превышающих те, которые могли быть указаны изготовителем.

Меры контроля следует рассматривать в трех направлениях, охватывающих технические средства, организационные меры и средства индивидуальной защиты. Однако, там, где возможно, опасности полностью устраняют непосредственно в источнике излучения при помощи разработки технических средств контроля (например, заключением пучка в кожух).

- Технические средства контроля включают в себя конструктивные особенности лазерного оборудования, связанные с прохождением лазерного пучка, учтенные изготовителем или пользователем, установку защитных барьеров и охраны с целью предотвратить доступ людей к лазерному излучению.

- Организационные меры охватывают все общие вопросы, процедурные вопросы (правила, связанные с конкретным местом работы лазерного оборудования), использование предупреждающих знаков опасности, запреты, обучение, инструктаж, распределение обязанностей и запретов.

- Средства индивидуальной защиты – это защитные средства, которые использует персонал. В контексте лазерной безопасности они относятся прежде всего к использованию лазерных защитных очков, но могут также включать в себя части специальной одежды (например, перчатки и маски на лицо) для защиты кожи, респираторы для защиты от пыли и дыма, наушники для защиты от чрезмерного шума.

После утверждения всех мер, связанных с использованием лазерного оборудования, основное внимание уделяют средствам технического контроля как средству снижения риска травм, связанных с лазерным излучением.

Затем следует рассмотреть организационные меры, охватывающие процедурные вопросы и безопасность труда. Средства индивидуальной защиты следует использовать только в качестве последнего средства, когда совокупность технических и организационных мер контроля не может обоснованно обеспечить достаточный уровень защиты. Там, где используются средства индивидуальной защиты, они должны подкрепляться надлежащим уровнем организационного контроля, регулирующего их использование.

Снижение риска до приемлемых уровней представляет собой повторяющийся процесс, включающий идентификацию опасностей, связанных с использованием или обоснованно предсказуемым неправильным использованием лазерного оборудования (чтобы включать обоснованно прогнозируемые способы отказа), оценку риска причинения вреда в результате воздействия этих опасностей и обзор мер контроля, которые могли бы снизить риск.

Если разработкой, технической настройкой и установкой лазерного оборудования занимается более одной стороны (это может включать, например, изготовителя самого лазера, отдельную компанию, которой поручено поставлять и устанавливать сопутствующее оборудование, и персона организации-покупателя), важно, чтобы ответственность за безопасность была четко определена. Может быть полезно заранее и в письменной форме договориться о том, какая сторона берет на себя ответственность за каждый конкретный аспект безопасности всей системы в целом, а также выявить и прояснить вопросы, связанные с общей безопасностью системы и соблюдением требований техники безопасности.

## 9.2 Снижение опасности

Анализ предполагаемого использования лазера в зависимости от уровня рисков дает возможность достигнуть минимального уровня опасности (и, соответственно, снижения уровня риска). Это может быть возможно, например, за счет снижения мощности лазерного излучения, за счет увеличения диаметра пучка или за счет использования другой длины волны. Пользователь должен всегда обеспечивать достижение минимальной степени опасности, соизмеримой с предполагаемым применением

## 9.3 Ограждение опасного объекта

9.3.1 Ограждение пучка

Использование ограждений для полного закрывания лазерного пучка всегда следует рассматривать как средство предотвращения доступа человека к опасным уровням лазерного излучения. Такие ограждения включают ограждения, предназначенные для предотвращения выхода лазерного излучения из оборудования, а также ограждения, предназначенные для предотвращения доступа персонала в зоны, где может присутствовать лазерное излучение. Все ограждения должны быть изготовлены из соответствующего материала, должны быть прочными, надежными и соответствовать назначению для целей их предполагаемого использования и с учетом воздействия окружающей среды.

Металл универсально применим для изготовления защитных ограждений, в некоторых диапазонах длин волн могут использоваться стеклянные или пластиковые материалы. Необходимыми свойствами материалов ограждений являются достаточная устойчивость к воздействию окружающей среды (в частности, устойчивость к механическим воздействиям, нагреву и свету) и достаточная оптическая плотность на длине волны лазерного излучения. Стены помещения можно рассматривать как о защитные ограждения, если есть необходимость избавить персонал от физического присутствия в зоне работы лазера.

Мощные лазеры класса 4, такие как те, которые используются для резки, сварки и других видов обработки материалов, представляют дополнительную опасность из-за возможности лазерного пучка проникнуть через непрозрачный материал посредством расплавления, прожигания, испарения или разрушения. В качестве руководства при оценке пригодности материалов для мощного лазерного излучения см. IEC 60825-4. В целом защитное ограждение должно обеспечивать защиту от лазерного излучения, которое может попадать на его внутреннюю поверхность. Для защитного ограждения предусматривают возможность предотвращения непреднамеренного или несанкционированного перемещения его или какой-либо его части, когда открывается доступ к лазерному излучению (см. 9.3.3).

9.3.2 Смотровые окна

Хотя смотровые окна могут использоваться для осмотра внутренней части корпуса лазерного оборудования во время работы лазера, их использование не является идеальным решением, и в качестве альтернативы следует рассматривать внедрение систем удаленного просмотра (телевидения). Там, где используются смотровые окна, они должны быть изготовлены из подходящего материала, позволяющего видеть внутреннюю часть корпуса без ущерба для его защитных свойств.

Метод расчета требуемой оптической плотности материала окна при длине волны (длинах волн) лазерного излучения, которое закрывается, такой же, как и для лазерноых защитных очков (см. 9.4.5.2), но оценка максимального прогнозируемого воздействия будет другой. В частности, поскольку смотровое окно не надето, случайное воздействие может быть намного более продолжительным, чем в случае с очками (см. IEC 60825-4).

9.3.3 Защитная блокировка

9.3.3.1 Назначение защитной блокировки

Доступ к установленному пользователем защитному кожуху должен контролироваться с помощью мер, соизмеримых с уровнем риска. Там, где существует обоснованно прогнозируемый риск получения серьезных травм в результате непреднамеренного, случайного или даже злонамеренного вскрытия или удаления части корпуса, рекомендуемым решением является контроль лазерной опасности с помощью технических средств (например, с помощью защитной блокировки) для предотвращения доступа или прекращения лазерного излучения (cм. также пункты 9.4.1, 9.4.2 и приложение A).

Рекомендации для устанавливаемых пользователем блокировок, приведенные в пунктах 9.3.3.2, 9.3.3.3 и 9.3.3.4, предназначены в качестве рекомендаций, но не являются производственными требованиями (производственные требования к лазерным изделиям указаны в стандарте IEC 60825-1.)

9.3.3.2 Конструкция систем блокировки

Для блокировки, выполняющей критически важную для безопасности функцию, применяются следующие рекомендации:

a) механические выключатели, конструктивно обеспечивающие принудительный разрыв цепи (см. А.2.2). Пружина распрямляется при срабатывании выключателя блокировки, предотвращая образование дуги или риск неустойчивой работы;

b) бесконтактные переключатели должны быть закодированы (т.е. обе части конструктивно работают как единое устройство), чтобы избежать случайного отключения;

c) системы блокировки; конструкция систем должна обеспечивать, чтобы одиночная ошибка в любой части цепи не вела к потере защитной функции. Одиночная ошибка должна быть обнаружена прежде, чем система будет возвращена в исходное положение;

Примечание – Примером обоснованно прогнозируемой единичной неисправности является замыкание контакта реле.

d) прерывание лазерного излучения, достигаемое путем прекращения подачи  питания, должно, в случае импульсных лазеров, сопровождаться сбросом любой остаточной энергии, которая могла привести к возникновению дальнейших импульсов.

Примечание – Обычно изготовитель учитывает это при проектировании изделия.

9.3.3.3 Сброс блокировок

Хорошо зарекомендовали себя на практике блокирующие системы, сконструированные так, чтобы после срабатывания система могла быть легко перезагружена (например, кнопкой сброса). В этом случае сброс системы блокировки должен быть невозможен до тех пор, пока все защитные функции и защитные устройства не будут готовы к работе и все неисправности не будут устранены.

Сброс системы блокировки сам по себе не должен перезапускать лазер, но должен подготовить систему к принятию команды запуска.

9.3.3.4 Переключатели обхода блокировки

Для систем блокировки, в которых предусмотрено устройство для отключения блокировки, обеспечивающее доступ для обслуживания или других регулировочных работ, применяются следующие рекомендации:

а) не должно быть возможности, чтобы блокировка оставалась отключенной после восстановления ограждения. Этого можно добиться, например, путем ограничения продолжительности действия отключения блокировки или за счет механической конструкции устройство для отключения блокировки;

b) при каждом срабатывании устройство для отключения блокировки должно быть четкое видимое или звуковое предупреждение;

c) в тех случаях, когда блокировки могут быть отключены вне контролируемой лазерной зоны, только если это сделано с помощью кодированного или управляемого ключом выключателя для предотвращения активации системы отключения посторонними лицами.

## 9.4 Снижение уровня опасности

9.4.1 Предотвращение доступа

Доступ человека к лазерной опасности должен быть предотвращен техническими средствами, насколько это обоснованно осуществимо. Если допустимый уровень защиты не достигнут, то доступ человека к опасным уровням лазерного излучения или другим лазерным опасностям должен быть предотвращен в той степени, насколько это практически выполнимо, путем надлежащего использования барьеров, каналов для вывода пучка (лучевых трубок) и локальных ограждений, и путем обеспечения доступа в опасную зону только тем лицами, для которых такой доступ необходим.

9.4.2 Контролируемые лазерный зоны

9.4.2.1 Общие положения

Контролируемая лазерная зона должна быть создана везде, где существует обоснованно прогнозируемый риск причинения вреда в результате использования лазерного оборудования. В самом простом виде контролируемая лазерная зона - это область, в пределах которой может существовать опасность воздействия лазерного луча и над которой существует определенный уровень эффективного контроля опасности. Такие зоны должны быть четко очерчены, а доступ к ним разрешен только для уполномоченных лиц, прошедших надлежащую подготовку по технике безопасности, и лиц, находящихся под их контролем. Соответствующие предупреждения должны быть размещены на входе в контролируемую лазерную зону и на защитном кожухе лазерных изделий класса 3B и класса 4.

Границы контролируемой лазерной зоны должны быть огорожены везде где возможны опасности, связанные с использованием лазера при всех обоснованно прогнозируемых условиях использования (включая обоснованно прогнозируемые неисправности, лазерного или связанного с ним оборудованием, и обоснованно прогнозируемые нарушения соблюдения соответствующих процедур).

Полное физическое ограждение контролируемой лазерной зоны, часто желательно, но может не всегда быть необходимым при условии, что: а) доступ в зону должным образом контролируется; b) не существует необоснованного риска для лиц за пределами контролируемой лазерной зоны. Блокировку дверей или других проходов в контролируемые лазерные зоны, следует рассматривать везде, где существуют значительные опасности и где доступ не может быть надлежащим образом ограничен другими техническими средствами, например замками, и особенно там, где внутри зоны воздействия лазерного излучения требуется использование средств индивидуальной защиты. Если блокировки установлены на входе, их следует подключить к разъему дистанционной блокировки, входящему в состав лазерных изделий класса 3B и класса 4, чтобы прекратить лазерное излучение, когда блокировка активируется при открытии входа в зону. Вместо этого могут использоваться другие способы блокировки для прекращения лазерного излучения (например, соединение с устройством подачи электрического питания лазера или прерывателем пучка). Схема различных типов контролируемых лазерных зон, в зависимости от класса лазера приведена в таблице 12.

Таблица 12 – Контролируемые лазерный зоны

| Класс лазера | Характеристика опасности | Пример зоны | План защитных мер контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс 1, Класс 2 | Минимальная. Примечание - встроенные лазеры могут порождать сопутствующие опасности | Неограниченная. Зона при эксплуатации лазера обычно не требуется | В целях безопасности необходимо следовать инструкциям изготовителя и предупреждениям на знаках |
| Класс 1C | Опасность для кожи при неправильном использовании | Неограниченная | Следуйте инструкциям производителя по безопасному использованию |
| Расходящийся пучок Класс 1Ма Расходящийся пучок Класс 2Ма | Локальная опасность для глаз, если используются оптические средства наблюдения, например лупы | Локальная. Допускается свободная планировка, если непосредственно над областью вокруг лазера осуществляется эффективный контроль. | Рекомендуется обучение. Предотвращение использования луп для глаз, других увеличивающих приборов (линз) вблизи лазера. Предотвращение перефокусировки или коллимирования пучка |
| Коллимированный пучок Класс 1М Коллимированный пучок Класс 2М (т.е. изделия, не соответствующие классам 1 или 2 по условию 1) | Серьезная опасность для глаз, если используются оптические средства наблюдения, например бинокли или телескопы | Огорожена либо свободная планировка. Доступ в РНБРГ контролируют процедурными средствами, например с помощью знаков, инструкций и обучения. В случае свободной планировки доступ в РНБРГ для посторонних лиц должен быть закрыт | Требуется обучение. Рекомендуется назначить ОЛБ. Предотвращение использования телескопов и биноклей. Предотвращение перефокусировки пучка |
| Класс 3R | Низкий уровень опасности для глаз | Неограниченная, т.е. ответственность за безопасность несет пользователь | Рекомендуется обучение. Предотвращение прямого облучения глаз |
| Класс 3В | Опасность для глаз. Возможна опасность для кожи в верхнем диапазоне класса | Огорожена и защищена блокирующим устройством. Доступ контролируют техническими средствами | Требуются обучение и штатный сотрудник ОЛБ. Обеспечивают безопасность с помощью ключа. Закрывают пучок, насколько возможно, включая полную изоляцию, там, где это выполнимо. Вводят комплекс мер по безопасности на рабочем месте. Используют СИЗ, если невозможно предотвратить риск облучения |
| Класс 4 | Опасность для глаз и кожи. Возможна опасность возникновения пожара и задымления | Огорожена и защищена блокирующим устройством. Доступ контролируют техническими средствами | Требуются обучение и штатный сотрудник, ответственный за безопасность при работе с лазером. Обеспечивают безопасность с помощью ключа. Закрывают пучок, насколько возможно, включая полную изоляцию, там, где это выполнимо. Вводят комплекс мер по безопасности на рабочем месте. Используют СИЗ, если невозможно предотвратить риск облучения. Принимают меры защиты против сопутствующих опасностей (например, возгорание, задымление) |
| Примечание – Данная таблица описывает нормальную работу лазеров (т.е. не требует технического обслуживания) и предназначена только для ознакомления с областями, контролируемыми лазером. Оценка риска может показать, что лазер данного класса должен быть помещен в зону контроля более высокой или более низкой категории, или что для адекватного снижения риска необходима другая система защитного контроля. a - В первом и втором изданиях стандарта IEC 60825-1 лазеры с расходящимся пучком, которые могли стать опасными при просмотре с усиливающей оптикой, были отнесены к классу 1M или классу 2M (в зависимости от обстоятельств). |  |  |  |

Если во время использования лазера по обоснованным эксплуатационным соображениям необходимо войти в контролируемую и защищенную блокировкой лазерную зону или выйти из нее по обоснованным эксплуатационным соображениям, то может быть установлена блокирующая система. (См. 9.3.3.4.) Однако такой системой можно злоупотреблять, и она может снизить эффективность контролируемой лазерной зоны допуская, хотя и временное, отключение защитной системы. Поэтому не следует внедрять систему отключения блокировки без тщательного рассмотрения того, как она может быть использована и как она может быть использована не по назначению. Если блокировка имеет функцию отключения, она должна иметь четкое средство оповещения о том, что она отключена, например, звуковое или визуальное, или и то, и другое вместе.

Если отключение лазерного излучения неприемлемо и отключение блокировки не является удовлетворительным решением (например, в медицинских целях), то одним из вариантов является использование безотказных электромагнитных дверных замков с кнопками аварийного отпирания дверей (доступными как внутри, так и снаружи контролируемой лазерной зоны) для отпирания дверных замков при их срабатывании. В тех случаях, когда требуется войти в контролируемую лазерную зону, или выйти из нее без прерывания излучения, следует учитывать риск выхода неконтролируемого лазерного излучения из зоны в незащищенные зоны. Например, может потребоваться наличие лабиринта, чтобы исключить попадание прямого луча в зону за пределами контролируемой лазерной зоны.

Снаружи контролируемой лазерной зоны могут быть установлены светящиеся предупреждающие знаки, указывающие на то, что лазер используется и дверные замки (если они установлены) работают. Эти знаки должны четко указывать, когда въезжать на территорию безопасно, а когда небезопасно. (см. A.2.5.)

В связи с другими рисками следует рассмотреть возможность установки обычных красных кнопок аварийного отключения на внутренней стороне лазерных зон для прекращения опасного лазерного излучения в случае аварийной ситуации. Могут применяться особые национальные требования, касающиеся обеспечения безопасности на рабочем месте.

На входе в контролируемую лазерную зону должны быть размещены знаки безопасности. Они должны соответствовать требованиям стандарта ISO 3864-1 в отношении цветов, расположения и размеров и стандарта ISO 7010 в отношении символов.

Там, где это практически возможно, знаки должны отображаться только тогда, когда они уместны. Например, временные предупреждающие знаки о лазерном контроле в зоне действия лазера должны отображаться только при наличии лазерной опасности. Предупреждающие знаки, которые отображаются, когда опасности практически нет, быстро теряют свою ценность, поскольку персонал начинает их игнорировать. Этого можно достичь, например, с помощью светящихся вывесок, реверсивных вывесок или с помощью раздвижной крышки. Там, где используются прерывистые знаки (то есть в местах, которые не используются исключительно в качестве контролируемой лазерной зоны), предпочтение следует отдавать автоматическим знакам, которые связаны с работой лазера.

Каждый из трех знаков – предупреждающий, обязательный и запрещающий – должен быть отдельным и окрашен в определенные цвета (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Сочетание знаков безопасности

9.4.2.2 Знак лазерной опасности

Должен отображаться предупреждающий знак об опасности использования лазера (см. Рисунок 3).

Рисунок 3 - Предупреждение; Символ лазерного излучения
(ISO 7010-W004:2011-05)

Символ должен сопровождаться дополнительной информацией, такой как:

Контролируемая лазерная зона

или

Лазерное излучение

Это может быть уточнено дополнительной информацией. Например, если внешняя красная лампочка подключена к источнику питания лазера, можно было бы добавить текст "когда горит красная лампочка", если знак отображается постоянно, но эта область не всегда является контролируемой лазерной зоной. При необходимости должны быть установлены другие предупреждающие знаки об опасностях, не связанных с лазером.

9.4.2.3 Обязательный знак

При необходимости должны быть вывешены знаки, требующие от лиц, входящих в зону, носить защитные очки, перчатки или спецодежду. Они должны сопровождаться дополнительной информацией, содержащей конкретные требования. Это особенно важно для сред, где средства индивидуальной защиты обычно требуются для других целей, например, в химических лабораториях.

На рисунке 4 показан пример обязательного знака для защитных очков.

Рисунок 4 - Символ ношения средств защиты глаз (ISO 7010-M004:2011-05)

Символ должен сопровождаться дополнительной информацией, такой как:

Работать в лазерных защитных очках

При необходимости также должна быть указана информация о длине волны (длинах волн) и требуемой защите.

9.4.2.4 Запрещающий знак

Запрещающий знак (например, рисунок 5) должен сопровождаться дополнительной информацией, содержащей подробные сведения о запрете. Однако необходимо учитывать буквальное толкование некоторых запрещающих знаков. Например, дополнительная информация, гласящая "стучите и ждите", проблематична, поскольку не дает возможности продвинуться дальше.

Рисунок 5 – Проход запрещен (ISO 7010-P004:2011-05)

Обозначение должно сопровождаться дополнительной информацией, такой как:

Только для уполномоченных лиц 
(сопровождается списком уполномоченных лиц)

9.4.2.5 Светящиеся знаки

Светящиеся знаки могут использоваться в дополнение к неосвещенным знакам или вместо них при условии, что они отвечают тем же требованиям к цветам и разделению. Рекламные экраны могут также использоваться для воспроизведения знаков безопасности.

9.4.2.6 Расположение знаков

Знаки должны располагаться таким образом, чтобы их могли видеть люди, которым это необходимо. Как правило, это означает, что они должны располагаться на уровне глаз репрезентативного населения. Знаки, размещенные над входными путями, с меньшей вероятностью будут видны. Стандарт ISO 3864-1 устанавливает требования к цветам знаков, а также к размерам в зависимости от расстояния обзора. Может быть полезно указать имя лица, ответственного за данную зону, у которого можно получить дополнительную информацию.

9.4.3 Местные правила и процедуры

Организационный контроль должен осуществляться в форме документированных локальных правил и процедур. Они могут быть составлены специально для конкретной организации, местоположения или соответствующего оборудования или могут основываться на подходящей стандартной модели. Они должны включать:

a) описание и назначение оборудования или процесса;

b) имя и рабочее место начальника службы лазерной безопасности и сотрудника, ответственного за лазерное оборудование;

c) имена работников, имеющих разрешение на работу, ремонт или обслуживание лазерного оборудования;

d) процедуры, которые будут приняты для эксплуатации, ремонта или обслуживания лазерного оборудования (где это существенно); они должны включать в себя необходимые меры предосторожности, в том числе использование средств индивидуальной защиты, использование и безопасное хранение управляющих ключей;

e) действия, которые необходимо предпринять в случае отказа оборудования или наступления других чрезвычайных ситуаций;

f) действия, которые необходимо предпринять в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

h) подробные сведения о требованиях, если таковые имеются, для получения разрешения на опасные операции, например, процедуры для утверждения обслуживания (разрешения на работу);

g) порядок сообщения об инциденте и действия, которые необходимо предпринять в случае предполагаемого несчастного случая; h) подробные сведения о требованиях, если таковые имеются, для получения разрешения на выполнение опасных работ, например, процедуры утверждения технического обслуживания (разрешения на работу).

Приведенная выше информация, все, что необходимо во время работы лазера, должно быть размещено в рабочей зоне лазера. Местные правила следует регулярно пересматривать, чтобы убедиться в их неизменном соответствии требованиям.

9.4.4	Локальное снижение риска

9.4.4.1 Общие меры предосторожности

Во всех контролируемых лазерных зонах, должны быть приняты меры для снижения риска получения травм лицами, допущенных к работе. Эти меры должны включать в себя:

а) надлежащая подготовка всего задействованного персонала;

б) достаточный уровень облученности помещения;

в) отсутствие беспорядка и хорошо организованная рабочая схема;

г) надежное управление клавишами управления лазером;

д) надежное крепление лазера и всех компонентов на пути прохождения луча;

f) безопасный метод выравнивания луча;

g) остановка луча в конце полезного пути лазерного луча, где это уместно;

h) используйте ослабитель луча или ограничитель луча, установленные на лазерных изделиях класса 3B и класса 4, для временного прекращения лазерного излучения, если оно не требуется в течение короткого периода времени. Если лазерное излучение не требуется в течение длительного времени, лазер следует выключить;

i) закрывайте как можно большую часть луча, насколько это практически возможно (используйте крышки для оптических столов, лучевых трубок, оптоволоконных кабелей и т.д.);

j) по возможности держите луч выше или ниже уровня глаз;

k) удержание луча в пределах четко определенных областей, которые должны быть настолько малы, насколько это практически возможно (например, удержание луча в пределах оптического стола).;

l) использование экранов, жалюзи или занавесок для защиты от лазерного излучения (рекомендации по выбору подходящих материалов приведены в IEC 60825-4);

м) при необходимости используйте контрольные списки;

n) для лазеров класса 4 необходимо максимально дистанционное управление, чтобы операторам не нужно было находиться в зоне управления лазером.

9.4.4.2 Зеркальное отражение

Следует обращать особое внимание на предотвращение случайных зеркальных отражений лазерного излучения. Зеркала, линзы и делители пучка должны быть жестко закреплены, и их контролируемые перемещения должны проводиться только во время работы лазера.

Зеркальное отражение излучения лазерных изделий классов 1М и 2М от поверхностей, которые могут сфокусировать пучок, может представлять собой опасность для незащищенных глаз (прямое облучение излучением от лазерных изделий классов 1М и 2М для незащищенного глаза обычно неопасно).

Отражающие поверхности, кажущиеся диффузными, могут отразить значительную часть пучка зеркально, особенно в инфракрасном спектральном диапазоне, что может представлять потенциальную опасность на больших расстояниях, чем ожидается от обычных диффузных отражений (Ламбертиан).

Потенциально опасные зеркальные отражения происходят от всех поверхностей передающих оптические компоненты, таких как линзы, призмы, окна и делители пучка. Особое внимание следует уделить выбору оптических компонентов для лазеров классов 3В и 4 и поддержанию чистоты их поверхностей.

Потенциально опасное излучение может также быть передано через некоторые отражающие оптические компоненты, такие, например, как зеркала (например, инфракрасное излучение, проходящее через отражатель видимого излучения).

Многие поверхности становятся зеркально отражающими при скользящем падении пучка.

9.4.5	Индивидуальная защита

9.4.5.1 Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Лицам, работающим в контролируемых лазерных зонах, при необходимости, следует носить СИЗ (например, лазерные защитные очки) для обеспечения защиты от лазерных воздействий, особенно там, где возможен доступ к лазерному излучению класса 3B и класса 4. Такая защита должна, однако, использоваться только в тех случаях, когда обоснованно практически невозможно обеспечить надлежащую защиту другими средствами, предпочтительно путем полного блокирования лазерного излучения, и когда было установлено, что СИЗ способны обеспечить достаточную защиту. Такая защита должна использоваться при наличии обоснованно ожидаемой опасности, при этом следует обеспечить адекватную защиту другими средствами, предпочтительно заключением лазерного пучка в оболочку, но в необходимых случаях СИЗ должны обеспечивать достаточную защиту.

Когда СИЗ обеспечивают уменьшение риска, их использование должно быть обязательным, а не основываться на индивидуальном решении. СИЗ должны подбираться индивидуально и по гигиеническим требованиям быть должным образом очищены перед использованием другим человеком. В разных странах могут существовать дополнительные требования к СИЗ. Могут существовать дополнительные национальные требования, касающиеся конструкции, спецификации и использования СИЗ.

9.4.5.2 Определение средств защиты глаз и лица

Средства защиты глаз могут быть в виде очков с оправой, которая крепится к ушам или защитных очков, закрепленных лентой вокруг головы. Такая защита включает в себя оптические фильтры для уменьшения прохождения лазерного излучения к глазу. Комбинированная защита глаз и лица может состоять из маски или респиратора вместе с оптическими фильтрами для защиты кожи и глаз от воздействия лазерного излучения. В качестве защитной меры в зоне, контролируемой лазером, может применяться как защита глаз, так и комбинированная защита глаз и лица. Полное ограждение луча в сочетании, при необходимости, с использованием систем удаленного просмотра (например, телевидения), однако, всегда следует рассматривать в первую очередь как альтернативу личной защите глаз и лица.

Средства защиты глаз и лица следует использовать только при соблюдении всех следующих условий:

а) существует риск случайного воздействия на глаза или кожу, превышающий допустимую норму;

b) обоснованно практически невозможно обеспечить надлежащую защиту исключительно с помощью технических или организационных средств контроля;

c) средства защиты глаз и лица имеют необходимые технические характеристики в отношении:

1) снижение максимального обоснованно прогнозируемого воздействия лазера до безопасных уровней;

2) способность средств защиты глаз и лица выдерживать максимальное обоснованное воздействие прогнозируемое воздействие лазера достаточно длительное, чтобы можно было предпринять корректирующие действия для прекращения воздействия;

3) способность пользователя использовать средства защиты глаз и лица без дискомфорта и без каких-либо существенных нарушений зрения;

d) средства защиты глаз и лица используются только в пределах контролируемой зоны, которая эффективно защищает от лазерной опасности и из которой исключены лица, не носящие такую защиту.

При использовании средств защиты глаз и лица следует учитывать совместимость с другими средствами защиты, такими как респираторы, наушники, шлемы и т.д. Кроме того, фильтр должен быть совместим с испытательным оборудованием и дисплеями, чтобы у операторов не возникало соблазна снимать средства защиты глаз и лица для считывания показаний счетчиков или управления другим оборудованием.

При рассмотрении вопроса об использовании лазерной защиты глаз и лица спецификация и выбор средств защиты должны выполняться с осторожностью, принимая во внимание спецификацию лазера или лазерной системы, для которых требуется защита, обстоятельства, при которых может произойти случайное воздействие, и применимый предел безопасного воздействия (МДВ). Обычно, следует использовать МДВ для глаз; но там, где МДВ для кожи является более строгим, чем для глаз, вместо этого следует использовать МДВ, применимый к коже. Средства защиты лица должны всегда использоваться предпочтительнее средств защиты глаз, когда ожидаемое воздействие лазерного излучения в наихудшем случае превышает МДВ для кожи. Значения МДВ приведены в таблицах с 4 по таблицу 9.

Защита должна обеспечивать снижение воздействия лазерного излучения ниже допустимого значения МДВ. Эта способность зависит от пропускания протектора (оптической плотности, OD) на длине волны (длинах волн) лазерного излучения. Кроме того, защитное стекло должно выдерживать падающее лазерное излучение без повреждений, которые могли бы повлиять на его защитные свойства; это относится к защитным фильтрам и оправам. Механизм повреждения может включать ожоги, трещины, фотообесцвечивание, включая обратимое фотообесцвечивание, расслоение покрытий и насыщаемое поглощение. Эта способность зависит от стойкости протектора к лазерному излучению, иногда называемой категорией стойкости (RC). В некоторых действующих стандартах на очки эти два параметра связаны, что означает, что выбор правильного внешнего вида автоматически приводит к соответствующему уровню сопротивления или RC. Однако возможно, что два параметра, OD и стойкость или RC, могут быть определены независимо на основе оценки риска прогнозируемого случайного воздействия; в этом случае следует ознакомиться со стандартом продукта, на который распространяются очки, чтобы убедиться, что значение заявленной стойкости или RC понятно.

Обычно не рекомендуется использовать средства защиты глаз (в отличие от средств защиты лица) в качестве меры защиты от лазерного излучения там, где существует риск повреждения кожи; то есть там, где потенциальное воздействие превышает МДВ для кожи. При таких обстоятельствах следует изучить возможность использования альтернативных методов снижения риска случайного облучения, включая защиту лазерного луча или защиту лица (и рук). Однако в некоторых приложениях, включая некоторые медицинские процедуры и обслуживание мощных лазерных систем, это может оказаться невыполнимым, поэтому в дополнение к использованию средств защиты глаз следует принять адекватные вспомогательные меры контроля, чтобы снизить риск причинения вреда. При выборе подходящей защиты глаз и лица следует учитывать следующее:

а) обоснованно прогнозируемое наихудшее воздействие (Emax), определенное в соответствии с пунктом 5.3, и диаметр луча в местах, где может произойти случайное воздействие на глаза или лицо (эти параметры позволяют определить способность средств защиты глаз и лица противостоять падающему лазерному излучению).;

б) максимальный промежуток времени, в течение которого может произойти случайное облучение, прежде чем лазерное излучение прекратится или лицо, носящее защитное средство, предпримет меры по предотвращению продолжения облучения;

c) фактическое облучение, выраженное либо в виде интенсивности падающего излучения (Вт·м−2), либо в виде интенсивности падающего излучения (Дж·м−2).;

d) применимое значение МДВ для глаз и кожи (определяется в соответствии с пунктом 5) и указывается в тех же единицах измерения, что и эффективное воздействие;

e) рабочая длина волны. В лазерных очках – и, возможно, в защитных очках для лица – используются фильтрующие материалы для обеспечения защиты в определенных диапазонах длин волн. Использование неправильных очков, как правило, приводит к недостаточной защите;

f) оптическая плотность D(λ) защитного средства для глаз и лица на длине волны лазера. Оптическая плотность должна быть достаточной для снижения передаваемого излучения до уровня ниже МДВ, применимого в течение максимального обоснованно прогнозируемого времени воздействия. Значение D(λ), необходимое для обеспечения минимально необходимого уровня защиты глаз, можно рассчитать по формуле:

D(λ) = log10[(Emax)/(МДВ)]

Примечание 1 – Облученность используется для сравнения с МДВ. Эффективная экспозиция, используемая в приведенном выше уравнении, представляет собой значение, полученное путем усреднения по площади соответствующей ограничивающей апертуры в соответствии с пунктом 4.3.

Примечание 2 – В некоторых национальных стандартах (применимых в Европе и других странах) применяется другая система для спецификации лазерной защиты глаз, которая напрямую не эквивалентна требованиям к оптической плотности, определенным в приведенной выше формуле.

g) тип работы лазера, постоянный или импульсный, и длительность импульса;

h) способность материала для защиты глаз и лица, фильтров и оправы выдерживать воздействие лазера облучение при наихудшем сценарии облучения без ущерба для требуемого уровня защиты на время случайного облучения.

К другим важным факторам относятся:

i) пропускание видимого света и возможность видеть сигнальные огни или другие индикаторы через фильтры;

j) общий дизайн, комфорт, вентиляция, периферийное зрение и возможность коррекции зрения с помощью очков (либо с помощью защитных очков, которые надеваются поверх обычных очков, либо с помощью защитных очков, которые обеспечивают собственную оптическую коррекцию пользователя).;

k) ухудшение или модификация поглощающего материала фильтра, включая прозрачность, вызванную излучением (фотообесцвечивание или насыщаемое поглощение);

l) механическая прочность материалов и устойчивость к ударам; экологическая устойчивость к воздействию повышенной температуры, высокой влажности и ультрафиолетового излучения при хранении и транспортировке;

м) угловая зависимость защиты, т.е. изменение оптической плотности в зависимости от угла падения. Это может быть важным фактором в тех случаях, когда защита обеспечивается многослойными диэлектрическими покрытиями, а не за счет поглощения в фильтрующем материале;

n) отражение от фильтров и оправ, особенно для защитных очков с диэлектрическими покрытиями;

o) любые соответствующие национальные требования или нормативные акты.

Средства защиты глаз и лица должны иметь нестираемую маркировку, с указанием:

1) рабочей длины волны;

2) оптической плотности при длине волны, или номер шкалы, представляющий эту информацию в закодированном виде;

3) где применимо, максимальная облученность и энергетическая экспозиция, которую могут выдержать глаза или кожа защита может выдержать без ущерба для своих защитных свойств.

Другие рекомендации по использованию защитных очков включают следующее:

- там, где используются различные виды защиты глаз и лица, может быть полезно использовать цветовое кодирование или другие средства для привязки каждой пары к конкретному лазеру;

- для работы с видимым лазерным излучением иногда может быть желательно иметь возможность видеть лазерный луч для целей выравнивания или по другим эксплуатационным причинам. В этом случае защитные фильтры для глаз следует выбирать исходя из уменьшения случайного воздействия МДВ на время 0,25 с, когда защита обеспечивается естественным защитным рефлексом;

- средства защиты глаз и лица предназначены для защиты от случайного воздействия лазерного излучения. Их не следует использовать для защиты от преднамеренного воздействия или намеренного просмотра лазерного луча. Средства защиты глаз и лица следует периодически проверять на наличие признаков износа или повреждений. Следует записать дату проверки и при необходимости заменить средства защиты глаз и лица. Средства защиты глаз и лица также следует проверять на пригодность в каждом случае перед использованием.

При высокой падающей мощности или уровнях энергии поглощение падающего излучения фильтрующим материалом может привести к серьезному накоплению напряжений и внезапному выходу фильтра из строя. По этой причине средства защиты глаз и лица, которые подвергались единичному случайному воздействию при высоком уровне облучения, должны быть заменены.

Примечание – Могут существовать более строгие национальные требования к очкам или дополнительные требования к сроку хранения и использования.

9.4.6	Защитная одежда

В некоторых случаях может потребоваться предоставить другую защитную одежду для работы в контролируемых лазерных зонах, где полностью обеспечить надлежащую защиту с помощью технических или организационных средств контроля практически невозможно. Скорее всего, это может быть сделано в виде масок или перчаток, но в очень редких случаях может потребоваться использование средств защиты всего тела. Такая защита должна рассматриваться везде, где оценка риска показала, что существует (в дополнение к любому риску для глаз) серьезный риск нанесения вреда коже, достаточный для того, чтобы вызвать значительный ожог или привести к образованию необратимых рубцов (см. раздел 8); однако в таких обстоятельствах предпочтительным решением всегда должно быть полное устранение опасности.

Лазерное излучение класса 4 представляет опасность возгорания, поэтому защитная одежда должна быть изготовлена из огнеупорных и термостойких материалов. Для такой защитной одежды необходимо уделять особое внимание обеспечению стойкости к лазерному излучению в обоснованно предсказуемых сценариях воздействия. Например, защитная одежда может находиться в луче лазера в течение нескольких секунд, прежде чем пользователь осознает это.

## 9.5 Обслуживание оборудования

9.5.1 Повышенные риски при обслуживании лазерного оборудования

Лазерные изделия классифицируются на основе уровня лазерного излучения, доступного во время эксплуатации. С другой стороны, установка, техническое обслуживание и сервисное обслуживание могут потребовать снятия защитных крышек, отключения защитных функций изделия или существенного изменения характеристик лазерного изделия, что увеличивает риск получения травм. Также могут присутствовать дополнительные опасности (например, электрические). Установка, обслуживание и профилактические операции могут потребовать более высокого уровня подготовки по технике безопасности, чем это необходимо для нормальной эксплуатации. Перед началом работ по установке или обслуживанию следует провести отдельную оценку рисков. Следует вести учет всех операций по техническому обслуживанию и любых возникающих в результате изменений характеристик лазерного изделия.

Обслуживание встроенных лазеров может значительно увеличить риск повреждения лазерным излучением. Обслуживание включает в себя выравнивание луча и другие операции настройки, и вероятность создания ошибочных лазерных лучей (то есть лучей, направленных в случайных направлениях) значительно увеличивается. Для безопасного проведения технического обслуживания часто бывает необходимо создать временную зону лазерного контроля вокруг лазерного оборудования (см. ниже) и внедрить процедуры и меры предосторожности (например, систематический метод выравнивания луча), соответствующие повышенному уровню риска. Производители обязаны предоставлять рекомендации по безопасным процедурам во время технического обслуживания по запросу.

Если используется внешний обслуживающий или монтажный персонал, ОЛБ или персонал службы безопасности должны запросить план обеспечения безопасности и подтвердить соответствующую квалификацию. Кроме того, внешний персонал должен пройти вводный инструктаж на местном уровне, а внутренний персонал должен быть проинформирован о любых временных изменениях местных процедур или средств контроля.

9.5.2	Временные контролируемые лазерные зоны

Временная контролируемая лазерная зона должна создаваться всякий раз, когда временно создаются условия, позволяющие человеку получить доступ к опасным уровням лазерного излучения, и где могут присутствовать лица, не имеющие разрешения, не знающие о наличии лазерной опасности или не прошедшие надлежащую подготовку или надзор по необходимым процедурам безопасности.

Указания для временных контролируемых лазерных зон такие же, как и для контролируемых лазерных зон в целом (см. 9.4.2). Хотя обычное требование к техническому контролю доступа может быть труднодостижимым, организационный контроль может повысить эффективность, когда ограничение доступа носит лишь временный характер. Если безопасный доступ в зону не контролируется техническими средствами, то в пунктах входа в зону должны быть вывешены соответствующие предупреждающие знаки и запрещен вход в зону.

При определенных обстоятельствах может быть желательно присутствие другого лица для обеспечения соблюдения временных ограничений доступа.

9.5.3	Средства контроля во время обслуживания

При разработке мер контроля во время обслуживания оборудования, где существует повышенный риск повреждения лазерным излучением, особое внимание следует уделять следующему:

a) снижению уровня излучения до практически возможного минимума;

b) ограничению диапазона перемещения компонентов управления лучом для уменьшения неопределенности в луче положение во время юстировки;

c) проверка центровки луча вблизи лазера, а затем постепенно удаление, чтобы свести к минимуму неопределенность в положении луча;

d) размещает ограничители луча большой площади за экранами мишеней во время юстировки луча, чтобы остановить лазерный луч в случае, если он не попадает в цель;

e) предоставление средств визуализации наведения луча (например, камер, люминесцентных или термочувствительных экранов и телезрителей). Их также следует использовать в случае видимых лазерных лучей, где существует дополнительное преимущество в борьбе с сильным искушением снять защитные очки, чтобы четко видеть луч;

f) обеспечение удобными защитными очками от лазерного излучения, пригодными для использования в течение длительного времени, когда надлежащая защита другими средствами невозможна;

g) предоставление технических средств для передачи управления лазерным лучом (например, ручное устройство для управления излучением), когда два или более человека задействованы в обслуживании, в частности, когда человек, удаленный от лазера, в противном случае мог бы приказать другому включить лазер;

h) использование неотражающих покрытий или рассеянно отражающих поверхностей на инструментах и требование снятие или покрытие ювелирных изделий, часов и т.д. лицами, находящимися в контролируемой лазерной зоне, с целью минимизации рассеянных отражений.

9.5.4	Посещение инженеров по установке и сервисному обслуживанию

Если для обслуживания лазерного оборудования привлекается сторонняя организация (например, поставщик лазерного оборудования), то следует принять процедуру выдачи разрешения на работу для передачи оборудования сервисному инженеру и принятия его обратно в полностью восстановленном состоянии для нормальной работы по завершении работ. Для достижения этой цели следует использовать письменные формы. Проверка восстановления защитной блокировки должна быть частью передачи оборудования пользователю.

Требуется оценка рисков, связанных с сервисной операцией, даже если сервисный инженер имеет полный контроль над работой. Посещающий обслуживающий персонал должен, насколько это практически возможно, соблюдать политику и процедуры безопасности посещаемой организации. Ответственность за создание временной зоны, контролируемой лазером, до начала сервисных работ, если такая зона требуется, может определяться договорным соглашением. Если такого договорного соглашения не существует, то пользователь лазера должен взять на себя ответственность за обеспечение необходимого обслуживания установлены средства управления.

# 10 Обеспечение безопасной эксплуатации

Перед началом работы следует проводить регулярную проверку лазерного оборудования и мониторинг рабочих зон лазера, таких как траектория луча, функция блокировки и средства индивидуальной защиты, и регистрировать такой мониторинг, чтобы гарантировать, что принятые процедуры контроля остаются эффективными и что соблюдаются условия для достижения приемлемого риска. При необходимости следует изменять защитные процедуры, чтобы обеспечить дальнейшее безопасное использование. Результаты расследований инцидентов, связанных с безопасностью труда, и предполагаемых аварий (см. раздел 12) следует использовать для переоценки эффективности и адекватности процедур контроля.

К числу обстоятельств, которые могут указывать на срочную необходимость переоценки рисков и пересмотра защитных процедур и средств контроля, относятся следующие:

а) модификации, перемещение или замена лазерного оборудования;

b) изменение условий эксплуатации;

c) изменения условий, в которых используется лазерное оборудование;

d) изменения в составе персонала, который может иметь доступ к лазерному оборудованию или который может подвергаться опасному воздействию лазерного излучения;

e) признаки любого нарушения правил техники безопасности.

# 11 Планы действий в чрезвычайных ситуациях

## 11.1 Общие положения

Следует подготовить планы действий на случай непредвиденных обстоятельств в тех случаях, когда используются лазеры класса 3B или класса 4, или там, где существует вероятность случайного воздействия лазерного излучения, превышающего МДВ . Планы действий в чрезвычайных ситуациях должны учитывать три сценария:

a) фактическое травматическое или серьезное повреждение глаза (только для лазеров класса 3B и класса 4);

b) фактическое повреждение кожи (только для лазеров класса 1C и класса 4); и

с) нетравматическое (незначительное) повреждение глаза или воздействие, превышающее МДВ, которое потенциальную могло привести к травме глаза.

В случае фактического или предполагаемого опасного воздействия лазерного излучения или другой лазерной опасности (несчастный случай) или возможного несоблюдения защитных мер, которые могли привести к несчастному случаю (инциденту), лазерное излучение должно быть немедленно прекращено.

## 11.2 Лечение реальной травмы глаза

Должен быть разработан план лечения человека с травмой глаза после воздействия лазерного излучения. Необходимо учитывать следующие факторы:

а) cледует немедленно предпринять действия по оказанию первой помощи, которые должны включать вызов врача. Если не указано иное, пострадавший должен сидеть;

b) как правило, инцидент следует рассматривать как чрезвычайную медицинскую ситуацию, и следует немедленно принять меры для доставки пострадавшего в соответствующее медицинское учреждение – обычно в приемное отделение или в отделение неотложной помощи из-за риска развития шока;

c) если специалист, прошедший соответствующую подготовку, не посоветует иное, может оказаться целесообразным наложить на глаза стерильную марлевую повязку, чтобы предотвратить физический контакт с глазами;

d) в плане следует указать маршрут до больницы, а также альтернативные маршруты, позволяющие избежать заторов или дорожных работ;

e) основная информация о лазерном излучении должна передана в больницу вместе с пострадавшим. Она должна включать информацию о том, какая часть глаза наиболее подвержена риску из-за длин волн лазерных лучей, используемых в данный момент;

f) план должен быть записан, находиться в свободном доступе и периодически отрабатываться. Может оказаться целесообразным разработать пакет информации, которую можно легко получить и передать вместе с пострадавшим.

## 11.3 Устранение фактического повреждения кожи

Помимо хронического воздействия ультрафиолетового излучения, которое со временем может привести к развитию поражений, наиболее вероятным повреждением кожи от лазерного излучения будет термический ожог. С ним следует обращаться так же, как с ожогом, вызванным пламенем или воздействием горячей поверхности или вещества. Следует обратиться за медицинской консультацией относительно того, требуется ли обращение в больницу, в зависимости от глубины и площади ожога.

## 11.4 Действия при подозрении на травму глаза

Если нет очевидной травмы глаза или оценка риска показала, что воздействие на глаза лазерного излучения, превышающего МДВ, было маловероятным, то любой предполагаемый инцидент вряд ли можно будет считать чрезвычайным. Если лазерное излучение потенциально может представлять опасность для сетчатки (от 400 до 1400 нм), то может оказаться целесообразным провести быструю проверку зрительных функций с использованием сетки Амслера или попросить пациента прочитать небольшой текст.

Возможно, будет уместно наложить стерильную марлю на пораженный глаз, чтобы свести к минимуму риск того, что человек потрет глаз и это приведет к ссадинам роговицы.

Если есть подозрение на незначительную травму или требуется подтверждение, это не следует рассматривать случай как медицинскую чрезвычайную ситуацию,  возможно, будет целесообразно обсудить план действий с офтальмологическим учреждением, имеющим опыт работы с лазерными травмами глаз. Если медицинский работник считает, что необходимо провести обследование, он должен посоветовать, когда следует обратиться в медицинское учреждение. Обычно это происходит через 24-48 часов после предполагаемого инцидента, поскольку требуется время для развития незначительного повреждения. Поэтому у пострадавшего должно быть достаточно времени, чтобы добраться до соответствующего медицинского учреждения. Вместе с пострадавшим в больницу должна быть доставлена основная информация о лазерном излучении. Такая информация должна включать информацию о том, какая часть глаза наиболее подвержена риску из-за длин волн лазерного излучения, используемых в данный момент.

# 12 Отчеты об инцидентах и расследования несчастных случаев

О любом инциденте следует сообщать руководству предприятия, на котором произошел инцидент.

Примечание – В некоторых странах законодательство требует сообщать о профессиональных инцидентах и несчастных случаях на производстве в соответствующий регулирующий орган.

Во всех случаях, когда есть подозрение на опасное воздействие, должно быть проведено полное расследование для выяснения обстоятельств, связанных с этим событием, и вероятной величины воздействия, а выводы этого расследования должны быть задокументированы. В случае инцидента необходимо определить причину возможного сбоя и внести любые необходимые изменения в систему защитного управления перед повторным использованием лазера.

# 13 Медицинское наблюдение

Офтальмологические осмотры сотрудников, работающих с лазерным оборудованием, перед приемом на работу (в качестве лазерного оператора), плановые и по окончании работы (в качестве лазерного оператора) не являются частью программы медицинского осмотра и не рекомендуются. Офтальмологические осмотры иногда проводятся по другим (например, медицинско-правовым) причинам. Некоторые из используемых процедур исследования сами по себе опасны, и поэтому их следует проводить только по медицинским показаниям, а не для рутинного обследования. Рекомендуется проводить регулярные осмотры глаз, которые обычно проводит окулист, для обеспечения хорошего состояния глаз и выявления развивающейся патологии. Однако проведение таких осмотров не оправдано только на основе работы с лазерным излучением.

Медицинское наблюдение после воздействия лазерного излучения на глаза может иметь значение для обеспечения безопасности и по медико-правовым соображениям.

Примечание – Законодательство некоторых стран требует медицинского наблюдения после воздействия лазерного излучения, превышающего МДВ.

Работодателям, использующим лазеры, излучающие ультрафиолетовое излучение, при недостаточной защите кожи или при отсутствии таковой в прошлом, следует рассмотреть возможность проведения регулярных осмотров кожи. Однако, как правило, трудно определить какие-либо повреждения, возникающие в результате воздействия искусственного ультрафиолетового излучения и солнечной радиации.

# Приложение А 
(справочное) 
Примеры систем блокировок для контролируемых лазерных зон

## A.1 Общие положения

В данном приложении приводится информация о доступных возможностях технического контроля лазерных опасностей с использованием систем блокировки. Он предназначен для тех, кто, возможно, не знаком с их использованием, но это не должно препятствовать внедрению альтернативных решений, которые могут обеспечить удовлетворительный уровень защиты при данном стечении обстоятельств. Полный набор средств, описанных здесь, приведен в иллюстративных целях; не все они обязательно требуются для конкретной установки.

Системы блокировки могут использоваться для прекращения лазерного излучения всякий раз, когда открывается дверь, ведущая в контролируемую лазерную зону.

Существует множество различных способов настройки системы блокировки, в зависимости от конкретных требований, но все они делятся на две основные категории: блокирующие и неблокирующие. Они показаны на рисунках A.1 и A.2. Не все элементы всегда необходимы, но они показаны здесь для полноты картины.

## A.2 Общие элементы

A.2.1	Система управления блокировкой

Система управления блокировкой должна быть безотказной и сохранять свою защитную функцию в случае неисправности элемента системы (примером отказа элемента может служить замыкание контакта реле). Должна быть также предусмотрена кнопка сброса, обеспечивающая отключение системы (при открывании двери), соответственно необходимо намеренное действие (не простым закрыванием двери), чтобы возобновить эмиссию лазера. Примечательно, что соединитель дистанционной блокировки в соответствии с МЭК 60825-1 требуется для всех лазерных изделий классов 3В и 4 и его можно использовать для связи с дверными выключателями, поэтому наличие механизма сброса не требуется и, таким образом, предполагается, что пользователи рассматривают установку собственного механизма сброса самостоятельно.

A.2.2	Выключателя блокировки дверей

Механические выключатели блокировки двери являются самыми простыми. Их конструкция должна обеспечивать принудительный разрыв цепи (т.е. контактная пружина должна срабатывать независимо от открывания двери), чтобы предотвратить залипание или замыкание контактов. Магнитные или другие бесконтактные переключатели пригодны на раздвижных дверях или там, где требуется высокий уровень гигиены. Такие переключатели должны быть закодированы (т.е. обе части переключателя конструктивно работают как единое устройство), чтобы избежать случайного раскрытия, также в конструкции переключателя должно быть предусмотрено устранение возможности замыкания контактов.

A.2.3	Переключатели обхода блокировки

Устройство для отключения блокировки, позволяющее уполномоченным лицам временно отключить защиту блокировки, должно устанавливаться только в том случае, если его использование оправдано и безопасность не поставлена под угрозу (см. 9.4.2). Также, необходимо исключить возможность лазерного излучения через открытый дверной проем, когда действует обход блокировки.

Если используется система переключателей обхода блокировки, для использования внутри помещения, как правило, достаточно незащищенного выключателя, например кнопочного типа. Если переключатели обхода блокировки также должны быть размещены за пределами помещения (что будет необходимо, если помещение может оставаться незанятым во время работы лазера), обоснованно использовать переключатель с использованием ключа, пароль на клавиатуре или кодированную магнитную карту для контроля доступа. Отключение блокировки должны быть безотказным и ограниченным по времени, независимо от переключателей, чтобы оно не использовалось непрерывно, даже если переключатель обхода блокировки выйдет из строя в положении "включено".

A.2.4	Прерыватель

Если прерыватель пучка используется для прекращения лазерного излучения без отключения источника питания лазера, то должно быть конструктивно обеспечено, чтобы прерыватель всегда оставался в закрытом положении, даже если питание прерывателя будет отключено, и выдерживал случайное воздействие лазерного пучка без повреждений.

A.2.5	Предупреждающий знак с подсветкой

Предупреждающий знак с подсветкой может быть полезным организационным средством контроля, особенно при использовании системы без блокировки, помогая избежать ненужных прерываний лазерного излучения. Для обеспечения эффективности, знак должен быть соответствующим образом подключен, чтобы он показывал "включено" только во время работы лазера. Предупреждающие знаки с подсветкой управляемые вручную, обычно неэффективны.

A.2.6	Устройство аварийной остановки

Если к устройству аварийной остановки для прекращения лазерного излучения уже не обеспечен доступ из всех частей помещения, в систему следует включить один или несколько устройств аварийной остановки

A.2.7	Электрические замки (дверные защелки)

Надежные электрические замки могут быть установлены для удержания двери в закрытом положении при подаче напряжения для предотвращения несанкционированного входа. Не следует использовать обычные замки с ключом. Такие устройства устанавливают на дверных коробках и закрывают дверную задвижку при подаче напряжения (защелка не соединена с дверными ручками и не может управляться ими.) Это позволяет двери закрываться, когда на защелку подается напряжение, но не открываться. Дверь закрывается при подаче напряжения, но не открывается. Если электромеханическая защелка не находится под напряжением, дверь открывают как обычно.

Устройства аварийной остановки должны быть установлены снаружи каждой двери, где бы ни использовалась система запирания, чтобы обеспечить доступ в случае чрезвычайной ситуации. На внутренней стороне каждой двери должна быть кнопка переключателя обхода блокировки, которая всегда позволит выйти и это можно считать достаточным, хотя внутри помещения должен быть установлен по крайней мере одно легко доступное устройство аварийной остановки. При нажатии на кнопку аварийной остановки ситуация становится безопасной, поскольку одновременно отключается лазерное излучение и обесточиваются дверные замки, что позволяет выйти.

A.2.8	Система блокировки без запирания (см. Рисунок A.1)

Такие системы являются самыми распространенными. Они выполняют функцию безопасности, прерывая лазерное излучение в случае открывания двери, в их конструкции также предусматривают предотвращение перезапуска, пока все двери не закрыты. Переключатели обхода блокировки могут использоваться, чтобы позволить уполномоченному персоналу входить в опасную зону и покидать ее без прерывания лазерного излучения (см. А.2.3), при этом используемые освещенные предупредительные знаки указывают состояние лазера при открытых дверях. Каждое устройство, прерывающее лазерное излучение, должно отключать электропитание, хотя возможны негативные последствия для работы лазера (например, нестабильность его работы или ускорение отказов его компонентов), за исключением относительно низких по мощности диодных лазеров. Часто по причинам практичности такие решения отклоняют. При осуществлении адекватных процедурных средств контроля случайное срабатывание блокировки при несанкционированном доступе считается крайне маловероятным. Альтернативным методом блокировки является отказоустойчивый прерыватель пучка, прекращающий лазерное излучение (см. А.2.4).

A.2.9	Система блокировки с запиранием (см. рисунок A.2)

Системы блокировки с запиранием физически предотвращают несанкционированный доступ в зону действия лазерного излучения и устраняют его нежелательные прерывания. Блокировка лабораторной двери вручную неприемлема, т.к. человек может оказаться заблокированным внутри в случае аварии. Хранение ключей вне помещения неприемлемо, т.к. в чрезвычайной ситуации или при пожаре их могут не найти. Система блокировки должна быть отказоустойчивой, прерывать излучение лазера и позволять доступ персонала в помещение при нарушении энергоснабжения или аварии. Управление электронными замками возможно при помощи кодового ключа или магнитной карты при условии обеспечения доступа с возможностью управления блокировкой для любого лица без ключа или карты. Допускается блокировка двери электрическим замком (см. А.2.7) при условии, чтобы ее можно было легко открыть при возникновении чрезвычайной ситуации. Для прекращения лазерного излучения, когда требуется аварийный доступ, лазер блокируют при помощи прерывателя или отключением электропитания. Допускается использовать переключатели обхода блокировки двери при условии, что при открытой двери запуск лазера невозможен, и обеспечивается его отключение, если дверь открыта.

Обозначения:

LV – низковольтная сеть;

M – питающая сеть.

Рисунок А.1 – Система блокировки без запирания

Обозначения:

LV – низковольтная сеть;

M – питающая сеть.

Рисунок А.2 – Система блокировки с запиранием

# Приложение B 
(справочное) 
Примеры расчетов

## B.1 Общие положения

В данном приложении приводится подборка отработанных примеров. Определение максимально допустимого воздействия (МДВ) представлено в пункте B.3 с примерами для просмотра непрерывного излучения от небольшого источника или одноимпульсного лазерного излучения в пункте B.4 и систем с повторяющимися импульсами в пункте B.5. Определение номинального безопасного расстояния для глаз (НБРГ), для небольших источников описано в пункте B.6, а для протяженных источников - в пункте B.7. Расчет оптической плотности лазерных средств защиты глаз представлен в пункте B.8, а расчет нескольких малых источников – в пункте B.9.

## B.2 Обозначения, используемые в примерах данного приложения

Обозначения, в примерах данного приложения, приведены в пункте 3.2.

## B.3 Максимально допустимое воздействие (МДВ) – введение

Максимально допустимое воздействие определено в стандарте IEC 60825-1 как максимальный уровень лазерного излучения, которому могут подвергаться живые ткани (люди) без получения сопутствующих повреждений либо сразу после воздействия, либо позже по времени. Максимально допустимые значения воздействия установлены ниже известных уровней опасности. Однако значения МДВ следует рассматривать как ориентиры для безопасного воздействия, а не как четкие границы между безопасным и небезопасным уровнями воздействия. Значения МДВ зависят от

- длина волны излучения,

- времени воздействия или длительности импульса,

- спектра длин волн, когда ткань подвергается воздействию более чем одной длины волны,

- природа ткани, подвергающейся воздействию;

- угловой размер источника (которая определяет размер изображения сетчатки) в диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм.

Примеры, представленные в этом приложении, иллюстрируют процедуры вычисления при непосредственном наблюдении диффузных отражений и протяженных источников, а также для импульсного или модулированного излучения.

Выбор времени экспозиции очевиден как в случае импульсного лазера, так и лазера с непрерывным излучением или лазера с периодически повторяющимися импульсами в видимом диапазоне длин волн от 400 до 700 нм, а при облучении глаз используют время 0,25 с. Для лазеров с непрерывным излучением или периодически повторяющимися импульсами, работающих на длинах волн вне видимого диапазона, требуется заключение сотрудника, ответственного за безопасность при работе с лазером, о вероятном времени облучения.

Примечание – В таблицах с 4 по 7 приведены значения МДВ для воздействия на глаза, тогда как в таблице 8 приведены значения МДВ для воздействия на кожу.

В примерах приведены пошаговые процедуры вычисления для типичных длин волн и других параметров облучения. Когда необходимо вычислить МДВ, пользователь может применить эти процедуры для конкретной ситуации.

## B.4 Максимально допустимое воздействие (МДВ) – один небольшой источник

B.4.1	Общие положения

Просмотр небольшого источника происходит, когда угловой размер источника () составляет   min. Следующие четыре примера иллюстрируют процедуры расчета для условий наблюдения за одним небольшим источником непрерывного лазерного излучения или единичных импульсов.

B.4.2 Пример для гелий-кадмиевого лазера

Определить МДВ для гелий-кадмиевого лазера, λ= 325 нм, с длительностью излучения T = 10 с.

Решение:

Применимое значение МДВ можно найти в таблице 4 на пересечении диапазона длин волн от 315 до 400 нм (λ = от λ1 до λ2 означает что λ1  λ  λ2 ,см. таблица 9, примечание 4) и столбца с длительностью экспозиции от 10 до 100 с (t = от t1 до t2 означает что t1  t  t2, см. таблица 9, примечание 4). МДВ рассчитывают как:

Hмдв= 1×104 Дж∙м-2

Чтобы получить МДВ в виде облученности, делят на длительность экспозиции T:

Eмдв=Hмдв/ T= 1×104/10=1×103 Вт∙м-2

B.4.3	Пример для импульсного рубинового лазера

Определить максимально допустимое воздействие одиночного импульса рубинового лазера, λ = 694 нм, с длительностью импульса t = 1 × 10-3 с.

Решение:

В таблице 4 МДВ находится на пересечении диапазона длин волн от 500 нм до 700 нм и длительностью экспозиции t = от 1 × 10-3 с до 10 с. Значение МДВ равняется:

Hмдв= 18×t0,75 Дж∙м-2

Таким образом,

Hмдв= 18×1×10-30,75=0,10 Дж∙м-2

Чтобы получить МДВ в виде облученности, делят на длительность импульса 	t:

Eмдв=Hмдв/ t=0,1/1×10-3=101 Вт∙м-2

B.4.4 Пример для одиночного импульса лазера на арсениде галлия

Определить МДВ для одиночного импульса лазера на арсениде галлия, λ= 905 нм с длительностью импульса 100 нс.

Решение:

В таблице 4 МДВ находится на пересечении диапазона длин волн от 700 нм до 1050 нм и длительностью экспозиции t =1 × 10-9 с. МДВ, выраженный в виде энергетической экспозиции определяют по формуле:

Hмдв= 2×10-3×С4 Дж∙м-2#

Поправочный коэффициент С4 может быть рассчитан по формуле, приведенной в таблице 9:

С4=100,002λ-700=2,57

Таким образом,

Hмдв= 2×10-3×2,57=5,14×10-3 Дж∙м-2

B.4.5	Пример гелий-неонового лазера непрерывного излучения

Определить МДВ для случайного воздействия непрерывного гелий-неонового (He-Ne) лазера, λ = 633 нм.

Решение:

Поскольку лазер работает в видимой части спектра, и не предназначен для непосредственного наблюдения, используют длительность экспозиции, ограниченную защитным рефлексом и составляющую T = 0,25 с (см. 6.1). Значения МДВ можно находят в таблице 4 на пересечении диапазона длин волн от 400 нм до 700 нм и столбца с длительностью экспозиции от1 × 10-3 до 10 с. МДВ, выраженный в виде энергетической экспозиции определяют по формуле:

Hмдв=18×t0,75 Дж∙м-2#

Hмдв=18×(0,25)0,75=6,36 Дж∙м-2

Чтобы получить МДВ в виде облученности, делят на длительность экспозиции T= 0,25 с; следовательно:

Eмдв=25 Вт∙м-2

## B.5	 Максимально допустимое воздействие (МДВ) – системы с повторяющимися импульсами

B.5.1	Общие положения

Правила, применимые к лазерам с повторяющимися импульсами (или к повторяющимся облучениям от сканирующих лазерных систем), приведены в разделе 6.2.

B.5.2	Пример импульсного аргонового лазера

Определить МДВ от небольшого источника для случайного прямого воздействия на глаза излучения аргонового лазера λ = 488 нм, работающего с частотой следования импульсов F = 1 МГц с длительностью импульса t =1 × 10-8 с.

Решение: Поскольку лазер работает в видимой части спектра и не предназначен для непосредственного наблюдения, используют длительность экспозиции, ограниченную защитным рефлексом и составляющую T = 0,25 с. Если непосредственного наблюдение за излучением от небольшого источника в диапазоне длин волн от 450 до 500 нм предусмотрено для продолжительности экспозиции 10 с или более, тогда следует оценить фотохимический предел зрения в дополнение к термическому пределу, и наиболее строгий из них дает применимый МДВ.

П. 6.2 включает три критерия, которые необходимо учитывать, и к данной оценке применяется наиболее строгий из них.

Из п. 6.2 a) воздействие любого одиночного импульса не должно превышать одноимпульсного МДВ. Таким образом, для ограничения a) МДВ для длительности одного импульса, t = 1 × 10-8 с из таблицы 4 с учетом небольшого источника (  min) является:

Hмдва= 2×10-3 Дж∙м-2

Из пункта 6.2 b), экспозиция для серии импульсов длительностью T не должна превышать МДВ для одиночного импульса длительностью T. Для требования b) значение МДВ для общей продолжительности воздействия, T = 0,25 с, определяют с использованием пределов, приведенных в таблице 4, которые должны быть:

HмдвТ= 18×t0,75 Дж∙м-2= 18×(0,25)0,75=6,36 Дж∙м-2

Часто для сравнения удобно привязывать МДВ для требований a), b) и c) к общей базовой линии, обычно МДВ преобразуются так, чтобы они соответствовали одному импульсу. Таким образом, поскольку имеется N = 1 × 106 × 0,25 = 2,5 × 105 импульсов с периодом T = 0,25 с, критерии средней облученности могут быть преобразованы в одноимпульсный МДВ, равный:

Hмдвb=HмдвТ/N=6,36/(2,5×105)=2,55×105 Дж∙м-2

По 6.2 c) воздействие импульсов в последовательности импульсов не должно превышать

МДВ для одиночного импульса, умноженного на поправочный коэффициент C5. Чтобы оценить требование c), учитывают длительность импульса(ов), количество импульсов за применимое время, длительность T, максимальная ожидаемая длительность экспозиции и угловая размер. Однако в этом случае учитывают только длительность импульса (t =1× 10-8), продолжительность Ti (см. в таблице 10 для Ti= 5 × 10-6 с для данной длины волны и максимальная ожидаемая продолжительность воздействия (T = 0,25 с).

В п. 6.2 c) указано, что, если в течение периода Ti появляется несколько импульсов (см. таблицу 10 для Ti = 5 × 10-6 с), они учитываются как один импульс для определения N и энергетической экспозиции отдельных импульсов суммируется и сравнивается с МДВ от Ti. Следовательно, необходимо подтвердить, появляется ли несколько импульсов в течение длительности Ti. Если период между импульсами лазера меньше длительности Ti (1/F < Ti) или, в качестве альтернативы, фактическая частота следования импульсов больше эффективной частоты следования импульсов (F > FE), необходимо учитывать 6.2 c). В этом примере:

F=1 МГц>FE=1/Ti=1/(5×10-6)=200 кГц; (или 1/F=1×10-6 с < Ti=5×10-6 c

и, следовательно, в течение длительности Ti может возникать несколько импульсов, поэтому нам нужно учитывать группировку импульсов. Таким образом, находят значение МДВ для Ti, которое из таблицы 4 равно:

HмдвTi= 2×10-3 Дж∙м-2

Подпункт 6.2 c) также требует, чтобы сгруппированные импульсы были "добавлены для сравнения с МДВ Ti". В случае, когда все импульсы содержат одинаковую энергию, сложение всех сгруппированных импульсов и сравнение их с МДВ Ti эквивалентно делению МДВ на количество сгруппированных импульсов и сравнению его с одним импульсом. Это также помещает требование c) в базовую линию относительно одиночного импульса для удобства сравнения с требованиями a) и b). Итак, мы находим эффективный одноимпульсный МДВ:

HмдвaE= HмдвTi/(F×Ti)=4×10-4 Дж∙м-2

Чтобы найти C5, необходимо вернуться к правилам для требования c) и соответствующим образом проработать их. В этом случае длительность нашего импульса меньше Ti, поэтому нам нужно учитывать только правила первого утверждения "если" (т.е. t ≤ Ti), в котором говорится, что если длительность импульса меньше Ti, а максимальная ожидаемая продолжительность воздействия меньше или равна 0,25 с, то C5 = 1,0.

Примечание – Когда необходимо рассчитать количество импульсов для группировки импульсов, это эффективное количество импульсов (NE), которое меньше фактического количества импульсов (N), которое необходимо найти.

Таким образом, теперь у нас есть эффективное значение МДВ для одиночных импульсов (HмдвaE) и значение для C5, которое учитывает требования к группировке импульсов (C5E), поэтому мы применяем требование c)

HмдвC= HмдвaE×C5E=4×10-4 Дж∙м-2

Поскольку все МДВ базируются на единичном импульсе, их можно сравнить напрямую, и МДВ является наиболее строгим из требований a), b) и c). Таким образом, МДВ с одним импульсом для этой системы будет

HМДВ=2,55×10-5 Дж∙м-2.

B.5.3	Пример для импульсного Nd:YAG-лазера

Определить внутрилучевой МДВ для прямого воздействия на глаз излучения Nd:YAG-лазера (λ= 1064 нм), работающего с частотой F = 20 Гц с длительностью импульса t =1 мс.

Решение:

Поскольку лазер не работает в видимой части спектра, защита не обеспечивается защитным рефлексом. Основываясь на знаниях о работе устройства, ответственный за лазерную безопасности, проводящий оценку опасности, установит прогнозируемую длительность экспозиции. В этом примере предполагается, что она равна 10 с.

Примечание –  В случае, когда ОЛБ не может установить прогнозируемую длительность экспозиции на основе оперативных знаний, рекомендации по продолжительности случайного воздействия также можно найти в разделе 6.1.

Подраздел 6.2 содержит три критерия, которые необходимо учитывать, и наиболее строгий из них применим к данной оценке.

Согласно пункту 6.2 а), воздействие любого одиночного импульса не должно превышать МДВ для одиночного импульса. Поскольку пучок излучается из небольшого источника, МДВ определяется по таблице 4 и составляет 90 t0,75 C7 Дж⋅м−2. Значение C7 приведено в таблице 9. При длине волны 1064 нм C7=1 и, следовательно, МДВ из таблицы 4 для периода времени в 1 мс составляет:

HМДВa=90 t0,75C7 Дж∙м-2=90×0,0010,75×1=0,506 Дж∙м-2

Из пункта 6.2 b), экспозиция для серии импульсов длительностью T не должна превышать МДВ для одиночного импульса длительностью T. Для продолжительности 10 с (общего времени воздействия), согласно таблице 4, используя столбец от 10 до 102 (см. таблицу 9, примечание 4), МДВ составляет:

EмдвT=10C4C7 Вт∙м-2=10×5×1=50 Вт∙м-2

где C4=5 для длины волны от 1050 до 1400 нм из таблицы 9.

Далее преобразовывают значение МДВ для продолжительности облучения T в базовый уровень с одним импульсом для удобства сравнения с требованием a). В этом случае, поскольку значение МДВ представляет собой интенсивность облучения, мы делим его на количество импульсов в секунду (F) для выполнения преобразования. Таким образом, критерий средней облученности приводит к однократному импульсному облучению:

HМДВb=EмдвTF=5020=2,5 Дж∙м-2

Из пункта 6.2 c), воздействие импульсов в последовательности импульсов не должно превышать МДВ для одного импульса, умноженное на поправочный коэффициент C5. В этом случае можно видеть, что множественные импульсы не появляются в течение длительности Ti = 13 × 10-6 с (см. таблицу 10), и поэтому группировка импульсов не требуется. Поскольку длительность импульса (t=1 мс) больше длительности Ti (Ti = 0,013 мс), а угловой размер ( ≤ min как малый источник) меньше или равно 5 мрад, C5 = 1. Радиационное облучение в соответствии с этими критериями было бы:

HМДВc=HМДВa×C5=0,506×1=0,506 Дж∙м-2

Поскольку ограничение по критерию уменьшения импульса, равное 6,2 c), не изменяет МДВ одиночного импульса для 6,2 a), и оба они являются более строгими, чем воздействие, указанное в 6,2 b), то МДВ для этой системы будет составлять 
0,506 Дж⋅м-2 относительно одиночного импульса. МДВ также может быть выражен в терминах пиковой мощности излучения, если требуется сравнение с пиковой мощностью импульса лазера, для продолжительности каждого импульса в виде:

EмдвT=Htraint=0,5061×10-3=506 Вт∙м-2

## B.6 Номинальное безопасное расстояние для глаз (НБРГ)

B.6.1	Общие положения

Как поясняется в разделе 6.5, НБРГ представляет собой тот диапазон, в котором при идеальных условиях облученность и энергетическая экспозиция падают ниже соответствующего МДВ. В следующих примерах используются формализмы дальнего поля и делается упрощающее предположение, что луч находится в дальнем поле, чтобы продемонстрировать приложения, использующие МДВ. Следует отметить, что предположение о дальнем поле не всегда может быть консервативным, и в этих случаях следует уделить более подробное рассмотрение с использованием более точных моделей. Например, в случаях, когда луч сходится к внешней границе раздела, когда рассматриваемое расстояние достаточно мало, так что это расстояние не распространяется на дальнее поле, может потребоваться более точная модель.

Рисунок B.1 – Номинальное безопасное расстояние для глаз

DL=rφ+a

A=πDL24

E=PA

Облученность на расстоянии r от лазерного источника определяется по формуле:

E= 4P0e-μrπrφ+a2,#B.1

где a - диаметр выходной апертуры лазера d63 (или диаметр луча в точке, от которой мы измеряем расстояние r);

r - расстояние от выходной апертуры лазера;

φ - угол расхождения луча (угол полного конуса) в дальнем поле (дальнее поле определяется как место, где диаметр луча линейно увеличивается, для гауссова луча это расстояние Рэлея);

Po - выходная мощность лазера на выходной апертуре.;

µ - это коэффициент затухания в атмосфере, который сильно зависит от длины волны лазерного луча.

Параметры также описаны на рисунке В.1.

Примечание 1 – В ближней зоне для гауссовых профилей приближенное значение диаметра пучка (rφ + a) может быть заменено на, d02+(rφ)2, где do - диаметр перетяжки пучка. Все моды Эрмита-Гаусса имеют одинаковую расходимость пучка (или угол дальнего обзора), но если угол расхождения (φ = 2λ/(a)) рассчитан, а не измерен, необходимо использовать диаметр луча ao в режиме TEM00, а не общий измеренный диаметр пучка. Также необходимо знать положение перетяжки пучка, которое, как правило, не совпадает с выходной апертурой, а зависит от конструкции резонатора лазера. Следовательно, диаметр перетяжки пучка, как правило, не совпадает с диаметром пучка в выходной апертуре.

Примечание 2 – Если в ближней зоне используются приближенные значения дальнего поля, то может произойти недооценка опасности.

Примечание 3 – a и φ измеряются в точках 1/e профиля пучка, когда предполагается, что профиль пучка является гауссовым. На практике большинство газовых лазеров генерируют пучки с гауссовым профилем, и многие современные твердотельные лазеры также генерируют гауссовский профиль. Однако значительное число твердотельных и диодных лазеров часто создают явно нерегулярные многомодовые структуры пучка, и в этом последнем случае используется следующая формула:

E=Ie-μrr2

где I – интенсивность излучения (W∙sr-1).

Если значение I неизвестно и не может быть измерено, значение Po в приведенном выше уравнении (B.1) может быть увеличено в k=2,5 раза для лазерных систем, которые, как известно, имеют многомодовую структуру пучка. Символ k также может использоваться для обозначения пучков с неизвестной модовой структурой и имеет значения в диапазоне от k=1 для гауссовского режима TEM00 до k=2,5 для гауссовых профилей лучей с неизвестной модовой структурой. В качестве альтернативы можно использовать точное пространственное профилирование пучка для определения максимальной облученности, Emax (или энергетической экспозиции, Hmax) и k, которые могут быть рассчитаны как:

k=EmaxE63=HmaxH63, где E63=4P0π(d63)2 и H63=4Q0π(d63)2

Значение e−µr учитывает потери, связанные с атмосферным ослаблением, и им можно пренебречь для простоты или в тех случаях, когда речь идет о небольших расстояниях. Упрощая уравнение (B.1) и учитывая коэффициент k, получаем:

E= 4kP0πrφ+a2,#B.2

Когда E заменяется на Eмдв, r становится НБРГ, и выражение может быть решено для НБРГ (RНБРГ):

RНБРГ=1φ 4×k×P0π×Eмдв-aφ,#B.3

или

RНБРГ= 1φ 4×k×Q0π×Hмдв-aφ,#B.4

где Q – энергия в импульсе, а HМДВ – МДВ в импульсе, выраженное как энергетическая экспозиция. Если учитывать влияние атмосферного ослабления, то простое решение формулы (B.1) в условиях r не всегда доступно. Надежная оценка для μ, коэффициента атмосферного ослабления, может быть получена из формулы (B.5):

μ= 3,91V×550λAкм-1,#B.5

где A = 0,585 V0,33, для V  6 км или

A = 1,3, для 6 км  V  50 км;

V – дальность видимости в км (определяется на 550 нм);

λ - длина волны в нм (400 нм  λ  2000 нм).

Примечание 4 – Предлагается верхняя граница в 2000 нм, поскольку эта модель учитывает рассеяние, а не поглощение. Он может быть увеличен до 10 000 нм; однако в этом диапазоне длин волн существуют области сильного поглощения CO2 и H2O, которые не будут учитываться, что приводит к консервативной оценке.

Для общей оценки безопасности в качестве наихудшего предположения следует использовать видимость V=23,5 км, которая соответствует стандартным условиям ясности или превышает их. Особенно учитывая, что условия видимости могут быстро меняться. Это упрощает формулу (В.5).:

μ= 0,166×550λ1,3км-1,#

Примечание 5 – Дополнительную информацию о коэффициенте атмосферного ослабления можно найти, например, в справочнике "Характеристики электрооптической системы формирования изображений" (G.C. Holst, 5-е издание, 2008). Диаграмму коэффициента ослабления в атмосфере можно найти в справочнике "Безопасность при использовании лазеров и других оптических источников" (Дэвид Слини и Майрон Уолбаршт), 1980 Plenum Press, Нью-Йорк, стр.419.

Для конкретных видов деятельности, где известны атмосферные условия, целесообразно использовать более репрезентативные значения видимости, однако в таких случаях следует внимательно следить за изменениями условий. Кроме того, если лазерный луч направлен под наклоном к горизонту, атмосферное ослабление будет уменьшаться с высотой. Можно учесть влияние изменения высоты над уровнем моря; см., например, "Руководство по электрооптике RCA", RCA/Commercial Engineering, 1974.

Примечание 6 – Для используемой здесь модели, уравнение (В.5), используется для демонстрации того, как при необходимости можно учитывать атмосферные условия. Эта модель довольно проста и может быть заменена более совершенными моделями для получения более репрезентативных результатов; однако необходимо соблюдать осторожность.

Чтобы рассчитать приведенный НБРГ на основе атмосферного ослабления, Poe−µr и Qoe−µr заменяются на Po и Qo в формулах (B.3) и (B.4) соответственно. Полученные формулы затем могут быть решены численно или итеративно для получения приведенного значения НБРГ. Обратите внимание, что единицами измерения μ являются км−1, поэтому при решении для приведенного значения НБРГ r необходимо перевести из метров в километры (разделить на 1000).

В качестве альтернативы, диаграмма на рисунке В.2 может быть использована для графической компенсации атмосферного воздействия на базовый НБРГ (т.е. там, где мощность или энергия не были масштабированы с помощью e−µr).

Рисунок В.2 – Диаграмма для определения НБРГ (с различными коэффициентами атмосферного ослабления, полученными на основе НБРГ, без учета атмосферного ослабления)

Использование оптических средств наблюдения:

Если для наблюдения за источником лазерного излучения используются средства наблюдения (телескопы, бинокли и т.д.), необходимо увеличить НБРГ, чтобы учесть увеличение уровня лазерного воздействия на роговицу глаза. Излучение лазера, попадающее в глаз при наблюдении в бинокль, увеличивается на коэффициент оптического усиления G. Следующие рекомендации приведены в п. 5.3.4.

Для 180 нм ≤ λ < 1 ×106 нм, когда диаметр пучка, выходящего из бинокля, больше, чем ограничивающая апертура,

G=τ∙M2 ,#B.6

или, если выходной луч меньше, чем ограничивающая апертура,

G=τD02d2∙ ,#B.7

Используйте то, что меньше, если

τ – коэффициент пропускания бинокля или телескопа на соответствующей длине волны (τ=1, если неизвестно) или, если установлен фильтр для соответствующей длины волны, τ=10-OD, где OD - оптическая плотность фильтра;

M – увеличение смотрового устройства;

d – диаметр соответствующей ограничивающей апертуры, указанный в таблице 2;

Do – диаметр линзы объектива в мм.

Примечание 1 – В п. 5.3.4 приведены некоторые типичные значения светопропускания для бинокля, которые могут быть использованы при необходимости.

Примечание 2 – Возможно, нецелесообразно использовать G1, поскольку это может привести к путанице при использовании НБРГ без помощи устройств. Например, когда λ  320 нм или λ  4 500 нм, излучение вряд ли пройдет через средства наблюдения. Расширенное НБРГ теперь становится:

RНБРГ, E=1φ4×k×G×Qπ×Hмдв-aφ∙ ,#B.8

Если не предусмотрены специальные фильтры, ослабляющие лазерное излучение, или если не известна фактическая пропускная способность оптики наблюдения на длине волны лазера, то обоснованно не учитывать потери пропускания в оптике наблюдения. Например, многие устройства обладают высоким коэффициентом пропускания (больше 0,9) в видимом спектре и (0,7) в инфракрасной области спектра, длина волны которой превышает 2000 нм.

Примечание 3 – Выходные данные лазерных изделий классов 1, 1M, 2, 2M и 3R можно просматривать с помощью рассеивающего экрана или незеркальной мишени через увеличительную оптику при условии, что соблюдены критерии для наблюдения без их помощи за удаленными источниками и что излучение находится в диапазоне от 400 до 1 400 нм.

B.6.2 Пример НБРГ для гауссова пучка с незначительным атмосферным ослаблением

Лазер с гауссовым профилем луча (k=1) имеет мощность 4 Вт, расходимость луча 0,7 мрад и диаметр выходного пучка 1 мм. Если соответствующий МДВ равен 10 Вт⋅м−2, рассчитать значение НБРГ, предполагая незначительное атмосферное ослабление.

Решение:

Подстановка в формулу (B.3) дает:

RНБРГ=10,7×10-3 4×4π×10-1×10-30,7×10-3=1018 м≈1,02 км

B.6.3	Пример НБРГ с расширяющей пучок оптикой

В предыдущем примере на лазер установлена расширяющая пучок оптика, которая уменьшает расходимость до 0,1 мрад и увеличивает диаметр пучка до 7 мм. Рассчитать НБРГ.

Решение:

Новое значение НБРГ:

RНБРГ=10,1×10-3 4×4π×10-7×10-30,1×10-3=7066 м≈7,1 км

Следует отметить, что при определении НБРГ расходимость пучка имеет важное значение.

B.6.4 Пример НБРГ с атмосферным ослаблением

Лазер в примере B.6.3 работает на длине волны 550 нм. Рассчитать модифицированный НБРГ, при условии, что дальность видимости составляет 23,5 км.

Решение:

Коэффициент атмосферного ослабления, μ, вычисляют с использованием формулы (B.5):

μ= 0,166×5505501,3=0,166 км-1

Модифицированный НБРГ теперь может быть получен из формулы (B.3) путем включения коэффициента атмосферного ослабления:

RНБРГ, уменьшенный=1φ 4×k×P0e-μrπ×Eмдв-aφ,

и решают итеративно или количественно таким образом, что r = RНБРГ, что дает:

RНБРГ,уменьшенный=10,1×10-3 4×4×e(-0,166×r/1000)π×10-7×10-30,1×10-3=4,74 км

Обратите внимание, что r был преобразован из м в км. В качестве альтернативы можно использовать диаграмму на рисунке B.2, которая при µ = 0,166 км−1 дает скорректированное значение НБРГ, равное примерно 5 км.

Примечание – Атмосферные условия могут меняться в течение относительно короткого промежутка времени и в зависимости от высоты над уровнем моря, поэтому необходимо соблюдать осторожность, если необходимо учитывать атмосферное ослабление. Консервативный подход, который используется в этом примере, заключается в использовании V=23,5 км "стандартная прозрачность".

B.6.5 Пример НБРГ для гелий-неонового лазера с расширяющимся пучком

Геодезический гелий-неоновый (He-Ne) лазер (λ= 633 нм) при выходной мощности 3 МВт излучается пучок начальный диаметр 13 мм, который расширяется до 18 мм на расстоянии 50 м от лазера.

1) Как долго можно безопасно непосредственно рассматривать лазер с расстояния 60 м?

2) Каково минимальное расстояние для безопасного прямого наблюдения за этим лазером в течение трех минут?

Решение:

а) выходная мощность P0 = 3×10-3 Вт, и начальный диаметр луча a =0,013 м. Расходимость пучка по IEC 60825-1: 2014 является:

φ=2arctan0,018-0,0132×50≈0,018-0,01350=1×10-4 рад

Предполагая, что лазер имеет гауссовский профиль луча (k=1), облученность на некотором расстоянии r может быть определена с использованием формулы (B.2), а именно:

4kP0πrφ+a2

таким образом,

E=4×3×10-3π(0,013+60×1×102)2=10,58 Вт∙м-2

Для экспозиции продолжительностью от 10 с до 3×104 с, соответствующий МДВ приведен в Таблице 4 в виде:

EМДВ=10 Вт∙м-2

Поскольку это меньше, чем мощность излучения на расстоянии 60 м, длительность экспозиции будет меньше 10 с. Таблица 4 показывает, что для длительностей экспозиции в диапазоне 1×10-3 соответствующее значение МДВ составляет:

HМДВ=18t0,75 Дж∙м-2

что эквивалентно:

EМДВ=HМДВ/t=18t-0,25 Вт∙м-2

Таким образом, максимальная продолжительность воздействия получается путем приравнивания EМДВ к 10,58 Вт∙м-2 и решении для t:

18t-0,25=10,58 Вт∙м-2

Таким образом, t=10,5818-4=8,38 с.

b) минимальное расстояние для безопасного обзора может быть получено путем решения формулы (B.3) для номинального безопасного расстояния для глаз (RНБРГ). В этом случае продолжительность воздействия t =180 с (3 мин) и Таблица 4 дает EМДВ = 10 Вт·м-2 :

RНБРГ=10,1×10-3 4×3×10-3π×10-13×10-30,1×10-3=65,4 м

B.6.6	Пример для инфракрасного геодезического устройства

Ручное инфракрасное лазерное геодезическое устройство обладает следующими характеристиками:

- длина волны (λ) 903 нм;

- частота следования импульсов (F) 300 Гц;

- пиковая мощность на импульс (Pp) 30 Вт;

- энергия в импульсе (Q) 600 нДж;

- расходимость пучка (φ) 10 мрад;

- эффективный выходной диаметр апертуры (a) 55 мм.

Предполагая, что лазер имеет гауссовский профиль луча, оценить НБРГ для этого устройства.

1) при наблюдении невооруженным глазом;

2) при использовании бинокля 8×50.

Решение:

а) наблюдении невооруженным глазом

Исходя из технических характеристик лазера, длительность импульса определяется как tp = Q /Pp= (6 × 10-7)/30 = 20 нс. В этом примере предполагается, что угловой размер α меньше чем αмин . При отсутствии преднамеренного просмотра время экспозиции, которое будет использоваться, равно T= 100 с (см. 6.1); в течение этого времени количество импульсов равно:

N=F×T=300 Гц×100 с= 3× 104

Значение МДВ внутри пучка принимается как наиболее ограничивающее, рассчитанное на основе применения пункта 6.2. Оценка с одним импульсом (условие 6.2 a)):

Если α 1,5 мрад, C6=1, и поэтому в таблице 4 приведено значение МДВ с одним импульсом для этого излучения с временем экспозиции 20 нс, как:

HМДВa=2×10-3C4 Дж∙м-2

где C4	= 100,002(903 - 700) = 2,55 = 5,1×10-3 Дж∙м-2 (см. таблицу 9), следовательно:

HМДВa=2×10-3×2,55=5,1×10-3 Дж∙м-2

Оценка средней облученности (условие 6.2 b)):

МДВ для продолжительности воздействия 100 с получен из таблицы 4. Поскольку все импульсы имеют одинаковую величину, длительность и интервал между ними, общая продолжительность воздействия T= 100 с приведет к наиболее строгому МДВ в соответствии с требованием 6.2 b). Поскольку α 1,5 мрад, C6=1, по таблице 4 МДВ на время T:

EМДВ=10C4C7 Вт∙м-2

где С4=2,55 и С7=1 (см. таблицу 9). Чтобы обеспечить прямое сравнение с МДВ по 6.2 а), преобразуется в базовую линию с одним импульсом. Поскольку частота следования импульсов составляет 300 Гц, среднее значение МДВ на импульс составляет:

HМДВb=EМДВTF=10×2,55×1300=8,5×10-2 Дж∙м-2

Оценка с несколькими импульсами (условие 6.2 c)):

Воздействие импульсов в последовательности импульсов не должно превышать МДВ для одного импульса, умноженное на поправочный коэффициент C5. Для этой длины волны Ti = 5 × 10-6 с (см. таблицу 10), поэтому при F = 300 Гц (TF = 3,3 мс > Ti) невозможно поместить несколько импульсов в течение длительности Ti, поэтому группирование импульсов не требуется. Длительность импульса t = 20 нс меньше, чем Ti, а длительность воздействия больше, чем 0,25 с, поэтому C5 зависит от N. Максимальная продолжительность воздействия (Treqc), для расчета которой следует применять требование 6.2 c), равна T2 в диапазоне длин волн от 400 нм до 1400 нм, где T2 = 10 с при α ≤ amin (см. таблицу 9). Следовательно:

N = F × Treqc = F × T2 = 300 × 10 = 3 000

Здесь Treqc - это меньшее из значений T (100 с) и T2 (10 с) в этой области длин волн.

Поскольку N > 600, C5 = 5·N−0,25 = 0,68 (при минимальном значении C5=0,4, поэтому нет необходимости ограничивать значение), таким образом:

HМДВC=HМДВa×C5=5,1×10-3×0,68=3,45×10-3Дж∙м-2

Вывод состоит в том, что условие 6.2 c) дает наиболее ограничивающий МДВ на импульс и, следовательно, HМДВ = 3,45 × 10-3 Дж⋅м−2 для внутриплучевого наблюдения. Подставляя это значение МДВ в формулу (B.4) (учитывая гауссово значение k=1), получаем:

RНБРГ=10,01 4×600×10-9π×3,45×10-3-0,0550,01=-4,0 м

Поскольку этот результат отрицательный, лазерное изделие безопасно для просмотра невооруженным глазом на любом расстоянии. Поэтому для этого лазерного изделия, когда используется только просмотр невооруженным глазом, соответствующее значение НБРГ равно нулю;

b) условия бинокулярного просмотра

Коэффициент оптического усиления G бинокля 8 × 50 мм определяется из формул (B.6) и (B.7), причем меньшее из двух значений подставляется в формуле (B.8), чтобы получить значение РНБРГ (RНБРГ,E). Предполагая, что затухание через оптику отсутствует (τ = 1), формула (B.6) дает G = M2 = 82 = 64, а формула (B.7) дает G = D02/d2 = 502/72 = 51, где d = 7 мм – диаметр ограничивающей апертуры для этой длины волны (см. таблицу 2). Таким образом, подставляя Значение G=51 в формулу (B.8) дает:

RНБРГ,E=10,01 4×51×600×10-9π×3,45×10-3-0,0550,01=5,13 м

Следовательно, опасно наблюдение за этим лазерным изделием в бинокль с разрешением 8×50 на расстоянии менее 5,13 м.

B.6.7	Пример для измерителя дальности с модуляцией добротности

Лазерный измеритель дальности на основе лазера на стекле с неодимом с модуляцией добротности обладает следующими характеристиками.

- длина волны (λ) 1 060 нм;

- пиковая мощность на импульс Pp 1,5 МВт;

- энергия в импульсе Qp 45 мДж;

- частота следования импульсов (F) 12 в минуту;

- диаметр выходной апертуры (a) 10 мм;

- угол расхождения луча (φ) 1 мрад.

Определить:

1) значение НБРГ для невооруженного глаза;

2) значение НБРГ для невооруженного глаза, когда на выходной апертуре установлен 10%-ный пропускающий фильтр;

3) НБРГ для просмотра в пределах луча, когда используется оптика диаметром 50 мм.

Пренебрегают эффектами ослабления луча или рефракционной фокусировки из-за ослабления в атмосфере.

Решение:

a) Длительность импульса tp может быть рассчитана из условия Pp × tp = Qp при 1,5 × 106 × tp = 45 × 10-3, что дает tp = 30 нс (т.е. 1 × 10-11 < tp < 13 × 10-6 с). Частота следования импульсов F = 12/60 = 0,2 Гц. В этом примере предполагается, что α ≤ αmin. Если нет намеренного просмотра, длительность экспозиции, которую следует использовать, составляет T=100 с; за это время количество импульсов равно:

N = F × T = 0,2 Гц × 100 с = 20

Внутрилучевое значение МДВ принимается как наиболее ограничивающее, рассчитанное на основе применения п. 6.2. Оценка по одиночному импульсу (условие 6.2 a)):

Из таблицы 4 следует, что МДВ для одноимпульсного воздействия этого лазера составляет:

HМДВa=2×10-2C7 Дж∙м-2

где, согласно таблице 9, C7 = 1, следовательно,

HМДВa=2×10-2 Дж∙м-2

Средняя оценка облученности (условие 6.2 b)):

МДВ для длительности воздействия 100 с получено из таблицы 4. Поскольку все импульсы имеют одинаковую амплитуду, длительность и интервал между ними, продолжительность воздействия T = 100 с приведет к наиболее строгому МДВ в соответствии с требованием 6.2 b). Поскольку α ≤ 1,5 мрад, C6 = 1, и, таким образом, таблица 4 дает значение МДВ для длительности 100 с, равное:

EМДВT=10C4C7 Вт∙м-2

где C4 = 5 и C7 = 1 (см. таблицу 9). Для обеспечения возможности прямого сравнения с МДВ для 6.2 a), EМДВ,T преобразуется в базовый уровень с одним импульсом. Поскольку частота повторения импульсов равна 0,2 Гц, среднее значение МДВ для каждого импульса равно:

HМДВb=EМДВTF=10×5×10,2=250 Дж∙м-2

Оценка с несколькими импульсами (условие 6.2 c)):

Воздействие импульсов в последовательности импульсов не должно превышать МДВ для одного импульса, умноженное на поправочный коэффициент C5. Для этой длины волны Ti =13 × 10-6 с (см. таблицу 10), поэтому при F = 0,2 Гц невозможно подогнать несколько импульсов в пределах длительности Ti, поэтому группирование импульсов не требуется. Длительность импульса t=30 нс меньше, чем Ti, а длительность воздействия больше, чем 0,25 с, поэтому C5 зависит от N. Максимальная продолжительность воздействия (Treqc), для расчета которой следует применять требование 6.2 c), равна T2 в диапазоне длин волн от 400 нм до 1400 нм, где T2 = 10 с при α ≤ αmin (см. таблицу 9). Следовательно:

N = F × T2 = 0,2 × 10 = 2

При N ≤ 600, C5 = 1,0, таким образом:

HМДВc=HМДВa×C5=2×10-2×1,0=2×10-2 Дж∙м-2

Вывод состоит в том, что оценка множественных импульсов не приводит к дальнейшему снижению МДВ в соответствии с требованием 6.2 a). Таким образом, в соответствии с пунктом 6.2 a) достигается наиболее строгое значение МДВ для каждого импульса и, следовательно, HМДВ = 2 × 10-2 Дж·м−2 для наблюдения в луче. Подставьте это значение МДВ в формулу (B.4), и, поскольку структура режимов этого твердотельного лазера не указана, энергия импульса должна быть увеличена в k=2,5 раза. Следовательно,

RНБРГ=1φ 4×2,5×Qπ×Hмдв-aφ,

RНБРГ=11×10-3 4×2,5×45×10-3π×2×10-2-1×10-21×10-3=2666 м

Таким образом, НБРГ до дальномера составляет 2,7 км;

b) если на выходной апертуре дальномера установлен фильтр пропускания 10%, то НБРГ уменьшается. В этом случае, используя предыдущее уравнение для НБРГ, энергию на импульс необходимо уменьшить на коэффициент τ = 0,1, чтобы учесть влияние 10%-ного фильтра. Таким образом, модифицированный НБРГ определяется как

RНБРГ=11×10-3 4×2,5×0,1×45×10-3π×2×10-2-1×10-21×10-3=837 м

c) когда собирающая оптика диаметром 50 мм используется для внутрилучевого наблюдения НБРГ увеличивается из-за коэффициента оптического усиления G оптики наблюдения, который может быть определен из формулы (B.7) и подставлен в формуле (B.8) для получения РНБРГ. Из формулы (B.7), предполагающего τ = 1, G = 502/d2 = 502/49 = 51, и из формулы (B.8):

RНБРГ=11×10-3 4×2,5×51×45×10-3π×2×10-2-1×10-21×10-3=19,1 км

Таким образом, ввиду очень короткой длительности импульса этого лазерного луча при использовании телескопической системы даже самое кратковременное воздействие лазерного излучения на глаза может быть опасным на расстоянии менее 19,1 км от лазера.

B.6.8	Пример для непрерывного волоконно-оптического передатчика

Для диагностики используется непрерывный волоконно-оптический передатчик, излучающий с длиной волны 1320 нм. Узел передатчика подключен к одномодовому волокну с диаметром модового поля 10 мкм.

Определить максимальную выходную мощность таким образом, чтобы расстояние МДВ не превышало 100 мм от выходного сигнала при 20-секундной экспозиции.

Решение:

Поскольку требуется мощность, удобно найти МДВ в единицах облученности (EМДВ). В таблице 4 представлен МДВ в этой форме.

МДВ для экспозиции 20 с:

Поскольку это небольшой источник, предполагается, что α ≤ αmin и так, используя таблицу 4, рассчитывают МДВ для диапазона длин волн от 1 050 нм до 1 400 нм при 20-секундной экспозиции составляет:

EМДВ(ret)=10C4C7 Вт∙м-2

Из таблицы 9

С4= 5

С7=8 + 100,04(1320-1250) = 639

Следовательно

EМДВ(ret)=31948 Вт∙м-2

Однако в сноске e к таблице 4 указано, что существует повышенный риск для роговицы и передних отделов глаза в диапазоне длин волн от 1200 нм до 1400 нм. Таким образом, чтобы гарантировать, что роговица и передние отделы глаза также защищены, мы должны следить за тем, чтобы не было превышено значение МДВ для кожи. Из таблицы 8 видно, что МДВ кожи при 20-секундном воздействии составляет:

EМДВ(skin)=2000C4 Вт∙м-2

Из таблицы 9

С4= 5

Следовательно

EМДВ(skin)=10000 Вт∙м-2

Чтобы обеспечить применение наиболее строгого ограничения, необходимо учитывать наименьшее из этих двух МДВ. Оба МДВ представлены в одних и тех же единицах измерения и на одной временной базовой линии, но они имеют разные ограничивающие апертуры (см. таблицу 2), равные 7 мм и 3,5 мм для глаза и кожи, соответственно. Это означает, что простое прямое сравнение может быть произведено только в том случае, если диаметр пучка превышает обе ограничивающие апертуры. Таким образом, нам необходимо определить диаметр пучка в точке контакта, прежде чем можно будет определить наиболее строгий предел.

Одномодовое оптическое волокно является частным случаем оптического источника точечного типа. Расходимость одномодового волокна определяется в терминах диаметра модового поля волокна w0 и в соответствии с длиной волны λ источника. Диаметр пучка одномодового оптического волокна на расстоянии r приближается к:

d63= 22×r×λπ×w0,#B.9

где длина волны λ выражается в тех же единицах измерения, что и диаметр модового поля w0.

Используя формулу B.9, диаметр пучка при 100 мм равен:

d63= 22×0,1×1320×10-9π×10×10-6=11,9 мм

Чем больше диаметр пучка (11,9 мм) и ограничивающая апертура (7 мм) используется для определения интенсивности излучения для сравнения как с МДВ глаза, так и с МДВ кожи. Можно провести прямое сравнение между МДВ для глаз и кожи, и, следовательно, наиболее ограничительным из МДВ для глаз и МДВ для кожи является

EМДВ= 10 000 Вт∙м-2

Учитывая, что диаметр пучка больше ограничивающей апертуры, средняя мощность определяется путем умножения EМДВ на площадь пучка следующим образом:

PМДВ= EМДВ×π(d63)24=1×104×π(11,9×10-3)24=1,1 Вт

Следовательно, чтобы гарантировать, что МДВ не будет превышен на расстоянии 100 мм от оптического выхода, мощность в волокне не может превышать 1,1 Вт.

Примечание – Если диаметр луча на расстоянии 100 мм от выходной апертуры меньше, чем обе ограничивающие апертуры средняя мощность определяется путем умножения EМДВ на площадь соответствующей ограничивающей апертуры и выбору наименьшей мощности.

## B.7 Диффузные отражения и протяженные источники

B.7.1 Общие положения

Одна общая группа расширенного просмотра исходного кода возникает, когда:

Примерами протяженных источников являются:

a) лазерное излучение в диапазоне длин волн от 400 нм до 1400 нм при отражениях его от диффузной поверхности (видимый источник);

b) изображение, сформированное на сетчатке глаза диффузным отражением, большее, чем определенное минимальное значение относящегося к сетчатке глаза изображения, определяемого пределом стягиваемого угла, где равен 1,5 мрад (см. таблицу 9) и измерен на расстоянии не менее 100 мм от видимого источника (см. 6.4).

Для лазеров непрерывного действия или с одним импульсом можно выделить три отдельные области для наблюдения диффузного отражения. Рассмотрим источник диффузного отражения с диаметром пятна мин.

Для непрерывных или одноимпульсных лазеров можно выделить три различные области для наблюдения рассеянного отражения. Рассмотрим источник рассеянного отражения с диаметром пятна D; тогда мин связан с диапазоном rmax= D/мин, за пределы которого источник не распространяется. Это определяет одну из трех областей для наблюдения рассеянного отражения. Существует вторая область, в которой угловой размер больше или равен max, а max соответствует диапазону rmin= D/max. Между rmin и rmax находится переходная зона между условиями получения изображения на сетчатке с очень большим разрешением и условиями просмотра с небольшим источником. Конечная зона находится в пределах rmin, где преобладают условия наблюдения за большим количеством источников и постоянная опасность.

B.7.2 Пример отражения от идеального рассеивателя

Излучение одноимпульсного Nd:YAG-лазера с модуляцией добротности (λ = 1064 нм, t = 10 нс) расширяется до пучка диаметром 2 см, а затем отражается от идеального рассеивателя (т.е. ламбертовского рассеивателя), рассеиваясь равномерно на всю полусферу без потерь (ρ = 1)):

а) Каков диапазон, в котором существуют расширенные условия обзора источника?

b) Каково значение МДВ на расстоянии 2,5 м от рассеивателя?

Решение:

В этом случае угловой размер () определяется уравнением:

α=d63r

где d63 - диаметр лазерного пучка на рассеивающей мишени, а r - расстояние обзора.

а) по определению источник считается расширенным, когда > мин (или r < rmax); следовательно,

rmax=d63αmin

Для этого примера,

rmax=0,02 м1,5 ×10-3 рад=13,3 м

На расстояниях, меньших, чем rmax=13,3 м, существуют расширенные условия просмотра источника;

b) для этой системы расширенные условия обзора источника возникают на расстояниях менее 13,3 м, что, очевидно, имеет место на расстоянии 2,5 м. Значения МДВ для расширенных источников в диапазоне длин волн от 400 нм до 1400 нм приведены в таблице 5. Для указанной продолжительности воздействия, равной t = 1 × 10-8 с, МДВ в таблице 5 составляет:

HМДВ=2×10-2×С6×С7 Дж∙м-2

где, как и прежде, C7 = 1. C6 находится в таблице 9 и зависит от α На расстоянии r1 = 2,5 м,

α=d63r=0,022,5=8×10-3 рад

Значение amax зависит от времени. Из таблицы 9 следует, что для t < 625 мкс значение amax = 5 мрад. Таким образом, в данном случае угловой размер (8 мрад) превышает значение amax для рассматриваемого времени экспозиции (t = 10 нс). Чтобы найти C6, теперь возвращаются к таблице 9, где для  > max мы находим, что C6 = max / мин, так что

С6=αmaxαmin=5×10-3 рад1,5×10-3рад=3,33

Следовательно, МДВ для просмотра расширенного источника на расстоянии 
2,5 м составляет

HМДВ=2×10-2×3,33×1=6,67×10-2 Дж∙м-2

B.7.3	Пример для близкого просмотра отражения от идеального рассеивателя

Найдите максимальную энергию излучения лазера в примере B.7.2, обеспечивающую безопасное наблюдение выходного излучения, отраженного от идеального рассеивателя, расположенного менее чем в 0,2 м от глаза наблюдателя.

Решение:

На расстояниях менее 0,2 м угловой размер α составляет:

α=d63r=0,020,2=0,10 рад

что больше αmax = 5 мрад для t < 625 мкс. Это соответствует обсуждаемой конечной зоне в B.7.1, где преобладают условия с крупными источниками и опасность постоянна. Более конкретно αmax определяет размер изображения, при котором зависимость размера пятна прекращается для данной длительности экспозиции. Это означает, что дальнейшее увеличение размера пятна не приводит к дальнейшему изменению МДВ (C6 постоянная). Таким образом, не нужно включать источника, которые находятся за пределами зоны, определенной αmax (см. 5.3.3). Следовательно, излучение ограничивается установкой угла восприятия () равного αmax.

Опасное рассеянное отражение при таком расширенном источнике обзора наиболее точно описывается в терминах энергетическая яркость (L) или интегральное излучение (Lt). Отсюда следует, что пределы МДВ должны быть выражены в тех же единицах, что и у оцениваемого источника. Следовательно, первым шагом является выражение МДВ диффузного отражения в виде интегрированного излучения. Это достигается путем деления МДВ диффузного отражения, выраженного как энергетическая экспозиция, на телесный угол, образованный углом восприятия. Где угол восприятия =αmax= 5 мрад соответствует телесному углу , определенного как (/2)2=1,96×10-5 ср и МДВ представленное в виде интегрированного излучения:

Lмдв=HМДВ/Ωγ=(6,67×10-2/1,96×10-5=3395 Дж∙м-2∙ср-1

Интегральная излучение диффузного отражения связана с воздействием излучения падающего луча на мишень с помощью выражения (предполагается, что рассеиватель идеален по Ламберту, который излучает под углом проекции, равным  ср:

H = π × Lt

Следовательно, энергетическая экспозиция, достаточное для получения опасного отражения от белой рассеянной мишени со 100 % коэффициентом отражения, составляет

HМДВ =π[ср]×LМДВ Джм-2[ср-1] = 1,067 × 104 Дж∙м-2

Наконец, если предположить, что энергия излучения равномерно распределена по площади пятна целевого луча, A, то энергия излучения, достаточная для создания опасного отражения, равна:

QМДВ = HМДВ×A = HМДВ×(π/4)× d632=1,067×104×(π/4)×0,022=3,35 Дж

B.7.4	Пример для оценки минимального безопасного расстояния просмотра

Рассчитайте минимальное безопасное расстояние просмотра по нормали к идеально рассеивающему экрану, если выходной сигнал лазера в примере B.7.3 сфокусирован на экране.

Решение:

В этом случае излучение отражается полусферически наружу от фокальной точки на рассеянной ламбертовской мишени, поэтому применяются условия просмотра небольшого источника. На расстоянии r от ламбертовского источника излучение определяется как:

H=Q×cosθπ×r2

где θ - угол обзора по отношению к нормали к поверхности.

Номинальное опасное для глаз расстояние, НБРГ, для ламбертовского источника рассчитывается на основе МДВ облучения от небольшого источника (т.е. C6 = 1) следующим образом:

RНБРГ=Q×cosθπ×HМДВ

где МДВ - это значение, полученное в B.7.2 при C6 = 1. Максимальная выходная энергия излучения лазера, полученная в предыдущем примере, составляет 3,35 Дж, а указанный угол обзора θ = 0 рад. Предполагая, что цель также отлично отражает свет, минимальное безопасное расстояние наблюдения составляет:

RНБРГ=3,35×cosθπρ×0,02=7,3 м

## B.8 Средства защиты глаз

B.8.1	Общие положения

Оптическая плотность D(λ) защитных очков обычно сильно зависит от длины волны излучения лазера и должна быть достаточной, чтобы уменьшить излучение до уровня ниже МДВ на максимально обоснованное ожидаемое время экспозиции (см. 9.4.5.2). Значение D(λ), обеспечивающее необходимый уровень защиты зрения, вычисляют из формулы (В.9) или формулы (В.10), где

Dλ=logE0МДВ ,#B.9

если E0 – максимальная предполагаемая интенсивность падающего в незащищенный глаз излучения, а МДВ выражена как облученность или если

Dλ=logH0МДВ ,#B.10

где H0 – максимальная предполагаемая энергетическая экспозиция в незащищенном глазу, а МДВ выражена как энергетическая экспозиция.

B.8.2	Пример защитных очков на примере B.6.7

Определить оптическую плотность защитных очков для оператора лазерного дальномера из примера B.6.7.

Решение:

МДВ одиночного импульса с длительностью экспозиции 100 с была вычислена в примере В.6.7 и равна 2·10-2 Дж·м-2. Энергетическая экспозиция, испытанная человеком при непосредственном наблюдении лазерного излучения, равна:

H0=4×k×Qπ×d632

где d63= 10 мм, Q= 45 мДж. Для расчетов оптической плотности, когда точкой отсчета является ближайшая точка доступа человека, обычно нет необходимости включать k. Это связано с тем, что существует ряд других ограничений, например, округление до ближайшего целого числа, поэтому мы устанавливаем k=1; следовательно:

H0=573 Дж∙м-2

оптическая плотность определяется формулой (В.10) в виде:

Dλ=log105732×10-2=4,5

Поскольку практическая оптическая плотность очков задается как целое число, вычисленное значение будет округлено в большую сторону до следующего целого значения и указано как оптическая плотность, равная 5 (или OD 5). Конечно, очки также должны выдерживать воздействие 573 Дж ·м-2 при длине волны 1060 нм и длительности импульса 30 нс (т.е. 19 ГВт·м-2 пиковая интенсивность импульсного излучения) без ухудшения, см. 9.4.5.2 c) 2).

B.8.3	Пример защитных очков на примере B.6.2

Определить оптическую плотность защитных очков для оператора лазерного дальномера, указанную в примере B.6.2.

Решение:

Значение МДВ определяется как 10 Вт⋅м−2. Интенсивность излучения, испытываемого человеком, находящимся непосредственно перед лазером, определяется по формуле:

E0=4×k×Pπ×d632

где d63 указан как 1 мм, а P= 4 Вт. По причинам, указанным в примере B.8.2, k=1. Поскольку диаметр пучка в 1 мм меньше, чем предельная апертура в 7 мм (таблица 2) при длине волны излучения (указанной как 550 нм в примере B.6.4), облученность рассчитывается с использованием предельной апертуры, а не фактического диаметра пучка. Следовательно, Eo= 1,04×105 Вт·м−2, а оптическая плотность определяется формулой (В.9) как:

Dλ=log101,04×10510=4,02

Рекомендуется использовать оптическую плотность, равную 5.

Примечание – Цель этого расчета - определить оптическую плотность, необходимую для защиты глаз от травм; при выборе подходящих очков также необходимо учитывать другие факторы (см. раздел 9.4.5 и соответствующие стандарты на очки).

## B.9 Пример для источника со сложной матрицей лазерных диодов

B.9.1	Общие положения

Найти МДВ, применимое для просмотра в режиме внутрилучевого обзора с экспозицией 10 с на расстоянии 1 м от сложной матрицы лазерных диодов GaAs (905 нм). Источник состоит из двух рядов по 10 диодов в каждом, которые установлены за коллимирующей оптикой. Источник имеет выходную мощность 6 Вт и частоту следования импульсов (F) 12 кГц. Длительность импульса составляет 80 нс. Выходная апертура (коллимирующая линза) составляет 5 см в диаметре, а диаметр выходного пучка составляет 3,5 см в точке максимальной энергетической облученности 1/e (т. е. круглая измерительная апертура 3,5 см собирает 63% мощности пучка). Облученность осевого луча (средняя) на расстоянии 1 м составляет 3,6 ×103 Вт·м-2 Расходимость пучка составляет 25 мрад по горизонтали на 3 мрад по вертикали, а на расстоянии 1 м от выходной апертуры размер пучка составляет примерно 3,0 см на 3,8 см соответственно.

Фотография внутрилучевого диапазона (с использованием инфракрасной пленки), сделанная на расстоянии 1 м от выходной апертуры, показывает, что каждый диод дополняет проецируемое линейное изображение длиной 2,2 мрад и шириной менее 0,5 мрад. Каждый диод разделен углом 3,0 мрад от центра к центру, а два ряда разделены углом 2,3 мрад (см. рисунок B.3). При использовании преобразователя инфракрасного изображения с фильтром OD 4 для уменьшения бликов обнаружено, что эти угловые расстояния постоянны на всех расстояниях обзора от 10 см до 2 м.

Рисунок В.3 – Лазерный источник на диодной матрице с двумя группами

Решение:

Значение МДВ, применимое к матрице лазерных диодов, является наиболее строгим значением МДВ, полученным в результате оценки каждого отдельного источника и каждой возможной группировки матрицы диодов. Однако оценку можно значительно упростить, используя консервативное предположение о том, что вся мощность излучения исходит от одного точечного источника. Это всегда приводило бы к завышению степени опасности, и если бы это не приводило к чрезмерно строгим мерам контроля, то не потребовалось бы проводить более сложный анализ расширенного источника.

Определение применимого (наиболее ограничивающего) значения МДВ требует метода проб и ошибок, поскольку значение МДВ для одного диода, двух соседних диодов, группы из трех или четырех диодов и т.д. и всей матрицы должно быть рассчитано с учетом того, что в каждом случае мощность или энергия равна усредненный по угловому подтягиванию α, применимому к этой группировке. Полезно нарисовать схему источника для изучения различных комбинаций диодов (см. рисунок В.3). Общее количество импульсов N за 10-секундную экспозицию составляет 120 000.

Значение МДВ для одиночного импульса для многоимпульсной оценки (из таблицы 5) с учетом расширенного просмотра источника для импульса продолжительностью 80 нс равно:

HМДВa = 2×10-3 C4 C6 Дж  м-2

= 2 × 10-3×100,002(905 - 700)C6 Дж  м-2

= 5,14×10-3 C6 Дж  м-2

Чтобы сравнить МДВ одиночного импульса со средней интенсивностью излучения луча, удобно выразить указанную выше МДВ (которая является энергетической экспозицией) в виде облученности, усредненной по F импульсам в секунду, следующим образом (т.е. энергия импульса делится на период Tp=1/F):

EМДВa = HМДВa×F

= 5,14×10-3 C6 Дж  м-2×1,2×104 Гц

= 61,7×C6 Вт  м-2

Значение МДВ для оценки средней мощности определяется следующим образом (с использованием таблицы 5 для 10-секундной экспозиции):

HМДВT  = 18× t0,75 C4 C6 Дж  м-2

= 18×100,75×2,57 C6 Дж  м-2

= 260×C6 Дж  м-2

Для упрощения прямого сравнения с МДВ в соответствии с требованием 6.2 а) приведенный выше МДВ, выраженный в виде радиационного воздействия, должен быть выражен в виде интенсивности излучения, усредненной за 10-секундную экспозицию, следующим образом:

EМДВT= HМДВT/T

= 260×C6 /10 Вт  м-2

= 26 × C6 Вт  м-2

Значение МДВ для требования 6.2 c), учитывая, что Ti = 5 × 10-6 (из таблицы 10), поэтому группировка импульсов не требуется, равно:

EМДВC = EМДВTa×C5 Вт  м-2

Необходимо соблюдать осторожность при определении C5, поскольку значение C5 в случаях, когда длительность импульса больше Ti, зависит от угловой напряженности. В этом случае длительность импульса (t = 80 нс) меньше, чем Ti (5 мкс), поэтому C5 зависит только от ожидаемой продолжительности воздействия и количества импульсов в течение этой продолжительности. Следовательно, значение C5 будет постоянным для всех рассматриваемых угловых подтяжек и рассчитывается заранее.

Поскольку длительность импульса t = 80 нс меньше длительности Ti, ожидаемая продолжительность воздействия T = 10 с больше 0,25 с, а N = 120 000 больше 600, 
C5= 5·N−0,25 =0,27 при минимальном значении C5 = 0,4. Таким образом, C5 ограничено значением 0,4, и, следовательно:

EМДВC=61,7×C6×0,4=24,7×C6 Вт  м-2

Поскольку EМДВCвсегда носит более строгий характер, чем EМДВCa, нет необходимости рассматривать EМДВa дополнительно. Теперь C6 зависит от углового напряжения группы диодов, но максимальное угловое напряжение зависит от продолжительности соответствующей экспозиции. Таким образом, C6 для EМДВC не всегда будет одинаковым что касается EМДВT, и поэтому неясно, какой из них будет более ограничительным. Для EМДВC max = 5 мрад, поэтому C6 не может превышать 3,33, тогда как для EМДВT max = 100 мрад, поэтому C6 может варьироваться до 66,7. Однако измеряемая мощность также ограничена углом приема, который в каждом конкретном случае ограничен значением max. Таким образом, для оценки наиболее строгого случая потребуется определить отношение облученности к МДВ.

B.9.2	Одиночный диод

Эти значения МДВ применимы не к общей облученности луча, падающего на ограничивающую апертуру, а скорее к облученности, исходящей от каждого отдельного диода. Предполагая, что все диоды излучают одинаковую мощность, необходимо сравнить это значение с общей мощностью излучения, деленной на количество диодов, т.е. на 20.

Eдиод=Eобщая/20 =3600/20 =180 Вт  м-2

Углы наклона отдельных диодов составляют 0,5 мрад (по вертикали) и 2,2 мрад (по горизонтали). Значение МДВ для прямоугольных источников определяется как среднее арифметическое двух угловых значений. Как указано в 5.3.3 b), перед определением среднего значения любое угловое напряжение, меньшее 1,5 мрад или превышающее max, должно быть заменено на 1,5 мрад или max, соответственно. Таким образом, среднее значение будет следующим:

(1,5+2,2)/2 мрад = 1,85 мрад

Это значение превышает 1,5 мрад, таким образом, отдельный диод считается расширенным источником, а поправочный коэффициент составляет C6 = 1,85/1,5 = 1,23. Поскольку max не превышен ни для одного из размеров отдельных диодов, мощность не будет ограничена, а значение C6 одинаково для EМДВT и EМДВС . Применимые значения МДВ для C6 = 1,23 мрад приведены ниже:

EМДВT,диод=26×1,23=31,98 Вт  м-2

EМДВС,диод=24,7 × 1,23=30,38 Вт  м-2

Чтобы определить, какой из них является более строгим, рассчитывается коэффициент опасности (HF = E/EМДВ). Для требования b) HF=180/31,98 =5,6 и для требования c) HF=180/30,4 =5,9. Более строгим является требование с), и на расстоянии 1 м МДВ превышается в 5,9 раза.

B.9.3	Горизонтальная группа из двух диодов

Вероятная группа матрицы, которую следует рассмотреть – это два расположенных рядом по горизонтали диода, расположенных под углами 0,5 мрад (по вертикали) и 5,2 мрад (по горизонтали). Заменяя 0,5 мрад на 1,5 мрад, как указано в 5.3.3 b), среднее арифметическое двух угловых размеров равно Т= (1,5 + 5,2)/2 = 3,35 мрад для EМДВT . Поправочный коэффициент равен C6 = 3,35/1,5 = 2,23. Однако для EМДВС max =5 мрад, поэтому С = (1,5 + 5)/2 = 3,25 мрад. Поправочный коэффициент равен 
C6 = 3,25/1,5 = 2,17, а применимые значения МДВ следующие:

EМДВT,гор,два = EМДВT =26,0 2,23 58,0 Вт  м-2

EМДВС,гор,два =EМДВС  24,7 2,17 53,6 Вт  м-2

Поскольку мощность излучения этой группы в два раза превышает мощность излучения одиночного диода, а для измерения общей мощности необходимо сравнить это значение МДВ со следующим:

Eдва =Eдиод×2=180×2 = 360 Вт  м-2

Для EМДВС источник ограничен углом приема. Однако, учитывая, что она очень незначительно ограничена (5,2 мрад против 5 мрад), принимают упрощающее консервативное допущение и предполагаем, что измерена полная мощность. Это означает, что EМДВС,гор,два является наиболее ограничительным и на расстояние 1 м, 
HF= 360/53,6= 6,7. Следовательно, такая группа из двух диодов создает больший фактор опасности (т.е. более ограничивающие условия обзора), чем одиночный диод.

B.9.4	Вертикальная группа из двух диодов

Еще одним элементом матрицы, который следует рассмотреть, являются два вертикальных диода, углы которых составляют 2,8 мрад (по вертикали) и 2,2 мрад (по горизонтали). Среднее арифметическое двух угловых измерений равно (2,8 + 2,2)/2 = 2,5 мрад для обоих МДВ, поскольку каждое измерение меньше соответствующего max. Следовательно, поправочный коэффициент равен C6=2,5/1,5=1,67, и поэтому нам нужно учитывать только меньшее из значений EМДВТ и EМДВС  Применимый МДВ следующий:

EМДВС,вер,два = EМДВС  24,7×1,67 41,2 Вт  м-2

Мощность излучения этой группы в два раза превышает мощность излучения одиночного диода. Следовательно, это значение МДВ необходимо сравнить со следующим:

Eдва =Eдиод×2=180×2 = 360 Вт  м-2

На расстоянии 1 м коэффициент опасности составляет 360/41,2= 8,74. Следовательно, эта группировка дает больший коэффициент опасности, чем предыдущие однодиодные и горизонтальные двухдиодные корпуса, и поэтому представляет собой более опасную комбинацию.

B.9.5	Группа из четырех диодов

Другим подходящим элементом, который следует рассмотреть, являются четыре соседних диода (2 на 2), расположенных под углами 2,8 мрад (по вертикали) и 5,2 мрад (по горизонтали). Среднее арифметическое двух угловых размеров Т =4 мрад для EМДВТ. Следовательно, поправочный коэффициент равен C6=4/1,5= 2,67. Однако для EМДВС max =5 мрад, следовательно,  = (2,8 + 5)/2 = 3,9 мрад. Поправочный коэффициент равен C6 = 3,9/1,5 = 2,6, а применимые значения МДВ следующие:

EМДВT,четыре = EМДВT =26,0 2,67 69,4 Вт  м-2

EМДВС,четыре =EМДВС  24,7 2,6 64,2 Вт  м-2

Поскольку мощность излучения для сравнения с EМДВТ, четырьмя из этой группы, в четыре раза превышает мощность излучения одиночного диода, это значение МДВ необходимо сравнить со следующим:

Eчетыре,Т =Eдиод×4=180×4 = 720 Вт  м-2

Однако для EМДВСисточник ограничен углом восприятия; в этом случае мы учитываем из-за ограничения поля зрения. Угол пропускания эффективно ограничивает каждый из четырех диодов по горизонтали до 2,1 мрад ((2 × 2,1) + 0,8 = 5 мрад) вместо 2,2 мрад ((2 × 2,2) + 0,8 = 5,2 мрад). При условии равномерной облученности это означает уменьшение на 4,5 %, поэтому вклад каждого диода будет уменьшен на 4,5 %.

Eчетрые,С=0,955×180×4=687 Вт  м-2

Чтобы определить, какие из требований являются более строгими в данном случае, мы рассчитываем коэффициент опасности для каждого требования:

HFT,четыре=ET,четыре/EС,четыре=720/69,4=10,4

HFС,четыре= EС,четыре/ET,четыре=687/64,2=10,7

На расстоянии 1 м, учитывая требования группы из четырех диодов (6.2 c), имеет самый высокий коэффициент опасности и, следовательно, является более строгим. Коэффициент опасности равен 10,7, и, таким образом, эта группа дает коэффициент опасности, превышающий все предыдущие. На практике, поскольку угол приема теперь ограничивает мощность, получаемую для EМДВС, значением max= 5 мрад, нет необходимости рассматривать другие комбинации для выполнения требования 6.2 c).

B.9.6	Один ряд из 10 диодов

Еще одна группа для оценки - это один полный ряд из 10 диодов, расположенных под углом 0,5 мрад (по вертикали) и 29,2 мрад (по горизонтали). Как указано выше для требования 6.2 c), для одиночного импульса max= 5 мрад. Поскольку в случае с двумя горизонтальными диодами (см. выше) значение превышало 5 мрад, в случае с 10 диодами значение  будет таким же, а угол отклонения будет ограничивать измеренный вклад в излучение двух диодов. Следовательно, высокочастотный сигнал будет таким же, как в случае с двумя горизонтальными диодами, описанном выше, и нет необходимости рассматривать EМДВС,десять. Поэтому нам нужно учитывать только EМДВТ,десять.

Заменяя 0,5 мрад на 1,5 мрад, как указано в 5.3.3 b), среднее арифметическое двух угловых измерений равно (1,5 + 29,2)/2 мрад=15,3 мрад. Поправочный коэффициент для = 10,2. EМДВТ равен C6 = 15,3/1,5=10,2.

EМДВТ,десять=EМДВТ= 20,6×10,2=266,2 Вт  м-2

Эта группа содержит 10 диодов, и для EМДВТ  допустимый угол (th = max =
= 100 мрад, таблица 9) полностью охватывает рассматриваемые диоды. Таким образом, этот МДВ необходимо сравнить со следующими:

Для сравнения с EМДВТ,десять , Eдесять =Eдиод×10=180×10=1800 Вт  м-2

На расстоянии 1 м для EМДВТ,десять коэффициент опасности равен 1 800/266,2 = 6,8.

В этом случае коэффициент опасности является менее ограничивающим, чем при предыдущем рассмотрении с четырьмя диодами.

B.9.7 Группа из 20 диодов

Последняя группировка, которую следует рассмотреть в этом примере, это оценка матрицы из 20 диодов. Поскольку диоды расположены в два смежных ряда, вертикальное угловое напряжение идентично таковому в группе из четырех диодов, т.е. 2,8 мрад, а горизонтальное угловое напряжение равно 29,2 мрад. По тем же причинам, которые обсуждались в случае с 10 диодами, EМДВС,двадцать даст тот же результат, что и в случае с четырьмя диодами, и поэтому его не нужно рассматривать. Среднее арифметическое значение для случая, соответствующего требованию 6.2 b) (EМДВС,двадцать), это =(2,8+29,2)/2=16 мрад. Поправочный коэффициент для EМДВС,двадцать равен C6=16/1,5= 10,7. Таким образом, применимое значение МДВ выглядит следующим образом:

EМДВТ,двадцать=EМДВТ=26×10,7=277,3 Вт  м-2

Эта группа содержит 20 диодов, и для EМДВТ угол допуска (th = max =100 мрад, таблица 9) полностью охватывает рассматриваемые диоды. Таким образом, этот МДВ необходимо сравнить со следующим:

Для сравнения с EМДВТ,двадцать , Eдесять =Eдиод×20=180×120=3600 Вт  м-2

На расстоянии 1 м коэффициент опасности равен 3 600/277,3 = 13,0. Это самый большой коэффициент опасности, обнаруженный в данном примере. Расчетами может быть (и должно быть) показано, что другие группы, такие как три расположенных горизонтально диода, шесть расположенных рядом диодов (2×3) и т.д., дают коэффициенты опасности, меньшие 13. Таким образом, 13 это коэффициент опасности, который следует использовать для оценки опасности этой матрицы.

B.9.8	Дополнительные замечания

Важно отметить, что в других ситуациях предельный случай может быть получен из группировки части источника, а не из группы всего источника. Например, мы можем рассмотреть другую матрицу, состоящую из двадцати диодов, расположенных в два ряда по десять диодов в каждом, с такими же угловыми размерами диодов и такими же расстояниями по вертикали, как в примере, описанном выше, но с горизонтальным расстоянием от центра к центру 6 мрад.

В этой новой ситуации угловое напряжение, которое должно использоваться для всего массива, составляет (2,8+56,2)/2 мрад=29,5 мрад, и из-за увеличенного горизонтального разделения EМДВТ задает наиболее строгое значение МДВ. Следовательно, поправочный коэффициент C6 = 29,5/1,5 = 19,7, а применимое значение МДВ составляет:

EМДВдвадцать=EМДВТ=26×19,7=511,3 Вт  м-2

Коэффициент опасности для всего массива составляет 3 600/511,3 = 7,0. В этом случае меньшее значение max для длительности импульса, используемое дляEМДВС, означало бы, что только один диод и два вертикальных необходимо обратить внимание на диоды. Оба они такие же, как показано выше, и имеют коэффициенты опасности 5,9 и 8,74 соответственно.

Если мы теперь рассмотрим группу из восьми диодов, то угловое напряжение этой группы равно (2,8+20,2)/2=11,5. Следовательно, применимый МДВ выглядит следующим образом:

EМДВвосемь=EМДВТ=26×7,67=199,3 Вт  м-2

Это значение следует сравнить со следующим:

Eвосемь =Eдиод×8=180×8=1440 Вт  м-2

Коэффициент опасности для этой группы составляет 1 440/199,4 = 7,2. Поскольку 7,2 это большее значение, очевидно, что случай с 20 диодами здесь не является самым строгим. Можно показать, что при такой компоновке группировка двух вертикальных диодов является наиболее строгой с коэффициентом опасности 8,7. Тот факт, что вся матрица дает коэффициент опасности, меньший, чем коэффициент опасности группы из восьми диодов, не означает, что вся матрица, т.е. совокупность из 20 диодов, менее опасна, чем совокупность из восьми диодов. Значение этого, на первый взгляд, странного результата заключается в том, что в данном конкретном случае правильная оценка опасности достигается не путем рассмотрения 20 диодов как одного однородного источника с угловой напряженностью 29,5 мрад, а путем анализа частей, которые образуют саму матрицу. Это происходит потому, что весь источник неоднороден.

B.9.9	Требуемая оптическая плотность

Чтобы защитить наблюдателя на расстоянии 1 м, для защитного фильтра потребуется коэффициент ослабления, равный 13. Оптическая плотность, равная 1,3, соответствует коэффициенту ослабления, равному 20, и обеспечит достаточную защиту от этого лазера на расстоянии 1 м. В общем, также необходимо убедиться, что фильтр выдерживает уровень мощности излучения, поскольку, хотя фильтр может обладать достаточной оптической плотностью, он может быть поврежден излучением и, таким образом, потерять свою способность защищать. Используя упрощенный подход аппроксимации точечного источника вместо групповых вычислений, МДВ для всего массива был бы равен 24,7 Вт·м−2. Таким образом, на расстоянии 1 м приближение к точечному источнику приводит к тому, что интенсивность излучения превышает МДВ в 3600/24,7 = 146 раз, что требует OD, равного log10(146)=2,2 или более. Обратите внимание, что приближение к точечному источнику приводит к тому, что опасность оценивается более чем в одиннадцать раз выше, чем при более точном подходе группировки диодов.

B.9.10 Использование оптического устройства

Обычные телескопы и бинокли не могут сфокусировать объекты на расстоянии более 1 м. Однако в данном примере рассматривается возможность использования устройства с 3-кратной мощностью для наблюдения за лазером на расстоянии 1 м. Это требует следующего дополнительного анализа.

Апертура этого устройства составляет 21 мм, что меньше размеров луча. Таким образом, облученность увеличивается в 32 раза = 9 раз. Угловые размеры матрицы увеличиваются в 3 раза за счет увеличения устройства в 3 раза. Следовательно, расчет необходимо выполнить так, как описано ранее, но с учетом новых значений угловых размеров и мощности каждой группы. Поскольку метод измерения требует, чтобы максимальный угол приема излучения был равен max (см. 5.3.3), когда один из двух угловых размеров группы, например горизонтальный (обозначенный hor), превышает max, мощность группы должна быть уменьшена до коэффициента max /кроме того, чтобы исключить ту часть источника, которая находится за пределами приемного угла. Кроме того, любое угловое напряжение должно быть ограничено значением max  перед определением среднего арифметического, которое будет использоваться для вычисления C6, как указано в 5.3.3. Учитывая удобство наблюдения с помощью этого оптического устройства, анализ различных групп диодов показывает, что наибольшее значение коэффициента опасности имеет группа из всего массива из 20 диодов. Это значение равно 39, что требует дополнительной оптической плотности log10(39) = 1,6. Следует отметить, что в других ситуациях оценка проще, когда источник однороден, когда луч превышает апертуру оптического устройства с 3-кратной мощностью и когда угловые значения каждой группы (включая всю матрицу) находятся в диапазоне от amin до max как для наблюдения с помощью прибора, так и без него. На самом деле, в этом случае оптика собирала бы примерно в девять раз больше энергии, но источник света казался бы в три раза больше. Следовательно, поскольку коэффициент C6 в три раза больше, опасность, создаваемая этим оптическим устройством, должна быть в три раза больше опасности для наблюдения без посторонней помощи. В данном конкретном случае, даже если источник неоднороден, коэффициент опасности примерно в три раза превышает коэффициент опасности для наблюдения невооруженным глазом. Однако в других случаях результаты могут сильно отличаться. Предполагая, что бинокль имеет пропускание около 70% на этой длине волны, обеспечивая 0,15 от этой дополнительной оптической плотности, необходимая оптическая плотность при использовании оптики с 3-кратной мощностью составляет: OD = 1,6 − 0,15 = 1,45. Таким образом, OD, равный 1,45 или более, обеспечит защиту как при непосредственном наблюдении с помощью вспомогательного оборудования, так и без него на расстоянии 1 м от выходной апертуры.

# Приложение C (справочное) 
Биофизические факторы

## С.1 Анатомия глаза

На рисунке С.1 представлены анатомические детали человеческого глаза.

Рисунок C.1 – Анатомия глаза

Рисунок C.1 (A) представляет собой диаграмму внешнего вида левого глаза. Края век ограничивают поле зрения глаза до формы миндаля. Основные части передней поверхности глаза на схеме снабжены надписями и указаны пунктирными линиями и стрелками.

Рисунок C.1 (B) представляет собой схему горизонтального сечения левого глаза. Глаз разделен на две части:

- переднюю камеру, которая ограничена роговой оболочкой, радужной оболочкой и хрусталиком,

- заднюю камеру, которая ограничена сетчаткой и содержит желеобразное стекловидное вещество.

На рисунке C.1 (C) показана внутренняя полость неповрежденного глаза, видимая через офтальмоскоп. Этот прибор направляет пучок света через зрачок и освещает внутреннюю полость глаза, позволяя видеть глазное дно, которое имеет красноватый оттенок, однако хорошо видны главные сосуды сетчатки. Другими важными частями являются беловатый оптический диск и центральная ямка. Центральная ямка представляет собой небольшое углубление в сетчатке, которое может быть более интенсивно окрашено, чем окружающая сетчатка; она является областью наиболее острого зрения.

Рисунок C.1 (D) представляет собой структуру сетчатки в разрезе [см. рисунок С.1 (В)], увеличенная по сравнению с натуральной примерно в 320 раз. Сетчатка состоит из ряда слоев нервных, а также фоточувствительных клеток: палочек и колбочек, т.е. свет, падающий на поверхность сетчатки, проходит через слои нервных клеток, а затем достигает фоточувствительных клеток. Под слоем палочек и колбочек находится слой, который называется "пигментным эпителием" и содержит коричневато-черный пигмент - меланин; ниже находится слой с тонкими кровеносными сосудами хориокапиллярами.

Конечным поглощающим слоем является хороид, который содержит как пигментные клетки, так и кровеносные сосуды.

На рисунке C.1 (E) представлена структура области центральной ямки, увеличенная примерно в 150 раз. В ней представлены только колбочки. Нервные клетки расположены радиально в этой области наиболее острого зрения. Пигмент пятна, наиболее сильно поглощающий излучение в диапазоне от 400 до 500 нм, расположен в волоконном слое Хенла.

## C.2 Воздействие лазерного излучения на биологическую ткань

C.2.1 Общие положения

Механизм повреждения лазерным излучением аналогичен для всех биологических систем и может включать в себя тепловые воздействия, термоакустические переходные процессы, фотохимические процессы и нелинейные эффекты. Степень участия каждого из этих воздействий в повреждении ткани может быть связана с определенными физическими параметрами источника облучения, наиболее важными из которых являются длина волны, длительность импульса, размер изображения, облученность и энергетическая экспозиция.

В общих чертах, при сверхпороговом воздействии преобладающий механизм в целом связан с длительностью импульса воздействия. Таким образом, в порядке увеличения длительности импульса преобладающими эффектами в следующих временных интервалах являются:

- при наносекундных и субнаносекундных воздействиях, микрокавитации, акустических переходных процессах и нелинейных эффектах,

- от 1 мс до нескольких секунд – тепловые эффекты,

- более 10 с – фотохимических эффектах.

Лазерное излучение отличается от большинства других известных видов излучения коллимированностью пучка. Этот фактор совместно с высокой начальной энергией приводит к передаче тканям большого количества энергии. Основным моментом при повреждении лазерным излучением любого типа является поглощение излучения биологической структурой. Поглощение происходит на атомарном или молекулярном уровне и зависит от длины волны. Таким образом, длина волны определяет, какая ткань может быть повреждена от излучения конкретного лазера.

Обозначения:

А) лазерная энергия поглощается системой.

B) поглощенная энергия выделяет тепло, которое передается окружающим тканям.

C) влазерах с длинным импульсом или непрерывным излучением сохранение теплового фронта приводит к прогрессивно увеличивающемуся поражению.

D) в короткоимпульсных лазерах, высокая плотность мощности приводит к взрывного разрушения клеток и повреждения физического перемещения.

Рисунок С. 2 – Схема лазерно-индуцированного повреждения в биологических системах

Тепловые эффекты – когда системой поглощается достаточное количество энергии излучения, то колебания составляющих ее молекул увеличиваются, а это означает увеличение количества тепла. Повреждения от лазерного излучения в большинстве случаев связаны с нагревом поглощающей ткани или тканей. Обычно такое термическое повреждение имеет ограниченную площадь, расположенную по сторонам участка поглощения лазерной энергии с центром в месте падения пучка. Клетки в пределах этой области имеют признаки ожога, и повреждение ткани связано, главным образом, с разрушением протеина. Как показано выше, действие вторичных механизмов повреждения при воздействии лазерного излучения может быть связано с временем реакции нагрева ткани, т.е. непосредственно с длительностью импульса лазера (см. рисунок С.2) и временем поглощения тепла. Термохимические реакции происходят во время нагревания и во время охлаждения и определяют зависимость размера пятна от теплового поражения. Если на ткань направлен непрерывный лазер или лазер, генерирующий длинные импульсы, то вследствие проводимости площадь структуры, испытывающей воздействие повышенной температуры, постепенно увеличивается. Такой распространяющийся тепловой фронт создает возрастающую зону повреждения, т.к. все большее число клеток нагревается выше теплового предела. Размер изображения пучка также имеет большое значение, поскольку степень периферийного распространения вследствие проводимости является функцией размера, а также температуры начальной области нагрева ткани. Такой тип теплового повреждения обычно связан с воздействием непрерывных лазеров, лазеров с длинными импульсами, но также возможен и от лазеров с короткими импульсами. Для облучаемых поверхностей с размером пятна 1-2 мм или менее от лучевого теплового потока определяется размер поврежденного пятна.

Фотохимические эффекты – с другой стороны, разрушительные эффекты могут быть прямым результатом фотохимического процесса. Степень повреждений может быть также обусловлена поглощением света молекулами. Этот процесс вызывается поглощением света с определенной энергией. Однако помимо освобождения энергии вещество также подвергается воздействию химической реакции, присущей этому состоянию. Эта фотохимическая реакция способна нанести повреждение и при низких уровнях воздействия. В этом процессе некоторые биологические ткани, такие как кожа, хрусталик глаза и, в особенности, сетчатка, могут показать необратимые изменения, вызванные длительным воздействием облучения ультрафиолетом и светом коротких длин волн. Такие фотохимические изменения могут привести к повреждению структуры, если длительность облучения является чрезмерной или кратковременные облучения повторяются в течение длительного времени. Отдельные фотохимические реакции, вызываемые лазерным облучением, могут носить характер патологии или ухудшения. Фотохимические реакции в общем следуют закону Бунзена и Роско и для длительности примерно от 1 до 3 ч или менее (играют роль соответствующие механизмы) пороговой величиной является энергетическая экспозиция в постоянном или широком диапазоне по длительности воздействия. Зависимость размера пятна, как происходит в случаях с тепловыми эффектами, при тепловой диффузии не существует.

Нелинейные эффекты – лазеры с короткими импульсами, характеризующиеся высокой пиковой мощностью (например, с модулированной добротностью или синхронизацией мод), могут вызывать повреждение ткани при различных комбинациях механизмов передачи энергии. Энергия воздействует на биологическую мишень в течение очень короткого времени, и поэтому создается высокая облученность. Ткани мишени нагреваются так быстро, что жидкие компоненты клеток преобразуются в газ. В большинстве случаев эти фазовые изменения происходят так быстро и имеют такой взрывной характер, что клетки разрываются. Перепады давления, возникшие в результате, создают вокруг ожогового центра круглую зону разрыва. Подобные перепады давления могут создаваться тепловым расширением и приводить к травмам тканей, удаленных от поглощающих слоев, в результате объемного физического смещения. При облучении с субнаносекундной длительностью приблизительно между 10 пс и 1 нс вследствие самофокусировки глаз в них концентрируется энергия коллимированного пучка лазера, что приводит к понижению порога безопасной экспозиции. Также проявляются другие нелинейные оптические механизмы, которые играют роль в повреждении сетчатки глаза в субнаносекундном диапазоне.

Все описанные выше механизмы повреждения воздействуют на сетчатку, влияют на точки прерывания программы или изменяют значение уровней безопасной экспозиции, приведенных в настоящем стандарте.

C.2.2	Опасность для глаз

Краткое описание анатомии глаза приведено в разделе C.1. Глаз специально приспособлен для приема и передачи оптического излучения. Патологические изменения, вызываемые чрезмерным облучением, приведены в таблице С.1. Поглощающее свойство глаза по отношению к излучению с различными длинами волн показано на рисунке С.2.

Лазеры, излучающие в ультрафиолетовом и дальнем инфракрасном диапазоне, представляют опасность для роговой оболочки глаза, а системы, излучающие в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, могут воздействовать на сетчатку.

Лазеры видимого и ближнего инфракрасного диапазона особенно опасны для глаз, поскольку глаз в силу своих свойств является эффективным преобразователем света, в результате чего ткани с сильной пигментацией подвергаются энергетической экспозиции высокого уровня. Возрастание облученности от роговой оболочки сетчатки к внутренним частям глаза примерно пропорционально отношению площади зрачка к площади изображения на сетчатке. Это возрастание обусловлено тем, что свет, прошедший через зрачок, фокусируется в "точке" на сетчатке. Зрачок имеет переменную апертуру, но его диаметр может достигать 7 мм при максимальном расширении, что характерно для молодого возраста. Изображение на сетчатке, соответствующее такому зрачку, может иметь диаметр от 10 до 20 мкм. Из-за внутриглазного рассеивания и аберраций роговицы возрастание облученности от роговой оболочки к сетчатке составляет примерно 2×105.

Таблица C.1 – Краткое описание патологических изменений, связанных с чрезмерным облучением светом

| Спектральный диапазонa | Глаз | Кожа |
| --- | --- | --- |
| Ультрафиолет С (180 – 280 нм) | Фотокератит | Эритема (солнечный ожог); Ускорение процессов старения кожи; Повышенная пигментация |
| Ультрафиолет В (280 – 315 нм) |  |  |
| Ультрафиолет А (315 – 400 нм) | Фотохимическая катаракта | Потемнение пигментное; Светочувствительные реакции; Ожог кожи |
| Видимый (400 – 780 нм) | Фотохимическое тепловое повреждение сетчатки |  |
| Инфракрасный А (780 – 1480 нм) | Катаракта, ожог сетчатки | Ожог кожи |
| Инфракрасный В (1,4 – 3 мкм) | Закипание воды, катаракта, ожог роговицы |  |
| Инфракрасный С (30 мкм – 1 мм) | Только ожог роговицы |  |
| a – Диапазоны спектра, определенные МКО (Международная комиссия по освещению), представляют собой условные обозначения для использования в изображении биологических воздействий и не могут полностью соответствовать спектральным точкам разделения в таблицах 4-9 |  |  |

Если предположить увеличение в 2 × 105, то луч мощностью 50 Вт⋅м2 на роговице превращается в 1 × 107 Вт⋅м2 на сетчатке. В этом стандарте зрачок диаметром 7 мм рассматривается как предельная апертура, поскольку это наихудшее условие, и рассчитывается на основе данных, полученных для молодого глаза, у которого были измерены диаметры зрачков такого порядка. Исключение из допущения о зрачке диаметром 7 мм было сделано при расчете пределов экспозиции для защиты от фоторетинита при наблюдении за яркими видимыми (от 400 до 700 нм) лазерными источниками в течение периодов, превышающих 10 с. В этой последней ситуации зрачок диаметром 3 мм рассматривался как наихудшее условие; однако, из-за физиологических перемещений зрачка в пространстве для измерения по-прежнему считалась подходящей апертура для усреднения облученности диаметром 7 мм. Следовательно, значения МДВ для длительностей более 10 с по-прежнему рассчитываются для апертуры 7 мм.

Если сфокусировать интенсивный луч лазерного излучения на сетчатке, то лишь небольшая часть света (до 5 %) будет поглощена зрительными пигментами в палочках и колбочках. Большая часть света будет поглощаться пигментом меланином, содержащимся в пигментном эпителии. (В области желтого пятна часть энергии в диапазоне от 400 до 500 нм будет поглощаться желтым пигментом желтого пятна). Поглощенная энергия вызовет локальный нагрев и сожжет как пигментный эпителий, так и прилегающие к нему светочувствительные палочки и колбочки. Этот ожог или повреждение может привести к потере зрения. Фотохимические повреждения, хотя и не являются термическими, также локализуются в пигментном эпителии.

В зависимости от степени воздействия, такая потеря зрения может быть постоянной, а может и не быть. Субъективно человек, подвергшийся воздействию, обычно замечает ухудшение зрения только в том случае, если поражена центральная или фовеальная область желтого пятна. Ямка, расположенная в центре желтого пятна, является наиболее важной частью сетчатки, поскольку она отвечает за наиболее острое зрение. Это участок сетчатки, который используется для того, чтобы "смотреть прямо на что-либо". Этот угол обзора, ограниченный ямкой, приблизительно равен углу обзора Луны. Если эта область повреждена, уменьшение может сначала проявляться в виде размытого белого пятна, затемняющего центральную область зрения; однако в течение двух или более недель оно может превратиться в черное пятно. В конечном счете, пострадавший может перестать осознавать наличие этого слепого пятна (скотомы) при нормальном зрении. Однако это может быть обнаружено сразу же при взгляде на пустую визуальную картину, такую как чистый лист белой бумаги. Периферические повреждения будут субъективно обнаружены только при серьезном повреждении сетчатки. Небольшие периферические повреждения останутся незамеченными и могут быть даже не обнаружены при систематическом осмотре глаз.

В диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм наибольшую опасность представляет повреждение сетчатки. Роговица, водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело прозрачны для излучения этих длин волн. В случае хорошо коллимированного пучка опасность практически не зависит от расстояния между источником излучения и глазом, поскольку предполагается, что изображение на сетчатке представляет собой дифракционное пятно диаметром от 10 до 20 мкм. В этом случае, при условии теплового равновесия, опасная зона на сетчатке определяется предельным угловым размером мин, которое обычно соответствует пятну на сетчатке диаметром около 25 мкм.

В случае протяженного источника опасность меняется в зависимости от расстояния наблюдения от источника до глаза, потому что мгновенная облученность сетчатки глаза зависит от излучения источника и особенностей хрусталика глаза; термическая диффузия тепловой энергии от больших изображений на сетчатке глаза менее действенна и приводит к зависимости размера пятна на сетчатке глаза для тепловых повреждений, которые не содержат фотохимической опасности (преобладающей только в диапазоне 400-600 нм). Кроме того, движения глаз далее распространяют поглощенную энергию излучения лазера, работающего в непрерывном режиме, и приводят к разным зависимостям риска для отличающихся размеров изображения на сетчатке глаза.

При расчете пределов воздействия на глаза в зоне риска для сетчатки поправочные коэффициенты на движения глаз применялись только для длительности просмотра, превышающей 10 секунд. Хотя физиологические движения глаз, известные как саккады, действительно распределяют поглощенную энергию на минимальных изображениях на сетчатке (порядка 25 мкм или менее) в интервале от 0,1 с до 10 с, эти ограничения обеспечивают необходимый дополнительный фактор безопасности при таких условиях просмотра. Через 0,25 с среднее освещенное пятно на сетчатке составляет приблизительно 50 мкм. Через 10 секунд освещенная зона сетчатки становится примерно 75 мкм, а дополнительный коэффициент запаса при минимальном состоянии изображения становится равным 1,7 для стабилизированного глаза с учетом зависимости от размера пятна. За 100 с редко удается получить освещенную зону (измеренную в 50 % точек) размером всего 135 мкм, что обеспечивает дополнительный запас прочности в 2,3 или более для минимального качества изображения.

Данные исследований движения глаз и термических повреждений сетчатки были объединены для определения критической точки во времени просмотра T2, при которой движения глаз компенсировали повышенный теоретический риск термических повреждений при увеличении продолжительности воздействия на сетчатку, если глаз был обездвижен. Поскольку порог термического повреждения, выраженный в мощности излучения, попадающего в глаз, уменьшается при увеличении продолжительности воздействия t до -0,25 мощности (т.е. сокращение всего на 44% при десятикратном увеличении продолжительности просмотра), только умеренное увеличение площади открытой сетчатки компенсирует повышенный риск при более длительном просмотре. Увеличивающаяся площадь облучения сетчатки, возникающая в результате более интенсивных движений глаз и увеличения времени просмотра, требует больше времени, чтобы компенсировать уменьшенное воздействие диффузии тепла в более крупных и протяженных источниках. Таким образом, при увеличении углового напряжения α точка разрыва T2 увеличивается с 10 с для небольших источников до 100 с для более крупных источников. По истечении 100 с риск термического повреждения изображений малого и среднего размера не увеличивается. В описании пределов и условий измерения предпринята попытка учесть эти переменные с некоторым упрощением, что приводит к консервативному определению риска. Консервативно предполагается, что пороговые значения теплового повреждения сетчатки изменяются обратно пропорционально размеру изображения сетчатки (стабилизированному) примерно от 25 мкм до 1 мм (что соответствует угловым размерам от 1,5 мрад до 59 мрад), в то время как за пределами 1,7 мм (что соответствует угловым размерам более 100 мрад) зависимости от размера пятна нет. T2 и последующие предельные значения постоянной облученности и мощности отражают влияние движений глаз, кровотока, а также общее снижение зависимости порога травмирования при более длительном воздействии по сравнению с временной зависимостью предельных значений. Это не относится к офтальмологическим инструментам; см. ISO 15004-2.

При фотохимическом повреждении сетчатки стабилизация изображения не зависит от размера пятна. В отличие от термического механизма повреждения, пороговые значения для фотохимического повреждения сильно зависят от длины волны и дозы облучения, т.е. пороговые значения уменьшаются обратно пропорционально увеличению продолжительности воздействия. Исследования фотохимического повреждения сетчатки в результате воздействия сварочных дуг с углами наклона порядка от 1 мрад до 1,5 мрад показали типичные размеры повреждений порядка от 185 до 200 мкм (что соответствует углам обзора от 11 до 12 мрад), что ясно свидетельствует о влиянии движений глаз во время фиксации; эти и другие исследования, посвященные фотохимическому повреждению сетчатки. движения глаз во время фиксации привели к получению МДВ для защиты от фотохимического повреждения сетчатки. Эти исследования также привели к тому, что интенсивность облучения МДВ была определена как усредненная более чем на 11 мрад при продолжительности воздействия от 10 до 100 с. Следовательно, источники с угловой плотностью α менее 11 мрад рассматривались наравне с источниками "точечного типа", и концепция мин была распространена на непрерывное лазерное наблюдение. Этот подход не был строго корректным, поскольку измерение облученности источника 11 мрад не эквивалентно усреднению облученности по полю зрения 11 мрад, если только источник не имеет прямоугольного ("цилиндрического") распределения излучения. Следовательно, в этом стандарте проводится различие между угловым смещением источника и усреднением облученности для фотохимических значений МДВ. При длительности просмотра, превышающей приблизительно 30-60 секунд, саккадические движения глаз во время фиксации обычно сменяются поведенческими движениями, определяемыми зрительной задачей, и совершенно необоснованно предполагать, что источник света будет отображаться исключительно в ямке в течение более 100 секунд. По этой причине допустимый угол ph линейно увеличивается с извлечением квадратного корня из t. Минимальное значение угловой плотности мин корректно остается на исходном уровне 1,5 мрад для всех длительностей воздействия, используемых при оценке термической опасности для сетчатки. Однако для оценки фотохимической опасности для сетчатки глаза концепция на самом деле иная, поскольку угол ph является линейным углом, приемлемым для измерения интенсивности излучения, и это важно применять только для протяженных источников, мощность которых превышает приблизительно 11 мрад.

Расстояние обзора – в случае "точечного" источника с расходящимся лучом опасность возрастает с уменьшением расстояния между поясом луча и глазом. Причина в том, что с уменьшением расстояния собираемая мощность увеличивается, в то время как размер изображения на сетчатке, как можно предположить, остается практически дифракционно ограниченным для настоящих лазерных источников вплоть до расстояния, близкого к 100 мм (из-за аккомодационных возможностей глаза). Наибольшая опасность возникает на самом коротком расстоянии от места размещения. При дальнейшем уменьшении расстояния опасность для невооруженного глаза также снижается, так как изображение на сетчатке быстро увеличивается и, соответственно, уменьшается облученность, даже несмотря на то, что может быть собрана большая мощность. Чтобы смоделировать риск при наблюдении коллимированного луча с помощью оптики в бинокль или телескоп, была выбрана максимальная дистанция приближения в 2 м с апертурой 50 мм, исходя из максимального расстояния для четкого обзора.

Для целей настоящего стандарта наименьшее расстояние аккомодации человеческого глаза установлено равным 100 мм на всех длинах волн от 400 до 1400 нм. Это было выбрано в качестве компромисса, поскольку все, за исключением нескольких молодых людей и очень немногих близоруких людей, не могут приспособить свои глаза к расстояниям менее 100 мм. Это расстояние может быть использовано для измерения облученности в случае наблюдения внутри луча (см. таблицу 10 IEC 60825-1:2014).

При длине волны менее 400 нм или более 1400 нм наибольшую опасность представляет повреждение хрусталика или роговицы. В зависимости от длины волны оптическое излучение поглощается преимущественно или исключительно роговицей или хрусталиком (см. таблицу C.1). Для источников с расходящимся лучом (удлиненного или точечного типа) с такими длинами волн следует избегать коротких расстояний между источником и глазом.

Излучение в диапазоне длин волн от 1 500 нм до 2 600 нм проникает в водянистую влагу. Таким образом, нагревающий эффект рассеивается на большем объеме глаза, а при экспозиции менее 10 с МДВ увеличивается. Наибольшее увеличение МДВ происходит при очень коротких длительностях импульсов и в диапазоне длин волн от 1 500 до 1 800 нм, где поглощающий объем наибольший. При времени, превышающем 10 с, теплопроводность перераспределяет тепловую энергию таким образом, что влияние глубины проникновения перестает быть существенным.

C.2.3	Опасность для кожи

В общих чертах, кожа может переносить гораздо большее воздействие энергии лазерного луча, чем глаз. Биологический эффект облучения кожи лазерами, работающими в видимой (от 400 нм до 700 нм) и инфракрасной (более 700 нм) областях спектра, может варьироваться от легкой эритемы до сильных волдырей. Пепельное обугливание распространено в тканях с высоким поверхностным поглощением после воздействия лазеров с очень короткими импульсами и высокой пиковой мощностью. За этим может не последовать эритема.

Пигментация, изъязвление и рубцевание кожи, а также повреждение нижележащих органов могут возникнуть из-за чрезвычайно высокой интенсивности излучения. Латентные или кумулятивные эффекты лазерного излучения не были признаны распространенными. Однако некоторые ограниченные исследования показали, что в особых условиях небольшие участки тканей человека могут быть сенсибилизированы путем многократного локального воздействия, в результате чего уровень воздействия для минимальной реакции изменяется, а реакции в тканях становятся более серьезными при таком низком уровне воздействия.

В диапазоне длин волн от 1500 нм до 2600 нм исследования биологических порогов показывают, что риск повреждения кожи имеет ту же закономерность, что и для глаз. Для экспозиций продолжительностью до 10 с значение МДВ увеличивается в этом спектральном диапазоне.

## C.3 МДВ и усредненная облученности.

В настоящем стандарте приняты значения максимально допустимого воздействия (МДВ), рекомендованные Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP).

Были приняты апертуры для усреднения облученности (измерительные апертуры), рекомендованные ICNIRP , или дополнительный коэффициент безопасности, примененный IEC TC 76. Определение и выведение доступных предельно допустимых излучений, хотя в целом они основаны на МДВ, потребовали анализа рисков и определения обоснованно прогнозируемых условий воздействия. Выбор измерительной апертуры сыграл определенную роль в выведении ПДИ и отражает как биофизические, так и физиологические факторы. В некоторых случаях соображения оценки риска и упрощения выражения сыграли свою роль. В таблице С.2 представлено краткое изложение факторов, принятых при выборе измерительных апертур. В целом, были соблюдены рекомендации ICNIRP или применены дополнительные коэффициенты безопасности.

Таблица C.2 – Пояснение к измерительным апертурам, применяемым к соответствующим значениям МДВ

| Спектральный диапазон, λ | Время экспозиции, t | Диаметр апертуры | Комментарии и обоснование диаметра апертуры |
| --- | --- | --- | --- |
| нм | с | мм |  |
| 180-400 | t 3·104 | 1 | Разброс в эпителии роговицы и в слое роговой оболочки до 1 мм; предположение о неподвижности облучаемой ткани для условия непрерывного облучения приемлемо для МЭК. Однако из-за движения глаз при продолжительной экспозиции рекомендуется 3,5 мм |
| 400-600 (фотохимический) | t 10 | 3 для определения МДВ, но для измерений используют 7 | Боковое движение зрачка диаметром 3 мм в пространстве воспроизводит апертуру диаметром 7 мм, усредненную для непрерывного излучения лазера, что применимо для механизма фотохимического повреждения |
| 400-1400 (термический) | Любое значение t | 7 | Диаметр расширенного зрачка и боковое движение зрачка для непрерывного излучения лазера |
| λ 1400 | t 0,35 | 1 | Тепловая диффузия в слое роговицы глаза и тканях эпителия |
| λ 1400 | 0,35 t 10 t 10 | 1,5×t3/8 3,5 | Большая тепловая диффузия и движение "ткань-мишени" (при облучении) относительно пучка после 0,35 с |
| 105 λ 106 | Любое значение t | 11 | Апертура больше, чем предел дифракции (т.е. приблизительно 10x) для точных измерений |

# Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта ссылочному межгосударственному стандарту

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60825-1:2014 | IDT | ГОСТ IEC 60825-1–2023 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования и требования» |
| Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

# Библиография

| IEC 60027-1:1992 IEC60027-1:1992/AMD1:1997 IEC 60027-1:1992/AMD2:2005 | Letter symbols to be used in electrical technology – Part 1: General (Буквенные обозначения, используемые в электротехнике – Часть 1: Общие положения) |
| --- | --- |
| IEC 60050-845:2020 | International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 845: Lighting [Международный электротехнический словарь (IEV) – Часть 845: Освещение] |
| IEC 31010:2019 | Risk management – Risk assessment techniques (Управление рисками – Методы оценки рисков) |
| IEC 60601-2-22:2019 | Medical electrical equipment – Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment (Медицинское электрооборудование – Часть 2-22: Особые требования к базовой безопасности и основным характеристикам хирургического, косметического, терапевтического и диагностического лазерного оборудования) |
| IEC 60825-1:2014 | Safety of laser products – Part 1: Equipment classification и requirements (Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования и требования) |
| IEC TR 60825-3:2008 | Safety of laser products – Part 3: Guidance for laser displays and shows ( |
| IEC 60825-4, | Safety of laser products – Part 4: Laser guards (Руководящие указания по применению лазеров для зрелищных мероприятий) |
| IEC TR 60825-5:2019 | Safety of laser products – Part 5: Manufacturer's checklist for IEC 60825-1 (Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 5. Контрольный перечень к IEC 60825-1 для изготовителей) |
| IEC TR 60825-8:2006 | Safety of laser products – Part 8: Guidelines for the safe use of laser beams on humans (Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 8. Руководящие указания по безопасному использованию лазерных пучков для человека) |
| IEC 60825-12:2019, | Safety of laser products – Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information (Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 12. Безопасность систем оптической связи в свободном пространстве, используемых для передачи информации) |
| IEC 61010-1 | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements (Требования безопасности к электрооборудованию для измерений, контроля и лабораторного использования – Часть 1: Общие требования) |
| ISO/IEC Guide 2:2004 | Standardization and related activities – General vocabulary (Стандартизация и связанная с ней деятельность – Общий словарь) |
| ISO/IEC Guide 51:2014 | Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards (Аспекты безопасности – рекомендации по их включению в стандарты) |
| ISO 3864-1 | Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs and safety markings (Графические обозначения – Цвета и знаки безопасности – Часть 1. Принципы проектирования знаков и разметки безопасности) |
| ISO 15004-2 | Ophthalmic instruments – Fundamental requirements and test methods – Part 2: Light hazard protection (Офтальмологические приборы – Основные требования и методы испытаний – Часть 2: Защита от воздействия света) |
| ISO 7010 | Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs (available at https://www.iso.org/obp) [Графические символы – Цвета и знаки безопасности – Зарегистрированные знаки безопасности (доступно на https://www.iso.org/obp] |
| ISO 80000-1:2009, | Quantities and units – Part 1: General (Количества и единицы измерения – Часть 1: Общие сведения) |
|  | International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Guidelines on limits of exposure to laser radiation of wavelengths between 180 nm and 1,000 um. Health Phys., 2013, 105(3), 271-295 (Erratum published in Health Phys., 2020, 118(5), 580) [Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP): Руководства по ограничению воздействия лазерного излучения на длинах волн от 180 нм до 1000 мкм. Физика здоровья, 2013, 105(3), 271-295 (Ошибка опубликована в журнале Физика здоровья., 2020, 118(5), 580)] |
|  | International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): Comments on the 2013 ICNIRP laser guidelines. Health Phys., 118(5), 543-548 [Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP): Комментарии к руководству ICNIRP по лазерной терапии 2013 года. Физика здоровья, 118(5), 543-548] |
|  | HENDERSON, R. and SCHULMEISTER, K. Laser Safety. CRC Press, 2003 (Хендерсон Р. и Шульмейстер К. Лазерная безопасность. CRC Press, 2003) |
|  | SLINEY, D.H. and WOLBARSHT, M.L. Safety with Lasers and Other Optical Sources. New York, Plenum Publishing Corp., 1980 (СЛИНИ Д.Х. и ВОЛЬБАРШТ М.Л. Безопасность при использовании лазеров и других оптических источников. Нью-Йорк, издательство Plenum Publishing Corp., 1980) |

| УДК 621.375.826:001.4:006.354 |  | МКС 31.260 13.160 |  | IDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: лазерное излучение, длина волны, максимально допустимое воздействие, опасные излучения, УФ-, видимое-, ИК-излучение, облученность |  |  |  |  |

Сведения о разработчике:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)

| Генеральный директор |  | Н.И. Файзрахманов |
| --- | --- | --- |

| Разработчик |  | А.В. Толкачева |
| --- | --- | --- |

Производительность электронно-оптической системы визуализации (G.C. Holst, 5-е издание, 2008)

MODTRAN® является примером подходящего продукта, имеющегося в продаже. Эта информация приведена для удобства пользователей данного документа и не является одобрением данного продукта со стороны IEC.

Такое поведение обусловлено тем, что видимый источник находится на бесконечности, и более подробно объясняется в главе 15 книги Sliney и Wolbarsht "Безопасность при использовании лазеров и других оптических источников", Нью-Йорк: Издательство Plenum Publishing Co.,1980.