| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |

Метод определения эпихлоргидрина выделяемого из полимерных материалов изготовленных на основе эпоксидных смол в водной модельной среде

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом аттестованной и зарегистрированной в реестре ГСИ РК методики выполнения измерений «Методика выполнения измерений. Материалы полимерные. Определение эпихлоргидрина в модельных средах газохроматографическим методом»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

|  | Область применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные ссылки |  |  |
|  | Требования к показателям точности измерений |  |  |
|  | Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам |  |  |
|  | Метод измерений |  |  |
|  | Требования безопасности, охраны окружающей среды |  |  |
|  | Требования к квалификации операторов |  |  |
|  | Требования к условиям измерений |  |  |
|  | Подготовка к выполнению измерений |  |  |
|  | Порядок выполнения измерений, обработка результатов измерений |  |  |
|  | Форма представления результатов измерений |  |  |
|  | Контроль точности результатов измерений |  |  |
| Приложение А (справочное) Методика приготовления аттестованных смесей эпихлоргидрина |  |  |  |
| Приложение Б (справочное) Подготовка проб образцов к испытаниям |  |  |  |
| Библиография |  | …………………………………………………………………… |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Метод определения эпихлоргидрина выделяемого из полимерных материалов изготовленных на основе эпоксидных смол в водной модельной среде

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения эпихлоргидрина (далее – ЭПХГ), выделяемого из полимерных материалов, изготовленных на основе эпоксидных смол, в модельных средах методом газовой хроматографии.

Настоящий стандарт предназначен для измерений показателей безопасности продукции на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям, установленным к данному показателю в технических регламентах Евразийского экономического союза [1], [2].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия.Часть1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. технические условия

ГОСТ 12026-78 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия

ГОСТ 22648-77 Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29225-91 Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Требования к показателям точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает определение эпихлоргидрина выделяемого из полимерных материалов, изготовленных на основе эпоксидных смол, в модельных средах методом газовой хроматографии с метрологическими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Показатели качества методики выполнения измерений

| Диапазон измерений массовой концентрации эпихлоргидрина | Предел повторяемости для n результатов параллельных определений, rn, % | Предел внутри-лабораторной прецизионности, Rл, % | Показатель точности* (при доверительной вероятности Р = 0,95), ± Δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,1 до 4,0 включ. мг/м3 в воздушной среде | 8 | 9 | 13 |
| От 0,2 до 3,0 включ. мг/дм3 в водной среде | 10 | 14 | 20 |
| *Соответствует расширенной неопределенности Uотн. (в относительных единицах) при коэффициенте охвата k = 2. |  |  |  |

4 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам

4.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы:

4.1.1 Средства измерений:

Весы аналитические лабораторные: НПВ 200 г, НПВ 500 г, по                          ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Гигрометр психрометрический, диапазон измерений температуры от 16 ºС                 до 40 ºС, влажности от 20 % до 90 %, Δ: ± 0,2 ˚С, от ± 5 % до ± 7 %.

Хроматограф газовый, оснащенный пламенно-ионизационным детектором (далее - ПИД) с линейным динамическим диапазоном не менее 107 и пределом допускаемого значения относительного среднеквадратичного отклонения выходного сигнала не более 2 %.

Кварцевая капиллярная колонка длиной 50 м, внутренним диаметром 2,0 мм, со слоем неподвижной жидкой фазы - карбовакс 20М, толщиной 0,33 мкм (например, HP-FFAP);

4.1.2 Вспомогательные устройства, материалы:

Микрошприц, диапазон дозируемого объема 10 мкл или мм3 (0,01 см3), цена деления 0,2 мкл (± 0,0002 см3).

Автосамплер универсальный «Hta» HT 200H.

Посуда лабораторная мерная: - колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770; -пипетки 1-1-2-1, 1-1-2-2, 1-1-2-5, 1-1-2-10 по ГОСТ 29227; - цилиндры мерные 1-1000-2 по ГОСТ 1770.

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные: круглодонные колбы емкостью 1000 см3, воронки, воронки химические, диаметр от 5 до 7 см, воронки делительные емкостью 500 см3, пробирки по ГОСТ 25336.

Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые: чашки, тигли по              ГОСТ 29225, ГОСТ 9147.

Виалы вместимостью 20 см3.

Обжимные или винтовые крышки с прокладками для парофазных виал.

Стеклянная емкость (эксикатор) с отводными трубками.

Поглотитель

Баня водяная.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

4.1.3 Реактивы:

Государственный стандартный образец или реактив ЭПХГ чистый для хроматографии, 99,9.

Приготовление аттестованных смесей ЭПХГ в хлороформе согласно [3], приведено в приложении А.

Хлороформ, х.ч. по ГОСТ 20015.

Натрий сернокислый безводный, х.ч. по ГОСТ 4166.

Дистиллированная вода по ГОСТ 6709.

Азот особой чистоты по ГОСТ 9293.

Водород технический, марки А, по ГОСТ 3022.

Воздух сжатый или подаваемый компрессором с устройством для его обезвоживания.

4.2 Допускается применение других типов СИ, вспомогательных устройств, материалов и реактивов, обеспечивающих метрологические характеристики результатов анализа, нормированных в настоящем стандарте.

5 Метод измерений

5.1 Настоящий стандарт устанавливает газохроматографический метод определения эпихлоргидрина в водной и воздушной модельных средах.

5.1.1 Метод определения массовых концентраций летучих органических веществ, выделившихся из образцов исследуемой продукции в водную среду, основан на газохроматографическом определении приготовленной водной вытяжки на хроматографе с капиллярной колонкой с ПИД. Количественное определение веществ проводится по методу абсолютной градуировки.

5.1.2 Метод определения эпихлоргидрина, выделившегося из образца исследуемой продукции в воздушную среду, основан на концентрировании при нагревании пробы в замкнутом объеме, анализе равновесной паровой фазы методом газовой хроматографии на хроматографе с кварцевой капиллярной колонкой, идентификации по времени удерживания на ПИД и количественном определении методом абсолютной градуировки.

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений соблюдают требования безопасности:

− в области охраны труда – ГОСТ 12.1.007, общие санитарно-гигиенические требования по ГОСТ 12.1.005;

− в области пожарной безопасности ‒ ГОСТ 12.1.004;

− в области защиты от внешних воздействий: требования безопасности к изоляции токоведущих частей, блокировок, защитному заземлению – 
ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12997, ГОСТ 25861; по способу защиты от поражения электрическим током – ГОСТ 12.2.007.0; обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала – ГОСТ 12.1.019 и 12.2.003.

7 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

8 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие общие условия:

| - температура окружающего воздуха | (20 ± 5) оС; |
| --- | --- |
| - относительная влажность воздуха | от 40 % до 75 %; |
| - напряжение питающей сети | (220  10) В; |
| - частота переменного тока в сети питания. | (50  1) Гц. |

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Подготовка посуды.

Посуда, используемая для анализа, тщательно моется моющим средством, содержащим поверхностно-активные вещества. После, посуда замачивается от 3 до 4 ч в свежеприготовленном 3 % - ном растворе двухромовокислого калия в серной кислоте (3 г двухромовокислого калия на 100 см3 концентрированной серной кислоты), отмывается в проточной водопроводной воде с последующим ополаскиванием дистиллированной водой и высушивается в сушильном шкафу при температуре 150 °С. Высушенную посуду закрывают притертыми крышками.

9.2 Отбор проб проводят по ГОСТ 18321, подготовку проб образцов проводят по ГОСТ 22648 или приложению Б.

9.3 Приготовление растворов ЭПХГ как образцов для оценивания в виде аттестованных смесей (далее - ОО в виде АС или АС) проводится в соответствии с приложением А.

9.4 Установление градуировочных характеристик.

Градуировочные характеристики, выражающие зависимость площади (высоты) хроматографического пика от массовой концентрации определяемого вещества в растворе, устанавливают по трем сериям из шести растворов.

Для установления градуировочных характеристик используют программное обеспечение прибора. Градуировочные графики описываются линейной зависимостью вида Y = bх+a площади (высоты) пика от массовой концентрации определяемого вещества в диапазонах массовых концентраций.

Градуировку проводят раз в три месяца, а также после ремонта хроматографа. Проверку стабильности времени удерживания определяемых веществ и стабильности градуировочного графика проводят перед началом каждой серии анализов при периодической работе либо после 20 анализов при непрерывной работе хроматографа.

10 Порядок выполнения измерений, обработка результатов измерений

10.1 Подготовка средств измерений, вспомогательного оборудования.

Подготовку хроматографа проводят согласно инструкции по эксплуатации.

Кварцевую капиллярную колонку предварительно кондиционируют, не соединяя выходной конец колонки с детектором в термостате хроматографа с расходом газа-носителя от 3 до 5 см3/мин, с программированием температуры от 50 °С до 230 °С со скоростью 10 °С/мин, выдерживая в течение 2 ч при 230 °С. Вход в детектор при этом заглушают графитовыми прокладками. После охлаждения термостата колонки хроматографа выходной конец колонки подсоединяют к ПИД. Устанавливают необходимый режим работы хроматографа. При использовании колонок наиболее подходящими являются следующие режимные параметры хроматографа:

Условия работы дозатора равновесного пара:

- время термостатированиявиалы с пробой - 30 мин;

- температура термостата виалы с пробой - 100 °С;

- температура крана-дозатора - 135 °С;

- время отбора пробы - 10 с;

- объем вводимой дозы равновесного пара – от 1 до 3 см3.

Условия проведения газохроматографического анализа:

- температура детектора (ПИД) - 250 °С;

- температура испарителя - 250 °С.

Условия работы для капиллярных колонок:

- температура первого изотермического участка - 45 °С;

- длительность первого изотермического участка - 7 мин;

- скорость программирования температуры - 5 °С/мин;

- температура второго изотермического участка - 100 °С;

- длительность второго изотермического участка - 0 мин;

- скорость программирования температуры - 30 °С;

- температура третьего изотермического участка - 220 °С;

- длительность третьего изотермического участка - 3 мин;

- давление на входе в капиллярную колонку - 52,6 кПа;

- сброс газа-носителя - 8 см3/мин;

- расход газа-носителя на поддув детектора - 40 см3/мин;

- расход водорода - 40 см3/мин;

- расход воздуха - 400 см3/мин;

Допускается проведение анализа в других условиях хроматографирования, обеспечивающих разделение определяемого вещества. Контролируют шум и дрейф нулевой линии на соответствие инструкции по эксплуатации прибора.

10.2. Идентификация пиков определяемых веществ

Идентификацию пиков анализируемых веществ осуществляют по времени удерживания при хроматографировании градуировочных растворов. Время удерживания указывают с точностью до трех знаков после запятой, окно поиска не должно превышать ± 1 %.

10.3 После приготовления водных вытяжек для испытания согласно приложению Б и выхода хроматографа на рабочий режим проводятся измерения. Для этого 5 см3 вытяжки переносят в виалу, герметизируют специальной крышкой и проводят измерения при условиях, приведенных в 10.1.

Предварительно проводят анализ контрольной пробы дистиллированной воды, подготовленный в тех же условиях.

По окончании хроматографического анализа проводят идентификацию по времени удерживания и вычисление массовой концентрации эпихлоргидрина.

10.4 После приготовления воздушных вытяжек согласно приложению Б и выхода хроматографа на рабочий режим проводятся измерения. Содержимое каждого поглотительного прибора анализируют отдельно. Для этого 5 см3 поглотительного раствора переносят в виалу, содержащую 1 г безводного сернокислого натрия, герметизируют специальной крышкой, помещают виалу в термостат автосамплера на 30 минут при 120 оС.  Затем производят встряхивание виалы в течении 10 минут и делают вкол вытяжки в инжектор хроматографа. Предварительно проводят анализ контрольной пробы воздуха из стеклянной емкости (эксикатора).

По окончании хроматографического анализа проводят идентификацию по времени удерживания и вычисление массовой концентрации эпихлоргидрина.

10.5 Массовую концентрацию эпихлоргидрина, содержащегося в водных и воздушных вытяжках, рассчитывают с помощью ПО.

11 Форма представления результатов измерений

Результаты измерений оформляют по форме протокола, принятой в лаборатории предприятия и представляют в виде (1):

Х ± Δ (U), Р = 0,95	,					(1)

где Х – значение результата измерений;

Δ (U) – значение показателя точности (пределов прецизионности или расширенной неопределенности) результатов измерений, приведенное в таблице 1 настоящего стандарта.

12 Контроль точности результатов измерений

12.1 Контроль точности результатов измерений обеспечивают посредством очередных поверок, применяемых средств измерений и проведения внутреннего оперативного контроля качества (ВОК) измерений с использованием процедуры контроля точности в соответствии с [4], [5].

12.2 ВОК повторяемости проводят с использованием рабочих проб.

Результат контрольной процедуры  rk  рассчитывают по формуле (2):

rk=Cmax−Cmin	,				(2)

где Сmах – максимальный результат из n – параллельных определений,

Сmin – минимальный результат из n – параллельных определений.

Повторяемость признают удовлетворительной, если:rk≤r,

где r – норматив ВОК повторяемости (допускаемое расхождение параллельных определений) приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.3 ВОК внутрилабораторной прецизионности проводят с использованием рабочих проб или образцов для оценивания в виде аттестованных смесей или стандартных образцов (далее - ОО в виде АС или СО) проводится согласно [4]. Анализ проводят в точном соответствии с регламентированной методикой, используя разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов. Работу выполняют два аналитика.

При проведении ВОК внутрилабораторной прецизионности с использованием рабочих проб результат контрольной процедуры Rk рассчитывают по формуле (3):

Rk=|C1−C2|					(3)

где С1 – результат первичного анализа пробы;

С2 – результат повторного анализа пробы.

Внутрилабораторную прецизионность признают удовлетворительной, если Rk≤R

где R  предел внутрилабораторной прецизионности для двух результатов анализа приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.4 ВОК точности проводят с использованием АС или СО.

Результат контрольной процедуры Кк  рассчитывают по формуле (4):

Kk=|C−Cат|					(4)

где C – результат анализа АС или СО;

Сат – аттестованное значение АС или СО.

Точность признают удовлетворительной, если Kk≤K

где К – норматив ВОК точности результатов измерений приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.5 ВОК измерений проводят не реже одного раза в месяц, а также при смене реактивов, растворов, после длительного перерыва в работе. При превышении нормативов точности анализ повторяют. При повторном превышении выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Приложение А

(справочное)

Методика приготовления аттестованных смесей эпихлоргидрина

А.1	Назначение

Настоящая методика приготовления аттестованных смесей (далее - АС) устанавливает порядок приготовления АС, предназначенных для установления значений метрологических характеристик и для контроля точности результатов измерений, а также для построения градуировочного графика.

А.2	Метрологические характеристики

Аттестованные значения массовой концентрации эпихлоргидрина в АС и значения характеристик погрешности аттестованных значений при доверительной вероятности Р = 0,95 указаны в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1

| Наименование АС | Аттестованное значение, мг/дм3 | Характеристика погрешности, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| АС-1 | 1,0 | 0,020 |
| АС-2 | 2,0 | 0,057 |
| АС-3 | 3,0 | 0,104 |
| АС-4 | 4,0 | 0,160 |

А.3	Средства измерений, реактивы и материалы

А.3.1	Сведения о применяемых реактивах

ГСО или реактив эпихлоргидрина С3H5ClO, производства ООО «Хром-Лаб», массовая доля основного вещества (эпихлоргидрина) – 99,9%

Хлороформ, х.ч. по ГОСТ 20015.

АС готовят на основе реактива эпихлоргидрина (ЭПХГ), где относительная погрешность эпихлоргидрина С3H5ClO рассчитывается как:

| Элемент | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 3 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 5 |
| Cl | 35,45 | 35,446 - 35,457 | 35,457−35,44623=0,003179 | 1 |
| О | 15,999 | 15,99904-15,9977 | 15,9977−15,990323=0,00214 | 1 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса С3H5ClO=3 × 12,011 + 5 × 1,008 + 15,999 + 35,45 = 92,522

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C3H5ClO)=3×0,001852+5×0,00007792+0,003179+0,002142=0,01123

Δба=uc(C3H5ClO)×23=0,01123×2×3=0,0389

А.3.2	Сведения о применяемых средствах измерений приведены в таблице А.2.

Т а б л и ц а А.2

| Наименование средства измерений | Нормативный документ | Значение погрешности |
| --- | --- | --- |
| Весы аналитические лабораторные: тип AZ 214210 г | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ± 0,0001 г (0,1 мг) |
| Колба мерная 1-100-2 | ГОСТ 1770 | ± 0,010 |
| Микрошприц 0,01 см3 (10 мкл или мм3) | - | ± 0,0002 см3 (0,2 мкл или мм3) |

А.4	Процедура приготовления

А.4.1 Приготовление АС основного стандартного раствора (1 мг/см3).

100 мг ЭПХГ вносят в одну мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят уровень хлороформом до метки и тщательно перемешивают, используя ультразвуковую ванну.

Срок хранения АС одна неделя при 4 °С.

А.4.2 Далее готовят АС со следующими концентрациями:

Этапы приготовления АС-1 – АС-4

АС-1 (1 мг/дм3): микрошприцем отбирают 10 мм3 (0,01 см3) АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-2 (2 мг/дм3): микрошприцем отбирают 20 мм3 (0,02 см3) АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-3 (3 мг/дм3): микрошприцем отбирают 30 мм3 (0,03 см3) АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают

АС-4 (4 мг/дм3): микрошприцем отбирают 40 мм3 (0,04 см3) АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают

Т а б л и ц а А.3

| Наименование исходного раствора | Массовая концентрация исходного раствора, мг/дм3 | Объем аликвотной части, мм3 | Массовая концентрация приготовленного раствора, мг/дм3 | Наименование приготовленного раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АС - исходный раствор ЭПХГ | 1 | 10 | 1,0 | АС-1 |
|  |  | 20 | 2,0 | АС-2 |
|  |  | 30 | 3,0 | АС-3 |
|  |  | 40 | 4,0 | АС-4 |

При определении веществ в водной среде из рабочих растворов отбирают 0,001 см3 (1 мкл)  и вводят в инжектор хроматографа .

При определении веществ в воздушной среде по 5 см3 каждого градуировочного раствора помещают в виалу, содержащую 1 г безводного сернокислого натрия, герметизируют специальной крышкой, помещают виалу в термостат автосамплера и проводят анализ при условиях, приведенных в пункте 10.1.

А.5	Расчет метрологических характеристик

А.5.1 	Относительную погрешность Δотн массовой концентрации ЭПХГ  в АС рассчитывают по формуле (А.1):

Δотн=(ΔVЭПХГ×100VЭПХГ)2+(ΔVВ×100VB)2+(ΔVk×100Vk)2		(А.1)

где VМмАСi – молярная масса элемента ЭПХГ;

ΔVАС– значение погрешности элемента ЭПХГ;

VвАСi – масса навески ЭПХГi 100 мг (0,1 г);

ΔVв – значение погрешности весов, на котором проводят взвешивание навески, 0,0001 г;

Vk – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 100 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,   0,010 см3.

Относительные значения погрешности АС приготовленного основного раствора ЭПХГ:

ΔАСотн=(0,03895×10092,522)2+(0,0001×1000,1)2+(0,010×100100)2=0,109

А.5.2	Относительные погрешности Δотн аттестованных массовых концентраций  ЭПХГв  АС рассчитывают по формуле (А.2):

Δотн=ΔАСотн2+(ΔVk×100Vk)2+(ΔVМШ×100VМШ)2                     (А.2)

где Vk  – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 100 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,   0,010 см3.

Vмш–  объем микрошприца, которым отбирается аликвота, 0,01 см3 (10 мкл или мм3);

ΔVмш – цена деления микрошприца, с помощью которого отбирают аликвоту,              ± 0,0002 см3 (0,2 мкл или мм3).

Относительные значения погрешности приготовленных АС-1 – АС 6:

АС-1

Δотн=0,1092+(0,010×100100)2+1×(0,0002×1000,01)2=2,003

АС-2

Δотн=0,1092+(0,010×100100)2+2×(0,0002×1000,01)2=2,831

АС-3

Δотн=0,1092+(0,010×100100)2+3×(0,0002×1000,01)2=3,466

АС-4

Δотн=0,1092+(0,010×100100)2+4×(0,0002×1000,01)2=4,001

А.5.3	Абсолютную погрешность Δо аттестованной массовой концентрации ЭПХГв АС рассчитывают по формуле (А.3):

Δ0=C×i=1NΔотн100					(А.3)

где С – концентрация АС, мг/дм3;

Абсолютные значения погрешности аттестованных значений массовой концентрации ЭПХГ составит:

АС-1	Δ0 = 0,05 × 2,003/100 = 0,020 мг/дм3

АС-2	Δ0 = 0,1 × 2,831/100 = 0,057 мг/дм3

АС-3	Δ0 = 0,2 × 3,466/100 = 0,104 мг/дм3

АС-4	Δ0 = 0,3 × 4,001/100 = 0,160 мг/дм3

А.6	Требования безопасности

А.6.1	По степени воздействия на организм человека ЭПХГ относится к опасным веществам в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

А.6.2	При приготовлении АС соблюдают требования инструкции по охране труда и правила техники безопасности при работе в химической лаборатории, утвержденные в установленном порядке.

А.7	Требования к квалификации лаборанта

К приготовлению АС раствора ЭПХГ в хлороформе допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

А.8	Требования к маркировке

Каждая колба с АС должна иметь этикетку, содержащую наименование вещества, его аттестованное значение, погрешность аттестованного значения, дату приготовления, срок годности смеси.

А.9	Условия хранения

А.9.1	АС-1 – АС-4 – применяют свежеприготовленными.

А.9.2	При хранении АС в лаборатории согласно ГОСТ 15150 должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха (20 ± 5) ºС;

относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

А.9.3	АС-1 – АС-4хранят в стеклянных мерных колбах с плотно закрывающимися крышками.

А.10	Периодичность проверки

Срок действия методики – неограничен.

Приложение Б

(справочное)

Подготовка проб образцов к испытаниям

Б.1.1 Образцы проб до проведения исследований выдерживают в открытом виде (без упаковки) при комнатной температуре и естественном воздухообмене не менее 48 часов.

Б.1.2 Образцы проб из полимерных материалов до проведения исследований тщательно промывают водой при температуре 37 оС (без механической обработки, применения мыл или синтетических моющих средств), прополаскивают дистиллированной водой и просушивают при комнатной температуре.

Резиновые, полипеноуретановые, пенолатексные и пластизольные пробы, из которых изготовлены образцы перед просушиванием необходимо тщательно отживать ручным способом средним усилием до последней капли.

Б.1.3 Условия моделирования для определения санитарно-химических показателей проводить в водной среде в соответствии с приложением Б (таблица 1) и воздушной среде согласно приложению Б (таблица 2).

Б.1.3.1 При проведении исследований в водной среде исследуемый образец помещают в закрытую емкость с дистиллированной водой ГОСТ 6709.

Б.1.3.2 При проведении исследований в воздушной среде образец помещают в стеклянную емкость (эксикатор) объемом не менее 50 дм3.

Б.2.1 При использовании стеклянной емкости (эксикатора) из крышки эксикатора удаляют вакуумный кран и вставляют резиновую пробку, в которую помещают две стеклянные отводные трубки. Трубки размещают таким образом, чтобы одна трубка немного не доходила до дна эксикатора, в вторая оканчивалась под пробкой, с таким расчетом, чтобы при отборе пробы воздуха протягиваемый воздух проходил через емкость.

Отводные трубки закрывают подходящими заглушками для предотвращения воздухообмена. Образец помещают в стеклянную емкость (эксикатор). Соотношение общей площади всех поверхностей образца и фактической вместимости стеклянной емкости (эксикатора) определяют по Б.2.3. Фактическую вместимость стеклянной емкости (эксикатора) определяют путем заполнения и при необходимости применяемой крышки водой с помощью мерных цилиндров соответствующей вместимости с последующим суммированием полученных объемов воды.

Продолжительность контакта испытуемого образца, а также температурный режим устанавливают в соответствии с требованиями документов на данный вид продукции.

Для проведения испытаний используются две пробы одного образца, которые помещают в разные стеклянные емкости (эксикаторы).

После соответствующей экспозиции открывают заглушки и через емкость с образцом аспирируют воздух автоматическим пробоотборником воздуха с объемным расходом 0,5 дм3/мин через два последовательно соединенных поглотительных прибора с пористой пластиной, содержащие по 5 см3 дистиллированной воды каждый.

Количество протягиваемого воздуха должно быть в 2 раза больше фактической вместимости стеклянной емкости (эксикатора).

Контрольную пробу воздуха отбирают автоматическим пробоотборником воздуха из стеклянной емкости (эксикатора) без образца, выдержанной в аналогичных с испытуемыми образцами условиях.

Б.2.2 Размер образца для проведения исследований в воздушной среде определяют в зависимости от реальной «насыщенности», объема стеклянной емкости (эксикатора) и рассчитывают по формуле (Б.1):

S=V×H                                                            (Б.1)

где S – размер образца, м2;

V – объем стеклянной емкости (эксикатора), м3;

H – реальная «насыщенность», м2/м3.

Реальную «насыщенность» (H) определяют по формуле (Б.2):

H=S120м3                                                                     (Б.2)

где S1 – площадь поверхности образца, контактирующая с воздушной средой, м2, которую рассчитывают по обычным геометрическим формулам с известным приближением;

20 м3 – минимально допустимый объем помещения.

Примечание – При получении расчетной реальной «насыщенности» менее 0,1 м2/м3, ее значение принимают равным 0,1 м2/м3.

Образец помещают в климатическую камеру объемом не менее 50 дм3 с воздухообменом.

Таблица Б.1 – Условия моделирования при определении показателей в водной среде *

| Перечень видов образцов | Модельная среда | Насыщенность водного раствора | Температура водного раствора, tо С | Время экспозиции, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины, силиконовые | Дистиллированная вода | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 5 см3 | 37 ± 2 | 3 |
| Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные для детей |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |
| Посуда, столовые приборы для детей из пластмассы, стекла, металла, керамики, фаянса, майоликовая |  |  |  |  |
| Щетки зубные, массажеры для десен, предназначенные для детей |  |  |  |  |
| Коляски, велосипеды для детей |  |  |  |  |
| Школьно-письменные принадлежности |  |  |  |  |
| Все виды игрушек |  |  |  |  |
| Упаковка и укупорочные средства металлические, полимерные, стеклянные, из комбинированных материалов, деревянные, керамические |  |  |  |  |
| Многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы, пеленки) для детей |  | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 10 см3 | 37 ± 2 |  |
| Посуда, столовые приборы для детей из бумаги и картона |  |  |  |  |
| Игрушки для купания в ванне, формующиеся массы, карандаши, фломастеры, мелки и пр., карнавальные изделия маски, аксессуары и т.п. для детей |  |  |  |  |
| Окончание таблицы Б.1 |  |  |  |  |
| Упаковка бумажная и картонная, из текстильных материалов |  |  |  |  |
| Игрушки для игр на воде |  | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 10 см3 | 22 ± 2 |  |

________________

*При сложных конфигурациях образцов продукции и невозможности подсчитать их площадь, определение следует проводить при соотношении 1 г на 10 см3.

Таблица Б.2 – Условия моделирования при определении показателей в воздушной среде *

| Перечень видов образцов | Модельная среда | Насыщенность воздуха в климатической камере | Температура воздуха в климатической камере, tо С | Время экспозиции, ч | Воздухообмен в климатической камере, об.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коляски, велосипеды для детей | воздух | 1,0 м2/м3 | 22 ± 2 | 24 | 1,0 |
| Игрушки, внутри которых может поместиться ребенок |  |  |  |  |  |
| Игрушки, несущие массу ребенка |  | 0,1 – 1,0 м2/м3 |  |  |  |
| Напольные игрушки массой более 5 кг |  |  |  |  |  |
| Предметы детского творчества, наборы для конструирования, картон, бумага для рисования |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы Б.2 |  |  |  |  |  |
| Посуда, столовые приборы для детей из бумаги и картона |  |  |  |  |  |
| Многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы, пеленки) для детей |  |  |  |  |  |
| Издательская литература, журналы и продолжающиеся издания детские |  |  |  |  |  |
| Упаковка бумажная и картонная, из текстильных материалов |  |  |  |  |  |
| Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины, силиконовые | воздух | 100 г/м3 | 22 ± 2 | 24 | 1,0 |
| Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные для детей |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы Б.2 |  |  |  |  |  |
| Посуда, столовые приборы для детей из пластмассы, стекла, металла, керамики, фаянса, майоликовая |  |  |  |  |  |
| Щетки зубные, массажеры для десен, предназначенные для детей |  |  |  |  |  |
| Школьно-письменные принадлежности |  |  |  |  |  |
| Наборы для проведения опытов |  |  |  |  |  |
| Куклы и игрушки, изображающие людей и животных, в т.ч. мягконабивные, для детей старше 3 лет |  |  |  |  |  |
| Игры настольно-печатные, книжные издания для детей старше 3 лет |  |  |  |  |  |
| Летающие игрушки |  |  |  |  |  |
| Озвученные игрушки, не предназначенные для контакта со ртом ребенка |  |  |  |  |  |
| Игрушки со снарядами |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы Б.2 |  |  |  |  |  |
| Оптические игрушки |  |  |  |  |  |
| Упаковка и укупорочные средства металлические, полимерные, стеклянные, из комбинированных материалов, деревянные, керамические |  |  |  |  |  |

Библиография

| [1] | ТР ТС 007/2011 | «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797 |
| --- | --- | --- |
| [2] | ТР ТС 019/2011 | «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержден 9 декабря 2011 года № 878 |
| [3] | РМГ 60-2003 | Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке |
| [4] | РМГ 76-2017 | Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа |
| [5] | РМГ 61-2010 | Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки |

УДК МКС 19.020, 83.140.01 Ключевые слова: эпихлоргидрин, полимерные материалы, эпоксидные смолы, модельные среды, метод газовой хроматографии

Руководитель разработки Заместитель Генерального директора

должность

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                     _______________      И.В. Хамитов

Наименование предприятия-разработчика стандарта                                  личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель

Главный специалист                              _____________         С.А. Айтжанова

должность                                                 личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель

Главный специалист                              _____________         Т.М. Джумагазиева

должность                                                 личная подпись                        инициалы, фамилия