ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 8637-2 (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КРОВИ

Часть 2

КОМПЛЕКТ КРОВОПРОВОДЯЩИХ МАГИСТРАЛЕЙ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗАТОРОВ, ГЕМОФИЛЬТРОВ И ГЕМОКОНЦЕНТРАТОРОВ

(ISO 8637-2:2024)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от __________ 202_ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8637-2:2024 «Экстракорпоральные системы для очистки. Часть 2. Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализаторов, гемофильтров и гемоконцентраторов» (ISO 8637-2:2024 «Extracorporeal systems for blood purification. Part 2: Extracorporeal blood and fluid circuits for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 2 «Сердечно-сосудистые имплантаты и экстракорпоральные системы» Технического комитета ISO/TC 150 «Имплантаты для хирургии»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 8638–2012

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 8637-2 (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- |

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КРОВИ

Часть 2

КОМПЛЕКТ КРОВОПРОВОДЯЩИХ МАГИСТРАЛЕЙ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗАТОРОВ, ГЕМОФИЛЬТРОВ И ГЕМОКОНЦЕНТРАТОРОВ

(ISO 8637-2:2024)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __________ 202_ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8637-2:2024 «Экстракорпоральные системы для очистки. Часть 2. Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализаторов, гемофильтров и гемоконцентраторов» (ISO 8637-2:2024 «Extracorporeal systems for blood purification. Part 2: Extracorporeal blood and fluid circuits for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 2 «Сердечно-сосудистые имплантаты и экстракорпоральные системы» Технического комитета ISO/TC 150 «Имплантаты для хирургии»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 8638–2012

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2024

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202_

|  | В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

Содержание

1  Область применения

2  Нормативные ссылки

3  Термины и определения

4

Введение

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8637-2:2024, разработанному подкомитетом SC 2 «Сердечно-сосудистые имплантаты и экстракорпоральные системы» Технического комитета ISO/TC 150 «Имплантаты для хирургии»

Стандарт посвящен экстракорпоральным контурам кровообращения и инфузионной терапии, изготовленным для одноразового использования и предназначенным для использования совместно с гемодиализаторами, гемодиафильтрами, гемофильтрами и оборудованием для гемодиализа. Требования, изложенные в настоящем документе для экстракорпоральных контуров кровообращения и инфузионной терапии, помогут обеспечить безопасность и удовлетворительное функционирование.

Второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO 8637-2:2018), которое было технически пересмотрено. Иторое издание было адаптировано для применения к существующей технологии.

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й   С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КРОВИ

Часть 2

КОМПЛЕКТ КРОВОПРОВОДЯЩИХ МАГИСТРАЛЕЙ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗАТОРОВ, ГЕМОФИЛЬТРОВ И ГЕМОКОНЦЕНТРАТОРОВ

Extracorporeal systems for blood purification. Part 2. Extracorporeal blood and fluid circuits for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators

Дата введения — 20  –    –

# 1  Область применения

В настоящем документе определены требования к одноразовым экстракорпоральным контурам крови и жидкости, а также принадлежностям, используемым в сочетании с оборудованием для гемодиализа, предназначенным для экстракорпоральной терапии крови, такой как, помимо прочего, гемодиализ, гемодиафильтрация, гемофильтрация.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- гемодиализаторы, гемодиафильтры или гемофильтры;

- плазмофильтры;

- устройства для гемоперфузии;

- устройства сосудистого доступа.

Примечание – Требования к гемодиализаторам, гемодиафильтрам, гемофильтрам и гемоконцентраторам указаны в стандарте ISO 8637-1.

Примечание – Требования к плазмофильтрам указаны в ISO 8637-3.

Проект, RU, первая редакция

2  Нормативные ссылки

Ссылки на следующие документы в тексте сделаны таким образом, что их содержание частично или полностью соответствует требованиям настоящего документа. Для датированных ссылок действует только указанное издание. Для недатированных ссылок действует последнее издание упомянутого документа (включая любые изменения).

ISO 7864, Sterile hypodermic needles for single use — Requirements and test methods (Иглы стерильные для подкожных инъекций однократного применения. Требования и методы испытаний)

ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска)

ISO 10993-4, Biological evaluation of medical devices — Part 4: Selection of tests for interactions with blood (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследование изделий, взаимодействующих с кровью)

ISO 10993-11, Biological evaluation of medical devices — Part 11: Tests for systemic toxicity (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия)

ISO 80369-7, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов, используемые в здравоохранении. Часть 7. Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений)

ISO 80369-20:2015, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 20: Common test methods (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов, используемые в здравоохранении. Часть 20. Общие методы испытаний)

ISO 11607-1, Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам)

ISO 11607-2, Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки)

ISO 11737-2, Sterilization of health care products — Microbiological methods — Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (Стерилизация медицинской продукции. Микробиологические методы. Часть 2. Исследования на стерильность, проведенные при определении, валидации и техническом обслуживании процесса стерилизации)

ISO 20417, Medical devices — Information to be supplied by the manufacturer (Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем)

IEC 60601-2-16:2018, Medical electrical equipment – Part 2-16: Particular requirements for basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment (Изделия медицинские электрические. Часть 2-16. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам для гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации)

3  Термины и определения

3.1 АКТИВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО (ACTIVE MEDICAL DEVICE): медицинское устройство, которое использует источник энергии, отличный от той, которая вырабатывается человеческим телом для этой цели или силой тяжести, и которое действует путем изменения плотности этой энергии или преобразования этой энергии

Примечание -  Устройства, предназначенные для передачи энергии, веществ или других элементов между активным устройством и пациентом без каких-либо существенных изменений, не считаются активными устройствами. Программное обеспечение также считается активным устройством.

3.2 НЕАКТИВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО (NON-ACTIVE MEDICAL DEVICE):

медицинское устройство без встроенного источника питания.

ПРИМЕР - Неактивным медицинским изделием может быть одноразовый экстракорпоральный контур крови и жидкости (3.5).

3.3 СИСТЕМА ГЕМОДИЛИЗА (HAEMODIALYSIS SYSTEM): Экстракорпоральные контуры крови и жидкости (3.5) в сочетании с оборудованием для гемодиализа (3.6), гемодиализаторами, гемодиафильтрами или гемофильтрами и другими дополнительными принадлежностями.

Примечание - Гемодиализаторы, гемодиафильтры или гемофильтры охватываются стандартом ISO 8637-1.

3.4 ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЙ КОНТУР КРОВИ ( EXTRACORPOREAL BLOOD CIRCUIT): oдноразовый контур, имеющий прямой контакт с кровью или ее компонентами, используемый для проведения гемодиализа (3.8), гемодиафильтрации и/или гемофильтрации (3.9)

Примечание 1 -  Экстракорпоральный контур крови может также содержать вспомогательные трубки для присоединения экстракорпорального контура крови к мониторам, являющимся частью системы гемодиализа (3.3).

Примечание 2 -  Экстракорпоральные контуры кровообращения могут также использоваться для других экстракорпоральных методов лечения, таких как плазмофильтрация и адсорбция плазмы.

3.5 КОНТУР ЖИДКОСТИ (FLUID CIRCUIT): одноразовый контур, имеющий косвенный контакт или не имеющий контакта с кровью или ее компонентами, используемый для проведения гемодиализа (3.8), гемодиафильтрации и/или гемофильтрации (3.9)

Примечание 1- Жидкостные контуры также могут использоваться для других экстракорпоральных методов лечения, таких как плазмофильтрация и плазменная адсорбция.

Примечание 2 - Компоненты системы, касающиеся контура жидкости, могут включать диализирующущий раствор (3.23), диализную воду (3.21) и концентраты и попадают под действие серии стандартов ISO 23500.

Примечание 3 - Диализная вода определяется как вода, обработанная в соответствии с требованиями ISO 23500-3 и пригодная для использования в гемодиализе, включая приготовление диализирующего раствора, повторную обработку диализаторов, приготовление концентратов и приготовление замещающей жидкости (3.24) для онлайн-конвективной терапии (см. ISO 23500-1:2019, 3.17).

3.6 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЕМОДИЛИЗА (HAEMODIALYSIS AQUIPMENT): активное медицинское устройство (3.1), используемое для проведения гемодиализа (3.8), гемодиафильтрации и/или гемофильтрации (3.9)

3.7 ИЗГОТОВИТЕЛЬ (MANUFACTURER): физическое или юридическое лицо, ответственное за проектирование, изготовление, упаковку или маркировку (3.27) экстракорпорального контура или жидкостного контура (3.5), сборку экстракорпорального контура или жидкостного контура или адаптацию экстракорпорального контура или жидкостного контура, независимо от того, выполняются ли эти операции самим лицом или от имени этого лица третьей стороной.

Примечание -  В некоторых юрисдикциях ответственная организация может рассматриваться в качестве производителя, если она занимается описанной деятельностью.

3.8 ГЕМОДИАЛИЗ (HAEMODIALYSIS): процесс, при котором концентрации водорастворимых веществ в крови пациента и избыток жидкости пациента корректируются посредством двустороннего диффузионного переноса и ультрафильтрации через полупроницаемую мембрану, которая отделяет кровь от диализирующего  раствора (3.23)

Примечание -  Этот процесс обычно включает удаление жидкости путём фильтрации. Этот процесс обычно сопровождается диффузией веществ из диализирующего раствора в кровь.

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-2-16:2018, 201.3.209]

3.9 ГЕМОФИЛЬТРАЦИЯ (HAEMOFILTRATION): процесс, при котором концентрации водорастворимых веществ в крови пациента и избыток жидкости у пациента корректируются посредством ультрафильтрации и частичной замены замещающей жидкостью(3.24), что приводит к требуемому чистому удалению жидкости (3.25)

Примечание 1: Конвективный транспорт достигается за счёт ультрафильтрации через высокопроницаемую мембрану. Баланс жидкости поддерживается введением в кровь замещающего раствора либо перед гемофильтром (гемофильтрация с предварительным разбавлением), либо после гемофильтра (гемофильтрация с последующим разбавлением), либо сочетанием этих двух методов (гемофильтрация со смешанным разбавлением).

Примечание 2 - при гемофильтрации поток диализирующего раствора (3.23) отсутствует .

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-2-16:2018, 201.3.211, изменено — добавлены примечания 1 и 2 к статье.]

3.10 ГЕМОФИЛЬТРАЦИЯ (HEMOFILTRATION): процесс, при котором концентрации водорастворимых веществ в крови пациента и избыток жидкости у пациента корректируются одновременной комбинацией гемодиализа и гемофильтрации

Примечание - диффузионное удаление растворенных веществ достигается с помощью потока диализирующей жидкости (3.23) , как при гемодиализе (3.8). Улучшенное конвекционное удаление растворенных веществ достигается путем добавления ультрафильтрации сверх необходимого для достижения желаемой потери веса; баланс жидкости поддерживается путем введения замещающего раствора в кровеносный контур либо до (гемодиафильтрация с предварительным разбавлением), либо после (гемодиафильтрация с последующим разбавлением), либо путем их комбинации (гемодиафильтрация со смешанным разбавлением).

ИСТОЧНИК: IEC 60601-2-16:2018, 201.3.208], изменено — добавлено Примечание ]

3.11 БАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (BASIC SAFETY): отсутстствие неприемлемого риска, вызванного непосредственно физическими опасностями, когда система гемодиализа (3.3) используется в нормальных условиях и в условиях единичной неисправности.

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-1:2020, 3.10]

3.12 – МЕРА ЗАЩИТЫ (PROTECTIVE MEASURE): конструктивная особенность, специально разработанная для защиты пациента или пользователя от опасных ситуаций.

3.13 ОСНОВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ESSENTIAL PERFORMANCE): выполнение клинической функции, за исключением той, которая связана с базовой безопасностью (3.11), при которой потеря или ухудшение характеристик за пределами, указанными производителем ( 3.7), приводит к неприемлемому риску.

Примечание - основную производительность легче всего понять, рассмотрев, приведет ли ее отсутствие или ухудшение к неприемлемому риску.

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-1:2020, 3.27]

3.14 ПОТОК ЖИДКОСТИ (FLUID PATHWAY): внутренние поверхности контура жидкости (3.5)

3.15 ПОТОК КРОВИ (BLOOD PATHWAY): внутренние поверхности кровеносного контура

3.16  АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (ARTERIAL PRESSURE): давление, измеренное в сегменте забора крови или линии экстракорпорального кровообращения между соединением пациента и соединением диализатора

Примечание 1 - Отводной сегмент экстракорпорального контура можно назвать артериальной стороной или стороной доступа к крови.

Примечание 2 - давление в сегменте экстракорпорального контура, забирающего кровь у пациента, можно дополнительно разделить на давление до насоса, которое относится к экстракорпоральному контуру перед насосом крови, и давление после насоса, которое относится к сегменту экстракорпорального контура крови между насосом крови и входом в диализатор.

3.17 ВЕНОЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ (VENOUS PRESSURE): давление, измеренное в сегменте возврата крови или линии экстракорпорального кровообращения между соединением диализатора и соединением пациента

Примечание -  возвратный сегмент экстракорпорального контура крови между соединением диализатора и соединением пациента можно назвать стороной венозного возврата или возврата крови.

3.18 НАСОСНАЯ СИСТЕМА (PUMP SYSTEM): часть экстракорпорального кровообращения (3.4) и/или жидкостного контура (3.5), на которую воздействуют насосные механизмы, входящие в состав аппарата гемодиализа (3.8)

3.19 КАМЕРА ЗАХВАТА ВОЗДУХА (AIR CAPTURE CHAMBER): капельница,

ловушка для пузырьков, компонент камеры венозной иартериальной крови, предназначенный для захвата воздуха, а также обеспечивающий соответствие кровеносного контура или позволяющий контролировать давление

Примечание: - воздухозаборные камеры могут быть оснащены фильтром, улавливающим кровяные тромбы.

3.20 ЗАЩИТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ  (TRANSDUER PROTECTOR): стерильный измеритель давления экстракорпорального контура крови (3.4) и/или контура жидкости (3.5) , предназначенный для обеспечения стерильного соединения между экстракорпоральными контурами и оборудованием для гемодиализа (3.6), позволяющий измерять давление внутри экстракорпоральных контуров для оборудования для гемодиализа.

3.21 ВОДА ДЛЯ ДИАЛИЗА (DIALYSIS WATER): вода, обработанная в соответствии с требованиями ISO 23500-3 и пригодная для использования в гемодиализе (3.8) , включая приготовление диализирующего раствора (3.23), повторную обработку диализаторов, приготовление концентратов и приготовление замещающей жидкости (3.24) для онлайн-конвективной терапии

Примечание  - : Сверхчистая диализная вода — это высокоочищенная диализная вода (<0,1 КОЕ/мл и <0,03 ЭЭ/мл), получаемая некоторыми интегрированными проверенными системами, такими как двухступенчатые системы обратного осмоса с эндотоксиновыми фильтрами. Другие альтернативные системы также могут производить такую воду перед смешиванием с концентратами для получения сверхчистой диализной жидкости.

[ИСТОЧНИК: ISO 23500-1:2019, 3.17, изменено — Примечание к записи удалено.]

3.22 КОНЦЕНТРАТ ДИАЛИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА (DIALYSIS FLUID CONCENTRATE): смесь химикатов и воды или химикатов в высококонцентрированной среде, которые смешиваются с диализирующей водой (3.21) для получения диализирующего раствора (3.23)

Примечание - химические вещества также могут быть в форме сухого порошка.

3.23 ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР (DIALYSIS FLUID):  водная жидкость, содержащая электролиты и, как правило, буфер и глюкозу, которая предназначена для обмена растворенными веществами с кровью во время гемодиализа (3.8)  или гемодиафильтрации (3.10).

Примечание 1: Термин «диализирующий раствор» используется в настоящем документе для обозначения жидкости (приготовленной из диализной воды (3.21)и концентратов), которая доставляется в гемодиализатор или гемодиафильтр с помощью системы подачи диализирующего раствора. Вместо термина «диализирующий раствор» можно использовать такие фразы, как «диализат» или «диализирующая жидкость».

Примечание 2: Диализирующий раствор, поступающаий в гемодиализатор или гемодиафильтр, называется «свежей диализирующим раствором», тогда как жидкость, выходящая из гемодиализатора или гемодиафильтра, называется «отработанной диализирующей жидкостью» или «эффлюентом».

Примечание 3: Диализирующий раствор не включает предварительно упакованные жидкости, используемые в некоторых видах заместительной почечной терапии.

ИСТОЧНИК: ISO 23500-1:2019, 3.15, измененный — Примечание 1 к записи сокращено, а Примечание 2 к записи удалено.]

3.24 ЗАМЕЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (SUDSTITUTION FLUID): жидкость, используемая при гемофильтрации и гемодиафильтрации, которая непосредственно вводится в экстракорпоральный контур в качестве замены жидкости, удаляемой из крови путем фильтрации

[ИСТОЧНИК: ISO 23500-1:2019, 3.40, изменено — слова «кровь пациента» и «ультрафильтрация» были заменены в определении на «экстракорпоральный контур» и «фильтрация» соответственно, а примечания 1 и 2 к статье были удалены.]

3.25 ЧИСТОЕ УДАЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ (NET FLUID REMOVAL): потеря жидкости пациентом

Примечание – Исторически этот термин означает «потерю массы»

3.26 ПОТЕРЯ КРОВИ ( BLOOD LEAK): перемещение крови из отсека с кровью в отсек с диализирующей жидкостью (3.23) диализатора или перемещение из отсека с кровью в окружающую среду.

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-2-16:2018, 201.3.202]

3.27 МАРКИРОВКА (LABELLING): Hаписанный, печатный, графический или электронный материал, который прикрепляется к упаковке и контейнеру экстракорпорального контура крови и/или жидкости (3.5) , который относится к идентификации, техническому описанию и использованию контура, но исключает товаросопроводительные документы.

3.28 ЖЕСТКИЙ МАТЕРИАЛЛ (  RIGID MATERIAL): материал с модулем упругости при изгибе или растяжении более 3433 МПа, например металл, стекло, некоторые армированные волокном полимеры и высокоэффективные полимеры

3.29 ПОЛУЖЕСТКИЙ МАТЕРИАЛ (SEMI-RIGIT MATERIAL): Материал с модулем упругости при изгибе или растяжении от 700 до 3433 МПа, например, термопласты

4  Требования

В пункте 4 изложены требования к экстракорпоральному контуру.

4.1 общие положения

4.2 биологическая безопасность и гемосовместимость. Части одноразового контура, предназначенные для прямого или косвенного контакта с кровью, должны быть оценены на предмет отсутствия биологической опасности в соответствии с пунктом 5.2. Необходимо установить, существуют ли национальные стандарты, регулирующие испытания на токсикологию и биосовместимость, в стране, где контур производится или будет продаваться.

4.3 стерильность

Кровопроводящие и жидкостные пути контура, а также внутренние сопрягаемые поверхности всех соединителей, контактирующих (прямо

или косвенно) с кровью во время использования, должны быть стерильными. Соответствие требованиям должно быть проверено в соответствии с пунктом 5.3.

Элементы кровопроводящих и жидкостных контуров могут иметь участки, которые никогда не контактируют

напрямую или косвенно с кровью. Такие элементы не требуют стерильности.

  - Апирогенность

Кровопроводящие пути и жидкие среды контура, а также внутренние сопрягаемые поверхности всех соединителей, контактирующих с кровью во время использования, должны быть апирогенными. Соответствие требованиям должно быть подтверждено в соответствии с пунктом 5.4.

ПРИМЕЧАНИЕ 1- Пирогенность в данном контексте относится к пирогенности, опосредованной эндотоксинами. Пирогенность, опосредованная материалами, рассматривается в разделе 4.2.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Элементы систем кровообращения и циркуляции жидкости могут иметь участки, которые никогда не контактируют с кровью напрямую или косвенно. Такие элементы не обязательно должны быть апирогенными.

  - Механические характеристики

    - Конструктивная целостность

Структурная целостность — это способность выдерживать положительное и отрицательное давление внутри устройства, предотвращать утечку крови или жидкости наружу, а также попадание воздуха. Для определения способности выдерживать положительное и отрицательное давление могут использоваться два подхода:

- устройство должно быть способно выдерживать максимальное положительное давление выше атмосферного и максимальное отрицательное давление ниже атмосферного, которые могут возникнуть в определенных точках устройства в системе гемодиализа в соответствии с результатами процесса управления рисками производителя; или

- устройство должно выдерживать положительное давление, в 1,5 раза превышающее рекомендуемое производителем максимальное давление выше атмосферного давления, и отрицательное давление, не превышающее 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) ниже атмосферного давления; если производитель не выводит испытанные значения давления из системы гемодиализа, с которой используется контур, рекомендуемое максимальное давление должно быть указано для пользователя в сопроводительной документации.

Соответствие должно быть проверено согласно 5.5.1.

    - Соединители для гемодиализатора, гемодиафильтра или гемофильтра

      - Общие положения

Все разъемы, соединяющие гемодиализаторы, гемофильтры или гемоконцентраторы, должны обеспечивать безопасное соединение. Для обеспечения безопасного соединения следует избегать утечки воздуха извне или потери крови в окружающую среду. Степень приемлемой скорости утечки, минимальное усилие разъединения, минимальный крутящий момент разъединения и максимальный крутящий момент соединения в этой точке системы гемодиализа должны быть определены в соответствии с результатами процесса управления рисками производителя. Граничные параметры, используемые в испытаниях, такие как крутящие моменты, усилия соединения и разъединения, время удержания и температура окружающей среды, должны рассматриваться и определяться в рамках оценки производителем использования продукта. Выбранные усилия и крутящие моменты, используемые в испытаниях, должны быть репрезентативными для типичных физических состояний пользователей. При необходимости следует учитывать рекомендации по охране труда и технике безопасности для максимально допустимых моментов и сил.

      - Требования к размерам

За исключением случаев, когда гемодиализаторы, гемофильтры или гемоконцентраторы и экстракорпоральный контур крови спроектированы как единая система, размеры и допуски соединителей гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемофильтров должны соответствовать размерам и допускам, указанным на рисунке 1 и в таблице 1. Соответствие должно быть проверено согласно 5.5.2.2.

Обозначения

α   угол резьбы                                                                 S  диаметр конусного отверстия

β   угол резьбы                                                                   V  диаметр

γ   конусность                                                                     W  диаметр резьбы

δ     нить                                                                                     Х    длина

E   длина конуса                                                          Y   ширина

Рисунок 1 — Основные посадочные  размеры соединителей контура крови и отсека крови гемодиализаторов, гемодиафильтров, гемофильтров или гемоконцентраторов

Таблица 1 –  Размеры соединителя контура крови

|  | α, | β, | γ | δa, мм | E, мм | Sb, мм | Vb, мм | W, мм | X, мм | Y, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | – | – | – | 8,0 | 10 или более | 6,33 | – | 12,60 | – | 1,90 |
| Номинальный | 15 | 15 | 6:100 |  |  | 6,33 | 10,55 или менее | 12,80 | 4,00 или более | 2,0 |
| Максимальный | – | – | – |  |  | 6,405 | – | 12,80 | – | 2,10 |
| α угол резьбы β угол резьбы γ γ конусность δ нить E длина конуса S диаметр конусного отверстия V диаметр W диаметр резьбы X длина Y ширина a b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.2.3.Утечка из-за падения давления

Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемоконцентраторов, изготовленные из мягкого или полужесткого материала, не должны превышать установленного уровня утечки при воздействии определенного давления в течение определенного периода времени с использованием воздуха в качестве рабочей среды. Соответствие требованиям должно быть подтверждено в соответствии с пунктом 5.5.2.3.

4.5.2.4. Утечка воздуха при давлении ниже атмосферного

Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров, гемофильтров или гемоконцентраторов, изготовленные из мягкого или полужесткого материала, должны быть проверены на утечку воздуха при давлении ниже атмосферного. Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров, гемофильтров или гемоконцентраторов не должны давать утечку, превышающую установленное значение, при

воздействии определенного давления ниже атмосферного в течение заданного периода выдержки. Соответствие требованиям должно быть подтверждено в соответствии с пунктом 5.5.2.4.

      - Растрескивание под напряжением

Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемоконцентраторов, изготовленные из мягкого или полужесткого материала, должны быть проверены на наличие трещин под напряжением. Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемофильтров должны соответствовать требованиям пункта 4.5.2.2 после испытания на прочность согласно ISO 80369-20:2015, приложение E. Соответствие требованиям должно быть подтверждено в соответствии с пунктом 5.5.2.5.

      - Сопротивление отрыву при осевой нагрузке

Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемоконцентраторов, изготовленные из мягкого или полужесткого материала, должны быть проверены на отсоединение под действием осевой нагрузки. Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемоконцентраторов не должны отсоединяться от эталонного соединителя в течение определенного периода времени при воздействии определенной осевой силы отсоединения. Соответствие требованиям должно быть подтверждено в соответствии с пунктом 5.5.2.6.

      - Сопротивление отрыву при отвинчивании

Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемофильтров, изготовленные из мягкого или полужесткого материала, должны быть проверены на отсоединение при отвинчивании. Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемофильтров не должны отсоединяться от эталонного соединителя в течение определенного времени выдержки при воздействии определенного момента отвинчивания. Соответствие требованиям должно быть подтверждено в соответствии с пунктом 5.5.2.7.

      - Сопротивление перекрытию

Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемоконцентраторов, изготовленные из мягкого или полужесткого материала, должны быть проверены на устойчивость к смещению. Соединители для гемодиализаторов, гемодиафильтров или гемофильтров не должны смещаться относительно резьбы или выступов эталонного соединителя при приложении определенного

крутящего момента в течение определенного времени. Соответствие требованиям должно быть подтверждено в соответствии с пунктом 5.5.2.8.

    - Соединители для устройства сосудистого доступа

За исключением случаев, когда экстракорпоральный контур кровообращения и устройство сосудистого доступа представляют собой единую систему, размеры коннекторов, предназначенных для присоединения к устройствам сосудистого доступа, должны соответствовать 6%-ному конусу (Луэр) и соответствовать эксплуатационным требованиям стандарта ISO 80369-7. Коннекторы из полужестких материалов также должны

соответствовать эксплуатационным требованиям стандарта ISO 80369-7. Соответствие требованиям должно быть подтверждено в соответствии с пунктом 5.5.3.

    - Соединители для вспомогательных компонентов

Все части экстракорпорального контура крови и контуров циркуляции жидкости, предназначенные для использования с неинтегрированными вспомогательными компонентами, такими как линии гепарина, линии датчиков давления, линии введения лекарственных средств и линии регулировки уровня, должны заканчиваться фитингами, которые соответствуют эксплуатационным требованиям стандарта ISO 80369-7.

Соответствие должно быть проверено согласно 5.5.4.

    - Цветовая кодировка

Конец трубки, подключаемый к пациенту, и коннекторы к гемодиализаторам, гемодиафильтрам или гемоконцентраторам на артериальной стороне должны иметь красную цветовую кодировку, а на венозной стороне — синюю. Цветовая кодировка должна быть хорошо видна на

расстоянии не менее 100 мм от конца трубки.

Соответствие данному требованию проверяется согласно 5.5.5.

Примечание -  Артериальная сторона определяется как часть экстракорпорального контура, доставляющая кровь от пациента к гемодиализатору. Венозная сторона определяется как часть гемодиализного контура, возвращающая кровь пациенту.

Для идентификации других частей системы следует использовать разные цвета в соответствии с результатами процесса управления рисками производителя.

    - Порты доступа

      - Порты доступа для игл

Отверстия для доступа должны быть спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму риск полного прокалывания трубки иглой и причинения травмы пользователю.

Отверстия для доступа к иглам не должны протекать при испытании в соответствии с 5.5.6.1.

      - Безыгольные порты доступа

Безыгольные порты доступа не должны давать утечек при испытании в соответствии с 5.5.6.2.

4.5.7. Объем кровотока

Диапазон объемов, содержащихся в объеме кровеносного пути экстракорпорального кровообращения, должен быть указан производителем.

Соответствие данному требованию проверяется согласно 5.5.7.

ПРИМЕЧАНИЕ - Объем кровеносного пути вместе с объемом, содержащимся в кровеносном пути устройства, к которому он подключен, обычно называется объемом заполнения контура.

4.5.8. Уровень заполнения камеры улавливания воздуха

Рекомендуемый уровень заполнения воздухозаборной камеры должен быть отмечен на воздухозаборной камере, если этот уровень необходим для правильной работы системы мониторинга.

Соответствие данному требованию проверяется согласно 5.5.8.

4.5.9. Защитные устройства для преобразователей

Экстракорпоральные контуры крови и жидкости должны быть снабжены встроенными или невстроенными защитными устройствами для датчиков, предотвращающими перекрестное загрязнение и позволяющими контролировать давление, как правило, артериальное и венозное. Защитное устройство для датчика должно обеспечивать надежное и герметичное соединение с гемодиализным оборудованием посредством фитингов, соответствующих эксплуатационным требованиям, приведенным в ISO 80369-7, при воздействии рабочего давления в диапазоне, указанном в пункте 4.5.1. Сторона защитного устройства для датчика, обращенная к гемодиализному оборудованию, должна быть прозрачной (чистой), чтобы обеспечить визуальный контроль загрязнения крови во время использования. Соответствие этому требованию должно соответствовать пункту 5.5.9.

  - Функциональные характеристики

    - Общие положения

Функциональные характеристики – это свойства, связанные с системой гемодиализа, которые обычно являются результатом сочетания неактивного медицинского устройства, именуемого устройством, и активного медицинского устройства, именуемого

оборудованием для гемодиализа. Следовательно, соответствие требованиям зависит от поведения системы и может быть определено только при совместном использовании одноразового оборудования и оборудования для гемодиализа. Как минимум, необходимо оценить все применимые основные характеристики безопасности и эксплуатационные характеристики системы гемодиализа.

Существует два варианта определения соответствия функциональных характеристик, любой из которых может быть использован.

- Производитель одноразового оборудования подтверждает требования производителя оборудования для гемодиализа и указывает соответствие одноразового оборудования в сопроводительной документации.

- Производитель одноразового оборудования указывает в прилагаемой документации основные эксплуатационные характеристики. документация.

    - Производительность системы перекачки крови

Скорость кровотока экстракорпорального контура в сочетании с указанным оборудованием для гемодиализа должна соответствовать указаниям производителя.

Спецификация должна включать усталость сегмента насоса для максимального указанного срока службы экстракорпорального контура крови.

Соответствие данному требованию проверяется согласно 5.6.2.

Примечание 1 -  Скорость кровотока ниже заданного значения считается неблагоприятной для стандартного лечения. Поэтому целью тестирования является выявление наибольшей отрицательной погрешности скорости кровотока.

Примечание 2 -  Из-за усталости сегмента насоса может быть целесообразно указывать объем доставленной крови (скорость кровотока, интегрированная за время лечения) вместо скорости кровотока.

    - Производительность насоса диализирующего раствора. Если одноразовый контур содержит элемент, являющийся частью подачи диализирующего раствора, скорость потока диализирующего раствора в контуре в сочетании с указанным оборудованием для гемодиализа должна соответствовать указаниям производителя. Соответствие данному требованию проверяется согласно 5.6.3.

Примечание -  Скорость потока диализирующего раствора ниже установленного значения считается неблагоприятной для типичного лечения.

    - Чистое удаление жидкости

Если экстракорпоральный контур содержит контур жидкости, который используется в функции чистого удаления жидкости оборудования для гемодиализа, чистое удаление жидкости контура жидкости в сочетании с указанным оборудованием для гемодиализа должно быть достигнуто, как указано производителем. Соблюдение настоящего требования проверяется в соответствии с 5.6.4.

    - Расход замещающей жидкости

Если экстракорпоральный контур содержит контур циркуляции жидкости, используемый для подачи замещающей жидкости, например, при гемофильтрации или гемодиафильтрации, производитель должен указать расход замещающей жидкости в контуре циркуляции жидкости в сочетании с указанным оборудованием для гемодиализа. Соответствие этому требованию должно быть подтверждено в соответствии с 5.6.5.

Примечание -  Основные требования к производительности замещающей жидкости определены в IEC 60601-2-16:2018, 201.4.3.105.

    - Состав диализирующей жидкости

Если экстракорпоральный контур содержит контур жидкости, который используется при приготовлении диализирующего раствора из диализирующей воды и концентрата диализирующего раствора, точность состава диализирующего раствора должна быть указана производителем, а соответствие требованиям должно быть проверено соответствующим образом. Соблюдение настоящего требования проверяется в соответствии с 5.6.6.

    - Температура диализирующей жидкости

Если экстракорпоральный контур содержит контур циркуляции жидкости, который используется для контроля температуры диализирующей жидкости (основные требования) или мониторинга температуры (основные требования безопасности), температура диализирующей жидкости должна достигаться и контролироваться в соответствии с указаниями производителя. Соблюдение настоящего требования проверяется в соответствии с 5.6.7.

    - Температура замещающей жидкости

Если экстракорпоральный контур содержит контур жидкости, который используется для контроля температуры замещающей жидкости (основные характеристики) или мониторинга температуры (основная безопасность), температура замещающей жидкости должна достигаться и контролироваться в соответствии с указаниями производителя. Соблюдение настоящего требования проверяется согласно 5.6.8.

    - Окклюзия пути жидкости

Экстракорпоральные контуры крови и жидкости должны иметь возможность окклюзионной фиксации зажимами контрольных и предохранительных линий оборудования для гемодиализа, с которым предполагается использование экстракорпоральных и жидкостных контуров, как указано в маркировке изделий.

Соблюдение настоящего требования проверяется в соответствии с 5.6.9.

4.6.10. Предотвращение подсоса воздуха

Экстракорпоральный контур крови включает в себя одноразовый элемент, соединяющий экстракорпоральный контур с системой гемодиализа. Защитные меры по предотвращению инфузии воздуха осуществляются в соответствии с процедурой управления

рисками производителя. Его функциональность должна соответствовать требованиям производителя. Соответствие требованиям должно проверяться в соответствии с пунктом 5.6.10.

    - Контроль давления

Экстракорпоральный контур крови и жидкости оснащен одноразовыми элементами, которые связаны с защитными мерами контроля давления в системах гемодиализа и являются частью защитных мер контроля давления в экстракорпоральном контуре в соответствии с процессом управления рисками производителя.

Следующие характеристики считаются частью производительности системы гемодиализа:

- точность измерения давления;

- диапазон измеряемого давления;

- время реакции на изменение давления.

Соблюдение настоящего требования проверяется согласно 5.6.11.

    - Обнаружение утечки крови

Если одноразовый контур содержит контур жидкости, который является частью системы обнаружения утечки крови системы гемодиализа, функциональность обнаружения утечки крови должна быть реализована в соответствии с указаниями производителя. Соблюдение настоящего требования проверяется согласно 5.6.12.

  - Срок действия

Биологическая безопасность, стерильность, эксплуатационные характеристики, а также механическая целостность и функциональные характеристики изделия должны быть подтверждены после хранения в течение срока годности. Срок годности может быть установлен с помощью ускоренных исследований стабильности или подтвержден данными о старении в режиме реального времени.

Соответствие должно осуществляться в соответствии с пунктом 5.7.

- МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

  - Общие положения

Характеристики производительности, указанные в пункте 4, должны быть определены до вывода на рынок нового типа экстракорпоральной системы и должны быть повторно оценены после внесения изменений в одноразовый контур, которые могут повлиять на его производительность. Для испытаний размер выборки одноразового контура и оборудования для гемодиализа должен определяться с учетом риска и должен обеспечивать статистическую значимость результатов испытаний, соответствующих всему спектру спецификаций производителя.

Конфигурация одноразовых образцов, используемых для испытания, должна соответствовать окончательной конфигурации производства, включая стерилизацию.

Измерения должны проводиться in vitro при температуре, соответствующей терапии. Если зависимость между переменными нелинейна, необходимо провести достаточное количество измерений для интерполяции данных. Методы измерений, представленные в настоящем документе, являются референтными. Допускается использование других методов испытаний при условии их валидации и сопоставимой точности и воспроизводимости.

Представленные испытательные системы не отражают всех необходимых характеристик практически реализуемой испытательной аппаратуры. При проектировании и изготовлении испытательных систем необходимо также учитывать многочисленные факторы, влияющие на погрешность измерений, включая, помимо прочего:

- погрешности измерения давления из-за влияния статического напора и динамических перепадов давления;

- время стабилизации параметров;

- неконтролируемые колебания температуры при непостоянном расходе рН;

- деградация исследуемых веществ под воздействием тепла, света и времени;

- дегазация испытательных жидкостей;

- захваченный воздух; и

- загрязнение системы посторонними материалами, водорослями и бактериями.

Примечание -  Обычно используемая температура, соответствующая терапии, составляет 37 °C ± 1 °C. Испытания при других температурах возможны при условии обоснования мер по управлению рисками.

5.2. Биологическая безопасность и гемосовместимость

Биологическая безопасность экстракорпоральных контуров кровообращения и инфузионной терапии, предназначенных для прямого или косвенного контакта с кровью пациента, должна оцениваться на образцах каждого нового типа устройства перед его выпуском на рынок или после любого изменения материалов, из которых изготовлено устройство данного типа, или после любого изменения метода стерилизации. Испытания должны проводиться в соответствии со стандартом ISO 10993-1 и результатами процесса управления рисками производителя.

Взаимодействие системы кровообращения с оборудованием для гемодиализа может оказывать существенное влияние на гемосовместимость, например, на свёртываемость крови и активацию комплемента. Поэтому, помимо процесса отбора по стандарту ISO 10993-1, ориентированного на состав материала, гемосовместимость устройства с точки зрения взаимодействия должна быть проверена в соответствии со стандартом ISO 10993-4 с использованием соответствующего оборудования для гемодиализа. Это относится к каждому новому типу устройства перед его выпуском на рынок или после любого изменения материалов изготовления, изменения конструкции или любого изменения метода стерилизации.

  - Стерильность

Соответствие пункту 4.3 должно быть проверено путем проверки записей об устройстве, которые показывают, что устройство было подвергнуто процессу стерилизации, который был проверен в соответствии с ISO 11737-2.

5.4.Апирогенность

Соответствие 4.4 должно быть проверено согласно ISO 10993-11.

Примечание -  В стандарте ISO 10993-11 не рассматриваются требования к методам испытаний на пирогенность, опосредованную эндотоксинами, но содержится ссылка на стандарт ANSI/AAMI ST72[18] .

  - Механические характеристики

5.5.1. Конструктивная целостность

      - Структурная целостность под положительным давлением

Соответствие 4.5.1 (положительное давление) должно быть определено одним из следующих испытаний:

а) Заполните устройство водой. Закройте все соединения подходящими заглушками. Подвергните устройство максимальному положительному давлению, которое может возникнуть в определенных точках устройства в системе гемодиализа.

В соответствии с результатами процесса управления рисками производителя или избыточным давлением, превышающим в 1,5 раза максимальное давление, рекомендованное производителем, сверх атмосферного. Поддерживайте давление не менее 10 минут и осмотрите на наличие видимых признаков утечки.

b) Закройте все порты подходящими заглушками. Погрузите устройство в воду. Подвергните просвет устройства максимальному положительному давлению, которое может возникнуть в системе гемодиализа при нормальной работе и в условиях единичного отказа, в соответствии с рекомендациями производителя по управлению рисками. Поддерживайте давление не менее 10 минут и осмотрите устройство на предмет утечки пузырьков воздуха.

Если предполагаемое использование включает опорную конструкцию оборудования для гемодиализа, устройство следует испытать с репрезентативной опорной конструкцией. При наличии могут быть использованы эквивалентные или превосходящие тесты.

5.5.1.2. Целостность конструкции при отрицательном давлении

Соответствие пункту 4.5.1 (отрицательное давление) должно быть определено одним из следующих испытаний:

a) Закройте все порты подходящими заглушками. Погрузите устройство в воду. Подвергните устройство максимальному отрицательному давлению, которое может возникнуть в определенных точках устройства в системе гемодиализа в соответствии с рекомендациями производителя по управлению рисками, или не менее чем на 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) ниже атмосферного давления. Поддерживайте давление не менее 10 минут и осмотрите устройство на наличие визуальных признаков утечки.

б) Заполните устройство водой. Закройте все порты подходящими заглушками. Подвергните просвет устройства максимальному отрицательному давлению, которое может возникнуть в системе гемодиализа, или как минимум на 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) ниже атмосферного давления.

Поддерживайте давление не менее 10 минут и осмотрите устройство на предмет утечки пузырьков воздуха.

Если предполагаемое использование включает опорную конструкцию оборудования для гемодиализа, устройство должно быть испытано с репрезентативной опорной конструкцией. При наличии могут быть использованы эквивалентные или превосходящие тесты.

    - Соединители для гемодиализатора, гемодиафильтра или гемофильтра

      - Общие положения

Разъемы должны обеспечивать надежное соединение. Критерии испытаний и приёмки должны использоваться в соответствии с процессом управления рисками производителя в соответствии с пунктом 4.5.2.1. Методы, применяемые в отношении условий контроля и испытаний, указаны в стандарте ISO 80369-20.

Для проведения необходимых испытаний следует использовать эталонный коннектор, соответствующий наихудшим размерам соответствующего коннектора конического отсека крови гемодиализатора, гемодиафильтра или гемофильтра. Для определения соответствия диаметра конуса S и конусности γ техническим требованиям применяется калибр, описанный на рисунках 2–5 и в таблицах 2–4 .

На рисунке 2 и в таблице 2 показано перекрытие коннекторов входа и выхода крови конуса и гнезда.

На рисунке 3 и в таблице 3 указаны требуемые размеры и допуски калибра.

На рисунке 4 показан конический эталонный соединитель для измерения присоединительного гнезда.

На рис. 5 показано гнездо, соединенное с калибром, соответствующим спецификациям по диаметру конуса и конусности, указанным в Таблице 1 , при этом вершина конуса находится в пределах допустимого окна «а».

Испытания на прочность на отрыв при осевой нагрузке определены в стандарте ISO 80369-20. Замковые соединения должны соответствовать требованиям 4.5.3 или быть испытаны соответствующим методом. Незамковые соединения не должны отрываться при осевой нагрузке от 23 Н до 25 Н. Соединители, изготовленные из мягких материалов, можно испытывать в соответствии с методом испытаний, указанным производителем, вместо метода испытаний ISO 80369-20. Соответствие размеров определяется с использованием одного или комбинации следующих методов:

- цифровые контактные измерительные приборы,

- оптическое измерение,

- трехмерная рентгеновская визуализация,

- аналоговые датчики, или

- еще один проверенный метод.

Оценка размеров может включать деструктивные методы получения доступа к характеристикам для измерения.

      - Требования к размерам

Соответствие пункту 4.5.2.2 должно быть определено путем осмотра с использованием калибров, описанных на рисунках 2–5 и в таблицах 2–5

Обозначения:

1  внешний конус                                                                     F длина конуса

2  внутренний конус                                                               P   диаметр конуса

γ  конусность                                                                                   Q    перекрытие

E  длина внутреннего конуса                                                   S диаметр отверстия

Рисунок 2 — Иллюстрация перекрытия конусного соединителя с гнездовыми соединителями для входа и выхода крови

|  | E, мм | F, мм | P, мм | Qa, мм | Sb, мм | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | 10 или более | 9 или более | 5,97 | 5,0 или более | 6,33 | 6:100 |
| Номинальный |  |  | 6,0 | – | 6,33 |  |
| Максимальный |  |  | 6,03 | 7,26 или менее | 6,405 |  |
| E длина внутреннего конуса F длина конуса P диаметр конуса Q перекрытие S диаметр отверстия γ конусность |  |  |  |  |  |  |

Обозначения:

- e  минимальная длина калибра                                        J- конус

- f  тестируемый  дапазон длины                                         K- конус

- g  эталонная длина                                                       γ  конусность

H – конус

Таблица 3 – Размеры конического эталонного соединителя

|  | e, мм | f, мм | g, мм | H, мм | J, мм | K, мм | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | 10 | 1,24 | – | 5,905 | 6,325 | 6,405 | 6:100 |
| Номинальный | – | 1,25 | 7 | 5,910 | 6,330 |  |  |
| Максимальный | – | 1,25 | – | 5,910 | 6,330 |  |  |
| e минимальная длина калибра f тестируемый дапазон длины g эталонная длина H – конус J - конус K -конус γ конусность |  |  |  |  |  |  |  |

- e  минимальная длина калибра                                        J- конус

- f  тестируемый  дапазон длины                                         K- конус

- g  эталонная длина                                                       γ  конусность

H – конус

Рисунок 4 — Конусный эталонный соединитель для проверки соединителя розетки для крови

1 коническое гнездо

2 конических калибра

а  диапазон размеров тестирования (см. F на рисунке 2)

Таблица 4 – Размеры эталонного коннектора конуса

|  | e, мм | f, мм | G, мм | H, мм | J, мм | k, мм | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | – | – | 6,444 | – | 6,054 | 9 | 6:100 |
| Номинальный | 1 | 7 | 6,449 | – | 6,059 | – |  |
| Максимальный | – | – | 6,449 | 0,5 | 6,059 | – |  |
| e минимальная длина калибра f тестируемый дапазон длины g эталонная длина H – конус J - конус K -конус γ конусность |  |  |  |  |  |  |  |

5.5.2.4. Утечка воздуха при давлении ниже атмосферного

Соответствие должно быть установлено путем проведения испытаний по стандарту ISO 80369-20:2015, Приложение D, с использованием соответствующего эталонного соединителя.

      - Растрескивание под напряжением

Соответствие должно быть установлено путем проведения испытаний по стандарту ISO 80369-20:2015, Приложение E, с использованием соответствующего эталонного соединителя.

      - Сопротивление отрыву при осевой нагрузке

Соответствие должно быть установлено путем проведения испытаний по стандарту ISO 80369-20:2015, Приложение F, с использованием соответствующего эталонного соединителя.

      - Сопротивление отрыву при отвинчивании

Соответствие должно быть установлено путем проведения испытаний по стандарту ISO 80369-20:2015, Приложение G, с использованием соответствующего эталонного соединителя.

      - Сопротивление перекрытию

Соответствие должно быть установлено путем проведения испытаний по стандарту ISO 80369-20:2015, Приложение H, с использованием соответствующего эталонного соединителя.

    - Соединители для устройства сосудистого доступа

Соответствие пункту 4.5.3 определяется проверкой в соответствии со стандартом ISO 80369-7, который определяет размеры и требования к конструкции и функциональным характеристикам соединителей с малым диаметром отверстия, предназначенных для соединения с такими устройствами, например, канюлями с конусными и гнездовыми соединителями Luer Slip и соединителями Luer Lock.

Соответствие размеров определяется с использованием одного или комбинации следующих методов:

- цифровые контактные измерительные приборы,

- оптическое измерение,

- трехмерная рентгеновская визуализация,

- аналоговые датчики, или

- еще один проверенный метод.

Оценка размеров может включать деструктивные методы получения доступа к характеристикам для измерения.

    - Соединители для вспомогательных компонентов

Соответствие пункту 4.5.4 определяется проверкой в соответствии со стандартом ISO 80369-7, который определяет размеры и

требования к конструкции и функциональным характеристикам соединителей с малым диаметром отверстия, предназначенных для

соединения с такими компонентами, как, например, шприцы для подкожных инъекций с коническими и гнездовыми соединителями типа «Луер» или «Лок».

Цветовая кодировка

Соответствие пункту 4.5.5 определяется путем проверки.

    - Порты доступа

      - Порты доступа для игл

Соответствие пункту 4.5.6.1 определяется следующей процедурой.

Заполните часть устройства, содержащую порт доступа, водой при температуре, соответствующей терапии, и создайте на устройстве максимальное положительное давление, которое может возникнуть в системе гемодиализа в месте расположения порта. Проколите порт доступа иглой для подкожных инъекций, как указано производителем, или, если не указано иное, иглой с наружным диаметром 0,8 мм (калибр 21) в соответствии со стандартом ISO 7864. Введите и извлеките иглу пять раз через порт доступа. Поддерживайте давление в течение 6 часов и визуально проверьте порт доступа на наличие воды.

Используя тот же контур, полностью заполните устройство дегазированной водой при температуре, соответствующей терапии. Закройте все порты, кроме порта, к которому подано давление. Подвергните устройство максимальному разрежению, которое может возникнуть в системе гемодиализа, если только это разрежение не превышает 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) или не указано иным образом; в этом случае создайте разрежение 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) и закройте устройство. Доступ к порту осуществляется в соответствии с инструкциями производителя.

Выполните ещё 10 попыток доступа к порту в течение 10 минут. Поддерживайте давление в течение 6 часов и визуально осмотрите порт доступа на предмет утечки воздуха в устройство. Вода может циркулировать через устройство.

      - Безыгольные порты доступа

Соответствие пункту 4.5.6.2 определяется следующей процедурой.

Заполните часть экстракорпорального кровообращения, содержащую порт доступа, водой при температуре, соответствующей терапии, и подайте на устройство максимальное положительное давление, которое может возникнуть в системе гемодиализа в месте расположения порта. Доступ к порту осуществляется в соответствии с инструкциями производителя. Выполните доступ к порту еще 10 раз в течение 10 минут. Поддерживайте давление в течение 6 часов и визуально осмотрите порт доступа на предмет появления воды.

Используя тот же контур, полностью заполните устройство дегазированной водой при температуре, соответствующей терапии. Закройте все порты, кроме порта, к которому подано давление. Подвергните устройство максимальному разрежению, которое может возникнуть в системе гемодиализа, если только это разрежение не превышает 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) или не указано иным образом; в этом случае создайте разрежение 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) и закройте устройство. Доступ к порту осуществляется в соответствии с инструкциями производителя.

Выполните ещё 10 попыток доступа к порту в течение 10 минут. Поддерживайте давление в течение 6 часов и визуально осмотрите порт доступа на предмет утечки воздуха в устройство. Вода может циркулировать через устройство.

    - Объем кровотока

Соответствие пункту 4.5.7 проверяется путём заполнения кровеносного тракта устройства водой и измерения объёма воды, необходимого для заполнения этого тракта. Воздухозаборные камеры должны быть заполнены до нормального рабочего уровня.

Также допустим расчет объема пути крови с использованием информации из чертежа изделия или файла автоматизированного проектирования (САПР).

    - Уровень заполнения камеры улавливания воздуха

Соответствие пункту 4.5.8 проверяется визуальным осмотром наличия маркировки, указывающей нормальный рабочий уровень.

    - Защитные устройства для преобразователей

Соответствие пункту 4.5.9 должно быть проверено путем испытания способности выдерживать максимальное положительное давление, которое может возникнуть в месте расположения защитного устройства преобразователя в системе гемодиализа при нормальной работе и в условиях единичного отказа в соответствии с результатами процесса управления рисками производителя.

Открыв сторону устройства для гемодиализа, заполните устройство водой, создайте давление в защитном кожухе датчика и удерживайте его в течение времени, необходимого в соответствии с процедурой управления рисками производителя. Проверьте наличие признаков утечки или микроразрывов, которые могут привести к перекрестному заражению. Утечки или микроразрывы не должны происходить в районе коннектора Луер, сварных швов корпуса или через мембрану.

Соответствие эксплуатационным требованиям соединения определяется в соответствии со стандартом ISO 80369-7.

Соответствие требуемой прозрачности защитного кожуха преобразователя со стороны гемодиализного аппарата можно проверить путем осмотра.

Если производитель не выводит значение испытанного давления из системы гемодиализа, с которой используется протектор датчика, рекомендуемое максимальное давление должно быть указано для пользователя в сопроводительной документации.

  - Функциональные характеристики

    - Общие положения

В следующих пунктах изложены функциональные требования к экстракорпоральному контуру очистки крови.

    - Производительность системы перекачки крови

Соответствие пункту 4.6.2 должно быть проверено согласно IEC 60601-2-16:2018, 201.4.3.102 с использованием соответствующего оборудования для гемодиализа.

Результаты будут использованы для выработки рекомендаций в пункте 6.4 f) 3).

    - Производительность насоса диализирующего раствора.

Соответствие пункту 4.6.3 должно быть проверено согласно IEC 60601-2-16:2018, 201.4.3.103 с использованием соответствующего оборудования для гемодиализа.

    - Чистое удаление жидкости

Соответствие пункту 4.6.4 должно быть проверено согласно IEC 60601-2-16:2018, 201.4.3.104 с использованием соответствующего оборудования для гемодиализа.

    - Расход замещающей жидкости

Соответствие пункту 4.6.5 должно быть проверено согласно IEC 60601-2-16:2018, 201.4.3.105 с использованием соответствующего оборудования для гемодиализа.

    - Состав диализирующей жидкости

Соответствие пункту 4.6.6 должно быть проверено согласно IEC 60601-2-16:2018, 201.4.3.107 с использованием соответствующего оборудования для гемодиализа.

    - Температура диализирующей жидкости

Соответствие пункту 4.6.7 должно быть проверено согласно IEC 60601-2-16:2018, 201.4.3.108 с использованием соответствующего оборудования для гемодиализа.

    - Температура замещающей жидкости

Соответствие пункту 4.6.8 должно быть проверено согласно IEC 60601-2-16:2018, 201.4.3.109 с использованием соответствующего оборудования для гемодиализа.

    - Окклюзия пути жидкости

Соответствие требованиям пункта 4.6.9 должно быть проверено с использованием соответствующего гемодиализного оборудования во всех диапазонах давления, температуры и расхода, указанных производителем гемодиализного оборудования, для подтверждения функциональных и защитных мер реагирования, связанных с окклюзией жидкостного тракта. Как правило, но не исключительно, должны учитываться следующие функциональные и защитные меры реагирования: окклюзия, создаваемая зажимом, должна предотвращать прохождение жидкости при активации; трубка не должна быть разрушена или повреждена зажимным механизмом; окклюзия, создаваемая зажимом, должна предотвращать прохождение воздуха, если зажим является частью системы безопасности гемодиализного оборудования.

5.6.10. Предотвращение подсоса воздуха

Соответствие пункту 4.6.10 должно быть проверено в соответствии с IEC 60601-2-16:2018, 201.12.4.4.105 с использованием соответствующего оборудования для гемодиализа.

5.6.11. Контроль давления

Соответствие пункту 4.6.11 должно быть проверено на применимом оборудовании для гемодиализа во всем указанном диапазоне давлений оборудования для гемодиализа.

5.6.12. Обнаружение утечки крови

Соответствие пункту 4.6.12 относительно утечки крови из отсека для крови в отсек для диализирующего раствора должно быть проверено на соответствующем гемодиализном оборудовании в соответствии с IEC 60601-2-16:2018, 201.12.4.4.104.2.

Соблюдение требования 4.6.12 относительно утечки из отсека для крови наружу должно быть проверено путем визуального осмотра.

  - Срок действия

Соответствие требованиям пункта 4.7 может быть достигнуто путем ускоренного или проведенного в реальном времени испытания изделия на биологическую безопасность, гемосовместимость, стерильность и все затронутые механические и функциональные характеристики после хранения в течение периода, соответствующего дате истечения срока годности.

- Маркировка

  - Маркировка на устройстве

На изделии должна быть нанесена маркировка, содержащая как минимум следующую информацию:

а) красная и синяя маркировка на концах подключения пациента;

б) маркировка уровня камеры улавливания воздуха, если применимо.

в) этикетка для порта безыгольного доступа, если применимо

г) при необходимости другая цветовая кодировка.

  - Маркировка на защитной упаковке устройства

На упаковке или сквозь нее должна быть видна как минимум следующая информация:

а) наименование и адрес производителя;

б) фирменное наименование устройства;

в) идентификационный код производителя (например, номер товара, номер каталога или номер модели) для устройства;

г) номер партии, номер серии или серийный номер;

- дата истечения срока действия, указанная в формате мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-дд, где гггг означает год, мм — месяц, а дд — день;

е) метод стерилизации;

ж) заявление о однократном использовании;

з) заявление о стерильности и апирогенности; возможны два варианта:

  - что все содержимое упаковки стерильно;

  - что жидкостные пути (кровь и любые жидкостные пути, соединенные с кровеносным путем, находящиеся в прямом и/или косвенном контакте с кровью) являются стерильными;

- заявление «Перед применением ознакомьтесь с инструкцией»; в инструкции по применению должно быть указано или указано «Не используйте изделие, если упаковка повреждена»; если для стерильной защиты используются защитные колпачки, то должно быть указано «Не используйте изделие, если защитные колпачки не установлены»;

к)	если применимо и не является неотъемлемой частью устройства, заявление следующего содержания: «Внимание! Перед использованием на каждой линии мониторинга давления необходимо установить защитное устройство датчика;

л) если применимо, длина и внутренний диаметр сегмента насоса.

l) оборудование для гемодиализа, для которого предназначено устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если существуют символы, показанные в ISO 7000 и/или ISO 15223-1, их можно использовать в качестве альтернативы.

  - Маркировка на внешнем транспортном контейнере

На внешнем контейнере, который обычно содержит ряд данных, должна быть указана по крайней мере следующая информация:

устройства:

а) наименование и адрес производителя;

б) наименование и адрес дистрибьютора, если они отличаются от информации, указанной в пункте а), если применимо;

в) фирменное наименование устройства, описание содержимого и количество устройств, содержащихся во внешнем контейнер;

г) идентификационный код производителя (например, номер по каталогу или номер модели) устройства;

е) номер партии, лота или серии;

е) заключение о стерильности и апирогенности;

ж) инструкции и предупреждения по обращению и хранению;

h) дата истечения срока действия, указанная в формате мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-дд, где гггг означает год, мм — месяц, а дд — день;

i) заявление «Если внешний контейнер поврежден, внимательно проверьте содержащиеся в нем продукты, не используйте, если поврежден контейнер блока или защитные крышки не установлены на место».

j) оборудование для гемодиализа, для которого предназначен экстракорпоральный контур крови и жидкости.

Примечание - Если существуют символы, показанные в ISO 7000 и/или ISO 15223-1, их можно использовать в качестве альтернативы.

  - Информация, которая должна быть указана в сопроводительной документации

Во внешний контейнер, в котором транспортируются устройства, должна быть помещена сопроводительная документация, соответствующая стандарту ISO 20417. Она должна включать спецификацию изделия и инструкцию по эксплуатации в форме брошюры или листовки. В каждый внешний контейнер должна быть помещена как минимум одна такая брошюра или листовка.

Если сопроводительная документация доступна в электронном виде, производитель должен предоставить подробную информацию о порядке доступа к ней.

Необходимо предоставить как минимум следующую информацию:

а) наименование и адрес производителя;

б) фирменное название устройства;

в) идентификационный код производителя устройства;

г) заявление о стерильности и апирогенности и метод стерилизации;

е) заявление о однократном использовании;

- предостережения и предупреждения, включая, помимо прочего, следующее:

1) максимальные давления (как положительные, так и отрицательные) и применимые ограничения кровотока, такие как максимальная скорость кровотока;

- заявление о совместимости устройства с соответствующими компонентами гемодиализа оборудование, для которого оно предназначено;

- заявление о том, что фактическая скорость кровотока может отличаться от скорости кровотока, указанной оборудованием для гемодиализа, и что эта разница может меняться со временем, если это применимо;

- предупреждение о том, что нельзя перегибать трубку;

- заявление о возможности подсоса воздуха и рекомендация по использованию детектора воздуха;

- предупреждение о том, что запирающие соединители могут разъединиться, если конус или гнездовая часть подвергнутся воздействию смазки, например, при переносе смазки из смазанного безыгольного клапана;

- предупреждение о том, что детектор воздуха не обнаружит воздух, введенный шприцем через порт доступа дистальнее детектора воздуха, если применимо;

- предупреждение «Не использовать устройство, если корпус устройства поврежден»;

- если для стерильной защиты используются защитные колпачки, то надпись «Не используйте устройство, если защитные колпачки не установлены»;

ж) инструкции по подготовке экстракорпоральных контуров крови и жидкости перед использованием;

з) объяснение используемой цветовой кодировки;

и)	 если защитные приспособления для датчиков являются неотъемлемой частью устройства, необходимо включить технические характеристики защитных приспособлений для датчиков и инструкции по их использованию и замене в случае попадания на них жидкости или крови;

к) подробная информация о необходимом вспомогательном оборудовании;

л) общее описание экстракорпорального кровообращения и циркуляции жидкости;

м) сведения об ориентации разъемов гемодиализатора или гемодиафильтра по отношению к

линии подачи диализной жидкости;

н) если включены линии мониторинга, то инструкция о том, что должны использоваться компоненты устройства для предотвращения загрязнения мониторов кровью, если только эти компоненты не являются частью экстракорпорального контура крови и жидкости;

н) перечень дезинфицирующих средств для наружного применения (например, при заборе крови), совместимых с компонентами экстракорпорального кровообращения и циркуляции крови, а также предупреждение о том, что совместимость других дезинфицирующих средств с компонентами экстракорпорального кровообращения и циркуляции крови должна быть определена до их клинического использования;

о) рекомендуемая процедура прекращения оперативной процедуры, если применимо;

п) типовые схемы экстракорпорального кровообращения и циркуляции жидкости;

р) утверждение, что общие названия материалов, которые напрямую или косвенно контактируют с кровеносными путями доступны пользователю по запросу;

с) оборудование для гемодиализа, для которого предназначен экстракорпоральный контур крови и жидкости;

т) подтверждение основных принципов безопасности комбинированного гемодиализного оборудования, для которого оно предназначено;

у)подтверждение основных требований к рабочим характеристикам производителя оборудования для гемодиализа или заявление о основных рабочих характеристиках от производителя контура экстракорпоральной крови и жидкости;

игла наибольшего размера, рекомендованная производителем для доступа к портам доступа;

ф)инструкции по использованию безыгольного порта доступа, если применимо;

х) объем кровяного пути и круга кровообращения.

- Упаковка

Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов ISO 11607-1 и ISO 11607-2

БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] |  | ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols |
| --- | --- | --- |
| [2] |  | ISO 8637-1, Extracorporeal systems for blood purification — Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators |
| [3] |  | ISO 8637-3, Extracorporeal systems for blood purification — Part 3: Plasmafilters |
| [4] |  | ISO 10993-7, Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals |
| [5] |  | ISO 11135, Sterilization of health-care products — Ethylene oxide — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices |
| [6] |  | ISO 11137-1, Sterilization of health care products — Radiation — Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices |
| [7] |  | ISO 11137-2, Sterilization of health care products — Radiation — Part 2: Establishing the sterilization dose |
| [8] |  | ISO 11137-3, Sterilization of health care products — Radiation — Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control |
| [9] |  | ISO 13485, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes |
| [10] |  | ISO 14937, Sterilization of health care products — General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices |
| [11] |  | ISO 14971, Medical devices — Application of risk management to medical devices |
| [12] |  | ISO 15223-1, Medical devices — Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer — Part 1: General requirements |
| [13] |  | ISO 15223-2, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling, and information to be supplied — Part 2: Symbol development, selection and validation |
| [14] |  | ISO 17665-1, Sterilization of health care products — Moist heat — Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices |
| [15] |  | ISO/TS 17665-2, Sterilization of health care products — Moist heat — Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1 |
| [16] |  | ISO 23500 (all parts), Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies |
| [17] |  | IEC 60601-1:2020, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance |
| [18] |  | ANSI/AAMI ST72, Bacterial Endotoxins — Test Methods, Routine Monitoring, And Alternatives To Batch Testing |

| УДК 616-073.27:006.354 | МКС 11.040.40 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: гемодиализ, гемоконцентратор, требования, испытания, маркировка, упаковка |  |  |

| Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») ОТ ТК 011 «МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель ТК 011 «Медицинские приборы, аппараты и оборудование» |  | О.В. Романов |
| ОТ ООО «Медтехстандарт» |  |  |
| Руководитель разработки |  | О.В. Романов |

| Исполнитель |  | Н.С. Хучуа |
| --- | --- | --- |