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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
_____________________________________________________________

МАШИНЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

Термины и определения

Machines and apparatus for determination of mechanical properties of materials. Terms and definitions
_____________________________________________________________
								 Дата введения —      —      —     


1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области машин и приборов, предназначенных для определения механических свойств материалов статическим и (или) переменным нагружением.
Настоящий стандарт не распространяется на термины в области узлов и деталей общего машиностроения, а также элементов электрооборудования, входящих в комплектацию машин и приборов для испытания материалов.


2 Основные нормативные положения
2.1 Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.
2.2 Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».
2.3. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
2.4. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
2.5. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк.
2.6 Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл. 2
2.7 Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Таблица 1 
	№
	Термин
	Определение

	1 
	Машина для испытания на растяжение
	Машина для испытания материалов при статическом (квазистатическом) нагружении, предназначенная для испытаний только на растяжение

	2 
	Машина для испытания на сжатие
	Машина для испытания материалов при статическом (квазистатическом) нагружении, предназначенная для испытаний на сжатие (изгиб)

	3 
	Машина для испытания на кручение
	―

	4 
	Универсальная испытательная машина 
Универсальная машина
	Машина для испытания материалов на различные виды деформации в отдельности

	5 
	Однозонная универсальная испытательная машина
	Универсальная испытательная машина, у которой рабочее пространство является общим для осуществления различных видов деформаций 

	6 
	Двухзонная универсальная испытательная машина
	Универсальная испытательная машина, у которой рабочее пространство конструктивно разграничено на две раздельные рабочие зоны, каждая из которых предназначена для проведения различных видов испытаний (растяжение, сжатие, изгиб) и может независимо оснащаться дополнительными измерительными системами (датчиками силы, экстензометрами, датчиками перемещения, температурными камерами и т.п.), что позволяет проводить испытания в разных зонах без переналадки оборудования.

	7 
	Машина испытательная компьютеризированная (цифровая)
Машина испытательная с программным управлением
	Машина, для которой управление и контроль за процессом испытания, измерения параметров и обработка результатов измерений осуществляются компьютером либо цифровым вычислительным устройством с применением специализированного программного обеспечения.
Примечание: Программное обеспечение, как правило, также вычисляет и предоставляет производные данные согласно методам испытаний на основе собранных основных измерительных данных.

	8 
	Машина для испытания на ползучесть
	Машина для длительных испытаний материалов при постоянной нагрузке или напряжении и заданной температуре 

	9 
	Машина для испытания на релаксацию
	Машина для длительных испытаний материалов при постоянной заданной деформации и температуре 

	10 
	Машина для испытания на длительную прочность
	Машина для испытания разрушения при заданной постоянной нагрузке и температуре 

	11 
	Машина для испытания проволоки на скручивание
	Машина для испытания проволоки на скручивание с определением числа оборотов до разрушения 

	12 
	Прибор для испытания на перегиб
	Прибор для испытания материалов на перегиб до излома или заданного числа перегибов 

	13 
	Прибор для испытания на выдавливание
	Прибор для испытания листового материала на выдавливание до образования трещин 

	14 
	Машина для испытания на усталость
	Машина для испытания, при котором определяют количественные характеристики сопротивления усталости под действием переменных (циклических) нагрузок

	15 
	Испытательный копер
	Устройство или прибор для испытания, при котором определяют количественные характеристики сопротивления удару при изгибе и (или) растяжении 

	16 
	Инструментированный испытательный копер
	Испытательный копер, оснащённый датчиками и системой регистрации (сбора) данных, позволяющий фиксировать и анализировать параметры процесса деформации материала при ударном разрушении образца

	17 
	Испытательный автоматизированный комплекс для испытания материалов 
Испытательный автоматизированный комплекс
	Совокупность машины для испытания с блоками или модулями, предназначенными для осуществления различной степени автоматизации, обработки экспериментальных данных расчета и выдачи характеристик механических свойств материалов.
Примечание: в настоящее время испытательная машина с компьютерным управлением является частным случаем испытательного автоматизированного комплекса.

	18 
	Силовозбудитель испытательной машины
дп Механизм нагружения
	Совокупность устройств испытательной машины для приложения усилий к образцу 

	19 
	Траверса испытательной машины 
Ндп Поперечина
	Часть испытательной машины, ограничивающая зону рабочего пространства и несущая на себе захваты 

	20 
	Подвижная траверса испытательной машины
	Траверса, имеющая возможность принудительно перемещаться в процессе испытания образца 

	21 
	Неподвижная траверса испытательной машины
	Траверса, не имеющая перемещения в процессе испытания образца 

	22 
	Захват испытательной машины
	Приспособление для закрепления и центрирования образца при испытании 

	23 
	Активный захват испытательной машины
	Захват, связанный с силовозбудителем испытательной машины и передающий усилие на образец 

	24 
	Пассивный захват испытательной машины
	Захват, воспринимающий усилие от испытываемого образца 

	25 
	Губки захвата испытательной машины
	Деталь захвата, непосредственно закрепляющая образец 

	26 
	Силоизмеритель испытательной машины
	Средство измерения усилия, действующего на испытываемый образец 

	27 
	Маятниковый силоизмеритель испытательной машины  
	Силоизмеритель, в котором усилие, действующее на образец, определяется углом отклонения маятника 

	28 
	Манометрический силоизмеритель испытательной машины
	Силоизмеритель, в котором усилие, действующее на образец, определяется давлением в рабочем цилиндре, измеряемом средствами измерения давления 

	29 
	Торсионный силоизмеритель испытательной машины
	Силоизмеритель, в котором усилие, действующее на образец, определяется углом закручивания торсиона 

	30 
	Электрический силоизмеритель испытательной машины
	Силоизмеритель, в котором измеряемое усилие преобразуется в электрический сигнал, воздействующий на показывающий или регистрирующий прибор. 
Примечание: В зависимости от вида преобразователя электрические силоизмерители могут быть тензометрические, индуктивные, пьезоэлектрические и др. 

	31 
	Реверсор испытательной машины
	Приспособление для изменения направления прилагаемой к образцу нагрузки 

	32 
	Наибольший предел измерений нагрузки машины
Максимальная нагрузка
	Наибольшее значение испытательной нагрузки, создаваемой испытательной машиной с нормированными показателями точности

	33 
	Наименьшая предельная нагрузка испытательной машины 
Минимальная нагрузка
	Наименьшее значение испытательной нагрузки, создаваемой испытательной машиной, начиная с которой нормируются показатели точности

	34 
	Скорость перемещения активного захвата испытательной машины под действием нагрузки
	―

	35 
	Скорость перемещения активного захвата (подвижной траверсы) испытательной машины без нагрузки
	―

	36 
	Измеритель удлинения (укорочения) образца
Экстензометр
	Прибор для измерения изменений длины образца (его части) во время приложения нагрузки при его испытании на растяжение или сжатие 

	37 
	Наибольший запас энергии копра
	Наибольшее значение потенциальной энергии, запасаемой копром 

	38 
	Диапазон частот переменного нагружения испытательной машины
	Диапазон частот от минимальной частоты до максимальной частоты переменного нагружения в котором нормируются показатели точности

	39 
	Скорость нагружения испытательной машины
	Изменения испытательной нагрузки (напряжения) в единицу времени 

	40 
	Скорость деформирования испытательной машины
	Изменения расстояния между установленными точками образца в единицу времени, которое может регулироваться по сигналу измерителя удлинения образца или скорости перемещения активного захвата (подвижной траверсы)

	41 
	Рабочее пространство испытательной машины
	Пространство, предназначенное для установки и испытания образцов и изделий в испытательной машине 

	42 
	Высота рабочего пространства испытательной машины
	Расстояние между захватами или опорными плитами в испытательной машине 

	43 
	Ширина рабочего пространства испытательной машины
	Расстояние в свету между колоннами или винтами испытательной машины 

	44 
	Рабочий ход активного захвата испытательной машины
	Наибольшее перемещение активного захвата, обеспечивающее деформирование образца

	45 
	Рабочий ход подвижной траверсы испытательной машины
	Наибольшее перемещение подвижной траверсы с учетом установленных приспособлений для установки образца, обеспечивающее деформирование образца

	46 
	Жёсткость силовой рамы испытательной машины
	Способность несущей конструкции (станины, траверс, колонн, захватов) сопротивляться упругой деформации под действием приложенной нагрузки.

	47 
	Несоосность силовой рамы испытательной машины
	Состояние взаимного расположения продольных осей подвижного и неподвижного захватов испытательной машины, влияющее на возникновение изгибающих моментов на образце во время приложения растягивающих или сжимающих сил.
Примечание: несоосность характеризуется максимальным значением изгибающей деформации образца (млн-1) или максимальным значением относительного изгиба образца (%)

	48 
	Проверка (верификация) программного обеспечения испытательной машины
	Подтверждение соответствия программного обеспечения испытательной машины заявленным функциональным характеристикам (включая алгоритмы обработки первичных измерительных данных и расчёта характеристик материалов)

	49 
	Частота дискретизации
Скорость измерений
	Количество измерений аналогового сигнала (нагрузка, удлинение, перемещение подвижного захвата и т.д.), которое регистрируется измерительной системой за одну секунду.

	50 
	Твердомер
	Прибор для измерения твердости материалов 

	51 
	Твердомер Бриннеля
	Прибор, в котором твёрдость материала определяется путем вдавливания стального шарика или шарика из карбида вольфрама под действием заданной испытательной нагрузки с последующим измерением диаметра отпечатка.

	52 
	Твердомер Виккерса
	Прибор, в котором твёрдость материала определяется путём вдавливания алмазной пирамиды с квадратным основанием и углом при вершине 136° под действием заданной испытательной нагрузки с последующим измерением длины диагонали отпечатка.

	53 
	Твердомер Роквелла
	Прибор, в котором твёрдость материала определяется путем вдавливания алмазного конуса или стального (твердосплавного) шарика под действием предварительной и основной испытательных нагрузок с последующим измерением остаточной глубины внедрения.

	54 
	Твердомер Супер-Роквелла
	Твердомер Роквелла для определения твердости при малых нагрузках

	55 
	Микротвердомер Виккерса
	Твердомер Виккерса для определения твердости при малых нагрузках (менее 19,61 Н (2 кгс))

	56 
	Твердомер Шора
	Прибор, в котором твердость материала определяется по величине упругого отскока свободно падающего бойка с алмазным наконечником 

	57 
	Твердомер по шкале Либа
	Динамический твердомер, реализующий метод (метод Либа), основанный на определении отношения скорости бойка (ударника) после отскока от поверхности испытуемого материала к его скорости в момент соударения с этой поверхностью

	58 
	Твердомер по шкале Мартенса
	Прибор, в котором твёрдость материала определяется при инструментальном индентировании как отношение максимальной испытательной нагрузки к площади контакта индентора с испытуемым образцом при данной нагрузке

	59 
	Универсальный твердомер
	Прибор, в котором твердость определяется двумя или более методами 

	60 
	Стационарный твердомер
	Твердомер, установленный на стационарной опоре (основании) и предназначенный для проведения измерений в лабораторных или цеховых условиях

	61 
	Переносной твердомер
	Твердомер, конструктивно предназначенный для транспортировки и проведения измерений на выездных объектах

	62 
	Портативный твердомер
	Твердомер лёгкой конструкции, предназначенный для оперативного контроля твёрдости непосредственно на месте эксплуатации или производства изделия, не требующий специального монтажа и как правило позволяющий проводить измерения одной рукой

	63 
	Твердомер для неметаллических материалов
	Твердомер, в котором твёрдость материала определяется по глубине вдавливания индентора (шар, конус) под действием заданной нагрузки, с последующим отсчётом значения по шкале прибора

	64 
	Испытательный стол твердомера
Рабочий стол твердомера 
Ндп Опора Опорный стол
	―

	65 
	Наконечник твердомера
	Узел, состоящий из оправки и индентора

	66 
	Индентор твердомера
	Часть наконечника твердомера в виде острия любой формы или твердое тело геометрической формы, вдавливаемое в объект испытаний под действием испытательной нагрузки. 
Примечание: Геометрическая форма может быть шаром, пирамидой, конусом 




АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Таблица 2 

	Термин
	Номер термина

	Машина для испытания на растяжение
	1

	Активный захват испытательной машины
	23

	Высота рабочего пространства испытательной машины
	42

	Губки захвата испытательной машины
	25

	Двухзонная универсальная испытательная машина
	6

	Диапазон частот переменного нагружения испытательной машины
	38

	Жёсткость силовой рамы испытательной машины
	46

	Захват испытательной машины
	22

	Измеритель удлинения (укорочения) образца
Экстензометр
	36

	Индентор твердомера
	66

	Инструментированный испытательный копер
	16

	Испытательный автоматизированный комплекс для испытания материалов
Испытательный автоматизированный комплекс
	17

	Испытательный копер
	15

	Испытательный стол твердомера
Рабочий стол твердомера
	64

	Манометрический силоизмеритель испытательной машины
	28

	Машина для испытания на длительную прочность
	10

	Машина для испытания на кручение
	3

	Машина для испытания на ползучесть
	8

	Машина для испытания на релаксацию
	9

	Машина для испытания на сжатие
	2

	Машина для испытания на усталость
	14

	Машина для испытания проволоки на скручивание
	11

	Машина испытательная компьютеризированная (цифровая)
Машина испытательная с программным управлением
	7

	Маятниковый силоизмеритель испытательной машины  
	27

	Микротвердомер Виккерса
	55

	Наибольший запас энергии копра
	37

	Наибольший предел измерений нагрузки машины
Максимальная нагрузка
	32

	Наименьшая предельная нагрузка испытательной машины
Минимальная нагрузка
	33

	Наконечник твердомера
	65

	Неподвижная траверса испытательной машины
	21

	Несоосность силовой рамы испытательной машины
	47

	Однозонная универсальная испытательная машина
	5

	Пассивный захват испытательной машины
	24

	Переносной твердомер
	61

	Подвижная траверса испытательной машины
	20

	Портативный твердомер
	62

	Прибор для испытания на выдавливание
	13

	Прибор для испытания на перегиб
	12

	Проверка (верификация) программного обеспечения испытательной машины
	48

	Рабочее пространство испытательной машины
	41

	Рабочий ход активного захвата испытательной машины
	44

	Рабочий ход подвижной траверсы испытательной машины
	45

	Реверсор испытательной машины
	31

	Силовозбудитель испытательной машины
	18

	Силоизмеритель испытательной машины
	26

	Скорость деформирования испытательной машины
	40

	Скорость нагружения испытательной машины
	39

	Скорость перемещения активного захвата (подвижной траверсы) испытательной машины без нагрузки
	35

	Скорость перемещения активного захвата испытательной машины под действием нагрузки
	34

	Стационарный твердомер
	60

	Твердомер
	50

	Твердомер Бриннеля
	51

	Твердомер Виккерса
	52

	Твердомер для неметаллических материалов
	63

	Твердомер по шкале Либа
	57

	Твердомер по шкале Мартенса
	58

	Твердомер Роквелла
	53

	Твердомер Супер-Роквелла
	54

	Твердомер Шора
	56

	Торсионный силоизмеритель испытательной машины
	29

	Траверса испытательной машины
	19

	Универсальная испытательная машина
Универсальная машина
	4

	Универсальный твердомер
	59

	Частота дискретизации
Скорость измерений
	49

	Ширина рабочего пространства испытательной машины
	43

	Электрический силоизмеритель испытательной машины
	30
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