| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC/TR 60825-8– 202 |

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ

Часть 8

Рекомендации по безопасному использованию лазерных лучей на людях

(IEC/TR 60825-8:2022, IDT)

(Проект, первая редакция)

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)                                            и Обществом с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан» (ООО «ВПГ Лазеруан») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                             202_ г. №                         )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу IEC/TR 60825–8:2022 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 8. Рекомендации по безопасному использованию лазерных лучей на людях («Safety of laser products – Part 8: Guidelines for the safe use of lasers on humans», IDT).

Международный документ разработан техническим комитетом IEC/TC 76 «Optical radiation safety and laser equipment (Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование)» Международной электротехнической комиссией (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочных международных стандартов использовать соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………………………… |  |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………………….. |  |
| 4 | Опасности и предупредительные меры защиты…………………………………... |  |
| 4.1 | Опасности для глаз……………………………………………………………………... |  |
| 4.2 | Опасности для кожи…………………………………………………………………... |  |
| 4.3 | Риски внутреннего возгорания………………………………………………… |  |
| 4.4 | Риски, связанные с вдыханием вредных паров и испарений……………………. |  |
| 5 | Организационные меры………………………………………………………………... |  |
| 5.1 | Ответственный за лазерную безопасность (ОЛБ)………………………………… |  |
| 5.2 | Инциденты и несчастные случаи…………………………………………………… |  |
| 5.3 | Техническое обслуживание и проверка……………………………………………... |  |
| 6 | Лазерная рекомендации по обучению лазерной безопасности………………… |  |
| 7 | Окружающая среда лазера……………………………………………………………. |  |
| 7.1 | Контролируемая лазерная зона………………………………………………………. |  |
| 7.2 | Контроль доступа……………………………………………………………………….. |  |
| 7.3 | Правила пожарной безопасности…………………………………………………… |  |
| Приложение А (справочное) Биологические эффекты, опасности, технология лазерного оборудования……………………………………………………………………… |  |  |
| Приложение B (справочное) Экранирование окон……………………………………… |  |  |
| Приложение C (справочное) Контрольный список для лазерной установки………… |  |  |
| Приложение D (справочное) Обучение лазерной безопасности………………………. |  |  |
| Приложение E (справочное) График инспекций………………………………………….. |  |  |
| Приложение F (справочное) Вопросы безопасности при применении лазеров…….. |  |  |
| Библиография ………………………………………………………………………………...… |  |  |

# Введение

IEC TR 60825-8 подготовлен техническим комитетом IEC 76: «Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование». И представляет собой технический отчет.

Настоящее третье издание отменяет и заменяет второе издание, опубликованное в 2006 году. Настоящее издание представляет собой техническую редакцию.

Это издание включает следующие существенные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием:

а) включено новейшее медицинское лазерное оборудование, классифицируемое как лазерное изделие класса 1С. Лазерное изделие класса 1С оснащено датчиками, обеспечивающими хороший контакт, благодаря чему предотвращается попадание лазерного излучения в свободное пространство;

b) больше внимания уделяется защитным лазерным очкам пациентов или клиентов, к возгоранию материалов, находящихся вблизи кожи, и к сопутствующим опасностям, таким как внутренние или внешние воспламенение и воздействие вредных газов;

c) обновлено общие техническое содержание.

Лазеры генерируют видимое и/или невидимое оптическое излучение. В некоторых случаях это излучение представляет собой параллельный пучок почти без расхождений. Это означает, что по своей сути лазер высокой интенсивности сохраняет свое действие на значительных расстояниях. Исходя из этого пучок может быть сосредоточен на очень небольшой площади, которая может быть опасна для глаз или кожи. В приложении A приведены описания лазерных систем и некоторые виды их медицинского применения.

Лазерное излучение представляет опасность для любого, кто присутствует во время работы лазера. Отсутствие защитных мер, использование неисправного лазерного оборудования, неверно направленных лучей или ненадлежащих элементов управления или настроек лазера может привести к серьезным рискам получения травм, особенно для глаз, или другим нежелательным эффектам.

Лазеры, которые используются в контактном режиме на коже, могут быть отнесены к лазерному классу 1С. Эти лазерные системы включают средства безопасности, которые гарантируют, что лазерное излучение может испускаться только в том случае, если блокировочные устройства обнаруживают хороший контакт с кожей, так что излучение в свободное пространство выше ПДИ класса 1 запрещено. При правильном использовании лазерные системы класса 1С считаются безопасными для глаз.

Настоящий стандарт устанавливает аспекты лазерной безопасности, которые могут быть включены в медицинскую лазерную практику. Он не является приоритетным по сравнению с существующими или предлагаемыми национальными правилами. Однако там, где таковых не существует, настоящий стандарт предназначен для предоставления полезной информации.

Несмотря на то, что пользователь лазера несет прямую ответственность за безопасность при использовании лазера, работодатель, упомянутый в данном документе в качестве ответственного лица, несет ответственность за создание условий для безопасного использования системы. Для предоставления квалифицированных консультаций ответственному лицу и всему персоналу, имеющему отношение к эксплуатации лазера, может быть назначен ответственный за лазерную безопасность. В этом стандарте подчеркивается необходимость соответствующего обучения лазерной безопасности для всего персонала, участвующего в предоставлении практических рекомендаций по установке, эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ Часть 8 Рекомендации по безопасному использованию лазерных лучей на людях Safety of laser products – Part 8: Guidelines for the safe use of lasers on humans

Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает рекомендации по безопасному использованию лазеров и лазерного оборудования, относящегося к классу 1C, 3B или 4, для работодателя, ответственного лица, ответственного за лазерную безопасность, пользователя лазера и других заинтересованных лиц при медицинском применении лазерного излучения на человека, исключая применение в бытовых условиях.

Примечание – Помещения, где используются лазеры, включают медицинские учреждения, стоматологические кабинеты, физиотерапевтические процедуры, косметологические кабинеты, но не ограничиваются ими.

Настоящий стандарт определяет меры контроля, рекомендуемые для обеспечения безопасности пользователей лазера, пациентов, клиентов, персонал, обслуживающий персонал и других людей. Для понимания общих принципов защиты кратко описаны технические средства контроля, составляющие часть лазерного оборудования или установок.

Тематические разделы в настоящем стандарте включают:

- системы доставки излучения;

- биологические эффекты воздействия лазерного излучения;

- отчетность по несчастным случаям и опасным ситуациям;

- контрольные перечни.

Цель настоящего стандарта заключается в совершенствовании защиты лиц от лазерного излучения и других связанных с ним опасностей путем предоставления рекомендаций по установлению процедур безопасности, мер предосторожности и контроля пользователей.

Рекомендации, имеющие отношение к медицине, такие как показания к лечению, противопоказания, состояние пациента или клиента, медицинские или косметические процедуры, тестовые пробы, лекарства, неблагоприятные состояния тканей или кожи и последующий контроль, выходят за рамки данного стандарта.

# 2 Нормативные ссылки

Нормативные ссылки отсутствуют.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 авария (accident): Непредвиденная ситуация, которая приводит к травмам пациента и/или сотрудников.

3.2 система доставки излучения (beam delivery system): Оптическая система, которая доставляет лазерное излучение к месту воздействия, фокусирует или формирует лазерный пучок и делает его управляемым.

Пример – оптическое волокно, насадка, микроманипулятор или сканирующее устройство.

3.3 происшествие (incident): Потенциально опасная ситуация, которая может привести к травмам пациента и/или сотрудников.

3.4 облученность (irradiance): Мощность излучения, деленная на облученную площадь.

Примечание – выражается в Вт м-2.

3.5 контролируемая лазерная зона (laser controlled area): Область, в которой контролируется лазерная безопасность.

3.6 пользователь лазера (laser user, user): Лицо, контролирующее доставку лазерного излучения.

Примечание – Ассистент может управлять такими настройками, как уровень мощности, время и функции ожидания или готовности, однако ответственность за обработку лежит на пользователе. когда в настоящем документе какое-либо действие приписывается пользователю, следует также понимать, что это действие выполняется ассистентом под ответственность пользователя.

3.7 ответственный за лазерную безопасность; ОЛБ (laser safety officer; LSO):  Лицо, компетентное в вопросах оценки и контроля опасности лазерного излучения и отвечающее за организацию контроля рисков поражения лазерным излучением.

Примечание – Функции и ответственность ОЛБ в разных странах регулируются по-разному.

3.8 максимально допустимое воздействие; МДВ (maximum permissible exposure, МРЕ): Уровень лазерного облучения, до достижения которого в нормальных условиях воздействие на людей может происходить без вредных последствий.

3.9 номинальная опасная зона для глаз; НОЗГ (nominal ocular hazard area, NOHA): Область, в пределах которой облученность и энергетическая экспозиция могут превышать МДВ.

Примечание – Источник: IEC 60825-1: 2014 [3], 3.64, изменен - В определении "превышает соответствующее максимально допустимое воздействие на роговицу (МДВ)", включая возможность случайного неправильного направления лазерного луча" было заменено на "может превышать МДВ".

3.10 номинальное безопасное расстояние для глаз; НБРГ (nominal ocular hazard distance, NOHD): Расстояние от выходной апертуры, за пределами которого облученность и энергетическая экспозиция остается ниже МДВ.

Примечание – Источник: IEC 60825-1: 2014 [3], 3.65, изменено - в определении "луч" был удален и "соответствующее максимально допустимое воздействие на роговицу (МДВ)" заменено на "МДВ".

3.11 длительность импульса (pulse duration): Промежуток времени, измеренный между точками, соответствующими половине пиковой мощности на фронте и срезе импульса.

[IEC 60825-1: 2014 [3], п. 3.69]

3.12 энергетическая экспозиция (radiant exposure): энергия излучения делённая на единицу облучаемой площади.

Примечание – Для целей данного стандарта площадь пятна на ткани-мишени считается облучаемой областью, на которую поступает энергетическая экспозиция. Пространственное неравномерное распределение энергетической экспозиции по участку не учитывается. См. также IEC 60826-1:2014, 3,73. энергетическая экспозиция выражается в Дж∙м−2.

3.13 мощность излучения (radiant power): мощность, излучаемая, передаваемая или принимаемая в форме излучения

Примечание – мощность излучения выражается в Вт.

[IEC 60825-1: 2014 [3], п. 3.74]

3.14 дистанционный блокировочный коннектор (remote laser radiation): разъем, позволяющий подключать внешние элементы управления, расположенные отдельно от других компонентов лазерного изделия

Примечание – Медицинское лазерное оборудование обычно имеет встроенный дистанционный блокировочный коннектор, который использует для подключения внешнего выключателя или дверного выключателя, который прерывает лазерное излучение при активации.

[IEC 60825-1: 2014 [3], п. 3.76]

3.15 ответственное лицо (responsible person): лицо, юридически ответственное за обеспечение безопасных условий труда.

Примечание – Ответственное лицо обычно является владельцем помещения, руководителем организации или иное лицо, занимающее руководящую должность и несущее ответственность в случае аварии в помещении.

# 4 Опасности и предупредительные меры защиты

## 4.1 Опасности для глаз

4.1.1 Общие положения

Глаз подвержен риску повреждения лазерным излучением, превышающим максимально допустимое воздействие (МДВ). Лазерное излучение с длинами волн от 400 до 1400 нм фокусируется на сетчатке, что приводит к необратимому нарушению зрения. См. Приложение A.

Любой человек, находящийся внутри НОЗГ, должен быть защищен от непреднамеренного лазерного воздействия выше МДВ.

Лазерное оборудование класса 1C считается безопасным для глаз, поскольку доступное излучение прекращается или снижается до допустимых пределов излучения класса 1, когда лазерный аппликатор не находится в контакте с кожей или тканью. Лазеры класса 1С не имеют НОЗГ. Однако глаз пациента или клиента подвергается риску из-за встроенного лазера, когда лазер воздействует на область, которая находится близко к глазу.

4.1.2	Лазерные защитные очки для персонала

Во избежание опасности облучения, персонала лазерным излучением, превышающим (по оценке ОЛБ) максимально возможную экспозицию (МДВ), в дополнение к любым другим имеющимся средствам защиты должны использоваться очки, обеспечивающие защиту глаз от лазерного излучения. Очки должны быть подобраны для используемого диапазона длин (ы) волн (ы), а также уровня мощности излучения и одобрены ОЛБ. Очки должны быть выбраны и одобрены ОЛБ. Необходимо выбрать соответствующую защиту для глаз, в тех случаях когда на глаза любого человека, включая лечащегося, подпадают под НОЗГ .

Лазерные защитные очки должны соответствовать ISO 19818-1.

Примечание – Информация о характеристиках очков для защиты от лазерного излучения должна содержаться в документации производителя.

В дополнение к требуемой маркировке в соответствии со стандартами на очки и если используются различные лазеры, лазерные защитные очки должны быть однозначно и надежно промаркированы, чтобы гарантировать четкую привязку к используемому лазеру и длине волны (если она выбирается), для которой они предназначены. Способ маркировки должен быть стойким.

Подпункт 4.1.2 не распространяется на лазеры класса 1С.

4.1.3	Лазерные защитные очки для пациентов или клиентов

Средства защиты глаз пациента могут включать корнеосклеральные защитные линзы для глаз (см. Инструкцию производителя по применению в связи с возможными рисками), накладные внешние защитные пленки для глаз, смоченную непрозрачную вату, подушечки или полотенца, защитные средства для глаз и лазерные защитные очки (стекла, оправы или очки).

Следует выбирать защитные очки, которые снижают излучаемую энергию ниже МДВ. Дополнительную информацию можно найти в ISO / TR 22463 [5]

Лазерные изделия класса 1С оснащены техническими средствами управления, которые предотвращают опасное для глаз воздействие на пользователя и персонал. Однако технические средства управления, возможно, не предотвращают повреждения глаз пациента, когда лазер воздействует на участок кожи, близкий к глазу пациента или клиента.

Степень воздействия НОЗГ будет варьироваться в зависимости от типа используемого лазера и оптических свойств используемых аппликаторов. Правильное расположение медицинского оборудования в определенной части процедурного кабинета может снизить риск воздействия рассеянного излучения.

4.1.4	Защита глаз при использовании оптических средств наблюдения

При использовании оптических средств наблюдения, например микроскопов, кольпоскопов, щелевых ламп и других оптических приборов, лицо должно быть защищено с помощью соответствующего фильтра или установленного затвора, чтобы уменьшить риск от излучения, отраженного через зрительный канал. При использовании монокулярной оптики внимание следует уделять защите незащищенного глаза.

Использование видеоэндоскопа поможет предотвратить риск от отраженного излучения в оптических средствах наблюдения, однако всем присутствующим по-прежнему рекомендуется надевать защитные очки, когда существует риск обрыва волокна или возможного срабатывания лазера при извлечении волокна из эндоскопа. ОЛБ следует провести оценку риска.

4.1.5	Защита глаз людей, находящихся за окнами помещения

Когда номинальное расстояние, опасное для зрения (НБРГ) выходит за пределы ближайшего окна и длина волны лазера менее 2 500 нм, лица, находящиеся за окном, должны быть защищены. Лица, находящиеся за окнами, могут быть надлежащим образом защищены с помощью оконного барьера, который снижает уровень передачи излучения до значения ниже МДВ. Оконные барьеры должны соответствовать санитарным нормам. Для углекислотных лазеров или других лазеров, излучающих с длиной волны, превышающей 2500 нм, стекло или пластик могут обеспечить достаточное поглощение излучения. Окна и щитки должны обеспечивать достаточную защиту от максимальной облученности на всей длительности экспозиции, которая, вероятно, возникнет при нормальном использовании, определенной в ходе оценки риска, проведенной ОЛБ.

Дополнительную информацию см. приложении А.

4.1.6	Отражающие поверхности

Отражения от блестящих поверхностей, таких как хирургические инструменты, зеркала, блестящие украшения, смазывающие или охлаждающие гели или поверхности тканей, могут быть опасными, особенно для незащищенных глаз. В зависимости от длины волны и конфигурации луча диффузное отражение излучения лазеров класса 4 от облучаемой ткани также может быть опасным. Следует оценить вероятность непреднамеренного воздействия отраженного света, например, в случае, если средства защиты для глаз недостаточны, или они не надеты, или временно сняты. Технические средства для минимизации такой вероятности могут включать следующее:

a) поверхность или текстуру стен и потолка.

Поверхность стен и потолка следует выбирать таким образом, чтобы зеркальные отражения были сведены к минимуму. ОЛБ должен рассмотреть риски в связи с возможными отражениями. Матовая отделка любого цвета сведет к минимуму зеркальные отражения.

b) оборудование помещения

Глянцевые поверхности имеют окна, шкафы, вентиляционные рамы, стерилизационные шкафы, рентгеновские смотровые экраны, видеомониторы, освещение операционной и т.д. Блестящие поверхности неожиданно и непредсказуемо отражают лазерное излучение. ОЛБ должен определить степень опасности, а также решить, какие соответствующе меры необходимо принять. Глянцевые поверхности, за исключением вогнутых по форме, обычно не представляют большей опасности, чем та, которая уже присутствует в зоне лазерного контроля. Можно использовать контрольный список, приведенный в приложении С.

c) контрольно-измерительные приборы

Следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить непреднамеренное отражение лазерного луча от прибора. Если существует вероятность попадания лазерного луча на инструмент, например, когда он находится на пути прохождения луча или рядом с ним, любые такие инструменты должны иметь шероховатую поверхность для рассеивания луча. Также подходят инструменты, имеющие выпуклую форму с радиусами в миллиметровом диапазоне , поскольку они также отклоняют луч.

Пользователь должен знать, что шероховатая поверхность, которая не отражает зеркально видимый свет, отражает длинноволновое инфракрасное лазерное излучение, например, от лазера на углекислом газе.

Черные или окрашенные в темный цвет инструменты нагреваются, когда поглощаемая энергия излучения достаточно высока, вызывая непреднамеренные ожоги пациента. Эти инструменты также могут значительно отражать инфракрасные волны. при работе в верхних отделах дыхательно-пищеварительного тракта пользователь должен учитывать, что отраженный луч или горячий инструмент могут пробить эндотрахеальную трубку и, возможно, воспламенить ее, что может привести к серьезному эндотрахеальному ожогу, см. также 4.3.3 и приложение F.

Иногда используются приборы с отражающими поверхностями для отклонения лазерного излучения на недоступное в противном случае рабочее место. Зеркала или другие отражающие устройства должны быть проверены на пригодность для используемой длины волны и мощности лазерного излучения.

При использовании лазерного оборудования лазерного класса 1С отражающие поверхности не имеют значения.

## 4.2 Опасности для кожи

4.2.1	Общие положения

В зависимости от параметров пучка при воздействии изучения могут возникнуть повреждения кожи, такие как эритема, ожоги, образование волдырей и рубцов. Помимо опасности прямого ожога, побочный ожог кожи персонала, пациента или клиента может быть вызван воспламенением материалов.

Примечание – Риски для кожи пациента или клиента, связанные с неподходящими параметрами обработки кожи или другими неблагоприятными условиями лечения, не рассматриваются в пункте 4.2.

4.2.2	Защита кожи от лазерного излучения

Должны быть определены процедуры лечения, которые сводят к минимуму вероятность непреднамеренного воздействия на кожу персонала прямого, рассеяного или отраженного излучения.

При накожном нанесении, когда необходимы манипуляции с тканью, следует предусмотреть защитные меры, такие как депрессор для языка, шаблоны или влажная марля.

4.2.3	Защита от возгорания материалов, находящихся близко к коже

ОЛБ следует рекомендовать или одобрить использование соответствующих негорючих или огнезащитных материалов, определенных в результате оценки риска. ОЛБ следует рассмотреть возможность использования покрывал для пациентов, таких как шторы, которые, по заявлениям производителя, устойчивы к воздействию лазера.

Примечание –Лазеростойкие шторы должны соответствовать стандарту ISO 11810 [7].

Лазеры могут вырабатывать достаточно энергии для воспламенения легковоспламеняющихся материалов, особенно в среде, обогащенной кислородом. Кислород может скапливаться под шторами или покрывалами пациентов.

Любое новое вещество, используемое с лазерным излучением, должно быть проверено на воспламеняемость перед использованием. Пользователю следует рассмотреть возможность использования негорючих средств (например, на водной основе). Если невозможно избежать использования легковоспламеняющихся средств, следует соблюдать время высыхания, определенное производителем, чтобы обеспечить полное рассеивание средства.

При использовании лазерного оборудования класса 4 из-за риска возгорания сухие или легковоспламеняющиеся материалы, включая губки, марлевые прокладки и тампоны, расположенные рядом с местом воздействия должны быть увлажнены и в дальнейшем во время использования поддерживаться увлажненными физиологическим раствором или стерильной водой. Перед отсоединением или размещением средств доставки (наконечника, оптоволокна и т.д.) на приборном столе лазер следует перевести в режим ожидания, чтобы избежать непреднамеренного облучения и воспламенения. При наличии средств для хранения следует использовать средства, предусмотренные производителем. Система доставки излучения всегда должна находиться под непосредственным контролем пользователя. Следует избегать размещения незащищенной системы доставки непосредственно на пациенте.

Защитные меры могут включать:

а) использование влажных занавесок и материалов для защиты тканей, прилегающих к месту воздействия, или на пути движения луча;

b) если кислород может скапливаться под крышками или тканями, изменение местоположения подачи кислорода вытяжка или предоставление средств для вентиляции;

c) исключение горючих растворов и препаратов из области воздействия;

d) соблюдение сроков высыхания препаратов и растворов для кожи, указанных производителем;

e) весь персонал должен быть осведомлен о расположении и работе огнетушителя, подходящего для электрического оборудования и легковоспламеняющихся материалов;

f) наличие воды или физиологического раствора, которые легко доступны для пользователя лазера.

## 4.3 Риски внутренних возгораний

4.3.1 Общие положения

Опасность возгорания в полостях тела пациента связана с присутствием горючих материалов, кислорода, которые способны вызвать воспламенение.

4.3.2	Защита от возгорания эндогенных газов

Во избежание возгорания эндогенных газов, таких как метан в желудочно-кишечном тракте, следует использовать локальный поддув негорючим газом и отсос газов.

4.3.3	Защита от возгорания в дыхательных путях

Возгорания в дыхательных путях являются наиболее разрушительными и угрожающими жизни пациентов событиями, которые могут произойти. Такие события были вызваны фокусировкой луча или введением оптических волокон.

При эндоскопии могут использоваться горючие материалы, из которых изготовлены эндотрахеальные трубки, гибкие эндоскопы, оболочки лазерных световодов, трубки, по которым они вводятся, прокладки или губки. При повышенной концентрации кислорода, их воспламенение происходит мгновенно и пламя может выходить через рот пациента наружу. Если во время лазерной операции на дыхательных путях пациент может вдыхать кислород в концентрации, превышающей норму в 21%, необходимо соблюдать письменный медицинский протокол лечения дыхательных путей. Пользователь, хирург и анестезиологический персонал должны пройти обучение.

Следует использовать только эндотрахеальные трубки, специально предназначенные для использования с лазерами. Выбранная эндотрахеальная трубка должна иметь маркировку для использования с предполагаемой длиной волны и диапазоном выходных параметров в соответствии с ISO 11990 [6]. Если соответствующего продукта нет в наличии, пользователь лазера вместе с анестезиологом должен рассмотреть другие средства, позволяющие избежать воспламенения дыхательных путей и описать их в письменном медицинском протоколе лечения дыхательных путей.

Поскольку при высоких концентрациях кислорода в дыхательно-пищеварительном тракте может начаться горение, при ларинготрахеальных процедурах следует выбирать самую низкую клинически приемлемую концентрацию кислорода. Должен быть предусмотрен поддув защитного газа.

4.3.4	Защита эндоскопа от обгорания

Поскольку большинство оболочек гибких волоконно-оптических эндоскопов являются легковоспламеняющимися, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать воздействия на них лазерного излучения. Пользователю следует проверить правильное расположение волокна для подачи излучения в эндоскопе перед переводом лазера в режим готовности. Средства включают в себя:

- проверку цельности волокна по излучению целеуказателя; проверку целостности места прицеливания;

- введение волокна достаточно далеко, чтобы кончик был виден через эндоскоп. Следует понимать, что кончик волокна, возможно, чрезмерно нагревается во время прохождения лазера и может вызвать тепловое повреждение эндоскопа или (при контакте) пятно целеуказателя тканей, хотя точка прицеливания выглядит нормально.

Следует соблюдать осторожность при проведении эндоскопии в атмосфере, обогащенной кислородом, см. 4.3.3.

Сообщалось о случаях, когда волокна или концы волокон ломались в полостях тела и внутри эндоскопов. Следовательно, после извлечения волокна пользователь должен подтвердить, что систему доставки луча не сломана и не повреждена. Случайное натяжение волокна во время лазерной процедуры может привести к повреждению эндоскопов, потери части волокна внутри тела, разрыву волокна вне тела с риском непреднамеренного появления излучение, несущего риск возгорания. Если волокно имеет зазор между лазерной системой и областью воздействия, ничто не должно попадать в этот зазор.

## 4.4 Риски, связанные с вдыханием вредных паров и испарений

4.4.1 Общие положения.

Когда лазеры используются для разрушения биоткани за счет абляции, образуются вредные вещества, загрязняющие воздух, который может попасть в область дыхания всего персонала, присутствующего в операционных и лечебных кабинетах, а также пациента. Образующиеся при абляции выбросы содержат углерод, газы, кровь, биоаэрозоли, содержащие жизнеспособные клеточные материалы, вирусы и ультрадисперсные частицы (УДЧ).

Использование электродиссекторов, электрокоагуляторов, ультразвуковых диссекторов, механических абразивных систем и т.п. также приводит к появлению микрочастиц, переносимых по воздуху. Известные способы защиты от них могут применяться для частиц, образующихся при использовании лазеров.

Степень опасности для здоровья пациентов, которые получают одноразовое воздействие, может отличаться от опасности для здоровья персонала, подвергающегося повторному или хроническому воздействию

Пары, образующиеся при лазерном облучении, шлейфы, испарения и УФ-излучение должны быть удалены из окружающей среды. Процедуры предпочтительно следует проводить в помещении с надлежащей вентиляцией и достаточным количеством воздухообмена в час.

Удаление шлейфа должно осуществляться в первую очередь с помощью вакууматоров, оборудованных фильтрами. Дополнительная защита достигается за счет кондиционирования помещения и индивидуальных масок для лица. Необходимо предусмотреть возможность утилизации фильтров.

Дополнительную информацию можно найти в ISO 16571 [8].

4.4.2	Специальные системы дымоудаления

Загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе, должны улавливаться как можно ближе, но не дальше 5 см от места образования шлейфа и удаляться местной вытяжной вентиляцией (МВ). Для удовлетворения потребностей различных типов помещений доступны многочисленные портативные, одноразовые и стационарные системы вентиляции. Система отвода дыма должна быть сконструирована таким образом, чтобы гарантировать, что любые потенциально инфекционные частицы в достаточной степени улавливаются в системах приточно-вытяжной вентиляции.

Это может быть достигнуто с помощью системы отвода шлейфа, использующей воздушные фильтры со сверхнизким проникновением (ULPA) (не менее 0,12 мкм) с эффективностью фильтрации при данном размере частиц не менее 99,999 %. Локальное удаление струи также устраняет остатки клеток и испарения, обеспечивая, таким образом, лучшую видимость места операции для повышения точности и безопасности.

4.4.3	Центральные вакуумные системы всасывания

Системы центрального вакуумного отсоса, встроенные в больницу или другие помещения, не должны использоваться для удаления хирургического шлейфа, если только не установлен встроенный фильтр, расположенный между настенной розеткой и напольной канистрой. Фильтр должен быть рассчитан на 0,12 мкм, и персонал должен быть осведомлен о сроках его использования, установленных производителем. Фильтры следует утилизировать в соответствии с политикой предприятия по санитарному контролю. Настенный отсос с встроенной фильтрацией может подходить для процедур, при которых выделяется лишь небольшое количество дыма.

4.4.4	Маски для лица

Маски, включая специальные лазерные хирургические маски, не рекомендуются для использования в качестве основного метода фильтрации. Стандартные хирургические маски предназначены для защиты пользователя от частиц размером более 5 мкм. Они не защищают от опасностей при вдыхании, связанных с шлейфом, генерируемым лазером. Известно, что частицы размером менее 1 мкм составляют 77% вещества, обнаруживаемого в шлейфе хирургического лазера. Во время процедур с высоким риском или образованием аэрозоля при подозрении на передающиеся заболевания рекомендуется использовать хирургическую маску-респиратор N95 для защиты органов дыхания, а также местную вытяжную вентиляцию (МВ). Тем не менее, маску-респиратор N95 следует рассматривать как одноразовые устройства, которые защищают пользователя только вспомогательное дополнение к МВ.

Примечание – Маску-респиратор N95 - это устройство для защиты органов дыхания, предназначенное для обеспечения плотного прилегания к лицу и эффективной фильтрации частиц, находящихся в воздухе. Обозначение "N95" означает, что при испытании респиратор блокирует не менее 95% тестируемых частиц размером 0,3 мкм.

4.4.5	Утилизация фильтров

Фильтры и поглотители следует регулярно проверять и заменять в соответствии с рекомендациями производителя. Все расходные материалы для сбора шлейфа, включая маски, фильтры, трубки, соединители и т.д., следует утилизировать в соответствии со стандартами по патогенам, переносимым кровью, из-за присутствия загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.

Дополнительную информацию можно получить в инструкциях производителя по эксплуатации.

Примечание – Опасность для здоровья из-за создаваемого лазером дыма, паров и частиц, находящихся в воздухе, иногда трудно оценить. Оценка обычно охватывает характеристики используемого лазера, хирургические процедуры и местную ситуацию. Защитные меры уже могли быть приняты в отношении устройств для электрокоагуляции и т.п. и могут быть приняты при использовании лазеров. Запах после использования лазера является первым показателем требующего рассмотрения возможного воздействия присутствующих в воздухе веществ на здоровье. Конкретная информация представлена в [10], [11], [12] и [13].

# 5 Организационные меры

## 5.1 Ответственный за лазерную безопасность (ОЛБ)

5.1.1 Общие положения

Для установок, где используются лазеры класса 1C, 3B или класса 4, ответственное лицо должно назначить ответственного по лазерной безопасности (ОЛБ) и определить обязанности ОЛБ.

ОЛБ должен обладать достаточными знаниями, чтобы иметь возможность консультировать ответственное лицо по аспектам лазерной безопасности, связанным с лазерами, используемыми на данном объекте. ответственное лицо может взять на себя роль ОЛБ. ОЛБ должен напрямую сотрудничать с пользователем оборудования.

На месте, в пределах контролируемой лазерной зоны, должен быть назначен сотрудник, соответственно обученный, который должен обеспечить постоянное соблюдение мер безопасности. Оператор может взять эту роль на себя.

Примечание 1 – Медицинское лазерное оборудование часто используется в небольших учреждениях, персонал которых состоит из пользователя лазера и администратора. Такая ситуация наблюдается в кабинетах врачей, ортопедов, стоматологов, косметологов и других. Владельцем учреждения, именуемым ответственным лицом, пользователем и ОЛБ может быть одно и тоже лицо.

Примечание 2 – Требования к назначению ответственного за лазерную безопасность регулируются в разных странах по-разному.

Примечание 3 – Лазерные изделия класса 1С учитываются потому, что мощность лазерного излучения, воздействующего на ткани, может быть такой же высокой, как и у лазерных изделий класса 4.

5.1.2 Обязанности и ответственность ОЛБ

5.1.2.1 Обязанности

Основной обязанностью ОЛБ должна быть поддержка и консультирование ответственного лица в отношении безопасного использования лазеров и обеспечении мер защиты.

5.1.2.2 Ответственность

В частности, обязанности ОЛБ должны включать

а) проведение оценки опасности рабочих зон лазера, включая определение номинальная зона опасности для глаз (НОЗГ); следует придерживаться рекомендованной схемы оценки риска (см. приложение C);

b) консультирование ответственного лица по вопросам безопасности при приобретении и вводе в эксплуатацию лазерного оборудования, а также по мерам эксплуатации и охраны труда;

c) выбор средств индивидуальной защиты;

d) содействие обучению сотрудников, которые работают с лазерами или присутствуют в НОЗГ, об опасностях и мерах безопасности;

e) содействие проверке и допуску лазерного оборудования к эксплуатации, а также проверка того, что обслуживание и сервисное обслуживание оборудования осуществляют лицами, прошедшими обучение для этой цели или квалифицированных иным образом;содействие проверке и утверждению лазерного оборудования и проверка того, что техническое обслуживание оборудования выполняется лицами, прошедшими обучение для этой цели или имеющими соответствующую квалификацию;

f) обеспечение путем повторного аудита эффективности предписанных мер контроля в отношении, например, проверки наличия средств индивидуальной защиты, барьеров от лазерного излучения и лазерных знаков, проверки стандартных рабочих процедур, процедур выравнивания, контрольных перечней эксплуатации лазера и проверка документации, относящейся к месту использования лазера;

g) предоставление информации ответственному лицу о недостатках и неисправностях лазерного оборудования;

h) расследование всех аварий и инцидентов при использовании лазеров, предоставление информации (см. п. 5.2) о превентивных мерах всем заинтересованным лицам, включая специальных специалистов по безопасности на объекте.

Дополнительные обязанности включают:

i) рекомендации и утверждение технических и организационных мер безопасности;

j) консультирование сотрудников, работающих с лазерами или в лазерных зонах;

k) вывод лазерного оборудования из эксплуатации, при необходимости;

l) инициирование расследования, в случае сообщения о несчастном случае с лазером;

m) взаимодействие с государственными органами;

n) в случае, если лазерное оборудование арендовано у третьей стороны или лазерное оборудование обслуживается третьей стороной, определяющей и распределяющей, в соответствии с третьей стороной, обязанности в отношении безопасных процедур.

## 5.2 Инциденты и несчастные случаи

5.2.1 Общие положения

После получения первоначального отчета о происшествии, ОЛБ должен провести расследование любого инцидента или аварии, разработать рекомендации по предотвращению повторения и сообщить о результатах.

5.2.2	Первоначальная отчетность

Следует поощрять персонал за сообщении об инцидентах. Отчетность об инцидентах является частью современных методов управления с точки зрения обеспечения качества и дальнейшего предотвращения несчастных случаев.

О любом инциденте или несчастном случае, возникшем в результате использования лазера, пользователь или любое другое заинтересованное лицо должны немедленно сообщать ОЛБ. Дальнейшее использование лазерного оборудования следует приостановить до тех пор, пока ОЛБ не позволит снова ввести его в эксплуатацию.

5.2.3 Медицинское обследование

При подозрении на то, что персонал получил чрезмерное лазерное воздействие на глаза, следует рассмотреть возможность медицинского обследования. Медицинское обследование у квалифицированного специалиста должно быть проведено немедленно, т.е. в течение 24 часов, после очевидного или предполагаемого вредного воздействия на глаза. Такое обследование должно быть дополнено полным биофизическим исследованием обстоятельств воздействия.

5.2.4 Медицинское осмотры

Офтальмологические обследования сотрудников, работающих с лазерным оборудованием, не рекомендуется как обязательное при регулярных профессиональных осмотрах. Офтальмологические исследования иногда осуществляется по другим (например, медико-правовым) причинам, не связанных с лазерами. Некоторые из процедур исследования сами по себе опасны, и поэтому их следует выполнять только когда это целесообразно с медицинской точки зрения и не использовать для рутинного скрининга. [IEC TR 60825-14:2022 [4], пункт 13].

5.2.5 Расследование обстоятельств события

При подозрении на инцидент или аварию с участием лазера, ОЛБ должен подготовить отчет об обстоятельствах. Отчет должен как минимум содержать следующую информацию:

а) краткое изложение обстоятельств инцидента или аварии, которые привели к травме, которое должно содержать:

– дату, место и время;

– имена и должности всего персонала и других задействованных лиц;

– сведения об обучении и квалификации пострадавшего, не являющегося пациентом или клиентом;

– параметры лазерного излучения, включая мощность излучения или энергию импульса;

– очевидные сопутствующие факторы;

– очевидный или предполагаемый характер любой травмы, полученной человеком;

b) полные письменные заявления от всех лиц (включая ОЛБ и, если это практически возможно, пользователя или ассистентов, в зависимости от обстоятельств), которые участвовали в данной процедуре и которые могут предоставить любую информацию, относящуюся к инциденту или несчастному случаю;

c) медицинские заключения о пострадавшем;

d) полную информацию о типе лазерного изделия, включая физическое состояние оборудования непосредственно после инцидента или аварии;

e) шаги, предпринятые непосредственно после инцидента или аварии;

f) перечень оборудования, используемого во время процедуры, с соответствующей идентификационной информацией.

Отчет должен быть направлен ответственному лицу. ОЛБ должен вести учет всех инцидентов.

О несчастных случаях с использованием лазеров и серьезных дефектах оборудования, которые могут привести к травмам, следует сообщать в центральный орган здравоохранения, если действует общенациональная система оповещения.

Примечание – В крупных клиниках могут применяться местные правила.

5.2.6 Последующее наблюдение после инцидента и несчастного случая

За любым инцидентом должны последовать соответствующие действия. Соответствующие действия включают разработку превентивных стратегий или рекомендаций и распространение информации об инциденте вместе с превентивными рекомендациями среди всех лиц, которые могут подвергнуться такой же опасности.

Целью является предотвращение повторения. Исходя из обстоятельств события, ОЛБ должен принять решение о мерах безопасности, которые необходимо принять, или соответствующим образом изменить существующий набор мер безопасности или правил безопасного поведения.

Ответственное Лицо, проконсультировавшись с ОЛБ, должно распространить рекомендации, вытекающие из расследования, по крайней мере, среди:

– других ОЛБ, назначенных ответственным лицом, если назначено более одного ОЛБ;

– если это необходимо, отделу биомедицинской инженерии, если он существует.

ОЛБ должен проинформировать соответствующих пользователей и сотрудников.

## 5.3 Техническое обслуживание и проверка

5.3.1 Техническое обслуживание

Лазерное оборудование должно обслуживаться только компетентным техническим специалистом.

Техническое обслуживание включает в себя ряд мероприятий:

a) профилактическое обслуживание устройства и его компонентов;

b) калибровка выходной мощности излучения, энергетических и временных характеристик в соответствии с инструкциями производителя;

c) выполнение задач пользователя, связанных с регулярными проверками перед началом эксплуатации, такими как проверка целостности волокна, работоспособности блокировок, функционирования газового потока.

Техническое обслуживание лазера должно проводиться только в контролируемой лазерной зоне. если процедуры технического обслуживания выполняются в зоне, предназначенной для технического обслуживания, эта зона должна быть подготовлена для временного использования в качестве контролируемой лазерной зоны.

5.3.2 График проведения проверок

ОЛБ должен составить график проверок, руководствуясь Приложением E. Некоторые проверки могут проводиться ежедневно в качестве проверки надлежащего функционирования оборудования.

# 6 Рекомендации по обучению лазерной безопасности

Ответственное лицо должно организовать и поддерживать надлежащую подготовку по управлению рисками лазерной опасности. Любой человек, работающий в контролируемой лазерной зоне, должен пройти обучение по лазерной безопасности до начала работы с лазерными устройствами. Обучение следует обновлять регулярно и в случае изменения условий работы. Предлагаемую программу обучения см. Приложение D.

Все учебные мероприятия должны быть задокументированы и сохранены в личном деле.

# 7 Окружающая среда лазера

## 7.1 Контролируемая лазерная зона

Данный пункт не распространяется на использование лазерных изделий класса 1С.

Контролируемая лазерная зона должна быть установлена вокруг лазера в случае, если есть риск превышения уровней МДВ в этой зоне. Доступ к лазерному излучению и деятельность всех лиц в этой зоне должны быть под контролем и наблюдением для предотвращения воздействия лазерного излучения, превышающего МДВ. Границы таких зон должны быть определены ОЛБ в рамках оценки риска, но обычно это стены, пол и потолок помещения, в котором используют лазер.

Контролируемая лазерная зона должна быть такой же или больше чем НОЗГ.

При определенных обстоятельствах штора может быть приемлемым методом определения границ зоны использования лазеров с достаточно рассеянным излучением.

Многие медицинские или косметические лазеры генерирует сфокусированное излучение или направляют его по оптическому волокну, что что влечет сильную его расходимость. НБРГ в этих случаях обычно намного меньше, чем в случае коллимированного луча. НБРГ должен быть оценен ОЛБ или указан производителем. Если площадь НОГР не известна, рекомендуется определить все помещение, в котором используется лазер, как контролируемую лазерную зону.

## 7.2 Контроль доступа

7.2.1 Общие положения

Пути, обеспечивающие доступ в контролируемую лазерную зону, должны быть обозначены предупреждающими табличками и сигналами.

7.2.2 Предупреждающие знаки

Каждый вход в контролируемую лазерную зону должен быть отмечен предупреждением о лазерной опасности и другими знаками в соответствии с национальными требованиями. Рекомендуется указывать информацию о типе используемого лазера, чтобы у лица, читающего табличку, не возникло сомнений в том, какой требуется тип защиты глаз.

Предупреждающие знаки следует размещать только там, где лазерное оборудование подключено к сети или используется.

Все предупреждающие знаки должны быть размещены на уровне глаз, чтобы обеспечить максимальную видимость.

Если существуют сомнения относительно того, какой тип предупреждения о лазерной опасности следует использовать, рекомендуется обратиться к национальным органам, например, в национальный комитет по стандартизации. Используются предупреждающие знаки по IEC TR 60825-14 [4].

7.2.3 Светящиеся предупреждающие индикаторы

В некоторых случаях в дополнение к предупреждающему знаку следует предусмотреть светящееся предупреждение, как описано в 7.2.2.

Типичное световое предупреждение имеет форму желтой лампы, размещенной у каждого входа в контролируемую лазерную зону. Эту лампу следует включать только при включенном лазере.

В качестве альтернативы можно использовать подсветку для освещения полупрозрачного знака с надписью: "Осторожно – работает лазер", которая не видна при выключенном свете.

7.2.4 Дверные замки и блокировки

Исходя из оценки риска, можно предположить, что дверной замок в сочетании с разъемом дистанционной блокировки может привести к отключению лазера при открытии двери в рабочую зону. Однако, если такие перерывы создают ненужную и, возможно, серьезную опасность для пациента или клиента во время процедуры, этот риск также следует учитывать.

7.2.4 Дверные выключатели и блокировки

На основании оценки риска, дверной выключатель совместно с разъемом удаленной блокировки может использоваться для отключения лазера, при открывании двери в рабочую зону. Однако, если такие прерывания представляют ненужную и, возможно, серьезную опасность для пациента или клиента во время процедуры, следует учитывать этот риск.

## 7.3 Правила пожарной безопасности

Пользователь и присутствующий персонал должны быть знакомы с расположением средств противопожарной защиты и пожаротушения, которые установлены в соответствии с национальными или местными правилами.

Если оценка опасности показывает, что существует повышенный уровень пожарной опасности, ОЛБ должен принять во внимание следующее.

В случае опасности возгорания штор или небольших возгораний следует поставить открытую емкость с водой (стерильной или с физиологическим раствором, по мере необходимости) в удобном месте рядом с операционными инструментами.

Не следует использовать легко воспламеняющийся драпировочный материал, который трудно потушить, его и следует заменить альтернативными драпировками, которые являются огнестойкими.

Следует рассмотреть возможность размещения углекислотных огнетушителей в легкодоступном месте вблизи контролируемой лазерной зоны, в соответствии с правилами пожарной безопасности. ОЛБ следует проконсультироваться с сотрудником пожарной охраны, если таковой имеется, для определения необходимого комплекса противопожарных мероприятий.

Приложение А 
(справочное) 
Биологические эффекты, опасности, технология лазерного оборудования

## A.1 Биологические эффекты и опасности

A.1.1 Общие положения

Механизм, с помощью которого лазерное излучение вызывает повреждение, включает в себя взаимодействие тепла, термомеханических переходных процессов и фотохимических процессов. Степень, в которой любой из этих механизмов ответственен за повреждение, связана с определенными физическими параметрами источника излучения, наиболее важными из которых являются длина волны, длительность импульса, размер пятна, облученность и энергетическая экспозиция.

В общих чертах, при сверхпороговом воздействии преобладающий механизм в целом связан с длительностью импульса воздействия. таким образом, в порядке увеличения длительности импульса преобладающими эффектами в следующих временных интервалах являются:

– при наносекундной и субнаносекундной выдержках создаются фотоакустические и нелинейные эффекты;

– при длительности экспозиции от 1 мс до нескольких секунд создаются тепловые эффекты;

– при более длительной экспозиции создаются дополнительные фотохимические эффекты.

Лазерное излучение отличается от большинства других известных видов излучения коллимированностью своих лучей и специфичностью длины волны. Это, наряду с возможностью создания лазеров с изначально высокой интенсивностью излучения, означает, что на биологические ткани могут подаваться высокие мгновенные плотности мощности. При любом типе лазерного излучения основной причиной, повреждающего биологические системы является поглощение излучения этой системой.

Поглощение происходит на атомарном или молекулярном уровне и обычно зависит от длины волны. Таким образом, именно длина волны определяет, какие ткани могут быть повреждены лазерным излучением. В большинстве случаев повреждение лазерным излучением происходит из-за нагрева поглощающей ткани. Это термическое повреждение обычно локализуется в ограниченной области, окружающей место поглощения лазерной энергии и сконцентрированной в облучаемом пятне. Клетки в этой области проявляют признаки ожога, а повреждение тканей в основном происходит в результате денатурации белков. Как указывалось выше, возникновение вторичных механизмов повреждения в результате лазерного воздействия может быть связано с течением времени реакции нагрева тканей, которая напрямую связана с длительностью импульса, облученностью и длиной волны лазера. Если на ткань воздействует непрерывное лазерное излучение или длинно-импульсное лазерное излучение, то из-за проводимости объем ткани, подвергающейся воздействию повышенной температуры, постепенно увеличивается. Этот расширяющийся тепловой фронт приводит к увеличению зоны повреждения, поскольку все больше и больше клеток превышают допустимую температуру. Тепло также отводится потоком крови посредством конвекции. Размер лазерного пятна также имеет значение, поскольку степень периферического распространения за счет теплопроводности зависит от размера, а также температуры начальной области нагрева ткани. Этот тип термического поражения обычно наблюдается при воздействии непрерывного или длинно-импульсного лазерного излучения. С другой стороны, повреждающие эффекты могут быть прямым результатом специфического молекулярного поглощения при данной длине волны излучения.

Коротко-импульсное лазерное излучение с высокой пиковой мощностью, с модуляцией добротности или с синхронизацией режимов, может вызывать повреждение тканей с помощью различных комбинаций индукционных механизмов. Энергия доставляется к биологической мишени за очень короткое время, что обеспечивает высокую облученность. Ткани-мишени подвергаются воздействию температур, достаточно высоких для того, чтобы вызвать вскипание жидких компонентов их клеток и разрыв кровеносных сосудов. Вскипание ткани приводит к образованию пузырьков на поверхности ткани. Под поверхностью ткани может происходить ограниченное вскипание, приводящее к взрывным эффектам. Перепады давления возникают в результате теплового расширения и образования газообразных продуктов, и то и другое также может привести к повреждению тканей, удаленных от поглощающих слоев, и к разрушению из-за механических ударных волн.

В некоторых биологических тканях, таких как кожа, хрусталик глаза и сетчатка, могут наблюдаться необратимые изменения, вызванные длительным воздействием умеренного уровня освещенности. Изменения являются результатом фотохимических реакций, возникающих в результате активации молекул, вызванной захватом фотонов. Такие фотохимически индуцированные изменения могут привести к повреждению системы, если продолжительность облучения чрезмерна или если более короткие воздействия повторяются в течение длительного времени.

Вышеописанные механизмы повреждения были рассмотрены для работ на сетчатке и отражены в точках прерывания или изменениях кривой при безопасных уровнях облучения, описанных в IEC 60825-1 [3].

Патологии, вызванные чрезмерным воздействием, приведены в таблице A.1.

Таблица A.1 – Краткое описание патологических эффектов, связанных с чрезмерным воздействием света

| Спектральный диапазонa | Глаз | Кожа |
| --- | --- | --- |
| Ультрафиолет С (180 – 280 нм) | Фотокератит | Эритема (солнечный ожог); Ускорение процессов старения кожи; Повышенная пигментация |
| Ультрафиолет В (280 – 315 нм) |  |  |
| Ультрафиолет А (315 – 400 нм) | Фотохимическая катаракта | Потемнение пигментное; Светочувствительные реакции; Ожог кожи |
| Видимый (400 – 780 нм)b | Фотохимическое тепловое повреждение сетчатки |  |
| Инфракрасный А (780 – 1480 нм) | Катаракта, ожог сетчатки | Ожог кожи |
| Инфракрасный В (1,4 – 3 мкм) | Водянистая гиперемия, катаракта, ожог роговицы |  |
| Инфракрасный С (30 мкм – 1 мм) | Только ожог роговицы |  |
| a – Диапазоны спектра, определенные МКО (Международная комиссия по освещению), представляют собой условные обозначения для использования в изображении биологических воздействий и не могут полностью соответствовать спектральным точкам разделения в таблицах МДВ A.1–A.3 IEC 60825-1:2014 [3]. b – Фотохимические реакции протекают при длинах волн менее 600 нм. Источник: IEC 60825-1:2014 [3], табл. D.1. |  |  |

A.1.2 Опасность для глаз

Лазерное излучение видимого и ближнего инфракрасного диапазонов особенно опасно для глаз, поскольку сами свойства, необходимые глазу для того, чтобы быть эффективным преобразователем света, приводят к сильному воздействию излучения на высоко-пигментированные ткани. увеличение облученности от роговицы к сетчатке примерно равно отношению площади зрачка к площади изображения на сетчатке. Это увеличение происходит потому, что свет, попадающий в зрачок, фокусируется в "точку" на сетчатке. Зрачок представляет собой переменную апертуру, но диаметр может достигать 7 мм при максимальном расширении в глазу. Изображение на сетчатке, соответствующее такому зрачку, имеет диаметр от 10 до 20 мкм. С учетом внутриглазного рассеяния и аберраций роговицы увеличение облученности между роговицей и сетчаткой составляет порядка 2×105. Если предположить увеличение на 2×105, то облученность 50 Вт⋅м2 на роговице превращается в 1×107 Вт⋅м2 на сетчатке. В этом стандарте зрачок диаметром 7 мм рассматривается как ограничивающая апертура, как наихудшее состояние и выведено из данных, полученных от глаза молодого человека, для которого с этой целью были измерены диаметры зрачка.

Когда интенсивное лазерное излучение фокусируется на сетчатке, лишь небольшая часть света (до 5%) поглощается зрительными пигментами в палочках и колбочках. Большая часть света поглощается пигментами меланина, содержащимися в пигментном эпителии. В области желтого пятна некоторая энергия в диапазоне от 400 до 500 нм будет поглощаться макулярным пигментом. Поглощенная энергия вызовет локальный нагрев и сожжет как пигментный эпителий, так и прилегающие к нему светочувствительные палочки и колбочки. В зависимости от силы воздействия, такая потеря зрения может быть необратимой. Поврежденная сетчатка не заживает, в отличие от передней части глаза или кожи. Человек, подвергшийся воздействию, обычно субъективно замечает ухудшение зрения только в том случае, если поражена центральная или фовеальная область желтого пятна.

Ямка, небольшое углубление в центре желтого пятна, отвечает за острое центральное зрение и используется во время занятий, где требуется детальное зрение, таких как чтение или вождение автомобиля. Когда эта область повреждена, снижение зрения сначала проявляется в виде размытого белого пятна, затемняющего центральную область зрения; однако в течение двух или более недель оно превращается в черное пятно. Потеря центрального зрения очень серьезна. Периферические повреждения будут проявляться субъективно только в том случае, если произошло серьезное повреждение сетчатки. Небольшие периферические поражения останутся незамеченными и могут не быть обнаружены при систематическом осмотре глаз.

В диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм наибольшую опасность представляет повреждение сетчатки. Роговица, водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело обычно прозрачны для излучения этих длин волн. Однако были случаи, когда высокоинтенсивное лазерное излучение вызывало ожоги роговицы и хрусталика. В случае коллимированного луча опасность практически не зависит от расстояния между источником излучения и глазом, поскольку предполагается, что изображение на сетчатке представляет собой ограниченное дифракцией пятно диаметром от 10 до 20 мкм.

В случае распределенного источника опасность тоже практически не зависит от расстояния между источником и глазом, потому что в этом случае освещенность сетчатки зависит только от яркости источника и характеристик хрусталика глаза.

В случае "точечного" источника с расходящимся лучом опасность возрастает с уменьшением расстояния между перетяжкой лазерного пучка и глазом. Причина в том, что с уменьшением расстояния собираемая мощность излучения увеличивается, в то время как размер изображения на сетчатке, как можно предположить, остается практически дифракционно ограниченным для настоящих лазерных источников вплоть до расстояния, близкого к 100 мм (из-за аккомодационных возможностей глаза). Наибольшая опасность возникает на самом коротком расстоянии от места размещения. При дальнейшем уменьшении расстояния опасность для невооруженного глаза также снижается, так как изображение на сетчатке быстро увеличивается и, соответственно, уменьшается облученность, даже несмотря на то, что можно получить большую мощность излучения.

При длине волны более 1400 нм существует опасность термического повреждения хрусталика или роговицы. Оптическое излучение поглощается роговицей или хрусталиком на разную глубину в зависимости от длины волны (см. таблицу А.1). Для удлиненных или точечных источников с расходящимся лучом таких длин волн следует избегать коротких расстояний между источником и глазом.

При воздействии ультрафиолетового излучения с длиной волны менее 400 нм на хрусталик или роговицу может развиться фотокератит или фотохимическая катаракта.

A.1.3 Опасность для кожи

A.1.3.1 Общие положения

Максимально допустимые воздействия на кожу применяются к пользователям и установлены ниже известных уровней опасности. Они основаны на наилучшей доступной информации, полученной в результате экспериментальных исследований. Значения МДВ должны использоваться в качестве ориентиров при контроле облучения и не должны рассматриваться как четко определенные границы между безопасным и опасным уровнями. Следует использовать защитные средства, которые, по возможности, исключают возможность любого непреднамеренного воздействия лазерного излучения. Тем не менее, по информации составителей настоящего документа, не известно о случаях повреждения кожи персонала.

A.1.3.2 Термическое воздействие

Кожа может переносить более интенсивное воздействие лазерного излучения, чем глаза. Биологический эффект облучения кожи лазером, работающими в видимой (от 400 до 700 нм) и инфракрасной (более 700 нм) областях спектра, может варьироваться по степени ожоговой травмы от I до III степени.

A.1.3.3 Опасность воздействия ультрафиолетового лазера

Воздействие ультрафиолетовых лазерных источников потенциально опасно для кожи персонала, например, при настройке оборудования и измерении мощности.

A.1.4 Определение НБРГ

Расстояние, на котором облученность и энергетическая экспозиция равна соответствующему МДВ на роговице, определяется как номинальное безопасное расстояние для глаз (НБРГ). НБРГ следует учитывать при определении границ контролируемой лазерной зоны, в пределах которой доступ к лазерному излучению и деятельность персонала подлежат контролю и надзору для защиты от опасностей, связанных с лазерным излучением.

Дополнительную информацию можно найти в пункте В.6 IEC TR 60825-14:2022 [4].

## A.2 Применение лазеров

A.2.1 Общие положения

Для оценки рисков и анализа инцидентов и несчастных случаев важно четко различать области применения лазера.

A.2.2 Область применения

A.2.2.1 Поверхность тела

Лечение кожи, кожных придатков и видимых слизистых оболочек в естественных отверстиях (ухо, нос, рот, задний проход, наружные половые органы).

A.2.2.2 Открытая хирургия

Интраоперационное применение лазерного излучения после хирургического вскрытия полостей тела, органов, мягких тканей, костей и суставов свободной рукой или направленным воздействием.

A.2.2.3 Эндоскопические применения лазерного излучения

Любое лазерное воздействие с использованием эндоскопов или катетеров, когда лечение проводится внутри тела. Это может быть воздействие на полости тела, полые или твердые органы, сосуды ("эндоваскулярные") и мягкие ткани ("интерстициальные") через естественные отверстия или проколы.

A.2.2.4 Система наведения

В случае эндоскопии позиционирование и применение лазерного излучения могут быть выполнены с помощью прямой или видеовизуализации. При использовании катетера позиционирование обычно контролируется системой визуализации. Позиционирование может автоматически контролироваться с помощью системы.

A.2.3 Виды использования

A.2.3.1 Ручное управление

Обработка с помощью системы доставки и аппликации, которая позволяет направлять луч в любом направлении. Лечение с помощью системы доставки, которая позволяет вручную направлять излучение в любом направлении.

A.2.3.2 Направленный луч

Лечение с помощью встроенной системы доставки и наведения, которая позволяет производить обработку только в ограниченном направлении, например, с помощью операционного микроскопа с микроманипулятором, офтальмоскопа или щелевой лампы, кольпоскопа или ларингоскопа.

A.2.3.3 Бесконтактный метод

Применение лазерного излучения в сочетании с газом или жидкостью. Луч может быть коллимированным, расходящимся или сфокусированным. Система доставки лазерного излучения не имеет прямого контакта с тканью.

A.2.3.4 Контактный метод

Применение лазерного излучения в местах, где вводящий зонд находится в непосредственном контакте с мишенью. Это может быть выполнено непосредственно с помощью волокна ("голого волокна"), специальных световодов, диффузоров и специальных насадок, таких как сапфировые наконечники или алмазные ножи.

## A.3 Технология лазерного оборудования

A.3.1 Источники лазерного излучения

Лазеры обычно работают на определенных длинах волн, которые зависят, в первую очередь, от среды генерации и, во-вторых, от технического решения оптического резонатора. Некоторые лазеры позволяют выбирать различные длины волн выходного излучения. Широко используются как CO2-лазеры (10 600 нм) с излучением в инфракрасном диапазоне, так и эксимерные лазеры (например, аргонофторидный лазер работает при длине волны 193,1 нм) в ультрафиолетовом диапазоне. Выходная мощность лазеров непрерывного действия колеблется от нескольких милливатт до многих десятков ватт. Импульсные лазеры обладают энергией от нескольких миллиджоулей до многих джоулей в импульсе, обеспечивая пиковую мощность до нескольких мегаватт. Взаимодействие лазера с тканями зависит от ряда параметров, например:

– длина волны излучения (некоторые лазеры имеют более одной длины волны излучения);

– непрерывное или импульсное выходное излучение, выходная мощность или энергия импульса;

– длительность импульса;

– длительность последовательности импульсов;

– частота повторения импульсов;

– тип биоткани.

Когерентность лазерного излучения важна в основном только для специальных диагностических применений и не играет роли при обработке биоткани лазерным излучением

A.3.2 Системы доставки лазерного излучения

A.3.2.1 Общие положения

Для всех лазеров требуется средство передачи излучения к целевому участку. Средство передачи известно как система доставки. Длина волны лазера определяет тип системы доставки. Помимо прямой доставки, широко используются три типа систем доставки:

– манипулятор;

– полый гибкий световод;

– оптическое волокно.

Обычно в состав системы доставки входят аппликаторы, такие как:

a) линзы;

c) наконечники «side fire» (излучающие в бок);

c) фасонные или скульптурные волокна;

d) открытые волокна;

e) диффузоры;

f) микроманипуляторы;

g) сканеры.

A.3.2.2 Прямая поставка

A.3.2.2 Прямая доставка

Лазерные указки, лазеры для позиционирования пациента и ручные лазеры являются примерами систем прямой доставки. Лазерная энергия поступает непосредственно из выходной апертуры в ткани (с фокусирующими линзами или без них). Мощность регулируется включением или выключением устройства либо нажатием кнопки вручную, либо с помощью таймера. Лучом можно управлять вручную или механическим способом.

A.3.2.3 Манипулятор

A.3.2.3.1 Общие положения

Поскольку некоторые длины волн (например, излучаемые CO2-лазером) поглощаются стеклом, они не могут передаваться через обычные стеклянные волокна или линзы. Был разработан шарнирный кронштейн, который позволяет лазерному излучению проходить через полый кронштейн с помощью системы шарниров и зеркал.

Поскольку излучение ультрафиолетовых или инфракрасных лазеров, таких как CO2-лазер, невидимо, для определения ткани-мишени используется маломощный видимый лазер, обычно зеленый или красный диодный лазер. Лучи невидимого лечебного лазера и видимого прицельного лазера оптически комбинируются таким образом, чтобы они совпадали в плоскости обработки аппликатора или наконечника.

Манипулятор обычно оснащен аппликаторами, такими как наконечник, микроманипулятор (насадка для микроскопа), система подачи жесткого волокна, волновод или жесткий эндоскоп. Аппликатор может содержать линзу для фокусировки луча.

A.3.2.3.2 Ограничения манипулятора

При использовании манипулятора существуют определенные ограничения:

а) перенос энергии лазерного излучения ограничивается прямой видимостью или прямыми сегментами системы доставки.

b) манипулятор подвержен ударной тряске, что может привести к оптическому смещению. Следует регулярно проверять соответствие прицельного луча и луча для обработки и форму пятна. Чтобы избежать повреждения или смещения, манипулятор должен быть надежно закреплен при транспортировке и в нерабочее время;

в) должны быть соблюдены процедуры стерилизации, указанные производителем, в противном случае покрытие линз или зеркал может быть повреждено;

г) пыль и жир с рук могут отрицательно повлиять на оптику зеркал или линз.

Манипулятор пропускает коллимированный луч, который потенциально опасен, особенно если на нем не установлен наконечник или линза. Коллимированный луч сохраняет свой диаметр на расстоянии нескольких метров, поэтому облученность может быть достаточно высокой, чтобы вызвать травму, пожар или физический ущерб на большом расстоянии от лазерной апертуры.

A.3.2.4 Полые световоды

Некоторых ограничений, связанных с манипуляторами, можно избежать, используя гибкие полые световоды волноводы. Эти устройства состоят из полой трубки с отражающим покрытием, по которой может передаваться лазерная энергия.

A.3.2.5 Оптическое волокно

A.3.2.5.1 Общие положения

Лазерное излучение может передаваться по оптическому волокну в виде расходящегося луча на торце волокна.

В случае, когда лечебный луч невидим, видимый направленный луч обычно комбинируется с рабочим лучом перед волокном для получения совпадающего луча в плоскости лечения.

Если лечебный луч видимый, мощность излучения можно сначала уменьшить и использовать в качестве прицельного. Затем мощность излучения увеличивается для лечения, а шторка или фильтр ограничивают воздействие на глаза пользователя.

Часто система подачи волокна используется в сочетании с жестким или гибким эндоскопом. В зависимости от типа используемого волокна система может использоваться как в контактном, так и в бесконтактном режиме.

Часто используются волоконно-оптические системы доставки с помощью специальных оболочек, через которые подается газ или жидкость для охлаждения наконечника и удаления загрязнений. Эту систему можно использовать только в бесконтактном режиме. Добавление отдельного наконечника позволит системе работать в контактном режиме.

A.3.2.5.2 Ограничения волоконных систем доставки

Вероятными причинами и следствиями изменения характеристик лазера являются:

a) повреждение наконечника волокна, например, в результате чрезмерного нагрева, если с него не удалить мусор;

b) серьезное повреждение эндоскопа, вплоть до его обгорания, из-за воздействия лазера, когда наконечник волокна находится внутри эндоскопа;

c) обрыв волокна из-за использования в эндоскопах неподходящего типа;

d) разрыв волокна из-за чрезмерного изгиба (см. технические характеристики производителя), падения или "пореза" острым предметом;

e) нагрев фитингов, особенно металлических, на обоих концах системы подачи волокна после использования лазера, что может привести к ожогам тканей у пациентов и пользователей. Кроме того, оборудование может быть повреждено. Необходимо обеспечить достаточное время для охлаждения;

f) диаметр пятна невидимого рабочего луча в два раза больше, чем у направленного луча;

g) утечка лазерной энергии из мест узких изгибов волокон, что приводит к утечке энергии за пределы волокна, которая может привести к ожогу тканей и повреждению глаз.

A.3.2.6 Наконечники и аппликаторы

A.3.2.6.1 Аппликаторы с фокусирующими линзами

A.3.2.6.1.1 Общие положения

Фокусирующие линзы часто используются в аппликаторах для увеличения или уменьшения облученности, или уменьшения диаметра луча на ткани-мишени. Если лазер фокусируется с помощью линзы, то чем короче фокусное расстояние, тем меньше размер фокусного пятна. Фокусное расстояние линзы-аппликатора определяет диаметр фокусного пятна и глубину фокусировки.

A.3.2.6.1.2 Ограничения при использовании линзовых систем

Ограничения при использовании фокусирующих линз:

а) аппликаторы, использующие линзы с коротким фокусным расстоянием, требуют точного позиционирования относительно мишени;

b) аппликаторы, использующие линзы с большим фокусным расстоянием, обычно создают большое фокусное пятно, которое может быть слишком большим для получения требуемой облученности;

c) в зависимости от конструкции оптической системы, в системах для нанесения линз, особенно в тех, в которых используются сменные линзы, может возникнуть проблема несоосности, когда ослабленные или изношенные соединения линз позволяют линзе перемещаться;

d) возможно, прицельный и рабочий лучи могут не совпадать в пространстве. Эта проблема может усиливаться, когда лучи проходят через линзу.

e) необходимость размещения фокусирующих линз вблизи места эксплуатации может привести к повреждению из-за скопления мусора, если они не защищены надлежащим образом.

A.3.2.6.2 Диффузоры

Эти зонды оснащены диффузором, который распределяет лазерный луч по относительно большой площади обработки, и используются в фотодинамической терапии (PDT), а также в лазерно-индуцированной внутритканевой термотерапии (LITT). Форма рассеивателя определяет распределение энергии в ткани-мишени.

A.3.2.6.3 Контактные аппликаторы

Специальные оптические волокна предназначены для нанесения в контакте с целевой тканью, такие как "голые волокна", "рельефные волокна" или волокна с аппликаторами, установленными на кончиках волокон. Лазеры с аппликаторами, прикрепленными в виде оголенных волокон, с контактными наконечниками или без них, как правило, относятся к лазерам класса 3B или 4, поскольку лазерное излучение потенциально может излучаться в свободном пространстве.

В лазерные системы лазерного класса 1С, которые обычно применяются на коже, встроены лазеры класса 3B или 4. Утечка опасного излучения предотвращается блокировками, которые позволяют выходить лазерному излучению только в том случае, если оно находится в хорошем контакте с кожей. Торец, через которое выходит излучение и которое контактирует с кожей, иногда оснащается охлаждающими устройствами. Затем кожа охлаждается ниже температуры тела, чтобы свести к минимуму повреждение тканей, которое может произойти при поглощении излучения встроенного лазера высокой мощности.

A.3.2.7 Микроманипуляторы

Микроманипуляторы в эндоскопах и микроскопах, включая микроскопы с офтальмологической щелевой лампой, используют джойстик, который управляет зеркалом и направляет лазерную энергию на обрабатываемую ткань.

A.3.2.8 Сканеры

Сканеры используют такие устройства, как моторизованные подвижные зеркала, для отклонения луча в заданной области запрограммированным образом.

A.3.2.9 Блокировки для лазерных изделий класса 1С

Производители должны соблюдать требования соответствующего технического стандарта. Блокировки должны предотвращать любую опасную утечку излучения. Кривизна поверхности играет определенную роль. Блокировки могут допускать небольшие отклонения, чтобы не снижать эксплуатационную готовность лазерной системы чрезмерно строгим образом. Блокировки могут включать в себя механические или оптические датчики.

Несмотря на то, что лазерные изделия класса 1С считается безопасным для глаз персонала, его следует использовать с осторожностью. Его нельзя считать безопасным для глаз пациента или клиента, если оно наносится на лицо вблизи глаз. Излучение может рассеиваться через закрытые периорбитальные ткани и достигать луковицы глаза.

Если аппликатор поместить поверх закрытого века и включить лазер, существует риск ожога радужной оболочки, что приведет к необратимым повреждениям и функциональной нетрудоспособности.

Более подробную информацию о защите глаз пациента смотрите в п. 4.1.3.

Приложение B 
(справочное) 
Экранирование окон

## В.1 Общие положения

Многие медицинские лазерные процедуры применяются в помещениях, таких как операционные, в которых есть окна. Экранирование окон ограничивает НОЗГ пределами помещения (стены, потолок, пол). Вопрос о том, требуется ли экранирование и какой тип экранирования подходит, зависит от:

a) длина волны (длины волн) лазера;

b) облученность и энергетическая экспозиция на окне;

c) необходимость использования окна, когда лазер не работает;

d) огнестойкость или термостойкость экранирующих материалов;

e) простота установки или снятия экранирования;

f) санитарно-эпидемиологический контроль;

g) условия доступа человека в пространство за окнами. 
Экранирование окон не имеет отношения к лазерному оборудованию класса 1С.

## B.2 Длина волны лазера

Стеклянные окна эффективно пропускают лазерное излучение. При длинах волн, превышающих 2500 нм, оконное стекло поглощает лазерное излучение. Утверждается, что оконное стекло полностью поглощает УФ-C и быть частично защитным для УФ-B, но будет пропускать УФ-A. Однако различные составы оконного стекла могут обладать различными спектральными свойствами пропускания. Если вы сомневаетесь, обратитесь за консультацией к специалисту или на стекло специальное покрытие.

## В.3. Огнестойкость и теплостойкость

При выборе типа экранирования большое значение имеют облученность и энергетическая экспозиция, которые могут присутствовать на окне.

В исключительных обстоятельствах стекло может разбиться из-за термического воздействия при высокой облученности. Воспламеняемость материалов важна, если облученность или энергетическая экспозиция достаточно высоки. Для большинства медицинских лазерных устройств подобные проблемы возникают только в том случае, когда луч направлен почти параллельно (с низкой расходимостью). Обычно, если лазерный луч сфокусирован или расходится, это менее критично.

## B.4 Съемные приспособления

Съемный экран можно легко и быстро прикреплять и снимать, и он доступен только лицам, находящимся в контролируемой лазерной зоне.

Примеры экранирования и крепления:

а) листы непрозрачного пластика, подвешиваемые на крючки;

b) непрозрачная ткань, фиксируемая с помощью застежек-петель (например, Velcro®);

c) ставни;

d) жалюзи;

e) шторы.

В некоторых экранах имеются зазоры. Зазоры, скорее всего, возникают по краям, например, из-за движения занавески воздушными потоками или из-за того, что персонал задевает ее.

Приложение C 
(справочное) 
Контрольный список для лазерной установки

## С.1 Общие положения

В данном приложении приведены рекомендации по действиям, которые необходимо предпринять при установке лазера. Предполагается, что для контроля за процессом был назначен ответственный за лазерную безопасность Следующие действия могут оказаться полезными при оценке рисков, связанных с любой лазерной установкой.

## C.2 Определение

a) работодателя, у которого есть разрешение на привлечение персонала;

b) ответственного за лазерную безопасность;

c) организация по безопасности, это может быть комитет по безопасности, созданный ответственным лицом;

d) процедуры представления отчетов об инциденте или несчастном случае 
(с учетом региональных, национальных и нормативных требований).

## C.3 Определение релевантной информацию

C.3.1 Информация о лазере

a) тип (марка, модель, производитель, поставщик и т.д.);

b) длина волны (длины волн);

c) временные характеристики мощности излучения или энергии импульса;

d) классификация (определяет уровень защиты, необходимый только для лазерного луча).;

e) утвержденный тип (местный или национальный);

f) система(ы) доставки излучения (все варианты);

g) подача газа (баллоны, газовые трубопроводы, герметичные);

h) красители (необходима оценка риска: растворители, добавки, смешивание и т.д.).;

i) удаление паров и продуктов горения;

j) подготовка лечебного помещения и тип необходимых подводящих соединений.

C.3.2 Другие опасности

a) действующие оборудование;

b) удаление дыма;

c) хирургические простыни.

C.3.3 Применение

Необходимые процедуры.

C.3.4 Жизненный цикл

Необходимо учитывать этапы жизненного цикла лазерной установки:

a) поставка;

b) монтаж;

c) ввод в эксплуатацию;

d) обучение использованию (для каждого вида применения);

e) штатное использование (для каждого вида применения);

f) техническое обслуживание;

g) сервисное обслуживание;

h) модификация;

i) вывод из эксплуатации;

j) утилизация.

## C.4 Оценка рисков

C.4.1 Общие положения

Лазерную установку можно разделить на несколько модулей и определить опасности (и, следовательно, риски), связанные с каждым модулем. Модули могут включать в себя:

а) лазерный процесс (например, для чего используется лазерное излучение)?

b) систему доставки излучения – как попадает излучение?

c) лазерный источник – откуда оно возникает?

d) помещение и другое оборудование;

e) человеческий фактор.

Опасности можно разделить на две категории: лазерный луч и другие. На различных этапах жизненного цикла лазерного оборудования существуют риски, связанные с опасностями.

C.4.2 Лазерный луч

а) номинальная опасная зона для глаз и номинальное безопасное расстояние для глаз для каждого применения;

b) описание соответствующих защитных очков;

c) характеристики соответствующей защитной одежды для каждого применения с особым учетом потенциального воздействия ультрафиолетового излучения на кожу.

C.4.3 Опасности, не связанные с лазерным излучением.

a) опасность пожара;

b) опасность образования дыма.

Более подробную информацию об оценке риска можно найти в IEC TR 60825-14:2022, п. 7. Могут применяться национальные или региональные правила.

## C.5 Лечебное учреждение

Определение и подготовка контролируемой лазерной зоны:

a) стены (отражающие);

b) окна (расположение, светопропускание, жалюзи и т.д.);

c) двери (расположение, смотровые панели и т.д.);

d) потолки;

e) предупреждающие знаки (расположение);

f) разъем дистанционной блокировки (независимо от того, используется он или нет);

g) коммунальные услуги (вода, воздух, газы, электричество);

h) меры предосторожности при пожаре (огнетушители, одеяла и т.д.).

Более подробную информацию см. IEC TR 60825-14:2022, п. 9.4.2 [4].

## C.6 Авторизация и обучение персонала

Обучение персонала технике безопасности:

a) медицинские пользователи (включая средний медицинский персонал);

b) технические пользователи (инженеры, биоинженеры и т.д.);

c) другие немедицинские пользователи;

d) учет мероприятий по обучению, как формальному, так и на рабочем месте.

## C.7 Рабочие процедуры

C.7.1 Тестирование перед использованием

Проверка перед использованием в зависимости от типа лазера, систем доставки излучения, мощности излучения, затвора, механизмов управления, автоматического сканирования, подачи газа, устройств охлаждения и других принадлежностей. Необходимо соблюдать инструкции производителя.

C.7.2 Порядок действий при инциденте

Документированная процедура устранения неполадок, которую пользователи могут применять при необходимости.

## C.8 Ежегодный аудит

C.8.1 Установка

Необходимо проводить мероприятия по ежегодной проверке установки, обучению и периодической проверке. Необходимо вести учет периодических проверок.

С.8.2 Оценка рисков

Должна осуществляться запись важных результатов оценки рисков для удовлетворения местных, национальных или законодательных требований. Должен выполняться график регулярных проверок.

Приложение D (справочное) 
Обучение лазерной безопасности

Программа обучения, приведенная в таблице D.1, должна рассматриваться как часть обучения лазерной безопасности. Ее объем и содержание должны быть адаптированы к используемому лазерному оборудованию и учитывать роль вовлеченных лиц, включая ответственного за лазерную безопасность и обслуживающий персонал.

Примечание – В некоторых странах учебная программа для ОЛБ и для пользователей устанавливается в нормативных документах.

Таблица D.1 – Перечень учебных предметов и распределение их между участниками (произвольный порядок)

| Учебный предмет | ОЛБ | Пользо-ватель | Прочий персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Характерные особенности лазерного излучения, генерируемого различными типами лазеров | x | x | x |
| Генерация лазерного излучения и опасности | x | x | x |
| Принципы обеспечения качества | x |  |  |
| Управление оборудованием |  | x | x |
| Взаимодействие лазера с тканями | x | x | x |
| Последствия воздействия лазерного излучения на глаза и кожу | x | x | x |
| Управление лазерной безопасностью, роль ОЛБ и расследование предполагаемых случаев случайного воздействия | x | x |  |
| Контролируемая лазерная зона – границы – предупреждающие знаки – контроль доступа | x | x | x |
| Выбор и утверждение средств индивидуальной защиты (СИЗ) | x |  |  |
| Обращение с СИЗ | x | x | x |
| Чистка и дезинфекция СИЗ |  | x | x |
| Опасности, связанные с отражением или поглощением лазерного луча инструментами и другими веществами, а также опасности, связанные с анестезирующими смесями |  | x | x |
| Проведение локальной оценки опасности | x | x |  |

Окончание таблицы D.1

| Учебный предмет | ОЛБ | Пользо-ватель | Прочий персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасности для пациента, связанные с процедурами лазерного лечения, и методы минимизации рисков | x | x |  |
| Случайные опасности, такие как поражения электрическим током, пожаро- и взрывоопасность, криогенные жидкости, загрязнение атмосферы, дым и остатки тканей | x | x | x |
| Соответствующие стандарты и рекомендации IEC (а также, при необходимости, национальные нормативные документы) | x | x | x |
| Значения символов, используемых на оборудовании, указанных производителем лазерного оборудования в сопроводительных документах | x | x | x |
| Общее представление о политике, процедурах и документации на предприятии | x | x | x |
| Меры реагирования и процедуры после инцидентов или аварий | x | x | x |

Приложение E 
(справочное) 
График инспекций

## E.1 Общие положения

Во время тестирования и технического обслуживания лазера и его принадлежностей перед использованием лазера необходимо проверить несколько важных параметров. Конструкция и применимость отдельных тестов зависят от типа лазера. Следует соблюдать контрольные перечни, предоставленные производителем.

Рекомендации, приведенные в данном приложении, не являются исчерпывающими или универсально применимыми. В них описываются общие процедуры проверки и испытаний.

## E.2. Испытания по обеспечению качества (QA)

E.2.1 Общие положения

Части оборудования, описанные в пунктах E.2.2-E.2.13, должны регулярно проверяться с периодичностью, указанной в таблице E.1.

Таблица E.1 – График инспекций

| N пункта | Оборудование | Рекомендуемая периодичность проведения испытаний |
| --- | --- | --- |
| E.2.2 | Кабели питания и ножного переключателя | Перед каждым использованием или ежедневно, в зависимости от того, что происходит реже |
| E.2.3 | Аварийные выключатели | Ежемесячно |
| E.2.4 | Доступные пользователю блокировки | Ежемесячно |
| E.2.5 | Индикаторы излучения лазера | Перед каждым использованием или ежедневно, в зависимости от того, что происходит реже |
| E.2.6 | Мощность излучения или энергия импульса | Перед каждым использованием или ежедневно, в зависимости от того, что происходит реже |
| E.2.7 | Движение и физические повреждения манипулятора | Перед началом каждой процедуры |
| E.2.8 | Совпадение прицельного и дальнего света | Перед началом каждой процедуры |
| E.2.9 | Оптоволокно (физическая проверка) | Перед каждой сменой волокна |
| E.2.10 | Качество прицельного луча | Перед каждой процедурой или сменой принадлежностей для системы подачи волокна |
| E.2.11 | Оптоволокно (калибровка) | Перед каждым использованием или ежедневно, в зависимости от того, как использовать реже |
| E.2.12 | Специализированные аксессуары | В зависимости от обстоятельств (см. текст) |
| E.2.13 | Средство защиты глаз | Ежемесячно |

E.2.2 Кабели

Перед подключением лазера к электросети необходимо проверить сетевой шнур и кабель ножного переключателя на наличие повреждений, особенно в тех местах, где они соединяются с вилкой или розеткой. В конце процедуры также рекомендуется еще раз проверить, нет ли повреждений, поскольку во время использования кабели могут быть задеты или повреждены.

E.2.3 Аварийные выключатели

Все аварийные выключатели на лазере следует регулярно проверять, чтобы убедиться в правильности их работы.

E.2.4 Блокировки

Блокировки (например, двери, потока воды, наличия волокна) следует регулярно проверять, чтобы убедиться в правильности их работы.

E.2.5 Индикаторы

Визуальные и звуковые индикаторы наличия лазерного излучения должны быть проверены на правильность работы перед началом каждого использования.

E.2.6 Мощность излучения луча или энергия импульса

Существуют две основные причины потери мощности или энергии на выходном конце передающей системы: оптическая разъюстировка в любом месте оптического тракта или загрязнение любого из зеркал, линз или волокон, в системе передачи. Необходимо регулярно проверять падение мощности излучения на выходе системы доставки или мощности на выходе, как доли мощности на выходе лазера (которая измеряется во многих лазерах). Большинство производителей имеют встроенные или внешние системы для достижения этой цели. Даже незначительное загрязнение любого из оптических компонентов может привести не только к потере мощности, но и к поглощению энергии, что может привести к термическому повреждению этого компонента. Загрязнения на датчиках внутренних счетчиков мощности могут привести к ложному отображению выходной мощности. Это относится как к импульсным, так и к непрерывным лазерам. Наружная энергия импульса также может быть проверена (см. E.2.11).

E.2.7 Манипулятор

Перед использованием любого лазера, использующего манипулятор или микроманипулятор, следует проверять каждое движение в полном диапазоне. Манипулятор следует проверять на наличие физических повреждений и правильность расположения объектива.

E.2.8 Совпадение лучей

Для лазеров, использующих манипуляторы, перед каждым использованием лазера и, возможно, во время его использования следует проверять совпадение прицельных и рабочих лучей, особенно если есть подозрение, что нарушено совпадение. Это можно легко выполнить с помощью маркированной деревянной мишени. Прицельный луч используется для наведения рабочего луча на отмеченную цель. Действие рабочего луча должно оставить метку. Совпадение прицельного и рабочего луча должно быть откалибрована так, чтобы оно находилось в пределах допуска, указанного изготовителем. После обжига необходимо проверить на симметричность и равномерность глубины прожога.

Не следует прикасаться к линзам и зеркалам, так как жир с пальцев может привести к повреждению. Производитель обычно рекомендует соответствующие методы стерилизации и очистки.

E.2.9 Оптические волокна

Оптические волокна, используемые с лазерами, перед подключением следует проверить на наличие загрязнений на обоих концах и повреждений по всей длине волокна. Для этого исследования пригодится увеличительное стекло с увеличением от 10 до 14 раз и хорошие освещение.

Примечание –  Опасно проводить проверку при подключенном к лазеру оптоволоконном кабеле и включенном лазерном оборудовании.

Оба конца волокна должны быть чистыми и без сколов, т.е. повреждений кромки или поверхности волокна (см. E.2.10). Коаксиальные волокна (те, в которых по волокну проходит жидкость или газ) следует проверить, чтобы убедиться в том, что выпускные отверстия открыты и охлаждающая жидкость течет свободно. Там не должно быть никаких остатков или жидкостей, попавших в коаксиальное волокно. Специальные принадлежности, такие как сапфировые наконечники и другие рассеивающие устройства, должны быть проверены на чистоту.

E.2.10 Прицельный луч

Перед использованием, а иногда и во время использования, следует проверить качество прицельного луча на выходном конце системы доставки. Для этого луч следует направить на чистую поверхность светлого цвета с расстояния примерно от 5 до 10 см. Изображение должно быть однородным и круглым. Хотя небольшое количество пятен допустимо, на них не должно быть разводов, пятнистостей, рассеянных светлых или темных теней. Их наличие указывает на повреждение или загрязнение системы доставки. Если прицельный луч четко очерчен и имеет нормальную яркость, то, вероятно, оптоволоконный наконечник в хорошем состоянии.

E.2.11 Калибровка мощности излучения (см. также E.2.6)

Существует две основные причины изменения выходной мощности лазера. Во-первых, мощность лазера может изменяться в результате нескольких процессов, таких как разъюстировка зеркал. Во-вторых, система доставки может привести к чрезмерным потерям мощности из-за смещения, загрязнения или повреждения. В результате все лазеры должны регулярно проходить калибровку, и многие из них имеют встроенные устройства для измерения Мощности излучения на выходном конце системы доставки.

Такие проверки следует проводить регулярно, обычно перед каждым использованием и, возможно, во время процедуры, если есть подозрение, что подаваемая мощность увеличилась или уменьшилась.

Метод калибровки может варьироваться в зависимости от типа лазера и производителя. Например, можно измерить либо фактическую подаваемую мощность, либо мощность, передаваемую системой доставки. Большинство лазеров имеют встроенные средства измерения мощности в резонаторе лазера. Важно учитывать потери мощности излучения через систему доставки.

Мощность излучения, обеспечиваемая лазерами, используемыми в медицинской практике, может не соответствовать мощности, указанной на приборе лазера, поэтому необходимо периодически калибровать мощность в соответствии с инструкциями производителя.

Настройка лазера и его калибровка обычно осуществляется поставщиком или квалифицированным техническим специалистом.

E.2.12 Специализированные принадлежности

Любые принадлежности, предназначенные для использования с лазером (например, лазерные инструменты, устройства для удаления дыма и т.д.), должны быть осмотрены и протестированы на предмет повреждений или правильного функционирования. Это должно выполняться в соответствии с инструкциями производителя или любыми требованиями, установленными ОЛБ.

E.2.13 Средство защиты глаз

Средства защиты глаз, такие как защитные очки или оправы, а также специальные фильтры, используемые в эндоскопах и других устройствах, следует регулярно проверять и чистить. Царапины, трещины, повреждения оправ и т.д. снижают эффективность защиты. Требуемая маркировка должна быть разборчивой.

## E.3 Профилактическое обслуживание

E.3.1 Общие положения

Все медицинское лазерное оборудование должно надлежащим образом обслуживаться техническим компетентным специалистом.

Техническое обслуживание включает в себя ряд мероприятий, включая:

a) профилактическое обслуживание лазера и принадлежностей;

b) калибровку выходной мощности, энергетических и временных характеристик;

c) задачи специально выделенных сотрудников, связанные с клиническим использованием.

Чтобы эти действия не ставили под угрозу безопасность персонала, их следует выполнять в контролируемой лазерной зоне, либо в уже отведенной для этого зоне, либо во временном помещении.

Коридоры или другие специальные помещения, доступ в которые затруднен, не рекомендуется использовать в качестве мест для обслуживания лазерного оборудования.

Помимо проблем безопасности лазерного излучения, существуют проблемы, связанные с сопутствующим излучением и электропитанием.

E.3.2 Очистка и дезинфекция

Перед началом технического обслуживания или ремонта оборудования его следует очистить или продезинфицировать и очистить от любых загрязнений, которые могут нанести вред человеку, выполняющему работу.

Поставщик, как правило, рекомендует соответствующие дезинфицирующие средства, которые не повреждают лазерное оборудование. В местных правилах дезинфекции можно найти информацию об эффективности дезинфицирующего средства против конкретных патогенов.

E.3.3 Контрольный список профилактического обслуживания

Контрольный перечень, как правило, определяется изготовителем и предоставляется поставщику или квалифицированному персоналу.

Примечание – Эти сотрудники, как правило, проходят обучение у поставщика.

а) проверяют и чистят оптические компоненты;

b) проверяют и заменяют или пополняют запасы расходных материалов, таких как красители, охлаждающие жидкости, фильтры;

c) проверяют мощность, при необходимости выравнивают оптический резонатор;

d) проверяют правильность работы затвора, предохранительных блокировок, аварийных выключателей и ножных переключателей;

e) убеждаются, что все отображаемые значения мощности, энергопотребления и пульса соответствуют спецификации производителя;

f) убеждаются, что все системы доставки излучения функционируют правильно;

g) проверяют соответствие между рабочим и прицельным лучами;

h) убеждаются, что оборудование электрически безопасно.

E.3.4 Проверки перед использованием

Эти проверки проводятся пользователем лазера перед каждым медицинским сеансом лазерной терапии. Они должны включать в себя (необходимо соблюдать инструкции пользователя):

а) проверку состояния кабелей ножного переключателя и силовых кабелей на наличие явных признаков износа;

b) осмотр лазерного наконечника, включая выходную линзу, на наличие повреждений или загрязнений;

c) проверку волоконной оптики на наличие повреждений оболочки (где это применимо), повреждений или загрязнений на торце волокна. Можно использовать 10× кратную лупу;

Примечание – Не проверять торец оптоволокна при включенном лазере. Лазер должен быть отключен от сети или оптоволокно отсоединено от лазерной апертуры.

d) проверку совмещения прицельного луча и рабочего луча;

e) проверку мощности лазерного излучения на выходном конце системы доставки при наличии встроенного измерителя мощности или энергии;

f) при наличии поддув инертного газа вместе с волокном трубки проверяют давления в газовом ресивере, правильную настройку давления или расхода и, в конечном счете, наличие потока, используя стакан со стерильной водой или физиологическим раствором погружая в него волокно или наконечник оболочки;

g) проверку срабатывания аварийного выключателя;

h) проверку наличия и целостности защитных очков.

Приложение F 
(справочное) 
Вопросы безопасности при применении лазеров

Примечание 1 – Данное приложение предназначено для предоставления информации о вопросах безопасности лазеров в обычных областях применения. В нем не рассматриваются детали медицинских процедур или вопросы, связанные с требованиями производителей, которые регулируются применимыми стандартами безопасности устройств или национальными нормативными актами.

Примечание 2 – Эти вопросы безопасности в основном рассматриваются в основных положениях данного документа. Они кратко изложены в пунктах F.1-F.7.

## F.1 Общие положения

В целях улучшения техники безопасности в любой из нижеперечисленных областей применения пользователь лазера должен включать лазер только в том случае, если система доставки излучения находится под непосредственным контролем. В противном случае лазер следует либо выключить, либо перевести в режим ожидания.

## F.2 Использование оптических волокон

F.2.1 Общие положения

Опасности и меры предосторожности, связанные с использованием оптических волокон.

F.2.2 Краткое описание опасности

a) возгорание;

b) поломка;

c) загрязнение;

d) ухудшение качества (деградация).

F.2.3 Меры предосторожности

F.2.3.1 Общие положения

Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при использовании волокон.

F.2.3.2 Очистка торцов волокон

Любой торец волокна подвержен загрязнению. Торец волокна может нагреваться и светиться из-за поглощения энергии лазера загрязнениями. Возможно воспламенение легковоспламеняющегося материала, особенно в среде, обогащенной кислородом (например, внутри легких). Перед включением лазерного излучения необходимо убедится, что торец волокна чистый.

F.2.3.3 Избегайте натяжения световодов

Несмотря на то, что лазерные волокна известны своей прочностью, они могут порваться. Значительная опасность происходит, если волокно вытягивается из инструментального канала эндоскопа или вталкивается в него, особенно если это происходит близко к глазам пользователя. Кроме того, резкий изгиб волокна увеличивает как угол расхождения лазерного луча, так и риск повреждения волокна. Возможно, что при этом может быть превышен критический угол полного отражения, что приведет к выходу значительной части мощности лазера в месте изгиба Это может привести к повреждению кожи или глаз. Волокно не должно изгибаться на радиус, меньший, чем указано производителем волокна.

F.2.3.4 Юстировка системы ввода излучения в волокно

Следует проверить систему соединения волокон на предмет правильной центровки. Смещение приводит к снижению мощности на дистальном конце. Перед подачей мощного луча следует проверить эффективность соединения волокна при низкой мощности лазера.

## F.3 Использование гибких эндоскопов

F.3.1 Общие положения

Опасности и меры предосторожности при использовании лазеров с гибкими эндоскопами.

F.3.2 Краткое описание опасности

а) повреждение эндоскопа;

b) возгорание;

c) неправильное направление луча;

d) газовая эмболия.

F.3.3 Меры предосторожности

F.3.3.1 Общие положения

Меры предосторожности, которые должны учитываться при использовании лазерных световодов с гибкими эндоскопами.

F.3.3.2 Расположение волокна в рабочем канале эндоскопа

Лазер не должен включаться, если наконечник волокна все еще находится в рабочем канале эндоскопа. Это может привести к серьезному повреждению эндоскопа, оптоволокна или того и другого вместе, что может привести к травмам пациента. При использовании оптического волокна в эндоскопе лазер следует держать в режиме ожидания до тех пор, пока не станет виден кончик волокна, выступающий из дистального конца и попадающий в поле зрения эндоскопа. Это предотвращает повреждение волоконного наконечника и другого задействованного оборудования, такого как видеокамера. Чтобы предотвратить повреждение эндоскопа, при каждом включении лазера должен быть виден наконечник волокна.

F.3.3.3 Чистота волоконных наконечников

При бесконтактном применении волоконный наконечник следует содержать в чистоте и без остатков ткани, чтобы избежать повреждения наконечника. Если в контактном режиме использовались голые волокна, то для достижения эффективного режущего эффекта необходим тонкий слой углерода на торце.

F.3.3.4 Газовый поддув

Если используются коаксиальные волокна и другие средства подачи газа, чтобы минимизировать риск газовой эмболии, единственный газ, который следует использовать внутри тела — это углекислый газ.

F.3.3.5 Обрыв волокна

Хотя лазер включают только тогда, когда наконечник волокна расположен внутри пациента, существует риск разрыва волокна за пределами эндоскопа. По этой причине, и, если волокно не имеет непрозрачного экранирования, персоналу рекомендуется носить защитные очки.

F.3.3.6 Кишечные газы

## В нижних отделах желудочно-кишечного тракта существует возможность воспламенения кишечных газов. Поддув углекислого газа через коаксиальную волоконно-трубчатую систему уменьшает этот риск.

## F.4 Использование лазеров с жесткими эндоскопами, микроскопами и кольпоскопами

F.4.1 Общие положения

Опасности и меры предосторожности при использовании жестких эндоскопов, микроскопов и кольпоскопов.

F.4.2 Краткое описание опасности

а) возгорание;

b) неправильное направление луча;

c) дымовой выброс от лазерного воздействия (в естественных полостях или при вдувании воздуха).

F.4.3 Меры предосторожности

F.4.3.1 Общие положения

Необходимо соблюдать меры предосторожности.

F.4.3.2 Зависимость размера луча от ширины канала эндоскопа

При использовании ригидного эндоскопа, например, ларингоскопа, диаметр лазерного луча, где он входит в эндоскоп не должен превышать размер рабочего канала эндоскопа, в противном случае это может привести к опасным отражениям или прямому воздействию на нецелевую ткань.

F.4.3.3 Защита органов

По возможности следует накладывать влажные прокладки на органы, прилегающие к обрабатываемой ткани, чтобы защитить их от непреднамеренного повреждения прямым или отраженным излучением, например, голосовые связки.

F.4.3.4 Наведение лазерного луча

## Пятно лазерного излучения следует располагать только в поле зрения микроскопа или эндоскопа, чтобы было всегда видимым место воздействия излучения на ткань. Лазерный луч должен находится в пределах инструмента. В параксиальных микроманипуляторах должно быть проверено расположение луча в просвете эндоскопа.

## F.5 Использование лазеров с возможностью свободного ручного манипулирования

F.5.1 Общие положения

Опасности и меры предосторожности.

F.5.2 Краткое описание опасности

а) возгорание;

b) неправильное направление луча;

c) ожоги кожи;

d) повреждение глаз;

e) дымовой выброс от действия лазерного излучения.

F.5.3 Меры предосторожности

F.5.3.1 Защита органов

По возможности, на органы, прилегающие к обрабатываемой ткани, следует накладывать влажные прокладки, чтобы защитить их от непреднамеренного повреждения прямым лазерным излучением или его отражениями от металлических предметов или инструментов.

F.5.3.2 Защитные очки для глаз

Когда для защиты глаз пациента используются защитные очки, пользователь должен знать, что лазерный луч может нагревать материал защитного стекла, что может привести к термическому повреждению пациента. Это относится к любым материалам, таким как металл или пластик.

## F.6 Использование лазеров в хирургии глаза

F.6.1 Краткое описание опасности

a) неправильное направление луча;

b) повреждение глаз;

c) ожоги кожи.

F.6.2 Меры предосторожности

F.6.2.1 Контактные линзы

Контактные линзы, используемые во время лазерной процедуры, должны иметь антибликовое покрытие, чтобы уменьшить отражение и, таким образом, ограничить номинальную опасную зону для глаз. Необходимо убедится, что антибликовое покрытие контактных линз не повреждено.

F.6.2.2 Легковоспламеняющийся материал

При попадании лазерного луча на легковоспламеняющийся материал возникает опасность возгорания. Следует иметь под рукой запас подходящей жидкости, например физиологического раствора, для орошения, чтобы погасить пламя. Следует избегать или свести к минимуму присутствие легковоспламеняющихся материалов вблизи места проведения работ.

F.6.2.3 Динамические защитные фильтры

В системах доставки, использующих динамический защитный фильтр, соединенный с микроскопом со щелевой лампой, защитный фильтр следует регулярно проверять на целостность и работоспособность.

## F.7 Использование лазеров в сочетании с анестезией

F.7.1 Краткое описание опасности

Опасность возгорания.

F.7.2 Меры предосторожности

F.7.2.1 Эндотрахеальные трубки

При использовании эндотрахеальной трубки и введении лазера в дыхательные пути существует риск попадания луча в трубку с возможным последующим воспламенением. В этом случае пламя и продукты горения трубки могут привести к серьезным травмам. Следует использовать эндотрахеальные трубки, специально изготовленные для лазерной хирургии. Альтернативой может быть струйная вентиляция легких.

F.7.2.2 Содержание кислорода под шторой

При проведении процедур на лице, если концентрация выдыхаемого кислорода превышает 30% и выдыхаемый воздух находится под хирургическими салфетками, может возникнуть сильное возгорание.

Библиография

| [1] | ANSI Z136.7 | American National Standard for Testing and Labelling of Laser Protective Equipment (Американский национальный стандарт по тестированию и маркировке средств лазерной защиты) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2] | EN 207 | Personal eye-protection – Filters and eye-protectors against laser radiation (laser-eye protectors) [Средства индивидуальной защиты глаз - Фильтры и средства защиты глаз от лазерного излучения (лазерные защитные очки)] |  |  |  |  |
| [3] | IEC 60825-1 | Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements (Безопасность лазерной аппаратуры - Часть 1: Классификация оборудования и требования) |  |  |  |  |
| [4] | IEC TR 60825-14:2022 | Safety of laser products – Part 14: A user's guide (Безопасность лазерной аппаратуры - Часть 14: Руководство пользователя) |  |  |  |  |
| [5] | ISO/TR 22463 | Patient and client eye protectors for use during laser or intense light source (ILS) procedures – Guidance [Защитные очки для пациентов и клиентов для использования во время процедур с использованием лазера или источника интенсивного света (ILS) – Руководство] |  |  |  |  |
| [6] | ISO 11990 | Lasers and laser-related equipment – Determination of laser resistance of tracheal tube shaft and tracheal tube cuffs (Лазеры и связанное с ними оборудование – Определение лазерной стойкости стержня трахеальной трубки и манжет трахеальной трубки) |  |  |  |  |
| [7] | ISO 11810:2015 | Lasers and laser-related equipment − Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers − Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition (Лазеры и связанное с ними оборудование - Метод и классификация испытаний хирургических салфеток и/или защитных чехлов для пациентов на устойчивость к лазерному излучению − Первичное воспламенение, проникновение, распространение пламени и вторичное воспламенение) |  |  |  |  |
| [8] | ISO 16571 | Systems for evacuation of plume generated by medical devices (Системы для отвода дыма, образующегося при работе медицинских устройств) |  |  |  |  |
| [9] | ISO 19818-1 | Eye and face protection − Protection against laser radiation − Part 1: Requirements and test methods (Защита глаз и лица − Защита от лазерного излучения − Часть 1: Требования и методы испытаний) |  |  |  |  |
| [10] |  | JS Pierce, SE Lacey, JF Lippert, R Lopez, JE Franke, Laser-Generated Air Contaminants from Medical Laser Applications: A State-of-the Science Review of Exposure Characterization, Health Effects, and Control, Journal of Occupational and Environmental Hygiene [online]. 04 Jul 2011, 8(7), 447−466 [viewed 2022-05-04] (Д.С. Пирс, С.Е. Лейси, Дж. Ф. Липперт, Р. Лопес, Д.Е. Франке, Загрязнители воздуха, генерируемые лазером при применении в медицине: современный научный обзор характеристик воздействия, последствий для здоровья и контроля, Журнал гигиены труда и окружающей среды [онлайн]. 04 июля 2011, 8(7), 447-466 [просмотрено 2022-05-04]) |  |  |  |  |
| [11] |  | ASLMS Laser and Energy Device Plume Position Statement, April 6, 2017 (Заявление о местоположении лазерного и энергетического устройства ASLMS Plume, 6 апреля 2017 г.) |  |  |  |  |
| [12] |  | Canadian Standard Z305.13-13 Plume scavenging in surgical, diagnostic, therapeutic, and aesthetic settings (Канадский стандарт Z305.13-13 для удаления шлейфа в хирургических, диагностических, терапевтических и эстетических учреждениях) |  |  |  |  |
| [13] |  | EJ Eshleman et al., Occupational exposures and determinants of ultrafine particle concentrations during laser hair removal procedures. Environ Health [online]. 29 March 2017; 16(30) [viewed 2022-05-04]. Available at: http://dx.doi.org/10.1186/s12940-017- 0239-z (Эшлеман и др., Профессиональное воздействие и факторы, определяющие концентрацию ультрадисперсных частиц во время процедур лазерной эпиляции. Здоровье окружающей среды [онлайн]. 29 марта 2017; 16(30) [просмотров: 2022-05-04]. Доступно по адресу: http://dx.doi.org/10.1186/s12940-017- 0239-z) |  |  |  |  |
| УДК 621.375.826:001.4:006.354 |  |  |  |  | МКС 11.040.99 31.260 |  | IDT |
| Ключевые слова: лазерное излучение, медицинское оборудование, защитные средства. |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о разработчике:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)

| Генеральный директор |  | Н.И. Файзрахманов |
| --- | --- | --- |

| Разработчик |  | А.В. Толкачева |
| --- | --- | --- |

EN 207 [2] и ANSI Z136.7 [1] являются действующими стандартами, хотя вновь изготовленные защитные очки соответствуют ISO 19818-1 [9].

Цифры в квадратных скобках относятся к библиографии.

Velcro® является примером подходящего продукта, имеющегося в продаже. Эта информация приведена для удобства пользователей данного стандарта и не является одобрением данного продукта со стороны IEC.