МКС__________________

Изменение № 1 к стандарту ГОСТ IEC 61340-6-1–2024 «Электростатика. Антистатический контроль в медицинских учреждениях. Общие требования»

ПРИНЯТО Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                от

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Текст изменения

- Заменить существующее наименование «Электростатика. Часть 6-1. Электростатический контроль при оказании медицинских услуг. Общие требования к оснащению» на следующее новое наименование «Электростатика. Часть 6-1. Электростатический контроль в медицинских, коммерческих и общественных учреждениях – Медицинские учреждения».

(Продолжение изменения на с. 2)

- Раздел 2. Заменить существующее наименование стандарта IEC 60364-7-710 на следующее новое наименование «IEC 60364-7-710, Низковольтные электрические установки. Часть 7-710. Требования для специальных установок или размещений. Медицинские помещения».

- Пункт 5.3.1. Заменить существующий второй параграф на приведенный ниже новый параграф:

«Для всех помещений рекомендовано выбирать материалы, способствующие снижению остаточного уровня заряда. Для помещений G0 рекомендовано, для помещений G1 требуется при определенных условиях (см. 5.3.4), а для помещений G2 необходимо обеспечить заземление персонала и проводников (изолированных объектов из электропроводящих материалов). Методы электростатического контроля для каждого типа помещений объединены и приведены в таблице 1.».

- Таблица 1. Заменить таблицу на следующую новую таблицу:

| Группа помещения | Метод контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заземление персонала с помощью использования обуви и напольного покрытия | Заземление проводников с помощью напольного покрытия и прямого подключения | Заземление персонала с помощью использования обуви и напольного покрытия | Использование слабозаряжаемых материалов |
| Неклассифицируемые | Не обязательно | Не обязательно | Рекомендованоа | Рекомендовано |
| G0 | Рекомендовано | Рекомендовано | Рекомендованоа | Рекомендовано |
| G1 | Требуется при определенных условияхb | Требуется при определенных условияхb | Рекомендованоа | Рекомендовано |
| G2 | Обязательно | Обязательно | Рекомендованоа | Рекомендовано |
| а Проводящие и рассеивающие материалы следует использовать только при действующем заземлении b В помещениях группы G1, где относительная влажность воздуха составляет менее 30 %, требуются методы электростатического контроля (см. 5.3.4). |  |  |  |  |

- Пункт 5.3.2. Удалить существующее примечание.

- Пункт 5.3.3. Заменить существующий первый абзац на следующий: «Типичными помещениями для данной группы являются массажный кабинеты.»

(Продолжение изменения на с. 3)

- Пункт 5.3.4. Заменить наименование пункта на следующее: «Группа 1 – контроль электростатической обстановки необходим при определённых условиях».

- Пункт 5.3.4. Заменить существующий первый абзац на следующий: «Типичными помещениями для данной группы являются палаты стационара, родильные палаты, кабинеты электрокардиографии (ЭКГ), электроэнцефалографии (ЭЭГ), электрогистерографии (ЭХГ), эндоскопические кабинеты, смотровые или процедурные кабинеты, урологические отделения, кабинеты радиологической диагностики и терапии, кабинеты гидротерапии, физиотерапевтические кабинеты, кабинеты гемодиализа, кабинеты магнитно-резонансной томографии и помещения радиоизотопной медицины.»

- Пункт 5.3.4. Добавить следующий абзац после существующего последнего абзаца: «Методы электростатического контроля требуются для помещений класса G1, если относительная влажность воздуха в них падает ниже 30 % или ниже влажности, указанной производителями применяемого оборудования, в течение значительного периода времени (обычно продолжительностью более часа) или если имеются признаки недопустимо высокого уровня электростатического заряда. Признаком недопустимо высокого уровня заряда может быть возникновение любой из электростатических опасностей, описанных в пункте 4, и это может быть подтверждено тестированием, см. 5.6.2.3.3, 5.6.3.4 и 5.7 c) и d).»

- Пункт 5.3.5. Заменить существующий первый абзац на следующий: «Типичными помещениями для данной группы являются анестезиологические кабинеты, операционные, кабинеты подготовки к операциям, гипсовальные комнаты, послеоперационные палаты, палаты кардиологической катетеризации, палаты интенсивной терапии, ангиографические кабинеты, отделения специального ухода за детьми и отделения временного пребывания.»

- Пункт 5.6.3.1. Добавить следующий абзац после существующего: «В спецификации к своей продукции производители иногда могут включать ссылки на различные стандарты, которые устанавливают требования к электростатическим характеристикам изделий общего назначения или используемых вне медицинских учреждений. Некоторые из этих стандартов могут соответствовать требованиям данного документа, в то время как другие - нет, из-за различий в методах испытаний, условиях испытаний или эксплуатационных требованиях. В случае

возникновения противоречий или сомнений при выборе материалов для электростатического контроля в медицинских учреждениях, должны использоваться требования к испытаниям и эксплуатационным характеристикам материалов, приведенные в настоящем стандарте.».

- Пункт 5.6.3.2. Добавить в конце абзаца параграфа следующий текст: «Если значение сопротивления заземления менее 1 · 106 Ом недостижимо, необходимо принимать меры предосторожности для исключения возможности возникновения высокого уровня электростатического заряда. Например, постельное белье или пеленки следует снимать медленно.»

- Пункт 5.6.3.3. Заменить второй абзац на следующий: «Значение сопротивления заземления менее 1 · 106 требуется для напольного покрытия в помещениях, где используется оборудование с легковоспламеняющимися анестезирующими веществами и кислородом под высоким давлением и других местах, где могут происходить действия, приводящие к высокому уровню электростатического заряда, например, быстрая смена постельного белья или хирургических пеленок на операционном столе. Если значение сопротивления заземления менее 1 · 106 Ом недостижимо, необходимо принять меры предосторожности для устранения механизмов с высокой нагрузкой. Например, постельное белье или шторы следует снимать медленно.»

- Пункт 5.7. Заменить наименование пункта на следующее: «Упаковка, контейнеры и другие электростатически контролируемые объекты»

(ИУС №__________________)