| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC/TR 60825-5– 202 |

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ

Часть 5

Контрольный перечень лазерных устройств, установленных в IEC 60825-1, для использования изготовителями

(IEC/TR 60825-5:2019, IDT)

(Проект, первая редакция)

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)                                            и Обществом с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан» (ООО «ВПГ Лазеруан») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                             202_ г. №                         )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу IEC/TR 60825–5:2019 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 5. Контрольный перечень лазерных устройств, установленных в IEC 60825-1, для использования изготовителями («Safety of laser products – Part 5: Manufacturer’s checklist for IEC 60825-1», IDT).

Международный документ разработан техническим комитетом IEC/TC 76 «Optical radiation safety and laser equipment (Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование)» Международной электротехнической комиссией (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочных международных стандартов использовать соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения ………………………………………………………................. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………..…… |  |
| 3 | Термины и определения………………….……………………………………………. |  |
| 4 | Исходные данные……………………………………………………………………….. |  |
| 4.1 | Сведения об эксперте…………………………………………………………………. |  |
| 4.2 | Сведения о лазерном изделии ……………………………………………………… |  |
| 5 | Испытания (5) – Измерения для определения классификации………………….. |  |
| 6 | Классификация (6) – Процедура классификации ………………………………….. |  |
| 7 | Маркировка лазерного излучения (7)………………………………………………… |  |
| 7.1 | Общие положения………………………………………………………………………. |  |
| 7.2 | Предупреждения о невидимом и видимом лазерном излучении (7.11 и 7.12).. |  |
| 7.3 | Лазерные изделия класса 1 (7.2)……………………………………………………... |  |
| 7.4 | Лазерные изделия класса 1М (7.2)…………………………………………………… |  |
| 7.5 | Лазерные изделия класса 1С (7.3)…………………………………………………… |  |
| 7.6 | Лазерные изделия класса 2 (7.4)……………………………………………………... |  |
| 7.7 | Продукты класса 2М (7.4)……………………………………………………………… |  |
| 7.8 | Лазерные изделия класса 3R (7.5)…………………………………………………… |  |
| 7.9 | Лазерные изделия класса 3B (7.6)…………………………………………………… |  |
| 7.10 | Лазерные изделия класса 4 (7.7)…………………………………………………….. |  |
| 7.11 | Информация о мощности излучения и стандартах (7.9)…………………………. |  |
| 7.12 | Предупреждение о потенциальной опасности для кожи или передней части глаза (7.13)……………………………………………………………………………….. |  |
| 8 | Технические характеристики (6)……………………………………………………… |  |
| 8.1 | Защитный кожух (6.2)…………………………………………………………………… |  |
| 8.2 | Панель доступа и защитные блокировки (6.2 и 6.3)………………………………. |  |
| 8.3 | Дистанционный блокировочный коннектор (6.4)…………………………………... |  |
| 8.4 | Ручной сброс (6.5)………………………………………………………………………. |  |
| 8.5 | Управление с помощью ключа (6.6)………………………………………………….. |  |
| 8.6 | Предупреждение об источнике лазерного излучения (6.7)………………………. |  |
| 8.7 | Блокиратор пучка или аттенюатор (6.8)…………………………………………….. |  |
| 8.8 | Элементы управления (6.9)…………………………………………………………… |  |
| 8.9 | Оптические средства наблюдения (6.10)…………………………………………… |  |
| 8.10 | Защита при сканировании (6.11)……………………………………………………… |  |
| 8.11 | Защита для изделий класса 1C (6.12)……………………………………………….. |  |
| 8.12 | Доступ внутрь (6.13)…………………………………………………………………….. |  |
| 8.13 | Условия окружающей среды (6.14)………………………………………………….. |  |
| 8.14 | Защита от других видов опасности (6.15)…………………………………………... |  |
| 8.15 | Схемы ограничения мощности (6.16)……………………………………………….. |  |
| 9 | Другие информационные требования (8)…………………………………………… |  |
| 9.1 | Информация для пользователя (8.1)………………………………………………… |  |
| 9.2 | Информация о приобретении и обслуживании (8.2)……………………………… |  |
| Приложение А (справочное) Результаты измерений …………………………………….. |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам…………. |  |  |
| Библиография ………………………………………………………………………………...… |  |  |

# Введение

Основная задача технических комитетов МЭК заключается в подготовке международных стандартов. Тем не менее технический комитет может внести предложение о публикации Технического отчета в том случае, когда он собрал данные, отличные от тех, которые обычно публикуются в качестве международного стандарта, например, данные, относящиеся к последним техническим достижениям.

IEC/TR 60825-5, представляющий собой технический отчет, был подготовлен техническим комитетом IEC 76 «Optical radiation safety and laser equipment (Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование)»

Настоящее третье издание отменяет и заменяет второе издание стандарта     IEC/TR 60825-5, опубликованное в 2003 году. Настоящее издание представляет собой техническую редакцию.

Это издание включает следующие существенные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием:

a) был введен новый класс, класс 1C;

b) было удалено условие измерения 2 (условие "ношение ");

c) для соответствия требованиям к опасностям, не связанным с лучом (8.14.1), в соответствии с требованиями безопасности соответствующего изделия в стандарте, была сделана ссылка на соответствующие отчеты о продукции.

Стандарт IEC 60825 состоит из следующих частей под общим названием «Безопасность лазерной аппаратуры»:

Часть 1: Классификация оборудования и требования.

Часть 2: Безопасность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Часть 3: Руководящие указания по применению лазеров для зрелищных мероприятий.

Часть 4: Средства защиты от лазерного излучения.

Часть 5: Контрольный перечень лазерных устройств, установленных в 
IEC 60825-1, для использования изготовителями.

Часть 8: Рекомендации по безопасному воздействию лазерных лучей на людей.

Часть 12: Безопасность систем оптической связи в свободном пространстве, используемых для передачи информации.

Часть 13: Измерения для классификации лазерной аппаратуры.

Часть 14: Руководство пользователя.

Часть 17: Аспекты безопасности при использовании пассивных оптических компонентов и оптических кабелей в волоконно-оптических системах связи высокой мощности.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ Часть 5 Контрольный перечень лазерных устройств, установленных в IEC 60825-1, для использования изготовителями Safety of laser products. Part 4. Manufacturer’s checklist for IEC 60825-1

Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на лазерные изделия, описанные в IEC 60825-1:2014.

Контрольный перечень предназначен для использования изготовителями лазерных изделий и их представителями для подтверждения того, что каждая новая или модифицированная конструкция соответствует требованиям IEC 60825-1:2014. Контрольный перечень используется совместно с IEC 60825-1, поскольку в тексте содержатся ссылки на соответствующие пункты и подразделы IEC 60825-1.

Контрольный перечень подразумевается только как ориентировочный. Изготовителями и экспертам рекомендуется подготовить свой собственный документ, опуская вопросы и оговорки, которые не относятся к типам исследуемой продукции, но отмечая в соответствующих позициях номера таких оговорок, например: "Подпункт 9.11.1: Вопрос пропущен - не применяется ".

Изготовитель должен гарантировать компетентность эксперта в области контроля и классификации лазерной аппаратуры.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте полностью или частично приводятся нормативные ссылки на нижеуказанные документы в обязательном порядке сопутствующие его применению. В датированных ссылках указано только цитируемое издание. В недатированных ссылках указано последнее издание ссылочного документа (включая любые изменения):

IEC 60825-1:2014, Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements (Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования и требования)

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60825-1.

# 4	Исходные данные

## 4.1 Сведения об эксперте

Идентификация лица, ответственного за проверку и классификацию изделия, подлежащего проверке:

| Ф.И.О. |  |  | Должность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  |  | (полное название) |

Если вышеназванное лицо не является работником изготовителя лазерной аппаратуры, то он должен быть проверен, а соответствующие данные о проверяющих, работодателе или организации должны быть отражены:

| Организация: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |
| Дата проверки |  |  |

## 4.2. Сведения о лазерном изделии

| 4.2.1 | Изготовитель: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес: |  |
|  | Серийный номер лазерного изделия: |  |
|  | Дата производства (если известно): |  |
|  | Перечислить все названия, торговые марки, номера моделей и обозначения линейки моделей исследуемого лазерного изделия: |  |
| 4.2.2 | Продается ли лазерное изделие как компонент какой-либо лазерной системы для последующей продажи или же оно продается изготовителями готовых изделий для использования в качестве ремонтной детали для готовых изделий? Примечание – Если лазерная система в лазерном изделии работоспособна после его извлечения из конечного изделие, ответ на этот вопрос "НЕТ". Для подготовки оборудования к работе не требуется инструмент. | Да / Нет |
| 4.2.2.1 | Если в пункте 4.2.2 указано НЕТ, необходимо проверить соответствие всем остальным пунктам данного контрольного перечня | Да / Нет / Н.П. |
| 4.2.2.2 | Если в пункте 4.2.2 указано ДА, лазерное изделие не подпадает под действие стандарта IEC 60825-1 | Да / Нет / Н.П. |
|  | Примечания 1 Цифры, указанные в круглых скобках и выделенные курсивом, относятся к соответствующему разделу стандарта IEC 60825-1. 2 Если в этом тексте выделен ответ "ДА" или "НЕТ", то непредоставление такого ответа, если это применимо к данному изделию, означает несоблюдение требований стандарта IEC 60825-1, и изготовителю или его представителю потребуется принять корректирующие меры, если соответствие будет достигнуто. Пользователь должен обвести кружком соответствующий вердикт (ДА/НЕТ/Н.П.). 3 Если имеется дополнительная информация, подтверждающая данные ответы, ее указывают в поле под вопросами, и/или прикладывают информацию на обратной стороне контрольного перечня, сославшись на соответствующий пункт контрольного перечня. 4 Во всем этом документе аббревиатура Н.П. означает "неприменимо". |  |

# 5	Испытания (5) – Измерения для определения классификации

| 5.1. | Были ли проведены измерения лазерного излучения в соответствии с требованиями пункта 5 стандарта IEC 60825-1:2014? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Если НЕТ, то были ли измерения признаны ненужными в силу физических характеристик и ограничений лазерного источника, чтобы лазерное изделие было четко отнесено к определенному классу в соответствии с IEC 60825-1:2014, раздел 5? | Да / Нет / Н.П. |
| 5.1.2 | Если НЕТ, то требуются ли измерения для определения классификации, которые должны быть выполнены в соответствии с требованиями пункта 5 стандарта IEC 60825-1:2014 , прежде чем переходить к дальнейшим действиям |  |
| 5.1.3 | Если НЕТ применимо к обоснованно прогнозируемому единичному неисправному состоянию, снижается ли в этом случае уровень воздействия до уровня ниже ПДИ путем автоматического сокращения продолжительности, в течение которой разумно невозможно предвидеть доступ человека? | Да / Нет / Н.П. |
| 5.1.4 | Если ДА, то проводились ли измерения лазерного излучения во время эксплуатации лазерного изделия и при каждом разумно прогнозируемом единичном неисправном состоянии, за исключением условий неисправности, оцененных в соответствии с пунктом 5.1.3? Примечания 1 Автоматическое снижение включает физическое ограничение воздействия, например, при отказе компонента или системы, до безопасного уровня. Это не включает ручное снижение или прекращение излучения. Например, система защиты от сканирования может реагировать недостаточно быстро, чтобы предотвратить превышение ПДИ во время сбоя; однако это может быть приемлемо для изделий, в которых воздействие на людей маловероятно. Приемлемыми способами анализа вероятности и риска, связанного с отказами, являются FMEA (анализ видов и последствий отказов) и т.д. (см., например, IEC 61508 (все части)). Анализ вероятности может быть использован для определения "обоснованно прогнозируемых единичных неисправностей". 2 Классификация определяется в процессе эксплуатации, и ограничения по техническому обслуживанию зависят от классификации изделия. 3 Единичные неисправности могут быть оценены с помощью методов, отличных от физического выявления неисправности при проведении теста | Да / Нет / Н.П. |
| 5.1.5 | Если ДА, указывают следующее: |  |
|  | классификация (в т.ч. класс 1): | Да / Нет / Н.П. |
|  | длина (длины) волн доступного лазерного излучения: | Да / Нет / Н.П. |
|  | подходящий базовый промежуток времени для изделия: | Да / Нет / Н.П. |
|  | угловой размер, если применимо: Указание угловго размера не требуется, если применяется метод измерения по умолчанию (см. 5.4.2); если C6 > 1, то должно быть выполнено измерение в соответствии с п. 5.4.3. | Да / Нет / Н.П. |
|  | режим генерации (непрервный, частота следования импульсов, длительность импульса, пиковая мощность и т.д.) | Да / Нет / Н.П. |
|  | измеренная апертура и расстояние: | Да / Нет / Н.П. |
|  | Было ли определено местоположение видимого источника? Примечание – Это может быть сделано для того, чтобы установить измерительную апертуру на требуемом расстоянии. В случае стандартной (упрощенной) оценки измерение производится от контрольной точки, указанной в таблице 11 IEC 60825-1:2014. | Да / Нет / Н.П. |
|  | Максимальный уровень доступного лазерного излучения: | Да / Нет / Н.П. |
|  | Для классов 1, 1M, 2, 2M или класса 3R превышает ли допустимый уровень излучения ПДИ для класса 3B, определенный с помощью апертуры диаметром 3,5 мм, расположенного в ближайшей точке доступа человека? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если ДА, то требуется дополнительное предупреждение об опасности для кожи и/или роговицы/радужной оболочки глаза (7.13). Примечание – Измерение опасности для кожи и/или роговицы/радужной оболочки глаза предназначено для проверки того, превышают ли доступное воздействие ПДИ класса 3B, определяемые с помощью апертуры диаметром 3,5 мм, расположенного в ближайшей точке доступа человека. | Да / Нет / Н.П. |

# 6 Классификация (6) – Процедура классификации

| 6.1 | Для классов 1, 1М, 2, 2М и 3R указаны дополнительные параметры измерения (см. информативное приложение А) с обозначением 3, апертура диаметром 5 мм, расположенное в ближайшей точке доступа человека, рассматривалось для определения предупреждений об опасности для кожи и /или роговицы/радужной оболочки глаза в соответствии с пунктом 7 (7.13 и 8.1 k)? Если НЕТ, следуйте соответствующим правилам, приведенным выше, в соответствии с пунктом 6 (5.3) | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Относится ли данное изделие к лазерному изделию класса 1С? Если ДА, определите доступное воздействие в соответствии с (5.3 b). | Да / Нет / Н.П. |
| 6.3 | Лазерное изделие генерирует непрерывное излучение с одной длиной волны, которое хорошо коллимировано или предполагается, что исходит от небольшого источника? Если ДА, то следующую процедуру упрощают и неучитывают следующие пункты: 6.6( 4.3 b), 6.7 (4.3 с), 6.8 (4.3 d) и 6.10 (4.3 f) | Да / Нет / Н.П. |
| 6.4 | Использовалась ли следующая классификация (в порядке возрастания опасности для глаз): Класс 1, Класс 1С, Класс 1М, класс 2, Класс 2M, класс 3R, класс 3B и класс 4? Класс 1С не представляет опасности для глаз (аналогично классу 1), но может представлять опасность для кожи при неправильном использовании и, согласно (5.3 b), должен соответствовать требованиям любых применимых стандартов. Для отнесения лазерного изделия к классу 1М или 2М необходимо использовать апертуру указанную в качестве условия 3 ограничивающую количество излучения, получаемого зрачком от пучков большого диаметра. При измерении в соответствии с условием 1 изделия класса 1M и класса 2M могут иметь более высокую энергию или уровень мощности, чем ПДИ класса 2 или 3R. Для таких лазерных изделий подходит классификация 1М или 2M | Да / Нет / Н.П. |
| 6.5 | Для лазерного изделия с одной длиной волны достаточно ли узок спектральный диапазон линии излучения, чтобы не изменялись значения ПДИ? Пожалуйста, уточните, как вы определили ПДИ в пунктах 6.5.1 и 6.5.2. | Да / Нет / Н.П. |
| 6.5.1 | Если ДА, то данное лазерное изделие относится к классу, в котором доступное лазерное излучение, измеренное в условиях, соответствующих данному классу, превышает ПДИ для всех более низких классов, но не превышает ПДИ для данного класса | Да / Нет / Н.П. |
| 6.5.2 | Если НЕТ, то данное лазерное изделие относится к классу, в котором доступное лазерное излучение, измеренное в условиях, соответствующих данному классу, превышает ПДИ всех более низких классов, но не превышает ПДИ класса, присвоенного для всех диапазонов длин волн, используемых для определения применимого ПДИ. | Да / Нет / Н.П. |
| 6.6 | Для лазерного устройства, излучающего две или более длин волн, все ли длины волн указаны как дополнительные в таблице 1 стандарта IEC 60825-1:2014? | Да / Нет / Н.П. |
| 6.6.1 | Если ДА, является ли сумма отношений доступного лазерного излучения (измеренного в условиях, соответствующих данному классу) к ПДИ этих длин волн больше, чем единица для всех более низких классов, но не превышает единицы для присвоенного класса? Это правило применимо также к не лазерному излучению, которое совпадает с сетчаткой при длинах волн от 400 нм до 1400 нм или с апертурой для других диапазонов длин волн. Следовательно, излучение, не являющееся лазерным, должно быть включено для классификации в соответствии с IEC 60825-1:2014, 4.3 b) 1). В случае ответа НЕТ на этот вопрос назначить более высокий класс лазера и повторите оценку | Да / Нет / Н.П. |
| 6.6.2 | Если в п. 6.6. ответ НЕТ, превышает ли доступное лазерное излучение (измеренное в условиях, соответствующих данному классу) ПДИ для всех более низких классов, но не превышает ПДИ для класса, присвоенного для любой длины волны? В поле "НЕТ" в ответ на вопрос из пункта 6.6.2 укажите более высокий класс лазера и повторите оценку | Да / Нет / Н.П. |
| 6.7 | Для лазерных источников в диапазоне длин волн от 400 нм до 1400 нм используется ли источник, поддерживающий угол ослабления, больший, чем min, и упрощенный (по умолчанию) метод оценки (5.4.2) не используется? Если ДА, завершите оценку для расширенных источников в соответствии с (4.3 c). Примечание – Для условия по умолчанию в (5.4.2), коэффициент C6 = 1 | Да / Нет / Н.П. |
| 6.8 | Для неоднородных, некруглых или множественных видимых источников и для сравнения с температурными пределами для сетчатки не используется упрощенный метод для диапазона длин волн от 400 нм до 1400 нм и >мин ? Если ДА, завершите оценку в соответствии с (4.3 d) | Да / Нет / Н.П. |
| 6.9 | Учитывается ли каждая возможная продолжительность воздействия в рамках временной базы при определении классификации изделия? Если НЕТ, обратитесь к (4.3 e) Для лазерного изделия с многоволновым излучением с одновременным ип ространственно перекрывающимся излучением в видимой и невидимой частях спектра, где излучение оценивается как аддитивное (см. Таблица 1), и если видимая часть сама по себе была бы отнесена к классу 2, или 2M, или 3R, а невидимая часть сама по себе была бы отнесена к классу 1 или классу 1M, база времени для оценки невидимого излучения может составлять 0,25 с | Да / Нет / Н.П. |
| 6.10 | Генерирует ли лазерное изделие повторяющееся импульсное или модулированное излучение? | Да / Нет / Н.П. |
| 6.10.1 | Если ДА, проверьте соответствие требованиям пунктов 6.10.2 - 6.10.4 |  |
| 6.10.2 | Превышает ли доступное излучение какой-либо группы импульсов (или подгруппы импульсов в последовательности), доставленное в любой данный момент времени, ПДИ за это время? Примечание – См. также 6.9 (4.3 e) для применимой временной базы | Да / Нет / Н.П. |
| 6.10.3 | Превышает ли доступное излучение от любого отдельного импульса в последовательности импульсов ПДИ для одного импульса такой длительности (ПДИsingle) ? | Да / Нет / Н.П. |
| 6.10.4 | Превышает ли средняя мощность последовательности импульсов мощность излучения длительности T, соответствующую ПДИ, для одного импульса длительностью T (ПДИT)? | Да / Нет / Н.П. |
| 6.10.5 | Для диапазона длин волн от 400 нм до 1400 нм превышает ли энергия на импульса значение ПДИ для одного импульса, умноженное на поправочный коэффициент C5 ? Примечания 1 Не требуется оценивать для сравнения с фотохимическими предельными значениями или для определения ПДИ класса 3B. 2 Для получения дополнительной информации о повторяющемся импульсном и модулированном излучении, пожалуйста, обратитесь к (4.3 f). | Да / Нет / Н.П. |

# 7 Маркировка лазерного излучения (7)

## 7.1 Общие положения

| 7.1.1 | Вся ли требуемая маркировка долговечна, надежно зафиксирована или нанесена? Примечание – Допускается прямая печать или гравировка эквивалентной маркировки на лазерном изделии или панелях | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Если НЕТ, - - делает ли размер или конструкция изделия маркировку непрактичной? - включена ли маркировка в документацию для пользователя или нанесена на упаковке? | Да / Нет / Н.П. |
| 7.1.2 | Являются ли маркировка разборчивой и четко видимой во время эксплуатации, технического обслуживания в соответствии с ее назначением? | Да / Нет / Н.П. |
| 7.1.3 | Расположена ли все требуемая маркировка таким образом, чтобы ее можно было прочитать без необходимости подвергаться воздействию лазерного излучения, превышающего ПДИ для класса 1? | Да / Нет / Н.П. |
| 7.1.4 | Используются ли маркировка с черным текстом, рамками и символами на желтом фоне, за исключением класса 1, где это сочетание цветов необязательно? | Да / Нет / Н.П. |

## 7.2 Предупреждения о невидимом и видимом лазерном излучении (7.11 и 7.12)

| 7.2.1 | Для лазерного излучения, которое находится только за пределами видимого диапазона от 400 до 700 нм, заменены ли слова "лазерное излучение" на "невидимое лазерное излучение"? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.2.2 | Для лазерного излучения, которое находиться как внутри, так и за пределами видимого диапазона длин волн от 400 нм до 700 нм, заменяются ли слова "лазерное излучение" словами "видимое и невидимое лазерное излучение"? | Да / Нет / Н.П. |
| 7.2.3 | Для изделия, классифицированного на основе уровня видимого лазерного излучения, которое также имеет невидимое излучение выше ПДИ класса 1, включает ли маркировка слова "видимое и невидимое лазерное излучение" вместо "лазерное излучение"? | Да / Нет / Н.П. |
| 7.2.4 | Если используются альтернативная графическая маркировка, показанная на рисунках 5–12, расположены ли предупреждения о видимом и невидимом излучении на дополнительной панели ниже или сбоку от маркировки? | Да / Нет / Н.П. |

## 7.3 Лазерные изделия класса 1 (7.2)

| 7.3.1 | Включено ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) на пояснительной табличке (IEC 60825-1: 2014, рисунок 4) и прикреплены к продукту или включены в информацию для пользователя маркировка? ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.3.2 | В качестве альтернативы, является ли маркировка Рисунок 5 прикреплена к изделию? Рисунок 5 - Альтернативная маркировка для класса 1 | Да / Нет / Н.П. |

## 7.4.  Лазерные изделия класса 1М (7.2)

| 7.4.1 | Включено ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) в пояснительную табличку (IEC 60825-1:2014, рисунок 4) и прикреплены к изделию или включены в информацию для пользователя маркировка? ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1M | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.4.2 | В качестве альтернативы, маркировка Рисунок 6 прикреплена к изделию? Рисунок 6 - Альтернативная маркировка для класса 1М | Да / Нет / Н.П. |

## 7.5 Лазерные изделия класса 1С (7.3)

| 7.5.1 | Прикреплен ли к изделию символ опасности (IEC 60825-1: 2014, рисунок 3)? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.5.2 | Включено ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) в пояснительную табличку (IEC 60825-1:2014, рисунок 4) и прикреплены к изделию или включены в информацию для пользователя маркировка? ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ ИНСТРУКЦИИ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1С | Да / Нет / Н.П. |
| 7.5.3 | В качестве альтернативы, маркировка Рисунок 7 прикреплена к изделию? Рисунок 7 - Альтернативная маркировка для класса 1С | Да / Нет / Н.П. |

## 7.6 Лазерные изделия класса 2 (7.4)

| 7.6.1 | Прикреплен ли к изделию символ опасности (IEC 60825-1: 2014, рисунок 3)? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.6.2 | Включено ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) в пояснительную табличку (IEC 60825-1:2014, рисунок 4) и прикреплены к изделию или включены в информацию для пользователя маркировка? ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НЕ СМОТРИТЬ В ПУЧОК ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 2 | Да / Нет / Н.П. |
| 7.6.3 | В качестве альтернативы, маркировка Рисунок 8 прикреплена к изделию? Рисунок 8 - Альтернативная маркировка для класса 2 | Да / Нет / Н.П. |

## 7.7 Продукты класса 2М (7.4)

| 7.7.1 | Прикреплен ли к изделию символ опасности (IEC 60825-1: 2014, рисунок 3)? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.7.2 | Включено ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) в пояснительную табличку (IEC 60825-1:2014, рисунок 4) и прикреплены к изделию или включены в информацию для пользователя маркировка? ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НЕ СМОТРЕТЬ В ПУЧОК И НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 2M | Да / Нет / Н.П. |
| 7.7.3 | В качестве альтернативы, маркировка Рисунок 9 прикреплена к изделию? Рисунок 9 - Альтернативная маркировка для класса 2М Примечание – Приведенная выше маркировка инструктирует пользователей не смотреть в луч, т.е. чтобы они выполняли активные защитные реакции, двигая головой или закрывая глаза, и избегать постоянного преднамеренного наблюдения за лучом. Смотрите также подробную информацию в (IEC 60825-1: 2014, приложение C). | Да / Нет / Н.П. |

## 7.8 Лазерные изделия класса 3R (7.5)

| 7.8.1 | Прикреплен ли к изделию символ опасности (IEC 60825-1: 2014, рисунок 3)? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.8.2 | Включено ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) в пояснительную табличку (IEC 60825-1:2014, рисунок 4) и прикреплены к изделию или включены в информацию для пользователя маркировка? ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАТЬ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛАЗА ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 3R Примечание – Также допустимо выражение НЕ ДОПУСКАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПУЧКА во второй строке. | Да / Нет / Н.П. |
| 7.8.3 | В качестве альтернативы, маркировка Рисунок 10 прикреплена к изделию? Рисунок 10 - Альтернативная маркировка для класса 3R | Да / Нет / Н.П. |
| 7.8.4 | На лазерных изделиях класса 3R рядом с каждой апертурой лазера, через которую испускается лазерное излучение, превышающее ПДИ класса 1 или класса 2, должна быть нанесена табличка с предупреждением об апертуре. На маркировке должны быть слова: ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА или АПЕРТУРА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ или ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: ИЗ ЭТОЙ АПЕРТУРЫ ВЫХОДИТ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ | Да / Нет / Н.П. |
| 7.8.5 | Для маркировки с предупреждением об апертуре, в качестве альтернативы можно использовать показанную на Рисунке 13, которая должна быть прикреплена близко к апертуре: Рисунок 13 - Альтернативная метка для обозначения апертуры лазера | Да / Нет / Н.П. |

## 7.9 Лазерные изделия класса 3B (7.6)

| 7.9.1 | Прикреплена ли к изделию Символ опасности (IEC 60825-1:2014, рисунок 3)? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.9.2 | Включено ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) в пояснительную табличку (IEC 60825-1:2014, рисунок 4) и прикреплены к изделию или включены в информацию для пользователя маркировка? ВНИМАНИЕ: ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПУЧКА ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 3B | Да / Нет / Н.П. |
| 7.9.3 | В качестве альтернативы, маркировка Рисунок 11 прикреплена к изделию? Рисунок 11 - Альтернативная маркировка для класса 3B | Да / Нет / Н.П. |
| 7.9.4 | На лазерных изделиях класса 3R рядом с каждой апертурой лазера, через которую испускается лазерное излучение, превышающее ПДИ класса 1 или класса 2, должна быть нанесена табличка с предупреждением об апертуре. На маркировке должны быть слова: ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА или АПЕРТУРА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ или ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: ИЗ ЭТОЙ АПЕРТУРЫ ВЫХОДИТ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ | Да / Нет / Н.П. |
| 7.9.5 | Для маркировки с предупреждением об апертуре, в качестве альтернативы можно использовать показанную на Рисунке 13, которая должна быть прикреплена близко к апертуре: Рисунок 13 - Альтернативная метка для обозначения апертуры лазера | Да / Нет / Н.П. |

## 7.10 Лазерные изделия класса 4 (7.7)

| 7.10.1 | Прикреплен ли к изделию символ опасности (IEC 60825-1: 2014, рисунок 3)? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.10.2 | Включено ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) в пояснительную табличку (IEC 60825-1:2014, рисунок 4) и прикреплены к изделию или включены в информацию для пользователя маркировка? ВНИМАНИЕ: ЛАЗЕРНОЕ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМОГО И РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГЛАЗА И КОЖУ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 4 | Да / Нет / Н.П. |
| 7.10.3 | В качестве альтернативы, маркировка Рисунок 12 прикреплена к изделию? Рисунок 12 - Альтернативная маркировка для класса 4 | Да / Нет / Н.П. |
| 7.10.4 | На лазерных изделиях класса 3R рядом с каждой апертурой лазера, через которую испускается лазерное излучение, превышающее ПДИ класса 1 или класса 2, должна быть нанесена табличка с предупреждением об апертуре. На маркировке должны быть слова: ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА или АПЕРТУРА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ или ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: ИЗ ЭТОЙ АПЕРТУРЫ ВЫХОДИТ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ | Да / Нет / Н.П. |
| 7.10.5 | Для маркировки с предупреждением об апертуре, в качестве альтернативы можно использовать показанную на Рисунке 13, которая должна быть прикреплена близко к апертуре: Рисунок 13 - Альтернативная метка для обозначения апертуры лазера | Да / Нет / Н.П. |

## 7.11 Информация о мощности излучения и стандартах (7.9)

| 7.11.1 | Включено ли название и дата публикации стандарта, в соответствии с которым классифицировано лазерное изделие, в пояснительную маркировку, или альтернативную маркировку, или в другое место, расположенное в непосредственной близости от изделия? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Если НЕТ, - относится ли лазерное изделие к классу 1 или 1М? - указаны ли название и дата публикации стандарта в руководстве пользователя? | Да / Нет / Н.П. |
| 7.11.2 | Содержит ли поясняющая маркировка (или альтернативная маркировка) указания на: | Да / Нет / Н.П. |
|  | - максимальную мощность лазерного излучения (см. 3.58)? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - длительность импульса (при необходимости)? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - длина волны излучения? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если НЕТ, относится ли лазерное изделие к классу 1? или к классу 1М, включена ли вышеупомянутая информация в руководство пользователя? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если информация, приведенная в пункте 7.11, включена в требуемые маркировки выше, она может быть нанесена на панель с указанием класса лазера или на отдельную панель под классом лазера, или в описательную формулировку под панелью с классом лазера, в зависимости от размера маркировки | Да / Нет / Н.П. |

## 7.12 Предупреждение о потенциальной опасности для кожи или передней части глаза (7.13)

| 7.12.1 | Включено ли предупреждение о потенциальной опасности для кожи и передних отделов глаз: - на корпусе изделия и - в документацию для пользователя? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | ЕСЛИ НЕТ, - относится ли лазерное изделие к классу 3B или 4? или - является ли доступное излучение ниже ПДИ класса 3B, как определено с помощью апертуры диаметром 3,5 мм, расположенного в ближайшей точке доступа человека? | Да / Нет / Н.П. |
| 7.12.2 | Если ДА, то на изделии и в документации для пользователя приведено следующее предупреждение: ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ВБЛИЗИ АПЕРТУРЫ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ Рамки текста и символы должны быть черными на желтом фоне, в том числе для класса 1 | Да / Нет / Н.П. |
|  | Предусмотрено ли это предупреждение: | Да / Нет / Н.П. |
|  | - на корпусе изделия; | Да / Нет / Н.П. |
|  | в документации для пользователя? | Да / Нет / Н.П. |

# 8 Технические характеристики (6)

## 8.1 Защитный кожух (6.2)

| 8.1.1 | Имеет ли лазерное изделие защитный кожух, который при установке предотвращает доступ человека к лазерному излучению (включая рассеянное лазерное излучение), превышающего ПДИ класса 1, за исключением случаев, когда доступ человека необходим для выполнения функции(ий) изделия? (3.40 и 6.2.1) | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 8.1.2 | Если классификация лазерного оборудования основана на предотвращении доступа человека к уровню энергии, эквивалентному классу 4 (например, для лазерного обрабатывающего оборудования), выдерживает ли защитный кожух воздействие при обоснованно предсказуемых условиях единичного отказа (см. Раздел 5) без вмешательства человека? Примечание – Если защитный кожух имеет размер, допускающий проникновение шума, см. 8.11 (6.13). | Да / Нет / Н.П. |
| 8.1.3 | Допускает ли при техническом обслуживании лазерных изделий класса 1, 1М, 2М, 2М или 3R доступ человека к уровням лазерного излучения класса 3B или класса 4? | Да / Нет / Н.П. |
| 8.1.4 | Допускает ли при техническом обслуживании лазерных изделий класса 3B доступ человека к уровням лазерного излучения класса 4? | Да / Нет / Н.П. |
| 8.1.5 | Содержится ли съемная лазерная система в защитном кожухе и можно ли управлять ею, просто подключив к электрической сети или батарее? (6.2.3) | Да / Нет / Н.П. |
| 8.1.5.1 | Если НЕТ, то требования IEC 60825-1 неприменимы к съемной лазерной системе | Да / Нет / Н.П. |
| 8.1.5.2 | Если ДА, то съемное лазерное изделие должно соответствовать требованиям пунктов 6 и 7 из IEC 60825-1:2014 применимо к своему классу и должно быть дополнительно проверено в соответствии с соответствующими вопросами в его контрольном перечне | Да / Нет / Н.П. |

## 8.2 Панель доступа и защитные блокировки (6.2 и 6.3)

| 8.2.1 | Все ли незаблокированные панели (включая панели для встраиваемых лазерных изделий), предназначенные для снятия или перемещения в целях обслуживания и обеспечивающие доступ к лазерному излучению, превышающему установленный ПДИ, закреплены таким образом, что для снятия или перемещения требуется использование инструментов? (6.2.2) | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 8.2.2 | Является ли каждая незаблокированная панель или соединение, которая обеспечивала бы доступ к лазерному излучению, превышающему ПДИ класса 1, при снятии или перемещении, снабженной маркировкой со следующими словами? (7. 10.1) Маркировки, описанные в пунктах 8.2.2 и 8.2.8, должны обозначаться теми же формулировкам, что и в пункте 7.2, с изменениям соответствующими видимому и/или невидимому излучению | Да / Нет / Н.П. |
|  | - для доступного излучения, не превышающего ПДИ для класса 1M, где уровень излучения измеряется в соответствии с (5.3 a) и (5.4): ВНИМАНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 1М В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИНЕ НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ Это указание может быть включено в информацию для пользователя | Да / Нет / Н.П. |
|  | - для доступного излучения, не превышающего ПДИ для класса 2, где уровень излучения измеряется в соответствии с (5.3 c) и (5.4): ВНИМАНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 2 ПРИ ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ НЕ СМОТРЕТЬ В ЛУЧ | Да / Нет / Н.П. |
|  | - для доступного излучения, не превышающего ПДИ для класса 2M, где уровень -излучения измеряется в соответствии с (5.3 c) и (5.4): ВНИМАНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 2М В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ НЕ СМОТРЕТЬ В ЛУЧ Или НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | Да / Нет / Н.П. |
|  | - для доступного излучения, не превышающего ПДИ для класса 3R, где уровень -излучения измеряется в соответствии с (5.3 d) и (5.4): ВНИМАНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 3R В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ИЗБЕГАТЬ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ На ГЛАЗА Примечание – Маркировки с надписью "ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛУЧА" во второй строке также были бы приемлемы | Да / Нет / Н.П. |
|  | - для доступного излучения, не превышающего ПДИ для класса 3B, где уровень излучения измеряется в соответствии с (5.3 e) и (5.4): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 3B В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛУЧА | Да / Нет / Н.П. |
|  | - для доступного излучения, превышающего ПДИ для класса 3B, где уровень излучения измеряется в соответствии с (5.3 f) и (5.4): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 4 В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМОГО Или РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ На ГЛАЗА Или КОЖУ | Да / Нет / Н.П. |
| 8.2.3 | Все ли панели, которые предназначены для снятия или перемещения с целью получения доступа во время технического обслуживания или эксплуатации, заблокированы для предотвращения доступа человека к внутреннему лазерному излучению, как указано в таблице ниже? (6.3.1) Класс аппаратуры; Блокировка обязательна, когда проникающее излучение относится к данному классу или выше. 1,1М; 3R. 2, 2М; 3R. 3R; 3В. 3В; 3В. 4; 3В. | Да / Нет / Н.П. |
| 8.2.3.1 | Сблокированы ли соответствующие панели? | Да / Нет / Н.П. |
| 8.2.4 | Для лазерных изделий класса 1, 1С, 1М, 2 или 2М удаление панели приводит к излучению через апертуру не выше ПДИ для лазеров класса 1М или класса 2М,в зависимости от длины волны, если только блокировка не устранена после открытия панели? (6.3.1) | Да / Нет / Н.П. |
|  | Для лазерных изделий класса 3R, 3B или 4 удаление панели приводит к излучение через апертура не выше ПДИ для лазеров класса 3R, как применимо в зависимости от длины волны, если только блокировка не нарушена после открытия панели? (6.3.1) Воздействие, превышающие ПДИ для класса изделий, которые предназначены для эксплуатации, приведут к повышению классификации. Воздействие, превышающие ПДИ для класса изделий, которые предназначены для технического обслуживания, могут повлиять на классификацию изделие (см. 5.2.1). | Да / Нет / Н.П. |
| 8.2.5 | Если сблокированные панели являются съемными, предусмотрена ли защитная блокировка конструкции, которая предотвращает доступ к доступным уровням излучения, превышающим допустимый ПДИ для данного класса в Таблица 13 IEC 60825-1 когда панель снимается? (6.3.1) | Да / Нет / Н.П. |
| 8.2.6 | Возможен ли непреднамеренный сброс какой-либо блокировки съемной панели, чтобы восстановить значения излучения лазера, превышающие применимые значения ПДИ для данного класса в Таблица 13? (6.3.1) | Да / Нет / Н.П. |
| 8.2.7 | Соответствуют ли эти блокировки требованиям действующего стандарта безопасности IEC? (6.3.1, см. также Пункт 1) Требования, касающиеся предсказуемой единичной неисправности 5.1 (IEC 60825-1) также применяется к блокировкам, т. е. блокировки должны быть безотказными или резервными | Да / Нет / Н.П. |
| 8.2.8 | Если предусмотрена система переопределения блокировок (6.3.2): | Да / Нет / Н.П. |
|  | Прилагаются ли инструкции по безопасной эксплуатации? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Можно ли оставить систему управления в рабочем состоянии, когда панель доступа будет возвращена в ее нормальное положение? Исключение из этого требования допускается, если выбор режима обслуживания "переопределение" автоматически изолирует лазерный луч и предотвращает автоматическое возобновление работы оборудования. Для этого исключения требуется блокируемый переключатель режимов и требуется ручное управление для использования луча | Да / Нет / Н.П. |
|  | Так ли устроена схема блокировки (через контакты реле блокировки или другие технология), так что даже в режиме переопределения, если открытая дверь закрывается, она автоматически возвращает нормальную работу блокировки (исключая потенциальное "ложное безопасное" предположение о панели или двери)? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Отображается ли или прослушивается ли предупреждение об отмене блокировки всякий раз, когда функция блокировки находится в рабочем состоянии и лазер находится под напряжением или его батареи конденсаторов не полностью разряжены, независимо от того, снята или перемещена заблокированная панель? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Четко ли видны видимые предупреждения через защитные очки, специально разработанные или рекомендованные для длины волны (волн) доступного лазерного излучения? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Надежно ли прикреплен символ опасности к каждому заблокированному отверстию, которое может быть легко перекрыто? Видны ли такие маркировки до и во время отключения блокировки и находятся ли они в непосредственной близости от отверстия, образовавшегося при снятии защитного кожуха? В случае встроенного лазера класса 1М это заявление может быть включено в информацию для пользователя | Да / Нет / Н.П. |
|  | Для доступного излучения, не превышающего ПДИ для класса 1M, где уровень излучения измеряется в соответствии с (5.3 a) и (5.4): ВНИМАНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 1М ПРИ РАСКРЫТИИ И ОТКЛЮЧЕННЫХ БЛОКИРОВКАХ НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | Да / Нет / Н.П. |
|  | Для доступного излучения, не превышающего ПДИ для класса 2, где уровень излучения измеряется в соответствии с (5.3 c) и (5.4): ВНИМАНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 2 ПРИ ОТКРЫВАНИИ ИО ТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОК НЕ СМОТРЕТЬ В ЛУЧ | Да / Нет / Н.П. |
|  | Для доступного излучения, не превышающего ПДИ для класса 2M, где уровень излучения измеряется в соответствии с (5.3 c) и (5.4): ВНИМАНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 2М ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ РЕЖИМЕИ ОТКЛЮЧЕННЫХ БЛОКИРОВКАХНЕ СМОТРИТЕ В ЛУЧ ИЛИ НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | Да / Нет / Н.П. |
|  | Для доступного излучения, не превышающего ПДИ для класса 3R, где уровень излучения измеряется в соответствии с подпунктом (5.3 d) и (5.4): ВНИМАНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 3R ПРИ ОТКРЫВАНИИ И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОК ИЗБЕГАТЬ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛАЗА Примечание – Также допустимы маркировки с надписью "ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛУЧА" в третьей строке | Да / Нет / Н.П. |
|  | Для доступного излучения, не превышающего ПДИ для класса 3B, где уровень излучения измеряется в соответствии с (5.3 e) и (5.4): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 3B В РАЗОМКНУТОМ СОСТОЯНИИ И ПОВРЕЖДЕННЫХ БЛОКИРОВКАХ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛУЧА Примечание – Также допустимы маркировки с указанием "ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛУЧА" в третьей строке | Да / Нет / Н.П. |
|  | Для доступного излучения, превышающего ПДИ для класса 3B, где уровень излучения измеряется в соответствии с (5.3 f) и (5.4): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 4 ПРИ ОТКРЫТИИ И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОК ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМОГО Или РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ На ГЛАЗА Или КОЖУ | Да / Нет / Н.П. |

## 8.3 Дистанционный блокировочный коннектор (6.4)

| 8.3.1 | Если лазерное устройство относится к одному из следующих классов: - класс 3B, за исключением портативных систем с батарейным питанием; - класс 4 | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | - предусмотрен ли разъем для дистанционной блокировки? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Когда клеммы разомкнуты, предотвратит ли это доступ к лазерному излучению, превышающему ПДИ для класса 1M или класса 2M в зависимости от длины волны? Производители могут включать разъем двухканальной блокировки, который не требует активных действий для запуска излучения, но для изделия не обязательно иметь два разъема | Да / Нет / Н.П. |

## 8.4 Ручной сброс (6.5)

| 8.4.1 | Если лазерное изделие относится к классу 4: | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Включает ли оно ручной сброс для обеспечения возобновления доступного излучения лазера 4 класса после прерывания излучения, вызванного использованием удаленного соединителя блокировки или перерывом в подаче электроэнергии более чем на 5 секунд? | Да / Нет / Н.П. |

## 8.5 Управление с помощью ключа (6.6)

| 8.5.1 | Если лазерное изделие относится к одному из следующих классов: - класс 3B; - класс 4 | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | - предусмотрен ли контроль с помощью ключа? | Да / Нет / Н.П. |
| 8.5.2 | Если предусмотрено управление ключом: | Да / Нет / Н.П. |
|  | - является ли ключ съемным? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - доступно ли лазерное излучение при извлечении ключа? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Форма ключа (например, обычный ключ, шифровальная комбинация, магнитная карта, компьютерный пароль и т.д.): | Да / Нет / Н.П. |

## 8.6 Предупреждение об источнике лазерного излучения (6.7)

| 8.6.1 | Если лазерное изделие относится к одному из следующих классов: - класс 3R, в диапазоне длин волн ниже 400 нм и/или выше 700 нм; - класс 3B; - класс 4 | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Подается ли звуковой или видимый сигнал устройством предупреждения, когда лазерная система включена или если какие-либо конденсаторные батареи импульсного лазера заряжаются или не разряжены полностью? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Является ли сигнальное устройство безотказным или резервным? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Расположены ли видимые предупреждающие устройства таким образом, чтобы для наблюдения не требовалось воздействия лазерного излучения, превышающего ПДИ для класса1M или класса 2M? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Могут ли органы управления находиться на расстоянии 2 м или более от устройства предупреждения о радиационном излучении? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если ДА, то оборудованы ли рабочие органы управления слышимыми для человека или видимыми устройствами оповещения вблизи рабочего органа управления? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Может ли апертура лазера находиться на расстоянии 2 м или более от устройства предупреждения об излучении? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если ДА, то снабжена ли апертура слышимыми для человека или видимыми сигнальными устройствами вблизи лазерной апертура? Примечание – Требования к индикатору излучения могут быть выполнены на портативном устройстве, где апертура и элементы управления расположены близко друг к другу, когда оно оснащено обычным выключенным или включаемым на мгновение переключателем, обеспечивающим четкую тактильную индикацию излучения | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если предусмотрено более одной выходной апертуры, указывает ли видимое предупреждающее устройство, расположенное на каждой апертуре через какую апертуру (апертуры) может происходить лазерное излучение? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Для портативных устройств класса 3R вместо индикатора излучения может использоваться кратковременный переключатель, который необходимо постоянно нажимать, чтобы разрешить излучение | Да / Нет / Н.П. |

## 8.7 Блокиратор пучка или аттенюатор (6.8)

| 8.7.1 | Если лазерное изделие относится к одному из следующих классов: - - класс 3B; - класс 4 | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено ли постоянно установленное средство ослабления или прекращения излучения (например, ограничитель луча, аттенюатор, электрическое управление или выключатель)? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Способен ли ограничитель луча или аттенюатор предотвращать доступ к лазерному излучению, превышающему ПДИ для класса 1М или 2М? | Да / Нет / Н.П. |

## 8.8 Элементы управления (6.9)

| 8.8.1 | Расположены ли органы управления лазерным устройством таким образом, чтобы для регулировки и эксплуатации не требовалось воздействия лазерного излучения класса 3R, 3B или 4? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |

## 8.9 Оптические средства наблюдения (6.10)

| 8.9.1 | При наличии смотровой оптики, смотрового окна или экранов дисплея, достаточно ли ослабления лазерного излучения для предотвращения доступа людей, превышающего ПДИ для класса 1М? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 8.9.2 | Если в смотровую оптику, смотровое окно или экран дисплея встроен затвор или регулируемый амортизатор: | Да / Нет / Н.П. |
|  | - предусмотрены ли средства для предотвращения доступа человека к лазерному излучению, превышающему ПДИ для класса 1M, при открытом затворе или изменении ослабления? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - предотвращено ли открывание затвора или аттенюатора возможны отклонения при воздействии лазерного излучения, превышающего ПДИ для класса 1M? | Да / Нет / Н.П. |

## 8.10 Защита при сканировании (6.11)

| 8.10.1 | Для лазерного изделия класса 1С и для воздействия на ткани-мишени не по назначению предотвращается ли доступ человека к лазерному излучению, превышающему ПДИ, для классов: | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | а) 1 измеряется в соответствии с условием 3; | Да / Нет / Н.П. |
|  | b) 3B, измеряется по апертуре 3,5 мм, установленной на расстоянии 5 мм от излучателя с боковым перемещением излучателя, применимых при длительности излучения после потери контакта? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Оба вида измерений выполняются в течение всего периода излучения после потери контакта. См. IEC 61508 (все части) для получения указаний по требованиям к производительности и надежности в отношении мер предосторожности, хотя полный анализ может и не потребоваться | Да / Нет / Н.П. |

## 8.11 Защита для изделий класса 1C (6.12)

| 8.11.1 | Для лазерного изделия класса 1С и для воздействия на ткани-мишени не по назначению предотвращается ли доступ человека к лазерному излучению, превышающему ПДИ, для классов: | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | а) 1 измеряется в соответствии с условием 3; | Да / Нет / Н.П. |
|  | b) 3B, измеряется по апертуре 3,5 мм, установленной на расстоянии 5 мм от излучателя с боковым перемещением излучателя, применимых при длительности излучения после потери контакта? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Оба вида измерений выполняются в течение всего периода излучения после потери контакта. См. IEC 61508 для получения указаний по требованиям к производительности и надежности в отношении мер предосторожности, хотя полный анализ может и не потребоваться | Да / Нет / Н.П. |

## 8.12 Доступ внутрь (6.13)

| 8.12.1 | Если защитный кожух оснащен панелями доступа, которые обеспечивают доступ внутрь: | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | a) предусмотрены ли средства, позволяющие лицу, находящемуся внутри защитного кожуха, избегать опасного воздействия лазерного излучения лазерного изделия, соответствующего классу 3B или 4? | Да / Нет / Н.П. |
|  | b) установлено ли устройство оповещения должно быть расположено так, чтобы обеспечивать надлежащее предупреждение о лазерном излучении, соответствующем классу 3R в диапазоне длины волны менее 400 нм и более 700 нм либо классу 3B или 4 для лица, находящегося внутри защитного кожуха | Да / Нет / Н.П. |
|  | c) когда доступ вовнутрь во время работы является предполагаемым или обоснованно предсказуемым, предупреждают ли инженерные средства о лазерном излучении класса 3B или 4 при нахождении внутри защитного кожуха кого-либо изделия классов 1, 2 или 3R? Примечание – Методы предотвращения доступа человека к излучению при нахождении лиц внутри защитного кожуха могут включать использование чувствительных к давлению ковров для пола, инфракрасные датчики и т.д. | Да / Нет / Н.П. |

## 8.13 Условия окружающей среды (6.14)

| 8.13.1 | Соответствует ли лазерное изделие требованиям безопасности, определенным в IEC60825-1, при всех предполагаемых условиях эксплуатации, соответствующих предполагаемому использованию изделия, включая: | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | - климатические условия (например, температура, относительная влажность)? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - вибрация и удары? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если в конкретном стандарте безопасности продукции отсутствуют какие-либо положения, учитываются ли соответствующие подразделы IEC 61010-1? Примечание – Рассматриваются требования, относящиеся к электромагнитной совместимости | Да / Нет / Н.П. |

## 8.14 Защита от других видов опасности (6.15)

| 8.14.1 | Неоптическая опасность Для соблюдения требований соответствующих стандартов безопасности продукции, соблюдаемых при нормальной эксплуатации, а также в случае единичной неисправности, обратитесь к соответствующим отчетам о соблюдении следующих требований - электрические опасности; - избыточная температура (высокая или низкая); - распространение огня от оборудования; - звуковые и ультразвуковые волны; - вредные вещества; - взрыв | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Если в конкретный стандарт безопасности продукции не включены какие-либо положения, могут применяться соответствующие подразделы IEC 61010-1. Примечание – Во многих странах действуют правила контроля вредных веществ | Да / Нет / Н.П. |
| 8.14.2 | Сопутствующее излучение | Да / Нет / Н.П. |
|  | Защищает ли защитный кожух человека от опасностей, связанных с сопутствующим излучением (например, ультрафиолетовым, видимым, инфракрасным излучением)? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если НЕТ, была ли проведена оценка излучения и установлено ли, что она не превышает допустимого уровня (уровнея) МДВ? | Да / Нет / Н.П. |

## 8.15 Схемы ограничения мощности (6.16)

|  | Используется ли схема управления мощностью для ограничения подачи электроэнергии на излучающее лазерное устройство? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | - если ДА, не превышен ли ПДИ при эксплуатации? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - если ДА, то не превышены ли и не ограничены ли ПДИ при разумно предсказуемых условиях единичного сбоя, в том числе с учетом температурной зависимости устройства? Обычно это относится к полупроводниковым диодным лазерам, где всплеск тока может вызвать излучение выше ПДИ. Рекомендуемые рабочие параметры для диодных лазеров (например, ток и температура) обычно значительно ниже режима насыщения усиления, чтобы обеспечить хорошие спектральные характеристики. Следовательно, может произойти значительное увеличение мощности лазерного излучения сверх рекомендуемых параметров | Да / Нет / Н.П. |

# 9 Другие информационные требования (8)

## 9.1 Информация для пользователя (8.1)

| 9.1.1 | Прилагается ли к лазерному изделию руководство по эксплуатации или инструкции пользователя? | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Если ДА, проверяют руководство / инструкции и отвечают на следующие вопросы: | Да / Нет / Н.П. |
|  | Содержит ли он всю соответствующую информацию по технике безопасности в дополнение к информации по технике безопасности перечисленным ниже? Информация, которая является актуальной или неактуальной, зависит от конкретного изделие, включая его предполагаемое применение, и может регулироваться национальным законодательством | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.2 | Прилагаются ли соответствующие инструкции: | Да / Нет / Н.П. |
|  | - по правильной сборке изделия? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - для технического обслуживания изделия? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - для безопасного использования изделия, включая четкие предупреждения о мерах предосторожности, чтобы избежать возможного воздействия опасного лазерного излучения и описание классификационных ограничений? | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.3 | Прилагаются ли к лазерным изделиям классов 1М и 2М соответствующие инструкции, в которых указано, что просмотр лазерного излучения с помощью определенных оптических приборов (например, телескопов и биноклей) может представлять опасность для глаз, и поэтому пользователю не следует направлять луч в зону, где такие приборы могут использоваться? | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.4 | Для уровней лазерного излучения, превышающих ПДИ класса 1, включают ли инструкции для пользователя описание любой диаграммы направленности, излучаемой защитным кожухом во время выполнения процедур эксплуатации и технического обслуживания? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Длина волны: | Да / Нет / Н.П. |
|  | Угол расходимости пучка: | Да / Нет / Н.П. |
|  | Длительность и частота импульса (либо аритмичная последовательность импульсов): | Да / Нет / Н.П. |
|  | Максимальная мощность или энергия выходного излучения: | Да / Нет / Н.П. |
|  | Учитывались ли вышеуказанные значения для любого ожидаемого увеличения измеренных количеств в любое время после изготовления? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Длительность импульсов, возникающих в результате непреднамеренной блокировки режима, указывать необязательно; однако должны быть указаны условия, связанные с продуктом, которые, как известно, приводят к непреднамеренной блокировке режима | Да / Нет / Н.П. |
|  | Указана ли ширина полосы излучения (т.е. диапазон длин волн излучения) для ультракоротких импульсов? | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.5 | Для встраиваемых лазеров и других встроенных лазерных изделий, представлена ли приведенная выше информация для описания встроенного лазера (см. 9.1.4)? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Содержит ли информация также соответствующие инструкции по технике безопасности для пользователя, чтобы избежать случайного воздействия опасного лазерного излучения? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Предоставляется ли эта информация, в частности, для встроенных лазеров, которые классифицируются как класс 1, класс 1М, класс 2 или класс 2М, но в которых во время технического обслуживания возможен наблюдение в пучке с доступными уровнями излучения, превышающими ПДИ этих классов? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Включено ли в этом случае предупреждение о том, что должен быть предотвращено прямое наблюдение в пучке? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Предоставляются ли, при необходимости, применимые МДВ и НБРГ для лазерных изделий класса 3Bи класса 4? | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.6 | Поскольку НБРГ в значительной степени зависит от системы подачи луча и оптических элементов, размещенных в луче, когда это считается уместным, рекомендуется указывать разные значения НБРГ для разных насадок или систем подачи луча. Если имеется переменная расходимость луча, НБРГ может быть задан для некоторых выбранных значений расходимости | Да / Нет / Н.П. |
|  | Когда указаны значения МДВ и НБРГ, указывается ли также предполагаемая продолжительность воздействия для определения этих значений? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Для лазеров класса 1М и класса 2М с коллимированным пучком указано ли расширенное значение (РНБРГ), где это уместно и актуально? Конкретная информация о НБРГ обычно не требуется для коллимированных лучей, которые должны использоваться внутри помещений. В этом случае обычно достаточно указать только пределы диапазона, в котором может быть превышен МДВ | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.7 | Предоставляется ли информация по выбору средств защиты глаз в руководстве пользователя, при необходимости? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Учитываются ли требуемая оптическая плотность и диапазон длин волн, а также интенсивность излучения, или уровни воздействия, которые могут попадать на поверхность глаза, при условии наличия средств защиты, позволяющих определить уровни стойкости? Примечание – Во многих странах действуют правила и стандарты для средств индивидуальной защиты. Обращаются в соответствующее национальное агентство, чтобы узнать об этих требованиях | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.8 | Включены ли в руководство/инструкции разборчивые копии (по желанию) всех необходимых маркировок? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Указано ли соответствующее положение каждой маркировки на продукте? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если НЕТ: | Да / Нет / Н.П. |
|  | Маркировки поставляются вместе с продуктом, но не прикреплены? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Указано ли в информации, что маркировки были предоставлены отдельно, включая описание формы и способа, в котором они были предоставлены? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если на изделии используются альтернативные графические маркировки, приведенные в пунктах с 7.2 по 7.8, то это соответствующие формулировки включены в руководство пользователя в дополнение к воспроизведению графической маркировки? | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.9 | Имеется ли в руководстве четкое указание всех лазерных апертур, через которые испускается лазерное излучение, превышающее ПДИ класса 1? | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.10 | Содержит ли руководство пользователя перечень элементов управления, регулировок и процедур по эксплуатации и техническому обслуживанию, включая предупреждение "Осторожно – Использование элементов управления или регулировок, или выполнение процедур, отличных от указанных здесь, может привести к опасному облучению" (или, альтернативные эквивалентные предупреждения)? | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.11 | Входит ли в состав лазерного изделия источник лазерной накачки, необходимый для лазерного излучения? | Да / Нет / Н.П. |
|  | Если НЕТ, содержит ли руководство по эксплуатации / инструкция пользователя заявление о требования к совместимости для лазерного источника накачки? | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.12 | Для класса 1, 1М, 2, 2М или класса 3R превышает ли доступное излучение ПДИ класса 3B, определенное с помощью апертуры диаметром 3,5 мм, расположенной в ближайшей точке доступа человека? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - если ДА, то присутствует ли это дополнительное предупреждение о потенциальной опасности для кожи и/или роговицы? (см. (5.3 a), (5.3 c) или (5.3 d)) | Да / Нет / Н.П. |
|  | - если ДА, приведены ли в руководстве пользователя дополнительные инструкции, гарантирующие, что, - например, пользователи осведомлены о риске ожогов кожи или роговицы? | Да / Нет / Н.П. |
| 9.1.13 | Относится ли лазерное изделие к классу 1С? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - если ДА, включают ли инструкции пользователя применимые требования для класса 1С? | Да / Нет / Н.П. |

## 9.2 Информация о приобретении и обслуживании (8.2)

| 9.2.1 | Указана ли классификация лазерного изделия и любые предупреждения, включая те, которые указаны в пунктах 9.1.3 и 9.1.12, в: | Да / Нет / Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | - каталогах? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - спецификациях? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - описательных материалах? | Да / Нет / Н.П. |
| 9.2.2 | Предоставляются ли сервисным службам и продавцам, а также другим лицам по запросу, надлежащие инструкции по следующим настройкам и процедурам обслуживания: | Да / Нет / Н.П. |
|  | - четкие предупреждения и меры предосторожности, которые необходимо предпринять, чтобы избежать возможного воздействия лазерного излучения и других видов опасности? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - график технического обслуживания, необходимый для поддержания соответствия продукции требованиям? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - перечень средств управления и процедур, которые могут использоваться лицами, помимо производителя или его агентов, для увеличения уровней допустимой экспозиции? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - четкое описание расположения переносных частей защитного кожуха, который может обеспечивать доступ к лазерному излучению сверх допустимых пределов в IEC 60825-1: 2014, таблицы 3, 4, 5, 6, 7 и 8? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - процедуры защиты обслуживающего персонала? | Да / Нет / Н.П. |
|  | - разборчивые копии (цвет по желанию) требуемых маркировок и предупреждений об опасности? | Да / Нет / Н.П. |

Приложение А 
(справочное)
Результаты измерений

Данное приложение предназначено для того, чтобы производители предоставляли результаты измерений, как указано в пункте 5.

Приложение ДА 
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60825-1:2014 | IDT | ГОСТ IEC 60825-1-2023 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования и требования |
| Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

| IEC 61010-1 | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements (Безопасность контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования) |
| --- | --- |
| IEC 61508 (all parts) | Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety- related systems [Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью (все части)] |
| IEC 62471 (all parts) | Photobiological safety of lamps and lamp systems [Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем (все части)] |

| УДК 681.3:331.4:006.354 |  | МКС 31.260 |  | IDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: лазерное изделие, лазерное излучение, классы лазерных изделий |  |  |  |  |

Сведения о разработчике:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)

| Генеральный директор |  | Н.И. Файзрахманов |
| --- | --- | --- |

| Разработчик |  | А.В. Толкачева |
| --- | --- | --- |