ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ              ГОСТ

СТАНДАРТ

(проект, BY,

окончательная редакция)

________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА

Методы определения уровня миграции е-капролактама, выделяемого из полиамидов, в водную и воздушную среды

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20 _ _

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения», ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №    от        20 ___ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004 – 97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан на основе методики измерений 
АМИ.МН 0003-2021 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Массовая концентрация е-капролактама, выделяемого из изделий из полиамидов, в водной и воздушной средах. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения

4 Принцип метода

5 Средства измерений, вспомогательные устройства, испытательное и лабораторное оборудование, лабораторная посуда, реактивы

6 Требования безопасности

7 Требования к квалификации оператора

8 Условия выполнения измерений

9 Подготовка к выполнению измерений

10 Проведение измерений

11 Обработка результатов измерений

12 Форма представления результатов измерений

13 Контроль точности результатов измерений

14 Метрологические характеристики метода

Приложение А (справочное) Информация о технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства – участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт

Приложение Б (обязательное) Алгоритм расчета и оценивания неопределенности измерений массовой концентрации е-капролактама в водной вытяжке

Приложение В (обязательное) Алгоритм расчета и оценивания неопределенности измерений массовой концентрации е-капролактама в воздушной вытяжке

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА

Методы определения уровня миграции е-капролактама, выделяемого из полиамидов, в водную и воздушную среды

Materials of various composition.

Methods of determining the level of migration of e-caprolactam, allocated from polyamides,

into water and air environments

Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения е-капролактама, выделяемого из изделий из полиамидов, в водной среде (далее – водной вытяжке) в диапазоне концентраций от 0,10 до 2,00 мг/дм3 и в воздушной среде (далее – воздушной вытяжке) в диапазоне концентраций от 0,02 до 0,40 мг/м3 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.030 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ OIML R 76-1Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ ИСО 5725-3 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ГОСТ ИСО 5725-6 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

(проект, BY, окончательная редакция)

ГОСТ 24861 Шприцы инъекционные однократного применения. Общие технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 30255 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах

ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 предел количественного определения; LOQ: Наименьшее значение массовой концентрации определяемого соединения в анализируемой пробе, которое может быть измерено с установленной точностью в соответствии с настоящим стандартом.

3.2 относительное среднее квадратическое отклонение; ОСКО: Величина, показывающая меру разброса значений измерений относительно истинного значения, и является мерой надежности средней величины.

# 4 Принцип метода

Определение е-капролактама в водной и воздушной вытяжках выполняют методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Принцип метода определения е-капролактама в водной вытяжке основан на определении е-капролактама, выделившегося из образцов в дистиллированную воду, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением жидкостного хроматографа с диодно-матричным детектором и количественном определении методом абсолютной градуировки.

Принцип определения е-капролактама в воздушной вытяжке основан на концентрировании е-капролактама из воздушной среды в поглотительный прибор с пористой пластинкой, заполненный дистиллированной водой, анализе поглотительного раствора методом высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием и количественном определении методом абсолютной градуировки.

LOQ массовой концентрации е-капролактама в водной вытяжке составляет 0,10 мг/дм3, в воздушной вытяжке – 0,02 мг/м3.

# 5 Средства измерений, вспомогательные устройства, испытательное и лабораторное оборудование, лабораторная посуда, реактивы

5.1 Средства измерений

Высокоэффективный жидкостной хроматограф с диодно-матричным детектором, диапазон длин волн регистрации спектров и сигналов – от 190 до 450 нм (OCKO выходного сигнала по площадям пиков < 1 %).

Весы лабораторные специального класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с пределом измерений 200 г и пределами допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более 0,0005 г.

Термогигрометр, диапазон измерений температуры от минус 20 ºС до плюс 50 ºС, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,3 ºС, диапазон измерений относительной влажности от 5 % до 95 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±3 % (например, ИВА-6Н*).

Барометр-анероид с диапазоном измерений от 80 до 106 кПа и пределами допускаемой абсолютной погрешности ±0,2 кПа (например, БАММ-1*).

Аспиратор с основной приведенной погрешностью задания расхода в каждой точке не более ±5 % и основной относительной погрешностью измерения времени не более ±0,5 % (например, Аспиратор ПУ-4Э*).

Дозатор пипеточный, диапазон измерений от 1 до 10 см3, пределы допускаемой относительной погрешности не более ±1,5 % для минимальных, 0,7 % для средних, 0,5 % для максимальных объемов.

Дозатор пипеточный, диапазон измерений от 100 до 1000 мм3, пределы допускаемой относительной погрешности не более ±1,5 % для минимальных, 1,0 % для средних, 0,5 % для максимальных объемов.

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками не хуже вышеуказанных.

Все средства измерений должны иметь действующие клейма и/или свидетельства о поверке или калибровке.

5.2 Вспомогательные устройства, испытательное и лабораторное оборудование, лабораторная посуда

Колонка хроматографическая для высокоэффективной жидкостной хроматографии, длиной 50 мм, внутренним диаметром 4,6 мм, зернением 2,7 мкм, материал - пористая оболочка из силикагеля с привитыми группами С18 (например, Poroshell 120 EC-C18*).

Виалы вместимостью 2 см3 под винтовую крышку с септами силикон/ политетрафторэтилен.

Колбы мерные 2-50-2, 2-100-2 по ГОСТ 1770.

Шприц инъекционный однократного применения по ГОСТ 24861.

Система для деионизации воды (например, Barhstead Easy Pure II*).

Холодильник бытовой с рабочим диапазоном температур от 2 ºС до 8 ºС (например, МХМ-1806-21*).

Климатическая камера, пределы допускаемого отклонения температур не более ±2,0 %, пределы допускаемого отклонения относительной влажности не более ±5,0 % (например, СМ 10/40 СФ*).

* Данная информация приведена для удобства пользователя настоящего стандарта и не является рекомендацией по использованию данной продукции.

Поглотительный прибор с пористой пластинкой.

Шприцевый мембранный фильтр с размером пор 0,2 мкм, диаметром 15 мм.

Герметически закрывающаяся стеклянная емкость, например эксикатор, вместимостью не менее 15 дм3, имеющая две отводные трубки: одну – доходящую до дна, 
вторую – оканчивающуюся под резиновой пробкой конусной.

Трубка ТС-Т–6 или ТС-У–6 по ГОСТ 25336.

Стеклянные отводные трубки с внешним диаметром 6 мм, внутренним диаметром 5 мм, длиной 25-30 см.

Резиновая пробка конусная №24.

Допускается применение других вспомогательных устройств, испытательного и лабораторного оборудования, лабораторной посуды с техническими характеристиками не хуже вышеуказанных.

5.3 Реактивы

е-капролактам аналитический стандарт с массовой долей основного вещества не менее 99,9 % согласно сертификату анализа.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Метанол HPLC PLUS Gradient grade с массовой долей основного вещества более 99,9 %.

Вода деионизированная высокой степени чистоты с удельным сопротивлением 18,2 Мом × см при 25 ºС.

Допускается применение других реактивов, обеспечивающих выполнение измерений с требуемой точностью.

# 6 Требования безопасности

При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, требования электробезопасности по ГОСТ 12.1.030, а также требования, изложенные в технических документах на используемое оборудование и средства измерений.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004, быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с ГОСТ 12.4.021.

Содержание вредных веществ в воздухе помещения лаборатории не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

# 7 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке результатов могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее специальное образование, опыт работы в химической лаборатории и с жидкостным хроматографом. Оператор должен быть знаком с устройством жидкостного хроматографа и операциями, проводимыми при выполнении измерений и обработке результатов.

* Данная информация приведена для удобства пользователя настоящего стандарта и не является рекомендацией по использованию данной продукции.

# 8 Условия выполнения измерений

При приготовлении растворов, подготовке проб и выполнении измерений   соблюдают следующие условия окружающей среды:

- температура воздуха при работе (20±5) ºС;

- атмосферное давление 80,0 – 106,0 кПа (600 – 800 мм рт. ст.);

- влажность воздуха не более 80 % при температуре (20±5) ºС.

# 9 Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: подготовка средств измерений и вспомогательных устройств, приготовление градуировочных растворов, установление градуировочной характеристики, отбор и подготовка проб к измерениям.

9.1 Подготовка средств измерений и вспомогательных устройств

Систему жидкостного хроматографа настраивают согласно эксплуатационным документам.

Устанавливают рабочий режим термостата колонки хроматографической для высокоэффективной жидкостной хроматографии и расход подвижной фазы.

Условия проведения хроматографического анализа подбираются в зависимости от вида применяемого жидкостного хроматографа и колонки хроматографической для высокоэффективной жидкостной хроматографии.

При использовании жидкостного хроматографа Agilent 1260 и колонки хроматографической для высокоэффективной жидкостной хроматографии Poroshell 120 EC-C18 наиболее подходящими являются условия проведения хроматографического анализа, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 ‒ Условия проведения хроматографического анализа при использовании жидкостного хроматографа Agilent 1260 и колонки хроматографической для высокоэффективной жидкостной хроматографии Poroshell 120 EC-C18

| Условие | Значение |
| --- | --- |
| Детектор | диодно-матричный |
| Длина волны измерений | 210 нм |
| Температура колонки хроматографической для высокоэффективной жидкостной хроматографии | 30 °С |
| Скорость подвижной фазы | 0,4 см3/мин |
| Состав подвижной фазы | метанол : вода деионизированная — 20 : 80 |
| Объем вводимой пробы | 5–10 мм3 |
| Ориентировочное время удерживания е-капролактама | (4,8±0,2) мин |

Проводят стабилизацию работы высокоэффективного жидкостного хроматографа в рабочем режиме в течение 30–40 мин. Условием стабильности является дрейф нулевого сигнала, не превышающий 2 % от шкалы регистрации сигнала при чувствительности, соответствующей минимальной определяемой массовой концентрации.

Если результаты измерений не удовлетворяют требованиям к установленным величинам, необходимо выявить и устранить причины.

9.2 Приготовление градуировочных растворов

9.2.1 Приготовление основного раствора с массовой концентрацией е-капролактама 100 мкг/см3

Взвешивают навеску е-капролактама 0,01 г с точностью до 0,0005 г, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят до метки тем же растворителем. Полученный основной раствор тщательно перемешивают.

Точную массовую концентрацию е-капролактама в основном растворе С, мкг/см3, рассчитывают по формуле

(1)

где	m — масса навески е-капролактама, г;

ω — содержание е-капролактама в долях единицы;

V — вместимость мерной колбы, см3;

106 — коэффициент пересчета граммов в микрограммы.

Массовую концентрацию е-капролактама рассчитывают до третьего знака после запятой и округляют до второго знака после запятой.

Основной раствор стабилен при хранении в мерной колбе с пришлифованной пробкой при температуре от 2 ºС до 8 ºС в течение 6 месяцев.

9.2.2 Рабочий раствор с массовой концентрацией е-капролактама 10 мкг/см3

В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 5,00 см3 основного раствора массовой концентрацией 100 мкг/см3 и доводят до метки дистиллированной водой.

Рабочий раствор стабилен при хранении в мерной колбе с пришлифованной пробкой при температуре от 2 ºС до 8 ºС в течение 6 месяцев.

9.2.3 Приготовление градуировочных растворов е-капролактама для установления градуировочной характеристики

Для получения серии градуировочных растворов в мерные колбы вместимостью 50 см3 вносят 0,50; 1,25; 2,00; 2,50; 5,00; 10,00 см3 рабочего раствора е-капролактама. Объем рабочего раствора доводят до 50 см3 дистиллированной водой. Получают серию градуировочных растворов с массовыми концентрациями е-капролактама: 0,10 мкг/см3; 0,25 мкг/см3; 0,40 мкг/см3; 0,50 мкг/см3; 1,00 мкг/см3; 2,00 мкг/см3.

В качестве контрольного раствора используют дистиллированную воду.

Градуировочные растворы стабильны при хранении в мерных колбах с пришлифованными пробками при температуре от 2 ºС до 8 ºС в течение 2 недель.

9.3 Установление градуировочной характеристики

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость площади хроматографического пика (условные единицы) от массовой концентрации е-капролактама в градуировочном растворе (мкг/см3), устанавливают по одной серии из шести градуировочных растворов е-капролактама.

Хроматографический анализ каждого градуировочного раствора проводится не менее двух раз, начиная с градуировочного раствора с наименьшей концентрацией.

Расчет градуировочной зависимости площади пиков е-капролактама от массовой концентрации е-капролактама проводят с применением программного обеспечения жидкостного хроматографа.

Градуировочный график представляет собой линейную зависимость площади пика от массовой концентрации е-капролактама в диапазоне от 0,10 до 2,00 мкг/см3 и имеет вид Y = bx.

Градуировку проводят не реже одного раза в квартал, а также после ремонта оборудования, при смене колонки хроматографической для высокоэффективной жидкостной хроматографии, реактивов и других вспомогательных материалов.

Время выхода е-капролактама определяют при проведении хроматографического анализа градуировочных растворов.

Контроль градуировочного графика осуществляют каждый раз перед началом измерений по градуировочному раствору с массовой концентрацией е-капролактама 
0,40 мкг/см3.

Градуировочный график считается пригодным для выполнения измерений, если относительное расхождение между найденным по градуировочной зависимости значением массовой концентрации е-капролактама, содержащегося в градуировочном растворе Сизм, и значением приписанной ему массовой концентрации Ск не превысит норматива стабильности K

(2)

Норматив стабильности K для е-капролактама равен 8 %.

Если расхождение результатов превышает указанное значение, 
то выясняют причины, устраняют их и проводят повторную градуировку жидкостного хроматографа, используя свежеприготовленные градуировочные растворы.

9.4 Отбор и подготовка проб к измерениям

9.4.1 Подготовка к выполнению измерений при определении е-капролактама в водной вытяжке

Получение водной вытяжки из образцов, содержащих полиамид, проводят при определенной экспозиции, температурном режиме и соотношении массы образца (г) к объему водной среды (см3) в соответствии с требованиями нормативных документов, представленных в таблице 2, с учетом требований в отношении уровня миграции е-капролактама, установленных в технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства – участника Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 г. (далее – Соглашение), в котором введен в действие настоящий стандарт.

П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства – участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт, приведена в справочном приложении А.

Таблица 2 – Нормативные документы, регламентирующие условия приготовления водной вытяжки из образцов, с учетом требований в отношении уровня миграции е-капролактама, установленных в технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства – участника Соглашения

| Нормативный правовой акт, устанавливающий требования к уровню миграции е-капролактама | Нормативный документ, регламентирующий условия приготовления водной вытяжки из образцов |
| --- | --- |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков | [1], [2] |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к игрушкам | [3], [4] |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к продукции легкой промышленности | [1], [5] |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к средствам индивидуальной защиты | [6] |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к оборудованию для детских игровых площадок | [3] |
| П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства – участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт, приведена в справочном приложении А. |  |

Одновременно с водными вытяжками из образцов выдерживают в тех же условиях контрольную пробу дистиллированной воды, используемой для приготовления этих водных вытяжек.

Для хроматографического анализа отбирают две параллельные пробы. Срок хранения проб – не более 5 суток при хранении в бытовом холодильнике при температуре от 2 ºС до 8 ºС. Перед анализом пробы необходимо выдержать 2 ч при температуре окружающей среды.

9.4.2 Подготовка к выполнению измерений при определении е-капролактама в воздушной вытяжке

Для приготовления воздушной вытяжки используют герметически закрывающуюся стеклянную емкость (эксикатор) объемом не менее 15 дм3. Из крышки герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора) удаляют вакуумный кран и вставляют резиновую пробку конусную, в которую помещают две стеклянные отводные трубки. Трубки размещают таким образом, чтобы одна стеклянная трубка немного не доходила до дна герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора), а вторая оканчивалась под резиновой пробкой конусной, с таким расчетом, чтобы при отборе пробы воздуха протягиваемый воздух проходил через всю емкость. Фактическую вместимость герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора) определяют путем заполнения водой его и применяемой крышки, с помощью мерных цилиндров, соответствующей вместимости и суммированием полученных объемов.

Подготовку климатической камеры к работе и выведение ее на рабочий режим осуществляют в соответствии с технической документацией на климатическую камеру и нормативными документами, действующими на территории государства – участника Соглашения. Для проверки чистоты климатической камеры перед закладкой образцов проводится отбор контрольной пробы воздуха с объемным расходом 0,5 дм3/мин автоматическим пробоотборником воздуха в поглотительный прибор с пористой пластиной, содержащий 3 см3 дистиллированной воды, в течение 30 мин.

Получение воздушной вытяжки из образцов, содержащих полиамид, проводят при определенной экспозиции, воздухообмене, температурном режиме и соотношении массы образца (г) (площади образца (м2)) к объему воздушной среды (м3) в соответствии с требованиями нормативных документов, представленных в таблице 3, с учетом требований в отношении уровня миграции е-капролактама, установленных в технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства – участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт.

П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства – участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт, приведена в справочном приложении А.

Таблица 3 – Нормативные документы, регламентирующие условия приготовления воздушной вытяжки из образцов, с учетом требований в отношении уровня миграции е-капролактама, установленных в технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства – участника Соглашения

| Нормативный правовой акт, устанавливающий требования к уровню миграции е-капролактама | Нормативный документ, регламентирующий условия приготовления воздушной вытяжки из образцов |
| --- | --- |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков | [1] |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к игрушкам | [3], [4] |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к продукции легкой промышленности | [1], [5] |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к средствам индивидуальной защиты | [6] |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к мебельной продукции | ГОСТ 30255 |

Окончание таблицы 3

| Нормативный правовой акт, устанавливающий требования к уровню миграции е-капролактама | Нормативный документ, регламентирующий условия приготовления воздушной вытяжки из образцов |
| --- | --- |
| Технический регламент и (или) нормативный правовой акт, действующий на территории государства – участника Соглашения, устанавливающий требования безопасности к оборудованию для детских игровых площадок | [3], [7] |
| П р и м е ч а н и е – Информация о технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства – участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт, приведена в справочном приложении А. |  |

Для хроматографического анализа воздушной вытяжки воздух с объемным расходом 0,5 дм3/мин аспирируют через поглотительный прибор с пористой пластинкой, содержащий 3 см3 дистиллированной воды, в течение 30 мин. При отборе проб воздуха из герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора) отбирают его двукратный объем. Для хроматографического анализа отбирают две параллельные пробы.

Контрольную пробу воздуха отбирают автоматическим пробоотборником воздуха из герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора) без образцов, выдержанного в аналогичных с испытуемым образцом условиях.

Срок хранения проб – не более 5 сут при хранении в бытовом холодильнике при температуре от 2 ºС до 8 ºС. Перед хроматографическим анализом пробы необходимо выдержать 2 ч при температуре окружающей среды.

# 10 Проведение измерений

10.1 Порядок выполнения измерений при определении е-капролактама в водной вытяжке

После выхода жидкостного хроматографа на режим подготовленную водную вытяжку объемом 1 см3 пропускают через шприцевый мембранный фильтр, переносят в виалу и проводят хроматографический анализ при условиях, приведенных в таблице 1. В случае сильнозагрязненных проб водную вытяжку повторно пропускают через новый шприцевый мембранный фильтр.

Предварительно проводят анализ контрольной пробы. Обработка контрольной пробы происходит при тех же условиях, что и при обработке испытываемых проб.

По окончании хроматографического анализа проводят идентификацию пика е-капролактама по времени удерживания и вычисление его массовой концентрации по предварительно установленной градуировочной характеристике согласно 9.3.

10.2. Порядок выполнения измерений при определении е-капролактама в воздушной вытяжке

После проведения отбора пробы и выхода жидкостного хроматографа на режим содержимое поглотительного прибора пропускают через шприцевый мембранный фильтр, переносят в виалу и проводят хроматографический анализ при условиях, приведенных в таблице 1. В случае сильнозагрязненных проб воздушную вытяжку повторно пропускают через новый шприцевый мембранный фильтр.

Предварительно проводят хроматографический анализ контрольной пробы. Обработка контрольной пробы происходит при тех же условиях, что и при обработке испытываемых проб.

По окончании хроматографического анализа проводят идентификацию пика е-капролактама по времени удерживания и вычисление его массовой концентрации по предварительно установленной градуировочной характеристике согласно 9.3.

Результаты промежуточных измерений и значения влияющих величин фиксируют в рабочем журнале по форме, установленной документами системы менеджмента или иными документами организации.

11 Обработка результатов измерений

11.1 Массовую концентрацию е-капролактама, содержащегося 
в водной вытяжке, Х, мг/дм3, рассчитывают по установленной по 9.3 градуировочной характеристике.

11.2 Массовую концентрацию е-капролактама, выделившегося 
из образцов в воздушную вытяжку (при использовании герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатор)), X, мг/м3, вычисляют по формуле

,						(3)

где С – массовая концентрация е-капролактама в пробе, найденная 
по градуировочной характеристике, мкг/см3;

V6 – объем поглотительного раствора, см3, V6 = 3,0 см3;

V5 – фактическая вместимость герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора), дм3, V5 = 15,0 дм3;

Ки – коэффициент извлечения, равный 1,09.

Если при измерении контрольной пробы обнаружено присутствие пика е-капролактама, то значение его массовой концентрации в контрольной пробе вычитают из значения массовой концентрации в анализируемом образце.

11.3 Массовую концентрацию е-капролактама, выделившегося 
из образцов в воздушную вытяжку (при использовании климатической камеры), X, мг/м3, вычисляют по формуле

,					(4)

где С – массовая концентрация е-капролактама в пробе, найденная 
по градуировочной характеристике, мкг/см3;

V6 – объем поглотительного раствора, см3, V6 = 3,0 см3;

Ки – коэффициент извлечения, равный 1,09;

V20 – объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям, дм3,

(5)

где     Vt – объем воздуха, отобранный для хроматографического анализа, дм3;

P – атмосферное давление в месте отбора пробы, мм рт.ст.;

t – температура воздуха в месте отбора пробы, ºС;

V=Vt⋅(273+20)⋅P(273+t)⋅101,3,101,3 – давление, соответствующее стандартным условиям, кПа;

273 – число, используемое для пересчета градусов Цельсия в кельвины;

20 – температура, соответствующая стандартным условиям, ºС.

Если при измерении контрольной пробы обнаружено присутствие пика е-капролактама, то значение его массовой концентрации в контрольной пробе вычитают из значения массовой концентрации в анализируемом образце.

Полученные результаты регистрируют в рабочем журнале по форме, установленной документами системы менеджмента или иными документами организации.

11.4 За результат измерения массовой концентрации е-капролактама 
в водной (воздушной) вытяжке принимают среднее арифметическое двух параллельных измерений массовой концентрации е-капролактама , мг/дм3 (мг/м3), которое вычисляют по формуле

,						(6)

где 	Х1, Х2 — значения массовых концентраций е-капролактама в каждой 
из двух проб параллельных измерений в водной (воздушной) вытяжке, мг/дм3 (мг/м3).

Вычисление массовой концентрации е-капролактама в водной вытяжке в диапазоне измерений от 0,10 до 2,00 мг/дм3 выполняют с точностью до третьего десятичного знака, с округлением окончательного результата измерений до второго знака, в воздушной 
вытяжке – выполняют в диапазоне измерений от 0,02 до 0,40 мг/м3 с точностью до четвертого десятичного знака с округлением окончательного результата измерений до третьего знака.

Результаты измерений после обработки заносят в рабочий журнал
по форме, установленной документами системы менеджмента или иными документами организации.

Алгоритм оценивания неопределенности измерений представлен в приложении Б и приложении В настоящего стандарта.

# 12 Форма представления результатов измерений

12.1 Результаты измерений оформляют протоколом по форме, установленной документами системы менеджмента или иными документами организации.

Результаты должны включать следующую информацию:

– наименование (шифр) пробы;

– дату проведения измерений;

– результаты измерений;

– фамилию оператора, выполняющего измерения.

12.2 Результат измерения массовой концентрации е-капролактама 
в водной вытяжке представляют в форме:

«Массовая концентрация е-капролактама в водной вытяжке _____________________, составила ( U) мг/дм3, k = 2, P = 95 %»,

| где | – результат измерений массовой концентрации е-капролактама, мг/дм3; U – расширенная неопределенность, мг/дм3, при коэффициенте охвата k = 2 и вероятности охвата 95 %, рассчитывается по формуле |
| --- | --- |

,					(7)

| где | U(Х) – относительная расширенная неопределенность, %, согласно разделу 14; 0,01 – коэффициент пересчета из процентов в доли единицы. |
| --- | --- |

Значения массовой концентрации е-капролактама и расширенной неопределенности указывают с округлением до второго знака.

12.3 Результат измерения массовой концентрации е-капролактама 
в воздушной вытяжке представляют в форме:

«Массовая концентрация е-капролактама в воздушной вытяжке _____________________, составила ( U) мг/м3, k = 2, P = 95 %»,

где – результат измерений массовой концентрации е-капролактама, мг/м3;

U – расширенная неопределенность, мг/м3, при коэффициенте охвата  
k = 2 и вероятности охвата 95 %, рассчитывается по формуле (7).

Значения массовой концентрации е-капролактама и расширенной неопределенности указывают с округлением до третьего знака.

12.4 Если полученное среднее арифметическое массовых концентраций е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке , мг/дм3 (мг/м3), меньше нижней границы или больше верхней границы его диапазона измерения, то дают одностороннюю оценку массовой концентрации в виде

< (Сmin),						(8)

X > (Сmax),						(9)

где	(Сmin) – нижняя граница диапазона измерения массовой концентрации е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке, мг/дм3 (мг/м3), 
(раздел 14);

(Сmax) – верхняя граница диапазона измерения массовой концентрации е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке, мг/дм3 (мг/м3), (раздел 14).

# 13 Контроль точности результатов измерений

Контроль точности получаемых результатов измерений осуществляют на основе:

– контроля результатов измерений, полученных в условиях повторяемости;

– контроля результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности;

– контроля правильности результатов измерений;

13.1 Контроль результатов измерений в условиях повторяемости

Проверку приемлемости результатов осуществляют согласно 
5.2.2 ГОСТ ИСО 5725-6. Результаты измерений должны быть получены в условиях повторяемости.

Если относительное значение разности между результатами 
двух параллельных измерений массовой концентрации е-капролактама 
в водной (воздушной) вытяжке не превышает предела повторяемости r, то все результаты параллельных измерений признаются приемлемыми, и окончательный результат измерения является их средним арифметическим

X2-X1⋅100 %X≤r,	(10)

где 	Х1, Х2 — значения единичных результатов измерений массовой концентрации е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке, полученных в условиях повторяемости, мг/дм3 (мг/м3);

|  | – среднее арифметическое результатов двух измерений массовой концентрации е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке, полученных в условиях повторяемости, рассчитанное по формуле (6), мг/дм3 (мг/м3); r – предел повторяемости для двух параллельных измерений, %, значение которого приведено в разделе 14. |
| --- | --- |

При невыполнении условия (10) контроль повторяют. При повторном превышении указанного условия должны быть выяснены и устранены причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля повторяемости.

13.2 Контроль результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности

Контроль промежуточной прецизионности результатов измерений проводится с периодичностью и в соответствии с процедурами, установленными в документах системы менеджмента лаборатории, и руководствуясь принципами ГОСТ ИСО 5725-6 с использованием рабочих проб. Контроль обязателен после ремонта оборудования или существенных изменений условий выполнения измерений.

Значение относительной разности между двумя результатами измерений массовой концентрации е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке, полученными в условиях промежуточной прецизионности, не должно превышать предела промежуточной прецизионности.

Результаты измерений массовой концентрации е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке, проведенных в условиях промежуточной прецизионности, считают приемлемыми при выполнении условия

X2(ТО)-X1(ТО)⋅100 %X(ТО)≤RI,	(11)

| где | Х1(ТО), Х2(ТО) – значения единичных результатов измерений массовой концентрации е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке, полученных в условиях промежуточной прецизионности, мг/дм3 (мг/м3); (ТО) – среднее арифметическое результатов измерений массовой концентрации е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке, полученных в условиях промежуточной прецизионности, мг/дм3 (мг/м3); – предел промежуточной прецизионности, %, значение которого приведено в разделе 14. |
| --- | --- |

Результаты измерений должны быть получены с изменяющимися факторами «время» и «оператор, выполняющий измерения».

При невыполнении условия (11) контроль повторяют. При повторном превышении указанного условия должны быть выяснены и устранены причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля.

13.3 Контроль правильности результатов измерений

Контроль правильности результатов осуществляется с периодичностью, установленной процедурой внутреннего лабораторного контроля лаборатории, при смене реактивов, изменении условий проведения измерений, после ремонта оборудования, при освоении методики опрератором, выполняющим измерения.

Контроль правильности результатов измерений при определении массовой концентрации е-капролактама в водной вытяжке проводят путем хроматографического анализа градуировочного раствора с массовой концентрацией е-капролактама 
0,50 мкг/см3. Контроль правильности результатов измерений при определении массовой концентрации е-капролактама в воздушной вытяжке проводят путем хроматографического анализа проб с добавкой. В качестве добавки е-капролактама использовали раствор с массовой концентрацией е-капролактама 0,30 мкг/см3. Готовят два раствора для проверки правильности методики измерений при определении массовой концентрации 
е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке.

Результат контроля правильности считается удовлетворительным при выполнении условий

для водной вытяжки                                            	              (12)

для воздушной вытяжки                           	              (13)

где    – принятое эталонное значение определяемого компонента в водной вытяжке (массовая концентрация е-капролактама 0,50 мкг/см3);

n – число последовательных определений, n=2;

sΔ^ – стандартное отклонение лабораторного смещения, мг/дм3,
 sΔ^=0,0051 мг/дм3;

Rec -  средняя степень извлечения е-капролактама из воздушной вытяжки;

U (Rec) – стандартная неопределенность степени извлечения, 
U (Rec) = 0,0386;

t (P, f) – табличное значение критерия Стьюдента, t (0,95; 1) = 12,7.

При невыполнении данного условия контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условий (12) и (13) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

14 Метрологические характеристики метода

Для проведения экспериментальных данных по оцениванию показателей точности измерений использовались рабочие образцы, стандартный образец с сертифицированным значением массовой концентрации е-капролактама, а также образцы с добавками е-капролактама.

Выбросов в совокупности экспериментальных данных обнаружено не было.

Полученное в результате эксперимента значение лабораторного смещения признано незначимым для всех видов продукции и всех диапазонов.

Диапазоны измерений массовых концентраций е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке, значения относительного стандартного отклонения повторяемости, предела повторяемости, относительного стандартного отклонения промежуточной прецизионности, предела промежуточной прецизионности, относительной расширенной неопределенности методики измерений при доверительной вероятности Р = 95 % в заданных диапазонах измерений приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Диапазоны измерений массовых концентраций е-капролактама в водной (воздушной) вытяжке, значения относительного стандартного отклонения повторяемости, предела повторяемости, относительного стандартного отклонения промежуточной прецизионности, предела промежуточной прецизионности, относительной расширенной неопределенности методики измерений при доверительной вероятности Р = 95 %

| Вид продукции | Диапазон измерений массовой концентрации е-капролактама | Относительное стандартное отклонение повторяемости σr, % | Предел повторяемости, r, % | Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности σI(TO) , % | Предел промежуточной прецизионности RI, % | Относительная расширенная неопределенность U (Х), (Р = 95 %, k = 2), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия из полиамидов (водные вытяжки) | От 0,10 до 0,25 мг/дм3 включительно | 2 | 6 | 5 | 14 | 42 |
|  | Св. 0,25 до 2,00 мг/дм3 включительно |  |  |  |  | 18 |
| Изделия из полиамидов (воздушные вытяжки) | От 0,02 до 0,05 мг/м3 включительно | 2 | 6 | 7 | 18 | 47 |
|  | Св. 0,05 до 0,40 мг/м3 включительно |  |  |  |  | 20 |
| П р и м е ч а н и е – Неопределенность измерений включает в себя неопределенность отбора проб из единичных образцов водной (воздушной) вытяжки |  |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и е – Данные о показателях точности измерений были получены из внутрилабораторного эксперимента, организованного и подвергнутого хроматографическому анализу в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-3 в 2021 году в лаборатории хроматографических исследований государственного предприятия «НПЦГ». Экспериментальные данные были получены в условиях повторяемости и промежуточной прецизионности с изменяющимися факторами: «оператор, выполняющий измерения» и «время».

Приложение А

(справочное)

Информация о технических регламентах и (или) нормативных правовых актах, действующих на территории государства – участника Соглашения, в котором введен в действие настоящий стандарт

| Нормативный правовой акт или технический регламент | Государство – участник Соглашения |
| --- | --- |
| ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» | AM, BY, KZ, KG, RU |
| ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» | AM, BY, KZ, KG, RU |

# Приложение Б

(обязательное)

# Алгоритм расчета и оценивания неопределенности измерений массовой концентрации е-капролактама в водной вытяжке

Б.1	Измерительная задача: измерение массовой концентрации 
е-капролактама в диапазоне от 0,10 до 2,00 мг/дм3 в водной вытяжке, выделяемого из изделий из полиамидов (далее — образцов), методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Измерение массовой концентрации е-капролактама в водной вытяжке согласно методике измерений включает следующие операции:

– приготовление градуировочных растворов;

– установление градуировочной характеристики, выражающей зависимость площади хроматографического пика от массовой концентрации е-капролактама в растворе;

– подготовка проб к измерениям;

– проведения хроматографического анализа проб на жидкостном хроматографе 
с диодно-матричным детектором.

Б.2	Математическая модель измерения массовой концентрации 
е-капролактама в водной вытяжке Х, мг/дм3, с учетом оценки прецизионности и оценки смещения метода

Х=С⋅F,                                                   (Б.1)

где 	С – массовая концентрация е-капролактама, найденная 
по градуировочной характеристике, мг/дм3;

F – поправочный множитель, учитывающий разброс измеренных значений массовой концентрации, в относительных единицах.

Значение оценки поправочных множителей F предполагают равным 1.

Перечень входных величин для оценки суммарной стандартной неопределенности при измерении массовой концентрации е-капролактама в водной вытяжке представлен в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Входные величины для оценки суммарной стандартной неопределенности, единицы величины, определение или описание

| Входная величина | Единица величины | Определение или описание |
| --- | --- | --- |
| Составляющие неопределенности, обусловленные повторяемостью результатов измерений и смещением |  |  |
| F | - | поправочный множитель, учитывающий разброс измеренных значений массовой концентрации |
| Составляющие неопределенности, обусловленные проведением измерений |  |  |
| С | мкг/см3 | массовая концентрация е-капролактама, найденная по градуировочной характеристике |

Б.3	Анализ входных величин

Расчет неопределенности измерений проводят в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6, ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008, [8], [9], [10].

Исходя из модели измерений и анализа измерительной процедуры, можно выделить следующие источники неопределенности массовой концентрации е-капролактама в водной вытяжке:

- неопределенность, обусловленная построением градуировочного графика;

- неопределенность, обусловленная повторяемостью результатов измерений и смещением.

Б.3.1 Составляющие неопределенности, обусловленные построением градуировочного графика

Входная величина, связанная с проведением измерений: массовая концентрация е-капролактама, найденная по градуировочной характеристике, С, мкг/см3.

Анализ входной величины, источником которой является процедура проведения измерений, представлен в таблице Б.2.

Таблица Б.2 – Анализ входной величины, связанной с проведением измерений

| Входная величина | Определение или описание |
| --- | --- |
| Массовая концентрация е-капролактама, найденная по градуировочной характеристике, С, мкг/см3 | Тип оценивания неопределенности: А Вид распределения: нормальный Значение оценки: С, мкг/см3 Суммарная стандартная неопределенность: обусловлена неопределенностью построения градуировочного графика |

К составляющим неопределенности, обусловленным построением градуировочного графика, относят:

– случайные эффекты, результатом которых являются неопределенности приписанных исходных значений массовой концентрации е-капролактама в градуировочных растворах;

– случайные колебания при измерении выходного сигнала.

Неопределенность u(С, xi) массовой концентрации е-капролактама в растворе пробы из-за неопределенности значения массовой концентрации е-капролактама в i-ом градуировочном растворе можно определить по приближенной формуле

u(G,xi)=u(xi)Nu(С,xi)=u(xi)N, 	(Б.2)

где 	u(xi) – неопределенность приписанного значения массовой концентрации е-капролактама в i-ом градуировочном растворе, мкг/см3;

N – количество пар точек, используемых для построения градуировочной зависимости, N = 6.

Суммарную неопределенность из-за неопределенностей приписанных значений массовой концентрации е-капролактама в растворе во всех градуировочных растворах рассчитывают по следующей формуле

u(G,x)=i=1NuxiN2u(С,x)=i=1NuxiN2.    	   (Б.3)

Составляющую неопределенности, обусловленную случайными колебаниями выходного сигнала, рассчитывают по формуле

u(С,y)/С = Sx(отн),				 (Б.4)

где 	Sx(отн) рассчитывают по формуле (Б.9).

В качестве составляющих неопределенности, обусловленных построением градуировочного графика u(С,x)/С и u(С,y)/С, принимают максимальные из значений, полученных для каждого уровня массовой концентрации е-капролактама в градуировочном растворе.

Б.3.2 Составляющие неопределенности, обусловленные повторяемостью результатов измерений и смещением

Составляющую неопределенности, связанную с фактором сходимости (возможные расхождения между параллельными измерениями) с учетом того, что за результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений, рассчитывают по формуле

uFсх/X=σr2,                                                    (Б.5)

где σr – относительное стандартное отклонение повторяемости, %, полученное по формуле (Б.12).

Стандартная неопределенность, обусловленная смещением метода при извлечении е-капролактама из образцов, , мг/дм3, равна

,         	                               	(Б.6)

где	 – среднее арифметическое результатов измерений, полученных лабораторией, мг/дм3;

– условно принятое эталонное значение массовой концентрации е-капролактама в водной вытяжке, мг/дм3.

Б.4	Результаты наблюдений

В качестве образцов для исследования методики измерений используют:

– градуировочные растворы с различной массовой концентрацией е-капролактама для установления градуировочной характеристики;

– водные вытяжки из образцов и модельные пробы для установления показателей прецизионности;

– водные вытяжки из образцов для оценки показателя правильности.

Б.4.1	Результаты наблюдений при построении градуировочного графика

Расчет градуировочного графика проводят методом наименьших квадратов согласно 2.3.3.2 [11].

При построении градуировочного графика определяют:

– среднее значение площади пика yj для p измерений градуировочных растворов j-ого уровня;

– функциональную зависимость

y = bх,						(Б.7)

где	у – площадь пика, установленная жидкостным хроматографом для массовой концентрации е-капролактама в градуировочном растворе, mAU∙s;

х – массовая концентрация е-капролактама в градуировочном растворе, мкг/см3;

b – коэффициент регрессии, который рассчитывается 
в соответствии с выражением

b=i=1Nxiyii=1Nxi2,                                                        (Б.8)

где	xi – приписанное значение массовой концентрации в i-том градуировочном растворе, мкг/см3;

yi – среднее значение площади пика для i-го градуировочного раствора, mAU∙s;

– относительное стандартное отклонение для массовой концентрации 
е-капролактама в растворе j-ого уровня Sxj(отн)

(Б.9)

где	хj – значение массовой концентрации е-капролактама в растворе j-ого уровня, мкг/см3;

Sxj – стандартное отклонение значения массовой концентрации 
е-капролактама в растворе для j-ого уровня, мкг/см3,

(Б.10)

где	p – количество повторных измерений испытуемого раствора;

So – остаточное стандартное отклонение.

Расчет остаточного стандартного отклонения (стандартного отклонения разности между экспериментальными и расчетными значениями площади пиков) производится по формуле

S0=i=1Nyi-yтеор_i2N-1,                                         (Б.11)

где	yтеор_i – расчетное значение площади пика для каждого xi, полученное по уравнению (Б.7), mAU∙s;

N – количество пар точек, используемых для построения градуировочной зависимости, N = 6.

yi – площадь пика i-го градуировочного раствора, mAU∙s.

Б.4.2	Результаты наблюдений при оценке неопределенности, обусловленной повторяемостью результатов измерений и смещением метода

По результатам внутрилабораторных исследований в условиях повторяемости определяют относительное стандартное отклонение повторяемости σr, %

σr=Sr Sr,%=SrX·100,                                             (Б.12)

где	– среднее арифметическое результатов измерений массовой концентрации е-капролактама, полученных в условиях повторяемости, мг/дм3;

Sr – стандартное отклонение повторяемости, мг/дм3, вычисляют 
по формуле

Sr=i=1pХi1-Хi222pSr=i=1pХi1-Хi222p,                                             (Б.13)

где 	Xi1, Xi2 – результаты измерений массовой концентрации е-капролактама, полученных в условиях повторяемости при i-ом наборе условий измерений, мг/дм3;

p – общее число измерений.

По результатам внутрилабораторных исследований по оценке измерений определяют смещение метода измерений

(Б.14)

где	S – стандартное отклонение лабораторного смещения, мг/дм3;

Х – массовая концентрация е-капролактама в водной вытяжке, мг/дм3;

n – число измерений при оценке смещения.

Б.5	Корреляция

Входные величины рассматривают как некоррелированные.

Б.6	Коэффициенты чувствительности

Коэффициенты чувствительности принимают равными единице.

Б.7	Бюджет неопределенности

Относительную суммарную стандартную неопределенность массовой концентрации е-капролактама в водной вытяжке рассчитывают по формуле

u(X)/X=u(С,y)С2+u(С,x)С2+u(∆)Х2+u(Fcх)X2.                          (Б.15)

Бюджет неопределенности измерения массовой концентрации 
е-капролактама в водной вытяжке, представлен в таблице Б.3.

Таблица Б.3 – Бюджет неопределенности измерения массовой концентрации 
е-капролактама в водной вытяжке

| Влияющая величина | Значение оценки | Относительный вклад неопределенности |
| --- | --- | --- |
| Случайные колебания при измерении сигнала Cу, % | Cу | u(С,y)С |
| Случайные эффекты, результатом которых являются погрешности приписанных исходных значений массовой концентрации е-капролактама в градуировочных растворах, Cх, % | Cх | u(С,x)С |

Окончание таблицы Б.3

| Влияющая величина | Значение оценки | Относительный вклад неопределенности |
| --- | --- | --- |
| Фактор сходимости Fсх | Х |  |
| Смещение метода измерений | Х |  |

Б.8 Расширенная неопределенность

Коэффициент охвата для нормального распределения при уровне доверия 95 % равен 2. Относительная расширенная неопределенность

U(X )= k·u(X)/X = 2·u(X)/X.                                             (Б.16)

# Приложение В

(обязательное)

# Алгоритм расчета и оценивания неопределенности измерений

# массовой концентрации е-капролактама в воздушной вытяжке

В.1	Измерительная задача: Измерительная задача: измерение массовой концентрации е-капролактама в диапазоне от 0,02 до 0,40 мг/м3 в воздушной вытяжке из изделий, включающих полиамид (далее — образцов), методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Измерение массовой концентрации е-капролактама в воздушной вытяжке согласно методике измерений включает следующие операции:

— приготовление градуировочных растворов, используемых для построения градуировочного графика;

— установление градуировочной характеристики, выражающей зависимость площади хроматографического пика от массовой концентрации е-капролактама;

— подготовка проб к измерениям;

— проведения хроматографического анализа проб на жидкостном хроматографе с диодно-матричным детектором.

В.2	Математическая модель измерения массовой концентрации е-капролактама в воздушной вытяжке Х, мг/м3, с учетом оценки прецизионности и оценки смещения метода

Х =				(В.1)

где	С – массовая концентрация е-капролактама, найденная по градуировочной характеристике, мкг/ см3;

V6 – объем поглотительного раствора, см3;

V5 (V20) – фактическая вместимость герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора), V5, дм3 или объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям, V20, дм3 (при использовании климатической камеры);

F – поправочный множитель, учитывающий разброс измеренных значений массовой концентрации, в относительных единицах, значение оценки равно 1;

Rec – степень извлечения в относительных единицах.

Перечень входных величин для оценки суммарной стандартной неопределенности при измерении массовой концентрации е-капролактама в воздушной вытяжке представлен в таблице В.1.

Таблица В.1 – Входные величины для оценки суммарной стандартной неопределенности, единицы величины, определение или описание

| Входная величина | Единица величины | Определение или описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составляющие неопределенности, обусловленные пробоотбором |  |  |  |
| V5 (V20) | дм3 |  | фактическая вместимость герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора) или объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям |

Окончание таблицы В.1

| Входная величина | Единица величины | Определение или описание |
| --- | --- | --- |
| V6 | см3 | объем поглотительного раствора (учитывается при оценивании неопределенности u(С, xi) массовой концентрации е-капролактама в растворе пробы из-за неопределенности значения массовой концентрации е-капролактама в i-ом градуировочном растворе) |
| Составляющие неопределенности, обусловленные повторяемостью результатов измерений и смещением |  |  |
| F | - | поправочный множитель, учитывающий разброс измеренных значений массовой концентрации |
| Rec | - | степень извлечения |
| Составляющие неопределенности, обусловленные проведением измерений |  |  |
| С | мкг/ см3 | массовая концентрация е-капролактама, найденная по градуировочной характеристике |

В.3	Анализ входных величин

Расчет неопределенности измерений проводят в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6, ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008, [8], [9], [10].

Исходя из модели измерений и анализа измерительной процедуры, можно выделить следующие источники неопределенности массовой концентрации е-капролактама в воздушной вытяжке:

- фактическая вместимость герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора) или объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям;

- неопределенность, обусловленная построением градуировочного графика;

3) неопределенность, обусловленная повторяемостью результатов измерений и смещением;

4) объем поглотительного раствора (учитывается при оценивании неопределенности u (С, xi) массовой концентрации е-капролактама в растворе пробы из-за неопределенности значения массовой концентрации е-капролактама в i-ом градуировочном растворе).

В.3.1 Составляющие неопределенности, обусловленные пробоотбором

Входные величины, связанные с пробоотбором:

– фактическая вместимость герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора), V5, дм3

или

– объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям (при использовании климатической камеры), V20, дм3.

Анализ входных величин, источником которых является процедура пробоотбора, представлен в таблице В.2.

Таблица В.2 – Анализ входных величин, источником которых является процедура пробоотбора

| Входная величина | Определение или описание |
| --- | --- |
| Входные величины, связанные с пробоотбором: фактическая вместимость герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатор), V5, дм3 |  |
| Объем герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора), V5, дм3 | Объем герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора), V5, дм3 Стандартная неопределенность: V5=Δυ62+ценаделения232⋅n+i=15(V5-Vi5)25⋅(5-1) Относительная стандартная неопределенность: u(V5)/V5 |
| Фактическую вместимость герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора) определяли путем заполнения его водой при помощи мерного цилиндра. Интервал возможных значений входной величины определяется пределами допускаемых отклонений используемого мерного цилиндра. Так как процедуру заполнения проводят пять раз, вклад в стандартную неопределенность фактической вместимости герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора) от влияния погрешности используемого мерного цилиндра следует учесть пять раз. |  |
| Входные величины, связанные с пробоотбором: объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям, V20, дм3 (при использовании климатической камеры) |  |
| Объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям, V20, дм3 | Тип оценивания неопределенности: В Вид распределения: треугольное Значение оценки: V20 Относительная стандартная неопределенность: Интервал, в котором находится значение входной величины, связанной с объемным расходом Составляющая стандартной неопределенности, связанная с объемным расходом Относительная составляющая стандартной неопределенности, связанная с объемным расходом u (υ)/ υ Интервал, в котором находится значение входной величины, связанной со временем отбора Составляющая стандартной неопределенности, связанная со временем отбора Относительная составляющая стандартной неопределенности, связанная со временем отбора u (Т)/Т |

Окончание таблицы В.2

| Входная величина | Определение или описание |
| --- | --- |
|  | Интервал, в котором находится значение входной величины, связанной с атмосферным давлением во время отбора пробы Составляющая стандартной неопределенности, связанная с атмосферным давлением во время отбора пробы Относительная составляющая стандартной неопределенности, связанная с атмосферным давлением во время отбора пробы Интервал, в котором находится значение входной величины, связанной с температурой воздуха во время отбора пробы Составляющая стандартной неопределенности, связанная с температурой воздуха о время отбора пробы Относительная составляющая стандартной неопределенности, связанная с температурой воздуха во время отбора пробы Относительная стандартная неопределенность u(V20)/V20 |
| Объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям, рассчитывается, исходя из следующих условий: объемный расход, с которым прокачивают воздух через поглотительный раствор, υ, дм3/мин; время отбора воздуха – T, мин, атмосферное давление во время отбора пробы – P, кПа, температура воздуха во время отбора пробы – t, ºС , мин по формуле V20=υ⋅T⋅(273+20)⋅P(273+t)⋅101,3. |  |

В.3.2 Составляющие неопределенности, обусловленные построением градуировочного графика

Входная величина, связанная с проведением измерений: массовая концентрация 
е-капролактама, найденная по градуировочной характеристике, C, мкг/см3.

Анализ входной величины, источником которой является процедура проведения измерений, представлен в таблице В.3.

Таблица В.3 – Анализ входной величины, связанной с проведением измерений

| Входная величина | Определение или описание |
| --- | --- |
| Массовая концентрация е-капролактама, найденная по градуировочной характеристике, С, мкг/см3 | Тип оценивания неопределенности: А Вид распределения нормальный Значение оценки: С, мкг/см3 Суммарная стандартная неопределенность: обусловлена неопределенностью построения градуировочного графика. |

К составляющим неопределенности, обусловленным построением градуировочного графика, относят:

– случайные эффекты, результатом которых являются неопределенности приписанных исходных значений массовой концентрации е-капролактама в градуировочных растворах;

– случайные колебания при измерении выходного сигнала.

Неопределенность u(С, xi) массовой концентрации е-капролактама в растворе пробы из-за неопределенности значения массовой концентрации е-капролактама в i-ом градуировочном растворе можно определить по приближенной формуле

.	(В.2)

где	u(xi) – неопределенность приписанного значения массовой концентрации е-капролактама в i-ом градуировочном растворе, мкг/см3;

N – количество пар точек, используемых для построения градуировочной зависимости, N = 6.

Суммарную неопределенность из-за неопределенностей приписанных значений массовой концентрации е-капролактама во всех градуировочных растворах рассчитывают по следующей формуле

.	(В.3)

Составляющую неопределенности, обусловленную случайными колебаниями выходного сигнала, рассчитывают по формуле

u(C,y)/C = Sx(отн),					(В.4)

где 	Sx(отн) рассчитывают по формуле (В.12).

В качестве составляющих неопределенности, обусловленных построением градуировочного графика u(C,x)/C и u(C,y)/C, принимают максимальные из значений, полученных для каждого уровня массовой конценнтрации е-капролактама в градуировочном растворе.

В.3.3 Составляющие неопределенности, обусловленные повторяемостью результатов измерений и смещением

Составляющую неопределенности, связанную с фактором сходимости (возможные расхождения между параллельными измерениями) с учетом того, что за результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений, рассчитывают по формуле

uFсх/X=σr2, 	(В.5)

где	σr – относительное стандартное отклонение повторяемости, %, полученное по формуле (В.15).

Стандартная неопределенность, обусловленная смещением метода при извлечении е-капролактама из воздушной вытяжки в дистиллированную воду, u извл.абс., мг/м3, равна

(В.6)

где	при Po = 0 расчет стандартной неопределенности степени извлечения u(Re͞c) проводили по формуле

, 	 	           	 	 (В.7)

где	   – неопределенность массовой концентрации е-капролактама в пробах с добавкой, мг/м3,

uP=i=1n=8(P-Pi)2nn-1.                                      	 (В.8)

Для е-капролактама потери при проведении пробоподготовки являются значимыми, требуется введение коэффициента извлечения К в окончательный расчет

.                                 (В.9)

В.4	Результаты наблюдений

В качестве образцов для исследования методики измерений используют:

– градуировочные растворы с различной массовой концентрацией е-капролактама для установления градуировочной характеристики;

– воздушные вытяжки из образцов и модельные воздушные вытяжки для установления показателей прецизионности;

– воздушные вытяжки из образцов для оценки показателя правильности.

В.4.1	Результаты наблюдений при построении градуировочного графика

Расчет градуировочного графика проводят методом наименьших квадратов согласно  2.3.3.2 [11].

При построении градуировочного графика определяют:

– среднее значение площади пика yj для p измерений градуировочных растворов j-ого уровня;

– функциональную зависимость

y = bх,						(В.10)

где	у – площадь пика, установленная жидкостным хроматографом для массовой концентрации е-капролактама в градуировочном растворе, mAU∙s;

х – массовая концентрация е-капролактама в градуировочном растворе, мкг/см3;

b – коэффициент регрессии, который рассчитывается 
в соответствии с выражением

b=i=1Nxiyii=1Nxi2,                                                        (В.11)

где	xi – приписанное значение массовой концентрации в i-том градуировочном растворе, мкг/см3;

yi – среднее значение площади пика для i-го градуировочного раствора, mAU∙s;

– относительное стандартное отклонение для массовой концентрации 
е-капролактама в растворе j-ого уровня Sxj(отн)

(В.12)

где	хj – значение массовой концентрации е-капролактама в растворе j-ого уровня, мкг/см3;

Sxj – стандартное отклонение значения массовой концентрации 
е-капролактама в растворе для j-ого уровня, мкг/см3,

(В.13)

где	p – количество повторных измерений испытуемого раствора;

So – остаточное стандартное отклонение.

Расчет остаточного стандартного отклонения (стандартного отклонения разности между экспериментальными и расчетными значениями площади пиков) производится по формуле

S0=i=1Nyi-yтеор_i2N-1,                                         (В.14)

где	yтеор_i – расчетное значение площади пика для каждого xi, полученное по уравнению (В.10), mAU∙s;

N – количество пар точек, используемых для построения градуировочной зависимости, N = 6;

yi – площадь пика i-го градуировочного раствора, mAU∙s.

В.4.2	Результаты наблюдений при оценке неопределенности, обусловленной повторяемостью результатов измерений и смещением метода

По результатам внутрилабораторных исследований в условиях повторяемости определяют относительное стандартное отклонение повторяемости σr, %

Sr,%=SrX σr=σr ·100,	(В.15)

где	– среднее арифметическое результатов измерений массовой концентрации 
е-капролактама в воздушной вытяжке, полученных в условиях повторяемости, мг/м3;

σr – стандартное отклонение повторяемости, мг/м3, вычисляют по формуле

Sr=i=1pХi1-Хi222p,                                            (В.16)

где 	Xi1, Xi2 – результаты параллельных измерений массовой концентрации е-капролактама, полученных в условиях повторяемости при i-ом наборе условий измерений, мг/м3;

p – общее число измерений.

По результатам внутрилабораторных исследований по оценке смещения метода определяют величину степени извлечения , мг/м3,

(В.17)

где	γ – массовая концентрация е-капролактама, внесенного в пробу, мг/м3;

Po – массовая концентрация е-капролактама в пробе без добавки, мг/м3;

Р   – среднее арифметическое результатов измерения массовой концентрации е-капролактама в пробе с добавкой, мг/м3.

В.5	Корреляция

Входные величины рассматривают как некоррелированные.

В.6	Коэффициенты чувствительности

Коэффициенты чувствительности принимают равными единице.

В.7	Бюджет неопределенности

Относительная суммарная стандартная неопределенность массовой концентрации е-капролактама в воздушной вытяжке:

- при использовании эксикатора

uXX=uС,yС2+uС,xС2+uV5V52+uRecRec2+uFcхX2;                (В.18)

- при использовании климатической камеры

u(X)/X=u(С,y)С2+u(С,x)С2+ u(V20)V202+u(Rec)Rec2+u(Fcх)X2.                (В.19)

Бюджет неопределенности измерения массовой концентрации 
е-капролактама в воздушной вытяжке, представлен в таблице В.4.

Таблица В.4 – Бюджет неопределенности измерения массовой концентрации е-капролактама в воздушной вытяжке

| Влияющая величина | Значение оценки | Относительный вклад неопределенности |
| --- | --- | --- |
| Случайные колебания при измерении сигнала, Cу, % | Cу | u(C,y)C |
| Случайные эффекты, результатом которых являются погрешности приписанных исходных значений массовой концентрации е-капролактама в градуировочных растворах, Cх, % | Cх | u(C,x)C |
| Фактор сходимости Fсх | Х |  |

Окончание таблицы В.4

| Смещение метода uизвл.абс. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем герметически закрывающейся стеклянной емкости (эксикатора) или объем отобранного воздуха, приведенный к стандартным условиям, V5 или V20, дм3 | V5 или V20 | uV5V5 или u(V20)V20 |

В.8 Расширенная неопределенность

Коэффициент охвата для нормального распределения при уровне доверия 95 % равен 2. Относительная расширенная неопределенность

U(X )= k·u(X)/X = 2·u(X)/X.		                	(В.20)

Библиография

[1] Методические указания МУК 4.1/4.3.1485-03 «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых. Методы контроля. химические факторы. Физические факторы». Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 29.06.2003

[2] Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами». Утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 01.03.2005

[3] Инструкция по применению № 016-1211 «Методы оценки гигиенической безопасности отдельных видов продукции для детей». 
Утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики 
Беларусь от 15.12.2011

[4] Методические указания МУК 4.1/4.3.2038-05 «Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек». Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 19.12.2005

[5] Инструкция 1.1.10-12-96-2005 «Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви». Утверждена Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.12.2005 №268

[6] Методические указания МУ 11-11-15-РБ 2002 «Порядок и организация проведения гигиенической экспертизы производственной и специальной одежды. Показатели гигиенической безопасности и методы определения». Утверждены Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 30.12.2002

[7] Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 «Гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, предназначенных для применения в промышленном и гражданском строительстве». Утверждена Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22.11.2006 №146

[8] Руководство по выражению неопределенности измерения: пер. с англ./ под науч. ред. проф. В.А. Слаева. – СПб. : ГП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 1999. – 134 с.

[9] Примеры оценивания неопределенностей из различных областей измерений и испытаний: практ. пособие / Н.Ю. Ефремова, С.А. Качур. – Минск, 2006. – 60 с.

[10] Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК.  Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях: пер. с англ. / под общ.ред. Л.А. Конопелько. – 2-е изд. – СПб : ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 2002. – 149 с.

[11] Физико-химические методы анализа: практ. Руководство / под ред. 
В. Б. Алесковского – Л.: Химия, 1988. – 373 с.

УДК 543.544.5.068.7 : 543.054 		                                                          МКС 19.020 83.140

Ключевые слова: е-капролактам, изделия из полиамидов, водная вытяжка, воздушная вытяжка, определение, высокоэффективная жидкостная хроматография, диодно-матричный детектор

| Директор научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» |  | С.И. Сычик |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛИ |  |  |

Заведующий лабораторией

хроматографических исследований						Т.П. Крымская

Научный сотрудник лаборатории

хроматографических исследований						М.С. Турко

Ведущий химик лаборатории

хроматографических исследований						П.А. Станишевская

Ведущий лаборант лаборатории

хроматографических исследований						А.И. Оковитая