| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 17616— 2020 (проект, RU, окончательная ре- дакция) |

ИСТОЧНИКИ СВЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Методы измерений электрических и световых параметров

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н. Лодыгина» (ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 332 «Светотехнические изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                 №           )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 17616–82

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения ………………………………………………………….............................. 2 Нормативные ссылки ….………………………………..………..…………..……..................... 3 Термины и определения ……………………………………...……………….......................... 4 Общие требования к проведению измерений ..……………............................................. 5 Методы измерений электрических параметров ................................................................. 6 Методы измерений светового потока ….…………………………………………................... 7 Методы измерений силы света ….…………………………………………………………...…. 8 Метод измерения углового распределения силы света ……………………………………... 9 Методы измерений яркости и габаритной яркости ….…………………………………...…… 10 Неопределенность измерений ………………………………………………………………….. Приложение A (справочное) Способ окраски фотометрического шара с использованием сернокислого бария ...…………………………….………. Приложение Б (справочное) Метод калибровки фотометрической головки……………….. Приложение В (обязательное) Схемы электрических систем питания………………………. Приложение Г (обязательное) Схемы измерений электрических параметров.................... Приложение Д (обязательное) Схемы установок для измерений световых параметров………………………………………………………………………… Приложение Е (справочное) Определение отклонения от нейтральности коэффициента пропускания светорассеивающих стекол ………….……… Приложение Ж (справочное) Относительное спектральное распределение энергии излучения φ'(λ)св стандартных ламп накаливания при различных цветовых температурах Тц.. …………………………………………………….. Приложение И (справочное) Относительное спектральное распределение энергии излучения φ'(λ)св стандартных люминесцентных ламп …………………… Библиография……………………………………………………………………………………………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИСТОЧНИКИ СВЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Методы измерений электрических и световых параметров

Electric light sources.

Methods of measuring of electrical and luminous characteristics

Дата введения ─        –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электрические источники света (далее – ИС): лампы накаливания и разрядные, светодиодные лампы и модули (далее – СД ИС), светодиоды (далее – СД) и устанавливает методы измерений:

- электрических параметров;

- светового потока;

- силы света;

- углового распределения силы света;

- яркости и габаритной яркости.

Стандарт не распространяется на светоизмерительные лампы и лампы-фары.

Эксплуатационные требования установлены в стандартах на ИС конкретных типов.

Настоящий стандарт может быть применен для измерений параметров ИС других типов, предназначенных для освещения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.023–2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений

ГОСТ 8.332–2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения

__________________________________________________________________________________

Издание официальное

ГОСТ 3158–75 Реактивы. Барий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6825–… (IEC 60081:2002) Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования

ГОСТ 9411–91 Стекло оптическое цветное. Технические условия

ГОСТ 10771–82 Лампы накаливания светоизмерительные рабочие. Технические условия

ГОСТ 10779–78 Спирт поливиниловый. Технические условия

ГОСТ 17333–80 Приборы фотоэлектронные. Методы измерения спектральной чувствительности фотокатодов

ГОСТ 18986.3-73 Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного прямого напряжения и постоянного прямого тока

ГОСТ 18986.24-83 Диоды полупроводниковые. Метод измерения пробивного напряжения

ГОСТ 22261–94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 27682–202.. (IEC 60188:2001) Лампы ртутные высокого давления. Эксплуатационные требования

ГОСТ 34100.3–2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения

ГОСТ IEC 60155–2012 Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп

ГОСТ IEC 60901–2016 Лампы люминесцентные одноцокольные. Эксплуатацион-ные требования

ГОСТ IEC 60926–2012 Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Общие требования и требования безопасности

ГОСТ IEC 62384-2013 Аппараты пускорегулирующие электронные с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 фотометрический шар: Полый шар, внутренняя поверхность которого пред-ставляет собой неселективный диффузный отражатель.

3.2 гониофотометр: Установка для измерения углового распределения силы све-та ИС.

3.3 угловое распределение силы света: Значения силы света данного источни-ка в зависимости от направления в пространстве, представляемые в графическом, таб-личном или файловом формате.

3.4 спектрорадиометр: Прибор для измерения энергетических величин в узких интервалах длин волн определенного спектрального диапазона.

3.5 фотоприемное устройство: Устройство, в котором падающее оптическое излучение вызывает измеряемый физический эффект.

3.6 светоизмерительные лампы: Лампы, предназначенные для точного воспро-изведения световых, цветовых и электрических единиц при измерениях ИС и градуи-ровке измерительных приборов.

3.7 светофильтр: Устройство, направленно пропускающее электромагнитное из-лучение, служащее для изменения потока излучения или светового потока относи-тельного спектрального распределения излучения, проходящего через это устройство, или того и другого одновременно.

3.8 усредненная сила света СД: Сила света СД, усредненная в пределах телес-ного угла и учитывающая различную интенсивность излучения СД по [3].

3.9 рабочая температура tp, ºС: Температура измерения в заданной точке tp при работе изделия с СД по [1].

3.10 точка tp: Точка, расположенная на поверхности светодиодного модуля в за-данном месте, в котором измеряют рабочие температуры tp и tpmax по [4]

3.11 отжиг: Период предварительной эксплуатации ИС перед измерением на-чальных значений параметров.

3.12 время стабилизации: Время, необходимое для достижения ИС стабильных значений фотометрических выходных параметров и потребляемой электрической мощ-ности при неизменных значениях входных электрических параметров и входных пара-метрах окружающей среды.

3.13 срок службы: Время работы ИС до отказа или до момента, когда его эксп-луатация становится неэффективной по любому критерию, характеризующему срок службы, установленному в стандартах на ИС.

3.14 утомляемость (селенового фотоэлемента): Изменение свойств фотоэлемента под воздействием предшествующего освещения.

4 Общие требования к проведению измерений

4.1 Требования к условиям проведения измерений

4.1.1 Измерения проводят в помещении с неподвижным воздухом, при отсутствии дыма и пыли и при следующих условиях, если другие требования не установлены в стандартах и технических условиях на ИС конкретных типов:

- температура окружающей среды: (25 ± 10) °С;

- относительная влажность: (65 ± 20) %;

- атмосферное давление: (101 ± 4) кПа.

4.1.2 Измерения параметров люминесцентных ламп проводят при температуре окружающей среды от 20 °С до 27 °С.

4.1.3 Измерения параметров СД и СД ИС проводят при температуре окружающей среды (25 ± 2) °С. Если измерения должны быть проведены при другой температуре, то ее должен указать изготовитель и значения параметров, измеренные при данной температуре, должны быть указаны в нормативно-технической документации, или изготовитель должен предоставить метод пересчета в виде таблицы или графика для этой температуры.

4.2 Требования к средствам измерений и испытательному оборудованию

4.2.1 Средства измерений должны быть поверены, испытательное оборудование должно быть аттестовано в установленном порядке.

4.2.2 Электроизмерительные приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261.

Класс точности электроизмерительных приборов при питании переменным током должен быть не ниже 0,5, при питании постоянным током – не ниже 0,2. Рекомендуется использовать цифровые электроизмерительные приборы. Допускается применять аналоговые электроизмерительные приборы с пределами измерений, обеспечиваю-щими отсчет измеряемой величины во второй половине шкалы.

4.2.3 При измерении параметров разрядных ИС применяют соответствующие эталонные балласты с рабочими характеристиками:

- по ГОСТ 27682, [5], [6] – для разрядных ламп (кроме люминесцентных ламп);

- по ГОСТ 6825, ГОСТ IEC 60901 – для люминесцентных ламп.

При измерении СД модулей применяют электронные пускорегулирующие аппараты с рабочими характеристиками по ГОСТ IEC 62384.

При измерении ИС других типов применяют эталонные балласты с рабочими характеристиками, указанными изготовителем или ответственным поставщиком.

4.2.4 Для зажигания разрядных ламп используют зажигающие устройства по ГОСТ IEC 60155, ГОСТ IEC 60926, [7] или техническим условиям на ИС конкретных типов.

4.2.5 Измерения с использованием фотометрической скамьи и гониофотометра проводят в затемненных помещениях, стены, пол и потолок которых имеют глубоко–матовое черное покрытие и должны быть диффузно отражающими, исключающими внешние засветки.

4.2.6 Требования к фотометрическому шару

4.2.6.1 Размер фотометрического шара выбирают с учетом размеров, мощности и светового потока измеряемых ИС.

Диаметр фотометрического шара должен составлять не менее шестикратного значения длины ИС (без цоколя), но не менее 1 м для разрядных ламп высокого дав-ления мощностью до 400 Вт и не менее 1,5 м для разрядных ламп мощностью свыше 400 Вт. Для трубчатых ламп накаливания и люминесцентных – не менее 1,2-кратного значения общей длины лампы.

Для фотометрических шаров, предназначенных для измерения светового потока сверхминиатюрных ламп, допускается диаметр измерительного отверстия, равный 1/4 диаметра фотометрического шара.

Для измерения СД малых мощностей применяют фотометрические шары диамет-ром от 20 до 50 см

Диаметр измерительного отверстия не должен превышать 1/10 диаметра фото-метрического шара.

4.2.6.2 При измерениях применяют светорассеивающее стекло по ГОСТ 9411. Поверхность светорассеивающего стекла, обращенная к внутренней стороне фотомет-рического шара, должна быть матовой.

Пропускание светорассеивающих стекол должно быть неселективным в видимой области спектра.

Распределение пропущенного света светорассеивающим стеклом должно быть рассеянным. Стекло не должно флуоресцировать.

4.2.6.3 Экран фотометрического шара по своим размерам и местоположению по отношению к измерительному отверстию должен обеспечивать защиту измерительного отверстия от прямого излучения ИС.

Размеры экрана подбирают так, чтобы обеспечить наименьшее затенение поверх-ности фотометрического шара. Диаметр тени не должен превышать двойного диамет-ра измерительного отверстия.

Экран располагают от ИС на 1/2–2/3 расстояния между ИС и измерительным от-верстием перпендикулярно к оси, проходящей через центр измерительного отверстия и световой центр ИС. Размеры и форма экрана должны соответствовать типу измеряе-мых ИС.

4.2.6.4 Внутренняя поверхность шара и приспособления для установки и включе-ния ламп должны быть покрыты химически инертным материалом, обеспечивающим высокую отражательную способность и характеристики диффузного отражения во всем видимом спектральном диапазоне. Один из способов окраски с использованием серно-кислого бария приведен в приложении А.

Коэффициент отражения внутренней поверхности должен быть не менее 0,9. Разница между коэффициентами отражения в разных частях шара в процессе изме-рения должна быть не более 3 %.

4.2.7 Требования к светоизмерительным и контрольным лампам

4.2.7.1 Для проведения фотометрических измерений следует применять свето-измерительные лампы по ГОСТ 10771, эталонные СД или другие калиброванные лам-пы со стабильными значениями световых параметров.

Перед измерениями светоизмерительные лампы протирают чистой и мягкой тканью, смоченной спиртом. При обращении с лампами в процессе измерений исполь-зуют хлопчатобумажные перчатки.

Периодическую поверку светоизмерительных ламп проводят по ГОСТ 8.023 не реже одного раза в год.

Светоизмерительные лампы хранят в индивидуальной упаковке по ГОСТ 10771.

4.2.7.2 Для градуировки фотометрических установок допускается применять конт-рольные лампы того же типа, что и измеряемые.

Контрольные лампы отбирают из серийно выпускаемых ламп со стабильными параметрами, и подвергают отжигу в течение времени, равного 10 % средней продол-жительности горения, контрольные разрядные – не менее 300 ч.

Сходимость световых параметров определяют, как среднеквадратическое откло-нение из пяти измерений, проведенных не менее чем через 24 ч. Предел сходимости световых параметров контрольных ламп после отжига должен быть ± 1 %.

Контрольные лампы проверяют по светоизмерительным лампам по ГОСТ 8.023 не реже одного раза в год.

4.2.7.3 При измерении СД ИС рекомендуется использовать эталонные СД того же типа, что и измеряемый СД ИС, с аналогичными спектральными и пространственными характеристиками.

Эталонный СД должен быть аттестован в установленном порядке.

Оптическая и геометрическая оси эталонных СД должны совпадать, как показано на рисунке 1.

1

2

1 – геометрическая, ось; 2 – оптическая ось

Рисунок 1 – Геометрическая и оптическая оси эталонного СД

Примечание – Вместо эталонных СД допускается применять светоизмерительные лампы накаливания.

4.2.8 Требования к фотоприемному устройству

В качестве фотоприемного устройства применяют фотометрическую головку, спектрорадиометр, люксметр или яркомер

4.2.8.1 Фотометрическая головка должна быть корригирована под кривую относи-тельной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения V(λ) по ГОСТ 8.332 V(λ) и откалибрована. Один из методов калибровки приведен в приложении Б.

Показателем качества фотометрической головки является коэффициент f1', оп-ределяющий качество коррекции относительной спектральной чувствительности фото-метрической головки под функцию V(λ). Коэффициент f1' вычисляют по формуле

f1'=λs(λ)−V(λ)dλλV(λ)dλ⋅100%,                                            (1)

где s(λ) – нормализованная относительная спектральная чувствительность фотомет-рической головки, определяемая по формуле

s(λ)=s(λ)λSA(λ)V(λ)dλλSA(λ)s(λ)dλ,                                              (2)

s(λ) − относительная спектральная чувствительность фотометрической головки;

SА(λ) – относительное спектральное распределение стандартного источника типа А.

Коэффициент f1' должен быть не более 3,5 %.

Фотометрическая головка должна быть линейна во всем диапазоне длин волн.

В качестве фотометрической головки рекомендуется применять кремниевые фо-тодиоды и другие устройства, удовлетворяющие [8].

Примечание – Допускается в качестве фотометрической головки применять селено-вые фотоэлементы.

Фотометрическую головку поверяют один раз в год.

4.2.8.2 Спектрорадиометр, применяемый в качестве фотоприемного устройства, должен удовлетворять следующим требованиям:

- спектральный диапазон должен быть от 380 нм до 780 нм;

- погрешность спектрального диапазона должна быть не более 0,5 нм;

- ширина полосы пропускания (полная ширина на уровне половинной амплитуды) и интервал сканирования не должны превышать 5 нм [9].

4.2.8.3 Характеристики люксметров и яркомеров должны соответствовать реко-мендациям [10].

4.2.9 Требования к гониофотометру

4.2.9.1 Угловое разрешение гониофотометра должно обеспечивать получение наиболее достоверного углового распределения измеряемой величины, что возможно при минимальном значении шага угла поворота ИС относительно фотоприемного уст-ройства.

4.2.9.2 Гониофотометром должна быть обеспечена сетка углов измерения, пол-ностью перекрывающая телесный угол, в котором происходит излучение ИС.

4.2.9.3 В гониофотометре должно быть предусмотрено приспособление (оснастка) для крепления ИС, положение которого должно соответствовать указанному в стандар-тах или технических условиях на ИС конкретных типов и применяемой методике изме-рения углового распределения силы света.

4.2.9.4 Предпочтительно использование гониофотометра с неподвижным положением ИС. Если кинематической схемой гониофотометра предусмотрен поворот ИС и при этом реализуется несколько систем фотометрирования, то рекомендуется выбирать такую систему, для которой изменения рабочего положения ИС будут минимальными.

Недопустимо для газоразрядных ИС во время фотометрирования изменять положение разрядной трубки с горизонтального на вертикальное.

4.2.9.5 Для измерения углового распределения силы света расстояние от фотоприемного устройства гониофотометра до измеряемого ИС R (расстояние фотометрирования) должно быть:

- ≥ 5 D – для ИС с косинусным светораспределением (угол излучения ≥ 90°) во всех меридиональных полуплоскостях C;

- ≥ 10 D – для ИС с широким светораспределением (угол излучения ≥ 60°) в некоторых меридиональных полуплоскостях C;

- ≥ 15 D – для ИС с узким светораспределением;

- ≥ 15 (D+S) – для ИС с промежутками между светящими поверхностями,

где D – максимальный размер светящей поверхности проекции ИС, S – наибольшее расстояние между двумя соседними светящими поверхностями [9].

Для измерения светового потока ИС на гониофотометре требования к расстоянию фотометрирования не обязательны.

4.2.9.6 Если конструкцией гониофотометра предусмотрено, что во время измере-ний затеняется более 0,1 ср пространства, в котором происходит излучение ИС. (например, пространство перекрыто частями поворотного механизма гониофотометра или крепежом для ИС), то его нельзя применять для измерения светового потока ИС.

4.2.10 Требования к фотометрической скамье

4.2.10.1 Длина фотометрической скамьи должна обеспечивать возможность соб-людения расстояния между фотоприемным устройством и ИС в соответствии с 4.2.9.5. Освещенность на поверхности приемного устройства должна быть в пределах линей-ной зависимости его фототока от освещенности.

4.2.10.2 Измерительная шкала фотометрической скамьи и приспособления, пред-назначенные для отсчета расстояния, должны обеспечивать измерение расстояния между приемным устройством и ИС с погрешностью в пределах ± 1,0 мм.

4.2.10.3 Каретки фотометрической скамьи должны обеспечивать прямолинейное передвижение ИС и фотоприемного устройства по направляющим фотометрической скамьи и их надежное крепление в определенном положении.

4.2.10.4 Диафрагмы (экраны) фотометрической скамьи должны иметь отверстия, центры которых лежат на оси фотометрической установки, проходящей параллельно направляющим скамьи. Число и расположение диафрагм должны исключать влияние рассеянного света на результаты измерений.

4.2.10.5 Размеры отверстий в диафрагмах, расположенных перед ИС и фотопри-емным устройством, должны быть как можно меньше, но не менее светящейся по-верхности измеряемых ИС и светочувствительной поверхности фотоприемного устрой-ства.

4.2.10.6 Первую диафрагму, считая от фотоприемного устройства, устанавливают в непосредственной близости от него. Последующие диафрагмы размещают последо-вательно одна за другой так, чтобы, приблизив глаз к краю устанавливаемой диаф-рагмы и глядя через отверстия в предыдущих диафрагмах, приемного устройства не было видно. На концах скамьи, для исключения влияния постороннего света, уста-навливают сплошные (без отверстий) концевые экраны.

4.3 Требования к времени отжига и времени стабилизации параметров измеряемых ИС

4.3.1 Перед проведением измерений ИС подвергают предварительному отжигу:

- в течение 100 ч, если другое требование не указано в стандартах и технических условиях на ИС конкретных типов – для разрядных ИС;

- в течение времени, указанного в таблице 1, если другое требование не указано в стандартах или технических условиях на лампы конкретных типов – для ламп накаливания.

Т а б л и ц а  1

| Средний срок службы, ч | Время отжига, мин | Отношение напряжения отжига к номинальному или расчетному напряжению, % |
| --- | --- | --- |
| До 10 | 5 | 100 |
| Св. 10 до 30 включ. | 10 |  |
| " 30 " 100 " | 20 |  |
| " 100 " 300 " | 40 |  |
| " 300 " 500 " | 60 |  |
| " 500 | 80 |  |
| Св. 100 до 300 включ. | 10 | 110 |
| " 300 " 500 " | 15 |  |
| " 500 | 20 |  |

4.3.2 Измерения параметров проводят после непрерывного горения при устано-вившемся электрическом режиме: разрядных ИС – в течение 15 мин, ламп накали-вания – 5 мин.

4.3.3 СД ИС достигают стабилизации в течение 30 минут непрерывной работы. Их считают стабильными, если относительная разница между максимальными и мини-мальными показаниями светоотдачи и мощности, наблюдаемыми за последние 15 мин, составляет менее 0,5 % минимального значения.

4.3.4 Стабилизация СД модулей связана с тепловым равновесием, которое опре-деляется рабочей температурой tp, измеренной в точке tp модуля. Температуру СД мо-дулей регулируют с использованием теплоотвода с регулируемой температурой или дополнительного нагрева. Когда температура достигает указанной рабочей температу-ры в пределах ± 1 ºС и не изменяется в течение 15 мин, СД модуль считают стабили-зированным по температуре.

Примечание – Если точка tp недоступна, изготовитель или заявитель указывает точку контроля температуры.

4.4 Требования к измеряемым светодиодам, светодиодным лампам и модулям

Для светорегулируемых СД ИС с неизменяемым спектром белого излучения во время измерений световой поток должен быть установлен на максимальное значение или на заранее определенные уровни по требованию заказчика.

Для светорегулируемых СД ИС с изменяемым спектром белого излучения, наст-ройки режима работы должны быть установлены в соответствии с требованиями изготовителя, заказчика или в соответствии нормативной документацией на ИС.

Для СД ИС, в конструкции которых используют СД разных цветов (например, RGB-ленты), сначала измеряют световой поток каждого канала отдельно, а затем измеряют световой поток всех каналов в целом. Каждый канал должен работать в режиме номинальной мощности.

Для СД модулей, поставляемых без встроенных устройств управления, заказчик должен предоставить рекомендации для дополнительного оборудования, необходимого для зажигания и стабильной работы.

Если для правильной работы СД, СД ИС необходимы теплоотводящие компонен-ты, а их нет в наличии, следует использовать специальные термостаты с регулируемой температурой. Также допускается применять методы интерполяции (см. [9]).

5 Методы измерений электрических параметров

5.1. Требования к проведению измерений

5.1.1 Схемы электрических систем питания постоянным и переменным током, приведены в приложении В.

Система питания переменным током должна состоять из источника стабилизи-рованного синусоидального напряжения и регулирующих устройств, позволяющих трансформировать напряжение.

Систему питания с добавочным трансформатором (см. рисунок В.2б, приложение В) применяют при необходимости точной регулировки питающего напряжения в широ-ких пределах.

5.1.2 Схемы измерений электрических параметров приведены в приложении Г.

5.1.3 При проведении измерений разрядных ИС зажигающее устройство отклю-чают.

5.1.4 При проведении измерений СД ИС внутреннее сопротивление цепи измере-ния напряжения должно быть равным 1 МОм.

Допуск на испытательное значение напряжения, тока или мощности в течение времени стабилизации СД ИС должен быть ± 0,5 %, а в момент измерения – 0,2 %.

5.2 Проведение измерений и обработка результатов ламп

5.2.1 Электрические параметры измеряют при номинальном (расчетном или испы-тательном) напряжении, указанном изготовителем, с использованием цифровых элект-роизмерительных приборов.

5.2.2 Измерение электрических параметров проводят по схемам, приведенным в приложении Г:

- на рисунках Г.1, Г.4 – для ламп накаливания;

- на рисунках Г.2, Г.3 – для разрядных ИС;

- на рисунке Г.4 – для компактных люминесцентных ламп со встроенным пускоре-гулирующим аппаратом, СД ИС.

5.2.3 При использовании аналоговых электроизмерительных приборов ток ИС I, А, вычисляют по формуле

I=Ia−URB                                                           (3)

где   Ia – измеренное значение тока, А;

U – напряжение, В;

RВ – сопротивление вольтметра, Ом.

Введение поправки на ток, потребляемый вольтметром, необходимо, если его значение более 0,5 % значения номинального тока ИС.

Значение активной мощности PЛ, В, потребляемой ИС, вычисляют по формуле

PЛ=РW−UB2RW,                                                        (4)

где   РW – мощность ИС, измеряемая ваттметром, Вт;

UB – рабочее напряжение на ИС, В;

RW – сопротивление параллельной цепи ваттметра, Ом.

5.3 Измерение электрических параметров светодиодов

5.3.1 СД характеризуются такими основными электрическими параметрами, как постоянное прямое напряжение, постоянный прямой ток, мощность и пробивное напряжение

5.3.2 Измерение постоянного прямого напряжения Uпр и постоянного прямого тока Iпр СД проводят по ГОСТ 18986.3.

5.3.3 Электрическую мощность, потребляемую СД, P, Вт, вычисляют по формуле

P=Uпр · Iпр,                                                          (5)

где Uпр – постоянное прямое напряжение, которое измеряют на контактах СД, В;

Iпр – значение силы постоянного прямого тока СД, А.

5.3.4 Пробивное напряжение СД определяют измерением обратного напряжения по ГОСТ 18986.24.

5.3.5 Для точных измерений СД применяют 4−контактный метод, в котором предусмотрено использование отдельных контактов для подведения тока к СД и измерения напряжения. Схема измерения приведена на рисунке Г.5 (приложение Г).

6 Методы измерений светового потока

6.1 Измерение с использованием фотометрического шара

Метод основан на сравнении освещенности, создаваемой измеряемым ИС, с ос-вещенностью, создаваемой светоизмерительной или контрольной лампой (при изме-рении СД ИС – эталонным СД).

Для измерения светового потока применяют фотометрический шар, фотометри-ческую головку, светофильтры, светоизмерительные или контрольные лампы, удовле-творяющие требованиям 4.2.

ИС, светоизмерительная или контрольная лампы должны иметь близкие цвето-вые или коррелированные цветовые температуры, световые потоки и распределения силы света.

6.1.1 Подготовка к измерениям

6.1.1.1 Для установки ИС в фотометрический шар используют схемы, приведен-ные на рисунках приложения Д:

- Д.1 – для ИС, излучающих как в нижнюю так и верхнюю полусферу;

- Д.2 – для СД ИС, излучающих только в нижнюю полусферу;

- Д.3 – для измерения частичного светового потока СД.

6.1.1.2 Для измерения фототока применяют согласованные с фотометрической го-ловкой электронные системы измерения, обеспечивающие требуемую точность изме-рений контролируемых параметров.

Допускается применять электроизмерительные приборы класса точности не ниже 1,0 с внутренним сопротивлением, обеспечивающим прямую пропорциональную зави-симость между освещенностью фотометрической головки и фототоком в диапазоне измеряемых величин.

Допускается отклонение от прямой пропорциональной зависимости не более                ± 1 %.

При использовании аналоговых электроизмерительных приборов для измерения ИС с большим разбросом световых параметров, допускается снимать показания, начиная с 1/3 шкалы прибора.

6.1.1.3 Для учета влияния на результат измерения приспособлений (неактивных элементов), находящихся в фотометрическом шаре, внутри шара устанавливают вспо-могательный ИС, расположенный на противоположной стороне от измерительного отверстия. Допускается другое расположение вспомогательного ИС на стенке шара.

Перед вспомогательным ИС устанавливают непрозрачный экран, препятствую- щий попаданию его излучения на измеряемый ИС, контрольную или светоизмеритель-ную лампу и измерительное отверстие.

Электрические и световые параметры вспомогательного ИС должны быть ста-бильными. Установка вспомогательного ИС необязательна при измерениях однотип-ных ламп.

6.1.1.4 В фотометрический шар устанавливают измеряемый ИС и экран, соответ-ствующий размерам ИС. Положение экрана проверяют при открытом шаре при вклю-ченном ИС.

ИС располагают в следующем рабочем положении, если другое требование не установлено в стандартах или технических условиях на ИС конкретных типов:

- в вертикальном положении, цоколем вверх – для одноцокольных ламп;

- в горизонтальном положении, в плоскости, параллельной плоскости измеритель-ного отверстия фотометрического шара – для двухцокольных ламп.

6.1.1.5 ИС, контрольные или светоизмерительные лампы устанавливают так, что-бы их световые центры располагались в центре шара.

При установленном экране ни один элемент ИС, контрольной или светоизме-рительной лампы (кроме цоколя) не должен просматриваться из измерительного от-верстия фотометрического шара.

6.1.1.6 ИС с направленным светораспределением устанавливают так, чтобы ось светового пучка была направлена перпендикулярно к линии, соединяющей центр фото-метрического шара с центром измерительного отверстия.

6.1.1.7 Перед началом измерений фотометрическую головку высвечивают, если это указано в инструкции по эксплуатации.

6.1.1.8 Расположение приспособлений в шаре в пределах одной серии измере-ний не изменяют.

6.1.1.9 Для проведения измерений в измерительном отверстии перпендикулярно к радиусу фотометрического шара устанавливают светорассеивающее стекло.

Метод оценки отклонения от нейтральности коэффициента пропускания светорас-сеивающих стекол приведен в приложении Е.

6.1.1.10 При изменении цветовой температуры светоизмерительной лампы более чем на 200 К для ламп накаливания и на 100 К – для разрядных ламп, вводят попра-вочный коэффициент C1, учитывающий селективность окраски, который вычисляют по формуле

С1=λ=380λ=760ϕ(λ)свА(λ)V(λ)Δλλ=380λ=760ϕ(λ)изV(λ)Δλλ=380λ=760ϕ(λ)свV(λ)Δλλ=380λ=760ϕ(λ)изА(λ)V(λ)Δλ,                      (6)

где φ(λ)св, φ(λ)из – относительное спектральное распределение энергии излучения светоизмерительной лампы и измеряемого ИС соответственно;

V(λ) – относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332;

А(λ)=ρ(λ)1−ρ(λ)=ϕ'(λ)свϕ(λ)св – функция влияния селективности окраски фотометри-ческого шара;

φ'(λ)св – относительное спектральное распределение энергии излучения светоиз-мерительной лампы после многократных отражений в фотометрическом шаре;

φ'(λ)св – справочные величины [см. таблицу Ж.1 (приложение Ж) и таблицу И.1 (приложение И)];

ρ(λ) – спектральный коэффициент отражения окраски фотометрического шара;

Δλ – выделяемый спектральный интервал измерения, нм.

Цветовую температуру светоизмерительной лампы измеряют после помещения лампы в шар через измерительное отверстие совместно со светорассеивающим стек-лом.

6.1.1.11 Если спектральное распределение излучения светоизмерительной или контрольной лампы (при измерении СД ИС – эталонного СД) отличается от спектраль-ного распределения излучения измеряемого ИС, вводят поправочный коэффициент спектрального несовпадения С2, который вычисляют по формуле

C2=λ=380λ=760ϕϕ(λ)свS(λ)Δλλ=380λ=760ϕϕ(λ)изV(λ)Δλλ=380λ=760ϕϕ(λ)свV(λ)Δλλ=380λ=760ϕϕ(λ)изS(λ)Δλ,                                  (7)

где S(λ) – относительная спектральная чувствительность фотометрической головки.

6.1.1.12 При измерении применяют светофильтры (интерференционные, нейт-ральные и т. п.).

Примечание – Коэффициент пропускания светофильтров определяют один раз в год и после обновления окраски фотометрического шара.

При использовании нейтральных светофильтров вводят поправочный коэффициент C3, учитывающий селективность нейтрального светофильтра, который вычисляют по формуле

C3=λ=380λ=760ϕ(λ)этτ(λ)V(λ)Δλλ=380λ=760ϕ(λ)изV(λ)Δλλ=380λ=760ϕ(λ)этV(λ)Δλλ=380λ=760ϕ(λ)изτ(λ)V(λ)Δλ,                        (8)

где τ(λ) – спектральный коэффициент пропускания нейтрального светофильтра.

6.1.1.13 Перед измерениями проводят градуировку фотометрического шара по трем светоизмерительным или контрольным лампам. Перед считыванием показаний светоизмерительные лампы должны гореть при напряжении, указанном в их свиде-тельстве о поверке, для стабилизации световых и электрических параметров не менее: 4 мин – вакуумные, 7 мин – газополные.

Градуировочный коэффициент Ki вычисляют по формуле

Ki=Фсвiiсвi,                                                        (9)

где Ki – градуировочный коэффициент i-й светоизмерительной или контрольной   лампы;

Фсвi – световой поток i-й светоизмерительной или контрольной лампы, лм;

iсвi – значение фототока i-й светоизмерительной или контрольной лампы.

Среднее значение градуировочного коэффициента Kср вычисляют по формуле

Kср=i=13Ki3,                                                   (10)

Градуировочные коэффициенты не должны отличаться от Kср более чем на                 ± 1 %.

Градуировку проводят через каждые 4 ч работы, а также при изменении типа измеряемых ИС.

6.1.2 Проведение измерений и обработка результатов

6.1.2.1 На ИС устанавливают номинальное (испытательное или расчетное) напря-жение или ток, или мощность и снимают показание прибора, измеряющего фототок iиз.

6.1.2.2 Световой поток измеряемого ИС Физ, лм, вычисляют по формуле

Физ=КсрiизтС1С2С3,                                               (11)

где   Kср – средний градуировочный коэффициент;

iиз – показание прибора, измеряющего фототок, при включенном измеряемом ИС;

m=m1m2 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние неактивных элементов;

m1 – показание прибора, измеряющего фототок при включенном вспомогательном ИС и выключенной светоизмерительной лампе;

m2 – показание прибора, измеряющего фототок, при включенном вспомогательном ИС и выключенном измеряемом ИС;

C1 – поправочный коэффициент, учитывающий селективность окраски фотометри-ческого шара;

C2 – поправочный коэффициент, учитывающий отличие спектрального распределения излучения светоизмерительной или контрольной лампы (при измерении СД ИС – эталонного СД) от спектрального распределения излучения измеряемого ИС;

C3 – поправочный коэффициент, учитывающий селективность нейтрального светофильтра.

Если светоизмерительная лампа и измеряемый ИС одинаковы или имеют очень близкие конфигурации, то m1= m2.

Значения поправочных коэффициентов m, C1, C2, C3 определяют для каждого типа ИС: m, C1 – после каждой окраски фотометрического шара, но не реже одного раза в полугодие; C2, C3– один раз в год.

6.1.2.3 При измерении ИС со световым потоком, значительно превышающим све-товой поток светоизмерительной лампы, при горении измеряемого ИС устанавливают нейтральный светофильтр и световой поток вычисляют по формуле

Физ=KсрiизтС1С2С31τ,                                                        (12)

где τ– коэффициент пропускания светофильтра.

6.1.2.4 При измерении ИС со световым потоком, значительно меньшим светового потока светоизмерительной лампы, нейтральный светофильтр устанавливают при горении светоизмерительной лампы и световой поток измеряемого ИС вычисляют по формуле

Физ=KсрiизтС1С2С3τ.                                              (13)

6.1.2.5 При градуировке фотометрического шара по контрольным лампам световой поток измеряемого ИС вычисляют по формуле

Физ=Kсрiиз.                                                        (14)

6.1.3 Измерение частичного светового потока индикаторных светодиодов

6.1.3.1 Для некоторых практических задач необходимо знать частичный световой поток СД. Частичный световой поток СД с использованием фотометрического шара измеряют в пространстве, ограниченном конусом с углом раствора α (см. рисунок 2). Основанием конуса является входное отверстие фотометрического шара диаметром 50 мм, высотой конуса – расстояние l между входным отверстием и вершиной корпуса СД. Геометрическая ось СД должна быть перпендикулярна к входному отверстию и проходить через его центр.

Примечание – Вершина корпуса не является действительным оптическим центром СД, однако ее легче идентифицировать.

6.1.3.2 Расстояние l, мм, (см. рисунок 2) от верхней точки купола СД до плоскости входного отверстия вычисляют для заданного значения угла α по формуле

l=25tgα2,                                                                          (15)

где 0º ≤ α ≤ 180°.

Рисунок 2 – Схема для измерения частичного светового потока

Значения угла α выбирают из ряда: 40°, 60°, 90° или 120°(см. [3]).

6.1.3.3 Измерения проводят на установке, схема которой приведена на рисунке Д.3 (приложение Д).

Для измерений применяют фотометрический шар с отверстием диаметром 50 мм, фотометрическую головку и эталонные СД.

Требования к фотометрическому шару, фотометрической головке и эталонным СД – по 4.2.6, 4.2.8.1, 4.2.7.3 соответственно.

На середине расстояния между фотометрической головкой и отверстием шара устанавливают экран.

Перед измерением проводят градуировку фотометрического шара с использова-нием эталонного СД.

Проведение измерений и обработка результатов – по 6.1.2.

6.2 Измерение с использованием гониофотометра

Метод измерения светового потока с использованием гониофотометра основан на пошаговой фиксации значений силы света или освещенности ИС при его повороте на заданный угол. На рисунке 3 представлена сферическая система координат, использу-емая для измерения распределения силы света.

1 – измеряемый ИС; 2 – фотоприемное устройство

Рисунок 3 – Схема измерения распределения силы света или освещенности

6.2.1 Для измерения применяют гониофотометр и фотометрическую головку, соответствующие требованиям 4.2.9 и 4.2.8.1 соответственно. Фотометрическая головка должна быть экранирована от засветок.

Световой поток определяют с использованием гониофотометра на основании измеренного углового распределения силы света и вычисляют по формуле

Ф=ϕ=02πθ=0πI(θ,ϕ)sinθdθdϕ,                                                   (16)

где   I (θ, φ) – сила света в направлении (θ, φ);

θ – меридиональный угол;

φ – экваториальный угол.

Примечание – В системах фотометрирования Сγ, Bβ и Aα формула (16) принимает вид соответственно:

Ф=С=02πγ=0πI(γ,С)sinγdγdС,                                                   (16.1)

Ф=В=−ππβ=−π2π2I(β,В)cosβdβdB,                                               (16.2)

Ф=А=−ππα=−π2π2I(α,А)cosαdαdA,                                               (16.3)

Световой поток с использованием гониофотометра также можно определить, из-мерив распределение освещенности E(θ, φ) по поверхности воображаемой сферы ра-диусом R (расстояние фотометрирования). В этом случае световой поток вычисляют по формуле

Ф=R2ϕ=02πθ=0πE(θ,ϕ)sinθdθdϕ,                                        (17)

где Е(θ, φ) – освещенность участка, перпендикулярного направлению (θ, φ), поверхнос-

ти воображаемой сферы радиусом R, лк.

Примечание – Определение светового потока с помощью гониофотометра возможно, даже если расстояние фотометрирования R не удовлетворяет требованиям 4.2.9.5. В этом случае для расчета светового потока следует использовать только формулу (17).

6.2.2 Частичный световой поток СД ИС с использованием гониофотометра опре-деляют расчетным способом путем численного интегрирования силы света по прост-ранству, ограниченному конусом с углом раствора α (см. рисунок 2).

Если угол α/2 соответствует одному из узлов сетки углов измерения (например, α/2:45° и θ1 =..., 40°, 45°, 50°...), то суммирование проводят по формуле

Фα=j=1ni=1kI(θi,ϕj)Ωi,                                               (18)

где

Ωi=2πncos(θi)−cosθi+Δθ2 для i=12πncosθi−Δθ2−cosθi+Δθ2 для 1≺i≺k                     (19)

n – число экваториальных углов φ;

k – число меридиональных углов θ.

Если угол α/2 находится в середине между соседними узлами сетки, т. е. α/2=θk+∆θ/2, (например α/2=45° и θ1=…40°,50°…), то

Ωi=2πncos(θi)−cosθi+Δθ2 для i=1                       (20)

Для угла раствора α ≥ 90° угловое распределение силы света в меридиональных плоскостях измеряют с шагом Δ θ ≤ 5° (Δ γ в системе фотометрирования C, γ), а в экваториальной плоскости с шагом Δ φ ≤ 45° (Δ С в системе фотометрирования C, γ) (см. [9]).

6.3 Измерение с использованием спектрорадиометра

Метод измерения светового потока с использованием спектрорадиометра основан на измерении спектрального распределения энергетического потока.

6.3.1 Для измерения применяют фотометрический шар и спектрорадиометр.

При использовании этого метода применяют установку, схема которой приведена на рисунке Д.1 (приложение Д). Фотоприемное устройство заменяют на спектрорадио-метр.

Фотометрический шар должен соответствовать требованиям 4.2.6, спектрорадио-метр – требованиям 4.2.8.2.

6.3.2 Измерительную установку настраивают на измерение спектрального распре-деления энергетического потока Ф(λ), Вт/нм. Световой поток ФV вычисляют по фор-муле

ФV=683λФ(λ)V(λ)dλ,                                                     (21)

где V(λ) – относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332.

7 Методы измерений силы светы

7.1 Измерение с использованием гониофотометра

Измерения проводят в соответствии с требованиями 6.2.

7.2 Измерение с использованием фотометрической скамьи

7.2.1 Силу света измеряют на установке, схема которой приведена на рисунке Д.4 (приложение Д).

Для измерений применяют фотометрическую скамью и фотоприемное устройство (люксметр, фотометрическую головку или спектрорадиометр), которые должны соот-ветствовать требованиям 4.2.10 и 4.2.8 соответственно.

7.2.2 Подготовка к измерениям

7.2.2.1 ИС располагают так, чтобы заданное направление силы света совпадало с осью фотометрической установки.

7.2.2.2 Центр светочувствительной поверхности фотоприемного устройства, све-товой центр светящейся поверхности ИС должны находиться на оптической оси фото-метрической установки. Оптическая ось скамьи должна быть параллельна ее направ-ляющим.

7.2.2.3 Поверхность фотоприемного устройства должна быть перпендикулярна к оси фотометрической установки.

7.2.2.4 Для устранения постороннего света между фотоприемным устройством и ИС располагают диафрагмы по 4.2.10.4–4.2.10.6.

7.2.2.5 На фотометрической скамье устанавливают ИС и фотоприемное устрой-ство, как показано на рисунке Д.4 (приложение Д).

7.2.2.6 Перед началом измерений фотоприемное устройство высвечивают, если это указано в инструкции по эксплуатации.

7.2.3 Проведение измерений и обработка результатов

7.2.3.1 Если в качестве фотоприемного устройства используют люксметр, то силу света Iv ИС вычисляют по формуле

Iv=ER2,                                                                      (22)

где   E – освещенность;

R – расстояние между ИС и люксметром, м.

7.2.3.2 Если в качестве фотоприемного устройства используют фотометрическую головку, то силу света ИС вычисляют по формуле

Iv=iизR2S,                                                          (23)

где   R – расстояние между ИС и фотометрической головкой, м;

iиз – показание прибора, измеряющего фототок при измерении ИС, мкА;

S – коэффициент преобразования, мкА/лк, вычисляют по следующему выражению

S=iEV=λEe,λ(λ)s(λ)dλKmλEe,λ(λ)V(λ)dλ=k2k1λSZ(λ)sотн(λ)dλKmk1λSZ(λ)V(λ)dλ=k2λSZ(λ)sотн(λ)dλKmλSZ(λ)V(λ)dλ,     (24)

где iэт – показание прибора, измеряющего фототок при измерении светоизмерительной или контрольной лампы, мкА;

EV – освещенность, лк;

Ее,λ(λ)=k1⋅SZ(λ) – спектральное распределение энергетической освещенности ИС, Вт∙м-2∙нм-1;

s(λ)=k2⋅sотн(λ) – спектральная чувствительность фотометрической головки, мкА/(Вт∙м-2);

V(λ) – относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332;

Km=683 Лм/Вт – максимальная спектральная световая эффективность;

SZ(λ) – относительное спектральное распределение ИС;

sотн(λ) – относительная спектральная чувствительность фотометрической головки;

k1 и k2 – масштабные множители.

В идеальном случае, когда sотн(λ) = V (λ) для всех длин волн в видимом диапазоне, S – константа не зависит от спектра ИС. Но на практике всегда есть неизбежные отклонения sотн(λ) от V(λ), что означает зависимость S от спектра ИС. Поэтому зачастую фотометрические головки калибруют по стандартному излучателю МКО типа A.

Приведенная формула раскрывает физический смысл коэффициента преобра-зования и не является обязательным руководством для калибровки фотометрической головки. Предпочтительнее коэффициент преобразования S определять как отношение фототока i к горизонтальной освещенности EV, создаваемой источником типа А на поверхности фотометрической головки.

7.2.3.3 Измерение с использованием спектрорадиометра основано на измерении спектральной плотности энергетической облученности Е(λ).

Измерение проводят на установке, схема которой приведена на рисунке Д.4 (при-ложение Д), используя в качестве фотоприемного устройства спектрорадиометр, кото-рый должен быть градуирован по спектральному распределению энергетической облу-ченности.

Силу света ИС вычисляют по формуле

Iv=R2683λE(λ)V(λ)dλ,                                             (25)

где R – расстояние между ИС и плоскостью входной диафрагмы спектрорадиометра;

V(λ) – относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332.

7.4 Измерение усредненной силы света светодиодов

Усредненную силу света СД измеряют с использованием в качестве фотоприемного устройства фотометрической головки или спектрорадиометра, удовлетворяющих требованиям 4.2.8.

7.4.1 Измерение с использованием фотометрической головки

Метод основан на сравнении освещенности фотометрической головки, создавае-мой измеряемым СД, с освещенностью фотометрической головки, создаваемой эта-лонным СД.

Требования к эталонным СД и фотометрической головке – по 4.2.8, 4.2.9 соответ-ственно.

7.4.1.1 Для измерений используют схему, приведенную на рисунке 4.

Если телесный угол равен 0,001 ср, то расстояние R между СД и фотометричес-кой головкой должно быть равно 316 мм (схема А); если телесный угол равен 0,01 ср, то расстояние R должно быть равно 100 мм (схема В).

Фотометрическая головка должна быть с круглым входным отверстием площадью 100 мм2 (диаметр равен приблизительно 11,3 мм).

1

2

3

4

1 – СД; 2 – круглое входное отверстие; 3 – фотометрическая головка; 4 – светофильтр

Рисунок 4

7.4.1.2 Перед измерением фотометрическую головку градуируют с использовани-ем эталонного СД, поверенного по схеме А или В.

Если спектральное распределение излучения эталонного СД отличается от спект-рального распределения излучения измеряемого СД, то вводят поправочный коэффи-циент спектрального несовпадения, который рассчитывают по формуле (7).

СД располагают излучающей частью к фотометрической головке и ориентируют так, чтобы ось, проходящая через центр плоскости излучения по направлению, перпен-дикулярному к плоскости излучения, проходила через центр входного отверстия фото-метрической головки.

Усредненную силу света измеряемого СД, Iv из, кд, вычисляют по формуле

IСД,из=iизiэтIСД,эт,                                           (26)

где Iv эт– усредненная сила света эталонного СД, кд;

iэт и iиз – сигналы фотометрической головки, соответствующие эталонному и измеряемому СД.

7.4.2 Измерение с использованием спектрорадиометра

Конструкцией спектрорадиометра, используемого для измерения в качестве фотоприемного устройства, должна быть обеспечена возможность измерения по этому методу.

Спектрорадиометр используют в режиме измерения энергетической облученности по схеме А или В.

Измеряют абсолютную спектральную плотность облученности Е(λ), Вт·м-2·нм-1, создаваемую СД. По измеренному значению и заданному расстоянию до СД 100 мм или 316 мм рассчитывают усредненную силу света СД IСД по формуле (26).

8 Метод измерения углового распределения силы света

8.1 Угловое распределение силы света измеряют с использованием гониофото-   метра и фотометрической головки, удовлетворяющих требованиям 4.2.9 и 4.2.8.1 соот-ветственно.

8.2 Измерения проводят в одной из систем фотометрирования Cγ, Bβ или Aα по схеме, представленной на рисунке 3, под различными углами (как правило, через каждые 5° или 10°) от оптической оси (при постоянном расстоянии R между фотоприемным устройством и ИС), если другие требования не указаны в стандартах или технических условиях на ИС конкретных типов.

8.3 Интервалы меридиональных (Δγ, Δβ, Δα) и экваториальных (ΔC, ΔB, ΔA) углов должны обеспечивать достоверное описание распределения силы света, позволяющее осуществить в дальнейшем корректную интерполяцию значений силы света с приемле-мой точностью. Выбор указанных интервалов зависит от характера светораспреде-ления ИС, то есть необходимо учитывать симметрию светораспределения ИС, а также перепад силы света между соседними направлениями [9]. Общее правило таково, что чем больше перепад, тем интервал меридиональных и (или) экваториальных углов дол-жен быть меньше.

9 Методы измерений яркости и габаритной яркости

9.1 Яркость ИС в данной точке излучающей поверхности и в данном направлении измеряют яркомерами.

Примечание

Допускается определять яркость ламп накаливания через измерение силы света лампы и площади проекции спирали с применением установки по 7.2.1. В этом случае яркость вычисля-ют по формуле

L(θ,ϕ)=I(θ,ϕ)Ap                                                        (27)

где I(θ,ϕ) – сила света лампы в направлении (θ,ϕ), кд;

Ap – площадь проекции спирали, м2.

Площадь проекции светящейся поверхности ламп накаливания измеряют с использова-нием проекционных или других оптических приборов.

9.2 В практике большое значение имеет габаритная яркость ИС, характеризуемая как яркость, усредненная по излучающей поверхности. Габаритную яркость вычисляют по формуле

L(θ,ϕ)=i=1nΔФi(θ,ϕ)ΔАiΔΩcosθi=i=1nIi(θ,ϕ)ΔАicosθi=I(θ,ϕ)Аp                           (28)

где   θi – угол между заданным направлением (θ, φ) и нормалью к элементу поверхности ИС;

ΔAi cosθi – площадь проекции i-го элемента поверхности ИС на плоскость, перпендикулярную к направлению (υ, φ);

ΔФi (θ, φ) – световой поток, излучаемый i-ым элементом излучающей поверхности ИС в направлении (θ, φ) в телесном угле ∆Ω, стягиваемым приемной поверхностью фотоприемного устройства;

Ii (θ, φ) – сила света i-го элемента поверхности ИС в направлении (θ, φ);

– сила света, формируемая всеми элементами излучающей поверхности в направлении (θ, φ);

Ap – площадь проекции излучающей поверхности ИС на плоскость, перпендикулярную к направлению (θ, φ).

9.2.1 Если излучающее тело (поверхность) ИС имеет вид спирали или упорядо-ченно (хаотично) расположенных излучающих элементов, то за площадь излучающей поверхности принимают не только площадь излучающих элементов, но и площади неизлучающих промежутков между ними. В этом случае говорят об эффективной пло-щади излучения Aeff .

Примечание – Понятие эффективной площади излучения Aeff не распространяется на светодиодные модули без рассеивателей или других оптических элементов, способствующих равномерному распределению излучения по излучающей поверхности, поэтому понятие габа-ритной яркости для них не применимо.

9.3 Измерение габаритной яркости через силу света ИС и проекцию излучающей поверхности

9.3.1 Габаритную яркость ИС, не содержащих в себе неизлучающих промежутков между излучающими элементами, вычисляют с использованием формулы (27).

Силу света измеряют с применением установки по 7.1 или 7.2. Требования к про-ведению измерений и подготовка к измерениям по 7.2.2, 7.2.3.

9.3.2 Габаритную яркость ИС, содержащих в себе неизлучающие промежутки между излучающими элементами, вычисляют с использованием формулы

L(θ,ϕ)=I(θ,ϕ)Aeff                                                          (29)

где I(θ,ϕ) – сила света лампы в направлении (θ,ϕ), кд;

Aeff  – эффективная площадь излучающей поверхности, м2.

Эффективную площадь излучающей поверхности ламп накаливания измеряют с использованием проекционных или других оптических приборов.

В эффективную площадь излучающей поверхности светодиодных модулей, в которых не содержатся рассеиватели, включены площадь многоугольника, стороны которого проходят через центры периферийных излучающих элементов модуля, и площадь полосы, примыкающей к указанному многоугольнику, ширина которой состав-ляет d/2, где d – расстояние между центрами излучающих элементов (см. рисунок 5 и [11]).

Рисунок 5 – Эффективная площадь излучения светодиодного модуля

9.4 Измерение габаритной яркости с помощью цифрового яркомера

9.4.1 Метод измерения габаритной яркости ИС с использованием цифрового ярко-мера основан на усреднении яркости ИС по площади проекции излучающей поверх-ности (или эффективной площади излучения), т. е. в каждой точке изображения в пределах заданной площади определяют яркость ИС, а затем вычисляют габаритную яркость по формуле

L=1ni=1nLi,                                                     (30)

где Li – яркость ИС в конкретной точке изображения;

n – число измеренных точек.

9.4.2 Измерение габаритной яркости СД ИС, в конструкции которых имеется диф-фузный рассеиватель или другие оптические элементы, способствующие равномер-ному распределению излучения по излучающей поверхности, с использованием циф-рового яркомера проводят по ([12], пункт 10.9.2).

9.4.3 Измерение габаритной яркости СД ИС, в конструкции которых отсутствует  диффузный рассеиватель или другие оптические элементы, способствующие равно-мерному распределению излучения по излучающей поверхности ИС, с использовани-ем цифрового яркомера проводят по ([12], пункт 10.9.2) за исключением того, что при обработке цифрового изображения с использованием компьютерной программы на полученном изображении выделяют область, соответствующую эффективной площади излучения (см. рисунок 5), и находят среднюю яркость в пределах этой области.

10 Неопределенность измерений

Неопределенность результатов фотометрических измерений оценивают и представляют согласно ГОСТ 34100.3. Для всех результатов фотометрических измерений рекомендуется использовать расширенную неопределенность с доверительной вероятностью 95 %. Расширенную неопределенность определяют с точностью до двух значащих цифр.

При составлении перечня неопределенностей учитывают как общие факторы, свойственные для измерения всех указанных в настоящем стандарте фотометрических величин и не зависящие от метода, так и специфические, обусловленные методом.

10.1 Общие факторы

К общим факторам относят:

- точность установки температуры и неопределенность ее измерений;

- точность установки электрических параметров и неопределенность электрических измерений (электропитание, электроизмерительные приборы);

- пульсация излучения ИС;

- данные из сертификата калибровки с указанием неопределенностей;

- линейность измерительных приборов;

- воспроизводимость и повторяемость.

10.2 Специфические факторы

10.2.1 Специфические факторы при измерении светового потока на гониофотометре, оснащенном фотометрической головкой

- неравномерность толщины зеркала и эффекты поляризации (для зеркальных гониофотометров);

- спектральное отражение зеркал (для зеркальных гониофотометров);

- рассеянный свет;

- точность установки ИС;

- спектральное несоответствие (отклонение спектральной чувствительности системы «фотометрическая головка — зеркало» от V(λ), отличие спектров измеряемого ИС от спектра светоизмерительной или контрольной лампы);

- площадь приемной поверхности фотоприемного устройства;

- косинусная погрешность фотоприемного устройства;

- неопределенность измерения расстояния фотометрирования.

10.2.2 Специфические факторы при измерении светового потока на гониофотометре, оснащенном спектрорадиометром

- неравномерность толщины зеркала и эффекты поляризации (для зеркальных гониофотометров);

- спектральное отражение зеркал (для зеркальных гониофотометров);

- рассеянный свет;

- точность установки ИС;

- косинусная погрешность входа спектрорадиометра;

- погрешность установки длины волны;

- рассеянный свет в спектрорадиометре;

- спектральный интервал спектрорадиометра;

- неопределенность измерения расстояния фотометрирования.

10.2.3 Специфические факторы при измерении светового потока в фотометрическом шаре, оснащенном фотометрической головкой

- самопоглощение излучения поверхностью ИС и крепежа;

- температура воздуха в шаре;

- неоднородность коэффициента отражения поверхности шара в разных его частях;

- интегральный коэффициент отражения шара;

- воспроизводимость измерений при открывании и закрывании шара;

- стабильность коэффициента преобразования шара между калибровками;

- косинусная погрешность фотометрической головки;

- люминесценция покрытия шара.

10.2.4 Специфические факторы при измерении светового потока в фотометрическом шаре, оснащенном спектрорадиметром

- самопоглощение излучения поверхностью ИС и крепежа;

- температура воздуха в шаре;

- неоднородность коэффициента отражения поверхности шара в разных ее частях;

- интегральный коэффициент отражения шара;

- воспроизводимость измерений при открывании и закрывании шара;

- стабильность коэффициента преобразования шара между калибровками;

- косинусная погрешность входа спектрорадиометра;

- погрешность установки длины волны;

- рассеянный свет в спектрорадиометре;

- спектральный интервал спектрорадиометра;

- люминесценция покрытия шара.

Приложение А

(справочное)

Способ окраски фотометрического шара с использованием сернокислого бария

А.1 Перед окраской всю внутреннюю поверхность шара очищают стеклянной или наж-дачной бумагой и промывают бензином.

Если на поверхности шара имеются вмятины, щели и другие неровности, то их зашпак-левывают.

Шпаклевку подготавливают из сернокислого бария или окиси цинка, замешанного на копаловом или даммаровом лаке, разбавленном скипидаром.

Зашпаклеванную поверхность после просушки зачищают пемзой, стеклянной или наждач-ной бумагой и грунтуют.

Для грунтовки в качестве связующего используют копаловый или даммаровый лак, добавляют пигмент (окись цинка или сернокислый барий) и замешивают до густоты обычных масляных красок.

Перед нанесением грунтовки с поверхности шара удаляют пыль влажной тряпкой или продувкой сжатым воздухом. Грунтовку наносят равномерным тонким слоем широкой мягкой кистью. После просушки слоя проводят зачистку неровностей наждачной или стеклянной бумагой. Грунтовку наносят трижды и после зачистки третьего слоя поверхность обдувают сжатым воздухом.

А.2 Для окончательной окраски 1 м2 шара используют краску следующего состава:

- 750 г сернокислого бария по ГОСТ 3158;

- 750 г дистиллированной воды по ГОСТ 6709;

- 7,5 г поливиниловый спирт по ГОСТ 10779;

- 0,188 г ультрамарина.

А.3 Для подготовки краски поливиниловый спирт заливают дистиллированной водой, при постоянном помешивании подогревают до температуры (308 ± 5) К и доводят до полного растворения.

Ультрамарин растворяют в дистиллированной воде и процеживают через слой марли. Сернокислый барий тщательно растирают. Все компоненты помещают в фарфоровый барабан и тщательно перемешивают в шаровой мельнице или деревянным пестиком.

Для окраски поверхности шара допускается применять другие материалы, обеспечиваю-щие требование 4.2.6.4.

А.4 Через 1–2 дня наносят краску пульверизатором или кистью тонким слоем 5–6 раз. Последний слой рекомендуется наносить только пульверизатором.

После последней окраски с окрашенной поверхности удаляют неровности мелкой наж-дачной бумагой и обдувают ее сжатым воздухом.

Приспособления, находящиеся внутри шара окрашивают так же, как внутреннюю поверх-ность, шпаклевать их не требуется.

А.5 Коэффициент отражения правильно окрашенной поверхности должен быть не менее 0,9.

Для проверки значения коэффициента отражения используют белую контрольную плас-тинку с коэффициентом отражения 0,9.

Качество внутренней поверхности шара оценивают визуально и считают удовлетвори-тельным, если яркость любого ее участка не менее яркости контрольной пластинки.

Отклонения значений коэффициентов отражения в разных частях фотометрического шара в процессе эксплуатации – не более 3 %.

Отклонения значений коэффициентов отражения определяют измерением световых потоков ИС с концентрированным светораспределением при направлении максимального из-лучения в верхнюю и нижнюю полусферы фотометрического шара.

А.6 Для измерений используют ИС со стабильными электрическими и световыми пара-метрами, например, зеркальные лампы накаливания с концентрированным светораспределе-нием или люминесцентные рефлекторные. Отклонения коэффициентов отражения Δρ, %, вычисляют по формуле

Δρ=ФВ−ФНФВ100,                                                    (А.1)

где ФВ, ФН – световые потоки при направлении максимального излучения в верхнюю и нижнюю полусферы соответственно.

А.7 Селективность окраски фотометрического шара определяют прибором цветовой тем-пературы методом цветных фильтров.

Перед началом измерений прибор градуируют, определяя зависимость цветовой темпе-ратуры Тц от фототока по формуле

Тц=fiф1iф2                                                       (А.2)

где iф1, iф2 – значения фототоков при освещении фотометрической головки прибора через первый и второй цветные светофильтры соответственно.

Градуировку проводят на фотометрической скамье по светоизмерительным лампам типа СИС по ГОСТ 10771 или другим калиброванным лампам со стабильными параметрами и известной зависимостью цветовой температуры от напряжения.

По данным градуировки строят график зависимости Тц=fiф1iф2.

А.8 При проведении измерений рабочую светоизмерительную лампу типа СИП по ГОСТ 10771 или другую калиброванную лампу со стабильными параметрами и известной зависимостью цветовой температуры от напряжения устанавливают в центре фотометричес-кого шара.

На выходе измерительного отверстия устанавливают прибор цветовой температуры. Че-рез измерительное отверстие совместно со светорассеивающим стеклом снимают показания   фототоков iф1, iф2 и вычисляют их соотношение.

По градуировочному графику определяют цветовую температуру светоизмерительной лампы.

Требование неселективности считают выполненным, если цветовая температура, изме-ренная в шаре после многократных отражений, отличается от температуры светоизмери-тельной или другой калиброванной лампы не более чем на 200 К для ламп накаливания и не более чем на 100 К для разрядных ламп.

Приложение Б

(справочное)

Метод калибровки фотометрической головки

Калибровка фотометрической головки заключается в проверке спектральной чувстви-тельности, отклонения от прямой пропорциональной зависимости и утомляемости (селеновых фотоэлементов).

Б.1 Проверку спектральной чувствительности фотометрической головки проводят изме-рением относительной спектральной чувствительности по ГОСТ 17333.

Б.2 Проверку утомляемости селеновых фотоэлементов проводят на установке, приве-денной на рисунке Б.1.

Изменение утомляемости не должно превышать 2 % значения начального фототока при освещенности на поверхности корригирующего светофильтра, равной 800 лк.

1

2

3

1 – фотометрическая скамья; 2 – шторка; 3 – фотометрическая головка

Рисунок Б.1

В качестве источника излучения применяют светоизмерительные лампы типа СИС по ГОСТ 10771 или другие калиброванные лампы со стабильными параметрами. Допускаемая погрешность воспроизведения абсолютного значения освещенности ± 10 %, цветовой темпера-туры источника излучения – ±100 К.

Перед проверкой утомляемости фотоэлемент выдерживают не менее суток в темноте в нормальных климатических условиях и не засвечивают до начала испытаний.

При проведении калибровки через 5–10 с после открывания шторки 2 (см. рисунок Б.1) снимают показания i1 по прибору, измеряющему фототок, через 10 мин – i2 при непрерывном освещении фотоэлемента.

Утомляемость Δ, %, вычисляют с точностью десятых долей по формуле

Δ=i1−i2i1100                                                             (Б.1)

Б.3 Отклонение от прямой пропорциональной зависимости между освещенностью фото-метрической головки и фототоком при изменении освещенности, указанной в Б.2, в два раза должно быть не более ± 1 %.

Пропорциональную зависимость проверяют на фотометрической установке для измерения силы света, показанной на рисунке Д.4 (приложение Д).

В качестве ИС применяют светоизмерительные лампы по Б.2.

Задавая значения отсчетов n = 50, 100 делений по прибору, измеряющему фототок, опре-деляют расстояние между ИС и фотометрической головкой l50, l100 соответственно.

Систему, состоящую из фотометрической головки и прибора, измеряющего фототок, счи-тают пропорциональной при

Iотн50l502=Iотн100l1002,                                                       (Б.2)

где Iотн – относительная сила света ИС.

Отклонение от прямой пропорциональной зависимости считают допустимым, если выпол-няется условие

100(С50−С100)С100≤1%,                                                  (Б.3)

где С50=Iотн50l502 и C100=Iотн100l 1002 – цена деления прибора, измеряющего фототок.

Приложение В

(обязательное)

Схемы электрических систем питания

В.1 Схема системы питания постоянным током представлена на рисунке В.1.

1

2

3

4

1, 2 – выводы для подключения источника постоянного тока; 3, 4 – выводы для подключения системы измерения; SA – выключатель; R – регулировочный резистор;

Рисунок В.1

В.1.2 Во время снятия показаний измерительных приборов напряжение на выводах 3, 4 не должно изменяться более чем на ± 0,1 %.

В.2 Схемы систем питания переменным током представлены на рисунке В.2 (а, б).

1

2

1

2

3

4

5

3

4

а)                                                                                 б)

1, 2 – выводы для подключения источника переменного тока; 3, 4 – выводы для подключения системы измерения; 5 – стабилизатор напряжения; Т1, Т2 – регулировочные автотрансформаторы; TV – доба-вочный трансформатор напряжения

Рисунок В.2

В.2.1 Система питания переменным током должна удовлетворять следующим требованиям:

- во время снятия показаний измерительных приборов напряжение питания на выводах 3, 4 не должно изменяться более чем на ± 0,1 %;

- форма питающего напряжения должна быть синусоидальной;

- содержание высших гармоник не должно превышать 3 %, если их более высокое содер-жание влияет на результаты измерений.

Приложение Г

(обязательное)

Схемы измерений электрических параметров

Г.1 При измерении электрических параметров применяют схемы измерения, приведен-ные в Г.1.1–Г.1.5.

Примечание – Обозначения выводов 1–4 для подключения систем питания приведены на рисун-ках В.1 и В.2 (приложение В).

Г.1.1 При измерении электрических параметров ламп накаливания применяют схему измерения, приведенную на рисунке Г.1.

5

6

5, 6 – выводы для подключения систем питания; V – вольтметр для измерения напряжения лампы;            А – амперметр для измерения тока лампы

Рисунок Г.1

Г.1.2 При измерении электрических параметров разрядных ламп применяют схему изме-рения, приведенную на рисунке Г.2.

5

6

5, 6 – выводы для подключения систем питания; V1 – вольтметр для измерения напряжения питания;

А – амперметр для измерения тока лампы; W – ваттметр для измерения активной мощности лампы;

V2 – вольтметр для измерения напряжения лампы; SA1, SA2, SA3, SA4 – выключатели; A, B, C, D – выводы для подключения измеряемого ИС

Рисунок Г.2

Напряжение ламп измеряют непосредственно на контактах лампового патрона. Ток не должен проходить через провода, подсоединенные к вольтметру.

Г.1.2.1 Схема включения люминесцентных ламп низкого давления и компактных люми-несцентных ламп без встроенного пускорегулирующего аппарата представлена на рисунке Г.3а, дуговых ртутных ламп – на рисунке Г.3б, металлогалогенных и натриевых ламп с парал-лельно подключенным импульсным зажигающим устройством (ИЗУ) – на рисунке Г.3в, с ИЗУ, подключенным последовательно-параллельно – на рисунке Г.3г.

5

6

5

6

5

6

5

6

7

7

7

7

а)

б)

в)

г)

5, 6 – выводы для подключения системы питания; 7 – система измерения электрических

параметров разрядных ламп; A, B, C, D – выводы для подключения измеряемой лампы;

S – стартер; SA – выключатель

Рисунок Г.3

Г.1.3 При измерении компактных люминесцентных ламп со встроенными пускорегулирую-щими аппаратами, СД ИС применяют схему измерения, приведенную на рисунке Г.4.

5

6

5, 6 – выводы для подключения системы питания; V – вольтметр для измерения напряжения питания;

А – амперметр для измерения тока ИС; W – ваттметр для измерения активной мощности ИС; SA1, SA2, SA3, SA4 – выключатели

Рисунок Г.4

Г.1.4 Схема для измерения электрических параметров СД 4–контактным методом приведена на рисунке Г.5

5

6

5, 6 – выводы для подключения системы питания (см. приложение В); V – вольтметр для измерения напряжения питания; А – амперметр для измерения тока лампы; СД – измеряемый светодиод

Рисунок Г.5

Г.1.5 Измерение параметров с использованием комбинированных средств измерения проводят в соответствии со схемой их включения.

Приложение Д

(обязательное)

Схемы установок для измерений световых параметров

1

2

3

4

5

6

1 – фотометрический шар; 2 – экраны; 3 – светорассеивающее стекло; 4 – диафрагма; 5 – светофильтр; 6 – фотоприемное устройство; ИС – измеряемый источник света; ИС1 – вспомогательный источник света

Рисунок Д.1 – Схема установки для измерения светового потока ИС, излучающих как в нижнюю, так и верхнюю полусферу

1

2

3

4

5

6

1 – фотометрический шар; 2 – экраны; 3 – светорассеивающее стекло; 4 – диафрагма; 5 – светофильтр; 6 – фотоприемное устройство; ИС – измеряемый источник света (СД ИС); ИС1 – вспомогательный источник света

Рисунок Д.2 – Схема установки для измерения светового потока СД ИС, излучающих только в нижнюю полусферу

1

2

3

4

5

6

4

1 – фотометрический шар; 2 – экраны; 3 – светорассеивающее стекло; 4 – диафрагма; 5 – светофильтр; 6 – фотоприемное устройство; ИС – измеряемый СД; ИС1 – вспомогательный источник света

Рисунок Д.3 – Схема установки для измерения частичного светового потока СД

7

2

3

4

5

6

8

2

1

1 – фотометрическая скамья; 2 – концевые экраны; 3 – диафрагма перед лампой; 4 – промежуточные диафрагмы; 5 – диафрагма перед фотоприемным устройством; 6 – светофильтр; 7 – светорассеиваю-щее стекло; 8 – фотоприемное устройство; ИС – источник света

Рисунок Д.4 – Схема фотометрической установки для измерения световых параметров

Приложение Е

(справочное)

Определение отклонения от нейтральности коэффициента пропускания светорассеивающих стекол

Отклонение от нейтральности коэффициента пропускания светорассеивающих стекол Δi, %, вычисляют по формуле

Δi=τi−ττ⋅100, (i=1, 2, 3),                                            (Е.1)

где τ – коэффициент пропускания, определяемый выражением

τ=λ=380760τ(λ)V(λ)ϕ(λ)⋅Δ(λ)λ=380760V(λ)⋅ϕ(λ)⋅Δ(λ),                                             (Е.2)

где τ(λ) – спектральный коэффициент пропускания;

V(λ) – относительная спектральная световая эффективность монохроматического излуче-ния для дневного зрения по ГОСТ 8.332;

φ(λ) – относительное спектральное распределение энергии излучения источника А;

τ1 – коэффициент пропускания при λ =440 нм;

τ2 – коэффициент пропускания при λ =550 нм;

τ3 – коэффициент пропускания при λ =650 нм.

В качестве Δi принимают максимальное из трех вычисленных абсолютных значений. Опре-деляют Δi один раз при вводе в эксплуатацию.

Приложение Ж

(справочное)

Относительное спектральное распределение энергии излучения φ'(λ)св                          стандартных ламп накаливания при различных цветовых температурах Тц

Таблица Ж.1

| Длина волны λ, нм | φ'(λ)св для Тц, К |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 |
| 380 | 3,71 | 2,89 | 2,21 | 1,65 | 1,20 | 0,86 |
| 390 | 4,61 | 3,64 | 2,82 | 2,14 | 1,58 | 1,14 |
| 400 | 5,65 | 4,51 | 3,54 | 2,72 | 2,05 | 1,51 |
| 410 | 6,83 | 5,52 | 4,38 | 3,42 | 2,61 | 1,95 |
| 420 | 8,16 | 6,66 | 5,36 | 4,23 | 3,28 | 2,48 |
| 430 | 9,64 | 7,96 | 6,47 | 5,17 | 4,06 | 3,12 |
| 440 | 11,27 | 9,40 | 7,73 | 6,25 | 4,97 | 3,87 |
| 450 | 13,06 | 10,99 | 9,13 | 7,47 | 6,01 | 4,75 |
| 460 | 14,99 | 12,74 | 10,68 | 8,84 | 7,20 | 5,76 |
| 470 | 17,07 | 14,63 | 12,39 | 10,36 | 8,53 | 6,90 |
| 480 | 19,29 | 16,68 | 14,25 | 12,03 | 10,01 | 8,20 |
| 490 | 21,65 | 18,87 | 16,27 | 13,86 | 11,65 | 9,64 |
| 500 | 24,14 | 21,19 | 18,43 | 15,84 | 13,45 | 11,25 |
| 510 | 26,74 | 23,66 | 20,73 | 17,98 | 15,40 | 13,02 |
| 520 | 29,45 | 26,24 | 23,18 | 20,27 | 17,52 | 14,96 |
| 530 | 32,26 | 28,94 | 25,75 | 22,70 | 19,80 | 17,07 |
| 540 | 35,16 | 31,75 | 28,46 | 25,28 | 22,23 | 19,34 |
| 550 | 38,13 | 34,66 | 31,28 | 27,99 | 24,82 | 21,78 |
| 560 | 41,17 | 37,65 | 34,21 | 30,83 | 27,55 | 24,38 |
| 570 | 44,26 | 40,72 | 37,23 | 33,79 | 30,43 | 27,14 |
| 580 | 47,39 | 43,86 | 40,35 | 36,87 | 33,43 | 30,06 |
| 590 | 50,56 | 47,05 | 43,54 | 40,04 | 36,57 | 33,13 |
| 600 | 53,74 | 50,28 | 46,80 | 43,31 | 39,82 | 36,35 |
| 610 | 56,93 | 53,71 | 50,12 | 46,66 | 43,18 | 39,70 |

Окончание таблицы Ж.1

| Длина волны λ, нм | φ'(λ)св для Тц, К |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 |
| 620 | 60,12 | 56,83 | 53,48 | 50,09 | 46,65 | 43,17 |
| 630 | 63,30 | 60,12 | 56,88 | 53,53 | 50,20 | 46,78 |
| 640 | 66,46 | 63,42 | 60,30 | 57,11 | 53,83 | 50,49 |
| 650 | 69,58 | 66,71 | 63,74 | 60,69 | 57,54 | 54,30 |
| 660 | 72,67 | 69,98 | 67,19 | 64,29 | 61,30 | 58,20 |
| 670 | 75,71 | 73,22 | 70,62 | 67,92 | 65,11 | 62,19 |
| 680 | 78,70 | 76,43 | 74,05 | 71,56 | 68,96 | 66,24 |
| 690 | 81,63 | 79,59 | 77,45 | 75,20 | 72,84 | 70,36 |
| 700 | 84,49 | 82,70 | 80,82 | 78,84 | 76,74 | 74,52 |
| 710 | 87,28 | 85,76 | 84,16 | 82,45 | 80,65 | 78,73 |
| 720 | 89,99 | 88,76 | 87,44 | 86,04 | 84,55 | 82,96 |
| 730 | 92,62 | 91,68 | 90,68 | 89,60 | 88,45 | 87,21 |
| 740 | 95,17 | 94,53 | 93,85 | 93,12 | 92,33 | 91,48 |
| 750 | 97,63 | 97,31 | 96,96 | 96,58 | 96,18 | 95,74 |
| 760 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение И

(справочное)

Относительное спектральное распределение энергии излучения φ'(λ)св                           стандартных люминесцентных ламп

Т а б л и ц а И.1

| Длина волны λ, нм | φ'(λ)св для ламп типов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛДЦ | ЛД | ЛХБ | ЛБ | ЛТБ |
| 400 | 49,0 | 28,7 | 12,0 | 7,5 | 5,7 |
| 410 | 41,6 | 39,7 | 15,4 | 10,2 | 6,6 |
| 420 | 46,2 | 52,5 | 19,5 | 12,5 | 6,5 |
| 430 | 53,6 | 64,5 | 24,0 | 15,2 | 7,5 |
| 440 | 63,4 | 75,0 | 24,7 | 17,0 | 8,8 |
| 450 | 74,2 | 84,0 | 31,2 | 13,4 | 9,7 |
| 460 | 84,3 | 92,0 | 34,4 | 21,2 | 11,0 |
| 470 | 91,0 | 98,0 | 36,3 | 22,3 | 12,2 |
| 480 | 96,5 | 100,0 | 37,0 | 22,5 | 12,8 |
| 490 | 100,0 | 98,3 | 37,0 | 22,9 | 13,2 |
| 500 | 99,5 | 94,0 | 36,0 | 21,8 | 13,5 |
| 510 | 97,0 | 89,6 | 34,7 | 21,7 | 14,0 |
| 520 | 94,0 | 85,0 | 35,7 | 23,4 | 16,3 |
| 530 | 92,0 | 81,0 | 40,6 | 29,0 | 22,2 |
| 540 | 91,0 | 82,0 | 51,3 | 40,5 | 33,0 |
| 550 | 90,5 | 90,0 | 70,0 | 58,0 | 51,5 |
| 560 | 93,4 | 95,2 | 85,5 | 77,2 | 70,5 |
| 570 | 94,5 | 97,0 | 98,4 | 93,4 | 88,6 |
| 580 | 95,7 | 95,0 | 99,2 | 100,0 | 98,0 |
| 590 | 96,0 | 92,5 | 100,0 | 99,0 | 100,0 |
| 600 | 94,5 | 82,0 | 88,6 | 89,2 | 92,2 |
| 610 | 91,3 | 70,3 | 74,5 | 74,2 | 79,4 |
| 620 | 83,7 | 56,0 | 58,8 | 58,6 | 66,5 |

Окончание таблицы И.1

| Длина волны, λ, нм | φ'(λ)св для ламп типов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛДЦ | ЛД | ЛХБ | ЛБ | ЛТБ |
| 630 | 81,0 | 45,2 | 45,6 | 45,0 | 52,5 |
| 640 | 73,3 | 34,3 | 34,5 | 33,4 | 46,2 |
| 650 | 61,2 | 26,4 | 25,4 | 24,7 | 32,0 |
| 660 | 58,8 | 21,0 | 18,6 | 17,6 | 24,7 |
| 670 | 51,0 | 16,7 | 13,6 | 13,2 | 19,2 |
| 680 | 44,4 | 13,5 | 10,8 | 9,7 | 14,8 |
| 690 | 37,5 | 11,4 | 8,0 | 7,2 | 11,5 |
| 700 | 30,6 | 9,5 | 6,3 | 5,4 | 8,2 |
| 710 | 25,4 | 8,2 | 5,2 | 3,9 | 6,7 |
| 720 | 20,5 | 7,0 | 4,0 | 3,4 | 5,5 |
| 730 | 17,0 | 6,0 | 3,0 | 2,9 | 11,5 |
| 740 | 13,0 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 3,5 |
| Линии* |  |  |  |  |  |
| 404,7/7,8 | 73,7 | 55,0 | 41,5 | 35,0 | 38,0 |
| 435,8 | 207,5 | 159,0 | 119,0 | 92,7 | 111,0 |
| 546,1 | 110,0 | 79,0 | 61,3 | 45,5 | 66,0 |
| 577,0/9,0 | 31,2 | 24,2 | 18,2 | 13,4 | 15,4 |
| * Интенсивность излучения в линиях отнесена к спектральному интервалу 10 нм. Примечание – Стандартные люминесцентные лампы типов: ЛДЦ – люминесцентная лампа дневного света с улучшенной цветопередачей; ЛД – люминесцентная лампа дневного света; ЛХБ – люминесцентная лампа холодно-белого света; ЛБ – люминесцентная лампа белого света; ЛТБ – люминесцентная лампа тепло-белого света. |  |  |  |  |  |

Библиография

| [1] ГОСТ Р 54814–2018 | Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения и связанное с ними оборудование. Тер-мины и определения |
| --- | --- |
| [2] IEC 60050(845):1987 | Международный электротехнический словарь (МЭС) Глава 845: Освещение [International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 845: Lighting] |
| [3] МКО 127:2007 | Измерение светодиодов |
| [4] ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 | Модули светодиодные для общего освещения. Экс-плуатационные требования |
| [5] СТ РК IEC 60662-2016 | Лампы натриевые высокого давления. Эксплуатаци-онные требования |
| [6] СТ РК IEC 61167-2016 | Лампы металлогалогенные. Эксплуатационные тре-бования |
| [7] СТБ МЭК 60927-2003 | Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Требования к рабочим характеристикам |
| [8] МКО 210:2014 | Фотометрия с использованием V(λ) – корректирую-щих детекторов в качестве стандарта и эталона сравнения |
| [9] МКО 025/Е:2015 | Метод испытания светодиодных ламп, светодиодных светильников и светодиодных модулей |
| [10] ИСО/МКО 19476:2014 | Измерители освещенности и яркости. Определение рабочих характеристик |
| [11] МКО 235:2019 | Оптическое измерение светодиодных модулей и све-товых двигателей |
| [12] ГОСТ Р 54350-2015 | Приборы осветительные. Светотехнические требова- ния и методы испытаний |

| УДК 621.326.083:006.354 |  | МКС 29.140 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: источники света электрические, световые и электрические параметры, световой поток, сила света, пространственное распределение силы света, яркость, коррелированная цветовая температура, методы измерения |  |  |

| Генеральный директор ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» Директор по научно-техническому развитию ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» Руководитель разработки: И. о. заведующего лабораторией стандартизации и обеспечения нормативной документацией ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» Исполнители: | А. С. Винокуров С. С. Капитонов Н. В. Вишнякова |
| --- | --- |
| Инженер по стандартизации лаборатории стандартизации и обеспечения нормативной документацией ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» | Н. В. Сокова |