| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCID FOR STANDARDIZATION, METRODOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 11541 (проект, KZ, первая редакция) |

Газ природный

Определение содержания воды при высоком давлении

(ISO 11541:1997 «Natural gas — Determination of water content at high pressure», IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11541:1997 «Natural gas — Determination of water content at high pressure» (Газ природный. Определение содержания воды при высоком давлении).

Международный стандарт ISO 11541:1997 разработан Техническим комитетом ISO/TC 193/SC 1 «Анализ природного газа».

Перевод с английского языка (en).

В стандарт внесены следующие редакционные изменения:

В тексте стандарта дополнительно в скобках приведены значения единиц величин Кельвин (К), килоПаскаль (кПа) и мегаПаскаль (МПа), пересчитанных в соответствии с единицами, установленными в межгосударственных стандартах.

5 При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6 В настоящем стандарте реализованы нормы Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2018 г. N 74.

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Газ природный Определение содержания воды при высоком давлении Natural gas — Determination of water content at high pressure

# Дата введения ____ -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания воды в природном газе при давлениях, превышающих 1 МПа (10,19716 кгс/см2), причём верхнее предельное значение давления определяется максимальным давлением, которое может выдержать аппаратура.

Вода может присутствовать в природном газе, например, вследствие естественных явлений в потоке продукта в буровой скважине, хранения газа в подземных резервуарах, транспортировки или распределения через магистральные трубопроводы, содержащие влагу, или по другим причинам.

Настоящий стандарт распространяется на нейтральный природный газ и высокосернистый природный газ, содержащий сероводород с концентрацией воды не менее 10 мг/м3.

Примечание – На результаты испытаний могут оказывать влияние спирты, меркаптаны, сероводород и гликоль, содержащиеся в газе, отбираемом на пробу, поскольку эти компоненты вступают в реакцию с пятиокисью фосфора (P2O5), используемой для поглощения воды в газе.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения к нему).

ISO 10715 Natural gas — Sampling guidelines (Газ природный. Руководящие указания по отбору проб).

- Требования

Измеренный объём газа пропускается через поглотительную трубку, наполненную пятиокисью фосфора. Вода, содержащаяся в газе, поглощается пятиокисью фосфора с образованием фосфорной кислоты. Считается, что увеличение массы трубки обусловлено массой воды, присутствующей в газе.

Примечание – Поглощение воды при давлении, установленном в трубопроводе, происходит более интенсивно, чем при давлении окружающей среды, по следующим причинам:

a) парциальное давление воды является высоким;

б) необходимое количество газа передаётся в течение более короткого промежутка времени.

- Реактивы и материалы

4.1 Гранулированная пятиокись фосфора на твёрдом носителе с индикатором влаги.

Меры предосторожности - При работе с пятиокисью фосфора соблюдайте все меры техники безопасности. Необходимо избегать любого контакта с кожей или глазами, а также вдыхания паров. Используйте соответствующую защитную одежду.

4.2 Силикатная вата.

Меры предосторожности - Силикатная вата может вызывать силикоз, если с ней не обращаться надлежащим образом. Для обеспечения безопасности при работе рекомендуется использовать респиратор.

5 	Испытательная аппаратура

5.1 Испытательная аппаратура включает представленные ниже компоненты (см. рисунки 1, 2 и 3):

5.1.1	Корпус аппарата высокого давления.

5.1.2	Концевая деталь аппарата высокого давления.

5.1.3	Трубка фильтра, изготовленная из стекла, с наружным диаметром 20 мм и длиной 32 мм, заполненная силикатной ватой.

5.1.4	Переходник, устанавливаемый между трубкой фильтра и поглотительной трубкой, изготовленный из нержавеющей стали.

5.1.5	Поглотительная трубка, изготовленная из стекла, с наружным диаметром  20 мм и длиной 140 мм.

5.1.6	Концевая деталь поглотительной трубки, изготовленная из нержавеющей стали.

5.1.7	Пробки поглотительной трубки, изготовленные из нержавеющей стали или пластика на основе полиакрилата.

5.1.8	Впускной игольчатый кран, действующий как запорный кран, обеспечивающий медленное увеличение давления в поглотительной трубке, связанный с пробоотборником передаточной линией, а с входом аппарата высокого давления – соединителем.

5.1.9	Аппарат высокого давления, вмещающий трубку фильтра и поглотительную трубку.

5.1.10	Соединитель, для выпускного отверстия аппарата высокого давления.

5.1.11 Манометр, рассчитанный на соответствующие давления.

5.1.12	Выпускной игольчатый кран для вентиляции, изготовленный из нержавеющей стали.

5.1.13 Расходомер газа, рассчитанный на максимальный расход газа не менее 10 м3/час.

5.1.14 Термометр, вводимый в выпускное отверстие расходомера.

5.1.15 Барометр.

5.1.16	Вентиляционная линия.

5.1.17	Нагреватель.

5.1.18	Кран пробоотборника.

5.1.19	Распределительная магистраль.

5.2 Аппарат высокого давления, два игольчатых крана, манометр, а также трубопровод и фитинги должны быть рассчитаны на работу в условиях максимального испытательного давления. Если измеряется высокосернистый газ, используемые материалы должны соответствовать этому газу. Внутренняя длина аппарата высокого давления должна быть такой, чтобы трубка фильтра, переходник и поглотительная трубка не разъединялись в случае внезапного повышения давления.

5.3 Соединители на входе и выходе аппарата высокого давления должны легко монтироваться и демонтироваться.

- Методика

  - Подготовка поглотительной трубки

Наполните поглотительную трубку (5.1.5) гранулированной пятиокисью фосфора (4.1). Концы трубки должны быть заполнены силикатной ватой (не менее, чем по 2 см) так, чтобы не оставалось пустот. Закройте поглотительную трубку маркированными пробками (5.1.7).

  - Подготовка трубки фильтра

Наполните трубку фильтра (5.1.3) силикатной ватой.

  - Подготовка испытательной аппаратуры

    - Начальное взвешивание трубок

Взвесьте поглотительную трубку вместе с маркированными пробками (m1), а также взвесьте трубку фильтра вместе с переходником (5.1.4) непосредственно перед сборкой.

    - Сборка аппарата высокого давления

Выньте маркированные пробки из поглотительной трубки и отложите их в сторону. Смонтируйте концевую деталь (5.1.6) на одном конце поглотительной трубки. Подсоедините другой конец поглотительной трубки к трубке фильтра с помощью переходника.

Вставьте узел трубки в корпус аппарата высокого давления (5.1.1), при этом на входе конец трубки фильтра должен быть открытым. Затем закройте аппарат высокого давления.

Если маркированные пробки не используются, держите их в эксикаторе.

    - Подготовка пробоотборника

Пробоотборник должен быть чистым и сухим. Необходимо смонтировать впускной игольчатый кран вместе с соединителем входа аппарата высокого давления.

    - Установка расходомера газа

Подключите соединитель выхода аппарата высокого давления (5.1.10), манометр (5.1.11) и впускной игольчатый кран (5.1.8) к трубопроводу высокого давления. Подсоедините расходомер (5.1.13) и термометр (5.1.14) к выпускному игольчатому крану (5.1.12) и вентиляционной линии (5.1.16).

    - Установка испытательной аппаратуры

Подсоедините аппарат высокого давления (5.1.9) к крану пробоотборника (5.1.18) и расходомеру при помощи соединителей (5.1.8 и 5.1.10). Продуйте верхний бьеф пробоотборника аппарата высокого давления газом, взятым на пробу.

  - Отбор проб

Общие руководящие указания по отбору проб - по ISO 10715.

Убедитесь в том, что впускной и выпускной краны (5.1.8 и 5.1.12) закрыты, а кран пробоотборника (5.1.18) открыт. Осторожно откройте впускной игольчатый кран (5.1.8) и подайте давление в испытательную аппаратуру. Осмотрите испытательную аппаратуру и проверьте, нет ли утечек.

Осторожно откройте выпускной игольчатый кран (5.1.12) и отрегулируйте скорость потока от 2 до 3 м3/час. В процессе отбора проб записывайте значения атмосферного давления и температуры газа и следите за расходом газа. После того, как через аппаратуру пройдёт от 1,5 до 3 м3 газа, закройте впускной игольчатый кран (5.1.8) и сбросьте давление в испытательной аппаратуре. Запишите объём газа, прошедшего через аппаратуру (Vо), измеренный расходомером (5.1.13). Объём газа не должен превышать половины ёмкости поглотительной трубки, ибо в противном случае испытания приведут к ошибочным результатам.

Если отбор проб происходит во влажной среде, предпримите меры по недопущению конденсации на трубках.

Максимальная концентрация воды будет зависеть от фактических значений давления и температуры газа. Температура оборудования для отбора проб и испытательной аппаратуры должна быть выше точки росы воды при давлении, при котором происходит отбор проб. Если конденсация всё же происходит, приводя к ошибочным результатам, тогда перед проведением дополнительных измерений нагрейте испытательную аппаратуру до температуры, превышающей точку росы углеводородов.

  - Повторное взвешивание трубок

Выньте аппарат высокого давления из испытательной аппаратуры и откройте его. Герметизируйте поглотительную трубку сразу же после открытия аппарата высокого давления, используя для этой цели две маркированные пробки, которые взвешивались вместе с трубкой ранее, и взвесьте поглотительную трубку снова (m2). Снова взвесьте трубку фильтра вместе с пе реходником.

Если масса трубки фильтра возросла более, чем на 5 мг/м3, определите визуально или путем химического анализа, проникли ли в поглотительную трубку примеси. Если это случилось, тогда результаты измерений недействительны.

Убедитесь, что упаковка Р2О5 в поглотительной трубке всё ещё остаётся полной, и что индикатор влажности Р2О5 показывает, что вода появилась только в первой половине трубки.

  - Параллельный отбор проб

При наличии примесей рекомендуется проводить одновременный параллельный отбор проб. При параллельном отборе проб смонтируйте асимметричную распределительную магистраль (5.1.19) на пробоотборнике и прикрепите два испытательных аппарата, как показано на рисунке 3. Поскольку конденсат или другие примеси не распределяются в равных количествах между двумя аппаратами, сходимость двух получаемых результатов будет подтверждать точность результатов испытаний.

Если разность концентраций воды, рассчитанных для двух аппаратов, превышает удвоенную погрешность измерений (± 5 % от измеренного значения), необходимо повторить испытания.

- Представление результатов

7.1 Вычисления

Содержание воды в газе wH2O, выражаемое в миллиграммах на кубический метр (мг/м3) , вычисляется по следующей формуле:

wH2O= m2- m1V1×103 								(1)

где

m1 – масса поглотительной трубки, в граммах, перед отбором проб;

m2 – масса поглотительной трубки, в граммах, после отбора проб;

V1 – объем пробы газа, в кубических метрах (приведенный к нормальным условиям: 288,15 К (20 оС); 101,325 кПа (0,101325 МПа)).

Приведение объема пробы газа к нормальным условиям производится по следующей формуле:

V1= V0288,15× ратмT×101,325 ,									(2)

где

V0 – объем пробы газа, считываемый расходомером, м3

T – средняя температура газа на выходе расходомера, в К (оС)

pатм – атмосферное давление во время отбора проб, в кПа (МПа).

7.2 Неопределенность измерений, предельное измеряемое значение

В условиях расхода газа от 2 м3/час до 3 м3/час и при общем переданном объеме газа от 1,5 м3 до 3 м3 оцененная неопределенность измерений составляет  ± 5 % от результата измерений (но не превосходит 5 мг/м3) , а предельное измеряемое значение не превышает 10 мг/м3 .

Погрешность и предельное измеряемое значение могут быть улучшены за счет увеличения передаваемого объема газа без увеличения давления газа.

Этот метод может быть использован также при давлениях меньше 1 МПа (10,19716 кгс/см2), при условии уменьшения расхода газа

8. Отчет об испытаниях

В отчёт об испытаниях должна входить следующая информация:

- ссылка на настоящий стандарт;

- место в трубопроводной системе, где отбирались пробы;

- используемый метод отбора проб;

- содержание воды в пробе с точностью до ближайшего значения 1 мг/м3 при температуре 288,15 К (20 °С) и давлении 101,325 кПа (0,101325 МПа);

- фактическое давление газа и фактическая температура пробоотборника для вычисления фактического значения точки росы воды;

- любое отклонение от установленной методики.

- Корпус аппарата высокого давления

- Концевая деталь аппарата высокого давления

- Трубка фильтра

- Переходник между трубкой фильтра и поглотительной трубкой

- Поглотительная трубка

- Концевая деталь поглотительной трубки

- Пробки поглотительной трубки

Рисунок 1 – Аппарат высокого давления с фильтром и поглотительной трубкой

8 - Впускной игольчатый кран, стопорный кран и соединитель

9 - Аппарат высокого давления, вмещающий трубку фильтра и поглотитель-

10 - Соединитель выхода аппарата высокого давления

11 - Манометр

12 - Выпускной игольчатый кран

13 - Расходомер

14 - Термометр (вводимый в выпускное отверстие расходомера)

15 - Барометр

16 - Вентиляционная линия

17 - Нагреватель

18 - Кран пробоотборника

Рисунок 2– Схематическое представление испытательной аппаратуры

8 – Впускной игольчатый кран, стопорный кран и соединитель

9 – Аппарат высокого давления, вмещающий трубку фильтра и поглотительную трубку

10 – Соединитель выхода аппарата высокого давления

11 – Манометр

12 – Выпускной игольчатый кран

13 – Расходомер газа

14 – Термометр (вводимый в выпускное отверстие расходомера)

15 – Барометр

16 – Вентиляционная линия

17 – Нагреватель

18 – Кран пробоотборника

19 – Распределительная магистраль (ассиметричный маршрут потока)

Рисунок 3 – Схематическое представление испытательной аппаратуры при параллельном отборе проб

Приложение ДA

(информационное)

Сведения о соответствии ссылочных международных и региональных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных и региональных стандартов межгосударственным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного/регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10715 Natural gas — Sampling guidelines (Газ природный. Руководящие указания по отбору проб). | MOD | ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715-1997) Газ природный. Руководство по отбору проб |

УДК 662.76.001.4:006.354 МКС 75.060 IDT Ключевые слова: природный газ, анализ газа, определение содержания, вода

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						    А. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД/

Руководитель разработки				            А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки НТД				          К. Саттыбаева

В настоящее время осуществляется разработка новой версии данного международного стандарта, на стадии ISO/FDIS 10715

В настоящем стандарте все объемы определяются при температуре 288,15 K (20 °С) и давлении 101,325 кПа (0,101325 МПа)