МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАЧЕСТВО ВОДЫ Определение перманганатной окисляемости

Дата введения ________

1 Область применения

Hастоящий стандарт распространяется на питьевую воду, в том числе воду, расфасованную в емкости, природную (поверхностную и подземную) воду и устанавливает титриметрический метод определения перманганатной окисляемости в диапазоне значений (в пересчете на атомарный кислород):

-	от 0,5 до 10 мгО/дм3 (без разбавления) - способ А;

-	от 0,25 до 100,0 мгО/дм3 - способ Б.

Примечания

1	Eсли ссылка на международный стандарт ИСО 8467:1993 имеется в международных договорах на поставку продукции, рекомендуется применять способ А.

2	B законодательно регулируемой сфере для определения перманганатной окисляемости используют способ Б.

Hастоящий стандарт применим для определения перманганатной окисляемости, если в анализируемой пробе воды содержится не более 300 мг/дм3 хлорид-ионов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 5777-84 Калий марганцовокислый технический. Технические условия ГОСТ 5839-77 Реактивы. Hатрий щавелевокислый. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Bода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 22180-76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия

ГОСТ 25151-82 Bодоснабжение. Термины и определения

Проект, первая редакция

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения

ГОСТ 27384-2002 Bода. Hормы погрешности измерений показателей состава и свойств

ГОСТ 27752-88 Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники. Общие технические условия

ГОСТ 28311-9 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 30813-2002 Bода и водоподготовка. Термины и определения

ГОСТ 31859-2012 Bода. Метод определения химического потребления кислорода ГОСТ 31861-2012 Bода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 31862-2012 Bода питьевая. Отбор проб

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ Р 52109-2003 Bода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия

ГОСТ Р 52361—2005 Контроль обьекта аналитический. Термины и определения

ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) Bода для лабораторного анализа. Технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

B настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25151, ГОСТ 27065 и ГОСТ 30813, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Перманганатная окисляемость (permanganate index) - Химическое потребление кислорода при обработке пробы воды перманганатным ионом при

определенных условиях.

3.2 Холостой опыт (blank experiment) - Проведение процедуры анализа вещества или материала объекта аналитического контроля без аналитической пробы.

4 Отбор проб

4.1 Пробы воды отбирают по ГОСТ 31861, ГОСТ 31862 и ГОСТ 17.1.5.05 в стеклянные емкости. Минимальный объем пробы 200 см3.

4.2 В отобранную пробу (на месте отбора проб или при поступлении в лабораторию) добавляют 5 см3 раствора серной кислоты по 8.3.1 (способ А) или 1 см3 раствора серной кислоты по 8.4.1 (способ Б) из расчета на 1000 см3 пробы и анализируют. Если анализ пробы воды проводят позднее, чем через 6 ч после отбора, то законсервированную (подкисленную) пробу хранят в темноте при температуре от 2 °С до 8 °С, при этом срок хранения пробы не более 48 ч. Непосредственно перед проведением измерений пробу тщательно перемешивают.

4.3 Отбор проб питьевой воды, расфасованной в емкости, сроки и условия хранения по ГОСТ Р 52109.

5 Сущность метода

Сущность метода заключается в окислении органических и неорганических веществ, присутствующих в пробе анализируемой воды заданным количеством перманганата калия в сернокислой среде в процессе нагревания, последующем добавлении оксалат-иона в виде раствора оксалата натрия (способ А) или раствора щавелевой кислоты (способ Б), и титровании его избытка раствором перманганата калия.

3начение перманганатной окисляемости в пересчете на атомарный кислород определяется по количеству пошедшего на титрование перманганата калия.

6 Требования к условиям проведения измерений

6.1	При подготовке к выполнению измерений и при их проведении необходимо соблюдать условия, установленные в руководствах по эксплуатации или в паспортах средств измерений и вспомогательного оборудования.

Измерения объемов воды и растворов проводят при температуре окружающей среды от 15 °С до 25 °С.

6.2	Лаборатории, проводящие измерения, включая персонал, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025.

7 Cредства измерений, вспомоsательное оборудование, реактивы,

материалы

Bесы, обеспечивающие точность взвешивания со значением среднего квадратичного отклонения (СKО), не превышающим 0,3 мг, с пределом допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,6 мг. Стандартный образец (СО) перманганатной окисляемости воды с относительной погрешностью аттестованного значения не более ±1 % при Р = 0,95, например ГСО 7797—2000.

Бюретки 1-1-2-10-0,02 или 1-1-2-10-0,05 по ГОСТ 29251 или полуавтоматический цифровой титратор (цифровая бюретка) вместимостью 30 или 50 см3 с шагом дозирования 0,01 см3.

Пипетки градуированные 1-1-2-1, 1-1-2-5, 1-1-2-10, 1-1-2-25 или других типов и исполнений по

ГОСТ 29227 или пипетки с одной меткой 2-2-1, 2-2-5, 2-2-10, 2-2-25, 2-2-50, 2-2-100 по ГОСТ 29169.

Дозаторы пипеточные по ГОСТ 28311 переменного обьема от 1 до 5 см3 и от 2 до 10 см3 с погрешностью дозирования не более 1 %.

Kолбы мерные 2-1000-2 по ГОСТ 1770.

Цилиндры мерные 1-100-2, 1-250-2, 1-500-2, 1-2000-2 по ГОСТ 1770.

Термометры жидкостные стеклянные по ГОСТ 28498 с диапазоном измерения температуры от 0 °С до 200 °С с ценой деления шкалы 0,5 °С.

Секундомер любого типа или таймер механический типа РB-1-60H или часы по ГОСТ 27752.

Пробирки длиной 150—200 мм, диаметром 25—35 мм и толщиной стенок от 0,5 до 1 мм (используют только для определения перманганатной окисляемости) для титрования по способу А.

Колбы конические по ГОСТ 25336 вместимостью 50, 100, 150, 250, 500 и 2000 см3.

Bодяная баня достаточной вместимости и мощности с устройством (например, штативом) для пробирок, обеспечивающая во всех пробирках быстрый и равномерный нагрев и поддержание температуры 96 °С—98 °С (для способа А).

Плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 14919 (для способа Б).

Шкаф сушильный любого типа, поддерживающий температуру от 50 °С до 200 °С с погрешностью не более ±5 °С.

Установка для перегонки воды (при необходимости дополнительной очистки дистиллированной воды от восстановителей).

Bода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501, степени 2, соответствующая требованиям 8.2.

Hатрий щавелевокислый (далее - оксалат натрия) по ГОСТ 5839, х. ч. или стандарт-титр (для способа А).

Kалий марганцевокислый (далее - перманганат калия) по ГОСТ 5777, х. ч. или стандарт-титр.

Серная кислота по ГОСТ 4204, х. ч.

Щавелевая кислота по ГОСТ 22180, ч. д. а. или стандарт-титр (для способа Б).

Примечание - Допускается применять другие средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы, в том числе импортные, с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных.

8	 Подготовка к выполнению измерений

8.1	Подготовка посуды

Hовую посуду очищают кипячением в течение 10 мин с подкисленным раствором перманганата калия на водяной бане (или электрической плитке) из расчета: 5,0 см3 раствора серной кислоты (см. 8.4.1) и 20 см3 раствора перманганата калия (см. 8.3.2) на 100 см3 дистиллированной воды.

Чистоту посуды проверяют холостым опытом (см. 9.2). Чистоту посуды признают удовлетворительной, если расход рабочего раствора перманганата калия не превышает 0,1 см3 - для способа А, и 0,5 см3 - для способа Б.

8.2	Проверка качества и подготовка дистиллированной воды, не содержащей восстановителей

8.2.1	Для способов А и Б может быть использована дистиллированная вода, вода, очищенная с помощью установок обратного осмоса, или вода эквивалентной чистоты. Hе рекомендуется использование деионизированной воды, полученной с помощью органических ионообменников.

Примечание - B случае отсутствия установок очистки воды в лаборатории дистиллированную воду очищают перегонкой в присутствии 10 см3 раствора серной кислоты (см. 8.3.2) и небольшого избытка (до появления розовой окраски) основного раствора перманганата калия (см. 8.3.5) на 1000 см3 дистиллированной воды. Первые 100 см3 дистиллята отбрасывают.

8.2.2	Перед использованием для способа А воду, полученную по 8.2.1, проверяют на отсутствие восстановителей холостым опытом (см. 9.2). Kачество дистиллированной воды признают удовлетворительным, если расход рабочего раствора перманганата калия не превышает 0,1 см3.

8.2.3	Для способа Б дистиллированную воду, используемую для приготовления растворов, проверяют на наличие восстановителей по ГОСТ 6709 (подраздел 3.15).

Дистиллированную воду, не содержащую восстановителей (далее — дистиллированная вода) используют для приготовления растворов реактивов и при необходимости для разбавлений анализируемых проб воды.

8.2.4	Срок хранения дистиллированной воды в емкости с закрытой пробкой не более 7 сут.

8.3	Приготовление растворов для способа A

8.3.1 Приготовление раствора серной кислоты молярной концентрации с(H2SО4) 7,5 моль/дм3

B мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой (см. 8.2), медленно при постоянном перемешивании добавляют 420 см3 концентрированной серной кислоты (см. раздел 7), дают содержимому остыть, после чего доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Срок хранения раствора серной кислоты при комнатной температуре - не более года.

8.3.2 Приготовление раствора серной кислоты молярной концентрации с(H2SО4) 2,0 моль/дм3

B мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой (см. 8.2), медленно при постоянном перемешивании добавляют 110 см3 концентрированной серной кислоты (см. раздел 7), после чего медленно добавляют  рабочий раствор перманганата калия (см. 8.3.6) до получения стабильной бледно-розовой окраски. Дают содержимому остыть, после чего доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Срок хранения раствора серной кислоты при комнатной температуре не более года.

8.3.3 Приготовление основного раствора оксалата натрия молярной концентрации с( N 2Ca 2O4) 0,05 моль/дм3

Оксалат натрия (см. раздел 7) высушивают в сушильном шкафу при температуре (120 ± 5) °С до постоянной массы (как правило, в течение 2 ч).

B мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой (см. 8.2), добавляют 6,700 г высушенного оксалата натрия до его растворения, после чего доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Срок хранения основного раствора оксалата натрия в темном месте при комнатной температуре не более 6 мес.

Примечание - Допускается применение стандарт-титра оксалата натрия, при этом приготовление основного раствора проводят в соответствии с прилагаемой инструкцией.

8.3.4 Приготовление рабочего раствора оксалата натрия молярной концентрации с( N 2Ca 2O4) 0,005 моль/дм3.

B мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой (см. 8.2), пипеткой добавляют (100,00 ± 0,25) см3 основного раствора оксалата натрия (см. 8.3.3), после чего доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Срок хранения рабочего раствора оксалата натрия в темном месте при комнатной температуре не более 14 сут.

8.3.5 Приготовление основного раствора перманганата калия молярной концентрации с(KMnO4) 0,02 моль/дм3.

B мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой (см. 8.2), добавляют (3,2 ± 0,1) г перманганата калия (см. раздел 7) и доводят до метки дистиллированной водой. 3атем полученный раствор выдерживают на водяной бане при температуре от 90 °С до 95 °С в течение 2 ч, после чего охлаждают и выдерживают в темном месте при комнатной температуре не менее 2 сут. 3атем сливают раствор в емкость из темного стекла.

Срок хранения основного раствора перманганата калия в емкости из темного стекла при комнатной температуре не более 2 мес.

Примечание - Допускается применение стандарт-титра перманганата калия, при этом приготовление основного раствора проводят в соответствии с прилагаемой инструкцией.

8.3.6 Приготовление рабочего раствора перманганата калия молярной концентрации с(KMnO4) 2 ммоль/дм3.

B мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой (см. 8.2), пипеткой добавляют 100 см3 основного раствора перманганата калия (см. 8.3.5), после чего доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Срок хранения рабочего раствора перманганата калия в темном месте при комнатной температуре не более 14 сут.

Перед использованием аликвоту рабочего раствора перманганата калия анализируют в соответствии с требованиями 8.5.

8.4 Приготовление растворов для способа Б

8.4.1 Приготовление раствора серной кислоты в соотношении 1:3 по объему

B коническую колбу вместимостью 500 см3, заполненную на 300 см3 дистиллированной водой (см. 8.2), медленно при постоянном перемешивании добавляют 100 см3 концентрированной серной кислоты (см. раздел 7), дают содержимому остыть (приблизительно до температуры 40 °С), после чего по каплям прибавляют рабочий раствор перманганата калия (см. 8.3.6) до появления бледно- розовой окраски.

Срок хранения раствора серной кислоты при комнатной температуре не более года.

8.4.2 Приготовление раствора серной кислоты в соотношении 1:15 по объему

B коническую колбу вместимостью 2000 см3 вносят 1500 см3 дистиллированной воды (см. 8.2), затем медленно при постоянном перемешивании добавляют 100 см3 концентрированной серной кислоты (см. раздел 7), дают содержимому остыть (приблизительно до температуры 40 °С), после чего по каплям прибавляют рабочий раствор перманганата калия (см. 8.3.6) до появления бледно- розовой окраски.

Срок хранения раствора серной кислоты при комнатной температуре не более года.

8.4.3 Приготовление основного раствора щавелевой кислоты молярной концентрации с(H2C2O4 х 2H2O) 0,05 моль/дм3.

B мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную раствором серной кислоты (см. 8.4.2), добавляют (6,300 ± 0,005) г щавелевой кислоты (см. раздел 7), после чего доводят до метки этим же раствором серной кислоты и перемешивают.

Срок хранения основного раствора щавелевой кислоты в темном месте при комнатной температуре не более 6 мес.

Примечание - Допускается применение стандарт-титра щавелевой кислоты, при этом приготовление основного раствора проводят в соответствии с прилагаемой инструкцией.

8.4.4 Приготовление рабочего раствора щавелевой кислоты молярной концентрации с(H2C2O4 х 2H2O) 0,005 моль/дм3.

B мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную раствором серной кислоты (см. 8.4.2), добавляют 100 см3 основного раствора щавелевой кислоты (см. 8.4.3), после чего доводят до метки этим же раствором серной кислоты и перемешивают.

Срок хранения рабочего раствора щавелевой кислоты в темном месте при температуре от 2 °С до 8 °С не более 14 сут.

8.5	Установление коэффициента поправки к рабочему раствору перманганата калия

8.5.1	Установление коэффициента поправки к рабочему раствору перманганата калия проводят перед использованием его для титрования, а также в период хранения приготовленных растворов не реже одного раза в 7 суток и при смене реактивов.

8.5.2	Установление коэффициента поправки проводят следующим образом:

8.5.2.1	При титровании по способу А

B пробирку вносят (25,00 ± 0,25) см3 дистиллированной воды, добавляют (5,00 ± 0,05) см3 (V1) рабочего раствора оксалата натрия (см. 8.3.4) и (5,00 ± 0,05) см3 раствора серной кислоты (см. 8.3.2) и осторожно перемешивают. Пробирку помещают в кипящую водяную баню, нагревают до температуры (80 ± 10) °С и титруют с использованием бюретки рабочим раствором перманганата калия (см. 8.3.6) до появления бледно-розовой окраски, сохраняющейся в течение 30 с. Pегистрируют объем рабочего раствора перманганата калия, израсходованного на титрование (V2, см3).

Примечание - Рабочие растворы до их использования в следующем определении поправочного коэффициента к раствору перманганата калия желательно оставлять в пробирках.

8.5.2.2	При титровании по способу Б

B коническую колбу вместимостью 150 см3 или 250 см3 вносят 100 см3 дистиллированной воды, добавляют 10 см3 (V1) рабочего раствора щавелевой кислоты (см. 8.4.4) и 5 см3 раствора серной кислоты (см. 8.4.1). Смесь нагревают до кипения, снимают с плитки и через 2-3 мин титруют с использованием бюретки рабочим раствором перманганата калия (см. 8.3.6) до появления бледно- розовой окраски, сохраняющейся в течение 30 с.

8.5.3	Титрование проводят дважды и регистрируют объемы раствора перманганата калия, израсходованные на титрование. Eсли расхождение между двумя результатами титрования не превышает 0,05 cм3, то за результат титрования принимают среднее арифметическое из этих значений (V2, см3).

8.5.4 Коэффициент поправки К к рабочему раствору перманганата калия рассчитывают по формуле

K=V1V2,                                                                       (1)

где V1 - объем рабочего раствора оксалата натрия - для способа А (в данном случае - 5,0 см3), рабочего раствора щавелевой кислоты - для способа Б (в данном случае - 10,0 см3) см3;

V2 - объем рабочего раствора перманганата калия, израсходованный на титрование, см3.

8.5.5	Eсли коэффициент поправки к рабочему раствору перманганата калия отличается от 1,00 более чем на ±0,03, то раствор перманганата калия соответственно укрепляют (добавляют основной раствор перманганата калия по 8.3.5) или разбавляют дистиллированной водой.

8.6 Подготовка проб воды

Подготовку проб анализируемой воды проводят по 4.2.

Примечания

1	Добавление раствора серной кислоты проводят независимо от того, будет ли проба храниться до проведения измерений.

2	Перед взятием аликвоты пробы емкости с пробами встряхивают, чтобы содержимое перемешалось.

- Порядок проведения измерений

9.1 Oсновное определение

9.1.1 Проведение титрования по способу A

B пробирку (см. 8.1) пипеткой вносят 25,0 см3 пробы анализируемой воды (см. 8.6), добавляют 5,0 см3 раствора серной кислоты (см. 8.3.2) и осторожно перемешивают.

Пробирку помещают в кипящую водяную баню и выдерживают в течение (10 ± 2) мин, затем к горячему раствору добавляют 5,0 см3 рабочего раствора перманганата калия (см. 8.3.6) и выдерживают при нагревании еще 10 мин.

Примечание - Eсли в процессе кипячения содержимое колбы потеряет розовую окраску или побуреет, определение повторяют с меньшим объемом анализируемой воды, доведенным до 25 см3.

По истечении 10 мин к горячему раствору добавляют 5,0 см3 рабочего раствора оксалата натрия (см. 8.3.4) и ждут, пока раствор не станет бесцветным.

Обесцвеченный горячий раствор титруют с использованием бюретки рабочим раствором перманганата калия (см. 8.3.6) до появления бледно-розовой окраски, сохраняющейся около 30 с. Pегистрируют объем рабочего раствора перманганата калия, израсходованного на титрование (V3, см3).

Проведение титрования по способу Б

B коническую колбу вместимостью 150 см3 или 250 см3 (см. 8.1) вносят 100 см3 тщательно перемешанной пробы анализируемой воды (см. 8.6), несколько капилляров (или стеклянных шариков, или кусочков пористого фарфора), добавляют 5,0 см3 раствора серной кислоты (см. 8.4.1), 10 см3 рабочего раствора перманганата калия (см. 8.3.6). Содержимое колбы нагревают на электрической плитке так, чтобы кипение наступило не позднее чем через 5-7 мин, и кипятят в течение (10 ± 2) мин, закрыв маленькой конической воронкой для уменьшения испарения.

Примечание - Eсли в процессе кипячения содержимое колбы потеряет розовую окраску или побуреет, определение повторяют с меньшим объемом анализируемой воды, доведенным до 100 см3.

К горячему раствору добавляют 10 см3 рабочего раствора щавелевой кислоты (см. 8.4.4). Обесцвеченный горячий раствор титруют с использованием бюретки рабочим раствором перманганата калия (см. 8.3.6) до появления бледно-розовой окраски, сохраняющейся около 30 с. Регистрируют объем рабочего раствора перманганата калия, израсходованного на титрование (V3, см3).

Пробу анализируют дважды, при этом расхождение между значениями объемов перманганата калия, израсходованных на титрование, не должно превышать 0,05 cм3. Eсли расхождение превышает указанное значение, то определение повторяют до получения допустимого расхождения результатов.

B случае многократного превышения указанного расхождения определения прерывают и выясняют причины превышений.

Eсли на титрование пробы израсходовано более 60 % (то есть более 7 см3) рабочего раствора перманганата калия от добавленного в пробу количества перманганата калия, то пробу анализируемой воды разбавляют и повторяют определение.

9.2 Xолостой опыт

Xолостой опыт проводят параллельно с основным определением (см. 9.1):

- при титровании по способу А как указано в 9.1.1, заменив пробу анализируемой воды на 25 см3  дистиллированной воды по 8.2. Pегистрируют объем рабочего раствора перманганата калия, израсходованного на титрование(V0, см3).

- при титровании по способу Б как указано в 9.1.2, заменив пробу анализируемой воды на 100 см3 дистиллированной воды по 8.2. Pегистрируют объем рабочего раствора перманганата калия, израсходованного на титрование (V0, см3). Xолостой опыт повторяют три раза. Pасход рабочего раствора перманганата калия на холостой опыт не должен превышать 0,5 см3.

- Обработка результатов измерений

10.1	Перманганатную окисляемость в пересчете на атомарный кислород IMn, мгО/дм3, рассчитывают по формуле

IMn=(V3−V0)×C×K×5×MV4,                                                    (2)

где V3 - объем рабочего раствора перманганата калия, израсходованного на титрование аликвоты пробы анализируемой воды (для способа А - см. 9.1.1; для способа Б - см. 9.1.2), см3;

V0 - объем рабочего раствора перманганата калия, израсходованного на титрование при холостом опыте (см. 9.2), см3, при этом в случае титрования по способу Б используют средне- арифметическое значение;

С - концентрация рабочего раствора перманганата калия (см. 8.3.6), ммоль/дм3;

K - коэффициент поправки к рабочему раствору перманганата калия (см. 8.5);

5 - стехиометрический коэффициент;

М - атомная масса кислорода для пересчета на атомарный кислород, равная 8, г О/моль;

V4 - объем пробы анализируемой воды, взятый для титрования, см3.

Числовое значение результата измерений должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и абсолютное значение характеристики погрешности, выраженное в мгО/дм3 и округленное до двух значащих цифр.

10.2	3а результат измерений перманганатной окисляемости Х, мгО/дм3, принимают средне-арифметическое значение из результатов двух параллельных измерений (IMn1; IM2n) при выполнении условия

200=|IMn1−IMn2|IMn1+IMn2≤r,                                                    (3)

где r - предел повторяемости (см. таблицу 1), %;

IMn1 IMn2 - результаты параллельных определений, мгО/дм3.

При невыполнении условия (3) используют методы проверки приемлемости результатов параллельных измерений и установления окончательного результата измерений согласно 5.2 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Примечание - При необходимости проверку приемлемости результатов измерений, полученных в двух лабораториях, проводят по ГОСТ Р ИСО 5725-6 (раздел 5) с использованием значений предела воспроизводимости, приведенных в таблице 1.

10.3	При необходимости определения перманганатной окисляемости воды с учетом наличия в ней неорганических восстанавливающих веществ, что характерно для подземных вод, определяют в ней отдельно содержание ионов железа (ll), сероводорода, сульфид-ионов, нитрит-ионов по аттестованным методикам измерений.

При этом, если в анализируемой пробе на каждый миллиграмм перманганатной окисляемости приходится более 0,6 мг двухвалентного железа и (или) 0,2 мг нитрит-ионов, и (или) содержание сульфид-ионов (сероводорода) выше 0,1 мг/дм3, то содержание указанных ионов, пересчитанное на окисляемость, вычитают из найденного значения перманганатной окисляемости воды.

Примечание - При пересчете на кислород используют следующие значения: 1 мг сероводорода со- ответствует 0,47 мг атомарного кислорода; 1 мг нитритов соответствуют 0,35 мг атомарного кислорода; 1 мг железа (ll) соответствует 0,14 мг атомарного кислорода

- 11 Метрологические характеристики

11.1 Использованию способа А по настоящему стандарту в лаборатории должно предшествовать установление неопределенности измерений по [2] или [3]. При этом полученные численные значения расширенной неопределенности измерений при коэффициенте охвата k = 2 не должны превышать численных значений норм погрешности, установленных ГОСТ 27384.

Информация о результатах проведенных межлабораторных испытаний при определении перманганатной окисляемости по способу А (см. 9.1.1) приведена в приложении А.

11.2 Определение перманганатной окисляемости способом Б обеспечивает получение результатов измерений с метрологическими характеристиками, не превышающими значений, приведенных в таблице 1, при доверительной вероятности Р = 0,95.

Таблица 1 - Метрологические характеристики для способа Б

| Диапазон измерений перманганатной окисляемости (в пересчете на атомарный кислород), мгО/дм3 | Предел повторяемости (относительное значение расхождения между двумя результатами параллельных определений, полученными в условиях повторяемости при Р = 0,95) r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение расхождения между двумя результата- ми определений, полученными в условиях воспроизводимости при Р = 0,95) R, % | Показатель точности (границы* относительной погрешности при вероятности Р = 0,95) ± δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,25 до 2,0 включ. | 20 | 28 | 20 |
| Св. 2,0 » 100 » | 8 | 14 | 10 |
| *Установленные численные значения границ относительной погрешности соответствуют численным значениям расширенной неопределенности Uотн (в относительных единицах) при коэффициенте охвата k = 2. |  |  |  |

- Контроль показателей качества результатов измерений

Контроль показателей качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение контроля стабильности результатов измерений с учетом требований ГОСТ Р ИСО 5725-6 (раздел 6) или [1]. Для приготовления средства контроля рекомендуется использовать СО перманганатной окисляемости воды (см. раздел 7).

- Оформление результатов измерений

Результаты измерений регистрируют в протоколе испытаний, который оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025, при этом протокол испытаний должен содержать:

- ссылку на настоящий стандарт с указанием определяемого показателя и способа определения;

- отступления от установленной методики или другие обстоятельства, способные повлиять на результаты, в том числе по 10.3;

- результаты определений, выраженные в мгО/дм3.

Результаты измерений (при подтвержденном в лаборатории соответствии аналитической процедуры требованиям настоящего стандарта) представляют в виде

X±Δ, мгО/дм3 либо X±U, мгО/дм3	(4)

где Х - результат измерений, полученный в соответствии с 10.2, мгО/дм3;

Δ - границы абсолютной погрешности измерений (Р = 0,95), мгО/дм3, рассчитываемые по формуле

Δ=0,01×δ×X,                                                           (5)

где δ - границы относительной погрешности по 11.1 или по таблице 1, %;

U - расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k = 2, мгО/дм3, рассчитываемая по формуле

U=0,01×Uotn×X,                                                       (6)

где Uотн - относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k = 2 по 11.1 или по таблице 1, %.

Допускается результат измерений представлять в виде

X±Δlab, мгО/дм3                                                      (7)

при условии Δлаб<Δ, где Δлаб - значение показателя точности измерений (доверительные границы абсолютной погрешности измерений для доверительной вероятности Р = 0,95), установленное при реализации настоящего метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений; или

X±Ulab, мгО/дм3                                                      (8)

при условии Uлаб<U, где Uлаб - значение расширенной неопределенности, установленное при реализации настоящего метода в лаборатории с учетом [2] или [3] и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений в лаборатории.

Приложение А

(обязательное)

Pезультаты межлабораторныx испытаний

А.1 Pезультаты проведенных межлабораторных испытаний, указанные в ИСО 8467:1993 при определении перманганатной оксиляемости по способу А, приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 - Bнутрилабораторное стандартное отклонение

| Проба | 3начение перманганатной окисляемости, мг/дм3 | Стандартное отклонение, мг/дм3 | Число степеней свободы |
| --- | --- | --- | --- |
| Bодопроводная вода1) | 1,28—1,94 | 0,06—0,21 | 10 |
| Pезорцин2) (1,0 мг/дм3) | 1,63—2,04 | 0,06—0,20 | 10 |
| Pезорцин2) (6,0 мг/дм3) | 9,32—10,28 | 0,07—0,27 | 10 |
| Pазличные необработанные и водопрово- |  |  |  |
| дные воды3) | 0,23—8,17 | 0,05—0,60 | До 10 |
| B эксперименте принимали участие 6 лабораторий. B эксперименте принимали участие 7 лабораторий. B эксперименте принимали участие 5 лабораторий. |  |  |  |

А.2 Pезультаты серии измерений перманганатной оксиляемости, проведенных в одной лаборатории, приведены в таблице А.2.

Таблица А.2 - Общее стандартное отклонение

| Проба | 3начение перманганатной окисляемости, мг/дм3 | Стандартное отклонение, мг/дм3 | Число степеней свободы |
| --- | --- | --- | --- |
| Pезорцин1) (1,0 мг/дм3) | 1,83 | 0,10 | 20 |
| Pезорцин1) (6,0 мг/дм3) | 9,95 | 0,12 | 23 |
| 1) Общее стандартное отклонение определяли в одной лаборатории на основе нескольких серий измерений. |  |  |  |

Приложение Б

(информационное)

Cопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта

Б.1 Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта ИСО 8467:1993 приведено в таблице Б.1. Указанное в таблице Б.1 изменение структуры национального стандарта относительно структуры примененного международного стандарта обусловлено приведением в соответствие требованиям, установленным в ГОСТ P 1.7.

Таблица Б.1

| Структура международного стандарта ИСО 8467:1993 |  |  | Структура настоящего национального стандарта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pаздел 1 |  |  | Pаздел 1 |  |  |
| Pаздел 2 |  |  | Pаздел 2 |  |  |
| Pаздел 3 |  |  | Pаздел 3 |  |  |
| Подразделы | Пункты | Подпункты | Pазделы | Пункты | Подпункты |
| 3.1 | — | — | 3 | 3.1 | — |
| Pаздел 4 |  |  | Pаздел 5 |  |  |
| Pаздел 5 |  |  | Pазделы 6, 7 |  |  |
| Подразделы | Пункты | Подпункты | Pазделы | Пункты | Подпункты |
| 5.1 | — | — | 6 | — | — |
| 5.2 | — | — |  | 7.3.1 | — |
| 5.3 | — | — |  | 7.3.2 | — |
| 5.4 | — | — | 7 | 7.5.1 | — |
| 5.5 | — | — |  | 7.5.2 | — |
| 5.6 | — | — |  | 7.7.1 | — |
| 5.7 | — | — |  | 7.8.1 | — |
| Pаздел 6 |  |  | Pаздел 6 |  |  |
| Подразделы | Пункты | Подпункты | Pазделы | Пункты | Подпункты |
| 6.1 | — | — |  | — | — |
| 6.2 | — | — |  | — | — |
| 6.3 | — | — | 6 | — | — |
| 6.4 | — | — |  | — | — |
| 6.5 | — | — |  | — | — |

Таблица Б.1 (продолжение)

| Структура международного стандарта ИСО 8467:1993 |  |  |  |  |  | Структура настоящего национального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pаздел 7 |  |  |  |  |  | Pаздел 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pаздел 8 |  |  |  |  |  | Pаздел 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подразделы |  | Пункты |  |  | Подпункты | Pазделы |  |  |  | Пункты |  |  | Подпункты |
| 8.1 |  | — |  |  | — | 7 |  |  |  | 7.1 |  |  | — |
| 8.2 |  | — |  |  | — | 8 |  |  | 8.5 |  |  |  | — |
| 8.3 | — |  |  | — |  |  | 8 | 8.1.1 |  |  |  | — |  |
| 8.4 | — |  |  | — |  |  |  | 8.2 |  |  |  | — |  |
| 8.5 | — |  |  | — |  |  |  | 8.3.1 |  |  |  | — |  |
| Pаздел 9 |  |  |  |  |  |  | Pаздел 9 |  |  |  |  |  |  |
| Подразделы | Пункты |  |  | Подпункты |  |  | Pазделы | Пункты |  |  |  | Подпункты |  |
| 9.1 | — |  |  | — |  |  | 9 | 9.1 |  |  |  | — |  |
| 9.2 | — |  |  | — |  |  | 10 | 10.2 |  |  |  | — |  |
| — | 9.2.1 |  |  | — |  |  | Приложение А.1 |  |  |  |  | А.1 |  |
| — | 9.2.2 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | А.2 |  |
| Pаздел 10 |  |  |  |  |  |  | Pаздел 12 |  |  |  |  |  |  |
| — |  |  | — |  |  |  | Приложение Б.1 |  |  |  | Б.1 |  |  |
| — |  |  | — |  |  |  | Приложение B.1 |  |  |  | — |  |  |
| — |  |  | — |  |  |  | Библиография |  |  |  | — |  |  |

Приложение В

(информационное)

- Cведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица B.1

| Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта | Степень соответ- ствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ P ИСО 5725-6—2002 | IDТ | ИСО 5725-6—1994 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значе- ний точности на практике» |
| ГОСТ P 52361—2005 | — | — |
| ГОСТ P 52501—2005 (ИСО 3696:1987) | MOD | ИСО 3696:1987 «Bода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний» |
| ГОСТ P 52708—2007 | N E Q | ИСО 15705:2002 «Kачество воды. Определение индекса химиче- ского потребления кислорода. Маломасштабный метод герметич- ных пробирок» |
| ГОСТ ISO/IEC 17025-019 | IDТ | ISO/IEC 17025-2017 «Общие требования к компетентности ис- пытательных и калибровочных лабораторий» |
| ГОСТ 17.1.5.05—85 | — | — |
| ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042:1998, ИСО 4788:1980) | MOD | ИСО 1042:1998 «Посуда лабораторная стеклянная. Мерные кол- бы с одной меткой» |
|  |  | ИСО 4788:1980 «Посуда лабораторная стеклянная. Градуирован- ные мерные цилиндры»* |
| ГОСТ 4204—77 | N E Q | ИСО 6353-2:1983 «Pеактивы для химического анализа. Часть 2. Технические условия. Первая серия» |
| ГОСТ 5777—84 | — | — |
| ГОСТ 5839—77 | — | — |
| ГОСТ 6709—72 | — | — |
| ГОСТ 14919—83 | — | — |
| ГОСТ 22180—76 | N E Q | ИСО 6353-2:1983 «Pеактивы для химического анализа. Часть 2. Технические условия. Первая серия» |
| ГОСТ 25151—82 | — | — |
| ГОСТ 27065—86 | — | — |
| ГОСТ 27384—2002 | — | — |
| ГОСТ 27752—88 | — | — |
| ГОСТ 28498—90 | N E Q | ИСО 386:1977 «Термометры жидкостные стеклянные лаборатор- ные. Принципы проектирования, конструирования и использования» |
|  |  | ИСО 1770:1981 «Термометры палочные общего назначения» |
|  |  | ИСО 1771:1981 «Термометры с закрытой шкалой общего назна- чения» |

Таблица В.1 (продолжение)

| Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта | Степень соответ- ствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 29169—91 (ИСО 648—77) | MOD | ИСО 648:1977 «Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с од- ной отметкой» |
| ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1—81) | MOD | ИСО 835-1:1981 «Посуда лабораторная стеклянная. Мерные пи- петки градуированные. Часть 1. Общие требования»** |
| ГОСТ 29251—91 (ИСО 385-1—84) | MOD | ИСО 385-1:1984 «Стеклянная лабораторная посуда. Бюретки. Часть 1. Общие требования» |
| ГОСТ 30813—2002 | N E Q | ИСО 6107-1:2004 «Kачество воды. Словарь. Часть 1» ИСО 6107-2:2006 «Kачество воды. Словарь. Часть 2» ИСО 6107-3:1993 «Kачество воды. Словарь. Часть 3» ИСО 6107-4:1993 «Kачество воды. Словарь. Часть 4» ИСО 6107-5:2004 «Kачество воды. Словарь. Часть 5» ИСО 6107-6:2004 «Kачество воды. Словарь. Часть 6» ИСО 6107-7:2006 «Kачество воды. Словарь. Часть 7» ИСО 6107-8:1993 «Kачество воды. Словарь. Часть 8» |
| ГОСТ 31859—2012 | N E Q | ИСО 15705:2002 «Kачество воды. Определение индекса химиче- ского потребления кислорода. Маломасштабный метод герметич- ных пробирок» |
| ГОСТ 31862—2012 | N E Q | ИСО 5667-1:2006 «Kачество воды. Отбор проб. Часть 1. Pуковод- ство по составлению программы отбора проб» |
|  |  | ИСО 5667-2:1991 «Kачество воды. Отбор проб. Часть 2. Pуковод- ство по методам отбора проб» |
|  |  | ИСО 5667-3:2003 «Kачество воды. Отбор проб. Часть 3. Pуковод- ство по хранению и обращению с пробами» |
| ГОСТ 31862—2012 | MOD | ИСО 5667-5:1991 «Kачество воды. Отбор проб. Часть 5. Pуковод- ство по отбору проб питьевой воды и воды, используемой в произ- водстве пищевых продуктов и напитков»*** |
| * 3аменен на ИСО 4788:2005. ** 3аменен на ИСО 835:2007. *** 3аменен на ИСО 5667-5:2006. Примечание - B настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: IDТ — идентичные стандарты; MOD — модифицированные стандарты; NEQ — неэквивалентные стандарты. |  |  |

Библиография

- РМГ 76-2004 Рекомендации по межгосударственной стандартизации «Государственная система обеспечения единства измерений. Bнутренний контроль качества результатов количественного химического анализа». Приняты Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 26 от 08.12.2004)

- Руководство EBРОХИМ/СИТАК «Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях». 2-е издание, 2000, пер. с англ. - СПб, BHИИМ им. Д.И. Менделеева, 2002.

- Р 50.1.060—2006 Рекомендации по стандартизации «Государственная система обеспечения единства измерений. Статистические методы. Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений». Приняты Ростехрегулированием, 2006 г.

УДК 613.31/.34 МКС 13.060.50 Ключевые слова: качество воды, анализ воды, химический анализ, перманганатная окисляемость.

УДК 613.31/.34 МКС 13.060.50 Ключевые слова: качество воды, анализ воды, химический анализ, перманганатная окисляемость.

| РАЗРАБОТЧИК |  |
| --- | --- |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |
| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ | Ю. Фарбер |