| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 5764 (проект KZ, первая редакция) |
| Молоко Определение точки замерзания МЕТОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМИСТОРНОГО КРИОСКОПА (КОНТРОЛЬНЫЙ МЕТОД) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта ISO 5764:2009 Молоко. Определение точки замерзания. Метод с применением термисторного криоскопа (контрольный метод) (Milk. Determination of freezing point. Thermistor cryoscope method (Reference method).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Сущность метода |  |
| 5 | Реактивы |  |
| 6 | Оборудование |  |
| 7 | Отбор проб |  |
| 8 | Калибровка термисторного криоскопа |  |
| 9 | Приготовление испытуемой пробы |  |
|  | 9.1 Приготовление |  |
|  | 9.2 Состояние пробы |  |
| 10 | Проведение анализа |  |
|  | 10.1 Предварительные проверки |  |
|  | 10.2 Рабочая калибровочная проверка |  |
|  | 10.3 Определение |  |
| 11 | Расчеты и выражение результатов |  |
|  | 11.1 Расчеты |  |
|  | 11.2 Выражение результатов |  |
| 12 | Прецизионность |  |
|  | 12.1 Межлабораторное испытание |  |
|  | 12.2 Сходимость |  |
|  | 12.3 Воспроизводимость |  |
| 13 | Протокол испытания |  |
| Приложение А (информативное) Межлабораторное испытание коровьего молока |  |  |
| Приложение B (информативное) Межлабораторное испытание сырого овечьего и козьего молока |  |  |
| Приложение C (информативное) Руководящие положения по применению обычных методов с использованием термисторного криоскопа |  |  |
| Приложение D (информационное) Корректирование значения точки замерзания, используемого как контрольное значение для натурального молока |  |  |
| Библиография |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Молоко Определение точки замерзания МЕТОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМИСТОРНОГО КРИОСКОПА (КОНТРОЛЬНЫЙ МЕТОД) Milk. Determination of freezing point. Thermistor cryoscope method (Reference method).

Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования  к контрольному методу определения точки замерзания сырого коровьего молока, термообработанного цельного, частично или полностью обезжиренного коровьего молока, а также сырого овечьего и козьего молока с использованием термисторного криоскопа.

Точка замерзания может быть использована для оценки относительного содержания в молоке посторонней воды. Расчет содержания посторонней воды зависит от дневных и сезонных колебаний и не рассматривается в области применения настоящего  стандарта.

Результаты, полученные на основе проб с титруемой кислотностью, превышающей 20 мл раствора гидроксида натрия концентрации 0,1 моль/л на 10 г нежирного остатка, не являются представительными для исходного молока.

Примечания

1 Стерилизация и вакуумная пастеризация могут повлиять на точку замерзания молока [5].

2 Данный метод использует инструментарий с учетом времени плато. При обычных измерениях возможно использование иных методов с применением термисторного криоскопа, например, процедуры фиксированного времени. Руководящие положения по применению других процедур приводятся в Приложении C.

3 Предельное значение, приведенное для титруемой кислотности в Разделах 1 и 9.2, применимо к коровьему молоку. Предельные значения для овечьего и козьего молока, возможно, будут более высокими.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods  (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытания)

ISO 6091:2010 Dried milk — Determination of titratable acidity (Reference method) 1) (Молоко сухое. Определение титруемой кислотности (контрольный метод) 1

Проект, первая редакция

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяютя следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 точка замерзания молока (freezing point of milk): Величина температуры, выраженная в градусах Цельсия, посредством которой определяют наличие посторонней воды в молоке.

Примечание – Точку замерзания выражают в миллиградусах Цельсия.

4 Сущность метода

Пробу молока переохлаждают до заданной температуры. Кристаллизацию вызывают способом, достаточным для немедленного высвобождения тепла с нагревом пробы до температуры плато. Плато достигают, когда рост температуры не превышает 0,5 мºC в течение предыдущих 20 с. Полученная таким образом температура соответствует точке замерзания испытуемой пробы.

Прибор калибруют путем регулировки для получения правильных показаний для двух стандартных растворов хлорида натрия, используя процедуру, аналогичную процедуре для порций пробы молока.

5 Реактивы и материалы

При проведении анализа используют реактивы только признанной аналитической степени чистоты, если не указано иное.

5.1 Вода, в соответствии с ISO 3696, градация 2 или вода эквивалентного качества, дистиллированная в аппарате из боросиликатного стекла. Воду кипятят и охлаждают до 20 ºC ± 2 ºC непосредственно перед использованием.

5.2 Натрия хлорид (NaCl), тонкоизмельченный, высушенный в электрической печи (6.7) при температуре 300 ºC ± 25 ºC в течение 5 ч или, в качестве альтернативы, высушенный в сушильном шкафу (6.8) при температуре 130 ºC ± 2 ºC в течение по меньшей мере 24 ч, затем охлажденный до комнатной температуры в эксикаторе (6.9).

5.3 Стандартные растворы хлорида натрия

Стандартные растворы готовят предпочтительно на базисе «грамм на килограмм» (см. Таблицу 1, левая колонка) путем взвешивания требуемого количества приготовленного сухого хлорида натрия (5.2) с точностью 0,1 мг и растворения его в         1 000 г ± 0,1 г воды (5.1). Стандартные растворы хранят при температуре около 5 ºC в хорошо закупоренных полиэтиленовых бутылках (6.10) вместимостью не более 250 мл.

Как вариант, взвешивают в бюксе (6.5), с точностью 0,1 мг, требуемое количество (см. Таблицу 1, средняя колонка) приготовленного сухого хлорида натрия (5.2). Растворяют в воде (5.1) и количественно переносят в мерную колбу с одной меткой вместимостью 1 000 мл (6.6). Доводят водой (5.1) до метки 1 000 мл при 20 ºC ± 2 ºC и перемешивают.

Таблица 1 — Точка замерзания стандартных растворов хлорида натрия

| Раствор NaCl г/кг | Раствор NaCl при 20 ºC г/л | Точка замерзания мºC |
| --- | --- | --- |
| 6,763 | 6,731 | - 400,0 |
| 6,901 | 6,868 | - 408,0 |
| 7,625 | 7,587 | - 450,0 |
| 8,489 | 8,444 | - 500,0 |
| 8,662 | 8,615 | - 510,0 |
| 8,697 | 8,650 | - 512,0 |
| 8,835 | 8,787 | - 520,0 |
| 9,008 | 8,959 | - 530,0 |
| 9,181 | 9,130 | - 540,0 |
| 9,354 | 9,302 | - 550,0 |
| 9,475 | 9,422 | - 557,0 |
| 10,220 | 10,161 | - 600,0 |

Перед использованием стандартный раствор осторожно переворачивают и несколько раз вращают бутылку с целью тщательного перемешивания содержимого.

Не следует энергично перемешивать стандартный раствор, так как это может привести к попаданию воздуха. Пробы стандартных растворов следует вливать из бутылок; никогда не следует использовать пипетки для этих целей. Не следует использовать стандартные растворы из бутылок,  которые заполнены менее чем на одну четверть или стандартные растворы, которым более 2 месяцев или которые содержат видимые следы плесени.

Для данного контрольного метода необходимо использовать только бесконсервантные стандартные растворы хлорида натрия. В случае обычных методов можно использовать стандартные растворы хлорида натрия с фунгицидными или фунгистатическими агентами. Руководящие положения см. в Приложении C.

6 Оборудование

Используют обычное лабораторное оборудование и, в частности, нижеприведенное.

6.1 Криоскоп, состоящий из термически контролируемого охлаждающего устройства, термисторного зонда с заданным контуром, устройства считывания, мешалки для пробы и устройства вызова кристаллизации (см. Рисунок 1).

Размеры в миллиметрах

Обозначение

1 оправка

2 пробирка для пробы

3 проволока для перемешивания

4 шарик термистора

Рисунок 1 — Изображение пробирки с пробой, термисторного зонда и проволоки для перемешивания

6.1.1 Охлаждающее устройство

Можно использовать несколько типов термически контролируемых охлаждающих устройств, например:

a) иммерсионного типа: охлаждающая ванна с требуемой буферной емкостью;

b) циркулярного типа: непрерывный поток охлаждающей жидкости вокруг пробирки с пробой;

c) типа с охлаждающим блоком: охлаждающий блок с малым количеством охлаждающей жидкости.

После начала замораживания следует поддерживать температуру охлаждающей жидкости вокруг пробирки с пробой постоянной на уровне минус 7,0 ºC ± 0,5 ºC.

Примечание - Подходящей охлаждающей жидкостью является 33 % (по объему) водный раствор пропиленгликоля.

6.1.2 Измерительное устройство, связанные схемы и устройство считывания.

Термистор должен быть стеклянным зондом с диаметром 1,60 мм ± 0,4 мм и электрическим сопротивлением в диапазоне от 3 Ом до 30 кОм при 0 ºC.

Тип и размеры стержневого материала (включая возможный заполнитель) в процессе работы не должны допускать передачу тепла в пробу более чем 2,5 × 10-3 Дж/с.

Когда зонд находится в позиции измерения, шарик термистора должен лежать на оси пробирки с пробой и на равных расстояниях от внутренних стенок и внутреннего дна пробирки (см. Рисунок 1).

Термистор и связанные схемы должны иметь чувствительность 1 мºC или выше в диапазоне от минус 400 мºC до  минус 600 мºC.

Линейность контура должна быть такова, чтобы не было внесено ни одной ошибки более 1 мºC в любой точке в диапазоне от минус 400 мºC до  минус 600 мºC при правильной работе прибора.

Устройство считывания должно обеспечивать чувствительность 1 мºC или выше в диапазоне по меньшей мере от 0 мºC до  минус 1 000 мºC.

6.1.3 Проволока для перемешивания, инертная по отношению к молоку, используемая для перемешивания порции пробы в процессе охлаждения.

Амплитуда проволоки для перемешивания должна быть отрегулирована. Проволоку устанавливают вертикально в соответствии с инструкциями производителя. Проволока должна вибрировать вбок с амплитудой от 2 до 3 мм с тем, чтобы обеспечить единообразие температуры порции пробы в процессе охлаждения. В процессе перемешивания не следует допускать соударение проволоки со стеклянным зондом или стенками пробирки.

6.1.4 Устройство вызова кристаллизации, которое мгновенно вызывает кристаллизацию порции пробы при достижении минус 3 ºC.

Для данной цели можно использовать проволоку для перемешивания (6.1.3). Один из методов состоит в увеличении амплитуды вибрации на 1–2 с, чтобы проволока для перемешивания соударялась со стенками пробирки с пробой (6.2).

6.2 Пробирки для пробы, симметричные, изготовленные из боросиликатного стекла, длиной 50,5 мм ± 0,2 мм, с внешним диаметром 16,0 мм ± 0,2 мм и внутренним диаметром 13,7 мм ± 0,3 мм (см. Рисунок 1).

Толщина стенок пробирки не должна варьировать более чем на 0,1 мм. Пробирки должны иметь одинаковую форму, чтобы для равных объемов одного и того же раствора были получены одинаковые точки замерзания. Перед использованием пробирки следует проверить на одинаковость.

6.3 Главный источник электропитания, способный функционировать в соответствии с техническими требованиями производителя.

6.4 Аналитические весы, имеющие точность взвешивания 0,1 мг.

6.5 Бюкс.

6.6 Мерные колбы с одной меткой, вместимостью 1 000 мл, по ISO 1042 [2],                  класс A.

6.7 Электрическая печь, способная функционировать при температуре                  300 ºC          ± 25 ºC; или

6.8 Сушильный шкаф, способный функционировать при температуре 130 ºC ± 2 ºC.

6.9 Эксикатор, содержащий силикагель, с индикатором гигрометра.

6.10 Полиэтиленовые бутылки, максимальной вместимостью 250 мл, с соответствующими пробками.

7 Отбор проб

Отбор проб не является частью метода, установленного в настоящем стандарте. Рекомендуемый метод отбора проб приводится по ISO 707| IDF 50 [1].

Важно, чтобы в лабораторию была поставлена проба, которая в полной мере представительна и не была повреждена или изменена в процессе транспортирования или хранения.

Испытывать пробы следует предпочтительно незамедлительно после их доставки в лабораторию. При условии, что проба сохраняется в представительном виде, испытуемую пробу сырого молока можно хранить при температуре от 0 ºC до 6 ºC до 48 ч после отбора проб. В случае использования проб переработанного молока соблюдают их срок хранения.

8 Калибровка термисторного криоскопа

Необходимо обеспечить, чтобы криоскоп (6.1) был в рабочем состоянии в соответствии с инструкциями производителя. Проверяют положение зонда, амплитуду вибраций проволоки для перемешивания и температуру охлаждающего устройства (6.1.1).

Выбирают два стандартных раствора хлорида натрия (см. Таблицу 1), точки замерзания которых близки к ожидаемой точке замерзания исследуемого молока. Разница температур в точках замерзания двух растворов должна быть не менее 100 мºC. Необходимо гарантировать, чтобы температура выбранных стандартных растворов и испытуемой пробы была одинаковой.

Наливают 2,5 мл ± 0,1 мл стандартных растворов в чистые, сухие пробирки для проб (6.2) и калибруют прибор, как это указано производителем. Используют пробирки для проб (6.2) того же типа, что и пробирки, используемые во время испытания пробы. После этого термисторный криоскоп готов к работе.

9 Приготовление испытуемой пробы

9.1 Приготовление

При необходимости из испытуемой пробы извлекают все посторонние видимые тела или плотный молочный жир посредством фильтрования в чистый сухой сосуд. Аккуратно перемешивают пробу. Используют фильтр, инертный к молоку и эффективный в случае использования при лабораторной температуре.

Пробы испытывают при температуре хранения или после достижения лабораторной температуры до начала определения. В начале определения (см. также Раздел 8) испытуемые пробы и стандартные растворы хлорида натрия должны иметь одинаковую температуру.

9.2 Состояние пробы

Если имеются сомнения относительно состояния пробы, определяют титруемую кислотность испытуемой пробы посредством использования метода, установленного в ISO 6091, по возможности одновременно с определением точки замерзания.

Результаты, полученные на основе проб с титруемой кислотностью, превышающей 20 мл раствора гидроксида натрия концентрации 0,1 моль/л на 10 г нежирного остатка, не являются представительными для исходного молока (см. Раздел 1, Примечание 3).

10 Проведение анализа

10.1 Предварительные проверки

Проводят предварительную проверку аппаратуры в соответствии с инструкциями изготовителя.

10.2 Рабочая калибровочная проверка

Перед каждой серией опытов определяют точку замерзания стандартного раствора хлорида натрия (5.3) (например, раствора с точкой замерзания минус 512 мºC), пока разница двух последовательных измерений не будет превышать 1 мºC.

Если среднее значение двух результатов отличается от точки замерзания стандартного раствора более чем на 2 мºC, криоскоп калибруют повторно согласно Разделу 8.

Если криоскоп работает непрерывно, калибровку проводят не реже 1 раза в час.

10.3 Определение

Контейнер с пробой осторожно переворачивают и вращают несколько раз, перемешивая содержимое, при этом не допускают проникновения воздуха.

Используя пипетку, переносят 2,5 мл ± 0,1 мл порции пробы подготовленной испытуемой пробы (9.1) в чистую сухую пробирку для проб (6.2).

Убеждаются, что зонд и проволока для перемешивания (6.1.3) чистые и сухие. При необходимости их вытирают мягкой чистой безворсовой тканью.

Помещают пробирку в откалиброванный криоскоп (6.1) согласно инструкциям изготовителя. Начинают охлаждение порции пробы и вызывают кристаллизацию при температуре минус 3,0 ºC ± 0,1 ºC.

Плато достигают, когда подъем температуры за прошедшие 20 с не превышает               0,5 мºC. При использовании аппаратуры с разрешающей способностью, не превышающей          1 мºC, плато достигается в тот период, когда температура стабилизируется за 20 с. Регистрируют данную температуру.

Если в силу каких-либо причин кристаллизация начинается до достижения температуры минус 3,0 ºC ± 0,1 ºC, испытание прекращают. Опыт повторяют с другой порцией пробы объемом 2,5 мл.

Если и вторая проба преждевременно кристаллизуется, оставшееся количество испытуемой пробы (или ее часть) подогревают в закрытом контейнере при температуре 40 ºC ± 2 ºC в течение 5 мин до расплавления кристаллического жира. Затем снова охлаждают повторно приготовленную испытуемую пробу (или ее часть) до лабораторной температуры (см. также 9.1) и сразу повторяют испытание порции пробы объемом 2,5 мл.

Примечание – Интервал времени между началом кристаллизации и достижением плато, а также время, в течение которого температура остается постоянной, могут различаться для разных проб и являются значительно более короткими для воды и стандартных растворов хлористого натрия по сравнению с молоком.

После завершения измерения пробирку вынимают, термисторный зонд и проволоку для перемешивания ополаскивают водой. Затем термисторный зонд и проволоку протирают досуха мягкой чистой безворсовой тканью.

При необходимости проведения повторного измерения используют другую порцию пробы. Если разница в двух точках замерзания превышает значение сходимости (см. 12.2), результаты аннулируют и выполняют еще два последовательных измерения с использованием двух свежих порций проб.

11 Расчеты и выражение результатов

11.1 Расчеты

Если калибровка подтверждается результатами рабочей калибровочной проверки (10.2), в качестве результата используют полученное значение, если проводились множественные определения, используют среднее арифметическое полученных значений. Если калибровка не подтверждается, процедуру повторяют (Раздел 10).

11.2 Выражение результатов

Результаты испытаний, касающиеся точки замерзания, выражают тремя значащими цифрами.

12 Прецизионность

12.1 Межлабораторное испытание

Значения повторяемости и воспроизводимости получены на основе результатов межлабораторных испытаний данного метода, которые приведены в Приложениях A и B.

Значения, полученные на основе данных межлабораторных испытаний, могут быть неприменимы к диапазонам концентраций и матрицам, отличным от приведенных.

12.2 Повторяемость

Абсолютная разница между двумя отдельными результатами испытаний, полученными с использованием одного и того же метода применительно к идентичному испытуемому материалу в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором, используя то же оборудование в течение короткого интервала времени, должна не более чем в 5 % случаев превышать:

a) для коровьего молока: 4 мºC;

b) для козьего молока: 4 мºC;

с) для овечьего молока: 6 мºC.

12.3 Воспроизводимость

Абсолютная разница между двумя отдельными результатами испытаний, полученными с использованием одного и того же метода применительно к идентичному испытуемому материалу в различных лабораториях, различными операторами при использовании различного оборудования, должна не более чем в 5 % случаев превышать:

a) для коровьего молока: 6 мºC;

b) для козьего молока: 9 мºC;

с) для овечьего молока: 10 мºC.

13 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать по меньшей мере следующую информацию:

a) всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;

b) используемый метод отбора проб, если он известен;

c) используемый метод испытаний, со ссылкой на настоящий стандарт;

d) подробные данные проведения работ, не установленные в настоящем стандарте или рассматриваемые как необязательные, а также все факторы, влияющие на результат(ы) испытаний;

e) титруемую кислотность, если она определена;

f) полученные результаты испытаний и, если была проведена проверка повторяемости, полученный окончательный цитируемый результат.

Приложение A

(информативное)

Межлабораторное испытание коровьего молока

A.1 Общие положения

После предварительных исследований в октябре 1998 г., в сентябре 1999 г. было проведено международное межлабораторное испытание с участием 19 лабораторий из 13 стран. В данном испытании использовались 18 испытуемых образцов, разделенных на 36 анонимных дубликатов:

a) шесть пар образцов обезжиренного молока УВТ на трех различных уровнях;

b) шесть пар образцов цельного молока УВТ на трех различных уровнях;

c) шесть пар образцов сырого молока на трех различных уровнях.

Испытание было организовано Нидерландской Станцией контроля молока,                г. Зютфен (Нидерланды) и Инспекцией по охране здоровья, г. Лееварден (Нидерланды). Испытуемые образцы были приготовлены и разосланы центром Кекале (Cecalait),              г. Полиньи (Франция), который также выполнил статистический анализ в соответствии с ISO 5725-1 [3] и ISO 5725-2 [4], в результате были получены данные по прецизионности, которые приведены в Таблицах A.1–A.3.

A.2 Результаты испытания

Таблица A.1 — Результаты, полученные для обезжиренного молока УВТ

| Проба | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Среднее по совокупностиª |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участвующих лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися значениями | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |  |
| Среднее значение, мºC | -497,4 | -498,8 | -512,0 | -518,1 | -536,1 | -539,4 | -517,0 |
| Стандартное отклонение сходимости, sr, мºC | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| Предел сходимости, r (= 2,8 sr), мºC | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 3,1 |
| Коэффициент вариации сходимости, CV(r), % | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,21 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, мºC | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 1,5 |
| Предел воспроизводимости, R (= 2,8 sR), мºC | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 5,6 | 4,2 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CV(R), % | 0,25 | 0,26 | 0,23 | 0,31 | 0,26 | 0,37 | 0,29 |
| а Значения среднего по совокупности рассчитывают как средневзвешенное каждого из значений для проб. Все другие статистические средние рассчитывают на основе квадратного корня средних квадратических отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица A.2 — Результаты, полученные для цельного УВТ молока

| Проба | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Среднее по совокупностиª |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участвующих лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися значениями | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |  |
| Среднее значение, мºC | -491,6 | -494,7 | -512,6 | -512,9 | -534,8 | -534,9 | -513,6 |
| Стандартное отклонение сходимости, sr, мºC | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 |
| Предел сходимости, r (= 2,8 sr), мºC | 3,5 | 4,7 | 5,5 | 3,1 | 3,9 | 3,4 | 4,1 |
| Коэффициент вариации сходимости, CV(r), % | 0,25 | 0,34 | 0,38 | 0,22 | 0,26 | 0,22 | 0,28 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, мºC | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,2 |
| Предел воспроизводимости, R (= 2,8 sR), мºC | 5,6 | 6,4 | 7,7 | 4,2 | 5,6 | 6,4 | 6,1 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CV(R), % | 0,41 | 0,46 | 0,53 | 0,29 | 0,38 | 0,43 | 0,42 |
| а Значения среднего по совокупности рассчитывают как средневзвешенное каждого из значений для проб. Все другие статистические средние рассчитывают на основе квадратного корня средних квадратических отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица A.3 — Результаты, полученные для сырого молока

| Проба | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Среднее по совокупностиª |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участвующих лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися значениями | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 |  |
| Среднее значение, мºC | -496,2 | -504,9 | -518,3 | -525,5 | -540,0 | -548,8 | -522,3 |
| Стандартное отклонение сходимости, sr, мºC | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Предел сходимости, r (= 2,8 sr), мºC | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,6 |
| Коэффициент вариации сходимости, CV(r), % | 0,28 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,25 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, мºC | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| Предел воспроизводимости, R (= 2,8 sR), мºC | 5,9 | 7,0 | 7,4 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,5 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CV(R), % | 0,42 | 0,50 | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,45 |
| а Значения среднего по совокупности рассчитывают как средневзвешенное каждого из значений для проб. Все другие статистические средние рассчитывают на основе квадратного корня средних квадратических отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение B

(информационное)

Межлабораторное испытание сырого овечьего и козьего молока

B.1 Общие положения

После предварительных исследований в 2003 г., в феврале и марте 2004 г. были проведены два отдельных международных межлабораторных испытания, касающихся сырого овечьего и козьего молока, с участием 12 лабораторий из 11 стран [7].

В испытании использовались шесть испытуемых образцов каждого вида, разделенных на 12 анонимных дубликатов. Испытание было организовано фирмами A.I.A. Laboratorio Standard Latte, г. Маккаресе-Ром (Италия) и C.M.I.O. C.T. Laboratory, г. Никосия (Кипр). Испытуемые образцы были приготовлены и разосланы A.I.A. Laboratorio Standard Latte, которая также провела статистический анализ в соответствии с [3] и [4], в результате были получены данные по прецизионности, которые приведены в Таблицах B.1 и B.2.

B.2 Результаты испытания

Таблица B.1 — Результаты, полученные для сырого овечьего молока

| Проба | A | B | C | D | E | F | Среднее по совокупностиª |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участвующих лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися значениями | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Среднее значение, мºC | - 533.2 | - 572.4 | - 516.5 | - 490.9 | - 584.1 | - 571.9 | - 544.8 |
| Стандартное отклонение сходимости, sr, мºC | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 2.1 |
| Предел сходимости, r (= 2,8 sr), мºC | 4.4 | 6.9 | 2.2 | 4.7 | 5.3 | 9.2 | 5.9 |
| Коэффициент вариации сходимости, CV(r), % | 0.83 | 1.20 | 0.43 | 0.96 | 0.90 | 1.61 | 1.08 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, мºC | 3.0 | 4.4 | 2.2 | 3.5 | 3.6 | 5.0 | 3.7 |
| Предел воспроизводимости, R (= 2,8 sR), мºC | 8.3 | 12.3 | 6.2 | 9.7 | 10.1 | 13.9 | 10.4 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CV(R), % | 1.55 | 2.15 | 1.21 | 1.98 | 1.72 | 2.43 | 1.91 |
| а Значения среднего по совокупности рассчитывают как средневзвешенное каждого из значений для проб. Все другие статистические средние рассчитывают на основе квадратного корня средних квадратических отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.2 — Результаты, полученные для сырого козьего молока

| Проба | A | B | C | D | E | F | Среднее по совокупностиª |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество участвующих лабораторий после исключения лабораторий с резко отклоняющимися значениями | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Среднее значение, мºC | - 541,9 | - 572,5 | - 550,0 | - 553,6 | - 561,5 | - 596,5 | - 562,7 |
| Стандартное отклонение сходимости, sr, мºC | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
| Предел сходимости, r (= 2,8 sr), мºC | 2,3 | 2,9 | 4,8 | 2,7 | 5,1 | 4,3 | 3,8 |
| Коэффициент вариации сходимости, CV(r), % | 0,43 | 0,50 | 0,88 | 0,49 | 0,91 | 0,72 | 0,68 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, мºC | 3,5 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Предел воспроизводимости, R (= 2,8 sR), мºC | 9,7 | 6,7 | 8,5 | 9,6 | 8,5 | 8,3 | 8,6 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CV(R), % | 1,78 | 1,16 | 1,54 | 1,73 | 1,51 | 1,39 | 1,52 |
| а Значения среднего по совокупности рассчитывают как средневзвешенное каждого из значений для проб. Все другие статистические средние рассчитывают на основе квадратного корня средних квадратических отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение C

(информационное)

Руководящие положения по применению обычных методов с использованием термисторного криоскопа

C.1 Введение

Настоящий стандарт описывает контрольный криоскопический метод определения точки замерзания молока. На практике может быть удобным применение иных методов с использованием термисторного криоскопа по следующим причинам:

a) достижение меньшей продолжительности испытания путем применения более раннего момента  прекращения измерений;

b) сохранение инструментария в действии, когда полная адаптация к требованиям к контрольному методу невозможна.

Примеры методов и/или отклонений в использовании:

1) прекращение измерения при 30 с, 50 с, 60 с или 90 с после начала кристаллизации;

2) прекращение измерения, когда показания считывающего устройства прибора постоянны в пределах ± 1 мºC в течение 20 с (или иного интервала времени);

3) работа с частями приборов, имеющими отклоняющиеся характеристики;

4) использование иных объемов пробы;

5) применение иной температуры кристаллизации.

При применении обычных методов следует проводить коррекцию результатов обычного метода испытания, чтобы достичь средней согласованности с результатами контрольных измерений с применением термисторного криоскопа. Величину коррекции следует определить, принимая во внимание соответствующие обстоятельства. Настоящее приложение содержит руководящие положения по установлению величин коррекции.

C.2 Предпосылки

Применяемый обычный метод должен удовлетворять следующим требованиям:

a) использование того же самого принципа испытаний, т.е. метода с применением термисторного криоскопа;

b) достижение разрешающей способности 1 мºC или более высокой в диапазоне температур от минус 400 мºC до минус 600 мºC;

c) наличие линейности с отклонением не более 1 мºC в диапазоне температур от минус 400 мºC до минус 600 мºC;

d) наличие возможности прекращения измерений не ранее, чем через 30 с после начала

кристаллизации;

e) наличие сходимости, не превышающей величины, указанной в 12.2.

C.3 Определение величины коррекции

C.3.1 Общие положения

Любую необходимую коррекцию следует определять путем сравнительных измерений контрольного метода и обычного метода, используя достаточное количество представительных проб исследуемого молока.

C.3.2 Отбор и обработка проб

Для данной цели отбирают испытуемые пробы, представительные для изучаемой совокупности, т.е. те, которые относятся к нормальному диапазону вариаций состава и диапазону значений точек замерзания, установленных для данного типа рассматриваемой пробы. Испытуемые пробы отбирают и обрабатывают в соответствии с Разделами 7 и 9.

C.3.3 Количество испытуемых проб

Минимальное количество проб в испытании, n, должно быть таким, чтобы критическая разница 0,4 мºC не была превышена. Значение n рассчитывают, используя приближенное уравнение:

n≈σd  t0,95CD2,

| где σd | стандартное отклонение различий между методами для индивидуальных проб; |
| --- | --- |
| t0,95 | численное значение нормального приведенного распределения при одностороннем доверительном интервале 95%; |
| CD | определенное значение для критической разности. |

Пример Для σd  = 3,0 м0С, t0,95=1,645 и CD=0,4 м0С,  n ≥152 пробы

C.3.4 Калибровка и проверка калибровки

Анализируют стандартные растворы хлорида натрия (5.3) с известными значениями точек замерзания в тех же условиях, что и испытуемые пробы. Принимают меры, чтобы условия были одинаковыми как в случае контрольного, так и обычного метода. В обоих методах используют одни и те же стандартные растворы хлорида натрия.

C.3.5 Измерения испытуемых проб

В случае обычных методов допустимо использование стандартных растворов хлорида натрия (5.3) с фунгицидными или фунгистатическими агентами. Тем не менее, добавление не должно приводить к эффекту повышения более чем на 1 мºC по сравнению с бесконсервантным раствором с той же концентрацией хлорида натрия. Агент должен иметь аналитическую степень чистоты и его использование не должно быть сопряжено с ограничениями, накладываемыми экологическими нормами. При использовании консерванта слегка понижают концентрацию хлорида натрия, чтобы сохранить то же значение точки замерзания, что и у бесконсерватного стандартного раствора хлорида натрия (см. Таблицу 1). Следует установить надлежащую дату окончания срока годности, которая базируется на валидационных исследованиях.

Определяют точку замерзания испытуемых проб дважды с использованием контрольного метода, установленного в настоящем международном стандарте.

Определяют точку замерзания той же серии проб дважды с использованием обычного метода. Следует избегать различий в условиях окружающей среды для измерений, проводимых при контрольном методе и обычном методе.

C.3.6 Расчет величины коррекции

Каждый индивидуальный результат корректируют на величину, соответствующую разнице между точкой замерзания контрольной пробы (см. 5.3) и значением, определенном в ближайшей калибровочной проверке. Далее рассчитывают средние значения точек замерзания для измерений дубликатов, полученные при использовании контрольного метода. Аналогичным образом получаю средние значения при измерениях в рамках обычного метода.

Рассчитывают стандартное отклонение, s, индивидуальных разностей между средними результатами, полученными обоими методами. Исключают резко отклоняющиеся значения, т.е. пробы с разницей, превышающей 3s. Затем рассчитывают среднюю разницу между результатами, полученными двумя методами. Данную величину, округленную до второй значащей цифры, используют в качестве величины коррекции.

Если после исключения резко отклоняющихся значений s все еще превышает 3,0 мºC, получение величины коррекции рассматривают как слишком неточное и, таким образом, оно неприемлемо.

Пример в случае сокращенной серии проб (n = 10) приведен в Таблице C.1.

Таблица C.1 — Пример

| Проба | Результаты в случае контрольного метода (1) |  |  |  |  | Результаты в случае обычного метода (2) |  |  |  |  | Разн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | необработанные данные |  | после коррекции |  |  | необработанные данные |  | после коррекции |  |  | (2)- (1) |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | среднее | 1 | 2 | 1 | 2 | среднее |  |
| 512 контрольная проба | -512,4 | -513,0 | - | - | - | -511,5 | -512,7 | - | - | - | - |
| 1 | -517,5 | -518,2 | -516,8 | -517,5 | -517,15 | -518,0 | -519,2 | -518,0 | -519,1 | -518,55 | -1,40 |
| 2 | -538,1 | -536,9 | -537,4 | -536,2 | -536,80 | -537,3 | -539,0 | -537,2 | -538,9 | -538,05 | -1,25 |
| 3 | -521,8 | -521,3 | -521,1 | -520,6 | -520,85 | -522,9 | -521,8 | -522,8 | -521,7 | -522,25 | -1,40 |
| 4 | -528,6 | -529,9 | -527,9 | -529,2 | -528,55 | -530,3 | -531,4 | -530,2 | -531,3 | -530,75 | -2,20 |
| 5 | -522,3 | -520,9 | -521,6 | -520,2 | -520,90 | -527,3 | -529,2 | -527,2 | -529,1 | -528,15 | -7,25а |
| 6 | -515,7 | -518,1 | -514,9 | -517,3 | -516,10 | -517,7 | -518,9 | -518,1 | -519,3 | -518,70 | -2,60 |
| 7 | -523,4 | -522,1 | -522,6 | -521,3 | -521,95 | -525,2 | -524,7 | -525,6 | -525,1 | -525,35 | -3,40 |
| 8 | -512,2 | -513,8 | -511,4 | -513,0 | -512,20 | -514,1 | -513,4 | -514,5 | -513,8 | -514,15 | -1,95 |
| 9 | -516,1 | -514,2 | -515,3 | -513,4 | -514,35 | -517,5 | -518,2 | -517,9 | -518,6 | -518,25 | -3,90 |
| 10 | -521,6 | -522,3 | -520,8 | -521,5 | -521,15 | -521,4 | -523,4 | -521,8 | -523,8 | -522,80 | -1,65 |
| 512 контрольная проба | -513,1 | -512,5 | - | - | - | -511,7 | -511,5 | - | - | - | - |
| Средняя разница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,7 |
| Стандартное отклонение, s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |
| Средняя разница после исключения данных по пробе с резко отклоняющимися значениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,2 |
| Значение s после исключения данных по пробе с резко отклоняющимися значениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 |
| а Резко отклоняющееся значение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средняя разница между результатами, когда измерения проводятся с помощью обычного и контрольного метода, в данном примере равна минус 2,2 мºC. Это также величина коррекции, необходимая при измерении в случае обычного метода. В данном случае это означает коррекцию к более высокой температуре.

C.4 Достоверность

Рассчитанная величина коррекции является достоверной для конкретного сочетания типа испытуемой пробы и характеристик обычного метода, т.е. характеристик прибора, момента прекращения измерений, объема порции пробы и температуры кристаллизации.

Приложение D

(информационное)

Корректирование значения точки замерзания, используемого как контрольное значение для натурального молока

Настоящее приложение было впервые введено в ISO 5764|IDF 108:2002 по причинам, изложенным ниже.

Для оценки того, содержит ли проба молока постороннюю воду, необходимо провести сравнение точки замерзания данной испытуемой пробы с точкой замерзания «натурального молока», т.е. молока, в отношении которого известно, что оно не содержит посторонней воды.

Для многих проб (например, обработанного молока, произведенного из смеси многочисленных различных фермерских поставок) не всегда возможно получить контрольное значение для натурального молока. В таких случаях необходимо установить среднее целевое значение для натурального молока. Некоторые страны приходят к значению точки замерзания для натурального молока после проведения обширных обследований. Другие принимают значение, основанное на многолетних исторических наблюдениях.

Сдвиг на шкале температур замерзания появляется в случае перехода от использования в течение продолжительного времени метода к контрольному методу, описанному в настоящем международном стандарте. Такой переход на температурной шкале, с одной стороны, обусловлен более строгим нормированием компонентов и характеристик приборов, с другой стороны, другим определением понятия точки «прекращения» на кривой точек замерзания молока (см. C.1).

Совершенно ясно, что это изменение на шкале вызывает изменение при считывании значения точки замерзания относительно считывания, произведенного ранее. Это вызывает необходимость применения незначительного изменения в отношении ранее использовавшихся значений, характеризующих натуральное молоко. Если бы поправки не были произведены, то систематическая погрешность могла бы проявляться в отношении оценки посторонней воды в молоке.

Вместе с тем рекомендуется корректировать «только один раз» значение, применяемое к натуральному молоку с целью приведения в соответствие с новой шкалой настоящего стандарта. Подобное корректирование выполняют под надзором каждого национального органа власти.

Корректирование может выполняться согласно процедуре, приведенной в Приложении C с соблюдением следующих дополнительных мер предосторожности:

a) использование методических указаний по статистике с целью установления оптимального числа проб, необходимых для сличения, чтобы удержать любые остаточные систематические погрешности на приемлемо низком уровне;

b) использование испытуемых образцов при проведении испытаний, представляющих как можно более адекватно тип молока, подвергаемого обычным испытаниям;

c) испытание одной серии образцов при проведении испытаний согласно данному стандартному методу с использованием эталонного криоскопа;

d) испытание серии дубликатов образцов с использованием метода испытаний и характеристик приборов, используемых при разработке ранее использованного эталонного значения «для натурального молока»;

e) хранение записей данного исследования для последующих ссылок.

Библиография

| [1] | ISO 707¦IDF 50 Milk and milk products — Guidance on sampling (Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб) |
| --- | --- |
| [2] | ISO 1042, Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks (Посуда лабораторная стеклянная. Мерные колбы с одной меткой) |
| [3] | ISO 5725-1 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1:General principles and definitions (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения) |
| [4] | ISO 5725-2 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения) |
| [5] | INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION. Measurement of extraneous water by determination of freezing point of milk. Bull. IDF, 1983, (154), pp. 1-43 (Международная федерация предприятий молочной промышленности. Измерение посторонней воды путем определения точки замерзания молока. Bull. IDF, 1983, (154), стр. 1-43) |
| [6] | INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION. Reference materials and interlaboratory collaborative studies. Bull. IDF, 1986, (207), pp. 1-207 (Международная федерация предприятий молочной промышленности. Образцовые материалы и межлабораторные совместные исследования. Bull.IDF, 1986, (207), стр. 1-207) |
| [7] | INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION. Collaborative studies organized to include sheep and goat milk in the scope of joint standard ISO 5764⎪IDF 108:2002, Milk — Determination of freezing point —Thermistor cryoscope method (Reference method). Bull. IDF, 2007, (419), pp. 1-15 (Международная федерация предприятий молочной промышленности. Совместные исследования, организованные с целью включения овечьего и козьего молока в совместный стандарт ISO 5764¦IDF 108:2002 Молоко. Определение точки замерзания. Метод с применением термисторного криоскопа (контрольный метод). Bull. IDF, 2007, (419), стр. 1-15) |

__________________________________________________________________________

УДК 637.11.001:006:354							МКС 67.100.10

Ключевые слова: молоко, метод,  отбор проб, криоскоп термисторный, проба, точка замерзания

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

УДК 637.11.001:006:354							МКС 67.100.10

Ключевые слова: молоко, метод,  отбор проб, криоскоп термисторный, проба, точка замерзания

___________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						    И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации						    А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника                                                       Е. Кулешова

Центра стандартизации

Ведущий специалист

Центра стандартизации						   С. Алимбакирова