| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект KZ, первая редакция) |
| СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ Инфракрасный термогравиметрический метод определения влажности |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №	 от 20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения СТ РК 2.194

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |  |
| 3 | Термины и определения |  |  |
| 4 | Общие положения |  |  |
| 5 | Характеристики погрешности результатов измерений |  |  |
| 6 | Условия выполнения измерений |  |  |
| 7 | Требования к инфракрасному термогравиметрическому влагомеру и вспомогательному оборудованию, используемому при выполнении измерений |  |  |
| 8 | Подготовка к выполнению измерений |  |  |
| 9 | Выполнение измерений |  |  |
| 10 | Обработка и оформление результатов измерений |  |  |
| 11 | Контроль погрешности результатов измерений |  |  |
| Приложение А (справочное) |  | Особенности нагрева семян масличных культур и продуктов их переработки под действием инфракрасного излучения |  |  |
| Приложение Б (справочное) |  | Значения показателей точности, повторяемости и воспроизводимости воздушно-теплового метода определения влажности |  |  |
| Библиография |  |  |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Семена масличных культур и продукты их переработки Инфракрасный термогравиметрический метод определения влажности Oilseeds and products of their processing Infrared thermogravimetric method of the penis

Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на семена масличных культур, включая сою, используемые в качестве сырья для масложировой промышленности, продукты их переработки - жмыхи и шроты (далее - семена масличных культур и продукты их переработки) и устанавливает инфракрасный термогравиметрический метод определения влажности.

Положения настоящего стандарта могут быть использованы при разработке и аттестации методик выполнения измерений влажности семян масличных культур и продуктов их переработки инфракрасным термогравиметрическим методом.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения.

ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 Статистические методы. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта.

ГОСТ 10856-96 Семена масличные. Метод определения влажности.

ГОСТ 13979.1-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения массовой доли влаги и летучих веществ.

ГОСТ 29027-91 Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины, определения и обозначения по ГОСТ 8.010, ГОСТ ИСО 5725-1, ГОСТ Р ИСО 7870-2 и ГОСТ 29027.

4 Общие положения

4.1 Инфракрасный термогравиметрический метод (далее – ИКТГ метод) определения влажности заключается в измерении массы образца анализируемого вещества до и после его высушивания под действием инфракрасного излучения.

Инфракрасные термогравиметрические влагомеры (далее - ИКТГ влагомеры) разных типов характеризуются:

а) различными источниками инфракрасного излучения, их геометрией, мощностью излучения;

б) диапазоном и точностью поддержания температуры в рабочей камере;

в) диапазоном и погрешностью взвешивания.

Особенностью ИКТГ метода является необходимость задания параметров режима измерений (температуры и времени высушивания, массы образца), обеспечивающих полное удаление влаги из анализируемого вещества без его разложения.

Параметры режима измерений влажности, приведенные в приложении А, экспериментально подтверждают и, при необходимости, устанавливают в методике выполнения измерений (далее - МВИ) влажности конкретных продуктов для ИКТГ влагомеров конкретных типов.

Разработку, метрологическую аттестацию, регистрацию и применение МВИ влажности семян масличных культур и продуктов их переработки для ИКТГ влагомера конкретного типа проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010 и настоящего стандарта.

Выполнение требований настоящего стандарта позволяет использовать ИКТГ метод определения влажности семян масличных культур и продуктов их переработки в качестве альтернативного основному воздушно-тепловому методу определения влажности по ГОСТ 10856 и ГОСТ 13979.1 в соответствии с ГОСТ 8.010, ГОСТ ИСО 5725-6.

5 Характеристики погрешности результатов измерений

ИКТГ метод обеспечивает получение результатов измерений влажности семян масличных культур и продуктов их переработки с абсолютной погрешностью, значения которой не превышают значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 - Значения показателей точности, повторяемости и воспроизводимости ИКТГ метода определения влажности

в процентах

| Объект измерений | Показатель повторяемости (среднеквадратичное отклонение повторяемости), σr | Показатель воспроизводимости (среднеквадратичное отклонение воспроизводимости), σR | Показатель точности (границы, в которых находится абсолютная погрешность измерений с вероятностью Р= 0,95), ± ∆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Семена масличных культур | 0,09 | 0,18 | 0,50 |
| Жмыхи, шроты | 0,07 | 0,14 | 0,35 |

6 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха (25 ± 5) °С;

- относительная влажность воздуха (55 ± 25) %.

Параметры источника питания – в соответствии с условиями эксплуатации (техническими требованиями) используемого ИКТГ влагомера.

Рабочее место при выполнении измерений влажности ИКТГ методом должно быть защищено от воздушных потоков и вибраций; вблизи рабочего места не должно быть источников магнитных полей.

7 Требования к инфракрасному термогравиметрическому влагомеру и вспомогательному оборудованию, используемому при выполнении измерений

7.1 Получение результата измерения влажности с характеристиками погрешности, указанными в таблице 1, обеспечивается при выполнении измерений ИКТГ влагомером утвержденного типа и соответствующего диапазона измерений со следующими основными метрологическими и техническими характеристиками:

- цена единицы наименьшего разряда влажности 0,01%;

- наибольший предел взвешивания не менее 15 г;

- предел абсолютной погрешности взвешивания не более ± 0,01 г;

- диапазон задаваемых температур сушки от 40 ºС до 160 °С;

- точность поддержания температуры сушки не более ± 5 °С;

- диаметр алюминиевой кюветы для сушки не менее 90 мм;

- глубина алюминиевой кюветы для сушки не менее 5 мм.

7.2 Вспомогательное оборудование при подготовке проб семян масличных культур и продуктов их переработки к измерениям ИКТГ методом:

- лабораторная мельница, изготовленная из непоглощающего влагу материала, с минимальным «мертвым» пространством, позволяющая быстро размолоть пробу без заметного повышения температуры и, по возможности, без контакта пробы с окружающей средой, например типа ЛЗМ;

- непроницаемые для влаги и воздуха контейнеры, снабженные герметичными крышками;

- сито из решетного полотна по [1] с круглыми отверстиями диаметром 3,0 мм (полотно 1-30).

7.3 Контейнеры для переноса отобранных и хранения подготовленных проб семян масличных культур и продуктов их переработки должны быть такими, чтобы проба заполняла емкость не менее чем на 80% ее вместимости.

7.4 Применяемые средства измерений подлежат испытаниям с целью утверждения типа в соответствии с [2] или метрологической аттестации в соответствии с [3], поверке в соответствии с [4], и внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, испытательное оборудование подлежит метрологической аттестации в соответствии с ГОСТ Р 8.568.

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Подготовленную лабораторную пробу семян масличных культур и продуктов их переработки (далее – проба) массой не менее 50 г помещают в герметично закрывающийся контейнер.

Подготовка проб семян арахиса, клещевины и сои, жмыхов и шротов состоит в их размоле на лабораторной мельнице до полного прохождения через сито с отверстиями диаметром не более 3 мм.

Пробы, предназначенные для определения влажности, хранят и транспортируют, защищая от прямого солнечного света и влаги. Непосредственно перед измерением влажности пробы тщательно перемешивают.

ИКТГ влагомер подготовляют к работе в соответствии с руководством по эксплуатации и (или) паспортом. Параметры режима измерений выбирают в соответствии с разделом 4.

9 Выполнение измерений

Условия выполнения измерений в соответствии с разделом 6.

При определении влажности ИКТГ методом выполняют следующие основные операции.

В кювете из комплекта ИКТГ влагомера равномерно распределяют навеску пробы массой (5,00 ± 0,20) г, ориентируясь по показаниям электронного табло влагомера.

Кювету с навеской образца помещают в рабочую камеру ИКТГ влагомера и проводят высушивание при установленных параметрах режима измерений до постоянной массы (в автоматическом режиме сушки) в соответствии с руководством по эксплуатации или паспортом ИКТГ влагомера.

10 Обработка и оформление результатов измерений

10.1 Определение убыли массы навески в процессе сушки, математическая обработка и вычисление влажности (массовой доли воды в процентах) пробы осуществляются автоматически ИКТГ влагомером с выдачей на его электронном табло результата единичного определения влажности.

ИКТГ метод предполагает получение результата измерения по одному определению в случаях рутинных экспресс-анализов.

При проведении контрольных измерений в качестве результата измерения влажности принимают среднеарифметическое значение результатов параллельных определений. с

Примечание - С учетом специфики конструкции ИКТГ влагомера за параллельные определения влажности принимают последовательно проведенные определения влажности навесок одной и той же пробы.

10.3 Проверку приемлемости результатов определений, полученных в условиях повторяемости в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5725-6, проводят в следующем порядке.

Если абсолютное расхождение между результатами параллельных определений, полученными в условиях повторяемости, не превышает значения предела повторяемости r, указанного в таблице 2, то за результат измерения принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений.

Таблица 2 – Пределы повторяемости и воспроизводимости при доверительной вероятности Р = 0,95

в процентах

| Объект измерений | Предел повторяемости, r | Предел воспроизводимости, R |
| --- | --- | --- |
| Семена масличных культур | 0,25 | 0,50 |
| Жмыхи, шроты | 0,20 | 0,40 |

Если абсолютное расхождение превышает предел повторяемости r, получают еще один результат единичного определения.

Если абсолютное расхождение между максимальным и минимальным результатами (диапазон) из полученных результатов определений влажности (W max – W min) не более критического диапазона CR0,95 (3) для уровня доверительной вероятности 95% и числа измерений 3, то в качестве окончательного результата указывают среднеарифметическое значение результатов трех определений. Значения критического диапазона для n = 3 находят по формуле:

CR0,95 (n) = f (3) σr,                                                                 (1)

где f (n) - коэффициент критического диапазона для числа измерений 3; f (3) = 3,3;

σr - стандартное отклонение повторяемости по таблице 1.

Если диапазон результатов трех определений больше критического диапазона для n = 3, выясняют причины превышения предела повторяемости, устраняют их и повторяют выполнение измерений влажности в соответствии с требованиями разделов 8 и 9.

10.4 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5725-6, проводят в следующем порядке.

Проверку проводят при получении результатов измерений двумя лабораториями.

При этом пробы для выполнения измерений должны быть однородны, их количество должно быть подготовлено с необходимым для возможных повторных измерений резервом.

Каждая лаборатория получает результаты двух последовательных определений и проводит проверку их приемлемости по 10.3.

Совместимость окончательных результатов измерений, полученных двумя лабораториями, проверяют, сравнивая абсолютное расхождение между двумя средними результатами измерений с критической разностью CD0,95:

CR0,95=R2-r2R2                                                                                      (2)

где R, r – пределы воспроизводимости и повторяемости по таблице 2.

Если критическая разность превышена, то выполняют процедуры, изложенные в 5.3.3 ГОСТ ИСО 5725-6.

10.5 Оформление результатов измерений

Результат измерений влажности представляют в виде:

W ± Δ, P = 0,95,                                                             (3)

где W – результат измерений влажности, %;

Δ – границы абсолютной погрешности измерений по таблице 1, %.

11 Контроль погрешности результатов измерений

11.1 Контроль погрешности результатов измерений влажности ИКТГ методом с использованием методики сравнения.

Роль средств контроля выполняют рабочие пробы. В качестве методики сравнения выбирают воздушно-тепловой метод в соответствии со следующими стандартами:

ГОСТ 10856 - при контроле погрешности результатов измерений влажности семян масличных культур;

ГОСТ 13979.1 - при контроле погрешности результатов измерений влажности жмыхов и шротов.

Контроль погрешности результатов измерений влажности с применением методики сравнения состоит в сравнении результатов контрольных измерений одной и той же пробы, полученных по ИКТГ методу – W и по методике сравнения – WС.

Результат контрольной процедуры δ – оценку погрешности результата измерений влажности рассчитывают по формуле:

δ=W-WC                                                               (4)

Результат контрольной процедуры признают удовлетворительным, если

δ≤Δ2+Δc2                                                                   (5)

где Δ - границы абсолютной погрешности по таблице 1, %;

ΔС - границы абсолютной погрешности по методике сравнения, %.

При невыполнении условия (5) повторяют измерения с использованием другой пробы. При повторном невыполнении условия (5) выясняют причины, приведшие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

Примечание - Наиболее часто причиной превышения погрешности при измерении влажности являются либо неверно выбранные параметры режима измерений влажности ИКТГ влагомером конкретного типа, либо несоблюдение процедуры пробоподготовки.

Результаты контроля погрешности результатов измерений могут быть использованы при реализации контроля стабильности результатов измерений влажности ИКТГ методом.

11.2 Контроль стабильности результатов измерений влажности семян масличных культур и продуктов их переработки с помощью ИКТГ влагомеров проводят в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6 с использованием контрольных карт Шухарта по ГОСТ Р ИСО 7870-2 либо в соответствии с рекомендациями [5]. Процедуры контроля и их периодичность указывают в соответствующем Руководстве по качеству или в контракте на поставку продукции. Если такая периодичность не указана, то руководствуются рекомендациями [5] по выбору числа контрольных процедур в зависимости от объема анализируемых проб.

11.2.1 Параметры контрольных карт Шухарта для контроля стабильности повторяемости.

Расхождение между результатами параллельных определений: w = |W1 – W2|.

Средняя линия:

d2 σr = 1,128 σr,                                                               (6)

где σr – по таблице 1;

d2 - коэффициент для расчета средней линии; d2 = 1,128 при числе параллельных определений, равном двум.

Пределы действия:              UCL = D2 σr = 3,686 σr,                                                       (7)

LCL – отсутствует.

Пределы предупреждения: UCL = D2 (2) σr = 2,834 σr,                                                 (8)

LCL – отсутствует,

где коэффициенты D2 для расчетов пределов действия и предупреждения приведены для числа параллельных определений, равного двум.

11.2.2 Параметры контрольных карт Шухарта для контроля стабильности погрешности.

Для определения параметров контрольных карт для контроля стабильности погрешности рассчитывают стандартное отклонение погрешности σ по формуле:

δ=Δ1,96                                                                    (9)

где Δ – границы абсолютной погрешности измерений по таблице 1, %;

1,96 – квантиль распределения при доверительной вероятности Р = 0,95.

Пределы действия в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7870-2:

UCL=3σn

(10)

LCL=-3σn

где n – число параллельных определений влажности ИКТГ методом.

Примечание - Допускается для определения параметров контрольной карты стандартное отклонение погрешности рассчитывать на основании результатов предыдущих периодов. В таком случае стандартное отклонение погрешности при реализации ИКТГ метода в конкретной лаборатории должно быть меньше значения, полученного по формуле (9).

11.2.3 Заполнение и интерпретация контрольных карт Шухарта.

При построении контрольных карт Шухарта:

а) по оси ординат откладывают результат контрольной процедуры:

1) w - при реализации контроля стабильности повторяемости,

2) δ- при реализации контроля стабильности погрешности;

б) по оси абсцисс откладывают дату проведения анализа.

Сигналом к возможному нарушению стабильности процесса измерений влажности ИКТГ методом служит появление на контрольной карте следующих признаков: одна точка вышла за пределы действия; все точки подряд находятся по одну сторону от средней линии; шесть возрастающих (убывающих) точек подряд.

Если появляется хотя бы один из вышеперечисленных признаков, необходимо проверить соблюдение условий проведения пробоподготовки и выполнения измерений, а также условий эксплуатации ИКТГ влагомера.

Приложение А

(справочное)

Особенности нагрева семян масличных культур

и продуктов их переработки под действием инфракрасного излучения

Инфракрасное излучение является областью оптического диапазона электромагнитного излучения. Его спектр составляет от 760 нм до, примерно, 1 мм.

Инфракрасные излучатели различаются способами генерирования излучения, диапазоном спектра, материалом, температурой и формой тела накала.

По температуре тела накала источники инфракрасного излучения разделяют на светлые и темные инфракрасные излучатели с телом накала в стеклянной и металлической оболочках. К светлым относят те излучатели, у которых температура тела накала выше 1000 °С, а в испускаемом спектре значительную долю составляет видимое излучение. Это лампы накаливания, ламповые излучатели, например галогенные, газоразрядные дуговые лампы, электрические излучатели (зеркальные лампы). У темных инфракрасных излучателей, среди которых наиболее распространены электрические излучатели с керамической или металлической оболочкой, температура тела накала составляет не более 1000 °С, а видимое излучение в спектре – доли процента.

Эффективный нагрев анализируемой пробы инфракрасным излучением достигается при совпадении максимума спектральной плотности падающего излучения с полосой наибольшего поглощения облучаемой пробы.

Действие инфракрасного излучения является результатом его поглощения и заключается в нагреве, удалении влаги и физико-химических превращениях внутри облучаемых веществ. Поэтому использование инфракрасного излучения для нагрева вещества при реализации ИКТГ метода измерений влажности требует оценки влияния инфракрасного излучения на материал анализируемой пробы. Параметры режима измерений влажности конкретного продукта ИКТГ методом (температуру и время высушивания, массу навески) следует выбирать для ИКТГ влагомера конкретного типа.

Значения температур сушки при измерениях влажности семян масличных культур и продуктов их переработки на ИКТГ влагомерах с различными источниками инфракрасного излучения приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Режимы сушки семян масличных культур и продуктов их переработки

| Наименование продукта | Масса навески, г | Температура сушки, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТЭН | Керамический нагреватель | Галогенный нагреватель |
| Семена масличные размолотые | 5,00 + 0,20 | 135 | 165 | 150 |
| Семена масличные не размолотые | 5,00 ± 0,20 | 120 | 150 | 140 |
| Жмыхи, шроты | 2,00 ± 0,20 | 125 | 150 | 140 |
| Пример - ИКТГ влагомеры фирмы Sartorius: - нагреватель в металлической оболочке (ТЭН) – анализатор влажности МА-30; - галогенная лампа – инфракрасный термогравиметрический влагомер МА-45 Н; - нагреватель в керамической оболочке – инфракрасный термогравиметрический влагомер МА-45 С |  |  |  |  |

Приложение Б

(справочное)

Значения показателей точности, повторяемости

и воспроизводимости воздушно-теплового метода определения влажности

Воздушно-тепловые методы определения влажности, установленные ГОСТ 10856 для семян масличных культур и ГОСТ 13979.1 - для жмыхов и шротов, обеспечивают получение результатов измерений влажности семян масличных культур и продуктов их переработки с абсолютными погрешностями, не превышающей приведенных в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Значения показателей точности, повторяемости и воспроизводимости воздушно-теплового метода определения влажности

в процентах

| Объект измерений | Показатель повторяемости (среднеквадратичное отклонение повторяемости), σr | Показатель воспроизводимости (среднеквадратичное отклонение воспроизводимости), σR | Показатель точности (границы, в которых находится абсолютная погрешность измерений с вероятностью Р= 0,95), ± ∆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Семена масличных культур | 0,09 | 0,18 | 0,50 |
| Жмыхи, шроты | 0,07 | 0,14 | 0,35 |

Библиография

| [1] | ТУ 23.2.2068-94 Полотна решетные зерноочистительных машин |
| --- | --- |
| [2] | ПМГ 121-2013 Правила по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения испытаний средств измерений в целях утверждения типа. |
| [3] | ПМГ 06-2019 Правила по межгосударственной стандартизации. Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений. |
| [4] | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «Об утверждении порядка организации поверки средства измерений» от 26 июля 2016 года N89 |
| [5] | РМГ 76-2014 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа |

_________________________________________________________________________

УДК 633.1.543:006.354                                      МКС 17.020

67.200

Ключевые слова: семена масличных культур, жмых, шрот, инфракрасный термогравиметрический метод, влажность, влагомер, инфракрасное излучение

__________________________________________________________________________

| Руководитель разработки: заместитель генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан | __________ | С.Ю. Радаев |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель | __________ | Б.К. Булашев |