| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO/TS 37137-1― 202 (Проект, RU, первая редакция) |

Изделия медицинские

оценка биологического действия РАССАСЫВАЮЩИХСЯ медицинских изделий

Часть 1

Общие требования

(ISO/TS 37137-1:2021, Biological evaluation of absorbable medical devices — Part 1: General requirements, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2023

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте.

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Институт медико-биологических исследований и технологий» (АНО «ИМБИИТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от _____ __________ 20___ г. № _______).

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/TS 37137:2021, Оценка биологического действия рассасывающихся медицинских изделий. Часть 1. Общие требования (Biological evaluation of absorbable medical devices — Part 1: General requirements).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5─2001 (подраздел 3.6).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменений или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения ………………………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ………………………………………………………………… |  |
| 3 | Термины и определения …………………………………………………………….. |  |
| 4 | Общие положения ………….…………………………………………………………. |  |
| 5 | Характеристика пирогена……………………………………………………………. |  |
| 6 | Стерилизация…………………………………………………………………………… |  |
| 7 | Медицинские изделия, содержащие лекарственные субстанции |  |
| 8 | Оценка абсорбируемых медицинских изделий в рамках стандартов ISO 10993…………………………………............................................................... 8.1 Общие положения……………………………………………………………….. 8.2 ISO 10993-1, оценка и исследования в процессе менеджмента риска…. 8.3 ISO 10993-2, требования к обращению с животными……………………… 8.4 ISO 10993-3, исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию……………………… 8.5 ISO 10993-4, исследования изделий, взаимодействующих с кровью…… 8.6 ISO 10993-5, исследования на цитотоксичность: методы in vitro……….. 8.7 ISO 10993-6, исследования местного действия после имплантации…… 8.8 ISO 10993-7, остаточное содержание этиленоксида после стерилизации……………………………………………………………………… 8.9 ISO 10993-9, основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации……………………….. 8.10 ISO 10993-10, исследования кожной сенсибилизации…………………….. 8.11 ISO 10993-11, исследования общетоксического действия……………….. 8.12 ISO 10993-12, приготовление проб и контрольные образцы…………… 8.13 ISO 10993-13, идентификация и количественное определение продуктов деградации полимерных медицинских изделий……………… 8.14 ISO 10993-14, идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из керамики………………………………. 8.15 ISO 10993-15, идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из металлов и сплавов………………… 8.16 ISO 10993-16, концепция токсикокинетических исследований продуктов разложения и выщелачиваемых веществ…………………… 8.17 ISO 10993-17, установление пороговых значений для вымываемых веществ…………………………………………………………………………….. 8.18 ISO 10993-18, исследование химических свойств материалов………….. 8.19 ISO/TS 10993-19, исследования физико-химических, морфологических и топографических свойств материалов……………… 8.20 ISO/TS 10993-20, принципы и методы исследования иммунотоксичности медицинских изделий………………………………….. 8.21 ISO/TR 10993-22, руководство по наноматериалам……………………….. 8.22 ISO 10993-23, исследования раздражения………………………………… 8.22.1 Общие положения …………………………………………………….. 8.22.2 Исследования на раздражение ………………………………........ |  |
| Приложение A (справочное) Номенклатура терминов, связанной с абсорбцией, деградацией и сопряженными терминами………………………. Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам ........................................................................................... |  |  |
| Библиография .…………………………………………………………………………… |  |  |

Введение

ISO (Международная Организация Стандартизации) является федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работу по подготовке международных стандартов проводят через технические комитеты ISO. Каждая организация-член, заинтересованная в области деятельности, для которой создан технический комитет, имеет право быть представленной в данном комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, также принимают участие в работе ISO. ISO тесно сотрудничает с Международной Электротехнической Комиссией (IEС) по вопросам стандартизации электротехнической продукции.

Процедуры, примененные при разработке настоящего стандарта, а также процедуры, предназначенные для его дальнейшей поддержки, приведены в Директиве ISO/IEC, Часть 1. В частности, нужно отметить необходимость различных критериев утверждения для различных типов документов ISO. Настоящий стандарт составлен в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, Часть 2 (www.iso.org/directives). Необходимо обратить внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектом патентных прав.

ISO снимает с себя ответственность за обозначение каких-либо таковых патентных прав. Детали каких-либо патентных прав, обозначенных при разработке документа, будут содержаться во Введении и/или в списке полученных патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/patents).

Любая торговая марка, упомянутая в настоящем стандарте, является информацией, приведенной для удобства пользователей и не является рекламой.

Для разъяснения добровольного характера стандартов, значений конкретных терминов ISO и выражений, связанных с оценкой соответствия, а также информации о приверженности ISO принципам ВТО по техническим барьерам в торговле (TBT), см. следующий URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Настоящий стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 194, Биологическая и клиническая оценка медицинских изделий.

Все части серии ISO 37137 находится на сайте ISO.

Все отзывы и вопросы по данному документы должны быть направлены в национальные органы по стандартизации пользователя. Полный список данных органов приводится по адресу www.iso.org/members.html.

Абсорбируемые имплантаты изначально предназначены для деградации с высвобождением продуктов деградации в организм пациента, что кардинально отличает данные продукты от других медицинских изделий, не предназначенных для абсорбции организмом пациента.

Настоящий стандарт предназначен для описания потенциальных подходов к проведению исследований абсорбируемых имплантатов для оценки безопасности таких абсорбируемых медицинских изделий (МИ).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Изделия медицинские.

оценка биологического действия РАССАСЫВАЮЩИХСЯ медицинских изделий

Часть 1

Общие требования

Medical devices. Biological evaluation of absorbable medical devices —

Part 1: General requirements

Дата введения — 202х—хх—хх

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к оценке абсорбируемых МИ в процессе оценки биологического риска на основе ISO 10993-1.

Настоящий стандарт дает разъяснения терминов «абсорбировать», «деградировать» и других связанных терминов (см. приложение А).

2 Нормативные ссылки

Следующие документы упоминаются в тексте таким образом, что все их содержание или его часть составляют требования настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированной — применяют последнее издание указанного документа, на который дана ссылка (включая любые поправки):

ISO 10993 (все части), Biological evaluation of medical devices (Оценка биологического действия медицинских изделий).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

(Проект, RU, первая редакция)

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в

целях стандартизации по следующим адресам:

- 	Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropediа.org/;

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

Примечание — Для дальнейшей дискуссии по используемой терминологии и для списка потенциальных терминов для включения в ссылки на научную литературу смотрите приложение А.

3.1 абсорбировать/абсорбция (absorb/absorption)*: Действие (для биоматериалов) не эндогенного (инородного) материала или вещества, или продуктов их деградации, проходящих или ассимилированных клетками или тканями, или и того, и другого

[Источник: ISO 10993-6:2016, 3.1]

3.2 продукт деградации (degradation product): Промежуточное или окончательное вещество, полученное в результате физического, метаболического и/или химического разложения материала или вещества

3.3 разлагать (degrade): Разрушить материал или вещество физически, метаболически или химически

3.4 выщелачиваемое (leachable): Вещество, которое может выделяться из медицинского изделия или материала при клиническом использовании или имитируемом клиническом применении

Примечание — В абсорбируемых медицинских изделиях выщелачиваемыми веществами могут являться таковые, выделяемые из изделия промышленного производства или вещества, выработанные и высвобождаемые в процессе его деградации (т.е., продукты деградации).

[ИСТОЧНИК: ISO 10993-12:2020, модификация 3.9 — добавлено Примечание к определению.]

* В научной литературе для деградируемых материалов приняты термины резорбируемые, резорбция, рассасывающиеся, рассасывание (см. приложение А).

3.5 конечный продукт (final product): Медицинское изделие или компонент медицинского изделия после всех производственных процессов для будущего выдвижения на рынок, включая упаковку и стерилизацию по применимости

Примечание — Конечное медицинское изделие или стерильное конечное медицинское изделие имеет то же значение, что и конечный продукт в этом документе.

[ИСТОЧНИК: ISO 10993-1:2018, модификация 3.8 — добавлено Примечание к определению.]

4 Общие положения

Оценка биологического действия является оценкой МИ, компонента или материала МИ для определения, может ли материал медицинского изделия, либо конструкция медицинского изделия, либо их совокупность привести к нежелательному неблагоприятному системному и/или местному воздействию на окружающие клетки и/или ткани. Оценка биологического действия абсорбируемого материала должна проводиться в соответствии с ISO 10993-1 и другими подходящими частями ISO 10993. Любые модификации методов, обозначенных в серии стандартов ISO 10993 должны быть обоснованы в письменной оценке биологического риска.

Продукты деградации могут высвобождаться как в среду экстракции или ткань, либо в то и другое одновременно, либо оставаться в деградируемом имплантате. Высвобождаемые продукты деградации, которые образуются либо до применения продукта (МИ), т.е. во время производства, переработки или хранения, либо во время использования продукта, должны быть охарактеризованы (например, химическая идентификация, количество, токсичность и наличие твердых частиц (см. 8.19), если применимо).

Идентификация продуктов деградации может быть получена на основе химического и физического анализа имплантата или с помощью теоретического обоснования. Данные научной литературы по имплантам из абсорбируемых материалов с установленной историей безопасного клинического применения (в предназначенном месте имплантации) могут помочь в идентификации ожидаемых продуктов деградации и потенциальной токсичности при наличии соответствующего научного обоснования применимости обнаруженных данных.

Различия в технологии переработке могут повлиять на биосовместимость готового МИ. Простое описание идентичного состава недостаточна, так как многие другие факторы (например, последовательное распределение звеньев в сополимерах, кристалличность, степень чистоты, величина зерна и кристаллическая структура для металлов, степень окисления производных целлюлозы, молекулярная масса, режим стерилизации) могут повлиять на действие и биосовместимость абсорбируемого материала. Оценка биологического риска готового изделия с использованием информации, полученной после химических анализов абсорбируемого материала и продуктов его деградации в сочетании с данными по токсичности веществ из научной литературы, может подтвердить некоторые из биологических конечных точек, описанных в ISO 10993-1, если их клиническая значимость научно обоснована.

Кроме того, стандартные условия экстракции и исследования биосовместимости не предназначены для оценки биологических ответов на абсорбируемые изделия во время деградации. Исследование деградации изделия на различных стадиях может понадобиться для доказательства безопасности, так как состав абсорбируемых изделий постоянно меняется в физиологической среде и могут вызывать разные неблагоприятные биологические ответы на разных стадиях деградации.

Большинство полимерных, керамических или металлических абсорбируемых материалов первоначально деградируют in vivo с высвобождением достаточно низкой молекулярной массой продуктов. Наличие этих продуктов деградации в среде экстракции может повлиять на результаты некоторых исследований биосовместимости и, так как стандартные методы экстракции в первую очередь были предназначены для недеградируемых материалов, интерпретация таких результатов часто не может быть сведена к простому критерию успешного/неуспешного прохождения. Например, в некоторых случаях, если скорость деградации абсорбируемого материала достаточно высока, повышенные концентрации одного или более предполагаемых продуктов деградации могут изменить pH и/или осмоляльность биологической тест-системы in vitro. Так как в условиях in vivo присутствует взаимное влияние газообмена в легких и кислотно-основного равновесия в крови, результаты в in vitro могут не совпадать с результатами in vivo.

Если при стандартных испытаниях in vitro получен отрицательный результат, то следует проанализировать применимость тест-системы и состав продуктов деградации для принятия решения о целесообразности повторного испытания в контексте общей оценки биологического риска.

Корректировки экстракта (например, разбавление, pH, осмоляльность) могут использоваться как часть общей стратегии оценки биологического риска для определения причины отрицательного результата, которая может повлиять на общую интерпретацию результатов. Исследование нескольких разведений экстракта может быть применено для определения точки, при котором экстракт показывает положительный результат in vitro, что может позволить рассмотреть отрицательный результат в контексте других коммерчески доступных абсорбируемых изделий (например, аналогичные материалы, назначение, данные по биосовместимости, например, цитотоксичность). Как описано выше, исследование экстрактов после варьирования значений pH и/или осмоляльности может быть полезным, однако, любая корректировка должна быть обоснована в оценке биологического риска, так как изменения в pH и осмоляльности могут привести к неблагоприятным клинически значимым местным и/или системным эффектам. Обоснование корректировки экстракта должно включать научные данные (например, клинически соответствующее исследование на животных, химическая характеристика, ссылки на научную литературу) для подтверждения применимости скорректированного экстракта для общей оценки биологического риска.

Обоснование должно включать потенциальное влияние корректировки экстракта на химический состав экстракта, чтобы подтвердить, что экстракт с  измененными параметрами является репрезентативным для МИ/материала. Любые корректировки экстракта должны быть подробно описаны, включая начальные значения рН или осмоляльности, изменяемые параметры (например, химический состав, концентрация химического вещества, добавленный объем) и окончательные измерения рН или осмоляльности. Согласно ISO 10993-12, необходимо включить соответствующие контрольные группы для оценки потенциального воздействия любых корректировок экстракта на результаты in vitro.

Если во время подготовки пробы образуются твердые частицы, их нельзя ни фильтровать, ни центрифугировать, ни давать им осесть перед введением образца в тест-систему in vitro. Если твердые частицы мешают первоначальному исследованию, можно рассмотреть возможность повторного испытания с удалением твердых частиц, если это оправдано оценкой биологического риска. Для исследования in vivo частицы не следует фильтровать, центрифугировать или давать им осесть перед введением пробы, за исключением случаев внутрисосудистого введение таких экстрактов лабораторным животным.

В конечном итоге, оценка биологического риска должна учитывать все соответствующие данные, например, из предшествующего опыта исследований и научной литературы; представлять последовательное научное обоснование, объясняющее, как эти данные взаимосвязаны, и демонстрировать безопасность абсорбируемого устройства с разумным объемом научных доказательств (см. ISO 10993-1:2018, пункт 7).

Продуктами деградации некоторых абсорбируемых материалов могут быть химические вещества, включая фармацевтические субстанции в составе изделие –лекарственное средство, которые ранее были идентифицированы, охарактеризованы и биологически оценены. Для таких материалов можно провести оценку биологического действия в соответствии с ISO 10993-17. Для оценки местных эффектов/реакций могут потребоваться дополнительные данные.

Так как абсорбируемые материалы предназначены для деградации, то при разрушении МИ могут временно присутствовать твердые частицы. Размер, морфология, скорость образования и мобильность частиц могут повлиять на биологическую реакцию и должны учитываться при оценке биологического риска.

Для точной оценки биологической безопасности необходимо знать скорость абсорбции в течение срока функционирования МИ. Различные скорости абсорбции должны быть идентифицированы, а условия, которые могут повлиять на скорость, должны быть зафиксированы (например, изменения в pH, температуре, вид ткани организме (место имплантации), изменение материала). Возможное влияние деградации МИ при его клиническом применении, и влияние деградации на возможные нежелательные эффекты (как системные, так и местные) должно обсуждаться при оценке биологического риска.

Примечания:

1 Руководства по идентификации и оценке продуктов химической деградации и выщелачиваемых веществ приведены в ISO 10993-9, ISO 10993-13, ISO 10993-14, ISO 10993-15, ISO 10993-17 и ISO 10993-18. Руководство по биологической оценки МИ, содержащих наноматериалы, приведено в ISO 10993-22.

2 Корректировка pH может изменить осмоляльность в зависимости от состава экстракта и от добавленного корректирующего химического вещества. Если обосновано, что разбавление снизит осмоляльность без изменений значений рН, коррекция рН может быть проведена до корректировки осмоляльности.

5 Характеристика пирогена

Оценка конечного продукта должна проводиться на стерильных готовых медицинских изделиях или образцах, которые являются репрезентативными для готового МИ.

Если для испытаний используется образец, а не готовое МИ, необходимо предоставить обоснование, включающее:

- описание всех отличий между исследуемым образцом и готовым изделием;

- данные, демонстрирующие, что все отличия между исследуемым образцом и готовым изделием не влияют на их химический состав или кинетику деградации.

6 Стерилизация

Методы и условия стерилизации должны быть тщательно рассмотрены и обоснованы до проведения биологических испытаний.

При стерилизации гамма-облучением необходимо соблюдать осторожность, если медицинские изделия стерилизуются повышенной дозой радиации. В этом случае различные продукты химической деградации могут генерироваться в значительном количестве, или нетоксичные материалы могут разрушаться с образованием токсичных продуктов. В обратном случае, при других методах стерилизации, токсичность может повыситься с увеличенным временем/длительностью воздействия (например, проникновение остатков этиленоксида [EO]).

7 Медицинские изделия, содержащие лекарственные субстанции

При исследовании биосовместимости лекарственная субстанция (ЛС), входящая в состав МИ, может повлиять на ответную реакцию.

Таким образом, следует рассмотреть необходимость проведения  исследований только МИ и МИ с ЛС (API).

Кроме того, следует оценить имеющуюся информацию не только о ЛС, а также о любом возможном взаимодействии между ЛС и рассасывающимися материалами или продуктами их деструкции в процессе производства относительно влияния на биосовместимость и деградацию медицинского изделия.

ЛС могут отрицательно повлиять на результаты исследования биосовместимости при рекомендуемых условиях экстракции по ISO 10993-12. Использование диапазона разведений образца или исследование фрагмента МИ следует рассматривать как часть общего процесса управления рисками, если ожидается, что ЛС будет токсичным для конкретной изучаемой конечной точки. Использование различных разведений может не позволить адекватно оценить биосовместимость медицинского изделия, если способ действия ЛС напрямую влияет на конкретный показатель при исследовании биосовместимости (например, при проведении испытания на цитотоксичность МИ, содержащего цитотоксическое ЛС). В этих случаях рекомендуется дополнительное испытание готового медицинского устройства, изготовленного без ЛС.

Примечания:

1 Дополнительные руководства для имплантатов в сердечно-сосудистой хирургии, включающих лекарственные компоненты, изложены  ISO 12417-1.

2 Могут потребоваться дополнительные методы для изучения химического и биологического действия ЛС, миграции ЛС in vivo, токсикологического профиля, продуктов деградации и контролируемого высвобождения ЛС (терапевтической дозы) для определения токсикологического профиля и фармакологической безопасности и специфической активности.

8 Оценка абсорбируемых медицинских изделий в рамках стандартов ISO 10993

8.1 Общие положения

Раздел 8 содержит руководство по оценке биологического действия абсорбируемых МИ и рассчитан на применение с соответствующей частью ISO 10993.

8.2 ISO 10993-1, оценка и исследования в процессе менеджмента риска

Информация по деградации (т.е., скорость, длительность, химические изменения, механизмы, продукты деградации) абсорбируемого изделия, компонентов или материалов должна быть предоставлена в документации оценки биологического риска, включая параметры, способные повлиять на процесс деградации. Также должна быть понятны ожидаемые изменения механических свойств (при исследовании деградации in vitro или in vivo). Общая схема определения характеристик процесса деградации представлена в ISO 10993-9, а руководство для гидролизуемых полимеров содержится в ISO 13781. Руководство для характеристики деградации абсорбируемых металлов in vitro содержится в ASTM F3268.

Оценка биологического риска абсорбируемых медицинских изделий должна включать все соответствующие конечные точки, определенные в приложение A к ISO 10993-1:2018, с учетом применимости соответствующих пунктов 8.2-8.22 настоящего стандарта. Кроме того, деградация и токсикокинетика, как правило, являются требуемыми конечными точками. Необходимо учесть и рассмотреть токсичность для любых абсорбируемых медицинских изделий, прямо контактирующих с репродуктивной системой или потенциально способных к появлению в организме новорожденных  или лиц репродуктивного возраста.

Оценка биологического риска должна проводиться в соответствии с разделом 7 ISO 10993-1:2018 лицами с необходимыми знанием и опытом.

В серии ISO 10993 долгосрочный контакт означает хронические или постоянные имплантаты, которые физически присутствуют не менее 30 суток. Если ожидается, что абсорбируемый материал и/или продукты его деградации останутся в организме более чем 30 суток, то такие МИ должны исследоваться как долгосрочные имплантаты.

8.3 ISO 10993-2, требования к обращению с животными

Так как модели in vitro могут быть чувствительны к значениям pH и осмоляльности, необходимо проведение исследований in vivo на экспериментальных моделях.

Дополнительно оценка воздействия механической нагрузки и биологической среды на деградацию и связанный с деградацией биологический ответ в клинически значимой модели на животных может быть использована для оценки функциональности и безопасности МИ (например, хроническая токсичность и оценка местного действия после имплантации). Такие исследования должны руководствоваться основными принципами обращения с животными.

8.4 ISO 10993-3, исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию

Если продукты деградации абсорбируемого материала хорошо известны, то основные литературные источники могут быть использованы для оценки генотоксичности, канцерогенности и токсического действия продуктов деградации на репродуктивную функцию. Если продукты деградации неизвестны, может быть проведены или химический анализ с оценкой данных научной литературы или исследования генотоксичности экстрактов.

Так как абсорбируемые материалы способны либо к деградации, либо растворяться во время экстракции, либо к тому и другому, необходимо контролировать количество исследуемого экстракта, добавляемое в культуру клеток, чтобы не превысить порог токсического действия для каждой пробы. Если экстракт вызывает значительную токсичность, допустимо разбавление до соответствующего порог токсического действия. Можно применять более низкие концентрации, если они входят в диапазон концентраций для определения  оптимального предела токсичности, определенного в руководстве OECD для микроядерного исследования клеток млекопитающего in vitro (OECD 487), для анализа хромосомных аберраций in vitro (OECD 473) и для исследований генной мутации клеток млекопитающего in vitro с использованием гена тимидинкиназы (OECD 490). Пределами цитотоксичности в настоящем руководстве OECD являются (55±5) % для хромосомной аберрации и микроядерных проб in vitro и до 10 % относительного общего роста (RTG) для теста на клетках лимфомы мышей.

Следует избегать манипуляций с экстрактом для изменения рН или осмоляльности, если это не предусмотрено разделом 4. При оценке нового абсорбируемого материала, необходимо выбрать метод определения генотоксичности in vivo из таких существующих тестов как микроядерный анализ эритроцитов млекопитающего (OECD 474), анализ хромосомных аберраций костного мозга млекопитающего (OECD 475) или кометный анализ щелочности млекопитающего in vivo (нацеленного на органы или ткани, кроме костного мозга) (OECD 489). Выбор метода исследования быть обоснован. Если количество веществ в исследуемом экстракте ниже порога токсического действия, то в исследовании in vivo нет необходимости.

Дополнительное руководство по исследованию генотоксичности изложено в ISO 10993-3 и ISO/TR 10993-33.

8.5 ISO 10993-4, исследования изделий, взаимодействующих с кровью

На результаты гемолиза in vitro могут повлиять факторы, связанные с pH и осмоляльностью, которые могут не быть клинически значимыми. Если при стандартных условиях исследования гемолиза in vitro получен неблагоприятный результат, то можно рассмотреть необходимость проведения дополнительных измерений pH и осмоляльности экстракта для оценки влияния каждого из этих двух параметров на полученный результат. Также дополнительно необходимо провести измерения pH/осмоляльности нескольких растворов экстракта, но степень разбавления экстракта не должна приводить к гемолизу. Исследование экстрактов после корректировки pH и/или осмоляльности может быть рассмотрено в повторном испытании, тем не менее, любая корректировка pH или осмоляльности должна быть обоснована в оценке биологического риска и должна быть предоставлена подробная информация по корректировке экстракта (см. раздел 4).

Дополнительные исследования имплантации в модельных экспериментах часто критически значимы для оценки влияния деградации на различные аспекты гемосовместимости (например, тромбогенность).

8.6 ISO 10993-5, исследования на цитотоксичность: методы in vitro

При неблагоприятном результате стандартного исследования цитотоксичности при оценке риска можно рассмотреть следующие потенциальные методы исследования для понимания первичных результатов:

- Разбавление: Экстракты абсорбируемых материалов могут быть разбавлены (необходимо использовать диапазон разбавления с включением 100 % чистого экстракта), с учетом, что они включают соответствующие продукты деградации. При использовании растворов экстракта часто полезно сравнить показатели IC50 с показателями IC50 для контрольных материалов.

- Промежуточный экстракт: Проводите отдельные промежуточные экстракты, представляющие различные стадии общей деградации материала. Исследуемые экстракты, приготовленные для отражения различных стадий деградации, должны быть оценены независимо. Учитывая разнообразие материалов и клинических применений, испытатель должен определить подходящие временные интервалы.

-Предварительная деградация: Используйте предварительно деградированный материал с определенной температурой, длительностью деградации или временем проведения экстракции для получения исследуемого образца с контролируемой деградацией, отражающего соответствующую конкретную стадию деградации. Для абсорбируемых материалов экстракция при температуре выше 37 °C может привести к нерепрезентативным изменениям в процессе деградации и ее следует, по возможности, избегать. Необходимо относиться с осторожностью к полимерам, экстрагируемым при температурах, близких к стеклованию или расплавлению. Дополнительно, при повышенных температурах у абсорбируемых металлов может различаться химизм коррозии или ее проявления (например, точечная коррозия, образование трещин), или и то, и другое.

- Следует избегать манипуляций с экстрактом для изменения рН или осмоляльности, если это не предусмотрено разделом 4.

- Любые данные о неблагоприятной цитотоксичности могут быть дополнительно изучены с помощью гистологической оценки местной реакции в имплантационных исследованиях (см. ISO 10993-6). Выбор имплантационных методов исследования должен быть объяснен и обоснован при оценке биологического риска.

8.7 ISO 10993-6, исследования местного действия после имплантации

ISO 10993-6 включает информацию для оценки абсорбируемых медицинских изделий. Имплантационные исследования на экспериментальных моделях критически важны для оценки местных биологических ответов и абсорбции абсорбируемых материалов медицинского изделия.

Необходимо рассматривать как характеристики ткани, так и условия клинического применения МИ. При оценке местных эффектов после имплантации необходимо проанализировать состояние органов (например, дренирующих лимфатических узлов), подвергаемых воздействию продуктов деградации. Обоснование органов, выбранных для оценки, должно быть предоставлено в оценке биологического риска.

Материал, используемый в качестве контроля, должен быть коммерчески доступным абсорбируемым материалом с общепринятыми характеристиками клинической приемлемости и биосовместимости. Состав и скорость абсорбции контрольного материала должны быть максимально сходны с исследуемым медицинским изделием. Необходимо учитывать ISO 10993-6:2016, 5.3.3.

Когда предоставляется научное обоснование для прекращения исследования до полной абсорбции, должны быть доказательства того, что была достигнута стабильная реакция биологических тканей. Наличие данных in vitro о времени полной деградации МИ может быть обоснованием завершения имплантационных исследований без достижения полной абсорбции, если может быть установлена корреляция между полученными результатами in vitro - in vivo (IVIVC). Если скорость абсорбции МИ зависит от длительности его клинического применения, то различные скорости абсорбции должны быть рассмотрены при оценке местных реакций или обоснованы (например, МИ из полилактида (PLLA), деградируя со стабильной скоростью абсорбции,  может через несколько лет после имплантации начать абсорбироваться с гораздо большей скоростью).

8.8 ISO 10993-7, остаточное содержание этиленоксида после стерилизации

Деградация абсорбируемого материала может повлиять на кинетику выделения EO. При оценке воздействия остаточного количества EO/этиленхлоргидрина (ECH) на медицинские изделия, ежедневная концентрация газа рассчитывается использованием экспериментально полученного профиля высвобождения, а не делением на общее количество дней, в случае если другие расчеты не обоснованы.

8.9 ISO 10993-9, основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации

При исследовании абсорбируемых медицинских изделий пользователь должен принять во внимание серии стандарта ISO 10993-9, положения которой должны быть включены в оценку биологического риска.

При исследовании деградации может оказаться целесообразным регулировать рН в клинически значимом диапазоне, особенно если рН может влиять на скорость деградации или состав продуктов деградации. Специалист по оценке риска должен учитывать потенциальное влияние pH на эту конечную точку и при необходимости предоставлять как нескорректированные, так и скорректированные данные исследования.

8.10 ISO 10993-10, исследования кожной сенсибилизации

В данное время не требуется никаких дополнительных условий для исследований сенсибилизации кожи, кроме ISO 10993-10.

Примечание — Если валидированные альтернативные методы in vitro станут доступными для данной конечной точки и приемлемыми  для абсорбируемых МИ, то они будут предпочтительнее.

8.11 ISO 10993-11, исследования общетоксического действия

Для имплантируемых абсорбируемых материалов рекомендуется оценка общей токсичности путем имплантации в клинически значимый участок на модели животных (если общая токсичность значима для категории медицинского изделия согласно ISO 10993-1:2018, приложение A). При имитации предназначенного клинического применения изделия на модели животных необходимо оценить местные и общие тканевые ответы, деградацию изделия, обмен веществ и общее распределение в организме. Пропорции соотношения массы материала и массы тела должны соотноситься с предназначенным клиническим воздействием. Следовательно, рекомендуется, чтобы масса или площадь поверхности медицинского изделия, в соответствии с массой животного (масса медицинского изделия в граммах на килограмм массы тела или площадь поверхности медицинского изделия в см2 на килограмм массы тела) отражала предназначенное максимальное или преувеличенное клиническое воздействие, выраженное через массу тела. Для обеспечения преувеличенного клинического воздействие на животных возможно применение нескольких имплантатов.

Для установления влияния механической нагрузки и ткани на деградацию и обусловленный деградацией биологический ответ необходимо проведение четко спланированного исследования эффективности или функциональности, что должно быть включено в оценку биологического риска. Длительность исследования должна соответствовать времени деградации и абсорбции конкретного.

Необходимо предоставить обоснование для органов, выбранных для анализа общетоксического действия абсорбируемых имплантатов.

В соответствии с ISO 10993-11:2017, приложение G, для обеспечения безопасности пациента, необходимо рассмотреть риск пирогенного ответа, вызванного грамотрицательным бактериальным эндотоксином или другими источниками пирогенов (таких, как пирогены, опосредованные материалом) для абсорбируемых имплантатов.

8.12 ISO 10993-12, приготовление проб и контрольные образцы

При использовании адсорбируемых материалов общий риск получения недостоверных результатов при проведении испытаний возрастает, поскольку характеристики экстрагента и условия экстракции не соответствуют физиологическим условиям клинического применения.

- Так как выбор экстрагента, наличие белков и состав электролитов (если применимо) могут повлиять (т. е., увеличить, уменьшить, устранить) скорость деградации абсорбируемого медицинского изделия при экстракции, испытатель должен понимать относительное влияние избранной системы растворителя как на скорость деградации, так и на результат исследования.

- Так как экстрагент (включая сдвиги в pH) может повлиять на способ/механизм деградации абсорбируемого образца, испытатель должен оценить, могут ли полученные продукты деградации по своему составу теоретически отражать происходящее при физиологически соответствующих условиях.

c) С абсорбируемыми материалами необходимо учитывать потенциал к физиологически нерелевантной деградации, индуцированной растворителем.

Параметры экстракции (длительности экстракции и/или температура) могут ускорить деградацию абсорбируемого материала, а также привести к увеличению продуктов деградации, что может повлиять на результат исследования.

Фактически, экстракция длительностью 24 ч или 72 ч может сконцентрировать продукты деградации, которые in vivo могут быть депонированы в определенных тканях и органах, так и распределены по всему организму в течение того же периода времени. Для абсорбируемых материалов температура экстракции должна быть выбрана с учетом конкретных температурных ограничений материала. Если применяются корректировки стандартных условий, то они должны быть отражены документально и обоснованы как описано в Положении 4.

Примечание — Хотя повышенные концентрации продуктов деградации маловероятны при условиях in vivo, в неудачно выбранном методе  in vitro такие повышенные концентрации могут указывать на потенциальную токсичность продукта деградации.

Для полимерных абсорбируемых материалов экстракция выше температур живых организмов (in vivo), приближающихся или превышающих температуру стеклования этих материалов, может привести к изменениям в свойствах полимеров (например, деградации), не отражающим клинические условия, что следует избегать. В случае абсорбируемых металлов повышенные температуры экстракции могут привнести новые и потенциально нерепрезентативные механизмы коррозии. Таким образом, для отдельных абсорбируемых полимеров и металлов стандартные температуры экстракции, приведенные в ISO 10993-12 (кроме 37 °C) могут быть не применимы.

При оценке абсорбируемых медицинских изделий может быть рассмотрена экстракция частично предварительно деградированных или деградированных материалов и  соответствующих их продуктов деградации.

8.13 ISO 10993-13, идентификация и количественное определение продуктов деградации полимерных медицинских изделий

Испытатель должен учитывать ISO 10993-13 при оценке абсорбируемых полимеров, результаты которой должны быть включены в оценку биологического риска.

8.14 ISO 10993-14, идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из керамики

Пользователь должен учитывать ISO 10993-14 при оценке абсорбируемых изделий из керамики, результаты которой должны быть включены в оценку биологического риска.

8.15 ISO 10993-15, идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из металлов и сплавов

Пользователь должен учитывать ISO 10993-15 при оценке абсорбируемых металлов/сплавов, результаты которой должны быть включены в оценку биологического риска.

8.16 ISO 10993-16, концепция токсикокинетических исследований продуктов разложения и выщелачиваемых веществ

Абсорбируемые материалы целенаправленно предназначены для деградации в организме пациента и подвергают пациента действию продуктов химической деградации. Рассмотрение токсикокинетки данных продуктов деградации является необходимым и должно включаться в оценку биологического риска. Данные или ссылки на первоисточники, подкрепляющие результаты оценки токсикокинетики и/или ADME, должны быть приведены в оценке биологического риска.

8.17 ISO 10993-17, установление пороговых значений для вымываемых веществ

Пользователь должен учитывать ISO 10993-15 при оценке абсорбируемых медицинских изделий, результаты которой должны быть включены в оценку биологического риска.

Можно ожидать, что абсорбируемый материал, его экстракты и/или продукты его деградации будут абсорбированы и потенциально выделены организмом в течение определяемого промежутка времени. Так как профиль деградации, скорее всего, будет нелинейным, применение математического усреднения для оценки ежедневного воздействия может не представлять воздействие худшего случая (например, выделение болюса). Нормализация до длительности воздействия в 30 дней и 25000 дней (68 лет) является неприменимой. Таким образом, определение максимально разрешенного предела должно быть получено использованием оценок максимального суточного воздействия и должно принимать во внимание максимальное количество медицинских изделий на пациента, на процедуру и использование нарастающим итогом (если применимо).

8.18 ISO 10993-18, исследование химических свойств материалов

Область применения ISO 10993-18 не относится к идентификации или количественному определению продуктов деградации. Тем не менее, общие концепции, перечисленные в стандарте, могут пригодиться для оценки биологического риска.

Так как ISO 10993-18 не распространяется на продукты деградации, но включает условия исследования, которые могут ускорить, либо изменить их состав или количество, или и то, и другое. Поэтому необходимо проанализировать применимость стандарта или его способность для получения результатов, достоверно различных для непреднамеренных (неожидаемых) и преднамеренных (ожидаемых) продуктов деградации, или его применимость и способность для оценки абсорбируемых материалов, медицинских изделий или компонентов медицинских изделий. Например, химические экстракции абсорбируемых материалов/МИ обычно выходят за рамки исчерпывающих условий и приводят к полному растворению, а также к дополнительным трудностям. Такие факторы, как промежуточный химический состав в процессе абсорбции, кристалличность, последовательное распределение звеньев  в сополимерах и степень окисления, необходимо учитывать для правильной характеристики абсорбируемых материалов медицинского изделия.

8.19 ISO/TS 10993-19, исследования физико-химических, морфологических и топографических свойств материалов

При оценке абсорбируемых медицинских изделий и продуктов их деградации включая образование промежуточных взвешенных частицц, испытатель должен учитывать ISO/TS 10993-19, и полученные результаты должны быть включены в биологическую оценку риска. Так как абсорбируемые материалы предназначены для деградации, то он способен вырабатывать промежуточные взвешенные частицы при разрушении МИ. Необходимо понимание возможного клинического воздействия такой деградации (например, для внутрисосудистых имплантатов нужно учитывать процессы эмболизации, ведущей к коронарному или церебральному инфаркту). Химический состав, а также размер частиц могут повлиять на биологические ответы и должны быть рассмотрены при оценке биологического риска. Обоснования должны быть представлены лицами, обладающими необходимыми знаниями и опытом.

Примечание — Отдельные промежуточные взвешенные частицы могут иметь очень длительное время деградации, например, крупные кристаллы гидроксиапатита, которые могут быть частью каких-либо деградируемых заменителей костной ткани, могут деградировать очень медленно.

8.20 ISO/TS 10993-20, принципы и методы исследования иммунотоксичности медицинских изделий

В случае потенциальной необходимости исследования иммунотоксичности, исследователю рекомендуется ознакомиться с ISO 10993-1:2018 6.3.2.15. Если допустимо, исследователь должен применить ISO/TS 10993-20 при проведении исследования иммунотоксичности абсорбируемых медицинских изделий и оценка должна быть включена в оценку биологического риска.

8.21 ISO/TR 10993-22, руководство по наноматериалам

Так как абсорбируемые материалы предназначены для деградации, твердые частицы временно могут образовываться при разрушении медицинского изделия. Можно применять ISO/TR 10993-22 для оценки нанообъектов, образующихся в результате деградации. Критерий для определения приемлемости материала для предназначенной цели должен быть изложен в оценке биологического риска.

8.22 ISO 10993-23, исследования на раздражение

8.22.1 Общие положения

Испытатель должен учитывать рекомендации ISO 10993-23 при оценке биологического действия абсорбируемых медицинских изделий, результаты которой должны быть включены в оценку биологического риска.

8.22.2 Исследования на раздражение

Абсорбируемые материалы часто могут вызывать изменения pH в экстрактах, и оно должно быть измерено до исследований на животных, согласно ISO 10993-10:2010, 6.2.

Если интервальные значения pH не соответствуют условиям клинического применения, то для лучшего моделирования in vivo физиологических условий при клиническом применении МИ в рамках его назначения, можно осуществить корректировку экстракта pH на предмет потенциального наличия других раздражающих химических веществ. В такой ситуации крайне важно предоставить обоснование (т.е., клинически релевантное исследование имплантации), чтобы показать, что такая коррозия или раздражение не произойдут при клиническом применении. Так же критично документально отобразить корректировку экстракта и обосновать в оценке биологического риска (см. положение 4).

Для имплантируемых материалов рекомендуется исследование внутрикожной реакции. Являются предпочтительными валидированные альтернативы in vitro, способные рассмотреть данную конечную точку и квалифицированные для использования с абсорбируемыми медицинскими изделиями, если таковые возможны.

Приложение A

(справочное)

Номенклатура терминов, связанных с абсорбцией, деградацией и сопряженными терминами

Синтетические имплантаты, изготовленные из гидролизуемых альфа-окси полиэстеров, описывались как «абсорбируемые» начиная с коммерциализации шовного материала на полигликолидной основе в США в 1970е. В то время шовный материал, основанный на поли(гликолидном) DEXONtm, так и как на поли-гликолид-ко-лактидном сополимере VICRYLtm, был классифицирован как «абсорбируемый шовный материал» Фармакопеей США (USP) и Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US-FDA), что является релевантным и сегодня. По контрасту с «не абсорбируемым шовным материалом» синтетические полигликолидлактиды и шовный материал на основе коллагена подвергаются гидролитически и/или энзиматически индуцированным разрывом цепи с образованием продуктов с последующей их абсорбцией организмом. После данного определения другие термины, такие как «деградируемый» и «резорбируемый» стали взаимозаменяемыми для обозначения абсорбируемых имплантатов, часто применяемыми с префиксом «био-» для всех данных терминов.

Основываясь на историческом использовании и регуляторном прецеденте, данный документ предпочтительно применяет термин абсорбировать/абсорбируемый/абсорбция для описания имплантируемых медицинских изделий из синтетического гидролизуемого полимера. Эти термины также применимы к природным полимерам (например, коллагену) и деградируемым металлам,  так как любой продукт деградации, белковоподобный или ионный будет заведомо абсорбирован организмом-хозяином. Префикс «био-» необходимо избегать, так как он является тавтологией в контексте применений имплантатов. Следует избегать употребление термина «резорбция» и ее производных, так как они являются общепринятыми медицинскими терминами, обычно используемыми для описания естественных процессов резорбции в восстанавливающейся (регенерирующейся) новообразующей ткани, таких как остеокластическое ремоделирование кости. Термин «деградация» и его различные производные необходимо избегать при обозначении имплантируемого медицинского изделия, либо сырья как категории. Это происходит, потому что деградация - разложение в широком смысле этого слова обычно применяется в широком смысле, включая компостирование и другие естественные процессы, не связанные с применением медицинского изделия (включая ультрафиолетовую радиацию), которые могут заставить материалы преднамеренно или случайно разложиться на химическое или частичное вещество. Тем не менее, термин «деградировать» и его производные считаются приемлемыми при ссылках конкретно на процессы разложения (например, разрыв цепи, коррозию) внутри абсорбируемых материалов или имплантируемого медицинского изделия (например, «Абсорбируемый имплантат деградирует путем гидролиза» или «Во время экструзии абсорбируемый полигликолид подвержен термической деградации».)

Поскольку различные альтернативные термину «рассасывающийся» термины исторически использовались взаимозаменяемо как внутри хирургических дисциплин, так и между ними (но периодически с предполагаемой дифференцировкой), пользователь настоящего стандарта должен иметь в виду, что эффективный поиск в опубликованной литературе должен включать все потенциальные термины, используемые для описания рассасывающегося имплантата или материала, такие как:

– абсорбируемый и его производные;

– биоабсорбируемый и его производные;

– деградируемый и его производные;

– биодеградируемый и его производные;

– резорбируемый и его производные;

– биорезорбируемый и его производные.

* В научной литературе для деградируемых материалов приняты термины резорбируемые, резорбция, рассасывающиеся, рассасывание (см. приложение А).

Приложение ДA

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-1 | IDT | ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска |
| ISO 10993-2:2006 | — | *, 1) |
| ISO 10993-3 | IDT | ГОСТ ISO 10993-3–2018 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию |
| ISO 10993-4 | IDT | ГОСТ ISO 10993-4–2020 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью |
| ISO 10993-5 | IDT | ГОСТ ISO 10993-5–2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro |
| ISO 10993-6 | IDT | ГОСТ ISO 10993-6–2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации |
| ISO 10993-7 | IDT | ГОСТ ISO 10993-7–2016 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации |
| ISO 10993-9 | IDT | ГОСТ ISO 10993-9–2022 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации |

Продолжение таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-10 | IDT | ГОСТ ISO 10993-10–2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия |
| ISO 10993-11 | IDT | ГОСТ ISO 10993-11–2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия |
| ИСО 10993-12 | IDT | ГОСТ ISO 10993-12–2015 Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12 Приготовление проб и контрольные образцы |
| ISO 10993-13 | IDT | ГОСТ ISO 10993-13–2016 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий |
| ISO 10993-14 | IDT | ГОСТ ISO 10993-14–2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 14. Идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из керамики |
| ISO 10993-15 | IDT | ГОСТ ISO 10993-15–2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 15. Идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из металлов и сплавов |
| ISO 10993-16 | IDT | ГОСТ ISO 10993-16–2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 16. Концепция токсикокинетических исследований продуктов деградации и выщелачиваемых веществ |
| ISO 10993-17 | IDT | ГОСТ ISO 10993-17–2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 17. Установление пороговых значений для вымываемых веществ |

Окончание таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-18 | IDT | ГОСТ ISO 10993-18–2022 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов в рамках процесса менеджмента риска |
| ISO/TS 10993-19 | IDT | ГОСТ ISO/TS 10993-19–2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 19. Исследования физико-химических, морфологических и топографических свойств материалов |
| ISO/TS 10993-20 | IDT | ГОСТ ISO/TS 10993-20–2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 20. Принципы и методы исследования иммунотоксичности медицинских изделий |
| ISO/TR 10993-22 | IDT | ГОСТ ISO/TR 10993-22–2020 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 22. Руководство по наноматериалам |
| ISO/TR 10993-33 | IDT | ГОСТ ISO/TR 10993-33–2018 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 33. Руководство по испытаниям на генотоксичность. Дополнение к ISO 10993-3 |
| *Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует до его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание - В настоящем стандарте использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1] 	ISO 10993 (all parts), — Biological evaluation of medical devices (Биологическая оценка медицинских изделий)

[2] 		ISO 12417-1, Cardiovascular implants and extracorporeal systems — Vascular device-drug combination products — Part 1: General requirements (Имплантаты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы. Сосудистые устройства, включающие лекарственные компоненты. Часть 1. Общие требования)

[3] 	ISO 13781, Implants for surgery — Homopolymers, copolymers and blends on poly(lactide) — In vitro degradation testing (Имплантаты хирургические. Гомополимеры, сополимеры и смеси на основе полилактида. Испытание на разложение методом in vitro)

[4] 	ASTM F2902-16, Standard Guide for Assessment of Absorbable Polymeric Implants

[5] 	ASTM F3268, Standard Guide for in vitro Degradation Testing of Absorbable Metals

[6] 	OECD Guidelines for the Testing of Chemicals Section 4, Test No. 473: In Vitro Chromosomal Aberration test

[7] 	OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Test No. 474: Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test

[8] 	OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Test No. 475: Mammalian Bone Marrow Chromosomal Aberration Test

[9] 	OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Test No. 487: In Vitro Mammalian Cell Micronucleus Test

[10] 	OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Test No. 489: In Vivo Mammalian Alkaline Comet Assay

[11] 	OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Test No. 490: In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Tests Using the Thymidine Kinase Gene

[12] 	Fischer J. et al., Improved cytotoxicity testing of magnesium materials, Materials Science and Engineering B 176 (2011) 1773–1777

УДК  615.46:002:006.354           МКС 11.020                     		 IDT

Ключевые слова: абсорбировать, абсорбция, продукт деградации, разлагать.

Организация-разработчик:

Автономная некоммерческая организация «Институт медико-биологических

исследований и технологий» (АНО «ИМБИИТ»)

ОТ ТК 422 «ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ

ИЗДЕЛИЙ»

| Председатель МТК 547/ТК 422 |  | В.И. Севастьянов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, Директор АНО «ИМБИИТ» д.б.н., профессор |  |  |
|  |  | В.И. Севастьянов |

) 	Адаптирована и модифицирована с разрешения ASTM F2902-16[4]. Права принадлежат ASTM International. Самое последнее издание находится на www.astm.org.

) 	DEXON является примером коммерчески доступного подходящего продукта. Данная информация приводится для удобства пользователей данного документа и не является рекламой данного продукта со стороны ISO.

) 	VICRYL является примером коммерчески доступного подходящего продукта. Данная информация приводится для удобства пользователей данного документа и не является рекламой данного продукта со стороны ISO.