| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO/TR 21582― 202 (Проект, RU. первая редакция) |

Изделия медицинские

оценка биологического действия медицинских изделий

Пирогенность. Принципы и методы испытаний на пирогенность медицинских изделий

(ISO/TR 21582:2021, Pyrogenicity — Principles and methods for pyrogen testing of medical devices, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2023

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте.

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Институт медико-биологических исследований и технологий» (АНО «ИМБИИТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от _____ __________ 20___ г. № _______).

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/TR 21582:2021 «Пирогенность — Принципы и методы исследования пирогенности медицинских изделий» («Pyrogenicity — Principles and methods for pyrogen testing of medical devices»).

6  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменений или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения ……………………………………………………………… |
| --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………… |
| 3 | Термины и определения ………………………………………………………….. |
| 4 | Аббревиатуры ………….……………………………………………………….. |
| 5 | Характеристика пирогена ………………………………………………………….. 5.1 Общие положения……………………………………………………………... 5.2 Бактериальный эндотоксин …………………………………………………… 5.3 Микробные компоненты, отличные от эндотоксина ……………………… 5.4 Провоспалительные цитокины ……………………………………………. 5.5 Химические агенты и другие пирогены ……………………………………… 5.6 Принцип фебрильной реакции …………………………………………………. |
| 6 | Оценка пирогенности ……………………………………………............................. 6.1 Общие положения……………………………………………………………... 6.2 Испытание на бактериальные эндотоксины (BET)………………………. 6.2.1 Общие положения ……………………………………………………………… 6.2.2 Принцип реакции LAL …………………………………………………………. 6.2.3 Общая процедура BET ………………………………………………………. 6.2.4 Особенности (свойства) BET ………………………………………………… 6.3 Исследование пирогенности на кроликах ……………………………………. 6.3.1 Общие положения ……………………………………………………………. 6.3.2 Принцип исследования пирогенности на кроликах ………………… 6.3.3 Процедура исследования пирогенности на кроликах…………………… 6.3.4 Характеристика исследования пирогенности на кроликах……………… 6.4 Исследование пирогенности на иммунных клетках человека (HCPT) ….. 6.4.1 Общие положения …………………………………………………………….. 6.4.2 Принцип метода HCPT………………………………………………………… 6.4.3 Выбор иммунных клеток человека …………………………………………. 6.4.4 Выбор маркерного цитокина …………………………………………………. 6.4.5 Описание метода НСРТ………………………………………………….. 6.4.6 Характеристика метода HCPT ……………………………………………. 6.4.7 Валидация метода HCPT …………………………………………………. |
| 7 | Заключение ………………………………………………………………………….. |
| Библиография .…………………………………………………………………………… |  |

Введение

ISO (Международная Организация Стандартизации) является федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работу по подготовке международных стандартов проводят через технические комитеты ISO. Каждая организация-член, заинтересованная в области деятельности, для которой создан технический комитет, имеет право быть представленной в данном комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, также принимают участие в работе ISO. ISO тесно сотрудничает с Международной Электротехнической Комиссией (IEС) по вопросам стандартизации электротехнической продукции.

Процедуры, примененные при разработке настоящего стандарта, а также процедуры, предназначенные для его дальнейшей поддержки, приведены в Директиве ISO/IEC, Часть 1. В частности, нужно отметить необходимость различных критериев утверждения для различных типов документов ISO. Настоящий стандарт составлен в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, Часть 2 (www.iso.org/directives). Необходимо обратить внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего стандарта могут быть объектом патентных прав.

ISO снимает с себя ответственность за обозначение каких-либо таковых патентных прав. Детали каких-либо патентных прав, обозначенных при разработке документа, будут содержаться во Введении и/или в списке полученных патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/patents).

Любая торговая марка, упомянутая в настоящем стандарте, является информацией, приведенной для удобства пользователей и не является рекламой.

Для разъяснения добровольного характера стандартов, значений конкретных терминов ISO и выражений, связанных с оценкой соответствия, а также информации о приверженности ISO принципам ВТО по техническим барьерам в торговле (TBT), см. следующий URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Настоящий стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 194, Биологическая и клиническая оценка медицинских изделий.

Все отзывы и вопросы по данному документы должны быть направлены в национальные органы по стандартизации пользователя. Полный список данных органов приводится по адресу www.iso.org/members.html.

В настоящее время оценка безопасности медицинских изделий (МИ) руководствуется токсикологическими или другими исследованиями, рекомендуемыми в серии стандартов ISO 10993.

Пирогенность, опосредованная материалом, представляет собой системный эффект, включенный в приложение G, ISO 10993-11:2017, но данный стандарт полностью направлен на рассмотрение исследования пирогенности МИ в целом.

Пирогенная реакция — это неблагоприятное воздействие химического агента или другого агента, например микробного компонента, вызывающее фебрильную (лихорадочную) реакцию.

Исследования пирогенного ответа требовались для оценки безопасности продуктов, имеющих прямой или опосредованный (косвенный, непрямой) контакт с системой кровообращения и лимфатической системой, спинномозговой жидкостью и взаимодействующих со всем организмом человека.

В настоящее время в качестве приемлемых методов оценки пирогенности МИ и их материалов существуют методы исследования in vivo на кроликах и методы  in vitro на бактериальные эндотоксины.

Основные процедуры, включая приготовление образцов каждого исследуемого объекта, уже установлены, гармонизованы в международном плане и указаны в соответствующих руководствах и фармакопеях.

В последнее время был разработан и применен метод исследования пирогенности in vitro с использованием иммунных клеток человека (HCPT) для исследования пирогенности парентеральных лекарственных средств. Концепция применения исследования пирогенности для МИ рассматривается в связи с прямым или опосредованным воздействием на клетки крови человека.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Изделия медицинские.

оценка биологического действия медицинских изделий

Пирогенность. Принципы и методы испытаний на пирогенность медицинских изделий

Medical devices. Biological evaluation of medical devices.Pyrogenicity. Principles and methods for pyrogen testing of medical devices

Дата введения — 202х—хх—хх

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает принципы и методы исследования МИ и их материалов на пирогенность.

2 Нормативные ссылки

Для данного стандарта не существует нормативных ссылок.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:

- 	Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropediа.org/;

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

3.1 медицинское изделие (medical device): Инструмент, аппарат, устройство, машина, прибор, имплантат, реагент in vitro или калибратор, программное обеспечение, материал или другой сходный или сопряженный предмет,

(Проект, RU, первая редакция)

предназначенный производителем для использования человеком, отдельно или в комбинации, для одной или более конкретных целей:

-  диагноза, профилактики, мониторинга, лечения или паллиатива заболевания;

-     диагноза, мониторинга, лечения, паллиатива или компенсации травмы;

-    обследования, замены, модификации или поддержки элемента анатомии или физиологического процесса;

-     поддержки или сохранения жизни;

- 	   контроля зачатия;

-  предоставления информации путем обследования in vitro образцов, полученных из организма человека;

и не достигающее своего основного предназначенного действия фармакологическими, иммунологическими или метаболическими способами в или на теле человека, но функция которого может подкрепляться посредством таких способов.

Примечание – Продукты, которые могут считаться медицинскими изделиями в отдельных юрисдикциях, но не во всех, включают:

- дезинфицирующие вещества;

- приспособления для лиц с ограниченными возможностямиs;

- устройства, включающие животные и/или человеческие ткани;

- устройства для оплодотворения in vitro или технологии вспомогательной репродукции.

[ИСТОЧНИК: GHTF/SG1/N071: 2012, 5.1]

3.2 пироген (pyrogen): Вещество, вызывающее лихорадку

3.3 пирогенность (pyrogenicity): Свойство химического вещества или другого агента вызывать фебрильную реакцию

3.4 фебрильная реакция (febrile response): Температура выше нормального диапазона вследствие повышения установленной точки температуры тела

Примечание – Также обозначается как жар или пирексия.

4 Аббревиатуры

В настоящем стандарте применимы обозначения и сокращения:

COX — фермент циклооксигеназы;

CpG — цитозин (C), следующий за гуанином (G) в секвенции ДНК, при p обозначающим, что C и G привязаны фосфодиэферной метильной группой к пятой позиции цитозин-пиримидонового кольца;

ELISA — ферментный иммуносорбентный анализ HCPT, например, испытание на активацию моноцитов (MAT);

HCPT — тест на пирогенность на клетках человека (Human Cells Pyrogenic Test);

IKK — киназа IkB, ферментный комплекс, задействованный в распространении клеточного ответа на воспаление;

IRAK — рецептор ИЛ-1-ассоциированная киназа;

LAL — лизат амебоцитов мечехвоста;

LPS — липополисахарид;

MD-2 —гликопротеин, выделяемый молекулами, связывающий внеклеточный домен TLR4;

MCP — хемотаксический белок макрофагов;

MIP — воспалительный белок макрофагов;

NOD — нуклеотид-связывающий олигомеризационный домен;

PGE2 — простагландин E2;

RANTES — регулируемый по активации, нормальный с Т-экспрессией и выделяемый;

RNA — рибонуклеиновая кислота;

SEA — стафилококковый энтеротоксин A;

Spe C — стрептококковый пирогенный экзотоксин C;

Spe F— стрептококковый пирогенный экзотоксин F;

TBK — TANK-связывающая киназа;

TLR — Toll-подобный рецептор;

TNF — фактор некроза опухолей;

TSST — токсин синдрома токсического шока.

5 Характеристика пирогена

5.1 Общие положения

Основываясь на происхождении пирогена, фебрильный ответ можно разделить на три группы:

a) пирогенность, опосредованная материалом, вызванная химическими агентами;

b) пирогенность, опосредованная эндотоксином;

c) пирогенность, опосредованная микробиальными компонентами, кроме эндотоксина.

Пирогенность, не опосредованная эндотоксинами, соответствует родовому наименованию фебрильных ответов, происходящих от пунктов a) и c), указанных выше.

Тем не менее, последняя, может быть, четко отличена от пирогенности, опосредованной материалом, потому что фебрильная реакция вызвана микробиальной контаминацией.

TLRs являются белками, которые составляют важную часть иммунной системы, противодействующей микробным инфекциям, тесно связанным с пирогенностью микробных компонентов. На данный момент были идентифицированы 13 видов TLRs человека от TLR1 до TLR13 и агонистов к некоторым из них. Большинство пирогенов, которые могут быть оценены в медицинских изделиях, могут являться биоактивными веществами, полученными от микроорганизмов, присутствующих в качестве контаминантов процесса производства изделия или в самих материалах. Так как компоненты являются агонистами TLR и действуют как пирогены по отношению к человеку, знание о TLR очень важно.

5.2 Бактериальный эндотоксин

Бактериальный эндотоксин, важный компонент внешней мембраны грамотрицательной бактерии, является наиболее мощным пирогеном, распознаваемым TLR4. Эндотоксин является модулятором иммунного ответа хозяина и проявляет разнообразные биологические действия, например, активацию макрофагов, митогенность и адъювантность, вызывая реакции Шварцмана в дополнение к пирогенности. С клинической точки зрения, эндотоксин вызывает сепсис, септический шок и полиорганную недостаточность, являющиеся системными расстройствами с высоким уровнем смертности.

Эндотоксин в основном состоит из гетерополисахаридной части, подразделенной на О-специфическую цепь, основной олигосахарид и липидный компонент, называемый липид А, являющийся биологически активным центром эндотоксина. На мощность эндотоксина влияют схемы ацилирования и фосфорилирования, а также наличие/отсутствие группы полярной головки, связанной с фосфатным осадком в молекуле липида А. Дополнительно эндотоксин обладает видоспецифичностью к экспрессии его биоактивности.

В природе грамотрицательные бактерии широко распространены в воде (реки и моря), воздухе, почве, а также в человеческом организме. Таким образом, биоматериалы, сделанные из природных веществ, могут быть заражены бактериями и их компонентами. Автоклавирование, облучение и газовая стерилизация при производственном процессе способны убить бактерии. Тем не менее, микробиальные компоненты, особенно эндотоксин, не могут быть деактивированы такими обычными методами стерилизации и при загрязнении при производственном процессе удаление эндотоксина достаточно сложно. При производственном процессе загрязнение эндотоксинами может быть уменьшено или устранено путем депирогенизации (например, при нагревании 250 °C в течение 30 мин), применения химических веществ для деактивации эндотоксина таких как полимиксин-B [50], [66] или с использованием воды свободной от эндотоксина в технологических процессах производства.

5.3 Микробиальные компоненты, отличные от эндотоксина

Микроорганизмы производят различные биоактивные вещества, не являющиеся эндотоксинами. Липотейхоевая кислота, важный компонент внешней мембраны грамположительной бактерии, представляет аналог эндотоксина и действует как пироген, распознаваемый TLR2, взаимодействующий и формирующий гетеродимер с TLR1 или TLR6. Липопротеины, липопептиды и липоарабиноманнан, являющиеся клеточными компонентами различных микроорганизмов также могут действовать как агонисты TLR2. Хотя пептогликан, строящий клеточную стену грамположительной бактерии и грамотрицательной бактерии, считался агонистом TLR2, недавно было предположено, что белки NOD1 и NOD2, а не TLR2, могут играть роль медиаторов экспрессии его биоактивности. Также, виральная двухцепочечная РНК, флагелла бактерий и ДНК бактериального и вирального CpG были идентифицированы как агонисты TLR3, TLR5 и TLR9 соответственно, и все они действуют в качестве пирогена человека. Хотя пирогенность не наблюдали для любой формы препарата (1,3)-β -D-глюкана, можно отметить, что определенные виды (1,3)-β -D-глюкана могут повысить токсичность эндотоксина.

Сообщалось, что эндотоксины и энтеротоксины, такие как TSST-1, SEA, Spe F и Spe C, продуцируемыми различными патогенными организмами, вызывают фебрильный ответ в организме человека токсин-специфическим способом, который может отличаться от сигнальной трансдукции TLR. При диализе наблюдали вспышку воспаления, лихорадки и перитонита у некоторых пациентов из-за контаминации раствора пептидогликаном [52], [76].

5.4 Провоспалительные цитокины

Так как фебрильные ответы, индуцированные агонистами TLR, опосредованы провоспалительными цитокинами, такими как TNFα, IL-1β, IL-6 и INF-γ, производимыми иммунными клетками человека, сам эндогенный медиатор должен естественно действовать как пироген. Каждый цитокин далее активирует иммунные клетки путем сети цитокинов, так как рецепторы, специфичные к цитокинам, находятся на клеточной поверхности моноцитов и макрофагов в дополнение к TLR.

5.5 Химические агенты и другие пирогены

Пирогенность химических или природных веществ недостаточно хорошо изучена. Кроме того, с каждым годом в мире обнаруживают или синтезируют более 1000 новых соединений, биологические свойства которых недостаточно изучены. Большинство химических веществ, используемых в настоящее время для медицинских изделий, безопасны и не пирогенны для человека. Тем не менее, какие-то новые биоматериалы и химические вещества могут вызвать фебрильную реакцию в человеке.

Данное также возможно для аллогенных или ксеногенных клеточных продуктов, которые могут вызвать иммунологическое распознавание и активацию иммунокомпетентных клеток.

В качестве примера, ниже перечислены химические вещества, о которых известно, что они способны вызывать фебрильную реакцию у человека. В основном, по принципу вызывания фебрильного ответа эти химические вещества могут быть разделены на три группы:

a) агенты, напрямую стимулирующие терморегуляторные центры мозга и нервной системы,

b) разобщающие агенты окислительного фосфорилирования и

c) пирогены с малоизученными механизмами действия.

Известно, что приведенные ниже химические вещества в человеке вызывают фебрильный ответ:

– простагландины;

– индукторы (например, полиадениловая, полиуридиловая, полибионозиновая и полирибоцитидиловая  кислоты);

– вещества, нарушающие функцию центров терморегуляции (например, диэтиламид лизергиновой кислоты, кокаин, морфий);

– нейромедиаторы (например, норадреналин, серотонин);

– разобщающие агенты окислительного фосфорилирования (например, 4,6-динитро-о-крезол, динитрофенол, пикриновая кислота);

– N-фенил-β–нафтиламин и альдоль-α-нафтиламин (фебрильный механизм неизвестен);

– металлы, такие как соли никеля в отдельных случаях.

В дополнение к этим химическим веществам есть вероятность, что микросферы [23] и наночастицы [61], включая продукты разрушения имплантатов [7] могут вести себя, как пирогены. Микросферы, частицы [23] и наночастицы [61], определенных размеров, могут быть фагоцитированы макрофагами и активизировать провоспалительные цитокины, выделяемые макрофагами, такими как TNFα. TNFα является одним из эндогенных пирогенов.

5.6 Принцип фебрильной реакции

TLR являются классом отдельных трансмембранных некаталитических рецепторов, которые распознают структурно консервативные молекулы, полученные из микробов, как только они преодолевают физические барьеры, такие как кожа или слизистая кишечника, и активировали иммунные клетки. Считается, что TLR играют ключевую роль во врожденной иммунной системе и могут функционировать как димеры. Хотя кажется, что большинство TLR действуют как гомодимеры, TLR2 формирует гетеродимеры с TLR1 или TLR6, причем каждый димер имеет разную специфичность лигандов. TLR также могут зависеть от других сорецепторов в плане полной чувствительности лигандов, например, в случае распознавания эндотоксинов посредством TLR4, что требует молекулу MD-2. Известно, что связывающие белки CD14 и LPS могут обеспечивать введение эндотоксина в MD-2. При активации TLRs задействуют молекулы-адаптеры в цитоплазме клеток для распространения сигнала. Известны четыре молекулы-адаптеров, задействованных в передачи сигнала. Эти белки известны как MyD88, Tirap (также именуемый Mal), Trif и Tram. Адапторы активируют другие молекулы внутри клетки, включая определенные протеинкиназы (IRAK1, IRAK4, TBK1 и IKKi), усиливающие сигнал и, в конечном счете, ведущие к индукции или подавлению генов (NF-κB, AP-1 и IRP3), инициирующих воспалительный ответ.

После активации лигандами микробного происхождения возможно несколько реакций. Иммунные клетки могут выработать цитокины, вызывающие воспаление. Особенно IL-1β тесно связан с индукцией фебрильной реакции. IL-6 и TNFα были изолированы позже и также идентифицированы как пирогенные цитокины, но при более высоких дозах [28], [29]. Текущее понимание механизма лихорадки у млекопитающих состоит в том, что эти провоспалительные цитокины приводят к экспрессии COX-2, которая посредствует синтезу PGE2[30]. У мышей с недостаточным COX-2 лихорадка не возникает в ответ на LPS, IL-1 или IL-6 [47], а [48] PGE2 вызывает внутриклеточный сигнальный каскад, меняющий установленное значение температуры тела. Таким образом, IL-1β, IL-6 и TNFα являются медиаторами, выделяемыми иммунными клетками при контакте с пирогенами, ответственными за вызывание реакции лихорадки в мозге. Известно, что вещество P индуцирует лихорадку путем выработки TNF-α, IL-6 и PGE2 [17].

TLRs могут быть задействованы в выработке цитокинов и активации клеток, участвуют в процессах адгезии и фагоцитозе микроорганизмов, а также и других потенциальных пирогенов.

Вне зависимости от сигнального пути TLR и последующей выработки цитокинов, температура тела может повышаться агентами, напрямую стимулирующими центры терморегуляции. Также, разобщающие агенты окислительного фосфорилирования могут повысить температуру тела в результате активации цепочки транспорта электронов в митохондрии.

6 Оценка пирогенности

6.1 Общие положения

Существует три метода для исследования пирогенности, описанные ниже. Исследование пирогенности на кроликах in vivo является единственным, в отличие от других двух методов, измеряющим фебрильный ответ в организме в качестве конечной точки в соответствии с определением пирогена. Методы in vitro обнаруживают пирогены, используя различные конечные точки, такие как выработка цитокинов и коагуляция белков.

6.2 Испытание на бактериальные эндотоксины (BET)

6.2.1 Общие положения

Испытание на бактериальные эндотоксины (BET) гармонизировано с несколькими фармакопеями. Данный метод предназначен для обнаружения или количественного определения бактериального эндотоксина грамотрицательного бактериального происхождения с использованием лизата, являющегося водным экстрактом циркулирующих амебоцитов мечехвоста (Limulus polyphemus или Tachypleus tridentatus). Технически испытание на бактериальные эндотоксины разделяется на два метода: один представляет метод гель-тромба, основанный на формировании геля, индуцированного реакцией лизата с эндотоксинами, а другой является фотометрическим методом, основанный на изменение оптической плотности индуцированных эндотоксинами раствора лизата. Последний далее разделяется на два метода: турбидиметрический, измеряющий концентрации эндотоксинов в растворах образцов, основываясь на изменении прозрачности раствора при гелеобразовании и хромогенный, оценивающий концентрации эндотоксина измерением оптической плотности цвета хромофора, выделяемого синтетическим хромогенным субстратом, что является моделированием последней стадии ферментной каскадной реакции, описанной ниже. Каждый фотометрический метод классифицируется как конечная точка или как кинетический метод.

Испытание на бактериальные эндотоксины может использоваться для контроля контаминации эндотоксинами в процессах производства МИ и готовых изделий с точки зрения обычного контроля качества. До использования реагента лизата, экстрагированного из Tachypleus tridentatus, данное исследование именовалось испытанием лизатом амебоцитов мечехвоста (LAL).

Примечание - Существуют другие методы обнаружения бактериальных эндотоксинов, например, флуоресцентный метод с использованием рекомбинантного фактора C, см. ссылку [6].

6.2.2 Принцип реакции LAL

BET является ферментной каскадной реакцией, имеющей наивысшую чувствительность к обнаружению и количественному определению грамотрицательных бактериальных эндотоксинов. Сначала фактор C, зимоген сериновой протеазы, чувствительный к эндотоксинам, находящийся в реагенте лизата, активируется эндотоксином. Активированный фактор С конвертирует фактор В из неактивной формы в активную, что продолжает конвертировать прокоагулирующий фермент в коагулирующий. Наконец, коагулирующий фермент конвертирует коагулоген в коагулин, что ведет к формированию геля. Дополнительно к фактору С изначальный реагент лизата содержит фактор G, активируемый (1,3)-β-D-глюканами и впоследствии конвертирует прокоагулирующий фермент в коагулирующий. Эндотоксин-специфичный реагент LAL был разработан путем удаления фактора G или насыщения его функции.

Так как BET основывается на энзиматической реакции, на него влияют температура и pH раствора образца, и он также усиливается или подавляется различными соединениями, такими как протеаза, ингибиторы протеазы, ионы металла, детергенты, хелаты, соли и сахара, если таковые присутствуют в достаточных концентрациях. Таким образом, исследования на предмет вмешивающихся факторов могут проводиться для проверки наличия ингибиторов и усилителей реакции в исследуемом растворе. Эффекта вмешивающихся факторов можно избежать путем разбавления исследуемого раствора.

6.2.3 Общая процедура BET

Общие методы для обнаружения и количественного определения эндотоксина обсуждались в фармакопеях различных стран и в AAMI ST 72. Детали приводятся в данных документах.

Отмечается, что, в отсутствие иных указаний, для приготовления исследуемого раствора в качестве экстрагирующей среды может использоваться апирогенная вода. Эндотоксин, присутствующий в МИ и их материалах, обычно экстрагируют при комнатной температуре

6.2.4 Особенности (свойства) BET

Проба LAL является простым и быстрым исследованием, способным с высокой точностью обнаружить эндотоксин, обозначая наличие грамотрицательной бактериальной контаминации медицинских изделий. Эндотоксин имеет видоспецифичность к экспрессии токсичности в зависимости от химической структуры участка липида А. Так как структурное требование эндотоксина к активности LAL не является строгим по сравнению с другими биологическими свойствами эндотоксина, такими как высвобождение цитокинов из воспалительных клеток, BET представляет более широкий спектр обнаружения эндотоксинов, чем HCPT [16].

Контаминация медицинских изделий эндотоксином может указывать на более широкую микробиологическую контаминацию. Тем не менее, корреляция между количеством эндотоксина и других микроорганизмов в изделии отсутствует. BET является очень специфичным для грамотрицательной бактерии или контаминации эндотоксином. Исторически, преобладающими и наиболее мощными пирогенными контаминантами при производстве медицинских изделий, поддающимися контролю, являлись бактериальные эндотоксины. Контаминацию бактериальными эндотоксинами сложно предотвратить, так как она по характеру вездесуща, стабильна и достаточна мала, чтобы пройти сквозь обычные стерилизующие фильтры.

Тем не менее, что описанное выше BET обладает определенными недостатками. Важным недостатком является то, что BET не может обнаруживать других пирогенов, кроме эндотоксина. Кроме того, так как знания о видах эндотоксинов, активных по отношению к человеку, ограничены из-за высокого структурного требования к выражению токсичности, BET не всегда выявляет пирогенный ответ у человека.

Производители изделия экстрагируют эндотоксин из медицинских изделий, зная, что уровень эффективности экстракции эндотоксинов из изделий менее чем 100 %. В некоторых случаях эндотоксин, абсорбируемый на некоторые пластики, керамики, металлы или отдельные естественные продукты, не рекуперируется эффективно общими методами экстракции с использованием воды. Тем не менее, параметры экстракции, рекомендуемые Администрацией США по пищевым продуктам и лекарственным веществам, а также другими национальными фармакопеями, согласно регуляционным доказательствам, подтвержденным годами применения, были достаточны для обеспечения непирогенности медицинских изделий при обозначенных пределах предназначенного применения изделия [20].

6.3 Исследование пирогенности на кроликах

6.3.1 Общие положения

Исследование пирогенности на кроликах является единственным известным испытанием на обнаружение пирогенов, опосредованных материалом, а также пирогенов, вызванных микроорганизмами.

Наличие пирогенности экстракта, полученного при высокой температуре, в данном исследовании указывает на наличие в изделиях неэндотоксичных пирогенов. Исследование на кроликах не включает методы для количественного исчисления эндотоксина в готовых изделиях в качестве обычного контроля качества.

Как указано в ISO 10993-11, медицинские изделия, содержащие химические вещества, которые ранее вызывали пирогенный ответ и/или новые химические соединения с неизвестным пирогенным потенциалом могут быть оценены на предмет пирогенности, опосредованной материалом.

6.3.2 Принцип исследования пирогенности на кроликах

Для оценки фебрильного ответа на пирогены у млекопитающих in vivo температура тела измеряется в динамике после внутривенного введения экстракта на физиологическом растворе из медицинских изделий или материалов.

6.3.3 Процедура исследования пирогенности на кроликах

Протокол исследования описан в соответствующих руководствах и фармакопеях. Хотя руководства/фармакопеи разных стран различаются в ограничениях на массу кроликов, определение базовой температуры тела, инъекционную дозу исследуемого раствора и повторное использование кроликов, в основном, протоколы очень схожи. Пропорции образец/экстрагент и условия экстракции, применимые для приготовления экстрактов из медицинских изделий и материалов, приведены в ISO 10993-12.

Отмечается, что в качестве среды экстракции для приготовления раствора исследуемого образца можно использовать только апирогенный физиологический солевой раствор. При экстракции может использоваться самая высокая температура среди условий стандарта ISO 10993-12, которая не приводит к значительному ухудшению свойств материала.

6.3.4 Характеристика исследования пирогенности на кроликах

В целом, исследование на кроликах может обнаружить все виды пирогенов и фактическую величину фебрильного ответа. Данный ответ, индуцированный каждым пирогеном, оценивается как повышение внутренней температуры тела кролика in vivo. С данной точки зрения, несмотря на различную видоспецифичность к пирогенам у человека и кролика, испытание на кроликах in vivo вероятно обладает преимуществом по сравнению с использованием иммунных клеток человека (HCPT). Тем не менее, исследование на кроликах имеет недостатки, такие как низкая чувствительность, использование животных, а также необходимость большого количества исследуемого вещества.

Исследование пирогенности на кроликах является единственным известным и валидированым методом для обнаружения пирогенов, опосредованных материалом, и химических веществ, вымываемых из материала, способных вызывать пирогенную (фебрильную) реакцию у пациента. Новые контактирующие с кровью или имплантационные материалы/изделия могут быть проверены на предмет пирогенов, опосредованных материалом.

Тем не менее, в большинстве случаев, исследование пирогенности на кроликах не используется вместо BET.

6.4 Исследование пирогенности на иммунных клетках человека (HCPT)

6.4.1 Общие положения

Метод исследования пирогенности на иммунных клетках человека (HCPT) основывается на иммунологической реакции на клеточном уровне и является методом in vitro для обнаружения и количественного определения пирогенов, вызывающих фебрильную реакцию путем активации иммунных клеток человека, таких как моноциты и макрофаги [13]. Это исследование предназначено для оценки пирогенности, опосредованной эндотоксином и пирогенности, опосредованной другими микробиальными компонентами, в соответствии с фебрильным ответом, индуцированным агонистами TLR. В дополнение к агонистам TLR существует возможность, что HCPT может количественно определить степень воспалительного ответа, каскадно инициированного фагоцитозом микросфер и частицами износа (wear particles).

Моноциты и макрофаги являются первичными мишенями эндотоксина in vivo. Был проведен ряд исследований для выяснения взаимосвязи между химической структурой и биологической активностью эндотоксина с использованием макрофагов. Сам основной метод, применяемый в HCPT, основывается на традиционных методах исследования эндотоксинов. Так как данное испытание предоставляет более широкий спектр по сравнению с исследованием на эндотоксины, оно может быть полезным в качестве метода, сокращающего разрыв между испытанием на эндотоксины и исследованием на кроликах при соответствующей валидации.

Поскольку этот метод демонстрирует более широкий спектр по сравнению с тестом на эндотоксин, он может быть полезен в качестве метода устранения разрыва между тестом на эндотоксин и тестом на кроликах, если он надлежащим образом подтвержден.

6.4.2 Принцип метода HCPT

Макрофаги являются тканевыми клетками, происходящими из специфических лейкоцитов - моноцитов. Моноциты и макрофаги относятся к фагоцитарным клеткам, являясь составной частью неспецифической защиты (или врожденного иммунитета), а также способствуя запусканию специфичных механизмов защиты (или клеточно-опосредованного иммунитета) позвоночных животных. Их роль заключается в фагоцитозе продуктов клеточного распада и патогенов как стационарных или мобильных клеток и в распознавании растворимых патогенов путем TLR, находящихся на поверхности клеток, а также в стимуляции лимфоцитов и других иммунных клеток для ответа на патогены. В качестве секреторных клеток моноциты и макрофаги жизненно важны для регуляции иммунных ответов и развития воспаления. Фагоцитарная активность клеток активируются агонистами TLR (см. 4.2 и 4.3) для выработки мощных химических веществ, включая цитокины. Цитокины, такие как  TNFα, IL-1β и IL-6, в качестве регуляторных факторов, индуцируют фебрильный ответ в соответствии с механизмом, описанным в 4.6. В HCPT цитокины, выделяемые из таких клеток, обнаруживаются и исчисляются количественно методом ELISA как средством оценки степени фебрильной реакции.

6.4.3 Выбор иммунных клеток человека

Дополнительно к цельной крови человека линии миеломоноцитарные клеточные человека, такие как MM6 и мононуклеарные клетки человека [72], также доступны в качестве клеток-индикаторов HCPT. С точки зрения лабораторного применения (простота доставки и безопасность) эти линии клеточные кажутся более пригодными, чем цельная кровь. Тем не менее, у цельной крови есть следующие преимущества:

– все компоненты крови присутствуют в физиологических пропорциях, необходимых для взаимодействия пирогена с лейкоцитами;

– с цельной кровью возможна инкубация образцов, что невозможно для других клеточных линий

С другой стороны, линии клеток имеют следующие недостатки:

– время (обычно недели), затраченное на формирование линии клеточной, начиная с замороженного материала аликвоты. Для использования в испытании необходимо достаточное количество клеток необходимой чувствительности (к пирогенам);

– разная чувствительность клеток при разных количествах пассажей;

– необходимость одновременной стимуляции такими агентами, как форболовый эфир или кальцитриол;

– подтверждение присутствия на клеточной линии различных рецепторных элементов, необходимых для трансдукции ответов пирогенам.

Сообщалось, что чувствительность клеточных линий к эндотоксину отличается друг от друга, только клетки MM6 вырабатывают большое количество TNFα в ответ на относительно небольшое количество эндотоксина после стимуляции кальцитриолом. Клетки цельной крови проявляют более высокую чувствительность к эндотоксину по сравнению с этими клеточными линиями, но клетки MM6-CA8, субклоны клеток MM6, [58] демонстрируют практически идентичную чувствительность к клеткам цельной крови при обнаружении эндотоксина и пептидогликана.

6.4.4 Выбор маркерного цитокина

Хотя количество цитокина и хемокина, полученное стимуляцией агонистов TLR и микросфер из клеток цельной крови человека различается в зависимости от вида стимуляторов, во всех случаях клетки индуцируют значительное количество MCP-1, IL-1βra, IL-8, MIP-1α и/или MIP-1β в дополнение к IL-1β, IL-6 и TNFα, являющихся традиционными маркерными цитокинами.

Из числа этих цитокинов и хемокинов IL-1β или IL-6 становятся хорошими маркерами из-за более высокой пропорции сигнал-шум (S/N). Дополнительно, MIP-1α и MCP-1 проявляют относительно более высокое соотношение S/N, но соотношение MCP-1 для обнаружения агониста TLR3, а также частиц и микросфер, относительно мало. См. Ссылки [35] и [36].

Клетки MM6-CA8 демонстрируют другую схему выработки цитокина и хемокина из клеток цельной крови. Клетки индуцируют значительное количество IL-8, RANTES, IL-1βra, MCP-1, MIP-1α и MIP-1β в дополнение к традиционным маркерным цитокинам. Линия клеток IL-6 проявляет наивысшую пропорцию S/N для обнаружения всех агонистов TLR и микросфер среди этих цитокинов и хемокинов. MIP-1α, MIP-1β и IL-1β также показывают более высокое соотношение S/N, чем TNFα.

С учетом этого, можно выбрать подходящий маркерный цитокин или хемокин в соответствии с клетками, используемыми в HCPT.

6.4.5 Описание метода HCPT

Свежеотобранную гепаринизированную цельную кровь человека от здорового донора или криоконсервированную цельную кровь человека от нескольких доноров растворяют в физиологической апирогенной солевой или RMPI1640 среде клинического применения и объединяют с частью исследуемого МИ прямым методом [63], либо при косвенном методе подходящее количество исследуемого раствора экстрагируют из изделия. После инкубации от 8 ч до 24 ч при 37 °C в подходящей атмосфере для выбранной культуральной среды, требуемой методом исследования, количество маркерного цитокина, такого как IL-1β, отражающее количество пирогена в соответствующем образце измеряется посредством ELISA.

В случае линии миеломоноцитарных клеток человека клетки инкубируются в среде RPMI 1640, содержащей термоинактивированную фетальную бычью сыворотку и соответствующие добавки, такие как 2-меркаптоэтанол, HEPES, глютамин, неосновные аминокислоты, пируват натрия, бычий инсулин и антибиотики. Клетки стимулируются форболмиристатацетатом или кальцитриолом (1a, 25-дигидроксивитамин D3). После инкубации на 72 ч со стимулирующим реагентом клетки помещают в 24-луночный планшет при 1×106 клеток/мл/лунок с частью исследуемого изделия при прямом методе или подходящим количеством исследуемого раствора, экстрагированного из изделия, при косвенном методе. После инкубации от 8 ч до 24 ч при 37 °C в подходящей атмосфере для выбранной культуральной среды согласно требованиям метода исследования, маркерный цитокин, выделенный из клеток в культуральную среду, определяется с помощью ELISA.

ELISA является стандартным чувствительным и специфичным иммунным тестом. Маркерный цитокин, такой как IL-1β в исследуемом образце, располагается между моноклональным покрывающим антителом и помеченным поликлональным детекторным антителом. Несвязанные материалы удаляются в процессе отмывки. Иммобилизованное антитело-детектор прямо или косвенно связывается с ферментом пероксидазы хрена, который метабилизирует субстрат, TMB (тетраметилбензидин), вызывающий смену цвета от бесцветного к синему. Реакция останавливается добавлением в раствор кислоты, что вызывает изменение цвета от синего к желтому, регистрируемое фотометрическим методом при 450  нм с опорной длиной волны в 690 нм.

Кривая доза-эффект на количество выработанного маркерного цитокина и эндотоксина из E. coli O111:B4 или другого подходящего стандарта, такого как эндотоксин E.coli UKT-B, калиброванный к международному стандарту ВОЗ для E.coli O113:H10, готовится к каждой пробе [64]. Данная кривая доза-эффект должна содержать концентрацию в 0,5 EU/мл, в соответствии с 50 пикограмм/мл международного эталонного образца ВОЗ. Показатель считается пороговой концентрацией эндотоксина, вызывающей лихорадку у кролика. Данный порог был подтвержден исследованием, проведенным в 2005, включавшим 171 кролика [40].

В HCPT маркерный цитокин измеряется как общее количество, выделенное из иммунных клеток стимуляцией всех пирогенов в исследуемом образце. Тем не менее, результат полученный от HCPT оценивается конвертированием количества полученного маркерного цитокина в количество эндотоксина, так как эндотоксин является наисильнейшим пирогеном и критическое количество агонистов TLR, индуцирующих фебрильную реакцию помимо эндотоксина пока не утверждено. Таким образом, подход к обнаружению пирогенности исследуемого образца идентичен испытанию на бактериальные эндотоксины. HCPT имеет способность обнаружить намеченные пирогены, выделяющие цитокины, что не является возможным тестом на бактериальные эндотоксины.

Можно отметить, что методы HCPT не могут быть использованы вместо метода бактериального эндотоксина (LAL) для обычного исследования контроля качества партий крупных готовых изделий/устройств на предмет наличия контаминации бактериальным эндотоксином при отсутствии валидации с экстрактом МИ. Обычно методы HCPT in vitro требуют помещения небольшого плоского образца материал в маленькую емкость для прямого испытания с цельной кровью человека. Методами HCPT исследуют только очень небольшую определенную площадь материала (2 см2, если в 24-луночном планшете) [35], или в 1,5 мл сосудах полипропиленовой реакции на пирогенность [53]. Также существуют методы, основанные на экстракции. Контаминация бактериальным эндотоксином может происходить во многих изделиях, если они содержат ингредиенты/компоненты биологического происхождения, воду (кроме воды для инъекции или ингаляций), используют воду для производства изделия (например, водное выщелачивание или замачивание, экструдирование) или обрабатываются с использованием воды (например, паровое автоклавирование, промывание). Для регулярного контроля качества больших партий готовых стерильных изделий рекомендуется провести исследование экстракции чтобы убедиться, что все потенциальные источники бактериального эндотоксина полностью исследованы с помощью теста на пирогенность на основе эндотоксина, основанного на эндотоксине. Само готовое изделие может быть очень большим и занимающим большую площадь поверхности, что может вызвать пирогенность, опосредованную материалом, (например: примесями) в организме пациента.

Продукты крови человека представляют особую опасность, поэтому весь технический персонал должен пройти соответствующую подготовку по необходимым мерам предосторожности.

6.4.6 Характеристика метода HCPT

HCPT имеет следующие преимущества по сравнению с исследованием пирогенности на кроликах и испытанием на бактериальные эндотоксины.

– HCPT не использует животных. Клетки получены из тканей человека и, таким образом, нет необходимости в межвидовой экстраполяции.

– HCPT имеет более широкий спектр выявления пирогена по сравнению с испытанием на бактериальные эндотоксины [75].

– HCPT доступно для обнаружения пирогенных контаминантов в определенных продуктах, не оцениваемых исследованием на кроликах или испытанием на бактериальные эндотоксины (например, ингибиторы и усилители реакции LAL, медикаменты, усиливающие центральные или периферические механизмы регуляции температуры тела и вызывающие иммунные ответы в кроликах).

– HCPT способно тестировать твердые материалы напрямую как исследуемый образец без какой-либо экстракции, так как иммунные клетки распознают как пирогены, элюированные из исследуемого образца в культуральную среду, так и связанные с поверхностью [75]. Пирогены эффективно обнаруживаются без какой-либо предварительной обработки материалов, адсорбирующих эндотоксин [75].

Метод HCPT имеет следующие недостатки.

– Пирогены, опосредованные материалом, являются химическими агентами, которые обычно при своем действии не взаимодействуют с цитокинной сети для индуцирования фебрильной реакции и маловероятно, что обнаружатся посредством HCPT.

– Лекарства, взаимодействующие с моноцитами или макрофагами (например, антагонисты цитокиновых рецепторов, не физиологические растворы, цитотоксичные агенты, рекомбинантные белки с цитокиновой активностью) или системы обнаружения (например, ревматоидные факторы) могут не испытываться посредством HCPT.

– HCPT может быть не применимым к тканеинженерным продуктам, содержащим живые клетки, выделяющие цитокины и хемокины.

– Ответ на пироген в данном исследовании может зависеть от донора образца крови или состояния клеток. В частности, цельная кровь человека может различаться из-за возраста и пола доноров, а также их генетического происхождения (например, генетические полиморфизмы в кодировании генов для толл-подобных рецепторов, цитокинных рецепторов), возможности инфицирования доноров, суточных изменений, влияния диеты и других факторов, которые могут повлиять на чувствительность и специфичность цельной крови в исследованиях in vitro.

– Трудности с транспортировкой цельной крови

– Применение метода HCPT для исследования твердых образцов, может быть проблематична при рутинном контроле качества партий крупных готовых стерильных изделий на наличие пирогенности.

– Метод HCPT на линиях миеломоноцитарных клеток человека имеет недостатки, связанные с его длительностью, стоимостью и техническими сложностями при предварительном культивировании и праймировании (обработки агентом) клеток.

6.4.7 Валидация HCPT

Валидация HCPT позволяет установить, может ли этот метод обнаружить другие пирогены, индуцирующие фебрильную реакцию механизмом, отличающегося от сигнального пути TLR и фагоцитоза, включая пирогены, опосредованные материалом.

7 Заключение

В некоторых случаях метод HCPT может являться хорошей альтернативой традиционным методам исследования пирогенности (на кроликах и LAL). Однако тест на кроликах необходим для обнаружения пирогенов, не выявляемых методом HCPT, включая пирогены, опосредованные материалом.

Таким образом, важно, чтобы метод оценки пирогенности медицинских изделий и материалов был выбран исходя из цели исследования.

Библиография

[1]	ISO 10993-11, Biological evaluation of medical devices — Part 11: Tests for systemic toxicity (Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 11: Исследования общетоксического действи)

[2] 	ISO 10993-12, Biological evaluation of medical devices — Part 12: Sample preparation and reference materials

[3] 	ANSI/AAMI ST 72, Bacterial endotoxins — Test methods, routine monitoring, and alternatives to batch testing

[4] 	Конвенция Фармакопеи США, доступна: https://www.usp.org/

[5] 	Японская Фармакопея, доступна: https://www.pmda.go.jp/english/pharmacopoeia/index.html

[6] 	Европейская Фармакопея, доступна: http://www.edqm.eu

[7] 	Algan S. M., Purdon M., Horowitz S. M., Role of tumor necrosis factor alpha in particulateinduced bone resorption, J Orthop Res, 14, pp. 30-35, 1996

[8] 	Atkins E., Huang W. C., Studies on the pathogenesis of fever with influenzal viruses. I. The appearance of an endogenous pyrogen in the blood following intravenous injection of virus, J Exp Med, 107, pp. 383-401, 1958

[9] 	Atkins E., Morse S. I., Studies in staphylococcal fever. VI. Responses induced by cell walls and various fractions of staphylococci and their products, Yale J Biol Med, 39, pp. 297-311, 1967

[10] Beeson P. B., Temperature-elevating effect of a substance obtained from polymorphonuclear leucocytes (abstract), J Clin Invest, 27, p 524, 1948

[11] 	Bellon J. M., N, G. H., Jurado, F., Carranza, A. and Bujan, J., In vitro interaction of bacteria with polypropylene/ePTFE prostheses, Biomaterials, 22, pp. 2021-2024, 2001

[12] Bencsics A., Elenkov I. J., Vizi E. S., alpha 2-, alpha 2A-, alpha 2B/2C-Adrenoceptor subtype antagonists prevent lipopolysaccharide-induced fever response in rabbits, Brain Res, 705, pp.302-306, 1995

[13] Bernatchez S. F., Parks P. J., Gibbons D. F., Interaction of macrophages with fibrous materials in vitro. Biomaterials, 17, pp. 2077-2086, 1996

[14] 	Bi Y., Seabold J. M., Kaar S. G., Ragab A. A., Goldberg V. M., Anderson J. M., Greenfield E. M., Adherent endotoxin on orthopedic wear particles stimulates cytokine production and osteoclast differentiation, J Bone Miner Res, 16, pp. 2082-2091, 2001

[15] 	Bodel P. T., Atkins E., Studies in staphylococcal fever. V. Staphlococcal filtrate pyrogen, Yale J Biol Med, 38, pp. 282-298, 1965

[16] 	Brandenburg K, Howe J, Gutsman T, Garidel P., The expression of endotoxic activity in the Limulus test as compared to cytokine production in immune cells, Curr Med Chem., 16(21), pp. 2653-2660, 2009

[17] 	Brito H O. et al., Evidence of substance P autocrine circuitry that involves TNF-α, IL-6, and PGE2 in endogenous pyrogen-induced fever, Journal of Neuroimmunology, 293, pp. 1-7, 2016

[18] Braude A. I., Mc C. J., Douglas H., Fever from pathogenic fungi, J Clin Invest, 39, pp. 1266-1276, 1960

[19] Brunson K. W., Watson D. W., Pyrogenic specificity of streptococcal exotoxins, staphylococcal enterotoxin, and gram-negative endotoxin, Infect Immun, 10, pp. 347-351, 1974

[20] 	Bryans et al., Bacterial endotoxin testing: A report on the methods, background, data, and regulatory history of extraction recovery efficiency, Biomedical Instrumentation and Technology, 37, pp. 73-78, 2004

[21] 	Cardona M. A., Simmons R. L., Kaplan S. S., TNF and IL-1 generation by human monocytes in response to biomaterials, J Biomed Mater Res, 26, pp. 851-859, 1992

[22] 	Cho D. R., Shanbhag A. S., Hong C. Y., Baran G. R., Goldring S. R., The role of adsorbed endotoxin in particle-induced stimulation of cytokine release, J Orthop Res, 20, pp. 704-713, 2002

[23] 	Daniels A. U., Barnes F. H., Charlebois S. J., Smith R. A., Macrophage cytokine response to particles and lipopolysaccharide in vitro, J Biomed Mater Res, 49, pp. 469-478, 2000

[24] Deininger S., Traub S., Aichele D., Rupp T., Hartung T., von Aulock S., Presentation of lipoteichoic acid potentiates its inflammatory activity, Immunobiology, 213, pp. 519-529, 2008

[25] 	Dennison D. K., Huerzeler M. B., Quinones C., Caffesse R. G., Contaminated implant surfaces: an in vitro comparison of implant surface coating and treatment modalities for decontamination, J Periodontol, 65, pp. 942-948, 1994

[26] 	Dinarello C. A., Shparber M., Kent E. F., Wolff S. M., Production of leucocytic pyrogen from phagocytes of neonates, J Infect Dis, 144, pp. 337-343, 1981

[27] 	Dinarello C. A., Interleukin-1, Rev Infect Dis, 6, pp. 51-95, 1984

[28] 	Dinarello C. A., Cannon J. G., Wolff S. M., Bernheim H. A., Beutler B., Cerami A., Figari I. S., Palladino M. A.Jr, O'Connor J. V., Tumor necrosis factor (cachectin) is an endogenous pyrogen and induces production of interleukin 1, J Exp Med, 163, pp. 1433-1450, 1986

[29] 	Dinarello C. A., Cannon J. G., Mancilla J., Bishai I., Lees J., Coceani F., Interleukin-6 as an endogenous pyrogen: induction of prostaglandin E2 in brain but not in peripheral blood mononuclear cells, Brain Res, 562, pp. 199-206, 1991

[30] 	Dinarello C. A., Infection, fever, and exogenous and endogenous pyrogens: some concepts have changed, J Endotoxin Res, 10, pp. 201-222, 2004

[31] 	Fennrich S, Fischer M, Hartung T, Lexa P, Montag-Lessing T, Sonntag HG, Weigandt M, Wendel A, Detection of endotoxins and other pyrogens using human whole blood, Dev Biol Stand, 101, pp. 131-139, 1999.

[32] Freudenberg M. A., Galanos C., Bacterial lipopolysaccharides: structure, metabolism and mechanisms of action, Int Rev Immunol, 6, pp. 207-221, 1990

[33] 	Girardin S. E., Philpott D. J., Mini-review: the role of peptidoglycan recognition in innate immunity, Eur J Immunol, 34, pp. 1777-1782, 2004

[34] 	Haishima Y., Murai T., Nakagawa Y., Hirata M., Yagami T., Nakamura A., Chemical and biological evaluation of endotoxin contamination on natural rubber latex products, J Biomed Mater Res, 55, pp. 424-432, 2001

[35] 	Hasiwa M., Kullman K., von Aulock S., Klein C. L., Hartung T., An in vitro pyrogen safety test for immune-stimulating components on surfaces, Biomaterials, 28, pp. 1367-75, 2007

[36] 	Hasiwa N. et al., Evidence for the detection of non-endotoxin pyrogens by the whole blood monocyte activation test, ALTEX, 30(2), pp.169-208, 2013

[37] Hasiwa M., Kylián O., Hartung T., Rossi F., Removal of immune-stimulatory components from surfaces by plasma discharges, Innate Immunity, 14, pp. 89-97, 2008

[38] 	Heinz B. C., von Mallek D., [Survey of incidents associated with hip and knee replacement devices Auswertung des Medizinprodukte-Beobachtungs- und -Meldesystems fur die Jahre 2000 bis 2002]. Orthopäde, 34, pp. 47-54, 2005

[39] Henderson B., Poole S., Wilson M., Microbial/host interactions in health and disease, who controls the cytokine network? Immunopharmacology, 35, pp. 1-21, 1996

[40] 	Hoffmann S., Lüderitz-Püchel U., Montag-Lessing T., Hartung T., Optimization of pyrogen testing in parenterals according to different pharmacopoeias by probabilistic modelling, J Endotoxin Res, 11, pp. 25-31, 2005

[41] 	Hoffmann S., Peterbauer A., Schindler S., Fennrich S., Poole S., Mistry Y., Montag-Lessing M. et al., International validation of novel pyrogen tests based on human monocytoid cells, J Immunol Methods, 298, pp. 191-173, 2005

[42] 	Horowitz S. M., Gonzales J. B., Effects of polyethylene on macrophages, J Orthop Res, 15, pp. 50-56, 1997

[43] 	Jahnke M, Weigand, Sonntag H-G. Comparative testing for pyrogens in parenteral drugs using the human whole blood pyrogen test, the rabbit in vivo pyrogen test and the LAL test, European Journal of Parenteral Science, 5(2), pp. 39-44, 2000

[44] 	Kanoh S, Mochida K, Ogawa Y., Studies on heat-inactivation of pyrogen from Escherichia coli., Biken J., 13, pp 233-239, 1970

[45] 	Kobayashi G. S., Friedman L., Characterization of the Pyrogenicity of Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, and Cryptococcus neoformans, J Bacteriol, 88, pp. 660-666, 1964

[46] 	Kure R., Grendahl H., Paulssen J., Pyrogens from surgeons' sterile latex gloves, Acta Pathol Microbiol Immunol Scand [B], 90, pp. 85-88, 1982

[47] 	Li S., Ballou L. R., Morham S. G., Blatteis C. M., Cyclooxygenase-2 mediates the febrile response of mice to interleukin-1ИБЭa, Brain Res, 910, pp. 163-173, 2001

[48] 	Li S., Goorha S., Ballou L. R., Blatteis C. M., Intracerebroventricular interleukin-6,

macrophage inflammatory protein-1 ИБЭa and IL-18, pyrogenic and PGE (2)-mediated? Brain Res, 992, pp. 76-84, 2003

[49] 	Li S., Wang Y., Matsumura K., Ballou L. R., Morham S. G., Blatteis C. M., The febrile response to lipopolysaccharide is blocked in cyclooxygenase-2(−/−), but not in cyclooxygenase-1(−/−) mice, Brain Res, 825, pp. 86-94, 1999

[50] 	Loverock B., Baines A., Burgenson A., Simon B., A Recombinant Factor C Procedure for the Detection of Gram-negative Bacterial Endotoxin, Pharmacopeial Forum, 36 (1), 2010

[51] 	Magalhães PO. et al., Methods of endotoxin removal from biological preparations: a review, J Pharm Pharm Sci., 10(3), pp. 388-404, 2007

[52] 	Martis L. et al., Aseptic peritonitis due to peptidoglycan contamination of pharmacopoeia standard dialysis solution, Lancet, 365, pp. 588-594, 2005

[53] 	Mazzotti F., Beutter J., Zeller R., Fink U., Schindler S., Wendel A., Hartung T., von

Aulock S., In vitro Pyrogen Test - a new test method for solid medical devices, J Biomed Mater Res, 80, pp. 276-82, 2007

[54] 	Miyamoto T., Okano S., Kasai N., Inactivation of Escherichia coli endotoxin by soft

hydrothermal processing, Appl Environ Microbiol., 75, pp. 5058-5063, 2009

[55] 	McClosky W. T., Price C. W., van Winkle W., Welch H., Calvery H. O., Results of the first USP collaborative study of pyrogens, J Am Pharm Assoc, 32, pp. 69-73, 1943

[56] 	Test Monocyte Activation, Pharmeuropa, Vol 20, 3, pp. 505- 511, 2008

[57] 	Morath S., Geyer A., Hartung T., Structure-function relationship of cytokine induction by lipoteichoic acid from Staphylococcus aureus, J Exp Med, 193, pp. 393-397, 2001

[58] 	Nakagawa Y., Maeda H., Murai T., Evaluation of the in vitro pyrogen test system based on proinflammatory cytokine release from human monocytes: Comparison with a human whole blood culture test system and with the rabbit pyrogen test, Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology, Vol. 9, 3, pp. 588-597, 2002

[59] 	Nakagawa Y., Murai T., Hasegawa C., Hirata M., Tsuchiya T., Yagami T., Haishima Y., Endotoxin contamination in wound dressings made of natural biomaterials, J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 66, pp. 347-355, 2003

[60] 	Niki Y., Matsumoto H., Suda Y., Otani T., Fujikawa K., Toyama Y., Hisamori N., Nozue A., Metal ions induce bone-resorbing cytokine production through the redox pathway in synoviocytes and bone marrow macrophages, Biomaterials, 24, pp. 1447-1457, 2003

[61] 	Oberdorster G., Oberdorster E., Oberdorster J., Nanotoxicology: an emerging discipline evolving from studies of ultrafine particles, Environ Health Perspect, 113, pp. 823-839, 2005

[62] 	Ogawa Y., Murai T., Kawasaki H., Endotoxin test for medical devices-The correlation of the LAL test with the pyrogen test, J. Antibact. Antifung. Agents, 19, pp. 561-566, 1991

[63] 	Petri E., Ploeg A.d., Habermaier B., Fennrich S. Improved detection of pyrogenic substances on polymer surfaces with an ex vivo human whole-blood assay in comparison to the Limulus amoebocyte lysate test, 2000, Progress in the reduction, refinement and replacement of animal experimentation. Proceedings of the 3rd World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Bologna, IT. 29 Aug. to 2 Sept. 1999.

[64] 	Poole S., Dawson P., Gaines Das R. E., Second international standard for endotoxin, calibration in an international collaborative study, J Endotoxin Research, 4, pp. 221-231, 1997

[65] 	Rietschel E. T., Kirikae T., Schade F. U., Ulmer A. J., Holst O., Brade H., Schmidt G., Mamat U., Grimmecke H. D., Kusumoto S. et al. , The chemical structure of bacterial endotoxin in relation to bioactivity, Immunobiology, 187, pp. 169-190, 1993

[66] 	Ronco C, Endotoxin Removal: History of a Mission. Blood Purif, 37(suppl 1), pp. 5-8, 2014

[67] 	Rotta J., Endotoxin-like properties of the peptidoglycan, Z Immunitatsforsch Exp Klin Immunol, 149, pp. 230-244, 1975

[68] 	Schachtrupp A., Klinge U., Junge K., Rosch R., Bhardwaj R. S., Schumpelick V., Individual inflammatory response of human blood monocytes to mesh biomaterials, Br J Surg, 90, pp. 114-120, 2003

[69] 	Schindler S., Asmus S., von Aulock S., Wendel A., Hartung T., Fennrich S., Cryopreservation of human whole blood for pyrogenicity testing, J Immunol Methods, 294, pp. 89-100, 2004

[70] 	Schleifer K. H., Chemical structure of the peptidoglycan, its modifiability and relation to the biological activity, Z Immunitatsforsch Exp Klin Immunol, 149, pp. 104-117, 1975

[71] 	Siraganian R. P., Baer H., Hochstein H. D., May J. C., Allergenic and biologic activity of commercial preparations of house dust extract, J Allergy Clin Immunol, 64, pp. 526-533, 1979

[72] 	Solati S., Aarden L., Zeerleder S., Wouters D. An improved monocyte activation test using cryopreserved pooled human mononuclear cells, Innate immunity, 21, pp. 677-684, 2015

[73] 	Shmunes E., Darby T., Contact dermatitis due to endotoxin in irradiated latex gloves, Contact Dermatitis, 10, pp. 240-244, 1984

[74] 	Spreitzer I, Fischer M, Hartzsch K, Lüderitz-Püschel U, Montag T, Comparative Study of Rabbit Pyrogen Test and Human whole Blood Assay on Human Serum Albumin, ALTEX, 19 (Suppl. 1), pp. 73-75, 2002

[75] 	Stang K, Fenrich S, Krajewski S, Stoppelkamp S, Burgener I, Wendel HP, Post M, Highly sensitive pyrogen detection on medical devices by the monocyte activation test, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, Volume 25, Issue 4, pp. 1065-1075, 2014

[76] 	Toure F. et al., Icodextrin-induced peritonitis: Study of five cases and comparison with bacterial peritonitis, Kidney international, 65(2), pp. 654-660, 2004

[77] 	Traub S., Kubasch N., Morath S., Kresse M., Hartung T., Schmidt R. R., Hermann C., Structural requirements of synthetic muropeptides to synergize with lipopolysaccharide in cytokine induction, J Biol Chem, 279, pp. 8694-8700, 2004

[78] 	U.S. Pharmacopeial Convention, Inc., Biological tests and assays, Bacterial endotoxins test (LAL) <85>, In: United States Pharmacopeia, Rev. 32, 2009, Rockville, Maryland, U.S.A.

[79] 	U.S. Pharmacopeial Convention, Inc., Pyrogen Test (USP Rabbit Test) <151>. In: United States Pharmacopeia, Rev. 32, 2009, Rockville, Maryland, U.S.A.

[80] 	Wang J. E., Dahle M. K., McDonald M., Foster S. J., Aasen A. O., Thiemermann C., Peptidoglycan and lipoteichoic acid in Gram-positive bacterial sepsis: receptors, signal transduction, biological effects, and synergism, Shock, 20, pp. 402-414, 2003

[81] Watson D. W., Host-parasite factors in group A staphylococcal infections. Pyrogenic and other effects of immunologic distinct exotoxins related to scarlet fever toxins, J Exp Med, 111, pp. 255-284, 1960

[82] 	Welch H., Calvery H. O., McClosky W. T., Price C. W., Method of the preparation and test for bacterial pyrogen, J Am Pharm Assoc, 32, pp. 65-69, 1943

[83] 	Williams D., Endotoxins and medical devices: the significance of dead bacteria, Med Device Technol, 14, pp. 8-11, 2003

[84] Zou W., Bar-Shavit Z., Dual modulation of osteoclast differentiation by lipopolysaccharide, J Bone Miner Res, 17, pp. 1211-1218, 2002

[85] GHTF/SG1/N071:2012,доступно:http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n071-2012-definition-of-terms-120516.pdf

УДК  615.46:002:006.354           МКС 11.020                     		 IDT

Ключевые слова: медицинские изделия, пироген, пирогенность, фебрильная реакция, окислительное фосфорилирование.

Организация-разработчик:

Автономная некоммерческая организация «Институт медико-биологических

исследований и технологий» (АНО «ИМБИИТ»)

ОТ ТК 422 «ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ

ИЗДЕЛИЙ»

| Председатель МТК 547/ТК 422 |  | В.И. Севастьянов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, Директор АНО «ИМБИИТ» д.б.н., профессор |  |  |
|  |  | В.И. Севастьянов |

) Немецкая коллекция микроорганизмов и клеточных культур (DSMZ; Cat. No. ACC 124), Брауншвейг, Германия

) Испытание на активацию моноцитов, CTL-MAT LLC, 20521, бульвар Шагрин, Шейкер-Хайтс, Кливленд, Огайо 44122-5350, США. Приведенная информация является примером коммерчески доступного подходящего продукта. Данная информация приводится для удобства пользователей данного документа и не является рекламой данного продукта со стороны ISO.

) Доктор Юджи Хаишима, Отделение медицинских изделий, Национальный институт здравоохранения, 1-18-1 Камийога, Сетагая-ку, Токио, 158-8501, Япония, haishima@hihs.go.jp

Приведенная информация является примером коммерчески доступного подходящего продукта. Данная информация приводится для удобства пользователей данного документа и не является рекламой данного продукта со стороны ISO.