МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ________—2024 |
| --- | --- | --- |

Вода питьевая.

Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Издание официальное

Москва

Российский институт стандартизации

202 ____

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» (ФГБУ «ЦСП» ФМБА России).

- 2.  ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- 3.  ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от  __________       2024 г. №______    )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации метрологии Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 Приказом Федерльного агентства по техническому регулированию и метрологии от            №             межгосударственный стандарт ГОСТ веден действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с                                                              г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

 Оформление ФГБУ «РСТ», 2023

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

|  | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |  |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  |  |
| 3 | Термины и определения |  |  |
| 4 | Аппаратура, материалы, реактивы, посуда |  |  |
| 5 | - Общие требования к условиям транспортировки, хранения, отбора и концентрирование проб воды |  |  |
| 6 | - Методы исследования проб питьевой воды |  |  |
| 7 | - Исследование воды на цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий методом иммунномагнитного разделения и мечения флуоресцирующими антителами |  |  |
| 8 | - Обнаружение цистных форм криптоспоридий и лямблий методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) |  |  |
|  | - Библиография |  |  |

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Вода питьевая Методы санитарно-паразитологического анализа воды. Drinking water. Methods of parasitological tests of water. Дата введения – |
| --- | --- |

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на упакованную питьевую воду, включая природную минеральную воду  (в том числе столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду, изготовленную с использованием природной питьевой воды (в случае, если вода отобрана из поверхностного водозабора или подвержена влиянию поверхностных вод в точке водоотбора исходной (сырой) воды), а также воду для изготовления алкогольной и безалкогольной продукции (напитков), морскую и сточную воду, воду поверхностных водных объектов, воды бассейнов и аквапарков, воду централизованного водоснабжения и устанавливает методы санитарно-паразитологического анализа в рамках проведения лабораторного контроля в соответствии с требованиями нормативных документов по показателям цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 857 Кислота соляная синтетическая техническая. Технические условия

ГОСТ 1625 Формалин технический. Технические условия

ГОСТ 1770 (ISO 1042-83, ISO 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4148 Реактивы. Железо (II) серно-кислое 7-водное. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9097 Сульфат аммония. Технические условия

ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 17299 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 19347 Купорос медный. Технические условия

ГОСТ 21241 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 23932 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 24849 Вода. Методы санитарно-бактериологического анализа для полевых условий

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25706 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 27068 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия

ГОСТ 29227 (ISO 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 30813 Вода и водоподготовка. Термины и определения

ГОСТ 31861 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 31862 Вода питьевая. Отбор проб

ГОСТ 31942 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

ГОСТ ISO/TS 13136 Микробиология пищевой продукции и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени для определения патогенных микроорганизмов. Горизонтальный метод определения бактерий Escherichia coli, продуцирующих Шига-токсин, в том числе серогрупп О157, О111, О26, О103 и О145

ГОСТ ISO 15553 Качество воды. Выделение из воды и идентификация ооцист криптоспоридий и цист лямблий

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ ISO 20838-2018 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция для обнаружения патогенных пищевых микроорганизмов. Требования к амплификации и обнаружению для качественного анализа

ГОСТ ISO 20838-2014 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция для обнаружения патогенных пищевых микроорганизмов. Требования к амплификации и обнаружению для качественного анализа

ГОСТ ISO 21570 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Количественные методы, основанные на нуклеиновой кислоте

ГОСТ ISO 21571 Продукция пищевая. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Экстрагирование нуклеиновых кислот

ГОСТ ISO 24276 Методы выявления генетически модифицированных организмов и их производных. Общие требования и определения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30813, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 ооцисты криптоспоридий: Вид простейших одноклеточных, представители которых концентрируются в воде и вызывают криптоспоридиоз — заболевание желудочно-кишечного тракта человека.

3.2. гельминты: Общее название паразитических червей, обитающих на разных стадиях жизненного цикла в организме человека, животных и растений, вызывая гельминтозы.

3.3 люминесцентная (флуоресцентная) микроскопия: Метод наблюдения под микроскопом люминесцентного свечения микрообъектов при освещении их сине-фиолетовым светом или ультрафиолетовыми лучами. Возбуждение видимой люминесценции микроскопических объектов, окрашенных флуорохромами, производится ультрафиолетовым, фиолетовым и синим светом.

3.4 флуорохромы: Вещества (красители), применяемые в люминесцентной (флуоресцентной) микроскопии для обработки объектов, не обладающих природной способностью люминесцировать. При мечении микрообъектов флуорохромы адсорбируются различными структурными элементами клеток, что придаёт им способность люминесцировать.

3.5 иммуннофлуорохромы: Специфические реактивы, представляющие собой антитела к исследуемым микрообъектам или их структурным элементам, коньюгированные с флуорохромным красителем. При использовании иммуннофлуорохромов обеспечивается максимальная эффективность методик выявления искомых патогенов

3.6 иммунномагнитные суспензии: Специфические реактивы, представляющие собой антитела к исследуемым микрообъектам, коньюгированные с магнитными частичками. При использовании иммунномагнитных суспезий обеспечивается максимальная эффективность изоляции искомых патогенов

3.7 тест с помощью полимеразно-цепной реакции (ПЦР): Метод обнаружения специфического участка НК в исследуемом биологическом материале путем амплификации in vitro.

3.8 амплификация: Процесс многократного копирования специфического участка ДНК (кДНК), ограниченного (фланкированного) специфическими олигонуклеотидами (праймерами). В остальном в настоящем документе применяются термины и определения, относящиеся к методу ПЦР, данные в ГОСТ ISO 24276.

4 Аппаратура, материалы, реактивы, посуда

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты ГОСТ ISO 15553 с дополнениями:

Аппаратура, включая средства измерения, стандартные образцы, реактивы, расходные материалы, посуда, необходимые для надлежащего осуществления лабораторной деятельности должны соответствовать ГОСТ ISO/IEC 17025.

Приборы мембранного фильтрования для санитарно-паразитологического исследования воды: вакуумные фильтровальные установки типа ПВФ-142, ПВФ-142Б, ПВФ-142Б(К), ПВФ-142Б (ДК), ПВФ-35Б, ПВФ-47Б, ПВФ-142ПБ, напорного фильтрования типа ПНФ-70Б, УППВ; ЗИП комплект (фритта, трубопроводы, фильтры к заборнофильтровальному устройству(220Х220мм).

Световые микроскопы типа Микмед-2 (вариант 2), Микмед-6, Leica, Olympus и другие их аналоги, оснащенные окулярами с увеличением 10х (дополнительно могут быть 7х и 5х), объективами 10х, 25х, 40х, 100х.

Флуоресцентный микроскоп типа Motic, Leica, Olympus и другие их аналоги или Флуоресцентная насадка к микроскопу типа «ОптиЛюм»

Лабораторная центрифуга типа ОПН-3, ОПН-8, ЦЛС-31М, ОС-6М со сменным ротором или другие марки с аналогичными параметрами, обеспечивающие 1500-3000 об./мин., позволяющие центрифугировать пробы воды в месте отбора в пробирках объемом 10, 50, 150 мл.

Инструментарий металлический: пинцеты для работы с мембранными фильтрами

Оборудование для экстракции нуклеиновых кислот описано в ГОСТ ISO 21571-2014 (Приложение А, пункт А.3.1.6)

Оборудование для проведения ПЦР (и флуоресцентной детекции) – помимо иного лабораторного оборудования необходимо использование оборудование, перечисленное в ГОСТ ISO 20838-2014 (пункт 6), при использовании флуоресцентной детекции результатов ПЦР используется амплификатор с возможностью такой детекции (работе в режиме «реального времени»).

Оборудование для проведения электрофореза описано в ГОСТ ISO/TS 13136-2016 (Приложение C, пункт C.3.5).

С целью недопущения контаминации следует использовать различные комплекты микропипеток на разных стадиях процесса (отдельные – для выделения ДНК, для проведения ПЦР, для проведения электрофореза).

Мембранные фильтры для санитарно-паразитологических исследований на основе ацетатов целлюлозы типа МФАС-СПА с размерами пор от 2,5 до 4,5,0 мкм, МФАС-СПА-4 с размерами пор от 2,5 до 4,5 мкм или прозрачные аналитические трековые мембраны ATM на основе полиэтилентерефталата с размерами пор от 2,5 до 4,5 и более мкм. Основной диаметр фильтровальных дисков, применяемых в паразитологических лабораториях 142 мкм, 70мкм, в зависимости от диаметра фритты фильтродержателя используемого фильтровального оборудования.

Уплотнительные кольца в комплекте фильтров АТМ

Предфильтры - капроновая сетка с ячейками 60 - 70 мкм.

Лабораторная посуда стеклянная одноразового или многоразового использования (химические стаканы, колбы, чашки Петри, цилиндры измерительные, ковши градуированные, пробирки центрифужные градуированные) по ГОСТ 1770 (ISO 1042-83, ISO 4788-80);

воронки конические стеклянные разных объемов;

пипетки стеклянные или одноразовые (типа Пастера);

слайды SuperStick: S100-1 (одно окно), S100-2 (два окна), S100-3 (три окна);

покровные стекла;

ячейка влажности;

инкубатор или водяная баня (37 °С, 50°С);

наклонный штатив для слайдов;

магнитный штатив MagnetOn 4T;

магнитная ручка SepPen;

наконечники для магнитной ручки;

автоматические пипетки на 100 - 1 000 мкл;

наконечники для автоматических пипеток;

градуированная пипетка на 5 мл;

лабораторный вортекс;

лабораторный ротатор;

лабораторный таймер;

пробирки для иммуномагнитной сепарации (ИМС-пробирки с одной плоской стороной);

микроцентрифужные пробирки на 1,5 - 2,0 мл типа "Eppendorf";

штатив для ИМС-пробирок;

штатив для микроцентрифужных пробирок;

канадский бальзам (бесцветный лак);

Сульфат аммония по ГОСТ 9097;

Сульфат железа по ГОСТ 4148;

Сульфат меди по ГОСТ 19347;

1 %-ного раствора хлористоводородной кислоты по ГОСТ 857;

Формальдегид по ГОСТ 1625.

Реагенты и химреактивы диагностического набора AquaGlo G/C:

иммунореагент AquaGlo G/C концентрированный или в рабочем разведении;

фосфатный буфер в таблетках (PBS) или концентрированный фосфатно-солевой моющий буфер 20X;

защитная среда на основе эльванола;

контрастирующий реагент (синька Эванса);

контроль положительный (взвесь с цистами лямблий и ооцистами криптоспоридий).

Реагенты и химреактивы диагностического набора Combo-Grab IMS:

иммуномагнитная суспензия Crypto-Grab IMS Beads, специфичная к ооцистам криптоспоридий;

иммуномагнитная суспензия Giardia-Grab IMS Beads, специфичная к цистам лямблий;

буфер для иммуномагнитной сепарации Grab Buffer Aб концентрированный (2х);

моющий буфер Grab Buffer B

концентрированный раствор 2-меркаптоэтанола 14,3 М (2-меркаптоэтанола, готовый раствор 20 мМ готовить свежим непосредственно перед проведением анализа, разбавляя концентрированный 14,3 М раствор в отношении 1: 700).

Реагенты для экстракции нуклеиновых кислот описаны в ГОСТ ISO 21571-2014 (Приложение А, пункты А.3.1.5.2-12, А.3.1.5.14-20, А.4.1.5, А.5.1.5)

Реагенты и расходные материалы для проведения ПЦР описаны в ГОСТ ИСО 21570-2009 (Приложение А, пункт А.1.5, за исключением того, что олигонуклеотиды должны быть теми, что указаны в таблице 2 настоящего документа), и ГОСТ ISO 20838-2014 (пункт 5). Пробирки для проведения реакции должны соответствовать используемой модели амплификатора.

Реагенты и расходные материалы для электрофореза описаны в ГОСТ ISO/TS 13136-2016 (Приложение C, пункт C.3.5.12-14 и C.3.6.2-9).

5 Общие требования к отбору проб, условиям транспортировки, хранения, отбора и концентрирование проб воды

- Отбор, транспортирование и хранение проб воды для паразитологического анализа проводят по ГОСТ 31861, ГОСТ 31862, ГОСТ 31942.

5.1 Подготовка лабораторной посуды к исследованию

Общие требования к подготовке лабораторной посуды для проведения паразитологических исследований:

5.1.1 Посуда, применяемая для паразитологического исследования (пробирки, колбы, флаконы, чашки), должна быть удобной конструкции, использоваться должным образом и проходить соответствующую подготовку, чтобы гарантировать лабораторную чистоту по ГОСТ Р 59024.

5.1.2 После окончания исследования использованную лабораторную посуду с отработанным материалом обеззараживают в соответствии с требованиями в соответствии с действующими санитарными требованиями.

Примечание - Допускается применение реагентов, реактивов и расходных материалов с аналогичными характеристиками, а также готовых реактивов и наборов промышленного производств, зарегистрированных и разрешенных к применению в установленном порядке.

- После обеззараживания лабораторную посуду многократного применения моют с использованием моющих средств, не содержащих фосфаты, после чего тщательно промывают проточной водопроводной водой, ополаскивают дистиллированной водой и высушивают и при необходимости (предметные стекла) обезжиривают.

- 5.1.3 Использованные пипетки, стекла, пробирки и др. погружают в рабочий раствор дезинфицирующего средства. После обеззараживания лабораторную посуду тщательно промывают проточной водопроводной водой, затем дистиллированной водой и высушивают.

- 5.1.4 Лабораторная посуда для паразитологических исследований должна быть обеззаражена дезинфицирующими средствами эффективными в отношении гельминтозов и протозоозов, тщательно вымыта, химически чиста, высушена; предметные стекла – дополнительно обезжирены.

- 5.2 Требования к емкостям для отбора проб

- 5.2.1 Для отбора проб воды используют специально предназначенную для этих целей одноразовую или многократного применения (предварительно обеззараженную) посуду с притертыми или завинчивающимися крышками. Посуда (емкости) для многократного использования должна быть изготовлена из материалов, выдерживающих обработку дезинфицирующими средствами и кипятком.

- 5.2.3 Горловины бутылей из стекла, металла, полимеров должны быть укомплектованы плотно закрывающимися пробками (силиконовыми, корковыми, резиновыми, пластмассовыми, закрывающимися нажатием или завинчивающимися крышками), защищены снаружи от загрязнений колпачками из алюминиевой фольги или плотной бумаги.

- 5.2.4 Для отбора проб путем погружения в чистые воды используют емкости (бутыли), которые должны быть обеззараженными как внутри, так и снаружи, и защищены от загрязнений при хранении после обеззараживания, например, упакованы в плотную бумагу или хранится на специально отведенной промаркированной полке или шкафу.

- 5.2.5 Вместимость емкости (бутыли) для отбора проб должна соответствовать объему воды, необходимому для определения всех требуемых паразитологических показателей. Допускается возможность отбора и доставки одной пробы для паразитологического исследования в нескольких обеззараженных емкостях (5 дм3,10 дм3,  25 дм3, 50 дм3 )

- 5.3 Отбор проб воды с применением фильтровальных приборов

- Отбора проб воды с применением фильтровальных приборов (разрешенных к применению, типа ПНФ –70Б оснащенный счетчиком отсчета отобранной воды, ПВФ–142, ОФФ–25, УППВ и его модификаций, снабженных счетчиками воды для контроля объема отбираемой пробы воды) осуществляют на объектах водозабора и доставкой на исследование в лабораторию концентрированного осадка на мембранных или порошковых фильтрах.

- Фильтры, через которые проводилось фильтрование исходной воды с помощью фильтровальных приборов непосредственно на объекте надзора, помещают в широкогорлый флакон или стеклянную банку, добавляют исходной (исследуемой) воды с таким расчетом, чтобы вода покрывала поверхность фильтра, закрывают флакон или банку завинчивающейся, или притертой крышкой с алюминиевой фольгой и доставляют в лабораторию. При использовании фильтровальных приборов с порошковым фильтром в лабораторию доставляют концентрат пробы в пластиковой емкости, входящей в состав прибора.

- 5.3.1 Отбор проб питьевой воды централизованных систем водоснабжения.

- При исследовании воды из распределительной сети отбор проб производится из крана без предварительного спуска воды, с применением гибких шлангов, водораспределительных сеток, насадок. При отборе проб воды с концентрированием осадка на мембранных или порошковых фильтрах применяют насадки аппаратов напорного фильтрования, напор воды при этом регулируют с таким расчетом, чтобы он был достаточным для фильтрации через мембранные фильтры (МФАСП или ATM).

- 5.3.2 Объемы отбора проб питьевых вод.

Отбор проб питьевой воды централизованных систем водоснабжения.

При исследовании воды из распределительной сети отбор проб производится из крана без предварительного спуска воды в объеме 50 дм3, с применением гибких шлангов, водораспределительных сеток, насадок. При отборе проб воды с концентрированием осадка на мембранных фильтрах применяют насадки аппаратов напорного фильтрования, напор воды при этом регулируют с таким расчетом, чтобы он был достаточным для фильтрации через мембранные фильтры (МФАСП или ATM).

Из ванны плавательных бассейнов и аквапарков.

Отбор объединённой пробы воды из чаши плавательных бассейнов и аквапарков производят в объеме 50 дм3 емкостями или батометром с разных глубин: с поверхности зеркала воды толщиной 0,5–1,0 см; на глубине 25–30 см от поверхности зеркала воды по периметру бассейна точечными пробами по 5,0 дм3 с интервалом 3 минуты ручным способом в чистые емкости, или с применением приборов типа ПВФ–142, ПВФ–142Б(К) или их модификации переносного типа.

- Пробы бутилированные воды в объеме 50 дм3 доставляются в лабораторию в соответствии с ГОСТ 31942.

- 5.4 Концентрирование питьевой вод

- Концентрирование проб воды осуществляется в соответствии с ГОСТ ISO 15553—2017 (Приложение Е1,2,3)

6 Методы исследования проб питьевой воды

- Пробы воды после пробоподготовки (фильтрации) и получения концентрированных смывов осадка исследуются санитарно-паразитологическими, серологическими, молекулярно-биологическими методами для выявления возбудителей паразитарных болезней (яиц гельминтов и патогенных кишечных простейших).

- Санитарно-паразитологические методы применяются при исследовании на яйца, личинки гельминтов и патогенных кишечных простейших (цист лямблий и ооцист криптоспоридий).

- Серологические методы применяются для обнаружения антигена к специфическим антителам патогенных простейших (цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий) в комплексе антиген + антитело.

- Молекулярно-биологическими методами (ПЦР) определяют специфические нуклеиновые кислоты (ДНК) паразитарного агента (цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий).

- Для выявления патогенных кишечных простейших (цист лямблий и ооцист криптоспоридий) применять метод иммуномагнитной сепарации с иммунофлуоресцентным мечением, так как он обладает наиболее высокой чувствительностью и позволяет выявить цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий даже при незначительной их концентрации в воде.

6.1 Метод последовательной фильтрации через систему прозрачных аналитических трековых мембран (ATM)

На заборно-фильтровальное устройство прибора для фильтрования ПВФ-142Б крепят предфильтр в виде капроновой сетки с размерами ячейки 67 - 70 мкм (поставляется в комплекте с ATM).

Аналитическую трековую мембрану (ATM) с диаметром пор 4,0-4,5 мкм помещают на фритту фильтродержателя прибора для фильтрования и сверху укладывают фильтр с размером пор 25,0 мкм, уплотняют кольцом из эластичной резины. Для плотного (без складок) прилегания ATM к фритте рекомендуется смочить мембрану дистиллированной водой и плотно уложить на фритту фильтродержателя.

После фильтрации обе мембраны последовательно по одной осторожно снимают пинцетом с фритты фильтродержателя на заранее подготовленные тонкие пластмассовые квадратные пластинки размером 150×150 мм (поставляются в комплекте с ATM) и переносят в лоток.

Профильтрованную в отдельную емкость пробу воды повторно фильтруют с использованием ATM с диаметром пор 2,5 мкм, которую укладывают на фритту фильтродержателя между двумя уплотнительными кольцами из полиэтилена или обрезиненного лавсана (поставляются в комплекте с ATM).

При использовании прибора для фильтрования типа ПВФ-142Б(К) с двумя фильтровальными ячейками аналитические трековые мембраны (АТМ) с диаметром пор 4,0-4,5 мкм и мембрану (АТМ) с диаметром пор 2,5 мкм размещаются в одном фильтродержателе для последовательного фильтрования. На верхнюю фритту фильтродержателя прибора для фильтрования помещают аналитическую трековую мембрану (ATM) с диаметром пор 4,0-4,5 мкм и фильтр с размером пор 25,0 мкм, на нижнюю фритту фильтродержателя через вкладыш (входит в состав фильтродержателя) помещают АТМ с диаметром пор 2,5 мкм. Обе мембраны уплотняют кольцами из полиэтилена или обрезиненного лавсана (поставляются в комплекте с ATM).

После фильтрации ATM осторожно снимают пинцетом с фритты на пластиковый диск, который должен быть помещен в лоток. Со всех трех фильтров аккуратно и тщательно, придерживая диск с мембраной пинцетом за край, производят смыв осадка с обеих поверхностей мембран и с пластиковых дисков, на которых эти фильтры лежали. Смыв проводят плоской, средней жесткости кисточкой в лоток с дистиллированной водой. При этом периодически споласкивают мембраны и диски дистиллированной водой из химического стакана. Общий объем дистиллированной воды при смыве осадка со всех 3-х фильтров не должен превышать 300 - 500 мл.

Полученный концентрированный, смыв сливают из лотка в воронки прибора для фильтрации типа ПВФ-35Б или ПВФ-47Б и фильтруют через аналитические мембраны ATM с диаметром пор 3,0 - 2,5 мкм. После фильтрации мембраны ATM осторожно снимают пинцетом с фильтродержателя (фритты) фильтровального прибора и переносят на предметное стекло, предварительно обработав его 50 %-м раствором глицерина (для этого на поверхность предметного стекла наносят 1 - 2 капли 50 %-го раствора глицерина и стеклянной палочкой распределяют по всей поверхности тонким слоем), затем сверху мембраны наносят каплю 1 %-го раствора Люголя и накрывают покровными стеклами (24×24 мм) всю поверхность мембраны.

Микроскопируют препарат при увеличениях: окуляр 7х или 10х; объектив 10х; для идентификации яиц гельминтов и исследования на цисты лямблий - объектив 40х.

В случае если есть необходимость сохранить препараты трековых мембран для отдаленной микроскопии либо использовать метод концентрации осадка:

1-й вариант - сохраняют объекты на трековых мембранах для последующей микроскопии (в течение 2 суток после фильтрации) путем подготовки постоянных препаратов на предметных стеклах с глицерином. Хранят препараты до микроскопии в закрытых чашках Петри, в холодильнике при температуре от 4 до 8°С.

Мембраны (или полоски из них) без подготовки постоянных препаратов и применения глицерина, хранению не подлежат.

2-й вариант – концентрируют осадок с трековых мембран. Для этого в небольшое количество 50-100 мл дистиллированной воды с рН = (9-12) (щелочная рН позволяет эффективнее смыть с поверхности мембраны паразитарные объекты) смывают кисточкой осадок с трековых мембран. И повторно фильтруют этот смыв через новую трековую мембрану с меньшим диаметром пор (например, при фильтрации всей пробы воды использовалась мембрана с диаметром пор 2,5-3,0 мкм. Полученный концентрированный, смыв сливают из лотка в воронки прибора для фильтрации типа ПВФ-35Б или ПВФ-47Б и фильтруют через аналитические мембраны АТМ с диаметром пор 2,5-3,0 мкм. В зависимости от первоначальной загрязненности воды фильтруют последовательно, меняя мембраны.

2-й вариант – концентрируют осадок с трековых мембран. Для этого в небольшое количество 50-100 мл. дистиллированной воды с рН = (9-12) (щелочная рН позволяет эффективнее смыть с поверхности мембраны паразитарные объекты) смывают кисточкой осадок с трековых мембран. И повторно фильтруют этот смыв через новую трековую мембрану с меньшим диаметром пор (например, при фильтрации всей пробы воды использовалась мембрана с диаметром пор 2,5-3,0 мкм.

Полученный концентрированный, смыв сливают из лотка в воронки прибора для фильтрации типа ПВФ-35Б или ПВФ-47Б и фильтруют через аналитические мембраны АТМ с диаметром пор 2,5-3,0 мкм.

В зависимости от первоначальной загрязненности воды ее фильтруют, последовательно меняя мембраны.

Исследование полученного концентрата на яйца, личинки гельминтов и цисты патогенных простейших проводят, применяя микроскопию мембран АТМ на стеклах, как описано выше, или используя флотационный или другие методы выделения и видовой идентификации паразитарных патогенов.

Для исследования на наличие ооцист криптоспоридий концентрат (вторая часть) 100 мл повторно фильтруют через фильтр АТМ с диаметром пор 2,5 мкм в аппаратах типа ПВФ, а если используются новые модели ПВФ с последовательной фильтрацией одномоментно на 2 ячейках, то Фильтр (2) АТМ осторожно снимают пинцетом и переносят на предметное стекло. Фильтр тщательно высушивают в лотке при комнатной температуре.

Фиксируют в смеси Никифорова 5 мин. После фиксации мембрану вновь тщательно высушивают в лотке на воздухе.

Затем фильтр окрашивают в кювете (лотке, чашке Петри) по Циль-Нильсену.

Окрашенный фильтр (АТМ d=2,5 мкм.) помещают на предметное стекло, предварительно смазанное иммерсионным маслом (для фиксации) и микроскопируют под иммерсией при увеличении: ок. 10х, об. 90х или 100х.

6.1.2 Учет результатов окрашивания

Микроскопии подлежит весь объем полученного осадка пробы с учетом всех паразитарных патогенов и с определением их видовой принадлежности. Полученное количество патогенов соответствует их числу в объеме исследованной пробы.

6.2. Люминесцентная микроскопия для выявления цист и ооцист паразитарных простейших.

6.2.1 Окраска препаратов для последующей люминесцентной микроскопии

Метод основан на окрашивании препаратов, приготовленных из концентрированного осадка воды [6.1], специальным красителем, молекулы которого под действием ультрафиолета возбуждаются и начинают испускать кванты света в длинноволновой области и создают цветное свечение ооцист криптоспоридий, достигается высокая степень контрастности светящихся объектов на темном фоне, значительно большая площадь поля зрения.

Мазки для люминесцентной микроскопии готовят из концентрированного осадка после обработки материала детергентом (синтетические ПВА: стиральные порошки типа «Новость», сульфанол, др., используемые для дезактивации) с последующим отмыванием и центрифугированием. Перед нанесением предварительно сконцентрированной пробы на предметное стекло необходимо добиться нейтрального значения pH (6,8 - 7,0). С этой целью осадок нейтрализуют несколькими каплями 6% раствора соляной кислоты или 6% едкого натра (в зависимости от метода обработки материала), тщательно встряхивают и с помощью лабораторного pH-метра определяют уровень pH (оптимально 6,8) осадка.

6.2.2. Подготовка к окрашиванию флюорохромными красителями.

Промывание мазков в процессе окраски следует производить только дистиллированной водой, так как водопроводная вода содержит соединения хлора, которые могут изменять флюоресценцию.

П р и м е ч а н и е – При окраске флюорохромными красителями ни в коем случае нельзя подогревать мазки и пользоваться накладками из фильтровальной бумаги!

В случае невозможности проведения немедленной микроскопии окрашенные мазки рекомендуется сохранять, прикрыв черной бумагой во избежание ослабления флюоресценции.

П р и м е ч а н и е – При окраске мазков необходимо избегать неполного обесцвечивания препарата и не делать толстых мазков, так как это затрудняет обесцвечивание и фиксацию мазка на стекле

6.2.3 Окраска препаратов для световой микроскопии по методу Циль-Нильсена для определения ооцист криптоспоридий.

Метод окраски по Циль-Нильсену основан на использовании нескольких специальных методических приемов:

окраска фуксином (с подогреванием): при одновременном воздействии нагревания и сильного протравливающего действия карболовой кислоты повышается способность красителя проникать в цитоплазму цисты (ооцисты) и особенно в структуры ее клеточной стенки;

обесцвечивание (3 минуты) - последующая обработка препарата 25% раствором серной кислоты или 3% раствором солянокислого спирта приводит к обесцвечиванию красителя, проникшего в структуры, которые после обесцвечивания остаются окрашенными в малиново-красный цвет;

контрастирующая окраска (1 минута) - обесцвеченные элементы препарата докрашивают метиленовым синим для придания контрастности препарату.

Фиксация препарата.

Полученный концентрированный смыв после фильтрации питьевой воды или «висячую каплю» из осадка пробы поверхностной воды наносят тонким слоем на предметное стекло высушивают при комнатной температуре в вытяжном шкафу.

Фиксацию препарата проводят одним из приведенных способов:

Пинцетом или специальными щипцами берут за боковые концы препарат и трижды медленно проводят через верхнюю треть пламени спиртовки или газовой горелки до исчезновения признаков запотевания стекла. Общая продолжительность пребывания препарата в пламени не должна превышать 3 - 5 секунд. Затем стекла помещают на специальную подставку ("рельсы") для окрашивания.

Предметные стекла с мазками раскладывают на жестяные или эмалированные подносы и помещают в сушильный шкаф, где сначала высушивают при 35-38 °C. Затем температуру повышают до плюс 100-105 °C и, спустя 10 минут, шкаф выключают. При таком методе достигается надежное прикрепление материала к стеклу. Высушенные и фиксированные мазки должны сразу же окрашиваться.

Процедура окраски зафиксированных мазков.

Препараты помещают на подставку ("рельсы") так, чтобы они не касались друг друга, и расстояние между ними составляло порядка 1 см, а маркировка (номер) была направлена в одну сторону;

На каждое стекло накладывают полоску фильтровальной бумаги так, чтобы она полностью закрывала мазок;

Наливают на бумагу раствор карболового фуксина с избытком и нагревают препарат над пламенем горелки до легкого появления паров. При подогревании препарата следят за тем, чтобы краска не закипела, а фильтровальная бумага не высыхала. Подогретый препарат оставляют на 5 минут для полного его прокрашивания. Пинцетом снимают и удаляют фильтровальную бумагу.

Осторожно смывают остатки краски слабой струей дистиллированной воды до тех пор, пока не прекратится видимое отхождение краски. При промывании препаратов следует использовать холодную воду или воду комнатной температуры.

Перед тем как нанести на стекло следующий раствор, щипцами или пинцетом берут каждое стекло за маркированный конец и наклоняют, чтобы с него стекла вода, что предотвращает разбавление следующего реактива.

Препарат обесцвечивают 3 минуты одним из обесцвечивающих растворов, полностью покрывая всю поверхность мазка.

Тщательно промывают дистиллированной водой и докрашивают в течение до 1 минуты (не превышать экспозицию!) 0,3% раствором метиленового синего;

Вновь аккуратно промывают проточной водой, наклоняя каждое стекло, чтобы стекала вода.

Высушивают на открытом воздухе при комнатной температуре в вертикальном или наклонном положении.

П р и м е ч а н и е – Не следует промокать препарат! Препарат исследуют с масляной иммерсией в световом микроскопе или с применением насадки на микроскоп типа ОптиЛюм.

6.2.4 Учет результатов окрашивания

Оцисты криптоспоридий окрашиваются в разные оттенки ярко красного (малинового, вишневого) цвета и имеют вид округлых образований диаметром (5 – 6) мкм с отчетливо видимой оболочкой и структурированным содержанием (можно наблюдать наличие 4 веретенообразных темноокрашенных спорозоитов) на синем (сиреневом) или зеленом фоне.

7 Исследование воды на цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий методом иммуномагнитного разделения и мечения флуоресцирующими антителами

Метод предназначен для определения специфических антигенов простейших цист лямблий и ооцист криптоспоридий в исследуемой пробе: выявлении одного из антигенов, либо одновременно обоих.

Метод представлен двухэтапной реакцией, при которой обнаружение искомого антигена в комплексе антиген-антитело (AГ - AT) происходит с помощью иммуномагнитной суспензии (для выделения ооцист криптоспоридий и цист лямблий, соответственно).

П р и м е ч а н и е –  Возможно применение диагностических наборов, в состав которых могут входить, например, другие контрастирующие вещества - метящий раствор 4`,6-диамидино-2-фенилиндола (DAPI). Все изменения в проведении реакции регулируются инструкцией к применению диагностического теста.

Исследование состоит из нескольких этапов и процедур.

Этап I  Подготовка проб воды к исследованию

После фильтрации воды осадок с фильтров смывают в 10 мл дистиллированной воды, переливают в центрифужную пробирку и центрифугируют 10 мин при 1500 об./мин. Удаляют надосадочную жидкость и осадок исследуют. При этом осадок должен быть не более 1 мл. Ресуспендировать осадок в 3 мл дистиллированной воды. Если получился больший объем осадка, его необходимо ресуспендировать в большем объёме дистиллированной вод и далее обрабатывать как 2 и более порции одной пробы.

П р и м е ч а н и е –  Все иммунореагенты и буферные растворы диагностического набора перед использованием выдержите в течение одного часа при комнатной температуре.

Этап II Процедуры связывания и промывки цист лямблий и ооцист криптоспоридий.

1. С помощью градуированной пипетки на 10 мл, предварительно смоченной элюирующим буфером, переносят исследуемую пробу (3 мл.) в ИМС-пробирку (пробирка с плоской стенкой). Промывают центрифужную пробирку двукратно внося по 1 мл дистиллированной воды. Собирают смывы ИМС-пробирку, в которой уже находится исследуемая проба. Объем раствора в пробирке составит 5 мл. Вносят 5 мл концентрированного Grab Buffer А из диагностического набора в пробирку с ресуспендированным осадком, закрывают пробирку крышкой и переворачивают пробирку 3 раза.

2. Перемешивают весь объем иммуномагнитных суспензий Giardia-Grab и Crypto-Grab диагностического набора на вортексе в течение 20 сек, отбирают дозатором из каждого флакона по 100 мкл (0,1 мл) суспензии и переносят ее в ИМС-пробирку, в которой уже находится порция пробы подлежащей исследованию.

3. Закрепляют ИМС-пробирку, закрытую крышкой, в штативе лабораторного ротатора и перемешивают в течение одного часа при скорости 18 об./мин.

4. Извлекают ИМС-пробирку из ротатора и помещают ее в магнитный штатив MagnetOn 4T, при этом плоская сторона пробирки должна быть обращена к магниту штативу и плотно к нему прилегать.

5. Осторожно наклоняют пробирку примерно на 90 градусов вместе с магнитным штативом по направлению от дна к крышке пробирки ((плоской стороной пробирки – вниз, к столу) и наоборот в течение 3 мин. (не переворачивать пробирку с магнитным штативом!).

По мере движения на плоской стороне ИМС-пробирки будет образовываться осадок (налет).

6. Не вынимая ИМС-пробирку из магнитного штатива, открывают крышку и осторожно сливают надосадочную жидкость из пробирки, при этом не повредив осадок (налет) сформировавшийся на плоской стороне ИМС-пробирки.

7. В пробирку добавляют 480 мкл мл моющего буфера Grab Buffer B.  Удаляют пробирку из штатива, осторожно вращая пробирку, смывают осадок с плоской стороны пробирки (промывка стенки пробирки с использованием пастеровской пипетки также необходима).

8. Помещают в ИМС-пробирку магнитную ручку SepPen и собрают магнитную суспензию на наконечнике ручки, осторожно перемешивая содержимое пробирки в течение примерно 1 мин.

9. Удаляют из ИМС-пробирки магнитную ручку SepPen, переворачивая ее, нажимают на кнопку ручки, чтобы убрать магнитный сердечник из наконечника.

10. В пробирку типа Eppendorf (объемом на 1,5 - 2 мл) помещают пипеточным дозатором 1 мл буфера Grab Buffer B и переносят ранее собранную суспензию, вращая наконечник ручки SepPen в растворе буфера (при этом магнит убран из наконечника нажатием кнопки ручки).

П р и м е ч а н и е – Не сбрасывать наконечник! Этот же наконечник понадобится далее.

11. В ИМС-пробирку добавляют 480 мкл мл моющего буфера Grab Buffer B.  Осторожно вращая пробирку, смывают в раствор осадок с плоской стороны пробирки (промывка стенки пробирки с использованием пастеровской пипетки также необходима).

12. Помещают в ИМС-пробирку магнитную ручку SepPen и собрают магнитную суспензию на наконечнике ручки, осторожно перемешивая содержимое пробирки в течение примерно 1 минуты.

13. Удаляют из ИМС-пробирки магнитную ручку SepPen, переворачивая ее, нажимают на кнопку ручки, чтобы убрать магнитный сердечник из наконечника ручки SepPen.

14. Переносят собранную суспензию в пробирку типа Eppendorf с первой порцией смыва, вращая наконечник ручки SepPen в растворе буфера (при этом магнит убран из наконечника нажатием кнопки ручки).

15. Повторяют пункты 13-15

16. Устанавливают микроцентрифужную пробирку типа Eppendorf в магнитный штатив. Аккуратно покачивая штатив с пробиркой вручную, поворачивая его примерно на 180 градусов, от крышки пробирки к её дну. Продолжают покачивание в течение 1 минуты. Оставляют штатив вместе с пробиркой в покое на 20 секунд в вертикальном положении.

17. Не вынимая микроцентрифужную пробирку типа Eppendorf из магнитного штатива открывают крышку и сливают моющий буфер из пробирки, добавить в пробирку 1 мл новой порции моющего буфера, при этом не повредив осадок (налет) на стенке пробирки со стороны магнита.

Этап III Процедуры диссоциации

1. Готовят рабочий раствор 2-меркаптоэтанола в концентрации 1: 700: к 0,1 мл 2-меркаптоэтанола добавляют 7 мл дистиллированной воды.

2. Не вынимая микроцентрифужную пробирку типа Eppendorf из магнитного штатива открывают крышку и сливают моющий буфер из пробирки, затем добавляют в пробирку 100 мкл рабочего раствора 2-меркаптоэтанола и перемешивают полученную суспензию на вортексе в течение 30 секунд

3. Помещают микроцентрифужную пробирку типа Eppendorf в термостат или водяную баню при 50 °С на 5 мин.

4. Перемешивают суспензию в микроцентрифужной пробирке типа Eppendorf на вортексе в течение 30 секунд, затем устанавливают эту пробирку в магнитный штатив на 15 секунд, не вынимая из магнитного штатива, отбирают супернатант и переносят его на предметное стекло SuperStick для последующего иммунофлуоресцентного мечения. (При этом осадок (налет) остается на стенке пробирки и не исследуется.)

5. Во второе окно предметного стекла вносят каплю положительного контроля (взвесь с цистами лямблий и ооцистами криптоспоридий) Positiv control: G. lamblia, С. parvum.

6. Перед началом процедуры мечения концентраты проб и контроль, нанесенные на предметное стекло, необходимо подсушить в слабом токе теплого (не горячего!) воздуха или с помощью специального устройства для подсушки слайдов. Не допускается перегрев предметного стекла! Время сушки составляет приблизительно 20 - 30 мин.

Этап IV Процедура детекции (идентификации) ооцист криптоспоридий и цист лямблий методом иммунофлуоресцентного мечения.

1. По одной капле (около 45 мкл) иммунореагента AquaGlo G/С*** вносят в каждую лунку предметного стекла SuperStick на котором находится предварительно подсушенная проба и контроль. При необходимости с помощью аппликатора или стеклянной палочки распределяют иммунореагент AquaGlo G/С по всей поверхности лунки, не касаясь поверхности самой лунки! Рабочий раствор иммунореагента AquaGlo G/С, предварительно разведен из концентрата поэтому, когда его вносят на поверхность лунок дальнейших разведений, не требуется.

П р и м е ч а н и е – Из представленного в диагностическом наборе концентрированного иммунореагента AquaGlo G/С готовят рабочий раствор, путем разбавления концентрата буфером DB в 20 раз.

Пример

Если для работы нужен 1 мл готового рабочего раствора иммунореагента, смешивают 50 мкл концентрированного 20Х иммунореагента AquaGlo G/С с 950 мкл разбавляющего буфера DB. Если нужно получить 20 мл готового иммунореагента, смешивают 1 мл концентрированного 20Х иммунореагента с 19 мл разбавляющего буфера DB. Хранить рабочее разведение иммунореагента при 4 °С.

2. Затем предметные стекла помещают в ячейку влажности в темноте и инкубируют не менее 30 мин при 37 °С или не менее 40 мин. при комнатной температуре. (Допускается более длительное время инкубации.)

3. Наносят по 50 -100 мкл фосфатно-солевого буфера в каждую лунку предметного стекла SuperStick и выдерживают 2 мин.

4. Аккуратно с лунок предметного стекла SuperStick удаляют излишек жидкости (с помощью фильтровальной бумаги или пастеровской пипетки) при этом избегают перемешивания пробы.

Этап V Процедура мечения

1. Чтобы снизить неспецифическую флуоресценцию и выделить фон для лучшего наблюдения яблочно-зеленой флуоресценции цист G. lamblia и ооцист С. parvum, необходимо нанести по одной капле контрастирующего красителя в каждую лунку предметного стекла и выдержать 1 мин при комнатной температуре.

2. Нанести одну каплю фосфатно-солевого моющего буфера (PBS) в каждую лунку и выдержать 1 мин при комнатной температуре.

3. Аккуратно с лунок предметного стекла SuperStick удаляют излишек жидкости (с помощью фильтровальной бумаги или пастеровской пипетки) при этом избегают перемешивания пробы.

4. Затем разложить предметные стекла на наклонном штативе и подсушить в слабом токе теплого воздуха.

5. Наносят 1 каплю монтирующей среды в каждую лунку предметного стекла, накрывают лунки покровным стеклом, края можно заклеить канадским бальзамом и микроскопировать под масляной иммерсией на люминесцентном микроскопе либо на микроскопе, оснащенном насадкой ОптиЛюм.

Примечание — Меченые препараты необходимо хранить в темноте месте при температуре (5 ± 3) °С. Не допускается замораживания меченных препаратов! Меченые препараты могут храниться в течение 72 часов и более от выполнения мечения до окончательного завершения исследования и подтверждения результатов исследований.

Этап VI Люминесцентная микроскопия.

1. Исследуются препараты не менее чем при 100-кратном общем увеличении на наличие яблочно-зеленой флюоресценции, микроскопируя все поля зрения лунки предметного стекла. Перед началом микроскопии меченных препаратов необходимо предварительно просмотреть лунку с положительным контролем

Этап VII Учет результатов люминесцентной микроскопии

1. Цисты лямблий - сверкающие и флюоресцирующие яблочно-зеленым светом объекты, от округлых до овальных (8 - 19 мкм в длину на 7 - 10 мкм в ширину), с ярко подсвеченными темно зелеными краями.

2. Ооцисты криптоспоридий - сверкающие и флюоресцирующие яблочно-зеленым светом объекты от овальных до сферических (от 2,5 до 5 мкм в диаметре), с ярко подсвеченными краями.

8 Обнаружение цистных форм криптоспоридий и лямблий методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

8.1 Применение метода ПЦР позволяет определить специфические нуклеиновые кислоты криптоспоридий и лямблий и позволяет провести прямое обнаружение инфекционного агента.

8.2 Выделение ДНК из образцов воды

Пробоподготовку проб проводят по пп. 5.2.3, п 7, этап I, стадия 1-19 («Исследование воды на цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий методом иммуномагнитного разделения и мечения флуоресцирующими антителами»). В обоих случаях используются полученные осадки: в первом случае полученный на фильтре, во втором – осаждением магнитных частиц с иммуносорбированными цистами и ооцистами.

8.2.1 Выделение ДНК криптоспоридий и лямблий из воды для ПЦР-реакции с применением ЦТАБ

Методика описана в ГОСТ ISO 21571-2014, Приложение А, пункт А.З «Получение ДНК, применимой для ПЦР, методами экстрагирования ДНК на основе ЦТАБ»

8.2.2 Выделение ДНК с использованием ДСН, гуанидин-гидрохлорида и диоксида кремния

Методика описана в ГОСТ ISO 21571-2014, Приложение А, пункт А.4 «Получение ДНК, применимой для ПЦР, методами экстрагирования ДНК на основе диоксида кремния»

8.2.3 Получение ДНК, применимой для ПЦР, методами экстрагирования ДНК на основе гуанидина-хлороформа

Методика описана в ГОСТ ISO 21571-2014, Приложение А, пункт А.5 «Получение ДНК, применимой для ПЦР, методами экстрагирования ДНК на основе гуанидина-хлороформа»

8.2.4 Выделение ДНК с использованием готовых наборов

Поскольку питьевая вода не содержит ингибиторов ПЦР-реакции, а используемая пробоподготовка (фильтрация и иммуносорбция) предполагают дополнительное очищение, для экстракции нуклеиновых кислот для ПЦР могут использоваться любые сертифицированные наборы готовых реактивов, предназначенные для выделения общей (неспецифической для какого-либо биологического вида) ДНК из клинического материала, биологического материала, бактериальных и иных клеточных культур и т.д. Могут использоваться наборы, сочетающие первоначальный лизис клеточного материала с дальнейшими преципитацией  нуклеиновых кислот (например, типа Рибо-преп (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)), либо сорбцией ДНК на сорбенте в виде взвеси либо колонок (типа «К-сорб» (Синтол, РФ), Проба-НК (ДНК-Технология), РеалБест экстракция (Вектор-Бест, РФ), ExtractDNA (Евроген, РФ),  QIAamp DNA Mini Kit (производство фирмы Qiagen)). Во всех этих случаях экстракцию следует выполнять в соответствии с инструкцией производителя. При первом применении нового набора следует провести контрольное выделение ДНК из эталонного образца цист лямблий и ооцист криптоспоридий.

8.3 Проведение ПЦР реакции

8.3.1 Реакционная смесь. Объем реакции в пробе зависит от используемых приборов и расходных материалов. Рекомендуется объем пробы не меньше 20 и не больше 50 микролитров. Реакционная смесь составляется по инструкции производителя фермента ДНК-полимеразы Taq для всех анализируемых в данном эксперименте проб, включая контрольные образцы (Рекомендуется составлять смесь не менее чем для 5 проб, рекомендуемый состав в таблице 1). Составленная смесь используется сразу или хранится не более нескольких часов, в соответствии с протоколом производителя фермента ДНК-полимеразы.

Таблица 1 - Рекомендуемый состав амплификационной смеси (корректируется в соответствии с инструкцией производителя фермента) на 10 проб при объеме пробы 25 мкл2

| № | Реактивы с указанием концентрации | Количество добавляемого реактива (мкл) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 пробу | На 10 проб |
| 1 | Деионизированная вода | до 20 (необходимо учесть объем ДНК-матрицы1) в данном случае 14,5 | 145 |
| 2 | Буфер для полимеразной цепной реакции с MgCl2 (10х) | 2,5 | 25 |
| 3 | Смесь дезоксинуклеотидов (мкл) | 0,5 | 50,0 |
| 4 | Праймер 1 (10 мкМ) | 1 | 30,0 |
| 5 | Праймер 2 (10 мкМ) | 1 | 30,0 |
| 6 | Taq-полимераза (5 ед./мкл) | 0,5 | 18,0 |

Примечание:

1. По данной таблице предполагается добавление 5 мкл ДНК в пробу.

2. При использовании флуоресцентной детекции в реакционную смесь добавляется флуоресцентный интеркалирующий краситель для нуклеиновых кислот (типа Sybr Green, Eva green и другие), согласно протоколу производителя.

Кроме реактивов, предусмотренных протоколом производителя, в пробы добавляют специфические олигонуклеотиды (таблица 2).

Таблица 2 - Специфические олигонуклеотиды для идентификации:

| Название олигонуклеотидов | Нуклеотидная последовательность |
| --- | --- |
| Криптоспоридии 1 | GAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACAGG |
| Криптоспоридии 2 | CTGCTTTAAGCACTCTAATTTTCTCAAAG |
| Лямблии 1 | CATGCATGCCCGCTCA |
| Лямблии 2 | AGCGGTGTCCGGCTAGC |

Тщательно перемешав реакционную смесь раскапывают по реакционным пробиркам. Реакционные пробирки (объемом 0,2-0,5 мл) необходимо выбирать в соответствии с моделью используемого прибора (термоциклера).

В каждую пробирку добавляют также анализируемые и контрольные образцы (в объеме, желательно, не менее 2-5 микролитров). Контрольные образцы включают в себя:

«Положительный контроль» - к реакционной смеси добавляют ДНК анализируемого возбудителя в известной концентрации (эталонный образец);

«Отрицательный контроль» - к реакционной смеси вместо ДНК добавляют деионизованную воду, заведомо чистую от ДНК возбудителя.

После перемешивания на встряхивателе и сгона капель на дно в центрифуге, пробирки помещают в термоциклер. Если используется термоциклер без подогрева крышки, в реакционные пробирки добавляют 10-20 микролитров минерального масла, чтобы предотвратить испарение проб при нагревании.

8.3.2 Режим реакции ПЦР

Режимы реакции могут быть изменены в соответствии с инструкциями производителей используемых реактивов и аппаратуры (термоциклеров).

Для реакции определения криптоспоридий предусмотрен следующий протокол.

Начальная денатурация 95°C 10 минут, далее 55 циклов амплификации (95°C в течение 15 секунд, 60°C в течение 60 секунд1).

Для реакции определения лямблий предусмотрен следующий протокол.

Начальная денатурация 95°C 5 минут, далее 40 циклов амплификации (95°C в течение 20 секунд, 53°C в течение 20 секунд*, 72°C в течение 20 секунд).

1) Примечание - При использовании детекции продуктов реакции в режиме «реального времени» при задании программы условий амплификации добавляется режим детекции флуоресцентного сигнала в соответствии с инструкцией к используемым реагентам, с использованием рекомендованных каналов для флуорофоров.

8.4 Детектирование результатов ПЦР

8.4.1 Флуоресценция

Анализ результатов с детекцией в режиме реального времени проводится с помощью программного обеспечения прибора, используемого для проведения данного вида ПЦР. Согласно инструкции производителя прибора, устанавливают все необходимые настройки параметров, с учетом указаний для конкретного набора реагентов. Ключевым параметром является значение порогового цикла Ct, то есть номера цикла, в котором кривая флуоресценции пересекает установленную на соответствующем уровне пороговую линию.

8.4.2 Гель-электрофорез.

Методика детекции результатов ПЦР при помощи электрофореза в агарозном геле описана в ГОСТ ISO 21571-2014, Приложение В, пункт В2 («Метод электрофореза в агарозном геле и окрашивания бромистым этидием»).

Детектирование продуктов ПЦР криптоспоридии (298 пар нуклеотидов) производят в 1 % агарозном геле (на 100 мл объема геля: 1 г агарозы на 100 мл рабочего электрофорезного буфера).

Детектирование продуктов ПЦР лямблии (98 пар нуклеотидов) производят в 2 % агарозном геле (На 100 мл объема геля: 2 г агарозы на 100 мл рабочего электрофорезного буфера).

Электрофорез проводят до момента, когда бромфеноловый синий краситель, добавленный в пробу, отходит от лунки на расстояние около 5 см.

Параллельно с пробами исследуемых образцов наносят контрольные пробы и эталонный маркер молекулярных весов ДНК, содержащий фрагменты ДНК, по размеру близкие к анализируемым (около 400-500 для криптоспоридий, около 100 для лямблий).

Анализ результатов электрофореза проводят визуально, просматривая гель в ультрафиолетовом свете, фотографируют гель с помощью гель-документирующей системы.  О результатах судят по наличию окрашенных полос в дорожках геля.

8.5 Интерпретация результатов ПЦР

Тестирование считается прошедшим корректно в случае, если:

1) в пробе с положительным контролем присутствует продукт ожидаемого размера (для детекции методом электрофореза), или значение Ct соответствует ожидаемому, как правило, обозначенному в инструкции к используемым реактивам (для детекции в режиме «реального времени»);

2) в пробе с отрицательным контролем отсутствуют продукты реакции (для детекции методом электрофореза) или значение Ct отсутствует (или соответствует указанному в инструкции к используемым реактивам) для детекции в режиме «реального времени».

Также при оценке корректности прохождения тестирования следует учитывать дополнительные критерии, указываемые в инструкции производителя.

В случае корректно прошедшего тестирования наличие ДНК в анализируемой пробе считается установленным, если на электрофорезном геле присутствует продукт ожидаемого размера (соответствующего положительному контролю) или значение Ct превышает значение в пробе отрицательного контроля.

В случае корректно прошедшего тестирования отсутствие ДНК в анализируемой пробе считается установленным, если на электрофорезном геле в данной пробе отсутствуют продукты реакции или значение Ct равно или меньше значению Ct для пробы с отрицательным контролем (учитывается инструкция к используемым реактивам).

Если результаты тестирования некорректны, предпринимаются следующие действия:

1) В случае неверных результатов для положительного контроля, необходимо повторить ПЦР-тестирование и детекцию для всех образцов, в которых не обнаружена ДНК анализируемого возбудителя.

2) В случае неверных результатов для отрицательного контроля, тестирование повторяется для всех анализируемых проб, начиная с выделения ДНК.

3) В случае, если результаты анализа не удовлетворяют критериям, указанным в инструкции производителя прибора или набора реактивов, поступают согласно инструкции производителя прибора или набора реактивов.

4) В случае сомнительности результатов для отдельных проб (например, значение Ct выше, чем допустимо для отрицательного контроля, но ниже, чем минимально требуемое для признания образца положительным), тестирование повторяется для конкретных образцов, начиная с выделения ДНК.

Приложение А

(справочное)

Калибровка окулярной шкалы микроскопа.

Помещают микрометр на предметный столик микроскоп, включают проходящий свет и фокусируют изображение микрометра. Измерительная линейка, которая обычно имеет 1 мм в длину, подразделяется на 100 единиц, каждая единица имеет 10 мкм в длину. Регулируют предметный столик микроскопа и окулярную шкалу таким образом, чтобы «нулевая» линия окулярной шкалы точно накладывалась на «нулевую» линию микрометра. Не изменяя регулировки столика, находят точку как можно дальше от двух «нулевых» линий, если линия на окулярной сетке снова точно накладывается на линию микрометра. Определяют количество делений на окулярной шкале и количество микрометров (мкм) на микрометре между двумя точками наложения. Делят количество микрометров (мкм) на количество делений окулярной шкалы, чтобы рассчитать количество микрометров (мкм) на деление окулярной шкалы. Пример — Если 40 делений окулярной шкалы точно измеряют 100 мкм на микрометре, то одно деление на шкале измеряет 2,5 мкм. Повторяют эту процедуру для каждого объектива. Записывают эту информацию и хранят вблизи микроскопа. Калибровка микроскопа должна осуществляется не реже раза в месяц.

## Библиография

| [1] | Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) |
| --- | --- |

УДК…. ОКС …….. Ключевые слова: методы санитарно-паразитологических исследований, вода питьевая, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца и личинки гельминтов, люминесцентная микроскопия

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878-2013 "Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия".