МКС65.120

67.050

67.120

Изменение № 1 ГОСТ 33978–2016 Продукты пищевые и комбикорма.   Метод определения  содержания тиреостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 		         от 			                                  )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: АМ, BY, KZ, KG, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2:

заменить ссылку ГОСТ 12.1.019–79 на ГОСТ 12.1.019–2017, исключить   надстрочный знак «*»;

исключить сноску «*»:

<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

заменить ссылку ГОСТ 12.2.085–2002 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности» на ГОСТ 12.2.085–2017 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности»;

заменить надстрочный знак  «**» на«*» в ссылке на ГОСТ ИСО 5725-6–2003;

в сноске заменить  надстрочный знак «**» на «*»;

исключить ссылку:

«ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная Технические условия»;

дополнить ссылкой:

«ГОСТ 28311–2021 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний».

Раздел 4 дополнить:

«4.7 Утилизацию отходов проб и реактивов осуществляют в соответствии с требованиями законодательства государства, принявшего стандарт.».

Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

4.6  При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- «- температура окружающего воздуха ……………от 15 °C до 30 °C;

- - относительная влажность воздуха ...................... от 20% до 80%».

Пункт 5.1:

третье перечисление изложить в следующей редакции:

« - масс-спектрометр, оснащенный источником ионизации с электрораспы-лением, квадрупольными анализаторами, с диапазоном измерений от 25 до 1050 атомных единиц массы (а.е.м.), и относительным средним квадратическим отклонением выходного сигнала по площади пика не более 10 %, с режимом получения и анализа фрагментных ионов (режим МС/МС)»;

четвертое    перечисление    после     слов    «температуру    нагрева»    указать

«не менее 40 °С»;

седьмое перечисление изложить в новой редакции:

«- встряхиватель (шейкер) для пробирок вибрационного, ротационного, линейного или орбитального типа»;

восьмое перечисление исключить слово «погружной»;

десятое перечисление дополнить надстрочным знаком: «*»:

дополнить сноской – «*»;

«* Допускается применение хроматографических колонок, заполненных  обращенно-фазным сорбентом С8 или С18, с диаметром частиц не более 5 мкм, длиной не менее 50 мм»;

двенадцатое     перечисление     после     слов     «инертным     газом»     указать

«, позволяющий проводить концентрирование при температуре до 50 °С»;

семнадцатое перечисление изложить в новой редакции:

«- шкаф сушильный»;

восемнадцатое перечисление после слова «картриджи» указать «готовые или набивные»;

двадцать второе перечисление изложить в новой редакции:

«- колбы 2-10-2 по ГОСТ 1770»;

двадцать шестое перечисление изложить в новой редакции:

« - дозаторы механические одноканальные переменной вместимости 
20 – 200 мм3, 100–1000 мм3 по ГОСТ 28311»;

двадцать седьмое перечисление исключить;

двадцать восьмое перечисление изложить в новой редакции:

«-цилиндры 1–50(100,1000)–2 по ГОСТ 1770».

Пункт 5.1 дополнить:

«- систему получения инертного газа для концентрирования жидкостей».

Пункт 5.2, третье перечисление исключить слова: «из дистиллированной воды по ГОСТ 6709»;

Пункт 5.3 дополнить надстрочным знаком  «*»;

дополнить сноской «*»:

«* Допускается   использование в качестве образцов сравнения соединения с меньшей массовой долей основного вещества».

Пункт 6.3.5:

заголовок: после слова «растворы»  указать «G1 – G5».

первое предложение: после слова «растворы»  указать «G1 – G5».

Таблица 1, заголовок: после слова «растворов»  указать «G1 – G5».

Таблицу 1 изложить в новой редакции:

| Обозначение и массовая концентрация приготовляемого матричного градуировочного раствора | Вносимый объем рабочего раствора, см3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1 | C2 | D1 |
| G1 (60,0 нг/см3) | 0,03 | - | 0,04 |
| G2 (32,0 нг/см3) |  | 0,80 |  |
| G3 (16,0 нг/см3) | - | 0,40 | 0,04 |
| G4 (4,0 нг/см3) | - | 0,10 | 0,04 |
| G5 (0,8 нг/см3) | - | 0,02 | 0,04 |

последнее предложение: после слова «растворов»  указать «G1 – G5».

П.8.2.2, третье предложение изложить в  новой редакции:

«Для построения градуировочного графика 2-меркаптобензимидазола используют данные анализа градуировочных растворов G1, G2, G3, G4, G5; для построения градуировочных графиков других тиреостатиков используют данные анализа растворов G1, G2, G3, G4.

Раздел 11 дополнить:

«В случае необходимости допускается представление результата в мг/кг путем деления значения содержания i-го аналита полученного в соответствии с 9.2 и значения расширенной неопределенности 0,01⋅Ui⋅Xi в абсолютных единицах (мкг/кг) на 1000 (с сохранением количества значимых цифр)».

Раздел 12 изложить в новой редакции:

12 Контроль стабильности результатов измерений

«Контроль стабильности результатов измерений осуществляют в соответствии с документами, утвержденными в лаборатории.   Рекомендуется   использование контрольных карт Шухарта в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6».