Сводка отзывов к проекту национального стандарта Республики Казахстан

СТ РК ISO 13162 «Качество воды. Углерод-14. Метод определения с использованием жидкостно-сцинтилляционного счета»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы (7) |  |  |  |
| - Министерство энергетики Республики Казахстан Исх. № 05-19/16980 от 15.08.2023 г. |  |  |  |
| 1 | Введение | — природные радионуклиды, включая 40K, 3H, 14C, а также те, которые образуются в результате распада тория и урана, в частности 226Ra, 228Ra, 234U, 238U, 210Po и 210Pb, могут содержаться в воде по естественным причинам (например, десорбция из почвы и смывание дождевой водой) или могут выделяться из окружающей среды. технологические процессы, связанные с природными радиоактивными материалами (например, добыча и переработка минеральных песков или производство и использование фосфорных удобрений); Изложить в следующем варианте «— природные радионуклиды, включая 40K, 3H, 14C, а также те, которые образуются в результате распада тория и урана, в частности 226Ra, 228Ra, 234U, 238U, 210Po и 210Pb, могут содержаться в воде по естественным причинам (например, десорбция из почвы и смывание дождевой водой) или могут выделяться за счет технологических процессов, связанных с природными радиоактивными материалами (например, добыча и переработка минеральных песков или производство и использование фосфорных удобрений);» | Принято |
| 2 |  | Концентрация активности радионуклидов в водных объектах может варьироваться в зависимости от местных геологических характеристик и климатических условий и может быть локально и временно повышена за счет выбросов с ядерной установки во время планируемых, существующих и аварийных ситуаций облучения [1]. Таким образом, питьевая вода может содержать радионуклиды в концентрациях активности, которые могут представлять опасность для здоровья человека. Изложить в следующем варианте Удельная активность радионуклидов в водных объектах может варьироваться в зависимости от местных геологических характеристик и климатических условий и может быть локально и временно повышена за счет выбросов с ядерной установки во время планируемых, существующих и аварийных ситуаций облучения [1]. Таким образом, питьевая вода может содержать радионуклиды с удельной активностью, которая может представлять опасность для здоровья человека. | Принято |
| 3 |  | В зависимости от ситуации воздействия существуют различные пределы и руководящие уровни, которые могут привести к принятию мер по снижению риска для здоровья. В качестве примера, во время планируемой или существующей ситуации руководящие принципы ВОЗ по рекомендуемому уровню содержания в питьевой воде составляют 100 Бк∙л-1 для концентрации активности 14С. Изложить в следующем варианте В зависимости от ситуации воздействия существуют различные пределы и руководящие уровни для принятия мер по снижению риска для здоровья. В качестве примера, во время планируемой или существующей ситуации согласно руководящим указаниям ВОЗ, контрольный уровень для питьевой воды составляют 100 Бк∙л-1 по удельной активности 14С. | Принято |
| 4 | Введение Примечание 1 | Рекомендуемый уровень – это концентрация активности при потреблении 2 л питьевой воды в сутки в течение одного года, что приводит к эффективной дозе 0,1 мЗв/год для населения. Это эффективная доза, которая представляет собой очень низкий уровень риска и которая, как ожидается, не вызовет каких-либо заметных неблагоприятных последствий для здоровья [3]. Изложить в следующем варианте Контрольный уровень – это удельная активность при поступлении 2 л в сутки питьевой воды в течение одного года, что приводит к эффективной дозе 0,1 мЗв/год для населения. Это эффективная доза, которая представляет собой очень низкий уровень риска и которая, как ожидается, не вызовет каких-либо заметных неблагоприятных последствий для здоровья [3]. | Принято |
| 5 |  | В случае ядерной аварии в Руководящих принципах Кодекса ВОЗ по уровням [5] упоминается, что концентрация активности не может превышать 10 000 Бк∙л-1 для 14С в продуктах, отличных от детского Изложить в следующем варианте В случае ядерной аварии в Руководящих указаниях Кодекса ВОЗ по уровням [5] упоминается, что удельная активность не должна превышать 10 000 Бк∙л-1 для 14С в продуктах питания, за исключением детского. | Принято |
| 6 | Введение Примечание 2 | Руководящие принципы Кодекса по уровням (GLs) применяются к радионуклидам, содержащимся в пищевых продуктах, предназначенных для потребления человеком и продаваемых на международном рынке, которые были загрязнены в результате ядерной или радиологической аварийной ситуации. Эти GLs применяются к продуктам питания после восстановления или приготовленным к употреблению, т.е. не к сушеным или концентрированным продуктам, и основаны на уровне исключения из вмешательства в размере 1 мЗв в год для представителей общественности (младенцев и взрослых) [5]. Изложить в следующем варианте Методические уровни указаний Кодекса (МУ) применяются к радионуклидам, содержащимся в пищевых продуктах, предназначенных для потребления человеком и продаваемых на международном рынке, которые были загрязнены в результате ядерной или радиологической аварийной ситуации. Эти МУ применяются к продуктам питания после восстановления или приготовленным к употреблению, т.е. не к сушеным или концентрированным продуктам, и основаны на уровне изъятия при вмешательстве в размере 1 мЗв в год для представителей общественности (младенцев и взрослых) [5]. | Принято |
| 7 |  | Таким образом, метод тестирования может быть адаптирован таким образом, чтобы характерные пределы, порог принятия решения, предел обнаружения и неопределенности гарантировали, что результаты тестирования концентраций активности радионуклидов могут быть проверены на то, что они ниже рекомендуемых уровней, требуемых национальным органом либо для планируемых/существующих ситуаций, либо для чрезвычайной ситуации [6], [7]. Изложить в следующем варианте Таким образом, метод определения может быть адаптирован таким образом, чтобы характерные пределы, порог принятия решения, предел обнаружения и неопределенности гарантировали, что результаты определения удельной активности радионуклидов могут быть проверены на то, что они ниже рекомендуемых уровней, требуемых национальным органом либо для планируемых/существующих ситуаций, либо для чрезвычайной ситуации [6], [7]. | Принято |
| 8 | Введение | Метод(ы) испытаний, описанный(ые) в настоящем стандарте, может использоваться во время планируемых, существующих и аварийных ситуаций воздействия, а также для сточных вод и жидких стоков со специфическими модификациями, которые могут увеличить общую неопределенность, предел обнаружения и пороговое значение. Изложить в следующем варианте Метод(ы) испытаний, описанный(ые) в настоящем стандарте, может использоваться во время планируемых, существующих и аварийных ситуаций облучения, а также для сточных вод и жидких стоков со специфическими модификациями, которые могут увеличить общую неопределенность, предел обнаружения и пороговое значение. | Принято |
| 9 |  | Настоящий стандарта является одним из комплекса национальных стандартов по методам испытаний, касающимся измерения концентрации активности радионуклидов в пробах воды. Изложить в следующем варианте Настоящий стандарта является одним из комплекса национальных стандартов по методам испытаний, касающимся измерения удельной активности радионуклидов в пробах воды. | Принято |
| 10 | 1 Область применения | Настоящий стандарт устанавливает метод измерения концентрации активности 14С во всех типах проб воды методом жидкостного сцинтилляционного подсчета (LSC) либо непосредственно на тестируемом образце, либо после химического разделения. Изложить в следующем варианте Настоящий стандарт устанавливает метод измерения удельной активности 14С во всех типах проб воды методом жидкостного сцинтилляционного счета (ЖСС) либо непосредственно на тестируемом образце, либо после химического выделения. |  |
| 11 |  | Метод применим для тестирования образцов водопроводной/питьевой воды, дождевой воды, поверхностных и грунтовых вод, морской воды, а также охлаждающей воды, промышленной воды, бытовых и промышленных сточных вод. Изложить в следующем варианте Метод применим для анализа образцов водопроводной/питьевой воды, дождевой воды, поверхностных и грунтовых вод, морской воды, а также охлаждающей воды, промышленной воды, бытовых и промышленных сточных вод. | Принято |
| 12 |  | Предел обнаружения зависит от объема пробы, используемого прибора, времени подсчета пробы, скорости фонового подсчета, эффективности обнаружения и извлечения химического вещества. Метод, описанный в настоящем стандарте, с использованием доступных в настоящее время жидкостных сцинтилляционных счетчиков и подходящих технических условий, имеет предел обнаружения всего 1 Бк∙л−1, что ниже критериев ВОЗ для безопасного потребления питьевой воды (100 Бк∙л-1). Концентрации активности 14С могут быть измерены до 106 Бк∙л-1 без какого-либо разбавления пробы. Изложить в следующем варианте Предел обнаружения зависит от объема пробы, используемого прибора, времени счета пробы, скорости счета фона, эффективности обнаружения и химического выхода вещества. Метод, описанный в настоящем стандарте, с использованием доступных в настоящее время жидкостных сцинтилляционных счетчиков и подходящих технических условий, имеет предел обнаружения до 1 Бк∙л−1, что ниже критериев ВОЗ для безопасного потребления питьевой воды (100 Бк∙л-1). Удельная активность 14С может быть измерена до 106 Бк∙л-1 без какого-либо разбавления пробы. | Принято |
| 13 |  | Пользователь несет ответственность за обеспечение достоверности данного метода испытаний для протестированных проб воды. Изложить в следующем варианте Пользователь несет ответственность за обеспечение достоверности данного метода испытаний для анализируемых проб воды. | Принято |
| 14 | 3.1 Термины и определения (таблица) | кВ; кэВ. Концентрация активности; Удельная активность. Действие внутреннего стандартного решения; Активность раствора внутреннего стандарта. Количество подсчитываемых; Число счета. Количество подсчитанных импульсов для фона; Число счетных импульсов фона. Время фонового подсчета, в секундах; Счетное время фона в секундах. Количество подсчитанных импульсов для образца; Число счетных импульсов пробы. Время подсчета выборки; Счетное время пробы. Время отсчета калибровки; Счетное время калибровки. Частота фонового подсчета; Скорость счета фона. Скорость подсчета тестовых образцов; Скорость счета анализируемой пробы. Параметр закалки; Параметр гашения. Эффективность подсчета при параметре закалки Q; Эффективность счета при параметре гашения Q. Химическое восстановление; Химический выход. | Принято |
| 15 | 4 Сущность метода | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Описанный метод предназначен для измерения 14С в пробах воды путем прямого подсчета сцинтилляций жидкости.; Описанный метод предназначен для измерения 14С в пробах воды методом прямого жидкостно-сцинтилляционного счета.. Это прямое определение применимо к анализу проб воды, при котором может быть получена однородная смесь между первой опцией и допустимым колебательным контуром.; Это прямое определение применимо к анализу проб воды, при котором может быть получена однородная смесь между пробой и подходящим сцинтилляционным коктейлем. Метод прямого LSC неприменим к водам, содержащим мицеллы или крупные органические молекулы (например, липиды, фульвокислоты, гуминовые кислоты и т.д.), которые не образуют однородных смесей при сцинтилляции коктейли. В этих случаях существует риск того, что бета-частицы могут быть ослаблены. Это снижает эффективность подсчета системы и, следовательно, результаты могут быть занижены. Для этих образцов определение содержания 14С требует дополнительной химической обработки (такой как химическое окисление или сжигание). Примеры методов химического разделения описаны в приложениях A и B.; Метод прямого ЖСС не применим к водам, содержащим мицеллы или крупные органические молекулы (например, липиды, фульвокислоты, гуминовые кислоты и т.д.), которые не образуют однородных смесей со сцинтилляционным коктейлем. В этих случаях существует риск того, что бета-частицы могут быть ослаблены. Это снижает эффективность счета системы и, следовательно, результаты могут быть занижены. Для этих образцов определение содержания 14С требует дополнительной химической обработки (такой как химическое окисление или сжигание). Примеры методов химической подготовки описаны в приложениях A и B.. Выбор аналитической процедуры (с химической подготовкой пробы воды или без нее) до определения) зависит от цели измерения и характеристик образца [17], [18], [19], [20].; Одна лишняя закрывающаяся скобка. Чтобы определить скорость подсчета фона, заготовку готовят таким же образом, как и тестируемую порцию. Чистый образец готовится с использованием эталонной воды с наименьшей доступной активностью, которую также иногда называют «мертвой водой».; Чтобы определить фоновую скорость счета, подготавливают холостую пробу таким же образом, как и навеску. Холостая проба готовится с использованием эталонной воды с наименьшей доступной активностью, которую также иногда называют «мертвой водой».. Чтобы определить эффективность обнаружения, необходимо измерить пробу воды с известной активностью 14С в условиях, идентичных тем, которые использовались для тестируемого образца. Эта вода должна быть разбавлением данной смеси, полученной с использованием эталонной воды, или воды с прослеживаемой активностью 14С, пригодной для использования без разбавления.; Чтобы определить эффективность обнаружения, необходимо измерить пробу воды с известной активностью 14С в условиях, идентичных тем, которые использовались для анализируемой пробы. Эта вода должна быть разбавленным раствором данной смеси, полученной с использованием эталонной воды или воды с прослеживаемой активностью 14С, пригодной для использования без разбавления.. Там, где химическая закалка может повлиять на результаты измерений, необходимо скорректировать данные подсчета, используя кривую закалки (см. 7.4).; В случаях, когда химическое гашение влияет на результаты измерения, необходимо внести поправку в счетные данные, используя кривую гашения (см.7.4). | Принято |
| 16 | 5.1 Отбор проб | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Пробы не должны подкисляться во избежание нарушения углеродного равновесия (CO32-, HCO3-, H2CO3), как указано в SO 5667–3. Рекомендуется основывать образец, например, при рН от 8 до 9.; Пропущена буква I: Пробы не должны подкисляться во избежание нарушения углеродного равновесия (CO32-, HCO3-, H2CO3), как указано в ISO 5667–3. Рекомендуется подщелачивать образец, например, при рН от 8 до 9.. | Принято |
| 17 | 6.1.1 Исходная вода для заготовки | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 6.1.1 Исходная вода для заготовки; 6.1.1 Исходная вода для холостой пробы. | Принято |
| 18 |  | Например, получите воду с как можно более низкой концентрацией активности 14С, например (глубокую) подземную воду. Необходимо перегнать воду. Дистиллят хранят в хорошо закрытой бутылке из боросиликатного стекла в темноте при температуре настолько постоянной, насколько это возможно. Эта эталонная вода должна храниться физически на расстоянии от любого материал, содержащий 14С (см. 6.1.2). Определите (7.4) концентрацию активности 14С в этой воде в беккерелях на литр и отметьте дату этого определения.; Например, получите воду с как можно более низкой удельной активностью 14С, например (глубокозалегающую) подземную воду. Необходимо перегнать воду. Дистиллят хранят в хорошо закрытой бутылке из боросиликатного стекла в темноте при температуре настолько постоянной, насколько это возможно. Эта эталонная вода должна храниться на достаточном расстоянии от любого материала, содержащего 14С (см. 6.1.2). Определите (7.4) удельную активность 14С в этой воде в беккерелях на литр и отметьте дату этого определения.. | Принято |
| 19 |  | Для измерения концентраций активности, близких к 1 Бк∙л−1, в качестве эталонной воды необходима вода с очень низкой концентрацией активности; Для измерения удельных активностей, близких к 1 Бк∙л−1, в качестве эталонной воды необходима вода с очень низкой удельной активностью. | Принято |
| 20 | 6.1.2 Исходный раствор для калибровки | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Известное количество стандартного водного раствора 14С необходимо перелить в мерную колбу (например, вместимостью 100 мл).; Цифру 14 указать в виде верхнего индекса: Известное количество стандартного водного раствора 14С необходимо перелить в мерную колбу (например, вместимостью 100 мл).. | Принято |
| 21 |  | Текущее значение; Предлагаемое. Смесь доводят до нужной консистенции чистой водой и хорошо перемешайте. Исходный раствор для калибровки должен содержать достаточное количество. Активность 14С такова, что при использовании для подготовки источников подсчета достигается подходящая скорость подсчета для достижения получена требуемая погрешность измерения. концентрацию активности 14С рассчитывают в полученном исходном калибровочном растворе в беккерелях на литр. Обратите внимание на дату, на которую был составлен стандартный раствор, чтобы следить за его старением.; Образец стандартного раствора доводят до отметки чистой водой и хорошо перемешивают. Исходный раствор для калибровки должен содержать достаточное количество активности 14С, чтобы при использовании для подготовки счетных источников, получить подходящую скорость счета для достижения заданной неопределенности измерения. Удельную активность 14С рассчитывают в полученном исходном калибровочном растворе в беккерелях на литр. Отметьте дату приготовления стандартного раствора для контроля за его выдержкой.. | Принято |
| 22 | 6.1.3 Сцинтилляционный раствор | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Выбирали сцинтилляционный коктейль в соответствии с характеристиками анализируемого образца (например, осадок или щелочь) и в соответствии со свойствами детекторного оборудования [21], [22].; Выберите сцинтилляционный коктейль в соответствии с характеристиками анализируемого образца (например, выпадение в осадок или щелочная среда) и в соответствии со свойствами детекторного оборудования [21], [22].. | Принято |
| 23 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Рекомендуется использовать гидрофильный сцинтилляционный коктейль для непосредственного измерения содержания воды в окружающей среде или сточных водах.; Рекомендуется использовать гидрофильный сцинтилляционный коктейль для прямого измерения природных или сточных вод.. | Принято |
| 24 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Характеристики сцинтилляционного коктейля должны обеспечивать однородность и стабильность смеси при заданном соотношении компонентов и температуре системы подсчета.; Характеристики сцинтилляционного коктейля должны обеспечивать однородность и стабильность смеси при заданном соотношении компонентов и температуре системы счета.. | Принято |
| 25 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Для непосредственного измерения неочищенной воды, содержащей частицы во взвешенном состоянии, рекомендуется использовать сцинтилляционный коктейль, в результате чего получается смесь гелеобразного типа.; Для прямого измерения неочищенной воды, содержащей взвешенные частицы, рекомендуется использовать сцинтилляционный коктейль, образующий смесь гелеобразного типа.. | Принято |
| 26 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Смеси сцинтилляционного коктейля и тестового образца, взятые для тестирования, следует утилизировать как химические отходы, и, в зависимости от уровней радиоактивности, может потребоваться утилизация в качестве радиоактивных отходов.; Смеси сцинтилляционного коктейля и анализируемой пробы, взятые для испытания, следует утилизировать как химические отходы и, в зависимости от уровней радиоактивности, может потребоваться утилизация в качестве радиоактивных отходов.. | Принято |
| 27 | 6.1.4 Закаливающее средство | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 6.1.4 Закаливающее средство; 6.1.4 Гаситель. | Принято |
| 28 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Необходимо обращать внимание, что некоторые средства для тушения опасны или токсичны.; Необходимо обратить внимание, что некоторые гасители опасны или токсичны.. | Принято |
| 29 | 6.2 Оборудование | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Используемое оборудование должно соответствовать в ISO 19361.; Используемое оборудование должно соответствовать требованиям ISO 19361.. | Принято |
| 30 | 7.1 Подготовка образцов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Для прямого определения 14С в необработанном образце измерение тестируемого образца обычно выполняется без удаления каких-либо взвешенных веществ, если в образце содержится низкий уровень такого вещества.; Для прямого определения 14С в необработанном образце измерение анализируемой пробы обычно выполняется без удаления каких-либо взвешенных веществ, если в пробе содержится низкий уровень такого вещества.. | Принято |
| 31 | 7.2 Подготовка счетного флакона | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Известные количества тестируемого образца и сцинтилляционного коктейля переносят в счетную пробирку.; Известные количества анализируемой пробы и сцинтилляционного коктейля переносят в счетную виалу.. | Принято |
| 32 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. После закрытия флакона тщательно его встряхивают для гомогенизации смеси.; После закрытия виалы тщательно его встряхивают для гомогенизации смеси.. | Принято |
| 33 | 7.3 Процедура подсчета голосов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 7.3 Процедура подсчета голосов; 7.3 Порядок счета. | Принято |
| 34 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Тестовый образец и фоновые условия измерения (время измерения, количество циклов или повторений) устанавливаются в соответствии с неопределенностью и пределом обнаружения, который должен быть достигнут.; Условия для анализа проб и фоновых измерений (время измерения, количество циклов или повторений) устанавливаются в соответствии с неопределенностью и пределом обнаружения, который нужно достичь.. | Принято |
| 35 | 7.4 Калибровка и верификация | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Статистический контроль системы обнаружения должен контролироваться путем измерения контрольных пробирок (например, набор герметичных пробирок для контроля фоновой скорости подсчета, эффективности в течение 3 часов и эффективности при температуре 14C). Обычно они предоставляются поставщиком оборудования. Контрольные карты могут быть созданы в соответствии с ISO 7870-2 [16].; Статистический контроль системы детектирования должен контролироваться путем измерения контрольных виал (например, набор герметичных виал для контроля фоновой скорости счета, мониторинга эффективности измерения 3Н и 14C). Обычно они предоставляются поставщиком оборудования. Контрольные диаграммы могут быть созданы в соответствии с ISO 7870-2 [16].. | Принято |
| 36 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Измерение чистой эталонной воды выполняется перед каждым испытанием или каждой серией испытаний образцов в условиях, характерных для каждого типа измерений (раздел 4).; Измерение холостой пробы эталонной воды выполняется перед каждым испытанием или каждой серией испытаний образцов в условиях, характерных для каждого типа измерений (раздел 4).. | Принято |
| 37 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Важно сгенерировать кривую закалки для каждого типа измеряемой матрицы. Кривая закалки действительна для:; Крайне важно построить кривую гашения для каждого типа измеряемой матрицы. Кривая гашения достоверна только для:. | Принято |
| 38 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — определенного типа мерцающего коктейля;; — определенного типа сцинтилляционного коктейля;. | Принято |
| 39 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — заданного соотношения сцинтилляционного коктейля и тестируемого образца;; — заданного соотношения сцинтилляционного коктейля и анализируемой пробы;. | Принято |
| 40 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — заданного энергетического окна;; — заданного канала регистрации излучения;. | Принято |
| 41 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Кривая закалки получается с использованием серии (например, 10) рабочих эталонов, представляющих различные уровни закалки. Матрица рабочих эталонов является репрезентативной для матрицы тестируемых образцов, подлежащих измерению (та же сцинтилляционная жидкость, то же соотношение сцинтилляционная жидкость-тестируемый образец).; Кривую гашения получают при помощи серии (например, 10) рабочих эталонов, представляющих различные уровни гашения. Матрица рабочих эталонов является репрезентативной для матрицы анализируемых проб (одна и та же сцинтилляционная жидкость и соотношение сцинтилляционная жидкость-анализируемая проба.. | Принято |
| 42 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — добавить аналогичное количество стандарта 14С (например, водный раствор, осадок, раствор Na2CO3 и т.д.) в каждый флакон.; — добавить аналогичное количество стандарта 14С (например, водный раствор, осадок, раствор Na2CO3 и т.д.) в каждую виалу.. | Принято |
| 43 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Активность стандарта должна быть достаточной для того, чтобы скорость подсчета достигала известной статистической точности даже в случае сильного гашения;; Активность стандарта должна быть достаточной для того, чтобы скорость счета достигала известной статистической точности даже в случае сильного гашения;. | Принято |
| 44 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — добавить чистую эталонную воду до тех пор, пока не будет достигнут желаемый объем;; — добавьте холостую пробу эталонной воды до тех пор, пока не будет достигнут желаемый объем;. | Принято |
| 45 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — по крайней мере, один рабочий стандарт используется без добавления закаливающего агента. К другим рабочим стандартам добавляется все большее количество закаливающего агента, чтобы имитировать ожидаемый диапазон значений закалки, встречающихся в образцах, подлежащих измерению.; — по крайней мере, один рабочий стандарт используется без добавления гасителя. К другим рабочим стандартам добавляется все большее количество гасителя, чтобы имитировать ожидаемый диапазон величин гашения, встречающихся в измеряемых пробах.. | Принято |
| 46 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Стандарты подсчитываются методом жидкостного сцинтилляционного подсчета для определения чистой скорости подсчета от 14C в окне подсчета, которое будет использоваться для тестируемых образцов.; Стандарты подсчитываются методом жидкостного сцинтилляционного счета для определения чистой скорости счета 14C в окне, которое используется для анализируемых проб.. | Принято |
| 47 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Рассчитывается эффективность подсчета (εq) при параметре Q закалки для каждого флакона. Параметр подавления Q, генерируется спектрометром. Коэффициент гашения расчитывается со следующей формуле:; Рассчитывается эффективность счета (εq) при параметре гашения Q для каждой виалы. Параметр гашения Q генерируется спектрометром. Коэффициент гашения расчитывается по следующей формуле:. | Принято |
| 48 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. где, ε – эффективность подсчета в непотушенном флаконе; где, ε – эффективность счета в виале без гашения. | Принято |
| 49 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Кривая закалки получается путем построения графика, связывающего Q и fq с кривой полиномиальной регрессии.; Кривая гашения получается путем построения графика, связывающего Q и fq с помощью кривой полиномиальной регрессии.. | Принято |
| 50 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Коэффициент закалки fq тестируемого образца затем может быть найден путем интерполяции по его параметру закалки.; Коэффициент гашения fq анализируемой пробы затем может быть найден путем интерполяции по его параметру гашения.. | Принято |
| 51 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Для образцов с высокой активностью и высокой степенью закалки или образцов с закрашиванием цвета может оказаться целесообразным использовать внутренний стандартный метод, как описано в приложении С.; Для образцов с высокой активностью и высоким гашением или проб с цветовым гашением может оказаться целесообразным использовать метод внутреннего стандарта, описание которого приведено в Приложении С.. | Принято |
| 52 | 7.5 Условия измерения | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Измерение выполняется с использованием энергетического окна, которое находится выше верхнего предела по энергии, при котором тритий обнаруживается вплоть до βmax 14C (156 кэВ). Рекомендуется настроить дискриминаторы энергетического окна таким образом, чтобы оптимизировать показатель качества (ε2/r0).; Измерение выполняется с использованием канала регистрации излучения, превышающего верхний предел по энергии, при котором тритий обнаруживается вплоть до βmax 14C (156 кэВ). Рекомендуется установить частотные детекторы канала излучения таким образом, чтобы оптимизировать показатель качества (ε2/r0).. | Принято |
| 53 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Присутствие других радионуклидов можно контролировать, наблюдая за скоростью счета в окне полной энергии, например, от 0 кэВ до 2000 кэВ.; Присутствие других радионуклидов можно контролировать, наблюдая за скоростью счета в канале конечной энергии, например, от 0 кэВ до 2000 кэВ.. | Принято |
| 54 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Для проверки статистического распределения данных подсчета рекомендуется, чтобы для образцов с высокой активностью первая выборка подсчитывалась несколько раз подряд (количество повторений), затем аналогичным образом подсчитывалась вторая выборка и так далее.; Для верификации статистического распределения данных счета рекомендуется, чтобы для образцов с высокой активностью подсчет для первой пробы проводился несколько раз подряд (число повторений), затем аналогичным образом проводился подсчет второй пробы и так далее.. | Принято |
| 55 |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Последовательный подсчет позволяет обнаруживать случайные или временные мешающие эффекты (люминесценция, статическое электричество), которые не корректируются автоматически измерительным устройством.; Последовательный счет позволяет обнаруживать случайные или временные мешающие эффекты (люминесценция, статическое электричество), которые не корректируются автоматически измерительным устройством.. |  |
| 56 | 8.1 Общие положения | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. При измерении температуры 14С необходимо учитывать погрешности только для следующих параметров:; При измерении 14С необходимо учитывать погрешности только для следующих параметров:. а) подсчет неопределенностей для выборочных и фоновых значений;; а) подсчет неопределенностей виалок с пробами и фоном;. б) подсчет эффективности в энергетическом окне с учетом того, что дождь начал гасить индикатор, является параметром;; б) подсчет эффективности счета в канале излучения для заданного параметра показателя гашения;. c) параметр закалки;; c) параметр гашения;. e) химическое восстановление.; e) химический выход.. В первом приближении другими неопределенностями (объем или масса сцинтилляционного коктейля, время счета и т.д.) можно пренебречь. Пример расчетов, который я привел в приложении D.; В качестве грубого приближения другими неопределенностями (объем или масса сцинтилляционного коктейля, время счета и т.д.) можно пренебречь. Пример расчетов приводится в приложении D.. | Принято |
| 57 | 8.2 Расчет концентрации активности без подготовки пробы | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 8.2 Расчет концентрации активности без подготовки пробы; 8.2 Расчет удельной активности без пробоподготовки. Расчет концентрации активности путем прямого подсчета сцинтилляций жидкости указан в ISO 19361.; Расчет удельной активности методом прямого жидкостно-сцинтилляционного счета указан в ISO 19361.. | Принято |
| 58 | 8.3 Расчет концентрации активности при пробоподготовке | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 8.3 Расчет концентрации активности при пробоподготовке; 8.3 Расчет удельной активности с пробоподготовкой. Концентрация активности 14С в образце рассчитывается по формуле (1):; Удельная активность 14С в образце рассчитывается по формуле (1):. Совокупная неопределенность рассчитывается по формулам (2) и (3):; Суммарная неопределенность рассчитывается по формулам (2) и (3):. и относительная стандартизированная достоверность ε для каждого из четырех значений вычисляется с использованием формулы (4):; а относительная стандартная неопределенность ε для каждого значения гашения вычисляется с использованием формулы (4):. Значение urel2fq зависит от математической модели, используемой для построения кривой закалки.; Значение urel2fq зависит от математической модели, используемой для построения кривой гашения.. Значение параметра urel2(Rc) зависит от типа препарата, используемого для получения материала, подлежащего подсчету.; Значение параметра urel2(Rc) зависит от типа препарата, используемого для получения счетного материала.. | Принято |
| 59 | 8.4 Порог принятия решения | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. В соответствии с ISO 11929-1 порог принятия решения cA* получается из формулы (5) для cA. Это приводит к:; В соответствии с ISO 11929-1 порог принятия решения cA* получается из формулы (5) при cA=0. Из этого выходит:. α=0,05, k1-α=1,65. Повторно выбираются значения по умолчанию.; α=0,05, k1-α=1,65. Часто устанавливаются по умолчанию.. | Принято |
| 60 | 8.5 Предел обнаружения | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. β=0,05, k1-β=1,65. Повторно выбираются значения по умолчанию.; β=0,05, k1-β=1,65. Часто устанавливаются по умолчанию.. | Принято |
| 61 | 8.6 Пределы интервалов покрытия | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 8.6 Пределы интервалов покрытия; 8.6 Пределы интервалов охвата. | Принято |
| 62 | 8.6.1 Пределы вероятностно симметричного интервала покрытия | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 8.6.1 Пределы вероятностно симметричного интервала покрытия; 8.6.1 Пределы интервала охвата с вероятностной симметрией. где, ω=Φy/u(y) – Φ является функцией распределения стандартизированного нормального распределения;; где, ω=Φy/u(y), Φ -функция распределения стандартного нормального распределения;. γ=0,05, k1-y/2=1,96. Повторно выбираются значения по умолчанию.; γ=0,05, k1-y/2=1,96. Часто устанавливается по умолчанию.. | Принято |
| 63 | 8.6.2 Пределы самого короткого интервала покрытия | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 8.6.2 Пределы самого короткого интервала покрытия; 8.6.2 Пределы наименьшего интервала охвата. Как указано в ISO 11929-1, нижний предел кратчайшего интервала покрытия cA< и верхний предел кратчайшего интервала покрытия cA>, рассчитываются на основе первичного результата измерения cA, измеряемой величины и стандартной неопределенности u(cA), связанной с cA, либо по формуле (13):; Согласно ISO 11929-1, расчет нижнего предела наименьшего интервала охватая cA< и верхний предел наименьшего интервала охвата cA>, рассчитываются по первичному результату измерения cA, измеряемой величины и стандартной неопределенности u(cA), связанной с cA, согласно формулы (13):. Φ является функцией распределения стандартизированного нормального распределения;; Φ – функция распределения стандартного нормального распределения;. | Принято |
| 64 | 8.7 Расчеты с использованием активности на единицу массы | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Концентрация активности может быть рассчитана путем умножения активности на единицу массы на плотность ρ в килограммах на литр, как указано в формуле (15):; Удельная активность может быть рассчитана путем умножения активности на единицу массы на плотность ρ в килограммах на литр, в соответствии с формулой (15):. Неопределенность, пределы характеристик и пределы интервала покрытия могут быть рассчитаны с использованием предыдущего выражения (формулы (2), (6), (7) и (8) с формулами (15) и (16).; Неопределенность, пределы характеристик и пределы интервала охвата могут быть рассчитаны с использованием предыдущего выражения (формулы (2), (6), (7) и (8) с формулами (15) и (16).. | Принято |
| 65 | 9 Протокол испытаний | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 1) когда концентрация активности cA, сравнивается с порогом принятия решения (см. серию ISO 11929):; 1) При сравнении удельной активности cA, с порогом принятия решения (см. серию ISO 11929):. 2) когда концентрация активности cA сравнивается с пределом обнаружения:; 2) При сравнении удельной активности cA сравнивается с пределом обнаружения:. e) неопределенность также может быть выражена как пределы вероятностно симметричного интервала покрытия cA⊲, cA⊳ и/или пределы кратчайшего интервала покрытия cA<, cA>;; e) неопределенность можно также представить в виде интервала охвата cA⊲, cA⊳ с вероятностной симметрией и/или пределов наименьшего интервала охвата cA<, cA>;. i) упоминание любой соответствующей информации, которая может повлиять на результаты.; i) упоминание любой уместной информации, которая может повлиять на результаты.. | Принято |
| 66 | ПРИЛОЖЕНИЕ А А.1 Принцип | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. При времени подсчета 180 мин и объеме пробы 0,25 л предел обнаружения может составлять 0,030 Бк∙л–1.; Для счета длительностью 180 мин и объема пробы 0,25 л, предел обнаружения может составлять 0,03 Бк/л.. | Принято |
| 67 | А.2 Реагенты A.2.2 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Раствор нитрата серебра (AgNO3), 40 г∙л–1 нитрата серебра.; Раствор нитрата серебра (AgNO3), 40 г/л нитрата серебра.. | Принято |
| 68 | A.2.4 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Соляная кислота (HCl), 0,6 моль∙л–1.; Соляная кислота (HCl), 0,6 моль/л. | Принято |
| 69 | A.2.5 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Гидроксид аммония (NH4OH), концентрированный в количестве 250 г∙л–1; Гидроксид аммония (NH4OH), концентрированный в количестве 250 г/л. | Принято |
| 70 | A.2.6 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Гидроксид аммония (NH4OH), 0,1 моль∙л–1.; Гидроксид аммония (NH4OH), 0,1 моль/л.. | Принято |
| 71 | A.2.7 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Хлорид кальция (CaCl2), 1,5 моль∙л–1.; Хлорид кальция (CaCl2), 1,5 моль/л.. | Принято |
| 72 | А.3. Оборудование А.3.4 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Стеклянное оборудование, колба с круглым дном и тремя горлышками, два резервуара, трубки, четыре ловушки.; Стеклянные приборы, круглодонная колба с тремя горлышками, две емкости, трубопровод, четыре ловушки. | Принято |
| 73 | А.4. Извлечение | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Процедура удаления была назначена для предотвращения загрязнения, например, с помощью лабораторного прибора.; Процедура извлечения рассчитана для предотвращения загрязнения пробы воздухом из лаборатории. |  |
| 74 | А.4.2 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. К 400 мл NH4OH, 0,1 моль∙л–1 (A.2.6), добавляют 100 мл CH3OH (A.2.8) и размешивают их. Затем добавляют 4 мл CaCl2, 1,5 моль∙л-1 (A.2.7).; К 400 мл NH4OH, 0,1 моль/л (A.2.6) добавляют 100 мл CH3OH (A.2.8) и размешивают. Затем добавляют 4 мл CaCl2, 1,5 моль/л (A.2.7).. | Принято |
| 75 | А.4.3 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. В ловушку 1 (A.3.4) помещают 70 мл HCl, 0,6 моль∙л–1 (A.2.4). В ловушки 2–4 распределяют раствор для осаждения (A.4.2, например, по 125 мл в каждую). Может быть полезно охладить ловушки льдом.; В ловушку 1 (A.3.4) помешают 70 мл HCl, 0,6 моль/л (A.2.4). В ловушки 2–4 распределяют раствор для осаждения (A.4.2, например, по 125 мл в каждую). Полезно охладить ловушки льдом.. | Принято |
| 76 | А.4.4 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Химическое разделение; Химическое выделение. В колбу с круглым дном добавляют 5 г Na2S2O8 (A.2.1).; В круглодонную колбу добавляют 5 г Na2S2O8 (A.2.1).. Экстракция достигается через 2 часа.; Экстрагирование достигается через 2 часа.. | Принято |
| 77 | А.4.5 Извлечение карбоната кальция | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Извлечение карбоната кальция; Химический выход карбоната кальция. После 10 мин пребывания в ультразвуковой ванне (A.3.3) переносят содержимое пробирок в центрифужную пробирку, промыв ловушки раствором NH4OH 0,1 моль∙л–1 (A.2.6).; После 10 мин пребывания в ультразвуковой ванне (A.3.3) переносят содержимое пробирок в центрифужную пробирку, промыв ловушки раствором NH4OH 0,1 моль/л (A.2.6).. После центрифугирования (например, 10 мин при 3000 об/мин–1) раствор сливают и добавляют 10 мл NH4OH, 0,1 моль∙л-1. Пробирку помещают в ультразвуковую ванну на 10 минут. Раствор переливают в предварительно взвешенный счетный флакон, который называется флаконом с тестируемым образцом. Выпарить досуха. Флакон хранят в эксикаторе и дают ему остыть до комнатной температуры. Необходимо взвесить флакон и его содержимое. Затем может быть определено химическое восстановление.; После центрифугирования (например, 10 мин при 3000 об/мин) раствор сливают и добавляют 10 мл NH4OH, 0,1 моль/л. Пробирку помещают в ультразвуковую ванну на 10 минут. Раствор переливают в предварительно взвешенную счетную виалу, которая называется виала с тестируемым образцом. Выпарить до сухого состояния. Виалу хранят в эксикаторе и дают ему остыть до комнатной температуры. Необходимо взвесить виалу и её содержимое. Затем может быть определен химический выход.. | Принято |
| 78 | A.4.6 Химическое восстановление | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. A.4.6 Химическое восстановление; A.4.6 Химический выход. Степень химического извлечения определяется по формуле (A.1):; Химический выход определяется по формуле (A.1):. |  |
| 79 | A.5.1 Подготовка холостого образца | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. В пробирку для подсчета добавляют от 80 до 105 мг CaCO3 (столько же, сколько в тестируемом образце), 4,4 мл дистиллированной воды (A.2.10) и 0,5 мл раствора 50 г∙л–1 NaOH (A.2.12) и 10 г∙л-1 Na2CO3. Тщательно перемешать и поместить флакон в ультразвуковую ванну (A.3.3) на 10 минут. Необходимо убедиться, что раствор является однородным.; В счетную виалу добавляют от 80 до 105 мг CaCO3 (столько же, сколько в тестируемом образце), 4,4 мл дистиллированной воды (A.2.10) и 0,5 мл раствора 50 г/л NaOH (A.2.12) и 10 г/л Na2CO3. Тщательно перемешать и поместить виалу в ультразвуковую ванну (A.3.3) на 10 минут. Необходимо убедиться, что раствор является однородным.. Во флакон добавляют 0,1 мл поглотителя CO2 (A.2.13) и 5 мл сцинтилляционного коктейля (A.2.14). Тщательно перемешивают и помещают флакон в ультразвуковую ванну на 10 минут. Необходимо убедиться, что раствор является однородным.; В счетную виалу добавляют 0,1 мл поглотителя CO2 (A.2.13) и 5 мл сцинтилляционного коктейля (A.2.14). Тщательно перемешивают и помещают виалу в ультразвуковую ванну на 10 минут. Необходимо убедиться, что раствор является однородным.. | Принято |
| 80 | A.5.2 Подготовка испытательного образца | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Во флакон с тестируемым образцом добавляют 4,4 мл дистиллированной воды (A.2.10) и 0,5 мл раствора из 50 г∙л–1 NaOH (A.2.12) и 10 г∙л–1 Na2CO3. Тщательно перемешивают содержимое флакона и помещают его в ультразвуковую ванну (A.3.3) на 10 минут.; В виалу с тестируемым образцом добавляют 4,4 мл дистиллированной воды (A.2.10) и 0,5 мл раствора из 50 г/л NaOH (A.2.12) и 10 г/л Na2CO3. Тщательно перемешивают содержимое виалы и помещают ее в ультразвуковую ванну (A.3.3) на 10 минут.. Во флакон добавляют 0,1 мл поглотителя CO2 (A.2.13) и 5 мл сцинтилляционного коктейля (A.2.14).; В виалу добавляют 0,1 мл поглотителя CO2 (A.2.13) и 5 мл сцинтилляционного коктейля (A.2.14).. | Принято |
| 81 | A.6 Процедуры подсчета голосов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. A.6 Процедуры подсчета голосов; A.6 Порядок проведения счета. | Принято |
| 82 | ПРИЛОЖЕНИЕ А В.1 Принцип | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Общее содержание углерода определяется в пробе воды [17]. Углеродсодержащие продукты в образце воды гидролизуются и окисляются в CO2 под действием потока инертного газа (например, азота или аргона), а CO2 абсорбируется во флаконе LSC.; В пробе воды определяют общее содержание углерода [17]. Углеродсодержащие продукты в образце воды гидролизуются и окисляются в CO2 под действием потока инертного газа (например, азота или аргона), а CO2 абсорбируется в виале ЖСС.. | Принято |
| 83 | В.2 Реагенты | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Перманганат калия (KMnO4), 100 г∙л–1.; Перманганат калия (KMnO4), 100 г/л.. Серная кислота (H2SO4), 4 моль∙л–1.; Серная кислота (H2SO4), 4 моль/л.. | Принято |
| 84 | В.3 Оборудование | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Стандартные лабораторные трубки (например, виниловые трубки из ПВХ) для подключения рефлюкс-охладителя, картриджа с диоксидом кремния и флакона LSC.; Стандартные лабораторные трубки (например, виниловые трубки из ПВХ) для подключения рефлюкс-охладителя, картриджа с диоксидом кремния и флакона ЖСС. | Принято |
| 85 | В.3.9 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Флаконы LSC; Виалы для ЖСС.. |  |
| 86 | B.4.2 Подготовка | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Пробирку заполняют для подсчета LSC (B.3.9) известным количеством поглотителя CO2 (B.2.7), например 8 мл Carbo-Sorb ® E, и закрывают крышкой (B.3.10).; Счетную виалу для ЖСС заполняют известным количеством поглотителя CO2 (B.2.7), например 8 мл Carbo-Sorb ® E, и закрывают крышкой (B.3.10).. Флакон помещают в небольшой стакан со льдом (чтобы предотвратить потери при испарении).; Виалу помещают в небольшой стакан со льдом (чтобы предотвратить потери при испарении).. Продувку запускают мягким инертным газом (B.2.3) (от 1 пузырька s–1 до 2 пузырьков s–1) и необходимо убедиться, что скорость пузырьков во флаконе LSC, содержащем поглотитель CO2 одинакова по объему; Продувку запускают мягким инертным газом (B.2.3) (от 1 пузырька с-1 до 2 пузырьков с-1) и необходимо убедиться, что скорость пузырьков в виале для ЖСС с содержанием поглотителя CO2 равна объемной скорости. | Принято |
| 87 | B.4.3 Химическое разделение | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Начинают окисление, добавив 50 мл раствора KMnO4 (B.2.1) и 40 мл 4 моль∙л–1 H2SO4 (B.2.2) путем инъекции через перегородку или пробку (B.3.7). Для порционного добавления окислителя и кислоты удобно использовать пластиковый шприц объемом 10 или 20 мл.; Начинают окисление, добавив 50 мл раствора KMnO4 (B.2.1) и 40 мл 4 моль/л H2SO4 (B.2.2) путем вливания через перегородку (мембрану) или пробку (B.3.7). Для порционного добавления окислителя и кислоты удобно использовать пластиковый шприц объемом 10 или 20 мл.. Необходимо регулярно проверять состояние флакона LSC, содержащего поглотитель CO2, и при необходимости заменять охлаждающий лед. После 5 ч кипячения и окисления флакон LSC (флакон 1) извлекают и заменяют непосредственно новым флаконом LSC (флакон 2), заполненным точно так же, как флакон 1.; Необходимо регулярно проверять счетную виалу ЖСС, содержащую поглотитель CO2, и при необходимости заменять охлаждающий лед. После 5 ч кипячения и окисления виалу (виала 1) извлекают и заменяют непосредственно новой виалой ЖСС (флакон 2), заполненной точно так же, как виала 1.. Сначала флакон 2 вынимают из источника тепла. Систему продувки N2 отключают и дают оборудованию остыть до комнатной температуры.; Сначала виалу 2 снимают с источника тепла. Систему продувки N2 отключают и дают оборудованию остыть до комнатной температуры.. | Принято |
| 88 | B.5 Подготовка источников, подлежащих измерению B.5.1 Подготовка холостого образца | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Флакон LSC наполняют тем же количеством поглотителя CO2 (B.2.6) и сцинтилляционного коктейля (B.2.7), что и флаконы, содержащие образец.; Виалу ЖСС наполняют тем же количеством поглотителя CO2 (B.2.6) и сцинтилляционного коктейля (B.2.7), что и виалы, содержащие образец.. Сцинтилляционный коктейль (В.2.7) добавляют, например, по 12 мл Permafluor ® E+ в каждый из флаконов и взбалтывают. Флакон тщательно протирают.; Сцинтилляционный коктейль (В.2.7) добавляют, например, по 12 мл Permafluor ® E+ в каждую из виал и взбалтывают. Виалы тщательно протирают.. | Принято |
| 89 | В.6 Процедуры подсчета голосов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. В.6 Процедуры подсчета голосов; В.6 Порядок счета. Необходимо определить завершено ли окисление по результатам LSC. Следовательно, практическое приближение конечной точки окисления может быть выполнено следующим образом: активность 14С во флаконе 2 относительно флакона 1 используется для определения того, завершено ли окисление. Если активность 14С во флаконе 2 составляет менее 3 % от активности 14С во флаконе 1, окисление считается завершенным.; Необходимо определить завершено ли окисление по результатам ЖСС. Следовательно, практическое приближение конечной точки окисления может быть выполнено следующим образом: активность 14С в виале 2 по отношению в виале 1 используется для определения того, завершено ли окисление. Если активность 14С в виале 2 составляет менее 3 % от активности 14С в виале 1, окисление считается завершенным.. | Принято |
| 90 | Приложение C | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Внутренний стандартный метод; Метод внутреннего стандарта. | Принято |
| 91 | С.1 Подготовка образцов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Для каждой пробы воды необходимо приготовить две контрольные пробирки с одинаковым объемом пробы (V1) и сцинтилляционным коктейлем в каждой. Объемы пробы и сцинтилляционного коктейля определяются емкостью сцинтилляционного коктейля для водных образцов, но рекомендуется общий объем около 20 мл. В один из двух флаконов точно добавьте известное количество внутреннего стандартного раствора с такой же активностью.; Для каждой пробы воды необходимо приготовить две контрольные счетные виалы с одинаковым объемом пробы (V1) и сцинтилляционным коктейлем в каждой. Объем пробы и сцинтилляционного коктейля определяются емкостью сцинтилляционного коктейля для проб воды, но рекомендуется общий объем около 20 мл. В одну из двух виал добавьте точное известное количество внутреннего стандартного раствора с такой же активностью.. Образцы необходимо маркировать таким образом, чтобы флаконы с шипами и без них можно было отличить друг от друга и от других образцов в той же аналитической партии. Тщательно встряхивают все флаконы в партии.; Образцы необходимо маркировать таким образом, чтобы можно было различать виалы с введенным и невведенным раствором в той же аналитической партии. Тщательно встряхивают все виалы в партии.. Пробирки для подсчета фона готовят аналогично, используя тот же объем (V1) чистой воды плюс сцинтилляционный коктейль.; Виалы для фонового счета готовят аналогично, используя тот же объем (V1) чистой воды плюс сцинтилляционный коктейль.. Подготовку источника подсчета следует проводить при приглушенном освещении; Подготовку счетного источника следует проводить при приглушенном (тусклом) освещении. При использовании полиэтиленовых флаконов для подсчета рекомендуется использовать внутренний стандарт. При использовании внешнего стандарта в полиэтиленовых счетных флаконах могут возникать ошибки, поскольку скорость счета внешнего стандарта изменяется в зависимости от времени из-за потери компонентов сцинтилляционного раствора в результате диффузии в стенку счетного флакона. Эффекты значительно меньше при более низких температурах (от плюс 4 до плюс 10°C), чем при более высоких температурах (например, от плюс 20 до плюс 25°C).; При использовании полиэтиленовых счетных виал рекомендуется использовать внутренний стандарт. При использовании внешнего стандарта в полиэтиленовых счетных виалах могут возникать ошибки, поскольку скорость счета внешнего стандарта изменяется в зависимости от времени из-за потери компонентов сцинтилляционного раствора в результате диффузии в стенку счетной виалы. Эффекты значительно меньше при более низких температурах (от плюс 4 до плюс 10°C), чем при более высоких температурах (например, от плюс 20 до плюс 25°C).. | Принято |
| 92 | C.2 Процедура подсчета голосов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. C.2 Процедура подсчета голосов; ## C.2 Порядок проведения счета. После встряхивания флаконы необходимо протереть для подсчета, влажной тканью, не оставляющей осадка, чтобы удалить электростатический заряд. После очистки необходимо избегать контакта со светопропускающими частями счетных флаконов.; ## После встряхивания протрите счетные виалы влажной тканью, не оставляющей осадка, чтобы удалить электростатический заряд. После очистки необходимо избегать контакта со светопропускающими частями счетных виал.. ## Пробирки помещают для подсчета в LSC, отмечая последовательность, например, фон, образец 1, образец 1 с добавлением внутреннего стандартного раствора, фон, образец 2 и т.д.; ## Счетные виалы помещают в ЖСС, отмечая последовательность, например, фон, образец 1, образец 1 с добавлением раствора внутреннего стандарта, фон, образец 2 и т.д.. ## Флаконы подсчитывают в течение заданного времени или до тех пор, пока не будет достигнуто заданное количество.; ## Счетные виалы измеряют в течение заданного времени или до тех пор, пока не будет достигнуто заданное количество.. ## Обычно достаточно времени подсчета в 100 мин на флакон, хотя лаборатория должна определить, соответствует ли это требуемому пределу обнаружения, и соответствующим образом скорректировать его. Предпочтительно пересчитывать серию флаконов в течение повторяющихся коротких периодов времени, а не одного длительного периода времени, например, вместо одного подсчета в течение 100 минут подсчитывают пять раз в течение 20 минут. Это можно сделать только при наличии автоматической смены образцов. Это обеспечивает лучший контроль стабильности образцов и снижает вероятность необнаруженных ошибочных подсчетов.; ## Обычно достаточно времени счета в 100 мин на виалу, хотя лаборатория должна определить, соответствует ли это требуемому пределу обнаружения, и соответствующим образом скорректировать его. Предпочтительно провести счет серии виал в течение повторяющихся коротких периодов времени, а не одного длительного периода времени, например, вместо одного счета в течение 100 минут подсчитывают пять раз в течение 20 минут. Это можно сделать только при наличии автоматической смены образцов. Это обеспечивает лучший контроль стабильности образцов и снижает вероятность необнаруженного ошибочного счета.. ## Перед подсчетом рекомендуется выдержать флаконы для подсчета в приборе LSC в течение ночи, чтобы обеспечить адаптацию к освещению и температуре, тем самым снижая вероятность возникновения интерференционной люминесценции во время подсчета.; ## Перед проведением счета рекомендуется выдержать виалы в приборе ЖСС в течение ночи, чтобы обеспечить адаптацию к освещению и температуре, тем самым снижая вероятность возникновения интерференционной люминесценции во время счета.. | Принято |
| 93 | C.3 Выражение результатов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. C.3 Выражение результатов; C.3 Представление результатов. Общие формулы, приведенные в разделе 8, используются с учетом того, что эффективность подсчета рассчитывается по формуле (C.1); Общие формулы, приведенные в разделе 8, используются с учетом того, что эффективность счета рассчитывается по формуле (C.1). ## где, rs – скорость подсчета s-1 пробы с добавлением внутреннего стандартного раствора; ## rg – скорость подсчета s-1 пробы без добавления внутреннего стандартного раствора; ## As- добавленное действие.; ## где, rs – скорость счета с-1 пробы с добавлением раствора внутреннего стандарта; ## rg – скорость счета с-1 пробы без добавления раствора внутреннего стандарта; ## As- вносимая активность.. | Принято |
| 94 | Приложение D | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Численные приложения; Численное приложение (применение). В таблице D.1 представлены значения параметров для трех ситуаций концентрации активности.; В таблице D.1 представлены значения параметров для трех ситуаций с удельной активностью.. | Принято |
| 95 | Таблица D.1 – Значения параметров | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. s-1; везде заменить на с-1. Бк∙л-1; везде заменить на Бк/л. | Принято |
| - Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК № 19-05/12784 от 10.08.2023 |  |  |  |  |
| 96 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Государственное Учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» Исх. № 04-09/1574 от 21.07.2023 года |  |  |  |  |
| 97 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Государственное Учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области» Исх. 06-01-05-03-3/1348 от 24.07.23 |  |  |  |  |
| 98 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Государственное Учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Области Жетісу» Исх. 41-03-14/1212 от 24.07.2023 |  |  |  |  |
| 99 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Государственное учреждение «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» Исх. № 04-07/1180 от 21.08.2023 г. |  |  |  |  |
| 100 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Республиканское Государственное Учреждение «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан» Исх. №24-25-8-6/4720 от 28.07.2023 года |  |  |  |  |
| 101 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Республиканское Государственное Учреждение «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета Санитарно-эпидемиологического Контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан» Исх. № 24-42.09-15/8415 от 21.07.2023 года |  |  |  |  |
| 102 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Республиканское Государственное Учреждение «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан» Исх. № 24-37-3-03-03/3178 от 01.08.2023 года |  |  |  |  |
| 103 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Республиканское Государственное Учреждение «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан» Исх. б/н |  |  |  |  |
| 104 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Республиканское Государственное Учреждение «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» Исх. № 24-24/07-12-3963 от 07.08.2023 |  |  |  |  |
| 105 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Республиканское Государственное Учреждение «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» Исх. № 24-23-06-02-13/2274 от 18.08.2023 |  |  |  |  |
| 106 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Республиканское Государственное Учреждение «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» Исх. № 24-29-10-07/2062 от 17.08.2023 |  |  |  |  |
| 107 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Объединение юридических лиц (3) |  |  |  |  |
| - Объединение юридических лиц «Европейско-Азиатская Ассоциация «Green economy» Исх. № 106-ОЮЛ от 08.08.2023 года |  |  |  |  |
| 108 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ОЮЛ Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» Исх. № 322/2023 от «10» августа 2023 г. |  |  |  |  |
| 109 | По проекту в целом | Проверить на верность перевода и наличие ошибок и опечаток. | Принято |
| - ОЮЛ «Ассоциация водопользователей, водопотребителей и водного транспорта «Kazwater» Исх. № 340 от 18.08.2023 г. |  |  |  |  |
| 110 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ОЮЛ «Ассоциация участников специальных экономических зон РК «SezUnion» Исх. № б/н |  |  |  |
| 111 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Технические комитеты (1) |  |  |  |  |
| - ТК №60 по стандартизации «Экология. Экоологический чистая продукция, технология и услуга на базе Учреждение «Междунаролная академия экологии» Исх. № б/н |  |  |  |  |
| 112 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Организации (13) |  |  |  |  |
| - ГКП «Семей Водоканал» Исх. №1032 от 20.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 113 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» филиал Семей Исх. №04-06/1-297 от 21.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 114 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - Учреждение «Институт гидробиологии и экологии» Исх. № 2-99 от 24.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 115 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Исх. № ВЛП-СИО/1292 от 24.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 116 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» Исх. № 21-04/2462 от 25.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 117 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Исх. №22-1486 от 25.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 118 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ТОО «Совместное предприятие «Южная Горно-химическая компания» Исх. № 1210 от 27.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 119 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ТОО «Мангистауский Атомный энергетический комбинат» Исх. № 03-02/103 от 20.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 120 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - АО «Майкубен – Вест» Исх. №535 от 28.07.2023 г. |  |  |  |  |
| 121 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
|  | - РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» МЭ РК Исх. № 12-12/547оп от 02.08.2023 г. |  |  |
| 122 | Введение | — природные радионуклиды, включая 40K, 3H, 14C, а также те, которые образуются в результате распада тория и урана, в частности 226Ra, 228Ra, 234U, 238U, 210Po и 210Pb, могут содержаться в воде по естественным причинам (например, десорбция из почвы и смывание дождевой водой) или могут выделяться из окружающей среды. технологические процессы, связанные с природными радиоактивными материалами (например, добыча и переработка минеральных песков или производство и использование фосфорных удобрений); Изложить в следующем варианте «— природные радионуклиды, включая 40K, 3H, 14C, а также те, которые образуются в результате распада тория и урана, в частности 226Ra, 228Ra, 234U, 238U, 210Po и 210Pb, могут содержаться в воде по естественным причинам (например, десорбция из почвы и смывание дождевой водой) или могут выделяться за счет технологических процессов, связанных с природными радиоактивными материалами (например, добыча и переработка минеральных песков или производство и использование фосфорных удобрений);» | Принято |
|  |  | Концентрация активности радионуклидов в водных объектах может варьироваться в зависимости от местных геологических характеристик и климатических условий и может быть локально и временно повышена за счет выбросов с ядерной установки во время планируемых, существующих и аварийных ситуаций облучения [1]. Таким образом, питьевая вода может содержать радионуклиды в концентрациях активности, которые могут представлять опасность для здоровья человека. Изложить в следующем варианте Удельная активность радионуклидов в водных объектах может варьироваться в зависимости от местных геологических характеристик и климатических условий и может быть локально и временно повышена за счет выбросов с ядерной установки во время планируемых, существующих и аварийных ситуаций облучения [1]. Таким образом, питьевая вода может содержать радионуклиды с удельной активностью, которая может представлять опасность для здоровья человека. | Принято |
|  |  | В зависимости от ситуации воздействия существуют различные пределы и руководящие уровни, которые могут привести к принятию мер по снижению риска для здоровья. В качестве примера, во время планируемой или существующей ситуации руководящие принципы ВОЗ по рекомендуемому уровню содержания в питьевой воде составляют 100 Бк∙л-1 для концентрации активности 14С. Изложить в следующем варианте В зависимости от ситуации воздействия существуют различные пределы и руководящие уровни для принятия мер по снижению риска для здоровья. В качестве примера, во время планируемой или существующей ситуации согласно руководящим указаниям ВОЗ, контрольный уровень для питьевой воды составляют 100 Бк∙л-1 по удельной активности 14С. | Принято |
| 123 | # Введение Примечание 1 | Рекомендуемый уровень – это концентрация активности при потреблении 2 л питьевой воды в сутки в течение одного года, что приводит к эффективной дозе 0,1 мЗв/год для населения. Это эффективная доза, которая представляет собой очень низкий уровень риска и которая, как ожидается, не вызовет каких-либо заметных неблагоприятных последствий для здоровья [3]. Изложить в следующем варианте Контрольный уровень – это удельная активность при поступлении 2 л в сутки питьевой воды в течение одного года, что приводит к эффективной дозе 0,1 мЗв/год для населения. Это эффективная доза, которая представляет собой очень низкий уровень риска и которая, как ожидается, не вызовет каких-либо заметных неблагоприятных последствий для здоровья [3]. | Принято |
|  |  | В случае ядерной аварии в Руководящих принципах Кодекса ВОЗ по уровням [5] упоминается, что концентрация активности не может превышать 10 000 Бк∙л-1 для 14С в продуктах, отличных от детского Изложить в следующем варианте В случае ядерной аварии в Руководящих указаниях Кодекса ВОЗ по уровням [5] упоминается, что удельная активность не должна превышать 10 000 Бк∙л-1 для 14С в продуктах питания, за исключением детского. | Принято |
| 124 | Введение Примечание 2 | Руководящие принципы Кодекса по уровням (GLs) применяются к радионуклидам, содержащимся в пищевых продуктах, предназначенных для потребления человеком и продаваемых на международном рынке, которые были загрязнены в результате ядерной или радиологической аварийной ситуации. Эти GLs применяются к продуктам питания после восстановления или приготовленным к употреблению, т.е. не к сушеным или концентрированным продуктам, и основаны на уровне исключения из вмешательства в размере 1 мЗв в год для представителей общественности (младенцев и взрослых) [5]. Изложить в следующем варианте Методические уровни указаний Кодекса (МУ) применяются к радионуклидам, содержащимся в пищевых продуктах, предназначенных для потребления человеком и продаваемых на международном рынке, которые были загрязнены в результате ядерной или радиологической аварийной ситуации. Эти МУ применяются к продуктам питания после восстановления или приготовленным к употреблению, т.е. не к сушеным или концентрированным продуктам, и основаны на уровне изъятия при вмешательстве в размере 1 мЗв в год для представителей общественности (младенцев и взрослых) [5]. | Принято |
|  |  | Таким образом, метод тестирования может быть адаптирован таким образом, чтобы характерные пределы, порог принятия решения, предел обнаружения и неопределенности гарантировали, что результаты тестирования концентраций активности радионуклидов могут быть проверены на то, что они ниже рекомендуемых уровней, требуемых национальным органом либо для планируемых/существующих ситуаций, либо для чрезвычайной ситуации [6], [7]. Изложить в следующем варианте Таким образом, метод определения может быть адаптирован таким образом, чтобы характерные пределы, порог принятия решения, предел обнаружения и неопределенности гарантировали, что результаты определения удельной активности радионуклидов могут быть проверены на то, что они ниже рекомендуемых уровней, требуемых национальным органом либо для планируемых/существующих ситуаций, либо для чрезвычайной ситуации [6], [7]. | Принято |
| 125 | # Введение | Метод(ы) испытаний, описанный(ые) в настоящем стандарте, может использоваться во время планируемых, существующих и аварийных ситуаций воздействия, а также для сточных вод и жидких стоков со специфическими модификациями, которые могут увеличить общую неопределенность, предел обнаружения и пороговое значение. Изложить в следующем варианте Метод(ы) испытаний, описанный(ые) в настоящем стандарте, может использоваться во время планируемых, существующих и аварийных ситуаций облучения, а также для сточных вод и жидких стоков со специфическими модификациями, которые могут увеличить общую неопределенность, предел обнаружения и пороговое значение. | Принято |
|  |  | Настоящий стандарта является одним из комплекса национальных стандартов по методам испытаний, касающимся измерения концентрации активности радионуклидов в пробах воды. Изложить в следующем варианте Настоящий стандарта является одним из комплекса национальных стандартов по методам испытаний, касающимся измерения удельной активности радионуклидов в пробах воды. | Принято |
| 126 | # 1 Область применения | Настоящий стандарт устанавливает метод измерения концентрации активности 14С во всех типах проб воды методом жидкостного сцинтилляционного подсчета (LSC) либо непосредственно на тестируемом образце, либо после химического разделения. Изложить в следующем варианте Настоящий стандарт устанавливает метод измерения удельной активности 14С во всех типах проб воды методом жидкостного сцинтилляционного счета (ЖСС) либо непосредственно на тестируемом образце, либо после химического выделения. |  |
| 127 |  | Метод применим для тестирования образцов водопроводной/питьевой воды, дождевой воды, поверхностных и грунтовых вод, морской воды, а также охлаждающей воды, промышленной воды, бытовых и промышленных сточных вод. Изложить в следующем варианте Метод применим для анализа образцов водопроводной/питьевой воды, дождевой воды, поверхностных и грунтовых вод, морской воды, а также охлаждающей воды, промышленной воды, бытовых и промышленных сточных вод. | Принято |
| 128 |  | Предел обнаружения зависит от объема пробы, используемого прибора, времени подсчета пробы, скорости фонового подсчета, эффективности обнаружения и извлечения химического вещества. Метод, описанный в настоящем стандарте, с использованием доступных в настоящее время жидкостных сцинтилляционных счетчиков и подходящих технических условий, имеет предел обнаружения всего 1 Бк∙л−1, что ниже критериев ВОЗ для безопасного потребления питьевой воды (100 Бк∙л-1). Концентрации активности 14С могут быть измерены до 106 Бк∙л-1 без какого-либо разбавления пробы. Изложить в следующем варианте Предел обнаружения зависит от объема пробы, используемого прибора, времени счета пробы, скорости счета фона, эффективности обнаружения и химического выхода вещества. Метод, описанный в настоящем стандарте, с использованием доступных в настоящее время жидкостных сцинтилляционных счетчиков и подходящих технических условий, имеет предел обнаружения до 1 Бк∙л−1, что ниже критериев ВОЗ для безопасного потребления питьевой воды (100 Бк∙л-1). Удельная активность 14С может быть измерена до 106 Бк∙л-1 без какого-либо разбавления пробы. | Принято |
| 129 |  | Пользователь несет ответственность за обеспечение достоверности данного метода испытаний для протестированных проб воды. Изложить в следующем варианте Пользователь несет ответственность за обеспечение достоверности данного метода испытаний для анализируемых проб воды. | Принято |
| 130 | 3.1 Термины и определения (таблица) | кВ; кэВ. Концентрация активности; Удельная активность. Действие внутреннего стандартного решения; Активность раствора внутреннего стандарта. Количество подсчитываемых; Число счета. Количество подсчитанных импульсов для фона; Число счетных импульсов фона. Время фонового подсчета, в секундах; Счетное время фона в секундах. Количество подсчитанных импульсов для образца; Число счетных импульсов пробы. Время подсчета выборки; Счетное время пробы. Время отсчета калибровки; Счетное время калибровки. Частота фонового подсчета; Скорость счета фона. Скорость подсчета тестовых образцов; Скорость счета анализируемой пробы. Параметр закалки; Параметр гашения. Эффективность подсчета при параметре закалки Q; Эффективность счета при параметре гашения Q. Химическое восстановление; Химический выход. | Принято |
| 131 | # 4 Сущность метода | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Описанный метод предназначен для измерения 14С в пробах воды путем прямого подсчета сцинтилляций жидкости.; Описанный метод предназначен для измерения 14С в пробах воды методом прямого жидкостно-сцинтилляционного счета.. Это прямое определение применимо к анализу проб воды, при котором может быть получена однородная смесь между первой опцией и допустимым колебательным контуром.; Это прямое определение применимо к анализу проб воды, при котором может быть получена однородная смесь между пробой и подходящим сцинтилляционным коктейлем. Метод прямого LSC неприменим к водам, содержащим мицеллы или крупные органические молекулы (например, липиды, фульвокислоты, гуминовые кислоты и т.д.), которые не образуют однородных смесей при сцинтилляции коктейли. В этих случаях существует риск того, что бета-частицы могут быть ослаблены. Это снижает эффективность подсчета системы и, следовательно, результаты могут быть занижены. Для этих образцов определение содержания 14С требует дополнительной химической обработки (такой как химическое окисление или сжигание). Примеры методов химического разделения описаны в приложениях A и B.; Метод прямого ЖСС не применим к водам, содержащим мицеллы или крупные органические молекулы (например, липиды, фульвокислоты, гуминовые кислоты и т.д.), которые не образуют однородных смесей со сцинтилляционным коктейлем. В этих случаях существует риск того, что бета-частицы могут быть ослаблены. Это снижает эффективность счета системы и, следовательно, результаты могут быть занижены. Для этих образцов определение содержания 14С требует дополнительной химической обработки (такой как химическое окисление или сжигание). Примеры методов химической подготовки описаны в приложениях A и B.. Выбор аналитической процедуры (с химической подготовкой пробы воды или без нее) до определения) зависит от цели измерения и характеристик образца [17], [18], [19], [20].; Одна лишняя закрывающаяся скобка. Чтобы определить скорость подсчета фона, заготовку готовят таким же образом, как и тестируемую порцию. Чистый образец готовится с использованием эталонной воды с наименьшей доступной активностью, которую также иногда называют «мертвой водой».; Чтобы определить фоновую скорость счета, подготавливают холостую пробу таким же образом, как и навеску. Холостая проба готовится с использованием эталонной воды с наименьшей доступной активностью, которую также иногда называют «мертвой водой».. Чтобы определить эффективность обнаружения, необходимо измерить пробу воды с известной активностью 14С в условиях, идентичных тем, которые использовались для тестируемого образца. Эта вода должна быть разбавлением данной смеси, полученной с использованием эталонной воды, или воды с прослеживаемой активностью 14С, пригодной для использования без разбавления.; Чтобы определить эффективность обнаружения, необходимо измерить пробу воды с известной активностью 14С в условиях, идентичных тем, которые использовались для анализируемой пробы. Эта вода должна быть разбавленным раствором данной смеси, полученной с использованием эталонной воды или воды с прослеживаемой активностью 14С, пригодной для использования без разбавления.. Там, где химическая закалка может повлиять на результаты измерений, необходимо скорректировать данные подсчета, используя кривую закалки (см. 7.4).; В случаях, когда химическое гашение влияет на результаты измерения, необходимо внести поправку в счетные данные, используя кривую гашения (см.7.4). | Принято |
| 132 | # 5.1 Отбор проб | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Пробы не должны подкисляться во избежание нарушения углеродного равновесия (CO32-, HCO3-, H2CO3), как указано в SO 5667–3. Рекомендуется основывать образец, например, при рН от 8 до 9.; Пропущена буква I: Пробы не должны подкисляться во избежание нарушения углеродного равновесия (CO32-, HCO3-, H2CO3), как указано в ISO 5667–3. Рекомендуется подщелачивать образец, например, при рН от 8 до 9.. | Принято |
| 133 | # 6.1.1 Исходная вода для заготовки | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 6.1.1 Исходная вода для заготовки; 6.1.1 Исходная вода для холостой пробы. | Принято |
|  |  | Например, получите воду с как можно более низкой концентрацией активности 14С, например (глубокую) подземную воду. Необходимо перегнать воду. Дистиллят хранят в хорошо закрытой бутылке из боросиликатного стекла в темноте при температуре настолько постоянной, насколько это возможно. Эта эталонная вода должна храниться физически на расстоянии от любого материал, содержащий 14С (см. 6.1.2). Определите (7.4) концентрацию активности 14С в этой воде в беккерелях на литр и отметьте дату этого определения.; Например, получите воду с как можно более низкой удельной активностью 14С, например (глубокозалегающую) подземную воду. Необходимо перегнать воду. Дистиллят хранят в хорошо закрытой бутылке из боросиликатного стекла в темноте при температуре настолько постоянной, насколько это возможно. Эта эталонная вода должна храниться на достаточном расстоянии от любого материала, содержащего 14С (см. 6.1.2). Определите (7.4) удельную активность 14С в этой воде в беккерелях на литр и отметьте дату этого определения.. | Принято |
|  |  | Для измерения концентраций активности, близких к 1 Бк∙л−1, в качестве эталонной воды необходима вода с очень низкой концентрацией активности; Для измерения удельных активностей, близких к 1 Бк∙л−1, в качестве эталонной воды необходима вода с очень низкой удельной активностью. | Принято |
| 134 | # 6.1.2 Исходный раствор для калибровки | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Известное количество стандартного водного раствора 14С необходимо перелить в мерную колбу (например, вместимостью 100 мл).; Цифру 14 указать в виде верхнего индекса: Известное количество стандартного водного раствора 14С необходимо перелить в мерную колбу (например, вместимостью 100 мл).. | Принято |
| 135 |  | Текущее значение; Предлагаемое. Смесь доводят до нужной консистенции чистой водой и хорошо перемешайте. Исходный раствор для калибровки должен содержать достаточное количество. Активность 14С такова, что при использовании для подготовки источников подсчета достигается подходящая скорость подсчета для достижения получена требуемая погрешность измерения. концентрацию активности 14С рассчитывают в полученном исходном калибровочном растворе в беккерелях на литр. Обратите внимание на дату, на которую был составлен стандартный раствор, чтобы следить за его старением.; Образец стандартного раствора доводят до отметки чистой водой и хорошо перемешивают. Исходный раствор для калибровки должен содержать достаточное количество активности 14С, чтобы при использовании для подготовки счетных источников, получить подходящую скорость счета для достижения заданной неопределенности измерения. Удельную активность 14С рассчитывают в полученном исходном калибровочном растворе в беккерелях на литр. Отметьте дату приготовления стандартного раствора для контроля за его выдержкой.. | Принято |
| 136 | # 6.1.3 Сцинтилляционный раствор | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Выбирали сцинтилляционный коктейль в соответствии с характеристиками анализируемого образца (например, осадок или щелочь) и в соответствии со свойствами детекторного оборудования [21], [22].; Выберите сцинтилляционный коктейль в соответствии с характеристиками анализируемого образца (например, выпадение в осадок или щелочная среда) и в соответствии со свойствами детекторного оборудования [21], [22].. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Рекомендуется использовать гидрофильный сцинтилляционный коктейль для непосредственного измерения содержания воды в окружающей среде или сточных водах.; Рекомендуется использовать гидрофильный сцинтилляционный коктейль для прямого измерения природных или сточных вод.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Характеристики сцинтилляционного коктейля должны обеспечивать однородность и стабильность смеси при заданном соотношении компонентов и температуре системы подсчета.; Характеристики сцинтилляционного коктейля должны обеспечивать однородность и стабильность смеси при заданном соотношении компонентов и температуре системы счета.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Для непосредственного измерения неочищенной воды, содержащей частицы во взвешенном состоянии, рекомендуется использовать сцинтилляционный коктейль, в результате чего получается смесь гелеобразного типа.; Для прямого измерения неочищенной воды, содержащей взвешенные частицы, рекомендуется использовать сцинтилляционный коктейль, образующий смесь гелеобразного типа.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Смеси сцинтилляционного коктейля и тестового образца, взятые для тестирования, следует утилизировать как химические отходы, и, в зависимости от уровней радиоактивности, может потребоваться утилизация в качестве радиоактивных отходов.; Смеси сцинтилляционного коктейля и анализируемой пробы, взятые для испытания, следует утилизировать как химические отходы и, в зависимости от уровней радиоактивности, может потребоваться утилизация в качестве радиоактивных отходов.. | Принято |
| 137 | # 6.1.4 Закаливающее средство | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 6.1.4 Закаливающее средство; 6.1.4 Гаситель. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Необходимо обращать внимание, что некоторые средства для тушения опасны или токсичны.; Необходимо обратить внимание, что некоторые гасители опасны или токсичны.. | Принято |
| 138 | # 6.2 Оборудование | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Используемое оборудование должно соответствовать в ISO 19361.; Используемое оборудование должно соответствовать требованиям ISO 19361.. | Принято |
| 139 | # 7.1 Подготовка образцов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Для прямого определения 14С в необработанном образце измерение тестируемого образца обычно выполняется без удаления каких-либо взвешенных веществ, если в образце содержится низкий уровень такого вещества.; Для прямого определения 14С в необработанном образце измерение анализируемой пробы обычно выполняется без удаления каких-либо взвешенных веществ, если в пробе содержится низкий уровень такого вещества.. | Принято |
| 140 | # 7.2 Подготовка счетного флакона | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Известные количества тестируемого образца и сцинтилляционного коктейля переносят в счетную пробирку.; Известные количества анализируемой пробы и сцинтилляционного коктейля переносят в счетную виалу.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. После закрытия флакона тщательно его встряхивают для гомогенизации смеси.; После закрытия виалы тщательно его встряхивают для гомогенизации смеси.. | Принято |
| 141 | # 7.3 Процедура подсчета голосов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 7.3 Процедура подсчета голосов; 7.3 Порядок счета. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Тестовый образец и фоновые условия измерения (время измерения, количество циклов или повторений) устанавливаются в соответствии с неопределенностью и пределом обнаружения, который должен быть достигнут.; Условия для анализа проб и фоновых измерений (время измерения, количество циклов или повторений) устанавливаются в соответствии с неопределенностью и пределом обнаружения, который нужно достичь.. | Принято |
| 142 | # 7.4 Калибровка и верификация | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Статистический контроль системы обнаружения должен контролироваться путем измерения контрольных пробирок (например, набор герметичных пробирок для контроля фоновой скорости подсчета, эффективности в течение 3 часов и эффективности при температуре 14C). Обычно они предоставляются поставщиком оборудования. Контрольные карты могут быть созданы в соответствии с ISO 7870-2 [16].; Статистический контроль системы детектирования должен контролироваться путем измерения контрольных виал (например, набор герметичных виал для контроля фоновой скорости счета, мониторинга эффективности измерения 3Н и 14C). Обычно они предоставляются поставщиком оборудования. Контрольные диаграммы могут быть созданы в соответствии с ISO 7870-2 [16].. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Измерение чистой эталонной воды выполняется перед каждым испытанием или каждой серией испытаний образцов в условиях, характерных для каждого типа измерений (раздел 4).; Измерение холостой пробы эталонной воды выполняется перед каждым испытанием или каждой серией испытаний образцов в условиях, характерных для каждого типа измерений (раздел 4).. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Важно сгенерировать кривую закалки для каждого типа измеряемой матрицы. Кривая закалки действительна для:; Крайне важно построить кривую гашения для каждого типа измеряемой матрицы. Кривая гашения достоверна только для:. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — определенного типа мерцающего коктейля;; — определенного типа сцинтилляционного коктейля;. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — заданного соотношения сцинтилляционного коктейля и тестируемого образца;; — заданного соотношения сцинтилляционного коктейля и анализируемой пробы;. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — заданного энергетического окна;; — заданного канала регистрации излучения;. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Кривая закалки получается с использованием серии (например, 10) рабочих эталонов, представляющих различные уровни закалки. Матрица рабочих эталонов является репрезентативной для матрицы тестируемых образцов, подлежащих измерению (та же сцинтилляционная жидкость, то же соотношение сцинтилляционная жидкость-тестируемый образец).; Кривую гашения получают при помощи серии (например, 10) рабочих эталонов, представляющих различные уровни гашения. Матрица рабочих эталонов является репрезентативной для матрицы анализируемых проб (одна и та же сцинтилляционная жидкость и соотношение сцинтилляционная жидкость-анализируемая проба.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — добавить аналогичное количество стандарта 14С (например, водный раствор, осадок, раствор Na2CO3 и т.д.) в каждый флакон.; — добавить аналогичное количество стандарта 14С (например, водный раствор, осадок, раствор Na2CO3 и т.д.) в каждую виалу.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Активность стандарта должна быть достаточной для того, чтобы скорость подсчета достигала известной статистической точности даже в случае сильного гашения;; Активность стандарта должна быть достаточной для того, чтобы скорость счета достигала известной статистической точности даже в случае сильного гашения;. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — добавить чистую эталонную воду до тех пор, пока не будет достигнут желаемый объем;; — добавьте холостую пробу эталонной воды до тех пор, пока не будет достигнут желаемый объем;. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. — по крайней мере, один рабочий стандарт используется без добавления закаливающего агента. К другим рабочим стандартам добавляется все большее количество закаливающего агента, чтобы имитировать ожидаемый диапазон значений закалки, встречающихся в образцах, подлежащих измерению.; — по крайней мере, один рабочий стандарт используется без добавления гасителя. К другим рабочим стандартам добавляется все большее количество гасителя, чтобы имитировать ожидаемый диапазон величин гашения, встречающихся в измеряемых пробах.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Стандарты подсчитываются методом жидкостного сцинтилляционного подсчета для определения чистой скорости подсчета от 14C в окне подсчета, которое будет использоваться для тестируемых образцов.; Стандарты подсчитываются методом жидкостного сцинтилляционного счета для определения чистой скорости счета 14C в окне, которое используется для анализируемых проб.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Рассчитывается эффективность подсчета (εq) при параметре Q закалки для каждого флакона. Параметр подавления Q, генерируется спектрометром. Коэффициент гашения расчитывается со следующей формуле:; Рассчитывается эффективность счета (εq) при параметре гашения Q для каждой виалы. Параметр гашения Q генерируется спектрометром. Коэффициент гашения расчитывается по следующей формуле:. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. где, ε – эффективность подсчета в непотушенном флаконе; где, ε – эффективность счета в виале без гашения. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Кривая закалки получается путем построения графика, связывающего Q и fq с кривой полиномиальной регрессии.; Кривая гашения получается путем построения графика, связывающего Q и fq с помощью кривой полиномиальной регрессии.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Коэффициент закалки fq тестируемого образца затем может быть найден путем интерполяции по его параметру закалки.; Коэффициент гашения fq анализируемой пробы затем может быть найден путем интерполяции по его параметру гашения.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Для образцов с высокой активностью и высокой степенью закалки или образцов с закрашиванием цвета может оказаться целесообразным использовать внутренний стандартный метод, как описано в приложении С.; Для образцов с высокой активностью и высоким гашением или проб с цветовым гашением может оказаться целесообразным использовать метод внутреннего стандарта, описание которого приведено в Приложении С.. | Принято |
| 143 | # 7.5 Условия измерения | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Измерение выполняется с использованием энергетического окна, которое находится выше верхнего предела по энергии, при котором тритий обнаруживается вплоть до βmax 14C (156 кэВ). Рекомендуется настроить дискриминаторы энергетического окна таким образом, чтобы оптимизировать показатель качества (ε2/r0).; Измерение выполняется с использованием канала регистрации излучения, превышающего верхний предел по энергии, при котором тритий обнаруживается вплоть до βmax 14C (156 кэВ). Рекомендуется установить частотные детекторы канала излучения таким образом, чтобы оптимизировать показатель качества (ε2/r0).. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Присутствие других радионуклидов можно контролировать, наблюдая за скоростью счета в окне полной энергии, например, от 0 кэВ до 2000 кэВ.; Присутствие других радионуклидов можно контролировать, наблюдая за скоростью счета в канале конечной энергии, например, от 0 кэВ до 2000 кэВ.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Для проверки статистического распределения данных подсчета рекомендуется, чтобы для образцов с высокой активностью первая выборка подсчитывалась несколько раз подряд (количество повторений), затем аналогичным образом подсчитывалась вторая выборка и так далее.; Для верификации статистического распределения данных счета рекомендуется, чтобы для образцов с высокой активностью подсчет для первой пробы проводился несколько раз подряд (число повторений), затем аналогичным образом проводился подсчет второй пробы и так далее.. | Принято |
|  |  | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Последовательный подсчет позволяет обнаруживать случайные или временные мешающие эффекты (люминесценция, статическое электричество), которые не корректируются автоматически измерительным устройством.; Последовательный счет позволяет обнаруживать случайные или временные мешающие эффекты (люминесценция, статическое электричество), которые не корректируются автоматически измерительным устройством.. |  |
| 144 | 8.1 Общие положения | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. При измерении температуры 14С необходимо учитывать погрешности только для следующих параметров:; При измерении 14С необходимо учитывать погрешности только для следующих параметров:. а) подсчет неопределенностей для выборочных и фоновых значений;; а) подсчет неопределенностей виалок с пробами и фоном;. б) подсчет эффективности в энергетическом окне с учетом того, что дождь начал гасить индикатор, является параметром;; б) подсчет эффективности счета в канале излучения для заданного параметра показателя гашения;. c) параметр закалки;; c) параметр гашения;. e) химическое восстановление.; e) химический выход.. В первом приближении другими неопределенностями (объем или масса сцинтилляционного коктейля, время счета и т.д.) можно пренебречь. Пример расчетов, который я привел в приложении D.; В качестве грубого приближения другими неопределенностями (объем или масса сцинтилляционного коктейля, время счета и т.д.) можно пренебречь. Пример расчетов приводится в приложении D.. | Принято |
| 145 | # 8.2 Расчет концентрации активности без подготовки пробы | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 8.2 Расчет концентрации активности без подготовки пробы; 8.2 Расчет удельной активности без пробоподготовки. Расчет концентрации активности путем прямого подсчета сцинтилляций жидкости указан в ISO 19361.; Расчет удельной активности методом прямого жидкостно-сцинтилляционного счета указан в ISO 19361.. | Принято |
| 146 | # 8.3 Расчет концентрации активности при пробоподготовке | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 8.3 Расчет концентрации активности при пробоподготовке; 8.3 Расчет удельной активности с пробоподготовкой. Концентрация активности 14С в образце рассчитывается по формуле (1):; Удельная активность 14С в образце рассчитывается по формуле (1):. Совокупная неопределенность рассчитывается по формулам (2) и (3):; Суммарная неопределенность рассчитывается по формулам (2) и (3):. и относительная стандартизированная достоверность ε для каждого из четырех значений вычисляется с использованием формулы (4):; а относительная стандартная неопределенность ε для каждого значения гашения вычисляется с использованием формулы (4):. Значение urel2fq зависит от математической модели, используемой для построения кривой закалки.; Значение urel2fq зависит от математической модели, используемой для построения кривой гашения.. Значение параметра urel2(Rc) зависит от типа препарата, используемого для получения материала, подлежащего подсчету.; Значение параметра urel2(Rc) зависит от типа препарата, используемого для получения счетного материала.. | Принято |
| 147 | # 8.4 Порог принятия решения | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. В соответствии с ISO 11929-1 порог принятия решения cA* получается из формулы (5) для cA. Это приводит к:; В соответствии с ISO 11929-1 порог принятия решения cA* получается из формулы (5) при cA=0. Из этого выходит:. α=0,05, k1-α=1,65. Повторно выбираются значения по умолчанию.; α=0,05, k1-α=1,65. Часто устанавливаются по умолчанию.. | Принято |
| 148 | # 8.5 Предел обнаружения | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. β=0,05, k1-β=1,65. Повторно выбираются значения по умолчанию.; β=0,05, k1-β=1,65. Часто устанавливаются по умолчанию.. | Принято |
| 149 | # 8.6 Пределы интервалов покрытия | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 8.6 Пределы интервалов покрытия; 8.6 Пределы интервалов охвата. | Принято |
| 150 | # 8.6.1 Пределы вероятностно симметричного интервала покрытия | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 8.6.1 Пределы вероятностно симметричного интервала покрытия; 8.6.1 Пределы интервала охвата с вероятностной симметрией. где, ω=Φy/u(y) – Φ является функцией распределения стандартизированного нормального распределения;; где, ω=Φy/u(y), Φ -функция распределения стандартного нормального распределения;. γ=0,05, k1-y/2=1,96. Повторно выбираются значения по умолчанию.; γ=0,05, k1-y/2=1,96. Часто устанавливается по умолчанию.. | Принято |
| 151 | # 8.6.2 Пределы самого короткого интервала покрытия | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 8.6.2 Пределы самого короткого интервала покрытия; 8.6.2 Пределы наименьшего интервала охвата. Как указано в ISO 11929-1, нижний предел кратчайшего интервала покрытия cA< и верхний предел кратчайшего интервала покрытия cA>, рассчитываются на основе первичного результата измерения cA, измеряемой величины и стандартной неопределенности u(cA), связанной с cA, либо по формуле (13):; Согласно ISO 11929-1, расчет нижнего предела наименьшего интервала охватая cA< и верхний предел наименьшего интервала охвата cA>, рассчитываются по первичному результату измерения cA, измеряемой величины и стандартной неопределенности u(cA), связанной с cA, согласно формулы (13):. Φ является функцией распределения стандартизированного нормального распределения;; Φ – функция распределения стандартного нормального распределения;. | Принято |
| 152 | # 8.7 Расчеты с использованием активности на единицу массы | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Концентрация активности может быть рассчитана путем умножения активности на единицу массы на плотность ρ в килограммах на литр, как указано в формуле (15):; Удельная активность может быть рассчитана путем умножения активности на единицу массы на плотность ρ в килограммах на литр, в соответствии с формулой (15):. Неопределенность, пределы характеристик и пределы интервала покрытия могут быть рассчитаны с использованием предыдущего выражения (формулы (2), (6), (7) и (8) с формулами (15) и (16).; Неопределенность, пределы характеристик и пределы интервала охвата могут быть рассчитаны с использованием предыдущего выражения (формулы (2), (6), (7) и (8) с формулами (15) и (16).. | Принято |
| 153 | # 9 Протокол испытаний | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. 1) когда концентрация активности cA, сравнивается с порогом принятия решения (см. серию ISO 11929):; 1) При сравнении удельной активности cA, с порогом принятия решения (см. серию ISO 11929):. 2) когда концентрация активности cA сравнивается с пределом обнаружения:; 2) При сравнении удельной активности cA сравнивается с пределом обнаружения:. e) неопределенность также может быть выражена как пределы вероятностно симметричного интервала покрытия cA⊲, cA⊳ и/или пределы кратчайшего интервала покрытия cA<, cA>;; e) неопределенность можно также представить в виде интервала охвата cA⊲, cA⊳ с вероятностной симметрией и/или пределов наименьшего интервала охвата cA<, cA>;. i) упоминание любой соответствующей информации, которая может повлиять на результаты.; i) упоминание любой уместной информации, которая может повлиять на результаты.. | Принято |
| 154 | ПРИЛОЖЕНИЕ А # А.1 Принцип | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. При времени подсчета 180 мин и объеме пробы 0,25 л предел обнаружения может составлять 0,030 Бк∙л–1.; Для счета длительностью 180 мин и объема пробы 0,25 л, предел обнаружения может составлять 0,03 Бк/л.. | Принято |
| 155 | А.2 Реагенты # A.2.2 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Раствор нитрата серебра (AgNO3), 40 г∙л–1 нитрата серебра.; Раствор нитрата серебра (AgNO3), 40 г/л нитрата серебра.. | Принято |
| 156 | # A.2.4 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Соляная кислота (HCl), 0,6 моль∙л–1.; Соляная кислота (HCl), 0,6 моль/л. | Принято |
| 157 | # A.2.5 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Гидроксид аммония (NH4OH), концентрированный в количестве 250 г∙л–1; Гидроксид аммония (NH4OH), концентрированный в количестве 250 г/л. | Принято |
| 158 | # A.2.6 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Гидроксид аммония (NH4OH), 0,1 моль∙л–1.; Гидроксид аммония (NH4OH), 0,1 моль/л.. | Принято |
| 159 | # A.2.7 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Хлорид кальция (CaCl2), 1,5 моль∙л–1.; Хлорид кальция (CaCl2), 1,5 моль/л.. | Принято |
| 160 | А.3. Оборудование # А.3.4 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Стеклянное оборудование, колба с круглым дном и тремя горлышками, два резервуара, трубки, четыре ловушки.; Стеклянные приборы, круглодонная колба с тремя горлышками, две емкости, трубопровод, четыре ловушки. | Принято |
| 161 | А.4. Извлечение | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Процедура удаления была назначена для предотвращения загрязнения, например, с помощью лабораторного прибора.; Процедура извлечения рассчитана для предотвращения загрязнения пробы воздухом из лаборатории. |  |
| 162 | А.4.2 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. К 400 мл NH4OH, 0,1 моль∙л–1 (A.2.6), добавляют 100 мл CH3OH (A.2.8) и размешивают их. Затем добавляют 4 мл CaCl2, 1,5 моль∙л-1 (A.2.7).; К 400 мл NH4OH, 0,1 моль/л (A.2.6) добавляют 100 мл CH3OH (A.2.8) и размешивают. Затем добавляют 4 мл CaCl2, 1,5 моль/л (A.2.7).. | Принято |
| 163 | А.4.3 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. В ловушку 1 (A.3.4) помещают 70 мл HCl, 0,6 моль∙л–1 (A.2.4). В ловушки 2–4 распределяют раствор для осаждения (A.4.2, например, по 125 мл в каждую). Может быть полезно охладить ловушки льдом.; В ловушку 1 (A.3.4) помешают 70 мл HCl, 0,6 моль/л (A.2.4). В ловушки 2–4 распределяют раствор для осаждения (A.4.2, например, по 125 мл в каждую). Полезно охладить ловушки льдом.. | Принято |
| 164 | А.4.4 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Химическое разделение; Химическое выделение. В колбу с круглым дном добавляют 5 г Na2S2O8 (A.2.1).; В круглодонную колбу добавляют 5 г Na2S2O8 (A.2.1).. Экстракция достигается через 2 часа.; Экстрагирование достигается через 2 часа.. | Принято |
| 165 | А.4.5 Извлечение карбоната кальция | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Извлечение карбоната кальция; Химический выход карбоната кальция. После 10 мин пребывания в ультразвуковой ванне (A.3.3) переносят содержимое пробирок в центрифужную пробирку, промыв ловушки раствором NH4OH 0,1 моль∙л–1 (A.2.6).; После 10 мин пребывания в ультразвуковой ванне (A.3.3) переносят содержимое пробирок в центрифужную пробирку, промыв ловушки раствором NH4OH 0,1 моль/л (A.2.6).. После центрифугирования (например, 10 мин при 3000 об/мин–1) раствор сливают и добавляют 10 мл NH4OH, 0,1 моль∙л-1. Пробирку помещают в ультразвуковую ванну на 10 минут. Раствор переливают в предварительно взвешенный счетный флакон, который называется флаконом с тестируемым образцом. Выпарить досуха. Флакон хранят в эксикаторе и дают ему остыть до комнатной температуры. Необходимо взвесить флакон и его содержимое. Затем может быть определено химическое восстановление.; После центрифугирования (например, 10 мин при 3000 об/мин) раствор сливают и добавляют 10 мл NH4OH, 0,1 моль/л. Пробирку помещают в ультразвуковую ванну на 10 минут. Раствор переливают в предварительно взвешенную счетную виалу, которая называется виала с тестируемым образцом. Выпарить до сухого состояния. Виалу хранят в эксикаторе и дают ему остыть до комнатной температуры. Необходимо взвесить виалу и её содержимое. Затем может быть определен химический выход.. | Принято |
| 166 | A.4.6 Химическое восстановление | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. A.4.6 Химическое восстановление; A.4.6 Химический выход. Степень химического извлечения определяется по формуле (A.1):; Химический выход определяется по формуле (A.1):. |  |
| 167 | A.5.1 Подготовка холостого образца | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. В пробирку для подсчета добавляют от 80 до 105 мг CaCO3 (столько же, сколько в тестируемом образце), 4,4 мл дистиллированной воды (A.2.10) и 0,5 мл раствора 50 г∙л–1 NaOH (A.2.12) и 10 г∙л-1 Na2CO3. Тщательно перемешать и поместить флакон в ультразвуковую ванну (A.3.3) на 10 минут. Необходимо убедиться, что раствор является однородным.; В счетную виалу добавляют от 80 до 105 мг CaCO3 (столько же, сколько в тестируемом образце), 4,4 мл дистиллированной воды (A.2.10) и 0,5 мл раствора 50 г/л NaOH (A.2.12) и 10 г/л Na2CO3. Тщательно перемешать и поместить виалу в ультразвуковую ванну (A.3.3) на 10 минут. Необходимо убедиться, что раствор является однородным.. Во флакон добавляют 0,1 мл поглотителя CO2 (A.2.13) и 5 мл сцинтилляционного коктейля (A.2.14). Тщательно перемешивают и помещают флакон в ультразвуковую ванну на 10 минут. Необходимо убедиться, что раствор является однородным.; В счетную виалу добавляют 0,1 мл поглотителя CO2 (A.2.13) и 5 мл сцинтилляционного коктейля (A.2.14). Тщательно перемешивают и помещают виалу в ультразвуковую ванну на 10 минут. Необходимо убедиться, что раствор является однородным.. | Принято |
| 168 | A.5.2 Подготовка испытательного образца | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Во флакон с тестируемым образцом добавляют 4,4 мл дистиллированной воды (A.2.10) и 0,5 мл раствора из 50 г∙л–1 NaOH (A.2.12) и 10 г∙л–1 Na2CO3. Тщательно перемешивают содержимое флакона и помещают его в ультразвуковую ванну (A.3.3) на 10 минут.; В виалу с тестируемым образцом добавляют 4,4 мл дистиллированной воды (A.2.10) и 0,5 мл раствора из 50 г/л NaOH (A.2.12) и 10 г/л Na2CO3. Тщательно перемешивают содержимое виалы и помещают ее в ультразвуковую ванну (A.3.3) на 10 минут.. Во флакон добавляют 0,1 мл поглотителя CO2 (A.2.13) и 5 мл сцинтилляционного коктейля (A.2.14).; В виалу добавляют 0,1 мл поглотителя CO2 (A.2.13) и 5 мл сцинтилляционного коктейля (A.2.14).. | Принято |
| 169 | A.6 Процедуры подсчета голосов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. A.6 Процедуры подсчета голосов; A.6 Порядок проведения счета. | Принято |
| 170 | ПРИЛОЖЕНИЕ А В.1 Принцип | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Общее содержание углерода определяется в пробе воды [17]. Углеродсодержащие продукты в образце воды гидролизуются и окисляются в CO2 под действием потока инертного газа (например, азота или аргона), а CO2 абсорбируется во флаконе LSC.; В пробе воды определяют общее содержание углерода [17]. Углеродсодержащие продукты в образце воды гидролизуются и окисляются в CO2 под действием потока инертного газа (например, азота или аргона), а CO2 абсорбируется в виале ЖСС.. | Принято |
| 171 | В.2 Реагенты | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Перманганат калия (KMnO4), 100 г∙л–1.; Перманганат калия (KMnO4), 100 г/л.. Серная кислота (H2SO4), 4 моль∙л–1.; Серная кислота (H2SO4), 4 моль/л.. | Принято |
| 172 | В.3 Оборудование | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Стандартные лабораторные трубки (например, виниловые трубки из ПВХ) для подключения рефлюкс-охладителя, картриджа с диоксидом кремния и флакона LSC.; Стандартные лабораторные трубки (например, виниловые трубки из ПВХ) для подключения рефлюкс-охладителя, картриджа с диоксидом кремния и флакона ЖСС. | Принято |
| 173 | В.3.9 | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Флаконы LSC; Виалы для ЖСС.. |  |
| 174 | B.4.2 Подготовка | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Пробирку заполняют для подсчета LSC (B.3.9) известным количеством поглотителя CO2 (B.2.7), например 8 мл Carbo-Sorb ® E, и закрывают крышкой (B.3.10).; Счетную виалу для ЖСС заполняют известным количеством поглотителя CO2 (B.2.7), например 8 мл Carbo-Sorb ® E, и закрывают крышкой (B.3.10).. Флакон помещают в небольшой стакан со льдом (чтобы предотвратить потери при испарении).; Виалу помещают в небольшой стакан со льдом (чтобы предотвратить потери при испарении).. Продувку запускают мягким инертным газом (B.2.3) (от 1 пузырька s–1 до 2 пузырьков s–1) и необходимо убедиться, что скорость пузырьков во флаконе LSC, содержащем поглотитель CO2 одинакова по объему; Продувку запускают мягким инертным газом (B.2.3) (от 1 пузырька с-1 до 2 пузырьков с-1) и необходимо убедиться, что скорость пузырьков в виале для ЖСС с содержанием поглотителя CO2 равна объемной скорости. | Принято |
| 175 | B.4.3 Химическое разделение | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Начинают окисление, добавив 50 мл раствора KMnO4 (B.2.1) и 40 мл 4 моль∙л–1 H2SO4 (B.2.2) путем инъекции через перегородку или пробку (B.3.7). Для порционного добавления окислителя и кислоты удобно использовать пластиковый шприц объемом 10 или 20 мл.; Начинают окисление, добавив 50 мл раствора KMnO4 (B.2.1) и 40 мл 4 моль/л H2SO4 (B.2.2) путем вливания через перегородку (мембрану) или пробку (B.3.7). Для порционного добавления окислителя и кислоты удобно использовать пластиковый шприц объемом 10 или 20 мл.. Необходимо регулярно проверять состояние флакона LSC, содержащего поглотитель CO2, и при необходимости заменять охлаждающий лед. После 5 ч кипячения и окисления флакон LSC (флакон 1) извлекают и заменяют непосредственно новым флаконом LSC (флакон 2), заполненным точно так же, как флакон 1.; Необходимо регулярно проверять счетную виалу ЖСС, содержащую поглотитель CO2, и при необходимости заменять охлаждающий лед. После 5 ч кипячения и окисления виалу (виала 1) извлекают и заменяют непосредственно новой виалой ЖСС (флакон 2), заполненной точно так же, как виала 1.. Сначала флакон 2 вынимают из источника тепла. Систему продувки N2 отключают и дают оборудованию остыть до комнатной температуры.; Сначала виалу 2 снимают с источника тепла. Систему продувки N2 отключают и дают оборудованию остыть до комнатной температуры.. | Принято |
| 176 | B.5 Подготовка источников, подлежащих измерению B.5.1 Подготовка холостого образца | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Флакон LSC наполняют тем же количеством поглотителя CO2 (B.2.6) и сцинтилляционного коктейля (B.2.7), что и флаконы, содержащие образец.; Виалу ЖСС наполняют тем же количеством поглотителя CO2 (B.2.6) и сцинтилляционного коктейля (B.2.7), что и виалы, содержащие образец.. Сцинтилляционный коктейль (В.2.7) добавляют, например, по 12 мл Permafluor ® E+ в каждый из флаконов и взбалтывают. Флакон тщательно протирают.; Сцинтилляционный коктейль (В.2.7) добавляют, например, по 12 мл Permafluor ® E+ в каждую из виал и взбалтывают. Виалы тщательно протирают.. | Принято |
| 177 | В.6 Процедуры подсчета голосов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. В.6 Процедуры подсчета голосов; В.6 Порядок счета. Необходимо определить завершено ли окисление по результатам LSC. Следовательно, практическое приближение конечной точки окисления может быть выполнено следующим образом: активность 14С во флаконе 2 относительно флакона 1 используется для определения того, завершено ли окисление. Если активность 14С во флаконе 2 составляет менее 3 % от активности 14С во флаконе 1, окисление считается завершенным.; Необходимо определить завершено ли окисление по результатам ЖСС. Следовательно, практическое приближение конечной точки окисления может быть выполнено следующим образом: активность 14С в виале 2 по отношению в виале 1 используется для определения того, завершено ли окисление. Если активность 14С в виале 2 составляет менее 3 % от активности 14С в виале 1, окисление считается завершенным.. | Принято |
| 178 | Приложение C | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Внутренний стандартный метод; Метод внутреннего стандарта. | Принято |
| 179 | С.1 Подготовка образцов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Для каждой пробы воды необходимо приготовить две контрольные пробирки с одинаковым объемом пробы (V1) и сцинтилляционным коктейлем в каждой. Объемы пробы и сцинтилляционного коктейля определяются емкостью сцинтилляционного коктейля для водных образцов, но рекомендуется общий объем около 20 мл. В один из двух флаконов точно добавьте известное количество внутреннего стандартного раствора с такой же активностью.; Для каждой пробы воды необходимо приготовить две контрольные счетные виалы с одинаковым объемом пробы (V1) и сцинтилляционным коктейлем в каждой. Объем пробы и сцинтилляционного коктейля определяются емкостью сцинтилляционного коктейля для проб воды, но рекомендуется общий объем около 20 мл. В одну из двух виал добавьте точное известное количество внутреннего стандартного раствора с такой же активностью.. Образцы необходимо маркировать таким образом, чтобы флаконы с шипами и без них можно было отличить друг от друга и от других образцов в той же аналитической партии. Тщательно встряхивают все флаконы в партии.; Образцы необходимо маркировать таким образом, чтобы можно было различать виалы с введенным и невведенным раствором в той же аналитической партии. Тщательно встряхивают все виалы в партии.. Пробирки для подсчета фона готовят аналогично, используя тот же объем (V1) чистой воды плюс сцинтилляционный коктейль.; Виалы для фонового счета готовят аналогично, используя тот же объем (V1) чистой воды плюс сцинтилляционный коктейль.. Подготовку источника подсчета следует проводить при приглушенном освещении; Подготовку счетного источника следует проводить при приглушенном (тусклом) освещении. При использовании полиэтиленовых флаконов для подсчета рекомендуется использовать внутренний стандарт. При использовании внешнего стандарта в полиэтиленовых счетных флаконах могут возникать ошибки, поскольку скорость счета внешнего стандарта изменяется в зависимости от времени из-за потери компонентов сцинтилляционного раствора в результате диффузии в стенку счетного флакона. Эффекты значительно меньше при более низких температурах (от плюс 4 до плюс 10°C), чем при более высоких температурах (например, от плюс 20 до плюс 25°C).; При использовании полиэтиленовых счетных виал рекомендуется использовать внутренний стандарт. При использовании внешнего стандарта в полиэтиленовых счетных виалах могут возникать ошибки, поскольку скорость счета внешнего стандарта изменяется в зависимости от времени из-за потери компонентов сцинтилляционного раствора в результате диффузии в стенку счетной виалы. Эффекты значительно меньше при более низких температурах (от плюс 4 до плюс 10°C), чем при более высоких температурах (например, от плюс 20 до плюс 25°C).. | Принято |
| 180 | C.2 Процедура подсчета голосов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. C.2 Процедура подсчета голосов; ## C.2 Порядок проведения счета. После встряхивания флаконы необходимо протереть для подсчета, влажной тканью, не оставляющей осадка, чтобы удалить электростатический заряд. После очистки необходимо избегать контакта со светопропускающими частями счетных флаконов.; ## После встряхивания протрите счетные виалы влажной тканью, не оставляющей осадка, чтобы удалить электростатический заряд. После очистки необходимо избегать контакта со светопропускающими частями счетных виал.. ## Пробирки помещают для подсчета в LSC, отмечая последовательность, например, фон, образец 1, образец 1 с добавлением внутреннего стандартного раствора, фон, образец 2 и т.д.; ## Счетные виалы помещают в ЖСС, отмечая последовательность, например, фон, образец 1, образец 1 с добавлением раствора внутреннего стандарта, фон, образец 2 и т.д.. ## Флаконы подсчитывают в течение заданного времени или до тех пор, пока не будет достигнуто заданное количество.; ## Счетные виалы измеряют в течение заданного времени или до тех пор, пока не будет достигнуто заданное количество.. ## Обычно достаточно времени подсчета в 100 мин на флакон, хотя лаборатория должна определить, соответствует ли это требуемому пределу обнаружения, и соответствующим образом скорректировать его. Предпочтительно пересчитывать серию флаконов в течение повторяющихся коротких периодов времени, а не одного длительного периода времени, например, вместо одного подсчета в течение 100 минут подсчитывают пять раз в течение 20 минут. Это можно сделать только при наличии автоматической смены образцов. Это обеспечивает лучший контроль стабильности образцов и снижает вероятность необнаруженных ошибочных подсчетов.; ## Обычно достаточно времени счета в 100 мин на виалу, хотя лаборатория должна определить, соответствует ли это требуемому пределу обнаружения, и соответствующим образом скорректировать его. Предпочтительно провести счет серии виал в течение повторяющихся коротких периодов времени, а не одного длительного периода времени, например, вместо одного счета в течение 100 минут подсчитывают пять раз в течение 20 минут. Это можно сделать только при наличии автоматической смены образцов. Это обеспечивает лучший контроль стабильности образцов и снижает вероятность необнаруженного ошибочного счета.. ## Перед подсчетом рекомендуется выдержать флаконы для подсчета в приборе LSC в течение ночи, чтобы обеспечить адаптацию к освещению и температуре, тем самым снижая вероятность возникновения интерференционной люминесценции во время подсчета.; ## Перед проведением счета рекомендуется выдержать виалы в приборе ЖСС в течение ночи, чтобы обеспечить адаптацию к освещению и температуре, тем самым снижая вероятность возникновения интерференционной люминесценции во время счета.. | Принято |
| 181 | C.3 Выражение результатов | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. C.3 Выражение результатов; C.3 Представление результатов. Общие формулы, приведенные в разделе 8, используются с учетом того, что эффективность подсчета рассчитывается по формуле (C.1); Общие формулы, приведенные в разделе 8, используются с учетом того, что эффективность счета рассчитывается по формуле (C.1). ## где, rs – скорость подсчета s-1 пробы с добавлением внутреннего стандартного раствора; ## rg – скорость подсчета s-1 пробы без добавления внутреннего стандартного раствора; ## As- добавленное действие.; ## где, rs – скорость счета с-1 пробы с добавлением раствора внутреннего стандарта; ## rg – скорость счета с-1 пробы без добавления раствора внутреннего стандарта; ## As- вносимая активность.. | Принято |
| 182 | Приложение D | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. Численные приложения; Численное приложение (применение). В таблице D.1 представлены значения параметров для трех ситуаций концентрации активности.; В таблице D.1 представлены значения параметров для трех ситуаций с удельной активностью.. | Принято |
| 183 | Таблица D.1 – Значения параметров | Изложить текст в следующем варианте Текущее значение; Предлагаемое. s-1; везде заменить на с-1. Бк∙л-1; везде заменить на Бк/л. | Принято |
| - АО «ШалкияЦинк ЛТД» Исх. №08-13/0844 от 03.08.2023 г. |  |  |  |  |
| 184 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ТОО «Казцинк» Исх. № 03-02/103 от 03.08.2023 г. |  |  |  |  |
| 185 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - АО «Казатомпром» Исх. №04-16/2814 от 04.08.2023 года |  |  |  |  |
| 186 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - АО «Ульбинский металлургический завод» Исх. №20-01-15/10166 эп от 11.08.2023 г. |  |  |  |  |
| 187 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Исх. № 16-05/724 от 14.08.2023 |  |  |  |  |
| 188 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ТОО «ЭКО-Н Сервис» Исх. №33 от 04.09.2023 |  |  |  |
| 189 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ТОО «ЭлектроТрансРеелто» Исх. № 68/2-23 от 04.09.2023 |  |  |  |
| 190 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ТОО «Ast Distribution» Исх. № 019 от 04.09.2023 |  |  |  |
| 191 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ТОО «Эко РБК» Исх. № 247 от 05.09.2023 |  |  |  |
| 192 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - ТОО «АТАКИМ» Исх. №38 от 06.09.2023 |  |  |  |
| 193 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| - РГП на ПХВ «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» МЭ РК Исх. № 12-13/655 э.п. от 06.09.2023 г. |  |  |  |
| 194 | 3.1 Термины и определения | βmax; Максимальная энергия для бета-излучения; кэВ. V; Объем лабораторной пробы; л. m; Масса лабораторного образца; кг. ρ; Плотность образца; кг/л. cA; Удельная активности; Бк/л. a; Активность на единицу массы; Бк/кг. A; Активность источника калибровки; Бк. As; Активность раствора внутреннего стандарта; Бк. n; Число счета; -. No; Число счетных импульсов фона; -. t0; Счетное время фона в секундах; с. Ng; Число счетных импульсов пробы; -. tg; Счетное время пробы; с. ts; Счетное время калибровки; с. r0; Скорость счета фона; с-1. rg; Скорость счета анализируемой пробы; с-1. rs; Скорость счета калибровки; с-1. ε; Эффективность обнаружения; -. Q; Параметр гашения; -. fq; Коэффициент гашения; -. εq; Эффективность счета при параметре гашения Q; -. Rc; Химический выход; -. mTC; Масса общего количества углерода в образце; кг. mPC; Масса углерода в осадке; кг. mCC; Масса углерода в носителе; кг. mSC; Масса образца углерода в осадке; кг. u(cA); Стандартная неопределенность, связанная с результатом измерения; Бк/л. urel; Относительная стандартная неопределенность; -. cA; Возможные или предполагаемые истинные количественные значения измеряемой величины; Бк/л. u(cA); Стандартная неопределенность cA; Бк/л. α, β; Вероятность ложноположительного и ложноотрицательного решения соответственно; -. k1−α; Квантиль стандартизированного нормального распределения для вероятности 1 – α; -. k1−β; Квантиль стандартизированного нормального распределения для вероятности 1 – β; -. cA*; Порог принятия решения; Бк/л. cA#; Предел обнаружения; Бк/л. cA⊲, cA⊳; Нижняя и верхняя границы вероятностно симметричного интервала покрытия; Бк/л. cA<, cA>; Нижний и верхний пределы самого короткого интервала покрытия; Бк/л. γ/2; Вероятность того, что измеряемая величина будет меньше cA⊲ или больше cA⊳; -. 1 − γ; Вероятность для интервала охвата измеряемой величины; -. Φ; Функция распределения стандартизированного нормального распределения; -. ω; Функция распределения стандартизированного нормального распределения с cA/u(cA); -. kp, kq; Квантиль стандартизированного нормального распределения для вероятностей p и q соответственно; -. U; Расширенная неопределенность, рассчитанная по U=k∙u(cA) при k=1,2....; Бк/л. Далее по тексту единицы измерения привести к виду, указанному в данной таблице.. | Принято |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов:39

из них: без замечаний и предложений: 35

с замечаниями и предложениями: 4

Общее количество замечаний: 182

из них: принято: 182;

не принято: -.

Генеральный директор														Андреев В.И.