Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	2

6	Требования к условиям измерений	2

7	Средства измерений и вспомогательные устройства	2

8	Отбор проб	3

9	Выполнение измерений	3

10	Обработка результатов измерений	3

11	Оформление результатов измерений	3

12	Требования к показателям точности измерений	4

Приложение А (обязательное) Образец стандартного шрифта для измерения прозрачности воды	5

Библиография	6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения прозрачности в производственных водах тепловых электростанций методом Снеллена в диапазоне измерений высоты слоя воды от 5 до 30 см.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

СТ РК ГОСТ Р 51592–2009 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

- Сущность метода

Определение прозрачности основано на измерении высоты столба воды, сквозь который можно наблюдать белый диск определенных размеров, опускаемый непосредственно в воду, или же различать на белой бумаге стандартный шрифт в цилиндре.

Прозрачность воды в лаборатории измеряют с помощью цилиндра Снеллена и стандартного шрифта, сущность которого состоит в прочтении стандартного шрифта сверху через водяной столб.

Прозрачность зависит от цвета воды и ее мутности, которые характеризуют наличие в ней взвешенных примесей.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

5.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

5.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

5.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

5.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие опыт работы в лаборатории и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений и вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и оборудование:

Цилиндр Снеллена, шкала от 0 до 30 см (150 см3), цена деления шкалы 5 мм, диаметр 52 мм, высота 330 мм или стеклянный цилиндр, градуированный в единицах длины, с внутренним диаметром не менее 2,5 см, высотой не менее 30 см, с плоским прозрачным дном и сливным боковым краном в нижней части.

При отсутствии цилиндра Снеллена допускается использовать стеклянный цилиндр любого типа высотой не менее 30 см (например, цилиндр мерный исполнения 3 по                   ГОСТ 1770 вместимостью 250 см3) и линейку металлическую с пределом измерения не менее 300 мм по ГОСТ 427.

Образец стандартного шрифта (любой текст, отпечатанный черным шрифтом высотой не менее 3,5 мм и шириной линии не менее 0,5 мм (шрифт Arial, размер шрифта 15, прописные буквы) согласно Приложению А.

Примечание – Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики и иметь действующие сертификаты поверки/калибровки.

- Отбор проб

8.1 Отбор проб проводят в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51592.

8.2 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

8.3 Пробу следует отбирать в чистую склянку по возможности освобожденную от остатков дистиллированной воды, использованной при промывании склянки.

8.4 Анализ проводят на месте отбора проб или в лаборатории непосредственно после отбора. Не допускается хранение отобранных проб или предварительный отбор проб.

- Выполнение измерений

Отбирают 0,5 дм3 анализируемой воды, хорошо взбалтывают в течение 2-3 мин и сразу же выливают в сухой цилиндр до отметки, предположительно соответствующей прозрачности воды, затем цилиндр устанавливают над шрифтом так, чтобы его дно находилось на 4 см выше шрифта.

Добавляя или отливая воду из цилиндра, устанавливают предельную высоту столба воды, при которой чтение шрифта еще возможно.

Для повторных измерений доливают воду в цилиндр до тех пор, пока шрифт снова станет нечитаемым, и вновь сливая воду до появления шрифта.

Определение прозрачности проводят в хорошо освещенном помещении, но не на прямом солнечном свету на расстоянии 1 м от окна не под действием прямого солнечного света.

- Обработка результатов измерений

В качестве результата берут среднее арифметическое значение Xср  результатов двух параллельных измерений высоты слоя воды, в см, полученное в условиях повторяемости, рассчитанное по формуле:

Xср=X1+X22,                                                              (1)

где X1, X2 – результаты параллельных определений, см.

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (2):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                                     (2)

где X – результат измерений прозрачности;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, см                                                (3)

где ±δ  – относительное значение показателя точности методаи, которое приведено в таблице 1.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (4)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации методики в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Характеристика погрешности (показатель точности результатов анализа) л может быть установлена на основе выражения:

л =0,84· см                                                                                (5)

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений прозрачности в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, см | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| от 5 до 30 вкл | 5,7 | 9,4 | 19,5 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- Оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- Оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- Оценке возможности использования результатов измерений.

Приложение А

(обязательное)

Образец стандартного шрифта для измерения прозрачности воды

Шрифт Arial должен быть набран кеглем 15 на бумаге формата А4.

ВОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 38 48 45 126 4 78 235 1129698

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: прозрачность, воды производственные, тепловые электростанции, высота слоя воды, метод Снеллена, методы измерений

МКС 13.060

Ключевые слова: прозрачность, воды производственные, тепловые электростанции, высота слоя воды, метод Снеллена, методы измерений

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |