Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ И АММИАКА

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

3.1	Титриметрический метод определения углекислоты	2

3.2	Фотометрический метод определения аммиака	3

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	3

5	Требования к квалификации операторов	4

6	Требования к условиям измерений	4

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	4

7.1	Титриметрический метод определения углекислоты	4

7.2	Метод определения аммиака	5

8	Отбор проб	6

8.1	Подготовка к отбору проб	6

8.2	Отбор проб воды	6

8.3	Переноска проб и сроки хранения	8

9	Титриметрический метод определения углекислоты	8

9.1	Подготовка лабораторной посуды	8

9.2	Приготовление растворов	8

9.3	Измерение массовой концентрации свободной углекислоты	10

9.4	Обработка результатов	11

10	Фотометрический метод определения аммиака	12

10.1	Подготовка пробы	12

10.2	Приготовление растворов	13

11	Оформление результатов измерений	16

12	Требования к показателям точности измерений	17

Библиография	18

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ И АММИАКА

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает содержание углекислоты и аммиака в производственных водах тепловых электростанций.

Диапазон измерений:

- свободной углекислоты титриметрическим методом от 1 до 30 мг/дм3;

- аммиака фотометрическим методом от 0,01 до 1,2 мг/дм3.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2.4–2019 Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

СТ РК 2.21–2019 Порядок проведения испытаний и утверждения. Типа средств измерений

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3758–75 Реактивы. Алюминий сернокислый 18-водный. Технические условия

ГОСТ 3760–79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3773–72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4107–78 Реактивы. Бария гидроокись 8-водная. Технические условия

ГОСТ 4212–2016 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 4232–74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4329–77 Реактивы. Квасцы алюмокалиевые. Технические условия

ГОСТ 4517–2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 4919.2–77Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов

ГОСТ 5845–79 Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия

ГОСТ 5850–72 Индикаторы. Фенолфталеин

ГОСТ 9251–70 Кислота 2-окиси-З-нафтойная техническая

ГОСТ 11125–84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14261–77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27068–86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия

ГОСТ 29224–91 Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы устройства, конструирования и применения

ГОСТ 29227–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Титриметрический метод определения углекислоты

Метод предназначена для анализа производственных вод тепловых электростанций и устанавливает порядок определения массовой концентрации свободной углекислоты в исходной воде, в Н-катионированной воде до и после декарбонизатора, очищенной воде, питательной воде после деаэрации, конденсате пара и грунтовых водах.

Определение свободной углекислоты (СО2) в водных растворах основано на количественном переводе СО2 в (НСО3) с последующим определением гидрокарбонат-ионов титриметрическим методом анализа. В качестве титрантов используются растворы НСl или NaOH. При малых содержаниях свободной углекислоты применяют обратное титрование: к анализируемой пробе добавляют избыток вещества (Ва(ОН)2 или NaOH), стехиометрически реагирующего со свободной углекислотой, доводят реакцию до конца, а затем количество непрореагировавшего вещества титруют раствором НСl. При концентрациях углекислоты более 15 мг/дм3 применяют прямое титрование, когда титрант – NaOH непосредственно добавляют к пробе. Точку эквивалентности фиксируют по изменению окраски раствора с использованием индикаторов.

Обратное

титрование

избытка

Ва(ОН)2

раствором

НСl

Схема анализа

Пробы ССО2< 2 мг/дм3

(питательная вода

после деаэрации,

конденсаты пара)

Концентрирование

раствором (ВаОН)2

Ва(ОН)2 +СО2 =

ВаСО3 + Н2О

Отбор проб

Рисунок 1А

Отбор проб

Рисунок 2

Пробы ССО2 = 2-15 мг/дм3

(природные, после

декарбонизатора)

Добавка NаОН

2NаОН +Н2СО3 =

Nа2СО3 + 2Н2О

Обратное

титрование

избытка

NаОН

раствором

НСl

Пробы ССО2>15 мг/дм3

(Н-катионированные,

грунтовые)

Прямое

титрование

раствором

НСl

Отбор проб

Рисунок 1А

Если содержание свободной углекислоты в пробе выходит за нижнюю границу диапазона определяемых концентраций, проводят концентрирование исходной анализируемой пробы воды.

Фотометрический метод определения аммиака

Сущность метода состоит во взаимодействии аммиака в щелочной среде с реактивом Несслера (щелочным раствором двойной соли HgJ2·2KJ или К2НgJ4) и измерения оптической плотности, образующейся при этом желто-коричневый цвет при длине волны 400 нм.

Чувствительность определения аммиака в пробе составляет 10 мкг. Определению мешает гидразин.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

4.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

4.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющий опыт работы в химической лаборатории и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Титриметрический метод определения углекислоты

7.1.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- весы лабораторные общего назначения II класса точности и наибольшим пределом взвешивания 220 г по ГОСТ 24104;

- колбы мерные с притертой пробкой и одной меткой вместимостью 1000, 500, 250, 100 и 50 см3 по ГОСТ 1770;

- цилиндры измерительные с носиков вместимостью 50, 100, 250 и 500 см3 по                     ГОСТ 1770;

- стаканы химические термостойкие с носиком, высокие вместимостью 100, 250 и 500 cм3 по ГОСТ 25336;

- колбы конические вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336;

- бюретки вместимостью 10 и 25 см3 по ГОСТ 9251;

- дозаторы пипеточные с дискретностью установки доз 0,01-1,0 см3;

- пипетки стеклянные вместимостью 5, 10, 25, 50 и 100 см3 2 класса по                                ГОСТ 29227.

Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан по результатам испытаний с целью утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 и поверены в соответствии с СТ РК 2.4.

7.1.2 При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- колбы конические с пришлифованными пробками вместимостью 250, 500 и 100 см3 по ГОСТ 25336;

- воронки лабораторные по ГОСТ 25336;

- сосуды полиэтиленовые с полиэтиленовыми крышками вместимостью 500,                   1000 см3;

- колбы круглодонные или конические вместимостью 1500 и 2000 см3 по                     ГОСТ 25336;

- колонка фрезениуса;

- трубки хлоркальциевые по ГОСТ 25336;

- микрокомпрессор;

- сменные наконечники к дозаторам на 0,01-10,0 см3;

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных.

7.1.3 При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- натрия гидроокись х.ч. по ГОСТ 4328 или стандарт-титр;

- бария гидроокись восьмиводная х.ч. по ГОСТ 4107;

- кислота соляная концентрированная х.ч. по ГОСТ 3118 или кислота соляная концентрированная ос.ч. по ГОСТ 14261;

- кислота соляная, стандарт-титр;

- кислота азотная, ос.ч. по ГОСТ 11125;

- метиловый оранжевый индикатор, ч.д.а;

- фенолфталеин, ч.д.а по ГОСТ 5850;

- вода очищенная по [1].

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

Метод определения аммиака

7.2.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- фотоколориметр типа КФК-2 или аналогичного, типа с наборов кювет, толщиной колориметрируемого слоя до 100 мм и набором светофильтров;

- портативный колориметр для анализа воды со стеклянными кюветами для образцов (для экспресс-метода);

- весы лабораторные общего назначения II класса точности и наибольшим пределом взвешивания 220 г по ГОСТ 24104;

- колбы мерные с притертой пробкой и одной меткой вместимостью 1000, 500, 250, 100 и 50 см3 по ГОСТ 1770;

- цилиндры измерительные с носиком вместимостью 50, 100, 250 и 500 см3 по                     ГОСТ 1770;

- стаканы химические термостойкие с носиком, высокие вместимостью 100, 250 и 500 cм3 по ГОСТ 25336;

- стандартный образец ионов аммония с концентрацией 1 г/дм3, относительная погрешность ± 1,0 % (ГСО 7747-99 МСО 0200:2001);

- дозаторы пипеточные с дискретностью установки доз 0,01-1,0 см3;

- пипетки стеклянные вместимостью 5, 10, 25, 50 и 100 см3 2 класса по                                ГОСТ 29227;

- термометр лабораторный с ценой деления 5 ℃ с диапазоном измерений температуры от 0 ℃ до 350 ℃ по ГОСТ 29224.

Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан по результатам испытаний с целью утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 и поверены в соответствии с СТ РК 2.4.

7.2.2 При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- плитка электрическая лабораторная с рабочим диапазоном температур от 30 °С до 320 °С;

- колбы конические с пришлифованными пробками вместимостью 250, 500 и 100 см3 по ГОСТ 25336;

- воронки лабораторные по ГОСТ 25336;

- сменные наконечники к дозаторам на 0,01-10,0 см3.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных.

7.2.3 При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- реактив Несслера (щелочной раствор двойной соли (К2HgJ4);

- калий йодистый ч.д.а. по ГОСТ 4232;

- йодид ртути (II) ч.д.а.;

- калий-натрий виннокислый (сегнетова соль) ч.д.а. по ГОСТ 5845;

- квасцы алюмокалиевые по ГОСТ 4329 или квасцы алюмоаммонийные по                  ГОСТ 4238;

- аммиак водный х.ч. по ГОСТ 3760;

- алюминий сернокислый 18-водный ч.д.а. (сульфат алюминия) по ГОСТ 3758;

- йод кристаллический ч.д.а. по ГОСТ 4759 или фиксанал;

- натрия гидроокись х.ч. по ГОСТ 4328 или стандарт-титр;

- натрия тиосульфат 5-водный по ГОСТ 27068;

- натрия тиосульфат ч.д.а. или фиксанал;

- аммоний хлористый х.ч. поГОСТ 3773;

- кислота соляная концентрированная х.ч. по ГОСТ 3118 или кислота соляная концентрированная ос.ч. по ГОСТ 14261;

- вода очищенная по [1].

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Отбор проб

Подготовка к отбору проб

8.1.1 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторения.

8.1.2 Способ отбора проб зависит от содержания углекислоты (СО2). Одновременный отбор двух параллельных проб возможен только при использовании специального оборудования, обеспечивающего разделение струи воды из пробоотборной точки на два равномерных потока. При отсутствии такого оборудования параллельными можно считать две последовательно отобранные в короткий промежуток времени пробы.

8.1.3 Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей    40 ºС.

Отбор проб воды

8.2.1 Питательная вода после деаэрации и конденсаты пара с концентрацией углекислоты менее 2 мг/дм3

Собирают прибор в соответствии с рисунком 1А. Колбу 1, предварительно тарированную по объему воды 1000 см3, присоединяют трубкой 2 к отборной точке, заполняют колбу 1 анализируемой водой, давая ей выливаться через трубку 5 в дренаж до тех пор, пока через прибор не протечет 6-7 объемов воды, зажимы 3 и 6 закрывают и переносят колбу в лабораторию, присоединяют колонку Фрезениуса 7, заполненную аскаритом (рисунок 1Б). Затем открывают зажимы 3 и 6 и сливают анализируемую воду до уровня, соответствующего объему 1000 см3.

| А – у пробозаборного устройства | Б – в лаборатории |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Прибор для отбора проб при концентрациях углекислоты менее 2 мг/дм3.

8.2.2 Природная вода и вода после декарбонизатора с концентрацией углекислоты от 2 до 15 мг/дм3

Отбор проб выполняют в соответствии с рисунком 2: в ведро 1 помещают сосуд 2 вместимостью 250 см3, предварительно тарированный по определенному объему воды (100, 150 или 200 см3), в который опущена стеклянная трубка 3, соединенная резиновой трубкой с отборным штуцером 4.

Рисунок 2 – Прибор для отбора проб при концентрациях углекислоты более 2 мг/дм3

Через сосуд пропускают анализируемую воду, пока уровень ее не повысится на                          5 - 10 см выше сосуда. После этого осторожно вынимают стеклянную трубку, не прекращая поступления воды, сосуд закрывают пробкой, которая должна находиться под слоем воды в ведре, закрытый сосуд вынимают из ведра и переносят в лабораторию.

8.2.3 Н-катионированная и грунтовая вода с концентрацией углекислоты более                 10 мг/дм3

Отбор проб выполняют по 8.2.1.

Переноска проб и сроки хранения

Содержание углекислоты определяют на месте отбора проб, если это невозможно сделать, то сразу после доставки проб в лабораторию.

Пробы воды для определения аммиака анализируют сразу после отбора.

- Титриметрический метод определения углекислоты

Подготовка лабораторной посуды

Лабораторную стеклянную посуду, градуированные пипетки и наконечники дозаторов, использующиеся при определении массовой концентрации углекислоты, промывают азотной кислотой, затем многократно очищенной водой.

Приготовление растворов

9.2.1 Раствор гидроокиси натрия молярной концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению стандарт-титров, используя для разведения очищенную воду, предварительно освобожденную от растворенной углекислоты кипячением.

Допустимо приготовление раствора гидроокиси натрия молярной концентрации                   с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 по ГОСТ 4919.2. Для этого предварительно готовят концентрированный раствор гидроокиси натрия с (NaOH) = 1 моль/дм3: навеску 250 г гидроокиси натрия помещают в фарфоровый стакан и растворяют в 250 см3 очищенной воды, раствор охлаждают и переливают в полиэтиленовый флакон с пробкой. Раствор выдерживают в течение 15-20 суток до полного выпадения осадка углекислого натрия, нерастворимого в растворе гидроокиси натрия указанной концентрации. В отстоявшемся прозрачном растворе устанавливают содержание гидроокиси натрия титрованием раствором кислоты с (НСl) = 1 моль/дм3 в присутствии метилового оранжевого.

Раствор концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 готовят соответствующим разбавлением концентрированного раствора. Коэффициент поправки устанавливают титрованием кислотой с (НСl) = 0,1 моль/дм3.

Раствор с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 хранят в полиэтиленовом сосуде с хорошо завинчивающейся крышкой. Срок хранения раствора 2 месяца.

9.2.2 Раствор соляной кислоты молярной концентрации с (НСl) = 1,0 моль/дм3 готовят по ГОСТ 4919.2 в мерную колбу вместимостью 1000 см3 с небольшим количеством очищенной воды осторожно вводят 85 см3 концентрированной соляной кислоты (плотность 1,19 г/см3) (90 см3 при плотности 1,17 г/см3), после его остывания до комнатной температуры, доводят объем до метки очищенной водой. Если, плотность имеющейся в лаборатории кислоты отличается от приведенных выше, необходимо на основании замера плотности произвести расчет объёма кислоты.

Примечание – Объём концентрированной кислоты, имеющей нормальность Nк, который должен быть прибавлен к 1 дм3 очищенной воды для получения кислотного раствора нормальностью Nр, определяют по формуле:

V= (1×1000× Nр)/( Nк — Nр)

Значение Nк для соляной или серной кислоты находят по предварительно определенной плотности кислоты по имеющемся в лаборатории Справочникам по аналитической химии.

Пример

Так если имеется соляная кислота плотностью 1,175 г/см3 находим раствор концентрированной кислоты ( Nк ) — 11,34 моль /дм3, то для приготовления 0,1 моль/дм3 раствора необходимо взять

V= (1×1000×0,1)/(11,34-0,1) = 8,897 или 8,90 дм3

Если кислотный раствор готовился из фиксанала кислоты, то установка титра не требуется.

Если раствор готовился из реактивной кислоты, то необходимо установить его титр.

9.2.3 Раствор соляной кислоты молярной концентрации с (НСl) = 0,1 моль/дм3 готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению растворов из ГСО или стандарт-титров, используя для разведения очищенную воду.

Допустимо приготовление раствора соляной кислоты концентрации                             с(НСl) = 0,1 моль/дм3 по ГОСТ 4919.2 в мерную колбу вместимостью 1000 см3 с небольшим количеством очищенной воды осторожно вводят 8,5 см3 концентрированной соляной кислоты (плотность 1,19 г/см3) (9,0 см3 при плотности 1,17 г/см3), после чего доводят объем до метки очищенной водой.

Раствор должен храниться в склянке с плотно пригнанной пробкой. Срок хранения            2 мес.

9.2.4 Раствор индикатора метилового оранжевого с массовой долей 0,1 % навеску            0,1 г метилового оранжевого помещают в мерную склянку на 100 см, растворяют в 80 см3 горячей очищенной воды, после охлаждения раствора доводят до метки очищенной водой.

Реактив хранят в склянке из темного стекла. Раствор устойчив.

9.2.5 Раствор индикатора фенолфталеина с массовой долей 1 % навеску 1,0 г фенолфталеина, помещают в мерную склянку на 100 см, растворяют в 80 см3 этилового спирта и доводят до метки очищенной водой. С целью нейтрализации полученной жидкости добавляют раствор щелочи с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (до появления устойчивой слабой розовой окраски).

Реактив хранят в склянке из темного стекла. Раствор устойчив.

9.2.6 Насыщенный раствор гидроокиси бария навеску гидроокиси бария Ва(ОН)2                 10-12 г, растворяют в 100 см3 очищенной воды, хорошо закрывают сосуд и периодически взбалтывают. Раствор оставляют на несколько часов до полного осветления.

Раствор устойчив, сохраняют в сосуде с плотно закрывающейся пробкой.

Таблица 1 – Растворимость и щелочность гидроокиси бария в зависимости от температуры

| Температура, °С | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворимость Ва(ОН)2, г/дм3 | 24,8 | 38,9 | 55,9 | 82,2 |
| Растворимость, Ва(ОН)2·8Н20, г/дм3 | 45,66 | 71,02 | 102,92 | 151,34 |
| Щелочность насыщенного раствора, мг-экв/дм3 | 289,47 | 454,04 | 652,47 | 959,44 |

9.2.7 Рабочий раствор барита с щелочностью 10 мг-экв/дм3 в мерную колбу вместимостью 1000 см3 отбирают пипеткой 20,0 см3 полностью осветлившегося насыщенного раствора гидроокиси бария и доливают до метки очищенной водой, предварительно освобожденной от растворенной углекислоты кипячением. Раствор тщательно перемешивают.

Раствор устойчив, сохраняют в сосуде с использованием хлоркальциевых трубок, заполненных аскаритом для защиты от доступа углекислоты.

Измерение массовой концентрации свободной углекислоты

9.3.1 Пробы с содержанием углекислоты менее 2 мг/дм3, отобранные по 8.2.1, необходимо предварительно сконцентрировать.

9.3.1.1 Предварительное концентрирование

Собирают прибор в соответствии с рисунком 3. Колбу 1, снабженную плотной резиновой пробкой с двумя отверстиями, присоединяют к двум последовательно включенным поглотителям 3 и 4, и микрокомпрессору 2. Вместимость колбы 1 до 2000 см3, колб 3 и 4 по 250 см3 каждой. Пробки у всех колб должны быть плотными, обеспечивающими полную герметичность системы. Такими же плотными должны быть и все соединения элементов установки. Микрокомпрессор должен быть включен таким образом, чтобы при его работе обеспечивалось движение воздуха в указанном стрелками направлении.

Рисунок 3 – Прибор для предварительного концентрирования углекислоты

В поглотители 3 и 4 отмеривают по 25,0 см3 рабочего раствора барита и соединяют все элементы установки. Включают микрокомперессор, что вызывает барботаж циркулирующего воздуха через все три колбы. При этом из анализируемой воды выделяется растворенная двуокись углерода, которая переносится потоком воздуха в приемники 3 и 4, где и поглощается баритом по реакции:

Ва(ОН)2 + СО2 = ВаСО2+Н2О

Микрокомпрессор должен работать, осуществляя циркуляцию воздуха в приборе в течение 2-3 ч, после чего его отключают, прибор разбирают.

9.3.1.2 Измерение при анализе пробы

Избыток барита в колбах 3 и 4 титруют раствором соляной кислоты. Для этого стенки колб 3 и 4 и концы погруженных трубочек тщательно обмывают очищенной водой, приливают в каждую колбу по 3-5 капель раствора фенолфталеина и окрашенные в красный цвет жидкости титруют раствором соляной кислоты молярной концентрации                                            с (НСl) = 0,1 моль/дм3 до исчезновения красной окраски раствора.

9.3.2 Пробы с содержанием углекислоты от 2 до 15 мг/дм3, отобранные по 8.2.1.

В коническую колбу вливают 5,0 см3 раствора гидроокиси натрия                                                        с (NаОН) = 0,1 моль/дм3, от 3 до 5 капель раствора фенолфталеина и осторожно переливают в эту же колбу отобранную пробу и перемешивают. Жидкость, окрашенную в красный цвет, титруют раствором соляной кислоты молярной концентрации с(НСl) = 0,1 моль/дм3до исчезновения красной окраски раствора.

9.3.3 Пробы с содержанием углекислоты более 10 мг/дм3, отобранные по 8.2.2.

9.3.3.1 Воды, не содержащие свободных минеральных кислот

Освобождают от пробки отверстие 4 (рисунок 1б), вносят через него 3-5 капель

раствора фенолфталеина. Вставляют бюретку и титруют жидкость раствором гидроокиси натрия молярной концентрации с (NаОН) = 0,1 моль/дм3 до появления слабого розового окрашивания. Появляющаяся разовая окраска быстро исчезает из-за медленной реакции гидратации по уравнению

СО2 + Н2О = Н2СО3

Для того, чтобы реакция закончилась, после появления окраски выжидают 2-3 мин. Устойчивость окраски свидетельствует об окончании процесса. Отмечают расход раствора гидроокиси натрия до достижения устойчивой окраски индикатора.

9.3.3.2 Воды, содержащие свободные минеральные кислоты

Выполняют операции по 9.3.3.1, затем через отверстие 4 (рисунок 1б) вносят                         3-5 капель раствора метилового оранжевого и окрашенную в желтый цвет жидкость титруют раствором соляной кислоты молярной концентрации с (НСl) = 0,1 моль/дм3 до изменения окраски в оранжевую.

По окончании титрования по бюретке отсчитывают объем раствора, пошедший на титрование.

Обработка результатов

9.4.1 Концентрацию свободной углекислоты (СО2), определенную по 9.3.1, в анализируемой пробе, мг/дм3 вычисляют по формуле:

Xi=2,2∙2a0-a3-a4,                                       (1)

где Xi –  массовая концентрация свободной углекислоты (СО2), мг/дм3 при объеме пробы 1000 см3;

a0–объем раствора соляной кислоты молярной концентрации с (НСl) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование 25 см3 рабочего раствора барита в колбах, отобранных для поглотителей 3 и 4 (рисунок 3) и оттитрованных в присутствии фенолфталеина, см3;

a3 и a4 – объем раствора соляной кислоты молярной концентрации с (НСl) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование остаточного количества барита в поглотителях 3 и 4, см3;

2,2 – десятая часть эквивалентной массы (СО2) в данной реакции.

9.4.2 Массовую концентрацию свободной углекислоты (СО2), определенную по 9.3.2, в анализируемой пробе, мг/дм3 вычисляют по формуле.

Xi=5-a∙4,4∙1000V,                                                    (2)

где а – объем раствора соляной кислоты молярной концентрации с (НСl) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование остаточного количества раствора NaOH, см3;

4,4 – десятая часть эквивалентной массы (СО2) в данной реакции (СNaOH·MCO2=0,1·44=4,4);

V – объем пробы воды до метки в тарированном сосуде 2 (рисунок 2), см3.

При объеме пробы воды V= 200 см3:

Xi=5-a∙22                                                   (3)

9.4.3 Концентрацию свободной углекислоты (СО2), определенную по 9.3.3.1 и 9.3.3.2 в анализируемой пробе, мг/дм3 вычисляют по формулам:

Xi=a∙4,4                                                           (4)

Xi=a1∙4,4,

где а – объем раствора гидроокиси натрия молярной концентрации с (NаОН) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование пробы с фенолфталеином, см3;

a1– объем раствора соляной кислоты молярной концентрации с (НСl) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование пробы с метиловым оранжевым, см3;

4,4 – десятая часть эквивалентной массы (СО2) в данной реакции.

9.4.4 Формулы расчетов даны с учетом того, что коэффициент поправки раствора гидроокиси натрия с молярной концентрацией с (NaOH) = 0,1 моль/дм3, приготовленного по ГОСТ 4919.2, равен 1.

9.4.5 При строгом соблюдении требований представительного параллельного пробоотбора воды вычисления проводят для каждого из двух измерений, получая Х1 и Х2, соответственно.

- Фотометрический метод определения аммиака

Подготовка пробы

Если концентрация гидразина в анализируемой воде не превышает 100 мкг/дм3, то проводят его предварительное окисление йодом. Для этого в мерную колбу вместимостью 50 см3 вливают отмеренный объем анализируемой воды и доливают примерно до  40 см3 очищенной водой, перемешивают, к жидкости добавляют по каплям раствор йода молярной концентрации с (1/2J2) = 0,01 моль/дм3 до появления желтой окраски жидкости и через 2 мин приливают также по каплям раствор тиосульфата натрия молярной концентрации                               с (Na2S2O3 ∙ 5H2O) = 0,01 моль/дм3 до полного связывания избытка йода (исчезновения окраски).

Если концентрация гидразина в анализируемой воде более 100 мкг/дм3. В мерную колбу вместимостью 50 см3 вливают отмеренный объем анализируемой воды, если массовая концентрация аммонийного азота белее 1,3 мг/дм3, то на анализ берут меньший объем, доливают примерно до 40 см3 очищенной водой, перемешивают, к жидкости добавляют по каплям раствор йода молярной концентрации с (1/2J2) = 0,1 моль/дм3 до появления желтой окраски жидкости и через 2 мин приливают также по каплям раствор тиосульфата натрия молярной концентрации с (Na2S2O3 ∙ 5H2O) = 0,1 моль/дм3 до полного связывания избытка йода (исчезновения окраски).

Если вода содержит взвешенные и окрашенные вещества (с показателем более              20 градусов цветности), допускается их соосаждение с гидроксидом алюминия. Для этого в пробу добавляют 4 см3 раствора сульфата алюминия, 2 см3 аммиака водного, закрывают склянку и перемешивают содержимое.

Приготовление растворов

10.2.1. Приготовление рабочих растворов

10.2.1.1. Раствор йода 0,1 моль/дм3 (0,1 Н) концентрации готовят из фиксанала или ГСО по инструкции, приложенной к набору фиксаналов. Раствор устойчив в течение года, хранят его в склянке темного стекла.

10.2.1.2. Раствор тиосульфата натрия концентрации с (Na2S2O3∙5H2O) = 0,1 моль/дм3 готовят из фиксанала или ГСО.

Используют очищенную воду, предварительно освобожденную от СО2 кипячением, а затем охлаждением в колбе, защищенной от попадания СО2.

Против действия углекислоты рекомендуется добавить 100-150 мг химически чистой соды на 1 дм3 раствора.

Раствор тиосульфата хранят в склянке из темного стекла, изолированной от доступа углекислоты и нагревания. Проверку титра раствора тиосульфата проводят не реже 1 раза в месяц. В случае, если значение титра изменилось более, чем на 1 %, или раствор помутнел, необходимо раствор вылить, склянку пропарить и приготовить свежий раствор.

10.2.1.3 Раствор йода концентрации с (1/2J2) = 0,01 моль/дм3 готовят точным разбавлением в 10 раз раствора йода с (1/2J2) = 0,1 моль/дм3.

Раствор йода с молярной концентрацией 0,01 моль/дм3 должен быть свежеприготовленным.

10.2.1.4 Раствор тиосульфата концентрации с (Na2S2О3∙ 5Н2О) = 0,01 моль/дм3 готовят точным разбавлением в 10 раз раствора тиосульфата концентрации                                                                с (Na2S2O3∙ 5H2O) = 0,1 моль/дм3.

Раствор тиосульфата натрия с молярной концентрацией 0,01 моль/дм3 должен быть свежеприготовленным.

10.2.1.5 Приготовление безаммиачной воды

Очищенную воду проверяют на содержание аммиака. Для этого к 5 см3 воды добавляют 0,1 см3 реактива Несслера, появившееся желтое окрашивание свидетельствует о наличие аммиака. Для удаления аммиака очищенную воду кипятят в колбе до                                     1/3 первоначального объёма. Безаммиачную очищенную воду используют для приготовления реактивов, стандартных растворов и разбавления проб.

10.2.1.6 Реактив Несслера готовый или приготовленный по ГОСТ 4517 (пункт 4.134).

2,5 г йодида калия растворяют в 5 см3 очищенной воды, прибавляют 3,5 г йодида ртути (II) и перемешивают до полного растворения. Объем полученного раствора доливают очищенной водой до 30 см3, прибавляют 70 см3 раствора гидрооксида натрия с массовой долей 10% и выдерживают в течение 2-3 суток. Прозрачный раствор отделяют от осадка декантакцией. Раствор реактива хранят в темном месте.

10.2.1.7 Раствор гидрооксида натрия с массовой долей 10 %

Растворяют 10 г реактива в 95 см3 очищенной воды. Раствор устойчив, хранят его в полиэтиленовой посуде.

10.2.1.8 Раствор сульфата алюминия

35 г алюминия сернокислого 18-водного (Al2(SO4)3·18H2O) растворяют в 55 см3 очищенной воды. Раствор устойчив в течение 3 мес.

10.2.1.9 Раствор виннокислого калия-натрия с массовой долей 10 %

Растворяют 10 г соли в 90 см3 очищенной воды. Раствор устойчив в течение двух недель при хранении в холодильнике.

10.2.1.10 Гидроокись алюминия, суспензия

Навеску 125 г алюмокалиевых квасцов AlKSO42∙12H2O растворяют в 1 дм3 очищенной воды, нагревают до 60 °С, постепенно, перемешивая раствор, прибавляют                    55 см3 раствора аммиака с массовой долей 25 %. Раствор отстаивают, осадок переносят в большой стакан и промывают декантаций очищенной водой.

10.2.2 Приготовление основного и стандартного раствора

10.2.2.1 Основным раствором является ГСО ионов аммония с аттестованным значением массовой концентрации 1,0 г/дм3.

Рекомендуется использовать инструкцию по применению государственных стандартных образцов.

10.2.2.2 При отсутствии ГСО ионов аммония возможно приготовление основного раствора аммиака, содержащего в пересчете на NH3 1 г/дм3 по ГОСТ 4212. Основной раствор готовят из химически чистого хлористого аммония NН4Сl по ГОСТ 3773, предварительно высушенного в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 100 °С - 105 °С. Для этого в мерную колбу вместимостью 1 дм3 всыпают 2,9650 г этого реактива и растворяют его в безаммиачной очищенной воде, после растворения доливают до метки и хорошо перемешивают. Срок хранения раствора – 1 год, хранят его в склянке с притертой пробкой.

10.2.2.3 Стандартный раствор, содержащий 10 мг/дм3 NH3, готовят разбавлением основного раствора в 100 раз. Для этого отбирают пипеткой 10 см3 основного раствора в мерную колбу вместимостью 1 дм3 и доливают безаммиачной очищенной водой до метки, хорошо перемешивают. Раствор пригоден в день приготовления.

10.3 Построение градуировочного графика

В двенадцать (по две колбы на каждую концентрацию) мерных наливных колб вместимостью 50 см3 вводят 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 см3 стандартного раствора аммиака (в пересчете на NH3), массовой концентрацией 10 мг/дм3 (10 мкг/см3), приготовленного по 10.2.2.1-10.2.2.2, затем доливают каждую колбу до метки очищенной безаммиачной водой, перемешивают, приливают точно по 1,0 см3 реактива Несслера и еще раз хорошо перемешивают. Одновременно готовят 3-4 холостых раствора: вносят те же реактивы в очищенную безаммиачную воду, но без стандартного раствора аммиака. Спустя 10 мин измеряют оптическую плотность окрашенных растворов со светофильтрами с областью светопропускания от 400 нм в кюветах с толщиной слоя 50 мм. В качестве раствора сравнения применяет очищенную воду.

Измеряют оптическую плотность каждого градуировочного раствора и холостых проб. Из 3-4 растворов холостых проб вычисляют среднее арифметическое значение Ахол. Для каждого из двух полученных результатов параллельных измерений градуировочных растворов вычисляют среднее арифметическое значение Аi.

Рассчитывают значение оптической плотности для каждого градуировочного раствора с учетом холостого опыта (Аi – Ахол).

Примечание – Допускается проводить измерения градуировочных растворов в сравнении с холостым раствором.

По полученным точкам строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс массовую концентрацию аммиака Сi, мг/пробе аммиака, а по оси ординат, отвечающие им показания оптических плотностей с учетом холостого опыта (Аi – Ахол). По точкам проводят прямую методом наименьших квадратов.

Для построения градуировочного графика методом наименьших квадратов используют зависимости между значениями известных концентраций в пробе (С1, С2, C3 ... Сn) и соответствующими им значениями показаний фотоколориметра

А1 = a + bc1

А2 = а + bс2                                                                                        (5)

Аn = а + bсn

Значения параметров (a, b), которые бы наилучшим образом удовлетворяли каждой зависимости, вычисляет по формуле:

a=C2∙A-C∙CAnC2-C2,                                                      (6)

b=nCA-C∙AnC2-C2.                                                      (7)

Подставляя значения (a) и (b) в формулe (5), получаем Aвыч для каждого из проведенных n измерений.

Градуировочный график строится по точкам (С1, С2, С3 ... Сn) и (А1выч, А2выч, А3выч, ... Аnвыч)

Градуировочный график для анализа вод с содержанием Fe(III) свыше 0,2 мг/дм3, Са(II), Мg(II) свыше 0,1 мг/дм3

Контроль стабильности градуировочного графика проводят не реже одного раза в             3 месяца или при смене партии реактивов, после длительного простоя в резерве или после ремонта фотоколориметра. Для этого анализируют вновь приготовленные градуировочные растворы, массовая концентрация аммиака в которых соответствует разным точкам диапазона измерений. Например, растворы с массовой концентрацией  0,2; 1,5; 3,5 мг/дм3.

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении следующего условия:

X-C≤0,15∙C,                                                       (8)

где X – результат контрольного измерения содержания аммиака в образце для градуировки, мкг;

С – аттестованное значение массовой концентрации аммиака в образце для градуировки, мкг.

Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется только для одного образца для градуировки, необходимо выполнить повторное измерение этого образца с целью исключения результата, содержащего грубую погрешность.

Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют причины ее нестабильности и повторяют контроль с использованием других образцов для градуировки, предусмотренных методом. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики строят новый градуировочный график.

10.4 Выполнение измерений

В мерную колбу вместимостью 50 см3 отбирают такой объем анализируемой воды (но не более 40 см3), в котором содержание NH3 не превышает 50 мкг, в случае присутствия гидразина, ее обрабатывают по 10.1, доливают до метки очищенной водой, перемешивают, приливают точно 1 см3 реактива Несслера и вновь перемешивают. Через 10 мин измеряют оптическую плотность жидкости со светофильтрами областью светопропускания от 400 нм в кюветах с толщиной слоя 50 мм. Сравнение ведут с очищенной водой.

Проведение анализа для анализа вод с содержанием Fe(III) свыше 0,2 мг/дм3, Са(II), Мg(II) свыше 0,1 мг/дм3.

10.5 Обработка результатов

Пользуясь градуировочным графиком, получают содержание аммиака, в пересчете на мг/дм3 по формуле:

NH3=CpV,                                                        (9)

где Ср – содержание аммиака в пробе, получаемое по градуировочному графику; мкг/пробе.

или в мкг/дм3

NH3=CpV×1000	    			          (10)

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (11):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                             (11)

где X – результат анализа, полученный в соответствии с настоящим методом;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, мг/дм3                                               (12)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 2.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                                    (13)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации углекислоты и аммиака в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Титриметрический метод |  |  |  |
| От 1,0 до 2,0 вкл. | 11,6 | 20,5 | 42,1 |
| Св. 2,0 до 5,0 вкл. | 4,7 | 11,3 | 23,4 |
| Св. 5,0 до 10,0 вкл. | 2,0 | 7,0 | 16,5 |
| Св. 10,0 до 30,0 вкл. | 1,2 | 6,1 | 12,7 |
| Фотометрический метод |  |  |  |
| От 0,01 до 0,5 вкл. | 2,8 | 12,4 | 25,6 |
| Св. 0,5 до 1,2 вкл. | 1,0 | 3,0 | 10,0 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: углекислота, свободная углекислота, аммиак, воды производственные, тепловые электростанции, теплофикационные воды, методы измерений, фотометрический метод, титриметрический метод

МКС 13.060

Ключевые слова: углекислота, свободная углекислота, аммиак, воды производственные, тепловые электростанции, теплофикационные воды, методы измерений, фотометрический метод, титриметрический метод

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |