Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

Выбросы стационарных источников

Ручное и автоматическое определение скорости и объемного расхода в трубах

Часть 2

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СТ РК ISO16911-2:

(ISO 16911-2:2013Stationary source emissions — Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 2: Automated measuring systems, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением международного стандарта ISO 16911-2:2013

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16911-2:2013 Stationary source emissions — Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts - Part 2: Automated measuring systems (Выбросы от стационарных источников. Ручное и автоматическое определение скорости и объемного расхода в трубах. Часть 2. Автоматизированные измерительные системы).

Международный стандарт ISO 16911-2:2013 подготовлен Европейским комитетом по стандартизации (CEN) совместно с Техническим комтетом ISO TC 146, Качество воздуха,Подкомитет SC 1, Выбросы от стационарных источников. Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины, определения, обозначения и сокращения | 2 |
| 4 | Принципы | 5 |
| 5 | Типовые испытания, данные по уровню обеспечения качества 1 | 6 |
| 6 | Выбор места размещения автоматизированной измерительной системы | 9 |
| 7 | Предварительное исследование профиля потока | 11 |
| 8 | Калибровка и валидация автоматизированной измерительной системы (уровень обеспечения качества 2 и ежегодное контрольное испытание) | 15 |
| 9 | Документация по вводу в эксплуатацию | 20 |
| 10 | Постоянное обеспечение качества в процессе эксплуатации (уровень обеспечения качества 3) | 20 |
| 11 | Оценка погрешности в объемном расходе | 21 |
| Приложение А (информационное) Пример расчета калибровочной функции (данные испытаний в Копенгагене и Вильгельмсхафене) |  | 22 |
| Приложение В (информационное) Характеристика профиля потока |  | 34 |
| Приложение С (информационное) Определение точек и/или линий измерения |  | 39 |
| Приложение D (обязательное) Обработка полиномиальной калибровочной функции |  | 44 |
| Приложение E (обязательное) Значения kv(N) и t0,95(N - 1) |  | 46 |
| Приложение F (информационное) Пример измерения предварительного исследования |  | 47 |
| Приложение G (информационное) Вопросы расчетной гидродинамики |  | 53 |
| Приложение H (информационное) Использование приборов для измерения времени пролета на основе модулируемого лазерного луча |  | 57 |
| Приложение I (информационное) Связь между настоящим международным стандартом и существенными требованиями директив ЕС |  | 58 |
| Библиография |  | 59 |

Введение

В настоящем стандарте описаны процедуры обеспечения качества (QA), связанные с автоматизированными измерительными системами (АИС) для определения объемного расхода дымовых газов с общей погрешностью, соответствующей с [4]..

Калибровка и валидация АИС расхода выполняют путем параллельных измерений с использованием эталонного ручного метода, описанного в EN ISO 16911-1.

Целью настоящего стандарта является обеспечение мониторинга потока с минимальной погрешностью для использования в соответствии с [1],[2] и[5].

Также целью настоящего стандарта является обеспечение мониторинга потока с общей погрешностью, равной или меньшей, чем предусмотрено в [4] и установлением руководящих принципов для мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов в соответствии с [3].

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

Выбросы стационарных источников

Ручное и автоматическое определение скорости и объемного расхода в трубах

Часть 2

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к мониторингу расхода автоматизированных измерительных систем (АИС). Он частично заимствован из EN 14181, который является общим документом по обеспечению качества АИС, и применяется совместно с этим документом.

Настоящий стандарт определяет условия и критерии для выбора, монтажа, ввода в эксплуатацию и калибровки АИС, используемых для определения объемного расхода от источника в газообразных потоках дымовых труб. Настоящий стандарт применяется путем соотнесения с ручными эталонными методами, описанными в EN ISO 16911-1.

Настоящий стандарт в первую очередь разработан для мониторинга выбросов от мусоросжигательных заводов и крупных установок для сжигания отходов. С технической точки зрения, он может быть применен к другим процессам, для которых требуется измерение скорости потока с определенной и минимизированной погрешностью.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 14956 Качество воздуха — Оценка применимости методики выполнения измерений на основе степени ее соответствия требованиям к погрешности измерения (ISO 14956:2002) (Air quality — Evaluation of thesuitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty).

EN ISO 16911-1:2013 Выбросы от стационарных источников — Ручное и автоматическое определение скорости и объемного расхода в трубах — Часть 1: Ручной эталонный метод (ISO 16911-1:2013) (Stationary source emissions — Manual and automatic determination of velocity and volume flowrate inducts —  Part 1: Manual reference method).

EN 14181:2004 Выбросы от стационарных источников — Обеспечение качества автоматизированных измерительных систем (Stationary source emissions —  Quality assurance of automated measuring systems).

EN 15267-3:2007 Качество воздуха — Сертификация автоматизированных измерительных систем — Часть 3: Функциональные критерии и методы проведения испытаний автоматизированных измерительных систем для мониторинга выбросов от стационарных источников (Air quality —  Certification of automated measuring systems — Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources).

Проект, 2-редакция

EN 15259 Качество воздуха — Измерение выбросов от стационарных источников — Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану измерений и составлению отчета (Air quality —  Measurement of stationary source emissions —  Requirements for measurement sections and sitesand for the measurement objective, plan and report)

3 Термины, определения

В настоящем документе применяются термины и определения, указанные в EN 14181.

3.1 АИС: Измерительная система, постоянно установленная на месте для непрерывного контроля расхода.

Примечания

1 АИС является технологией мониторинга, которая прослеживается к эталонному методу.

2 АИС является полной системой для измерения расхода и включает в себя функции, необходимые для проведения регулярных эксплуатационных проверок.

3.2 Относительная поперечная чувствительность: Отклик АИС на определяющие факторы, отличные от расхода, например, вызванные присутствием твердых частиц, изменениями в составе газа, температурой в трубопроводе.

3.3 Линейность, несоответствие: Систематическое отклонение, в пределах диапазона применения, между принятым значением эталонной среды потока, применяемой к измерительной системе, и соответствующим результатом измерения, полученным АИС.

Примечание - Испытание на линейность описано в EN 15267-3, Приложение B.

3.4 Предел обнаружения: Минимальное значение измеряемой величины, для которого измерительная система не находится в исходном состоянии с установленной вероятностью.

Примечание - Исходным состоянием обычно является нулевое показание или минимальное значение, измеренное прибором.

3.5 Период работы без надзора, интервал между техническими обслуживаниями: Максимальный интервал времени, в течение которого рабочие характеристики остаются в пределах заданного диапазона без внешнего обслуживания, например, калибровка или регулировка

3.6 Воспроизводимость в полевых условиях: Мера соответствия между двумя измерениями в полевых испытаниях при уровне достоверности 95 %, выраженная в виде стандартного отклонения разности парных измерений:

SD=i=1n(x1i-x2i)22n									(1)

где

x1i– i-ыйрезультат измерения АИС 1;

x2i- i-ыйрезультат измерения АИС 2;

n- количество параллельный измерений.

Примечания

1 Абсолютная воспроизводимость в поле, Rf,abs, вычисляется по формуле:

Rf,abs=t0,05N-1×SD								(2)

где

t0,05(N - 1)- двусторонний t-коэффициент Стьюдента при уровне доверия 0,05, с N - 1 степенями свободы.

2 Взято из EN 15267-3.

3.7 Стандартный эталонный метод: метод, получения эталонного значения определяемого параметра

Примечание – Заменителем потока обычно является параметр, измеряемый непосредственно прибором, например, давление, временная задержка, температура, тепловыделение или частота.

3.8 Эталонный материал вместо потока: Заменитель потока для испытания характеристик АИС

Примечание - Заменителем потока является среда, созданная стандартными образцами.

3.9 Нижняя контрольная точка: Результат работы прибора в ответ на внутренне генерируемую функцию, предназначенный для представления определенного количества измеренного потока на уровне или близко к наименьшему расходу, который система может измерить с заданной погрешностью.

3.10 Верхняя контрольная точка: Результат работы прибора в ответ на внутренне генерируемую функцию, предназначенный для представления определенного количества измеренного потока при наибольшем расходе или близком к нему, который система предназначена измерить в данной установке.

3.11 Профиль потока: Представлен двумя диаграммами, показывающими скорость газа в осевом направлении вдоль линии, проходящей через центр тяжести трубопровода, и линии, перпендикулярной первой.

Примечание - Скорость газа выражается в м/с.

3.12 Коэффициент амплитуды, отношение пикового значения к среднему: Характеристика профиля потока, рассчитываемая из измеренного пикового значения каждого профиля потока, деленного на среднее значение каждого профиля потока в первичной и вторичной линии мониторинга.

Примечания

1 Если измерение производится в соответствии с EN ISO 16911-1 и EN 15259, каждое измерение представляет собой одинаковую площадь потока в трубопроводе, и делитель коэффициента амплитуды может быть рассчитан на основе простого среднего значения отдельных измерений.

2 Коэффициент амплитуды должен быть рассчитан для обоих профилей потоков, первичной и вторичной линии мониторинга, которые перпендикулярны друг другу.

3.13 Коэффициент асимметрии: Мера асимметрии, определяемая как общий расход слева от центра трубопровода, деленный на общий расход справа от центра трубопровода, или обратная величина, в зависимости от того, что больше 1,00

Примечания

1 Если измерение производится в соответствии с EN ISO 16911-1 и EN 15259, каждое измерение представляет одну и ту же область потока в трубопроводе, а коэффициент асимметрии может быть рассчитан на основе простого среднего значения отдельных измерений, не включая возможное измерение в центре трубопровода.

2 Коэффициент асимметрии должен рассчитываться для обоих профилей потоков, перпендикулярных друг другу.

3.14 Зарутка (потока):Также называемая циклоническим потоком, представляет собой тангенциальную составляющую вектора скорости газа.

3.15 Сертификационный диапазон: Диапазон, по которому был испытан расходомер

Примечания

1 Сертификационный диапазон обычно начинается с нуля, если прибор считывает ноль, или с нижней контрольной точки, если прибор не считывает ноль.

2 Расходомер испытывают в соответствии с EN 15267-3 и настоящего стандарта.

3.16 Первичная линия мониторинга, P: Линия, поперечная трубопроводу через центр, где ожидается максимальная скорость.

3.17 Вторичная линия мониторинга, S: Линия, поперечная трубопроводу через центр, перпендикулярная первичной линии мониторинга.

3.18 Число Рейнольдса, Re:

Re=ρϑmdηdyn									(3)

где

p плотность газа, в кг/м3;

vm скорость газа, в м/с;

dд иаметр трубопровода, в м;

ηdyn динамическая вязкость, в Па с

4 Символы и сокращения

4.1 Символы

a отрезок калибровочной функции

b наклон калибровочной функции

Di разница между измеренным значением СЭМ yi и калиброванным значением АИС yi

Davgсреднее значение Di

D величина, на которую необходимо скорректировать АИС при обнаружении отклонения

D диаметр трубопровода

kv, kv(N)  испытательное значение для изменчивости (на основе χ2-испытания, с β-значением 50 %, для N числа парных измерений)

n число парных образцов при параллельных измерениях

q vобъемный расход

R2коэффициент детерминации линейной регрессии

Re число Рейнольдса

Rf.absабсолютная воспроизводимость в полевых условиях

SD стандартное отклонение различий Diв параллельных измерениях

t0,95(N− 1) двусторонний t-критерий Стьюдента при доверительном уровне 95% с N - 1 степенями свободы

t0,05(N− 1)двусторонний t-критерий Стьюдента при доверительном уровне 5% с N - 1 степенями свободы

vavgсредневзвешенное значение скорости по линии мониторинга

vl,avgсредневзвешенное значение скорости слева от осевой линии

vl, 12 % скорость, измеренная в точке на расстоянии 12 % диаметра от стенки трубопровода слева от осевой линии, L12 %

vpeak пиковое значение скорости на линии мониторинга

vm скорость газа, в м/с

VR, avgсредневзвешенное значение скорости справа от осевой линии

VR, 12 % скорость, измеренная в точке на расстоянии 12 % диаметра от стенки трубопровода справа от осевой линии, R12 %

x измеренный сигнал, полученный с помощью АИС в условиях измерения АИС

xi i-ый измеренный сигнал, полученный с помощью АИС в условиях измерения АИС

xavgсреднее значение измеренных сигналов АИС Xi

x1i i-ый результат измерения АИС 1

x2i i-ый результат измерения АИС 2

y результат, полученный с помощью СЭМ

yAVG среднее значение результатов СЭМ yi

ycal наилучшая оценка «истинного значения», вычисленная по измеренному АИС сигналу x с помощью калибровочной функции

ηdyn  динамическая вязкость, в Па с

p плотность газа, в кг/м3

σ0 погрешность, вытекающая из требований законодательства

4.2 Сокращения

АИС автоматизированная измерительная система

ЕКИ ежегодное контрольное испытание в соответствии с EN 14181

РГД расчетная гидродинамика

ПЗВ предельное значение выбросов

СЭМ стандартный эталонный метод

QA обеспечение качества

QAL1 	уровень обеспечения качества 1 в соответствии с EN 14181

QAL2 	уровень обеспечения качества 2 в соответствии с EN 14181

QAL3 	уровень обеспечения качества 3 в соответствии с EN 14181

5 Принцип

5.1 Общие положения

Для достижения погрешности, требуемой соответствующими [1]-[3],[5] и [4], в центре внимания настоящего стандарта находится систематическая ошибка.

Настоящий стандарт допускает три различных способа достижения высокой точности:

- обеспечение правильности установки с помощью предварительного исследования, см. 6.2;

- установление наличия полностью разработанного профиля потока, см. 6.3;

- обеспечение правильности измерений посредством уровня обеспечения качества 2 (QAL2), см. 6.4.

Отмечается, что если было проведено предварительное исследование, то последующие QAL2 и ежегодное контрольное испытание (ЕКИ) могут быть сокращены по объему, см. 8.1 b).

Настоящий стандарт также вводит некоторые дополнительные требования к типовым испытаниям по EN 15267-3, см. Раздел 6.

5.2 Важность минимизации систематических ошибок

Погрешности, требуемые в [4] п. 2.1.3, зависят от «уровня» установки и должны составлять:

- 10 % для уровня 1;

- 7,5 % для уровня 2;

- 5 % для уровня 3;

-  2,5 % для уровня 4.

Эти погрешности включают погрешность, как для мониторинга концентрации, так и для мониторинга объемного расхода, и являются погрешностями для годового массового выброса.

Погрешность любого измерения складывается из погрешностей, возникающих в результате случайных ошибок и систематических ошибок.

Поскольку компонент случайной ошибки может быть уменьшен повторными измерениями, а коэффициент, на который он уменьшается, согласно общей теории распространения ошибок, равен квадратному корню из числа измерений, компонент случайной ошибки среднегодового значения пренебрежимо мал. Например, среднегодовое значение объединяет (в идеале) до 17 520 получасовых средних значений, и в этом случае погрешность, возникающая из-за случайной составляющей ошибки, переносимой из отдельных получасовых средних значений, уменьшается примерно в 132 раза.

Однако систематическая ошибка не уменьшается при повторных измерениях.

В мониторинге потока систематические ошибки возникают из ряда источников, например, изменение профиля потока в условиях работы установки, не охваченных функцией калибровки, или изменения в системе мониторинга, вызванные загрязнением, блокировкой отверстий, дрейфом электроники и общим износом.

Поэтому в настоящем стандарте основное внимание уделяется снижению систематической ошибки каждого отдельного измерения.

В частности, рекомендуется провести предварительное испытание, чтобы оценить, изменяется ли профиль потока при различных условиях эксплуатации установки, и это испытание используется для выбора и конфигурации АИС.

5.3 Сходство с EN 14181

Настоящий стандарт применяется совместно с общим документом EN 14181 по обеспечению качества (QA) АИС и содержит указания, специфичные для измерений расхода.

Настоящий стандарт в максимально возможной степени повторяет структуру EN 14181, с оговоркой, что предельное значение выбросов (ПЗВ) и предел погрешности, указанный как 95% доверительный интервал для мониторинга потока, не указаны ни в одной директиве ЕС. Поскольку эти данные требуются в соответствии с процедурой, предписанной стандартом EN 14181, предложения по заменяющим значениям приведены в настоящем стандарте.

Если было проведено предварительное исследование, количество парных точек измерения, необходимых для калибровки, уменьшается.

Добавлен альтернативный метод калибровки (метод 0) с использованием линейной регрессии и проведением линии регрессии через нулевую точку.

6 Типовые испытания, данные по уровню обеспечения качества 1

6.1 Введение

6.1.1 Общие положения

Согласно EN 14181 и EN 15267,[6] система мониторинга потока должна состоять из всех необходимых компонентов для поддержания работы расходомера в пределах заданной погрешности. Эти компоненты должны включать, но не ограничиваться, необходимыми системами очистки воздуха и вспомогательным оборудованием для контроля продолжения работы в пределах установленной погрешности.

В зависимости от ситуации применяется либо п. 6.1.2,либо п. 6.1.3.

6.1.2 Требования в пределах Европейской экономической зоны

Соответствующие эксплуатационные характеристики АИС должны быть документально подтверждены изготовителем и/или его европейским представителем путем проведения испытаний на пригодность согласно соответствующим европейским стандартам.

6.1.3 Требования за пределами Европейской экономической зоны

Соответствующие эксплуатационные характеристики АИС должны быть документально подтверждены производителем путем проведения испытаний на пригодность согласно соответствующим стандартам.

6.1.4 Заключение

Эти испытания обычно проводятся в рамках процедур сертификации или утверждения типового образца в соответствии с EN 15267,[6] и АИС, поставляемые на завод, должны иметь те же характеристики, что и испытанные устройства. Испытания состоят из отдельного лабораторного испытания и 3-месячного полевого испытания в типичных условиях применения.

Отчет об испытаниях должен включать общую погрешность АИС, рассчитанную в соответствии с EN 14181 и ISO 14956.

6.2 Критерии эффективности

Требования к результатам испытаний разработаны на основе стандарта EN 15267-3 и приведены в Таблице 1 и Таблице 2.

EN 15267-3 требует, чтобы производитель описал, а испытательная лаборатория оценила функциональность уровня обеспечения качества 3 (QAL3).

Настоящий стандарт также требует, чтобы производитель описал, а испытательная лаборатория оценила способность АИС проходить испытание на линейность как часть функционального испытания. Если другое испытание, кроме испытания на линейность, оценено и сертифицировано испытательной лабораторией, этого испытания достаточно как части функционального испытания.

Изготовитель должен заявить и количественно оценить любые влияющие параметры, которые, как известно, влияют на погрешность прибора, например, температура газа, изменение удельной массы и/или удельной теплоемкости, состав газа, давление газа, а также любой метод компенсации.

Должны быть проведены испытания на помехи, а коэффициенты чувствительности рассчитаны и представлены в соответствии с EN 15267-3.

Используя результаты испытаний из сертификата об утверждении типового образца в соответствии с EN 15267-3 и ISO 14956, должна быть рассчитана и сообщена общая погрешность, систематическая и случайная, результатов, полученных для АИС расхода.

6.3. Эталонный материал или эталонная методика

Большинство измерений расхода потока производят косвенно, используя соответствующий параметр, например, дифференциальное давление, тепловые потери или время прохождения, в этом случае для проверки этих параметров используется эталонный материал или эталонная методика.

Не испытанные с помощью эталонного материала или эталонной методики элементы расходомера, должна быть испытаны с помощью методики, описанной изготовителем, которая оценивается и документируется в ходе утверждения типового образца.

Испытательная лаборатория должна оценить, является ли эталонная методика потока, предусмотренная для испытания функциональности АИС, испытанием всей или максимально возможной части АИС с повторяемым эталонным значением и заданной погрешностью, см. Таблицу 1и Таблицу 2.

Таблица 1 — Критерии эффективности автоматизированной измерительной системы в лабораторных испытаниях

| Характеристикаэффективности | Критерии эффективности |
| --- | --- |
| Время отклика | ≤60 с |
| Стандартное отклонение повторяемости в нижней контрольной точке | ≤2,0 %a |
| Стандартное отклонение повторяемости в верхней контрольной точке | ≤2,0 %a |
| Несоответствие | ≤3,0 %a |
| Сдвиг нижней контрольной точки при изменении температуры окружающей среды от 20 °C в пределах заданного диапазона | ≤5,0 %a |
| Сдвиг верхней контрольной точки при изменении температуры окружающей среды от 20 °C в пределах заданного диапазона | ≤5,0 %a |
| Влияние напряжения при +15 % и при -10 % от номинального напряжения питания | ≤2,0 %a |
| Влияниевибрации | ≤2,0 %a |
| Оценка возможностипроверки QAL3 | Проходитb |
| Оценка возможностипроверкилинейности | Проходитb |
| aПроцентное значение в процентах от верхнего предела сертификационного диапазона. bИспытательная организация должна оценить возможность проведения процедуры испытания, как описано в 5.2. |  |

Таблица 2 — Критерии эффективности автоматизированной измерительной системы в полевых испытаниях

| Характеристикаэффективности | Критерии эффективности |
| --- | --- |
| Коэффициент детерминации калибровочной функции, R2 | ≥0,90 |
| Времяотклика | ≤60 с |
| Период работы без надзора (интервал между техническими обслуживаниями) | ≥8 дней |
| Сдвиг нижней контрольной точки в пределах интервала между техническими обслуживаниями | ≤2 %a |
| Сдвиг верхней контрольной точки в пределах интервала между техническими обслуживаниями | ≤4 %a |
| Доступность | ≥95 % |
| Воспроизводимость, Rf | ≤3,3 % |
| aПроцентное значение в процентах от верхнего предела сертификационного диапазона. |  |  |

6.4 Расчет уровня обеспечения качества 1

6.4.1 Общие положения

В зависимости от ситуации применяется либо п. 5.4.2, либо 5.4.3.

6.4.2 Требования в пределах Европейской экономической зоны

АИС должна быть утверждена и сертифицирована в соответствии с EN 15267-3 и дополнительными требованиями настоящего стандарта.

6.4.3 Требования за пределами Европейской экономической зоны

АИС должна соответствовать требованиям, указанным в EN 15267-3 и дополнительным требованиям в настоящего стандарта.

6.4.4 Заключение

Конфигурация прибора должна быть проверена испытательной лабораторией во время типовых испытаний, и эта проверка должна включать геометрическую конфигурацию, включая измерение площади поперечного сечения трубопровода и любой контрольной величины, влияющей на результат мониторинга потока, например, изменения профиля потока, изменения температуры, изменения давления, изменения состава газа и загрязнение.

Все эти влияния должны быть оценены в пределах комбинированной расширенной погрешности, рассчитанной как описано в ISO 14956.

Испытательная лаборатория должна оценить влияние изменения профиля потока на показания расходомера.

Примечание - Когда известен результат предварительного исследования конечному пользователю легче оценить ожидаемое влияние профиля потока.

6.5Точки проверки скорости и уровень обеспечения качества 3

EN 15267-3 требует, чтобы производитель предоставил описание методологии, используемой АИС для определения того, работает ли она в соответствии со спецификацией продукта. Она состоит из проверок АИС (автоматическая или ручная внутренняя нулевая точка или нижняя контрольная точка и верхняя контрольная точка) в сочетании с дополнительной методикой, если измерения прибора не ставят под сомнение всю цепочку измерений.

Испытательная лаборатория должна оценить, является ли механизм определения внутренних контрольных точек, находящихся на нуле или на определенных точках нижней контрольной скорости и верхней контрольной скорости, настолько полным, насколько это практически возможно для используемой методики измерений. Внутренний контроль в сочетании с методикой должен быть способен обнаружить неисправность прибора, включая проблемы, вызванные загрязнением и внутренним дрейфом.

Производитель должен предоставить подробную информацию об этой методике в руководстве по эксплуатации с описанием того, как обеспечить правильную работу частей измерения, не проверенных внутренними проверками контрольных точек.

Испытание QAL3 должно состоять из проверок контрольных точек и, при необходимости, результатов процедуры инспекции.

7 Выбор места размещения автоматизированной измерительной системы

7.1 Общие положения

Осевое положение АИС на трубопроводе (обычно вертикальное), а также его окружное положение по периметру трубопровода могут оказывать значительное влияние на работу АИС.

Настоятельно рекомендуется провести предварительное исследование, как описано в Разделе 7настоящего стандарта, для определения характеристик потока, чтобы АИС можно было разместить в таком положении, при котором изменения профиля потока не будут отрицательно влиять на работу АИС.

Примечание - Для снижения затрат предварительное исследование можно провести вместе с исследованием испытания на однородность, требуемого EN 15259.

Предварительное исследование также позволяет оператору определить, удовлетворяет ли измерение точечной АИС, АИС с зондом или поперечной АИС требованиям к погрешности настоящего стандарта, см. Таблицу 2.

Примечание -  В [5] в статье 38, раздел 3, и в статье 48, раздел 3, говорится, что «Компетентный орган должен определить местоположение точек отбора проб или измерений, которые будут использоваться для мониторинга выбросов».

Этот раздел предназначен в качестве руководства для операторов, чтобы они могли принять правильное инженерное решение. Если используется более одной АИС, они должны быть установлены таким образом, чтобы не мешать друг другу.

7.2 Отбор на основании предварительного исследования

Предварительное исследование следует проводить в соответствии с Разделом 7настоящего стандарта.

Местоположение должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить репрезентативное измерение, которое также минимизирует влияние изменений профиля потока на погрешность измерения расхода.

Предлагаемое место и линию(и) мониторинга следует определять на основе зарегистрированного изменения профиля потока, количественно определенного с использованием коэффициента амплитуды и коэффициента асимметрии профиля потока, как описано в Приложении F.

Монтажник должен выбрать место измерения для АИС в соответствии с инструкциями производителя или после консультации с представителем производителя. Оператору рекомендуется связаться с компетентным органом, чтобы убедиться, что это место соответствует их одобрению.

7.3 Выбор на основе предсказуемого профиля потока

Решение о расположении АИС может быть принято без предварительного исследования, если ее можно расположить в месте, где профиль потока полностью сформирован и не может измениться, и если это одобрено компетентным органом.

Обычно это достигается, если выполняются все следующие критерии:

- точка мониторинга находится на расстоянии не менее 25-кратного гидравлического диаметра от любого возмущения вверх по потоку и не менее пятикратного гидравлического диаметра от любого возмущения вниз по потоку;

- поток имеет число Рейнольдса более 10 000;

- трубопровод не имеет подвижных демпферов или направляющих лопаток;

- трубопровод не имеет многократной подачи;

- трубопровод не имеет внецентренной подачи.

Если все вышеперечисленные условия соблюдены, любая АИС будет пригодна, включая измерение в одной точке.

Примечание - Для полностью развитого турбулентного потока в трубе с круглым поперечным сечением ожидается, что средний поток будет идентичен потоку в точке на расстоянии 12 % диаметра от стенки.

В этом случае методика QAL2 может быть выполнена в соответствии с Разделом 7насоящего стандарта, с уменьшенным количеством точек данных.

Если данная установка не проходит по методике QAL2, как указано в Разделе 8 настоящего стандарта, даже при соблюдении вышеуказанных условий, используется методика, описанная в п. 6.4, или проводится предварительное исследование, как описано в Разделе 7 настоящего стандарта.

7.4 Квалификация калибровки автоматизированной измерительной системы посредством методики уровня обеспечения качества 2 типа 2

Оператор может не проводить предварительное исследование, например, если установлено уже существующее оборудование, при условии, что была выполнена и успешно пройдена методика QAL2 типа 2.

Установка может быть утверждена настоящим стандартом без проведения предварительного исследования, если калибровка QAL2 выполнена с использованием точек измерения, начиная с самого высокого расхода, при котором установка рассчитана на непрерывную работу, и заканчивая самым низким расходом, при котором установка рассчитана на непрерывную работу (по крайней мере, таким низким расходом, который происходит ниже не более чем на 10 % времени нормальной работы установки или точки минимальной стабильной нагрузки), и калибровка соответствует критериям, описанным в Разделе 8настоящего стандарта.

Примечание - Данный подпункт не отменяет требование к оператору проводить испытания по исследованию труб, как описано в EN 15259.

7.5 Порты и рабочие платформы

Измерительные порты и платформы для параллельных измерений должны быть расположены таким образом, чтобы между СЭМ и АИС не возникало измеримых помех.

Рабочая платформа(ы) должна обеспечивать легкий и безопасный доступ к АИС для проведения проверки и выполнения методик QA (QAL2, ЕКИ и QAL3).

Рабочая платформа для СЭМ должна соответствовать требованиям EN 15259, относящимся к ручному методу.

8 Предварительное исследование профиля потока

8.1 Общие положения

Стабильность профилей потока при изменении условий эксплуатации установки является основной проблемой при калибровке расходомера. Если профиль потока изменяется при изменении нагрузки установки, или при работе заслонок, или при вводе в эксплуатацию различных входов в канал, это должно быть учтено при принятии решения об установке типа АИС расхода и при выполнении калибровки.

Чтобы свести к минимуму любую систематическую ошибку, связанную с нерепрезентативным измерением, рекомендуется, чтобы оператор установки измерил или рассчитал любое изменение поперечного профиля потока в месте расположения АИС при изменении условий эксплуатации установки. Поэтому необходимо провести либо расчет РГД, либо предварительное исследование путем измерения изменения профиля потока при различных условиях потока в месте расположения АИС, что позволит оператору установки принять обоснованное инженерное решение о том, будет ли достаточным принцип измерения с использованием одноточечной АИС, АИС с ограниченной длиной линии, АИС с одной поперечной линией или АИС с двумя поперечными линиями для минимизации систематической ошибки при вероятных условиях работы установки в предполагаемом месте, т.е. при различных условиях эксплуатации установки и уровнях потока.

Примечание - Преобладающим источником систематической ошибки является изменение профиля потока. Основными источниками изменения профиля потока являются изменения возмущений в трубе или большие изменения скорости потока. При высоких скоростях газа ожидается, что профиль потока будет полностью сформирован и не будет менять профиль даже при более высоких скоростях газа, подробности характеристики профиля потока см. в Приложении B. При более низких скоростях газа профиль потока может иметь асимметрию и/или более высокий коэффициент амплитуды, и, следовательно, связь между измерением точки или линии и изменениями объемного расхода, что идентично изменению калибровочной функции.

Предварительное исследование должно установить основные характеристики профиля потока в планируемом месте расположения АИС и определить вероятность возникновения изменений профиля и степень их влияния на функцию калибровки.

Предварительное исследование всегда должно проводиться в рамках этапа проектирования до приобретения и монтажа расходомера АИС.

Примечание - Часть процесса предварительного исследования идентична исследованию в EN 15259 и может быть объединена с ним для минимизации затрат.

Предварительное исследование может быть пропущено, как описано в пункте 6.2, в этом случае для любой последующей калибровки QAL2 и ЕКИ должна использоваться методика калибровки типа 2, описанная в Разделе 8 настоящего стандарта

Методика калибровки QAL2 типа 1 и ЕКИ , описанная в Разделе 8, может быть использована только в том случае, если было проведено предварительное исследование в соответствии с Разделом 7.

Примечание - Выбор не проводить предварительное исследование в соответствии с Разделом 7 никоим образом не влияет на обязательство по проверке состояния трубопровода в соответствии с EN 15259.

8.2 Предварительное исследование с помощью измерения

8.2.1 Общие положения

Предварительное исследование должно состоять как минимум из двух измерений, выполненных в соответствии с ENISO 16911-1, каждое из которых устанавливает профиль потока по первичной оси мониторинга и оси, перпендикулярной этой оси.

Эти два измерения должны быть выполнены при двух различных условиях эксплуатации установки:

a) при котором профиль потока должен быть наиболее равномерным, т.е. близким к максимально возможному расходу и с минимально возможными препятствиями на пути потока;

b) при котором расход настолько мал, что он не снижается более 10% времени нормальной работы установки или точки минимально стабильной работы, в сочетании с максимальным препятствием на пути потока, например, закрытием заслонок или регулированием вентиляторов.

Примечание - Наименьшее возможное препятствие означает, что влияние любых непостоянных препятствий сведено к минимуму или устранено.

Если установка еще не введена в эксплуатацию, то наименьший уровень потока должен быть оценен по проектным данным установки.

Примечание - Если АИС установлена в трубопроводе с несколькими входами, может потребоваться калибровка АИС при различных конфигурациях производства, поскольку изменения в относительных вкладах отдельных входов могут привести к различным калибровочным функциям.

На основании двух измерений при высоком и низком расходе рассчитывается воспроизводимость нормализованного потока, рассчитанного для каждой из измерительных плоскостей, а также коэффициент амплитуды и коэффициент асимметрии для каждого из четырех профилей.

На основании этих данных производится оценка выбора АИС, как описано в п. 7.4.

В сложных установках или установках, в которых профили потока могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации (например, разделение потока непосредственно перед трубопроводом), могут потребоваться дополнительные исследования для полного описания сложности профиля потока.

8.2.2 Измерение профилей потока в трубопроводе

Профиль потока должен быть измерен в соответствии с ENISO 16911-1, который указывает, что точки измерения выбираются в соответствии с EN 15259 вдоль первичной и вторичной линии измерения. EN 15259 также требует, чтобы скорость измерялась одновременно в фиксированной контрольной точке. Профиль потока рассчитывается путем корректировки отдельных измерений с учетом потока в контрольной точке.

8.2.3 Метод измерения

Профиль потока измеряется с помощью СЭМ, как описано в ENISO 16911-1, а план измерений должен соответствовать EN 15259.

После завершения двух измерений профиля вдоль первичной и вторичной линии измерения все результаты измерений должны быть скорректированы с учетом изменений скорости в фиксированной контрольной точке.

Эта процедура должна быть выполнена при высоком расходе и низком расходе, как описано в п. 6.2.1.

Пример показан в Приложении F.

8.3 Предварительное исследование с помощью расчетной гидродинамики (РГД)

Физическое предварительное исследование, как описано в пункте 7.2.1, может быть заменено оценкой РГД для установления профиля потока, который оценивается, как описано в Приложении G, если физическое предварительное исследование невозможно или, скорее всего, не даст достаточных результатов.

Примечание - Предварительное исследование с помощью РГД допустимо, например, если установка еще не построена, или если конфигурация трубопровода настолько сложна, что условия для СЭМ-измерений не могут быть выполнены.

РГД является признанным методом предварительного исследования условий потока в канале или трубопроводе.

РГД требует точной информации о прокладке и геометрических размерах воздуховода, включая восходящий участок. Кроме того, необходимо учитывать важные основные параметры конструкции (например, количество и расположение входов в трубопровод, нагрузку установки и диапазон скоростей газа).

На основе этой информации поток моделируется с помощью специализированного программного обеспечения. Результаты компьютерного моделирования обрабатываются и оцениваются с помощью двух- или трехмерной графики, на основе которой могут быть созданы профили потока.

Это может быть использовано:

— для определения ожидаемых изменений профиля потока при изменении условий эксплуатации установки;

— для выбора типа АИС (одноточечная АИС, АИС с одним зондом и ограниченной длиной линии, АИС с одной поперечной линией, АИС с двумя поперечными линиями и т.д.);

— для определения оптимального расположения АИС.

Точность РГД сильно зависит от качества и количества входных данных (геометрия и условия процесса) и использования подходящей модели для расчета.

РГД следует использовать для определения характеристик потока, как описано в п. 7.1.

Входные данные и результаты предварительного исследования с помощью РГД должны сохраняться оператором для проверки компетентным органом.

8.4 Руководство по выбору автоматизированной измерительной системы

На основании результатов воспроизводимости, коэффициента асимметрии и коэффициента амплитуды, пример приведен в Приложении F, оператор установки может выбрать тип измерения для АИС, используя Таблицу 3. Воспроизводимость потока является мерой разницы в профилях потока при двух испытательных расходах. Используемый коэффициент амплитуды и коэффициент асимметрии являются максимальными значениями, полученными из двух измеренных профилей потока.

Данное руководство носит информационный характер, и конфигурация должна выбираться совместно с производителем. Установка в любом случае должна соответствовать требованиям QAL2 настоящего стандарта.

Испытание на наличие закрутки должно проводиться в соответствии 
с ENISO 16911-1.

Таблица 3 — Коэффициент асимметрии и коэффициент амплитуды

| Воспроизводимостьнормализованногопрофиля% | Коэффициентамплитуды | Коэффициентасимметрии | Тип измерения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <5,0 % | <1,3 | <1,2 | Точечное измерение или измерение с ограниченной длиной линии | Профиль потока вряд ли изменится |
|  | <1,3 | <1,2 | Однапоперечнаялиниямониторинга | Профиль потока, как ожидается, изменится в зависимости от расхода |
|  | >1,3 | <1,2 | Одна поперечная линия мониторинга в плоскости с наибольшим коэффициентом асимметрии | Профиль потока, как ожидается, значительно изменится в зависимости от расхода |
| >5,0 % | >1,3 | >1,2 | Две поперечные линии мониторинга (вдоль первичной и вторичной линии измерения) | Асимметричный профиль потока, возможно, вследствие закрутки, т.е. точка в профиле с максимальным расходом вращается, и лучшим способом получения репрезентативного среднего значения является мониторинг на пересечении или по двум хордам |

8.5 Требования к уровню обеспечения качества 2

Если впоследствии выбранная конфигурация не удовлетворяет требованию QAL2, как указано в Разделе 8, следует использовать более репрезентативный подход к измерениям, как показано в справочном Приложении C.

В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с аккредитованной лабораторией по испытанию трубопроводов и производителем АИС.

9 Калибровка и валидация автоматизированной измерительной системы (уровень обеспечения качества 2 и ежегодное контрольное испытание)

9.1 Выбор метода калибровки

Калибровка расходомера может быть выполнена двумя различными способами, в зависимости от того, проводится ли предварительное исследование в соответствии с Разделом 7:

a) методика калибровки QAL2 типа 1 и ЕКИ, если было проведено предварительное исследование или выполнены условия п. 6.3;

b) методика калибровки QAL2 типа 2 и ЕКИ, если предварительное исследование не проводилось и условия п. 6.3 не выполнены.

Данный раздел охватывает обе методики калибровки.

Примечание – Настоящий стандарт предписывает методику QA/QC для расходомеров в соответствии с EN 14181, насколько это возможно, отмечая, что EN 14181 не применяется конкретно к расходомерам. Сюда входят рекомендации по заменяющим значениям для ПЗВ и погрешности, полученной из требований законодательства, <70, для проведения испытания на изменчивость как части приемочного испытания калибровки.

9.2 Выбор метода калибровки, если используются расчетные методы

9.2.1 На основе топлива

Если АИС основана на методе расчета, она должна соответствовать ENISO 16911-1, Приложение E, и расчет следует проверить в соответствии с этим разделом с помощью QAL2 и ежегодно проверять с помощью ЕКИ в соответствии с EN 14181. В случае неудачного результата QAL2 или ЕКИ, методика расчета должна быть исследована и при необходимости исправлена перед повторным тестированием QAL2.

9.2.2 На основе заменителей

Если АИС основана на заменяющем подходе, таком как характеристика вентилятора или перепад давления на компоненте установки, АИС должна быть откалибрована в соответствии с данным разделом с помощью QAL2 и ежегодно проверяться с помощью ЕКИ в соответствии с EN 14181. В случае неудачного результата QAL2 или ЕКИ, методика расчета должна быть исследована и при необходимости исправлена перед повторным тестированием QAL2.

9.3 Методика калибровки

EN 14181:2004, п. 6.1 и п. 8.1 применяются со следующими изменениями.

Калибровка расходомера в АИС выполняется, как описано в EN 14181, за исключением того, что расходомер должен быть откалиброван в единицах объемного расхода, м3/с, при реальных условиях эксплуатации.

Документация по уровню обеспечения качества 1 (QAL1), помимо сертификации АИС по EN 15267-3 и требований, приведенных в Таблице 1и Таблице 2, должна включать оценку испытательной лаборатории, выполняющей QAL2, по согласованию с компетентным органом, что конфигурация АИС подходит для данного конкретного профиля потока, как рекомендовано в Разделе 6.

9.4 Функциональные испытания

EN 14181:2004, п. 6.1 и п. 8.1 применяются со следующими изменениями.

Испытание на функциональность с использованием эталонных материалов или заменителей, сертифицированных в соответствии с EN 15267-3, следует проводить в соответствии с EN 14181.

Конфигурация прибора должна быть проверена испытательной лабораторией перед любым измерением QAL2 или ЕКИ. Проверка должна включать геометрическую конфигурацию, в том числе измерение площади поперечного сечения трубопровода и оценку погрешности, связанной с изменением режима работы, любой контрольной величины, влияющей на результат мониторинга потока, например, температуры, давления, состава газа.

9.5 Параллельные измерения с помощью стандартного эталонного метода

EN 14181:2004, п. 6.1 и п. 8.1 применяются со следующими изменениями.

EN 14181 указывает, что результаты, полученные с помощью СЭМ, должны быть выражены в тех же условиях, что и результаты, измеренные АИС, обычно в м/с.

Примечание - Калибровка обычно выражается в м3/с в условиях эксплуатации, если используется индикаторный метод разбавлением. Метод СЭМ для объемного расхода следует выполнять в соответствии с ENISO 16911-1.

Индикаторный метод по времени прохождения измеряет непосредственно среднюю скорость, а индикаторный метод разбавлением измеряет непосредственно объемный расход.

Ни один из индикаторных методов не дает никакой информации о профиле потока. Однако, если калибровка расходомеров является единственной целью контрольно-измерительных мероприятий, можно использовать индикаторные методы.

Примечание - Лопастной анемометр особенно подходит для условий низкой скорости потока.

Метод с использованием трубки Пито и лопастного анемометра, выполненный в соответствии с ENISO 16911-1, предоставляет информацию о профиле потока, на основании которой рассчитывается объемный расход.

Примечание - Методы с использованием трубки Пито и лопастного анемометра являются более медленными по сравнению с индикаторными методами. Однако они могут быть совмещены с измерением концентрации загрязняющих веществ и, следовательно, экономически выгодны.

Для того, чтобы функция калибровки была действительна для диапазона условий, в которых будет работать установка, расход во время калибровки должен изменяться как можно больше в рамках работы установки во время калибровки.

Если предварительное исследование показало, что расходомер правильно считывает данные при объемных расходах, настолько низких, что являются низкими не более чем 10% времени нормальной работы установки или ниже точки минимальной стабильной нагрузки, то допустимо проводить калибровку, даже если точки данных не разбросаны.

Предварительное исследование вместе с функциональным испытанием гарантирует, что калибровка АИС действительна в максимально широком диапазоне, а также охватывает большинство рабочих ситуаций и профилей потока.

Если предварительное исследование не проводилось, диапазон при калибровке должен быть в пределах от максимального объемного расхода, на который рассчитана установка при нормальной работе, до объемного расхода, настолько низкого, что он является низким не более чем 10% времени нормальной работы установки или ниже точки минимальной стабильной нагрузки. Это необходимо для подтверждения того, что расходомер правильно откалиброван в этом диапазоне.

Минимальное количество парных точек данных (точек пересечения, если используется метод скоростей в точке) приведено в Таблице 4.

Таблица 4 — Обзор метода

| Условия, которые должны быть соблюдены | Тип 1 | Тип 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Предварительноеисследованиепроведено | Предварительноеисследованиене проведено |
| Минимальное количество парных точек данных для калибровки QAL2 | 9 | 15 |
| Минимальное количество парных точек данных для ЕКИ | 4 | 5 |
| Верхнийпределдиапазонакалибровки | Нет ограничений | Максимальный расход для нормальной работы |
| Нижнийпределдиапазонакалибровки | Нет ограничений | Расход, не опускающийся ниже в течение более чем 10 % времени нормальной работы установки |

Следует выполнять методику QAL2 и ЕКИ для получения точек данных, равномерно разбросанных, в течение минимум 5 часов.

Минимальное требование EN 14181 к проведению калибровки в течение минимум 3 дней не требуется.

9.6 Влияние стен

Если калибровка АИС основана на измерении профиля скорости, следует применять коэффициент поправки на стенку, как указано в EN ISO 16911-1.

9.7 Методика калибровки расхода автоматизированной измерительной системы с использованием индикатора времени прохождения

Эталонное значение расхода, полученное методом по времени прохождения, сравнивается с одновременным сигналом расхода АИС. Чтобы получить результат калибровки при заданном расходе, выполняется несколько повторений измерений (обычно от 7 до 15). Для получения хорошего и представительного результата калибровки количество испытанных значений расхода предпочтительно должно составлять 2-3.

Поскольку измерения по времени прохождения очень быстрые, учитывая, что каждую минуту можно выполнять несколько измерений, крайне важно изменить настройку расходомера, чтобы он мог выдавать данные со временем усреднения в несколько секунд, поскольку при более длительных постоянных значений времени одновременное сравнение становится более трудным и имеет тенденцию к увеличению компонента стохастической неопределенности в калибровке. Кроме того, при сравнении следует учитывать временную задержку потока газа от АИС до точки измерения, если между ними большое физическое расстояние.

При калибровке АИС ее сигнал потока должен регистрироваться оборудованием для измерения времени прохождения с короткими временными интервалами, чтобы обеспечить одновременное сравнение объемного расхода, определенного методом по времени прохождения, со значением расхода, полученным с помощью АИС.

9.8 Оценка данных

EN 14181:2004, п. 6.4 и п. 8.3 применяются со следующими изменениями.

Поскольку особым источником погрешности для некоторых технологий расходомера является связь между действительным общим объемным расходом (измеряемым в м3/с) и контролируемым параметром (например, усредненным расходом газа в м/с в одной или нескольких точках или усредненным по линии или секции площади), калибровочная функция всегда должна проверяться на нелинейность. Если полиномиальная калибровочная функция дает более высокий коэффициент детерминации калибровочной функции, R2, и/или более низкую изменчивость, можно использовать полиномиальную калибровочную линию.

Примечание - Линейную калибровочную функцию также можно использовать, если она удовлетворяет критериям R2 и изменчивости. Это выбор оператора установки по согласованию с компетентным органом.

Поскольку площадь трубопровода является важным фактором для расчета объемного расхода от средней скорости газа, результат измерения или проверки площади трубопровода должен быть отмечен в протоколе испытаний, а любое отклонение, превышающее допуск, указанный в Разделе 5, от значений, уже используемых заводом, должно быть исследовано и сообщено.

9.9 Калибровочная функция автоматизированной измерительной системы и ее обоснованность

9.9.1 Общие положения

EN 14181:2004, п. 6.5 применяется с изменениями в п. 8.9.2.

9.9.2 Линейная калибровочная функция (метод D)

Если разброс данных составляет менее 30 % от максимального значения СЭМ, можно использовать калибровочную функцию, рассчитанную как линейная регрессия, принудительно проходящая через нижнюю контрольную точку (которая является нулевой точкой, если АИС показывает ноль), при условии, что функциональное испытание доказало, что расходомер является линейным вплоть до нижней контрольной точки или нуля.

Примечание - Линейную калибровочную функцию, принудительно проходящую через ноль, можно использовать, даже если разброс данных составляет более 30 %, при условии выполнения требований изменчивости и R2 и согласия компетентного органа с таким выбором.

Действительная калибровочная функция экстраполируется вверх до 120 % самого высокого значения объемного расхода во время QAL2 или ЕКИ и вниз до самой низкой контрольной точки при испытании функциональности. Если АИС может измерять расход при нулевом значении, то самой низкой контрольной точкой должен быть ноль.

Если АИС расхода основана на мониторинге дифференциального давления, диапазон калибровки в сторону уменьшения в любом случае ограничен расходом, соответствующим дифференциальному давлению 5 Па.

Необходимо изучить исторические данные для АИС, которые должны соответствовать условиям работы установки (например, отключение) в течение последних 6 месяцев.

9.9.3 Полиномиальная калибровочная функция

Если полиномиальная калибровочная функция дает более высокий R2 и/или более низкую изменчивость, чем линейная калибровочная функция, то можно использовать полиномиальную калибровочную функцию.

Примечание - В соответствии настоящего стандарта всегда допустимо использовать линейную калибровочную функцию, даже если R2 ниже и/или изменчивость выше, если она соответствует критериям испытания. Это выбор оператора установки по согласованию с компетентным органом.

При использовании полиномиальной калибровочной функции поведение калибровочной функции за пределами диапазона, где имеются парные точки измерения, непредсказуемо, поэтому должны быть приняты специальные меры предосторожности. Они указаны в Приложении D.

9.10 Расчет изменчивости

EN 14181:2004, п. 6.6 и п. 8.4 применяются со следующим изменением.

Поскольку объемный расход не имеет ПЗВ, предписанного Директивой ЕС, в качестве ПЗВ следует использовать 120 % от максимального объемного расхода во время испытания QAL2, но не ниже 10 м/с, если компетентный орган не дал других указаний.

Примечание - Это соответствует верхней границе допустимого диапазона калибровки.

Поскольку расход не имеет предписанной погрешности в Директиве ЕС, следует использовать σ0 = 4 % в рабочем состоянии, если компетентный орган не дал других указаний.

Примечание - σ0в EN 14181 из соответствующей Директивы ЕС относится к концентрации в нормализованных условиях, но в настоящем стандарте σ0 рассчитывается в условиях газа в трубопроводе на момент калибровки.

Выпадающие значения можно исключить в соответствии с надлежащей инженерной практикой, но калибровочная кривая все равно должна быть основана на требуемом количестве независимых параллельных измерений, а выходящие значения должны быть занесены в отчет и показаны на графиках.

9.11 Проверка изменчивости и ежегодная контрольная проверка обоснованности калибровочной функции

EN 14181:2004, п. 6.7 и п. 8.5. должны применяться.

9.12 Испытание R2

В дополнение к требованиям EN 14181, но в соответствии с критерием испытания EN 15267-3, следует произвести расчет R2, а калибровка должна соответствовать критерию Таблицы 2, т.е. R2> 0,90.

Если было проведено предварительное исследование, и калибровка по методу D основана на очень плотном скоплении, где разброс данных по значениям СЭМ и АИС составляет менее 15 % от соответствующего среднего значения во время калибровки, выполнение условия R2 не требуется.

Примечание - Коэффициент корреляции Пирсона, расчет R2, основан на том, что точки данных находятся на большом расстоянии друг от друга. Если он рассчитывается для плотного скопления точек данных, возможно, что набор данных не проявит никакой корреляции и, следовательно, R2 может быть очень низким. Однако это может привести к приемлемой калибровке в соответствии с требованиями стандарта EN 14181. Если данные находятся на большом расстоянии друг от друга, расчет R2 является хорошим показателем качества калибровки.

9.13 Уровень обеспечения качества 2 и отчет о ежегодном контрольном испытании

EN 14181:2004, п. 6.8 и п. 8.6 применяются со следующими изменениями.

Отчет по QAL2 и ЕКИ должен быть сфокусирован на оценке общей систематической погрешности, включая погрешность от изменения профиля потока, и методе, выбранном для ее минимизации.

Все точки измерения должны быть представлены в таблице, а также на графике, который также показывает выбранную регрессионную функцию.

Выпадающие значения, не используемые при расчете регрессионной функции, должны быть показаны на графике вместе с остальными точками измерения и регрессионной функцией, а также следует указать метод или причину выявления выпадающих значений.

Поскольку изменения профиля потока являются основным источником систематической ошибки, профили потока, измеренные во время проведения методики QAL2 или ЕКИ, всегда следует представлять в виде графика для каждой серии измерений (пересечений) и оценивать в испытательной лаборатории.

Примечание - Если используется индикаторный метод, то профиль потока не может быть установлен.

10 Документация по вводу в эксплуатацию

После ввода в эксплуатацию документация по конфигурации, функциональным испытаниям и QAL2 должна храниться и быть доступной для аудита ответственным органом.

Изменения и периодические проверки, например, после ЕКИ, относящиеся к вводу в эксплуатацию или к последнему QAL2, также должны быть зарегистрированы в проверяемом порядке.

11 Постоянное обеспечение качества в процессе эксплуатации (уровень обеспечения качества 3)

QAL3 должен быть выполнен в соответствии с требованиями EN 14181. Кроме того, применяется следующее.

Измерения внутренней контрольной точки QAL3 должны проводиться, по крайней мере, через интервал времени, соответствующий интервалу между техническими обслуживаниями, установленному во время типового испытания в соответствии с EN 15267-3.

12 Оценка погрешности в объемном расходе

Общая погрешность измеренных значений АИС должна быть рассчитана в соответствии с ISO 14956 на основе рабочих характеристик, определенных в ходе общего эксплуатационного испытания, и должна соответствовать погрешности, требуемой для цели измерения.

Приложение A

(справочное)

Пример расчета калибровочной функции (данные испытаний в Копенгагене и Вильгельмсхафене)

A.1 Расчет калибровочных данных в соответствии с методом A (данные из Копенгагена)

Это пример калибровки с использованием S-образных трубок Пито в соответствии с ENISO 16911-1.

Методика калибровки выполняется в виде линейной регрессии по методу наименьших квадратов, а разброс данных настолько мал, что испытание R2 не требуется. См. Таблицу А.1.

Таблица A.1 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом A (данные из Копенгагена)

| № | АИС м/с | СЭМ м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х | у | x-xavg | y-yavg | (x-xavg)2 | (y-yavg)2 | ycal | D | (D-Davg)2 |
| 1 | 20,89 | 19,84 | 0,60 | 0,16 | 0,36 | 0,03 | 20,104 | -0,264 | 0,0695 |
| 2 | 21,00 | 20,05 | 0,71 | 0,37 | 0,50 | 0,14 | 20,182 | -0,132 | 0,0174 |
| 3 | 20,62 | 20,38 | 0,33 | 0,70 | 0,11 | 0,49 | 19,911 | 0,469 | 0,2197 |
| 4 | 20,50 | 20,32 | 0,21 | 0,64 | 0,04 | 0,41 | 19,826 | 0,494 | 0,2443 |
| 5 | 19,21 | 19,03 | -1,08 | -0,65 | 1,18 | 0,42 | 18,907 | 0,123 | 0,0152 |
| 6 | 19,98 | 19,44 | -0,31 | -0,24 | 0,10 | 0,06 | 19,455 | -0,015 | 0,0002 |
| 7 | 20,17 | 19,38 | -0,12 | -0,30 | 0,02 | 0,09 | 19,591 | -0,211 | 0,0444 |
| 8 | 20,08 | 19,31 | -0,21 | -0,37 | 0,05 | 0,14 | 19,527 | -0,217 | 0,0469 |
| 9 | 20,43 | 19,76 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 19,776 | -0,016 | 0,0003 |
| 10 | 20,06 | 19,28 | -0,23 | -0,40 | 0,05 | 0,16 | 19,512 | -0,232 | 0,0540 |
| av | 20,29 | 19,68 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |

| N=; 10. Min; 19,21; 19,03. Max; 21,00; 20,38. SP; 9 %; 7%. | b=; 0,7125. a=; 5,2195. R2=; 0,6322. | Sd; 0,281; м/с. σ0; 4 %. kv; 0,9629. MaxSd; 0,942; м/с. Изменчивость в норме. |
| --- | --- | --- |

СЭМ: Измерения стандартного эталонного метода

АИС: Измерения непрерывно работающего расходомера

сред: Среднее значение в столбце выше

b: Градиент линии регрессии

a: Пересечение линии регрессии

R2: Коэффициент детерминации

Min: Наименьшее измеренное значение в столбце выше

Max: Наибольшее измеренное значение в столбце выше

SP: Разброс данных, определяемый как максимальное значение минус минимальное, деленное на среднее значение

N: Количество измерений (пересечений)

Maxsd: Максимально допустимое значение sd, рассчитанное на основе количества измерений и σ0 4 %

Результат показан на Рисунке A.1.

Рисунок A.1 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом A (данные из Копенгагена)

Условные обозначения

CPH данные валидационных испытаний в Копенгагене

S2 СЭМ, выполненный с помощью S-образных трубок Пито

A методика калибровки A (регрессия по методу наименьших квадратов)

y измерения стандартного эталонного метода (СЭМ)

x измерения непрерывно работающего расходомера (АИС)

A.2 Расчет калибровочных данных в соответствии с методом D (данные из Копенгагена)

Это пример калибровки с использованием S-образных трубок Пито в соответствии с EN ISO 16911-1.

Методика калибровки выполнена в виде линейной регрессии по методу наименьших квадратов с принудительным прохождением линии регрессии через ноль, а разброс данных настолько мал, что испытание R2 не требуется. См. Таблицу A.2.

Таблица A.2 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом D (данные из Копенгагена)

| № | АИС м/с х | СЭМ м/с у | x-xavg | y-yavg | (x-xavg)2 | (y-yavg)2 | ycal | D | (D-Davg)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,89 | 19,84 | 0,60 | 0,16 | 0,36 | 0,03 | 20,253 | -0,413 | 0,173 7 |
| 2 | 21,00 | 20,05 | 0,71 | 0,37 | 0,50 | 0,14 | 20,360 | -0,310 | 0,0098 3 |
| 3 | 20,62 | 20,38 | 0,33 | 0,70 | 0,11 | 0,49 | 19,991 | 0,389 | 0,148 2 |
| 4 | 20,50 | 20,32 | 0,21 | 0,64 | 0,04 | 0,41 | 19,875 | 0,445 | 0,194 7 |
| 5 | 19,21 | 19,03 | -1,08 | -0,65 | 1,18 | 0,42 | 18,624 | 0,406 | 0,161 6 |
| 6 | 19,98 | 19,44 | -0,31 | -0,24 | 0,10 | 0,06 | 19,371 | -0,069 | 0,004 3 |
| 7 | 20,17 | 19,38 | -0,12 | -0,30 | 0,02 | 0,09 | 19,555 | -0,175 | 0,032 0 |
| 8 | 20,08 | 19,31 | -0,21 | -0,37 | 0,05 | 0,14 | 19,468 | -0,158 | 0,026 1 |
| 9 | 20,43 | 19,76 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 19,807 | -0,047 | 0,002 6 |
| 10 | 20,06 | 19,28 | -0,23 | -0,40 | 0,05 | 0,16 | 19,448 | -0,168 | 0,029 6 |
| av | 20,29 | 19,68 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |

| N=; 10. Min; 19,21; 19,03. Max; 21,00; 20,38. SP; 9 %; 7 %. R2- испытание? Нет. | b=; 0,969 5. a=; 0,000 0. R2=; 0,549 0. | sD; 0,311; м/с. σ0; 4%. kv; 0,962 9. Max sD; 0,942; м/с. Изменчивость в норме. |
| --- | --- | --- |

СЭМ: Измерения стандартного эталонного метода

АИС: Измерения непрерывно работающего расходомера

сред: Среднее значение в столбце выше

b: Градиент линии регрессии

a: Пересечение линии регрессии

R2: Коэффициент детерминации

Min: Наименьшее измеренное значение в столбце выше

Max: Наибольшее измеренное значение в столбце выше

SP: Разброс данных, определяемый как максимальное значение минус минимальное, деленное на среднее значение

N: Количество измерений (пересечений)

Maxsd: Максимально допустимое значение sd, рассчитанное на основе количества измерений и σ0 4 %

Результат показан на Рисунке A.2.

Рисунок A.2 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом D (данные из Копенгагена)

Условные обозначения

CPH данные валидационных испытаний в Копенгагене

S2 СЭМ, выполненный с помощью S-образных трубок Пито

D методика калибровки D (регрессия по методу наименьших квадратов, принудительно проходящая через ноль)

yизмерения стандартного эталонного метода (СЭМ)

xизмерения непрерывно работающего расходомера (АИС)

A.3 Расчет калибровочных данных в соответствии с методом A (данные из Вильгельмсхафена)

Это пример калибровки с использованием L-образных трубок Пито в соответствии с ENISO 16911-1.

Методика калибровки выполнена в виде линейной регрессии по методу наименьших квадратов, а разброс данных достаточно велик, чтобы потребовалось испытание R2. См. Таблицу A.3.

Таблица A.3 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом A (данные из Вильгельмсхафена)

| № | АИС м/с х | СЭМ м/с у | x-xavg | y-yavg | (x-xavg)2 | (y-yavg)2 | ycal | D | (D-Davg)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,88 | 28,31 | 2,61 | 2,77 | 6,79 | 7,67 | 28,266 | 0,044 | 0,001 9 |
| 2 | 24,65 | 23,78 | -1,62 | -1,76 | 2,64 | 3,10 | 23,841 | -0,061 | 0,003 8 |
| 3 | 30,69 | 30,37 | 4,42 | 4,83 | 19,50 | 23,32 | 30,160 | 0,210 | 0,044 2 |
| 4 | 24,35 | 23,57 | -1,92 | -1,97 | 3,70 | 3,88 | 23,528 | 0,042 | 0,001 8 |
| 5 | 24,40 | 23,74 | -1,87 | -1,80 | 3,51 | 3,24 | 23,580 | 0,160 | 0,025 6 |
| 6 | 24,51 | 23,57 | -1,76 | -1,97 | 3,11 | 3,88 | 23,695 | -0,125 | 0,015 6 |
| 7 | 24,47 | 23,68 | -1,80 | -1,86 | 3,26 | 3,46 | 23,653 | 0,027 | 0,000 7 |
| 8 | 29,56 | 28,87 | 3,29 | -3,33 | 10,79 | 11,08 | 28,978 | -0,108 | 0,011 6 |
| 9 | 27,99 | 27,07 | 1,72 | 1,53 | 2,94 | 2,34 | 27,335 | 0,265 | 0,070 4 |
| 10 | 24,79 | 23,92 | -1,48 | -1,62 | 2,20 | 2,63 | 23,988 | -0,068 | 0,004 6 |
| 11 | 24,73 | 24,07 | -1,54 | -1,47 | 2,39 | 2,16 | 23,925 | 0,145 | 0,021 0 |
| av | 26,27 | 25,54 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |

| N=; 11. Min; 24,35; 23,57. Max; 30,69; 30,37. SP; 24 %; 27 %. R2- испытание? Нет. | b=; 1,046 1. a=; -1,944 5. R2= R2 да; 0,997 0. | sD; 0,142; м/с. σ0; 4%. kv; 0,966 5. Max sD; 1,409; м/с. Изменчивость в норме. |
| --- | --- | --- |

СЭМ: Измерения стандартного эталонного метода

АИС: Измерения непрерывно работающего расходомера

сред: Среднее значение в столбце выше

b: Градиент линии регрессии

a: Пересечение линии регрессии

R2: Коэффициент детерминации

Min: Наименьшее измеренное значение в столбце выше

Max: Наибольшее измеренное значение в столбце выше

SP: Разброс данных, определяемый как максимальное значение минус минимальное, деленное на среднее значение

N: Количество измерений (пересечений)

Maxsd: Максимально допустимое значение sd, рассчитанное на основе количества измерений и σ0 4 %

Результат показан на Рисунке A.3.

Рисунок A.3 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом A (данные из Вильгельмсхафена)

Условные обозначения

WIH данные валидационных испытаний в Вильгельмсхафене

L1 СЭМ, выполненный с помощью L-образных трубок Пито

A методика калибровки А (регрессия по методу наименьших квадратов)

y измерения стандартного эталонного метода (СЭМ)

x измерения непрерывно работающего расходомера (АИС)

A.4 Расчет калибровочных данных в соответствии с методом D (данные из Вильгельмсхафена)

Это пример калибровки с использованием L-образных трубок Пито в соответствии с EN ISO 16911-1.

Методика калибровки выполнена в виде линейной регрессии по методу наименьших квадратов с принудительным прохождением линии регрессии через ноль, а разброс данных настолько велик, что требуется испытание R2. См. Таблицу A.4.

Таблица A.4 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом D (данные из Вильгельмсхафена)

| № | АИС м/с х | СЭМ м/с у | x-xavg | y-yavg | (x-xavg)2 | (y-yavg)2 | ycal | D | (D-Davg)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,88 | 28,31 | 2,61 | 2,77 | 6,79 | 7,67 | 28,092 | 0,218 | 0,055 1 |
| 2 | 24,65 | 23,78 | -1,62 | -1,76 | 2,64 | 3,10 | 23,977 | -0,197 | 0,032 7 |
| 3 | 30,69 | 30,37 | 4,42 | 4,83 | 19,50 | 23,32 | 29,852 | 0,518 | 0,285 3 |
| 4 | 24,35 | 23,57 | -1,92 | -1,97 | 3,70 | 3,88 | 23,685 | -0,115 | 0,009 8 |
| 5 | 24,40 | 23,74 | -1,87 | -1,80 | 3,51 | 3,24 | 23,734 | 0,006 | 0,000 5 |
| 6 | 24,51 | 23,57 | -1,76 | -1,97 | 3,11 | 3,88 | 23,841 | -0,271 | 0,064 8 |
| 7 | 24,47 | 23,68 | -1,80 | -1,86 | 3,26 | 3,46 | 23,802 | -0,122 | 0,011 2 |
| 8 | 29,56 | 28,87 | 3,29 | -3,33 | 10,79 | 11,08 | 28,753 | 0,117 | 0,017 8 |
| 9 | 27,99 | 27,07 | 1,72 | 1,53 | 2,94 | 2,34 | 27,226 | -0,156 | 0,019 5 |
| 10 | 24,79 | 23,92 | -1,48 | -1,62 | 2,20 | 2,63 | 24,113 | -0,193 | 0,031 3 |
| 11 | 24,73 | 24,07 | -1,54 | -1,47 | 2,39 | 2,16 | 24,055 | 0,015 | 0,001 0 |
| av | 26,27 | 25,54 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |

| N=; 11. Min; 24,35; 23,57. Max; 30,69; 30,37. SP; 24 %; 27 %. R2- испытание? Нет. | b=; 0,972 7. a=; 0,000 0. R2= R2 да; 0,992 0. | sD; 0,230; м/с. σ0; 4%. kv; 0,966 5. Max sD; 1,409; м/с. Изменчивость в норме. |
| --- | --- | --- |

СЭМ: Измерения стандартного эталонного метода

АИС: Измерения непрерывно работающего расходомера

сред: Среднее значение в столбце выше

b: Градиент линии регрессии

a: Пересечение линии регрессии

R2: Коэффициент детерминации

Min: Наименьшее измеренное значение в столбце выше

Max: Наибольшее измеренное значение в столбце выше

SP: Разброс данных, определяемый как максимальное значение минус минимальное, деленное на среднее значение

N: Количество измерений (пересечений)

Maxsd: Максимально допустимое значение sd, рассчитанное на основе количества измерений и σ0 4 %

Результат показан на Рисунке A.4.

Рисунок A.4 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом D (данные из Вильгельмсхафена)

Условные обозначения

WIH данные валидационных испытаний в Вильгельмсхафене

L1 СЭМ, выполненный с помощью L-образных трубок Пито

A методика калибровки A (регрессия по методу наименьших квадратов)

y измерения стандартного эталонного метода (СЭМ)

x измерения непрерывно работающего расходомера (АИС)

A.5 Расчет калибровочных данных в соответствии с методом A (данные из Копенгагена)

Это пример калибровки с использованием индикаторного метода по времени в соответствии с EN ISO 16911-1.

Методика калибровки выполнена в виде линейной регрессии по методу наименьших квадратов, а разброс данных настолько мал, что испытание R2 не требуется. См. Таблицу A.5.

Таблица A.5 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом A (данные из Копенгагена)

| № | АИС м/с х | СЭМ м/с у | x-xavg | y-yavg | (x-xavg)2 | (y-yavg)2 | ycal | D | (D-Davg)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21,75 | 20,59 | 1,34 | 1,39 | 1,79 | 1,94 | 20,369 | 0,221 | 0,0487 |
| 2 | 21,62 | 20,07 | 1,21 | 0,87 | 1,46 | 0,76 | 20,255 | -0,185 | 0,034 3 |
| 3 | 21,41 | 20,41 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | 1,47 | 20,071 | 0,339 | 0,114 9 |
| 4 | 21,29 | 19,64 | 0,88 | 0,44 | 0,77 | 0,20 | 19,966 | -0,326 | 0,106 1 |
| 5 | 19,39 | 18,32 | -1,02 | -0,88 | 1,05 | 0,77 | 18,299 | 0,021 | 0,000 5 |
| 6 | 19,90 | 18,55 | -0,51 | -0,65 | 0,26 | 0,42 | 18,746 | -0,196 | 0,038 5 |
| 7 | 19,67 | 18,71 | -0,74 | -0,49 | 0,55 | 0,24 | 18,544 | 0,166 | 0,027 4 |
| 8 | 20,37 | 19,22 | -0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 19,159 | 0,061 | 0,003 8 |
| 9 | 19,90 | 18,85 | -0,51 | -0,35 | 0,26 | 0,12 | 18,746 | 0,104 | 0,010 8 |
| 10 | 20,44 | 19,07 | 0,03 | -0,13 | 0,00 | 0,02 | 19,220 | -0,150 | 0,022 5 |
| 11 | 20,80 | 19,48 | 0,39 | 0,28 | 0,15 | 0,08 | 19,536 | -0,056 | 0,003 1 |
| 12 | 19,38 | 18,25 | -1,03 | -0,95 | 1,07 | 0,89 | 18,290 | -0,040 | 0,001 6 |
| 13 | 20,51 | 19,27 | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 19,281 | -0,011 | 0,000 1 |
| 14 | 20,23 | 19,16 | -0,18 | -0,04 | 0,03 | 0,00 | 19,036 | 0,124 | 0,015 5 |
| 15 | 20,02 | 18,63 | -0,36 | -0,57 | 0,13 | 0,32 | 18,878 | -0,248 | 0,061 4 |
| 16 | 20,77 | 19,56 | 0,36 | 0,36 | 0,13 | 0,13 | 19,509 | 0,051 | 0,002 6 |
| 17 | 20,07 | 18,83 | -0,34 | -0,37 | 0,12 | 0,13 | 18,895 | -0,065 | 0,004 3 |
| 18 | 19,95 | 19,01 | -0,46 | -0,19 | 0,21 | 0,03 | 18,790 | 0,220 | 0,048 4 |
| 19 | 20,53 | 18,89 | 0,12 | -0,31 | 0,01 | 0,09 | 19,299 | -0,409 | 0,167 2 |
| 20 | 20,45 | 19,57 | 0,04 | 0,37 | 0,00 | 0,14 | 19,229 | 0,341 | 0,116 5 |
| 21 | 20,18 | 19,03 | -0,23 | -0,17 | 0,05 | 0,03 | 18,992 | 0,038 | 0,001 5 |
| av | 20,41 | 19,20 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |

| N=; 21. Min; 19,38; 18,25. Max; 21,75; 20,59. SP; 12 %; 12 %. R2- испытание? Нет. | b=; 0,877 4. a=; 1,286 7. R2= R2 да; 0,893 7. | sD; 0,204; m/s. σ0; 4%. kv; 0,982 4. Max sD; 0,971; m/s. Изменчивость в норме. |
| --- | --- | --- |

СЭМ: Измерения стандартного эталонного метода

АИС: Измерения непрерывно работающего расходомера

сред: Среднее значение в столбце выше

b: Градиент линии регрессии

a: Пересечение линии регрессии

R2: Коэффициент детерминации

Min: Наименьшее измеренное значение в столбце выше

Max: Наибольшее измеренное значение в столбце выше

SP: Разброс данных, определяемый как максимальное значение минус минимальное, деленное на среднее значение

N: Количество измерений (пересечений)

Maxsd: Максимально допустимое значение sd, рассчитанное на основе количества измерений и σ0 4 %

Результат показан на Рисунке A.5.

Рисунок A.5 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом A (данные из Копенгагена)

Условные обозначения

CPH данные валидационных испытаний в Копенгагене

TT СЭМ, выполненный с использованием индикаторного метода по времени

A методика калибровки А (регрессия по методу наименьших квадратов)

y измерения стандартного эталонного метода (СЭМ)

x измерения непрерывно работающего расходомера (АИС)

A.6 Расчет калибровочных данных в соответствии с методом D (данные из Копенгагена)

Это пример калибровки с использованием индикаторного метода по времени в соответствии с ENISO 16911-1.

Методика калибровки выполнена в виде линейной регрессии по методу наименьших квадратов с принудительным прохождением линии регрессии через ноль, а разброс данных настолько мал, что испытание R2 не требуется. См. Таблицу A.6.

Таблица A.6 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом D (данные из Копенгагена)

| № | АИС м/с х | СЭМ м/с у | x-xavg | y-yavg | (x-xavg)2 | (y-yavg)2 | ycal | D | (D-Davg)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21,75 | 20,59 | 1,34 | 1,39 | 1,79 | 1,94 | 20,452 | 0,138 | 0,018 6 |
| 2 | 21,62 | 20,07 | 1,21 | 0,87 | 1,46 | 0,76 | 20,329 | -0,259 | 0,068 2 |
| 3 | 21,41 | 20,41 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | 1,47 | 20,132 | 0,278 | 0,076 3 |
| 4 | 21,29 | 19,64 | 0,88 | 0,44 | 0,77 | 0,20 | 20,019 | -0,379 | 0,145 1 |
| 5 | 19,39 | 18,32 | -1,02 | -0,88 | 1,05 | 0,77 | 18,232. | 0,088 | 0,007 3 |
| 6 | 19,90 | 18,55 | -0,51 | -0,65 | 0,26 | 0,42 | 18,712 | -0,162 | 0,026 9 |
| 7 | 19,67 | 18,71 | -0,74 | -0,49 | 0,55 | 0,24 | 18,496 | 0,214 | 0,045 1 |
| 8 | 20,37 | 19,22 | -0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 19,154 | 0,066 | 0,004 1 |
| 9 | 19,90 | 18,85 | -0,51 | -0,35 | 0,26 | 0,12 | 18,712 | 0,138 | 0,018 5 |
| 10 | 20,44 | 19,07 | 0,03 | -0,13 | 0,00 | 0,02 | 19,220 | -0,150 | 0,023 0 |
| 11 | 20,80 | 19,48 | 0,39 | 0,28 | 0,15 | 0,08 | 19,558 | -0,078 | 0,006 4 |
| 12 | 19,38 | 18,25 | -1,03 | -0,95 | 1,07 | 0,89 | 18,223 | 0,027 | 0,000 6 |
| 13 | 20,51 | 19,27 | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 19,286 | -0,016 | 0,000 3 |
| 14 | 20,23 | 19,16 | -0,18 | -0,04 | 0,03 | 0,00 | 19,022 | 0,138 | 0,018 4 |
| 15 | 20,02 | 18,63 | -0,36 | -0,57 | 0,13 | 0,32 | 18,853 | -0,223 | 0,050 6 |
| 16 | 20,77 | 19,56 | 0,36 | 0,36 | 0,13 | 0,13 | 19,530 | 0,030 | 0,000 8 |
| 17 | 20,07 | 18,83 | -0,34 | -0,37 | 0,12 | 0,13 | 18,872 | -0,042 | 0,001 9 |
| 18 | 19,95 | 19,01 | -0,46 | -0,19 | 0,21 | 0,03 | 18,759 | 0,251 | 0,062 0 |
| 19 | 20,53 | 18,89 | 0,12 | -0,31 | 0,01 | 0,09 | 19,304 | -0,414 | 0,173 3 |
| 20 | 20,45 | 19,57 | 0,04 | 0,37 | 0,00 | 0,14 | 19,229 | 0,341 | 0,114 9 |
| 21 | 20,18 | 19,03 | -0,23 | -0,17 | 0,05 | 0,03 | 18,975 | 0,055 | 0,002 8 |
| av | 20,41 | 19,20 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |

| N=; 21. Min; 19,38; 18,25. Max; 21,75; 20,59. SP; 12 %; 12 %. R2- испытание? Нет. | b=; 940 3. a=; 0,000 0. R2=; 0,889 0. | sD; 0,208; м/с. σ0; 4%. kv; 0,982 4. Max sD; 0,971; м/с. Изменчивость в норме. |
| --- | --- | --- |

СЭМ: Измерения стандартного эталонного метода

АИС: Измерения непрерывно работающего расходомера

сред: Среднее значение в столбце выше

b: Градиент линии регрессии

a: Пересечение линии регрессии

R2: Коэффициент детерминации

Min: Наименьшее измеренное значение в столбце выше

Max: Наибольшее измеренное значение в столбце выше

SP: Разброс данных, определяемый как максимальное значение минус минимальное, деленное на среднее значение

N: Количество измерений (пересечений)

Maxsd: Максимально допустимое значение sd, рассчитанное на основе количества измерений и σ0 4 %

Результат показан на Рисунке A.6.

Рисунок A.6 — Пример калибровки, выполненной в соответствии с методом D (данные из Копенгагена)

Условные обозначения

CPH данные валидационных испытаний в Копенгагене

TT СЭМ, выполненный с использованием индикаторного метода по времени

D методика калибровки D (регрессия по методу наименьших квадратов, принудительно проходящая через ноль)

y измерения стандартного эталонного метода (СЭМ)

x измерения непрерывно работающего расходомера (АИС)

Приложение B

(справочное)

Характеристика профиля потока

B.1 Общие положения

В настоящем стандарте термин «профиль потока» используется для описания графика, показывающего скорость газа, в м/с, вдоль линии поперек трубопровода, проходящей через центр трубопровода.

Фактический профиль потока оказывает большое влияние на ожидаемую погрешность, поскольку ожидается, что полностью сформированный профиль потока не изменится при увеличении средней скорости потока, в то время как менее сформированный профиль потока и асимметричный профиль потока, как ожидается, будут изменяться и, следовательно, могут вносить систематические погрешности по сравнению с калибровкой, выполненной при более высокой скорости потока.

Следующие примеры характеризуются следующими параметрами, полученными из измеренных скоростей в точке:

a) средняя скорость в поперечном сечении диаметра, VAVG;

b) пиковая скорость в поперечном сечении диаметра, VPEAK;

c) коэффициент амплитуды, VPEAK/VAVG;

d) средняя скорость по левой половине диаметра, VL, AVG;

e) средняя скорость по правой половине диаметра, VR, AVG;

f) коэффициент асимметрии, представляющий собой отношение VL, AVG/ VR, AVG или отношение VR, AVG/VL, AVG, в зависимости от того, что больше 1,00;

g) скорость, VL, 12%, на расстоянии 12 % диаметра трубопровода от левой боковой стенки, точка L12 %;

h) скорость VR, 12 %, на расстоянии 12 % диаметра трубопровода от правой боковой стенки, точка R12 %.

B.2 Полностью сформированный профиль потока

См. Рисунок B.1.

Условныеобозначения

| DW% расстояние от внутренней стенки трубы в процентах от внутреннего диаметра трубы AV средний расход в поперечном сечении трубопровода TFL общая скорость потока слева от осевой линии TFR общая скорость потока справа от осевой линии SK коэффициент асимметрии L12 %левая 12 % точка, в которой скорость потока составляет VL, 12 % R12 %правая 12 % точка, в которой скорость потока составляет VR12 % CF коэффициентамплитуды | 25,00 м/с 25,47 м/с 25,56 м/с 0,997 VL, 12 %= 25,00 м/с VR, 12 %= 25,00 м/с 105,1 % |
| --- | --- |

Рисунок B.1 — Полностью сформированный профиль потока

Полностью сформированный профиль потока характеризуется тем, что он симметричен вдоль центра трубопровода, являясь довольно плоским, но падает до нуля вблизи стенки трубопровода, и (в круглом трубопроводе) имеет поток, равный среднему потоку на расстоянии 12 % диаметра от стенки трубопровода.

Полностью сформированный профиль обычно достигается при большом расстоянии вниз по направлению потока от любого возмущения или изгиба в трубопроводе, а также при довольно высоком числе Рейнольдса.

B.3 Менее сформированный симметричный профиль потока

См. Рисунок B.2.

Условные обозначения

| DW% расстояние от внутренней стенки трубы в процентах от внутреннего диаметра трубы AV средний расход в поперечном сечении трубопровода TFL общая скорость потока слева от осевой линии TFR общая скорость потока справа от осевой линии SK коэффициент асимметрии L12 % левая 12 % точка, в которой скорость потока составляет VL, 12 % R12 % правая 12 % точка, в которой скорость потока составляет VR12 % CF коэффициентамплитуды | 25,85 м/с 26,36 м/с 26,44 м/с 0,997 VL, 12 %= 25,79 м/с VR, 12 %= 25,79 м/с 111,8 % |
| --- | --- |

Рисунок B.2 — Менее сформированный симметричный профиль

Этот менее сформированный профиль может быть достаточно равномерным, но с более высоким коэффициентом амплитуды, или может быть неравномерным по всей линии мониторинга.

Видно, что форма по-прежнему симметрична, коэффициент асимметрии очень низкий, но коэффициент амплитуды повысился.

B.4 Асимметричный профиль потока

См. Рисунок B.3.

Условные обозначения

| DW% расстояние от внутренней стенки трубы в процентах от внутреннего диаметра трубы AV средний расход в поперечном сечении трубопровода TFL общая скорость потока слева от осевой линии TFR общая скорость потока справа от осевой линии SK коэффициент асимметрии L12 %левая 12 % точка, в которой скорость потока составляет VL, 12 % R12 %правая 12 % точка, в которой скорость потока составляет VR12 % CF коэффициент амплитуды | 32,60 м/с 34,97 м/с 31,60 м/с 1,107 VL, 12 %= 34,11 м/с VR, 12 %= 28,97 м/с 111,6 % |
| --- | --- |

Рисунок B.3 — Асимметричный профиль потока

Любой профиль потока в трубопроводе с односторонним входом, скорее всего, будет асимметричным, но если трубопровод длинный, то асимметрия часто бывает небольшой.

Однако, если профиль потока имеет явные признаки асимметрии, определяемые коэффициентом асимметрии, и как показано выше, это следует учитывать при планировании и проведении мониторинга потока.

Также очевидно, что средняя скорость больше не считывается в 12 % точке, а коэффициент асимметрии и коэффициент амплитуды повысились.

B.5 Менее сформированный и асимметричный профиль потока

См. Рисунок B.4.

Условные обозначения

| DW% расстояние от внутренней стенки трубы в процентах от внутреннего диаметра трубы AV средний расход в поперечном сечении трубопровода TFL общая скорость потока слева от осевой линии TFR общая скорость потока справа от осевой линии SK коэффициент асимметрии L12 % левая 12 % точка, в которой скорость потока составляет VL, 12 % R12 % правая 12 % точка, в которой скорость потока составляет VR12 % CF коэффициент амплитуды | 33,45 м/с 35,86 м/с 32,49 м/с 1,104 VL, 12 %= 34,90 м/с VR, 12 %= 29,77 м/с 114,7 % |
| --- | --- |

Рисунок B.4 — Менее сформированный и асимметричный профиль потока

В этом примере неравномерного и асимметричного профиля потока средняя скорость не считывается в 12% точках, а коэффициент асимметрии и коэффициент амплитуды повысились.

Приложение C

(справочное)

Определение точек и/или линий измерения

C.1 Одноточечный расходомер

Если выполняются требования в п. 6.3, чувствительный элемент одноточечного расходомера может быть установлен в точке, расположенной на расстоянии 12 % внутреннего диаметра от стенки трубопровода в любом месте по окружности, свободном от локальных возмущений восходящего потока. Если профиль потока полностью сформирован, то в этом месте скорость потока будет очень близка к средней по площади поперечного сечения.

C.2 Расходомер с ограниченной длиной линии

Некоторые технологии, такие как многоточечные расходомеры дифференциального давления, расходомеры тепловой массы и ультразвуковые расходомеры, также доступны в виде зондов, вставляемых с одной стороны трубопровода с ограниченной длиной линии измерения. Они обычно имеют эффективную длину мониторинга от 0,25 м до 1 м и могут использоваться в качестве хорошей и менее дорогой альтернативы в трубопроводах с малым диаметром или в трубопроводах, где доступ к двум диаметрально противоположным позициям ограничен. Они также могут использоваться в качестве одноточечных расходомеров, когда диаметр значительно превышает длину мониторинга.

C.3 Первичная линия мониторинга в круглом трубопроводе

Первичная линия мониторинга, P, должна быть траекторией, на которой ожидается максимальная скорость. То есть, по прямой линии через центр воздуховода и лежащей в плоскости, определяемой осевой линией контролируемого трубопровода и осевой линией впускного отверстия выше по потоку от точки мониторинга. См. Рисунок C.1.

Если осевая линия впускного отверстия не пересекает осевую линию трубопровода, плоскость должна определяться осевой линией трубопровода и линией, проходящей через центр трубопровода и параллельной осевой линии впускного отверстия.

Если имеется более одного впускного отверстия, не расположенных в одной плоскости, то точка P должна включать точку, в которой обнаружена максимальная скорость по результатам предварительного исследования.

C.4 Вторичная линия мониторинга в круглом трубопроводе без доминирующей асимметричной закрутки

Если закрутка не является доминирующей асимметричной, и требуется повышенная точность, рекомендуется использовать две линии мониторинга, параллельные P и друг другу и расположенные симметрично на расстоянии 0,3 диаметра от центра трубопровода. См. Рисунок C.2.

Это расстояние приблизительно соответствует точке, где теоретический ламинарный поток и хорошо сформированный турбулентный поток имеют одинаковую скорость, и, следовательно, калибровочная кривая изменяется минимально, даже если профиль потока формируется дальше [см. Рисунок C.3, где ламинарный поток (самая высокая кривая) сравнивается с различными турбулентными потоками].

C.5 Вторичная линия мониторинга в круглом трубопроводе с доминирующей асимметричной закруткой

Точка в трубопроводе, где находится максимальная скорость, вращается, если закрутка является доминирующей асимметричной, и, следовательно, линия мониторинга, включающая точку, где находится максимальная скорость, не может быть определена.

В этом случае вторичная линия мониторинга, S, должна быть прямой линией, проходящей через центр трубопровода и лежащей в плоскости, перпендикулярной P, см. Рисунок C.1.

При вращающейся схеме сумма средних результатов измерений на этих двух линиях измерения дает наилучшую оценку.

Условные обозначения

1 впускное отверстие 	 P первичная линия мониторинга 	S вторичная линия мониторинга

Рисунок C.1 — Положение первичной и вторичной линии мониторинга

Рисунок C.2 — Положение двух линий мониторинга

Рисунок C.3 — Пересечение профиля потока для полностью сформированного и полностью ламинарного потока

C.6 Первичная линия мониторинга в прямоугольной трубе

P должна быть прямой линией, проходящей через центр трубопровода и лежащей перпендикулярно боковой панели, на которой установлены фланцы.

Предпочтительно, чтобы она находилась в плоскости, определяемой осевой линией контролируемого трубопровода и осевой линией впускного отверстия выше по потоку от точки мониторинга, или линией, проходящей через центр трубопровода и параллельной осевой линии впускного отверстия.

Если это невозможно или если имеется несколько впускных отверстий, расположенных не в одной плоскости, то точка P должна включать точку максимальной скорости, найденную по результатам предварительного исследования, и должна быть определена после консультации с аккредитованной испытательной лабораторией и производителем расходомера.

Если имеется более одного впускного отверстия, не расположенных в одной плоскости, P должно включать точку максимальной скорости из результатов предварительного исследования.

C.7 Вторичная линия мониторинга в прямоугольной трубе с закруткой

При наличии закрутки точка максимальной скорости внутри трубопровода вращается, и, следовательно, линия мониторинга, включающая эту точку, не может быть определена. В этом случае S должна быть прямой линией, проходящей через центр трубопровода и лежащей в плоскости, перпендикулярной P. При вращающейся схеме сумма средних результатов измерений на этих двух измерительных линиях дает наилучшую оценку.

C.8 Другие конфигурации

Если мониторинг потока по двум линиям, как описано выше, не дает достаточной точности для прохождения калибровки QAL2, можно использовать другие конфигурации.

Можно использовать три линии в конфигурации, как показано на Рисунке C.4: P и две другие параллельные линии, расположенные на расстоянии 0,3 диаметра от центральной линии.

Если закрутка доминирует, то более высокая точность может быть получена с помощью другой конфигурации, показанной на Рисунке C.4: P и две линии, смещенные на 60 ° от P.

Рисунок C.4 — Положение трех линий мониторинга

C.9 Одиночная линия не на первичной линии мониторинга

Если трубопровод очень большой или температура газа в трубопроводе очень высокая, может потребоваться мониторинг в секущей линии кругового трубопровода со смещением от 0,25 до 0,3 диаметра трубопровода, как показано на Рисунке C.5.

Особое внимание следует уделить возможному изменению профиля потока при изменении нагрузки, чтобы обеспечить успешную калибровку/QAL2.

Рисунок C.5 — Одиночная линия не на первичной линии мониторинга

C.10 Другие случаи

Если трубопровод не является ни прямоугольным, ни круглым, или в случаях, когда любое другое препятствие выше по потоку в трубопроводе может нарушить профиль потока, P и S должны быть определены после консультаций с аккредитованной испытательной лабораторией и производителем расходомера, а затем утверждены компетентными органами.

Как правило, при добавлении одной линии мониторинга воспроизводимость измерений снижается. Пример с четырьмя линиями измерения показан на Рисунке C.6.

Рисунок C.6 — Положение четырех линий мониторинга

Приложение D

(обязательное)

Обработка полиномиальной калибровочной функции

При использовании полиномиальной калибровочной функции следует соблюдать дополнительную осторожность.

При использовании полиномиальной калибровочной функции допустимый диапазон калибровки может быть экстраполирован вниз до 80 % минимального объемного расхода и вверх до 120 % максимального объемного расхода, зарегистрированного как значение СЭМ во время последнего QAL2.

Этот допустимый диапазон калибровки может быть экстраполирован дальше при последующем ЕКИ в соответствии с EN 14181, если полиномиальная калибровочная функция пересчитана с учетом дополнительных парных точек измерения.

Если значение АИС опускается ниже самой низкой точки или увеличивается выше самой высокой точки калибровочной функции из последней калибровки QAL2 или ЕКИ, должно быть записано предупреждение или сообщение об ошибке в соответствии с Таблицей D.1.

Если значение АИС опускается ниже допустимого диапазона калибровки, как указано выше, то в качестве заменяющего значения для расхода используется самая низкая точка допустимого диапазона калибровки, записывается сообщение об ошибке, а рассчитанные на его основе значения маркируются.

Если значение АИС поднимается выше допустимого диапазона калибровки, как указано выше, в качестве заменяющего значения расхода используется наивысшая точка допустимого диапазона калибровки, записывается сообщение об ошибке, а значения, рассчитанные на его основе, маркируются как таковые.

Таблица D.1 — Обработка полиномиальной калибровочной функции

| Измеренное значение, qV | Значение, используемое в системе сбора и обработки данных | Действие в системе сбора и обработки данных |
| --- | --- | --- |
| qV< 80 % от самого низкого QAL2/ЕКИ | 80 % от самого низкого последнего QAL2 или ЕКИ, значения маркируются | Сообщениеобошибке |
| 80 % от самого низкого последнего QAL2/ЕКИ <qV< 100 % от самого низкого QAL2/ЕКИ | Считываемое значение | Предупреждающеесообщение |
| 100 % от самого низкого последнего QAL2/ЕКИ <qV< 100 % от самого высокого последнего QAL2/ЕКИ | Считываемое значение | Нет |
| 100 % от самого низкого последнего QAL2/ЕКИ <qV< 120 % от самого высокого последнего QAL2/ЕКИ | Считываемое значение | Предупреждающеесообщение |
| qV> 120 % от самого высокого последнего QAL2/ЕКИ | 120 % от самого высокого последнего QAL2 или ЕКИ, значения маркируются | Сообщениеобошибке |

Приложение E

(обязательное)

Значения kv(N) и t0,95(N - 1)

Таблица E.1 — Значения kv(N) и t0,95(N - 1) (Источник: CEN/TR 15983:2010,HПриложение C)

| Количество параллельных измерений, N | kv(N) | t0,95(N - 1) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0,832 6 | 2,92 |
| 4 | 0,888 1 | 2,353 |
| 5 | 0,916 1 | 2,132 |
| 6 | 0,932 9 | 2,015 |
| 7 | 0,944 1 | 1,943 |
| 8 | 0,952 1 | 1,895 |
| 9 | 0,958 1 | 1,86 |
| 10 | 0,962 9 | 1,833 |
| 11 | 0,966 5 | 1,812 |
| 12 | 0,969 5 | 1,796 |
| 13 | 0,972 1 | 1,782 |
| 14 | 0,974 2 | 1,771 |
| 15 | 0,976 1 | 1,761 |
| 16 | 0,977 7 | 1,753 |
| 17 | 0,979 1 | 1,746 |
| 18 | 0,980 3 | 1,74 |
| 19 | 0,981 4 | 1,734 |
| 20 | 0,982 4 | 1,729 |
| 25 | 0,986 1 | 1,711 |
| 30 | 0,988 5 | 1,701 |

Приложение F

(справочное)

Пример измерения предварительного исследования

F.1 Мониторинг профиля потока

Примером является профиль потока, измеренный в соответствии с EN 15259 при максимально возможном и минимально возможном расходе. Предварительное исследование выполняет эти измерения по первичной, P, и вторичной, S, линиям мониторинга; здесь показан только результат по P. См. Таблицу F.1и Таблицу F.2.

Скорости потока в отдельных точках измерения корректируются для получения скорости «скорректированного потока» с помощью поправочного коэффициента, который представляет собой отношение между скоростью в точке измерения (необработанное значение потока) и скоростью в фиксированной контрольной точке, как описано в п. 7.2.2.

Таблица F.1 — Пример с 21 точкой измерения вдоль одной линии при максимально возможной скорости потока

| Сторона | № | DW% | F | RF | CF | CrF | AF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м/с | м/с |  | м/с | м/с |
|  | 1 | 1,23 | 16,40 | 15,06 | 1,009 | 16,55 |  |
|  | 2 | 3,80 | 18,08 | 15,36 | 0,989 | 17,88 |  |
|  | 3 | 6,52 | 18,50 | 15,03 | 1,011 | 18,71 |  |
|  | 4 | 9,42 | 18,39 | 14,38 | 1,057 | 19,44 |  |
| Левая, LS | 5 | 12,55 | 19,26 | 14,54 | 1,045 | 20,14 | 19,75 |
|  | 6 | 15,96 | 21,13 | 15,48 | 0,982 | 20,74 |  |
|  | 7 | 19,76 | 20,61 | 14,83 | 1,025 | 21,12 |  |
|  | 8 | 24,10 | 21,84 | 15,70 | 0,968 | 21,14 |  |
|  | 9 | 29,34 | 19,47 | 14,19 | 1,071 | 20,86 |  |
|  | 10 | 36,47 | 19,38 | 14,11 | 1,077 | 20,88 |  |
|  | 11 | 50,00 | 23,21 | 16,13 | 0,942 | 21,87 |  |
|  | 12 | 63,53 | 21,45 | 16,71 | 0,910 | 19,51 |  |
|  | 13 | 70,66 | 18,68 | 15,05 | 1,010 | 18,87 |  |
|  | 14 | 75,90 | 17,46 | 14,14 | 1,075 | 18,77 |  |
|  | 15 | 80,24 | 19,50 | 16,03 | 0,948 | 18,49 |  |
| Правая, RS | 16 | 84,04 | 18,19 | 15,42 | 0,986 | 17,93 | 17,19 |
|  | 17 | 87,45 | 18,45 | 16,29 | 0,933 | 17,22 |  |
|  | 18 | 90,58 | 17,96 | 16,58 | 0,917 | 16,47 |  |
|  | 19 | 93,48 | 14,99 | 14,47 | 1,051 | 15,74 |  |
|  | 20 | 96,20 | 15,78 | 15,98 | 0,951 | 15,01 |  |
|  | 21 | 98,77 | 13,26 | 14,46 | 1,051 | 13,94 |  |
|  |  |  | ARF | 15,20 | AF: | 18,63 |  |

DW%: Расстояние от внутренней стенки трубы в процентах от внутреннего диаметра трубы

F: Измерение скорости потока в отдельных точках пересечения (без коррекции)

RF: Измерение эталонной скорости потока в фиксированной точке во время траверсирования

CF: Поправочный коэффициент: средняя скорость эталонного потока, деленная на отдельную скорость эталонного потока

CrF: Измерение скорости потока в отдельных точках пересечения, скорректированное с использованием эталонной скорости потока

AF: Средний скорректированный поток в левую или правую сторону от центра трубы

LS: Данные с левой стороны от центра трубы

RS: Данные с правой стороны от центра трубы

ARF: Средняя скорость эталонного потока

AF: Средняя скорость потока по диаметру трубы

Таблица F.2 — Пример с 21 точкой измерения вдоль той же линии, что и в Таблице F.1, но при минимально возможной скорости потока

| Сторона | № | DW% | F | RF | CF | CrF | AF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м/с | м/с |  | м/с | м/с |
|  | 1 | 1,23 % | 12,53 | 11,68 | 1,010 | 12,66 |  |
|  | 2 | 3,80 % | 13,76 | 11,79 | 1,001 | 13,77 |  |
|  | 3 | 6,52 % | 14,27 | 11,51 | 1,025 | 14,63 |  |
|  | 4 | 9,42 % | 16,19 | 11,90 | 0,992 | 16,06 |  |
| Левая, LS | 5 | 12,55 % | 16,55 | 11,68 | 1,010 | 16,71 | 16,63 |
|  | 6 | 15,96 % | 17,60 | 11,66 | 1,012 | 17,81 |  |
|  | 7 | 19,76 % | 17,60 | 11,53 | 1,023 | 18,01 |  |
|  | 8 | 24,10 % | 18,76 | 11,76 | 1,003 | 18,82 |  |
|  | 9 | 29,34 % | 18,70 | 11,74 | 1,005 | 18,79 |  |
|  | 10 | 36,47 % | 18,73 | 11,61 | 1,016 | 19,03 |  |
|  | 11 | 50,00 % | 20,71 | 11,76 | 1,003 | 20,77 |  |
|  | 12 | 63,53 % | 18,99 | 11,60 | 1,017 | 19,31 |  |
|  | 13 | 70,66 % | 19,25 | 11,92 | 0,990 | 19,05 |  |
|  | 14 | 75,90 % | 18,36 | 11,66 | 1,012 | 18,58 |  |
|  | 15 | 80,24 % | 18,41 | 11,52 | 1,024 | 18,85 |  |
| Правая, RS | 16 | 84,04 % | 18,70 | 11,84 | 0,997 | 18,64 | 18,15 |
|  | 17 | 87,45 % | 18,29 | 11,72 | 1,007 | 18,42 |  |
|  | 18 | 90,58 % | 18,06 | 11,75 | 1,004 | 18,13 |  |
|  | 19 | 93,48 % | 17,72 | 11,73 | 1,006 | 17,83 |  |
|  | 20 | 96,20 % | 16,96 | 11,80 | 1,000 | 16,96 |  |
|  | 21 | 98,77 % | 15,82 | 11,88 | 0,993 | 15,71 |  |
|  |  |  | ARF | 11,80 | AF: | 17,55 |  |

DW%: Расстояние от внутренней стенки трубы в процентах от внутреннего диаметра трубы

F: Измерение потока в отдельных точках во время траверсирования без коррекции по результатам измерений

RF: Измерение эталонного потока в контрольной точке, неподвижной во время траверсирования

CF: Поправочный коэффициент: средняя скорость эталонного потока, деленная на отдельную скорость эталонного потока.

CrF: Измерение потока в отдельных точках во время траверсирования с поправкой на эталонный поток

AF: Средний поток в левой и правой стороне от центра трубы.

LS: Данные с левой стороны от центра трубы

RS: Данные с правой стороны от центра трубы

Условные обозначения

См. Таблицу F.1или Таблицу F.2

Рисунок F.1 — Профиль для высокой скорости потока (слева) со средним значением 18,63 м/с и меньшей скорости потока (слева) со средним значением 17,55 м/с

F.2 Коэффициент амплитуды

Коэффициент амплитуды или отношение пикового значения к среднему, vpeak/Vavg, является измерением профиля потока, рассчитываемый как отношение между измеренным пиковым значением профиля потока и средним значением профиля потока.

Для высокого профиля потока коэффициент амплитуды составляет:

vPEAKvAVG=21,8718,63=1,174 							 	(F.1)

Для низкого профиля потока коэффициент амплитуды составляет:

vPEAKvAVG=20,7717,55=1,184								(F.2)

Примечание - Если измерение производится в соответствии с ENISO 16911-1 и EN 15259, как в данном примере, каждое измерение представляет одну и ту же площадь потока в трубопроводе, и среднее значение может быть рассчитано из простого среднего значения отдельных измерений.

F.3 Коэффициент асимметрии

Коэффициент асимметрии является мерой асимметрии и в данном случае определяется как относительная разница в общем потоке слева от центра трубопровода, деленная на общий поток справа от центра трубопровода, VL, AVG/VR, AVG.

Коэффициент асимметрии для высокого профиля потока составляет:

vL,AVGvR,AVG=19,7517,19=1,149								(F.3)

Коэффициент асимметрии для низкого профиля потока составляет:

vL,AVGvR,AVG=18,1516,63=1,091								(F.4)

Примечания

1 Если измерения проводятся в соответствии с ENISO 16911-1 и EN 15259, то, следуя данному примеру, каждое измерение представляет собой одинаковую площадь потока в трубопроводе, и коэффициент асимметрии может быть рассчитан на основе простого среднего значения отдельных измерений по обе стороны от центральной линии, без учета измерений в центре трубопровода.

2 Если используется четное количество точек измерения, то используются все левые и правые точки. Если используется нечетное количество точек измерения, как в данном примере, центральная точка исключается.

F.4 Воспроизводимость

Воспроизводимость рассчитывается по результатам измерений в каждой точке пересечения, выбранной в соответствии с EN 15259, при максимально возможной скорости потока и при минимально возможной скорости потока, как описано в п. 7.1.

Целью расчета является количественная оценка изменения между профилями потока, измеренными при самой высокой и самой низкой скорости потока, при которых, вероятно, будет работать установка. Профили потока нормализуются для компенсации изменения среднего потока. Таким образом, воспроизводимость измеряет только изменение профиля потока, а не изменение среднего потока.

Процедура выполняется как в P, так и в S, но здесь показан только один пример.

Профили потока нормализуются путем деления на среднюю скорость потока в каждом состоянии, таким образом, получаются два профиля потока со сре-дней скоростью потока, равной 1 (см. Таблицу F.3.).

Воспроизводимость выражается как стандартное отклонение разниц парных измерений (из EN 15267-3).

Воспроизводимость в полевых условиях, Rf, рассчитывается по формуле:

Rf=t0,95(N-1)×SD									(F.5)

SD=i=1n(x1i-x2i)22n									(F.6)

где

x1i- i-ый результат измерения высокого потока профиля потока;

x2i-i-ый результат измерения низкого потока профиля потока;

n число измерений на пересечении в каждом профиле потока;

t0,95(N − 1) - двусторонний t-коэффициент Стьюдента при уровне доверия 0,95 с N - 1 степенями свободы, как указано в Приложении Е.

Примечание - Если измерения проводятся в соответствии с ENISO 16911-1 и EN 15259, то, следуя этому примеру, каждое измерение представляет собой одну и ту же площадь потока в трубопроводе, и воспроизводимость может быть рассчитана из профиля потока, деленного на средний поток. Если это не так, каждое измерение должно быть нормализовано к среднему расходу и взвешено по площади относительно общего объемного расхода.

Пример приведен ниже.

Таблица F.3 — Расчет воспроизводимости на основе нормализованных профилей потока из примеров, приведенных в настоящем приложении

| CFH |  | CFL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (x1- x2)2 |
| м/с | нормализованный | м/с | нормализованный |  |
| 16,55 | 0,888 2 | 12,66 | 0,721 4 | 0,027 83 |
| 17,88 | 0,959 8 | 13,77 | 0,784 7 | 0,030 68 |
| 18,71 | 1,004 0 | 14,63 | 0,833 7 | 0,029 01 |
| 19,44 | 1,043 3 | 16,06 | 0,915 1 | 0,016 42 |
| 20,14 | 1,080 8 | 16,71 | 0,952 4 | 0,016 49 |
| 20,74 | 1,113 3 | 17,81 | 1,014 7 | 0,009 72 |
| 21,12 | 1,133 6 | 18,01 | 1,026 2 | 0,011 55 |
| 21,14 | 1,134 7 | 18,82 | 1,072 2 | 0,003 91 |
| 20,86 | 1,119 4 | 18,79 | 1,070 7 | 0,002 37 |
| 20,88 | 1,120 6 | 19,03 | 1,084 3 | 0,001 32 |
| 21,87 | 1,173 7 | 20,77 | 1,183 8 | 0,000 10 |
| 19,51 | 1,047 4 | 19,31 | 1,100 2 | 0,002 79 |
| 18,87 | 1,012 7 | 19,05 | 1,085 8 | 0,005 33 |
| 18,77 | 1,007 3 | 18,58 | 1,058 6 | 0,002 63 |
| 18,49 | 0,992 3 | 18,85 | 1,074 2 | 0,006 72 |
| 17,93 | 0,962 4 | 18,64 | 1,062 2 | 0,009 95 |
| 17,22 | 0,924 1 | 18,42 | 1,049 8 | 0,015 80 |
| 16,47 | 0,883 8 | 18,13 | 1,033 0 | 0,022 26 |
| 15,74 | 0,845 1 | 17,83 | 1,015 8 | 0,029 15 |
| 15,01 | 0,805 5 | 16,96 | 0,966 3 | 0,025 88 |
| 13,94 | 0,748 0 | 15,71 | 0,895 0 | 0,021 61 |
| AF |  |  |  |  |
| 18,63 | 1,00 | 17,55 | 1,00 |  |
|  |  |  | SD | 0,083 31 |
|  |  |  | Rf | 0,144 |
|  |  |  |  | 14,4 % |

CFH: Высокий скорректированный расход

CFL: Низкий скорректированный расход

AF: Средний расход

НаРисунке F.2показаны два нормализованных профиля потока.

Условные обозначения

NV нормализованный поток: высокий (верхняя линия слева); низкий (нижняя линия слева)

DW% расстояние от внутренней стенки, выраженное в процентах от внутреннего диаметра

Рисунок F.2 — Сравнение двух нормализованных профилей потока

При нормализации сравниваются только изменения в профиле потока, а не изменения в среднем расходе. Поскольку воспроизводимость, рассчитанная в Таблице F.3, составляет более 5 %, это считается значительным изменением.

Приложение G

(справочное)

Вопросы расчетной гидродинамики

G.1 Общие положения

РГД-моделирование является сложной темой. В настоящем приложении описаны аспекты, которые считаются важными при использовании методик РГД для предварительного исследования состояния потока в трубопроводе. Оно не является методическим руководством.

Перед началом моделирования следует тщательно продумать, что именно должно быть спрогнозировано и какие физические явления влияют на результаты. Предварительное исследование с помощью РГД является прогнозированием того, что можно установить в реальном мире. Любые факторы, которые могут повлиять на инженерное решение или точность измерений, должны быть включены в расчетную модель.

Инженер должен рассмотреть, принять решение и сообщить о конкретных моментах РГД в пунктах G.2 - G.6.

G.2 Числовые соображения

Используйте, по крайней мере, точную схему второго порядка для переменных потока. Некоторые коды требуют схему первого порядка для турбулентности для хорошей сходимости. Этого может быть достаточно только для переменных турбулентности, но предпочтительнее использовать схему второго порядка.

G.3 Критерии сходимости

Понять, когда решение сходится, не всегда просто. Для того чтобы определить, когда моделирование сходится, необходим предварительный опыт работы с кодом РГД и его применением. Для моделирования нормального потока без разрешенных стенок, т.е. с пристеночными функциями или невязкого моделирования Эйлера, сходимость чаще всего можно оценить по остаткам. Необходимое значение остатков зависит от деталей вычисления кода РГД и способа масштабирования остатков. В руководствах к коду даются рекомендации, и для принятия решения о сходимости следует построить график остатков от нескольких глобальных параметров. Однако следует отметить, что коды РГД общего назначения часто указывают слишком консервативные критерии сходимости. Для моделирования с разрешенными стенками также важно исследовать сходимость соответствующих глобальных величин, таких как общие потери давления от входа до выхода. При очень хорошо разрешенных стенках иногда может потребоваться в 10 раз больше времени для сходимости теплового поля, поскольку решение является неизотермическим.

G.4 Источники ошибок и погрешностей

РГД требует от пользователя хорошего понимания погрешностей и ошибок, которые могут привести к недействительности РГД-моделирования. Поэтому РГД-моделирование должно интерпретироваться опытным пользователем для получения достоверного решения. Ошибки могут возникать на разных этапах процесса:

— определение проблемы - что необходимо проанализировать?

— выбор стратегии решения - какие физические модели и числовые средства следует использовать?

— разработка вычислительной модели - как должны быть настроены геометрия и числовые средства?

— анализ и интерпретация результатов - как следует анализировать модель и интерпретировать результаты?

Существует множество различных определений ошибок. В данном руководстве ошибки классифицируются по четырем исходным типам:

— определение проблемы;

— модель;

— числовые;

— пользовательские и кодовые.

Эти ошибки и рекомендации по минимизации их влияния приведены в G.5.

G.5 Ошибки

G.5.1 Ошибки определения проблемы

G.5.1.1 Общие положения

Ошибки в определении проблемы являются наиболее распространенным типом ошибок. Для получения полезных результатов РГД-моделирование должно анализировать правильную проблему, иметь подходящие граничные условия и основываться на правильной геометрии.

G.5.1.2 Моделирование (неправильный тип моделирования)

Очень важно иметь представление о физике и о том, как лучше всего анализировать проблему. Выполнение 2D моделирования для понимания вторичных потоков или выполнение устойчивого моделирования для понимания переходного поведения, очевидно, является неправильным. При оценке РГД-моделирования, в первую очередь, необходимо рассмотреть, какие физические явления важны и подходит ли выбранный тип моделирования для решения этих явлений.

G.5.1.3 Граничные условия (неправильные или неопределенные граничные условия)

Распространенным источником ошибок является использование неправильных граничных условий. Граничные условия должны быть указаны достаточно четко, чтобы разрешить все важные физические особенности.

G.5.1.4 Геометрические ошибки

G.5.1.4.1 Общие положения. Обычно необходимо некоторым образом упростить геометрию. При оценке РГД-моделирования необходимо учитывать то, как геометрические упрощения влияют на ключевые физические явления. Типичные геометрические ошибки приведены в G.5.1.4.2 - G.5.1.4.4.

G.5.1.4.2 Упрощения. Небольшие геометрические особенности, например, галтели, небольшие ступеньки или зазоры, часто можно не учитывать. При игнорировании такого типа особенностей необходимо учитывать то, как они могут повлиять на важные физические характеристики (например, развитие потока или смешивание индикаторных веществ).

G.5.1.4.3 Допуски и производственные несоответствия. Если геометрия имеет очень большие допуски или изготовлена таким образом, что может получиться неидеальная форма или положение, может возникнуть необходимость в проведении дополнительных РГД-моделирований, чтобы охватить диапазон возможных реальных геометрий.

G.5.1.4.4 Состояние поверхности: шероховатость, сварные швы, ступеньки, зазоры и т.д. Часто при РГД-моделировании предполагается идеально гладкая поверхность. Негладкая поверхность, которая может иметь сварные швы, ступеньки или даже зазоры, дает другие результаты. Если интересующие физические явления могут зависеть от состояния поверхности, их следует учитывать. Типичными явлениями, которые могут зависеть от такого типа погрешности, являются прогнозирование перехода (режима состояния потока), проникновение и смешивание потоков утечки.

G.5.2 Ошибки расчетной модели

G.5.2.1 Неправильные физические модели

После выбора типа моделирования следующим шагом является выбор типа физических моделей, которые должны использоваться при моделировании. Следует обратить внимание на следующие моменты:

— данные о газе (несжимаемый/сжимаемый, совершенный газ/реальный газ, ...);

— моделирование турбулентности (тип модели, тип обработки околостенного пространства, ...);

— другие модели (горение, аэрозоли, ...).

При оценке ошибок, связанных с моделью, важно знать особенности выбранной модели и тщательно продумать, как эти особенности и возможные недостатки могут повлиять на прогнозируемое физическое поведение. Использование неправильной модели турбулентности может полностью аннулировать результаты РГД-моделирования.

G.5.2.2 Числовые ошибки

Ошибки, связанные с числовым решением разработанной модели. Типичными примерами числовых ошибок являются ошибки дискретизации, ошибки сходимости и ошибки округления.

G.5.2.3 Ошибки дискретизации

Ошибки дискретизации могут быть как пространственными, так и временными.

Пространственные ошибки дискретизации - это то, что люди обычно называют ошибками дискретизации. Эти ошибки возникают из-за разницы между точным решением и числовым представлением решения в пространстве. Здесь невозможно описать различные схемы дискретизации, используемые различными кодами, и связанные с ними ошибки. Вместо этого некоторые общие правила, позволяющие избежать этих ошибок, можно свести к следующему.

— Использовать точную схему как минимум второго порядка, предпочтительно - третьего. В некоторых кодах общего назначения по умолчанию используется схема против потока первого порядка, это очень диффузионная схема, которая часто чрезмерно сглаживает результаты.

— Для новых приложений, всегда запускать моделирование с более мелкой сеткой, чтобы оценить зависимость от решения на сетке координат.

— Обратить внимание на ошибки в шахматном порядке. Ошибки в шахматном порядке возникают вблизи больших разрывов и могут быть отображены в виде волнистого рисунка с длиной волны в две клетки. Некоторые схемы, особенно те, которые ведут себя как схемы центрального дифференцирования, более подвержены эффекту «шахматной доски». Схемы против потока несколько лучше, а схемы типа уменьшения полной вариации еще лучше.

Качество построения сетки может оказать большое влияние на точность результатов. Должно быть достаточное количество ячеек в пограничных слоях и в любых других областях с большими градиентами потока, а сетка должна быть адаптирована к типу используемой модели пристеночной турбулентности.

Ошибки временной дискретизации в основном влияют на моделирование переходных процессов. Однако некоторые программы используют метод временной дискретизации также для моделирования установившегося режима, и тогда ошибка временной дискретизации может незначительно повлиять на окончательное устойчивое решение. Дискретизация по времени может быть выполнена с помощью схем первого или второго порядка или метода Рунге-Кутты, который является более точным и экономит память. Некоторые коды могут адаптировать временной шаг, но часто необходимо задать временной шаг заранее. Рассматривайте временной шаг как временную сетку и убедитесь, что разрешение сетки во времени достаточно высокое для разрешения самых высоких частот потока. Чтобы избежать проблем с ошибками временной дискретизации, необходимо учитывать следующее.

— Использовать схему по времени, минимум, второго порядка.

— Оценить типичные частоты важных явлений потока и выбрать достаточно мелкий шаг по времени, чтобы правильно разрешить эти частоты. Также изучить частоты, отражаемые при моделировании, и убедиться, что они хорошо разрешаются выбранным временным шагом.

— Для новых приложений, попробовать использовать более мелкий шаг по времени, чтобы убедиться, что ваше решение по времени достаточно независимое по времени на сетке координат.

G.5.2.4 Ошибки сходимости

Определить, когда РГД-моделирование сходится, не всегда просто. Различные коды и различные приложения ведут себя очень по-разному. Помимо оценки остатков, по ходу решения следует оценивать глобальные параметры, такие как распределение статического давления, полные потери давления, поверхностное трение и теплопередачу.

G.5.2.5 Ошибки округления

При использовании одинарной точности необходимо следить за тем, чтобы избежать ошибок округления. Моделирование по Эйлеру в невязкой постановке и моделирование с использованием сеток с пристеночной функцией чаще всего можно выполнить с одинарной точностью. Для хорошо разрешенных пограничных слоев (Y + ~1) часто необходимо использовать двойную точность. При использовании двойной точности для решающей программы с очень высоким разрешением сетки убедитесь, что сетка также создана с двойной точностью. Иногда решающая программа с одинарной точностью сходится медленнее, чем программа с двойной точностью, из-за числовых ошибок, вызванных округлением. При использовании продвинутых физических моделей, таких как моделирование свободной поверхности, моделирование распыления и переходных процессов с быстрым перемещением сетки, также часто необходимо использовать двойную точность.

G.5.3 Ошибки пользователя и кода

Такие ошибки связаны с ошибками в коде или ошибками, допущенными инженером по РГД.

G.6 Чему доверять и чему не доверять

Хотя РГД, как правило, достаточно хорошо прогнозирует многие общие характеристики потока, прогнозирование разделения и повторного соединения потока, например, является сложной задачей, и результаты следует интерпретировать с осторожностью.

Теплопередачу часто очень трудно точно спрогнозировать, и часто случается, что коэффициенты теплопередачи оказываются неверными на 100 % и более. Валидационные данные имеют решающее значение для того, чтобы можно было доверять моделированию теплопередачи.

Приложение H

(информационное)

Использование приборов для измерения времени пролета на основе модулируемого лазерного луча

Настоящий стандарт требует контроля физических размеров трубопровода, где рассчитывается расходомер. Такой контроль может быть выполнен с помощью нетактильного оптического прибора, использующего модулируемый лазерный свет, излучаемый из прибора на противоположную поверхность и возвращаемый в прибор. Испущенный и возвращенный (отраженный) сигналы сравниваются, и поскольку лазерный свет модулируется с длиной волны от пары до нескольких сотен метров, расстояние может быть рассчитано по сдвигу фаз двух сигналов.

Метод обеспечивает высокую точность, часто в диапазоне стандартного отклонения менее 1 мм, если приняты меры предосторожности a)-d).

a) Поверхность, на которой проводится измерение, должна быть неотражающей, предпочтительно матовой, возвращающей лазерный сигнал во «всех» направлениях. Если лазер попадает на «отражающую» поверхность, например, полированную нержавеющую сталь, лазерный луч отражается и попадает на другую поверхность, прежде чем его примет прибор, и таким образом измеренное расстояние окажется больше, чем предполагалось.

b) Лучше всего измерять от одного фланца трубопровода до другого, где к фланцу можно прижать кусок картона или бумаги, чтобы обеспечить надежную и четко обозначенную поверхность для измерения.

c) Несмотря на то, что во многих световых переключателях для измерения используется светоотражающая лента или отражатели, многие измерения расстояния перегружают схему приемника и вносят значительную погрешность измерения; диапазон от 10 % до 30 %. Предпочтительнее использовать прибор со специальной сигнализацией перегрузки сигнала.

d) Поскольку измерение зависит от скорости света в воздухе, а температура газа и давление воздуха оказывают влияние, может потребоваться коррекция, если газ очень теплый, труба очень большая и требуется точное измерение. Влияние температуры составляет примерно 1 x 10-6/K, а давления - примерно 0,3 x 10-6/чПа, и если свет проходит быстрее, чем предполагает прибор, он измеряет слишком короткое время. Измерение в газе температурой 200 °C и диаметром 10 м, соответственно, дает слишком короткую длину 200 x 10 000 x 1/1 000 000 = 2 мм.

Приложение I

(справочное)

Связь между настоящим международным стандартом и существенными требованиями директив ЕС

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, и поддерживает основные требования[1],[2],[3] и [5].

Примечание - К изделию(ям), входящему(им) в область применения настоящего стандарта, могут быть применимы другие требования и другие директивы ЕС.

Приложение ДА

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам

Таблица ДА.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам.

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандартов |
| --- | --- | --- |
| EN 15267-3:2007, Качество воздуха — Сертификация автоматизированных измерительных систем — Часть 3: Функциональные критерии и методы проведения испытаний автоматизированных измерительных систем для мониторинга выбросов от стационарных источников - Air quality – Certification of automated measuring systems - Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources | IDT | СТ РК ГОСТ Р ИСО 14956-2011 Качество воздуха. Оценка применимости методики выполнения измереиий на основе степени ее соответствия требованиям к неопределенности измерения |
| CEN/TR 15983:2010, Выбросы от стационарных источников — Руководство по применению EN 14181:2004 | IDT | ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения |
| ISO 14956, Качество воздуха — Оценка применимости методики выполнения измерений на основе степени ее соответствия требованиям к погрешности измерения - Air quality – Evaluation of thesuitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty (ISO 14956:2002) | IDT |  |
| EN ISO 16911-1:2013, Выбросы от стационарных источников — Ручное и автоматическое определение скорости и объемного расхода в трубах — Часть 1: Ручной эталонный метод – Stationary source emissions – Manual and automatic determination of velocity and volume flowrate inducts - Part 1: Manual reference method (ISO 16911-1:2013) | IDT |  |
| EN 14181:2004, Выбросы от стационарных источников — Обеспечение качества автоматизированных измерительных систем – Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems | IDT |  |
| EN 15259, Качество воздуха — Измерение выбросов от стационарных источников — Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану измерений и составлению отчета - Air quality – Measurement of stationary source emissions – Requirements for measurement sections and sitesand for the measurement objective, plan and report | IDT |  |

Библиография

[1] Директива 2000/76/EC Европейского парламента и Совета от 4 декабря 2000 года о сжигании отходов. Официальный вестник Европейского союза, 28.12.2000, L332, с. 91-111

[2] Директива 2001/80/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 октября 2001 года об ограничении выбросов определенных загрязняющих веществ в атмосферу от крупных предприятий по сжиганию топлива. Официальный вестник Европейского союза, 27.11.2001, L309, с. 1-21

[3] Директива 2003/87/EC Европейского парламента и Совета от 13 октября 2003 года об установлении схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов в Сообществе и внесении изменений в Директиву Совета 96/61/EC. Официальный вестник Европейского союза, 25.10.2003, L275, с. 32-46

[4] Решение Комиссии от 18 июля 2007 года, устанавливающее руководящие принципы мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов в соответствии с Директивой 2003/87/EC Европейского парламента и Совета (2007/589/EC). Официальный вестник Европейского союза, 2007-08-31, L229, с. 1-85

[5] Директива 2010/75/EC Европейского парламента и Совета от 24 ноября 2010 года о промышленных выбросах (комплексное предотвращение и контроль загрязнения). Официальный вестник Европейского союза, 2010-12-17, L334, с. 17-119

[6] EN 15267 (все части), Качество воздуха — Сертификация автоматизированных измерительных систем

[7] CEN/TR 15983:2010, Выбросы от стационарных источников — Руководство по применению EN 14181:2004

МКС 13.040.40 (IDT)

Ключевые слова: автоматизированные измерительные системы, относительная поперечная чувствительность, измерительная система, профиль потока

МКС 13.040.40 (IDT)

Ключевые слова: автоматизированные измерительные системы, относительная поперечная чувствительность, измерительная система, профиль потока

Разработчик: РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Заместитель Генерального директора А. Радаев Начальник департамента разработки нормативных документов А. Сопбеков Специалист Н. Толегенова