Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 2

Крышки для флаконов для инъекций

СТ РК ISO 8362-2–20__

(ISO 8362-2:2015/Amd 1:2002 Injections containers and accessories –Part 2: Closures for injection vials, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8362-2:2015/Amd 1:2002 Injections containers and accessories–Part 2: Closures for injection vials (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 2. Крышки для флаконов для инъекций)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Медицинское оборудование и оборудование фармацевтического назначения для переливаний, вливаний и инъекций»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Классификация	2

4	Форма и размеры	2

5	Обозначение	4

6	Требования к материалу	4

7	Требования к эксплуатационным характеристикам	4

7.1	Общие положения	4

7.2	Физические требования	4

7.3	Химические требования	5

7.4	Биологические требования	5

7.5	Требования к содержанию механических включений	5

8	Маркировка	5

Библиография	6

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	7

Введение

Настоящий стандарт определяет форму, размеры и требования к полимерным пробкам, предназначенным для фармацевтического применения. Пробки из эластомерных материалов широко применяются в качестве компонентов для первичной упаковки парентеральных лекарственных препаратов. Для обеспечения герметичности укупорочно-упаковочной системы размеры полимерных пробок должны быть совместимы с размерами стеклянных флаконов и колпачков, установленными в соответствующих стандартах серии ISO 8362.

Компоненты первичной упаковки из эластомерных материалов являются неотъемлемой частью лекарственных препаратов, и, таким образом, принципы надлежащей производственной практики (cGMP) применяются при производстве данных компонентов.

Принципы cGMP описаны, например, в ISO 15378, Правилах GMP Европейского союза, США, Евразийского союза и др.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 2

Крышки для флаконов для инъекций

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструктивному исполнению, размерам, материалу, эксплуатационным характеристикам и маркировке укупорочных средств (пробок) для флаконов для инъекционных лекарственных форм, производимых по  ISO 8362-1 и ISO 8362-4.

Требования настоящего стандарта к размерам не распространяются на пробки с барьерным покрытием.

Пробки, описанные в настоящем стандарте, предназначены только для одноразового использования.

Примечание – На содержание действующего вещества, наличие примесей, стабильность и безопасность лекарственного препарата при его производстве и хранении существенное влияние могут оказывать свойства и характеристики первичной упаковки.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 48-4:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness -- Part 4: Indentation hardness by durometer method (Shore hardness) (Резина и термопласты. Определение твердости. Часть 4. Метод вдавливания с применением дюрометра (твердость по Шору)).

ISO 3302-1:2014 Rubber – Tolerances for products – Part 1: Dimensional tolerances (Каучук и резина. Допуски на изделия. Часть 1. Допуски на размеры).

ISO 3302-2:2022 Rubber – Tolerances for products – Part 2: Geometrical tolerances (Резина. Допуски на изделия. Часть 2. Геометрические допуски).

ISO 761-1:2010 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of indentation hardness – Part 1: Durometer method (Shore hardness) (Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости при вдавливании. Часть 1. Метод с применением дюрометра (твердость по Шору)).

ISO 8362-1:2018 Injection containers and accessories – Part 1: Injection vials made of glass tubing (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 1. Флаконы для инъекций из стеклянных трубок).

ISO 8362-4:2011 Injection containers and accessories – Part 4: Injection vials made of moulded glass (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 4. Флаконы для инъекций из формованного стекла).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 1. Вещества, экстрагируемые при автоклавировании).

ISO 8871-5:2016 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 5: Functional requirements and testing (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 5. Функциональные требования и методы исследований).

- Классификация

Пробки для флаконов для инъекционных лекарственных форм должны классифицироваться на:

- тип А: пробки для флаконов без кольцевой канавки (без конструктивной особенности «блоу-бэк»);

- тип В: пробки для флаконов с кольцевой канавкой (с конструктивной особенностью «блоу-бэк»).

- Форма и размеры

4.1 Форма и размеры пробок должны соответствовать приведенным на рисунке 1 и в таблице 1. На рисунке 1 приведены оба типа пробок: типы А и В.

а) Тип А

б) Тип В

Условное обозначение:

1 – конструктивная особенность пробки, предупреждающая ее выскакивание, для флаконов с кольцевой канавкой (с конструктивной особенностью «блоу-бэк»).

________________

а Внутренний диаметр не должен превышать диаметр внутренней полости пробки

Рисунок 1 – Размеры и конфигурация пробок типов А и В

Таблица 1 – Размеры пробок для флаконов

| Тип | Номи-нальный размер | d1 ± 0,15 | d2 макс. | d3 ± 0,2 | d4 ± 0,2 | h1 мин. | h2 ± 0,2 | h3 мин. | h4 мин. | Инъекционные флаконы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 8362-1 | ISO 8362-4 |
| А | 13 | 7,5 | 5 | 12,5 | – | 6,2 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2 R и 4 R | – |
|  | 20 | 13,2 | 10 | 18,8 | – | 8,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | от 6 R до 100 R | от 5 Н до 100 Н |
| В | 13 | 7,4 | 5 | 12,5 | 7,6 | 6,2 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | – | от 2 л до 10 л |
|  | 20 | 13,0 | 10 | 18,8 | 13,3 | 8,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | – | от 6 Н до 100 Н |

4.2 При отсутствии иных указаний общие допуски на размеры должны соответствовать требованиям ISO 3302-1 и ISO 3302-2.

4.3 Если поверх фланца расположены прокладки, они не должны мешать меткам, обозначающим зону для прокола иглой (см. рисунок 1). Высота прокладок не должна превышать 0,3 мм.

Примечание – Прокладки на рисунке 1 для пробок типов А и В приведены только в справочных целях и не входят в требования настоящего стандарта.

4.4 Если фланец пробки имеет конусообразную форму, скос может превышать общий диаметр не более чем на 0,3 мм, чтобы не усложнять производство. Допуски на обрезной край фланца должны соответствовать допускам, установленным в таблице 1 для диаметра d3.

4.5 Все края пробки могут быть закруглены.

- Обозначение

Пробки должны быть обозначены в соответствии с их типом (см. 4.1 и рисунок 1). Обозначение включает указание настоящего стандарта, за которым следует номинальный размер пробки и буква, обозначающая ее тип.

Пример – Пробка типа А для флаконов для инъекционных лекарственных форм номинального размера 13, соответствующая требованиям, установленным в данном стандарте, обозначается следующим образом:

Пробка для флакона для инъекционных лекарственных форм СТ РК ISO 8362-2-13–А

- Требования к материалу

Используемый для производства пробок эластомерный материал должен удовлетворять требованиям, установленным в разделе 7.

Эластомерный материал должен выдерживать два стерилизационных цикла методом автоклавирования насыщенным паром при температуре (121 ± 2) °C в течение 30 мин с сохранением соответствия всем установленным требованиям и эксплуатационных характеристик при обычном использовании. В случае применения других методов стерилизации, например радиационной стерилизации, необходимо оценивать пригодность материала для укупорки лекарственных препаратов.

Пробки должны быть произведены из эластомерного состава, предварительно испытанного и утвержденного производителем лекарственных препаратов. Производитель пробок должен обеспечить соответствие каждой поставки типовому образцу, а также соответствие предварительно согласованным функциональным и фармакопейным требованиям.

- Требования к эксплуатационным характеристикам

  - Общие положения

Требования, установленные в 7.2–7.4, представляют собой минимальный объем требований, которым должны соответствовать полимерные пробки при входном контроле пользователем.

  - Физические требования

7.2.1 Твердость

Допускается отклонение согласованной между производителем и потребителем твердости по Шору типа А не более чем на ± 5 единиц от номинального значения при испытании по ISO 48-4 специального испытуемого образца.

7.2.2 Пенетрация иглой

Применяют требования ISO 8871-5:2016, 4.1.

7.2.3 Фрагментация

Применяют требования ISO 8871-5:2016, 4.2.

7.2.4 Испытания на самогерметизацию и герметичность водным раствором

Применяют требования ISO 8871-5:2016, 4.3.

7.2.5 Испытание на герметичность раствором красителя

Применяют требования ISO 8871-5:2016, 4.4. Если испытуемый образец соответствует 7.2.4, то он будет соответствовать и требованиям данного пункта, и проведение отдельного испытания не требуется.

7.2.6 Устойчивость к старению

Максимальное допустимое время между датой производства пробок и их использованием в фармацевтическом производстве следует согласовывать между производителем и потребителем.

Пробки должны сохранять эксплуатационные характеристики в течение всего срока годности лекарственного препарата. Срок годности определяется по результатам исследования стабильности препарата, проводимого пользователем.

Примечание – Старение зависит от условий хранения и обращения. Руководство по хранению вулканизованной резины приведено в ISO 2230.

  - Химические требования

Применяют требования ISO 8871-1.

  - Биологические требования

Применяют требования ISO 8871-4.

  - Требования к содержанию механических включений

Пробки должны быть изготовлены таким образом, чтобы свести к минимуму наличие механических включений. Технические условия и метод следует согласовать между производителем пробок и пользователем. Рекомендуется проводить испытание пробок согласно ISO 8871-3.

- Маркировка

На упаковку с пробками, соответствующими требованиям настоящего стандарта, может быть нанесена этикетка с обозначением (см. раздел 5).

Библиография

[1] ISO 2230 Rubber products – Guidelines for storage (Изделия резиновые. Руководство по хранению).

[2] ISO 15378 Primary packaging materials for medicinal products – Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (Первичные упаковочные материалы для лекарственных средств. Частные требования по применению ИСО 9001:2015 с учетом надлежащей производственной практики (GMP)).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 8362-1:2018 Injection containers and accessories – Part 1: Injection vials made of glass tubing (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 1. Флаконы для инъекций из стеклянных трубок) | IDT | СТ РК ISO 8362-1–* Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 1. Флаконы для инъекций из стеклянных трубок |
| ISO 8362-4:2011 Injection containers and accessories – Part 4: Injection vials made of moulded glass (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 4. Флаконы для инъекций из формованного стекла) | IDT | СТ РК ISO 8362-4–* Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 4. Флаконы для инъекций из формованного стекла |
| __________ * На стадии разработки. |  |  |

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: контейнеры для инъекций, флаконы для инъекций из стеклянных трубок, первичная упаковка, лекарственные препараты

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: контейнеры для инъекций, флаконы для инъекций из стеклянных трубок, первичная упаковка, лекарственные препараты

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |