Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 3

Алюминиевые крышки для флаконов для инъекций

СТ РК ISO 8362-3–20__

(ISO 8362-3:2001 Injection containers and accessories – Part 3: Aluminium caps for injection vials, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8362-3:2001 Injection containers and accessories – Part 3: Aluminium caps for injection vials (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 3. Алюминиевые крышки для флаконов для инъекций)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Устройства трансфузионные, инфузионные и инъекционные медицинского и фармацевтического назначения»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Размеры и условное обозначение	1

4	Требования	1

5	Упаковка	4

6	Маркировка	4

Введение

ISO 8362 под общим наименованием «Контейнеры для инъекций и принадлежности» включает следующие части:

- часть 1. Флаконы для инъекционных лекарственных форм из стеклянной трубки;

- часть 2. Пробки для флаконов для инъекционных лекарственных форм;

- часть 3. Алюминиевые крышки для флаконов и инъекций;

- часть 4. Флаконы для инъекционных лекарственных форм из прессованного стекла;

- часть 5. Пробки для флаконов для лиофилизированных инъекционных лекарственных форм;

- часть 6. Колпачки комбинированные из алюминия и пластмассы для флаконов для инъекционных лекарственных форм;

- часть 7. Колпачки комбинированные из алюминия и пластмассы для флаконов для инъекционных лекарственных форм без выступающего за край алюминиевого колпачка пластмассового элемента.

Материалы, из которых изготавливают емкости для инъекционных лекарственных средств (включая эластичные пробки), являются подходящими материалами первичной упаковки для хранения инъекционных препаратов в течение их срока годности. Однако в настоящем стандарте алюминиевые колпачки не рассматриваются в качестве первичных упаковочных материалов, находящихся в прямом контакте с фармацевтическими препаратами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 3

Алюминиевые крышки для флаконов для инъекций

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к алюминиевым крышкам для флаконов и инъекций, соответствующих ISO 8362-1 и ISO 8362-4.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 8872:2022 Aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles – General requirements and test methods (Колпачки алюминиевые или алюминиево-пластиковые для бутылок для инфузий и флаконов для инъекций. Общие требования и методы испытаний).

- Размеры и условное обозначение

Размеры

Размеры алюминиевых крышек должны соответствовать размерам, указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Условное обозначение

Алюминиевые крышки обозначают в соответствии с типом: четыре типа А, В, С и D приведены на рисунке 1. Условное обозначение включает в себя номер и часть ISO 8362, номинальный размер емкости и букву, обозначающую тип.

Пример – В соответствии с СТ РК ISO 8362-3 алюминиевая крышка типа В (то есть с лепестком на двух перемычках) с номинальным размером 13 мм обозначают следующим образом:

Алюминиевая крышка СТ РК ISO 8362-3-13-B

- Требования

Общие требования

Крышки должны соответствовать требованиям ISO 8872.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Размеры в миллиметрах

а) Тип А – Алюминиевый колпачок                                   b) Тип В – Алюминиевый колпачок

с центральным отверстием                                               с лепестком на двух перемычках

Условное обозначение:

1 – перфорация для отрыва

с) Тип С – Алюминиевая крышка                                       d) Тип D – Алюминиевая крышка

с лепестком на трех перемычках                                        с полностью отрываемым лепестком

Примечание – Ширина и число перемычек для типов B, C и D зависят от необходимой степени прочности.

Рисунок 1 – Размеры и конфигурация алюминиевых крышек

Таблица 1 – Размеры алюминиевых крышек

Размеры в миллиметрах

| Номиналь-ный размер | d₁ + 0,1 - 0,05 | d₂ᵇ ± 0,2 |  | еᵃ | hᵇ ± 0,2 | r ± 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип |  |  |  |  |
|  |  | А, В и С | D |  |  |  |
| 13 | 13,35 | От 3 до 8 | От 8 до 9 | 0,242 макс. 0,168 мин. | 6,3 | 1,0 |
| 20 | 20,35 | От 6 до 11 | От 10 до 13 |  | От 7,3 до 7,8 |  |
| ____________________ а Толщина должна быть согласована между изготовителем и пользователем в пределах данного диапазона. Толщина не должна отличаться от номинального значения больше чем на 0,022 мм. Пределы задаются без допусков. b Диаметр d₂ и высота h должны быть согласованы между изготовителем и пользователем. Размеры не должны отличаться от номинального значения больше чем на ± 0,2 мм. Пределы задаются без допусков. |  |  |  |  |  |  |

Усилие, необходимое для удаления лепестка

- 4.2.1 Лепестки с двумя или тремя перемычками (типы В и С)

Усилие, необходимое для удаления лепестка, должно быть определено по ISO 8872 и должно соответствовать диапазону, приведенному в таблице 2.

Таблица 2 – Минимальное и максимальное усилия для удаления лепестка с двумя (тип В) или тремя (тип С) перемычками

Усилие в ньютонах

| Номинальный размер | Усилие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лепестки, тип В |  | Лепестки, тип С |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
| 13 и 20 | 25 | 60 | 46 | 76 |

- 4.2.2 Полностью отрываемый лепесток (тип D)

Усилие, необходимое для удаления полностью отрываемого лепестка, должно быть определено по ISO 8872 и должно соответствовать диапазону, приведенному в таблице 3.

Таблица 3 – Минимальное и максимальное усилие для удаления полностью отрываемого лепестка (тип D)

Усилие в ньютонах

| Номинальный размер | Усилие для разрыва перемычек |  | Усилие для полного отрыва лепестка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
| 13 и 20 | 30ᵃ | 50 | 5 | 25 |
| ____________________ а) В случае нескольких перемычек сопротивление давлению должно быть существенным, а усилие на одну перемычку соответственно будет уменьшено. |  |  |  |  |

- Упаковка

Упаковка алюминиевых крышек должна соответствовать требованиям ISO 8872.

- Маркировка

Алюминиевые крышки должны иметь маркировку в соответствии с ISO 8872 и условное обозначение в соответствии с 3.2.

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: алюминиевая крышка, обозначение, размер, усилие, маркировка

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: алюминиевая крышка, обозначение, размер, усилие, маркировка

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |