Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2019 года №

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методы выявления и определения парагемолитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах

Дата введения __  _____20__г

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы выявления и определения парагемолитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах и распространяется на возбудителей пищевых токсикоинфекций и острых кишечных заболеваний в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля), а также при санитарно-эпидемиологическом расследовании вспышек пищевых отравлений и инфекций с пищевым путем передачи.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 6995-77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия

ГОСТ 7269-2015 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести

Проект, 1 редакция

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб к анализу

ГОСТ 27583-88. Яйца куриные пищевые. Технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и СТ РК 2.1.

4 Отбор проб для микробиологического анализа

Микробиологическому анализу подлежат: сырье, используемое для производства различных видов рыбной продукции, употребляемые в пищу в сыром виде продукты моря, различные виды готовой продукции, соленая, вяленая, копченая рыба, консервы, икра и т. д. в соответствии с перечнем групп продуктов в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», разделе 1.3. Отбор проб и подготовку к исследованию осуществляют согласно ГОСТ 26668-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов», ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов», ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний», а также «Инструкции по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных» № 5319-91 от 22.02.91, утв. М3 СССР и справочника «Санитарная микробиология» (1998 г.) Пробы для бактериологического исследования собирают до изъятия образцов для органолептического и химического анализа.

Пробы продуктов отбирают асептическим способом, исключающим микробное загрязнение из окружающей среды, и переносят в стерильную посуду или на стерильную бумагу, фольгу с помощью стерильных инструментов (ножа, пинцета, ложки, пробоотборника). Масса (объем) пробы, устанавливаемая в соответствии с нормативно-техническими документами на конкретный вид продукции, должна быть достаточной для выполнения микробиологического анализа и соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», определяющим допустимые концентрации этих микроорганизмов в 1 г исследуемого продукта или отсутствие их в навеске 25 г. Общая масса пробы должна быть около 200 г, а икры - 25 г.

Из каждой партии крупной рыбы: свежей, охлажденной, мороженой, соленой, пряной, маринованной, сушеной, вяленой, копченой и крупных экземпляров морских беспозвоночных отбирают не более 3-х штук. От каждого экземпляра из нескольких мест вырезают кусочки с кожей и мышцами, мелкою рыбу (3— 10 штук) берут целиком из разных мест исследуемой партии. Гидробионтов (мелких рыб, мидий, устриц, креветок, крабов) отлавливают и доставляют в лаборатории в ведрах, банках или других сосудах с водой, в которой они находились до отлова. Морскую воду для качественного исследования отбирают в объеме 1,0 л, а для количественного - в объеме 200 мл в стерильную посуду с непромокаемой пробкой. В лабораторию пробы доставляют в опечатанном виде с сопроводительными документами. Материал исследуют немедленно после доставки.

Порядок отбора, доставки и исследования материала от больного, проб воды и других объектов описан в методических указаниях МУ 4.2.1097—02 «Лабораторная диагностика холеры» и МУК 4.2.1793 «Лабораторная диагностика заболеваний, вызываемых парагемолитическими и другими патогенными для человека вибрионами».

# 5 Точность измерений

Настоящий метод обеспечивает измерение Из поступивших в лабораторию проб продуктов берут навеску 25 г, измельчают и гомогенизируют в размельчителе тканей (например, блендере, гомогенизаторе типа Stomacher со стерильными пакетами или других с аналогичными характеристиками, разрешенных к применению для этих целей в Российской Федерации в установленном порядке) или тщательно растирают в стерильной ступке с 2—3 г стерильного кварцевого песка.

При количественном определении парагемолитических вибрионов измельченную навеску переносят в стерильную колбу с 225 мл 0,1 % -го раствора пептонной воды с 3 % натрия хлорида (п. 8.2.1.2), получая исходное разведение 1: 10. Взвесь тщательно взбалтывают, не допуская намокания пробки, дают отстояться и из надосадочной жидкости готовят десятикратные разведения (1 : 100, 1 : 1 000) путем последовательного переноса по 1,0 мл из предыдущего разведения в 9,0 мл разводя­ щей жидкости, каждый раз меняя пипетку для смешивания и переноса взвеси. В качестве разводящей жидкости могут быть использованы 0,1 %-й раствор пептона с 3 % натрия хлорида или фосфатной буферный раствор (п. 8.2.1.1). При контроле на соответствие СанПиН 2.3.2.1078—01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» готовят десятикратные разведения до 10-3, при расследовании вспышек пищевых токсикоинфекций (ПТИ) - до разведения 10-7. Во избежание ошибок при количественном определении парагемолитических вибрионов интервал между приготовлением разведений исследуемого продукта и посевом на питательные среды должен быть не более 45 мин.

Для определения присутствия (отсутствия) парагемолитических вибрионов в исследуемой пробе всю гомогенизированную навеску в 25 г переносят в 125 мл жидкой среды обогащения - 1 %-й пептонной воды с 3 % натрия хлорида и ингибиторами роста сопутствующей микрофлоры или без них. Исследования проводят с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил СП 1.2.731—99 «Безопасность работы с микроорганизмами Ш—IV групп патогенности и гельминтами» в лабораториях, имеющих лицензии на работу с микроорганизмами III—IV групп патогенности.

6 Схема бактериологического анализа

Метод основан на выявлении в посевах исследуемого материала на элективных агаровых средах колоний, подозрительных на парагемолитические вибрионы, последующего выделения из них чистой культуры идентификации её по набору признаков, определяющих принадлежность к виду V. parahaemolyticus.

В работе используют готовые питательные среды, разрешенные к применению для этих целей в Республике Казахстан в установленном порядке, и лабораторного изготовления. Обогатительные и элективные среды должны содержать натрия хлорида до 3 %, а дифференциально­ диагностические - от 1,5 % до 3,0 %.

6.1 Исследование пищевых продуктов

Порядок исследования и содержание работы по этапам схематически представлены на Рисунке 1.

При количественном анализе из разведений пробы 1 : 10, 1 :100 и 1 : 1 000 высевают по 0,1 мл на 2 чашки с элективной агаровой средой, например: питательной средой элективно-дифференциальной для выделения холерного вибриона сухой - СЭДХ - ВФС 42-411 ВС-93, селективной средой для выделения патогенных вибрионов - TCBS или дифференциально-диагностический агар с пенициллином - ДДА (п. 7.2.1.6.), Посевной материал распределяют по поверхности агара и дают подсохнуть. Посевы помещают в термостат при (37 ± 0,5) °С на 18—24 ч.

При качественном анализе посевы в накопительные среды инкубируют при (37 ± 0,5) °С в течение 18—20 ч, после чего делают высев пет­ лей с поверхностного слоя обогатительной среды на 1—2 чашки элективной среды для получения роста в виде изолированных колоний.

6.1.1 Отбор колоний и идентификация выделенных культур

Изучают рост на элективных средах, отбирают подозрительные на парагемолитические вибрионы колонии. При количественном анализе для подсчёта отбирают чашки с посевом двух последовательных разведений, где выросло не более 300 колоний. Необходимо, чтобы хотя бы в одной чашке содержалось не менее 15 колоний. С каждой из 4-х отобранных для подсчёта чашек отсевают по 5 колоний. Парагемолитические вибрионы на элективной среде формируют колонии правильной округлой формы, плосковыпуклые, полупрозрачные в проходящем свете с влажной блестящей поверхностью размером 2—3 мм в диаметре, не отличающиеся по цвету от голубовато-зеленого цвета элективных сред (СЭДХ, TCBS, ДДА), т. к. вибрионы этого вида не ферментируют саха­ розу, входящую в них. Подозрительные колонии отсевают на щелочной агар - питательную среду для выделения и культивирования холерного вибриона, сухую (ФС 42-213 ВС-88) и на одну из полиуглеводных сред Ресселя (п. 8.2.1.7), Клиглера (ФС 42-3387-97) или другие с аналогичными характеристиками, разрешенные к применению для этих целей в Республике Казахстан в установленном порядке.

На полиуглеводных средах отбирают культуры с типичным для парагемолитических вибрионов ростом. На среде Ресселя и Клиглера от­ мечают характерное для кислой реакции изменение цвета столбика при сохранении цвета скошенной части агара.

Культуры, выросшие на щелочном агаре, изучают на наличие цитохромоксидазы. Из оксидазопозитивных готовят мазки по Граму.

Для дальнейшей идентификации отбирают оксидазопозитивные грамотрицательные культуры с характерным ростом на полиуглеводных средах. Отобранные культуры изучают по набору признаков (подвижность, лизиндекарбоксилаза, аргининдигидролаза, индол, рост в средах различными концентрациями натрия хлорида, ферментация/окисление глюкозы на среде Хью и Лейфсона (п. 8.2.1.8), арабинозы, сахарозы, целлобиозы, салицина, реакция Фогес-Проскауэра), методами, описанными в разделе 6 и методических указаниях МУ 4.2.1097—02 «Лабора­ торная диагностика холеры».

При расследовании случаев заболевания, обусловленных V. рагаhaemolyticus, выделенные культуры изучают по расширенному набору признаков, приведенному в табл. 1, а также по тестам внутривидовой дифференциации: серотипированию и феномену Канагава.

6.1.2 Обработка результатов

Количество парагемолитических вибрионов в 1 г продукта (N) в соответствии с ГОСТ Р 51446—99 (ИСО 7218—96) «Продукты пище­ вые. Общие правила микробиологических исследований» подсчитывают по формуле:

N=aV(n1+0,1n2)d, где

a-сумма парагемолитических вибрионов, расчитанная по фомуле:

a=bAC, где

a- количество вибрионов для каждой чашки;

b - количество колоний, микроорганизмы которых идентифицированы как V. parahaemolyticus;

A- количество колоний, отобранных для идентификации;

C- общее число выросших на чашке колоний;

V - объём посевного материала, внесенного в каждую чашку, см3;

n1 - количество отобранных для подсчёта чашек в первом разведении;

п2 - количество отобранных для подсчёта чашек во втором разведении;

d - коэффициент разбавления, соответствующий первому разведению.

Если в каждой из двух чашек, отобранных для подсчёта колоний, содержится их менее 15, то приближённое количество микроорганизмов в 1 г продукта (NE) рассчитывают по формуле:

NE=yd, где

y - среднее арифметическое колоний, подсчитанных в указанных двух чашках;

d -  коэффициент разбавления исходной суспензии.

Если две чашки не содержат колоний на уровне исходной суспензии, то результаты выражают следующим образом:

- менее 1d  микроорганизмов в 1 г, где d - коэффициент разбавления исходной  cуспензии.

6.2 Исследование воды поверхностных водоемов и обитающих в ней гидробионтов

Воду и гидробионтов исследуют качественным и количественным методами при проведении санитарно-эпидемиологического расследования.

6.2.1  Качественный анализ воды

Исследование воды отличается от схемы анализа пищевых продуктов, приведенной на Рисунок. 1, только на первом этапе. К 1,0 л исследуемой воды добавляют основной 10 %-й раствор пептона, приготовленный из пептона основного сухого до 1 %-й концентрации. При необходимости ингибиции посторонней микрофлоры используют пептонную воду с теллуритом калия или препаратом «Прогресс», или другие препараты с аналогичными свойствами, разрешенные к применению для этих целей в установленном порядке (п. 8.2.1.4). Посевы инкубируют 18—20 ч при 37 °С. Дальнейшие этапы исследования воды совпадают с этапами исследования пищевых продуктов.

6.2.2. Количественное исследование воды

Воду исследуют в объёмах 50, 10 и 1 мл в трёх параллельных пробах. Объёмы воды 10 мл н 1 мл засевают в 50 мл 1 %-й пептонной воды 3 % NaCl (п. 8.2.1.3), а в пробы объёмом 50 мл добавляют 5 мл основного раствора пептона. Дальнейшее исследование всех проб проводят по схеме качественного анализа пищевых продуктов, представленной на Рисунок. 1, По окончании идентификации выделенных культур подсчитывают число проб, из которых выделены парагемолитические вибрионы (положительный результат). В зависимости от различных комбинаций положительных и отрицательных результате определяют наиболее вероятное число (НВЧ) парагемолитических вибрионов в 100 мл воды по таблицам Swaroop, опубликованным в методических указаниях МУК 4.2.671—97 «Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды».

6.2.3 Исследование гидробионтов

Доставленные в лабораторию гидробионты исследуют по схеме, представленной на Рисунок. 1.

6.3 Оценка результатов исследования объектов окружающей среды

При контроле пищевых продуктов на этапах их производства и реализации оценивают соответствие полученных результатов гигиеническим критериям их безопасности, предусмотренным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078— 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

В случае санитарно-эпидемиологического расследования вспышек, обусловленных парагемолитическими вибрионами, культуры этих микроорганизмов, выделенных из продуктов, морской воды и обитающих в ней гидробионтов изучают по тестам внутривидовой дифференциации. Доказательством роли объектов внешней среды, контаминированных парагемолитическими вибрионами, в возникновении заболевания является:

• обнаружение в объектах окружающей среды и от больных людей Канагава-позитивных V. parahaemolyticus;

• выделение от больных, из пищевых продуктов, морской воды и обитающих в ней гидробионтов вибрионов идентичных серологических групп.

Индекс парагемолитических вибрионов в воде морских прибрежных зон должен быть не выше 1 000 КОЕ в 1 л в местах рекреации и 500 КОЕ в 1 л ~ в местах водозабора. В сырых гидробионтах с учетом возможного использования их в пищу в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078— 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» допускается присутствие V. parahaemolyticus в количестве 100 КОЕ в 1 г. Превышение этих показателей позволяет оценить эпидемическую обстановку в плане возможного распространения инфекции как опасную.

Объём и характер санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в каждом конкретном случае с учётом полученных результатов определяют эпидемиологи и гигиенисты.

7 Методы изучения свойств парагемолитических вибрионов

7.1 Определение подвижности

Подвижность определяют при микроскопировании раздавленной капли с помощью фазово-контрастного устройства или посевом в 0,3 %-й агар, приготовленный из мясо-пептонного агара (МПА) с 3 % натрия хлорида (п. 8.2.1.5).

7.2 Определение цитохромоксидазы

Для постановки теста используют реактивы: 1 %-е водные растворы диметил-пара-фенилендиамина, тетраметил-пара-фенилендиамина (гидрохлорида) и пара-аминодиметиланилина (гидрохлорида или оксалата). Первые два реактива используют самостоятельно, последний в сочетании с 1 %-м спиртовым раствором a-нафтола.

Постановка реакции

Первый способ.

Для постановки пробы можно использовать бумажки из наборов систем индикаторных бумажных для идентификации микроорганизмов (набор № 1 для вибрионов; набор № 2 для межродовой дифференциации энтеробактерий) - СИБ  или пропитать полоску фильтровальной бумаги 2—3 каплями однокомпонентного 1 % - го реактива или смесью 1 % -го раствора реактива с а-нафтолом в соотношении 2:3. На обработанную реактивом полоску бумаги наносят платиновой петлей, деревянной или стеклянной палочкой исследуемую культуру. При появлении красного или синего окрашивания через 30—60 с реакцию считают положительной.

Второй способ.

На поверхность колонии 18—24-часовой культуры, выросшей на щелочном агаре, наносят каплю однокомпонентного реактива. Положи­ тельная реакция - красная окраска появляется через 20—30 с. При использовании двухкомпонентной реакции (с а-нафтолом) в положительных случаях появляется синее окрашивание культуры. Из грамотрица-тельных бактерий положительную пробу на цитохромоксидазу дают вибрионы, аэромонады, плезиомонады, а отрицательную - энтеробактерии.

7.3 Определение галофильности и солевой толерантности

Суточную агаровую культуру засевают в 1 %~ю пептонную воду с 1 % натрия хлорида (п. 8.2.1.3). Через 3—4 ч инкубации при температуре (37 ± 0,5) °С переносят строго по 1 капле выросшей культуры в пептонную воду без соли и с 3, 6, 8 и 10 % натрия хлорида. Через L8—20 ч инкубации оценивают рост по помутнению среды.

Пептонную воду готовят из сухих компонентов без натрия хлорида и с внесением в нее необходимой навески соли.

Негалофильные вибрионы растут в отсутствии соли в среде. Гапофильные вибрионы не растут в 1 %-й пептонной воде без добавления натрия хлорида и устойчивы к различным его концентрациям.

7.4 Выявление способности кроению

На пластинке МПА с 3 % натрия хлорида (п. 8.2.1.5) алгинолитические вибрионы, в отличие от большинства штаммов парагемолитических растут в виде сплошного налета, напоминающего рост вульгарного протея. Для выявления феномена роения суточную агаровую культуру на­ носят в центр подсушенной пластины щелочного агара и сутки инкубируют при (37 ± 0,5) °С. Роящиеся культуры распространяются по поверхности всей среды, а нероящиеся - вырастают только на месте посева.

7.5 Биохимические тесты

Тип расщепления глюкозы, декарбоксилазную активность, ферментацию углеводов и спиртов, гидролиз мочевины, образование индола, сероводорода определяют с использованием общепринятых пита­ тельных сред, содержащих 1,5 % натрия хлорида.

7.6 Определение ß-галактозидазы

Суточную агаровую культуру засевают на скошенную поверхность агара, содержащего 10 % лактозы. Посевы инкубируют 1—2 суток при температуре (37 ± 0,5) °С. Петлю культуры суспендируют в 0,25 мл 0,9 %-го раствора натрия хлорида, добавляют 0,25 мл водного раствора ортонитрофенил-р-О-галактопиранозида (ONPG) и помещают в термостат при (37 ± 0,5) °С. Для приготовления раствора ONPG 80 мг вещест­ ва растворяют в 15 мл дистиллированной воды при 37 °С. Затем добавляют 5 мл фосфатного буфера и доводят pH до 7,0. Раствор должен быть бесцветным. Хранят его при 4 °С. Перед использованием выдерживают несколько минут при 37 °С до растворения фосфата, который на холоде кристаллизуется. Реакцию учитывают через 20 мин, 1, 3 и 24 ч. В положительном случае взвесь приобретает желтую окраску, отрицательном - остается бесцветной.

7.7 Постановка реакции Фогес-Проскауэра

Культуру засевают в глюкозофосфатный бульон Кларка (ВФС 42-46 ВС-86) и инкубируют при температуре (37 ± 0,5) °С в течение 1—3 суток. Затем к 1 мл культуры добавляют 0,6 мл 6 %-го спиртового рас­ твора альфа-нафтола и 0,4 мл 40 %-го раствора едкого калия. Пробирки встряхивают и помещают на 1 ч в термостат. При положительной реакции среда окрашивается в розовый или красный цвет.

7.8 Определение нитратредуктазы

а) Суточную агаровую культуру засевают в 1 мл бульона Хоттин-гера с ОД % калия азотно-кислого. После 2-х суток инкубации при температуре (37 ± 0,5) °С в посевы добавляют 0,5 мл реактива Грисса. В положительных случаях среда сразу же окрашивается в красный цвет.

б) К 1—2-суточной культуре в бульоне Хоттингера с 0,1 % KN03 добавляют 3—5 капель реактива, представляющего собой смесь равных объёмов 0,1 %-го раствора риванола в дистиллированной воде и 12 %-го раствора соляной кислоты. В случае положительной реакции бульон окрашивается в красный цвет.

7.9 Серологическое шинирование парагемолитических вибрионов

В основу серологической классификации парагемолитических виб­ рионов положены различия в строении О- и К-антигенов. Известно 12 типов термостабильного О-антигена и 68 термолабильного К-антигена. Каждый К-антиген сочетается с одним и тем же О-антигеном, образуя ту или иную серо группу (табл. 2).

Используют наборы агглютинирующих О- и К-сывороток для се­ рологического типирования на стекле, разрешенные к применению для этих целей в Республике Казахстан в установленном порядке (напри­ мер, Toschiba Kazaki Со. Ltd и др.). Для определения К-антигена исследуют суточную агаровую живую культуру, О-антигена - убитую двух­ часовым кипячением.

Групповые заболевания чаще обусловливают парагемолитические вибрионы серогрупп 04:К12, 04:К8, ОЭ:К6, спорадические - 03:КЗЗ, 03:К57,05:К47,06:К46,010:К52.

  - Определение патогенных свойств парагемолитических вибрионов

О патогенности парагемолитических вибрионов судят по способности вызывать гемолиз на среде Вагатцума (п. 8.2.1.10). Этот тест на­ зван феноменом Канагава. По результатам тестирования штаммы делят на Канагава-положительные, образующие зону р-гемолиза и Канагава-отрицательные, не лизирующие эритроциты человека. Гемолиз на среде Вагатцума обусловлен способностью парагемолитических вибрионов продуцировать прямой термостабильный гемолизин, обладающий энте-ротоксигенными свойствами.

Постановка теста

Суточную бульонную культуру наносят каплей на пластину свежеприготовленной среде Вагатцума. Посевы инкубируют при (37 ± 0,5) °С 24—48 ч. Результат учитывают по величине и полноте зоны гемолиза. Штаммы оценивают как Канагава-позитивные, если зона четкого лизиса достигает 3-х и более миллиметров, считая от края колонии до наружного края зоны. При зоне менее 3 мм результат оценивают как слабо положительный.

8 Аппаратура, материалы, лабораторная посуда, питательные среды и тест-штаммы

8.1 Аппаратура, материалы, лабораторная посуда

Перечень аппаратуры, оборудования лаборатории и требования к ним представлены в ГОСТ Р 51446—99 (ИСО 7218—96) «Продукты пищевые. Общие правила микробиологического исследования».

8.2 Питательные среды и тест-системы для выделения и идентификации парагемолитических вибрионов

8.2.1. Растворы и среды лабораторного изготовления

8.2.1.1. Фосфатный буферный раствор для подготовки проб к исследованию, 01 М, pH 7,4—7,5 (PBS).

Двузамещённый фосфорно-кислый натрий Na2HPO4 (безводный) -12,0 г.

Однозамещённый фосфорно-кислый натрий NaH2PO4·Н2O - 2,2 г.

Натрия хлорид - 85,0 г.

Дистиллированная вода - 1,0 л.

Способ приготовления. Растворить ингредиенты в малом объёме дистиллированной воды в колбе. После растворения довести объём дистиллированной водой до 1,0 литра. Перед использованием развести би-дистиллированной водой 1 : 10. В случае необходимости довести pH до 7,4—7,5 с помощью 0,1 н НС1 или 0,1 н NaOH. Стерилизовать 15 мин при 121 °С.

8.2.1.2 Раствор 0,1 %-й пептонной воды с 3 % натрия хлорида (для подготовки проб к исследованию).

Пептон ферментативный - 1,0 г.

Натрия хлорид - 30,0 г.

Вода дистиллированная - 1 л.

Ингредиенты перемешивают, подщелачивают 20 %-м раствором гидроокиси натрия до pH 8,5 ± 0,1. Варят в автоклаве текучим паром в течение 40 мин. Фильтруют через ватный фильтр. Устанавливают pH 8,0 ± 0,2 с помощью 18 % -го раствора соляной кислоты. Среду разливают в емкости и стерилизуют при температуре 112 °С в течение 20 мин.

8.2.1.3 Пептонная вода 1 % -я с 3, б, 8, 10 % натрия хлорида (для определения солевой толерантности).

Пептон ферментативный - 10,0 г.

Натрия хлорид - 30,0 (80,0; 100,0) г.

Калия нитрат - 0,1 г.

Вода дистиллированная - 1,0 л.

pH 8,2 ± 0,2.

В воду очищенную вносят пептон ферментативный и требуемую навеску натрия хлорида. Подщелачивают 20 %-м раствором гидроокиси натрия до pH 8,6 ±0,1. Варят текучим паром в автоклаве 40 мин или кипятят до растворения ингредиентов. Добавляют навеску калия нитрата, перемешивают, фильтруют через ватный фильтр и устанавливают pH помощью 18 % -го раствора соляной кислоты.

Среду для определения галофильности - 1 %-ю пептонную воду без натрия хлорида готовят по этой прописи, но без добавления натрия хлорида. Эту среду не допускается готовить из основного раствора пеп­ тона, так как в нём уже содержится натрия хлорид.

8.2.1.4 Пептонная вода с ингибиторами (теллуритом калия или препаратом «Прогресс»),

D 1 %-ю пептонную воду с 3 % натрия хлорида после автоклавирования добавляют теллурит калия в конечном разведении 1:100 000 или 1:200 000, или же к 1 %-й пептонной воде добавляют 0,1—0,2 % моющего средства «Прогресс». Конечная концентрация ингибиторов в средах может быть изменена с учётом результатов контроля. Водный раствор натриевых солей вторичных алкилсульфатов в виде моющего вещества «Прогресс-30» или «Прогресс-40» по ТУ 38.10719—77.

8.2.1.5 Мясопептонный агар МПА с 3 % натрия хлорида. Мясная вода - 1,0 л

Пептон ферментативный - 10,0 г. Натрия хлорид - 30,0 г.

Агар микробиологический (ГОСТ 17206—96) - (13,0 ± 1,0) г. pH 8,0 ±0,2.

В мясную воду вносят пептон ферментативный и натрия хлорид, перемешивают и подщелачивают 20 %-м раствором гидроокиси натрия до pH 8,5 ±0,1. Затем добавляют агар микробиологический. Варят в автоклаве текучим паром (50 ± 10) мин. Фильтруют через ватный фильтр. Устанавливают pH 8,0 ± 0,2 с помощью 18 % -го раствора соляной кислоты. Среду разливают в посуду и стерилизуют в автоклаве при 112 °С в течение 20 мин. При необходимости в состав среды вводят ОД—0,2 % препарата «Прогресс» (перед автоклавированием или в стерильный агар с последующим 10-минутным кипячением). Теллурит калия добавляют к автоклавированной среде перед её использованием в конечном разведении 1:100 000 или 1 : 200 000.

8.2.1.6 Дифференциально-диагностический агар с пенициллином ДДА.

Среда рекомендована методическими документами: «Временные методические рекомендации по контролю за содержанием парагемоли-тического вибриона в рыбе и рыбопродуктах. Методы исследования и нормативы» № 3933—85, утв. Зам. Главного государственного санитарного врача СССР, «Методические указания по контролю в рыбных про дуктах парагемолитических вибрионов - возбудителей пищевых токсикоинфекций» №5780—91, утв. Зам. Главного государственного сани­ тарного врача СССР и Зам. Министра рыбного хозяйства СССР, «Временная инструкция по борьбе с вибриозом рыб» 1998 г., Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, Департамент ветеринарии.

Рыбо - или мясопептонный агар 2 %-й щелочной - 1 л.

Натрия хлорид - 25,0 г.

Сахароза - 15,0 г.

Пенициллин - 5 000 ЕД.

Бромтимоловый синий (1,6 %-й спиртовой раствор) - 10,0 мл.

Жидкость «Прогресс-30» или «Прогресс-40» - 1—2 мл.

Калия теллурит (1 : 1 000) - 7,5 мл.

К стерильному расплавленному рыбо - или мясопептонному агару (pH 8,0), охлаждённому до 50 °С, добавляют указанные ингредиенты и, не стерилизуя, разливают в чашки Петри. Среда имеет сине-зелёный цвет, хранят в холодильнике до 14 суток.

Парагемолитические вибрионы, не ферментирующие сахарозу, растут в виде голубоватых колоний, V. aiginolyticus, V. anguillarum и V. cholerae - колоний жёлтого цвета. Некоторые штаммы аэромонад и псевдомонад формируют колонии жёлтого цвета.

8.2 1.7 Среда Ресселя

Расплавленному и охлаждённому до 50—60 °С 1,5 %-му мясо ­ пептонному агару или агару Мартена pH 7,3 ±0,1 добавляют лактозу - 10,0 г/л, глюкозу - 1,0 г/л, индикатор Андреде - 20—40 мл/л (количество которого устанавливают экспериментальным путём в зависимости от качества используемого для приготовления фуксина кислого). Среду разливают в стерильные пробирки по 7—8 мл и стерилизуют в автоклаве при 104 °С 20 мин. После стерилизации среду скашивают так, чтобы в каждой пробирке были столбик и скошенная часть.

8.2.1.8  Среда Хыо-Лейфсона.

Пептон ферментативный - 2,0 г.

Натрия хлорид - 15,0 г.

Калий фосфорно-кислый двузамещённый - 0,3 г.

Глюкоза -10,0 г.

Бромтимоловый синий (1 %-й водный раствор) - 3,0 мл.

Агар микробиологический (ГОСТ 17206—96) - 3,0 г.

Вода дистиллированная -1,0 л.

pH после стерилизации 7,2 ± 0,1.

К воде дистиллированной добавляют пептон ферментативный, натрия хлорид, калий фосфорно-кислый двузамещённый, агар микробиологический. Подщелачивают 20 %-м раствором гидроокиси натрия до pH 8,5 ± 0,1. Доводят до кипения и кипятят до расплавления агара и рас­ творения ингредиентов. Фильтруют через ватный фильтр. Устанавливают pH 7,4 ±0,1 с помощью 18 % -го раствора соляной кислоты. Добавляют глюкозу и 1 %-й водный раствор бромтимолового синего. Среду разливают в пробирки по 5,0 мл и стерилизуют при 112 °С 20 мин. Цвет среды после стерилизации травянисто-зелёный. При кислой реакции среда желтеет.

8.2.1.9 Среды для определения декарбоксилаз и дигидролазы аминокислот (Среды Мёллера)

Пептон ферментативный -5,0 г. Дрожжевой экстракт - 3,0 г. Натрия хлорид —15,0 г. Глюкоза - 1,0 г.

Вода дистиллированная -1 ,0 л.

Бромкрезоловый пурпурный (1,6 %-й спиртовой раствор) - 0,6 мл. Крезоловый красный (0,1 %-й спиртовой раствор) - 5,0 мл.

L-аминокислота -10,0 г

или DL-аминокислота - 20,0 г.

В воду очищенную вносят пептон ферментативный, дрожжевой экстрат, натрия хлорид и глюкозу. Подщелачивают 20 %-м раствором гидроокиси натрия до pH 8,0 ± 0,2. Варят текучим паром 40 мин или кипятят до растворения ингредиентов. Фильтруют через ватный фильтр. Устанавливают pH 6,4 ±0,1 с помощью 18 % -го раствора соляной кислоты. Добавляют навеску соответствующей аминокислоты (в контрольный вариант аминокислоту не добавляют). Затем вносят необходимые количества индикаторов. Фильтруют через ватный фильтр. Устанавливают pH 6,4 ±0,1 с помощью 18 % -го раствора соляной кислоты. Добавляют навеску соответствующей аминокислоты (в контрольный вариант аминокислоту не добавляют). Затем вносят необходимые количества индикаторов. Среду разливают в стерильные, химически чистые пробирки по 1—2 мл и стерилизуют при 104 °С 20 мин. Цвет готовой среды тёмно-сиреневый,

8.2.1.10 Среда Вагатцума для изучения гемолитической активности парагемолитических вибрионов

Пептон ферментативный - 1,0 г.

Дрожжевой экстракт сухой - 0,3 г.

Натрия хлорид ~ 7,0 г.

Калий двузамещённый фосфорно-кислый - 0,5 г.

Агар микробиологический (ГОСТ 17206-96) - 13,0 ± 1,0.

Дистиллированная вода - 100,0 мл.

Все компоненты растворяют при нагревании, но не стерилизуют, добавляют 1 г маннита, 0,1 мл 0,1 % - го спиртового раствора кристаллвиолета, 5 мл дефибринированной крови человека и разливают по чашкам.

8.3 Контроль питательных сред для выделения парагемолитических вибрионов

Контроль питательных сред и ингибиторов роста посторонней микрофлоры проводят в соответствии с «Инструкцией по бактериологическому контролю диагностических питательных сред для холерного вибриона» 1983 г., утв. Начальником Главного управления карантинных инфекций М3 СССР, используя вместо тест-штаммов холерного вибриона тест-штамм V.parahaemolyticus, а для оценки показателя ингибиции - Е.coli и Р.vulgaris.

В качестве ингибиторов роста используют теллурит калия, контроль которого описан в упомянутой выше инструкции, и препарат «Прогресс», обеспечивающий торможение роения протея и алгинолитических вибрионов.

Каждая серия ингибиторов подлежит предварительному контролю на отсутствие бактерицидного эффекта по отношению к тест-штамму V.parahaemolyticus при обеспечении ингибирующего действия по отношению к тест-штаммам Р.vulgaris и Е. coli.

Препарат «Прогресс» контролируют до и после его стерилизации при 0,5 атм. или кипячения на водяной бане в течение 20 мин.

Концентрацию препарата, необходимую для добавления в среды, определяют посевом 18—24-часовой культуры вульгарного протея в центр пластины агара с 0,05; 0,1; 0,2 % «Прогресса». В качестве контроля используют среду без добавления ингибитора. Посевы инкубируют при 37 °С в течение суток и определяют минимальную концентрацию препарата, подавляющую роение протея. На следующем этапе определяют чувствительность вибрионов тест-штамма V.parahaemolyticus к установленной ингибирующей дозе «Прогресса».

В три флакона со 100 мл 1 %-й пептонной воды с «Прогрессом» добавляют по 0,1 мл взвеси, содержащей 100 клеток V. parahaemolyticus. Через 18 ч из каждого флакона высевают по 0,1 мл на пластины агара. Также поступают с контрольной средой без «Прогресса». Препарат считают пригодным, если через 18 ч выращивания в 1 %-й пептонной воде с ингибитором и последующим высевом на плотную среду вырастает не менее 70 % от количества в контроле.

8.4 Тест-штаммы

целью контроля ростовых свойств питательных сред используют тест-штаммы V. parahaemolyticus АТСС 17802, Е. coli 18 и Р. vulgaris НХ19 N222, а для контроля гемолитической и уреазной активностей-штаммы V. parahaemolyticus КМ-187, КМ-186 соответственно и другие с аналогичными свойствами, разрешенные в установленном порядке к применению для этих целей в Казахстанскую Республику.

Рисунок 1

СХЕМА
бактериологического исследования пищевых продуктов 
на парагемолитические вибрионы

Качественный анализ 	Количественный анализ

Гомогенизация

|  | Посев 25 г гомогенизированного продукта в 125 мл 1 %-й п.в. с 3 % натрия хлорида | 25 г продукта в 225 мл 0,1 %-й п.в. с 3 % натрия хлорида (разведение 1 : 10) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й день | 18—20 ч инкубации при 37 С | Приготовление десятикратных разведений суспензий |  |
|  |  | 1 : 100 разведение готовят на 0,1 %-м 1 : 1 000 растворе пептона с 3 % или до 10-7 натрия хлорида |  |
|  |  | Посевы на 2 чашки ЭС по 0,1 мл из всех разведений |  |
|  |  | 18—24 ч инкубации при 37 С |  |
| 2-й день | Посев на 2 чашки ЭС | Отбор и посев подозрительных колоний на ПУС; ЩА |  |
| 3-й день | Отбор и посев подозрительных колоний на: ПУС; ЩА. | Первичная идентификация и посев на дифференциально-диагностические среды (табл. 1) |  |
| 4-й день | Первичная идентификация и посев на дифференциально-диагностические среды (табл. 1) | Учет характера роста на дифференциально-диагностических средах. Постановка и учет диагностических тестов. Подсчет КОЕ V. parahaemolyticus в 1 г продукта Выдача заключения |  |
| 5-й день | Учет характера роста на дифференциально-диагностических средах. Постановка и учет диагностических тестов |  |  |
| При пищевых отравлениях постановка тестов внутривидовой дифференциации (феномен Канагава и серотипирование) |  |  |  |
| 6-й день | Учёт и выдача ответа |  |  |

Обозначения: п.в. – пептонная вода; ПУС – полиуглеводная среда; ЩА – щелочной агар; ЭС – элективная среда.

Таблица 1 - Свойства парагемолитических вибрионов и сходных с ними микроорганизмов

| Основные признаки |  |  | Микроорганизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V. parahae molyticus | V. alginoly-ticus | V. vulnifi-cus | V. cholerae | V. anguilla-rum* | Aeromonas | Plesiomo-nas | Salmonella | Proteus |
| Окраска по Граму |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подвижность |  |  | + | + | + | + | + | +(–) | + | + | +(–) |
| Оксидаза |  |  | + | + | + | + | + | + | + | – | – |
| Роение на агаре |  |  | +/– | + | – | – | – | – | – | – | + |
| Рост в пептонной воде, содержащей натрия хлорида |  | 0 % | – | – | – | + | –(+) | + | + | + | + |
|  |  | 3 % | + | + | + | + | + | + | +/– | + | +/– |
|  |  | 8 % | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 10 % | – | + | – | – | – | – | – | – | – |
| Индол |  |  | + | + | + | + | + | +(–) | – | – | +/– |
| Сероводород |  |  | – | – | – | – | – | – | – | + | +/– |
| Реакция Фогес-Проскауэра |  |  | – | + | – | +(–) | + | +(–) | – | – | – |
| Нитратредуктаза |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| β-галактозидаза |  |  | – | – | +/– | + | + | + | + | – | – |
| Аргининдигидролаза |  |  | – | – | – | – | +(–) | + | + | + | – |
| Лизиндекарбоксилаза |  |  | + | + | + | + | – | –(+) | + | +/– | – |
| Орнитиндекарбоксилаза |  |  | + | + |  | + |  | – | + | + | +/– |
| О/Ф глюкозы в среде Хью-Лейфсона |  |  | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Газ на среде с глюкозой |  |  | – | – | – | – | – | +/– | – | + | +/– |
| Ферментация | Арабинозы |  | +/– | – | – | – | + | –(+) | – | +/– | – |
|  | Глюкозы |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Лактозы |  | – | – | +/– | – | – | – | + | – | – |
|  | Маннозы |  | + | + | – | + | + | +/– | – | +/– | – |
|  | Сахарозы |  | – | + | – | + | + | + | – | +/– | +/– |
|  | Целлобиозы |  | – | – | + | – | + |  |  |  |  |
|  | Маннита |  | + | + | +(–) | + | + | + | – | +/– | +/– |
|  | Салицина |  | – | – | + | – | – | + | – | – | –/+ |
| Гидролиз мочевины |  |  | –(+) | – | – | – | – | – | – | – | + |

Условные обозначения:

+ положительный результат в 90 %;

– отрицательный результат в 90 %;

+/– признак вариабелен;

+(–) или – (+) в скобках – редко наблюдаемый результат;

* – V. anguillarum реклассифицирован в Listonella anguillarum (Mcс Donell M.T., Colwell R.R., 1985), является возбудителем инфекционного заболевания рыб и других гидробионтов, обитающих в соленых и реже – в пресных водоемах. Роль в патологии человека микроорганизмов этого вида не установлена;

О/Ф тест окисления / ферментации глюкозы в среде Хью-Лейфсона.

Таблица 2 - Схема серотипирования V. parahaemolyticus (Sakazaki R., 1979)

| О-группы | К-антиген |
| --- | --- |
| О1 | 1, 25, 26, 32, 38, 41, 56, 58* |
| О2 | 3, 28 |
| О3 | 4*, 5, 6, 7, 29, 30*, 31, 33, 37, 43, 45, 48, 54, 57, 58*, 59 |
| О4 | 4*, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 42, 49, 53,55 |
| О5 | 15, 17, 30*, 47, 60 |
| О6 | 18, 46 |
| О7 | 19* |
| О8 | 20, 21, 22, 39 |
| О9 | 23, 44 |
| О10 | 19*, 24, 52 |
| О11 | 36, 40, 50, 51 |
| О12 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 |

Условные обозначения:

* – К-антигены, принадлежащие к двум О-серогруппам.

Библиография

[1]	Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от  07 июня 2000 года № 53.

[2] Методические указания МУК 4.2.2046—06 Методы выявления и определения парагемолитических  вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах

[3] Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.2.731—99  Безопасность работы с микроорганизмами III—IV групп патогенности и гельминтами».

[4] Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078—01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

[5]  ГОСТ 26668—85 «Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов».

[6]  ГОСТ 26669—85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов».

[7]  ГОСТ 7631—85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний».

[8] ГОСТ Р 51446—99 (ИСО 7218—96) «Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований».

[9] Методические указания МУК 4.2.671—97 «Методы санитарномикробиологического анализа питьевой воды».

[10]  Методические указания МУ 4.2.1097—02 «Лабораторная диагностика холеры».

[11] Методические указания МУК 4.2.1793—03 «Лабораторная диагностика заболеваний, вызываемых парагемолитическими и другими патогенными для человека вибрионами».

УДК 621.317									    МКС 67.040

Ключевые слова: продукты рыбы; парагемолитические вибрионы; микробиологический анализ;

УДК 621.317									    МКС 67.040

Ключевые слова: продукты рыбы; парагемолитические вибрионы; микробиологический анализ;

Разработчик: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель Генерального директора | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | Д. Жумакаева |
| Эксперт I категории Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | Б. Убиштаева |
| Ведущий эксперт Южно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр» | М. Сагимбеков |