Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНЫХ ГАЗОВ ВЫБРОСАХ ОТ УСТАНОВОК, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПОЗИТРОННО-АКТИВНЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ И РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

СТ РК ISO 16640

(ISO 16640:2021 Monitoring radioactive gases in effluents from facilities producing positron emitting radionuclides and radiopharmaceuticals, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «НТП Kazecotech»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ___ от «__» _______ 2023 года

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16640:2021 Monitoring radioactive gases in effluents from facilities producing positron emitting radionuclides and radiopharmaceuticals (Мониторинг радиоактивных газов выбросах от установок, производящих позитронно-активные радионуклиды и радиофармацевтические средства).

Международный стандарт ISO 16640:2021 разработан подкомитетом SC 2 «Радиологическая защита» Технического комитета ISO/TC 85 «Атомная энергетика, ядерные технологии и радиологическая защита»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

|  | Введение | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины, определения и обозначения | 2 |
| 4 | Сущность метода | 2 |
| 5 | Реагенты и оборудование | 3 |
| 6 | Отбор проб и пробы | 6 |
| 7 | Процедура | 6 |
| 8 | Представление результатов | 9 |
| 9 | Протокол испытаний | 12 |
|  | Приложение А (информационное) Цифровое применение | 13 |
|  | Приложение В (информационное) Дистилляция пробы большого объема | 14 |
|  | Приложение C (информационное) Методы разбавления | 16 |
|  | Приложение D (информационное) Дистилляция пробы небольшого объема | 18 |
|  | Приложение E (информационное) Упрощенная дистилляция | 20 |
|  | Библиография | 22 |
|  | Приложении B.А (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам | 25 |

Введение

Настоящий стандарт фокусируется на контроле за активностью концентраций радиоактивных газов. Они позволяют рассчитывать выбросы активности в газообразных выбросах предприятий, производящих позитрон-излучающие радионуклиды и радиофармпрепараты. Такие установки производят короткоживущие радионуклиды, используемые в медицинских целях или исследованиях. К ним относятся ускорители, радиофармации, больницы и университеты. В настоящем стандарте представлены основанные на характеристиках критерии использования оборудования для мониторинга воздуха, включая датчики, транспортные линии, инструменты для мониторинга проб и методы измерения расхода газа. Он также предоставляет информацию, касающуюся целей программы мониторинга, обеспечения качества, разработки уровней контрольных действий по мониторингу воздуха, оптимизации системы и проверки производительности системы.

Цель достижения точного измерения радиоактивных газов, которые хорошо перемешаны в воздушном потоке, достигается либо прямым (внутритрубным) измерением в выхлопном потоке, либо путем извлечения (байпаса) из выхлопного потока для измерения на удалении от воздуховода. В настоящем стандарте изложены критерии эффективности и рекомендации, помогающие в получении достоверных измерений.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МОНИТОРИНГ РАДИОАКТИВНЫХ ГАЗОВ ВЫБРОСАХ ОТ УСТАНОВОК, ПРОИЗВОДЯЩИХ ПОЗИТРОННО-АКТИВНЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ И РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

# Дата введения __-__-_____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядка проведения мониторинга концентрации активности радиоактивных газов. Они позволяют рассчитать выбросы активности в газообразных сбросах с объектов, производящих позитрон-излучающие радионуклиды и радиофармпрепараты. Такие объекты производят короткоживущие радионуклиды, используемые в медицинских целях или исследованиях, и могут выделять газы, обычно включая, помимо прочего, 18F, 11C, 15O и 13N. Эти объекты включают ускорители, радиофармации, больницы и университеты.

Настоящий стандарт устанавливает критерии, основанные на характеристиках, для проектирования и использования оборудования для мониторинга воздуха, включая зонды, транспортные линии, инструменты для мониторинга проб и методы измерения расхода газа. В настоящем стандарте также содержится информация о целях программы мониторинга, обеспечении качества, разработке уровней контрольных действий по мониторингу воздуха, оптимизации системы и проверке ее производительности.

Цель достижения объективного измерения достигается либо путем прямого (поточного) измерения в потоке выхлопных газов, либо с использованием проб, отобранных из потока выхлопных газов (байпас), при условии, что радиоактивные газы хорошо перемешаны в воздушном потоке. В настоящем стандарте изложены критерии эффективности и рекомендации, помогающие в получении достоверных измерений.

Примечания

1 Критерии и рекомендации настоящего стандарта направлены на мониторинг, который проводится для соблюдения нормативных требований и контроля системы. Если существующие системы мониторинга воздуха не были спроектированы в соответствии с критериями производительности и рекомендациями настоящего стандарта, рекомендуется провести оценку производительности системы. Если на основе оценки производительности обнаруживаются недостатки, необходимо определить необходимость модернизации системы и принять корректирующие меры, где это возможно.

2 Критерии и рекомендации настоящего стандарта применимы как к нормальным, так и к нештатным условиям эксплуатации при условии, что эти условия не включают образование аэрозолей или паров. Если в нормальных и/или ненормальных условиях образуются аэрозоли и пары, то также применяются принципы сбора аэрозолей ISO 2889.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарта отсутствуют нормативные ссылки.

3 Термины и определения

3.1 Термины и определения

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется (используется) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Очистное оборудование (abatement equipment): Устройство, используемое для снижения концентрации загрязняющих веществ в воздушном потоке, отводимом через дымовую трубу или воздуховод.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.1]

3.2 Авария (условия) (accident (conditions)): Любое непредвиденное событие, в том числе ошибки при эксплуатации, отказы оборудования и другие несчастные случаи, последствиями или потенциальными последствиями которых нельзя пренебречь с точки зрения защиты и безопасности.

3.3 Точность (accuracy): Близкое соответствие между измеренной величиной и истинной величиной измеряемой величины.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.4]

3.4 Уровень действия (action level): Пороговая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, при которой необходимо выполнить соответствующее действие.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.5]

3.5 Аэрозоль (aerosol): Дисперсия твердых или жидких частиц в воздухе или другом газе.

Примечание –  Аэрозоль – это не только аэрозольные частицы.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.8]

3.6 Анализатор (analyser): Устройство, обеспечивающее получение в режиме реального времени данных о радиологических характеристиках потока газа (воздуха) в системе отбора проб или воздуховоде.

Примечание – Обычно анализатор оценивает концентрацию радионуклидов в отобранном воздушном потоке; однако некоторые анализаторы монтируются непосредственно внутри дымовой трубы или воздуховода или сразу за их пределами.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.12]

3.7 Сгибать (bend): Постепенное изменение направления выборочной (3.38) транспортной линии.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.14]

3.8 Массовый поток (bulk stream): Расход воздуха в дымовой трубе или воздуховоде в отличие от расхода пробы.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.15]

3.9 Байпасная система (bypass system): Система, в которой образец (3.38) берется из выходящего потока и анализируется в месте, удаленном от региона, где происходит экстракция.

3.10 Калибровка (calibration):Операция, которая при определенных условиях на первом этапе устанавливает связь между значениями количества с неопределенностями измерений, обеспечиваемыми эталонами измерений, и соответствующими показаниями с соответствующими неопределенностями измерений, а на втором этапе использует эту информацию для установления связи для получения измерения в результате указания

3.11 Коэффициент вариации CV (coefficient of variation CV): Количество, которое представляет собой отношение стандартного отклонения переменной к среднему значению этой переменной

Примечание – Обычно выражается в процентах.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.18]

3.12 Непрерывный мониторинг воздуха (НМВ) (continuous air monitor (CAM)): Пробоотборник, работающий в режиме, близком к реальному времени, и связанный с ним детектор, которые предоставляют данные о радионуклидах (например, о концентрации альфа-излучающих аэрозольных частиц) в потоке пробы

Примечание – НМВ используется для мониторинга и обнаружения радиоактивных газов.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.21]

3.13 Непрерывный мониторинг (continuous  monitoring): Непрерывные измерения одной или нескольких характеристик выборки в режиме, близком к реальному времени.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.22]

3.14 Интервал охвата (coverage interval): интервал, содержащий набор истинных количественных значений измеряемой величины с установленной вероятностью, основанный на доступной информации.

[Взято из ISO 11929-1:2019, 3.4]

3.15 Циклотрон (cyclotron): Ускоритель частиц, который обычно используется в ядерной медицине для производства радионуклидов, излучающих позитроны.

Примечание –  Заряженные частицы (например, протоны или дейтроны) ускоряются по спирали от центра наружу к соответствующей мишени.

3.16 Порог принятия решения (decision threshold): Значение оценщика измеряемой величины, которое при превышении результатом фактического измерения с использованием заданной процедуры измерения измеряемой величины, количественно определяющей физический эффект, используется для принятия решения о наличии физического эффекта.

Примечания

1 Порог принятия решения определяется таким образом, что в случаях, когда результат измерения превышает порог принятия решения, вероятность неправильного решения, а именно того, что истинное значение измеряемой величины не равно нулю, если на самом деле оно равно нулю, меньше или равна выбранной вероятности α.

2 Если результат ниже порога принятия решения, делается вывод, что результат нельзя отнести к физическому эффекту; тем не менее, нельзя сделать вывод, что он отсутствует.

[Взято из ISO 11929-1:2019, 3.12]

3.17 Предел обнаружения (detection limit):Наименьшее истинное значение измеряемой величины, обеспечивающее заданную вероятность обнаружения с помощью процедуры измерения.

Примечание – При пороге принятия решения предел обнаружения представляет собой наименьшее истинное значение измеряемой величины, для которого вероятность ошибочного принятия решения о том, что истинное значение измеряемой величины равно нулю, равна заданному значению β, когда фактически, истинное значение измеряемой величины не равно нулю. Следовательно, вероятность быть обнаруженным равна (1 − β).

[Взято из ISO 11929-1:2019, 3.13]

3.18 Сточные воды (effluent): Поток отходов, вытекающий из процесса, завода или объекта в окружающую среду.

Примечание – В настоящем стандарте основное внимание уделяется выходящему воздуху, который выбрасывается в атмосферу через дымовые трубы, вентиляционные отверстия и воздуховоды.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.29]

3.19 Эмиссия (emission): Загрязняющие вещества, выбрасываемые в окружающую среду.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.30]

3.20 Испускать (emit): Выбрасывать загрязняющие вещества в окружающую среду.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.31]

3.21 Расход (flow rate): Скорость, с которой масса или объем газа (воздуха) пересекает воображаемую площадь поперечного сечения либо в трубе системы отбора проб, либо в дымовой трубе, либо в воздуховоде.

Примечание – Скорость, с которой объем пересекает воображаемую площадь, называется объемной скоростью потока; а скорость, с которой масса пересекает воображаемую площадь, называется либо массовым расходом, либо объемным расходом при стандартных условиях.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.33]

3.22 Гидравлический диаметр (hydraulic diameter): Тип эквивалентного диаметра воздуховода для воздуховодов, не имеющих круглого сечения.

Примечание – Как правило, это четырехкратная площадь поперечного сечения, деленная на периметр.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.38]

3.23 Встроенная система (in-line system): Система, в которой блок детектора примыкает к сточной воде или погружен в нее (3.18)

3.24 Пределы интервала охвата (limits of the coverage interval):Значения, определяющие интервал охвата.

Примечания

1 В настоящем стандарте характеризуется заданной вероятностью (1- γ), например, 95 %, и (1- γ) представляет вероятность для интервала охвата измеряемой величины.

2 Определение интервала охвата неоднозначно без дополнительных оговорок. 
В ISO 11929-1 используются две альтернативы, а именно вероятностно-симметричный и кратчайший интервал охвата. В настоящем стандарте используется только вероятностно-симметричный.

3 Вероятностно-симметричный интервал охвата – это интервал охвата такой величины, что вероятность того, что величина меньше наименьшего значения в интервале, равна вероятности того, что величина больше наибольшего значения в интервале.

[Взято из ISO 11929-1:2019, 3.16]

3.25 Смесительный элемент (mixing element): Устройство, помещенное в дымовую трубу или канал, которое используется для увеличения перемешивания как загрязняющей массы, так и жидкости.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.47]

3.26 Мониторинг (monitoring): Постоянное измерение количества (например, концентрации активности) переносимого по воздуху радиоактивного компонента или общего содержания радиоактивного материала непрерывно с частотой, которая позволяет оценивать значение этого количества практически в реальном времени, или с интервалами, которые соответствуют нормативным требования.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.48]

3.27 Нормальные условия (normal conditions): Пределы (или диапазон) использования или операции, при которых программа или деятельность могут достичь своих целей и без существенных изменений, которые могли бы ухудшить эту способность.

3.28 Сопло (nozzle): Устройство, используемое для извлечения пробы (3.38) из потока газовых выбросов (3.18) и передачи пробы в транспортную линию или коллектор.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.49]

3.29 Ненормальные условия (off-normal conditions): Условия, которые незапланированы и представляют собой разрыв с нормальными условиями.

Примечание – Примерами являются аварии и отказы оборудования.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.54]

3.30 Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) (positron emission tomography (PET)): Метод визуализации, который использует радиоактивные вещества для выявления операционной функции и метаболизма тканей и органов и позволяет наблюдать злокачественные ткани.

Примечание – Методика включает инъекцию радиоактивного лекарственного средства, при этом радионуклид является позитронным излучателем. При аннигиляции позитрона образуются два фотона с энергией 511 кэВ под углом 180°. Эти фотоны используются в сканере для определения точки аннигиляции и получения изображения.

3.31 Зонд (probe): Иногда используется в разговорной речи для обозначения оборудования, вставленного в дымовую трубу или воздуховод для измерения объемного потока или количества присутствующей активности.

3.32 Профиль (profile): Распределение скорости газа по площади поперечного сечения дымовой трубы или воздуховода.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.62]

3.33 Гарантия качества (quality assurance): Запланированные и систематические действия, необходимые для обеспечения уверенности в том, что система или компонент работают удовлетворительно и что результаты являются правильными и отслеживаемыми.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.63]

3.34 Радионуклид (radionuclide): Нестабильный изотоп элемента, который самопроизвольно распадается или переходит в другой изотоп или другое энергетическое состояние, испуская излучение.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.64]

3.35 Эталонный метод (reference method): Аппаратура и инструкции для получения результатов, с которыми можно сравнить другие подходы.

Примечание – Предполагается, что применение эталонного метода дает правильные результаты.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.66]

3.36 Репрезентативная выборка (representative sample): Образец (3.38) с тем же качеством и характеристиками интересующего материала, что и у его источника на момент отбора проб.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.67]

3.37 Время отклика (response time): Время, необходимое после ступенчатого изменения измеряемой величины для того, чтобы изменение выходного сигнала впервые достигло заданного процента, обычно 90%, от его конечного значения.

[Взято из IEC 60761-1:2002, 3.15]

3.38 Образец (sample): Часть интересующего воздушного потока или один или несколько отдельных компонентов из части воздушного потока.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.68]

3.39 Место отбора пробы (sample extraction location): Местоположение отбора пробы (3.38) из массового потока (3.8), также известное как местоположение отбора проб.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.69, изменено — определение было сформулировано заново.]

3.40 Отбор проб (sampling): Процесс отбора пробы (3.38) из общего потока (3.8) и транспортировки ее к монитору.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.72]

3.41 Плоскость отбора проб (sampling plane): Площадь поперечного сечения, на которой образец (3,38) извлекается из воздушного потока.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.75]

3.42 Система отбора проб (sampling system): Система, состоящая из впускного отверстия, транспортной линии, системы контроля расхода и монитора.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.76]

3.43 Чувствительность (sensitivity): Изменение показаний механического, ядерного, оптического или электронного прибора в зависимости от изменений переменной величины, регистрируемой прибором.

Примечание – Наклон калибровочной кривой прибора, где калибровочная кривая показывает выходные значения прибора в зависимости от входных значений.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.78]

3.44 Стандартные условия (standard conditions): Температура 25°С и давление 101 325 Па.

Примечание – Используется для приведения значений плотности воздуха к общей основе. Другие условия температуры и давления могут использоваться и должны применяться последовательно.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.82]

3.45 Транспортная линия (transport line): Часть перепускной системы (3.9) между выходной плоскостью сопла (3.28) и входной плоскостью детекторной камеры или сосуда.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.84]

3.46 Турбулентный поток (turbulent flow):Режим течения, характеризующийся объемным перемешиванием свойств жидкости.

Примечание – Например, в трубе поток будет турбулентным, если число Рейнольдса больше примерно 3000, и ламинарным, если число Рейнольдса меньше примерно 2200. В ламинарном режиме течения перемешивание незначительно.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.86]

3.47 Неопределенность (uncertainty): Неотрицательный параметр, характеризующий разброс количественных значений, приписываемых измеряемой величине, на основе используемой информации.

Примечание – Анализ неопределенности - это процедура оценки общего влияния предполагаемых неопределенностей в независимых переменных на точность зависимой переменной.

[Взято из ISO 11929-1:2019, 3.10]

3.48 Пар (vapour): Газообразная форма материалов, которые являются жидкими или твердыми при комнатной температуре, в отличие от неконденсирующихся газов.

Примечание – Пары представляют собой газы, но имеют оттенок выделения или испарения из жидкостей или твердых веществ.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.89]

3.49 Профиль скорости (velocity profile): Распределение значений скорости в заданном поперечном сечении в дымовой трубе или воздуховоде.

[Взято из ISO 2889:2010, 3.90]

4 Обозначения

В настоящем стандарте применяется (используется) следующие обозначения с соответствующими определениями:

| Обозначение | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения дымовой трубы или воздуховода, | м2 |
| AR | Активность, выпущенная за период ∆tR | в Бк за время |
| AR* | Порог принятия решения об активности, высвобождаемой за период ∆tR | в Бк за время |
| AR# | Предел обнаружения активности, высвобождаемой за период ∆tR | в Бк за время |
| AR⊲ | Нижний предел интервала охвата выброшенной активности за период ∆tR для заданной вероятности (1 – γ) | в Бк за время |
| AR⊳ | Верхний предел интервала охвата выброшенной активности за период ∆tR для заданной вероятности (1 – γ) | в Бк за время |
| Cpt | Поправочный коэффициент усреднения скорости для определения расхода в дымовой трубе или воздуховоде с трубкой Пито по показаниям в одной точке | безразмерный |
| c* | Порог принятия решения по концентрации активности | Бк×м-3 |
| c# | Предел обнаружения концентрации активности | Бк×м-3 |
| Cg,i | Общее первичное измерение концентрации активности в момент времени t0 +i×∆t | Бк×м-3 |
| c̅gm,im | Рассчитанная общая средняя концентрация активности за интервал времени m×∆t в момент времени t0+i×m×∆t | Бк×м-3 |
| c̿g∆tR | Расчетная брутто-средняя концентрация активности за интервал времени ∆tR=n×m×∆t | Бк×м-3 |
| ci | Концентрация активности в момент времени t0 +i × ∆t | Бк×м-3 |
| c̅0 | Среднее значение nc0 числа c c0 | Бк×м-3 |
| c̿0 | Среднее значение nc0 количество c̅0m,jm | Бк×м-3 |
| c0,j | Общее первичное измерение концентрации активности, которая представляет фоновую ситуацию в момент времени t0 +j × ∆t | Бк×м-3 |
| c̅0m,jm | Расчетная брутто-средняя концентрация активности за интервал времени m×∆t, представляющая фоновую ситуацию в момент времени t0+ j ×m×∆t | Бк×м-3 |
| dt | Диаметр трубы | м |
| Fk | Флуктуация постоянная Примечание – Устанавливается на 1 для счетчика, показания которого не колеблются. При наличии колебаний за параметр принимается среднее число единиц шкалы выше и ниже среднего указанного значения. | безразмерная |
| Ig,cd,i | Полный ток компенсирующего детектора в момент времени t0+i × ∆t | A |
| Ig,i | Общий ток измерительного детектора в момент времени t0+i × ∆t | A |
| Imin | Минимальная величина тока, регистрируемая измерительным датчиком при Imin=QmintC | A |
| I0,cd,j | Фоновый ток компенсирующего детектора в момент времени t0+j × ∆t | A |
| I0,j | Фоновый ток измерительного детектора в момент времени t0+j × ∆t | A |
| k | Квантиль стандартного нормального распределения, если k1-α=k1-β Примечание – Значение k равно 1,96 для интервала охвата 95 %. | безразмерный |
| k1-α | Квантиль стандартного нормального распределения для вероятности (1– α) | безразмерный |
| k1-β | Квантиль стандартного нормального распределения для вероятности (1– β) | безразмерный |
| k1-γ2 | Квантиль стандартного нормального распределения для вероятности 1-γ2 | безразмерный |
| m | Количество вычислений ∆t с c̅gm,imи c̅0m,im из архивных данных |  |
| n | Количество раз m×∆t для расчета c̿g∆tR по архивным данным |  |
| nc0 | Количество измерений c0, j для определения c0 | безразмерный |
| n-c0 | Количество измерений c̅0m,im для определения c̿0 | безразмерный |
| P | Проникновение Примечание – Проникновение — это отношение между концентрацией активности на выходе из системы отбора проб, включая транспортные магистрали, и концентрацией активности в вентиляционном канале. | безразмерный |
| p | Давление | Па |
| pstd | Стандартное давление, равное 101 325 Па |  |
| Qmin | Минимальная величина электрического заряда, индуцирующая импульс, регистрируемый измерительным детектором | Кл |
| QT | Общий объем отобранного газа (воздуха) | м3 |
| q | Объемный расход | м3× с-1 |
| qD | Объемный расход в вентиляционном канале | м3× с-1 |
| qstd | Объемный расход при стандартных условиях |  |
| Ra | Индивидуальная газовая постоянная для воздуха, равная 287 Дж×кг-1× К-1 |  |
| Re | Число Рейнольдса | безразмерное |
| rg,cd,i | Полная скорость счета компенсирующего детектора в момент времени t0 +i×∆t | с-1 |
| rg,i | Общая скорость счета измерительного детектора в момент времени t0 +i×∆t | с-1 |
| r0 | Фоновый шум, измеряемый зондом | с-1 |
| r0,cd,j | Фоновая скорость счета компенсирующего детектора в момент времени t0 +j×∆t | с-1 |
| r0,j | Фоновая скорость счета измерительного детектора в момент времени t0 +j×∆t | с-1 |
| sc0 | Стандартное отклонение значений nc0 от c0,j | Бк×м-3 |
| sc0 | Стандартное отклонение nc0 значений c̅0m,jm | Бк×м-3 |
| T | Температура | К |
| Tstd | Стандартная температура | равная 298 К |
| t | Время | c |
| t0 | Начальное время | c |
| tC | Время счета измерительного детектора | c |
| ts | Период времени, в течение которого производится выборка | c |
| tst | Отметка времени (например, в формате ГГГГ-ММ-ДД чч: мм: сс); |  |
| tst0 | Начальная отметка времени (например, в формате ГГГГ-ММ-ДД чч: мм: сс); |  |
| Um | Средняя пространственная скорость газа (воздуха) в расходомерной трубке | м×с-1 |
| u(x) | Стандартная неопределенность, связанная с x, единицы x; Примечание – В качестве приближения можно использовать неопределенность, связанную с калибровочным инструментом. |  |
| u(rel) | Относительная стандартная неопределенность показаний шкалы расходомера Примечание – Это можно оценить, разделив значение наименьшего деления шкалы на указанный расход и умножив его на коэффициент 0,5. | безразмерный |
| v | Скорость | м×с-1 |
| vstd | Скорость при стандартных условиях | м×с-1 |
| w | Калибровочный коэффициент | в Бк×м-3× с-1 в режиме скорости счета или в Бк×м-3·×А-1 в режиме тока |
| ∆t | Продолжительность приобретения | c |
| ∆tR | Длительность интервала времени, за который рассчитывается высвободившаяся активность | c |
| μ | Динамическая вязкость воздуха | Па×с; |
| ρ | Плотность | кг×м-3 |
| ρstd | Плотность воздуха при стандартных условиях равна 1184 кг×м-3. |  |

5 Факторы, влияющие на конструкцию системы мониторинга

В настоящем стандарте основное внимание уделяется механизму мониторинга радиоактивных газов в выбросах объекта. К факторам, влияющим на проектирование системы, относятся:

– цель мониторинга;

– тип условий (нормальные или ненормальные условия);

–  характеристики воздушного потока и радиоактивных газов;

– желаемая чувствительность измерения;

– компенсация радиационного фона;

– концентрации или общие выбросы, вызывающие принятие мер по исправлению положения (уровни действий).

Информативное руководство по этим факторам приведено в Приложениях А, В и С. Пользователю может потребоваться учитывать дополнительные факторы, характерные для конкретного участка, процесса или условий окружающей среды. Воздействие этих факторов на систему мониторинга должно быть оценено.

6 Типы систем мониторинга

Используются два основных типа систем мониторинга выбросов позитронного газа; первый тип, байпасная система, использует систему отбора проб для отбора репрезентативной пробы из воздуховода и анализа радиоактивного содержимого в детекторе, расположенном вне воздуховода. Второй тип системы, встроенная система, использует детекторы (или, возможно, зонды), размещенные вокруг или внутри воздуховода, для прямого анализа концентрации активности радиоактивных веществ в воздушном потоке.

В обоих типах следует учитывать и минимизировать реакцию детекторов на другие источники излучения, чтобы точно измерить концентрацию активности радиоактивного газа в воздушном потоке. Например, эта минимизация может быть достигнута за счет использования экранирования или компенсационного детектора, когда возникает последующая амбиентная доза, и использования алгоритма компенсации, когда газ радон влияет на реакцию детектора.

Общие требования к системе мониторинга представлены в таблице 1, в которой обобщается адекватная система мониторинга, описанная в пунктах 7–9.

Таблица 1 — Резюме руководства по адекватной системе мониторинга

| Адекватные критерии системы мониторинга | Подраздел/пункт |
| --- | --- |
| Система обнаружения может соответствовать указанной минимальной обнаруживаемой концентрации | 7.2 |
| Максимально возможное нормальное состояние выпуска может быть измерено | 7.2 |
| Выбросы после инцидента могут быть определены количественно | 7.2 |
| Дальность обнаружения совместима с теми, которые могут присутствовать в системе | 7.2 |
| Реакции детектора на внешние источники излучения, кроме фонового, учитываются и сводятся к минимуму | 7.3.1 |
| Фоновые эффекты сведены к минимуму. | 7.3.1 |
| Компоненты системы легко доступны для обслуживания и калибровки. | 7.3.2, 8.2 |
| Учитывается влияние условий окружающей среды. | 7.3.3, 9.3 |
| Измерения расхода известны и измеряются непрерывно | 7.4 |
| Образцы извлекаются из хорошо перемешанного места в основном потоке. | 8.2 |
| Системы спроектированы таким образом, чтобы избежать конденсации паров. | 8.3 |
| Форсунки для проб обслуживаются и периодически проверяются | 8.4 |
| Проверка герметичности проводится периодически | 8.5 |
| Предусмотрены средства контроля, предотвращающие считывание показаний измерений из соседних систем. | 9.2 |

7 Общие требования к системе мониторинга

7.1 Общие

Подразделы с 7.2 по 7.4 содержат руководство и требования к проектированию системы мониторинга.

7.2 Дальность обнаружения

Важность дальности обнаружения (как низкой [~МБк], так и высокой [~ТБк]) обусловлена требованием иметь возможность определять концентрацию активности с достаточной степенью достоверности и с достаточным временным разрешением, чтобы впоследствии можно было рассчитать и отчитаться об общей выделяемой активности.

В низком диапазоне система обнаружения должна соответствовать установленной минимальной обнаруживаемой концентрации (при доверительном уровне 95 %) с разумным временем счета, принимая во внимание фон в месте установки, как описано ниже.

В низком диапазоне система обнаружения должна быть достаточной для достижения указанной минимальной обнаруживаемой концентрации (на уровне достоверности 95%) с разумным временем подсчета, принимая во внимание фон в месте установки, как описано ниже.

Верхний диапазон системы должен обеспечивать измерение до максимально возможного нормального состояния срабатывания, что часто требует коррекции времени простоя в системе обнаружения. Дополнительная информация о времени простоя приведена в разделе A.4.4.2.

Выбросы после инцидента должны быть определены количественно и учтены в общем объеме сбросов на объекте (за исключением случая нарушения вентиляции).

Для наилучшей оценки выбросов сначала необходимо убедиться в том, что диапазон измерений системы обнаружения совместим с уровнями концентрации, которые могут присутствовать. Если система обнаружения насыщается (перегружается), это делает невозможной оценку активности, излучаемой (или высвобождаемой) во время инцидента.

Характеристики изотопов, включая период полураспада, режим распада и энергию образующихся и паразитных радионуклидов (например, 18F, 11C, 15O, 13N, 41Ar), приведены в приложении A. Преимущества и недостатки различных типов детекторов и связанные с ними принципы работы приведены в таблице A.3.

7.3 Местоположение детектора

7.3.1 Общие сведения

В системах мониторинга обоих типов (встроенных или байпасных) реакция детекторов на другие источники излучения должна учитываться и сводиться к минимуму для точного измерения активной концентрации радиоактивного газа в воздушном потоке. Следовательно, любой детектор должен быть расположен таким образом, чтобы воздействие фоновых источников было сведено к минимуму. Справочные источники могли бы включать:

– ускорители (циклотрон, линейный ускоритель);

– банки фильтров;

–  целевые линии передачи;

– горячие камеры/вытяжные шкафы;

– другие сточные каналы;

– исходные хранилища;

– оборудование;

– зоны ожидания пациентов;

– газ радон;

– хранилище радиоактивных отходов.

Чувствительная часть системы контроля должна располагаться достаточно далеко, достаточно хорошо экранироваться или достаточно хорошо компенсироваться от вышеупомянутых источников фоновых помех, чтобы соответствовать требованиям чувствительности системы.

7.3.2 Простота доступа для обслуживания

Детектор, система измерения расхода и связанное с ними оборудование должны быть легко доступны для текущего обслуживания и калибровки.

7.3.3 Условия окружающей среды

Влияние температуры, влажности, вибрации, погодных условий и электромагнитных помех следует учитывать при выборе места установки системы и, при необходимости, применять соответствующую компенсацию.

7.4 Измерение расхода потока выбросов

Измерения расхода в дымовой трубе, воздуховоде или вентиляционном отверстии имеют решающее значение как для встроенных, так и для байпасных систем мониторинга, поскольку они напрямую влияют на точность расчетов выбросов. Воздушный поток выбрасываемых потоков должен непрерывно измеряться, если не обосновано иное. Ошибки вносятся в расчет выбросов, если единицы измерения выбросов и объема пробы не основаны на одной и той же плотности газа. Местные нормативные акты могут указывать условия плотности газа, которые следует использовать для отчетности о выбросах, а также то, следует ли сообщать концентрацию активности или выброшенную активность. При расчете количества удаляемого воздуха пользователь должен либо скорректировать разницу в плотности воздуха, либо использовать измерения, основанные на стандартной плотности. Для байпасных систем может потребоваться применение поправочного коэффициента к отношению концентрации активности пробы к дымовой трубе, если разница между объемной плотностью воздуха и плотностью пробы воздуха превышает 10 %.

Устройство измерения расхода следует выбирать в соответствии с формой воздуховода. Устройство должно располагаться в соответствии с рекомендацией производителя. Зонд с кожухом предпочтительнее, когда скорость основного потока незначительно изменяется по площади поперечного сечения воздуховода, в то время как многоточечный отбор проб может быть необходим в ситуациях, когда скорость основного потока значительно варьируется по поперечному сечению. ISO 2889 содержит дополнительные сведения об использовании закрытых и многоточечных насадок для отбора проб. Если рекомендации производителя отсутствуют, то расположение должно быть минимум на 10 гидравлических диаметров ниже по потоку от возмущения потока и как минимум на пять гидравлических диаметров выше по потоку от конца дымовой трубы или следующего возмущения потока. Устройство измерения расхода должно проходить минимальную ежегодную проверку точности в соответствии с рекомендациями производителя. Такие проверки могут включать, помимо прочего, сравнение с ручными измерениями, обычную калибровку или независимую поверку калиброванного прибора.

8 Требования, предъявляемые к байпасным системам

8.1 Общие положения

Как указано в определениях, байпасная система извлекает пробу из выходящего потока и анализирует ее в месте, удаленном от региона, где происходит экстракция. При выборе системы байпаса следует учитывать следующее.

8.2 Места отбора проб

Репрезентативную пробу лучше всего отбирать в месте, где представляющие интерес радиоактивные материалы хорошо перемешаны в общем потоке. Для определения местоположения с хорошей перемешиваемостью коэффициент вариации CV концентрации индикаторного газа должен находиться в пределах ±20% по крайней мере в двух третях площади поперечного сечения трубы или воздуховода. Кроме того, ни в одной из точек измерения концентрация индикаторного газа не должна отличаться более чем на 30% от среднего значения для всех точек (см. Приложение D). Проектировщик должен спланировать систему вентиляции таким образом, чтобы обеспечить благоприятное расположение, в котором проба может быть извлечена из хорошо перемешанного потока. В этом случае пробоотборник может содержать одно входное отверстие.

После тщательной оценки следует предпринять один или несколько из следующих шагов в обстоятельствах, когда эти критерии не могут быть выполнены в отношении систем очистки сточных вод, спроектированных и сконструированных до публикации настоящего стандарта.

После тщательной оценки следует предпринять один или несколько из следующих шагов в обстоятельствах, когда эти критерии не могут быть выполнены в отношении систем очистки сточных вод, спроектированных и сконструированных до публикации настоящего стандарта.

а) Выберите другое место для установки пробоотборника;

b) Установите функции, способствующие смешиванию;

c) Провести испытания на месте в репрезентативных условиях потока, охватывающих ожидаемый диапазон скоростей потока, чтобы продемонстрировать отсутствие риска недостаточного отбора проб (ISO 2889);

d) Примените соответствующие поправочные коэффициенты.

Необходимо полностью понимать геометрию дымохода или воздуховода и воздушный поток внутри него. Место отбора пробы не должно находиться так близко к выходу из штабеля, чтобы воздействие ветра могло существенно повлиять на профиль скорости в месте отбора пробы. Как правило, при хорошо перемешанном воздушном потоке удачное расположение пробоотборника находится в диапазоне от 5 до 10 гидравлических диаметров ниже по потоку от возмущения потока и от 3 или более гидравлических диаметров выше по потоку от возмущения потока. Бывают случаи, когда требуются большие расстояния. Особое внимание следует уделить геометрии, окружающей вход потока. Следует избегать любого добавления небольшого потока вторичного воздуха вблизи стенки дымохода или воздуховода. Изгибы, вентиляторы, соединения воздуховодов и подобные помехи способствуют перемешиванию, но также могут приводить к искажениям профиля скорости и концентрации загрязняющих веществ и угла наклона воздушного потока на первых 2-3 гидравлических диаметрах ниже по потоку. Поэтому следует избегать мест отбора проб, расположенных слишком близко к таким помехам, даже ценой более длинных линий отбора проб.

В дополнение к физическим аспектам получения репрезентативного образца, существуют и другие соображения при размещении зонда и связанного с ним оборудования. Место должно быть легкодоступным и безопасным, оно не должно создавать проблем при обслуживании пробоотборника и в нем должно быть предусмотрено оборудование для анализа или сбора, которое не ухудшает качество пробы.

Пробу следует отбирать в месте, где компоненты газа хорошо перемешиваются в объемном воздушном потоке. Если в вентиляционной системе присутствуют боковые потоки, следует проверить равномерную концентрацию газа. Функции, улучшающие перемешивание, делают это за счет создания крупномасштабной турбулентности. Один или несколько поворотов на 90°, сходящиеся воздушные потоки и смесительные элементы, такие как смесительные коробки, кольца по периметру и коммерческие статические смесители, - все это улучшает перемешивание. С другой стороны, поворотные лопасти и выпрямители потока дают противоположный эффект. Краткое описание смесителей и данные их испытаний можно найти в Maiello и Hoover[40], отчете NCRP 169[47] и ISO 2889:2010, приложении F[27]. Общие тесты предоставляют результаты функций, способствующих смешиванию. Ранее протестированные конфигурации могут быть использованы и масштабированы. Многие из них обобщены в работах Майелло и Гувера[40].

Если присутствуют загрязняющие частицы, то также применяется стандарт 
ISO 2889. В условиях присутствия твердых частиц местоположение с хорошей перемешиваемостью также включает критерии для угла потока, скорости и профиля концентрации индикатора (см. Приложение D).

8.3 Конденсация

Линии транспортировки проб, коллекторы и анализаторы должны быть сконструированы таким образом, чтобы избежать конденсации паров. Конденсация происходит, когда температура воздуха в трубопроводе для транспортировки пробы ниже температуры насыщения интересующего пара. Для предотвращения образования конденсата может потребоваться теплоизолирующая, а в некоторых случаях и нагревающая линия транспортировки образцов. Для демонстрации эффективности любых конструктивных решений, направленных на минимизацию или исключение образования конденсата в системах транспортировки образцов, могут быть проведены экспериментальные или численные анализы.

8.4 Техническое обслуживание

Насадку для отбора проб следует периодически проверять. Интервал технического обслуживания должен учитывать наличие аэрозольных фильтров, защищающих устройства от аэрозольных отложений. Примерами предлагаемых интервалов технического обслуживания являются три года для систем с HEPA-фильтром и один год для нефильтрованных систем на предмет наличия отложений посторонних материалов и других факторов, которые могут ухудшить производительность системы мониторинга. При наличии фоновых аэрозольных частиц, которые могут образовывать отложения, следует установить график очистки, который не допускает засорения более 5% входной площади форсунки. Там, где очистка невозможна или желательна, следует заменить насадку для отбора проб.

В случае обнаружения значительного загрязнения на пробоотборном патрубке следует также рассмотреть возможность очистки или замены пробоотборников.

8.5 Проверка на герметичность

Утечка в системе байпасного мониторинга привела бы к снижению наблюдаемой концентрации по сравнению с истинной концентрацией. Проверка на герметичность должна проводиться в качестве заключительного этапа перед вводом системы в эксплуатацию либо после установки, либо после проведения значительного технического обслуживания или модификации системы. Методика проверки или испытания должна быть применима к установке и должна быть задокументирована. Проверки на герметичность должны проводиться периодически в соответствии с опытом эксплуатации. Уровень утечки менее 5% считается приемлемым; однако утечка должна быть сведена к минимуму и оправдана с точки зрения целей мониторинга.

9 Требования, предъявляемые к встроенным системам

9.1 Общие положения

Встроенная система — это система, в которой узел детектора находится рядом со сточными водами или погружен в них. Ниже описаны элементы, которые необходимо учитывать при проектировании систем такого типа.

9.2 Расположение зонда или детектора

Датчик или детектор должен располагаться там, где поток сточных вод в канале или трубе хорошо перемешан. Для определения местоположения с хорошей перемешиваемостью значение CV концентрации индикаторного газа должно находиться в пределах ±20 % по крайней мере в центре двух третей площади поперечного сечения трубы или воздуховода. Кроме того, ни в одной точке измерения концентрация индикаторного газа не должна отличаться более чем на 30 % от среднего значения для всех точек (см. Приложение D). Смесительный элемент может быть полезен для обеспечения надлежащего перемешивания в месте расположения зонда или детектора.

Если две (или более) трубы или воздуховоды расположены близко друг к другу, существует вероятность того, что газообразные стоки в одной из них вызовут повышенные фоновые показатели в соседней системе. Это может привести к высокому фону в системе мониторинга, что приведет к неточностям в результатах сброса. Этого следует избегать, используя те же методы, которые описаны в разделе 7.3.1, чтобы уменьшить вероятность срабатывания ложной сигнализации или управляющего события. Дополнительная информация о факторах, влияющих на мониторинг, представлена в приложении А.

9.3 Условия окружающей среды

Там, где детекторы установлены на стеллажах, расположенных снаружи зданий, или без контроля температуры, температура может достигать экстремальных максимумов и минимумов. Это может привести к повреждению системы мониторинга и неточностям в показаниях из-за повышенного фона или изменения чувствительности. При использовании термочувствительных детекторов при выборе типа и местоположения детектора следует учитывать влияние колебаний температуры. При необходимости должна быть применена соответствующая компенсация.

10 Оценка и модернизация существующих систем

Если существующая система мониторинга воздуха не была спроектирована в соответствии с требованиями к производительности и рекомендациями настоящего стандарта, рекомендуется провести оценку производительности системы, включая местоположение и окружающую среду датчика, детекторов и другого оборудования. При обнаружении недостатков оценка должна определить, рекомендуется ли и возможна ли модернизация. Поиск подходящего решения требует оптимизации с учетом конкурирующих факторов. Оценка существующих систем должна проводиться с использованием проверенных методов, например, руководства Агентства по охране окружающей среды Великобритании «Методы наилучшей практики» (МНТ) для радиологического мониторинга окружающей среды [38].

Кроме того, бывают случаи, когда рекомендуется провести проверку работоспособности системы мониторинга.

Эти ситуации включают:

– когда отбираемый поток сточных вод потенциально недостаточно хорошо перемешан;

– когда существующая система только что подпадает под дополнительные нормативные требования;

– когда потенциал выброса загрязняющих веществ значительно изменился;

– когда существующая система претерпела значительные изменения, например:

– изменение расхода потока за пределы первоначальных проектных значений;

– добавление нового потока сточных вод таким образом, чтобы разрушить хорошо перемешанное состояние в местах расположения сопла (байпасная система) или детектора (линейная система);

– добавление новых источников фонового излучения вблизи измерительной системы, которые могут повлиять на результаты измерений; или

– изменение рабочих параметров системы за пределами расчетного диапазона;

— при недостатке подтверждающей документации.

11 Обеспечение качества и контроль за ним

Целями программы обеспечения качества (ОК) являются предоставление командам по управлению объектами, регулирующим органам и общественности гарантий достоверности данных мониторинга воздуха и выявление любых недостатков в оборудовании и процедурах системы мониторинга, с тем чтобы можно было предпринять корректирующие действия. Инструменты, используемые для достижения этих целей, включают документирование, техническое обслуживание, инспекцию и калибровку. Информация, относящаяся к системам отбора проб воздуха, относящимся к этим критериям, представлена в приложении С.

Каждое предприятие, проводящее мониторинг радиоактивных выбросов в атмосферу, должно иметь программу контроля качества, которая охватывает мероприятия программы мониторинга воздуха, связанные с качеством. Должен быть разработан и внедрен конкретный план контроля качества. Как минимум, в нем должны быть рассмотрены аспекты качества отбора проб и мониторинга радиоактивных веществ в сточных водах в следующих областях:

a) организация:

— организационные обязанности;

— административный контроль;

— система отчетности и оповещения;

— документация;

— квалификация и обучение персонала;

b) проектирование системы мониторинга:

— исходные термины;

— выбор места извлечения или размещения детектора;

— выбор устройств мониторинга;

c) оперативные процедуры:

— процедуры работы системы;

— процедуры калибровки;

— поправочные коэффициенты;

— анализ данных и отчетность;

— процедуры технического обслуживания и проверки;

— утилизация несоответствующих товаров и условий;

— программа корректирующих действий.

Приложение А

(информационное)

Факторы, влияющие на проектирование системы мониторинга

A.1 Введение

Основным радионуклидом, производимым для радиофармацевтических препаратов и исследований, является фтор-18 (18F), за которым следуют углерод-11 (11C), азот-13 (13N) и кислород-15 (15O). Их характеристики приведены в таблице A.1. Соответствующие значения активности, ежегодно сбрасываемые в виде газообразных сточных вод, могут варьироваться в пределах нескольких МБк и потенциально достигать нескольких ТБк, в зависимости от объекта.

Таблица A.1 – Характеристики образующихся радионуклидов

| Радионуклид | Период полураспада min | β+- энергия (макс.) МэВ | γ - энергия, кэВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 18F | 110 | 0,634 | 511 |
| 11C | 20 | 0,960 | 511 |
| 13N | 10 | 1,200 | 511 |
| 15O | 2 | 1,732 | 511 |

Эти радионуклиды испускают β+ частицы, аннигиляция которых приводит к испусканию двух фотонов с энергией 511 кэВ (γ) в противоположных направлениях 
(см. рис. A.1). Именно это свойство используется в ядерной медицине для проведения ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии).

Рисунок A.1 — Аннигиляция позитронов

В дополнение к этим радионуклидам другие «паразитные» радионуклиды образуются при облучении мишени циклотроном (путем активации воздуха внутри экранированного корпуса циклотрона, содержимого мишени или определенных материалов). Основными паразитными радионуклидами, наиболее часто идентифицируемыми операторами, являются аргон-41 (41Ar), образующийся при активации воздуха внутри экранированного корпуса циклотрона, и азот-13 (13N), образующийся при активации содержимого мишени и высвобождающийся в ячейке синтеза в конце облучения. Их характеристики приведены в таблице A.2.

Таблица A.2 – Характеристики «паразитных» радионуклидов

| Радионуклид | Период полураспада min | β+- энергия (макс.) МэВ | γ - энергия, кэВ | β–- энергия (макс.) МэВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13N | 10 | 1,20 | 511 | / |
| 41Ar | 109 | / | 1290 | 1,19 |

Первый вопрос, который необходимо решить, заключается в том, какой тип детектора наиболее подходит для измерения выбросов газообразных отходов. Наиболее распространенными типами детекторов являются:

– ионизационная камера;

– пропорциональный счетчик;

– Гейгер-Мюллер (ГМ);

– сцинтилляционный детектор;

– полупроводниковый детектор.

Все они генерируют либо электрический ток, либо электрические импульсы, которые затем усиливаются, обнаруживаются и подсчитываются электроникой.

В таблице A.3 показан принцип действия каждого типа этих детекторов. Преимущества и недостатки (+/-) имеют различное значение в зависимости от окружающей среды/условий труда.

Таблица A.3 – Тип детекторов и принцип действия

| Тип детектора | Принцип действия | Преимущества/недостатки |
| --- | --- | --- |
| Ионизационная камера (от 60 В до 300 В) | Ионизация газа | –отсутствие насыщения датчика (+) – очень хороший предел обнаружения и минимальная обнаруживаемая активность (+) – низкий уровень детектирования (-) – хорошее выделение из фона (+) |
| Пропорциональный счетчик (от 1 кВ до 4 кВ) | Ионизация газа | – очень хороший предел обнаружения и минимальная обнаруживаемая активность (+) – среднее насыщение датчика, предел обнаружения (-) – достаточное выделение из фона в зависимости от используемого газа (-) – низкий уровень детектирования (-) |
| Гейгер-Мюллер (ГМ) | Ионизация газа | – хороший предел обнаружения и минимальная обнаруживаемая активность (+) – низкий уровень детектирования (-) – достаточное выделение из фона (-) – сильное насыщение зонда (-) |
| Окончание таблицы A.3 |  |  |
| Тип детектора | Принцип действия | Преимущества/недостатки |
| Сцинтиллятор | Излучение флуоресцентных или фосфоресцирующих фотонов | – высокая эффективность обнаружения (+) – хороший предел обнаружения и минимальная обнаруживаемая активность (+) – средняя насыщенность датчика (-) – хорошее отличие от фона (+) |
| Полупроводник | Ионизация твердого тела | – высокая эффективность обнаружения (+) – низкая минимальная энергия, необходимая для ионизации среды детектора (+) – достаточное выделение из фона (-) |

A.2 Цель мониторинга

Существует множество возможных целей для программы мониторинга сбросов газообразных сточных вод. Обоснование выбора конкретной цели и подхода должно быть хорошо задокументировано. Некоторыми возможными целями мониторинга воздуха являются:

– соответствие нормативным требованиям;

– оценка необходимости в программе постоянного мониторинга;

– измерение выброса радиоактивных материалов в окружающую среду посредством мониторинга;

– содействие обеспечению того, чтобы люди в окружающей среде не подвергались воздействию уровней радиоактивных выбросов, превышающих установленные пределы;

– помогает оценить возможные последствия обычных и нештатных выбросов на объекте и руководит выбором соответствующих корректирующих действий. Это может включать в себя учет радиоактивного загрязнения, выброшенного в окружающую среду за различные периоды времени.

Разработка технически обоснованной программы мониторинга (встроенной или байпасной системы) требует четкого понимания этих целей.

Многие цели связаны с охраной труда или окружающей среды и соблюдением нормативных требований. Непонимание целей мониторинга может привести к неправильному или неэффективному проектированию и внедрению системы. Разработка и внедрение плана мониторинга на конкретном объекте сопряжены с вопросами инженерного суждения, при которых возникают противоречивые требования, связанные с получением наиболее точных измерений, обеспечением безопасности работников и населения, физическими ограничениями предприятия и другими факторами эксплуатации и безопасности, которые должны быть сбалансированы.

Различные цели системы мониторинга не являются (и не обязательно должны быть) взаимоисключающими в большинстве случаев мониторинга сточных вод. Система мониторинга, разработанная для достижения одной цели, может соответствовать и другим целям. Аналогичным образом, для достижения заданной цели может быть использовано несколько подходов.

A.3 Соображения для различных условий мониторинга

A.3.1 Общие положения

Особое внимание следует уделять потенциальному взаимодействию между условиями эксплуатации объекта, загрязнителями воздуха, компонентами управления и вентиляции, а также параметрами окружающей среды, которые могут повлиять на систему мониторинга.

Измерительная система (включая датчик, его позиционирование, метод анализа данных) должна хорошо работать как при нормальной, так и при нештатной эксплуатации. Поэтому важно различать его роль в обоих случаях.

A.3.2 Мониторинг в нормальных условиях

В целом, нормальные условия эксплуатации – это те, которые ожидаются при нормальной эксплуатации и связаны с определенной ожидаемой изменчивостью. Обычно это средние эксплуатационные условия и их отклонение, определяемое в статистических терминах. Нормальные условия эксплуатации могут иметь большой диапазон температур и скоростей воздушного потока в зависимости от выполняемых процессов. Система мониторинга сточных вод должна быть выбрана с учетом этих условий. Система сброса сточных вод может также работать с установленной системой контроля (очистки) сточных вод, которая снижает выбросы твердых частиц и газов до приемлемого уровня. Система мониторинга сточных вод должна быть спроектирована таким образом, чтобы надежно функционировать в этих условиях эксплуатации.

Нормальная эксплуатация объекта определяется как рабочая ситуация, для которой была спроектирована установка, без учета потенциальных ситуаций инцидента или аварии. Это предполагает предотвращение любых материальных или человеческих сбоев, которые могли бы привести к непредвиденному выбросу сточных вод в окружающую среду.

При нормальных условиях измерительная система должна обеспечивать достоверную оценку выделяемой активности, в частности, для обеспечения того, чтобы она находилась в пределах допустимых пределов. Таким образом, основным требованием является способность системы измерять заданный уровень сброса, характеризуемый концентрацией активности сточных вод и скоростью воздушного потока. Кроме того, система должна предоставлять информацию в режиме реального времени, полезную для мониторинга текущей работы.

A.3.3 Мониторинг в ненормальных условиях

Основные инциденты, которые могут привести к необычным выбросам в установках такого типа, как правило, связаны с разрывом защитной системы. Такая потеря герметичности может привести к утечкам в мишени, в системе подачи к корпусам синтеза или в оборудовании синтеза внутри корпусов.

В ненормальных условиях (когда разряды выше, чем в нормальных условиях эксплуатации) измерительное устройство должно выдавать раннее предупреждение, чтобы можно было принять соответствующие меры.

A.3.4 Уровни действия

Уровень воздействия — это пороговая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, при которой должно быть выполнено соответствующее действие. Реакция (действие) зависит от обстоятельств и может привести к тревоге, "отводу" сточных вод по более длинной линии перекачки или, для дополнительной обработки, это также может привести к вмешательству на технологическом уровне (для устранения случайной причины), остановке работы или эвакуации. Некоторые действия имеют возможные последствия (стоимость, повреждение оборудования, угроза жизни людей).

Следует тщательно продумать установку уровня действия для системы мониторинга, которая учитывает все подобные последствия. Цель состоит в том, чтобы предвидеть и избежать этого:

– реакция оператора на сигнал тревоги приводит к остановке и/или эвакуации и ненужным расходам,

– нештатный сброс не расследуется, что может иметь последствия для эксплуатации объекта и безопасности работников.

Уровни воздействия, связанные со значительными выбросами и потенциальными рисками для представителей общественности, как правило, устанавливаются ответственным органом после обсуждения с оператором. Они соответствуют нормативным уровням тревоги. Выбросы, превышающие эти нормативные уровни аварийной сигнализации, требуют представления отчетности ответственному органу. Кроме того, Лицензиат может установить свои собственные более низкие уровни тревоги (также называемые административными уровнями или лимитами). Они могут быть установлены для того, чтобы избежать достижения менее строгих уровней регулирующих действий, или они могут быть установлены по другим техническим или экономическим причинам. Административные уровни обычно устанавливаются несколько выше обычных уровней выпуска. Сигналы тревоги, срабатывающие при увеличении скорости сброса, могут использоваться в работе системы наблюдения для предупреждения операторов о том, что условия сброса сточных вод изменились и что могут потребоваться немедленные действия, чтобы избежать превышения административного уровня или уровня действия.

Процесс выбора соответствующего уровня действий требует рассмотрения следующих:

– физические и физико-химические характеристики загрязняющего вещества;

– характеристики системы отбора проб, которая требуется для получения пробы загрязняющего вещества для анализа и подсчета (например, конструктивные характеристики сопла, конструкция транспортной линии или место отбора проб);

– тип, интенсивность и изменчивость помех с помощью измерения.

Каждый из этих трех факторов может вносить неопределенность в оценку концентрации загрязняющих веществ и, следовательно, влиять на уровень достоверности, который может быть присвоен решению. Выбор соответствующего уровня воздействия осуществляется отдельно от соображений, связанных с требуемой чувствительностью систем мониторинга, и предшествует им.

В любом случае, в контексте обсуждения уровней действий полезно проводить различия между следующими:

а) Контрольный мониторинг (т.е. непрерывный мониторинг с сигнализацией): мониторинг с целью обеспечения адекватного предупреждения, чтобы оператор мог принять меры для защиты работников и населения от чрезмерного воздействия.

b) Доступность системы: отслеживание доступности и реагирования систем мониторинга таким образом, чтобы операторы объекта были предупреждены, если сбой оборудования выводит систему из строя или серьезно снижает ее производительность.

c) Мониторинг эффективности: мониторинг соответствия нормативным требованиям, который позволяет получать данные такого качества и типа, что оператор установки может идентифицировать и количественно определить наиболее значимые радионуклиды, присутствующие в сточных водах, и продемонстрировать соответствие нормативным требованиям, отвечая всем требованиям системы мониторинга.

Для того чтобы разрешить ненормальную ситуацию, важно иметь возможность правильно идентифицировать ее с помощью измерений радиоактивных выбросов.

Для этого уровень действия должен быть определен заранее. Это соответствует значению концентрации активности радиоактивного газа, при которой выброс больше не может быть отнесен к нормальной работе системы. Уровень воздействия должен быть, по крайней мере, «минимальной обнаруживаемой концентрацией», соответствующей приемлемому уровню частоты ложных срабатываний, как определено в Приложении В. Затем должны быть приняты соответствующие меры для определения причины выброса и его ограничения. Как правило, для этих типов объектов определяется уровень действия:

– исходя из скорости воздушного потока и годовой активности, разрешенной для сбросов, которая может быть выражена как активность в неделю, или в день, или в час;

– от применения практических пределов концентрации в воздухе, специфичных для каждого радионуклида. Этот метод основан на предположении о вдыхании человеком, концентрации на выходе и соблюдении годового лимита внесения, установленного в соответствии с предписаниями.

Действительно, уровень действий не должен определяться в зависимости от воздействия на население. Однако уровень воздействия должен позволять отличать нормальную ситуацию от ненормальной, связанной с выбросами газов, чтобы предупредить операторов и позволить им устранить их.

Поэтому рекомендуется определять уровень воздействия по активности, выделяемой при обычном производстве, с учетом достаточно большого запаса, чтобы избежать нежелательных аварийных сигналов. Значение этого уровня действий должно быть обосновано. Поскольку каждая отдельная установка отличается от других, воздействие разряда и, следовательно, уровни воздействия также могут отличаться. Уровни действия должны быть пересмотрены в случае модификации установки или производственных параметров (синтез новой молекулы, новая производственная линия).

A.4 Соображения, касающиеся различных систем мониторинга

A.4.1 Встроенная система мониторинга

Для встроенных систем датчик устанавливается либо непосредственно внутри воздуховода (см. рис. A.2), либо на воздуховоде (см. рис. A.3). Геометрия зонда зависит от его расположения: обычно он имеет цилиндрическую форму при размещении в канале и прямоугольную форму при размещении на нем.

При отсутствии особых ограничений установка прибора для измерения в реальном времени с датчиком, расположенным на вытяжном канале или в нем, имеет те преимущества, что поток не нарушается до тех пор, пока датчик правильно расположен, что время отклика быстрое и что не требуется учитывать никаких дополнительных параметров.

Когда датчик установлен в вытяжном канале, важно убедиться, что он установлен правильно, чтобы избежать измерения в мертвой или неоднородной зоне.

Расположение датчика на воздуховоде позволяет преодолеть упомянутые выше недостатки, обеспечивая при этом прямое обнаружение всех выделений.

Преимущества (+) и недостатки (–)  внутритрубной системы контроля представлены на рисунке А.2 (для датчика, расположенного в вытяжном канале) и на рисунке А.3 (для датчика, расположенного на выхлопном канале). Таким образом, на этих рисунках показаны преимущества и недостатки расположения зонда в вытяжном канале и на выхлопном канале.

| Условные обозначени: (+) сильная реактивность (+) прямое измерение (–) малый объем и поверхность обнаружения (–) неоднородность потока (–) сложность экранирования от внешних источников рекомендуется провести предупредительный тест | Условные обозначения; (+) прямое измерение (+) позиционирование нескольких зондов (+) большая поверхность обнаружения (–) объем обнаружения ограничен воздуховодом (–) сложность экранирования от внешних источников  может быть надежным компромиссом |
| --- | --- |
| Рисунок A.2 — Датчик, расположенный в воздуховоде | Рисунок A.3 — Датчик, расположенный на воздуховоде |

A.4.2 Система контроля обхода

Для байпасных систем датчик устанавливается в контейнере на некотором расстоянии от выпускного канала (см. рис. A.4). Измерение проводится на образце, взятом из главного воздуховода.

Вместимость контейнера может варьироваться от менее чем одного литра до нескольких литров по объему. Можно установить несколько поверхностных или цилиндрических датчиков. Их поверхность обнаружения, как правило, ниже, чем у зондов, установленных на воздуховоде. Для идентичных зондов производительность этого устройства эквивалентна производительности зондов, расположенных на вытяжном канале. Однако эта система более эффективна, когда:

– фоновое излучение слишком высокое вблизи точки измерения в воздуховоде;

– датчик не может быть установлен в вытяжном канале при удовлетворительных условиях (перегруженность вентиляционного помещения, ограничения по весу, недостаточные размеры воздуховода). Однако это решение сталкивается с некоторыми трудностями, которые необходимо учитывать:

– проблема репрезентативности взятой выборки;

– установка дополнительного оборудования (насос для отбора проб, трубы, контейнер), которое должно периодически проверяться и обслуживаться.

Байпасная измерительная система может быть приемлема при многих условиях. Следует принимать во внимание репрезентативность пробы (точка отбора проб, частота отбора проб) и время срабатывания измерения.

Если кинетика систем такого типа рассчитана как медленная, байпасную измерительную систему можно было бы объединить с прямым измерением (предупреждающий датчик), что позволило бы быстро обнаруживать любые аномальные разряды. В противном случае альтернативой для достижения более быстрой кинетики системы также может быть использование кольцевой системы со значительно более высоким расходом пробы и вторичной экстракцией в месте расположения детектора. Другие многоточечные пробоотборники или конструкции с более высокой частотой дискретизации описаны в стандарте ISO 2889.

Преимущества (+) и недостатки (–)  системы байпасного мониторинга представлены на рисунке A.4.

Условные обозначения;

(+) может быть расположен в более низком фоновом местоположении

(+) легче экранировать меньший объем

(+) низкое насыщение зонда

(–) репрезентативность выборки

(–) дополнительный материал (насос, форсунка, труба) требует большего ухода

(–) задержка измерения: размер и расположение контейнера от точки отбора проб

→Направление потока.

Альтернативное решение, если не хватает места.

Рисунок A.4 — Схема байпасной системы

A.4.3 Среда системы мониторинга

A.4.3.1 Общие положения

В целом, перед внедрением системы мониторинга следует тщательно изучить условия ее работы, такие как фоновый шум, температура, влажность, вибрация, местоположение и доступность. Такое внимание к окружающей среде служит для ограничения воздействия этих параметров. При необходимости применяются компенсационные положения.

Независимо от используемой технологии, условия установки влияют на производительность датчиков, в частности, способствуя однородности измеряемого потока и ограничивая присутствие паразитного излучения.

A.4.3.2 Радиационный фоновый шум

Одним из основных ограничений в этих установках является близость измерительных систем к производственным площадкам (циклотронам), а также к обращению с радиоактивными продуктами и их циркуляции (системы фильтрации, линии перекачки, ячейки синтеза, другие сточные воды в вытяжных каналах, хранилища радиоактивных источников и отходов). В этих условиях необходим выбор технологии или метода, позволяющих ограничить влияние изменений в радиологической среде на результаты измерений.

Чтобы избежать риска влияния фонового излучения (интерферирующего излучения) на результаты измерений, зонд должен быть расположен таким образом, чтобы свести это излучение к минимуму. В идеале зонд должен располагаться удаленно от внешних источников излучения.

Если это невозможно из-за конфигурации помещения или нехватки места, следует рассмотреть следующие решения.

Для измерения компенсации (см. рисунок A.5):

– Экранирование зонда или использование контейнера для байпасных систем.

– Внедрение второго датчика (защитный датчик: датчик 2 на рисунке A.5), смежного с основным датчиком измерения (датчик 1 на рисунке A.5). Защитный датчик предназначен для измерения гамма-паразитного излучения, которое, таким образом, может быть вычтено в режиме реального времени из результатов измерений основного датчика. Этот метод называется измерением с помощью компенсации. Используемые датчики должны быть идентичными и располагаться вплотную друг к другу в вытяжном канале (см. рис. A.5).

Условные обозначения:

1 основной зонд: измерение гамма- и β+ излучения

2 защитный зонд: измерение γ-излучения

Примечание – Когда оба датчика установлены на воздуховоде, необходимо убедиться, что окно между основным измерительным датчиком и воздуховодом достаточно тонкое, чтобы можно было измерять β+ излучение.

Рисунок A.5 — Защитный зонд – Компенсационное измерение

Для измерения совпадения (см. рисунок A.6):

— Выбор байпасной системы для проведения измерений вдали от любых внешних источников излучения.

— Выбор типа датчика, который способен предпочтительно обнаруживать β+ излучение (в зависимости от заполняющего газа), чтобы свести к минимуму долю гамма- «паразитного» излучения в результате измерения.

— Выбор системы, позволяющей обнаруживать гамма-излучение, испускаемое при совпадении. Что касается ПЭТ, то зонды расположены таким образом, чтобы обнаруживать фотоны, испускаемые одновременно во время аннигиляции β+ 
(см. рис. А.6).

Условные обозначения:

1 зонд 1

2 зонд 2

Примечание –  Датчики расположены по обе стороны канала для того, чтобы обнаруживать фотоны, испускаемые одновременно во время аннигиляции β+

Рисунок A.6 — Система обнаружения γ-излучения, испускаемого при совпадении

Важно отметить, что размер зонда влияет на его чувствительность к фоновому излучению. Эта чувствительность возрастает с увеличением объема и поверхности обнаружения зонда. Например, для пропорциональных счетчиков чувствительность к фоновому излучению возрастает с увеличением количества анодных проводов. Следовательно, необходимо найти баланс между эффективностью обнаружения зонда и его чувствительностью к фоновому излучению.

A.4.3.3 Температура

Что касается температуры окружающей среды, то большие колебания могут нарушить результаты измерений, в частности, для зондов сцинтилляционного типа NaI. Именно светоотдача сцинтиллятора увеличивается с повышением температуры (в частности, в случае сцинтиллятора NaI). Колебания температуры также могут оказывать влияние на электронику, связанную с зондом.

Рекомендуется использовать измерительный прибор, нечувствительный к колебаниям температуры окружающей среды, и предпочтительно размещать его внутри помещения с регулируемой температурой. Однако в обоснованных случаях все еще можно использовать чувствительное устройство (например, сцинтиллятор). Действительно, настоятельно не рекомендуется размещать измерительный прибор в местах с большими перепадами температур (например, непосредственно на крыше здания). К результату измерения прибора данного типа должен быть применен соответствующий корректирующий коэффициент.

В случае байпасного мониторинга следует определить ожидаемый диапазон температур в потенциальных точках отбора проб при нормальных условиях эксплуатации и вероятных аварийных ситуациях. Часто температура сточных вод очень стабильна. Однако любые изменения температуры могут быть важны для отбора пробы в ненормальных условиях.

A.4.3.4 Состав сточных вод

При проектировании вентиляционной системы для такого рода установок следует учитывать состав сточных вод из дымовой трубы как в нормальных, так и в ненормальных условиях. Должны быть определены характеристики радиоактивных и нерадиоактивных составляющих. Важным примером является наличие сильных кислотных или едких паров, которые могут привести к быстрому износу воздуховода, сопла (см. рис. А.7) или линии транспортировки образцов, если не будет обеспечена соответствующая компенсация за счет выбора подходящих материалов для изготовления этих элементов. Содержание влаги в сточных водах также может быть важным фактором, который следует учитывать при проектировании этих элементов из-за возможного взаимодействия с загрязняющими компонентами и конденсации.

Кроме того, следует идентифицировать физико-химические формы выбрасываемых радионуклидов. В то время как некоторые молекулы, выбрасываемые в выхлопную систему в виде газа, могут выходить в виде газа, другие могут превращаться в аэрозоли при прохождении через систему вентиляционных каналов и выводиться в виде твердых частиц.

A.4.3.5 Доступность и позиционирование

Оборудование (зонд, датчик расхода воздуха, насадка для отбора проб) должно быть легкодоступным, особенно для проведения технического обслуживания.

Что касается встроенной системы, то следует отметить следующее. Для размещения зонда (например, зонда с кожухом или грабель) в вытяжном канале необходимо обеспечить хорошее перемешивание воздушного потока в этом месте, чтобы можно было получить однородную объемную активность. Следует избегать размещения датчика в изогнутой части вытяжного канала (см. рис. А.2) из-за размера датчика по сравнению с размером воздуховода и из-за нарушения результирующего воздушного потока. Однако этот тип позиционирования, если он выполняется ближе к местам производства или синтеза, имеет то преимущество, что позволяет быстро обнаружить необычный выброс и вызвать сигнал тревоги (предупредительный зонд).

Для байпасных систем основные трудности связаны с расположением точки отбора проб и репрезентативностью взятой пробы (объемная активность пробы должна быть аналогична активности основного потока). Рекомендуется расположить точку отбора проб в хорошо перемешанном потоке, чтобы использовать пробоотборник с одним соплом 
(см. рис. A.7). Чтобы расположить точку отбора проб в месте, где поток однороден, точка отбора проб не должна находиться слишком близко к выпускному отверстию воздуховода, чтобы ограничить турбулентность, создаваемую ветром, и слишком близко к элементу, который может нарушить поток воздуха (вентилятор, колено, соединение воздуховодов).

Рисунок A.7 — Пробоотборник с одним соплом

Если отбор проб осуществляется в неоднородном потоке (для существующего объекта), очевидно, целесообразно выбрать другое место отбора проб. Если это невозможно, рекомендуется установить устройства, расположенные выше по потоку, для улучшения перемешивания или провести тест на месте, чтобы продемонстрировать, что взятый образец не приводит к занижению активности.

A.4.3.6 Расход выходящего воздуха

Знание расхода сточных вод важно при любом окончательном расчете скорости сброса или общего объема сброса. Знание диапазона скоростей газообразных выбросов также важно для проектирования и управления системой мониторинга (и отбора проб). Скорость потока может изменяться по мере увеличения или уменьшения технологических процессов, включения или выключения вентиляторов для технического обслуживания, открытия или закрытия дверей и работы систем отопления/ охлаждения.

Важно решить проблему измерения расхода воздуха, поскольку это напрямую влияет на оценку объема выбросов, производимых предприятием. Поскольку результаты измерений датчика выражены в Бк×м-3, оценка общей выделяемой активности фактически основана на значении объемной скорости воздушного потока, выраженной в м3×ч-1, учитываемом при измерении.

Измеряемый поток воздуха - это поток воздуха в системе вентиляции на уровне системы измерения расхода. Датчик, расположенный на концевой части вентиляционной системы, часто находится близко к дымоходу установки и поэтому подвержен ежедневным и ежегодным колебаниям температуры и давления. Поэтому рекомендуется установить систему измерения расхода воздуха, нечувствительную к таким колебаниям. Для такого типа измерений существует множество технологий, которые можно использовать в хорошо перемешанных местах (термоанемометр, трубка Пито). Такие устройства, как датчик воздушного потока, электронный модуль и пользовательский интерфейс, связаны с зондом (например, зонд с кожухом или грабли) и также могут влиять на результаты измерений.

В настоящем стандарте указано подходящее расположение датчика для обеспечения измерения расхода воздуха по однородному потоку (см. 8.2). Если расположение датчика не может соответствовать этим критериям из-за ограничений, связанных с конструкцией вентиляционной системы, следует обеспечить, чтобы поток воздуха в точке измерения был однородным по всему сечению воздуховода.

Для байпасной системы плотность воздуха в канале должна быть идентична плотности воздуха в измерительной камере, чтобы результаты, полученные из измерительной камеры, можно было экстраполировать на выходы из канала. В настоящем стандарте указывается необходимость применения поправочного коэффициента, если существует отклонение более чем на 10% между двумя значениями плотности (см. 7.4).

A.4.4 Характеристики системы мониторинга

A.4.4.1 Возможности системы обнаружения

Предел обнаружения датчика указывает наименьшее истинное значение измеряемой величины, которое все еще может быть обнаружено с помощью применяемой процедуры измерения. Это позволяет принять решение о том, удовлетворяет ли процедура измерения требованиям и, следовательно, подходит ли она для намеченной цели измерения. Ниже этого значения события не учитываются. Поэтому важно, чтобы предел обнаружения был как можно ниже.

Порог принятия решения позволяет определить, присутствует ли физический эффект, количественно определяемый измеряемой величиной, или нет. Это значение, начиная с которого значение, измеренное системой мониторинга, учитывается в совокупных выбросах объекта. Порог принятия решения не следует устанавливать слишком низким, чтобы ограничить количество ложных срабатываний. Он также не должен быть слишком высоким, чтобы обеспечить учет всех выбросов с объекта и, таким образом, свести к минимуму ложноотрицательные результаты. Это может быть значение минимальной обнаруживаемой активности системы мониторинга. Обычно значение порога принятия решения составляет половину значения предела обнаружения.

Можно отметить, что порог принятия решения и предел обнаружения, количественно определяющие метрологические характеристики системы обнаружения, зависят от таких параметров, как время измерения и окружающий радиологический фон, в который погружен детектор. Для получения хороших метрологических характеристик радиационный фон окружающей среды должен быть как можно более низким, а время измерения - как можно более длительным, обеспечивая при этом разумное время отклика, позволяющее системе обнаружения идентифицировать кратковременные выбросы (например, затяжки, всплески или болюсные инъекции) из установки.

Как правило, производитель предоставляет пользователям значения предела обнаружения, связанные с различными значениями времени измерения для типичных радиологических условий окружающей среды. Затем оператор может произвести предварительную оценку времени измерения, которое необходимо установить, чтобы иметь возможность соответствовать нормативным требованиям, связанным с высвобождаемыми видами деятельности.

Понятие времени измерения важно, поскольку чем оно больше, тем больше возможностей для измерения выбросов с низкой активностью. Газообразные выделения обычно выделяются в виде затяжек (также называемых шипами или болюсами) продолжительностью около 10 мин (во время переноса содержимого мишени и во время определенных фаз синтеза, главным образом тех, на которых раствор нагревается). Следовательно, оператор должен сбалансировать предельные значения обнаружения, требующие длительного времени усреднения, с фактическими кратковременными выбросами дыма, требующими быстрого реагирования. Также обращает на себя внимание тот факт, что если установленное время отклика больше, чем продолжительность выпуска затяжки, пик измеренной концентрации активности может быть занижен, даже если выброс активности за этот период, который рассчитывается путем интегрирования измеренных концентраций активности за тот же период, является правильным.

A.4.4.2 Насыщение датчика

Скорость счета датчика ограничена временем простоя, которое связано с технологией датчика, материалами, из которых он изготовлен, и связанной с ним электроникой. Это соответствует минимальной (несжимаемой) продолжительности до того, как может быть обнаружено другое событие (см. рис. A.8). Таким образом, низкое время простоя позволяет обнаруживать большое количество событий.

Условные обозначения:

1 время восстановления

2 время простоя

3 время

4 выходное напряжение

5 начальный разряд (красная линия)

6 уровень возможных событий после первоначального сброса (оранжевые и синие пунктирные линии)

Рисунок A.8 — Цикл длительности обнаружения γ-излучения, испускаемого при совпадении

При превышении максимального количества проб некоторые события больше не могут быть обнаружены. Это называется насыщением зонда (например, парализуемый детектор [GM tube]). Как правило, выбранный тип датчика должен быть адаптирован к этому ограничению. При низких скоростях счета как парализуемая, так и непарализуемая системы детекторов дают практически одинаковый результат, но их поведение сильно отличается при более высоких скоростях счета. Прогнозируется, что потеря счета в парализуемой модели будет намного выше, чем в непарализуемой модели. При чрезвычайно высоких скоростях счета парализуемый детектор, который в дополнение к насыщению выдает результаты, ложно меньшие, чем фактически измеренное значение[61]. Поэтому рекомендуется адаптировать геометрию зонда, чтобы ограничить явление насыщения в случае высокой концентрации активности. Второй зонд, экранированный, следует поместить рядом с основным зондом, чтобы вести подсчет в случае насыщения. Таким образом, первый зонд предназначен для измерения концентраций низкой и средней активности, в то время как второй зонд предназначен для измерения концентраций большей активности.

A.4.4.3 Коэффициент калибровки детектора

A.4.4.3.1 Калибровочный коэффициент для конкретного датчика

Калибровочный коэффициент для конкретного датчика определяется производителем. Один из способов сделать это заключается в помещении зонда в закрытый контейнер с известным объемом и активностью 18F вместе с воздушной мешалкой. Содержимое контейнера взвешивается в виде микрокапель с помощью системы распыления сжатым воздухом. Некоторые производители также провели эксперименты на месте, чтобы подтвердить значения, полученные с помощью этого метода. Физико-химические характеристики калибровочного газа (18F, 11C, 13N или 15O) должны быть известны и могут включать его химическую форму, потери на стенках и материалы, которые не распыляются.

Зная характеристики его выбросов, также можно рассчитать путем моделирования калибровочный коэффициент для данного радионуклида.

Коэффициент преобразования учитывает калибровочный коэффициент и другие влияющие параметры, такие как проникновение и объем обнаружения внутри воздуховода. Коэффициент пересчета непосредственно влияет на измерение высвобождаемой активности.

Калибровочный коэффициент изменяется в зависимости от энергии β+ частицы. Для установок, производящих несколько радионуклидов (18F, 11C, 13N и 15O), значение калибровочного коэффициента обычно выбирается вручную. В этом случае должен быть известен калибровочный коэффициент для конкретных потенциально присутствующих изотопов и использовано наиболее пессимистичное значение (т.е. калибровочный коэффициент для изотопа, к которому детектор наименее чувствителен). Это учитывает наиболее важный калибровочный коэффициент, выбираемый для используемого типа детектора и режима его работы (например сцинтиллятор в режиме плато или ГМ-трубка).

A.4.4.3.2 Поправочный коэффициент на месте

Поправочный коэффициент на месте включает в себя как калибровочный коэффициент датчика, определенный производителем, так и другой фактор, связанный с геометрией установки и окружающей средой, в которой находится датчик. На срабатывание датчика влияют различные параметры, такие как температура окружающей среды, фоновый шум, диаметр воздуховода, однородность и скорость потока в вытяжном канале. Может возникнуть разница между измерениями, выполненными в статическом состоянии (закрытый бокс), и измерениями, выполненными в динамическом потоке воздуха (реальные условия). Поэтому вполне вероятно, что для одного и того же типа датчика этот коэффициент варьируется от одной установки к другой.

Приложение B

(информационное)

Оценка неопределенности измерения расхода сточных вод

B.1 Введение

Системы мониторинга газов в режиме реального времени измеряют концентрацию активности в вентиляционном канале перед выпуском. Использование этих систем в первую очередь обусловлено демонстрацией соответствия нормативным актам, пределам сброса концентрации активности, общим сбросам активности и эквивалентной дозе от сбросов до рецептора с приемлемой точностью. Эти системы обычно включают в себя архивирование необработанных сигналов, измеренных детектором с отметкой времени (количество импульсов, величина электрического заряда), связанное с программным интерфейсом, позволяющим ретроспективно восстановить радиологическое событие, а также рассчитать среднюю суммарную активность за заданный интервал времени по сумме этих значений. необработанные сигналы за этот промежуток времени.

Цель этого приложения состоит в том, чтобы описать, как определить апостериорно, на основе восстановления архивных данных, обнародованную активность за определенный период и связанные с ней ограничения характеристик (порог принятия решения, предел обнаружения, пределы интервала охвата).

Дополнительную информацию по оценке эффективности систем непрерывного контроля качества воздуха можно найти в стандарте ISO/TR 22930-2. В нем содержится подробная информация о мониторинге воздуха, основанном на методах сквозного отбора проб без накопления.

B.2 Описание измерительных систем реального времени

B.2.1 Общее описание

Для измерения концентрации активности в вентиляционном канале существует два типа измерений. Первый включает непрерывный отбор проб воздуха из вентиляционного канала с помощью байпасной системы и последующее измерение этой пробы 
(см. рис. В.1).

Условные обозначения:

1 вентиляционный канал

2 измерительный детектор

3 компенсирующий детектор (опция)

4 алгоритм обработки

5 блок обработки сигналов тревоги

6 блок отображения и обработки данных

7 визуализация результатов измерения концентрации активности в вентиляционном канале в режиме реального времени

8 графический дисплей

9 архивирование средних измерений

10 освобожденных действий

11 линия отбора проб

12 насос для отбора проб

Рисунок B.1 — Байпасная измерительная система

Для байпасной системы (см. рис. В.1) возврат пробы может осуществляться либо ниже по потоку от места отбора пробы, либо точно так же выше по потоку от места отбора пробы. Когда пробоотборник возвращается вниз по потоку, отобранный поток выходит из трубы вместе с другими отходящими газами, не прошедшими отбор проб. Важно расположить обратный клапан достаточно далеко вниз по течению, чтобы не повлиять на местоположение образца. При возврате отобранного потока вверх по течению от места отбора проб может оказаться возможным, что часть отобранного потока будет отобрана во второй раз, тем самым увеличивая общий расчет выбросов.

Второй метод заключается в непосредственном измерении концентрации активности в режиме реального времени с помощью детектора(ов), размещенного вокруг вентиляционного канала или внутри него (см. рис. В.2).

Условные обозначения:

1 вентиляционный канал

2 измерительный детектор

3 компенсирующий детектор (опция)

4 алгоритм обработки

5 блок обработки сигналов тревоги

6 блок отображения и обработки данных

7 визуализация результатов измерения концентрации активности в вентиляционном канале в режиме реального времени

8 графический дисплей

9 архивирование средних измерений

10 освобожденных действий

Рисунок B.2 — Встроенная измерительная система

В обоих случаях имеется блок отображения и обработки данных, включающий визуализацию результатов измерения концентрации активности в вентиляционном канале в режиме реального времени и возможность восстановления средних концентраций активности за заданные периоды по архивным данным. Рисунок В.3 иллюстрирует различные отображаемые концентрации активности.

Условные обозначения:

X отметка времени

Концентрация активности Y

1 фоновый период при отсутствии высвобожденной активности

2 период высвобожденной активности

Рисунок В.3 — Иллюстрация различных отображаемых концентраций активности

B.2.2 Концентрация активности в реальном времени

B.2.2.1 Определение модели оценки

Концентрация активности ci в момент времени t0+i×∆t определяется по формуле

ci=cg,i-c̅0                                                                                                            (B.1)

с помощью

c̅0=1nc0×j=1nc0c0,j                                                                (B.2)

Таблица B.1 — Выражения концентраций активности cg,i и c0, j

| Компенсационный детектор | Режим | cg,i | c0, j |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет | Скорость счета | rg,i×wP (B.3) | r0,j×wP (B.4) |
|  | Текущий | Ig,i×wP (B.5) | Ig,j×wP (B.5) |
| Примечание – В случае встроенного измерения (см. рис. В.2) значение глубины проникновения, P, равно 1. |  |  |  |
| Да | Скорость счета | rg,i-rg,cd,i×wP (B.7) | r0,j-r0,cd,j×wP (B.8) |
|  | Текущий | Ig,i-Ig,cd,i×wP (B.9) | I0,j-I0,cd,j×wP (B.10) |
| Примечание – В случае встроенного измерения (см. рис. В.2) глубина проникновения, P, равна 1 |  |  |  |

В общем случае rg,I, r0,j, rg,cd, r0,cd,j, Ig,j, I0,j, Ig,cd,i, и I0,cd,j являются входными данными для алгоритма обработки и обычно недоступны для пользователя, в распоряжении которого есть только предварительно обработанные значения cg,i и c0,j.

В.2.2.2 Стандартная неопределенность

В таблице B.2 приведены выражения u2(ci).

Таблица B.2 — Выражения стандартной неопределенности u2(ci)

| Компенсационный детектор | Режим | u2(ci) |
| --- | --- | --- |
| ДА или НЕТ | Скорость счета | wP×tc×ci+u2ci=0+u2(w)w2+u2(P)p2×ci2 (B.11) |
|  | Текущий | Imin×wP×ci+u2ci=0+u2(w)w2+u2(P)p2×ci2 (B.12) |
| Примечание – Обычно параметр Imin=QmintC указывается производителем ионизационного детектора. |  |  |

С учетом ссылки [34]:

u2ci=0=sc021+nc0-1nc0×nc0-3                                               (B.13)

и

sc0=1nc0-1×j=1nc0c0,j-c̅02                                                 (B.14)

при условии, что nc0 больше 3.

B.2.2.3 Порог принятия решения и предел обнаружения

Порог принятия решения задается выражением

с*=k1-α×u(ci=0)                                                      (B.15)

затем в соответствии с (B.13)

c*=k1-α×sc0×1+nc0-1nc0×nc0-3                                         (B.16)

Примечание

1 Определение ci в соответствии с формулой (B.1) подразумевает периодическую проверку того, что нет существенных отклонений   ̅c0.

2 Определение порога принятия решения c* в соответствии с формулой (B.16) подразумевает периодическую проверку того, что нет существенных изменений sc0.

В таблице В.3 приведены значения предела обнаружения.

Таблица B.3 — Выражения предела обнаружения c#

| Компенсационный детектор | Режим | c# |
| --- | --- | --- |
| ДА или НЕТ | Скорость счета | 2×c*+k2× wP×tC1-k2×u2(w)w2+u2(P)p2 (B.17) |
|  | Текущий | 2×c*+k2× Imin× wP1-k2×u2(w)w2+u2(P)p2 (B.18) |
| Примечание – c k=k1-α=k1-β и условием k2×u2(w)w2+u2(P)p2<1 |  |  |

B.3 Определение высвобождаемой активности

B.3.1 Определение модели оценки

Рассчитанная высвобождаемая активность AR в течение периода времени ∆tR определяется по формуле

AR=∆tR ×qD×(c̿g∆tR-c0)=n×m×∆t ×qD×(c̿g∆tR-c0)                           (B.19)

c

c0=1nc0×j=1nc0c̅0m,jm                                                     (B.20)

c̿g∆tR=1n×i=1nc̅gm,jm                                                    (B.21)

Примечание

1 c̿g∆tR вычисляется на основе суммы архивированных необработанных сигналов с отметками времени (количество импульсов, величина электрического заряда), предоставляемых программным интерфейсом. Это суммирование производится в течение заданного интервала времени ∆tR=n×m×∆t  длительности , что эквивалентно времени счета ∆tR или минимальной величине тока, регистрируемой измерительным датчиком, равной Imin=Qmin∆tR

2 Определение AR в соответствии с формулой (В.19) подразумевает периодическую проверку того, что c̿0 не претерпевает существенных изменений с течением времени.

B.3.2 Стандартная неопределенность

Отклонение определяется по формуле

u2AR=∆tR×qD2×u2c̿g∆tR+u2c0+urel2qD×AR2                          (B.22)

Поскольку никакой другой информации нет, предполагается, что c c̅0m,im (i=1,…nc0) являются выборками из гауссовских распределений с неизвестными ожиданиями и дисперсиями. Согласно ссылке [34] среднее арифметическое c0 является наилучшей оценкой, а стандартные неопределенности, связанные с c0, равны

uc0=nc0-1nc0-32×sc0nc0 при nc0≥4                                                   (B.23)

при

sc0=1nc0-1 i=1nc̅gm,jm-c02                                            (B.24)

и из (B.21)

u2c̿g∆tR=1n2×i=1nu2c̅gm,im                                          (B.25)

Напомним, что в отсутствие измеряемого явления (период B на рисунке B.3) предполагается , что u2c̅gm,im=u2c̅gm,im=sc02тогда,

u2AR=0=∆tR×qD2×s2c0n+u2c0=∆tR×qD2×s2c0×1n+nc0-1nc0×nc0-3               (B.25)

В таблице B.4 приведены выражения u2(AR).

Таблица B.4 — Выражения дисперсии высвобождаемой активности u2(AR).

| Компенсационный детектор | Режим | u2(AR) |
| --- | --- | --- |
| ДА или НЕТ | Скорость счета | qD×wP×AR+u2AR=0+u2ww2+u2Pp2+u2qDqDw×AR2 (B.27) |
|  | Текущий | Imin×qD×∆tR×wP×AR+u2AR=0+u2(w)w2+u2Pp2+u2qDqDw×AR2 (B.28) |
| Примечание 1 В формуле (B.28) Imin = Qmin∆tR 2 u2(AR=0) задается по (формуле B.26). |  |  |

B.3.3 Порог принятия решения и предел обнаружения

Порог принятия решения задается выражением

AR*=k1-α×uAR=0                                                    (B.29)

Затем в соответствии с формулой (B.26)

AR*=k1-α×∆tR×qD×sc0×1n+nc0-1nc0×nc0-3                                     (B.30)

Примечание – Определение порога принятия решения, AR* , в соответствии с формулой (B.30) подразумевает периодическую проверку того, что нет существенного изменения sc0

Предел обнаружения, AR*, приведен в таблице B.5.

Таблица B.5 — Таблица B.5 — Выражения AR*

| Компенсационный детектор | Режим | u2(AR) |
| --- | --- | --- |
| ДА или НЕТ | Скорость счета | 2×AR*+k2×w×qDP1-k2×u2(w)w2+u2Pp2+u2qDqDw (B.31) |
|  | Текущий | 2×AR*+k2×Imin×qD×∆tRP1-k2×u2(w)w2+u2Pp2+u2qDqDw (B.32) |
| C k=k1-α=k1-β и условием k2×u2(w)w2+u2Pp2+u2qDqDw<1 Примечание – В (формуле B.32) Imin = Qmin∆tR |  |  |

B.3.4 Пределы интервала покрытия

Пределы интервала покрытия задаются, когда AR≥AR*таким образом, что интервал покрытия содержит истинное значение AR с заданной вероятностью (1−γ).

Нижний предел, AR◁, и верхний предел, AR▷ , интервала покрытия задаются с помощью:

AR▷=AR-k1-γ2×u(AR)                                                  (B.33)

и

AR▷=AR+k1-γ2×u(AR)                                                 (B.34)

С помощью u(AR), приведенного в таблице B.4.

B.4 Примеры применения

B.4.1 Описание измерительного оборудования и принципов его отображения и архивирования

Это встроенная измерительная система (см. рис. В.2) с компенсированным измерением в режиме скорости счета. Параметры приведены в таблице В.6.

Таблица B.6 — Параметры измерения с компенсацией на входах режима скорости счета

| Количество | Ценность | Единица измерения | Относительная стандартная неопределенность |
| --- | --- | --- | --- |
| wa | 3100 | Бк×с×м-3 | 10 |
| P | 1 |  |  |
| qD | 0,2 | м3× с-1 | 10 |
| α=β | 2,5 | % |  |
| γ | 5 | % |  |
| k=k1- α=k1- β=k1-γ/2 | 1,96 |  |  |
| a 18F |  |  |  |

B.4.2 Пределы и результаты характеристик высвобождаемой активности

Общие средние концентрации активности c̅0m,jm, которые представляют фоновую ситуацию, приведены в таблице B.7. c̅0m,jm рассчитаны на основе архивных данных за интервал времени m×Δt=1×3600=3600 c.

Таблица B.7 — Средние валовые концентрации активности, отражающие исходные данные фоновой ситуации

| tst в ДД/ММ/ГГГГ чч:мм | c̅0m,jm Бк×м-3 | tst в ДД/ММ/ГГГГ чч:мм | c̅0m,jm Бк×м-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/08/2017 02:00 | 6,47E+02 | 13/08/2017 02:00 | 3,44E+02 |
| 12/08/2017 03:00 | 5,26E+02 | 13/08/2017 03:00 | 4,01E+02 |
| 12/08/2017 04:00 | 1,39E+02 | 13/08/2017 04:00 | 5,01E+02 |
| 12/08/2017 05:00 | 5,07E+02 | 13/08/2017 05:00 | 2,75E+01 |
| 12/08/2017 06:00 | 4,15E+02 | 13/08/2017 06:00 | 3,14E+02 |
| 12/08/2017 07:00 | 4,01E+02 | 13/08/2017 07:00 | 4,16E+02 |
| 12/08/2017 08:00 | 1,74E+02 | 13/08/2017 08:00 | 3,52E+02 |
| 12/08/2017 09:00 | 4,36E+02 | 13/08/2017 09:00 | 1,29E+02 |
| 12/08/2017 10:00 | 4,55E+02 | 13/08/2017 10:00 | 4,59E+02 |
| 12/08/2017 11:00 | 4,47E+02 | 13/08/2017 11:00 | 2,45E+02 |
| 12/08/2017 12:00 | 5,41E+02 | 13/08/2017 12:00 | 4,39E+02 |
| 12/08/2017 13:00 | 5,79E+02 | 13/08/2017 13:00 | 3,27E+02 |
| 12/08/2017 14:00 | 7,34E+02 | 13/08/2017 14:00 | 2,30E+02 |
| 12/08/2017 15:00 | 5,02E+02 | 13/08/2017 15:00 | 5,16E+02 |
| 12/08/2017 16:00 | 3,98E+02 | 13/08/2017 16:00 | 2,96E+02 |
| 12/08/2017 17:00 | 4,46E+02 | 13/08/2017 17:00 | 3,01E+02 |
| 12/08/2017 18:00 | 3,34E+02 | 13/08/2017 18:00 | 2,34E+02 |
| Окончание таблицы В.7 |  |  |  |
| tst в ДД/ММ/ГГГГ чч:мм | c̅0m,jm Бк×м-3 | tst в ДД/ММ/ГГГГ чч:мм | c̅0m,jm Бк×м-3 |
| 12/08/2017 19:00 | 4,51E+02 | 13/08/2017 19:00 | 4,95E+01 |
| 12/08/2017 20:00 | 2,06E+02 | 13/08/2017 20:00 | 1,96E+02 |
| 12/08/2017 21:00 | 2,61E+02 | 13/08/2017 21:00 | 4,64E+02 |
| 12/08/2017 22:00 | 4,91E+01 | 13/08/2017 22:00 | 5,49E+02 |
| 12/08/2017 23:00 | 2,15E+01 | 13/08/2017 23:00 | 6,14E+02 |
| 13/08/2017 00:00 | 5,75E+02 | 14/08/2017 00:00 | 1,80E+02 |
| 13/08/2017 01:00 | 4,62E+02 | 14/08/2017 01:00 | 3,09E+01 |

с0 рассчитывается при nc0 = 48 значения c̅0m,jm.

AR* вычисляется с помощью n=∆tRm×Δt=864003600=24

с0, AR*, AR# приведены в таблице В.8.

Таблица B.8 — Порог принятия решения и выходные данные предела обнаружения

| Количество | Ценность | Единица измерения | Эталонная формула |
| --- | --- | --- | --- |
| с0 | 3,6E+02 | Бк×м-3 | (B.20) |
| AR* | 1,5E+06 | Бк×d-1 | (B.29) |
| AR# | 3,3E+06 | Бк×d-1 | (B.31) |

Общая средняя концентрация активности c̿gΔtR рассчитывается на основе архивных данных за интервал времени ΔtR= m×n×Δt=24×3600=86400c, с 15/08/2017 01:00 по 16/08/2017 00:00, с использованием программного интерфейса и приведен в Таблица В.9.

AR, AR◁ и AR▷ рассчитаны на основе n=24 значений c̅gm,im и также приведены в таблице B.9.

Таблица B.9 — Обнародованная активность, нижний и верхний пределы выходных данных интервала охвата

| Количество | Ценность | Единица измерения | Эталонная формула |
| --- | --- | --- | --- |
| c̿gΔtR | 6,9E+02 | Бк×м-3 | Извлечено из архивных данных |
| AR | 5,7E+06 | Бк×d-1 | (B.19) |
| AR◁ | 4,1E+06 | Бк×d-1 | (B.33) |
| AR▷ | 7,3E+06 | Бк×d-1 | (B.34) |

Таблица B.9 показывает, что AR▷  не превышает значения L1, приведенного в B.4.2

Приложение C

(информационное)

Гарантия качества

C.1 Введение

Документация, техническое обслуживание, инспекция и калибровка являются ключевыми компонентами обеспечения качества проб воздуха.

C.2 Документация

C.2.1 Общие положения

Программа обеспечения качества должна гарантировать, что система определения концентрации активности и ее компоненты охарактеризованы и задокументированы.

C.2.2 Термин «Источник» Должен быть определен характер процессов, обслуживающих каждый штабель, включая информацию об идентичности радионуклидов, а также об их химической и физической формах. Это включает в себя изменения в системе вентиляции или в технологических процессах, которые могут повлиять на количество выбрасываемых в атмосферу сточных вод. Следует определить системы очистки воздуха, связанные с каждой дымовой трубой, а также вероятный характер выбросов, возникающих в результате возможного выхода из строя этих систем.

C.2.3 Характеристика потока сточных вод Результаты исследований, характеризующих условия потока сточных вод, должны быть задокументированы, например, пространственные и временные изменения скорости в трубе или канале, определение циклонического потока, смешивание газов. В некоторых случаях моделирование может быть использовано для дополнения характеристик условий течения[5],[6],[52] . Документация должна включать или перечислять все применяемые процедуры, время и даты измерений, задействованных лиц, используемое оборудование и любую соответствующую информацию, касающуюся эксплуатации объекта.

C.2.4 Проектирование и строительство

Должна быть доступна документация, описывающая цели каждой системы отбора проб из штабеля и включающая или перечисляющая все радионуклиды и их потенциальные физические и химические формы. Если какой-либо конкретный компонент присутствует, но не отобран, следует обсудить причины.

Обоснование и любые подтверждающие доказательства для отбора проб в определенном месте вдоль воздуховода или дымовой трубы должны быть задокументированы. Аналогичным образом, должно быть задокументировано обоснование отбора проб в определенной точке (точках) внутри (поперек) трубы или воздуховода. Должна быть доступна документация, разъясняющая обоснование конструкции системы отбора проб. Сюда входит документация, касающаяся выбора транспортной системы, материала, диаметра и конфигурации линий отбора проб, выбора фильтров или поглотителей, выбора расходомеров.

Кроме того, должны быть предусмотрены средства, позволяющие проверить, соответствует ли установленное оборудование для отбора проб описанному в документации. Это может быть достигнуто с помощью идентификационных меток на установленных компонентах. Оценка потерь пробы в линиях отбора проб должна быть задокументирована. Другие проектные документы, которые следует поддерживать в рабочем состоянии, включают документы по контролю технических изменений, руководства по оборудованию и информацию, предоставленную поставщиком.

В дополнение к этому, ключевые характеристики системы мониторинга также должны быть задокументированы. Это должно, как минимум, включать:

— технические данные системы обнаружения (например, CAM) – энергетический отклик, чувствительность, дальность действия, предел обнаружения. Также должен быть доступен отчет о типовых испытаниях системы обнаружения, в котором будет подробно описано большинство этих ключевых характеристик;

— характеристики настройки сигнализации – уровни, единицы измерения, интервалы регистрации, время отклика;

— свойства архивированных данных, способы управления ими и способы их последующей обработки для расчета выпуска;

— Руководство пользователя и процедуры технического обслуживания.

C.3 Техническое обслуживание и осмотр

C.3.1 Общие положения

Требования к техническому обслуживанию и проверке зависят от типа оборудования для отбора проб. Плановое техническое обслуживание может выполняться в соответствии с описанием в руководствах производителя по оборудованию. Также следует проводить внеплановое техническое обслуживание в соответствии с результатами проверок. Приведенные здесь рекомендации можно использовать по мере необходимости, например, при отсутствии рекомендаций производителя.

Мероприятия по осмотру и техническому обслуживанию должны быть описаны в процедурах. Контрольные списки следует использовать как часть протоколов проверок, и после использования контрольный список должен стать частью протокола проверки. Записи об осмотре и техническом обслуживании должны содержать информацию о характере осмотра или технического обслуживания, причинах проведения осмотра или технического обслуживания, имена вовлеченных лиц, время и даты, идентификационные данные используемого оборудования и описание любых замененных деталей или материалов. Все недостатки, выявленные в ходе плановых и внеплановых проверок, должны быть зафиксированы. Ниже приведены рекомендуемые рекомендации по техническому обслуживанию и осмотру. Регулярные плановые проверки следует проводить не реже одного раза в год, возможно, одновременно с калибровками. В идеале те же лица, которые отвечают за калибровку, должны быть ответственны и за проверки.

C.3.2 Проверки

Проверки следует проводить регулярно, ежеквартально или ежегодно, в зависимости от необходимости и практической возможности, возможно, одновременно с другими видами технического обслуживания. Проверки должны включать, но не ограничиваться ими:

— положение и ориентация пробоотборников или впускных отверстий;

— состояние сопла или впускных отверстий;

— скопление пыли в пробоотборниках, впускных отверстиях и транспортных линиях;

— коррозия, физические повреждения или попадание пыли на транспортные линии и оборудование;

— утечка в общей системе транспортировки образцов;

— герметичность всех фитингов и соединений;

— состояние датчиков расхода;

— состояние датчиков температуры и давления;

— калибровка расходомеров (значение расхода, определенное в результате испытания, не должно отклоняться от номинального значения более чем на 10%).

C.3.3 Проверки расходомера системы отбора проб

Массовые расходомеры следует проверять не реже одного раза в год с помощью вторичного или передаточного эталона, где передаточным эталоном обычно является откалиброванный массовый расходомер, установленный последовательно с испытываемым устройством. Внеплановая калибровка может потребоваться, если проводилось какое-либо техническое обслуживание системы отбора проб, которое может повлиять на работу расходомера. Расход, при котором проверяется массовый расходомер, должен быть в пределах ±25 % от номинальной расчетной частоты отбора проб системы. Если расход qstd испытываемого расходомера отличается более чем на 10% от значения, указанного во вторичном стандарте, расходомер следует изъять из эксплуатации для проведения технического обслуживания и калибровки. Ротаметры, возможно, не нуждаются в проверке в полевых условиях с использованием вторичных эталонов, если только в систему отбора проб не было внесено какое-либо техническое обслуживание или изменения, которые могли бы повлиять на их точность. Ротаметр следует проверять в начале каждого интервала отбора проб, чтобы убедиться в отсутствии отложений посторонних веществ на внутренних поверхностях измерительной трубки. При обнаружении посторонних предметов ротаметр следует вывести из эксплуатации, очистить и повторно откалибровать.

C.3.4 Устройство для измерения расхода сточных вод непрерывного действия

На ежегодной основе следует проводить проверку показаний расхода, получаемых от встроенного оборудования, с помощью эталонной трубки Пито типа Прандтля. Если в трубе или воздуховоде используется термоанемометр или трубка Пито, эталонную трубку Пито следует разместить вблизи встроенного устройства в точке, где, основываясь на предыдущих измерениях (см. приложение Е), показания скорости совпадают с показаниями встроенного устройства. устройство или известный поправочный коэффициент могут быть применены для получения соотношения двух показаний скорости. Если встроенным датчиком является трубка Пито, то скорости, рассчитанные на основе использования двух трубок, должны находиться в пределах ±10 % (после учета любых поправочных коэффициентов). Если встроенным датчиком является термоанемометр, скорость, определенная с помощью эталонной трубки Пито, v, должна быть преобразована с использованием температуры, T и Tstd, и давления, p и pstd, в эквивалентную скорость при стандартных условиях, vstd, с помощью:

vstd=v×TstdT×ppstd                                                                  (C.1)

Соотношение скорости при стандартных условиях, показанное встроенным датчиком, и эталонным датчиком должно находиться в пределах ±10 %.

Если значение скорости, полученное либо с помощью встроенной трубки Пито, либо с помощью термоанемометра, выходит за пределы указанного диапазона, следует определить причину разницы. Возможно, потребуется повторная калибровка устройства. Кроме того, если датчик требует технического обслуживания, которое может повлиять на калибровку, устройство следует откалибровать повторно.

Если датчиком расхода является трубка Пито, то проверки срабатывания следует проводить не реже одного раза в квартал, чтобы проверить работоспособность любых манометров, используемых в сочетании с индикатором трубки Пито. Эта проверка может быть простым тестом, показывающим, что применение перепада давления приводит к соответствующему срабатыванию датчика.

Если в качестве встроенного оборудования используется акустический расходомер, следует проводить, по крайней мере, ежеквартальные проверки производительности путем сравнения средней скорости, определенной с помощью акустического расходомера, со скоростью в контрольной точке, определенной с помощью статической трубки Пито типа Прандтля. На основе измерений эталонным методом (см. Приложение Е), выполненных во время калибровки акустического расходомера, можно установить соотношение между средней скоростью и скоростью в выбранной контрольной точке. Скорость, измеренная с помощью акустического расходомера, должна соответствовать в пределах ±10 % одноточечному измерению с помощью трубки Пито, если последнее скорректировано с учетом соотношения скоростей.

C.4 Проверка калибровки

C.4.1 Общие положения

Измерительное и испытательное оборудование должно быть откалибровано с использованием стандартов, калибровку которых можно проследить в руководящем национальном институте стандартов и измерений или вывести на основе принятых значений естественных физических констант. Основные действия по калибровке системы отбора проб включают проверку расхода пробы, времени отбора проб и расхода сточных вод. Рекомендуемая частота калибровки - ежегодная для систем, эксплуатируемых в нормальных или контролируемых условиях окружающей среды. Для систем, используемых в экстремальных условиях, калибровку следует проводить чаще, например, каждые шесть месяцев.

Методы, используемые при калибровке всего оборудования и систем, должны быть четко описаны в процедурах. Результаты всех калибровок должны быть записаны. Это включает в себя калибровку расходомера и таймера. Записи должны включать имена вовлеченных лиц, время и даты, а также типы и серийные номера калибровочного оборудования.

C.4.2 Калибровка расходомеров системы отбора проб

Цель калибровки расходомера – помочь гарантировать, что относительная стандартная погрешность при измерении общего объема отобранного воздуха составляет ±10 %. Все расходомеры следует калибровать не реже одного раза в год по приборам, которые либо основаны на основных принципах (пузырьковые счетчики или пробоотборники), либо которые можно отследить в руководящем национальном институте стандартов и измерений.

Перед калибровкой следует проверить внутреннюю чувствительную область расходомера. При наличии каких-либо признаков отложений на поверхности внутренние компоненты расходомера следует очистить или заменить.

Массовые расходомеры должны быть откалиброваны в условиях, соответствующих 40 %, 70 %, 100 %, 130 % и 170 % от номинального расхода в стандартных условиях. Могут использоваться и другие значения; однако должно быть задокументировано техническое обоснование, показывающее, что использование выбранных точек обеспечивает калибровочные данные, эквивалентные рекомендуемым точкам или превосходящие их. Если расход через систему отбора проб при нормальных условиях, ожидаемых или аварийных условиях может превышать пределы, рекомендованные здесь для калибровки расхода, следует использовать дополнительные точки калибровки, чтобы охватить возможный рабочий диапазон.

Ротаметры следует калибровать при условиях расхода, соответствующих среднему ожидаемому расходу во время отбора проб, а также при 75 % и 125 % от ожидаемого расхода при отборе проб.

Следующий подход может быть использован для расчета общей неопределенности объема воздуха, воздуховода u(QT):

u2QT=Fk×urel2+u2w+u2ts                                    (C.2)

C.4.3 Калибровка устройств для измерения расхода сточных вод

Систему измерения расхода сточных вод следует калибровать не реже одного раза в год в соответствии с эталонным методом, описанным в приложении Е. Целью калибровки является измерение расхода с точностью относительно эталонного метода, которая находится в пределах ±10 %.

C.4.4 Калибровка устройств синхронизации

Приборы хронометража следует калибровать не реже одного раза в год. Неопределенность не должна превышать 1 минуты в месяц.

C.4.5 Проверка калибровки приборов для измерения радиоактивности

Калибровку прибора для измерения радиоактивности следует проверять не реже одного раза в год. Фоновый уровень концентрации активности следует периодически проверять, чтобы подтвердить правильность рассчитанной высвобождаемой активности. Для проведения этой проверки в вентиляционный канал впрыскивается известное и метрологически отслеживаемое количество стандартного газа. Общая активность, рассчитанная на основе концентрации активности, зарегистрированной системой обнаружения, и объемного расхода в вентиляционном канале (см. приложение В), затем сравнивается с известной введенной активностью и предполагаемым выбросом.

Приложение D

(информационное)

Демонстрация смешивания и проверка работоспособности системы отбора проб

D.1 Демонстрационные методы смешивания

D.1.1 Общие положения

В настоящем приложении основное внимание уделяется газообразным загрязнителям. Если также присутствуют загрязняющие вещества в виде твердых частиц, то также применяется стандарт ISO 2889. Для байпасной системы отбора проб предусмотрены методы определения профиля концентрации хорошо перемешанного газа в месте отбора пробы. Для встроенной системы отбора проб для проверки отклика и калибровочного коэффициента может использоваться квалификация радиоизотопа (например, 11C или 13N).

D.1.2 Способ определения профиля смешивания концентрации газа

D.1.2.1 Общие положения

Следующий метод был разработан специально для оценки смешивания. Газ-индикатор (например, закись азота, спирт, гексафторид серы, гелий) вводится в воздушный поток перед местом отбора проб. Сетка точек измерения угла потока, скорости и профиля индикаторного газа в предполагаемом месте отбора проб должна быть выбрана в соответствии с таблицами для измерений скорости в стандарте ISO 10780. Возможно, потребуется добавить или скорректировать точки измерения для получения подходящей сетки. Кроме того, может потребоваться корректировка точек из-за близости точки отбора проб к стене. Рассчитывается среднее значение концентрации в точках измерения. Среднее значение концентрации индикаторного газа должно составлять ±20 % по крайней мере в центральных двух третях площади поперечного сечения трубы или воздуховода. Кроме того, ни в одной точке измерения концентрация индикаторного газа не должна отличаться более чем на 30 % от среднего значения для всех точек.

D.1.2.2 Индикаторы

Для проверки на смешивание загрязняющих веществ газовый индикатор следует установить как можно выше по потоку от пробоотборника, но в то же время ниже по потоку от питающих каналов, вентиляторов и оборудования для борьбы с загрязнением воздуха. Такое оборудование, расположенное выше по потоку, как правило, способствует перемешиванию, и получение результата, приемлемого при использовании газового индикатора, введенного ниже по потоку от этого оборудования, обеспечивает консервативную меру смешивания загрязняющих веществ (при условии, что потоки загрязняющих веществ не вводятся дальше по потоку). Если необходимо протестировать дымовую трубу как на наличие частиц, так и газов, для обоих индикаторов следует использовать одно и то же место впрыска. Газовый индикатор следует вводить в пяти или более местах по поперечному сечению воздушного потока. Для прямоугольного воздуховода впрыск должен осуществляться в центре и вблизи каждого угла (на расстоянии 25 % гидравлического диаметра от угла или в пределах него). Для круглого воздуховода ввод должен быть в центре и вблизи стенки (в пределах 20% диаметра от стенки).

Тестирование для определения степени смешивания требует наличия достаточного количества газа, чтобы обеспечить адекватный сигнал в точке извлечения. Метод обнаружения и предел его обнаружения являются важными факторами, влияющими на количество вводимого материала. Должно быть введено достаточное количество материала, чтобы его можно было обнаружить после разбавления в потоке сточных вод. Примеры методологий получения профилей газа-индикатора данных приведены Барнеттом[5], Прямоугольником[52], Баллинджером[3], Глиссмейером[19], Макфарландом[42] и Роджерсом[53].

Измерения однородности индикатора следует проводить в месте расположения пробоотборника с использованием измерительной сетки, разработанной в D.1.2.1.

D.1.2.3 Условия измерения

Испытания следует проводить в то время, когда расход дымовой трубы примерно соответствует ожидаемому нормальному расходу. Если ожидается, что расход в трубе будет отличаться более чем на 25 % от среднего значения, то испытания следует проводить при экстремальных значениях расхода, а также при среднем расходе.

Важно обеспечить уверенность в том, что выбранное место для отбора пробы, основанное на продемонстрированном полном перемешивании с использованием вышеуказанных методов и критериев, продолжает соответствовать требованиям к производительности смешивания при изменившихся условиях по сравнению с теми, которые были на момент тестирования. Исторические записи о потоках сточных вод могут быть использованы для получения свидетельств экстремальных значений (высоких или низких) потоков, которые могут встречаться в стоке. Расчеты ожидаемых потоков в аварийных условиях или при очень разных режимах эксплуатации могут основываться на документально подтвержденных инженерных выводах. Смешивание при расходах, значительно отличающихся от нормальных, может быть подтверждено испытаниями на моделях или полевыми испытаниями трубы или воздуховода. В большинстве случаев изменения расхода сточных вод существенно не влияют на перемешивание. Как правило, при увеличении расхода приемлемое перемешивание не ухудшается; однако, если бы расход был снижен до такой степени, что число Рейнольдса стало бы намного меньше 10 000, эффективность перемешивания могла бы значительно снизиться. Как правило, это событие было бы возможно только при наличии трубы или воздуховода очень малого поперечного сечения. Если это возможно, система подачи должна быть модифицирована таким образом, чтобы исключить возникновение условий, близких к ламинарным. Турбулентное осаждение имеет значение для потоков с числами Рейнольдса > 2 200, где число Рейнольдса (Re) соответствует формуле D.1.

Re=pUmdtμ                                                                      (D.1)

Для трубы круглого поперечного сечения число Рейнольдса также может быть выражено так, как указано в формуле D.2.

Re=4pqπd1μ                                                                        (D.1)

Сочетание скорости потока и диаметра трубки большинства систем отбора проб (аэрозольных частиц) приводит к образованию турбулентного потока.

D.1.2.4 Передача результатов квалификационного тестирования

Не всегда необходимо проводить полную серию квалификационных испытаний на всех трубах, если уже доказано, что геометрически сходная конструкция соответствует квалификационным критериям, при условии, что была протестирована геометрически сходная труба или воздуховод (с пропорциональными критическими размерами) и было установлено, что место отбора проб соответствует требованиям хорошо смешанное местоположение. Критическими размерами являются те, которые связаны с компонентами системы подачи сточных вод, которые могут влиять на степень смешивания загрязняющих веществ в профиле скорости. Предварительное тестирование может быть проведено либо на трубе или воздуховоде в полевых условиях, либо на масштабной модели:

- произведение средней скорости на гидравлический диаметр подходящей трубы или воздуховода в шесть раз превышает гидравлический диаметр тестируемой трубы или воздуховода, а гидравлический диаметр подходящей трубы или воздуховода составляет не менее 250 мм в месте отбора проб. Числа Рейнольдса, основанные на гидравлическом диаметре как потенциальной трубы или воздуховода, так и тестируемой трубы или воздуховода, превышают 10 000 (см. Формулы D.1 и D.2 для примера выражений, которые можно использовать для вычисления чисел Рейнольдса).;

- измеренный профиль скорости в фактической трубе или воздуховоде должен соответствовать требованиям, предъявляемым к хорошо перемешанному местоположению;

- разница между скоростями CV двух систем составляет не более 5% CV;

- место отбора проб в подходящей трубе или воздуховоде размещается в геометрически аналогичном месте в тестируемой трубе.

Если эти требования к переносу выполнены, то место отбора проб во второй трубе или воздуховоде считается приемлемым. Стандарт ISO 2889 содержит дополнительные сведения и область применения по установлению условий хорошего смешивания в аналогичной трубе/воздуховоде.

D.1.3 Альтернативных подхода к демонстрации смешивания

Стрем (Ström) [58] первоначально разработал метод, использующий данные испытаний с использованием индикаторного газа и знание расположения отдельных пробоотборников зонда для измерения потерь частиц в зондах и трубах, но он также может быть использован для исследования последствий неполного смешивания загрязняющих веществ в выходящем воздухе.

Для определения местоположения для отбора проб могут использоваться другие подходы при условии, что точность методологии равна или превышает точность, основанную на критериях, приведенных в настоящем приложении. Например, в приложении, имеющем дело с отбором проб радиоактивных газов, может оказаться возможным ввести индикаторный газ в дымовую трубу с известным массовым расходом. Если массовый расход индикатора, выделяемого из пакета, основанный на использовании одноточечного пробоотборника в подходящем месте, покажет значение в пределах ±20% от массового расхода введенного индикатора, место отбора проб может считаться приемлемым. В такой ситуации может возникнуть необходимость продемонстрировать качество проб, полученных при различных скоростях потока (например, средней, высокой и низкой) дымового газа.

Численное моделирование вычислительной гидродинамики (CFD) вместо испытаний на смешивание требует решения профиля скорости, углового расхода и профиля индикаторного газа. Модель CFD полезна для визуализации и понимания поведения объемного потока в конечной выхлопной системе. Модель использует полностью разработанную трехмерную сетку с полной геометрической детализацией и включает в себя участки от последнего нарушения до точки выхода системы. Выходные результаты CFD напрямую зависят от качества входных данных модели. Чтобы результаты CFD были приемлемыми, перенос результатов квалификационного теста CFD и CV кандидата на скорость стека должен быть в пределах 5 процентных пунктов. Примеры методологий получения данных CFD приведены Барнеттом[5],[6] и[59] , Рекнагелем[52] и Виджаярагхаваном[62].

D.2 Когда следует проводить проверку работоспособности системы отбора проб

В некоторых случаях рекомендуется провести проверку работоспособности системы отбора проб (см. раздел 10).

D.3 Подходы к обходу проверки линии отбора проб

D.3.1 Общие положения

Методы проверки эффективности передачи пробы через сопла и транспортные системы делятся на четыре категории (см. также ISO 2889).:

– тестирование на месте;

– лабораторное моделирование;

– моделирование на основе скоростей осаждения и ресуспендирования, определенных в лаборатории;

– сочетание вышеперечисленного.

D.3.2 Примеры отбора проб на месте

Ю[65], Глиссмейер[19] и Роджерс[53] приводят примеры использования методов для испытаний на месте. Газообразный гексафторид серы (или газообразная закись азота) часто используется в качестве индикатора для определения места отбора пробы. Лейба[37], где для оценки передачи образцов использовались различные формы йода.

D.3.3 Лабораторное моделирование

Лабораторное моделирование более быстрое и удобное, чем тесты на месте. Маловероятно, что можно смоделировать целые системы, а воздействие поверхностных загрязнений в старых системах может существенно повлиять на реальную производительность.

Унрейн[61] и Эдсон[15] провели испытания на потерю радиоактивности в линии электропередачи для имитации пробоотборников воздуха, используемых на нескольких атомных электростанциях. Испытания охватывают диапазон характеристик пробоотборников воздуха, обычно наблюдаемых на реакторных площадках. Трубки для транспортировки образцов были изготовлены из нержавеющей стали марки 304 или 316, такой же чистой, как и полученная от дистрибьютора. Результаты этих и других тестов обобщены Глиссмейером[20].

D.3.4 Моделирование линейного осаждения образцов

Моделирование часто используется для оценки эффективности транспортных линий. Моделирование не полностью учитывает все аспекты производительности системы отбора проб, в частности адекватность смешивания загрязняющих веществ в плоскости отбора проб. Этот недостаток может быть преодолен в будущем, как проиллюстрировано Гилоу [18], который использовал трехмерную модель гидромеханики для определения потенциальных мест измерения расхода в трубопроводах отходящих газов электростанции. Они также сравнили результаты моделирования с данными о скорости прохождения.

SAIC[54] смоделировал передачу радиоактивного йода по нескольким линиям транспортировки образцов. Другие примеры обобщены Глиссмейером[20].

Приложение E

(информационное)

Методы измерения расхода через трубу или воздуховод

E.1 Введение

Способ определения объемного расхода q включает измерение скорости в конечном числе точек в канале, где каждая точка была выбрана в качестве центра тяжести элемента площади. Отношение, определяющее q, является:

q=v×A                                                                    (E.1)

Более подробное объяснение расчета расхода можно найти в стандарте 
ISO 2889:2010, приложение A.

Скорость потока q связана с плотностью воздуха ρ, которая существует в трубе или воздуховоде.Плотность рассчитывается по формуле идеального газа для сухого воздуха в соответствии с формулой (E.2):

ρ=pRa×T                                                                        (E.2)

Объемный расход при стандартных условиях, qstd, является параметром, который должен быть рассчитан для целей отчетности и анализа, и он связан с фактическим объемным расходом q посредством:

ρ*q=ρstd×qstd                                                               (E.3)

Затем расход при стандартных условиях может быть выражен по формуле (E.4) следующим образом:

qstd=q×TstdT×ppstd                                                               (E.4)

Как правило, установленное оборудование способно выполнять вышеуказанные расчеты для компенсации различных местоположений, где температура и давление могут отличаться от стандартных температуры и давления. Во время проектирования/монтажа эти параметры для конкретной температуры и давления на объекте должны быть предоставлены производителю для применения в оборудовании.

На практике q определяется на основе измерений скорости в точках пересечения, указанных в стандарте ISO 10780.

E.2 Особые указания по использованию стандарта ISO 10780 в системах отбора проб и воздуховодах установок, испускающих позитронный газ

E.2.1 Общие положения

Эталонный метод определения расхода воздуха через трубу или воздуховод, модифицированный по стандарту ISO 10780, был разработан для определения расхода в неядерных трубах и воздуховодах. Существует несколько различий между отбором проб из неядерных дымовых труб и воздуховодов и аналогами ядерных установок, которые необходимо принимать во внимание.

E.2.2 Трубки Пито

Трубка Пито S-образного типа была рекомендована с целью снижения риска закупорки пылью отверстий трубки Пито при проведении измерений в запыленной среде. Попадание пыли при измерении скорости в дымовой трубе или воздуховоде в атомной промышленности обычно не вызывает беспокойства, поэтому питостатические трубки типа Прандтля (тип L в стандарте ISO 10780) следует рассматривать в качестве эталонного устройства для отбора проб в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

E.2.3 Средняя молярная масса дымового газа

Газом в большинстве дымовых труб и воздуховодов установок по производству позитронного газа является вентиляционный воздух. В этом случае обычно нет необходимости определять среднюю молярную массу воздуха, М. Однако, если это необходимо, соответствующий метод можно найти в стандарте ISO 2889.

E.2.4 Тепловые анемометры и акустические расходомеры

Для применений, в которых используется тепловой анемометр или акустический расходомер, смотрите стандарт ISO 2889.

E.3 Преобразование данных измерений в одной точке или по одной линии в общий расход

E.3.1 Общие положения

Если непрерывные измерения скорости в одной точке с помощью трубки Пито используются для определения общего расхода через трубу в зависимости от времени, то результирующие данные должны включать поправочный коэффициент, учитывающий форму профиля скорости. Поправочный коэффициент определяется путем сравнения значений расхода, полученных с использованием метода одной точки, с данными эталонного метода, определенного в стандарте ISO 10780.

E.3.2 Трубка Пито

Поправочный коэффициент усреднения скорости для трубки Пито, Cpt, определяется в соответствии с формулой (E.5):

Cpt=qv×A                                                                      (E.5)

Обычно единственная точка располагается недалеко от центра воздуховода. Можно использовать несколько точек, и в этом случае значение v является средним значением из нескольких точек.

Скорость v непрерывно контролируется в течение периода, в течение которого проводится тестирование эталонного метода для определения поправочного коэффициента Cpt для усреднения скорости. Если значение v изменяется более чем на 5 % в ходе тестирования, данные следует отклонить и повторить тест. Если дымовая труба подвержена длительным колебаниям расхода, превышающим 25 %, следует провести дополнительные испытания при самом высоком расходе (если он превышает базовое условие более чем на 25 %) и самом низком рабочем расходе (если он отклоняется от базового условия более чем на 25 %) для установления значений поправочного коэффициента усреднения скорости в этих условиях. Можно использовать одно значение коэффициента коррекции расхода, если диапазон значений коэффициента коррекции расхода находится в пределах 7 % от базового условия. Если значения поправочного коэффициента при экстремальных условиях расхода превышают 7 % от базового условия, то должна быть установлена взаимосвязь между поправочным коэффициентом скорости и расходом.

Для определения значения поправочного коэффициента следует провести по крайней мере два повторных теста. При обычном использовании расход определяется по показаниям одноточечной трубки Пито с использованием:

q=Cpt×v×A                                                         (E.6)

Эта коррекция обычно выполняется и проверяется поставщиком оборудования при монтаже.

Библиография

[1] ANSTO 2008. Мониторинг окружающей среды и сточных вод на объектах ANSTO, 2006-2007 годы. ANSTO E-762, Австралийская организация ядерной науки и техники, Австралийское содружество, Лукас-Хайтс, Новый Южный Уэльс, Австралия (ANSTO 2008. Environmental and Effluent Monitoring at ANSTO Sites 2006-2007. ANSTO E-762, Australian Nuclear Science and Technology Organisation, Commonwealth of Australia, Lucas Heights, NSW, Australia).

[2] ANSI/ASME PTC 19.1:1985, Измерение неопределенности, часть 1. Американский национальный институт стандартов/Американское общество инженеров-механиков, Нью-Йорк, Нью-Йорк (ANSI/ASME PTC 19.1:1985, Measurement of Uncertainty, Part 1. American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers, New York, NY).

[3] Баллинджер М. Ю., Барнетт Дж. М., Глиссмейер Дж. А., Эдвардс Д. Л.2004. Оценка мест отбора проб для двух систем отбора проб воздуха с радионуклидами на основе требований ANSI/HPS, N13.1-1999. Физика здоровья, 86(4), 406-415 (Ballinger M. Y., Barnett J. M., Glissmeyer J. A., Edwards D. L.2004. Evaluation of Sampling Locations for Two Radionuclide Air-Sampling Systems Based on the Requirements of ANSI/HPS, N13.1-1999. Health Physics, 86(4), 406-415).

[4] Барнетт Дж. М. 2011. Концепции отбора проб радиоактивного воздуха в окружающей среде и мониторинга за ним. В: Экундайо Э., изд. Мониторинг окружающей среды. Интех, Риека, Хорватия. DOI: 10.5772/28533 (Barnett J. M. 2011. Concepts for Environmental Radioactive Air Sampling and Monitoring. In: Ekundayo E., ed. Environmental Monitoring. InTech, Rijeka, Croatia. DOI: 10.5772/28533).

[5] Барнетт Дж. М., Ю. Х.-Ю., Рекнагл К. П., Глиссмейер Дж. А. 2016. Моделирование и квалификация модифицированной единицы измерения выбросов для соответствия требованиям моделирования стека радиоактивных выбросов в атмосферу. Физика здоровья, 111(5), 432-441 (Barnett J. M., Yu X.-Y., Recknagle K. P., Glissmeyer J. A. 2016. Modeling and Qualification of a Modified Emission Unit for Radioactive Air Emissions Stack Modeling Compliance. Health Physics, 111(5), 432-441).

[6] Барнетт Дж. М., Ю. Х.-Ю., Саффилд С. Р., Рекнагл К. П. 2020. Моделирование точек отбора проб отфильтрованных сточных вод зданий в соответствии с квалификационными критериями. Прогресс в ядерной энергетике, 124:103338. DOI: 10.1016/j.pnucene.2020.103338 (Barnett J. M., Yu X.-Y., Suffield S. R., Recknagle K. P. 2020. Modeling Filtered Building Effluent Stack Sampling Points for Qualification Criteria. Progress in Nuclear Energy, 124:103338. DOI: 10.1016/j.pnucene.2020.103338).

[7] Браун Р.Х., Вобкенберг М.Л. 1989. Сборники проб газов и паров. В: С. В. Геринг., изд. Приборы для отбора проб воздуха: для оценки содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Американская конференция правительственных специалистов по промышленной гигиене, Inc., Цинциннати, Огайо, 7-е изд., 305-336 (Brown R.H., Woebkenberg M.L. 1989. Gas and Vapor Sample Collectors. In: S. V. Hering., ed. Air Sampling Instruments: for Evaluation of Atmospheric Contaminants. American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc., Cincinnati, OH, 7th Ed, 305-336).

[8] Кара И., Бонту Ф., Фонтейн Дж.-Р. 2014. Измерение воздушного потока, вызванного измерениями скорости. В: 16-й Международный конгресс по метрологии. EDP Sciences, Les Ulis Cedex A, Франция. Веб-конференция EPJ 77(00010),1-5 (Cara I., Bonthoux F., Fontaine J.-R. 2014. Measurement of Air Flow induced by Velocity Measurements. In: 16th International Congress of Metrology. EDP Sciences, Les Ulis Cedex A, France. EPJ Web of Conferences 77(00010),1-5).

[9] Кара И., Бонту Ф., Фонтейн Дж.-Р. 2014. Измерение воздушного потока, вызванного измерениями скорости. В: 16-й Международный конгресс по метрологии. EDP Sciences, Les Ulis Cedex A, Франция. Веб-конференция EPJ 77(00010),1-5 (Chandra S. 1992. Experimental Investigation into Operational Characteristics of a Shrouded Probe for Aerosol Sampling. Thesis, Department of Mechanical Engineering, Texas A&M University, College Station, TX).

[10] Чандра С., Макфарланд А. Р. 1995. Сравнение отбора проб аэрозоля с помощью закрытых и незащищенных зондов. Журнал Американской ассоциации промышленной гигиены, 56 (5), 459-466 (Chandra S., McFarland A. R. 1995. Comparison of Aerosol Sampling with Shrouded and Unshrouded Probes. American Industrial Hygiene Association Journal, 56(5), 459-466).

[11] Чандра С., Макфарланд А. Р. 1997. Характеристики зонда в оболочке: Работа с переменным расходом и эффект турбулентности свободного потока. Аэрозольная наука и технология 26, 111-126 (Chandra S., McFarland A. R. 1997. Shrouded Probe Performance: Variable Flow Operation and Effect of Free Stream Turbulence. Aerosol Science and Technology 26, 111-126).

[12] Ченг Ю. С., Ван К. С. 1981. Ламинарный поток в изгибах круглых труб. Атмосферная среда 15(3), 301-306 (Cheng Y. S., Wang C. S. 1981. Laminar Flow in Bends of Circular Pipes. Atmospheric Environment 15(3), 301-306).

[13] Клайн Дж. Э. 1991. Модель для транспортировки радиоактивного йода. Труды Американского ядерного общества, V64, CONF 911107, Американское ядерное общество, Ла Гранж, Иллинойс (Cline J. E. 1991. A Model for the Transport of Radioiodine. Transactions of the American Nuclear Society, V64, CONF 911107, American Nuclear Society, La Grange, IL).

[14] Кертис К.Э., гость А. 1986. Оценка эффективности систем отбора проб выхлопных газов и мониторинга на атомной электростанции "Брюс-А". В: M. W. First, изд. Материалы 19-й конференции DOE/NRC по ядерной очистке воздуха. NUREG/CP-0086, CONF-860820, Том 2, 1002-1018. Министерство энергетики США и Комиссия по ядерному регулированию США, Вашингтон, округ Колумбия (Curtis K.E., Guest A. 1986. Performance Evaluation of the Air Exhaust Sampling and Monitoring Systems at the Bruce-A Nuclear Generating Station. In: M. W. First, ed. Proceedings of the 19th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning Conference. NUREG/CP-0086, CONF-860820, Vol. 2, 1002-1018. U.S. Department of Energy and U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC).

[15] Эдсон Дж. Л., Дуче С. В., Ткачик Дж. В. 1987. Особенности переноса йода в системах мониторинга радиоактивности сточных вод. NUREG/CR-4786, EGG-2480.Комиссия по ядерному регулированию США от EG&G, Айдахо, Айдахо Фолс, ID (Edson J. L., Duce S. W., Tkaczyk J. W. 1987. Transport Behavior of Iodine in Effluent Radioactivity Monitoring Systems. NUREG/CR-4786, EGG-2480.U.S. Nuclear Regulatory Commission by EG&G, Idaho, Idaho Falls, ID).

[16] Айкхофф В., Куике К., Путц В., Нойманн Х. 1980. Необходимость изокинетического отбора проб паров и газообразных выбросов. ((Необходимость изокинетического отбора проб паровых и газообразных выбросов). Пыль - Рейн. Воздушная, 40, № 3 (Eickhoff W., Quicke C., Putz W., Neumann H. 1980. Die Notwendigkeit der isokinetischen Probeentnahme von dampf- und gasförmige Emissionen. ((The need of isokinetically sampling of vapour and gaseous emissions). Staub - Reinh. Luft, 40, Nr. 3).

[17] Джардина М., Томарчио Э., Греко Д. 2015. Анализ концентрации радионуклидов в воздухе, выбрасываемом через дымовую трубу предприятия по производству радиофармацевтических препаратов на базе медицинского циклотрона. Радиационная физика и химия, 116, 368-372 (Giardina M., Tomarchio E., Greco D. 2015. Analysis of Radionuclide Concentration in Air Released Through the Stack of a Radiopharmaceutical Production Facility Based on a Medical Cyclotron. Radiation Physics and Chemistry, 116, 368-372).

[18] Гилоу Р.Л., Макнами М.Р. 1993. Численный контроль расхода дымовых газов для систем непрерывного мониторинга выбросов. Представлен на собрании группы пользователей CEM, 13-15 апреля 1993 г., Балтимор, Мэриленд (Gielow R.L., McNamee M.R. 1993. Numerical Flue Gas Flow Monitoring for Continuous Emissions Monitoring Applications. Presented at the CEM Users Group Meeting, 13-15 April 1993, Baltimore, MD).

[19] Глиссмейер Дж.А., Дэвис У.Э. 1998. Калибровка стекового пробоотборника. В: M. W. First, изд. Первые материалы 25-й конференции DOE/NRC по ядерной очистке воздуха. NUREG CP-016, Conf-980803, 251-267. Министерство энергетики США, Вашингтон, округ Колумбия (Glissmeyer J.A., Davis W.E. 1998. Stack Sampler Calibrations. In: M. W. First, ed. First Proceedings of the 25th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference. NUREG CP-016, Conf-980803, 251-267. U.S. Department of Energy, Washington, DC).

[20] Глиссмейер Дж. А., Семель Г. А. 1991. Определение потерь в трубопроводе для систем отбора проб воздуха. NUREG/ CR-4757. Комиссия по ядерному регулированию США, Вашингтон, округ Колумбия (Glissmeyer J. A., Sehmel G. A. 1991. Line Loss Determination for Air Sampler Systems. NUREG/ CR-4757. U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC).

[21] Гормли П. Г., Кеннеди М. 1949. Диффузия из потока, протекающего по цилиндрической трубе. Прок Королевской Ирландской академии, 52А-136-169 (Gormley P. G., Kennedy M. 1949. Diffusion from a Stream Flowing Through a Cylindrical Tube. Proc Royal Irish Acad., 52A-136-169).

[22] Хан Т., О'Нил Д. Л., Ортис С. А. 2007. Универсальная система смешивания с тройником и нагнетательной камерой для одноточечного отбора проб аэрозоля в трубах и воздуховодах. Физика здоровья, 92(1), 40-49 (Han T., O’Neal D. L., Ortiz C. A. 2007. A Generic-Tee-Plenum Mixing System for Application to Single Point Aerosol Sampling in Stacks and Ducts. Health Physics, 92(1), 40-49).

[23] Хикки Э. Э., Штетцель Г. А., Олсен П.С. 1991. Отбор проб воздуха на рабочем месте. NUREG-1400. Комиссия по ядерному регулированию США, Вашингтон, округ Колумбия (Hickey E. E., Stoetzel G. A., Olsen P.C. 1991. Air Sampling in the Workplace. NUREG-1400. U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC).

[24] IEC 60761-1:2002, Оборудование для непрерывного мониторинга радиоактивности в газообразных отходах — Часть 1: Общие требования (IEC 60761-1:2002, Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents — Part 1: General requirements).

[25] ISO 10780, Выбросы от стационарных источников — Измерение скорости и объемного расхода газовых потоков в трубопроводах (ISO 10780, Stationary source emissions — Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams in ducts).

[26] ISO 11929-1:2019, Определение пределов характеристик (порог принятия решения, предел обнаружения и пределы интервала покрытия) для измерений ионизирующего излучения — Основы и применение — Часть 1: Элементарные приложения (ISO 11929-1:2019, Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation — Fundamentals and application — Part 1: Elementary applications).

[27] ISO 2889:2010, Отбор проб радиоактивных материалов, находящихся в воздухе, из дымовых труб и воздуховодов ядерных установок (ISO 2889:2010, Sampling airborne radioactive materials from the stacks and ducts of nuclear facilities).

[28] Руководство ISO/IEC 98-3, Неопределенность измерений — Часть 3: Руководство по выражению неопределенности в измерениях (GUM: 1995) (ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995)).

[29] ISO/TR 22930-2:2019, Оценка эффективности непрерывных воздушных мониторов — Часть 2: Воздушные мониторы, основанные на методах сквозного отбора проб без накопления (ISO/TR 22930-2:2019, Evaluating the performance of continuous air monitors — Part 2: Air monitors based on flow-through sampling techniques without accumulation).

[30] Руководство ISO/IEC 98-3-1:2008, Оценка данных измерений — Дополнение 1 к “Руководству по выражению неопределенности в измерениях” — Распространение распределений с использованием метода Монте-Карло, (JGCM 101:2008) (ISO/IEC Guide 98-3-1:2008, Evaluation of measurement data — Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” — Propagation of distributions using a Monte Carlo method, (JGCM 101:2008)).

[31] Джейкобсон М. С., Стейхен Р. А., Пеллер П. Дж., 2012. ПЭТ-радиохимия и радиофармацевтика. В: Пеллер П., Субраманьям Р., Гермази А., ред. ПЭТ-КТ и ПЭТ-МРТ в онкологии – Практическое руководство. Берлин, Германия: Спрингер-Верлаг, 19-30 (Jacobson M. S., Steichen R. A., Peller P. J., 2012. PET Radiochemistry and Radiopharmacy. In: Peller P., Subramaniam R., Guermazi A., eds. PET-CT and PET-MRI in Oncology – A Practical Guide. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 19-30).

[32] Кабат М.Дж. 1983. Осаждение переносимых по воздуху частиц радиоактивного йода на поверхности металлов и пластмасс. В: M. W. First, изд. Материалы 17-й конференции Министерства энергетики по очистке воздуха. CONF-820833. Министерство энергетики США, Вашингтон, округ Колумбия (Kabat M.J. 1983. Deposition of Airborne Radioiodine Species on the Surface of Metals and Plastics. In: M. W. First, ed. Proceedings of the 17th DOE Air Cleaning Conference. CONF-820833. U.S. Department of Energy, Washington, DC).

[33] Картик В. В., Макфарланд А.Р.2004. , Метод количественной оценки утечки с использованием гексафторида серы в качестве индикаторного газа. Физика здоровья, 86(6), 613-618 (Karthik V. V., McFarland A.R.2004. , A Leak Quantification Method Using Sulfur Hexafluoride as a Tracer Gas. Health Physics, 86(6), 613-618).

[34] Клек Дж. Х., Бенедикт С. Х., Кук Дж. С., Бердсолл Р. Л., Сатьямурти Н.1991. , Оценка газообразных выбросов 18F при производстве 18F-фтордезоксиглюкозы. Физика здоровья, 60(5), 657-660 (Kleck J. H., Benedict S. H., Cook J. S., Birdsall R. L., Satyamurthy N.1991. , Assessment of 18F Gaseous Releases During the Production of 18F-Fluorodeoxyglucose. Health Physics, 60(5), 657-660).

[35] Ковач Дж.Л. 1980. Эволюция современного состояния контроля за радиоактивным йодом. В: M. W. First, изд. Материалы 16-й конференции Министерства энергетики по ядерной очистке воздуха. CONF-80138. Министерство энергетики США, Вашингтон, округ Колумбия (Kovach J.L. 1980. The Evolution of the Current State of Radioiodine Control. In: M. W. First, ed. Proceedings of the 16th DOE Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference. CONF-80138. U.S. Department of Energy, Washington, DC).

[36] Ковач Дж.Л. 1992. Параметрические исследования удаления радиоактивного йода, йодистого водорода и йодистого метила. В: M. W. First, изд. Материалы 22-й конференции DOE/NRC по ядерной очистке и обработке воздуха. CONF-9020823. Министерство энергетики США, Вашингтон, округ Колумбия (Kovach J.L. 1992. Parametric Studies of Radioactive Iodine, Hydrogen Iodide and Methyl Iodide Removal. In: M. W. First, ed. Proceedings of the 22nd DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference. CONF-9020823. U.S. Department of Energy, Washington, DC).

[37] Лейба Р. Дж., Швабахер Дж.Р. 1961. Итоговый отчет ORNL #3039 Исследование по мониторингу стека. W.O.N. 126-100-4990, Tracerlab Inc., Ричмонд, Калифорния, подготовлен для Union Carbide Nuclear в рамках субподряда Union Carbide № 2027, Ок-Ридж, Теннесси (Leuba R. J., Schwabacher J.R. 1961. Final Report ORNL #3039 Stack Monitoring Study. W.O.N. 126-100-4990, Tracerlab Inc., Richmond, CA, prepared for Union Carbide Nuclear, under Union Carbide Subcontract No. 2027, Oak Ridge, TN).

[38] Леонард К. С. 2007. Наилучшие практические методы радиологического мониторинга окружающей среды. Бристоль, Великобритания: Агентство по охране окружающей среды. Научный отчет – SC030308/SR (Leonard K. S. 2007. Best Practice Techniques for Environmental Radiological Monitoring. Bristol, U.K.: Environment Agency. Science Report – SC030308/SR).

[39] Лодж Джей Пи Младший, 1988 год. Глава 26 – Контроль качества отбора проб и анализа. В: Методы отбора проб и анализа воздуха. 3-е изд., Бока-Ратон, Флорида: CRC Press, Lewis Publishers (Lodge J. P.Jr, 1988. Chapter 26 – Quality Control for Sampling and Analysis. In: Methods of Air Sampling and Analysis. 3rd Ed., Boca Raton, FL.: CRC Press, Lewis Publishers).

[40] Майелло М. Л., Гувер М. Д., 2011. Методы отбора проб радиоактивного воздуха. Бока-Ратон, Флорида: CRC Press, Taylor & Francis Group (Maiello M. L., Hoover M. D., 2011. Radioactive Air Sampling Methods. Boca Raton, FL.: CRC Press, Taylor & Francis Group).

[41] Марулис М., Дин Дж., Спайроу Н. М.2007. , Возможность использования пропорциональных газовых счетчиков в качестве основного стандарта для позитронных излучателей в газе. Ядерные приборы и методы в физических исследованиях A, 580, 660-662 (Maroulis M., Dean J., Spyrou N. M.2007. , Feasibility of Using Proportional Gas Counters as a Primary Standard for Positron Emitters in Gas. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 580, 660-662).

[42] Макфарланд А. Р. 1998. Методика отбора проб отработанного воздуха из дымовых труб и воздуховодов атомной промышленности. ЛА-УР-96-2958. Лос-Аламосская национальная лаборатория, Лос-Аламос, Нью-Йорк (McFarland A. R. 1998. Methodology for Sampling Effluent Air from Stacks and Ducts of the Nuclear Industry. LA-UR-96-2958. Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM).

[43] Макфарланд А. Р., Ананд Н. К., Ортис С. А., Гупта Р., Чандра С.1999. , Универсальная система смешивания для достижения условий, подходящих для одноточечного репрезентативного отбора проб воздуха из сточных вод. Физика здоровья, 76(1), 17-26 (McFarland A. R., Anand N. K., Ortiz C. A., Gupta R., Chandra S.1999. , A Generic Mixing System for Achieving Conditions Suitable for Single Point Representative Effluent Air Sampling. Health Physics, 76(1), 17-26).

[44] Макфарланд А. Р., Гупта Р., Ананд Н. К.1999. , Пригодность мест отбора проб воздуха после изгибов и статических смесительных элементов. Физика здоровья, 77(6), 703-712 (McFarland A. R., Gupta R., Anand N. K.1999. , Suitability of Air Sampling Locations Downstream of Bends and Static Mixing Elements. Health Physics, 77(6), 703-712).

[45] Макфарланд А. Р., Ортиз С. А., Мур М. Э., Деотт Р. Э.младший, Сомасундарам А.1989., Зонд для отбора проб аэрозоля в оболочке. Наука об окружающей среде. Технол., 23, 1487-1492 (McFarland A. R., Ortiz C. A., Moore M. E., DeOtte R. E.Jr, Somasundaram A.1989. , A Shrouded Aerosol Sampling Probe. Environ. Sci. Technol., 23, 1487-1492).

[46] Моффат Р. Дж.1988. , Описывающий неопределенности в экспериментальных результатах. Экспериментальная наука о теплоте и жидкости, 1, 3-17 (Moffat R. J.1988. , Describing Uncertainties in Experimental Results. Experimental Thermal and Fluid Science, 1, 3-17).

[47] NCRP 169. 2010 Разработка эффективных программ радиологического мониторинга сточных вод и экологического надзора. Национальный совет по радиационной защите и измерениям, Бетесда, Мэриленд (NCRP 169. 2010 Design of Effective Radiological Effluent Monitoring and Environmental Surveillance Programs. National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD).

[48] NCRP 62. 1979. Тритий в окружающей среде. Национальный совет по радиационной защите и измерениям, Бетесда, Мэриленд (NCRP 62. 1979. Tritium in the Environment. National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD).

[49] Оливейра А. Э., Ивахара А., Сильва К. Дж., Круз П. А. Л., Поледна Р., Сильва Р. Л., Ларанхейра А. С., Дельгадо Х. У., Таухата Л., Лурейро Х. С., Толедо Б. С., Брагиролли А. М. С., Андраде Э. А. Л., Сильва Х. Л., Эрнандес Х. О. К., Валенте Э. С., Далле Х. М., Алмейда В. М., Сильва Т. Г., Фрагозо М. С. Ф., Оливейра М. Л., Насименто Э. С. С., Оливейра Э. М., Эррериас Р., Соуза А. А., Бамбалас Э., Брузинга В. А.2016. , Прослеживаемость от государственных производителей радиофармпрепаратов при измерении 18F в Бразилии. Применяемое излучение и изотопы, 109, 236-241 (Oliveira A. E., Iwahara A., Silva C. J., Cruz P. A. L., Poledna R., Silva R. L., Laranjeira A. S., Delgado J. U., Tauhata L., Loureiro J. S., Toledo B. C., Braghirolli A. M. S., Andrade E. A. L., Silva J. L., Hernandes H. O. K., Valente E. S., Dalle H. M., Almeida V. M., Silva T. G., Fragoso M. C. F., Oliveira M. L., Nascimento E. S. S., Oliveira E. M., Herrerias R., Souza A. A., Bambalas E., Bruzinga W. A.2016. , Traceability From Governmental Producers of Radiopharmaeuticals in Measuring 18F in Brazil. Applied Radiation and Isotopes, 109, 236-241).

[50] Оуэр Э., Панкхерст Р. С., 1977. Измерение расхода воздуха. 5-е Изд. Оксфорд, Англия: Пергамон Пресс (Ower E., Pankhurst R. C., 1977. The Measurement of Air Flow. 5th Ed. Oxford, England: Pergamon Press).

[51] Пляшяк П. С., Ким К. К., Гугинс С. В., Мейер У. С.младший 1993 г. , Ограничения выбросов радиоактивных газов, измерение и минимизация на установке ПЭТ/циклотрон. Ядерные приборы и методы в физических исследованиях B, 79, 942-944 (Plascjak P. S., Kim K. K., Googins S. W., Meyer W. C.Jr 1993. , Gaseous Radioactive Effluent Restrictions, measurement, and minimization at a PET/Cyclotron Facility. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 79, 942-944).

[52] Рекнагл К. П., Йокуда С. Т., Баллинджер М. Ю., Барнетт Дж. М.2009. , Масштабные испытания и моделирование смешивания в местах отбора проб сточных вод. Физика здоровья, 96 (2), 164-174 (Recknagle K. P., Yokuda S. T., Ballinger M. Y., Barnett J. M.2009. , Scaled Tests and Modeling of Effluent Stack Sampling Location Mixing. Health Physics, 96(2), 164-174).

[53] Роджерс Дж. С., Фэйрчайлд С. И., Вуд Г. О., Ортиз С. А., Муйшондт А., Макфарланд А. Р.1996. , Отбор проб аэрозоля в одной точке: оценка смешивания и производительности зонда в ядерной установке. Физика здоровья, 70(1), 25-35 (Rodgers J. C., Fairchild C. I., Wood G. O., Ortiz C. A., Muyshondt A., McFarland A. R.1996. , Single Point Aerosol Sampling: Evaluation of Mixing and Probe Performance in a Nuclear Stack. Health Physics, 70(1), 25-35).

[54] SAIC-90/1358. 1991. Оценка линий отбора проб и мониторинга. Международная корпорация научных приложений, Роквилл, Мэриленд, подготовила демонстрационный проект для Уэст-Вэлли по контракту 19-32662-C-DP, West Valley Nuclear Services Company, Уэст-Вэлли, Нью-Йорк (SAIC-90/1358. 1991. Evaluation of Sampling and Monitoring Lines. Science Applications International Corporation, Rockville, MD, Prepared for West Valley Demonstration Project under Contract 19-32662-C-DP, West Valley Nuclear Services Company, West Valley, NY).

[55] Швендиман Л. С., Глиссмейер Дж. А., 1976. Исследование соответствия системы отбора проб газообразных сточных вод и мониторинга промежуточным критериям – Дымоход 269-B-10, установка для инкапсуляции отходов и их хранения. PNL-8550, Ричленд, Вашингтон: Баттелл – Тихоокеанские северо-западные лаборатории (Schwendiman L. C., Glissmeyer J. A., 1976. A Study of the Compliance of the Gaseous Effluent Sampling and Monitoring System with Interim Criteria – 269-B-10 Stack, Waste Encapsulation and Storage Facility. PNL-8550, Richland, WA.: Battelle – Pacific Northwest Laboratories).

[56] Сео Ю., Макфарланд А. Р., Ортиз С. А., О'Нил Д. Л.2006., Смешивание в квадратном и прямоугольном воздуховодах относительно выбора мест для экстрактивного отбора проб газообразных загрязнителей. Физика здоровья, 91(1), 47-57 (Seo Y., McFarland A. R., Ortiz C. A., O’Neal D. L.2006. , Mixing in a Square and a Rectangular Duct Regarding Selection of Locations for Extractive Sampling of Gaseous Contaminants. Health Physics, 91(1), 47-57).

[57] Стрем Л.Х., Хесбель Р., 1977. На месте проводятся испытания мониторов для контроля аэрозольных выбросов из реактора. В: Материалы Международного симпозиума по мониторингу радиоактивных выбросов в атмосферу и жидкости с ядерных установок. МАГАТЭ-SM-217/27. Вена, Австрия: Международное агентство по атомной энергии (Ström L.H., Hesböl R., 1977. In Place Testing of Monitors for Airborne Reactor Effluents. In: Proceedings of the International Symposium on the Monitoring of Radioactive Airborne and Liquid Releases from Nuclear Facilities. IAEA-SM-217/27. Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency).

[58] Стрем Л.Х. 1996. Тестирование эффективности отбора проб с помощью монитора стека атомной электростанции. В: 24-я конференция DOE/NRC по ядерной очистке и обработке воздуха. 15-18 июля 1996 года, Портленд, Орегон (Ström L.H. 1996. Testing the sampling efficiency of a nuclear power station stack monitor. In: 24th DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference. 15-18 July 1996, Portland, OR).

[59] Тан Ю., Го Б.2011. , Вычислительное гидродинамическое моделирование переноса и осаждения аэрозолей. Перед. Экологический. Научный. Двигатель. Китай, 5(3), 362-377 (Tang Y., Guo B.2011. , Computational Fluid Dynamics Simulation of Aerosol Transport and Deposition. Front. Environ. Sci. Engine. China, 5(3), 362-377).

[60] Томарчио Э., 2012. Анализ выбросов в атмосферу из центра по производству радиофармпрепаратов для домашних животных на основе циклотрона. В: Материалы IRPA-13, 13-18 мая 2012 г. Р08.16. Полный текст статьи, Глазго, Великобритания (Tomarchio E., 2012. Analysis of Air Discharges from a PET Radiopharmaceuticals Production Center Based on a Cyclotron. In: Proceedings of IRPA-13, 13-18 May 2012. P08.16. Full Paper, Glasgow, UK).

[61] Рейн П.Дж., Пеллетье С.А., Клайн Дж.Э., Вуаллек П.Г., 1985. Передача радиоактивного йода по линиям отбора проб. В: M. W. First, изд. Материалы 18-й конференции Министерства энергетики по обращению с ядерными воздушно-капельными отходами и очистке воздуха. CONF-840806, 116-125. Министерство энергетики США, Вашингтон, округ Колумбия (Unrein P.J., Pelletier C.A., Cline J.E., Voilleque P.G., 1985. Transmission of Radioiodine Through Sampling Lines. In: M. W. First, ed. Proceedings of the 18th DOE Nuclear Airborne Waste Management and Air Cleaning Conference. CONF-840806, 116-125. U.S. Department of Energy, Washington, DC).

[62] Усман С., Патил А.2018. , Время простоя детектора излучения и накопление: обзор состояния науки. Ядерная энергетика и технологии, 50, 1006-1016. DOI: 10.1016/j.net.2018.06.014 (Usman S., Patil A.2018. , Radiation Detector Deadtime and Pile Up: A Review of the Status of Science. Nuclear Energy and Technology, 50, 1006-1016. DOI: 10.1016/j.net.2018.06.014).

[63] Виджаярагхаван В.К., 2006. Численное моделирование переноса частиц в турбулентном потоке и экспериментальное исследование отбора проб аэрозоля. Диссертация, Техасский университет A&M, Колледж-Стейшн, Техас (Vijayaraghaven V.K., 2006. Numerical Modeling of Species Transport in turbulent Flow and Experimental Study on Aerosol Sampling. Dissertation, Texas A&M University, College Station, TX).

[64] Винсент Дж. Х., Стивенс Д. С., Марк Д., Маршалл М., Смит Т. А.1986. , О характеристиках аспирации тонкостенных аэрозольных пробоотборников большого диаметра при ориентации по ветру. J. Aerosol Sci., 17 (2), 211-224 (Vincent J. H., Stevens D. C., Mark D., Marshall M., Smith T. A.1986. , On the Aspiration Characteristics of Large-Diameter, Thin-Walled Aerosol Sampling Probes at Yaw Orientations with Respect to the Wind. J. Aerosol Sci., 17(2), 211-224).

[65] Ю. Х.-Ю., Барнетт Дж. М., Амидан Б. Г., Рекнагл К. П., Флаэрти Дж. Э., Антонио Э. Дж., Глиссмейер Дж. А.2018. , Снижение последствий глобального потепления при тестировании однородности газов ANSI/ HPS N13.1. Атмосферная среда, 176, 40-46 (Yu X.-Y., Barnett J. M., Amidan B. G., Recknagle K. P., Flaherty J. E., Antonio E. J., Glissmeyer J. A.2018. , Reducing Global Warming Impacts of ANSI/HPS N13.1 Gaseous Uniformity Testing. Atmospheric Environment, 176, 40-46).

МКС 13.030.30; 13.280 (IDT) Ключевые слова: Мониторинг, сточные воды, радионуклид, очистное оборудование, байпасная система

МКС 13.030.30; 13.280 (IDT) Ключевые слова: Мониторинг, сточные воды, радионуклид, очистное оборудование, байпасная система

РАЗРАБОТЧИК

ТОО «НТП Kazecotech»

| Генеральный директор | Андреев В.И. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента технического регулирования | Абишев Т.М. |