Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 6

Крышки из комбинаций алюминия и пластика для флаконов для инъекций

СТ РК ISO 8362-6 – 20_

(ISO 8362-6:2010 Injections containers and accessories – Part 6: Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8362-6:2010 Injections containers and accessories – Part 6: Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 6. Крышки из комбинаций алюминия и пластика для флаконов для инъекций)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Трансфузионное, инфузионное и инъекционное оборудование для медицинского и фармацевтического использования»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Типы крышек	2

4	Размеры и допуски	2

4.1	Размеры	2

4.2	Допуски	2

5	Обозначение	3

6	Требования	3

6.1	Общие требования	3

6.2	Усилия, необходимые для удаления лепестка	3

7	Упаковка	4

8	Маркировка	4

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным междынародным стандартам	5

Введение

Материалы, из которых производят первичную упаковку для инъекционных лекарственных форм (включая эластомерные материалы для пробок), представляют собой первичные упаковочные материалы, пригодные для хранения инъекционных лекарственных препаратов до момента их введения пациенту. Однако рассматриваемые в настоящем стандарте алюминиевые колпачки не относят к первичной упаковке, которая находится в непосредственном контакте с лекарственными препаратами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 6

Крышки из комбинаций алюминия и пластика для флаконов для инъекций

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к крышкам из комбинаций алюминия и пластика для флаконов для инъекций, произведенных по ISO 8362-1 и ISO 8362-4.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 2768-1:1989 General tolerances – Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (Допуски общие. Часть 1. Допуски на линейные и угловые размеры без специального указания допусков).

ISO 22081:2021, Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – General geometrical specifications and general size specifications (Геометрические характеристики изделий (GPS). Назначение геометрических допусков. Общие геометрические характеристики и общие размерные характеристики).

ISO 8362-3:2001, Injection containers and accessories – Part 3: Aluminium caps for injection vials (Емкости для инъекционных лекарственных средств и принадлежности к ним. Часть 3. Алюминиевые колпачки для инъекционных флаконов).

ISO 8872:2022 Aluminium caps and aluminium/plastic caps for infusion bottles and injection vials General requirements and test methods (Колпачки алюминиевые или алюминиево-пластиковые для бутылок для инфузий и флаконов для инъекций. Общие требования и методы испытаний).

ISO 8872:2003* Aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles – General requirements and test methods (Колпачки алюминиевые для флаконов для трансфузий, инфузий и инъекций. Общие требования и методы испытаний)

- Типы крышек

Выпускают крышки следующих типов:

- тип ZB – крышка алюминиевая с отверстием в центре и пластмассовым элементом;

- тип ZD – крышка алюминиевая с полностью отрывным лепестком и пластмассовым элементом.

- Размеры и допуски

Размеры

Колпачки с любым вариантом исполнения верхней части (плоские, кольцеобразные или другие) должны соответствовать размерам, приведенным на рисунке 1 и в таблице 1.

Примечание – Формы колпачков, указанные на рисунке 1, приведены в справочных целях.

Допуски

Допуски должны соответствовать ISO 2768-1 и ISO 22081.

Размеры в миллиметрах

Тип ZB                                                                           Тип ZD

Условные обозначения:

- – пластмассовый элемент;

- – алюминиевый колпачок по ISO 8362-3;

- – линия отметки.

Рисунок 1 – Форма крышки

Таблица 1 – Размеры колпачка

Размеры в миллиметрах

| Номи- нальный размер | d₁ +0,1 0 | d₂ᵃ |  | d₃ᵇ |  | eᶜ |  | h₁ ±0,2 | h₂ᵈ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |  | мин. | макс. |
| 13 | 13,3 | 15 | 16 | 3 | 8 | 0,168 | 0,242 | 6,3 | 7,3 | 8,4 |
| 20 | 20,3 | 22,2 | 23,2 | 6 | 10 |  |  | 7,3 | 8,7 | 9,8 |
| ______________ а) диаметр d₂ должен быть согласован между производителем и потребителем. Диаметр не должен отличаться от номинального значения более чем на ± 0,25 мм. Пределы указаны без допусков. b) после удаления пластмассового элемента. c) толщина е должна быть согласована между производителем и потребителем. Толщина не должна отличаться от номинального значения более чем на ± 0,022 мм. Пределы указаны без допусков. d) высота h₂ должна быть согласована между производителем и потребителем. Высота не должна отличаться от номинального значения более чем на ± 0,3 мм. Пределы указаны без допусков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Обозначение

Крышки из алюминия и пластмассы обозначают согласно типу; условное обозначение должно содержать слово «колпачок», обозначение настоящего стандарта, за которым следуют буквы обозначения типа и номинальный размер колпачка.

Например, комбинированный колпачок из алюминия и пластмассы типа ZD, номинального размера 13, соответствующий настоящему стандарту, обозначают следующим образом:

Крышка СТ РК ISO 8362-6 – ZD – 13

- Требования

Общие требования

6.1.1 Алюминиевые крышки должны соответствовать ISO 8362-3.

6.1.2 Пластмассовые элементы и комбинация пластмассового элемента и алюминиевого колпачка должны соответствовать ISO 8272.

6.1.3 Конструктивные элементы во внутреннем пространстве алюминиевой крышки не должны препятствовать обжиму флакона (герметизации).

Усилия, необходимые для удаления лепестка

6.2.1 Максимальное усилие, прилагаемое для отрывных элементов, не должно превышать значения, указанные в таблице 2.

6.2.2 Проверяемое при входном контроле минимальное значение усилия, необходимое для удаления лепестка, должно быть согласовано между производителем и потребителем. Колпачки также должны выдерживать процесс стерилизации согласно

ISO 8872:2003, 5.1.

Таблица 2 – Усилие, необходимое для полного удаления пластмассового элемента и отрывного лепестка

Усилие указано в ньютонах

| Номинальный размер | Усилие для удаления пластмассового элемента (в соответствии с ISO 8272), макс. | Усилие для полного удаления отрывного лепестка (в соответствии с ISO 8872), макс. |
| --- | --- | --- |
| 13 | 25 | 30 |
| 20 | 35 | 40 |

- Упаковка

Упаковка должна соответствовать требованиям, приведенным в ISO 8872.

- Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям, приведенным в ISO 8872 и                 разделе 5 настоящего стандарта в отношении обозначения.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2768-1:1989 General tolerances – Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (Допуски общие. Часть 1. Допуски на линейные и угловые размеры без специального указания допусков). | IDT | ГОСТ 30893.1–2002 (ISO 2768-1–89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками |

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: КИМ, первичная упаковка, лекарственные препараты, крышки комбинированные из алюминия и пластмассы

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: первичная упаковка, лекарственные препараты, крышки из комбинаций алюминия и пластика

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |

* Действует только для датированной ссылки.

Проект, редакция 1