Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Часть 2

Идентификация и характеристика

СТ РК ISO 8871-2–20__

(ISO 8871-2:2020 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 2: Identification and characterization, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8871-2:2020 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 2: Identification and characterization  (Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения. Часть 2. Идентификация и характеристика)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Трансфузионное, инфузионное и инъекционное оборудование для медицинского и фармацевтического применения»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Исследование	3

4.1	Общая часть	3

4.2	Твердость	3

4.3	Плотность	3

4.4	Зола	3

4.5	Инфракрасный спектр	3

4.6	Деформация при сжатии	4

4.7	Набухание	4

4.8	Идентификация методом газовой хроматографии	4

4.9	Обнаружение летучих веществ газовой хроматографией	4

4.10	Определение остаточной влаги	4

4.11	Идентификация метод термогравиметрического анализа (ТGА)	5

4.12	Определение веществ, экстрагируемых при автоклавировании	5

5	Приготовление проб для исследования	5

5.1	Обработка перед исследованием	5

5.2	Число образцов, необходимых для исследования	5

6	Реагенты и материалы	5

Приложение А (информационное) Идентификация эластомерного материала методом IR-спектроскопии пиролизата	6

Приложение B (информационное) Определение деформации при сжатии	8

Приложение С (информационное) Набухание в маслах	10

Приложение D (информационное) Идентификация методом газовой хроматографии	12

Приложение E (информационное) Анализ летучих компонентов методом газовой хроматографии	14

Приложение F (информационное) Определение остаточной влаги	16

Приложение G (информационное) Идентификация методом термальной гравиметрии (TG)	17

Приложение H (информационное) Идентификация методов многократного нарушенного полного внутреннего отражения в инфракрасной области (ATR)	20

Библиография	22

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	23

Введение

Эластомерные детали, указанные в серии ISO 8871, производятся из резины. Однако резина не уникальное образование, поскольку состав резиновых материалов может значительно различаться. Базовый эластомер и тип вулканизации имеют большое влияние на основные характеристики человека, резиновый материал, а также такие добавки, как наполнители, смягчители и пигменты. Они могут иметь существенное влияние на общие свойства. Полимерные покрытия или пленки часто наносятся как на всю, так и на частичную поверхность. Поверхность(и) резинового компонента для придания определенных физических или химических свойств. Эффективность, чистота, стабильность и безопасное обращение с лекарственным препаратом могут быть ухудшены во время производства, хранение и администрирование, если используемая резиновая деталь не была правильно выбрана и проверена.

ISO 8871 состоит из следующих частей под общим заглавием «Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей»:

Часть 1 – Вещества, экстрагируемые при автоклавировании;

Часть 2 – Идентификация и описание;

Часть 3 – Определение числа отделившихся частиц;

Часть 4 – Биологические требования и методы исследований;

Часть 5 – Функциональные требования и испытания.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Часть 2

Идентификация и характеристика

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт определяет процедуры деидентификации и характеристики, применимые к устаревшим методам, включая пробки с покрытием, используемым в емкостях для лекарств и медицинских изделиях.

Процедуры физических и химических исследований, обозначенные в настоящем стандарте, позволяют определить типичные характеристики резиновых материалов и могут служить основанием для соглашений между изготовителем и потребителем относительно постоянства продукта в последующих поставках.

Выбирают подходящий комплекс исследований в зависимости от типа резины и ее применения.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 48-4:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness – Part 4: Indentation hardness by durometer method (Shore hardness) (Резина и термопласты. Определение твердости. Часть 4. Метод вдавливания с применением дюрометра (твердость по Шору))

ISO 247-1:2018 Rubber – Determination of ash – Part 1: Combustion method (Каучук и резина. Определение золы. Часть 2. Термогравиметрический метод (TGA))

ISO 2781:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of density (Резина, вулканизированная или термоэластопласты. Определение плотности)

ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical                use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 1. Вещества, экстрагируемые при автоклавировани)

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание – ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в  стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Барьерное покрытие (barrier coating): Слой другого полимера, полностью или частично покрывающий эластомерную часть для уменьшения миграции, проникновения и/или взаимодействия веществ каучукового компонента с лекарственным препаратом и наоборот.

Примечания

1 Покрытие может быть нанесено различными методами, такими как распыление, галтовка или осаждение из паровой фазы жидкости или пара на резиновый компонент или ламинирование пленки на эластомерную поверхность в процессе формования.

2 Наличие покрытия можно проверить с помощью метода испытаний, в соответствии с приложением H.

3.2 Эластомер (elastomer): Базовый полимер, который превращается в каучук путем вулканизации.

3.3  Смазочное покрытие (lubrication coating): Слой другого полимера, полностью или частично покрывающий эластомерную часть для обеспечения функциональности конечной системы закрытия контейнера.

Примечания

1 Определенные смазочные покрытия также можно использовать для устранения необходимости использования силиконового масла в системе закрытия контейнера и/или улучшения других функциональных возможностей, таких как сила скольжения, сила отрыва или сила удаления.

2 Покрытие можно наносить различными методами, такими как распыление, галтовка или напыление жидкости или пара на резиновый компонент или ламинирование пленки на эластомерную поверхность.

3.4 Резина (rubber): Вулканизированный материал, полученный сшивкой эластомера.

Примечание – Взято из ISO 11999-1:2015 (3.75).

3.5 Обработка поверхности (surface treatment): Обработка поверхности резины физическими или химическими средствами для получения желаемых свойств.

Пример – Силиконизация, хлорирование.

Примечание – Поверхностная обработка применяется во избежание слипания и улучшения обрабатываемости на технологических линиях.

- Исследование

Общая часть

Резина представляет собой сложный материал и не поддается общему алгоритму для анализа. Единственной характеристикой, общей для всех эластомерных материалов, является особый вид упругости или эластичности. При растягивании полоска резины удлиняется во много раз по сравнению с первоначальной длиной без разрыва. По окончании натягивания она моментально возвращается к своим первоначальным размеру и форме практически неизмененной. Таким же образом ее можно сравнительно легко сжимать, скручивать или изгибать в любом направлении, и она опять моментально возвращается к первоначальной форме неизмененной.

По причине своей трехмерной организации, полученной в результате образования химических перекрестных связей полимерных цепей при вулканизации, резина практически не растворяется в таких растворителях, как тетрагидрофуран, хотя может произойти значительное обратимое разбухание; это качество отличает резину от псевдоэластичных материалов, таких как поливинилхлорид и других термопластических эластомеров.

Сущность любого эластомерного материала не может быть установлена применением только одного физического или химического исследования, и для достоверного определения необходим комплекс тестов.

Изготовитель должен гарантировать, что все эластомерные составляющие в текущих поставках были изготовлены из одного состава и что они имеют те же свойства, что и образцы, которые были изначально предоставлены пользователю и пригодность которых была доказана.

Твердость

Твердость определяют в соответствии с ISO 48.

Плотность

Плотность определяют в соответствии с процедурой, описанной в ISO 2781:2018 (раздел 4, метод А).

Зола

Неорганический остаток после сжигания определяют в соответствии с                                  ISO 247-1:2018 (4.1, метод А).

Инфракрасный спектр

4.5.1 Материал

Очень простым методом идентификации эластомерного материала является регистрация инфракрасного (IR) спектра. Двумя распространенными методами для получения IR-спектра эластомерного материала являются пиролиз и метод IR-многократного нарушенного полного внутреннего отражения (IR/ATR).

ИК-спектр пиролизата может быть получен согласно приложению А. IR/ATR поверхности может быть получен согласно приложению Н. Спектры следуют сравнивать со спектром, полученным тем же методом IR на контрольном образце материала.

На практике IR пиролизата требует длительного приготовления пробы, а также осторожного обращения с опасными парами и маслами.

В отличие от этого IR/ATR поверхности дает возможность идентифицировать и охарактеризовать эластомерную составляющую при минимальной процедуре приготовления пробы или ее отсутствии.

4.5.2 Покрытие

Наличие покрытия (барьерного и смазывающего покрытия) можно проверить путем сравнения FTIR-спектров, поверхности и основного материала изделия                                               (см. приложение H). Для измерения покрытия образцы не нужно резать.

Деформация при сжатии

Деформация при сжатии обозначает степень перманентной деформации, остающейся после сжатия при постоянной деформации и определенной температуре в течение определенного времени. Деформацию при сжатии определяют в соответствии с приложением В.

Набухание

Эластомерные материалы могут набухать в различной степени под воздействием органических растворителей; степень увеличения объема и/или массы в основном зависит от типа эластомера. Разбухание требует особой осторожности при контакте резиновых компонентов с эмульсиями или маслянистыми средами.

Соответствующая процедура описана в приложении С.

Идентификация методом газовой хроматографии

Исследуемые эластомерные материалы экстрагируют в растворителе, который не растворяет резину, но может вызвать набухание. Экстракт инъецируют в газовый хроматограф. Полученная хроматограмма имеет типичный профиль и может быть использована в качестве отпечатка в целях идентификации. Более того, методики, основанные на сочетании различных методов, например газовая хроматография и масс-спектрометрия, могут предоставить дополнительную информацию о составе экстракта.

Соответствующая процедура описана в приложении D.

Обнаружение летучих веществ газовой хроматографией

Эластомерные материалы могут выделять летучие вещества. Они могут возникать в одной из следующих категорий материала:

- олигомеры или агенты процесса, находящиеся в базовом полимере;

- стабилизаторы или антиоксиданты;

- пластификаторы.

Соответствующая процедура описана в приложении Е.

Определение остаточной влаги

Во время типичной для фармацевтической промышленности обработки эластомерные составляющие могут впитывать влагу в значительных количествах. Во время хранения лекарственного изделия накопленная влага может быть выделена лекарственным изделием, таким образом снижая эффективность лекарства (критический случай: лиофилизированные лекарства). На характер процессов абсорбции и десорбции влияют состав резины, тип обработки (например, автоклавирование) и эффективность любого последующего процесса сушки.

Соответствующая процедура описана в приложении F.

Идентификация метод термогравиметрического анализа (ТGА)

Эластомерные составляющие состоят из компонентов, которые можно классифицировать по их поведению при термальной обработке:

- базовые полимеры;

- неорганические наполнители;

- вещества, неустойчивые при повышенной температуре;

- сажа.

Соответствующая процедура описана в приложении G.

Определение веществ, экстрагируемых при автоклавировании

Эластомерные материалы в воде могут выделять вещества неопределенной природы. Общая оценка химической чистоты затворов в соответствии с ISO 8871-1.

- Приготовление проб для исследования

Обработка перед исследованием

Так как для различных процедур исследования могут требоваться разные виды предварительной обработки, см. приложения А–Н.

Обычно предполагается, что образцы эластомерных (резиновых) составляющих предоставляются в чистом состоянии в соответствии с требуемыми условиями. Во избежание повторного загрязнения они должны содержаться взащитной упаковке. Любую конкретную обработку или метод упаковки изготовителем следует проводить по договоренности между изготовителем и потребителем.

Число образцов, необходимых для исследования

По причине большого количества испытаний в настоящем стандарте и их сложности обычно не все испытания проводят в каждом исследовании. Поэтому число необходимых образцов устанавливается по договоренности между изготовителем и испытательной лабораторией. Каждое приложение обозначает число образцов, необходимых для выполнения каждого определенного испытания.

- Реагенты и материалы

6.1 Используют только реагенты признанной аналитической чистоты, например, очищенная вода согласно различным национальным фармакопеям соответствует классу 1 или 2 в соотыетствии с ISO 3696.

6.2 Вся лабораторная посуда должна быть изготовлена из боросиликатного стекла.

Приложение А

(информационное)

Идентификация эластомерного материала методом IR-спектроскопии пиролизата

А.1 Общая часть

При воздействии высокой температуры на эластомерные составляющие с ограниченным доступом кислорода эластомерная матрица разрушается, превращаясь в полимерные фрагменты в форме пара или масел различной вязкости.

Регистрируют IR-спектры образующихся масляных продуктов, которые используют для идентификации исходного эластомерного материала.

А.2 Реагенты и материалы

А.2.1 Сухой отфильтрованный ацетон для чистки дисков из бромида калия.

А.2.2 Индикаторная бумага.

А.2.3 Медная проволока.

А.2.4 Ацетон.

А.2.5 Трихлорметан.

А.2.6 Сульфат натрия, безводный.

А.3 Устройство

А.3.1 IR-спектрометр для регистрации IR-спектров в диапазоне от 700 до 3800 см-1 и с трансмиссией от 0 % до 100 %.

А.3.2 Диски из бромида калия, включая разделители и зажимы.

А.3.3 Эксикатор.

А.3.4 Горелка Бунзена.

А.3.5 Пробирки для процесса пиролиза.

А.3.6 Экстракционный аппарат Сокслета (не обязательно).

А.4 Приготовление проб

Разрезают приблизительно 3 г эластомерной составляющей на кусочки размерами приблизительно 3×3 мм. Как вариант, полученные таким образом гранулы можно экстрагировать с ацетоном в экстракторе Сокслета при рефлюксе в течение 8 ч.

А.5 Пиролиз

Помещают от 0,2 до 2,0 г гранул эластомерного материала в пробирку. Осторожно нагревают пробирку с образцами горелкой Бунзена для удаления воды, которая может первоначально конденсироваться над образцом. Затем помещают пробирку в почти вертикальной позиции в часть пламени голубого цвета. Продукты пиролиза сконденсируются в виде масла в верхней относительно холодной зоне пробирки. Во время пиролиза pH выделенного пара может быть измерен мокрой индикаторной бумагой. Кислотная реакция обозначает присутствие галогена в резине. Параллельно с измерением pH можно выполнить пробу Бельштейна (медная проволока).

Воспроизводимость приведенной выше процедуры достаточна для получения спектров для их количественной интерпретации. Пиролиз не обязательно проводить под азотом при постоянной температуре.

А.6 Запись спектра

А.6.1 Продукты жидкого пиролиза, полученные согласно описанию в А.5, высушивают в пробирке над Na2SO4 в вакуумном эксикаторе. Затем помещают пиролизованный материал между двумя чистыми отполированными дисками КВr. Обычно тонкий слой (до 0,03 мм) достаточен для получения спектра пропускания в диапазоне от 0 % до 80 %. При необходимости создают более плотный слой пиролизованного материала, используя подходящие разделители. Пиролизованный материал должен быть распределен равномерно без включения каких-либо воздушных пузырей. Альтернативно, аликвоту пиролизата можно использовали кристалл ATR ИК-Фурье-спектрометра, как описано в Приложении H.

А.6.2 Записывают спектр как спектр пропускания диапазоном от 700 до 3800 см-1.

А.7 Интерпретация

А.7.1 Общая часть

Процесс пиролиза является очень сложным, что означает, что среди произведенных спектров не будет идентичных, даже если пробы были приготовлены одинаково. По этой причине для идентификации выбирают конкретные характеристики спектра, типичные для резины данного вида. Так как невозможно исключить влияние кислорода во время пиролиза, элементы спектра, произведенные продуктами окисления (спиртами, эфирами, альдегидами и кислотами), игнорируются.

А.7.2 Выражение результатов

Учитывая ограничения, обозначенные в А.7.1, сравнивают полученный спектр с контрольными спектрами на длинах волн, типичных для интересующих характеристик.

Записывают результат как полученный спектр вместе с результатами анализа спектра.

Приложение B

(информационное)

Определение деформации при сжатии

В.1 Общая часть

Определение деформации при сжатии предоставляет информацию о поведении эластомерных материалов под воздействием постоянной деформации в течение продолжительного времени при комнатной или повышенной температуре. Подробности приведены в ISO 815-1.

В.2 Устройство

В.2.1 Компрессионное устройство, состоящее из двух или более параллельных плоских высокоотполированных плит из хромированной или нержавеющей стали, между которыми сжимают исследуемые образцы. Шероховатость поверхности Ra компрессионных плит не должна превышать 0,4 мкм. Плиты должны быть достаточно жесткими, чтобы выдержать нагрузку, не сгибаясь, и достаточных размеров для того, чтобы все сжимаемые исследуемые образцы оставались на площади плит. Плиты должны быть скреплены болтами соответствующего размера. Стальные разделители, предпочтительно в форме колец, толщиной от 4,7 до 4,8 мм, следует использовать для обеспечения требуемого сжатия. Разделители должны быть такой ширины, которая позволит избежать контакта со сжатыми исследуемыми образцами. Хотя толщина разделителей может быть от 4,7 до 4,8 мм, толщина разделителей, используемых в сериях сопряженных исследований, не может различаться более чем на 0,01 мм.

В.2.2 Печь. Подходящей является любая хорошо сконструированная, равномерно нагреваемая воздушная печь, способная поддерживать компрессионный аппарат и исследуемые образцы при требуемой температуре в пределах переносимости, приведенных в В.4.

В.3 Пробы

Так как исследование не может быть проведено на самих изделиях, используют исследуемые образцы типа В [диски диаметром (13 ± 0,5) мм и толщиной (6,3 ± 0,3) мм], приготовленные, в соответствии с ISO 815.

В.4 Условия исследования

Исследования проводят при следующих условиях (выбранных из обозначенных в ISO 815):

- сжатие:  ≈ 25 %;

- продолжительность исследования: от 20 до 24 ч;

- температура (70 ± 1) °С.

В.5 Процедура

В.5.1 Компрессионное устройство должно иметь стандартную лабораторную температуру, а его рабочие поверхности должны быть аккуратно очищены перед использованием. Если применяют смазку, она должна состоять из тонкого слоя смазочного вещества, не имеющего значительного действия на резину. В большинстве случаев пригодна силиконовая или фторсиликоновая жидкость.

Смазку рабочих поверхностей компрессионного аппарата проводят по выбору. Приводя к получению более воспроизводимых результатов, смазка, тем не менее, может несколько изменить значения деформации при сжатии. Если смазочное вещество не используют, поверхности исследуемых образцов должны быть свободны от формовых смазок или антифрикционных средств.

В.5.2 Измеряют толщину каждого исследуемого образца.

В.5.3 Помещают исследуемые образцы между парами плит вместе с необходимыми разделителями. Затягивают винты так, чтобы плиты сходились равномерно до контакта с разделителями, в то время как сжимаются резиновые фрагменты. Использование исследуемых образцов толщиной (6,3 ± 0,3) мм в комбинации с разделителями толщиной от 4,7 до 4,8 мм обеспечивает, что сжатие, применяемое к резиновым дискам, составляет примерно 25 % первоначальной толщины исследуемых образцов.

В.5.4 Незамедлительно помещают компрессионное устройство, содержащее исследуемые образцы, в центральную часть печи, работающую при температуре                     (70 ± 1) °С. После 24 ч удаляют устройство из печи, ослабляют болты и быстро перемещают исследуемые образцы на деревянную поверхность. Оставляют их для восстановления при стандартной лабораторной температуре на (30 ± 3) мин, затем измеряют их толщину.

В.5.5 Разрезают исследуемые образцы по двум диаметрам. Если обнаружены любые внутренние дефекты, такие как газовые пузыри, отбраковывают исследуемый образец.

В.6 Выражение результатов

Деформацию при сжатии С, в процентах от первоначального сжатия, выражают следующим уравнением:

C=h0-h1h0-hs∙100 %,

где h0 – первоначальная толщина исследуемого образца, мм;

h1 – толщина исследуемого образца после снятия напряжения на сжатие, мм;

hs – высота разделителя, мм.

Отмечают среднее значение и стандартное отклонение.

Результаты для трех исследуемых образцов не должны отклоняться на более чем                10 % среднего значения

сжатия.

Приложение С

(информационное)

Набухание в маслах

С.1 Общая часть

Исследуемые резиновые составляющие инкубируют в смеси бензилового спирта и масла земляного ореха 24 ч при температуре (70 ± 2) °С.

После инкубации определяют изменения в массе и объеме.

С.2 Устройство и материалы

С.2.1 100-миллилитровые конические колбы с притертыми стеклянными пробками.

С.2.2 Сушильная печь.

С.2.3 Этиловый спирт (96 %-ный).

С.2.4 Бензиловый спирт.

С.2.5 Масло земляного ореха.

С.3 Процедура

Взвешивают каждый из пяти образцов в воздухе и в приемлемой жидкости (этиловом спирте или воде с малым количеством моющего вещества). Помещают каждый исследуемый образец в 100-милли литровую коническую колбу, добавляют смесь 5 мл бензилового спирта и 45 мл масла земляного ореха и закрывают колбу пробкой. Хранят  24 ч при (70 ± 2) °С в печи.

После окончания времени инкубации достают исследуемые образцы из масла, очищают их этиловым спиртом и оставляют сушиться при комнатной температуре. Заново взвешивают исследуемые образцы в воздухе и в жидкости, использованной при первоначальном взвешивании.

С.4 Определение увеличения массы

Вычисляют увеличение массы Δm/m0 каждого исследуемого образца в процентном выражении следующим образом:

∆mm0=m-m0m0∙100 % ,

где m0 – масса исследуемого образца перед набуханием, г;

m – масса исследуемого образца после набухания, г.

С.5 Определение увеличения объема

Рассчитывают увеличение объема ΔV/V0 каждого исследуемого образца в процентном выражении, как показано ниже:

∆VV0=m-mF-m0-mF0m0-mF0∙100 % ,

где m0 – масса в воздухе исследуемого образца перед набуханием, г;

mF0 – кажущаяся масса исследуемого образца в инкубационной жидкости перед набуханием, г,

m – масса в воздухе исследуемого образца после набухания, г;

mF – кажущаяся масса исследуемого образца в инкубационной жидкости после набухания, г.

Приложение D

(информационное)

Идентификация методом газовой хроматографии

D.1 Общая часть

Для экстракции веществ из эластомерных составляющих используют n-гептан. Вещества, мигрирующие из образца в n-гептан, анализируют методом газовой хроматографии. Полученную газовую хроматограмму анализируют с точки зрения идентификации материала, включая полуколичественную оценку. Хроматограмму не используют для получения информации об индивидуальных компонентах резины.

D.2 Устройство и материалы

D.2.1 n-гептан.

D.2.2 Газовый хроматограф, пригодный для функционирования скапиллярной колонкой, инжектором с делением/без деления потока проб и пламенно-ионизационным детектором (FID).

D.2.3 Капиллярная колонка, длина 50 м, внутренний диаметр 0,32 мм, стационарная фаза OV 1701 или аналогичная, толщина пленки 0,2 мкм.

D.2.4 Газ-носитель: азот, чистота 99,999 %.

D.2.5 Ротационный шейкер.

D.2.6 50-миллилитровая коническая колба с притертой стеклянной пробкой.

D.3 Приготовление исследуемого раствора

Погружают резиновые составляющие общей площадью поверхности 30 см2 в 20 см3 n-гептана в конической колбе. Встряхивают взвесь в шейкере в течение 1 ч при комнатной температуре (скорость: 180 мин-1).

Фильтруют полученный раствор через одноразовый фильтр с размерами пор                       0,2 мкм. Исследуемый раствор имеет ограниченную стабильность. Следовательно, необходимо готовить раствор и проводить газово-хроматографический анализ в тот же день.

D.4 Газово-хроматографический анализ

Анализ проводят согласно таблицам D.1 и D.2. Ниже приведены типичные условия:

- Давление на колонке: 55,2 кПа;

- Скорость потока: 2,5 см3/мин;

- Температура при введении пробы: от 250 °C до 270 °С;

- Объем пробы: 1 мкл (также рекомендуется использование автоматического инжектора с объемом инъекции 5 мкл);

- Температура детектора: 280 °C.

Таблица D.1 – Программа разделения веществ на колонке

| Время, мин | Скорость разделения на колонке, см3/мин |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,5 | 20 |

Таблица D.2 – Температура колонки

| Время, мин | Скорость нагрева °С/мин | Температура °С |
| --- | --- | --- |
| 0 | – | 120 |
| 3 | – | 120 |
| – | 6 | – |
| 23 | – | 240 |
| – | 15 | – |
| 24,3 | – | 260 |
| 44,3 | – | 260 |
| Примечание – Время повторного измерения после охлаждения колонки до температуры 120 °C: 5 мин. |  |  |

Если возникает необходимость разбавить исследуемый раствор, отмечают степень разбавления.

Использование масс-спектрометра в качестве детектора может предоставить дополнительную информацию о характере компонентов, выделяемых резиной в описанных условиях. В данном случае газ-носитель может быть
заменен и параметры инструментов настроены соответственно.

D.5 Выражение результатов

Записывают результат как полученную хроматограмму вместе с результатами анализа хроматограммы.

Приложение E

(информационное)

Анализ летучих компонентов методом газовой хроматографии

Е.1 Общая часть

Образцы эластомерных составляющих нагревают в стеклянной емкости, закрытой крышкой с политетрафторэтиленовым покрытием. Определенное количество свободного газа затем забирают шприцем и анализируют путем газовой хроматографии.

Е.2 Устройство и материалы

Е.2.1 Газовый хроматограф, оборудованный для функционирования с капиллярной колонкой и пламенноионизационным детектором (FID).

Е.2.2 Капиллярная колонка, длина 25 м, внутренний диаметр 0,32 мм, стационарная фаза SE 54 (фенил/полисилоксан метила) или аналогичная, толщина 1 мкм.

Е.2.3 Газ-носитель: азот.

Е.2.4 Блоковый нагреватель, регулируемый, оснащенный термостатом.

Е.2.5 Газонепроницаемый шприц, объем 1 см3, или имеющийся автоматический хедспэйс-инжектор.

Е.3 Процедура

Е.3.1 Разрезают около 5 г эластомерной составляющей на образцы размерами примерно (0,5 × 0,5) см и помещают их в 20-миллилитровую стеклянную емкость, закрытую крышкой с политетрафторэтиленовым покрытием.

Е.3.2 Нагревают стеклянную емкость в блоковом нагревателе в течение 1 ч при температуре 115 °С. Затем забирают 1 см3 свободного газа газонепроницаемым миллиметровым шприцем, предварительно нагретым до температуры ≈ 120 °С, и немедленно вводят в газовый хроматограф.

Е.3.3 Проводят анализ согласно таблице Е.1. Ниже приведены типичные условия:

- Давление колонки: 0,6 бар

- Объем инъекции: 1 см3

- Температура инжектора: 250 °C

- Температура детектора: 280 °C

- Скорость потока: 2 см3/мин

- Скорость разделения на колонке (0 мин) – от 15 до 20 см3/мин

Таблица Е.1 – Температура колонки

| Время, мин | Скорость нагрева, °С/мин | Температура, °С |
| --- | --- | --- |
| 0 | – | 50 |
| 4 | – | 50 |
| – | 5 | – |
| 14 | – | 100 |

Продолжение таблицы Е.1

| Время, мин | Скорость нагрева, °С/мин | Температура, °С |
| --- | --- | --- |
| – | 20 | – |
| 21 | – | 240 |
| 31 | – | 240 |

Использование масс-спектрометра в качестве детектора может предоставить дополнительную информацию о характере компонентов, выделяемых резиной в описанных условиях. В данном случае газ-носитель может быть
заменен и параметры инструментов настроены соответственно.

Е.4 Выражение результатов

Записывают результат как полученную хроматограмму вместе с результатами анализа хроматограммы.

Приложение F

(информационное)

Определение остаточной влаги

F.1 Общая часть

Резиновые пробки обычно стерилизуют в автоклаве и затем высушивают различными методами. Содержание воды на поверхности образцов может быть определено после автоклавирования и сушки посредством кулонометрического метода (Карл Фишер). Это в основном касается пробок, предназначенных для использования с лиофилизированной продукцией (в соответствии с ISO 8362-5 и ISO 8536-6) или другими сухими продуктами.

Данное исследование может дать подробную информацию о поведении резиновых пробок во влажной атмосфере путем измерения уровня влажности на различных стадиях процессов стерилизации и сушки.

F.2 Предварительная обработка образцов

F.2.1 Без обработки

Пробки вынимают из упаковки (например, коробки) и испытывают без какой-либо предварительной обработки.

F.2.2 Предварительная обработка в автоклаве

Помещают, по меньшей мере, 10 пробок в представленном на испытании состоянии в чашку Петри. Обрабатывают их в автоклаве 30 мин при температуре (121 ± 2) °C. Перед определением остаточной влаги удаляют воду с поверхности образцов мягкой салфеткой.

F.2.3 Предварительная обработка в автоклаве с последующей сушкой

Автоклавируют достаточно большое число образцов, как описано в Е.2.2. Помещают автоклавированные пробки в чашку Петри кромкой вниз и высушивают их поэтапно в лечи при температуре 110 °C.

Вынимают, по меньшей мере 10 образцов с интервалами в 3, 5, 7 и 15 ч, дав им остыть перед исследованием.

F.3 Определение остаточной влаги

Проводят приготовление проб и определяют остаточную влагу в соответствии с                ISO 8362-5 (приложение D) или ISO 8536-6 (приложение Е).

Приложение G

(обязательное)

Идентификация методом термальной гравиметрии (TG)

G.1 Общая часть

Эластомерные составляющие нагревают при определенных условиях в определенной атмосфере (например, инертный газ или воздух). Изменение массы записывают как функцию температуры и атмосферы печи.

В окисляющей атмосфере может наблюдаться увеличение массы в зависимости от присутствующих наполнителей. Полученная кривая TG делает возможным качественное и количественное определение компонентов материала (пошаговый анализ TG).

Метод не подходит для соединений, содержащих минеральные наполнители, такие как карбонаты или гидратные окиси алюминия, которые разлагаются при температурах, близких к 650 °С или 850 °C. Когда используются эти температуры. необходимо применить соответствующие корректировки, основанные на существующих знаниях
о поведении наполнителей при повышенных температурах.

G.2 Устройство

Как обозначено в ISO 9924-1:2016 (раздел 5), термогравиметрические весы точностью, по меньшей мере, до 0,1 мкм.

G.3 Реагенты

В соответствии с ISO 9924-1:2016 (раздел 4).

G.4 Приготовление проб

Разрезают примерно 10-миллиграммовый образец от 3 до 5 маленьких кусочков (чтобы повысить площадь поверхности) и распределяют кусочки равномерно в тигле.

Важно, чтобы площадь поверхности образца была достаточно большой, чтобы не ограничивать скорость изменения массы при нагревании.

G.5 Процедура

Помещают пробу на термогравиметрические весы, предварительно убедившись, что кусочки образца все еще равномерно распределены по дну тигля. Устанавливают температуру печи и программатор атмосферы так, чтобы программа четко отличала различные компоненты эластомера.

Следующая типичная программа подходит для многих эластомерных материалов.

Примечание – Эта программа представляет собой компромисс между точностью измерения и временем, необходимым для выполнения.

После измерения массы тигля осуществляют следующие действия:

- Выдерживают 0,1 мин при 30 °С без продувочного газа (для автоматического измерения массы пробы).

- Нагревают до температуры от 30 °C до 650 °C по 30 °С/мин, продувая азотом по 100 см3/мин.

- Нагревают до температуры от 650 °C до 1000 °C по 30 °С/мин, продувая воздухом по 100 см3/мин.

G.6 Количественная оценка

Кривая TG представляет изменение в массе образца как функцию температуры или времени (см. рисунок G.1).

Применяют к кривой поправку на взвешивающую силу.

Анализируют две кривые обычным образом. Высота ступеней предоставляет информацию о количественном составе пробы, а температура ступеней дает информацию о типе эластомера.

Условные обозначения:

Y – масса, %;

T – температура, °С;

t – время, мин;

1 – удаление летучего вещества: (– 1,7651) % (– 0,2024 мг);

2 – пиролиз эластомера: (– 58,8818) % (– 6,7526 мг);

точка перегиба: 435,19 °С;

экстраполированный наклон начальной температуры: (– 0,50) %/s);

3 – горение углерода: (– 19,3422) % (– 2,2182 мг);

осадок: 20,0126 % (2,2950 мг) (белая крошка);

точка перегиба: 704,40 °C;

Температурный режим:

30 °C на 0,1 мин;

от 30 °C до 650 °C по 30 °C/мин (продувочный газ N2  по 100 см3/мин);

от 650 °C до 1000 °C по 30 °C/мин (продувочный газ воздух по 100 см3/мин)

Рисунок G.1 – Типичная кривая TG для эластомера бромбутил с углеродным наполнителем

G.7 Выражение результатов

Записывают результат как полученные кривые вместе с результатами анализа кривых. Необходимые вычисления обычно выполняются компьютерной программой.

G.8 Отчет об исследовании

Оформляют отчет, в соответствии с ISO 9924-1:2016 (раздел 10).

Приложение H

(информационное)

Идентификация методов многократного нарушенного полного внутреннего отражения в инфракрасной области (ATR)

Н.1 Общая часть

Принцип измерения ATR показан на рисунке Н.1.

Условные обозначения:

α – угол падающего света;

λ – длина волны используемого излучения;

n – коэффициент преломления стекла (n1 и исследуемого препарата (n2);

1 – стекло ATR;

2 – исследуемый образец.

Рисунок Н.1 – Исследуемый образец на призме приставки ATR и путь IR-луча

Н.2 Устройство

Н.2.1 Инфракрасный спектрометр с Фурье-преобразователем.

Н.2.2 Приставка ATR.

Н.3 Приготовление проб

Н.3.1 Для подготовки проб обеспечьте репрезентативные контактные поверхности.

Н.3.2 Для измерения материала отрежьте эластомерную деталь по соответствующей оси и сделайте разрез поверхность для измерения.

Примечание – Это обеспечивает спектр эластомера сердцевины без влияния покрытий. Также группы из силиконовое масло, которое таким образом часто наносится на поверхность эластомерных крышек, не нарушает спектр эластомерный материал.

Н.4 Процедура

Н.4.1 Общая часть

Обычный метод ATR подходит только для образцов, которые имеют большую площадь контакта с поверхностью кварцевой призмы ATR.

Метод ATR однократного отражения применим в случае малой площади контакта образца с поверхностью кварцевой призмы приставки ATR. В этом случае лучшие результаты получают для высоко абсорбирующих в IR-области образцов резины (например, для резины с высоким содержанием такого наполнителя, как сажа).

Использование метода ATR в сочетании с IR-микроскопией также позволяет проводить измерения для образцов с небольшой площадью поверхности.

От коэффициента преломления кварцевой призмы приставки ATR зависит выбор как ряда экспериментальных параметров (например, угол падающего света, длина волны), так и глубина проникновения IR-луча в исследуемый образец.

Выбор материала призмы зависит от абсорбирующих свойств исследуемого образца в IR-области. В случае высоко абсорбирующих эластомерных материалов (например, наполненных сажей) хорошие результаты можно получить при малой глубине проникновения луча и/или небольшой площади контакта образца с призмой.

Н.4.2 Осмотр проб посредством ATR

Кладут плоский образец эластомерной составляющей или несколько образцов на поверхность кварцевой призмы приставки ATR. Прижимают аккуратно образец к поверхности призмы для получения хорошего контакта.

Для крышек с покрытием выполните испытание для каждой отдельной части крышки.

Измеряют спектр от 700 до 3800 см-1.

Н.5 Результаты измерений

Н.5.1 Результатом является спектр пропускания (% пропускания) для поверхности в IR-области от 700 до 3800 см-1. Диапазон длин волн может быть немного изменен в зависимости от выбранного материала призмы. Он может быть сравнен с контрольным спектром в отношении характеристических значений длин волн.

Н.5.2 Отмечают такие экспериментальные условия, как разрешение, число сканов и промывка проточной системы приставки ATR и самой кварцевой призмы.

H.6 Выражение результатов

Спектр можно сравнить с эталонным спектром по характеристическим волновым числам, подтвердив тем самым идентичность эластомерного материала.

Наличие покрытия подтверждается различием спектров ATR.

Библиография

[1] ISO 815-1:2019 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of compression set – Part 1: Atambient or elevated temperatures  (Каучук вулканизированный или термопластичный. Определение остаточной деформации сжатия).

[2] ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use – Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний).

[3] ISO 8362-5:2016 Injection containers and accessories – Part 5: Freeze drying closures for injection vials (Емкости для инъекционных растворов и вспомогательные устройства. Часть 2. Укупорочные средства для инъекционных флаконов).

[4] ISO 8536-6:2016 Infusion equipment for medical use – Part 6: Freeze drying closures for infusion bottles (Аппараты медицинские для вливания. Часть 6. Колпачки для лиофильной сушки под флаконы для вливания).

[5] ISO 9924-1:2016 Rubber and rubber products – Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry – Part 1: Butadiene, ethylene-propylene copolymer and terpolymer, isobutene-isoprene, isoprene and styrene-butadiene rubbers (Каучук и резиновые изделия. Определение состава вулканизаторов и невулканизован- ных смесей методом термогравиметрии. Часть 1. Бутадиеновый, сополимерный и тройной сополимерный этиленпролиленовые, изобутенизопреноеый, изопреновый и бутадиенстирольный каучуки).

[6] ISO 11999-1:2015 PPE for firefighters – Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures – Part 1: General (Средства индивидуальной защиты пожарных. Методы испытаний и требования к средствам индивидуальной защиты, используемым пожарными при риске воздействия высокотемпературного тепла и/или пламени при борьбе с пожаром в строительных конструкциях. Часть 1. Общие положения).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 247-1:2018 Rubber – Determination of ash – Part 1: Combustion method (Каучук и резина. Определение золы. Часть 2. Термогравиметрический метод (TGA)) | IDT | ГОСТ ISO 247-1–2021 (Каучук и резина. Определение золы. Часть 1. Метод сжигания: описание стандарта и тендеры |
| ISO 2781:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of density (Резина, вулканизированная или термоэластопласты. Определение плотности) | IDT | ГОСТ ISO 2781 – 2022 Резина и термоэластопласты. Определение плотности. |
| ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 1. Вещества, экстрагируемые при автоклавировани) | IDT | СТ РК ISO 8871-1– * Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 1. Вещества, экстрагируемые при автоклавировани) |
| * Подлежит публикации. |  |  |

МКС 11.120 (IDT)

Ключевые слова: эластомерные составляющие, парентеральные системы, фармацевтика

МКС 11.120 (IDT)

Ключевые слова: эластомерные составляющие, парентеральные системы, фармацевтика

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ерсiнова |