Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРАЗИНА

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	2

6	Требования к условиям измерений	2

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	3

7.3	Реактивы	3

8	Подготовка к выполнению измерений	4

8.1	Подготовка лабораторной посуды	4

8.2	Приготовление растворов	4

8.3	Подготовка прибора	7

8.4	Построение градуировочного графика	7

8.5	Отбор проб	9

9	Выполнение измерений	9

10	Обработка результатов измерений	10

11	Оформление результатов измерений	10

12	Требования к показателям точности измерений	11

Библиография	12

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРАЗИНА

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой концентрации гидразина в производственных водах тепловых электростанций в исходной воде, питательной воде и составляющих ее конденсатах, в котловых, циркулирующих в системе охлаждения и теплофикационных водах фотометрическим методом.

Диапазон измерений гидразина от 0,004 до 0,4 мг/дм3.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4204–77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4220–75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461–77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4517–2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 4919.1–2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 5841–74 Реактивы. Гидрозин сернокислый

ГОСТ 10163–76 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия

ГОСТ 11125–84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 14262–78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 17299–78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300–87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 22159–76 Реактивы. Гидразин дигидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29227–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Сущность фотометрического метода определения массовой концентрации гидразина основана на образовании комплексного соединения, окрашенного в оранжево-желтый цвет, при взаимодействии гидразина с парадиметиламинобензальдегидом и измерении интенсивности окраски при длине волны 440 нм.

Чувствительность определения гидразина составляет 0,2 мкг в пробе, что соответствует массовой концентрации 5 мкг/дм3 при объеме отобранной исследуемой воды 40 см3.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

4.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

4.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющий опыт работы в химической лаборатории и изучивший руководство по эксплуатации фотоэлектроколориметра и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- фотоэлектроколориметр с набором кювет до 100 мм, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны 400-440 нм;

- весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г и ценой наименьшего деления 0,1 мг по ГОСТ 24104;

- дозаторы пипеточные с дискретностью установки доз от 0,01 до 1,00 см3;

- колбы мерные 2-го класса точности вместимостью 50, 250, 500 и 1000 см3 по                    ГОСТ 1770;

- пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 и 100 см3 по ГОСТ 29227;

- бюретки вместимостью 25 см3 по ГОСТ 29251;

- цилиндры измерительные вместимостью 25, 50, 100, 250 и 500 см3 по ГОСТ 1770.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- стаканы химические термостойкие вместимостью 100, 250, 500 и 1000 см3 по                   ГОСТ 25336;

- колбы конические с пришлифованными пробками вместимостью 250 и 300 см3 по ГОСТ 25336;

- сменные наконечники к дозаторам на 0,01 - 10,0 см3;

- фильтры обеззоленные по ГОСТ 12026;

- колбы конические вместимостью 250, 500 и 100 см3 по ГОСТ 25336.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- парадиметиламинобензальдегид, ч.д.а.;

- кислота серная ос.ч. по ГОСТ 14262 или кислота серная х.ч. по ГОСТ 4204;

- кислота азотная, ос.ч по ГОСТ 11125или кислота азотная х.ч. по ГОСТ 4461;

- натрия тиосульфат, стандарт-титр;

- йод кристаллический, стандарт-титр;

- гидразин сернокислый ч.д.а по ГОСТ 5841 или гидразин солянокислый ч.д.а  по  ГОСТ 22159;

- крахмал растворимый по ГОСТ 10163;

- кислота сульфаминовая ч.д.а.;

- натрия гидроокись, х.ч. по ГОСТ 4328;

- калия бихромат, х.ч. по ГОСТ 4220;

- спирт этиловый технический по ГОСТ 17299 или спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300;

- эфир диэтиловый ч.д.а.;

- фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 % по ГОСТ 4919.1;

- вода очищенная по [1];

- набор реагентов для определения гидразина (для экспресс-метода) (HACH, кат. номер 179032).

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Подготовка к выполнению измерений

Подготовка лабораторной посуды

Стеклянную посуду для отбора и хранения проб промывают хромовой смесью. Лабораторную стеклянную посуду, градуированные пипетки и наконечники дозаторов, использующиеся при определении массовой концентрации гидразина, промывают азотной кислотой, затем многократно очищенной водой.

Стеклянную посуду для отбора проб на содержание гидразина моют хромовой смесью.

Поверхность кювет промывают спиртоэфирной смесью и очищенной водой перед каждым измерением.

Приготовление растворов

8.2.1 Основной раствор гидразина с массовой концентрацией 100,0 мг/дм3.

В мерную колбу вместимостью 1000,0 см3 помещают навеску 0,410 г сернокислого гидразина или 0,330 г солянокислого гидразина, растворяют в очищенной воде, после чего доводят объем до метки очищенной водой.

Приготовленный основной раствор устойчив в течение 3 мес при хранении в колбе с плотно пришлифованной пробкой во избежание окисления кислородом и в условиях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.

8.2.2 Перед приготовлением рабочего раствора проводят проверку титра основного раствора.

В коническую колбу с пришлифованной пробкой помещают 10,0 см3 основного раствора гидразина, добавляют примерно до 100 см3 очищенной воды и 6 см3 1 моль/дм3 раствора гидроокиси натрия и перемешивают. Сразу приливают 20 см3 раствора йода молярной концентрацией с (½ J2) = 0,01 моль/дм3, закрывают колбу, перемешивают раствор и помещают в темное место на 2-3 мин.

После чего добавляют 10 см3 раствора серной кислоты молярной концентрации                  с (1/2 Н2SО4) = приблизительно 1 моль/дм3 и проводят титрование непрореагировавшего с гидразином йода раствором тиосульфата натрия с (Nа2S2О3·5Н2О) = 0,01 моль/дм3. После того, как раствор примет слабо желтый окрас (в конце титрования), добавляют 1 % крахмальный раствор и фиксируют расход на титрование раствора тиосульфата натрия. Титрование выполняют для трех параллельных проб.

Вычисляют среднее арифметическое значение трех определений.  В случае превышения отклонения каждого из трех параллельных определений от среднего более чем на 1,5 %, процедуру титрования повторяют. Отклонение рассчитывается по формуле:

δ=xi- xx×100 %,                                                   (1)

где xi – значение расхода раствора тиосульфата натрия для каждой пробы, см3;

x – среднее арифметическое значение расхода раствора тиосульфата натрия, см3.

Параллельно проводят титрование холостого раствора, используя тот же порядок титрования без добавления раствора гидразина. Фиксируют расход раствора тиосульфата натрия на титрование холостого раствора.

Титр основного раствора гидразина, мг/см3 вычисляют по формуле:

T=xхол-x×N×8V= xхол-x×8×10-3,                         (2)

где xхол и x – значения расхода раствора пятиводного тиосульфата натрия на титрование холостой и анализируемой пробы, соответственно, см3;

N – концентрация раствора тиосульфата натрия, N=0,01;

8 – эквивалент гидразина при реакции с йодом;

V – объем раствора гидразина, взятый для анализа, см3.

Титр основного раствора гидразина вычисляется как среднее арифметическое значение результатов всех отдельных проб.

Результат титра основного раствора гидразина округляют до трех знаков после запятой.

Раз в месяц и перед процедурой контроля стабильности градуировочного графика повторно проводят проверку титра основного раствора гидразина.

8.2.3 Рабочий раствор гидразина с массовой концентрацией 1,0 мг/дм3

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят объем основного раствора, равный объёму = 1:Т, доводят объем до метки очищенной водой и тщательно перемешивают. Раствор должен быть свежеприготовленным.

8.2.4 Раствор парадемитиламинобензальдегида

В мерную колбу вместимостью 500 см3 помещают 30,0 г парадиметиламинобензальдегида и растворяют в 250 см3 раствора 10 % серной кислоты. После полного растворения парадиметиламинобезальдегида раствор доводят до метки                   10 % раствором серной кислоты. Приготовленный раствор устойчив при хранении при комнатной температуре в колбе с плотно пришлифованной пробкой в условиях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.

8.2.5 Раствор 10 % серной кислоты

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 помещают 800 см3 очищенной воды, после чего добавляют 60 см3 концентрированной серной кислоты и доводят объем до метки очищенной водой.

8.2.6 Раствор серной кислоты молярной концентрации с (½ Н2SО4)=1 моль/дм3

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 помещают 970 см3 очищенной воды и осторожно добавляют 30 см3 концентрированной серной кислоты.

8.2.7 Раствор йода молярной концентрации с (½ J2) = 0,1 моль/дм3

Из стандарт-титра (фиксанала) готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению растворов из фиксаналов, при необходимости разбавляя до требуемой концентрации.

Приготовленный раствор устойчив в течение года при хранении в темной колбе с плотно пришлифованной пробкой в условиях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.

8.2.8 Раствор йода молярной концентрации с (½ J2) = 0,01 моль/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 10,0 см3 раствора йода 0,1 моль/дм3 и доводят объем до метки очищенной водой. Раствор должен быть свежеприготовленным.

8.2.9 Раствор тиосульфата натрия молярной концентрации с (Nа2S2О3·5Н2О) =                          0,1 моль/дм3

Готовят из стандарт-титра (фиксанала) в соответствии с инструкцией по приготовлению, при необходимости разбавляя до требуемой концентрации.

Для приготовления используют очищенную воду, предварительно освобожденную от угольной кислоты кипячением, а затем охлажденную в колбе. Добавляют от 100 до 150 мг химически чистой соды на 1 дм3 раствора для предотвращения воздействия угольной кислоты.

Приготовленный раствор устойчив в течение года (если он защищен от доступа угольной кислоты) при комнатной температуре при хранении в темной колбе с плотно пришлифованной пробкой в условиях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей. В случае помутнения, раствор следует вылить, тщательно пропарить колбу и приготовить свежий раствор.

8.2.10 Раствор тиосульфата натрия молярной концентрации                                                           с (Nа2S2О3·5Н2О) = 0,01 моль/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 10,0 см3 раствора тиосульфата натрия молярной концентрации с (Nа2S2О3·5Н2О) = 0,01 моль/дм3 и доводят объем до метки очищенной водой. Раствор должен быть свежеприготовленным.

8.2.11 Раствор с массовой долей 1 % крахмала

Навеску 1,0 г крахмала растворяют примерно в 20 см3 очищенной воды и осторожно вливают полученный раствор в 80 см3 кипящей очищенной воды. Приготовленный раствор устойчив в течение 2 суток при комнатной температуре при хранении в темной колбе с плотно пришлифованной пробкой.

8.2.12 Раствор натрия гидроокиси молярной концентрации с (NаОН) = 1 моль/дм3

В коническую колбу помещают 4,0 г гидрооксида натрия и растворяют в 96 см3 очищенной воды, освобожденной от угольной кислоты по ГОСТ 4517: воду в колбе нагревают до кипения и кипятят в течение 30 мин, после чего колбу закрывают пробкой, в которую вставлена стеклянная трубка, соединенная с промывной колбой с раствором                20 % гидроксида калия или гидроксида натрия с массовой долей.

Приготовленный раствор устойчив при хранении в полиэтиленовом сосуде с плотно закрытой пробкой, предотвращающий попадание угольной кислоты.

8.2.13 Раствор хромовой смеси по ГОСТ 4517

В фарфоровую чашку помещают 9,20 г порошкообразного бихромата калия, добавляют 100 см3 концентрированной серной кислоты и нагревают до полного растворения на кипящей водяной бане, помешивая стеклянной палочкой. Приготовленная смесь хранится в колбе с пришлифованой пробкой и пригодна до окрашивания в зелёный цвет.

8.2.14 Приготовление раствора 5 % сульфаминовой кислоты

В коническую колбу к 95 см3 очищенной воды помещают 5,0 г сульфаминовой кислоты. Раствор устойчив.

8.2.15 Приготовление спиртоэфирной смеси

Спиртоэфирную смесь готовят из двух частей диэтилового эфира и одной части этилового спирта с добавлением 5 капель раствора фенолфталеина на 50 см3 смеси. Смесь нейтрализуют раствором гидроокиси натрия молярной концентрации с(NаОН) = 1 моль/дм3 до едва заметной розовой окраски.

Подготовка прибора

Подготовку фотоэлектроколориметра проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

Построение градуировочного графика

8.4.1 В двенадцать мерных колб (по две колбы для раствора каждой концентрации) вместимостью по 50 см3 мерной пипеткой помещают 0,2; 0,4; 1,0; 2,0; 5,0 и 10,0 см3 рабочего раствора гидразина с массовой концентрацией 1 мг/дм3, что соответствует 0,2; 0,4; 1,0; 2,0; 5,0 и 10,0 мкг гидразина в пробе. Добавляют очищенной воды примерно до 30 см3, после добавляют 2,5 см3 раствора парадиметиламинобензальдегида. Раствор перемешивают, доводят очищенной водой до метки и оставляют на несколько минут для развития окраски. Приготовленные градуировочные растворы соответствуют содержанию гидразина в расчете на 40 см3 пробы: 5, 10, 25, 50, 125 и 200 мкг/дм3.

Параллельно готовят не менее 3 холостых растворов, используя тот же порядок приготовления без добавления рабочего раствора гидразина.

8.4.2 На фотоколориметре при длине волны 440 нм в кюветах толщиной 50 мм                  3-4 раза измеряют оптическую плотность холостых растворов используя в качестве раствора сравнения очищенную воду. По полученным результатам вычисляют среднее арифметическое значение оптической плотности Ахол.

8.4.3 Аналогично измеряют оптическую плотность каждого градуировочного раствора используя в качестве раствора сравнения очищенную воду. Для каждого из двух полученных результатов параллельных измерений вычисляют среднее арифметическое значение оптической плотности Аi.

8.4.4 Рассчитывают значения оптической плотности каждого градуировочного раствора с учетом измерения холостого раствора (Аi- Ахол).

8.4.5 По полученным значениям методом наименьших квадратов строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс массовую концентрацию гидразина Сi, мкг/дм3 или мг/дм3, а по оси ординат - соответствующие значения оптической плотности с учетом холостого опыта – (Аi- Ахол).

Для построения градуировочного графика методом наименьших квадратов используют зависимости между значениями известных концентраций в пробе (С1, С2, C3 ... Сn) и соответствующими им значениями показаний фотоколориметра

А1 = a + bc1

А2 = а + bс2                                                                                        (1)

Аn = а + bсn

Значения параметров (a, b), которые бы наилучшим образом удовлетворяли каждой зависимости, вычисляет по формуле:

a=C2∙A-C∙CAnC2-C2,                                                  (2)

b=nCA-C∙AnC2-C2.                                                   (3)

Подставляя значения (a) и (b) в формулe (1), получаем Aвыч для каждого из проведенных n измерений.

Градуировочный график строится по точкам (С1, С2, С3... Сn) и (А1выч, А2выч, А3выч, ...Аnвыч).

Пример –

Результаты n измерений, подученные по 9.4.1 и вычисленные значения слагаемых формул (2) и (3), располагают в таблице 1.

Таблица 1

| n | С | С2 | A | CA | Aвыч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0,092 | 0,092 | 0,0996 |
| 2 | 2 | 4 | 0,193 | 0,386 | 0,1856 |
| 3 | 3 | 9 | 0,272 | 0,816 | 0,2716 |
| 4 | 5 | 25 | 0,447 | 2,235 | 0.4436 |
| 5 Σn | 7 ΣС | 49 ΣС2 | 0,612 ΣА | 4,284 ΣСА | 0,6156 |
| 5 (ΣС)2 | 18 | 88 | 1,616 | 7,813 |  |
| 324 |  |  |  |  |  |

Подставляя значения Σn, ΣC, ΣC2, ΣA, ΣCA, (ΣC)2 в формулы (2) и (3), вычисляют параметры (a) и (b), а затем по формулам (1) определяют значения Авыч по каждому из n измерений.

Для построения градуировочного графика откладывают на оси абсцисс содержание гидразина в пробах (С) в микрограммах, а по оси ординат значения Авыч каждого из n измерений. По полученным точкам строят график.

Допускается вычисление результатов с помощью множителя, определяемых по формуле:

K=CiAi- Aхол,                                                                 (4)

где Сi – массовая концентрация гидразина, мкг/дм3 или мг/дм3,

Аi – соответствующее массовой концентрации гидразина значение оптической плотности;

Ахол – значение оптической плотности холостого раствора.

8.4.6 Контроль стабильности градуировочного графика проводят не реже одного раза в квартал или при смене партии реактивов, а также после ремонта фотоколориметра. Для этого проводят измерение свежеприготовленных градуировочных растворов. Например, растворы с массовой концентрацией гидразина 5; 25 и 200 мкг/дм3.

Относительное отклонение рассчитывают по формуле:

δ=Св- СнСв×100 %,                                                (5)

где Св – массовая концентрация введенного раствора гидразина, мкг или мкг/дм3,

Сн – массовая концентрация измеренного раствора гидразина, мкг или мкг/дм3.

Градуировочный график считается пригодным, если отклонение среднего результата испытаний, найденного по двум параллельным определениям от истинного значения массовой концентрации этого раствора, не превышает:

- в диапазоне массовой концентрации от 5 до 25 мкг/дм3 включительно более 20 %;

- в диапазоне массовой концентрации более 25 мкг/дм3 более 5%.

В ином случае строят новый градуировочный график.

Отбор проб

8.5.1 Отбор проб производится в соответствии с СТ РК 2249.

8.5.2 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

Пробу следует отбирать в чистую склянку, предварительно ополоснутую отбираемой пробой.

8.5.3 Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей             40 ºС.

8.5.4 Емкости с пробами упаковывают таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.

8.5.5 При транспортировании емкости размещают внутри тары (контейнера, ящика, футляра и т.п.), препятствующей загрязнению и повреждению емкостей с пробами. Тара должна быть сконструирована так, чтобы препятствовать самопроизвольному открытию пробок емкостей.

8.5.6 Для переноски сосудов с отобранными пробами применяется специальный ящик с ручкой для удобства переноски.

8.5.7 Определение гидразина в пробах должно производиться в течение 20-30 мин после отбора.

Пробы для определения гидразина отбирают в стеклянную посуду                                               (СТ РК ГОСТ Р 51592)

- Выполнение измерений

Одновременно проводят подготовку двух параллельных проб.

9.1 В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 40,0 см3 анализируемой воды. Если массовая концентрация гидразина превышает 0,15 мг/дм3 (150 мкг/дм3), то на анализ берут меньший объем, доливают очищенной водой до 40 см3 и перемешивают. Затем приливают 10 см3 раствора парадиметиламинобензальдегида и доводят до метки очищенной водой. Раствор перемешивают и оставляют на 2-3 мин для развития окраски.

9.2 Параллельно готовят холостой раствор, используя тот же порядок приготовления без добавления анализируемой воды.

9.3 На фотоколориметре при длине волны 440 нм в кюветах толщиной 50 мм измеряют оптическую плотность пробы анализируемой воды Ai   и холостой пробы  Aхол , используя в качестве раствора сравнения очищенную воду.

9.4 Оптическую плотность анализируемой пробы вычисляют с учетом холостой пробы (Ai - Aхол).

9.5 Также проводят измерения для второй параллельной анализируемой пробы.

9.6 При наличии в воде веществ, кроме гидразина образующих с парадиметиламинобензальдегидом окрашенные соединения, их влияние устраняют следующим образом:

Отбирают две одинаковые пробы. В одну из двух параллельных проб вводят несколько капель раствора йода до появления отчетливой желтоватой окраски, через минуту избыток йода связывают добавлением раствора тиосульфата натрия до обесцвечивания пробы. Затем к обеим пробам добавляют реактивы по 9.1 и замеряют оптическую плотность второй пробы по отношению к первой пробе.

- Обработка результатов измерений

10.1 По градуировочному графику или с помощью градуировочного коэффициента находят содержание гидразина в анализируемом растворе Сi, мкг;

Вычисляют массовую концентрацию гидразина в анализируемой пробе в мкг/дм3 по формуле:

Xi=Ci ×1000V,                                                    (7)

в мг/дм3 по формуле:

Xi=CiV,                                                             (8)

где Сi – содержание гидразина найденное по градуировочному графику, мкг;

V – объем анализируемой воды, см3;

10.2 По градуировочному графику или с помощью градуировочного коэффициента находят массовую концентрацию гидразина в анализируемой пробе Сi, мкг/дм3 (непосредственно или с учетом разбавления, если анализировалась проба вместимостью менее 40 см3).

10.3 За результат измерений принимают среднее арифметическое значение (Хср) двух параллельных определений Х1 и Х2.

Xср=X1+X22,                                                               (9)

для которых выполняется следующее условие:

X1-X2≤0,01∙r∙Xср,                                                (10)

где r – предел повторяемости.

r=2,77∙σr,                                                            (11)

где σr – показатель повторяемости МВИ, приведенный в таблице 1.

Если условие (10) выполняется, то оба результата считаются приемлемыми и в качестве окончательного результата принимают среднее арифметическое значение, вычисленное по формуле (9).

Если условие (10) не выполняется, получают еще один результат анализа (Х3).

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (12):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                                     (12)

где X – результат анализа, полученный в соответствии с настоящим стандартом;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, мг/дм3                                               (13)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 2.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (14)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Характеристика погрешности (показатель точности результатов анализа) л может быть установлена на основе выражения:

л =0,84·мг/дм3                                                                                    (15)

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации гидразина в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,004 до 0,01 | 7,2 | 20,0 | 42,7 |
| Св. 0,01 до 0,02 | 5,9 | 13,7 | 28,3 |
| Св. 0,02 до 0,4 | 4,0 | 8,2 | 14,0 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: гидразин, массовые концентрации, воды производственные, тепловые электростанции, питательная вода, конденсаты, котловые воды, система охлаждения, теплофикационные воды, методы измерений, фотометрический метод

МКС 13.060

Ключевые слова: гидразин, массовые концентрации, воды производственные, тепловые электростанции, питательная вода, конденсаты, котловые воды, система охлаждения, теплофикационные воды, методы измерений, фотометрический метод

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |