Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Анестезиологическое и респираторное оборудование

ЛАРИНГОСКОПЫ ДЛЯ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ

СТ РК ISO 7376–20__

(ISO 7376:2009 Anaesthetic and respiratory equipment – Laryngoscopes for tracheal intubation, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7376:2009 Anaesthetic and respiratory equipment – Laryngoscopes for tracheal intubation, IDT (анестезиологическое и респираторное оборудование. ларингоскопы для интубации трахеи)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 2 «Дыхательные пути и сопутствующее оборудование» Технического комитета ISO/TC 121 «Анестезия и респираторная хирургия оборудование», совместно с Техническим комитетом                   CEN/TC 215, «Респираторные и анестезиологические средства оборудования».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Общие требования	2

5	Материалы	2

6	Требования к дизайну	2

Приложение А (информационное) Обоснование 	11

Приложение В (информационное) Метод испытания для измерения освещенности, прочности и жесткости	13

Приложение C (информационное) Общие термины для частей лезвия ларингоскопа	17

Библиография	18

Введение

Ларингоскопы производятся в нескольких формах. Например, существуют цельные ларингоскопы, неразъемное шарнирное лезвие ларингоскопа или ларингоскопы со съемными шарнирными лезвиями и рукоятками. В последнем случае источник света для освещения гортани во время использования представляет собой либо осветитель, закрепленный на лезвии ларингоскопа, либо осветитель в рукоятке с оптическим волокном в лезвии ларингоскопа. Минимальная выходная мощность света из ларингоскопа указана.

Лезвия ларингоскопа определяются и маркируются по размеру (см. таблицу 2), подходящему для целевой пациентской демографии, для которой они предназначены, и варьируются от маленьких, недоношенных младенцев до очень крупных взрослых. Из-за множества вариаций длина лезвия ларингоскопа указывается на упаковке, что позволяет оператору принять обоснованное решение при выборе наиболее подходящего инструмента для интубации. приложение B описывает методы для освещения, жесткости и прочности.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Анестезиологическое и респираторное оборудование

ЛАРИНГОСКОПЫ ДЛЯ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ

Дата введения  ________________

- * Область применения

- Область применения

Настоящий стандарт, ориентированный на конкретное устройство, устанавливает требования к ларингоскопам с негибкими лезвиями, с внутренними источниками питания от аккумуляторов, используемым для освещения гортани во время интубации. Он также уточняет критические размеры для ручек и лезвий ларингоскопов со сменными креплениями на зацепах.

Настоящий стандарт применим к следующим случаям:

- гибким ларингоскопам;

- ларингоскопам, предназначенным для хирургических вмешательств;

- ларингоскопам, работающим от основного источника электроснабжения;

- ларингоскопам, подключаемым к внешним источникам света через светопроводящие кабели;

- видео ларингоскопам, предназначенным для работы с внешней, встроенной или прикрепленной видеосистемой.

- Нормативные ссылки

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 4135:2022 Glass – Anaesthetic and respiratory equipment – Vocabulary (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Словарь).

ISO 18190:2016 Anaesthetic and respiratory equipment – General requirements for airways and related equipment (Оборудование анестезиологическое и аппараты искусственной вентиляции легких. Общие требования к воздуховодам и аналогичному оборудованию).

IEC 60601-1-12:2020 Medical electrical equipment – Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment (Изделия медицинские электрические. Часть 1-12. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Требования к медицинским электрическим изделиям и системам, используемым для оказания экстренной медицинской помощи).

IEC 60601-1-12:2014* Medical electrical equipment – Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the emergency medical services environment (Изделия медицинские электрические. Часть 1-12. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Требования к медицинским электрическим изделиям и системам, используемым для оказания экстренной медицинской помощи).

- * Термины и определения

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 4135, ISO 18190, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp;

- электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

  - Контакт (contact): Металлическая деталь, обеспечивающая электрическое соединение между шарнирным лезвиями ларингоскопа и рукояткой (см. 3.4).

  - Ларингоскопическое лезвие с прямым освещением (directly illuminating laryngoscope blade): Ларингоскопическое лезвие, включающее в себя осветитель (см 3.8).

  - Взаимодействие (engagement): Механическое соединение лезвие ларингоскопа и рукоятки (см 3.4) так, чтобы лезвие оставалось связанным с рукояткой во всех положениях.

  - Рукоятка (handle): Компонент, удерживаемый в руке во время использования.

  - Сменное крепление с зацепами (hook‐on fitting): Механическое соединение между рукояткой (см 3.4) и съемным лезвием ларингоскопа.

  - Лезвие ларингоскопа со световодной подсветкой (light‐guide illuminated laryngoscope blade): Мезвие ларингоскопа, передающий свет из источника в рукоятку (см 3.4).

  - Механизм фиксации (locking mechanism): Механизм, удерживающий лезвие ларингоскопа в рабочем положении.

  - Осветитель (luminaire): Источник света.

  - Неразъемное шарнирное лезвие ларингоскопа (non‐user‐detachable hinged laryngoscope blade): складное лезвие ларингоскопа, которое оператор не может отделить от рукоятки (см 3.4).

  - Цельный ларингоскоп (single‐piece laryngoscope): Рукоятка (см 3.4) с фиксированным лезвием ларингоскопа.

- Требования

- Общие требования

Должны быть соблюдены соответствующие требования ISO 18190:2016, раздел 4.

- Материал

- Материалы

Должны быть соблюдены соответствующие требования ISO 18190:2016, раздел 5.

- Требования к дизайну

- Требования к дизайну

  - Общее

Должны быть соблюдены соответствующие требования ISO 18190:2016, раздел 5.

  - *Условия окружающей среды

Ларингоскопы должны оставаться работоспособными в условиях окружающей среды, указанных в IEC 60601-1–12:2014, 4.1.

- Требования к производительности

  - Рукоятки

7.1.1 *Электрическая безопасность

Рукоятки с номинальным напряжением более 3,8 В, предназначенные для использования со сменным креплением с зацепами, ларингоскопическое лезвие с прямым освещением, должны иметь средства предотвращения пикового электрического тока 800 мВт (измерение за период 100 мс) и более 400 мВт в непрерывном режиме при нормальном использовании и в условиях единичной неисправности.

Примечания

1 Для рукоятки с номинальным напряжением 6 В эти ограничения соответствуют предельным значениям тока 133 и 67 мА соответственно.

2 Возвратная электрическая цепь проходит через неуказанные части сменного крепления с зацепами.

Проверить соответствие путем осмотра технического файла.

7.1.2 Электрический контакт

Электрический контакт рукоятки, к которой можно прикрепить сменное крепление с зацепами, ларингоскопическое лезвие с прямым освещением, должен быть либо гибким, либо подпружиненным.

Проверить соответствие путем функционального тестирования.

7.1.3 Размеры

Рукоятки, предназначенные для использования со сменными креплениями с зацепами, ларингоскопическое лезвие с прямым освещением и сменное крепление с зацепами, лезвия ларингоскопа со световодной подсветкой должны соответствовать размерам, указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Проверить соответствие путем функционального тестирования.

Примечание – Рисунок не масштабирован.

Рисунок 1 – Размеры сменного крепления с зацепами для ларингоскопического лезвия с прямым освещением и лезвий ларингоскопа со световодной подсветкой для рукоятки

Таблица 1 – Размеры сменного крепления с зацепами для ларингоскопического лезвия с прямым освещением и лезвий ларингоскопа со световодной подсветкой для рукоятки

| Ссылка | Лезвия ларингоскопа со световодной подсветкой Размеры | Ларингоскопическое лезвие с прямым освещением Размеры |
| --- | --- | --- |
| a | ≤ 21° | Не применимо |
| b | 0,200 ± 0,150 | 0 ± 0,150 |
| c | (R3,800) | ≥ R1,520 |
| d | ≤ 10,820 | ≤ 9,400 |
| e | (14, 175) | (11,685) |
| f | ≥ 17,530 | ≥ 13,970 |
| g | 3,910 ± 0,100 | 3,250 ± 0,100 |
| h | ≥ 3,170 | ≥ 2,260 |
| i | 7,490 ± 0,130 | 7,160 ± 0,130 |
| j | 7,700 ± 0,450 | 6,350 ± 0,250 |
| k | (10,870) | (9,140) |
| l | 4,505 ± 0,065 | 3,950 ± 0,050 |
| m | ≥ 1,270a | ≥ 0,760a |
| n | 13,610 ± 0,050 | 12,900 ± 0,050 |
| o | ≥ R6,000 | R6 ± 0,100 ≥ R5,080 |
| p | ≥ 18,570 | ≥ 15,490 |
| q | ≥ 4,200 | ≥ 4,200 |
| r | Не применимо | 3,180 ± 0,250 |
| s | 3,500 – 2,200 «вне» 2,200 – 0,500 «в» | Не применимо |
| t | Не применимо | 0,940 + 1,650, – 0,130 |
| _____________ a Две позиции. Размеры в мм, если не указано иное |  |  |

7.1.4 *Оптический выход

Оптический выход рукояток, предназначенный для использования с лезвиями ларингоскопа со световодной подсветкой и со сменным креплением с зацепами, должен составлять > 5 лм.

Проверить соответствие с помощью метода испытаний, представленного в    приложении B.

7.1.5 *Сила

Подвергая рукоятку или её части действию растягивающей силы 150 Н, они не должны ломаться.

Проверить соответствие с помощью метода испытаний, представленного в    приложении B.

  - Лезвия ларингоскопа

7.2.1 Размеры

Сменное крепление с зацепами, ларингоскопическое лезвие с прямым освещением или лезвия ларингоскопа со световодной подсветкой (как показано на рисунке 3), должны быть совместимы со сменным креплением с зацепами рукоятки, показанным на рисунке 1.

7.2.2 *Жесткость

При воздействии растягивающей силы 65 Н центр освещения не должен смещаться более чем на 10 мм.

Проверить соответствие с помощью метода испытаний, представленного в     приложении B.

7.2.3 *Сила

Лезвие ларингоскопа не должно ломаться под действием растягивающей силы 150 Н.

Проверить соответствие с помощью метода испытаний, представленного в    приложении B.

7.2.4 *Освещение

Освещение должно соответствовать следующим требованиям при измерении на расстоянии (20,0 ± 0,1) мм от кончика лезвия ларингоскопа.

a) наибольшее расширение между левыми и правыми краями освещения;

b) наибольшее расширение между верхними и нижними краями освещения;

c) от кончика лезвия ларингоскопа до нижнего края освещения;

d) максимальная освещенность более 10 мин см. рисунок B.1.

Проверить соответствие с помощью метода испытаний, представленного в    приложении B.

7.2.5 Электрический интерфэйс

Электрический контакт между сменным креплением с зацепами, ларингоскопическое лезвие с прямым освещением, и рукояткой не должен обрываться, когда к кончику лезвия ларингоскопа прикладывается нагрузка 150 Н, как показано на рисунке В.3.

Проверить соответствие путем функционального тестирования.

  - Навесные комбинации

7.3.1 Сила, необходимая для зацепления лезвия ларингоскопа со сменным креплением с зацепами на петлевой штифт рукоятки, должна составлять от 10 до 45 Н в направлении, показанном на рисунке 2. При зацеплении лезвие ларингоскопа он должно свободно вращаться вокруг штифта под воздействием своего собственного веса.

Проверить соответствие путем функционального тестирования.

Условные обозначения:

1 – пазл петли;

2 – ось силы параллельная пазу

Примечание – Рисунок не масштабирован.

Рисунок 2 – Ось для силы зацепления/разъединения

7.3.2 Сменное крепление с зацепами и петлевые лезвия ларингоскопов и рукоятки должны:

- зафиксироваться в рабочем положении при приложении крутящего момента от 0,35 до 1,35 Нм к лезвию ларингоскопа,

- освещаться, и

- оставаться освещенными, когда ларингоскоп удерживается в любом положении.

Проверить соответствие путем функционального тестирования.

Примечание – Примеры типичных сменных креплений с зацепами для ларингоскопического лезвия с прямым освещением и рукояток показаны на рисунке 3.

Условные обозначения:

1 – концевая часть шарнирного паза (форма не указана);

2 – фиксатор (форма не указана);

3 – поверхность посадки;

4 – фиксирующая поверхность (форма не указана);

5 – шарнирный слот;

6 – электрический контакт;

7 – стопорный паз (фиксатор);

8 – шарнирный штифт

Рисунок 3 – Типичные конфигурации сменного крепления с зацепами для непосредственно освещающих лезвий ларингоскопов или лезвий ларингоскопа со световодной подсветкой и рукояток.

  - Цельные ларингоскопы

Цельные ларингоскопы должны быть оснащены средством для управления питанием осветителя.

Проверить соответствие путем осмотра и функционального тестирования.

- Очистка, дезинфекция и стерилизация

Лезвия и рукоятки ларингоскопов, не предназначенные для одноразового использования, должны быть пригодны для очистки, дезинфекции и/или стерилизации.

- Информация представленная производителем

  - Общее

Должны быть соблюдены соответствующие требования ISO 18190:2016, раздел 9.

  - Маркировка

9.2.1 Лезвия ларингоскопов должны быть помечены следующим образом:

- обозначенный размер, выраженный цифрами, в соответствии с таблицей 2;

- обозначение материала или код переработки;

- их размер и тип, если они имеют съемные световодные компоненты;

- если применимо, «одноразовое использование» или эквивалент, который должен быть видимым с рабочего места.

9.2.2 Упаковка должна быть помечена назначенным размером и типом лезвия ларингоскопа в соответствии с таблицей 2.

  - Назначенный размер для предполагаемой пациентской демографии

Таблица 2 – Назначенные размеры

| Назначенные размеры | Предполагаемая пациентская демография |
| --- | --- |
| 000 | Маленький недоношенный младенец |
| 00 | Недоношенный младенец |
| 0 | Новорожденный |
| 1 | Маленький ребенок |
| 2 | Ребенок |
| 3 | Взрослый |
| 4 | Большой взрослый |
| 5 | Очень большой взрослый |

  - Инструкции по использованию

Инструкция по использованию должна включать следующее:

- спецификации и инструкции по установке батарей;

- *если применимо, предупреждение о том, что батареи следует извлекать перед очисткой и дезинфекцией или стерилизацией;

- для одноразовых ларингоскопов - максимальный срок хранения;

- инструкции по проверке состояния батареи путем активации осветителя перед использованием;

- предупреждение о том, что выходная мощность от некоторых аккумуляторных батарей может быстро падать во время использования, что может привести к быстрому выходу из строя освещения;

- информацию о предосторожностях, необходимых при утилизации использованных или дефектных батарей;

- предупреждение о том, что только обученный персонал или находящийся на обучении может использовать ларингоскоп для интубации;

- инструкции по регулярному обслуживанию ларингоскопа и проверке его состояния перед использованием, включая спецификации заменяемых компонентов;

- информацию о совместимости/взаимодействии между рукояткой и лезвием ларингоскопа.

Приложение А

(информационное)

Обоснование

Раздел 1 – Область применения

Ларингоскопы с питанием от батарей классифицируются как медицинское электрооборудование, определенное в IEC 60601-1, общем стандарте безопасности для медицинского электрооборудования, однако так как настоящий стандарт исключает ларингоскопы с питанием от сети, требования IEC 60601-1 менее строгие. Взаимозаменяемость лезвий и рукояток ларингоскопа решается путем указания размеров и допусков для сменных креплений с зацепами рукояток и лезвий ларингоскопа.

Раздел 3 – Термины и определения

|  | Ларингоскопи-ческое лезвие с прямым освещением | Лезвие ларингоскопа со световодной подсветкой | Шарнирное лезвие ларингоскопа, несъемное пользователем | Цельный ларингоскоп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зацепление | Да | Да | Нет | Нет |
| Шарнирное лезвие ларингоскопа сменное крепление с зацепами | Да | Да | Да | Нет |
| Механизм фиксации | Да | Да | Да | Не применимо |
| Рабочее положение | Да | Да | Да | Всегда |
| Интерфейс | Электрический | Оптический | Не определено | Не определено |

Раздел 6.2 – Условия окружающей среды

Ожидается, что компоненты ларингоскопа будут подвергаться воздействию экстремальных условий окружающей среды, указанных в IEC 60601-1-12, поскольку такие экстремальные условия часто достигаются во всем мире в местах, где используются ларингоскопы, и поэтому пользователи должны ожидать возможности их использования без сомнений. Если производитель заявляет о более широком диапазоне экологических допусков, это заявление должно быть подтверждено.

Раздел 7.1.1 – Электрическая безопасность

Сообщалось о случаях короткого замыкания батареи внутри рукоятки ларингоскопа, что приводит к чрезмерному нагреву. Высокая электрическая емкость некоторых типов батарей, особенно аккумуляторных, может привести к чрезмерному нагреву при эксплуатации. Такие батареи также могут образовывать искры с достаточной энергией для воспламенения горючих анестезиологических газов, и пользователь должен быть предупрежден об этой опасности.

Также были случаи, когда лезвие ларингоскопа с лампой накаливания 3 В использовался с ручкой, предназначенной для лезвия ларингоскопа со светодиодным источником света 6 В, и лампа разбивалась в результате тока перегрузки. Есть также опасения (но нет сообщений о случаях), что лампа накаливания может превысить безопасную температуру для контакта с пациентом при использовании с неправильно номинальным напряжением источника питания.

Включение требования к наличию ограничителя тока в рукоятке обычного ларингоскопа с номинальным напряжением, значительно превышающим 3 В, предотвратит оба типа инцидентов. В худшем случае лампа не будет светиться, и должно быть обнаружено при проверке устройства перед использованием.

Раздел 7.1.4 – Оптический выход

Оптический выход рукоятки 5 лм обеспечивает приблизительную освещенность 500 лк на кончике лезвия ларингоскопа для всех видов лезвий ларингоскопа (например, многоразовых, одноразовых, оптоволоконных, световодных).

Подразделы 7.1.5, 7.2.2 и 7.2.3 – Жесткость и прочность

Лезвия и рукоятки ларингоскопов подвергаются растягивающим усилиям при использовании в нормальных условиях и даже более высоким растягивающим усилиям во время сложных интубаций. Поэтому лезвия и рукоятки ларингоскопов должны выдерживать эти нагрузки и не изгибаться так, чтобы нарушать освещение гортани или, что еще хуже, ломать лезвия или ручки.

Подраздел 7.2.4 – Освещение

Постоянное освещение входа в гортань, размером приблизительно 20 мм (в ширину) на 25 мм (в переднезаднем направлении), является необходимым условием для успешной трахеальной интубации.

Подраздел 9.4 b) – Инструкции по использованию батарей

Известно, что повторные циклы стерилизации лезвий ларингоскопа ухудшают передачу света волоконно-оптических пучков и компонентов других световых систем, таких как лампы накаливания. Настоящий стандарт требует, чтобы производитель подтвердил работоспособность устройства (устройств) после определенного числа стерилизационных циклов.

Инструкции по эксплуатации должны информировать пользователя о необходимости проверки состояния внутреннего источника электропитания перед каждым использованием, проверяя предоставляемое освещение.

Приложение В

(информационное)

Метод испытания для измерения освещенности, прочности и жесткости

В.1 Принцип

Освещение проверяется без нагрузки на лезвие ларингоскопа перед испытаниями на прочность и жесткость, при которых создается растягивающая нагрузка вблизи кончика лезвия ларингоскопа, в то время как рукоятка надежно удерживается. Жесткость подтверждается путем измерения разницы между областью освещения в покое и при нагрузке. Прочность подтверждается тем, что лезвие ларингоскопа и части рукоятки не ломаются.

В.2 Испытательное оборудование

- Испытуемое лезвие и рукоятка ларингоскопа;

- Средство крепления рукоятки;

- Средство нагрузки в виде растягивающей силы 65 и 150 Н;

- Прозрачный лист белой бумаги или средство для измерения распределения освещенности;

- Средство для измерения освещенности (например, люксметр);

- Средство для измерения светового потока (например, интегрирующий шар).

В.3 Процедура

- Прикрепите лезвие ларингоскопа к подходящей рукоятке, закрепить и включить освещение. В затемненной комнате поместить датчик измерительного устройства на расстоянии (20,0 ± 0,1) мм от кончика лезвия ларингоскопа в плоскости, примерно соответствующей положению голосовых связок по отношению к лезвию ларингоскопа, когда лезвие ларингоскопа находится в рабочем положении и перпендикулярно линии зрения, и измерить максимальную освещенность.

| Обозначения | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| a + b | наибольшее расширение между левым и правым краями освещенности. | (50 – 100) мм |
| c + d | наибольшее расширение между верхним и нижним краями освещенности | (30 – 80) мм |
| е | кончик лезвия ларингоскопа/нижний край освещения | < 3 мм |
| М | максимальная освещенность более 10 минут | > 500 лк |

Рисунок В.1 – Освещенная область и максимальная освещенность

- Либо измерить распределение освещенности, либо поместить белый полупрозрачный лист бумаги на расстоянии (20,0 ± 0,1) мм от кончика, чтобы определить размер освещенной области. см. рисунок B.2.

Примечания

1 Края освещенности определяются значением d10. Это точка, на которой значение составляет только    10 % от максимальной освещенности.

2 Освещенность может быть неоднородной, например, овальной или круглой формы.

20мм

Условные обозначения:

1 – ларингоскоп (освещение перпендикулярно 2 и 3);

2 – детектор (например, люксметр);

3 – лист бумаги

Рисунок B.2 – Максимальная освещенность и края освещенной области

- Приложить перпендикулярное растягивающее усилие 65 Н вертикально вниз от кончика лезвия ларингоскопа, как показано на рисунке В.3 и убедиться, что перемещение кончика лезвия ларингоскопа от начальной позиции составляет менее 10 мм.

65 – 150 H

Рисунок B.3 – Лезвие ларингоскопа под натяжением

- Увеличить тяговую силу до 150 Н.

- Убедиться, что лезвие или ручка ларингоскопа или их части не сломаны и не деформированы.

- Поместить рукоятку, предназначенную для использования со сменным креплением с зацепами, лезвиями ларингоскопа со световодной подсветкой, в интегрирующую сферу и активируйте свет любым способом, не загораживающих осветитель, и измерить выходной световой поток, который должен быть больше 5 лм. см. рисунок B.4.

Условные обозначения:

1 – рукоятка;

2 – сфера Ульбрихта;

3 – детектор/спектрометр

Рисунок B.4 – Измерение светового потока рукоятки

Приложение C

(информационное)

Общие термины для частей лезвия ларингоскопа

Условные обозначения:

1 – основание;

2 – задник;

3 – язычок (лопатка);

4 – фланец;

5 – кончик (клюв);

6 – источник света;

7 – паз для шарнирного штифта

Рисунок B.3 — Лезвие ларингоскопа под натяжением

В большинстве случаев использование ларингоскопа не представляет особых трудностей для опытного оператора, и навыки имеют большее значение, чем тип используемого лезвия ларингоскопа. Однако существуют ситуации, в которых определенное лезвие для ларингоскопа является особенно преимущественным. Это привело к разработке нескольких видов лезвий ларингоскопа: изогнутых, прямых, гибридных и других.

Описания различных лезвий ларингоскопов, разработанных на протяжении многих лет, можно найти в справочнике [6].

Библиография

[1] ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols (Графические символы, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы)

[2] ISO 15223-1:2016, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements (Медицинские изделия. Символы, используемые с этикетками медицинских изделий, маркировкой и представляемой информацией. Часть 1. Основные требования)

[3] ISO/IEC/TR 10000-1, Information technology – Framework and taxonomy of International Standardized Profiles – Part 1: General principles and documentation framework (Информационные технологии. Основы и таксономия международных стандартизованных профилей. Часть 1. Общие принципы и структура документации)

[4] IEC 60027 (all parts), Letter symbols to be used in electrical technology (Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике, все части)

[5] IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик)

[6] Dorsch J.A., Dorsch  S.E. Understanding Anaesthesia Equipment,  Lippincott Williams & Wilkins, 5th Edition, 2008 (Дорш Дж.А., Дорш С.Э. Понимание анестезиологического оборудования, Lippincott Williams & Wilkins, 5-е издание, 2008 г.)

МКС 11.040.10 (IDT)

Ключевые слова: ларингоскопы для интубации трахеи, лезвие ларингоскопа, рукоятка, неразъемное шарнирное лезвие ларингоскопа

МКС 11.040.10 (IDT)

Ключевые слова: ларингоскопы для интубации трахеи, лезвие ларингоскопа, рукоятка, неразъемное шарнирное лезвие ларингоскопа

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |

* Действует только для датированной ссылки.

Проект, редакция 1