Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

мЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ В ОТХОДАХ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от_______ №___

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

мЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ В ОТХОДАХ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ

Дата введения________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику измерений массовой доли магния, алюминия, кремния, фосфора, серы, калия, кальция, титана, ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля, меди, цинка, мышьяка, стронция, бария, свинца в подготовленных пробах отходов рентгенофлуоресцентным методом на рентгеновских аппаратах для спектрального анализа (далее - спектрометры).

Настоящий стандарт также может применяться для отходов минерального происхождения (исключая отходы металлов), а также осадков от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды.

Настоящий стандарт не распространяется на радиоактивные отходы, отходы повышенной биологической опасности, а также отходы, содержащие значительное (>10%) количество металлических включений.

Примечание - Диапазоны измерений массовой доли определяемых элементов приведены в таблице 1. Там же указаны возможные модификации спектрометра, которые могут быть использованы для определения элемента.

Все элементы, указанные в таблице l, могут быть определены на приборах с вакуумированной спектрометрической камерой — СПЕКТРОСКАН MAKC-GV, GVM. С помощью модификации CПEKTPOCKAH MAKC-G, GF1(2)E, могут быть определены все элементы с атомным номером от 22 (Tі), без применения фиксированных каналов.

Минимальная масса исходной пробы с учётом резерва 100 г.

Минимальная масса подготовленной пробы 2 г.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 8.001-80 Государственная система измерений. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений.

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

ГОСТ 8.326-89 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений.

ГОСТ 8.383-80 Государственная система измерений. Государственные испытания средств измерений. Основные положения.

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

Проект, 1 редакция

ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда. Основные положения.

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 450 Кальций хлористый технический. Технические условия.

ГОСТ 9656-75 Реактивы. Кислота борная. Технические условия.

ГОСТ 20282 Полистирол общего назначения. Технические условия

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с 
СТ РК 2.1 и [1].

4 Требования к показателям точности измерений

Границы интервала (±∆), в котором с доверительной вероятностью P=0,95 находится абсолютная суммарная погрешность результата измерений массовой доли определяемого элемента (далее - границы суммарной погрешности), вычисляют по формулам, приведённым в таблице 1.

Таблица 1 - Диапазоны измерений массовой доли определяемых элементов и границы суммарной погрешности измерений

| # Определяемый элемент | # Модификация спектрометра **) | # Диапазон измерений массовой доли определяемого элемента от-до,% | # Зависимость Δ*) от массовой доли элемента С, % |
| --- | --- | --- | --- |
| # Mg | # V | # от 1,2 до 56 | # 0,18·C + 0,4 |
| # Al | # V | # от 0,3 до 52 | # 0,21·C + 0,1 |
| # Si | # V | # от 1,0 до 45 | # 0,25·C + 0,3 |
| # P | # V | # от 0,020 до 13 | # 0,22·C + 0,008 |
| # S | # V | # от 0,10 до 40 | # 0,2·C + 0,03 |
| # K | # V | # от 0,02 до 5,8 | # 0,2·C + 0,01 |
| # Ca | # V | # от 0,08 до 33 | # 0,2·C + 0,02 |
| # Ti | # V, A | # от 0,05 до 22 | # 0,2·C + 0,02 |
| # V | # V, A | # от 0,010 до 0,30 | # 0,33·C + 0,003 |
| # Cr | # V, A | # от 0,02 до 16 | # 0,2·C + 0,008 |
| # Mn | # V, A | # от 0,03 до 3,5 | # 0,2·C + 0,01 |
| # Fe | # V, A | # от 0,40 до 63 | # 0,22·C + 0,02 |
| # Co | # V, A | # от 0,005 до 1,2 | # 0,3·C + 0,0015 |
| # Ni | # V, A | # от 0,005 до 2,0 | # 0,25·C + 0,0015 |
| # Cu | # V, A | # от 0,10 до 18 | # 0,25·C + 0,01 |
| # Zn | # V, A | # от 0,010 до 4,5 | # 0,3·C + 0,003 |
| # As | # V, A | # от 0,025 до 5,8 | # 0,3·C + 0,003 |
| # Sr | # V, A | # от 0,010 до 1,0 | # 0,3·C + 0,003 |
| # Ba | # V | # от 0,030 до 4,0 | # 0,03·C + 0,004 |
|  | # A | # от 0,010 до 4,0 | # 0,3·C + 0,04 |
| # Pb | # V, A | # от 0,010 до 1,2 | # 0,3·C + 0,003 |
| # *) Соответствует расширенной неопределенности U при коэффициенте охвата, равно 2. **) Индекс V соответствует модификация с вакумированной спектрометрической камерой, индекс А – модификациям со спектрометрической камерой, наполненной воздухом. |  |  |  |

5 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

5.1 Аппарат рентгеновский для спектрального анализа, в комплекте со специальным  программным обеспечением (ПО) QAV с версией не ниже 4.2.

5.2 Персональный компьютер, удовлетворяющий системным требования Windows XP или Windows 7, с минимум двумя Gb свободного места на жестком диске для установки ПО и сохранения результатов измерений.

На ЭВМ должны быть установлены:

• операционная система не ниже Windows XP;

• CD (DVD)-привод для установки ПО;

• USB-порт или COМ-порт (RS232) для подключения спектрометра;

5.3 Весы специального 1-го класса точности по ГОСТ 53228-2008.

5.4 Стандартные образцы (набор)

5.4.1 ГСО 2463-82. СО состава апатита (АР)

5.4.2 ГСО 4480-89. СО состава фосфорита «Каратау»

5.4.3 ГСО 9683-2010, СО состава концентрата медного типа КМ7(P34)

5.4.4 ГСО 186-87П. СО состава руды железной (Р8)

5.4.5 ГСО 9099-2008. СО состава шлака доменного (Ш14).

5.4.6 ГСО 4504-89. СО состава огнеупора магнезитового типа П-89 (К6).

5.4.7 ГСО 4117-87.СО состава огнеупора хромит периклазового типа ХПЗ (К5)

5.4.8 ГСО 963-93П. СО состава огнеупора муллитового типа МЛЛД (КЗ).

5.4.9 ГСО 81-88П. СО состава шамота типа ШЧС-30 (К2).

5.4.10 ГСО 8146-2002. СО состава сфенового концентрата.

5.4.11 ГСО 9237-2008. СО состава золы уноса угля КАТЭКа (ЗУК-2).

5.4.12 ГСО 5361-90. СО состава рыхлых алюмосиликатных аномальных отложений (ООКО-201)

5.4.13 ГСО 2271-82. СО состава концентрата ванадиевой руды (СВ-2).

5.4.14 ГСО 3596-86. СО состава руды колчеданно-барит-полиметаллической.

5.4.15 ГСО 1347-78. СО состава кобальто-никелевой руды (СНК-2).

5.4.16 ОСО 17-83. СО состава кварц-сульфидной руды (РКС-1).

5.4.17 ГСО 618-75. СО состава висмуто-полиметаллической руды.

5.4.18 ГСО 1346-78. СО состава кобальто-никелевой руды (СНК-1).

5.4.19 ГСО 794-76. СО состава медно-цинковой сульфидной руды (РУС-4).

5.4.20 ГСО 170-85П. СО состава огнеупора динасового типа ЭД (К1в)

5.4.21 ГСО 8019-94. СО состава огнеупора корундового типа КЛ-1,1 (К10в)

5.4.22 ГСО 2156-81 СО состава руды слюдисто-полевошпат-гентгельвиновой.

Примечание - Характеристики ГСО приведены в Приложении 1.

5.5 Материалы, применяемые в количестве разбавителя

5.5.1 Броня кислота х.ч. по ГОСТ 9656-75.

5.5.2 Полистирол порошковый марки ПСЭ по ГОСТ 20282.

5.5.3 Микрокристаллическая целлюлоза (microcrystalline cellulose) CAS: 9004-34-6.

5.6 Агатовая ступка

5.7 Истиратель дисковой лабораторной ЛДИ-65.

5.8 Шкаф сушильный СНОЛ-3,5.

5.9 Пресс лабораторный ПЛГ-12, в комплекте с пресс-формой диаметром 20 мм.

5.10 Муфельная печь СНОЛ 7,2/1100.

5.11 Эксикатор по ГОСТ 25336.

5.12 Кальций хлористый, тех., кальцинированный по ГОСТ 450

Примечание - Допускается примечание иных весов, вспомогательных устройств, реактивов и материалов, технические и метрологические характеристики которых не уступают указанным выше.

В случае прекращения выпуска определенного СО его заменяют на СО с близким количественным и качественным составом. После замены СО необходимо установить новую градуировочную характеристику.

6 Метод измерений

6.1 Метод  измерений основан на смешении подготовленной пробы (после высушивания или прокаливания и измельчения) с разбавителем по п. 5.5, в соотношении 1:4, формировании из полученной смеси прессованием двух образцов для их анализа рентгенофлуоресцентным методом.

6.2 Рентгенофлуоресцентный метод анализа основан на зависимости интенсивности рентгеновского флуоресцентного (характеристического) излучения от содержания элемента в образце для анализа. Флуоресцентное излучения возбуждается первичным излучением рентгеновской трубки. Для проведения количественного рентгенофлуоресцентного анализа спектрометр предварительно градуируют с помощью градуировочных образцов, полученных смешением стандартных образцов с разбавителем в соотношении 1:4.

6.3 Градуировочная характеристика представляет собой уравнение, связывающие массовую долю определяемого элемента в стандартном образце (подготовленной пробе) с аналитическим сигналом, представляющем собой скорость счета электрических импульсов на линии флуоресцентного излучения имп/с, откорректированную на дрейф и на фон. Взаимное влияние элементов и матричные эффекты учитываются нормировкой аналитических сигналов определяемых элементов на интенсивности характеристического излучения рентгеновской трубки, либо рассеянного тормозного излучения, а также подбором (с помощью программного обеспечения) соответствующего вида ГХ (см. также Приложение 5).

6.4 Каждое измерение (анализ) состоит из двух параллельных определений, выполняемых с двумя образцами подготовленной пробы (далее — образцами). Определение включает экспонирование образца вычисление массой доли элемента.

6.5 Значение массовой доли элемента в подготовленной пробе отхода вычисляется как среднее арифметическое двух результатов параллельных определений (после проверки их приемлемости).

Результат измерения в полном формате представляют как совокупность округленных значений массовой доли элемента и границ суммарной систематической погрешности.

7 Требования безопасности

7.1 При выполнении измерении (анализов) следует руководствоваться общими правилами безопасности, изложенными в ПНД Ф 12.13.1-03 или в других документах, которыми руководствуется лаборатория.

7.2 При работе спектрометром следует руководствоваться требованиями безопасности в соответствии с CП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)», и СП 2.6.1.758-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99).

7.3 Все электроустановки и электроаппаратура, используемые при проведении измерении, должны соответствовать требованием ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей.

7.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованием пожарной безопасности и иметь средства пожаротушения.

8 Требования к квалификации оператора

8.1 Работы может проводить инженер или лаборант, владеющий техникой подготовки проб и образцов к анализу, навыком работы с рентгеновскими спектрометрами и программным обеспечением для них.

9 Требования к условиям в лаборатории при подготовке проб и выполнении измерений

9.1 Измерения проводят при следующих климатических условиях:

Температура окружающего воздуха, °С                               (25±5);

Относительная влажность воздуха, %                                (70±20);

Атмосферное давление, кПа                                               (84-106).

9.2 Параметры электрической сети должны выдерживаться в соответствии с паспортом на соответствующую модификацию аппарата или спектрометра.

10 Подготовка к проведению измерений

10.1 Подготовка спектрометра

Подготовка спектрометра к работе и его включения должно быть проведены в соответствии с «Руководством по эксплуатации», поставляемым совместно со спектрометром.

10.2 Градуирование спектрометра

10.2.1 Построение градуировочной характеристики (ГХ) проводят в соответствии с разделом «Градуирование» «Руководства пользователя» программного обеспечения спектрометра. Градуировочная характеристика строится при внедрении методики, после ремонта, при отрицательных результатах контроля по п. 12.

Для градуировки используют 22 градуировочных образца (ГО), приготовленных в соответствии с п. 11.3-11.4, 11.6-11.8 настоящего стандарта, а также образец с «нулевым» содержанием элементов, которым является разбавитель, из которого готовились ГО.

Внимание!

Приготовленные ГО необходимо хранить в эксикаторе.

Градуировка спектрометра с вакуумированной спектрометрической камерой проводится по всем ГО в соответствии с п. 5.4, спектрометра со спектрометрической камерой заполненной воздухом по 17 ГО, исключая ГСО 963-93П, ГСО 81-88П, ГСО 4504-89, ГСО 170-85П, ГСО 8019-94.

10.2.2 Ввод градиуровочных образцов в спектрометр

Подготовительный градуировочный образец вставляют в обойму. Обойму помещают в спектрометр.

10.2.3 Аналитические линии, включая длины волн для измерения фона, экспозиции, а также режимы работы рентгеновской трубки (РТ) указаны в приложении Б.

10.2.4 Режимы измерений.

10.2.4.1 Учёт фона.

Для ряда линий (см. приложение Б) аналитический сигнал Ii вычисляется как разность между показаниями прибора (скоростью учета) Isi на i-ой аналитической линии и значением фона (скоростью счета фона) Ibi под этой линией:

Ii=Isi- Ibi                                                               (1)

Определение фона Ibi под линией (учет фона) проводится автоматически с помощью интерполяции скоростей счета, зарегистрированных в точках шкалы длин волн рентгеновского излучения, расположенных слева (с коротковолновой стороны) и справа (с длинноволновой стороны) от аналитической линии. Рекомендуемое положение этих точек, а также экспозиции на них, приведены в приложении Б.

После регистрации интенсивностей программа рассчитывает фон под линией путем интерполяции.

10.2.4.2 Коррекция дрейфа по контрольному образцу (КО).

Для коррекции дрейфа используют КО, поставляемые со спектрометрами: MgO, GR, S14. Коррекция на аппаратный дрейф проводится программным обеспечением автоматических при экспонировании контрольных образцов.

Контрольные образцы, аналитические линии для коррекции дрейфа, а также экспозиции, приведены приложении В.

Контрольные образцы необходимо применять в начале измерений и затем через каждый час работы.

10.2.4.3 Учет матричных эффектов.

Для учета матричных эффектов проводят нормировку аналитических сигналов на скорость счета рассеянного излучения. Скорость счета рассеянного излучения измеряется в двух точках вторичного спектра: на длине волны соответствующей некогерентному рассеянию линии материала анода (Inc) и на длине волны 1700 мА (Ins). Параметры измерения интенсивности рассеянного излучения приведены в приложении Г.

10.2.5 Последовательность операций при градуировании

В пробозагрузочное устройство устанавливают КО и два идентичных ГО. Градуирование проводят в режиме обхода по гнездам. После завершения получения сигналов, ГО извлекают и на их место устанавливают следующие. При этом повторяют операции с КО.

10.2.6 Градуировочные характеристики

Градуировочные характеристики (ГХ) представлены аналитическими выражениями (см. приложение Д). Значения массовой доли элементов для каждого из ГО, входящих в набор (приложение А), вводятся в программное обеспечение. Если указанное в паспорте СО значение массовой доли элемента отличается от указанного в приложении А, то вводится значение по паспорту.

Примечание

Если в паспорте СО указано значение массовой доли оксида элемента, то его пересчитывают в значение массовой доли элемента (%) по формуле (2):

(2)

где Nэ, Nок – количество атомов определяемого элемента и кислорода в молекуле оксида, соответственно;

Аэ, Аок - относительная атомная масса определяемого элемента и кислорода в молекуле исходного вещества, соответственно.

Сок - массовая доля оксида элемента в СО, %.

Пример

В паспорте на СО дано содержание Al2O3 15,8%, необходимо определить содержание алюминия.

Относительная атомная масса алюминия равна 26,982, кислорода – 15,999.

Массовая доля алюминия в СО (в %) равна:

Коэффициент ГХ рассчитываются программным обеспечением автоматических после экспонирования градуировочных образцов. Расчет проводиться весовым методом наименьших квадратов, веса вводиться в программное обеспечение в виде 1/С, где С- массовая доля элемента в стандартном образце, %. Вес на образце разбавителя принимается, как вес на образце с минимальным содержанием элемента, умноженный на 5.

10.2.7 Проверка приемлемости ГХ

10.2.7.1 Сопоставляют данные, выдаваемые программой по результатам градуировки с нормативами, установленными при разработке методики.

Программа рассчитывает среднеквадратическое отклонение градуировочной характеристики σ по формуле (3):

σ=(δ-δ)2n-k                                                                       (3)

где δ-невязка, разность между аттестованным значением и расчетным по ГХ;

n – количество градуировочных образцов;

k – количество факторов в градуировочном уравнении.

10.2.7.2 Полученную ГХ считают приемлемой (построенной правильно) при выполнении двух условий:

1) σ не превышает норматива σн, указанного в таблице 2;

2) Невязка в первой градуировочной точке, находящейся в диапазоне измерений, не превышает по модулю Нi, вычисленную по выражению в таблице 2 для С, указанного в паспорте на соответствующий стандартный образец.

Если условия 1) и 2) не выполняются, разрешается исключить из построения ГХ два ГО, в диапазоне измерений, указанном в таблице 1, за исключением ГО с наименьшим и наибольшим значением массовой доли элемента. Если нижняя граница диапазона измерений массовой доли элемента находится между ГО, то в ГХ должен остаться минимум один ГО с содержанием ниже границы диапазона измерений. ГО не входящие в границы диапазона измерений допускается исключить из построения ГХ полностью.

Удаляются те результаты, у которых разность между аттестованным значением массовой доли элемента и значением по ГХ, максимальна.

Если полученная градуировочная характеристика вновь не удовлетворяет указанному условию, необходимо заново изготовить ГО и провести измерения. Если, тем не менее, не удается достичь требуемой величины σн, необходимо проверить работоспособность спектрометра.

Таблица 2 - Нормативы при проверке приемлемости и контроле ГХ

| Определяемый элемент | Модификация спектрометра | σн, % | Нi, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | V | 1,5 | 0,17С + 0,4 |
| Al | V | 1,0 | 0,19С + 0,1 |
| Si | V | 2,0 | 0,21С + 0,3 |
| P | V | 0,10 | 0,19С + 0,008 |
| S | V | 0,6 | 0,2С + 0,03 |
| K | V | 0,10 | 0,2С + 0,01 |

Продолжение таблицы 2

| Определяемый элемент | Модификация спектрометра | σн, % | Нi, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca | V | 0,7 | 0,2С + 0,02 |
| Ti | V, A | 0,3 | 0,2С + 0,02 |
| V | V, A | 0,01 | 0,29С + 0,003 |
| Cr | V, A | 0,15 | 0,2С + 0,008 |
| Mn | V, A | 0,05 | 0,2С + 0,01 |
| Fe | V, A | 1,0 | 0,2С + 0,024 |
| Co | V, A | 0,01 | 0,3С + 0,0015 |
| Ni | V, A | 0,05 | 0,25С + 0,0015 |
| Cu | V, A | 0,15 | 0,22С + 0,01 |
| Zn | V, A | 0,10 | 0,3С + 0,003 |
| As | V, A | 0,05 | 0,3С + 0,003 |
| Sr | V, A | 0,01 | 0,3С + 0,003 |
| Ba | V | 0,10 | 0,3С + 0,003 |
|  | A |  | 0,3С + 0,03 |
| Pb | V, A | 0,015 | 0,3С + 0,003 |

11 Порядок подготовки проб и выполнения измерений

11.1 Поступившую в лабораторию воздушно-сухую пробу равномерно распределить слоем, толщиной не более 2 см, на листе пергаментной или оберточной бумаги, очистить от неминеральных включений (металла, остатков растений, костей животных, полиэтилена, целлофана, бумаги, стекла и т.п.).

11.2 Методом квартования или квадратования сократить материал пробы до массы не более 300 г. Сокращенную навеску растереть до крупности частиц не более 1 мм в агатовой ступке, допускается использовать истиратель с агатовой гарнитурой.

11.3 Сократить материал проб (квартованием или квадратованием) до массы не более 30 г. Сокращенную навеску истереть до состояния пудры (выход фракции 64 мкм не менее 95%) в агатовой ступке, допускается использовать истиратель с агатовой гарнитурой.

11.4 Высушить пробу до постоянной массы в сушильном шкафу при (105±2) ˚С или в анализаторе влажности. Для одного анализа (двух последовательных определений) требуется 2 г подготовленной пробы с учетом резерва.

11.5 Пробы, содержащие более 10% органических соединений, прокаливают в соответствии с нормативной документацией на конкретный тип отхода, либо согласно нижеописанной процедуре.

11.5.1 В прокаленный при (525±25) ˚С, доведенный до постоянной массы, взвешенный фарфоровой, кварцевый или платиновый тигель, соответствующего объема и, предпочтительно низкого исполнения, количественно перенести 10-15 г пробы подготовленной по п. 11.1-11.4.

11.5.2 Тигель с пробой поставить в холодную муфельную печь, довести температуру печи до (525±25) ˚С и прокаливать при этой температуре в т течение 3 ч.

11.5.3 Прокаленный тигель с навеской пробы охладить в течение 5 мин при комнатной температуре на керамической или асбестовой подставке, а затем в течение 30 мин в закрытом эксикаторе с хлористым кальцием. Масса золы после прокаливания пробы должна быть не менее 2 г.

11.6 Приготовить смесь подготовленной пробы с борной кислотой или другим разбавителем по п. 5.5.

На одну часть подготовленной пробы, массовой не менее 0,5 г, добавить 4 части разбавителя. Навески берут на всех по п. 5.3 с точностью до 0,001 г. Смесь пробы с разбавителем помещается в агатовую ступку, и перемешивается не менее 15 минут.

Внимание!

Борная кислота и микрокристаллическая целлюлоза должны быть высушены до постоянной массы при 70 ± 2 °С – борная кислота и 105 ± 2 °С – микрокристаллическая целлюлоза, до приготовления смеси.

Для приготовления образцов пробы должен использовать тот же разбавитель, что использовался для приготовления градуировочных образцов.

11.7 Прессование образцов из приготовленной по п. 11.6 смеси может производиться любым из двух способов, приведенных ниже, результаты анализа образцов идентичны.

11.7.1 Навеска смеси массовой 2,5 ± 0,1 г помещается в процесс-форму диаметром 20 мм и запрессовывается с усилием 5 т.

11.7.2 Борная кислота насыпается в пресс-форму, и с помощью фигурного пуансона формируется чашечка глубиной не менее 3 мм. Фигурный пуансон вынимается, засыпается смесь, и запрессовывается гладким пуансоном с усилием 5 т. Количество смеси должно быть таким, чтобы после прессования поверхность смеси была вровень с бортиками чашечки из борной кислоты.

11.8 Приготовленные образцы хранят в эксикаторе.

11.9 Измерение массовой доли элементов в образцах проводят в режиме «Анализ» в программе количественного анализа QAV.

При анализе проводят два последовательных определения, каждое из которых включает экспонирование образца и вычисление результата.

11.10 Вычисление результатов измерений

Значения массовой доли элементов в образце (результат определения) вычисляются автоматически после окончания операции по п. 11.9.

Результаты по каждому определяемому элементу, полученные для первого и второго образца усредняют и проверяют их приемлемость, сопоставляя расхождение с допускаемым расхождением – d (для доверительной вероятности P = 0,95). Значение d вычисляют для среднего значения С по формулам, указанным в таблице 3.

При удовлетворительных результатах проверки среднее арифметическое значение округляют (см. п. 11.11) и принимают в качестве результата измерения (анализа).

Таблица 3 - Допускаемые расхождения результатов определений (для доверительной вероятности Р = 0,95)

| Определяемый элемент | Модификация спектрометра | Диапазон измерений массовой доли определяемого элемента от-до, % | Предел повторяемости результатов определений, d, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Mg | V | от 1,2 до 56 | 0,05С + 0,3 |
| Al | V | от 0,30 до 52 | 0,05С + 0,1 |
| Si | V | от 1,0 до 45 | 0,05С + 0,3 |
| P | V | от 0,020 до 13 | 0,05С + 0,01 |

Продолжение таблицы 3

| Определяемый элемент | Модификация спектрометра | Диапазон измерений массовой доли определяемого элемента от-до, % | Предел повторяемости результатов определений, d, % |
| --- | --- | --- | --- |
| S | V | от 0,10 до 40 | 0,05С + 0,04 |
| K | V | от 0,020 до 5,8 | 0,1С + 0,01 |
| Ca | V | от 0,080 до 33 | 0,05С + 0,02 |
| Ti | V, A | от 0,050 до 22 | 0,05С + 0,02 |
| V | V, A | от 0,010 до 0,30 | 0,1С + 0,003 |
| Cr | V, A | от 0,020 до 16 | 0,05С + 0,005 |
| Mn | V, A | от 0,030 до 35 | 0,05С + 0,005 |
| Fe | V, A | от 0,040 до 63 | 0,045С |
| Co | V, A | от 0,005 до 1,2 | 0,1С + 0,0015 |
| Ni | V, A | от 0,005 до 2,0 | 0,1С + 0,0015 |
| Cu | V, A | от 0,10 до 18 | 0,05С + 0,02 |
| Zn | V, A | от 0,010 до 4,5 | 0,05С + 0,003 |
| As | V, A | от 0,025 до 5,8 | 0,05С + 0,005 |
| Sr | V, A | от 0,010 до 1,0 | 0,05С + 0,002 |
| Ba | V | от 0,030 до 4,0 | 0,05С + 0,003 |
|  | A | от 0,010 до 4,0 | 0,05С + 0,005 |
| Pb | V, A | от 0,010 до 1,2 | 0,1С + 0,005 |

11.11 Оформление результатов измерений

Результат измерения (анализа) каждого из определяемых элементов в полном формате представляют в виде:

(С ± Δ), % при Р = 0,95

где С – среднее арифметическое значение массовой доли определяемого элемента, %

- граница суммарной погрешности измерения (%), вычисленная по зависимости в Таблице 1.

Среднее значение массовой доли компонента округляют:

до 3-го знака после запятой в интервале от 0,005 % до 0,099 %;

до 2-го знака после запятой в интервале от 0,10 % до 0,99 %;

до 1-го знака после запятой в интервале от 1,0 % до 9,9 %

до целого числа в интервале св. 10 % до 63 %.

Значение границ суммарной погрешности должно оканчиваться тем же десятичным разрядом, что и значение массовой доли компонента.

Примеры

Для Р                          С = (0,054 ± 0,020) %

Для А1                       С = (1,7 ± 0,4) %

Для Ti                        С = (21 ± 4) %

Если значение С не попадает с диапазоном измерений (от – до), указанный в таблице 1, то результат измерений записывают как С < Сmin, %, или С > Сmах, %.

В качестве справочной информации в этом случае допускается дополнительно проводить оценку массовой доли элемента.

Пример

Для Fe         C > 63 % (~65 %)

12 Контроль точности измерений

12.1 Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль проводят по результатам анализ ГО в соответствии с принятым в лаборатории планом контроля. Рекомендуемая частота контроля – не реже 1 раз в месяц.

Контроль проводят при помощи ГО, приготовленных из стандартных образцов ЗУК-2, ООКО201 и Р8 в (см. приложение А).

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении для каждого определяемого (i-го) элемента условия (4):

Cik-Cia≤Hi                                                            (4)

где Cik- результат контрольного измерения массовой доли i-го элемента в ГО (среднее арифметическое двух результатов определений, расхождение которых не превышает d).

Cia- среднее значение массовой доли i-го элемента в двух идентичных ГО, рассчитанное после градуировки;

Hi-норматив, приведенный в таблице 2 для Cia.

Значения Cik, Cia, Hi выражают в %.

Значение Ciaсчитывает из таблицы градуировочных точек, над градуировочным графиком в ПО спектрометра, из столбца «Расчет».

Если градуировочная характеристика не стабильна, делают вывод о невозможности применения аппаратуры для дальнейших измерений. В этом случае выясняют и устраняют причины нестабильности и вновь проверяют выполнение условия (4).

При повторном обнаружении нестабильности строят новую градуировочную характеристику.

Примечание - По данным, полученным при контроле стабильности градуировочной характеристики, может контролироваться стабильность повторяемости результатов определений с помощью контрольной карты Шухарта – карты расхождений. На картах откладывают расхождение результатов определений для выбранного определяемого элемента, полученное при контроле градуировочной характеристики с помощью вышеуказанных ГО. В качестве средней линии принимают значение 0,495 d, в качестве предела предупреждения значение d из таблицы 3.

Приложение А

(информационное)

Таблица А.1 – Характеристики стандартных образцов

|  |  |  | Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс СО | Название СО | Mg | Al | Si | P | S | K | Ca | Ti | V | Cr |
| 1. | ГСО 9237-2008 (ЗУК-2) | Зола уноса угля КАТЭКа | 3,32 | 5,13 | 7,29 | (0,010) | 3,48 | 0,30 | 31,30 | 0,35 | 0,0063 | 0,0042 |
| 2. | ГСО 5361-90 (ООКО-201) | Отложения рыхлые алюмосиликатные аномальные (СГХМ-4) | 0,30 | 5,99 | 32,95 | 0,12 | 0,44 | 1,85 | 0,34 | 0,37 | 0,0058 | 0,0075 |
| 3. | ГСО 9099-2008 (Ш14) | Доменный шлак | 7,18 | 8,15 | 13,18 |  | 0,45 |  | 23,23 | 5,77 | 0,13 |  |
| 4. | ГСО 2271-82 (СВ-2) | Концентрат ванадиевой руды | 1,30 |  |  |  |  |  |  | 1,59 | 0,30 | 0,043 |
| 5. | ГСО 8146-2002 (СФ) | Сфеновый концентрат |  |  |  |  |  |  |  | 21,87 |  |  |
| 6. | ГСО 3596-86 | Руда колчеданно-барит-полиметаллическая | (0,060) | (0,21) | (1,31) | (0,010) | 26,06 | (0,031) | (0,19) | (0,019) |  |  |
| 7. | ОСО 17-83 (РКС-1) | Руда кварц-сульфидная | (1,10) | (4,88) | (24,36) | (0,035) | (4,57) | (1,30) | (0,14) | (0,16) | (<0,001) | (0,003) |
| 8. | ГСО 4117-87 (К5б) | Огнеупор хромитопериклазовый типа ХПЗ | 33,05 | 2,27 | 4,04 |  |  |  | 0,82 |  |  | 15,5 |
| 9. | ГСО 4504-89 (К6в) | Огнеупор магнезитовый типа П-89 | 55,7 | 0,29 | 0,99 |  |  |  | 2,09 |  |  |  |
| 10. | ГСО 963-93П (К3б) | Огнеупор муллитовый типа МЛЛД | 0,16 | 33,66 | 15,10 |  |  | 0,12 | 0,31 | 0,80 |  |  |
| 11. | ГСО 618-75 | Висмуто-полиметаллическая руда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ГСО 1346-78 (СНК-1) | Кабальто-никелевая руда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ГСО 81-88П (К2в) | Шамот типа ШЧС-30 | 0,28 | 18,42 | 27,53 |  |  | 0,56 | 0,28 | 1,13 |  |  |
| 14. | ГСО 9683-2010 (Р34) | Концентрат медный типа КМ7 |  |  | 0,91 |  | 39,3 |  |  |  |  |  |
| 15. | ГСО 1865-87П (Р8в) | Железная руда | 1,31 | 5,48 | 7,75 | 0,165 | 0,031 |  | 0,64 | 0,51 |  | 1,73 |
| 16. | ГСО 4480-89 | Фосфорит «Каратау» | 1,10 | 0,27 | 4,68 | 12,79 | 0,3 | 0,17 | 32,95 | 0,017 |  |  |
| 17. | ГСО 2463-82 (АР) | Апатит | 0,58 | 7,21 | 12,86 | 6,29 |  | 2,95 | 14,89 | 1,61 |  |  |
| 18. | ГСО 1347-78 (СНК-2) | Кобальто-никелевая руда | 2,56 | 3,76 | 14,54 |  | 0,41 |  | 13,36 | 0,19 |  |  |
| 19. | ГСО 794-76 (РУС-4) | Медно-цинковая сульфидная руда | (0,018) |  | (4,7) |  | (44,8) |  | (0,071) | (0,012) |  |  |
| 20. | ГСО 170-85П (К1в) | Огнеупор динасовый типа ЭД | 0,027 | 0,29 | 44,9 | 0,0122 |  |  | 0,96 |  |  |  |
| 21. | ГСО 8019-94 (К10в) | Огнеупор корундовый типа КЛ-1,1 |  | 51,34 | (0,093) |  |  | (0,025) | (0,021) | 0,21 |  |  |
| 22. | ГСО 2156-81 | Руда слюдисто-полевошпат-гентгельвиновая | (0,024) | 7,63 | 28,78 | 0,006 |  | 5,78 | 0,40 | 0,090 |  |  |

Продолжение таблицы А.1

|  |  |  | Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс СО | Название СО | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Sr | Ba | Pb |
| 1. | ГСО 9237-2008 (ЗУК-2) | Зола уноса угля КАТЭКа | 0,170 | 3,57 | 0,0026 | 0,0068 | 0,0051 | 0,0076 | (0,0008) | 0,83 | 0,86 | 0,0022 |
| 2. | ГСО 5361-90 (ООКО-201) | Отложения рыхлые алюмосиликатные аномальные (СГХМ-4) | 0,081 | 3,67 | 0,0009 | 0,0024 | 0,025 | 0,039 | 0,8 | 0,018 | 0,038 | 0,010 |
| 3. | ГСО 9099-2008 (Ш14) | Доменный шлак | 0,457 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ГСО 2271-82 (СВ-2) | Концентрат ванадиевой руды | 0,163 | 63,20 | 0,022 | 0,035 | 0,0027 | 0,011 |  |  |  |  |
| 5. | ГСО 8146-2002 (СФ) | Сфеновый концентрат | 0,000 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ГСО 3596-86 | Руда колчеданно-барит-полиметаллическая | (0,010) | (14,08) |  |  | 13,1 | 1,22 | 1,21 |  | 25,0 | 0,56 |
| 7. | ОСО 17-83 (РКС-1) | Руда кварц-сульфидная | (0,046) | (6,00) | (0,0004) | (0,0006) | 0,43 | 4,4 | (0,1) | (0,01) | 4,1 | 0,22 |
| 8. | ГСО 4117-87 (К5б) | Огнеупор хромитопериклазовый типа ХПЗ |  | 5,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ГСО 4504-89 (К6в) | Огнеупор магнезитовый типа П-89 |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ГСО 963-93П (К3б) | Огнеупор муллитовый типа МЛЛД |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ГСО 618-75 | Висмуто-полиметаллическая руда | 3,200 |  | 0,031 |  | 1,67 | 1,85 | 0,34 |  |  | 1,15 |
| 12. | ГСО 1346-78 (СНК-1) | Кабальто-никелевая руда | 0,48 | 19,8 | 0,033 | 1,29 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ГСО 81-88П (К2в) | Шамот типа ШЧС-30 | 0,065 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ГСО 9683-2010 (Р34) | Концентрат медный типа КМ7 |  | 33,50 |  |  | 17,66 | 2,48 | 0,36 |  |  | 0,18 |
| 15. | ГСО 1865-87П (Р8в) | Железная руда | 0,335 | 38,2 | (0,06) | 0,53 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ГСО 4480-89 | Фосфорит «Каратау» | 0,124 | 0,34 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 17. | ГСО 2463-82 (АР) | Апатит | 0,116 | 3,06 |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |
| 18. | ГСО 1347-78 (СНК-2) | Кобальто-никелевая руда | 0,194 | 4,22 | 1,13 | 1,57 | 0,39 | 0,039 | 5,77 |  |  |  |
| 19. | ГСО 794-76 (РУС-4) | Медно-цинковая сульфидная руда | (0,02) | (39,5) | (0,011) | (0,0018) | 3,22 | 0,34 | 0,046 |  | (<0,1) | 0,033 |
| 20. | ГСО 170-85П (К1в) | Огнеупор динасовый типа ЭД | 0,024 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ГСО 8019-94 (К10в) | Огнеупор корундовый типа КЛ-1,1 |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ГСО 2156-81 | Руда слюдисто-полевошпат-гентгельвиновая | 0,310 | 2,84 | (0,001) | (0,002) |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(информационное)

Аналитические линии, эксплзиции, режимы работы рентгеновской трубки.

Таблица Б.1 - Модификация V

| Определяемый элемент | Кристалл-анализатор (порядок отражения) | Аналитическая линия | Режим РТ Напряжение, кВ/Ток, мА | Экспозиция, с | Длины волн, для измерения фоновых точек, мА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Слева |  | Справа |
| Mg | KAP (1) | MgKα | 40/4 | 100 | - |  |  |
| Al | KAP (1) | AlKα | 40/4 | 50 | - |  |  |
| Si | PET (1) | SiKα | 40/4 | 20 | - |  |  |
| P | PET (1) | PKα | 40/4 | 50 | - |  |  |
| S | PET (1) | SKα | 40/4 | 20 | - |  |  |
| K | C(002) (1) | KKα | 40/4 | 10 | - |  |  |
| Ca | C(002) (1) | CaKα | 40/1 | 10 | - |  |  |
| Ti | C(002) (2) | TiKα | 40/4 | 50 | 2715 | - |  |
| V | C(002) (2) | VKα | 40/4 | 100 | - | 2605 |  |
| Cr | LiF(200) (1) | CrKα | 40/1 | 20 | 2190 | 2445 |  |
| Mn | C(002) (2) | MnKα | 40/2 | 20 | 2045 | 2210 |  |
| Fe | C(002) (2) | FeKβ | 40/4 | 20 | - |  |  |
| Co | C(002) (2) | CoKα | 40/4 | 50 | - | 1815 |  |
| Ni | LiF(200) (1) | NiKα | 40/4 | 100 | - | 1685 |  |
| Cu | LiF(200) (1) | CuKα | 40/1 | 50 | - |  |  |
| Zn | LiF(200) (2) | ZnKα | 40/4 | 50 | - | 1450 |  |
| As | LiF(200) (2) | PbLα4 | 40/4 | 100 | - | 1200 |  |
| Sr | LiF(200) (2) | SrKα | 40/4 | 20 | 855 | 910 |  |
| Ba | LiF(200) (1) | BaLα | 40/4 | 100 | - | 2820 |  |
| Pb | LiF(200) (2) | PbLβ | 40/4 | 100 | - | 995 |  |

Таблица Б.2 - Модификация А

| Определяемый элемент | Кристалл-анализатор (порядок отражения) | Аналитическая линия | Режим РТ Напряжение, кВ/Ток, мА | Экспозиция, с | Длины волн, для измерения фоновых точек, мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Слева | Справа |
| Ti | LiF(200) (1) | TiKα | 40/0,1 | 100 | - | 2820 |
| V | LiF(200) (1) | VKα | 40/0,1 | 100 | 2445 | 2615 |
| Cr | LiF(200) (1) | CrKα | 40/0,1 | 50 | 2190 | 2445 |
| Mn | LiF(200) (1) | MnKα | 40/0,1 | 40 | 2045 | 2190 |
| Fe | LiF(200) (1) | FeKβ | 40/0,1 | 20 | - |  |
| Co | LiF(200) (1) | CoKα | 40/0,1 | 50 | - | 1815 |
| Ni | LiF(200) (1) | NiKα | 40/0,1 | 100 | - | 1685 |
| Cu | LiF(200) (1) | CuKα | 40/0,1 | 50 | - |  |
| Zn | LiF(200) (2) | ZnKα | 40/0,1 | 100 | - | 1450 |
| As | LiF(200) (2) | PbLα4 | 40/0,1 | 150 | - | 1200 |
| Sr | LiF(200) (2) | SrKα | 40/0,1 | 50 | 855 | 910 |
| Ba | LiF(200) (1) | BaLα | 40/0,1 | 100 | - | 2820 |
| Pb | LiF(200) (2) | PbLβ | 40/0,1 | 150 | - | 995 |

Приложение В

(информационное)

Контрольные образцы и параметры измерения контрольных линий

| Определяемый компонент | Модификация спектрометра | Контрольный образец | Контрольная линия | Кристалл-анализатор (порядок отражения) | Режим РТ Напряжение, кВ/Ток, мА | Экспозиция, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg, Al | V | MgO | MgKα | KAP (1) | 40/4 | 50 |
| Si, P |  | GR | SiKα | PET (1) | 40/4 | 20 |
| S |  |  | SKα |  |  |  |
| K |  |  | KKα | C(002) (1) | 40/4 | 10 |
| Ca |  |  | CaKα |  | 40/1 |  |
| Ti, V | V | GR | TiKα | C(002) (2) | 40/4 | 20 |
|  | A | S |  | LiF(200) (1) | 40/0,1 | 30 |
| Cr | V | GR | CrKα | LiF(200) (1) | 40/1 | 10 |
|  | A | S |  |  | 40/0,1 | 20 |
| Mn | V | GR | CrKα | C(002) (2) | 40/2 | 20 |
|  | A | S |  | LiF(200) (1) | 40/0,1 |  |
| Fe, Co | V | GR | FeKα | С(002) (2) | 40/4 | 10 |
|  | V | S |  | LiF(200) (1) | 40/0,1 |  |
| Ni | V | GR | FeKβ | LiF(200) (1) | 40/4 | 10 |
|  | V | S | NiKα |  | 40/0,1 |  |
| Cu | V | GR | CuKβ | LiF(200) (1) | 40/1 | 20 |
|  | V | S | NiKα |  | 40/0,1 | 10 |
| Zn | V | GR | GeKα | LiF(200) (2) | 40/4 | 10 |
|  | V | S | ZnKα |  | 40/0,1 | 50 |
| As, Pb | V | GR | GeKα | LiF(200) (2) | 40/4 | 10 |
|  | V | S | SrKα |  | 40/0,1 | 40 |
| Sr | V | GR | RbKβ | LiF(200) (2) | 40/4 | 20 |
|  | V | S | SrKα |  | 40/0,1 | 40 |
| Ba | V | GR | TiKβ | LiF(200) (1) | 40/4 | 20 |
|  | A | S | TiKα |  | 40/0,1 | 30 |

Приложение Г

(информационное)

Параметры измерения рассеянного излучения

Таблица Г.1 - Аналитические линии, экспозиции, режимы работы рентгеновской трубки

| Название аналитической линии | Модификация спектрометра | Кристалл-анализатор (порядок отражения) | Длина волны, мА | Режим РТ Напряжение, кВ/Ток, мА | Экспозиция, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pd nc | V | LiF(200) (2) | 617 | 40/4 | 30 |
| 1700 ns |  | LiF(200) (1) | 1700 | 40/4 | 50 |
| Ag nc | A | LiF(200) (2) | 598 | 40/0,1 | 100 |
| Mo nc |  |  | 736 |  | 100 |
| 1700 ns |  | LiF(200) (1) | 1700 |  | 100 |

Таблица Г.2 - Контрольные образцы и параметры измерения контрольных линии

| Название аналитической линии | Модификация спектрометра | Контрольный образец | Контрольная линия | Кристалл-анализатор (порядок отражения) | Режим РТ Напряжение, кВ/Ток, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pd nc | V | GR | RbKβ | LiF(200) (2) | 40/4 |
| 1700 ns |  |  | FeKβ | LiF(200) (1) | 40/4 |
| Ag nc, Mo nc | A | S | SrKα | LiF(200) (2) | 40/0,1 |
| 1700 ns |  |  | NiKα | LiF(200) (1) | 40/0,1 |

Приложение Д

(информационное)

Вид градуировочных уравнений

| Определяемый элемент | Градуировочное уравнение |
| --- | --- |
| Mg | CMg= a0+a1∙IMg+a2∙IMg2-a3∙IFe2 |
| Al | CAl= a0+a1∙IAl-a2∙IAl∙ISi+a3∙IAl∙ICr-a4∙IAl∙IFe-a5∙INi2 |
| Si | CSi= a0+a1∙ISi-a2∙ISi2-a3∙ISi∙IFe |
| P | CP= a0+a1∙IP+a2∙IP2-a3∙ICa2-a4∙ICu2-a5∙IP∙ISi |
| S | CS= a0+a1∙IS+a2∙IS2 |
| K | CK= a0+a1∙IK+a2∙IK2 |
| Ca | CCa= a0+a1∙ICa-a2∙ICa2-a3∙ICa∙IFe-a4∙ICa∙ICr |
| Ti | CTi= a0+a1∙ITiIns-a2∙ITi∙IFeIns |
| V | CV= a0+a1∙IVInc-a2∙ITiInc-a3∙IV∙IFeInc |
| Cr | CCr= a0+a1∙ICrInc+a2∙ICr2Inc-a3∙IBaInc-a4∙IPbLa2Inc |
| Mn | CMn= a0+a1∙IMnIns-a2∙IMn2Ins-a3∙IMn∙IFeIns-a4∙ICrIns |
| Fe | CFe= a0+a1∙IFeInc-a2∙IFe2Inc+a3∙IFe∙ITiInc+a4∙IFe∙ICrInc+a4∙IFe∙IBaInc |
| Co | CCo= a0+a1∙ICoInc+a2∙ICo2Inc-a3∙IFeInc |
| Ni | CNi= a0+a1∙INiInc-a2∙ICuInc+a3∙INi∙IFeInc |
| Cu | CCu= a0+a1∙ICuInc+a2∙IFeInc-a3∙InsInc |
| Zn | CZn= a0+a1∙IZnInc+a2∙IZn2Inc+a3∙IZn∙IFeInc |
| As | CAs= a0+a1∙IPbLαInc-a2∙IPbLβInc+a3∙IFeInc+a4∙IPbLα∙ICuInc |
| Sr | CSr= a0+a1∙ISrInc-a2∙IFe2Ins |
| Ba | CBa= a0+a1∙IBaInc+a2∙IBa2Inc-a3∙IBa∙IFeInc-a4∙ICu2Inc |
| Pb | CPb= a0+a1∙IPbInc-a2∙IFe2Inc+a3∙IPbLβ∙ICuInc |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от  07 июня 2000 года № 53.

УДК							МКС

Ключевые слова: металлы, оксиды металлов, рентгеновское флуоресцентное излучение, массовая доля элемента, определяемый компонент

УДК							МКС

Ключевые слова: металлы, оксиды металлов, рентгеновское флуоресцентное излучение, массовая доля элемента, определяемый компонент

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

| Зам. генерального директора РГП «КазИнМетр» | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии и международного сотрудничества РГП «КазИнМетр» | А. Есенкулов |
| Ведущий эксперт Управления законодательной метрологии и международного сотрудничества РГП «КазИнМетр» |  |
| Эксперт 2 категорий ЮКФ РГП «КазИнМетр» | Я. Бабашов |