Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТОМАТОЛОГИЯ

Картриджные шприцы

СТ РК ISO 9997–20__

(ISO 9997:2020, Dentistry Cartridge syringes, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 9997:1999 Dental cartridge syringues (Стоматология. Картриджные шприцы)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 4 Технического комитета ISO/TC 106 «Стоматология. Стоматологические инструменты»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительных Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Классификация	2

5	Требования	2

5.1	Общее положение	2

5.2	Материалы	2

5.3	Размеры	2

5.4	Особые требования	4

5.5	Устойчивость к повторной обработке	4

6	Методы измерений и испытаний	5

6.1	Визуальный осмотр	5

6.2	Размеры	5

6.3	Безопасное наполнение	5

6.4	Испытание на аспирацию карпульных шприцев 2 типа	5

6.5	Испытание на аспирацию карпульных шприцев 3 типа	5

6.6	Рукоятка поршня	6

6.7	Устойчивость к повторной обработке	6

7	Инструкция по применению	6

8	Маркировка	6

8.1	Маркировка на единичной упаковке товара	6

8.2	Маркировка шприца	7

Приложение А (информационное) Дюймовые размеры резьбы	8

Библиография	9

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТОМАТОЛОГИЯ

Картриджные шприцы

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний к карпульным шприцам, используемым в стоматологии. Данные шприцы делятся на аспирационные, не аспирационные и само-аспирационные, которые используют карпулы с местными анестетиками для стоматологической анестезии.

Настоящий стандарт не распространяется на карпульные шприцы, обладающие механическим преимуществом для создания высокого давления.

Настоящий стандарт устанавливает требования к карпульным шприцам с метрическими размерами резьбы ISO. Следует обратить внимание на существование множества шприцев с резьбой эмпирического размера (см. приложение А).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 261:1998 ISO general purpose metric screw threads – General plan (Резьбы винтовые общего назначения по ISO. Общий вид).

ISO 965-1:2013 ISO general purpose metric screw threads – Tolerances – Part 1: Principles and basic data (Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 1. Принципы и основные данные).

ISO 1942:2020 Dentistry Vocabulary (Стоматология. Терминологический словарь).

ISO 11499:2014 Dentistry – Single-use cartridges for local anaesthetics (Стоматология. Капсулы одноразового использования с лекарством для местной анестезии).

ISO 15223-1:2021 Medical devices Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, применяемые для размещения информации, которая должна предоставляться изготовителем. Часть 1. Основные требования).

ISO 15223-1:2016* Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 1942, ISO 11499, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC содержат терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Онлайн платформа ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 Аспирация (aspiration): Процесс, при котором кровь или жидкость организма всасываются в карпулу для анестезии.

3.2 Карпула (cartridge): Ампула для местного анестетика.

3.3 Шприц карпульный (cartridge syringe): Шприц, который сконструирован так, чтобы включать карпулу в качестве съемной части и может быть подсоединен к стоматологической инъекционной игле.

3.4 Поршень (plunger rod): Движущая часть, оказывающая давление на содержимое карпулы.

3.5 Корпус (unit pack): Корпус содержащий карпулу шприца.

- Классификация

В настоящем стандарте карпульные шприцы подразделяются на следующие типы:

- тип 1: без аспирации;

- тип 2: аспирация (аспирация с усилием, производимым оттягиванием поршня от иглы);

- самовсасывающий (аспирация с усилием, создаваемым отклонение диафрагмы в картридже).

- Требования

Общее положение

Должны соблюдаться общие требования к картриджам для местной анестезии зубов, указанные в ISO 11499.

Материалы

Карпульные шприцы могут быть изготовлены из металла или иметь пластиковые компоненты.

Материалы подбираются по усмотрению производителя при условии соблюдения всех требований настоящего документа.

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.1 и 6.7.

Размеры

Размеры карпульных шприцов должны соответствовать указанным на рисунке 1, а втулка для крепления иглы с метрической резьбой должна соответствовать требованиям к винтовой резьбе в соответствии с ISO 261 и ISO 965-1.

Испытание в соответствии с 6.2.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

- – конец корпуса, на который вкручивается игла с резьбой;

- – окно визуального контроля;

- – карпульный конец поршня;

- – корпус;

- – фланец – упор для пальцев;

- – поршень;

- – рукоятка для поршня;

___________

ᵃ⁾ При полной карпуле.

ᵇ⁾ Размеры включают любое аспирационное устройство, встроенное в иглу на конце корпуса шприца.

Если аспирационное устройство не установлено, размеры должны быть уменьшены до 40+1.

Примечание – Показанный дизайн не обязательно предпочтительнее любого другого существующего дизайна.

Рисунок 1 – Карпульный шприц

Особые требования

5.4.1 Сбор и размер карпуля

Карпуль должен быть способен заряжаться либо сбоку, либо сзади (казенный тип). Карпульный шприц должен обеспечивать надежное удержание карпуля с местным анестетиком соответствующего размера и исключать возможность его выпадения во время использования.

Испытание в соответствии с 6.3.

5.4.2 Просмотр содержимого

Карпульный шприц должен позволять наблюдать за раствором для инъекций, включая результат аспирации.

5.4.3.1 Дизайн рукоятки поршня

Карпульный конец рукоятки поршня должен содержать либо постоянно прикрепленный наконечник, либо средство крепления различных наконечников плунжера, поставляемых изготовителем карпульного шприца.

Испытание в соответствии с 6.1.

5.4.3.2 Движение рукоятки поршня

Максимальное боковое перемещение наконечника рукоятки поршня не должно превышать 1 мм в любом направлении от центральной оси шприца.

Испытание в соответствии с 6.6.2.

5.4.3.3 Перемещение рукоятки поршня

Максимальное боковое перемещение наконечника рукоятки поршня не должно превышать 1 мм в любом направлении от центральной оси шприца.

Испытание в соответствии с 6.6.2.

5.4.4 Аспирационные шприцы

5.4.4.1 Общее положение

Аспирационные шприцы должны обеспечивать возможность аспирации в любое время во время использования.

Примечание – Некоторые аспирационные шприцы предназначены для использования только с карпулями, оснащенными специально разработанными поршнями. Данные шприцы могут не аспирировать при использовании с любыми другими карпулями.

5.4.4.2 Шприцы типа 2

При использовании карпуля в соответствии с ISO 11499 реагент должен быть аспирирован в карпулу, а гарпун или поршень не должны быть отсоединены.

Испытание в соответствии с пунктом 6.4.

5.4.4.3 Шприцы типа 3

Необходимо использовать карпуль в соответствии с ISO 11499. После испытания реагент (см. 6.4.1) должен быть аспирирован в карпуль.

Испытание в соответствии с 6.5.

Устойчивость к повторной обработке

Все компоненты карпульного шприца (в том числе изготовленные из пластика) должны соответствовать требованиям 5.3 и 5.4 и, кроме того, не должны быть обнаруженыь признаки коррозии после 100 циклов повторной обработки при испытании в соответствии с 6.7.

Если изготовитель указывает максимальное количество циклов повторной обработки менее 100, то вместо этого должно использоваться максимальное число.

- Методы измерений и испытаний

Визуальный осмотр

Необходимо провести визуальный осмотр с нормальным зрением и без увеличения.

Размеры

Необходимо измерить размеры с помощью измерительного прибора с точностью до 1/10 от измеряемого допуска.

Безопасное наполнение

Необходимо поместить карпуль с местным анестетиком соответствующего размера в карпульный шприц.

Переместить шприц вперед/ назад и в сторону и проверить, надежно ли установлен карпуль.

Испытание на аспирацию карпульных шприцев 2 типа

6.4.1 Реагент

Окрашенная жидкость, например, водный раствор метиленового синего, с вязкостью 4 МПа с (0,04 пуаз) при (23 ± 2) °C.

6.4.2 Процедура

Собрать карпульный шприц, карпулу и иглу размером (0,4 × 35) мм. Закрепить гарпун или резьбовую часть поршня к отверстию на конце карпулы с местной анестетиком в соответствии с инструкцией по применению. Погрузить иглу в окрашенную жидкость (см. 6.4.1) и надавить на поршень на 5 мм со скоростью 5 мм/с, а затем с той же скоростью извлечь поршень до тех пор, пока реагент не окажется в картридже или на расстоянии не более 5 мм. Повторить исытание три раза с одной и той же карпулой с местным анестетиком.

6.4.3 Наблюдение

Следить за тем, выполняется ли требование 5.4.4.2 после каждого извлечения поршня.

Испытание на аспирацию карпульных шприцев 3 типа

6.5.1 Реагент

Окрашенная жидкость, как описано в 6.4.1.

6.5.2 Процедура

Соберать карпульный шприц, карпуль и иглу размером 0,4 мм = 35 мм. Надавить на поршень на 5 мм в течение 1 с.

Ослабить усилие и затем немедленно снова надавить на поршень еще на 5 мм в течение 1 с.

Сразу после второго нажатия погрузить иглу в окрашенную жидкость (см. 6.4.1) и надавить на поршень со скоростью 5 мм/с на 5 мм и ослабить усилие.

6.5.3 Наблюдение

Следить за выполнением требования 5.4.4.3.

Рукоятка поршня

6.6.1 Движение рукоятки поршня

Пустой шприц-картридж необходимо держать вертикально. Полностью вынуть шток поршня из шприца и отпустить. Перевернуть шприц и повторить испытание.

Проверить, способен ли шток плунжера свободно и плавно перемещаться по всей длине под действием силы тяжести в обоих вертикальных направлениях.

Если шток плунжера способен перемещаться свободно и плавно по всей длине, то испытание пройдено.

6.6.2 Перемещение рукоятки поршня

Шприц-картридж (без картриджа) необходимо держать вертикально. Переместить шток плунжера в полностью переднее положение. Измерить любое перемещение переднего конца наконечника штока плунжера во всех направлениях от центральной оси.

Если максимальное боковое смещение наконечника штока плунжера не превышает 1 мм, испытание считается пройденным.

Устойчивость к повторной обработке

Выполнить 100 циклов повторной обработки с помощью шприца-картриджа в соответствии с инструкциями производителя по применению в соответствии с ISO 17664. Цикл переработки должен включать рекомендованные производителем методы очистки, дезинфекции и стерилизации.

Если производитель указывает максимальное количество циклов менее 100, использовать данное количество циклов для испытания.

Осмотреть шприц на наличие каких-либо признаков коррозии, изъязвлений, деформаций или других повреждений поверхности. Повторить испытание для 5.3 и 5.4.

- Инструкция по применению

К каждому карпульному шприцу должна прилагаться следующая информация:

- показания к применению;

- способ установки картриджа и прикрепления иглы;

- способ сборки, если это уместно;

- метод, который будет использоваться для аспирации, если применимо;

- классификация по типу «неаспирационный», «аспирационный» или «само-аспирационный», в зависимости от обстоятельств;

- при аспирации – тип аспирации;

- детали нити для крепления иглы;

- размер (ы) картриджа(ей) для использования со шприцем;

- рекомендуемые методы переработки для повторного использования;

- если используются графические обозначения, которые не соответствуют стандарту ISO 15223-1:2016, они должны быть объяснены в инструкции по применению.

- Маркировка

Маркировка на единичной упаковке товара

Если на маркировке единичной упаковки карпульного шприца используются графические обозначения, то эти графические обозначения должны соответствовать стандарту ISO 15223-1, если таковой имеется.

Маркировка на единичной упаковке должна включать:

- содержимое единичной упаковки;

- название и/или зарегистрированный товарный знак и адрес производителя или его уполномоченного законного представителя;

- слова «карпульный шприц»;

- классификация по типу «аспирационный», «не аспирационный» или «самосасывающий», в зависимости от обстоятельств;

- при аспирации, тип аспирации;

- детали нити для крепления иглы;

- размер карпуля для использования со шприцем.

Примечание – В некоторых странах национальные или региональные правила могут требовать указания уникального идентификационного кода устройства (UDI-код (уникальный идентификатор изделия) на упаковке устройства.

Маркировка шприца

Каждый карпульный шприц должен быть постоянно маркирован:

- название или зарегистрированный товарный знак производителя;

- номер партии (обозначение партии).

Примечание – В некоторых странах национальные или региональные правила могут требовать, чтобы UDI-код был постоянно нанесен на картридж шприца.

Приложение А

(информационное)

Дюймовые размеры резьбы

Для нитей для крепления иглы существуют дюймовые размеры резьбы.

В интересах безопасности пациента используемый дюймовые размеры резьбы должны составлять 5,486-0,080 мм (0,216-0,030 дюйм) с формой резьбы Витворта 40 лигатур на дюйм (ННД).

Библиография

[1] ISO 9626:2016 Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices – Requirements and test methods (Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий. Требования и методы испытаний).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 261:1998 ISO General purpose metric screw threads; General plan (Резьбы винтовые общего назначения по ISO. Общий вид). | IDT | ГОСТ 8724–2002 (ISO 261:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) другого года издания | Степень соот-ветствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 965-1:2013 ISO general purpose metric screw threads – Tolerances – Part 1: Principles and basic data (Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 1. Принципы и основные данные) | ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads – Tolerances – Part 1: Principles and basic data (Резьбы ISO метрические общего назначения. Часть 1. Принципы и основные данные) | IDT | ГОСТ 16093–2004 (ISO 965-1:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: стоматология, карпульные шприцы, поршень, рукоятка, методы испытаний

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: стоматология, карпульные шприцы, поршень, рукоятка, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |

* Действует только для датированной ссылки

Проект редакция 1