Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ИГОЛЬЧАТЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Требования и методы испытаний

Часть 3

КОНТЕЙНЕРЫ И ВСТРОЕННЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ КАНАЛЫ

СТ РК ISO 11608-3–20__

(ISO 11608-3:2022 Needle-based injection systems for medical use – Part 3: Containers and integrated fluid paths, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11608-3:2022 Needle-based injection systems for medical use – Part 3: Containers and integrated fluid paths (Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и встроенные жидкостные каналы)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных изделия и катетеры» совместно с европейским техническим комитетом CEN/TC 205 «Неактивные медицинские изделия»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	                                                                                                                IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	3

4	Требования	                                                                                                                  4

4.1	Общие положения	4

4.2	Герметичность контейнера	4

4.3	Требования к канюле (как к части канала подачи жидкости)	5

4.4	Соединения трубопроводов подачи жидкости	6

4.5	Совместимость с лекарственными препаратами	6

4.6	Утечка лекарственного средства	9

5	Методы испытаний	9

5.1	Восстановление герметичности для многоразовых картриджей или резервуаров 	9

5.2	Фрагментация (вырезание диска). Картриджи или резервуары	10

5.3	Невидимые частицы	11

5.4	Видимые частицы	11

6	Информация предоставляемая вместе с контейнером	11

6.1	Общие положения	11

6.2	Маркировка на упаковке единицы	12

Приложение А (информационное) Рекомендации по совместимости лекарственных веществ. Требования, руководства, стандарты или справочник	13

Приложение B (информационное) Исторические отсылки на предыдущие издания	17

Приложение C (информационное) Теоретическое обоснование требований к герметичности	20

Приложение D (информационное) Резервуар и интегрированный канал для выщелачивания жидкости	24

Приложение E (информационное) Совместимость с лекарственными средствами	26

Приложение F (информационное) Первичная упаковка контейнера в сравнении с резервуаром и каналом для подачи жидкости	28

Библиография	                                                                                                                  30

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов   ссылочным международным стандартам	32

Введение

Разработчикам и производителям NIS рекомендуется изучить и определить, существуют ли какие-либо другие требования, относящиеся к безопасности их продукции.

Предыдущие версии настоящего стандарта акцентировали внимание на многодозовых картриджах для шприц-ручек, важных размерах (например, внутренний диаметр) и связанных с ними характеристиках (например, эксцентриситет уплотнительного диска, мениск). Предыдущее издание (то есть ISO 11608-3:2012) включало более общее обсуждение «других медицинских контейнеров», таких как шприцы, учитывая их роль в одноразовых NIS с автоматизированными функциями (часто называемых автоинъекторами).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИГОЛЬЧАТЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Требования и методы испытаний

Часть 3

КОНТЕЙНЕРЫ И ВСТРОЕННЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ КАНАЛЫ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и методы испытаний для проверки конструкции контейнеров и интегрированных систем подачи жидкости, используемых с системами инъекций с иглой (NIS) в соответствии с ISO 11608-1.

Настоящий стандарт применяется к контейнерам с одной и несколькими дозами, которые заполняются либо производителем (первичная герметичная упаковка контейнера), либо конечным пользователем (резервуар) (например, картриджи, шприцы), а также к каналам подачи жидкости, интегрированным с NIS на стадии производства.

Настоящий стандарт также применим к предварительно наполненным шприцам (см. ISO 11040-8) при использовании с NIS (см. также область применения ISO 11608-1:2022).

Настоящий стандарт не применим к следующим продуктам:

- стерильные иглы для подкожных инъекций;

- стерильные шприцы для подкожных инъекций;

- стерильные одноразовые шприцы для инсулина, с иглой или без нее;

- контейнеры, которые можно повторно наполнять несколько раз;

- контейнеры, предназначенные для использования в стоматологии;

- катетеры или инфузионные наборы, которые крепятся или собираются пользователем отдельно.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 7864:2016 Sterile hypodermic needles for single use – Requirements and test methods (Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Требования и методы испытаний)

ISO 8872:2022 Aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles – General requirements and test methods (Колпачки алюминиевые или алюминиево-пластиковые для бутылок для инфузий и флаконов для инъекций. Общие требования и методы испытаний)

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 9626:2016 Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices – Requirements and test methods (Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий. Требования и методы испытаний)

ISO 10555-1:2013 Intravascular catheters – Sterile and single-use catheters – Part 1: General requirements (Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 1. Общие требования)

ISO 10555-5:2013 Intravascular catheters – Sterile and single-use catheters – Part 5: Over-needle peripheral catheters (Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 5. Периферические катетеры с внутренней иглой)

ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices – Part 11: Tests for systemic toxicity (Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 11: Исследования общетоксического действия)

ISO 10993-17:2002 Biological evaluation of medical devices – Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances (Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 17. Установление допустимых пределов выщелачиваемых веществ)

ISO 11040-4:2015 Prefilled syringes – Part 4: Glass barrels for injectables and sterilized subassembled syringes ready for filling (Шприцы предварительно наполненные. Часть 4: Цилиндры стеклянные для стерилизованных готовых к наполнению шприцев для инъекционных лекарственных форм)

ISO 11040-5:2012 Prefilled syringes – Part 5: Plunger stoppers for injectables (Шприцы предварительно наполненные. Часть 5. Уплотнители поршней для шприцев для инъекционных лекарственных форм)

ISO 11040-6:2019 Prefilled syringes – Part 6: Plastic barrels for injectables and sterilized subassembled syringes ready for filling (Шприцы предварительно наполненные. Часть 6. Цилиндры полимерные для стерилизованных готовых к наполнению шприцев для инъекционных лекарственных форм)

ISO 11040-8:2016 Prefilled syringes – Part 8: Requirements and test methods for finished prefilled syringes (Шприцы предварительно наполненные. Часть 8. Требования и методы испытаний готовых предварительно наполненных шприцев)

ISO 11607-1:2019 Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам)

ISO 11608-1:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 1: Needle-based injection systems (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 1. Инъекционные системы на основе игл)

ISO 13926-1:2018 Pen systems – Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек. Часть 1. Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения)

ISO 13926-2:2017 Pen systems – Part 2: Plunger stoppers for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек. Часть 2. Уплотнители поршней для шприц-ручек медицинского назначения)

ISO 13926-3:2019 Pen systems – Part 3: Seals for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек. Часть 3. Укупорочные средства для шприц-ручек медицинского назначения)

ISO 21881:2019 Sterile packaged ready for filling glass cartridges (Картриджи стеклянные стерильные готовые для заполнения)

ISO 80369-7:2021 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов, используемые в здравоохранении. Часть 7. Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений)

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 11608-1, а аткже следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание – ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в  стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Картридж (cartridge): Контейнер для лекарственного средства, закрытый с одного конца колпачком картриджа (3.2) и диском (3.5), а с другого конца ограничителем хода поршня шприца (3.8).

3.2 Колпачок картриджа (cartridge cap): Компонент, прикрепляющий диск (3.5) к картриджу (3.1).

3.3 Герметичность крышки контейнера, CCI (container closure integrity): Достаточность первичного герметичного закрытия контейнера для поддержания стерильного барьера (3.10) от потенциальных загрязнений до истечения указанного на этикетке срока годности или первого намеренного использования пользователем.

3.4 Фрагментация (fragmentation): Образование эластомерных частиц, которые образуются, когда диск (3.5) или другие эластомерные компоненты, образующие часть первой крышки контейнера, прокалываются иглой, шипом или другим устройством доступа для наполнения.

Примечание – Вырезание сердцевины из диска - это один из механизмов генерации фрагментов.

3.5 Диск, септум, эластомерная застежка (disc, septum,elastomeric closure): Компонент контейнера [обычно картридж (3.1)], который закрывает дно контейнера, через которое осуществляется доступ к лекарственному средству.

3.6 Интегрированный путь подачи жидкости (integrated fluid path): Путь системы инъекций с иглой (NIS), интегрированный в NIS во время производства, по которому лекарственное средство вводится из контейнера или резервуара к месту назначения.

3.7 Совместимость с лекарственными средствами (medicinal product compatibility): Оценка качества лекарственного средства на основе комбинированного применения с системой инъекций с иглой.

Примечание – Воздействие лекарственного средства на устройство описано в стандарте ISO 11608-1.

3.8 Ограничитель хода поршня шприца (plunger stopper): Компонент, который герметизирует один конец контейнера и перемещается внутри контейнера,

вызывая или приспосабливая перемещение лекарственного средства

3.9 Уровень гарантии стерильности, SAL (sterility assurance level): Вероятность появления одного жизнеспособного микроорганизма после стерилизации.

Примечания

1 Оно выражается как отрицательный показатель степени с 10 в основании.

2 Взято из ISO 11139:2018 (3.275, изменено, «на числе» было удалено).

3.10 Стерильный барьер (sterile barrier): Система компонентов, обеспечивающих барьер для проникновения микробов.

- Требования

Общие положения

Требования в настоящем стандарте применяются к контейнерам или встроенным путям подачи жидкости, предназначенным для использования с NIS. Когда указываются методы испытаний и спецификации, они включены для помощи производителям и поставщикам в подтверждении соответствия проектным спецификациям NIS.

В приложении F представлены примеры иллюстраций первичных затворов контейнеров (PCC), резервуаров и конфигураций жидкостных путей для NIS, заполненных производителем.

Конкретные требования к компонентам системы герметичного закрытия контейнера NIS следующие:

a) стеклянные шприцы (включая встроенные иглы) в соответсвтии с ISO 11040-4 и ISO 11040-8;

b) пластиковые шприцы (включая встроенные иглы) в соответсвтии с ISO 11040-6 и ISO 11040-8;

c) предварительно заполненные шприцы (включая встроенные иглы) в соответсвтии с ISO 11040-8;

d) ограничители хода поршня в соответсвтии с ISO 11040-5;

e) стеклянные картриджи в соответсвтии с ISO 13926-1 и ISO 21881;

f) ограничители хода поршня шприца в соответсвтии с ISO 13926-2;

g) диски картриджей в соответсвтии с  ISO 13926-3;

h) колпачки картриджей в соответсвтии с ISO 8872;

i) все резервуары, предоставляемые пустыми пользователю, должны быть свободны от капель жидкости (смазки) на внешних или внутренних поверхностях при проверке в соответствии с ISO 11608-1:2022 (11.3)

Герметичность контейнера

4.2.1 Герметичность крышки контейнера (CCI)

Герметичность крышки контейнера должна обеспечиваться до даты истечения срока годности или первого намеренного использования пользователем, нарушающего CCI.

Если NIS собрана производителем вместе с первичной герметичной крышкой контейнера, образуя единое целостное устройство, процессы производства, включая сборку, должны демонстрировать отсутствие неблагоприятного воздействия на герметичность закрытия контейнера, в соответствии с актуальной фармакопеей.

4.2.2 Повторное закрытие. Все картриджи или резервуары многоразового использования с дисками

Для всех картриджей или резервуаров с дисками, предназначенных для многократного проникновения, после проникновения в соответствии с методом испытания, указанным в 5.1, проникнутые диски 20 картриджей или резервуаров не должны протекать в месте проникновения при создании давления в картридже.

Диск картриджа или резервуара должен быть проколот как минимум в 1,0 раза больше, чем максимальное ожидаемое количество проникновений во время предполагаемого использования. Оценка риска должна оценить влияние восстановления герметичности на функцию NIS, чтобы определить, требуется ли больший коэффициент безопасности

4.2.3 Фрагментация (вырезание диска). Картриджи или резервуары с дисками

Картриджи или резервуары, доступ к которым осуществляется через эластомерный диск с помощью иглы, шипа или другого устройства доступа для доставки, не должно превышать шести фрагментов эластомерного диска в видимом диапазоне (диаметром > 150 мкм) на 100 проколов в соответствии с методом, описанным в 5.2, собранные как при извлечении керна (выброшенном из иглы), так и при фрагментации (собранном из жидкости, выброшенной из контейнера или резервуара).

Для однодозовых картриджей необходимо выполнить однократное проникновение в каждый картридж или резервуар.

Для многодозовых картриджей или резервуаров каждый диск (барьер) должен быть проколот, как минимум, в 1,0 раза больше максимального количества проколов, ожидаемого во время его предполагаемого использования.

Оценка риска должна оценить влияние фрагментов на функционирование NIS, чтобы определить, требуется ли больший коэффициент безопасности, дополнительные меры по снижению риска или снижение предела разрешенных фрагментов.

Примечание – Влияние любых фрагментов на функцию NIS можно оценить путем проверки точности дозы.

Требования к канюле (как к части канала подачи жидкости)

4.3.1 Жесткие иглы

Если встроенный канал подачи жидкости содержит жесткую иглу, соединение иглы в месте её соединения с NIS не должно ломаться при воздействии минимальной силы, указанной в ISO 7864:2016 (таблица 2), при испытании в соответствии с ISO 7864:2016 (приложение B). Направление силы должно быть таким, с каким столкнулась бы игла при извлечении из места инъекции.

Для конических игл минимальная сила, указанная в ISO 7864:2016 (таблица 2), должна определяться наружным диаметром у основания, как указано в ISO 7864:2016 (рисунок 1).

Производительность жесткой части иглы должна соответствовать требованиям                     ISO 9626:2016 (раздел 5) и ISO 7864:2016 (4.10.4, 4.11, 4.12 и 4.13), или эквивалентному и применимому стандарту для трубок, предназначенных для медицинского использования, но изготовленных из материалов, отличных от нержавеющей стали, чтобы обеспечить надлежащую работу жесткой иглы для конкретной инструкции.

4.3.2 Мягкие канюли

Если встроенный канал подачи жидкости содержит мягкую канюлю и иглу для введения, прочность соединения между мягкой канюлей и NIS или иглой для введения и NIS должна соответствовать требованиям ISO 10555-5:2013 (4.3.3.4), чтобы обеспечить удержание мягкой канюли и/или иглы для введения на NIS в течение всего предполагаемого использования. Испытания должны учитывать и анализировать силы и векторы, с которыми столкнется игла для введения и канюля при удалении из места инъекции.

Кроме того, мягкая канюля должна соответствовать требованиям ISO 10555-1:2013 (4.6), чтобы гарантировать, что мягкая канюля функционирует в соответствии с конкретной инструкцией.

Дополнительные физические и функциональные оценки могут включать усталостную прочность при изгибе, сжимающую силу, устойчивость к изгибу, испытания на разрыв и т.д. Оценка риска должна использоваться для определения соответствующих оценок.

Кроме того, приложение A также может быть полезным.

Соединения трубопроводов подачи жидкости

Если для NIS требуется отдельная внешняя линия подачи жидкости для соединения функционального ядра NIS с удаленным местом инъекции, все соединения на этой жидкостной линии должны выдерживать статическое растягивающее усилие не менее                15 Н в течение 15 с.

Если какое-либо соединение использует коннектор Луер, коннектор должен соответствовать ISO 80369-7.

Совместимость с лекарственными препаратами

4.5.1 Общие положения

Все материалы NIS, находящиеся в прямом контакте с лекарственным препаратом, должны быть совместимыми с лекарственным препаратом.

Когда NIS наполняется производителем и контейнер и/или встроенный канал подачи жидкости предназначены для защиты лекарственного препарата во время транспортировки и хранения, он должен рассматриваться как часть первичной герметичной упаковки.

Примечания

1 Требования к оценке адекватности PCC охватываются соответствующей фармакопеей и руководством ICH и не рассматриваются в настоящем стандарте.

2 В приложении A представлена ссылка на некоторые соответствующие требования, руководства, стандарты или справочные материалы для каждой из приведенных ниже тем.

4.5.2 Совместимость лекарственного средства с материалами резервуара и встроенного канала подачи жидкости

Материалы резервуара и встроенного канала подачи жидкости, которые могут вступать в контакт с лекарственным препаратом, не должны неблагоприятно влиять на качество лекарственного препарата в течение предполагаемого времени контакта. Эти требования применяются к лекарственному препарату после его введения через NIS.

Примечание – В приложении Е приводится обсуждение совместимости лекарственных средств.

4.5.3 Резервуар и твердые частицы в встроенном канале подачи жидкости

4.5.3.1 Общие положения

Необходимо провести оценку резервуара и/или встроенного канала подачи жидкости на наличие видимых и невидимых частиц.

Соответствующая фармакопея устанавливает пределы по размеру и количеству допустимых частиц для лекарственного препарата. Часть или подмножество допустимого количества частиц может образовываться в резервуаре и/или жидкостной системе во время введения. Производители должны устанавливать пределы по количеству частиц для резервуара и/или жидкостной системы на основе оценки риска и соответствующей фармакопеи.

Рекомендуется, чтобы производитель и его поставщик договорились о методах испытания, которые будут использоваться, и о распределении размера и количества видимых и невидимых частиц, допустимых для NIS.

Частицы, которые из-за своего размера, характера и/или количества мешают функционированию NIS, совместимости лекарственного препарата или неблагоприятно влияют на безопасность пациента, недопустимы.

Примечание – Влияние любых твердых частиц на работу СИИ можно оценить с помощью тестирования точности дозы.

4.5.3.2 Невидимые твердые частицы

Если иное не обосновано, для резервуара NIS и/или встроенной системы подачи жидкости устанавливаются следующие лимиты:

- Частицы (≥ 10) мкм: макс. 600 на один NIS;

- Частицы (≥ 25) мкм: макс. 60 на один NIS;

при испытании, например, в соответствии с методом, описанным в 5.3.

Примечание – Эти лимиты взяты из ISO 11040-4:2015.

4.5.3.3 Видимые частицы

Если иное не обосновано, видимые частицы (диаметром более 150 мкм), кроме фрагментов, образующихся при проникновении диска, которые рассматриваются в 4.2.3, в резервуаре NIS и/или встроенной системе подачи жидкости отсутствуют при испытании, например, в соответствии с методом, описанным в 5.4.

Примечание – Этот лимит взят из Фармакопеи США (USP).

4.5.3 Пирогенность резервуара и жидкостной системы

4.5.4.1 Общие положения

Резервуары и жидкостные системы NIS должны быть непирогенными. Исследования по определению непирогенности должны проводиться на окончательном NIS или на резервуаре и/или компонентах встроенной системы подачи жидкости NIS, или на обеих системах, которые подвергались всем производственным процессам СИИ, включая стерилизацию, если применимо.

4.5.4.2 Пирогенность, обусловленная эндотоксинами

Резервуар системы NIS и/или встроенного канала подачи жидкости не должны превышать меньшее из двух значений: 0,5 ЕО/см3 (Единицы эндотоксина) или 20 ЕО на каждую систему NIS. Если необходимы более строгие ограничения, производитель должен определить предельно допустимые уровни пирогенности, обусловленной эндотоксинами, для резервуара системы NIS и/или встроенного канала подачи жидкости на основе оценки рисков.

Примечание – См. приложение А для дополнительной информации.

4.5.4.3 Пирогенность, обусловленная материалом

Должно быть продемонстрировано, что резервуар системы NIS и/или встроенного канала подачи жидкости соответствуют стандарту ISO 10993-11 по пирогенности, обусловленной материалом.

4.5.5 Резервуар и встроенные каналы подачи жидкости для выщелачивающих химикатов

Должны быть проведены исследования для количественного определения выщелачивающих (органических и неорганических химических) веществ, которые мигрируют из резервуара и встроенного канала жидкости в медицинский препарат. Исследования должны быть проведены и оценены в соответствии с установленными предельно допустимыми нормами согласно стандарту ISO 10993-17. Исследования должны проводиться на окончательной системе NIS или компонентах резервуара и/или встроенного канала жидкости NIS, или и том и другом, которые подверглись всем процессам производства системы NIS, включая, при необходимости, стерилизацию.

Дизайн исследований выщелачивающих веществ должен учитывать испытания при использовании медицинского препарата (при условиях использования на протяжении всего контакта) и потенциал изменения или деградации материалов системы NIS со временем.

Результаты исследований должны быть использованы для определения пригодности системы NIS для данного медицинского препарата, сопоставляя выявленные риски с клинической выгодой для пациента при его использовании.

Примечание – См. приложение D для дополнительной информации о выщелачивающих веществах.

Исследования выщелачивающих веществ необходимы в настоящем стандарте. Однако также следует проводить исследования экстрагируемых веществ, чтобы определить вещества, которые могут быть выделены из материалов. Химическая характерность резервуара и пути подачи жидкости может быть выполнена в соответствии со стандартом ISO 10993-18 или соответствующей фармакопееи.

Примечание – Исследования по 4.5.5 могут быть дополнением к соответствию химической характерности NIS согласно ISO 10993-18 и определению допустимых пределов для веществ, выделяемых из медицинских устройств согласно ISO 10993-17, органических и неорганических химических веществ, которые могут потребоваться согласно ISO 11608-1.

4.5.6 Стерилизация резервуара и/или интегрированного жидкостного пути

Резервуар и/или встроенный канал подачи жидкости должны быть стерилизованы проверенным методом до уровня гарантии стерильности (SAL) 1 × 10-6. Более высокий SAL (например, 1 × 10-3) может быть обоснован на основе оценки рисков. Необходимость более высокого SAL требует индивидуального рассмотрения, включая оценку рисков, проведенную производителем медицинского изделия.

Стерильный барьер должен быть оценен на целостность стерильного барьера;

- - после имитации условий транспортировки;

- - по истечении установленного срока годности.

Если весь резервуар и/или встроенный путь прохождения жидкости представляет собой стерильный узел NIS, этот узел может служить стерильной упаковкой (например, герметично запечатанный корпус) и должен соответствовать требованиям ISO 11607-1 для стерильной упаковки.

Поддержание стерильности медицинского препарата при его поставке пациенту можно обеспечить следующими методами, исключая необходимость дополнительного тестирования стерильности медицинского препарата после поставки:

- проверка стерильности лекарственного средства, поставляемого в упаковке (PCC).

- проверка стерильности и целостности канала подачи жидкости перед использованием;

- проверка канала подачи жидкости остается неотъемлемой частью во время использования путем оценки утечки в соответствии с 4.6.

Примечание – Нет необходимости проводить испытание на стерильность лекарственного средства, поставляемого NIS, поскольку этот тип тестирования был бы очень чувствителен к технике и, вероятно, приводил бы к ложно-положительным результатам.

С предварительно заполненным NIS, сконструированным таким образом, что лекарственное средство перетекает из стерильного PCC, через путь подачи жидкости и нестерильные поверхности (например, внешняя поверхность диска картриджа), необходимо обеспечить надлежащий контроль риска загрязнения лекарственного средства в процессе транспортировки.

Утечка лекарственного средства

Все емкости и трубопроводы для жидкости должны быть проверены на герметичность при испытании на первичную функциональность в соответствии c                      ISO 11608-1 в условиях и ориентациях, соответствующих предполагаемому использованию. Любая утечка, наблюдаемая вне NIS во время испытания, должна оцениваться на предмет ее способности повлиять на производительность устройства, канал подачи жидкости или стерильность лекарственного средства, а также на риск для людей или окружающей среды. Любая допустимая утечка должна быть устранена путем оценки риска, и соответствующая информация должна быть предоставлена пользователю в инструкции по эксплуатации.

Примечание – Влияние утечки на функционирование NIS можно оценить с помощью теста точности дозы.

Если при какой-либо предварительной обработке образуется конденсат или любые другие внешние признаки наличия жидкости, необходимо оценить и подтвердить, что это не было утечкой лекарственного средства.

- Методы испытаний

Восстановление герметичности для многоразовых картриджей или резервуаров

Для испытаний должна использоваться игла с наибольшим внешним диаметром, предусмотренная или указанная/рекомендованная в инструкциях по применению системы NIS. Если калибр иглы неизвестен, должна использоваться игла 29-го калибра, если оценка рисков не предполагает иного. Для каждого прокола должна использоваться новая игла, если инструкции по применению системы NIS не предусматривают иного.

Проколы должны выполняться способом, соответствующим его использованию в системе NIS. Например, картридж для шприц-ручки должен быть проколот, находясь в держателе картриджа предварительно заполненной системы NIS или полностью собранной многоразовой системы NIS. Диск должен быть проколот путем прикрепления иглы, как определено в инструкциях по применению системы NIS.

При последнем проколе каждого картриджа или резервуара должна быть выдавлена доза, эквивалентная максимальному размеру дозы для системы NIS, или большему объему, достаточному для перемещения поршня из его заводского положения и удаления воздушных пузырьков в контейнере.

После завершения числа проколов, определенного в соответствии с 4.2.2, и финального выдавливания дозы, удаляют иглу, протирают диск, чтобы удалить возможно присутствующую жидкость, помещают каждый картридж или резервуар в испытательное приспособление и прилагают испытательную силу (F), определенную следующей формулой (или как указано в оценке рисков):

F=0,106∙d2

где d — номинальный внутренний диаметр контейнера.

Испытательная сила должна применяться к поршню, находящемуся ближе всего к диску, не менее 60 с. Протирают поверхность диска чистой бумагой немедленно после применения испытательной силы, чтобы определить наличие утечек.

Указанная выше формула устанавливает требование к силе на основе традиционных картриджей, для которых требовалось поддерживающая сила менее 10 Н. Если оценка рисков показывает, что картридж может подвергаться более высокой силе во время использования, например, система с двумя поршнями, тестовая сила для моделирования условий использования должна быть скорректирована.

Оценка герметичности для контейнеров другой геометрии должна проводиться в соответствии с принципами, установленными в примере, приведенном в примечании 1.

Примечания

1 Нецелесообразно использовать одинаковые методы испытаний для всех возможных геометрий контейнеров, помимо картриджей, для оценки надежности дизайна иглы-контейнера при взаимодействии с пользователем, при котором уплотнение прокалывается несколько раз во время использования (оценка возможности повторного закрывания контейнера после того, как канал для жидкости установлен, а затем удален). Поэтому, в качестве примера, представлены только конкретные требования, характерные только для контейнеров на основе многодозовых картриджей или резервуаров с дисками.

2 Дополнительную информацию смотрите также в приложении С. 5.2

Фрагментация (вырезание диска). Картриджи или резервуары

Проверяют картриджи или резервуары в том состоянии, в котором они будут использоваться. Выбранное количество картриджей или резервуаров должно позволять выполнить минимум 100 проколов.

Минимальное количество используемых картриджей или резервуаров – 5.

Например:

- если каждый картридж или резервуар необходимо проколоть один раз, выберите 100 образцов;

- если каждый картридж или резервуар необходимо проколоть 10 раз, выберите               10 образцов;

- если каждый картридж или резервуар необходимо проколоть 100 раз, выберите минимум 5 образцов.

Для картриджей или резервуаров с несколькими дозами для каждого введения следует использовать новую иглу (или любое другое устройство, указанное в инструкциях NIS по применению), если в инструкциях NIS по применению не указано иное.

Иглы или устройства доступа, используемые для тестирования, должны соответствовать тем, которые указаны в инструкциях NIS по применению. Если указано несколько игл и/или устройств доступа, испытание должно проводиться с каждой указанной иглой и устройством доступа, за исключением случаев, когда изготовитель обосновывает, что иглы и/или устройства доступа, используемые для тестирования, соответствуют указанному диапазону.

Для картриджей с однократной дозой выполняют количество проколов, определенное в соответствии с 4.2.3.

Для картриджей или резервуаров с несколькими дозами выполняют количество проколов, определенное в соответствии с 4.2.3. Проколы должны выполняться способом, соответствующим использованию в NIS. Например, картридж для шприца-ручки должен быть проколот, пока он находится в держателе картриджа, или полностью собран в СИИ, если он предварительно заполнен или требуется для загрузки в NIS перед прокалыванием.

После каждого прокола промывают иглу/устройство доступа и/или встроенную жидкостью не содержащей части под фильтром с размером пор приблизительно 5 мкм.

После необходимого количества прокалываний сливают содержимое картриджа или резервуара в отдельный фильтр с таким же размером пор. Опорожнение картриджа или резервуара может сочетаться с продувкой иглы/устройства доступа и/или встроенного канала подачи жидкости для NIS, если они не могут быть удалены из NIS.

Выполняют процедуру промывки водой и подсчета частиц в соответствии с процедурой мембранной фильтрации, описанной в соответствующей фармакопее.

Примечание – См. приложение A.

Общее количество частиц из всех фильтров не должно превышать требований, изложенных в 4.2.3.

Невидимые частицы

Готовят образец для анализа, наполнив или промыв 10 систем NIS чистой от частиц водой в соответствии с применимой фармакопеей (с использованием устройства или механизма заполнения, указанного в инструкциях по использованию) в контейнер, промытый чистой от частиц водой. Готовят контрольный образец (с использованием того же устройства или механизма заполнения, что указано в инструкциях по применению) для выталкивания воды, свободной от частиц, в соответствующим образом очищенный контейнер.

Определяют содержание невидимых частиц в резервуаре и/или встроенном канале жидкости в соответствии с применимой фармакопеей. Количество частиц определяется разницей между тестовыми образцами и контрольным образцом.

Видимые частицы

Готовят тестируемый образец, заполнив или промыв резервуар и/или встроенный канал подачи жидкости объемом 10 мл водой без частиц в соответствии с применимыми фармакопеями (используя устройство для наполнения и/или механизм, указанные в инструкции по применению) в контейнер, промытый чистой от частиц водой.

Готовят контрольный образец (используя то же самое устройство для наполнения и/или механизм, указанные в инструкции по применению), чтобы удалить воду, не содержащую частиц, в соответствующим образом очищенный контейнер.

Визуально проверяют наличие видимых частиц (диаметр более 150 мкм) в тестируемом образце по сравнению с контрольным образцом.

- Информация предоставляемая вместе с контейнером

Общие положения

Применяются требования ISO 11608-1:2022 (12.1).

Маркировка на упаковке единицы

Применяются требования ISO 11608-1:2022 (2.2).

При необходимости на упаковке единицы должно быть указано слово «СТЕРИЛЬНО» или символ ISO 7000-2499, а также метод стерилизации.

Приложение А

(информационное)

Рекомендации по совместимости лекарственных веществ. Требования, руководства, стандарты или справочник

В таблице A.1 приведены ссылки на некоторые требования, руководства, стандарты или справочная информация по каждому требованию, перечисленному в разделе 4.

Таблица A.1 – Рекомендации по совместимости лекарственных веществ

| Вещество | Источник | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Твердые частицы – видимые | Стандарты фармакопеи (USP, PhEur, JP) | ISO 8536-4 USP <790> |
| Твердые частицы – видимые – фрагментация | Стандарты фармакопеи (USP, PhEur, JP) | USP <382> Изготовитель и заказчик должны согласовать метод испытаний |
| Твердые частицы – невидимые | Стандарты фармакопеи (USP, PhEur, JP) | USP <788> (or Eur. Ph. 2.9.19, который согласован с другими фармакопеями) Используют методологию, аналогичную по ISO 8536-4 |
| Биосовместимость/ биологическая реактивность | ISO 10993-1 | Проект руководства FDA: Использование ISO 10993-1 |
|  | Руководство Европы по пластиковым упаковочным материалам с истекшим сроком годности(CPMP/QWP/4359/03-EMEA/CVMP/205/04) |  |
|  | USP <87> Тесты на биологическую реактивность – In vitro; USP <88> Biological Reactivity Tests – In vivo |  |
|  | USP <1031> Биосовместимость материалов, используемых в контейнерах для лекарств, Медицинские приборы и имплантаты |  |

Продолжение таблицы А.1

| Вещество | Источник | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Пирогенность, опосредуемая эндотоксином | Руководство FDA по промышленному тестированию на пирогены и эндотоксины: вопросы и ответы, включает следующие ссылки: - AAMI/ANSI ST72 относительно «Бактериальных эндотоксинов – методов тестирования, рутинного мониторинга и альтернатив серийному тестированию» - US Pharmacoepia USP <85> (по существу - идентичен Европейской фармакопее ЕР 2.6.14) - Фармакоэпия США - USP <161> Устройства для переливания и инфузии и аналогичные медицинские устройства и/или «Руководство FDA для промышленности - Тестирование на пирогены и эндотоксины: вопросы и ответы» (Допустимые пределы контроля эндотоксинов) |  |
| Пирогенность, обусловленная материалом | Пирогенное соединение может быть источником системной токсичности, как описано в стандарте ISO 10993-11, и должно быть протестировано на уровне устройства. Стандарт ISO 10993-11 относится к тесту на пироген кролика в соответствии с фармакопеей для определения метода тестирования. |  |
| Извлекаемые/ выщелачиваемые | EMEA/CHMP/QWP/251344/2006: Руководство по ограничениям содержания генотоксичных примесей |  |
|  | ISO 10993-18 |  |
|  | ISO 10993-17 |  |
|  | CHMP/CVMP. Руководство по упаковочным материалам, изготовленным из пластика. European Medicines Evaluation Agency) |  |

Продолжение таблицы А.1

| Вещество | Источник | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Извлекаемые/ выщелачиваемые | PQRI документ (Научно- исследовательский институт качества) Safety Thresholds and Best Practices for Extractables and Leachables in Orally Inhaled Drug Products | PQRI PODP Готовятся рекомендации: Пороговые значения безопасности и наилучшие методы для экстрагируемых веществ и выщелачивающие вещества в парентеральных и офтальмологических лекарственных препаратах |
|  | ISO 10993-12 |  |
|  | Методы извлечения документированы в USP <661> (Glass, PE, PP, PET, PETG), USP <381> Elastomeric Closures for Injections. Тесты на токсикологию в USP <87> Biological Reactivity Tests – In vitro; USP <88> Biological Reactivity Tests – In vivo; <1663> Assessment of Extractables Associated with Pharmaceutical Packaging/Delivery Systems. Выщелачиваемые вещества в <1664> Assessment of Drug Product Leachables Associated with Pharmaceutical Packaging/Delivery Systems Требования к фармокопеям в Pharm Eu 3.1 Materials Used for the Manufac-ture of Containers and Pharm Eu 3.2 Containers. | Дополнительные главы, которые будут опубликованы в USP: i. <661> Plastic Packaging Systems and their Materials of Construction a. <661.1> Plastic Materials of Construction b. <661.2> Plastic Packaging Systems для фармакологического использования |

Окончание таблицы А.1

| Вещество | Источник | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Стерильность | ISO 17665-1 ISO 11135 USP 27, Стерильность, биосовместимость, биологические тесты и анализы, тест на бактериальный эндотоксин (LAL), тест на пироген (USP Rabbit Test) или другие применимые тесты, связанные с лекарственным средством/биологическим продуктом и доставкой лекарственного средства/биологического продукта ISO 11137-1 ISO 11737-2 | На такие стандарты ссылаются на: FDA Руководство для промышленности: Технические рекомендации по ручным, струйным и связанным с ними форсункам, предназначенным для использования с лекарственными средствами и биопрепаратами |
|  | ISO 11607-1 |  |
| Тестирование стабильности/ срока годности при хранении | ICH Q1A(R2) Испытание стабильности новых лекарственных веществ и продуктов Руководство FDA: Срок годности медицинских изделий |  |
|  | ASTM F1980 – Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных систем для медицинских изделий ASTM D3045- – Стандартная практика теплового старения пластмасс без нагрузки | Подходы к ускоренному старению |
| Целостность контейнера/ укупорки | Руководство FDA для промышленности: Container Closure Systems for Packaging Human Drugs and Biologics . | Ссылка на: Руководство FDA для промышленности: Технические рекомендации для перьевых, струйных и связанных с ними форсунок Предназначен для использования с лекарственными средствами и биопрепаратами |
|  | ICH Q8(R2) Pharmaceutical Development |  |

Приложение B

(информационное)

Исторические отсылки на предыдущие издания

В таблицах B.1, B.2, B.3 и B.4 представлена информация о критических размерах и подробные сведения о методах измерения, взятые из предыдущих изданий данного стандарта (ISO 11608-3:2012 и ISO11608-3:2000). В предыдущих изданиях указанные критические размеры служили полезной базовой спецификацией для проектирования картриджей «типа А», предназначенных для использования с NIS. В настоящем стандарте не указаны технические характеристики конструкции картриджа типа А, поскольку он имеет более широкую область применения, чем просто картриджи.

Следующая информация о картридже взято из ISO 11608-3:2012 (разделы 4 и 5).

Таблица B.1 – Взято из ISO 11608-3:2012 (3.14)

| Извлеченное Предложение/Рисунок/Таблица | Ремарки |
| --- | --- |
| Условные обозначения: 1 – диск; 2 – колпак; 3 – цилиндр; 4 – этикетка; 5 – поршень; Рисунок 1 – Собранный картридж |  |

Таблица B.2 – Взято из ISO 11608-3:2012 (раздел 4)

| Извлеченное предложение/Рисунок/Таблица | Ремарки |
| --- | --- |
| 4.3.2 Картриджы Усилие инициирования патронов не должно превышать 15 Н при испытании в соответствии с методом испытания, приведенным в 5.4. Поддерживающая сила для картриджей не должна превышать 10 Н при испытании в соответствии с методом испытания, приведенным в 5.4. | Название 4.3: Сила поршня |

Окончание таблицы В.2

| Извлеченное предложение/Рисунок/Таблица | Ремарки |
| --- | --- |
| 4.4.2 Картриджы Для картриджей величины l3 и h4 должны быть измерены в соответствии с методом испытания, описанным в 5.6.1 и 4.5.2 соответственно. Размеры d6 и h3 должны быть измерены в соответствии с методом испытания, описанным в 5.6.2. Примечание – Указанные размеры являются минимальными размерами, которые должны быть указаны для картриджей. Для конкретной системы могут быть определены дополнительные релевантные измерения. Рисунок 2 – Законченные размеры картриджа | Название 4.4: Размеры В ISO 11608-3:2012 размеры указаны не были. В ISO 11608-3:2000 размеры приведены в таблице 1 (см. таблицу B.3). |
| 4.5.2 Картриджы Для картриджей максимальный эксцентриситет определяется в соответствии с методом испытания, описанным в разделе 5.6.3. | Название 4.5: Протяженность Размер d6, указанный в этом подразделе, должен быть измерен при наличии метки и с перекрытием метки. |

Таблица B.3 – Взято из ISO 11608-3:2000 (раздел 4)

| Извлеченное предложение/Рисунок/Таблица | Ремарки |
| --- | --- |
| Таблица 1 – Размеры картриджа типа А размеры в миллиметрах Величина; 1,5 см3 картридж; 3 см3 картридж. размер; точность; размер; точность. l3; 58,70; ± 0,30; 63,90; ± 0,30. d6; 8,94; макс.; 11,94; макс.. h3; 0,20; мин.; 0,20; мин.. d2a); 6,85; ± 0,10; 9,65; ± 0,10. Протяженность; 0,33; макс.; 0,33; макс.. a) Как указано в ISO 13926-1.. | В ISO 11608-3:2000 максимальный размер h3 был пересмотрен только для справки и указан вручную. |

Таблица B.4 – Взято из ISO 11608-3:2012 (раздел 5)

| Извлеченное предложение/Рисунок/Таблица | Ремарки |
| --- | --- |
| 5.4 Сила поршня Измерения должны производиться при испытательной скорости 50 мм/мин с использованием испытательных картриджей, открытых для доступа воздуха (т.е. без перегородки, жидкость должна быть удалена непосредственно перед испытанием), таким образом, чтобы измерялось только трение поршня. Инициирующая сила – это пиковая сила, наблюдаемая в начале движения поршня. Максимальная поддерживающая сила измеряется в зоне измерения, которая составляет не менее 75 % от выдаваемого объема картриджа. |  |
| 5.6.1 Контроль длины, l3 Измерьте расстояние от нижней части цилиндра до линии, перпендикулярной оси цилиндра, которая проходит к контрольной отметке на d10 (как показано на рисунке 2), сделанной на крышке. Этот контрольный знак является показательным для дизайна с NIS. Пр. контрольная метка может быть расположена на d10 размером 5 мм. | Название 5.6: Размеры В 5.6.1 рекомендуется, чтобы размер d10 составлял 5 мм, хотя в данном разделе это явно не указано. |
| 5.6.2 Общий диаметр, d6 и глубина введения плунжера, h3 Измерьте максимальный диаметр для d6 и максимальную длину для h3. | Название 5.6: Размеры |
| 5.6.3 Протяженность (признак) Измерьте максимальную протяженность между центральной линией колпачка и центральной линией наружного диаметра готового картриджа (d6, при перекрытии этикетки), записав общее полное замеренное биение (TIR) и разделив результат на два. Примечание – Контроль эксцентриситета важен для минимизации боковой нагрузки на колпачок при установке в NIS. Это также облегчает центрирование диска для крепления иглы. | Название 5.6: Размеры |

Приложение C

(информационное)

Теоретическое обоснование требований к герметичности

C.1 Общее положение

В ISO 11608-3:2012 (5.6.5), касающемся испытаний на герметичность, рекомендуется готовить образец путем последовательного прокалывания диска иглой с последующим приложением усилия 5 Н к поршню в течение определенного периода времени. Теория заключалась в том, что сила, приложенная к поршню, будет создавать давление в картридже, тем самым проверяя устойчивость диска к утечке после многократных проколов иглой, типичных для использования устройства. При проведении теста на герметичность существовали две проблемы, связанные с силой нанесения:

а) снижение внутреннего давления в контейнере из-за силы инициирования движения поршня и ее влияния на перемещение поршня;

б) влияние диаметра картриджа на внутреннее давление в контейнере, создаваемое прйи любо заданной силе.

Эти проблемы рассматриваются в настоящем стандарте.

C.2 Снижение внутреннего давления в контейнере из-за ограниченного перемещения поршня

Теоретически, сила, приложенная к поршню (входная сила), преобразуется во внутреннее давление контейнера (выходная сила). Это соотношение моделируется следующей формулой:

P = F / A

где P – внутреннее давление контейнера, Н/мм2;

F – сила, приложенная к поршню контейнера, N;

A – площадь поверхности поршня, подверженной воздействию жидкости внутри контейнера, мм2.

На практике внутреннее давление меньше из-за сил трения, действующих на поршень, уменьшающих эффективную приложенную силу (см. рисунок C.1).

Условные обозначения:

1 – приложенная сила;

2 – внутреннее давление P = F / A = (Fприложенная − Fтрения)/А;

3 – компонент силы трения (Fраспад или Fподдержка).

Рисунок C.1 – Повышение давления в картридже после приложения усилия поршня

В картридж нельзя поддавать давление для проверки герметичности до тех пор, пока силы трения поршня (трение скольжения и трение покоя) преодолеваются таким образом, что ведущая поверхность поршня может двигаться вперед. Поскольку жидкость в контейнере обладает низкой сжимаемостью, для создания давления в картридже может быть достаточно перемещения поршня, приводящего к тому, чтобы поверхность поршня изогнулась. Однако наличие пузырька воздуха внутри контейнера добавит сжимаемый элемент, который потребует большего перемещения поршня для получения адекватного внутреннего давления.

Чтобы решить эту проблему, в настоящем стандарте добавлен этап подготовки образца, который включает в себя удаление объема дозы после последнего введения иглы, что позволит удалить весь воздух, присутствующий в контейнере, и переместить поршень настолько, чтобы устранить силу трения скольжения. Кроме того, сила приложения будет увеличена с 5 до 10 Н, чтобы преодолеть типичную поддерживающую силу.

Примечание – Предел поддерживающей силы в ISO 11608-3:2012 составлял 10 Н.

C.3 Влияние диаметра картриджа на внутреннее давление в контейнере, создаваемое при любой приложенной заданной силе

Если сила приложения постоянна, в то время как внутренний диаметр контейнера (d) изменяется, давление во внутреннем контейнере также будет изменяться как функция, обратная квадрату внутреннего диаметра контейнера:

P=F/A

P=Fπ∙d22

P=Fd2∙4π

ISO 11608-3:2012 (5.6.5) позволит провести менее сложный тест на герметичность по мере увеличения внутреннего диаметра контейнера.

Для решения этой проблемы в настоящем стандарте определено целевое значение давления в контейнере для испытания на герметичность, Pцель, в Н/мм2, с использованием номинального внутреннего диаметра контейнера 9,7 мм и усилия приложения 10,0 Н:

Pцель=Fd2∙4π

Pцель=10,09,72∙4π

Pцель=0,135

Затем заданное давление используется для определения уравнения, используемого для расчета силы приложения, необходимой для получения желаемого заданного давления при любом заданном диаметре контейнера:

F=Pцель∙A

F=Pцель∙π∙d22

F=Pцель∙π4∙d2 затем, используя заданное давление, определенное выше

F=0,135∙π4∙d2

F=0,106∙d2

При проведении испытания на герметичность контейнера с внутренним диаметром 9,7 мм приложите к поршню следующую силу F, выраженную в N:

F = 0 ,106 · d2 = 0,106 · 9,72 =10,0

При проведении испытания на герметичность контейнера с внутренним диаметром 9,2 мм приложите к поршню следующую силу, F, выраженную в N:

F = 0 ,106 · d2 = 0,106 · 9,22 =9,0

Приложение D

(информационное)

Резервуар и интегрированный канал для выщелачивания жидкости

D.1 Общие положение

D.1.1 Происхождение

Цель исследований относительно выщелачивающих веществ из резервуаров и встроенного канала подачи жидкости заключается в систематическом и обоснованном количественном определении (т.е. характеризации) и оценке воздействия органических и неорганических химических веществ, которые могут попасть в лекарственное средство (которое будет поставляться пациенту) насколько это возможно и в пределах определенных параметров аналитического порога. Результаты исследований выщелачивающих веществ из резервуаров и встроенного канала жидкости используются в общей оценке выщелачивающих веществ для понимания потенциального воздействия выщелачивающих веществ на безопасность пациента и качество и стабильность лекарственного средства. Выщелачивающие химикаты могут поступать из материалов первичной упаковки (PCC) во время хранения или при контакте с материалами устройства во время передачи и введения. Выщелачивающие вещества из PCC в настоящем стандарте не рассматриваются. Настоящий стандарт касается только тех выщелачивающих веществ, которые поступают при контакте с резервуарами и встроенными каналами жидкости NIS для оценки потенциального риска, который они представляют для пациента по сравнению с предоставляемой выгодой. Если риски превышают выгоды, то риски следует уменьшить.

D.1.2 Идентификация извлекаемых веществ (предварительное условие для выщелачивающих веществ)

Экстрагируемые вещества – это органические и неорганические химические соединения, которые могут быть выделены из резервуара и/или канала подачи жидкости в экстрагирующий растворитель в лабораторных условиях. Сами экстрагируемые вещества или вещества, полученные из экстрагируемых веществ, обладают потенциалом выщелачивания в лекарственный препарат при нормальных условиях хранения и использования и становятся поддающимися выщелачиванию.

Исследование извлекаемых веществ в резервуаре и/или встроенном канале подачи жидкости должно быть выполнено в качестве средства информирования об исследовании выщелачивающих веществ в резервуаре и встроенном канале подачи жидкости путем выявления потенциальных веществ, которые могут быть выщелочены. Условия (растворители, время и температура) исследований экстрагируемых веществ, независимо от того, проводятся ли они в соответствии с ISO 10993-18 или в соответствии с соответствующей фармакопеей, должны определяться оценкой риска и учитывать свойства лекарственного средства, материалы изготовления, путь прохождения жидкости и продолжительность контакта между лекарственными средствами. продукт и резервуар и/или канал подачи жидкости. Эти лабораторные условия (например, растворитель, температура, стехиометрия и т.д.) могут ускорить и/или усугубить нормальные условия хранения и использования. Результаты этих исследований позволяют разработать целенаправленные методы идентификации и оценки выщелачивающих веществ.

D.1.3 Выщелачивающие вещества

Выщелачивающие вещества – это органические и неорганические химические соединения, которые присутствуют в лекарственном средстве в том виде, в каком они доставляются по пути подачи жидкости, поскольку они попали в лекарственное средство из резервуара и/или канал подачи жидкости при нормальных условиях эксплуатации. Поскольку выщелачивающие вещества извлекаются из резервуара или пути прохождения жидкости, они не связаны ни с самим лекарственным средством, ни с его носителем и ингредиентами. Выщелачивающие вещества обычно являются подмножеством экстрагируемых веществ или являются производными от экстрагируемых веществ.

Необходимо собрать данные для определения идентичности и количества соединений, которые просачиваются в лекарственное средство из резервуара и/или пути прохождения жидкости. Эти исследования должны включать тестирование в процессе эксплуатации, при котором оцениваются дозы, поступающие из системы. Если существует риск изменения свойств материала или деградации материалов резервуара или канала подачи жидкости с течением времени, что может повлиять на выщелачивающие вещества, тестирование следует повторить в конце срока его службы (это может быть сделано путем ускоренного старения, если это уместно). Изменения или ухудшение свойств материала могут повлиять на наблюдаемые поддающиеся выщелачиванию, поскольку эти изменения могут указывать на различия в поверхностной или молекулярной структуре материала и, следовательно, могут влиять на вероятность или скорость, с которой данное вещество способно выщелачиваться в лекарственный препарат (например, изменения поверхности, разрушение покрытий, изменения молекулярной массы, изменения прочности при растяжении).

D.1.4 Методы определения выщелачиваемых веществ

Следует разработать и валидировать подходящие методы оценки выщелачивающих веществ с учетом потенциальных экстрагируемых веществ, которые наблюдались в ходе исследований экстрагируемых веществ. Методы должны обеспечивать эффективность на соответствующем количественном уровне. Этот количественный уровень определяется с учетом параметров дозы для данного лекарственного средства в соответствии с заявкой на этикетке лекарственного средства и пределов выщелачиваемости (установленных в соответствии с ISO 10993-17). Количественный уровень метода преобразуется из единиц воздействия (т.е. мкг/сут) в единицы концентрации (например, мкг/мл, мкг/г, мкг/канистра, мкг/флакон и т.д.) для облегчения лабораторного анализа.

Приложение E

(информационное)

Совместимость с лекарственными средствами

E.1 Общее положение

Контакт лекарственного средства с резервуаром и/или встроенными каналами для подачи жидкости может повлиять на качество лекарственного средства несколькими способами.

Большинство, если не все потенциальные воздействия, могут быть оценены в рамках одного протокола испытаний, выполняемого в рамках проверки конструкции. Более раннее тестирование для определения потенциальных экстрагируемых веществ и/или потенциального воздействия контакта лекарственного средства с конкретными материалами или частицами, которые потенциально могут быть добавлены в лекарственное средство из резервуара или канала подачи жидкости, может быть проведено на этапе проектирования, чтобы определить материалы конструкции и производственные процессы, которые, вероятно, будут совместимы.

При оценке совместимости лекарственного средства следует учитывать материалы для длительного контакта, такие как дизайн первичной упаковки, и материалы для кратковременного или прерывистого контакта, такие как каналы для жидкости, которые контактируют с продуктом только во время переливания.

E.2 Предлагаеыме методы испытаний на совместимость с лекарственным средством

E.2.1 Каталог тестов

Выбранные испытания должны обладать достаточной точностью и чувствительностью для выявления важных (т.е. для эффективности продукта и безопасности пациента) физико-химических изменений в лекарственном средстве. Знание того, на какие характеристики качества продукта с наибольшей вероятностью повлияет устройство, какие характеристики с наибольшей вероятностью повлияют на безопасность пациентов и эффективность продукта, а также какие методы испытаний наиболее эффективны (например точный) для обнаружения изменений в этих атрибутах следует учитывать при выборе анализов, которые будут использоваться при испытании на совместимость.

Настоящие испытания могут быть такими же, как физико-химическиеиспытания, проводимые для определения выщелачивающих веществ и/или теста стабильности.

Ниже приведены примеры:

  - испытания, указывающие на стабильность: активность, агрегацию, окисление, цвет, прозрачность, внешний вид (оценка видимых частиц);

Примечание – Что касается биологических препаратов, то для измерения эффективности продукта обычно используется один, а редко и более одного, биологический анализ. Этот анализ включен в выпуск партии и тестирование стабильности. Биологические анализы, особенно на основе клеток, по своей природе больше варьируются, чем большинство хроматографических и электрофоретических методов выделения партий (используемых для измерения чистоты продукта), поэтому они могут оказаться не самыми лучшими методами для испытания совместимости лекарственных средств.

  - примеси, внесенные в лекарственный препарат;

  - химические вещества, выщелачивающие из материалов устройства или материалов, используемых при изготовлении, с которыми лекарственное средство контактирует во время использования;

  - физическое добавление частиц или микрочастиц вследствие агглютинации лекарственного средства; испытания на видимые и невидимые частицы могут выявить потенциальный эффект или воздействие на эти параметры;

  - разложение лекарственного средства, повреждение активной молекулы;

  - снижение потенции:

  - лекарственное средство прилипает или адсорбируется в резервуаре и/или материалах, контактирующих со встроенным каналом подачи жидкости;

  - лекарственное средство повреждено, деградировало или модифицировано. Модификация может относиться к дезамидированию, окислению или вторичным/третичным структурным изменениям;

  - снижение эффективности из-за агглютинации лекарственного средства;

  - воздействие, обусловленное методом стерилизации;

  - лекарственное средство повреждено, деградировало или модифицировано

  - остаточными стерилизующими средствами;

  - материалы, контактирующие с лекарственным средством, изменяются из-за воздействия методов стерилизации, которые приводят к повреждению или деградации лекарственного средства.

E.2.2 Метод анализа

Используйте достаточное количество образцов, чтобы обеспечить достаточное количество материала для двух тестов, плюс дополнительные образцы для сравнительного контрольного (не использованное лекарственное средство или существующий препарат – например, флакон):

  - заполнить NIS и/или используйте NIS в соответствии с инструкциями по применению в предписанных условиях в течение всего срока использования;

  - собератьдостаточное количество лекарственного средства, доставленного из PCC, для проведения повторных испытаний;

  - в качестве контроля извлечь тот же лекарственный препарат из PCC (не доставляемый через устройство) или использовать существующий препарат – например, флакон в качестве контроля;

Пример – Метод экстракции: Использование наиболее «щадящих» средств, возможных для контроля, таких как извлечение поршня шприца и пипетирование лекарственного средства с обратной стороны шприца, а не выдавливание его через иглу, что подвергло бы лекарственное средство воздействию более высоких, потенциально разрушительных усилий сдвига.

  - необходимо испытать оба образца и сравните результаты.

E.2.3 Предлагаемые критерии приемлемости

Критерии приемлемости должны быть предварительно определены в протоколе испытания лекарственного средства на совместимость. Выбранные критерии могут включать, но неограничиваться следующими вариантами или комбинацией вариантов:

  - лекарственный препарат соответствует требованиям к выпуску;

  - параметры существенно не отличаются от контрольных;

  - любые обнаруженные различия не представляют риска для пациента.

Приложение F

(информационное)

Первичная упаковка контейнера в сравнении с резервуаром и каналом для                подачи жидкости

Общепризнано, что дизайн крышки основного контейнера, резервуара и канала подачи жидкости для различных конструкций NIS может иметь характеристики, уникальные для каждого типа устройства. Следующие рисунки включены в это приложение для пояснения и схематично иллюстрируют ключевые особенности примеров заполнения первичного контейнера NIS изготовителем (где канал подачи жидкости является частью PCC) (без резервуара) (см. рисунок F.1), заполненного изготовителем NIS с отдельным закрытием первичного контейнера и каналом подачи жидкости (без резервуара) (см. рисунок F.2) и заполняемый пользователем NIS со встроенным резервуаром и каналом подачи жидкости (см. рисунок F.3).

Условные обозначения:

1 – основная крышка контейнера;

2 – NIS компонент ((например, корпус, ходовой винт) контактирующий с контейнером, заполненным производителем;

3 – контейнер заполненный производителем;

4 – игла пациента (встроенный канал подачи жидкости);

– поверхности, контактирующие с лекарственным средством;

– лекарственный препарат, контактирующий с компонентами закрытия.

Рисунок F.1 – Заполненная производителем NIS с объединенной основной крышкой контейнера и каналом подачи жидкости

Условные обозначения:

1 – основная крашка контейнера;

2 – поток жидкости;

3 – NIS компонент, контактирующий с контейнером, заполненным производителем (например, корпус, ходовой винт);

4 – контейнер наполненный производителем;

5 – игла для контейнера (например, двусторонняя игла или игла для подачи жидкости);

6 – NIS компонент, контактирующий с лекарственным средством (например, клапан, фильтр, мембрана, втулка иглы ручки);

7 – игла пациента или мягкая канюля;

– поверхности, контактирующие с лекарственным средством;

– лекарственный препарат, контактирующий с компонентами закрытия.

Рисунок F.2 – Заполненная производителем NIS с отдельной крышкой для основного контейнера и каналом подачи жидкости

Условные обозначения:

1 основная крышка контейнера;

2 канал для подачи жидкости;

3 СИИ компонент, контактирующий с контейнером, заполненным производителем (например, корпус, ходовой винт);

4 контейнер наполненный пользователем;

5 игла контейнера;

6 Компонент СИИ, контактирующий с лекарственным средством (например, клапан, фильтр, мембрана);

7 игла пациента или мягкая канюля;

8 флакон с лекарственным средством;

9 аксессуар, необходимый пользователю для переливания лекарственного средства из флакона с лекарственным средством (8) в заполненный пользователем контейнер (4);

10 встроенный резервуар и канал для жидкости;

– поверхности, контактирующие с лекарственным средством;

– лекарственный препарат, контактирующий с компонентами закрытия.

Рисунок F.3 – NIS с отдельным первичным затвором контейнера и встроенным резервуаром и каналом для подачи жидкости

Библиография

[1] ISO 7886-1:2017 Sterile hypodermic syringes for single use – Part 1: Syringes for manual use (Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования).

[2] ISO 8537:2016 Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (Шприцы стерильные одноразовые инсулиновые с иглой или без нее).

[3] ISO 8536-4:2019 Infusion equipment for medical use – Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed (Устройства инфузионные медицинского назначения. Часть 4. Инфузионные наборы однократного применения, гравитационная подача).

[4] ISO 11608-6:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 6: On-body delivery devices (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 6. Нательная система подачи).

[5] ISO 9000:2015 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь).

[6] ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска).

[7] ISO 10993-12:2021 Biological evaluation of medical devices – Part 12: Sample preparation and reference materials (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы).

[8] ISO 10993-18:2020 Biological evaluation of medical devices – Part 18: Chemical characterization of medical device materials within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18: Исследование химических свойств материалов в рамках процесса менеджмента риска)

[9] ISO 11135:2014 Sterilization of health-care products – Ethylene oxide – Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Требования к разработке, валидации и текущему контролю стерилизации медицинских изделий оксидом этилена).

[10] ISO 11137-1:2006 Sterilization of health care products – Radiation – Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[11] ISO 11137-2:2013 Sterilization of health care products – Radiation – Part 2: Establishing the sterilization dose (Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы).

[12] ISO 11139:2018 Sterilization of health care products – Vocabulary of terms used in sterilization and related equipment and process standards (Стерилизация медицинских изделий. Словарь терминов, используемых в стандартах на стерилизационное и аналогичное оборудование и процессы стерилизации).

[13] ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes (Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования).

[14] ISO 17665-1:2006 Sterilization of health care products – Moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Стерилизация паром. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[15] ISO/TR 19244:2014 Guidance on transition periods for standards developed by ISO/TC 84  – Devices for administration of medicinal products and catheters (Руководство по переходным периодам документов, разработанных ISO/TC 84. Устройства для введения медицинских препаратов и катетеры).

[16] ISO 11040-4:2015 Prefilled syringes – Part 4: Glass barrels for injectables and sterilized subassembled syringes ready for filling (Шприцы предварительно наполненные. Часть 4: Цилиндры стеклянные для стерилизованных готовых к наполнению шприцев для инъекционных лекарственных форм).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблицах В.А.1–В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10555-5:2013 Intravascular catheters – Sterile and single-use catheters – Part 5: Over-needle peripheral catheters (Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 5. Периферические катетеры с внутренней иглой) | IDT | ГОСТ ISO 10555-5–2021 Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 5. Периферические катетеры с внутренней иглой |
| ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices – Part 11: Tests for systemic toxicity (Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 11: Исследования общетоксического действия) | IDT | ГОСТ ISО 10993-11–21 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия |
| ISO 13926-1:2018 Pen systems – Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек. Часть 1. Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения) | IDT | CТ РК ISO 13926-1:2018 Pen systems – Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек. Часть 1. Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения) |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 7864:2016 Sterile hypodermic needles for single use – Requirements and test methods (Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Требования и методы испытаний) | ISO 7864:1995 Sterile hypodermic needles for single use – Requirements and test methods (Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Требования и методы испытаний) | IDT | ГОСТ ISO 7864–2011 Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения |
| ISO 10555-1:2013 Intravascular catheters – Sterile and single-use catheters – Part 1: General requirements (Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 1. Общие требования) | ISO 10555-1:1995 Intravascular catheters – Sterile and single-use catheters – Part 1: General requirements (Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 1. Общие требования) | IDT | ГОСТ ISО 10555-1–2011 Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 1. Общие технические требования |
| ISO 11607-1:2019 Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам) | ISO 11607-1:2006 Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам) | IDT | ГОСТ ISO 11607-1–2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам |

Продолжение таблицы В.А.2

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 13926-1:2018 Pen systems – Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек. Часть 1. Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения) | ISO 13926-1:2004 Pen systems – Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек. Часть 1. Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения) | IDT | СТ РК ISO 13926-1–2009 Системы для впрыскивания карандашного типа. Часть 1. Стеклянные цилиндры для инжекторов карандашного типа медицинского назначения. |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: контейнеры и интегрированные системы подачи жидкости, игольчатые инъекционные системы, инъекция с помощью игл, электронная система инъекций с помощью иглы NIS-E

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: контейнеры и интегрированные системы подачи жидкости, игольчатые инъекционные системы, инъекция с помощью игл, электронная система инъекций с помощью иглы NIS-E

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ерсiнова |