Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ИГОЛЬЧАТЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Требования и методы испытаний

Часть 4

ИГОЛЬЧАТЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕКТРОНИКУ

СТ РК ISO 11608-4–20__

(ISO 11608-4:2022 Needle-based injection systems for medical use – Part 4: Needle-based injection systems containing electronics, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11608-4:2022 Needle-based injection systems for medical use – Part 4: Needle-based injection systems containing electronics  (Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 4. Игольчатые инъекционные системы, содержащие электронику)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных изделия и катетеры» совместно с европейским техническим комитетом CEN/TC 205 «Неактивные медицинские изделия»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	4

4	Сокращения	12

5	Общие требования	13

5.1	Условия применения NIS-E	13

5.2	Общие требования к конструкции	13

5.3	Риск-ориентированный подход и разработка удобства пользования	14

6	Общие требования к тестированиям	14

6.1	Типовые тестирования	14

6.2	Количество образцов	15

6.3	Температура окружающей среды, влажность, атмосферное давление	20

7	Идентификация и маркировка NIS-E	21

8	Защита от поражения электрическим током	21

8.1	Общие сведения	21

8.2	Обработка по предварительному кондиционированию влажности	21

8.3	Требования и методы тестирований	22

8.4	Разделение деталей (тип X и тип Y)	25

8.5	Ток утечки через пациента и ток утечки на доступную часть (Тип X и Тип Y NIS-E)	                                                                                                                                     29

8.6	Изоляция (тип X и тип Y)	36

8.7	Изоляция, отличная от изоляции проводов	38

8.8	Пути утечки и воздушные зазоры (тип X и тип Y NIS-E)	39

8.9	Особые опасные ситуации	40

8.10	Одиночные неисправности (тип X и тип Y)	43

8.11	Предварительная подготовка к воздействию утечки жидкости	45

9	Электромагнитная совместимость (EMC)	46

9.1	Общие требования	46

9.2	Идентификация, маркировка и документы NIS-E	52

9.3	Требования к электромагнитному излучению в отношении NIS-E	53

9.4	Требования к электромагнитной помехоустойчивости NIS-E	54

10	Защита от механических воздействий	63

10.1	Общие положения	63

10.2	Шок	64

10.3	Вибрация	64

10.4	Воздействие корпусов OBDS	64

10.5	Толчок	65

11	Программируемый NIS-E	65

Приложение А (информационное) Определение критериев прохождения/непрохождения невосприимчивости	                  66

Приложение B (информационное) Обоснование для использования напряжения 240 В при тестирования некоторых требований	69

Библиография	70

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	72

Введение

Системы для инъекций с помощью иглы, включая системы наружного применения (OBDSs), содержащие электронику с программным обеспечением или без него, в первую очередь предназначены для введения лекарственных препаратов людям. Требования к характеристикам по эксплуатации, касающиеся основных электротехнических аспектов, были выбраны с намерением не ограничивать конструкцию электронной системы для инъекций с помощью иглы (NIS-E) без необходимости при применении данного документа.

Первое издание ISO 11608-4 было ограничено шприц-ручками с электромеханическим приводом. В стандарте ISO 11608-1 описаны только шприц-ручки оснащенные электроникой.

Используемые материалы в данном документе не указаны, поскольку их выбор будет зависеть от дизайна, предполагаемого использования и процесса изготовления, зависящий от отдельного производителя.

Существуют другие международные и национальные стандарты и публикации, а в некоторых странах – национальные нормативные акты применяемые к медицинским изделиям и фармацевтическим препаратам. Настоящий стандарт применим к NIS-E и определяет соответствующие аспекты стандартов                                                                                 IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 и                              IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020 для конкретного типа устройств.

В настоящем стандарте не указаны не электротехнические требования и методы испытаний для NISs, которые перечислены в стандарте ISO 11608-1.

Разработчикам и производителям NIS-Es рекомендуется изучить и определить есть ли любые другие требования, имеющие отношение к безопасности или товарности их продуктов. Например, настоящий стандарт следует использовать при взаимодействии с IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 и IEC 60601-1-11. Ожидается, что при проектировании, разработке и производстве продукта будет применяться подход, основанный на оценке рисков. Учитывая предполагаемое применение конкретного лекарственного средства и также окружающую среду, возможно предъявление к конкретному продукту требований и методов испытаний , которые отличаются от описанных в данном документе.

Настоящий стандарт предназначен для использования при типовом тестировании (проверке результата разработки) NIS-E. Он не предназначен для использования при тестировании пакетного выпуска.

В настоящем стандарте вводится понятие типа X NIS-E и типа Y NIS-E. Тип X NIS-E – это тип устройства без какого-либо кабельного подключения к другим устройствам. Тип Y NIS-E имеет такие соединения. Электрические требования, приведенные в этом документе для типа X NISE, являются подмножеством требований для типа Y NIS-E.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИГОЛЬЧАТЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Требования и методы испытаний

Часть 4

ИГОЛЬЧАТЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕКТРОНИКУ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт определяет требования и методы тестирований систем для инъекций с помощью игл (NISs), содержащих электронику с программным обеспечением или без него (NISEs).

Система инъекций с помощью иглы содержащая электронику может быть одноразовой или многоразовой, и может работать при соединении с другими устройствами через электрические/проводящие соединения или без них. Система предназначена для самостоятельного выполнения инъекций пациентом или при помощи другого человека (например, опекуна или медицинского работника).

Настоящий стандарт применяется к электронным аксессуарам, которые предназначены для подключения к NIS или NIS-E в соответствии с предполагаемым назначением NIS/NIS-E.

Настоящий стандарт также распространяется на электронные аксессуары, которые предназначены для электрического/проводящих соединений с NIS или NIS-E в соответствии с предполагаемы назначением NIS/NIS-E.

В настоящем стандарте не указаны требования к программному обеспечению в программируемом NIS-E.

Примечание – В IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (разделе 14) рассматриваются процессы жизненного цикла программного обеспечения.

В настоящем стандарте не указаны требования к кибербезопасности.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

CISPR 11:2015 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement (Промышленное, научное и медицинское оборудование. Характеристики радиочастотных помех. Пределы и методы измерения)

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

CISPR 32:2015 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements (Электромагнитная совместимость мультимедийного оборудования. Требования к излучению)

ISO 11608-1:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 1: Needle-based injection systems (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 1. Инъекционные системы на основе игл)

ISO 7137:1995 Aircraft – Environmental conditions and test procedures for airborne equipment (Авиация. Внешние воздействующие факторы и методики испытаний бортового оборудования)

ISO 14971:2019 Medical devices – Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям)

IEC 60068-2-64:2008 Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration, broadband random and guidance (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-64. Испытания. Испытание Fh. Случайные колебания в широком диапазоне и руководство)

IEC 60086-4:2019 Primary batteries – Part 4: Safety of lithium batteries (Батареи первичные. Часть 4. Безопасность литиевых батарей)

IEC 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP))

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик)

IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020, Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests (Электроаппаратура медицинская. Часть 1-2. Общие требования к базовой безопасности и основной эксплуатационной характеристике. Дополняющий стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания)

IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020 Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment (Изделия медицинские электрические. Часть 2-11. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к гамма-терапевтическим аппаратам)

IEC 60721-3-7:1995+AMD1:1996, Classification of environmental conditions – Part 3-7: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Portable and non-stationary use (Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 3-7. Классификация групп параметров окружающей среды и их степеней жесткости. Переносной и нестационарный режим эксплуатации)

IEC 62133-2:2017 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary lithium cells, and for batteries made from them, for use in portable applications – Part 2: Lithium systems (Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Требования безопасности для портативных герметичных аккумуляторов и батарей из них при портативном применении. Часть 2. Системы на основе лития)

IEC 62304:2006 Medical device software – Software life cycle processes (Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла)

IEC 62366-1:2015 Medical devices – art 1: Application of usability engineering to medical devices (Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности)

IEC 60695-11-10:2013, Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test methods (Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Пламя для испытания. Методы испытания горизонтальным и вертикальным пламенем мощностью 50 Вт)

IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD2:2013 Information technology equipment – Safety – Part 1:General requirements (Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования)

IEC 60747-5-5:2007 Semiconductor devices – Part 5-5: Optoelectronic devices – Photocouplers (Приборы полупроводниковые. Дискретные устройства. Часть 5-5. Оптоэлектронные приборы. Оптроны)

IEC 61000-3-2:2018 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current (≤ 16) A per phase) (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе))

IEC 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current (≤ 16) A per phase and not subject to conditional connection (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий)

IEC 61000-4-2:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-2. Методики испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к электростатическому разряду)

IEC 61000-4-3:2020 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю)

IEC 61000-4-4:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам)

IEC 61000-4-5:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения)

IEC 61000-4-6:2023 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями)

IEC 61000-4-8:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-8: Методики испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость в условиях магнитного поля промышленной частоты)

IEC 61000-4-11:2020 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к провалам напряжения, кратковременным прерываниям и колебаниям напряжения для оборудования с входным током до 16 А на фазу)

IEC 61000-4-39:2017 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-39: Testing and measurement techniques – Radiated fields in close proximity – Immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-39. Методы испытаний и измерений. Излучаемые поля в непосредственной близости. Испытание на помехоустойчивость)

IEC 60085:2007 Electrical insulation – Thermal evaluation and designation (Электрическая изоляция. Классификация по термическим свойствам)

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание – ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в  стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Клапан доступа (access cover): Часть оболочки или защиты, предоставляющая возможность доступа к электрическим деталям оборудования для целей регулировки, осмотра, замены или ремонта.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.1).

3.2 Доступная часть (accessible part): Часть электрического оборудования, отличная от рабочей части, которую можно касаться с помощью маленького тестового пальца.

Примечания

1 См. также 8.3.2.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.2), изменено – «тестовый палец» заменено на «маленький тестовый палец», добавлено примечание.

3.3 Воздушный зазор (air clearance): Наименьшее расстояние в воздухе между двумя проводящими частями.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.5), изменено – «кратчай ший путь» заменено на «наименьшее расстояние».

3.4 Рабочая часть (applied part): Часть электронной системы инъекций с помощью иглы (3.13), которая в нормальных условиях использования (3.28) обязательно вступает в физический контакт с пациентом (3.32) для выполнения функции электронной системы инъекций с помощью иглы.

Примечание – Также 8.3.2.1 относительно обработки частей, которые не попадают под определение рабочих частей, но должны рассматриваться как рабочие части в результате применения процесса оценки риска.

3.5 Основная изоляция (basic insulation): Изоляция, обеспечивающая базовую защиту от поражения электрическим током.

Примечания

1 Данное определение не включает изоляцию, используемую исключительно для функциональных целей.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.9), изменено – Примечание 1 пределению изменено.

3.6 Базовая безопасность (basic safety): Отсутствие риска физической опасности при нормальном использовании или в условии единичного отказа (3.42) электронной системы инъекций с помощью иглы (3.13).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ AMD2:2020 (3.10), изменено – «медицинские устройства» изменено на «электронная система инъекций с помощью иглы».

3.7 Электрооборудование класса II (electrical equipment class II): Электрическое оборудование, где защита от поражения электрическим током не основана только на базовой изоляции, но которое обеспечивает дополнительные меры безопасности, такие как двой ная изоляция или усиленная изоляция (3.38), при этом отсутствует предусмотренное заземление или зависимость от условий установки.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ AMD2:2020 (3.14).

3.8 Пути утечки (creepage distance): Наименьшее расстояние по поверхности твердого изоляционного материала между двумя проводящими частями.

Примечание – IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ AMD2:2020 (3.19).

3.9 Прямое воздействие на сердце (direct cardiac application): Использование рабочей части (3.4), которая может непосредственно контактировать с сердцем пациента (3.32).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ AMD2:2020 (3.22).

3.10 Двойная изоляция (double insulation): Изоляция, включающая как базовую изоляцию (3.5), так и дополнительную изоляцию (3.44).

Примечания

1 Двойная изоляция обеспечивает дополнительное средство защиты (3.24).

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.23).

3.11 Рабочий цикл (duty cycle): Максимальное время активации (включения), за которым следует минимальное время деактивации (выключения).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.24), изменено – «необходимое для безопасной работы медицинского оборудования» удалено.

3.12 Оболочка (enclosure): Внешняя поверхность электрического оборудования или его частей.

Примечания

1 Для целей используемых тестирований по данному документу металлическая фольга, с указанными размерами, применяемая в контакте с частями внешней поверхности, выполненными из материала с низкой проводимостью или из изоляционного материала, рассматривается как часть оболочки.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.26), изменено – Ссылки на рисунки в примечании 1 к определению удалены.

3.13 Электронная система инъекций с помощью иглы NIS-E (NIS-E electronic needle-based injection system): Система инъекций, содержащая электронику                                    (с программным обеспечением или без него), предназначенная для парентерального введения лекарственных препаратов с использованием иглы или мягкой канюли, в предварительно заполненные или заполняемые оператором, заменяемые или незаменяемые контейнеры.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.13).

3.14 Существенная производительность (essential performance): Производительность клинической функции, отличной от той, которая связана с базовой безопасностью (3.6), при которой потеря или деградация, выходящая за пределы, указанные производителем, приводит к недопустимому риску.

Примечания

1 Существенная производительность становится понятна при рассмотрении недопустимого риска как последствие его деградации или отсутствия.

2 Вместо этого стандарт ISO 11608-1 использует термин «основная функция», который, как минимум, включает функцию доставки дозы, достигаемую путем оценки точности дозирования.

3 IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.27), изменено – Добавлено примечание 2 к определению.

3.15 Рабочая часть типа F (F-type applied part): Рабочая часть (3.4), в которой соединения с пациентом (3.32) изолированы от других частей электронной системы инъекций с помощью иглы (3.13) настолько, что ток, превышающий допустимую утечку тока для пациента (3.34), не протекает, если случайное напряжение от внешнего источника доходит до пациента (3.32) и, таким образом, применяется между соединением с пациентом (3.33) и землей.

Примечания

1 Также называется: рабочая часть типа F с изоляцией (плавающей).

2 Рабочие части типа F могут быть рабочими частями типа BF (телесные) или рабочими частями типа CF (кардио флотирующие).

3 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.29), изменено – «медицинское оборудование» заменено на «электронная система инъекций с помощью иглы».

3.16 Функциональное соединение (functional connection): Соединение, электрическое или иное, включая те, которые предназначены для передачи сигналов, данных, энергии или веществ.

Примечания

1 Соединение с разъемом постоянного подключения к сети питания (3.45), будь то одиночное или множественное, не считается функциональным соединением.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.33).

3.17 Координация изоляции (insulation co-ordination): Взаимосвязь характеристик изоляции электрического оборудования с учетом ожидаемой микросреды и других влияющих нагрузок.

Примечания

1 Это включает типы изоляции, промежутки пробега (3.8), воздушные зазоры (3.3), промежутки через изоляцию, покрытия, инкапсуляцию, а также аспекты окружающей среды и т.д.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.43).

3.18 Предназначенное использование (intended use): Задуманное назначение, использование, для которого продукт, процесс или услуга предназначены в соответствии с характеристиками, инструкциями и информацией, предоставленными производителем.

Примечания

1 Намеченное медицинское назначение, популяция пациентов, часть тела или тип взаимодействия с тканью, профиль пользователя, условия использования и принцип работы являются типичными элементами предназначенного использования (3.18).

2 Предназначенное использование следует отличать от нормального использования. Хотя оба понятия включают концепцию использования, задуманного производителем, предназначенное использование сосредотачивается на медицинской цели, в то время как нормальное использование также включает не только медицинскую цель, но также обслуживание, транспортировку и т.д. (IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.44)).

3 Взято из ISO 14971:2019 (3.6), изменено – Добавлено примечание 2 к определению.

3.19 Ток утечки (leakage current): Ток, который не имеет функционального назначения.

Примечания

1 Следующие утечки тока определены: ток утечки на доступную часть (3.48) и ток утечки на пациента (3.34).

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.47), изменено – Из Примечания 1 к определению удалено «утечка тока на землю».

3.20 Сетевая часть (mains part): Часть электрического оборудования, образующая цепь, предназначенную для подключения к источнику питания (3.45).

Примечания

1 Часть сети включает все проводящие части, которые не разделены от источника питания (3.45) по край ней мере одним средством защиты (3.24).

2 Защитный заземляющий проводник не рассматривается как часть части сети.

3 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.49), изменено – Изменено Примечание 2 к определению.

3.21 Максимальное напряжение сети (maximum mains voltage): Напряжение, используемое для тестовых целей , связанных с напряжением источника питания (3.45) и подключено к определенным частям медицинского электрооборудования (3.25).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.56), изменено – Удалено Примечание к определению.

3.22 Средство защиты оператора, MOОP (means of protection): Средство защиты (3.24) для снижения риска поражения электрическим током лиц, кроме пациента (3.32).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.58).

3.23 Средство защиты пациента, MOPP (means of patient protection): Средство защиты (3.24) для снижения риска поражения электрическим током пациента (3.32).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.59).

3.24 Средство защиты, MOP (means of protection): Средство для снижения риска поражения электрическим током в соответствии с конкретными требованиями.

Примечания

1 Конкретные требования должны соответствовать стандарту                                                                   IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020.

2 Средства защиты включают изоляцию, воздушные зазоры (3.3), промежутки пробега (3.8), импедансы и защитные заземляющие соединения.

3 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.60), изменено – Примечание 1 к определению изменено на Примечание 2 к определению, добавлено новое Примечание 1 к определению.

3.25 Медицинское электрооборудование (medical electrical equipment): Электрооборудование, имеющее рабочую часть (3.4) или передающее энергию пациенту (3.32) или обнаруживающее такую передачу энергии пациенту (3.32).

Примечания

1 Медицинское электрооборудование включает те аксессуары, как определено производителем, которые необходимы для обеспечения нормального использования (3.28) медицинского электрооборудования.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.63), изменено – Примечания 2–5 к определению удалены.

3.26 Медицинская электрическая система (medical electrical system): Комбинация, как указано производителем, предметов или оборудования, по крайней мере один из которых является медицинским электрооборудованием (3.25), предназначенным для межсвязи функциональным соединением (3.16) или с использованием множественной розетки.

Примечания

1 Под термином «оборудование», используемым в данном документе, следует понимать включение медицинского электрооборудования (3.25).

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.64), изменено – В определение добавлен термин «предназначенны».

3.27 Нормальное состояние (normal condition): Состояние, при котором все средства, предусмотренные для защиты от опасностей, находятся в целостности.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.70).

3.28 Нормальное использование (normal use): Работа, включая регулярные проверки и настройки любым оператором (3.29) и режим ожидания, согласно инструкциям по использованию.

Примечания

1 Нормальное использование не следует путать с предназначенным использованием (3.18). В то время как оба понятия включают концепцию использования, задуманного производителем, предназначенное использование (3.18) сосредотачивается на медицинской цели, в то время как нормальное использование включает не только медицинскую цель, но также обслуживание, транспортировку и т.д.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.71).

3.29 Оператор (operator): Лицо, работающее с оборудованием.

Примечания

1 Оператор может отличаться от пациента (3.32) и может быть опекуном, медицинским работником или другим лицом.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.73), изменено – Добавлено Примечание 1 к определению.

3.30 Автоматическое выключение при перегрузке (over-current release): Защитное устройство, вызывающее разрыв цепи с задержкой во времени или без нее, когда ток в устройстве превышает предварительно установленное значение.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.74).

3.31 Среда с повышенной концентрацией кислорода (oxygen rich environment): Среда, в которой концентрация кислорода составляет:

a) более 25 % при атмосферных давлениях до 110 кПа, или

b) парциальное давление кислорода превышает 27,5 кПа при атмосферных давлениях, превышающих 110 кПа.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ AMD2:2020 (3.75).

3.32 Пациент (patient): Живое существо (человек или животное), подвергающееся медицинской, хирургической или стоматологической процедуре.

Примечания

1 Пациент может быть оператором (3.29).

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.76).

3.33 Соединение с пациентом (patient connection): Отдельная точка на рабочей части (3.4), через которую может протекать ток между пациентом (3.32) и электронной системой инъекций с помощью иглы (3.13) в нормальных условиях (3.27) или при одиночной неисправности (3.42).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.78), изменено – «ME equipment» заменено на «electronic needle-based injection system».

3.34 Ток утечки на пациента (patient leakage current): Ток:

- протекающий от соединений с пациентом (3.33) через пациента (3.32) на землю или

- возникающий из непредусмотренного появления напряжения от внешнего источника на пациенте (3.32) и протекающий от пациента (3.32) через соединения с пациентом (3.33) в рабочей части типа F (3.15) на землю.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.80).

3.35 Пиковое рабочее напряжение (peak working voltage): Наивысшее пиковое или постоянное значение рабочего напряжения (3.52), включая повторяющиеся пиковые импульсы, генерируемые в электрооборудовании, но не включая внешние переходные процессы.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.81).

3.36 Проводник потенциального уравнивания (potential equalization conductor): Проводник, отличный от защитного заземляющего проводника или нейтрального проводника, обеспечивающий прямое соединение между электрическим оборудованием и шиной потенциального уравнивания электрической установки.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.86), изменено – Примечание к определению удалено.

3.37 Номинальный (rated): Относится к значению, присвоенному производителем для указанного рабочего состояния.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.97).

3.38 Усиленная изоляция (reinforced insulation): Однослойная система изоляции, обеспечивающая два способа защиты (3.24).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.99).

3.39 Ответственная организация (responsible organization): Единица, ответственная за использование и обслуживание электронной системы инъекций с помощью иглы (3.13).

Примечания

1 Ответственной единицей может быть, например, больница, индивидуальный медицинский специалист или другие лица. В случае использования в домашних условиях пациент (3.32), оператор (3.29) и ответственная организация могут быть одним и тем же лицом.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.101), изменено – Примечание 2 к определению удалено.

3.40 Вторичная цепь (secondary circuit): Цепь, отделенная от сетевой части (3.20) как минимум одним средством защиты (3.24) и питающаяся от трансформатора, преобразователя или эквивалентного изоляционного устройства или от внутреннего источника электропитания.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.110), изменено – Примечание к определению удалено.

3.41 Входно-выходная часть сигнала, sip/sop (signal input/output part): Часть электронной системы инъекций на основе иглы (3.13), не являющаяся рабочей частью (3.4), предназначенная для передачи или приема сигналов к или от другого электрооборудования, например, для отображения, записи или обработки данных.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1: 2012+AMD2:2020 (3.115), изменено – «ME equipment» заменено на «electronic needle-based injection system», Примечание к определению удалено.

3.42 Одиночная неисправность, SFC (single fault condition): Состояние электронной системы инъекций на основе иглы (3.13), в котором одно средство для снижения риска дефектное или присутствует одно аномальное условие.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.116), изменено – «ME equipment» заменено на «electronic needle-based injection system».

3.43 Безопасная одиночная неисправность (single fault safe): Характерное свойство электронной системы инъекций на основе иглы (3.13) или ее частей, при котором оно остается свободным от недопустимого риска в течение ожидаемого срока службы при одиночных неисправностях (3.42).

Примечания

1 См. 8.10.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.117), изменено — – «ME equipment» заменено на «electronic needle-based injection system».

3.44 Дополнительная изоляция (supplementary insulation): Независимая изоляция, применяемая дополнительно к базовой изоляции (3.5) с целью обеспечения защиты от поражения электрическим током в случае отказа базовой изоляции.

Примечания

1 Дополнительная изоляция обеспечивает одно средство защиты (3.24).

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.119).

3.45 Питающая сеть (supply mains): Источник электрической энергии, не являющийся частью электронной системы инъекций с помощью иглы (3.13).

Примечание – Это также включает в себя системы батарей и системы преобразователей в автомобилях скорой помощи и тому подобных.

3.46 Тепловой выключатель (thermal cut-out): Устройство, которое во время аномального состояния ограничивает температуру электрического оборудования или его части, автоматически разрывая цепь или уменьшая ток, и которое построено таким образом, что его установки не могут быть изменены, за исключением квалифицированного специалиста.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.124).

3.47 Термическая стабильность (thermal stability): Состояние, при котором температура объекта не повышается более чем на 2 °C за период в 1 ч.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.125).

3.48 Ток утечки на доступную часть (touch current): Течение утечки тока (3.19) из корпуса (3.12) или его частей , исключая пациентские соединения (3.33), доступные любому оператору (3.29) или пациенту (3.32) в нормальном использовании (3.28), через внешний путь, отличный от защитного проводника заземления, на землю или на другую часть корпуса (3.12).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ AMD2:2020 (3.78), изменено – Примечание к определению удалено.

3.49 Рабочая часть типа BF (type BF applied part): Рабочая часть типа F, соответствующая специфическим требованиям для обеспечения более высокой степени защиты от электрического удара, чем предусмотрено для рабочих частей типа B.

Примечания

1 Рабочая часть типа BF помечена символом IEC 60417-5333 (см.                                                                     IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (Таблица D.1, символ 20)) или, при применимости, символом IEC 60417-5334 (см. IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (Таблица D.1, символ 26)). См. также 3.16.

2 Рабочие части типа BF не подходят для непосредственного применения на сердце (3.9).

3 См. также 8.3.2.1 относительно обработки частей, которые не подпадают под определение прикладных частей (3.4), но должны рассматриваться как прикладные части (3.4) в результате применения процесса оценки риска.

4 Специфические требования должны соответствовать IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020.

5 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.133), изменено – «Risk management process» заменено на «risk approach process» в Примечании 3 к определению, добавлено Примечание 4 к определению.

3.50 Рабочая часть типа CF (type CF applied part): Рабочая часть типа F, соответствующая специфическим требованиям для обеспечения более высокой степени защиты от электрического удара, чем предусмотрено для рабочих частей типа BF (3.49).

Примечания

1 Рабочая часть типа CF помечена символом IEC 60417-5335 (см.                                                                              IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (Таблица D.1, символ 21)) или, при применимости, символом IEC 60417-5336 (см. IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+ AMD2:2020 (Таблица D.1, символ 27). См. также 3.16.

2 См. также 8.3.2.1 относительно обработки частей, которые не подпадают под определение прикладных частей (3.4), но должны рассматриваться как прикладные части (3.4) в результате применения процесса оценки риска.

3 Специфические требования должны соответствовать стандарту                                                                        IEC 60601-1:2005+AMD1: 2012+AMD2:2020.

4 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.134), изменено – «Risk management process» заменено на «risk approach process» в Примечании 2 к определению. Примечание 3 к определению удалено, добавлено новое Примечание 3 к определению.

3.51 Типовое тестирование (type test): Тестирование на представительных образцах оборудования с целью определения, может ли электронная система для инъекций с помощью иглы (3.13), как спроектированная и изготовленная, удовлетворить специфические требования.

Примечания

1 Специфические требования должны соответствовать стандарту                                                                        IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.135), изменено – Добавлено Примечание 1 к определению.

3.52 Рабочее напряжение (working voltage): Наивысшее напряжение, которому изоляция или рассматриваемый компонент подвергается или может быть подвергнут при работе электрического оборудования в условиях нормального использования (3.28).

Примечания

1 Перенапряжения, которые происходят за пределами оборудования, не учитываются.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (3.139), изменено – Добавлено Примечание к определению.

- Сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

EMC – Электромагнитная совместимость;

ESD – Электростатический разряд;

EUT – Оборудование под испытанием;

N/A – Не применимо;

NIS – Система для инъекций на основе иглы;

OBDS – Система нательной доставки;

RF – Радиочастота;

RMS – Полусумма квадратов;

ISM – Промышленные, научные и медицинские цели.

- Общие требования

Условия применения NIS-E

Если иное не указано, требования настоящего документа должны применяться при нормальном пользовании и видимом неправильном пользовании.

NIS-E должен соответствовать требованиям стандарта ISO 11608-1. Общие требования к тестированиям указанные в

- IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (раздел 5);

- IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020 и

- IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 (раздел 4);

должны быть применены к NIS-E.

Примечание – Соответствующие законодательные и нормативные требования (например, законодательство об ограничении использования опасных веществ, например антипиренов) могут существовать.

Общие требования к конструкции

Во избежание случайного отключения устройства NIS-E, содержащего сменные батарейки, извлечь батарейки должно быть возможно только двумя независимыми движениями или с помощью крышки доступа, открываемой только с помощью инструментов.

Если NIS-E содержит программное обеспечение, то программное обеспечение должно быть разработано на основе модели жизненного цикла в соответствии с                           IEC 62304.

Если NIS-E содержит внутренний источник питания (например, батареи), он должен быть сконструирован таким образом, чтобы визуально, тактильно или звуковыми средствами указывать оператору, что он обладает достаточной мощностью для работы по назначению. Это применимо только в том случае, если считается, что разрядка аккумулятора влияет на базовую безопасность или основные характеристики по эксплуатации.

NIS-E должен поддерживать базовую безопасность и основные характеристики по эксплуатации после тестирования в соответствии с IEC 60529 на применимый уровень защиты интеллектуальной собственности при размещении NIS-E в наименее благоприятном положении для нормального пользования. Применимые уровни защиты интеллектуальной собственности основаны на результатах процесса оценки рисков. Если на основании оценки риска требуется уровень защиты, отличный от IP22, NIS-E должен соответствовать этому уровню.Внешнее устройство, подключенное к NIS-E, не обязательно должно соответствовать IP22.

NIS-E классифицируется, как указано в таблице 1.

Таблица 1 – Описание видов NIS-E

| Вид NIS-E | Описание |
| --- | --- |
| Тип X | NIS-E с внутренним питанием, а не с электрическим/проводящее соединение с внешним устройством |
| Тип Y | NIS-E, который можно электрически/кондуктивно подключить к внешнему устройству. Соединение может осуществляться для внешнего питания, зарядки аккумулятора, обмена данными или для других целей. |

NIS-E, который можно электрически/кондуктивно подключить к внешнему устройству. Соединение может осуществляться для внешнего питания, зарядки аккумулятора, обмена данными или для других целей.

Риск-ориентированный подход и разработка удобства пользования

Существенная производительность должна определяться путем процесса оценки рисков.

Для NIS-E, функция доставки дозы которого управляется электроникой, минимальной необходимой характеристикой должна быть функция доставки дозы в соответствии с ISO 11608-1:2022 (10.2.1). Основные характеристики всегда должны проверяться. Любая несостоятельность приборов должна быть обоснована и введена в документ по оценке рисков.

Должен быть проведен анализ риска, оценка риска, контроль риска, оценка приемлемости остаточного риска в соответствии с ISO 14971:2019 (разделы 4–8).

Таким образом, инструменты по оценке рисков должны использоваться для достижения следующего:

- определить основные характеристики и базовую безопасность системы применяемую к предназначенному использованию системы NIS;

- идентифицировать, устанавливать и добавлять требования, спецификации, методы или ограничения, уникальные для каждого конкретного NIS-E (с учетом того, для какого заболевания предназначен данный продукт), если они не предусмотрены в этом документе.

Все дополнительные требования, спецификации, методы или ограничения должны быть задокументированы и обоснованы.

Программа проектирования удобства пользования должна быть разработана и внедрена в соответствии с IEC 62366-1. Это должно включать в себя риски при использовании продукта, а также тестирования и оценки в рамках проверки проекта.

- Общие требования к тестированиям

Типовые тестирования

Определенное тестирование не может быть проведено, если анализ показывает, что состояние, подвергаемое тестированию, было достаточно оценено другими тестированиями или методами.

Примечание – Электробезопасные испытания, предусмотренные данным документом, предполагается проводить в рамках типового испытания NIS. Они не предназначены для использования при выпуске партии изделий.

Количество образцов

Для NIS-E с механическими дозирующими системами должно использоваться количество образцов, указанное в ISO 11608-1, для проведения испытаний на выдачу доз, если это поддерживается методом оценки риска. Для NIS-E с электрическими дозирующими системами должно быть проверено 20 образцов на точность выдачи дозы.

Типовые тестирования должны проводиться с использованием как минимум одного образца, считающегося достаточным для проверки основной безопасности после тестирования. Предварительные тестирования должны проводиться с использованием объема образцов, достаточного для проверки основных характеристик (например, точности дозы), как указано в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Типовые тестирования и предварительные тестирования

| Тестовый случай | Типовой тест (T) или предварительный тест(P) | Выборка типового теста а | Рекомендации для переменных данных (нормальное распределение или преобразованные) |  |  |  | Рекомендации к полученным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вероятность | Количество измерений (Y) a b | двусторонняя цель k | односторонняя цель k | Количество измерений (n) a |
| Температура окружающей среды, влажность, атмосферное давление (6.3) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Идентификация и маркировка (см. раздел 7) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Предварительное кондиционирование влажности (8.2) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Подключение к внешнему источнику питания постоянного тока (8.10.7) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Защита от чрезмерного тока и напряжения (8.3.3.2.5) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ток утечки на пациента и на доступную часть (8.5) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Расстояние через твердую изоляцию или использование тонкого листового материала (8.6.2) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Диэлектрическая прочность (8.6.3) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Механическая прочность и термостой кость (8.7.1 ) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Пути утечки и воздушные зазоры (8.8 ) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Продолжение таблицы 2

| Тестовый случай | Типовой тест (T) или предварительный тест(P) |  | Выборка типового теста а |  | Рекомендации для переменных данных (нормальное распределение или преобразованные) |  |  |  |  |  |  | Рекомендации к полученным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вероятность |  | Количество измерений (Y) a b |  | двусторонняя цель k |  | односторонняя цель k | Количество измерений (n) a |
| Особые опасные ситуации (8.9) | T |  | 1 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A | N/A |
| Предварительная подготовка к воздей ствию утечки жидкости (8.11 ) | P |  | N/A |  | 0,95 |  | 20 |  | 2,760 |  | 2,396 | 60 |
| Свободное падение | по ISO 11608-1:2022 (10.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шок (10.2) | P | N/A |  | 0,95 |  | 20 |  | 2,760 |  | 2,396 |  | 60 |
| Синусоидальные вибрации (10.3.1) | по ISO 11608-1:2022 (10.3.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Случай ная вибрация (10.3.2) | P | N/A |  | 0,95 |  | 20 |  | 2,760 |  | 2,396 |  | 60 |
| Влияние (только для OBDS) (10.4) | P | N/A |  | 0,95 |  | 20 |  | 2,760 |  | 2,396 |  | 60 |
| Толчок (10.5) | T | 1 |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |
| a Каждый тестовый случай может иметь более одной характеристики (например, точность дозы или другие), которые необходимо протестировать. Размер выборки здесь указан для каждой тестируемой характеристики, хотя несколько характеристик могут быть протестированы на одной и той же выборке или наборе выборок и, возможно, в одно и то же время. b Могут быть выбраны другие размеры выборки. Однако, если размер выборки меньше 20, должно быть обосновано, что размер выборки является репрезентативным для проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Электромагнитный тест

| Тестовый случай | Типовой тест (T) или предварительный тест(P) | Выборка типового теста а | Рекомендации для переменных данных (нормальное распределение или преобразованные) |  |  |  | Рекомендации к полученным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вероятность | Количество измерений (Y) a b | двусторонняя цель k | односторонняя цель k | Количество измерений (n) a |
| Помехи напрежения на терминалах сети (проводимое излучение) CISPR 11 (9.3) c | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Электромагнитным излучением (радиационные выбросы) CISPR 11/CISPR 32 (9.3) | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Излучение гармонического тока IEC 61000-3-2 ( 9.3) c | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Изменения напряжения, флуктуации напряжения и мерцание излучения IEC 61000-3-3 (9.3) c | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Устойчивость к электростатическому разряду IEC 61000-4-2 (9.4) f | P | N/A | 0,95 | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю IEC 61000-4-3 (9.4) f g | P | N/A | 0,95 | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Невосприимчивость к полям радиочастотной беспроводной связи IEC 61000-4-3 (промежуточный метод) (9.4) f | P | N/A | 0,95 | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Электрическая устойчивость к быстрым переходным разрывам – сеть переменного тока IEC 61000-4-4 (9.4) c | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Продолжение таблицы 3

| Тестовый случай | Типовой тест (T) или предварительный тест(P) | Выборка типового теста а | Рекомендации для переменных данных (нормальное распределение или преобразованные) |  |  |  | Рекомендации к полученным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вероятность | Количество измерений (Y) a b | двусторонняя цель k | односторонняя цель k | Количество измерений (n) a |
| Уcтойчивость к быстрым переходным процессу – SIP/SOP порты IEC 61000-4-4 (9.4) d | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Устойчивость к перенапряжениям IEC 61000-4-5 (9.3) c | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Устойчивость к проводимым радиочастотным помехам – сеть переменного тока IEC 61000-4-6 (9.4) c | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Устойчивость к проводным помехам порты SIP/SOP IEC 61000-4-6 (9.4) d | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Устойчивость к магнитному полю IEC 61000-4-8 (9.4) f | P | N/A | 0,95 | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |
| Устойчивость к перепадам напряжения, кратковременным перебоям и колебаниям IEC 61000-4-11 (9.4) c | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Устойчивость к перепадам напряжения IEC 61000-4-11 (9.4) e | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Устойчивость кратковременным перебоям и колебаниям напряжения IEC 61000-4-11 (9.4) e | T | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Бесконтакстные магнитные поля IEC 61000-4-39 (9.4) f h | P | N/A | 0,95 | 20 | 2,760 | 2,396 | 60 |

Окончание таблицы 3

| Тестовый случай | Типовой тест (T) или предварительный тест(P) | Выборка типового теста а | Рекомендации для переменных данных (нормальное распределение или преобразованные) |  |  |  | Рекомендации к полученным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вероятность | Количество измерений (Y) a b | двусторонняя цель k | односторонняя цель k | Количество измерений (n) a |
| a Каждый тестовый случай может иметь более одной характеристики (например, точность дозы или другие), которые необходимо протестировать. Размер выборки здесь указан для каждой тестируемой характеристики, хотя несколько характеристик могут быть протестированы на одной и той же выборке или наборе выборок и, возможно, в одно и то же время. b Можно выбрать другие размеры выборки. Однако, если размер выборки меньше 20, должно быть обосновано, что размер выборки является репрезентативным для проекта. c Применимо только к NIS-E тип Y d Применимо только к NIS-E tтип Y только с SIP/SOP. e Применимо только к NIS-E тип Y без внутреннего питания. f Для NICE, оснащенного функцией механической (без электрического привода) доставки лекарственного средства (типовой тест), требуется только 1 образец. g Для выполнения всех функций NIS-E может потребоваться более одного образца (например, использование по назначению плюс зарядка аккумулятора). h Также смотрите IEC 60601-1-2:2014+AMD 1:2020 (8.10 и 8.11) для конкретных требований , связанных с близостью к индуктивным силовым/нагревательным устройствам. |  |  |  |  |  |  |  |

Температура окружающей среды, влажность, атмосферное давление

После того, как тестируемый NIS-E будет готов к использованию, как указано в инструкции по эксплуатации, испытания должны выполняться в условиях эксплуатации/транспортировки/ хранения указанных в инструкции по применению. Если только иное не указано в методологии тестирований, которые необходимо провести, или оправдано оценкой рисков.

Если условия эксплуатации/транспортировки/хранения, указанные в инструкции по применению, ограничены согласно                          IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020 (4.2) ограничения должны быть обоснованы и отмечены в документе об оценке рисков.

- Идентификация и маркировка NIS-E

Применяются требования ISO 11608-1:2022 (раздел 11).

Кроме того, требования, указанные в IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (раздел 7), IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020 (раздел 7) и IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 (раздел 5) должны быть учтены.

- Защита от поражения электрическим током

Общие сведения

Если NIS-E заряжается только от внутреннего источника питания, это должен быть тип X NIS-E.

NIS-E, который может быть электрически подключен к внешнему устройству, должен быть NISE типа Y.

Тип Y должен классифицироваться, как указано в таблице 4.

Таблица 4 – Классификация NIS-E, Тип Y

| Окружающая среда | Классификация (IEC 60601-1) |
| --- | --- |
|  | Подключенные к сети |
| Медицинский уход | Класс II |
| Только медицинские учреждения | Класс II |
| Домашний медицинский уход и медицинские учреждения | Класс II |

Обработка по предварительному кондиционированию влажности

NIS-E должен быть подвергнут предварительной влажно-тепловой обработке, указанной в ISO 11608-1:2022 (10.3) в течение 168 ч в целях выполнения требований по электробезопасности.

Примечание – Предварительное влажное кондиционирование теплом считается приемлемым способом имитации присутствия влаги.

Данная предварительная подготовка должна быть связана только с применением основных испытаний безопасности с точки зрения требований к току утечки и диэлектрической прочности.

Перед проведением тестирования на ток утечки и диэлектрическую прочность NIS-E или его части должны быть подвергнуты обработке для предварительного увлажнения. Испытание должно проводиться при влажном нагреве или, при необходимости сразу после извлечения NIS-E из влажного теплого пара.

NIS-E или его части устанавливаются либо полностью, либо при необходимости частично (согласно инструкции по использованию). клапаны, используемые при транспортировке и хранении, должны быть сняты.

Детали, которые можно отсоединить когда инструмент не используется, следует отсоединять, но обрабатывать одновременно с большей частью.

Клапаны доступа, которые могут быть открыты или отсоединены когда инструмент не используется, должны быть открыты и отсоединены. После обработки NIS-E должен быть собран повторно, если это необходимо.

Требования и методы тестирований

8.3.1 Общее положение

Указанные пределы (8.5.1 и 8.6.3) для защиты от поражения электрическим током не должны быть превышены для доступных деталей и рабочих деталей в исправном состоянии или при единичной неисправности.

Исправное состояние должно включать в себя следующее, одновременно:

- наличие на любом сигнальном входе/выходе любого напряжения или тока от другого электрооборудования, подключенного в соответствии с инструкциями по эксплуатации, или, если инструкции по эксплуатации не накладывают ограничений на такое другое электрооборудование, наличие максимального сетевого напряжения для оборудования с внутренним питанием, максимальное сетевое напряжение должно составлять 240 В; это требование применяется только к типу Y;

- короткое замыкание изоляции, которое не соответствует требованиям к изоляции;

- короткое замыкание на расстояниях утечки или воздушных зазорах, которые не соответствуют требованиям к расстояниям утечки и воздушным зазорам. (Короткое замыкание изоляции/расстояния утечки/воздушные зазоры могут не учитываться для типа X NIS-E.)

Единичное неисправное состояние включает:

- короткое замыкание любой изоляции, соответствующей требованиям к одному средству защиты;

- короткое замыкание любого расстояния утечки или воздушного зазора, соответствующего требованиям к одному средству защиты;

- непреднамеренное перемещение компонента;

- короткое замыкание и разомкнутая цепь любого компонента, за исключением компонента с высокими характеристиками целостности, который подключен параллельно с изоляцией, с воздушным зазором или с расстоянием утечки, за исключением случаев, когда может быть доказано, что короткое замыкание не является режимом отказа компонента.

Для типа Y условия одиночной неисправности также должны включать следующее:

- обрыв любого из питающих проводов;

- перестановка соединений питания, для NIS-E, предназначенных для подключения к сети питания с помощью сетевой вилки;

- случайное отсоединение проводов и разъемов, когда их отсоединение может привести к опасной ситуации;

- обрыв любого проводника питания между частями NIS-E в отдельном корпусе, если это условие может привести к превышению допустимых пределов.

Определение того, какие части являются доступными, должно выполняться в соответствии с описанием в 8.3.2.2.

Ток утечки должен измеряться в соответствии с 8.5.

8.3.2 Рабочие детали

8.3.2.1 Общее положение

Рабочая деталь как типа X, так и типа Type Y NIS-E, которая включает в себя подключение к пациенту, способное передавать электрическую энергию или электрофизиологический сигнал пациенту или от него, должна быть рабочей деталью типа BF или рабочей деталью типа CF (подходящей для непосредственного применения на сердце).

Необходимо учитывать в процессе оценки риска, следует ли подвергать оценке те компоненты, которые могут иметь взаимодействие с пациентом, но не подпадают под определение рабочих компонентов. Если в ходе оценки риска определено, что такие компоненты должны соответствовать требованиям, применяемым к основным компонентам, то все соответствующие стандарты данного документа должны быть применены.

Как минимум, требования, относящиеся к типу BF, должны применяться.

8.3.2.2 Доступные части

Части типа X и типа Y NIS-E, которые должны рассматриваться как доступные части, должны быть идентифицированы путем инспекции и, при необходимости, тестирования. В случае сомнении, доступность должна быть определена стандартным тестированием, показанным на рисунке 1, приложенным в согнутом или прямом положении:

- для всех положений NIS-E при эксплуатации в обычном режиме;

- после открытия крышек доступа и извлечения деталей, в том числе держателей батарей, предохранителей и накладок на предохранители, без использования инструмента или в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

A – позиция, с которой просматривается подробный вид (см. ключевой раздел 3);

1 – продолжение рукоятки;

2 – ворот;

3 – детальный вид А;

4 – радиус полусферы;

5 – оси соединений.

Продолжение рукоятки представляет собой руку ребенка. Рукоятка должна быть снабжена удлинителем длиной 464,3 мм, и зонд следует применять с этим удлинителем или без него, в зависимости от того, что является более тяжелым условием. Оба шарнира должны позволять движение в одной плоскости и в одном направлении на угол 90°.

Примечания

1 Этот зонд предназначен для имитации доступа к потенциально опасным частям детьми в возрасте до 36 месяцев.

2 В соответствии с IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020 (рисунок 11)).

Рисунок 1 – Маленький пальцевой зонд ⌀ 5,6 мм

Маленький тестовый палец должен быть приложен без заметного усилия во всех возможных положениях. Отверстия, не позволяющие входу маленького тестового пальца (как показано на рисунке 1), должны быть механически протестированы с использованием прямого, негибкого тестового пальца тех же размеров.

На этот тестовый палец следует действовать с силой 30 Н. Если этот палец проходит, то повторяется испытание с помощью маленького тестового пальца согласно выше указанному рисунку 1, и при необходимости палец проталкивается через отверстие. Любая область на NIS-Е, позволяющая контакт тестовому пальцу, считается доступной, и требования к доступным частям применяются.

8.3.3 Требования, предъявляемые к источникам питания

8.3.3.1 Подключение к внешнему источнику питания постоянного тока

Если NIS-E типа Y предназначен для подключения к источнику питания (например, во время зарядки), то подключение с ненормальной полярностью не должно приводить к возникновению опасности. Тип Y NIS-E, при последующем подключении с соблюдением нормальной полярности, должен обеспечивать базовую безопасность и основные характеристики по эксплуатации.

Защитные устройства, работающие при ненормальной полярности, которые могут быть сброшены любым пользователем без использования инструмента должно быть приемлемым при условии, что тип Y NIS-E возвращается в нормальное состояние при сбросе.

Соответствие должно быть проверено путем осмотра и, при необходимости, функциональных испытаний.

8.3.3.2 Батареи

8.3.3.2.1 Корпус

Корпуса типа X и типа Y NIS-E, содержащие аккумуляторы, из которых во время зарядки или разрядки могут выходить газы, должны вентилироваться таким образом, чтобы не возникало неприемлемого риска скопления газов и предотвращалось возможное воспламенение.

Батарейные отсеки NIS-E должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвращать случайное короткое замыкание батареи где такие короткие замыкания могут привести к опасным ситуациям, описанным в 8.9.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с проектной документацией и оценкой рисков.

8.3.3.2.2 Подключение

Для NIS-E типа X и типа Y, если из-за ненормального подключения или замены батареи может возникнуть опасность, NIS-E должен быть оснащен средством предотвращения ненормальной полярности подключения.

Соответствие должно быть проверено путем инспекции

8.3.3.2.3 Защита от перезаряда

Для типа Y NIS-E, где перезаряд любой батареи NIS-E может привести к приемлемому риску, конструкция должна предотвращать перезаряд.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с проектной документацией.

8.3.3.2.4 Литиевые батареи

Для типов X и Y NIS-E первичные литиевые батареи должны соответствовать требованиям IEC 60086-4. Вторичные литиевые батареи должны соответствовать требованиям стандарта IEC 62133-2.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с конструкторской документацией батареи или выполнением испытания, указанные в стандарте IEC 60086-4 для первичных литиевых батарей и IEC 62133-2 для вторичных литиевых батарей.

8.3.3.2.5 Защита от избыточного тока и напряжения

Внутренний источник электропитания в системе NIS-E типа X и типа Y должен быть оборудован соответствующим устройством с оценочной мощностью для защиты от пожара, вызванного избыточным током, если поперечное сечение и раскладка внутренней проводки или рейтинг подключенных компонентов могут вызвать возгорание в случае короткого замыкания. Защитные устройства должны иметь достаточную разрывную способность для прерывания максимального тока неисправности (включая ток короткого замыкания), который может протекать. Обоснование пропуска предохранителей или устройств защиты от перегрузки должно быть задокументировано.

Испытание короткого замыкания между положительным и отрицательным полюсами внутреннего источника электропитания в области между выходными контактами внутреннего источника электропитания и последующим устройством защиты может быть пропущено, если предусмотрено два средства защиты оператора. В противном случае испытание короткого замыкания не должно приводить к возникновению какой-либо опасной ситуации, описанной в 8.9.

Соответствие должно быть проверено путем проверки наличия средств защиты и, при необходимости, путем осмотра конструкционной документации. В качестве альтернативы проводится испытание короткого замыкания, и ни одна из опасных ситуаций не должна возникнуть.

8.3.4 Ограничение тока для доступных частей и рабочих деталей

Токи от или к пациентским соединениям не должны превышать предельные значения для тока утечки на пациента, указанные в 8.5. Конфигурации испытаний должны быть указаны в 8.5.

Токи утечки от, к или между доступными частями, кроме пациентских соединений, не должны превышать предельные значения для тока утечки на доступную часть, указанные в 8.5. Конфигурации испытаний должны быть указаны в 8.5. Этот пункт применим как к системам NIS-E типа X, так и к типу Y, по мере применимости.

Разделение деталей (тип X и тип Y)

8.4.1 Средства защиты (MOP)

8.4.1.1 Общие положения

Средство защиты пациента (MOPP) представляет собой более высокий уровень защиты, чем средство защиты оператора (MOOP), так как пациент напрямую подключен к NIS-E. Следовательно, MOPP должно быть минимальным уровнем защиты, требуемым для систем NIS-E типа X и типа Y. В системах NIS-E должно быть два MOPP, чтобы предотвратить превышение значений, указанных в 8.5, для прикладных частей и других доступных частей.

Варниш, эмалевание, окисление и аналогичные защитные покрытия, а также покрытия уплотнительными материалами, способными пластично изменяться при ожидаемых температурах во время эксплуатации (включая стерилизацию), не рассматриваются как средство защиты.

Покрытия и другие изоляционные материалы, предназначенные как средства защиты и удовлетворяющие требованиям IEC 60950-1 или IEC 62368-1, не могут автоматически использоваться в качестве средства защиты пациента.

Примечание – При рассмотрении средств защиты пациента могут возникать соображения в результате процесса риска.

Компоненты и проводка, формирующие средство защиты, должны соответствовать соответствующим требованиям к компонентам и проводке.

Любая изоляция, пробег по поверхности, зазоры воздуха, компонент, не соответствующий требованиям MOPP, не рассматривается как средство защиты. Отказ любой из таких частей или всех таких частей считается нормальным состоянием.

Соответствие проверяется согласно 8.4.1.2.

8.4.1.2 Средства защиты пациентов (MOPP)

Твердая изоляция, обеспечивающая средство защиты пациента, должна соответствовать испытанию на прочность диэлектрика согласно 8.6.3.

Промежуток крепления и зазоры воздуха, обеспечивающие средство защиты пациента, должны соответствовать предельным значениям, указанным в таблице 5.

Оптопары, соответствующие IEC 60747-5-5, должны соответствовать требованиям 8.6.2 и 8.8. Применяются следующие:

- зазор воздуха на внешней стороне оптопары;

- пробегание на внешней стороне оптопары; и

- прочность диэлектрика через оптопару.

MOPP также можно достичь следующими способами:

a) Барьеры, обеспечивающие 2 MOOP с значениями зазора воздуха согласно IEC 60950-1, удовлетворяют требованиям 1 MOPP согласно таблице 3.

b) Барьеры, обеспечивающие усиленную изоляцию (2 MOOP) с значениями зазора воздуха согласно IEC 62368-1:2018 для рабочих напряжений до и включая 354 В постоянного тока / 250 В RMS, удовлетворяют требованиям 1 MOPP согласно таблице 5.

c) Барьеры, обеспечивающие усиленную изоляцию (2 MOOP) с промежутками крепления в соответствии с IEC 62368-1:2018 (таблица 17 и таблица 18) или IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD2:2013 (таблица 2N), удовлетворяют требованиям 1 MOPP согласно таблице 5.

Примечания

1 Фактор 1,6 на напряжение изоляционного испытания используется только для испытаний термоцикличности, как и в других стандартах безопасности (например, IEC 62368-1, IEC 60950-1).                            IEC 60747-5-5 использует разные методы испытаний. Поскольку соответствие IEC 60747-5-5 считается эквивалентным испытанию на термоцикличность, фактор 1,6 не требуется. Такой же подход используется в IEC 62368-1:2018 (5.4.4.4).

2 Промежуток крепления через изоляцию (0,4 мм) и испытания на термоцикличность не требуются, поскольку соответствие стандартам на компоненты адресует риск появления игольчатых отверстий и тепловых эффектов на изоляционном компаунде.

Таблица 5 – Минимальные пути утечки и воздушных зазоров обеспечивающие

безопасность пациенту

| Рабочее напряжение V постоянного тока до и включительно | Рабочее напряжение V среднеквадратичное значение до и включительно | Расстояние, обеспечивающее одно из средств защиты пациента |  | Расстояние, обеспечивающее два из средств защиты пациента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пути утечки мм | Воздушные зазоры мм | Пути утечки мм | Воздушные зазоры мм |
| 17 | 12 | 1,7 | 0,8 | 3,4 | 1,6 |
| 43 | 30 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 85 | 60 | 2,3 | 1,2 | 4,6 | 2,4 |
| 177 | 125 | 3 | 1,6 | 6 | 3,2 |
| 354 | 250 | 4 | 2,5 | 8 | 5 |
| Если напряжение находится в пределах допустимых значений, следует использовать более высокий предел. |  |  |  |  |  |

8.4.2 Разделение соединения с пациентом

8.4.2.1 Рабочие детали типа F

Соединения с пациентом любой рабочей детали типа F должны быть разделены от всех остальных частей, включая соединения с пациентом других рабочих деталей, с помощью средств, эквивалентных одному средству защиты пациента для рабочего напряжения, равного максимальному напряжению сети, и должны соответствовать установленному пределу для ток утечки на пациентов при наличии напряжения, превышающего максимальное напряжение сети на 110 % (240 В для внутренне питаемых NIS-E).

Одна рабочая часть типа F может включать в себя несколько функций, в таком случае разделение между такими функциями не требуется.

Если нет электрического разделения между соединениями с пациентом одной и той же или другой функции, то такие соединения с пациентом рассматриваются как одна рабочая часть.

Следует определить, рассматриваются ли несколько функций как одна рабочая часть или как несколько рабочих частей.

Классификация как тип BF, тип CF применяется ко всей одной рабочей части.

Соответствие должно быть проверено путем проверки, испытаний на ток утечки согласно 8.5, испытания на прочность диэлектрика согласно 8.6.3 и измерения соответствующих промежутков крепления и зазоров воздуха.

8.4.3 Максимальное напряжение сети

Максимальное напряжение сети для NIS-E с внутренним питанием должно составлять 240 В RMS (см. приложение В).

8.4.4 Рабочее напряжение

Рабочее напряжение для каждого средства защиты определяется следующим образом:

- входное напряжение питания NIS-E должно соответствовать номинальному напряжению или напряжению в пределах диапазона номинального напряжения, которое приводит к наибольшему измеренному значению;

- для измерения рабочего напряжения все цепи должны быть подключены к земле, за исключением плавающих частей, обеспечивающих по крайней мере одно средство защиты от заземления, и в этом случае наивысшее измеренное значение напряжения по обе стороны барьера является рабочим напряжением (см. рисунок 2).

Условные обозначения:

X – случай 1: X ≥ 1 MOP

Плавающая цепь изолирована от земли на 1 MOP в зависимости от напряжения U2 плавающей цепи. Рабочее напряжение (Uw) сетевого шлагбаума – это самое высокое напряжение с одной стороны или на шлагбауме, т.е. U1 или U2, в зависимости от того, что больше по величине.

случай 2: X < 1 MOP

Плавающая цепь не изолирована по крайней мере на 1 MOP от земли в зависимости от напряжения плавающей цепи U2. Для измерения рабочего напряжения (Uw) сетевого шлагбаума необходимо заземлить обе стороны, чтобы получить повторяемые результаты в худшем случае.

L – линейный терминал;

N – нейтральный терминал;

PE – корпус пациента;

U1 – сетевое напряжение;

U2 – напряжение плавающей цепи;

Uw – рабочее напряжение;

контрольное заземление (для измерения тока утечки и вспомогательного тока пациента, а также для тестирования защищенных от дефибрилляции прикладных деталей, не подключенных к защитному заземлению питающей сети).

Рисунок 2 – Измерение рабочего напряжения

- Рабочее напряжение для каждого средства защиты, образующего двойную изоляцию, должно быть напряжением, которому вся двойная изоляция подвергается в целом;

- Рабочее напряжение между соединениями пациента(ов) типа F, прикладываемой части, и корпусом должно быть взято как наивысшее напряжение, возникающее на изоляции в нормальных условиях использования. См. 8.4.2.1;

- Для постоянных напряжений, подаваемых на тип Y NIS-E (например, выходное напряжение внешнего сетевого адаптера переменного/постоянного тока) с наведенными колебаниями, рабочим напряжением будет среднее значение, если амплитуда пульсации от пика к пику не превышает 10 % среднего значения, или пиковое напряжение, если амплитуда пульсации от пика к пику превышает 10 % среднего значения.

Ток утечки через пациента и ток утечки на доступную часть (Тип X и Тип Y NIS-E)

8.5.1 Общее

8.5.1.1 Электрическая изоляция, обеспечивающая защиту от электрического удара

Электрическая изоляция, обеспечивающая защиту от электрического удара, должна обеспечивать ограничение токов, протекающих через нее, до указанных значений.

Тип X NIS-E должен быть проверен на ток утечки на доступную часть, но только между частями корпуса, а не между корпусом и землей. Для внутренне питаемых устройств Типа Y NIS-E ток утечки на доступную часть должен проверяться между частями корпуса и между не заземленными металлическими доступными частями и землей, учитывая их подключение к внешнему электрическому оборудованию (например, PC).

Должно быть два средства защиты пациента (при 240 В) между 1 или 4 и как 2, так и 5.

a) Электрическая изоляция (Тип X NIS-E)

b) Электрическая изоляция (Тип Y NIS-E)

Условное обозначение:

1 – доступная часть (каркас);

2 – внутренний заряд (батарея);

3 – меры защиты;

4 – доступная часть (игла);

5 – внешнее питание, соединение проводов.

Рисунок 3 – Наглядный пример электрической изоляции для защиты от электрического шока.

Указанные значения тока утечки на доступную часть и тока утечки на пациента должны применяться при любом сочетании следующих условий:

- при рабочей температуре и после предварительной обработки влажностью, как описано в 8.2;

- после любой необходимой процедуры стерилизации;

- в нормальном состоянии и при единичных неисправностях, указанных ниже;

- при включенном NIS-E в режиме ожидания и полностью работающем;

- с самой высокой номинальной частотой питания;

- при напряжении питания, равном 110 % от максимального номинального напряжения сети (среднеквадратичное значение 264 В для номинальной сети напряжение 240 В среднеквадратичное, 253 В среднеквадратичное при номинальном напряжении сети 230 В среднеквадратичное, 121 В среднеквадратичное при номинальном напряжении сети 110 В среднеквадратичное и т.д.).

8.5.1.2 Одиночные неисправности

Значения, приведенные в таблице 6, должны применяться в условиях одиночного замыкания, указанных в 8.10, за исключением того, что токи утечки не должны измеряться в условиях одиночного замыкания при коротком замыкании одной составной части двойной изоляции.

Условия одиночной неисправности не должны применяться одновременно со специальными условиями испытания максимального сетевого напряжения на приложенных деталях и незаземленных частях корпуса.

8.5.1.3 Допустимые значения

Следующие допустимые значения, указанные в пунктах a), b) и c), должны применяться к токам, протекающим по электрической цепи, показанной на рисунке 4a, или с помощью устройства, измеряющего частотный состав токов, как определено на рисунке 4b.

Ток должен измеряться так, как показано в электрической схеме на рисунках 4, 5, 6, 7 и 8. Значения должны применяться к постоянному току, переменному току и составным формам сигналов. Если не указано иное, они относятся к постоянному току или среднеквадратичному значению.

а) Значения токов утечки на пациента должны быть такими, как указано в таблице 6. Значения переменного тока должны подаваться на токи, имеющие частоту не менее                    0,1 Гц.

Таблица 6 – Значения тока утечки на пациента

| Ток | Описание | Измерительная цепь | Вид цепи | Рабочая часть типа В |  | Рабочая часть типа CF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NC a μA | SFC b μA | NC a μA | SFC b μA |
| Ток утечки на пациента | Ток утечки у пациента Для устройств с внешним питанием: от подключения пациента к земле Для устройств с внутренним питанием: от подключения пациента к доступным частям и рабочим деталям | см. рисунок 6 | Прямой | 10 | 50 | 10 | 50 |
|  |  |  | Переменный | 100 | 500 | 10 | 50 |

Продолжение таблицы 6

| Ток | Описание | Измерительная цепь | Вид цепи | Рабочая часть типа В |  | Рабочая часть типа CF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NC a μA | SFC b μA | NC a μA | SFC b μA |
| Ток утечки на пациента | Вызвано внешним напряжением на порту ввода/вывода сигнала | см. рисунок 7 | Прямой | 10 | 50 | 10 | 50 |
|  |  |  | Переменный | 100 | 500 | 10 | 50 |
| Все значения переменного тока должны применяться к токам с частотой не менее 0,1 Гц. a Нормальные условия. b Одиночное неисправное состояние. |  |  |  |  |  |  |  |

b) NIS-E соединенный с пациентом к рабочей части типа F и с металлическими доступными частями, которые не заземлены защитным образом, должны быть дополнительно протестированы в соответствии с рисунком 8; значения указаны в таблице 7.

Таблица 7 – Значения тока утечки на пациента при специальных тестах

| Ток | Описание | Рабочая часть типа ВF μA | Рабочая часть типа CF μA |
| --- | --- | --- | --- |
| ток утечки на пациента | Вызванный внешним напряжением на пациенте рабочей части F-типа | 5000 | 50 |
|  | Вызвано внешним напряжением на металлической рабочей части, не заземленной защитным образом | 500 | а |
| a Это условие не должно проверяться на рабочих деталях типа CF, поскольку тестирование будет проводиться при максимальном напряжении сети на рабочей детали. |  |  |  |

c) Допустимые значения тока утечки на доступные части составляют 100 мкА в нормальном состоянии и 500 мкА при однократном замыкании при измерении в соответствии с рисунком 9. Кроме того, независимо от формы сигнала и частоты, ток утечки не должен превышать 10 мА среднеквадратичного значения в нормальном состоянии или при однократном замыкании при измерении с помощью не-частотно-взвешенное измерительное устройство, такое как измерительное устройство, аналогичное показанному на рисунке 4, но без C1 и R1.

а) Измерительное устройство                                             b) Характеристика частот

Условные обозначения:

X – частота f (Hz)

Y – относительная магнитудаa dB:20   z(f)z(f=10

1 – стройство для измерения напряжения Сопротивление (≥ 1) MΩ and Емкость                                                      (≤ 150) pF

R1  – (10 ± 5 %) kΩ

R2  – (1 ± 1 %) kΩ

C1  – (0,005 ± 5 %) μF

Z – Импеданс

a  – Z(f) передачное сопротивление цепи, Vout/lin, на частоту тока f.

(где Vin относится к входному напряжению and Iin относится к входному току)

Примечание – Взято из IEC 6016:0210-05+AMD1:2012+ AMD2:2020 (рисунок 122)).

Рисунок 4 – Пример измерительного устройства и его частотных характеристик

8.5.2 Измерение тока утечки на пациента

Измерение тока утечки на пациента должно выполняться следующим образом:

a) Материал с нанесенной деталью должен быть испытан в соответствии с рисунками 6–8 и должен быть испытан на термостойкость. Ограждение, не являющиеся рабочей деталью, изготовленное из изоляционного материала, должно быть установлено в любом положении для нормального использования на плоской металлической поверхности, подключенной к заземлению, с размерами, по меньшей мере равный проекции плана корпуса. Для типа Y NIS-E, поставляемого внешним источником питания, следует считать, что он подается от измерительной цепи питания, показанной на                   рисунке 5. Тип X NIS-E и тип Y NIS-E с внутренним питанием должны быть протестированы без какого-либо подключения к измерительной цепи питания.

Условные обозначения:

1 – Внешний источник питанияY NIS-E.

2 – сетевое напряжение;

S1 – выключатель, имитирующий обрыв провода питания;

S5 – коммутатор переключается на обратную полярность сетевого напряжения;

T1 – одиночные изолирующие трансформаторы с достаточной номинальной мощностью и переменным выходным напряжением;

P1 – розетки, штекеры или терминалы для подключения внешнего источника питания типа Y NIS-E;

V – вольтметеры;

R –  контрольное заземление (для измерения тока утечки и вспомогательного тока пациента, а также для тестирования защищенных от дефибрилляции прикладных деталей, не подключенных к защитному заземлению питающей сети).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:AM20D122:+2020 (Рисунок F.1).

Рисунок 5 – Измерение цепи питания с одной стороны питающей сети приблизительно с потенциалом заземления, предназначенная для типа Type Y NIS-E, подключенного к внешнему источнику питания

b) NIS-E с рабочей частью типа F должны дополнительно проходить испытания в соответствии с рисунком 6. Части сигнального входа/выхода должны быть подключены к земле, если они не постоянно заземлены в NIS-E. Для NIS-E типа Y с рабочей частью    типа F и питающимися от внешнего источника питания следует считать, что они питаются измерительной цепью питания, изображенной на рисунке 5;

- для этого измерения металлические доступные части, включая соединения с пациентом других рабочих частей (если они есть), должны быть подключены к земле.

c) NIS-E с рабочей частью и частью сигнального ввода/вывода должны дополнительно проходить испытания в соответствии с рисунком 7. Следует считать, что для NIS-E типа Y с рабочиӗ частью и с внешнего источником питания, сигнал исходит от измерительной цепи питания, изображенной на рисунке 5;

- прикладное напряжение должно быть равно 110 % от максимального напряжения сети. Конкретная конфигурация контактов, используемая при подаче внешнего напряжения, должна быть определена на основе наихудшего случая, основанного на тестировании или анализе цепи.

d) NIS-E с рабочей частью типа BF и с металлическими доступными частями, незаземленными в защитном режиме, должны дополнительно проходить испытания в соответствии с рисунком 8. NIS-E типа X и NIS-E типа Y с внутренним питанием должны проходить испытания без подключения к измерительной цепи питания. Следует считать, что для NIS-E типа Y с рабочей частью типа BF и с внешнего источником питания, сигнал исходит от измерительной цепи питания, изображенной на рисунке 5;

- прикладное напряжение должно быть равно 110 % от максимального напряжения сети. Данное тестирование может не проводиться при условии демонстрации существования достаточного разделения между вовлеченными частями или риск приемлемо низкий.

e) Рабочая часть, состоящая из поверхности из изоляционного материала, должна проходить испытания с использованием металлической фольги размером не менее                       (20 × 10) см.

f) Если поверхность рабочей части, предназначенной для контакта с пациентом, значительно больше чем размер фольги (20 × 10) см, размер фольги должен быть увеличен до соответствия площади контакта. Такая металлическая фольга должна считаться единственным соединением с пациентом для соответствующей прикладной части.

g) Ток утечки на пациента должен измеряться:

- для рабочих частей типа BF, от и к всем соединениям с пациентом одной функции, которые могут быть прямо соединены друг с другом или нагружены, как при нормальном использовании;

- для рабочих частей типа CF, от и к каждому соединению с пациентом по очереди.

Условные обозначения:

A – сетевая часть;

B – EUT монажная поверхность;

C – соединения с пациентом;

MD – измерительное устройство.

контрольное заземление (для измерения тока утечки и вспомогательного тока пациента, а также для тестирования защищенных от дефибрилляции прикладных деталей, не подключенных к защитному заземлению питающей сети).

Блоки типа Y NIS-E, питаемые от внешнего источника питания, должны рассматриваться как питаемые от измерительной цепи питания, показанной на рисунке 5.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (рисунок K.11)).

Рисунок 6 – Схема измерения тока утечки пациента от соединения с пациентом к земле (Тип Y)

Условные обозначения:

A – часть входа и выходы сигнала;

B – соединение с пациентом;

MD – измерительное устройство;

– источник электроснабжения;

контрольное заземление (для измерения тока утечки и вспомогательного тока пациента, а также для тестирования защищенных от дефибрилляции прикладных деталей, не подключенных к защитному заземлению питающей сети).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (рисунок K.11)).

Рисунок 7 – NIS-E (Тип Y) с рабочей частью и частью входа и выхода сигнала

Условные обозначения:

A – не заземленная часть;

B – соединение с пациентом;

MD – измерительное устройство;

– источник электроснабжения;

контрольное заземление (для измерения тока утечки и вспомогательного тока пациента, а также для тестирования защищенных от дефибрилляции прикладных деталей, не подключенных к защитному заземлению питающей сети).

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (рисунок K.11)).

Рисунок 8 – NIS-E (Тип Y) соединением с пациентом рабочей части типа BF

8.5.3 Измерение тока утечки на доступную часть

NIS-E должен быть проверен в соответствии с рисунком 9 с использованием соответствующей измерительной цепи питания.

Измерьте с помощью измерительного прибора расстояние между землей и каждой частью корпуса(ов), которая не имеет защитного заземления. Измерьте с помощью измерительного прибора расстояние между частями корпуса(ов), которые не имеют защитного заземления.

Тип X должен быть проверен на наличие тока утечки на доступную часть, но только между частями корпуса, а не между корпусом и землей.

Если NIS-E имеет корпус или часть корпуса, изготовленную из изоляционного материала, то металлическая фольга максимального размера (20 × 10) см должны наноситься в тесном контакте с корпусом или соответствующей частью корпуса.

Если NIS-E больше чем размер фольги, то металлическую фольгу следует, по возможности, сдвинуть, чтобы определить наибольшее значение тока ток утечки на доступную часть. Металлическая фольга не должна касаться каких-либо металлических частей корпуса, которые, возможно, имеют защитное заземление; однако металлические части корпуса, которые не имеют защитного заземления, могут быть частично или полностью покрыты металлической фольгой.

В нормальном состоянии ток утечки на доступную часть от NIS-E или между его частями в пределах окружения пациента не должен превышать 100 мкА.

Условные обозначения:

A – источник электроснабжения;

контрольное заземление (для измерения тока утечки и вспомогательного тока пациента, а также для тестирования защищенных от дефибрилляции прикладных деталей, не подключенных к защитному заземлению питающей сети).

Рисунок 9 – Измерение цепи для тока утечки на доступную часть

Изоляция (тип X и тип Y)

8.6.1 Общие положения

Тестированиям должна подвергаться только та изоляция, на которую можно положиться качестве средства защиты, включая усиленную изоляцию.

Средства защиты оператора, образующие изоляцию, должны быть освобождены от испытаний указанных в 8.6, если они соответствуют требованиям и испытаниям                      IEC 60950-1+AMD1:2009+AMD2:2013 или IEC 62368-1 для согласования изоляции.

8.6.2 Расстояние через твердую изоляцию или использование тонкого листового материала

Примечание – В данном документе не указаны требования к минимальной тольщине базовой изоляции и к изоляции при рабочем напряжении ниже 71 В.

Твердая изоляция, образующая дополнительную изоляцию или усиленную изоляцию для пикового рабочего напряжения более 71 В, должна либо

а) иметь расстояние между изоляцией не менее 0,4 мм, или

б) не являться частью корпуса и быть не подверженным манипуляциям или изнашиванию нормальном использовании и состоит

• по меньшей мере из двух слоев материала, каждый из которых должен пройти  соответствующие тесты на диэлектрическую прочность; или

• три слоя материала, для которых все комбинации из двух слоев вместе взятых должны пройти соответствующие тесты на диэлектрическую прочность.

Соответствующим тестированием на диэлектрическую прочность для одного или двух слоев должно быть испытание на одно средство защиты в случае дополнительной изоляции или испытание на два средства защиты в случае усиленной изоляции, соответственно.

Соответствие должно быть проверено путем осмотра, измерения толщины и тестирования на диэлектрическую прочность, указанного в пункте 8.6.3.

Готовый компонент должен пройти обычные испытания на диэлектрическую прочность с использованием соответствующих испытательных напряжений, указанных в пункте 8.6.3.

8.6.3 Диэлектрическая прочность

Диэлектрическая прочность твердой электрической изоляции NIS-E должна быть способна выдерживать испытательные напряжения, указанные в таблице 8. Испытанию должна подвергаться только изоляция с функцией безопасности. Для типа X он должен рассматриваться как вторичный контур, обеспечивающий 2 MOPP. Для типа Y он должен рассматриваться как защищенный от сети с 1 MOPP для класса I и с 2 MOPP для класса II.

Таблица 8 – Тестовые напряжения для сплошной изоляции, образующей средство защиты

| Пиковое рабочее напряжение (U) V пик | Пиковое рабочее напряжение (U) V DC | Средства защиты пациента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защита от сетевой части |  | Защита от вторичных цепей |  |
|  |  | Один MOPP AC RMS | Два MOPP AC RMS | Один MOPP AC RMS | Два MOPP AC RMS |
| U ≤ 42,4 | U ≤ 60 | 1500 | 3000 | 500 | 1000 |
| 42,4 < U ≤ 71,0 | 60 < U ≤ 71 | 1500 | 3000 | 750 | 1500 |
| 71 < U ≤ 184 | 71 < U ≤ 184 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 184 < U ≤ 212 | 184 < U ≤ 212 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 212 < U ≤ 354 | 212 < U ≤ 354 | 1500 | 4000 | 1500 | 3000 |

Соответствие должно быть проверено путем подачи тестируемого напряжения, указанного в таблице 8, в течение 1 мин. В качестве альтернативы можно использовать тестируемое напряжение постоянного тока, равное пиковому значению тестируемого напряжения переменного тока, с проверкой соответствия путем подачи тестируемого напряжения, указанного в таблице 8, в течение 1 мин. Первоначально должно подаваться не более половины тестируемого напряжения, а затем оно должно постепенно повышаться в течение 10 с до полного значения, которое должно поддерживаться в течение 1 мин, после чего оно должно постепенно снижаться в течение 10 с до менее чем половины полного значения.

Во время тестирования разрыв изоляции считается сбоем. Разрыв изоляции считается произошедшим, когда ток, который течет в результате приложения испытательного напряжения, быстро увеличивается в неуправляемом режиме. Коронное разрядное или однократное мгновенное переключение не должны рассматриваться как разрыв изоляции.

Если корпус или его часть состоит из не проводящих поверхностей, то должна быть применена металлическая фольга. Необходимо удостовериться, что металлическая фольга размещена таким образом, чтобы мигание не возникало у краев изоляционных облицовок. При необходимости металлическую фольгу следует перемещать так, чтобы протестировать все части поверхности.

Изоляция, отличная от изоляции проводов

8.7.1 Механическая прочность и термостойкость

Для NIS-E типа X и типа Y теплостойкость должна сохраняться всеми типами изоляции, включая изолирующие перегородки, в течение ожидаемого срока службы NIS-E.

Теплостойкость должна быть установлена с помощью следующих испытаний, которые могут не проводиться, если могут быть предоставлены соответствующие подтверждения.

Для частей корпуса и других внешних изолирующих деталей, обеспечивающих защиту, износ которых может привести к не приемлемому риску, оцените механическую прочность и теплостойкость с помощью тестирования давлением шарика

Корпуса и другие наружные части из изоляционного материала, за исключением изоляции гибких шнуров и деталей из керамического материала, должны быть подвергнуты тестированию давлением шарика с использованием тестируемого устройства, показанного на рисунке 10.

Условные обозначения:

1 – r = 2,5 мм сферичный;

2 – тестовой образец.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005+AMD1:AM20D122:+2020 (Рисунок 21)1).

Рисунок 10 – Устройство для испытания шариков на сжатие

Поверхность детали, подлежащей испытанию, должна быть установлена в горизонтальном положении и стальной шарик диаметром 5 мм должен быть прижат к поверхности с силой 20 Н. Испытание должно проводиться в нагревательном шкафу при температуре (75 ± 2) °C.

Для частей из изоляционного материала, которые поддерживают неизолированные детали сетевой части, деградация которых может повлиять на безопасность NIS-E, должно быть проведено испытание на сжатие шаром в соответствии с вышеуказанными указаниями, но при температуре (125 ± 2) °C. Испытание не должно проводиться на частях из керамического материала, изоляционных частях коммутаторов, клапанах щеткодержателей и аналогичных деталях, а также на бобинах, не используемых в качестве армированной изоляции.

Шар должен быть извлечен через 1 ч, и диаметр следа, оставленного шаром должен измеряться. След диаметром более 2 мм считается неполадкой.

Необходимость проведения испытания на сжатие шаром для NIS-E должна определяться с помощью учета рисков (5.3).

Пути утечки и воздушные зазоры (тип X и тип Y NIS-E)

8.8.1 Общие положения

Уровни защиты должны соответствовать таблице 5.

Для путей утечки по стеклу, слюде, керамике и другим неорганическим изоляционным материалам с аналогичными характеристиками слежения в качестве минимального пути утечки следует применять указанное минимальное значение воздушного зазора.

Если в информации, прилагаемой к NIS-E, не указано иное, NIS-E должен быть рассчитан на эксплуатацию на высоте до 3000 м. Если NIS-E предназначен для эксплуатации в среде с повышенным давлением, например на воздушном судне, то рабочая высота, соответствующая давлению воздуха, должна быть определена используя коэффициент умножения по таблице 9. Затем воздушный зазор должен быть умножен на этот коэффициент. Пути утечки не должны зависеть от коэффициентов умножения, но всегда должны быть по крайней мере такими же большими, как результирующее значение воздушного зазора.

Таблица 9 – Коэффициенты умножения для воздушных зазоров на высотах до 5000 м

| Номинальная рабочая высота (a) м | Нормально барометрическое давление kPa | Коэффицент умножения для MOPP |
| --- | --- | --- |
| a ≤ 2000 2000 < a ≤ 3000 3000 < a ≤ 4000 4000 < a ≤ 5000 | 80,0 70,0 62,0 54,0 | 1,00 1,00 1,14 1,29 |

Особые опасные ситуации

8.9.1 Общие положения

При применении условий одиночной неисправности, по одному за раз, в NIS-E не должна возникать ни одна из потенциальных опасных ситуаций, перечисленных в этом документе.

Если одно неисправное состояние вызывает другое одиночное неисправное состояние, то две неисправности должны рассматриваться как одно отдельное неисправное состояние.

Во время любого тестирования одиночной неисправности, только одна неисправность может быть проверена.

8.9.2 Выбросы, деформация корпуса или превышение максимальной температуры

Следующие опасные ситуации не должны возникать в нормальном состоянии и при однократной неисправности.

- Выброс пламени, расплавленного металла, ядовитых или воспламеняющихся веществ в опасных количествах.

- Деформация корпусов до такой степени, что нарушается соответствие требованиям 8.7.1.

- Температура рабочих деталей превышает допустимые значения, указанные в таблице 10, когда NIS-E эксплуатируется в наихудшем случае при нормальном использовании, включая максимальную рабочую температуру окружающей среды, указанную в техническом описании.

- Температура деталей NIS-E, которые не являются нанесенными деталями, но к которым можно прикоснуться, превышает допустимые значения, указанные в таблице 11.

- Значения, указанные в таблицах 10 и 11, должны применяться при эксплуатации NIS-E в наихудшем режиме нормального использования, включая максимальную рабочую температуру окружающей среды, указанную в инструкции по эксплуатации.

- Температуры, превышающие в 1,5 раза минус 12,5 °C допустимые значения для «других компонентов и материалов», указанные в таблице 12. Ограничивающие факторы для обмоток должны соответствовать требованиям стандарта                                                          IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (таблицы 26, 27 и 31). Во всех остальных случаях должны применяться значения, указанные в таблице 12.

Условия одиночной неисправности, связанные с выделением пламени, расплавленного металла или воспламеняющихся веществ, не должны применяться к деталям и компонентам,

- конструкция которых ограничивает рассеиваемую мощность при одиночной неисправности менее чем 15 Вт или рассеиваемую энергию менее чем 900 Дж.

Соответствие должно быть проверено путем отключения 15 Вт от сети питания в течение 1 мин. Если через 1 мин схема питания не может выдавать 15 Вт, следует учитывать, что схема ограничивает рассеиваемую мощность менее чем до 15 Вт.

Соответствующая проектная документация также должна быть пересмотрена в тех случаях, когда прямые измерения невозможны.

Вторичные цепи должны соответствовать следующим условиям:

- монтируется на материале с классификацией воспламеняемости FV1 в соответствии с IEC 60695-11-10:2013 или лучше;

- они запитываются при напряжении 6 В постоянного тока или пиковом напряжении 42,2 В или меньше в нормальном состоянии и при однократной неисправности;

- они ограничены до 100 В·А или до 6000 Дж при единичном неисправном состоянии;

- в них используется изоляция проводов из PVC, TFE, PTFE, FEP, полихлоропрена или полибромида.

Таблица 10 – Mаксимальная температура касания кожей для рабочих частей NIS-E

| Рабочие части NIS-E |  | Максимальная температура a b °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Металы и жидкости | Стекло, фарфор, стекловидный материал | Формованный материал, пластик, резина, дерево |  |
| Время, которое пациент прикасается к рабочей части, t | t < 1 мин | 51 | 56 |  | 60 |
|  | 1 мин ≤ t < 10 мин | 48 | 48 |  | 48 |
|  | 10 мин ≤ t | 43 | 43 |  | 43 |
| a Эти предельные значения температуры должны быть применимы для здоровой кожи взрослых. Они не должны применяться, если большие участки кожи (10 % от общей поверхности тела или более) могут соприкасаться с горячей поверхностью. Они не должны применяться в случае контакта с кожей более чем на 10 % поверхности головы. В этом случае должны быть определены и задокументированы соответствующие лимиты с применением оценки риска. b В тех случаях, когда для получения клинической пользы необходимо, чтобы применяемые детали превышали температурные пределы, указанные в таблице 9, процесс оценки риска доказывает, что получаемая польза превышает любое связанное с этим увеличение риска. |  |  |  |  |  |

Таблица 11 – Mаксимальная температура для частей NIS-E, которые будут касаться кожи

| Рабочие части NIS-E |  | Максимальная температура a °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Металы и жидкости | Стекло, фарфор, стекловидный материал | Формованный материал, пластик, резина, дерево |  |
| Время при котором внешние части NIS-E будут касаться кожи, t | t < 1 с | 74 | 80 |  | 86 |
|  | 1 с ≤ t < 10 с | 56 | 66 |  | 71 |
|  | 10 с ≤ t < 10 мин | 51 | 56 |  | 60 |
|  | 1 мин ≤ t | 48 | 48 |  | 48 |
| a Эти предельные значения температуры должны быть применимы для здоровой кожи взрослых. Они не должны применяться, если большие участки кожи (10 % от общей поверхности тела или более) могут соприкасаться с горячей поверхностью. Они не должны применяться в случае контакта с кожей более чем на 10 % поверхности головы. В этом случае должны быть определены и задокументированы соответствующие лимиты с применением оценки риска. |  |  |  |  |  |

Таблица 12 – Максимальная температура частей

| Части | Максимальная температура °C |
| --- | --- |
| Изоляция, включая изоляцию обмотки a |  |
| – Материал Класса А | 105 |
| – Материал Класса E | 120 |
| – Материал Класса B | 130 |
| – Материал Класса F | 155 |
| – Материал Класса H | 180 |
| – Материал Класса T | T b |
| Другие материалы | с |
| Части, которые находятся в контакте с огнеопасными жидкостями | Т-25 |
| Древесина | 90 |
| a Классификация изоляционных материалов должна соответствовать стандарту IEC 60085. Следует учитывать любую несовместимость материалов изолирующей системы, которая может снизить предельную максимальную температуру системы ниже пределов, установленных для отдельных материалов. b Маркировка T указывает на указанную максимальную рабочую температуру. c Для каждого материала и компонента должны учитываться номинальные значения температуры для каждого материала или компонента для определения соответствующей максимальной температуры. Каждый компонент должен использоваться в соответствии с его номинальной температурой. При наличии сомнений следует провести испытание шарика давлением, указанное в 8.7.1. |  |

Соответствие должно быть проверено путем оценки проектной документации.

После испытаний, предусмотренных настоящим пунктом, должны быть проверены тепловые выключатели и устройства для защиты от перегрузки по току, чтобы определить, что их настройка не изменилась (в результате нагрева, вибрации или других причин) в достаточной степени, чтобы повлиять на их функцию безопасности.

8.9.3 Превышение предельных значений тока утечки или напряжения

Не должны возникать следующие опасные ситуации:

- превышение предельных значений тока утечки при единичном повреждении;

- превышение следующих пределов напряжения для деталей, которые становятся доступными в результате неисправности, а также для рабочих деталей.

Для таких деталей напряжение на других доступных деталях (или на земле, если применимо) не должно превышать 42,4 В пикового переменного тока или 60 В постоянного тока. Ограничение по постоянному току в 60 В применяется к постоянному току с пульсациями от пика к пику не более 10 %. Если пульсация превышает эту величину, применяется пиковое ограничение в 42,4 В. Энергия не должна превышать                 240 В·А в течение более 60 с, или доступная запасенная энергия не должна превышать               20 Дж при потенциале до 2 В.

8.9.4 Особые механические опасности

При испытании в соответствии с разделом 10 основные характеристики по эксплуатации и базовая безопасность не должны быть нарушены.

Одиночные неисправности (тип X и тип Y)

8.10.1 Общие положения

При условии одиночной неисправности также должны применяться нормальные условия в наименее благоприятном сочетании.

8.10.2 Выход из строя термостатов и устройств ограничения температуры

Термостаты должны быть закорочены или отключены, в зависимости от того, что менее благоприятно.

8.10.3 Утечка жидкости из батарей

NIS-E должен быть сконструирован таким образом, чтобы жидкость, которая может вытекать из батарей при единичном неисправном состоянии, не приводила к не приемлемому риску.

Поскольку при утечке батарей вытекает лишь небольшое количество жидкости, перезаряжаемые батареи должны соответствовать требованиям IEC 62133-1 или                        IEC 62133-2, в зависимости от обстоятельств. Первичные литиевые батареи, в основном используемые в Типе X NIS-E, должны соответствовать стандарту IEC 60086-4.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с проектной документацией и оценкой рисков.

8.10.4 Блокировка подвижных частей

NIS-E должен быть сконструирован таким образом, чтобы он оставался безотказным при заклинивании подвижных частей. Движущиеся части должны быть заблокированы, если NIS-E

- имеет подвижные доступные детали или рабочие детали, которые могут быть заклинены, или

- может эксплуатироваться без присмотра (сюда входит NIS-E, который управляется автоматически или дистанционно), или

- имеет один или несколько двигателей с крутящим моментом заблокированного ротора, меньшим, чем крутящий момент полной нагрузки.

Если NIS-E имеет более одной подвижной части, как описано выше, одновременно должна блокироваться только одна часть. Если одно неисправное состояние может привести к блокировке нескольких двигателей, тогда все двигатели должны быть заблокированы одновременно.

Должны применяться критерии испытаний, указанные в                                                   IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (13.2.10).

Примечание – Могут существовать законодательные или регулятивные требования.

8.10.5 Дополнительные критерии испытаний для NIS-E с приводом от двигателя

При каждом испытании в условиях единичной неисправности, начиная с холодного режима, при номинальном напряжении или на верхнем пределе диапазона номинального напряжения в течение 30 с для портативных NIS-E.

Температуры должны измеряться при эксплуатации NIS-E в наихудшем режиме нормального использования, включая максимальную рабочую температуру окружающей среды, указанную в техническом описании. Температура, измеренная в соответствии с 8.9.2, не должна превышать пределов, указанных в 8.9.2.

8.10.6 NIS-E предназначенные для использования в среде богатой кислородом

Если шумоподавитель предназначен для использования в среде богатой кислородом, то должны выполняться требрвания указанные в                                                                                              IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (6.5, 11.2.2, 11.2.3 и приложения G). В противном случае в инструкции по эксплуатации должно быть четко указано, что шумоподавитель не предназначен для использования в среде богатой кислородом.

8.10.7 Источник питания (Тип Y)

Если NIS-E предназначен для зарядки от внешнего и отдельного источника питания или от другого оборудования в медицинской электрической системе, в инструкции по эксплуатации должен быть указан внешний и отдельный источник питания или другое оборудование в достаточной степени, чтобы обеспечить соответствие требованиям настоящего документа и соответствующим требованиям стандарта IEC 60601-1. Если данный тип предназначен для подключения к отдельному источнику питания, то либо источник питания должен быть указан как часть типа Y NIS-E, либокомбинация должна быть указана как медицинская электрическая система. Это должно быть указано в инструкции по применению.

Соответствие должно быть проверено путем инспекции и испытаний. Если указан конкретный отдельный источник питания, то соответствующие испытания должны быть проведены с подключенным к нему устройством типа Y NIS-E.

Если указан стандартный отдельный источник питания, то необходимо проверить спецификацию в сопроводительных документах. Если тип Y NIS-E предназначен для получения питания от другого оборудования или для подключения к другому оборудованию для обмена данными в медицинской электрической системе, в инструкциях по эксплуатации должно быть указано такое другое оборудование, чтобы обеспечить соответствие требованиям настоящего документа (например, номер детали, номинальное напряжение, максимальное или минимальная мощность, класс защиты, периодическое или непрерывное обслуживание) и с соответствующими требованиями IEC 60601-1.

Элементарная безопасность после сборки должна поддерживаться, например, с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- меры, встроенные в NIS-E типа Y, например, разделение соответствующих цепей;

- разделительные устройства, поставляемые в качестве принадлежностей к типу               Y NIS-E (см. также IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (16,5));

- разделительные устройства, поставляемые в качестве аксессуаров к медицинской электрической системе;

- разделительный трансформатор.

Примечание – См. также IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (Приложение I).

Соответствующие стандарты для некоторого немедицинского электрооборудования могут содержать ограничения на токи утечки на доступную часть, которые выше, чем требуется в данном пункте. Следовательно, необходима конкретная оценка рисков для оценки необходимости в уменьшении токов утечки на доступную часть.

Меры по снижению тока утечки могут включать:

- дополнительные детали с защитным заземлением;

- разделительный трансформатор;

- дополнительный непроводящий корпус.

Соединительные кабели и корпуса их разъемов являются частями корпуса, и поэтому для этих элементов должны учитываться пределы тока утечки, указанные в настоящем пункте.

В нормальном состоянии токи утечки на доступную часть от частей медицинской электрической системы или между ними не должны превышать 100 мкА.

В случае обрыва любого непостоянно установленного защитного заземляющего провода, токи утечки на доступную часть от частей медицинской электрической системы или между ними не должны превышать 500 мкА.

Для целей настоящего подраздела ток утечки с доступных внешних поверхностей оборудования также считается током утечки на доступную часть.

Ток утечки на пациента и общий ток утечки на пациента NIS-E в нормальном состоянии не должны превышать значений, указанных для NIS-E, как указано в                      таблицах 6 и 7. Общий ток на утечки пациента может быть измерен при установке.

Измерения токов утечки в медицинской электрической системе должны проводиться в соответствии с IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (16.6).

Ток утечки на доступную часть, измеренный на доступных металлических частях разъема внешнего и отдельного источника питания, который будет использоваться для его подключения к типу Y NIS-E, не должен превышать пределов, ранее указанных в этом пункте, в нормальных условиях и при однократном повреждении.

Предварительная подготовка к воздействию утечки жидкости

Цель этого теста – оценить влияние жидкости, которая вытекает, например, из разбитого контейнера на NIS-E, но не ограничивается этим.

Выполните следующий тест:

- снимите любой съемный держатель контейнера и перелейте содержимое одного контейнера с лекарственным средством в NIS-E в наиболее вероятном месте утечки;

- используя соответствующие средства безопасности, встряхивайте NIS-E вручную во всех направлениях в течение 30 с;

- дайте лекарственному средству стечь из первоначального места поступления жидкости в течение 10 мин;

- прикрепите новый контейнер, запустите самотестирование и отслеживайте любые сообщения (если применимо);

- храните NIS-E в горизонтальном положении в соответствии с инструкцией по применению в течение 24 ч;

- извлеките все лекарственное средство из контейнера шприцем и следите за самотестированием и любыми сообщениями об ошибках (если применимо);

- замените использованный контейнер на новый;

- храните NIS-E в горизонтальном положении в соответствии с инструкцией по применению в течение 96 ч;

- извлеките все лекарственное средство из контейнера путем инъекций и следите за самотестированием и любыми сообщениями об ошибках (если применимо).

Ошибка, очевидная для непрофессионала, допускается, если она не влияет на какие-либо аспекты безопасности в соответствии с результатом оценки риска, указанного в 5.3.

Средства защиты (диэлектрическая прочность и ток утечки, как определено в 8.6.3, и ток утечки, как определено в 8.5) не должны подвергаться воздействию.

Примечание – Этот тест отличается от IP22 тем, что источник жидкости находится внутри NIS-E.

- Электромагнитная совместимость (EMC)

Общие требования

9.1.1 Процесс оценки рисков для NIS-E

NIS-E должен быть протестирован в репрезентативных конфигурациях, соответствующих предполагаемому использованию, которые с наибольшей вероятностью приведут к недопустимому риску, определяемому процессом оценки риска (5.3).

Риски, возникающие в результате прогнозируемых электромагнитных помех, должны приниматься во внимание в процессе оценки рисков.

Соответствие должно быть проверено путем проверки наличия соответствующих записей в учете рисков.

Примечание – Общие указания и подробности приведены в приложениях к стандарту IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020.

9.1.2 Немедицинское электрооборудование, используемое с NIS-E

Немедицинское электрооборудование (например, система зарядки аккумуляторных батарей), используемое с NIS-E, должно соответствовать другим стандартам электромагнитной совместимости, применимым к этому оборудованию.

Немедицинское электрооборудование, используемое с NIS-E, для которого предполагаемая окружающая среда может привести к потере базовой безопасности, основных эксплуатационных характеристик или другим опасностям NIS-E из-за немедицинского электрооборудования, немедицинское электрооборудование должно соответствовать требованиям настоящего документа.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с учетом рисков и соответствия соответствующим стандартам электромагнитной совместимости или с помощью испытаний, предусмотренных настоящим документом.

9.1.3 Общие условия испытания

9.1.3.1 Конфигурации

Применимые положения настоящего документа должны быть определены в соответствии с конфигурацией NIS-E.

Эти конфигурации могут включать в себя следующее:

- перезаряжаемый NIS-E с внутренней системой зарядки аккумулятора, непосредственно подключенной к сети;

- перезаряжаемый NIS-E с внешней системой зарядки аккумулятора;

- не перезаряжаемый NIS-E.

При определении конфигурации испытания необходимо учитывать предполагаемое использование NIS-E.

В частности:

- подключение кабелей ко всем портам по мере необходимости для достижения предполагаемого использования (включая SIP/SOPs и, если применимо, проводник уравнивания потенциалов);

- использование кабелей и разъемов, соответствующих спецификациям NIS-E;

- система зарядки аккумулятора, подключенная для перезаряжаемого NIS-E, если применимо.

Во время испытаний на излучение, радиочастотных испытаний и испытаний на устойчивость к мощному магнитному полю, NIS-E должен использоваться для имитации предполагаемого использования при наихудшем сценарии, определенном в соответствии с требованиями 9.1.1.

Для проведения испытаний на эмиссию и невосприимчивость может потребоваться специальное оборудование или программное обеспечение. Если да, то этодолжно быть задокументировано в плане испытаний и должно быть задокументировано в протоколе испытаний.

Во время испытания на воздействие электростатического разряда NIS-E может оставаться включенным или выключенным,в зависимости от того, что считается наихудшим вариантом. Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с протоколом испытаний и учетом рисков.

9.1.3.2 Применимость теста для NIS-E

Если тестирование применимо, то оно должно проводиться с использованием входных напряжений и частот, указанных в таблице 13. В протоколе тестирований должны быть указаны фактические напряжения и частоты, использованные при тестированиях.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с протоколом тестирования.

Таблица 13 – Значения входного напряжения и частоты питания во время экспериментов

| Тест | Входное напряжение питания | Частота питания | Применимость NIS-E |
| --- | --- | --- | --- |
| Помехи напряжения на терминалах (проводимое излучение) CISPR 11 d | Минимальное и максимальное номинальное напряжение a любой частоты a | Любая одна частота b | Только для типа Y NIS-E |
| Электромагнитные излучения (радиационные выбросы) CISPR 11 d | Любое одно напряжение a | Любая одна частота b | для всех конфигураций |
| Излучение гармонического тока IEC 61000-3-2 | Только для NIS-E, подключенного к системе зарядки аккумулятора напряжением от 220 до 240 В или от 380 до 415 В: если напряжение рассчитано на одно напряжение, это напряжение; если однофазный и указан диапазон, то 230 В; если трехфазный и указан диапазон, то 400 В. | 50 Гц или 60 Гц | только для типа Y NIS-E с потребляемой мощностью (≥ 75) Вт |
| Изменения напряжения, флуктуации напряжения и мерцание излучения IEC 61000-3-3 | Только для NIS-E, подключенного к системе зарядки аккумулятора напряжением от 220 до 240 В или от 380 до 415 В: если напряжение рассчитано на одно напряжение, это напряжение; если однофазный и указан диапазон, то 230 В; если трехфазный и указан диапазон, то 400 В. | 50 Гц | Только для типа Y NIS-E |
| Устойчивость к электростатическому разряду IEC 61000-4-2 | Любое напряжение a | Любая одна частота b | для всех конфигураций |
| Устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю IEC 61000-4-3 | Любое напряжение a | Любая одна частота b | для всех конфигураций |

Продолжение таблицы 13

| Тест | Входное напряжение питания | Частота питания | Применимость NIS-E |
| --- | --- | --- | --- |
| Невосприимчивость к полям близости от радиочастотного оборудования беспроводной связи IEC 61000-43 (промежуточный метод) | Любое напряжение a | Любая одна частота b | для всех конфигураций |
| Электрическая устой чивость к быстрым переходным процессам/разрывам – сеть переменного тока IEC 61000-4-4 | Любое напряжение a | Любая одна частота b | Только для типа Y NIS-E |
| Электрическая устойчивость к быстрому переходному процессу/взрыву – Порты ввода-вывода SIP/SOP IEC 61000-4-4 | Только для NIS-E, подключенного к системе зарядки аккумулятора при любом напряжении a | Любая одна частота b | Только для типа Y NIS-E или типа X NIS-E оснащен сигналом порт ввода/вывода |
| Защита от перенапряжения IEC 61000-4-5 | Только для NIS-E, подключенного к системе зарядки аккумулятора при любом напряжении a | Любая одна частота b | Только для типа Y NIS-E или типа X NIS-E оснащен сигналом порт ввода/вывода |
| Невосприимчивость к проводимым помехам вызванным радиочастотными полями (устойчивость к проводимым радиочастотным помехам) – Сеть переменного тока IEC 61000-4-6 | Только для NIS-E, подключенного к системе зарядки аккумулятора при любом напряжении a | Любая одна частота b | Только для типа Y NIS-E |
| Невосприимчивость к проводимым помехам, вызванным радиочастотными полями (устойчивость к проводимым помехам) – порты SIP/SOP IEC 61000-4-6 | Только для NIS-E, подключенного к системе зарядки аккумулятора при любом напряжении a | Любая одна частота b | Только для типа Y NIS-E или типа X NIS-E оснащен сигналом порт ввода/вывода |

Продолжение таблицы 13

| Тест | Входное напряжение питания | Частота питания | Применимость NIS-E |
| --- | --- | --- | --- |
| Устойчивость к магнитному полю на частоте мощности IEC 61000-4-8 | Любое напряжение a | либо 50 Гц, либо 60 Гц. Во время испытания частота генерируемого магнитного поля и линейная частота системы зарядки аккумуляторных батарей b должны быть одинаковыми. | для всех конфигураций |
| Устойчивость к перепадам напряжения | Минимальное и максимальное номинальное напряжение | Любая одна частота | Только для типа Y NIS-E |
| Устойчивость к коротким перебоям и колебаниям напряжения IEC 61000-4-11 | Только для NIS-E, подключенного к системе зарядки аккумулятора. Если система зарядки аккумулятора рассчитана на диапазон напряжений не более 25 % от самого низкого номинального входного напряжения, одно номинальное входное напряжение Номинальное напряжение системы зарядки аккумулятора c | Любая одна частота b | Только для типа Y NIS-E |
| Устойчивость к бесконтактному магнитному полю IEC 61000-4-39 c | Любое напряжение | Любая одна частота | Тип Y |

Продолжение таблицы 13

| Тест | Входное напряжение питания | Частота питания | Применимость NIS-E |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечание – «Напряжение помех на клеммах сети» – это фраза CISPR 11, обозначающая то, что обычно называют «выбросами, проводимыми сетью». a Испытание может проводиться при любом входном напряжении питания в диапазоне напряжении NIS-E, включая систему зарядки аккумулятора. Если NIS- E тестируется при одном входном напряжении питания, возможно, нет необходимости в повторном тестировании при дополнительных напряжениях. b Испытание может проводиться на любой частоте линии в пределах диапазона частот системы зарядки аккумулятора или источника питания. Если NIS-E тестируется на одной линейной частоте, возможно, нет необходимости в повторном тестировании на дополнительных частотах. Примеры (для типа Y) 1 Диапазон номинального напряжения должен составлять от 100 В переменного тока до 240 В переменного тока. 240 В переменного тока – 100 В переменного тока = 140 В переменного тока (диапазон). 25 % от 100 В переменного тока составляет 25 В переменного тока. 140 В переменного тока не менее 25 В переменного тока. Поэтому NIS-E должен быть испытан при минимальном и максимальном номинальном напряжении. Диапазон номинального напряжения должен составлять от 220 В переменного тока до 240 В переменного тока. 2 240 В переменного тока – 220 В переменного тока равно 20 В переменного тока (диапазон) 25 % от 220 В переменного тока составляет 55 В переменного тока. 20 В переменного тока не более 55 В переменного тока. Следовательно, NIS-E должен быть испытан при одном напряжении в пределах номинального диапазона. с Этот тест проводится в дополнение к проверке устойчивости к магнитному полю высокой частоты. d Допускается CISPR 32, но вся система должна соответствовать ограничениям CISPR 11. |  |  |  |

Идентификация, маркировка и документы NIS-E

9.2.1 Инструкция по эксплуатации в отношении электромагнитной совместимости

Инструкции по использованию должны, где это применимо, включать следующее.

a) Характеристики NIS-E, которые были определены как основные, и описание того, что может ожидать оператор, если основные характеристики будут потеряны или ухудшатся из-за электромагнитных помех. Определенный термин «основные характеристики» может не использоваться в описании, приведенном в инструкции по применению.

b) Список всех кабелей и максимальной длины кабелей (если применимо), датчиков и других принадлежностей, которые могут быть заменены ответственной организацией и которые могут повлиять на соответствие NIS-E требованиям (выбросы) и (помехозащищенность). Принадлежности могут быть указаны как в общем виде (например, экранированный кабель, сопротивление нагрузки, система зарядки аккумулятора), так и конкретно (например, в зависимости от производителя и модели или типа).

Датчики и кабели, предназначенные для использования в качестве запасных частей для внутренних компонентов, могут отсутствовать в списке.

c) Предупреждающее заявление о том, что «ВНИМАНИЕ: Использование принадлежностей, датчиков и кабелей, отличных от указанных в инструкции по эксплуатации, может привести к увеличению электромагнитного излучения или снижению электромагнитной помехоустойчивости [NIS-E] и привести к ненормальной эксплуатации»;

d) Предупреждающее заявление о том, что: «ВНИМАНИЕ: Портативное оборудование радиочастотной связи (включая периферийные устройства, такие как антенные кабели и внешние антенны) следует использовать не ближе, чем 30 см                    (12 дюймов) до любой части [NIS-E], включая кабели, предназначенные для использования с [NIS-E]. В противном случае это может привести к ухудшению производительности этого [NIS-E]».

В приведенных выше предупреждениях «[NIS-E]» должно быть заменено ссылкой на модель или тип NIS-E.

Если используются более высокие уровни испытаний на помехоустойчивость, чем указанные в таблице 19, минимальное расстояние разделения может быть уменьшено. Меньшие минимальные разделительные расстояния рассчитываются по формуле (1).

В инструкции по применению должны быть описаны меры предосторожности, которые необходимо принять для предотвращения неблагоприятных последствий для пациента и оператора, вызванных электромагнитными помехами.

Для NIS-E инструкция по применению должна содержать следующую информацию:

1) соответствие настоящему стандарту;

2) любые отклонения от настоящего  стандарта и допусков.

9.2.1.1 Требования, применимые к NIS-E, который включает в себя радиочастотные передатчики

Для NISE, включающего в себя радиочастотные передатчики, инструкции по эксплуатации должны содержать информацию о каждой частоте или частот передачи, о типе и частотных характеристиках модуляции и эффективной излучаемой мощности.

Примечание – Могут существовать законодательные или регулятивные требования.

9.2.2 Документирование тестирований

9.2.2.1 Общие положения

Документация по тестированиям должна содержать всю информацию, необходимую длясодействия надлежащему плану и выполнению (протокол испытаний) тестирований таким образом, чтобы их можно было легко воспроизвести.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с протоколом тестирования.

9.2.2.2 План тестирования

До начала официального тестирования должен быть разработан подробный план тестирования. Отклонения от плана испытаний должны быть задокументированы в протоколе испытаний.

Примечание – IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 (Приложение G) содержит руководство по разработке плана тестирований на электромагнитную совместимость.

Требования к электромагнитному излучению в отношении NIS-E

9.3.1 Защита служб радиосвязи и другого оборудования

9.3.1.1 Общие положения

NIS-E должен соответствовать требованиям CISPR 11 (класс B, группа 1).

Примечания

1 Дополнительные указания по настройкам тестирования приведены в CISPR 16-2-3.

2 Могут существовать законодательные или регулятивные требования.

9.3.1.2 Режимы работы

Во время испытаний на выбросы, NIS-E должен быть проверен в режимах, обеспечивающих максимальный уровень выбросов. В дополнение к тестированию на выбросы в активных режимах следует рассмотреть возможность включения режима ожидания. Режимы работы, выбранные для тестирования, должны быть задокументированы в плане испытаний и должны быть задокументированы в протоколе испытаний.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с протоколом тестирования.

9.3.1.3 NIS-E, включающие радиоаппаратуру

NIS-E, включающий радиооборудование (например, радиочастотные передатчики, приемники, трансиверы), должно соответствовать CISPR 32 и должен быть испытан вместе с радиоаппаратурой.

Примечание – Могут существовать национальные правила касающиеся радиосвязи.

9.3.2 Защита электросети общего пользования

9.3.2.1 Общие положения

Требования, указанные в 9.3.2.2 и 9.3.2.3, должны применяться только к перезаряжаемым NIS-E.

9.3.2.2 Гармонические искажения

Перезаряжаемые NIS-E (с или без внешней системы зарядки аккумулятора) с номинальным напряжением сети переменного тока от 220 В AC между фазой и нулем и током не более 16 А на фазу, предназначенные для подключения к общедоступной сети электроснабжения, должны соответствовать требованиям IEC 61000-3-2.

Примечание – Применимо для потребления электроэнергии (во время предполагаемого использования) (≥ 75) Вт.

Соответствие должно быть проверено путем проверки инструкций по использованию и тестового отчета.

9.3.2.3 Переменные напряжения и мерцание

Перезаряжаемые NIS-E (с или без внешней системы зарядки аккумулятора) с номинальным напряжением сети переменного тока от 220 В между фазой и нулем и током не более 16 А на фазу и предназначенные для подключения к общедоступной сети электроснабжения, должны соответствовать требованиям IEC 61000-3-3.

Соответствие должно быть проверено путем проверки инструкций по использованию и тестового отчета.

9.3.3 Краткое изложение требований к выбросам (тип X и тип Y)

Требования к выбросам кратко изложены в таблице 14.

Таблица 14 – Предельные значения выбросов для каждой окружающей среды

| Феномен | Профессиональная среда медицинского учреждения | Домашняя медицинская среда |
| --- | --- | --- |
| Проводимые и излучаемые радиочастотные излучения | CISPR 11 c | CISPR 11 abc |
| Гармонические искажения | IEC 61000-3-2 | IEC 61000-3-2 |
| Колебания напряжения и мерцание | IEC 61000-3-3 | IEC 61000-3-3 |
| a NIS-E для использования на воздушных судах должен соответствовать требованиям к радиочастотным выбросам, указанным в стандарте ISO 7137. Проведенный тест на радиочастотную эмиссию должен применяться только к NIS-E, которые предназначены для подключения к электросети воздушного судна. b Должны применяться стандарты, применимые к другим видам транспорта или электромагнитным средам, для которых предназначено использование. Примерами международных стандартов, которые могут быть применимы, являются CISPR 25 и ISO 7637-2. c Должен быть разрешен CISPR 32, но вся система должна соответствовать ограничениям CISPR 11. |  |  |

Требования к электромагнитной помехоустойчивости NIS-E

9.4.1 Общие положения

Перезаряжаемый NIS-E должен быть испытан в соответствии с указаниями этого подраздела, включая таблицу 15.

Таблица 15 – Требования к электромагнитной стойкости для перезаряжаемых NIS-E

| Феномен | Стандарт электромагнитной совместимости |
| --- | --- |
| Электрические переходные процессы | IEC 61000-4-4 |
| Перенапряжения | IEC 61000-4-5 |
| Проводимые помехи, радиочастотными полями | IEC 61000-4-6 |
| Провалы напряжения Прерывание напряжения | IEC 61000-4-11 |

Должны быть проведены испытания на электромагнитную помехоустойчивость:

- четко определенным и воспроизводимым образом;

- индивидуально, в виде отдельных последовательных тестов, и они могут выполняться в любом порядке.

Для случая, когда NIS-E поврежден сигналом теста на невосприимчивость, в   таблице 16 указано, как проводить оставшуюся часть теста на невосприимчивость.

Таблица 16 – Процедура продолжения тестирования NIS-E, поврежденных сигналом проверки невосприимчивости

| Вид теста | Реакции NIS-E во время тестирования | Как продолжить тестирование |
| --- | --- | --- |
| Переходный процесс a | NIS-E поврежден безвозвратно. Тем не менее, базовая безопасность и основные эксплуатационные характеристики по-прежнему обеспечиваются. | Последовательность испытаний должна быть повторена два раза с учетом данного уровня помехоустойчивости и полярности. NIS-E проходит тест, если он продолжает обеспечивать свою базовую безопасность и основные эксплуатационные характеристики. Если какое-либо оборудование повреждено, его можно продолжать использовать для теста на устойчивость к этому конкретному явлению до тех пор, пока может быть доказано (например, с помощью процесса оценки рисков, инженерного анализа, опыта, резервирования), что способность NIS-E обеспечивать свою базовую безопасность и основные эксплуатационные характеристики все еще может быть определена при использовании поврежденного оборудования. Чтобы продолжить проверку на устойчивость к следующему электромагнитному явлению, NIS-E должен быть восстановлен в нормальном режиме работы. |
|  | NIS-E поврежден безвозвратно. Базовая безопасность или основные эксплуатационные характеристики по-прежнему не обеспечиваются (или возникают другие опасности). | NIS-E не прошел тест. |

Продолжение таблицы 16

| Вид теста | Реакции NIS-E во время тестирования | Как продолжить тестирование |
| --- | --- | --- |
| Непрерывный b | NIS-E поврежден безвозвратно. Тем не менее, базовая безопасность и основные эксплуатационные характеристики по-прежнему обеспечиваются (или устраняются другие опасности). | Последовательность испытаний должна быть повторена два раза с указанным уровнем помехоустойчивости и полярностью или частотой. Должна по-прежнему обеспечиваться базовая безопасность и основные эксплуатационные характеристики. Чтобы перейти к следующему шагу настройки частоты, NIS-E должен быть восстановлен в нормальном режиме работы. |
|  | NIS-E поврежден безвозвратно. Базовая безопасность или основные эксплуатационные характеристики по-прежнему не обеспечиваются (или возникают другие опасности). | NIS-E не прошел тест. |
| а Тестирования в соответствии с IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 и IEC 61000-4-1. b Тестирования в соответствии с IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6 и IEC 61000-4-8. |  |  |

Требования к тестированию невосприимчивости, применяемые к NIS-E, указанные в таблице 15, определяют требования к невосприимчивости и условия тестирования для профессионального медицинского учреждения и домашнего медицинской среды.

Примечание – Уровни теста на невосприимчивость рассчитываются индивидуально для каждого явления.

Для NIS-E, предполагаемое использование которых включает виды транспорта (например, наземные, морские и воздушные транспортные средства) или другие места в домашней медицинской среде, такие как те, до которых можно добраться пешком (например, вблизи систем радиочастотной идентификации (RFID), противоугонных систем), если дополнительные тестирований на помехоустойчивость или уровни тестирований на помехоустойчивость, превышающие указанные в таблице 15, являются целесообразными или определяются требованиями стандартов, применимых к режиму или электромагнитной среде транспортировки, эти дополнительные испытания и более высокие уровни испытаний на помехоустойчивость должны применяться.

Время выдержки для тестов на помехоустойчивость должно основываться на времени которое нужное для стабилизации сигнала, времени для срабатывания NIS-E (если применимо) и адекватной реакции на тестовый сигнал.

Частота питания для всех испытаний на помехоустойчивость может быть выбрана на любой из номинальных частот мощности NIS-E, если иное не указано в таблице 13.

Перед началом тестирования на невосприимчивость должны быть определены конкретные, подробные критерии соответствия/неуспешности путем применения учета рисков для обеспечения базовой безопасности и основных характеристик (или других опасностей) касаемых электромагнитных помех. Также должно быть определено, каким образом NIS-E должен контролироваться во время тестирований для проверки соответствия конкретным критериям «пройден/не пройден». Данные критерии как прохождение/непрохождение и данная спецификация мониторинга должны быть включены в план тестирований и должны быть включены в отчет о тестированиях и учете рисков.

Критерии прохождения/непрохождения невосприимчивости могут указывать на ухудшения, которые являются приемлемыми, поскольку они не приводят к недопустимым рискам.

Примечание – Руководство и примеры для определения конкретных, подробных критериев получения прохождения/непрохождения невосприимчивости приведены в приложении A.

NIS-E должен соответствовать критериям «прохождения/непрохождения невосприимчивости» во время и после тестов на невосприимчивость. Для переходных явлений (таких как электростатический разряд), для которых может оказаться непрактичным оценивать рабочие характеристики во время применения переходного процесса, должна быть приемлемой оценка рабочих характеристик до и после тестирования.

Воздей ствие на NIS-E, наблюдаемое во время или после применения испытательных помех, должно быть задокументировано в протоколе испытания.

После проведения тестирований любые воздей ствия на NIS-E, которые наблюдаются во время или после применения тестовых помех, должны учитываться в текущем учете оценки рисков.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с учетом оценки рисков и протоколом испытаний на предмет включения критериев «прой дено/не прой дено» и путем применения тестов, указанных в таблицах 15–18. Если NIS-E соответствует своим указанные критерии соответствия иммунитету до, во время и после проведения этих испытаний и тестов на соответствие отдельным подпунктам настоящего пункта соблюдены, тогда соответствие должно быть проверено.

9.4.2 Режимы работы

Во время тестирования на помехоустой чивость базовая безопасность и основные эксплуатационные характеристики должны быть проверены в режимах и настрой ках (например, усиление), которые с наибольшей вероятностью приведут к недопустимому риску, как определено в учете оценки риска. Если NIS-E не рассчитан на непрерывную работу, может быть выбран рабочий цикл, подходящий для тестируемого NIS-E.

Следует рассмотреть возможность включения режима ожидания в тестировании на невосприимчивость, особенно для NIS-E, которые находятся в режиме ожидания в течение длительного периода времени в присутствии пациента или оператора. Режимы работы, выбранные для тестирования, должны быть задокументированы в плане тестирований и должны быть задокументированы в протоколе испытаний.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с учетом оценки рисков и отчетом об испытаниях.

9.4.3 Немедицинское электрооборудование

Немедицинское электрооборудование (например, система зарядки аккумуляторных батарей), входящее в состав NIS-E, должно соответствовать критериям «прой дено/не прой дено» и уровням испытаний на устой чивость, указанным в настоящем документе, если в результате учета оценки рисков было определено, что немедицинское электрооборудование может повлиять на основные безопасность или важней шие показатели NIS-E.

Соответствие должно быть проверено путем ознакомления с учетом оценки рисков и отчетом об испытаниях.

9.4.4 Уровни тестирования на невосприимчивость

Уровни испытаний на невосприимчивость для обеспечения базовой безопасности и основных эксплуатационных характеристик NIS-E указаны в таблицах 17–20.

Таблица 17 – Уровни проверки на помехоустойчивость порт корпуса

| Феномен |  | Базовый EMC стандарт или тестовый метод | Уровень устойчивости |
| --- | --- | --- | --- |
| Электростатический разряд |  | IEC 61000-4-2 | ± 8 кВ контактный ± 2 кВ, ± 4 кВ; ± 8 кВ ±15 кВ воздушный разряд |
| Излучаемые радиочастотные электромагнитные поля |  | IEC 61000-4-3 | 10 V/m d 80 MHz к 2,7 GHz b 80 % AM к 1 kHz c |
| Поля близости от радиочастотного оборудования беспроводной связи |  | IEC 61000-4-3 | См 9.4.5 |
| Устой чивость к бесконтактному магнитному полю |  | IEC 61000-4-39 | См 9.4.6 |
| Номинальная частота питания Магнитное поле |  | IEC 61000-4-8 | 30 A/м к 50 Hz или 60 Hz |
| а Интерфей с между имитатором физиологического сигнала пациента, если он используется, и NIS-E должен располагаться в пределах 0,1 м от вертикальной плоскости зоны однородного поля при одной ориентации NIS-E. b Устрой ства NIS-E, которые намеренно получают радиочастотную электромагнитную энергию с целью своей работы, должны быть протестированы на частоте приема. Тестирование может проводиться на других частотах модуляции, определенных в процессе оценки риска. Этот тест оценивает базовую безопасность и основные характеристики преднамеренного приемника, когда окружающий сигнал находится в полосе пропускания. Понятно, что приемник может не обеспечить нормального приема во время теста. c Тестирование может проводиться на других частотах модуляции, определенных в процессе оценки риска. d Перед применением модуляции. |  |  |  |

Таблица 18 – Входной порт переменного тока

| Феномен | Базовый EMC стандарт или тестовый метод | Уровень устойчивости |
| --- | --- | --- |
| Электрические быстрые переходные процессы /всплески l o | IEC 61000-4-4 | ± 2 kV 100 kHz повторяющиеся частоты |
| Перенапряжения b j o фаза к фазе | IEC 61000-4-5 | ± 0,5 kV, ± 1 kV |
| Перенапряжения a b k j o Линия заземления | IEC 61000-4-5 | ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV |

Продолжение таблицы 18

| Феномен | Базовый EMC стандарт или тестовый метод | Уровень устойчивости |
| --- | --- | --- |
| Проводимые нарушения вызванные радиочастотными волнами c d o | IEC 61000-4-6 | 3 V m 0,15 MHz до 80 MHz 6 V m в диапазонах ISM и любительского радио между 0,15 MHz and 80 MHz n 80 % AM на 1 kHz e |
| Провалы напряжения f p r | IEC 61000-4-11 | 0 % UT; 0,5 цикл g At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° q |
|  |  | 0 % UT; 1 цикл и 70 % UT; 25/30 циклы h Единичная фаза: в 0° |
| Перебои в напряжении f i o r | IEC 61000-4-11 | % UT; 250/300 цикл h |
| a Это испытание применимо только к выходным линиям, предназначенным для непосредственного подключения к наружному кабелю. b Во время испытания подключаются все кабели NIS-E. c Калибровка зажимов для ввода тока должна выполняться в системе с напряжением 150 Ом. d Если шаг изменения частоты переходит в ISM или любительский диапазон, в зависимости от обстоятельств, в ISM или любительском радиодиапазоне должна использоваться дополнительная тестовая частота. Это относится к каждому диапазону ISM и любительской радиосвязи в пределах указанного диапазона частот. e Тестирование может проводиться на других частотах модуляции, определенных в процессе оценки риска. f NIS-E с входным напряжением постоянного тока, предназначенным для использования с преобразователями переменного тока в постоянный, должен быть испытан с использованием преобразователя, соответствующего спецификациям NIS-E. Уровни испытания на помехоустой чивость должны быть применены к входному питанию преобразователя переменного тока. g Применимо только к NIS-E, подключенному к однофазной сети переменного тока. h Например, 10/12 означает 10 периодов при частоте 50 Гц или 12 периодов при частоте 60 Гц. i NIS-E с номинальным входным током более 16 А/фаза должен быть отключен один раз на 250/300 циклов под любым углом и на всех фазах одновременно (если применимо). NIS-E с резервной батареей должен возобновить работу от сети после испытания. Для NIS-E с номинальным входным током, не превышающим 16 А, все фазы должны быть отключены одновременно. j NIS-E, которые не имеют устрой ства защиты от перенапряжения в первичной цепи питания, могут быть протестированы только на линии (линиях) напряжением равно 2 кВ. k Не применимо к классу II NIS-E. l Должно использоваться прямое соединение. m Среднеквадратичное значение перед применением модуляции. n Диапазоны ISM (промышленные, научные и медицинские) между 0,15 МГц и 80 МГц составляют от 6,765 до 6,795 МГц; от 13,553 до 13,567 МГц; от 26,957 до 27,283 МГц; и от 40,66 до 40,70 МГц. Диапазоны любительской радиосвязи от 0,15 до 80 МГц составляют от 1,8 до 2,0 МГц, от 3,5 до 4,0 МГц, от 5,3 МГц до 5,4 МГц, от 7 МГц до 7,3 МГц, от 10,1 МГц до 10,15 МГц, от 14 МГц до 14,2 МГц, от 18,07 до 18,17 МГц, от 21,0 МГц до 21,4 МГц, от 24,89 до 24,99 МГц, от 28,0 до 29,7 МГц и от 50,0 до 54,0 МГц. o Применимо к NIS-E с номинальным входным током менее или равным 16 А/фаза и NIS-E с номинальным входным током более 16 А/фаза. p Применимо к NIS-E с номинальным входным током менее или равным 16 А/фаза. q При некоторых фазовых углах применение этого теста с подключением к сети трансформатора может привести к срабатыванию устрой ства защиты от перегрузки по току. Это может произой ти из-за насыщения магнитного потока сердечника трансформатора после падения напряжения. Если это происходит, NIS-E должен обеспечивать базовую безопасность во время и после испытания. r Для NIS-E, которые имеют несколько настроек напряжения или возможность автоматического варьирования напряжения, испытание должно проводиться при входном напряжении питания, указанном в таблице 11. |  |  |

Таблица 19 – Входной порт питания постоянного тока

| Феномен | Базовый EMC стандарт или тестовый метод | Уровень устойчивости |
| --- | --- | --- |
| Электрические быстрые переходные процессы /всплески b f | IEC 61000-4-4 | (± 2) кВ 100 kHz повторяющиеся частоты |
| Перенапряжения a фаза к фазе | IEC 61000-4-5 | (± 0,5) кВ, (± 1) кВ |
| Перенапряжения a Линия заземления | IEC 61000-4-5 | (± 0,5) кВ, (± 1) кВ, (± 2) кВ |
| Проводимые нарушения вызванные радиочастотными волнами c d f | IEC 61000-4-6 | 3 V g 0,15 MHz to 80 MHz 6 V g в диапазонах ISM и любительского радио между 0,15 MHz and 80 MHz h 80 % AM at 1 kHz e |
| Эти тесты для NIS-E снабжены портами питания постоянного тока, предназначенными для постоянного подключения к кабелям длиной более 3 м. a Должно использоваться прямое соединение. b Во время испытания все кабели должны быть подсоединены c Устройство NIS-E с внутренним питанием не подлежит данному испытанию, если оно не может использоваться во время зарядки аккумулятора, имеет максимальный размер менее 0,4 м, включая максимальную длину всех указанных кабелей, и не подключено к земле, телекоммуникационным системам, любому другому оборудованию или пациенту. d Испытание может проводиться при питании NIS-E от любого из его номинальных входных напряжений. e Тестирование может проводиться на других частотах модуляции, определенных в процессе оценки риска. f Если шаг изменения частоты переходит в ISM или диапазон любительской радиосвязи, в зависимости от обстоятельств, в ISM или диапазоне любительской радиосвязи должна использоваться дополнительная испытательная частота. Это относится к каждому диапазону ISM и любительской радиосвязи в пределах указанного диапазона частот. g Среднеквадратичное значение, прежде чем будет применена модуляция. h Диапазоны ISM (промышленные, научные и медицинские) между 0,15 МГц и 80 МГц составляют от 6,765 до 6,795 МГц; от 13,553 до 13,567 МГц; от 26,957 до 27,283 МГц; и от 40,66 до 40,70 МГц. Диапазоны любительской радиосвязи от 0,15 до 80 МГц составляют от 1,8 до 2,0 МГц, от 3,5 до 4,0 МГц, от 5,3 до 5,4 МГц, от 7,0 до 7,3 МГц, от 10,10 до 10,15 МГц, от 14 до 14,2 МГц, от 18,07 до 18,17 МГц, от 21,0 до 21,4 МГц, 24,89 до 24,99 МГц, от 28,0 до 29,7 МГц и от 50,0 до 54,0 МГц. |  |  |

Таблица 20 – Порт входа/выходы синала

| Феномен | Базовый EMC стандарт or тестовый метод | Уровень устойчивости |
| --- | --- | --- |
| Электростатический разряд e | IEC 61000-4-2 | ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV контактный разряд ±8 kV, ±10 kV; ±12 kV ±15 kV воздушный разряд |
| Электрические быстрые переходные процессы /всплески b f | IEC 61000-4-4 | ±2 kV 100 kHz повторяющая частота |
| Перенапряжения a Линия заземления | IEC 61000-4-5 | ±0,5 kV, ±1kV, ±2 kV |
| Проводимые нарушения вызванные радиочастотными волнами d g j k | IEC 61000-4-6 | 3 V h 0,15 MHz to 80 MHz 6 V h в диапазонах ISM и любительского радио между 0,15 MHz and 80 MHz i 80 % AM в 1 kHz c |
| Эти тесты должны применяться к NIS-E, оснащенному портом ввода/вывода сигнала. a Это испытание применимо только к выходным линиям, предназначенным для непосредственного подключения к наружному кабелю. b Порты ввода/вывода сигналов, максимальная длина кабеля которых составляет менее 3 м, должны быть исключены. c Тестирование может проводиться на других частотах модуляции, определенных в процессе оценки риска. d Калибровка зажимов для ввода тока должна выполняться в системе с напряжением 150 Ом. е Разъемы должны быть испытаны в соответствии с IEC 61000-4-2:2008 (8.3.2) и таблицей 4. Для изолированных корпусов разъемов выполните проверку подачи воздуха на корпус разъема и контакты с помощью пальца с закругленным наконечником генератора электростатического разряда, за исключением того, что проверяются только те контакты разъема, к которым при условии использования по назначению можно прикоснуться стандартным испытательным пальцем, показанным на рисунке 1, наносится в согнутом или прямом положении. f Должна использоваться емкостная связь. g Если шаг изменения частоты переходит в ISM или диапазон любительской радиосвязи, в зависимости от обстоятельств, в ISM или диапазоне любительской радиосвязи должна использоваться дополнительная испытательная частота. Это относится к каждому диапазону ISM и любительской радиосвязи в пределах указанного диапазона частот. h Среднеквадратичное значение, прежде чем будет применена модуляция. i Диапазоны ISM (промышленные, научные и медицинские) между 0,15 МГц и 80 МГц составляют от 6,765 до 6,795 МГц; от 13,553 до 13,567 МГц; от 26,957 до 27,283 МГц; и от 40,66 до 40,70 МГц. Диапазоны любительской радиосвязи от 0,15 до 80 МГц составляют от 1,8 до 2,0 МГц, от 3,5 до 4,0 МГц, от 5,3 до 5,4 МГц, от 7,0 до 7,3 МГц, от 10,10 до 10,15 МГц, от 14 до 14,2 МГц, от 18,07 до 18,17 МГц, от 21,0 до 21,4 МГц, 24,89 до 24,99 МГц, от 28,0 до 29,7 МГц и от 50,0 до 54,0 МГц. j Смотрите IEC 61000-4-6:2013, приложение B, для изменения частоты запуска в зависимости от длины кабеля и размера оборудования. k SIP/SOPS, максимальная длина кабеля которых составляет менее 1 м, должны быть исключены. |  |  |

9.4.5 Невосприимчивость к полю близкодействия от оборудования радиосвязи с беспроводным доступом (RF)

NIS-E должен быть испытан, как указано в таблице 21, с использованием методов испытаний, указанных в стандарте IEC 61000-4-3. При необходимости, для достижения тестового уровня помехоустойчивости, расстояние между передающей антенной и NIS-E может быть уменьшено до 1 м.

Примечание – Испытательное расстояние в 1 м разрешено стандартом IEC 61000-4-3.

Частоты и услуги, перечисленные в таблице 21, являются репрезентативными примерами, основанными на оборудовании радиочастотной связи. Спецификация тестирования не охватывает все частоты и службы, используемые в каждой стране.

Учет оценки рисков должен учитывать существующие услуги связи. Тестирование следует проводить на определенных дополнительных частотах, которые не представлены в таблице 21.

Хотя связь может оказаться невозможной, когда NIS-E, включающий в себя радиоаппаратуру, тестируется в своей полосе пропускания, помехи все равно должны обеспечивать его базовую безопасность и необходимые характеристики по эксплуатации.

Таблица 21 – Технические условия испытаний на устойчивость NIS-E к радиочастотному оборудованию беспроводной связи

| Частота MHz | Полоса a MHz | Сервис a | Модуляция b | Максимальная сила Н | Растояние м | Уровень устойчивости В/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | от 380 до 390 | TETRA 400 | Импульсная модуляция b 18 Hz | 1,8 | 0,3 |  | 27 |
| 450 | от 430 до 470 | GMRS 460, FRS 460 | FM c ±5 kHz отклоненик 1 kHz | 2 | 0,3 |  | 28 |
| 710 | от 704 до 787 | LTE Band 13, 17 | Импульсная модуляция b 217 Hz | 0,2 | 0,3 |  | 9 |
| 745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 810 | от 800 до 960 | GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5 | Импульсная модуляция b 18 Hz | 2 | 0,3 |  | 28 |
| 870 |  |  |  |  |  |  |  |
| 930 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 21

| Частота MHz | Полоса a MHz | Сервис a | Модуляция b | Максимальная сила, Н | Растояние, м | Уровень устойчивости, В/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1720 | от 1700 до 1990 | GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS | Импульсная модуляция b 217 Hz | 2 | 0,3 |  | 28 |
| 1845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2450 | от 2400 до 2570 | Bluetooth, WLAN, 802,11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7 | Импульсная модуляция b 217 Hz | 2 | 0,3 |  | 28 |
| 5240 | от 5100 до 5800 | WLAN 802,11 a/n | Импульсная модуляция b 217 Hz | 0,2 | 0,3 |  | 9 |
| 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5785 |  |  |  |  |  |  |  |
| a Для некоторых служб включены только частоты восходящей линии связи. b Несущая должна модулироваться с использованием прямоугольного сигнала с 50 %-ным рабочим циклом. c В качестве альтернативы FM-модуляции может использоваться 50 %-ная импульсная модуляция с частотой 18 Гц, поскольку, хотя она и не отражает фактическую модуляцию, это был бы наихудший вариант. |  |  |  |  |  |  |  |

Минимальное расстояние может быть уменьшено путем применения учета оценки риска и использования более высоких уровней испытаний на помехоустойчивость, соответствующих уменьшенному минимальному расстоянию. Минимальные расстояния для более высоких уровней тестирования на помехоустойчивость рассчитываются по формуле (1):

E=6dP ,                                                         (1)

где P – максимальная мощность, Вт;

d – минимальное расстояние, м;

E – уровень теста на невосприимчивость, В/м.

- Защита от механических воздействий

Общие положения

NIS-E должен сохранять свои основные характеристики по эксплуатации и базовую безопасность после проведения испытаний, указанных в 10.2–10.5.

Шок

Устройства NIS-E должны соответствовать условиям, указанным в стандарте                    IEC 60721-3-7:1995+AMD1:1996 (класс 7M3) следующим образом:

- для спектра чувствительности к удару, тип I: 300 м/с2;

- для спектра реакции на удар II типа: 1000 м/с2.

Количество ударов должно составлять 50 положительных и 50 отрицательных, выполненных по трем ортогональным осям.

Для NIS-E типов A, C и D испытание должно проводиться с использованием контейнера NIS с иглой (если он встроен в контейнер) или без иглы (если игла отделена). Для NIS-E типа B испытание должно проводиться без контейнера NIS и/или иглы.

Вибрация

10.3.1 Синусоидальная вибрация

Подвергните NIS-E условиям, указанным в ISO 11608-1:2022 (10.3.6).

После тестирования любое полученное повреждение, приводящее к недопустимым рискам, как определено в результате проверки на потенциальные риски, будет считаться несостоятельностью.

10.3.2 Рандомная вибрация

Испытание на вибрацию должно проводиться следующим образом:

- подвергайте блоки NIS-E вибрации в соответствии с IEC 60068-2-64;

- подвергните устройства NIS-E вместе с контейнером и иглой условиям, указанным в IEC 60721-3-7:1995+AMD1:1996 (класс 7M3), следующим образом:

- спектральная плотность ускорения 3 м2/с3, диапазон частот от 10 до 200 Гц;

- спектральная плотность ускорения 1 м2/с3, диапазон частот от 200 до 500 Гц.

- вибрация устройства NIS-E должна проходить в вертикальном направлении и в двух других направлениях, перпендикулярных друг другу в горизонтальной плоскости;

- время вибрации должно составлять 1 ч для каждой оси.

NIS-E с ограниченными условиями вибрации должен быть протестирован в приемлемых условиях, и эти приемлемые условия должны быть указаны в инструкции по эксплуатации.

После тестирования любое полученное повреждение, приводящее к недопустимому риску, как определено в результате проверки на потенциальные риски, будет считаться несостоятельностью.

Воздействие корпусов OBDS

Это положение применимо только к OBDS.

Ударопрочность корпуса должна быть необходима для предотвращения недопустимого Примечание: энергия тестового удара имитирует случай ный удар OBDS предметом, находящимся в руке прохожего, или ручкой метлы или швабры во время уборки.

Примечание – Образец, состоящий из зоны NIS-E, должен поддерживаться в его нормальном положении.

Твердому гладкому стальному шарику диаметром приблизительно 50 мм и массой (500 ± 25) г должно быть разрешено свободно падать с высоты (1300 –0/+100) мм один раз на каждую соответствующую часть испытуемого образца.

Для испытания вертикальных поверхностей стальной шарик подвешивают на шнуре и позволяют ему раскачиваться подобно маятнику для того чтобы нанести горизонтальный удар, опуститесь на вертикальное расстояние в (1300 –0/+100) мм один разпо отношению к каждой соответствующей части испытуемого образца.

Испытание не должно проводиться на плоских панельных дисплеях, на защитном стекле OBDS.

После тестирования любое полученное повреждение, приводящее к недопустимому риску, как определено в результате оценки рисков, будет считаться несостоятельностью.

Если требования настоящего подпункта не являются необходимыми для снижения недопустимого риска, обоснование должно быть задокументировано в учете рисков вместе с указанием альтернативных требований, например, стационарное медицинское электрооборудование может иметь одну сторону корпуса, защищенную полом, стеной или потолком. Вероятность того, что OBDS могли быть перемещены или установлены неправильно, должна быть оценена и задокументирована путем оценки риска. В процессе оценки рисков также должно быть оценено и определено, какой ударопрочностью должна обладать защищаемая сторона корпуса, чтобы гарантировать отсутствие недопустимых рисков, возникающих в результате несоблюдения первоначальных требований данного подраздела.

Для NIS-E с неизменяемым контей нером испытание должно проводиться с контей нером NIS. Для NIS-E со сменным контей нером испытание должно проводиться без контей нера NIS.

Толчок

Внешние части корпуса должны подвергаться постоянной силе (250 ± 10) Н в течение 5 с, прикладываемому с помощью подходящего испытательного инструмента, обеспечивающего контакт с круглой плоской поверхностью диаметром не менее 30 мм.

Если оценка риска определяет, что более низкое значение является приемлемым, то следует использовать усилие 45 Н, приложенное на площади 625 мм2.

После испытания NIS-E должен обеспечивать базовую безопасность и основные характеристики по эксплуатации.

Внутренние компоненты не должны подвергаться испытанию на давление.

- Программируемый NIS-E

Требования, указанные в IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (раздел 14), должны выполняться в том случае, если NIS-E включает программируемое программное обеспечение.

Приложение А

(информационное)

Определение критериев прохождения/непрохождения невосприимчивости

A.1 Общее

Это приложение предоставляет рекомендации и примеры, которые помогут в определении конкретных, подробных критериев прохождения/непрохождения невосприимчивости.

A.2 Принципы определения критериев прохождения/непрохождения невосприимчивости

A.2.1 Общее

Определите конкретные аппаратные, программные и программно-аппаратные функции, которые должны быть проверены во время испытаний на невосприимчивость. Идентификация должна быть произведена на основе одного или нескольких источников, включая анализ рисков. Отклик этих функций должен быть мониторингом с достаточной точностью и разрешением до, во время и после испытаний на невосприимчивость.

Критерии прохождения/непрохождения невосприимчивости должны быть указаны с использованием количественных значений, когда это возможно. Примером отправной точки для количественного определения критериев прохождения/непрохождения может служить спецификация точности в инструкциях по использованию.

Выбор критериев прохождения/непрохождения должен включать в себя консультации с клиницистами, чья опытность и область экспертизы включают использование конкретного не медицинского электрического оборудования или не медицинской электрической системы.

A.2.2 Критерии прохождения/непрохождения невосприимчивости для не медицинского электрического оборудования, используемого с NIS-E

NIS-E, который включает в себя не медицинское электрическое оборудование, требует определения, необходимы ли дополнительные тесты на иммунитет и критерии прохождения/непрохождения (например, система зарядки батареи ITE).

A.2.3 Определение критериев прохождения/непрохождения невосприимчивости

Функции, которые должны быть протестированы, и конкретные, подробные критерии прохождения/непрохождения невосприимчивости, должны быть определены на основе одного или нескольких источников. Это включает в себя идентификацию:

- рисков;

- функций, которые должны быть протестированы на иммунитет для проверки отсутствия неприемлемого риска;

- критериев, на основе которых будет принято решение о прохождении/непрохождении;

- режимов работы;

- характеристик симулированных физиологических сигналов пациента;

- спецификацию мест намеченного использования;

- характеристики тестирования, определенные по усмотрению производителя.

Критерии прохождения/непрохождения невосприимчивости могут указывать на допустимые деградации, которые принимаются, поскольку они не приводят к недопустимому риску или деградация не связана с основной производительностью.

A.3 Примеры критериев прохождения/непрохождения невосприимчивости

A.3.1 Общие примеры

Ниже представлены примеры, которые могут использоваться для разработки критериев прохождения/непрохождения. Для NIS-E с несколькими функциями критерии прохождения/непрохождения должны применяться к каждой функции, параметру и каналу.

Примеры сбоев в испытаниях:

- неисправность;

- неработоспособность, когда требуется работа;

- нежелательная работа, когда работа не требуется;

- отклонение от нормальной работы, которое создает недопустимый риск для пациента или оператора;

- отказ компонента;

- изменение программируемых параметров;

- сброс на заводские установки (производителя);

- изменение режима работы;

- ложное срабатывание сигнала тревоги;

- ложное отсутствие сигнала тревоги;

- прекращение или прерывание любой намеченной операции, даже если сопровождается сигналом тревоги;

- инициирование любой ненамеченной операции, включая непреднамеренное или неконтролируемое движение, даже если сопровождается сигналом тревоги.

- ошибка отображаемого числового значения, достаточно большая, чтобы повлиять на диагностику или лечение;

- шум на волнах, где шум может помешать диагностике, лечению или мониторингу;

- артефакт или искажение на изображении, где артефакт может помешать диагностике, лечению или мониторингу.

Примеры производительности во время и после применения испытательного воздействия, необходимого для прохождения теста:

- функции, связанные с безопасностью, выполняются, как задумано;

- ложное срабатывание сигналов тревоги, режимов «безопасное отключение» и аналогичных функций не происходит.

Примечание – Это может потребовать двойного проведения теста – один раз, чтобы убедиться, что функции проходят, как ожидается, и еще один раз, чтобы убедиться, что они не срабатывают ложно.

Примеры приемлемой деградации:

- NIS-E отображает дозу с ошибкой, но в размере, который не имеет клинического значения;

- оказывается влияние на несущественную функцию NIS-E;

- ошибка, очевидная для непрофессионала, может быть допустимой, если она не влияет на безопасность, включая основные характеристики работы.

Приложение B

(информационное)

Обоснование для использования напряжения 240 В при тестирования некоторых требований

Несколько требований и испытаний этого документа связаны с возможностью того, что непреднамеренное напряжение, исходящее из внешнего источника, может быть подключено к пациенту или к определенным частям NIS-E.

Поскольку фактическая величина такого напряжения неизвестна, оно должно рассматриваться как наивысшее номинальное напряжение сети или, для оборудования с полифазным питанием, напряжение между фазой и нейтралью.

Эти значения отражают разумное предположение о наихудшем случае, что фактическое непреднамеренное внешнее напряжение равно напряжению сети в месте использования медицинского электрооборудования, и что медицинское электрооборудование маловероятно будет использоваться в месте, где напряжение сети выше, чем его наивысшее номинальное напряжение. Это обоснование также применимо к NIS-E типа X.

Библиография

[1] ISO 3534-1:2006 Statistics – Vocabulary and symbols – Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории вероятностей).

[2] ISO 11608-2:2020 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 2: Double-ended needles (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 2. Двусторонние иглы шприц-ручки).

[3] ISO 11608-3:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 3: NIS containers and integrated fluid paths (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и интегрированные пути прохождения жидкости).

[4] ISO 11608-5:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 5: Automated functions (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 5. Автоматизированные функции).

[5] ISO 11608-6:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 6: On-body delivery systems (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 6. Нательная система подачи).

[6] ISO 11608-7:2016 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 7: Accessibility for persons with visual impairment (Системы для инъекций с помощью иглы, используемые в медицине. Требования и методы испытаний. Часть 7. Доступность для людей с нарушениями зрения).

[7] IEC 60112:2020 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения контрольного и сравнительного индексов трекингостойкости).

[8] IEC 60601-1-6:2020 Medical electrical equipment – Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Usability (Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная пригодность).

[9] IEC 60601-1-8:2006 Medical electrical equipment – Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems (Изделия медицинские электрические. Часть 1-8. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Общие требования, испытания и руководящие указания по применению систем сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских электрических систем).

[10] IEC 60664-1:2020 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания).

[11] IEC 62368-1:2023 Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements (Аудио-, видеоаппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи. Часть 1. Требования безопасности).

[12] ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering – Software life cycle processes (Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств).

[13] ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering – System life cycle processes (Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла системы).

[14] ISO 7637-2:2011 Road vehicles – Electrical disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only (Транспорт дорожный. Электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием. Часть 2. Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания).

[15] CISPR 25:2021 Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers (Транспортные средства, лодки и двигатели внутреннего сгорания. Характеристики радиопомех. Пределы и методы измерения защиты бортовых приемников).

[16] CISPR 16-2-3:2016 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated disturbance measurements (Технические условия на аппаратуру и методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Часть 2-3: Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблицах В.А.1–В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| CISPR 11:2015 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement (Промышленное, научное и медицинское оборудование. Характеристики радиочастотных помех. Пределы и методы измерения) | IDT | ГОСТ CISPR 11–2017 Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний |
| IEC 60950-1:2013 Information technology equipment – Safety – Part 1:General requirements (Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования) | IDT | ГОСТ IEC 60950-1–2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования |
| ISO 14971:2019 Medical devices – Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям) | IDT | ГОСТ ISО 14971–2021 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям |
| IEC 62304:2006 Medical device software – Software life cycle processes (Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла) | IDT | ГОСТ IEC 62304–2022 Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла |
| IEC 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current (≤ 16) A per phase and not subject to conditional connection (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий) | IDT | ГОСТ IEC 61000-3-3–2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий |

Продолжение таблицы В.А.1

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 61000-4-4:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) | IDT | ГОСТ IEC 61000-4-4– 2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам) |
| IEC 61000-4-5:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения) | IDT | ГОСТ IEC 61000-4-5–2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения |
| IEC 61000-4-39:2017 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-39: Testing and measurement techniques – Radiated fields in close proximity – Immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-39. Методы испытаний и измерений. Излучаемые поля в непосредственной близости. Испытание на помехоустойчивость) | IDT | ГОСТ IEC 61000-4-39–2019 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-39. Методы испытаний и измерений. Излучаемые поля в непосредственной близости. Испытание на помехоустойчивость |
| IEC 60085:2007 Electrical insulation – Thermal evaluation and designation (Электрическая изоляция. Классификация по термическим свойствам) | IDT | СТ РК IEC 60085–2017 Электрическая изоляция. Классификация и обозначение по термическим свойствам |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| CISPR 32:2015 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements (Электромагнитная совместимость мультимедийного оборудования. Требования к излучению) | CISPR 32:2012 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements (Электромагнитная совместимость мультимедийного оборудования. Требования к излучению) | IDT | ГОСТ CISPR 32–2015 Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии |
| IEC 60068-2-64:2008 Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration, broadband random and guidance (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-64. Испытания. Испытание Fh. Случайные колебания в широком диапазоне и руководство) | IEC 60068-2-64:1993 Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration, broadband random and guidance (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-64. Испытания. Испытание Fh. Случайные колебания в широком диапазоне и руководство) | IDT | ГОСТ 30630.1.9–2002 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие случайной широкополосной вибрации с использованием цифровой системы управления испытаниями |
| IEC 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)) | IEC 60529:2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)) | IDT | СТ РК IEC 60529–2012 «Степени защиты, обеспечиваемые корпусами» |

Продолжение таблицы В.А.2

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61000-4-3:2020 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю) | IEC 61000-4-3:2010 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю) | IDT | ГОСТ IEC 61000-4-3–2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю |
| IEC 61000-4-6:2023 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями) | IEC 61000-4-6:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями) | IDT | ГОСТ IEC 61000-4-6–2022 Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: игольчатые инъекционные системы, инъекция с помощью игл, электронная система инъекций с помощью иглы NIS-E

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: игольчатые инъекционные системы, инъекция с помощью игл, электронная система инъекций с помощью иглы NIS-E

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ерсiнова |

1) IEC 60601-1-11:ed.2.1 Copyright © 2020 IEC Geneva, Switzerland. www .iec .ch.

2) IEC 60601-1: ed.3.2 Copyright © 2020 IEC Geneva, Switzerland. www .iec .ch.

1) IEC 60601-1: ed.3.2 Copyright © 2020 IEC Geneva, Switzerland. www .iec .ch.

1) IEC 60601-1: ed.3.2 Copyright © 2020 IEC Geneva, Switzerland. www .iec .ch.

1) IEC 60601-1: ed.3.2 Copyright © 2020 IEC Geneva, Switzerland. www.iec.ch.