Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воды

ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЛЬФАТОВ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________ 2020 года № _____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воды

ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЛЬФАТОВ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает турбидиметрический метод определения массовой концентрации сульфатов в поверхностных, подземных и сточных водах.

Диапазон измерений массовой концентрации сульфатов от 5 до 2500 мг/дм3.

Настоящий стандарт применяется в сфере распространения государственного метрологического контроля. Результаты измерений используются при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб

СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 Вода питьевая. Отбор проб

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4108-72 Барий хлорид 2-водный. Технические условия

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 26169-84 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Нормы коэффициентов комбинационных составляющих биполярных мощных высокочастотных линейных транзисторов

ГОСТ 29228-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и СТ РК 2.1.

Проект, 1 редакция

4 Показатели качества методики

Показатели прецизионности, правильности, точности метода приняты равными значениями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

| Диапазон измерений массовой концентрации сульфатов, мг/дм3 | Относительное СКО повторяемости σr, отн. ед. | Относительное СКО воспроизводимости, σR, (при n=2) отн. ед. | Доверительные границы относительной систематической погрешности при Р=0,95 ±δс, отн.ед. | Доверительные границы относительной погрешности при Р=0,95 ±δ*, n=2, отн.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от 5 до 2500 вкл | 0,026 | 0,028 | 0,033 | 0,065 |
| * - соответствует расширенной неопределенности результата измерения при коэффициенте охвата k=2 и доверительной вероятности 0,95 |  |  |  |  |

5 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы

5.1 Средства измерений

5.1.1 Колориметр фотоэлектрический или спектрофотометр любого типа с относительной погрешностью измерения коэффициента пропускания ±1 %.

5.1.2 Весы лабораторные с пределом допускаемой погрешности не более 0,0005 г при НПВ = 200 г.

5.1.3 Колбы мерные 1-25-2, 1-50-2, 1-100-2, 1-500-2, 1-1000-2 по ГОСТ 1770.

5.1.4 Пипетки градуированные 1(2)-2-2-1, 1(2)-2-2-2, 1(2)-2-2-5, 1(2)-2-2-10, 1(2)-2-2-25 по ГОСТ 29228.

5.1.5 Пипетки с одной отметкой 2-2-1, 2-2-2, 2-2-5, 2-2-10, 2-2-20 по ГОСТ 26169.

5.1.6 Цилиндры мерные вместимостью 1(3)-25-2, 1(3)-100-2 и 1(3)-500-2 см3 по ГОСТ 1770.

5.1.7 Аттестованные растворы, приготовленные в соответствии с приложением А.

5.1.8 Образцы для градуировки, приготовленные по 11.5.

5.1.9 Образцы для контроля: стандартный образец состава раствора сульфат-ионов (МСО, ГСО) с относительной погрешностью не более 1 %, аттестованные растворы по 5.1.7.

5.2 Вспомогательные устройства и материалы

5.2.1 Стаканы В(Н)-250-ТХС, В(Н)-1000-ТХС по ГОСТ 25336.

5.2.2 Воронки химические стеклянные по ГОСТ 25336.

5.2.3 Колба коническая термостойкая, вместимостью 500 см3

5.2.4 Плитка электрическая.

5.2.5 Груши резиновые

5.2.6 Палочка стеклянная.

5.2.7 Стеклянные емкости с притертой пробкой.

5.2.8 Фильтры бумажные «синяя лента».

5.2.9 Индикаторная бумага «Конго».

5.2.10 Измеритель влажности и температуры любого типа с пределом допускаемой основной абсолютной погрешности не более 2,0 % в диапазоне измерений влажности от 
2 % до 98 % и с пределом допускаемой основной абсолютной погрешности не более 1 0С в диапазоне измерений температуры от 0 0С до 40 0С.

Примечание – Допускается применять другие вспомогательные устройства и материалы с техническими характеристиками аналогичными указанным выше.

5.3 Реактивы и растворы

5.3.1 Желатин по ГОСТ 11293, пищевой, раствор с массовой долей 0,3 %.

5.3.2 Барий хлорид 2-водный по ГОСТ 4108, ч.д.а, раствор с массовой долей 2 %.

5.3.3 Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч., разбавленная 1:4, раствор молярной концентрации 0,5 моль/дм3.

5.3.4 Спирт этиловый.

5.3.5 Вода дистиллированная с удельной электропроводностью не более 5×10-4 См/м.

Примечание – Допускается применение реактивов той же или более высокой квалификации. Применение реактивов после истечения срока годности допускается после проверки, произведенной в соответствии с действующими документами по стандартизации.

6 Метод измерений

6.1 Метод основан на способности сульфат-ионов образовывать с хлористым барием в кислой среде водную суспензию. Для стабилизации образующейся суспензии в реакционную смесь вводят раствор желатины, а для понижения растворимости – этиловый спирт. Интенсивность помутнения суспензии, содержащей сульфат-ионы измеряют на фотоколориметре или спектрофотометре.

6.2 Определению сульфатов мешают взвешенные и опалесцирующие вещества, а также гидрокарбонаты, карбонаты, фосфаты и кремнекислота. Мешающее влияние взвешенных веществ устраняется предварительным фильтрованием пробы. Для удаления влияния гидрокарбонатов и карбонатов пробу следует предварительно нейтрализовать раствором соляной кислоты. Фосфаты и кремнекислота мешают определению сульфатов при их содержании в воде более 200 мг/дм3.

7 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При работе в лаборатории необходимо знать и выполнять требования действующих в лаборатории инструкций по безопасности и охране труда и пожарной безопасности.

8 Требования к квалификации персонала

8.1 К отбору проб допускаются пробоотборщики, имеющие квалификационный разряд не ниже третьего, ознакомленные и прошедшие проверку знаний инструкций по отбору проб, действующих на предприятии.

8.2 К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лаборанты химического анализа, имеющие квалификационный разряд не ниже четвертого, ознакомленные и прошедшие проверку знаний по настоящему стандарту.

9 Отбор проб

9.1 При отборе проб соблюдаются общие требования по СТ РК ГОСТ Р 51592, 
СТ РК ГОСТ Р 51593.

9.2 Объем отобранной пробы должен  быть не менее 200 см3.

9.3 Отобранные пробы доставляют к месту анализа в полиэтиленовой (полипропиленовой) или стеклянной посуде. Срок хранения отобранных проб не более 7 суток.

10 Условия измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

Температура окружающего воздуха 					(20±5) 0С;

Относительная влажность воздуха 						не более 80 %.

11 Подготовка к выполнению измерений

11.1 Подготовка посуды

Всю стеклянную посуду, используемую для хранения и анализа, тщательно моют горячей водопроводной водой, промывают раствором соляной кислоты, разбавленной 1:4, ополаскивают водопроводной, а затем не менее трех раз дистиллированной водой по 5.3.5 (далее - вода).

11.2 Приготовление раствора соляной кислоты, раствор 1:4

Один объем соляной кислоты смешивают с четырьмя объемами воды в термостойком стакане вместимостью 1000 см3. Срок годности раствора – 1 год.

11.3 Приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,5 моль/дм3

В мерную колбу вместимостью 500 см3 помещают 21 см3 концентрированной соляной кислоты и доводят объем раствора до метки водой. Срок годности раствора – 1 год.

11.4 Приготовление стабилизирующего раствора желатины с массовой долей 0,3 %

Навеску желатина массой 0,3 г помещают в стакан вместимостью 250 см3, и медленно помешивая стеклянной палочкой, растворяют в 100 см3 горячей воды (60 0С – 
70 0С). Раствор охлаждают до комнатной температуры, добавляют 2,0 г хлорида бария и нейтрализуют раствором соляной кислотой молярной концентрации 0,5 моль/дм3 до рН от 3,0 до 5,2. Контроль рН ведут с помощью индикаторной бумаги «Конго». Раствор применяют свежеприготовленным.

11.5 Приготовление образцов для градуировки

11.5.1 Подготовка образцов для градуировочной шкалы от 2 до 22 мг/дм3.

В ряд мерных колб вместимостью 50 см3 помещают 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 см3 аттестованного раствора АР2, что соответствует 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мг/дм3 сульфатов и 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 см3 аттестованного раствора АР3, что соответствует 10,0; 14,0; 18,0; 22,0 мг/дм3 сульфатов.

11.5.2 Подготовка образцов для градуировочной шкалы от 10 до 40 мг/дм3.

В ряд мерных колб вместимостью 100 см3 помещают 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 см3 аттестованного раствора АР1, что соответствует 10,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50 мг/дм3 сульфатов.

11.5.3 Приготовление градуировочной шкалы

В ряд мерных колб, подготовленных по 11.5.1 или 11.5.2, с помощью пипетки добавляют воду до объема ~ (35-40) см3, 4 см3 раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,5 моль/дм3 и медленно при помешивании, добавляют 4 см3 стабилизирующего раствора желатина, приготовленного по 11.4. Объем раствора в колбах доводят до метки водой и тщательно перемешивают.

11.6 Построение градуировочного графика

Оптическую плотность образцов для градуировки измеряют через 10 минут на фотоколориметре при длине волны 400 нм, в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 или 30 мм. В качестве раствора сравнения используют «нулевой раствор», приготовленный по 11.7.

По результатам измерений оптической плотности строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс – массовую концентрацию сульфатов в образцах, (С, мг/дм3), по оси ординат – среднее значение оптической плотности.

Периодичность построения градуировочного графика – с каждой серией проб.

11.7 Приготовление «нулевого раствора»

Доводят дистиллированной водой до объема ~ (35-40) см3, 4 см3 раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,5 моль/дм3 и медленно при помешивании, добавляют 4 см3 стабилизирующего раствора желатина, приготовленного по 11.4. Объем раствора в колбах доводят до метки водой и тщательно перемешивают.

12 Выполнение измерений

12.1 Подготовка проб поверхностных, подземных и сточных вод

Пробы поверхностных, подземных и сточных вод тщательно перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр «синяя лента», промытый дистиллированной водой в стакан вместимостью 250 см3.

12.2 От фильтрата, полученного по 9.1, или пробы питьевой воды отбирают аликвоту от 1 до 20 см3 (V1) и помещают в мерную колбу вместимостью 50 см3 (при массовой концентрации сульфатов в пробе не более 1000 мг/дм3) или 100 см3 (при массовой концентрации сульфатов в пробе свыше 1000 мг/дм3). Стенки колбы обмывают водой и добавляют от 1 до 2 кусочков индикаторной бумаги «Конго». Раствор нейтрализуют соляной кислотой молярной концентрацией 0,5 моль/дм3 до изменения окраски индикаторной бумаги от сине-фиолетовой до бурого.

К нейтрализованному раствору приливают дистиллированной воды до объема ~ (35-40) см3, добавляют 4 см3 раствора соляной кислоты молярной концентрации 0,5 моль/дм3 и медленно при помешивании, добавляют 4 см3 раствора желатина, приготовленного 11.4. Объем раствора в колбе доводят до метки водой и тщательно перемешивают.

12.3 Проведение измерений проб

Оптическую плотность растворов измеряют через 10 минут на фотоколориметре при длине волны 400 нм, в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 или 30 мм. В качестве раствора сравнения используют «нулевой раствор», приготовленный по 11.7.

Примечание – Если анализируемая вода окрашена или опалесцирует (опалесценция или слабая муть может появиться при подкислении пробы), то такие типы вод допускается использовать в качестве раствора сравнения – «нулевого раствора», без добавления к анализируемой пробе стабилизирующего раствора желатина.

13 Вычисление результатов измерений

13.1 Массовую концентрацию сульфатов в анализируемом растворе (Х, мг/дм3) вычисляют по формуле (1):

(1)

где С – массовая концентрация сульфатов в анализируемом растворе пробы, найденная по градуировочному графику, мг/дм3;

V – объем колбы, равный 50 или 100 см3;

V1 – аликвотная часть анализируемого раствора, отобранная для фотометрирования, см3;

K – коэффициент разбавления пробы, если пробу не разбавляли, то К=1.

13.2 За окончательный результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений , удовлетворяющих условию (2):

(2)

где Х1, Х2 – результаты параллельных определений массовой концентрации сульфатов, мг/дм3;

r – значение предела повторяемости при Р=0,95 (см.таблицу 2), отн.ед.

13.3 При превышении условия (2) проводят дополнительно два параллельных определения. За результат измерения принимают среднее арифметическое значение результатов четырех параллельных определений , удовлетворяющих критерию (3):

(3)

где Xmax, Xmin – максимальный и минимальный результат параллельных определений массовой концентрации сульфатов, мг/дм3;

Q(P,n) – коэффициент равный 3,63, при доверительной вероятности Р=0,95 и при числе параллельных определений n=4;

относительное СКО повторяемости, значение которого приведено в таблице 1, отн.ед.

13.4 Если критерий (3) не выполняется, то за результат измерения принимают медиану четырех результатов измерений: отбрасывают максимальный и минимальный результаты и по двум оставшимся результатам вычисляют среднее арифметическое значение.

13.5 Если при измерении серии проб не выполняется критерии (2) и (3) более двух раз, то выясняют причины, приведшие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

14 Контроль качества результатов  измерений

14.1 Контроль воспроизводимости проводят по разности двух результатов измерений массовой концентрации сульфатов в рабочей пробе , полученных в условиях воспроизводимости (разное время, разные наборы мерной посуды, разные средства измерений, разные лаборанты).

Решение об удовлетворительной воспроизводимости принимают при выполнении условия (4):

(4)

где CD0,95 – критическая разность (при Р=0,95) значения которой приведены в таблице 2, отн. ед.;

- среднеарифметическое значение двух результатов измерений, вычисленное по формуле (5):

(5)

Значения критической разности вычисляют в зависимости от способа получения результатов измерений  и от количества результатов параллельных определений (n1 и n2), использованных для расчета результатов измерений:

- если оба результата измерений  получены как среднее арифметическое значение результатов параллельных определений, то значения критической разности выбирают из таблицы 2, причем, когда, n1=n2=n=2, критическая разность является пределом воспроизводимости R.

- если один из результатов измерений  или  получен как медиана четырех параллельных определений, то расчет значения критической разности следует проводить в соответствии с СТ РК 2.358-2015.

14.1.1 При выполнении условия (9) оба результата анализа считают приемлемыми и принимают решение об удовлетворительной воспроизводимости.

14.1.2 При невыполнении условия (9) эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

14.1.3 Если оба результата измерений  получены как среднее арифметическое значение или медиана результатов четырех параллельных определений, выясняют причины ухудшения повторяемости и устраняют их.

Таблица 2 – Пределы повторяемости и критическая разность

| Диапазон измерений массовой концентрации сульфатов, мг/дм3 | Предел повторяемости (при n=2 и Р=0,95), r, отн.ед. | Критическая разность CD0,95, (при Р=0,95), отн.ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при n1=n2=n=2, R |  |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

УДК							МКС

Ключевые слова: качество воды; турбидиметрический метод; сульфаты; поверхностные, подземные, сточные воды

УДК							МКС

слова: качество воды; турбидиметрический метод; сульфаты; поверхностные, подземные, сточные воды

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»	Д. Шарипов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»	А.Есенкулов

Эксперт 1 категории

# Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр» 	Б.Убиштаева