Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ ШПРИЦ-РУЧЕК

Часть 2

Пробки поршня шприц-ручек медицинского назначения

СТ РК ISO 13926-2–20__

(ISO 13926-2:2017 Pen systems – Part 2: Plunger stoppers for pen-injectors for medical use, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13926-2:2017 Pen systems – Part 2: Plunger stoppers for pen-injectors for medical use (Системы шприц-ручек. Часть 2. Пробки поршня шприц-ручек медицинского назначения)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Трансфузионное, инфузионное и инъекционное оборудование медицинского и фармацевтического назначения»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Классификация	2

5	Формы и размеры	2

6	Обозначение	3

7	Материал	3

8	Требования	4

8.1	Общие	4

8.2	Физические требования	4

8.3	Требования к химическим веществам	4

8.4	Биологические требования	4

9	Маркировка	4

Приложение А (обязательное) Испытание и герметичность	5

Библиография	7

Приложение В.A (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	8

.

Введение

Компоненты первичной упаковки, изготовленные из эластомерных материалов, являются неотъемлемой частью лекарственных средств, и, таким образом, к производству данных компонентов применяются принципы действующей Надлежащей Производственной Практики (НПП).

Принципы НПП описаны в стандарте ISO 15378 или Надлежащей Производственной Практике (НПП), опубликованной Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ ШПРИЦ-РУЧЕК

Часть 2

Пробки поршня шприц-ручек медицинского назначения

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и определяет конструкцию, материалы, эксплуатационные характеристики и методы испытаний, а также дает рекомендации по форме и размерам поршня для шприц-ручек медицинского назначения.

Примечание – Эффективность, чистота, стабильность и безопасность лекарственного средства во время его изготовления и хранения могут сильно повлиять на его природу и эффективность при первичной упаковке.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3302-1:2014 Rubber – Tolerances for products – Part 1: Dimensional tolerances (Каучук и резина. Допуски на изделия. Часть 1. Допуски на размеры).

ISO 48-4:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness – Part 4: Indentation hardness by durometer method (Shore hardness) (Резина и термопласты. Определение твердости. Часть 4. Метод вдавливания с применением дюрометра (твердость по Шору).

ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения. Часть 1. Экстрагируемые вещества в водных автоклавах).

ISO 8871-4:2006 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 4: Biological requirements and test methods (Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения. Часть 4. Биологические требования и методы исследования).

ISO 11608-3:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 3: Finished containers (Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и встроенные жидкостные каналы).

ISO 13926-1:2018 Pen systems – Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use (Системы шприц-ручек. Часть 1. Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения)

ISO 13926-3:2019 Pen systems – Part 3: Seals for pen-injectors for medical use (Системы шприц-ручек. Часть 3. Уплотнения для шприц-ручек медицинского назначения)

_______________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Термины и определения

В настоящем стандарте термины и определения не приведены.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp;

- электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

- Классификация

Пробки поршня должны быть классифицированы следующим образом:

- Тип A1: пробки поршня с ребрами;

- Тип A2: пробки поршня без ребер;

- Тип A3: пробки поршня с ребрами и куполом.

- Формы и размеры

5.1 Формы и размеры пробки поршня, показанные на рисунке 1, приведены в таблице 1

Размер d1 должен быть указан с использованием выбранных цилиндров в соответствии со стандартом ISO 13926-1 и выбранного уплотнительного кольца согласно стандарту            ISO 13926-3. Система может быть валидирована в соответствии с описанием в стандарте       ISO 11608-3.

Размеры, относящиеся к диаметрам пробки поршня d1, d2 и d3, являются информативными.

Размеры в миллиметрах

- Тип А1				b) Тип А2				b) Тип А3

Условные обозначения:

d1, d2, d3 – диаметр пробки поршня;

h – высота пробки поршня;

___________

а высота должна быть согласована между производителем и заказчиком.

Рисунок 1 – Форма и размеры пробок поршней для шприц-ручек медицинского назначения

Таблица 1 – Типичные примеры размеров пробок поршней для шприц-ручек медицинского назначения

Размеры в миллиметрах

| Номинальный внутренний диаметр стеклянного цилиндраа | Диаметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 мин. | d3 мин. | d2 макс. |
| 6,85 | 7,10 | 7,00 | 6,60 |
| 8,65 | 8,90 | 8,80 | 8,40 |
| 9,25 | 9,50 | 9,40 | 9,00 |
| 9,65 | 9,90 | 9,80 | 9,40 |
| ______________ a Значения в соответствии с ISO 13926-1. |  |  |  |

Высота должна быть согласована между изготовителем и пользователем.

Соответсвующие стеклянные цилиндры рекомендованы в ISO 13926-1, а соответствующие уплотняющие кольца в ISO 13926-3.

Совместимость компонентов стеклянного корпуса, употнительного кольца и пробоки поршня должна быть тщательно проверена, как описано в стандарте ISO 11608-3.

5.2 Во избежание прилипания пробок поршней друг к другу должны быть предусмотрены прокладки. Высота прокладок не должна превышать 0,3 мм.

Форма прокладок должна быть согласована между изготовителем и сборщиком устройств.

5.3 Если не указано иное, общие допуски по размерам должны соответствовать стандарту ISO 3302-1.

- Обозначение

Пробки поршней могут быть обозначены в соответствии с их типом (см. разделе 4 и рисунок 1). Обозначение должно быть выражено словом «поршень», за которым следует ссылка на настоящий документ, за которым следует внутренний диаметр стеклянного цилиндра d2, за которым следует буква типа.

Пример – Обозначения поршня типа А1, соответствующей требованиям настоящего стандарта для стеклянного цилиндра с внутренним диаметром 6,85 мм:

Поршень СТ РК ISO 13926-2 – 6,85-A1

- Материал

Пробки поршней должны быть изготовлены из эластомерного состава, первоначально протестированного и одобренного конечным пользователем. Изготовитель пробок поршней должен обеспечить соответствие каждой поставки типовому образцу и соответствие ранее согласованным функциональным и дополнительным требованиям.

Элостоимерный материал должен выдерживать два цикла при стерилизации насыщенным паром при температуре (121 ± 2) °C в течение 30 мин без ухудшения его функциональных свойств в условиях нормального использования. В случае других методов стерилизации, например при облучении необходимо оценить пригодность материала.

- Требования

Общие

Требования, указанные в 8.2-8.4, представляют собой минимальные требования, которые относятся к состоянию эластомерных пробок поршней при получении пользователем.

Физические требования

8.2.1 Твердость

Твердость, согласованная между изготовителем и пользователем, не должна отличаться от номинального значения более чем на ± 5 по Шору при испытании в соответствии со стандартом ISO 48-4 на специальном испытательном образце. В качестве альтернативы твердость можно проверить пробки поршней в соответствии со стандартом ISO 48. При испытании в соответствии со стандартом ISO 48 микротвердость не должна отличаться более чем на ± 5 IRHD (степень твердости резины по международной шкале) от типового образца.

Изготовитель должен предоставить подходящий образец для испытаний по запросу.

8.2.2 Отсутствие утечек

При испытании шприца в соответствии с методом, приведенным в приложении А, в поршне не должно быть утечек.

8.2.3 Стимулирующие и поддерживающие силы

На стимулирующие и поддерживающие силы влияют все компоненты системы шприца и параметры процесса, например силиконизация. Тестирование комплектных систем описано в стандарте ISO 11608-3. Результаты зависят от конфигурации и предварительной обработки (сухость, вид жидкости, время хранения и т.д.).

8.2.4 Устойчивость к старению

Максимальное время между датой изготовления и фармацевтическим применением должно быть согласовано между производителем пробки поршней и пользователем.

Пробки поршней должны сохранять свои эксплуатационные характеристики в течение всего срока годности лекарственного средства, которое проверяется пользователем в рамках испытания на стабильность.

Примечание – Срок годности зависит от условий хранения и обращения. Руководство по хранению вулканизированной резины приведено в стандарте ISO 2230.

Требования к химическим веществам

Должны применяться требования стандарта ISO 8871-1.

Биологические требования

Должны применяться требования стандарта ISO 8871-4

- Маркировка

Пробки поршней, соответствующие требованиям настоящего стандарта, могут быть маркированы обозначением, приведенным в разделе 6.

Приложение А

(обязательное)

Испытание на герметичность

А.1 Принцип

Шприцы-ручки, заполненные водой, готовятся с использованием пробок поршней, подлежащих испытанию. С помощью подходящего устройства к уплотнителю пробки поршня прикладывается сила в течение определенного промежутка времени. Любая наблюдаемая утечка регистрируется.

Испытание на герметичность пробок поршней и уплотнительных колец                                        (см. ISO 13926-3) можно комбинировать.

А.2 Устройство

А.2.1 Цилиндры шприца с внутренней поверхностью, обработанной силиконом в соответствии со стандартом ISO 13926-1.

А.2.2 Уплотнительные кольца в соответствии со стандартом ISO 13926-3.

А.2.3 Поршни в соответствии со настоящим стандартом.

А.2.4 Подходящее оборудование для приготовления шприцей, заполненных водой.

А.2.5 Упор шприца, как указано в стандарте ISO 11608-3.

А.2.6 Устройство, способное прикладывать силу, рассчитанную в соответствии с A.3.2.

А.3 Процедура

А.3.1 Взять 10 шприцов и заполнить их водой практически без доступа воздуха, используя пробки поршня.

Воду можно заменить окрашенным раствором, чтобы улучшить видимость утечки.

А.3.2 Поместить первый цилиндр, установленный в упоре (A.2.5), в устройство для нагнетания давления (A.2.6) и приложите силу F, рассчитанную в соответствии с формулой A.1, в течение 1 минуты.

F=0,64Nmm2+d2					(A1)

где F – сила, которая должна быть приложена в ньютонах (N);

d – внутренний диаметр стеклянного цилиндра в миллиметрах (мм) в соответствии со стандартом ISO 13926-1 (в стандарте ISO 13926-1 внутренний диаметр стеклянного цилиндра обозначается как d2);

0.64 – поправочный коэффициентом в ньютонах/квадратных миллиметрах (Н/мм2).

Проверить, нет ли утечки в пробке поршня.

Меры предосторожности – Для защиты проверяющего должны быть приняты надлежащие меры безопасности.

А.3.3 Повторить операцию, описанную в A.3.2, с оставшимися цилиндрами.

А.4 Процедура

Сообщить о количестве утечек, наблюдаемых в пробке поршня.

Сообщить, были ли объединены испытания пробок поршней и уплотнительных колец (см. ISO 13926-3).

Библиография

[1] ISO 48 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD) (Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости (от 10 до 100 IRНD)

[2] ISO 2230 Rubber products – Guidelines for storage (Изделия резиновые. Руководство по хранению)

[3] ISO 15378 Primary packaging materials for medicinal products – Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (Первичные упаковочные материалы для лекарственных средств. Частные требования по применению ИСО 9001:2015 с учетом надлежащей производственной практики (GMP)

[4] EC Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products, III/2244/87, rev. 3 – January 1998 as amended (Руководство ЕС по надлежащей производственной практике лекарственных средств, III/2244/87, ред. 3 января 1998 г.)

Приложение В.A

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.A.1.

Таблица В.A.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения. Часть 1. Экстрагируемые вещества в водных автоклавах). | IDT | СТ РК ISO 8871-1* Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения. Часть 1. Экстрагируемые вещества в водных автоклавах |
| ISO 8871-4:2006 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 4: Biological requirements and test methods (Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения. Часть 4. Биологические требования и методы исследования). | IDT | СТ РК ISO 8871-4* Эластомерные детали для парентеральных препаратов и устройств для фармацевтического применения. Часть 4. Биологические требования и методы исследования |
| ISO 11608-3:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 3: Finished containers (Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и встроенные жидкостные каналы). | IDT | СТ РК ISO 11608-3* Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и встроенные жидкостные каналы |
| ISO 13926-3:2019 Pen systems – Part 3: Seals for pen-injectors for medical use (Системы шприц-ручек. Часть 3. Уплотнения для шприц-ручек медицинского назначения) | IDT | СТ РК ISO 13926-3* Системы шприц-ручек. Часть 3. Уплотнения для шприц-ручек медицинского назначения |
| _________ * Подлежит публикации. |  |  |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: шприцы-ручки, резиновый поршень, укупорочные средства, пробки поршня, пробки поршня шприц-ручек медицинского назначения

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: шприцы-ручки, резиновый поршень, укупорочные средства, пробки поршня, пробки поршня шприц-ручек медицинского назначения

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |