Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Одноразовые кожные иглы

Часть 1

Постукивающие

СТ РК ISO 23958-1–20__

(ISO 23958-1:2022 Traditional Chinese medicine Dermal needles for single use – Part 1: Tapping-type, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 23958-1:2022 Traditional Chinese medicine Dermal needles for single use – Part 1: Tapping-type (Традиционная китайская медицина. Кожные иглы одноразового использования – Часть 1: Резьбонарезной тип)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 249 «Традиционная китайская медицина»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Структура и размеры дермальных игл постукивающего типа	3

4.1 Обозначение размера	3

4.2 Конструкция и размеры дермальной иглы постукивающего типа	3

5	Материалы	5

5.1 Общие положения	5

5.2 Корпус иглы	5

5.3 Ручка и ударная головка	6

6	Требования к производительности	6

6.1 Внешний вид и чистота	6

6.2 Прочность наконечников игл	6

6.3 Скорость соединения между ударной головкой и рукоятью дермальной иглы	6

6.4 Твердость корпуса иглы	6

6.5 Устойчивость к коррозии	6

6.6 Стерильность	6

7	Упаковка и идентификация	7

7.1 Первичная упаковка	7

7.2 Вторичная упаковка	7

8	Транспортировка и хранение	8

8.1 Транспортировка	8

8.2 Хранение	8

Библиография	9

Приложение В.А (информация) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	11

Введение

Дермальная игла – это устройство традиционной китайской медицины для стимуляции акупунктурных точек, меридианов или кожи путем постукивания или прокатывания. Она состоит из нескольких игл, которые эффективно стимулируют большую область кожи. Сила стимуляции дермальными иглами зависит от плотности игл, остроты их концов и длины корпуса, а также от много другого.

Дермальные иглы широко используются в Восточной и Юго-Восточной Азии, Америках, Европе и Океании.

В зависимости от различных режимов эксплуатации дермальные иглы одноразового использования могут быть разделены на два типа: постукивающего типа и роликового типа.

Настоящий стандарт касается дермальных игл постукивающего типа одноразового использования, в то время как ISO 23958-2 рассматривает дермальные иглы роликового типа.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Одноразовые кожные иглы

Часть 1

Постукивающие

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт определяет особые требования к базовой безопасности и основным эксплуатационным характеристикам дермальных игл постукивающего типа для одноразового использования. Настоящий стандарт относится к дермальным иглам постукивающего типа, которые обладают способностью проникать в кожу.

В нем указаны структура и размеры, материалы и эксплуатационные требования к внешнему виду и чистоте, коррозионной стойкости, стерильности, упаковке и идентификации, транспортировке и хранению дермальных игл постукивающего типа.

Настоящий стандарт не относится к дермальным иглам роликового типа, многоразовым дермальным иглам постукивающего типа или устройствам со съемными наконечниками.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 6507-1:2018 Metallic materials – Vickers hardness test – Part 1: Test method (Материалы металлические. Определение твердости по Виккерсу – Часть 1: Метод испытания).

ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия –  Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска).

ISO 10993-7:2008 Biological evaluation of medical devices – Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals (Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации).

ISO/TS 15223-1:2021 Medical devices – Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer – Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, применяемые для размещения информации, которая должна предоставляться изготовителем – Часть 1: Основные требования).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO/TS 15223-1:2021 Medical devices – Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer – Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, применяемые для размещения информации, которая должна предоставляться изготовителем – Часть 1: Основные требования).

- Термины и определения

Для целей данного документа применяются следующие термины и определения.

ISO и IEC поддерживают базы данных терминологии для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp;

- IEC Электропедия: доступна по адресу https://www.electropedia.org/

3.1 Дермальная игла (dermal needle): Устройство, состоящее из нескольких коротких игл, предназначенное для стимуляции меридиана или кожи.

3.2 Дермальная игла постукивающего типа (tapping-type dermal needle): Дермальная игла с ударной головкой.

Примечания

1 Ударная головка используется для удара по коже.

2 Иглы типа «цветущая слива» и семизвездочные иглы являются типичными иглами дермального типа с ударной головкой.

3.3 Дермальная игла роликового типа (roller-type dermal needle): Дермальная игла, состоящая из рукоятки и ролика с равномерно расположенными микроиглами.

3.4 Корпус иглы (needle body): Часть иглы от острия до ударной головки.

Примечание – См. рисунок 1.

3.5 Кончик иглы (needle tip): Острый конец корпуса дермальной иглы, предназначенный для проникновения в кожу.

3.6 Рукоять (handle): Часть, которая соединена с ударной головкой и может быть использована оператором для удержания и удара.

3.7 Ударная головка (tapping head): Многокластерная игла, установленная на ударной головке иглы дермального типа для постукивания по коже.

Примечание – Ударная головка имеет одну или две стороны, на которых размещены иглы. Эти два типа называются одноголовочными и двухголовочными дермальными иглами постукивающего типа.

3.8 Внешний круг (outer circle): Круг, соединяющий внешние иглы, установленные на ударной головке.

3.9 Головка для обширной стимуляции (extensive stimulation head): Сторона ударной головки, где иглы равномерно распределены по концентрическим кругам.

Примечание – См. рисунок 1.

3.10 Головка для интенсивной стимуляции (intensive stimulation head): Сторона ударной головки с кластером коротких игл.

Примечание – Данный тип игольчатого кластера расположен на противоположной стороне ударной головки для широкой стимуляции.

3.11 Первичная упаковка (primary package): Герметичная или закрытая система упаковки, образующая микробный барьер, напрямую закрывающая дермальную иглу с ударной головкой.

3.12 Вторичная упаковка (secondary package): Упаковка, содержащая одну или несколько первичных упаковок для распределения и хранения.

- Структура и размеры дермальных игл постукивающего типа

4.1 Обозначение размера

Размер корпуса иглы должен быть обозначен:

- номинальный диаметр корпуса иглы (или максимальный диаметр наконечника иглы), выраженный в миллиметрах;

- номинальная длина корпуса иглы, выраженная в миллиметрах.

Размер должен называться «назначенный метрический размер» и указываться как         а) × b).

Пример – 0,16 мм × 1,0 мм.

4.2 Конструкция и размеры дермальной иглы постукивающего типа

4.2.1 Конструкция дермальной иглы постукивающего типа:

- Дермальная игла постукивающего типа состоит из трех частей: корпуса иглы, ударной головки и рукояти;

- Дермальную иглу постукивающего типа можно разделить на одноголовочную иглу и двухголовочную иглу в зависимости от наличия головки для интенсивной стимуляции;

- В одноголовочных дермальных иглах, одна сторона ударной головки образована равномерно расположенными иглами по концентрическим окружностям;

- В двухголовочных дермальных иглах постукивающего типа одна сторона ударной головки образована равномерно расположенными иглами вдоль концентрических кругов, а другая сторона образована определенным количеством коротких игл, расположенных в кластерном порядке;

- Типичная конструкция дермальной иглы постукивающего типа показана на рисунке 1.

а) Одноголовочная дермальная игла постукивающего типа

b) Двухголовая дермальная игла постукивающего типа

с) Типичные структуры обширной стимулирующей головки (вид сверху)

Условные обозначения:

1 – Рукоятка;

2 – Кончик иглы;

3 – Корпус иглы;

4 – Ударная головка;

L – Длина рукоятки;

L₁ – Длина игл на головке для обширной стимуляции;

L₂ – Длина игл на головке для интенсивной стимуляции;

d – Диаметр корпуса иглы;

D₁ – Диаметр резьбонарезной головки;

D₂ – Диаметр расширенной стимулирующей головки;

D₃ – Расстояние внешнего круга от края головки для обширной стимуляции.

Рисунок 1 – Типичная конструкция дермальной иглы постукивающего типа

4.2.2 Размеры дермальной иглы постукивающего типа

Номинальный диаметр корпуса иглы, длину ее корпуса иглы и рукоятки следует измерить с помощью манометра, указанного в таблице 1.

Таблица 1 – Номинальные размеры дермальной иглы постукивающего типа

| Часть | Номинальные размеры, мм | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- |
| Длина рукоятки (L) | 120 ≤ L ≤ 250 | ± 5,0 |
| Длина игл на головке для обширной стимуляции (L₁) | 3,0 ≤ L1 ≤ 5,0 | ± 0,50 |
| Длина игл на головке для интенсивной стимуляции (L₂) | 3,0 ≤ L2 ≤ 4,0 | ± 0,50 |
| Диаметр корпуса иглы (d) | 0,35 ≤ d ≤ 0,80 | ± 0,02 |
| Диаметр резьбонарезной головки (D₁) | 8 ≤ D1 ≤ 15 | ± 0,50 |
| Диаметр расширенной стимулирующей головки (D₂) | 6 ≤ D2 ≤ 13 | ± 0,50 |
| Расстояние внешнего круга от края головки для обширной стимуляции (D₃) | D3 < 10 | ± 0,50 |

- Материалы

5.1 Общие положения

Биосовместимость корпуса иглы должна быть оценена и задокументирована в соответствии с руководящими указаниями и принципами, приведенными в стандарте

ISO 10993-1.

Соответствие подтверждается одним из следующих признаков:

- аналогия с опубликованными данными;

- выбор материалов, биосовместимость которых уже доказана клиническим применением в аналогичных областях применения;

- опыт использования аналогичного устройства, уже представленного на рынке, вместе с доказательствами прослеживаемости материалов, используемых в дермальной игле для постукивания;

- соответствие опубликованным процедурам биологической оценки:

- цитотоксичность;

- сенсибилизация;

- внутрикожная реактивность.

- остатки от стерилизации окисью этилена (если для стерилизации используется окись этилена).

Если материал корпуса иглы изменен и/или на поверхность иглы нанесено новое покрытие, и если существует риск того, что новый материал или покрытие могут вызвать неблагоприятные побочные эффекты для тканей человека, то тестирование должно проводиться в соответствии с серией ISO 10993.

5.2 Корпус иглы

Не существует единых правил,касающихся материалов для корпуса иглы. В настоящее время наиболее часто используемым материалом является аустенитная нержавеющая сталь X5CrNi18–9 или X7CrNi18–9, которые перечислены в ISO 15510.

5.3 Ручка и ударная головка

Ручка и ударная головка должны быть изготовлены из поликарбоната (ПК), сополимера акрилонитрил- бутадиен-стирола (АБС) или других материалов, обладающих аналогичной эластичностью, прочностью и биологической стабильностью.

- Требования к производительности

6.1 Внешний вид и чистота

6.1.1 Корпус иглы и кончик иглы

При осмотре с нормальным или скорректированным до нормального зрением:

- поверхность корпуса иглы должна быть чистой, блестящей, без посторонних включений, без шрамов или трещин;

- корпус иглы не должен быть разной длины, согнутым, перекошенным, перекрученным, ослабленным или втянутым.

6.1.2 Ручка

- При осмотре с нормальным зрением или с поправкой на нормальное зрение на ручке не должно быть царапин или трещин;

- Ручка должна быть прямой и гибкой.

6.2 Прочность наконечников игл

Необходимо положить кусочек мягкой резины на твердую поверхность, держите ручку так, чтобы кончик иглы головки для интенсивной стимуляции был направлен вниз, и 10 раз постучите иглой вниз на расстоянии от 10 до 15 см от мягкой резины, в результате чего кончик иглы не будет ни ослаблен, ни втянут.

6.3 Скорость соединения между ударной головкой и рукоятью дермальной иглы

Необходимо закрепить рукоять дермальной иглы лицевой стороной вверх и подвесьте груз весом 2 кг к ее ударной головке. Соединение между резьбонарезной головкой и ручкой должно быть устойчивым и не ослабевать.

6.4 Твердость корпуса иглы

Испытание на твердость должно проводиться в соответствии с требованиями стандарта ISO 6507-1 или другими эквивалентными методами. Корпус иглы должен иметь показатель твердости по Виккерсу не менее 350 HV0,2.

6.5 Устойчивость к коррозии

При испытании при 10-кратном увеличении на корпусе иглы не должно быть заметной ржавчины.

6.6 Стерильность

Дермальная игла постукивающего типа должна быть стерильной. Требования к валидации и рутинному контролю процесса стерилизации медицинских изделий приведены в стандартах ISO 11135, ISO 11137-1 и ISO 17665-1.

При использовании газообразного оксида этилена тестирование на наличие остатков оксида этилена должно соответствовать стандарту ISO 10993-7.

- Упаковка и идентификация

7.1 Первичная упаковка

7.1.1 Общие положения

Дермальная игла постукивающего типа должна быть запечатана в первичную упаковку. При осмотре с помощью обычного или скорректированого до нормального зрения, в первичной упаковке с дермальная иглой постукивающего типа не должно быть посторонних предметов.

7.1.2 Способ упаковки

Материал упаковки не должен оказывать вредного воздействия на содержимое. Материал и конструкция этой первичной упаковки должны быть такими, чтобы обеспечивать:

- поддержание стерильности содержимого в сухих, чистых и проветриваемых условиях хранения;

- минимальный риск загрязнения содержимого при извлечении из упаковки;

- надлежащая защита содержимого при обычном обращении, транспортировке и хранении;

- что после вскрытия упаковку нелегко запечатать повторно, и должно быть очевидно, что упаковка была вскрыта;

Первичная упаковка должна быть прозрачной с одной или нескольких сторон для подтверждения содержимого.

7.1.3 Идентификация

Символы, которые должны использоваться на этикетках медицинских изделий, маркировка и информация, которые должны быть указаны на упаковке, должны соответствовать стандарту ISO 15223-1.

На первичной упаковке должна быть нанесена маркировка, содержащая, по крайней мере, следующую информацию:

- название, товарный знак или логотип производителя и/или поставщика;

- название продукта;

- тип (например, количество игл, одноголовочная дермальная игла или двуглавая дермальная игла, размеры головки для интенсивной стимуляции);

- номер партии с префиксом «ПАРТИЯ» и/или дата изготовления;

- срок годности;

- способ стерилизации, слово «СТЕРИЛЬНЫЙ» или символ;

- слова «Для одноразового использования» или «Не использовать повторно» или символ.

7.2 Вторичная упаковка

7.2.1 Способ упаковки

- Одна или несколько первичных упаковок должны быть упакованы во вторичную упаковку;

- Вторичная упаковка должна быть достаточно прочной, чтобы защитить содержимое во время обработки, транспортировки хранения;

- Одна или несколько вторичных упаковок могут быть упакованы в упаковку для хранения или транспортировки, чтобы предотвратить повреждение от сильного давления, прямых солнечных лучей, дождя или снега.

7.2.2 Идентификация

Символы, использующиеся на этикетках медицинских изделий, маркировка и информация, которые должны быть указаны на упаковке, должны соответствовать стандарту ISO 15223-1.

Вторичная упаковка должна быть маркирована по крайней мере следующей информацией:

- Название, адрес и товарный знак производителя и поставщика;

- Название продукта;

- Описание содержимого, включая длину и диаметр корпуса иглы в миллиметрах;

- Номер партии с префиксом;

- Срок годности;

- Способ стерилизации, слово «СТЕРИЛЬНЫЙ» или символ;

- Слова «Для одноразового использования» или «Не использовать повторно» или символ;

- Информация по обращению, хранению и транспортировке;

- Предупреждение о необходимости проверки целостности каждой первичной упаковки перед использованием, например «Не используйте, если упаковка повреждена» или соответствующий символ;

- предупреждение о недопустимости использования на открытых ранах, язвах, абсцессах или опухолях, туберкулезе и других поражениях;

- Инструкции по уничтожению после использования или утилизации в соответствии с местными правилами обращения с медицинскими отходами;

- Если используется, названия или состав добавок (таких как смазка), используемых в качестве покрытия на поверхности корпуса иглы.

Те, у кого аллергия на материал корпуса иглы, должны использовать ее с осторожностью или следовать инструкциям практикующего врача.

- Транспортировка и хранение

8.1 Транспортировка

Дермальные иглы должны быть защищены от сильного давления, прямых солнечных лучей, дождя и снега.

8.2 Хранение

После упаковки дермальная игла должна храниться при комнатной температуре с относительной влажностью не более 80 %. Место хранения должно быть чистым и хорошо проветриваемым, без агрессивных газов.

Библиография

[1] ISO 780 Packaging – Distribution packaging – Graphical symbols for handling and storage of packages (Упаковка. Транспортная тара. Графические обозначения, применяемые для обработки и хранения упаковок).

[2] ISO 3696 Water for analytical laboratory use – Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний).

[3] ISO 6507-3 Metallic materials – Vickers hardness test – Part 3: Calibration of reference blocks (Материалы металлические. Определение твердости по Виккерсу – Часть 3: Калибровка эталонных мер твердости).

[4] ISO 6507-4 Metallic materials – Vickers hardness test – Part 4: Tables of hardness values (Материалы металлические. Определение твердости по Виккерсу – Часть 4: Таблицы значений твердости).

[5] ISO 10993-5 Biological evaluation of medical devices – Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity (Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 5: Испытания на цитотоксичность in vitro).

[6] ISO 10993-10 Biological evaluation of medical devices – Part 10: Tests for skin sensitization (Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 10: Исследования на кожную сенсибилизацию).

[7] ISO 10993-11 Biological evaluation of medical devices – Part 11: Tests for systemic toxicity (Изделия медицинские. Оценка биологического действия – Часть 11: Исследования общетоксического действия).

[8] ISO 10993-17 Biological evaluation of medical devices – Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances (Оценка биологическая медицинских изделий – Часть 17: Установление допустимых пределов выщелачиваемых веществ).

[9] ISO 11135 Sterilization of health-care products – Ethylene oxide – Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Требования к разработке, валидации и текущему контролю стерилизации медицинских изделий оксидом этилена).

[10] ISO 11137-1 Sterilization of health care products – Radiation – Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация – Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[11] ISO 11607-1 Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 1: Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам).

[12] ISO 11607-2 Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 2: Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки).

[13] ISO 11737-1 Sterilization of health care products – Microbiological methods – Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (Стерилизация медицинской продукции. Микробиологические методы – Часть 1: Определение популяции микроорганизмов в продукции).

[14] ISO 11737-2 Sterilization of health care products – Microbiological methods – Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (Стерилизация медицинской продукции Микробиологические методы – Часть 2: Исследования на стерильность, проведенные при определении, валидации и техническом обслуживании процесса стерилизации).

[15] ISO 13485 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes (Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования).

[16] ISO 14971 Medical devices – Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям).

[17] ISO 15510 Stainless steels – Chemical composition (Сталь нержавеющая. Химический состав).

[18] ISO 17218:2014 Sterile acupuncture needles for single use (Иглы акупунктурные стерильные одноразовые).

[19] ISO 17665-1 Sterilization of health care products – Moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Стерилизация паром – Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[20] ISO 18746:2016 Traditional Chinese medicine – Sterile intradermal acupuncture needles for single use (Традиционная китайская медицина. Иглы акупунктурные стерильные одноразовые для внутрикожных впрыскиваний).

[21] EN 980 Graphical symbols for use in the labelling of medical devices.

[22] GB/T 1031-2009 Surface roughness parameters and their values.

[23] GB 2024:2016 Acupuncture needles.

[24] YY 0043-2016 Medical suture needle.

[25] World Health Organization. WHO International Standard Terminologies on Traditional Medicine in the Western Pacific Region. World Health Organization, 2007. ISBN: 978-92-9061-248-3.

[26] YY/T 0149-2006, Medical instruments of stainless steel – Test methods of corrosive resistance.

[27] Food China and Drug Administration, Bulletin on the publication of classified catalogs of medical instruments [EB/OL]. [2017-09-04].

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия – Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска). | IDT | СТ РК ISO 10993-1–2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска |
| ISO 10993-7:2008 Biological evaluation of medical devices – Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals (Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации). | IDT | СТ РК ISO 10993-7–2016 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: Китайская медицина, дермальная игла, ударная головка, ручка

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: Китайская медицина, дермальная игла, ударная головка, ручка

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |