Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЗАБОРА ОБРАЗЦОВ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

СТ РК ISO 6710–20__

(ISO 6710:2017 Single-use containers for human venous blood specimen collection, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 6710:2017 Single-use containers for human venous blood specimen collection  (Одноразовые контейнеры для забора образцов венозной крови человека)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Трансфузионное, инфузионное и инъекционное оборудование для медицинского и фармацевтического применения»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Требования к материалам	2

5	Объем взятия проб	3

6	Общие требования	3

7	Конструкция контейнера	3

8	Стерильность и особенность микробиологических условий	3

9	Добавки	4

10	Обозначения и маркировка	4

11	Идентификация контейнеров	5

Приложение А (обязательное) Испытание объема невакуумных контейнеров	7

Приложение B (обязательное) Испытание объема взятия вакуумных контейнеров	8

Приложение С (обязательное) Испытание на протекание контейнера	10

Приложение D (обязательное) Испытание контейнера на прочность	12

Приложение E (обязательное) Концентрация и объем жидких добавок	13

Приложение F (информационное) Рекомендованный цветовой код для идентификации добавки и вспомогательных материалов	16

Библиография	17

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	18

Введение

ISO 6710 впервые был опубликован в 1995 году. Первый пересмотр состоялся в 2000 году, для обновления редакции параллельно с ISO и CEN было применено Венское соглашение.

Однако в 2002 году параллельное голосование по ISO 6710 и соответственно                      EN ISO 6710 не было согласовано в ISO. Последующая доработка редакции стандарта была только на Европейском уровне и привела к публикации EN 14820:2004. В ходе обсуждения не было достигнуто согласие между членами CEN по поводу общего использования цветовой кодировки в соответствии с составом добавки.

Комиссия Евросоюза приняла решение, что отсутствие спецификации цветовой кодировки является потенциальным риском безопасности и направила в CEN в 2006 году предписание по стандартизации М/384 с требованием решить вопрос. Однако, даже при подтвержденной необходимости решения вопроса согласие между членами CEN не было достигнуто.

Основываясь на предложении Швеции по стандартизации в 2014 году, вопрос был поднят еще раз, что привело к пересмотру ISO 6710:1995. Также было применено Венское соглашение для пересмотра EN 14820:2004 с целью повторно разработать международный стандарт параллельно с гармонизированным европейским стандартом.

В ходе обсуждения было отмечено, что, по крайней мере, следует внести поправки в спецификацию цветовой кодировки. Во избежание споров по этому вопросу было решено внести рекомендации в приложение F. Такое решение вопроса дает потенциальным пользователям возможность беспрепятственно реализовать идентификацию цветового кода без необходимости соблюдать требования настоящего стандарта по этому вопросу. Такой способ введения общей цветовой кодировки позволяет производителям и/или пользователям в сфере здравоохранения назначать этап оценки. Если вопрос получит более высокую значимость после публикации стандарта, возможен пересмотр приложения F и включения его содержания в общий текст.

В некоторых странах национальная фармакопея или другие национальные правила имеют обязательную юридическую силу и имеют приоритет над настоящим стандартом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЗАБОРА ОБРАЗЦОВ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы исследования для вакуумных и невакуумных одноразовых контейнеров для взятия проб венозной крови.

В настоящем стандарте не содержится требований к иглам для взятия крови, держателям игл, флаконам для бактериального посева или устройствам для взятия «артериальной» крови и последующего исследования газового состава крови.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 15223-1:2021 Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, применяемые для размещения информации, которая должна предоставляться изготовителем. Часть 1. Основные требования)

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание – ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в  стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Вспомогательный материал (accessory): Компонент, находящийся внутри контейнера (3.4), который предназначен производителем для сбора, перемешивания или разделения проб (3.15).

Примечание – Примерами вспомогательных материалов являются маленькие инертные шарики или разделительный гель в контейнере для сыворотки или плазмы, предназначенный для отделения сыворотки или плазмы от клеток после центрифугирования.

3.2 Добавка (additive): Вещество, которое помещено в контейнер (3.4) для получения пробы стабильного состава.

3.3 Крышка (closure): Компонент, которым закрывают контейнер (3.4) и который может состоять из нескольких частей.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.4 Контейнер (container): Сосуд, вакуумный или невакуумный, предназначенный для заполнения пробой (3.15) совместно со вспомогательным материалом (3.1), добавкой (3.2) и крышкой (3.3) в комплекте.

3.5 Внутренняя поверхность контейнера (container interior): Поверхность контейнера (3.4), контактирующая с пробой (3.15).

3.6 Отбираемый объем (draw volume): Объем цельной крови, который будет взят в контейнер (3.4).

3.7 Вакуумный контейнер (evacuated container): Контейнер (3.4), предназначенный для сбора крови посредством извлечения за счет созданного производителем контейнера (например, предварительно созданного разряжения воздуха) или созданный пользователем до начала сбора крови или во время процедуры.

3.8 Дата истечения срока годности (expiry date): Дата, после которой продукция не может быть использована.

3.9 Индикатор заполнения (fill indicator): Линия, обозначенная на контейнере (3.16) или этикетке, означающая соответствующее заполнение.

3.10 Свободное пространство (free space): Пространство над собранной пробой.

3.11 Номинальный доступный объем жидкости (nominal liquid capacity): Отбираемый объем (3.6) с учетом объема добавки (3.2), не считая любой вспомогательный материал, в соответствии с первичной цветовой кодировкой.

3.12 Основной цвет (primary color): Доминантный цвет крышки (3.3), добавки (3.2) в контейнере (3.4), согласно рекомендациям, приведенным в таблице F.1.

Примечание – Доминантным считается цвет, который заполняет большую часть поверхности.

3.13 Первичная упаковка (primary pack): Наименьшая упаковка контейнеров (3.4).

3.14 Относительная центробежная сила; RCF (relative centrifugal force): Сила, которая генерируется во время процесса центрифугирования проб и указывается производителем контейнера для необходимого разделения проб.

3.15 Проба (specimen): Венозная кровь, собранная в контейнер (3.4).

3.16 Пробирка (tube): Часть контейнера (3.4) без крышки (3.3), которая содержит пробу (3.15).

3.17 Визуальная оценка (visual inspection): Оценка контейнера и его компонентов персоналом лаборатории с нормальным или скорректированным до нормального зрением без увеличения при равномерной освещенности от 500 до 1000 лк.

- Требования к материалам

4.1 Пробирка должна быть изготовлена из материала, который позволяет видеть на просвет содержимое при визуальной оценке, если только ультрафиолетовое облучение или видимый свет не приведут к распаду содержимого.

4.2 Если контейнер предназначен только для выявления конкретных элементов/веществ, то максимальный уровень элементов/веществ во внутренней части контейнера и используемый аналитический метод должны быть указаны производителем в сопроводительной документации, на этикетке или на упаковке (10.4).

Для определения специфических металлов и других специфических веществ химический состав частей контейнера (пробирки, крышки) должен быть таким, чтобы не мешать исследованию и не влиять на результаты.

Для высокочувствительных исследований (например, использующих флуориметрию) или редко используемых тестов пределы помех могут быть не установлены. В подобных случаях лаборатория разрабатывает специальный бланк (форму) для выдачи результатов и обращается за консультацией к производителю.

4.3 При визуальном осмотре контейнер не должен содержать посторонних предметов.

- Объем взятия проб

При испытании в соответствии с методами, указанными в приложениях А и В, объем воды должен быть в пределах (± 10) % от указанного отбираемого объема. В течение срока годности контейнера производитель должен гарантировать получение правильных результатов объема в пределах (± 10) % от указанного в требовании.

- Общие требования

6.1 Крышка не должна разбалтываться и спадать во время перемешивания при испытании на протекание в соответствии с методом, указанным в приложении С, или другим аналогичным методом, а также не допустимо наличие флуоресценции в воде, в которую был погружен контейнер.

6.2 Если крышка контейнера съемная, то способ открывания предполагает захват пальцами и/или механическими средствами таким образом, чтобы не было касания внутренней части крышки, контактирующей с пробой.

6.3 При проектировании контейнера необходимо учитывать совместимость с системами для транспортирования, преаналитической и аналитической автоматизации.

- Конструкция контейнера

7.1 Контейнер, содержащий пробу, не должен ломаться, трескаться или протекать при центрифугировании при RCF, равной 3000 ɡ или значению, указанному производителем для предполагаемого использования, при испытании в соответствии с методом, указанным в приложении D.

Примечание – ɡ = 9,806 65 м/с2.

7.2 При визуальной оценке контейнер не должен иметь острый край, выступ или шероховатую поверхность, во избежание травмы кожных покровов пользователя.

- Стерильность и особенность микробиологических условий

8.1 Для вакуумных контейнеров внутренняя часть должна быть стерильна до использования. Внутренняя часть контейнера, вспомогательные материалы или добавки для обеспечения стерильности должны быть подвергнуты валидированному процессу обработки.

8.2 Для невакуумных контейнеров, если производитель заявляет, что внутренняя часть неоткрытого и неиспользованного контейнера, или всего контейнера стерильна или имеет специальное микробиологического состояние, то внутренняя часть контейнера и любой вспомогательный материал или добавка должны быть подвергнуты валидированному процессу обработки, обеспечивающему заявленную стерильность.

8.3 Для невакуумных контейнеров для стабилизации микробной среды с добавками, такими как цитрат тринатрия или аденин-декстроза цитрат-фосфатный буферный, растворы должны быть подвергнуты валидированному процессу удаления или предотвращения роста микроорганизмов из добавки и внутренней части контейнера.

- Добавки

9.1 Заявленное номинальное количество добавки должно находиться в пределах диапазона, указанного в приложении Е.

9.2 Для контейнеров с добавкой для облегчения перемешивания должно быть предусмотрено свободное пространство для принудительного образования пузырька воздуха.

Примечание – Настоящий стандарт не предназначен для валидации методики определения соответствия перемешивания пробы крови.

9.3 Свободное пространство в контейнерах не должно влиять на результаты исследования коагулограммы. Производитель должен исследовать риск влияния воздуха в свободном пространстве при корректно заполненном контейнере.

- Обозначения и маркировка

10.1 Непрозрачные этикетки не должны полностью охватывать пробирки.

10.2 Маркировка и этикетка на контейнерах должны оставаться закрепленными в течение всего срока годности контейнера при условиях хранения, указанных производителем.

10.3 Каждая первичная упаковка должна содержать с внешней стороны, по меньшей мере, следующую информацию:

- наименование производителя или поставщика, или его торговую марку;

- номер серии;

- дату истечения срока годности, которая должна быть указана в формате год-месяц или год-месяц-день;

- описание содержания, которое включает в себя:

- номинальный жидкий объем или отбираемый объем;

- буквенный код (см. раздел 11) наименования изделия и/или описание содержимого;

- обозначение «СТЕРИЛЬНО» или соответствующий графический символ в соответствии с ISO 15223-1, если производитель заявляет, что внутренняя часть неоткрытого контейнера и любое содержимое контейнера являются стерильными;

- обозначение «одноразовый» или графический символ в соответствии с                     ISO 15223-1;

- условия хранения;

- требования маркировки в соответствии с национальным законодательством.

10.4 Если контейнер предназначен для определения специфических веществ, максимальный уровень интерференции вещества должен быть заявлен на этикетке, первичной упаковке или в сопроводительной документации.

10.5 Если в контейнере содержатся жидкие добавки, объем добавки должен быть указан на этикетке, первичной упаковке или в сопроводительной документации.

10.6 Маркировка контейнера должна содержать следующую информацию, приведенную непосредственно на пробирке или на этикетке:

- наименование производителя или поставщика, или торговую марку;

- номер партии;

- буквенный код (см. раздел 11) и/или название изделия и/или описание содержимого;

- дату истечения срока годности, который должен иметь формат ГГГГ-ММ или ГГГГ-ММ-ДД;

- номинальный объем жидкости или объем заполняющей жидкости, указанный на соответствующем контейнере;

- обозначение «только для одноразового использования» или соответствующий графический символ в соответствии с ISO 15223-1;

- индикатор заполнения; если это невозможно, то информацию о требовании по заполнению контейнера, которая должна быть указана на первичной упаковке или в сопроводительной документации;

- обозначение «СТЕРИЛЬНО» или соответствующий графический символ в соответствии с ISO 15223-1, если указано производителем, что неоткрытая и неиспользованная внутренняя часть контейнера и любое содержимое контейнера являются стерильными.

10.7 Если контейнер предназначен для хранения или использования в специальных условиях, это должно быть четко указано на контейнере, или на этикетке, и/или в сопроводительной документации.

- Идентификация контейнеров

Контейнеры должны быть идентифицированы посредством буквенного кода и/или описания содержащихся добавок и вспомогательных материалов, представленных в таблице 1, и/или наименовании изделия. Если в контейнере находятся добавки и вспомогательные материалы, не указанные в таблице 1, то должно быть представлено описание добавки и/или наименования изделия.

Рекомендованный цветовой код для идентификации содержащейся(их) добавки(ок) и вспомогательных материалов представлен в приложении F (для более подробной информации – см. Введение).

Таблица 1 – Буквенные коды для идентификации добавки и вспомогательных материалов

| Добавки/Вспомогательный материал | Буквенный код |
| --- | --- |
| EDTAа двунатриевая соль тринатриевая соль | К2Е К3Е |
| Тринатриевый цитрат 9:1b | 9NC |
| Тринатриевый цитрат 4:1b | 4NC |
| Оксалат фтора Фторид EDTA Фторид гепарина Фторид, лимонная кислота | FX FE FH FC |
| Гепарин Лития Гепарин лития и гель Гепарин натрия | LH LH NH |
| Аденин декстрозы в цитратно-фосфатном буфере Кислый цитрат декстрозы | CPDA ACD |

Окончание таблицы 1

| Добавки/Вспомогательный материал | Буквенный код |
| --- | --- |
| Активатор сгустка Активатор сгустка с гелем | CAT CAT |
| Ничего | Z |
| __________________ а EDTA – этилендиаминтетрауксусная кислота. Сокращение обычно употребляется как систематическое наименование этилендинитрилотетрауксусная кислота. b Обозначает соотношение между обозначенным объемом крови и жидким антикоагулянтом (например, девятью объемами крови и одним объемом раствора цитрата). |  |

Приложение А

(обязательное)

Испытание объема невакуумных контейнеров

А.1 Реагенты и оборудование

А.1.1 Деионизированная вода.

А.1.2 Откалиброванные электронные весы, с точностью до трех знаков после запятой, 0,001 г.

А.1.3 Устройство, удерживающее испытуемый контейнер вертикально в равновесии.

А.1.4 Устройство, позволяющее заполнить испытуемый контейнер водой, например, шприц или пипетка.

А.2 Условия испытаний

А.2.1 Испытания проводят при следующих внешних условиях: атмосферном давлении 101 кПа и температуре 20 °C; если используют другие условия, их вносят в протокол испытания.

А.2.2 Испытуемые контейнеры должны быть неиспользованными.

А.3 Процедура проведения испытаний

А.3.1 Заполняют сосуд деионизированной водой.

А.3.2 Помещают контейнер на весы и выставляют «ноль» («обнуляют»).

А.3.3 Удаляют крышку контейнера и заполняют водой так, чтобы мениск жидкости совпадал с меткой заполнения.

А.3.4 Помещают контейнер на предварительно «обнуленные» весы и вычисляют вес в граммах.

А.3.5 Вычисляют объем заполнения исходя из соответствия: 1000 г = 1000 см3.

А.4 Результаты испытаний

Результаты испытания контейнера по объему считаются положительными при соответствии требованиям, указанным в разделе 5.

Приложение B

(обязательное)

Испытание объема взятия вакуумных контейнеров

В.1 Реагенты и оборудование

В.1.1 Деионизированная вода.

В.1.2 Откалиброванные электронные весы, с точностью до трех знаков после запятой, 0,001 г.

В.1.3 Устройство, удерживающее испытуемый контейнер вертикально в равновесии.

В.1.4 Резервуар с носиком у основания для подключения к трубке.

В.1.5 Трубка, которую можно проткнуть иглой для взятия крови, с зажимом на одном конце и присоединенная к резервуару на другом конце (см. рисунок В.1).

В.1.6 Иглы для взятия крови, которые рекомендованы производителем испытуемого контейнера.

В.1.7 Держатель, рекомендованный производителем испытуемого контейнера.

В.2 Условия испытаний

В.2.1 Испытания проводят при следующих внешних условиях: атмосферном давлении 101 кПа и температуре 20 °C; если используют другие условия, их вносят в протокол испытания.

В.2.2 Испытуемый контейнер не должен быть использованным.

В.3 Процедура проведения испытания

В.3.1 Собирают систему с трубкой в соответствии с рисунком В.1, плотно фиксируют зажим на конце трубки.

В.3.2 Заполняют резервуар водой.

В.3.3 Осуществляют поступление воды, чтобы заполнить трубку.

В.3.4 Если игла поставляется не в собранном виде, то вставляют иглу для взятия проб крови в держатель в соответствии с инструкциями производителя.

В.3.5 Помещают контейнер на весы и выставляют «ноль» (обнуляют).

В.3.6 Вставляют внутривенную иглу для взятия крови узла игла/держатель через стенку трубки, пока игла не войдет в просвет трубки.

В.3.7 Подсоединяют испытуемый контейнер к игле/держателю в сборе в соответствии с инструкцией производителя.

В.3.8 Не менее 1 мин (или как указано производителем) дают испытуемому контейнеру заполниться.

В.3.9 Помещают контейнер на предварительно обнуленные весы и вычисляют вес в граммах.

В.3.10 Вычисляют объем заполнения, исходя из соответствия: 1000 г = 1000 см3.

В.4 Результаты испытаний

Результаты испытания контейнера по объему считаются положительными при соответствии требованиям, указанным в разделе 5.

- Условные обозначения:

- 1 – держатель для зажимов;

- 2 – резервуар для воды;

- 3 –  трубка;

- 4 – пружинный зажим.

Рисунок В.1 – Резервуар воды для проведения испытания объема для вакуумных контейнеров

Приложение С

(обязательное)

Испытание на протекание контейнера

С.1 Реагенты

С.1.1 Приготовление раствора: растворяют 2,5 г флуоресцеина натрия (Уранин A; CAS номер 518-47-81)1) в 100 см3 хлорида натрия (NaCI концентрацией 0,15 моль/дм3; CAS номер 7647-14-5), содержащего 60 г/дм3 Декстрана 70 (CAS номер 9004-54-0) или эквивалента.

С.1.2 Деионизированная вода без признаков флюоресценции, проконтролированная визуально под ультрафиолетом (С.2.2) в темной комнате, без применения увеличения, при нормальном или скорректированным к нормальному зрением.

С.2 Оборудование

С.2.1 Оборудование для заполнения невакуумного контейнера, как описано в А.1.4, оборудование для заполнения вакуумного контейнера, как описано в В.1.3–В.1.7.

С.2.2 Источник длинноволнового ультрафиолетового света.

С.2.3 Смеситель роллерного типа или смеситель, рекомендованный производителем контейнера.

С.2.4 Гаечный ключ (при необходимости).

С.3 Процедура проведения испытаний невакуумного контейнера

С.3.1 Заполняют мерную емкость реагентом (С.1.1).

С.3.2 Удаляют крышку с контейнера и заполняют контейнер жидкостью из мерной емкости в соответствии с номинальным объемом, соблюдая осторожность и не проливая жидкость снаружи на пробирку или на крышку. Устанавливают крышку точно так, как указано производителем.

С.3.3 Контейнер визуально оценивают в темной комнате с чистыми поверхностями, не покрытыми реагентом, нормальным или скорректированным до нормального зрением, без увеличения. При необходимости, удаляют загрязнения водой, оценивают в ультрафиолетовом свете, как указано выше.

С.3.4 Перемешивают содержимое контейнера на смесителе роллерного типа в течение 2 мин или перемешивают в соответствии с рекомендациями производителя контейнера. Контейнер вверх дном помещают в емкость, содержащую не более 100 см3 воды, чтобы крышка была погружена в воду полностью. Оставляют на 60 мин при температуре от 15 °C до 20 °C. Вынимают контейнер из воды и анализируют воду в ультрафиолетовом свете, как описано в С.3.3.

С.4 Процедура испытаний вакуумного контейнера

С.4.1 Заполняют мерную емкость реагентом (С.1.1).

С.4.2 Заполняют контейнер в соответствии с номинальным объемом жидкости из резервуара, соединенного с иглой для взятия крови, как описано в В.3, стараясь не оставить загрязнения реагентом на внешней части контейнера. После заполнения контейнер снимают с иглы и очищают внешнюю сторону контейнера от возможного загрязнения реагентом, оценивают в ультрафиолетовом свете, как описано в С.3.3.

С.4.3 Выполняют процедуру, как описано в С.3.4.

С.5 Результаты испытаний

Контейнер считается прошедшим испытание при соответствии требованиям, указанным в 6.1.

Приложение D

(обязательное)

Испытание контейнера на прочность

D.1 Реагенты и оборудование

D.1.1 Жидкость для испытаний, имеющая плотность крови человека в норме.

D.1.2 Контейнер для проб крови.

D.1.3 Центрифуга, способная создать силу воздействия на дно контейнера (RCF) 3000 ɡ в течение 10 мин.

D.2 Процедура проведения испытаний

D.2.1 Заполняют контейнер жидкостью для испытаний, способом, предложенным производителем, закрывают крышку (см. приложения А и В).

D.2.2 Соблюдают осторожность, обеспечивая правильную установку и сбалансированность контейнера в стакане центрифуги.

D.2.3 Центрифугируют заполненный контейнер, создав силу (RCF) воздействия на дно контейнера 3000 ɡ в течение 10 мин, затем осторожно устанавливают контейнер в штатив и проводят визуальную оценку.

D.3 Результаты испытаний

Конструкция контейнера считается прошедшей испытание при соответствии требованиям, указанным в 7.1.

Приложение E

(обязательное)

Концентрация и объем жидких добавок

Е.1 Общая спецификация добавок

Если добавки, используемые в пробирках для взятия крови, указаны в Фармакопее США (USP), Европейской фармакопее (Ph. Eur.), в списке Американского Химического Общества, Аналитическом Ранге Реагентов или эквивалентной спецификации, то химические добавки должны либо соответствовать спецификациям этих сборников, либо должны быть задокументированы в сертификате (СОА) или его эквиваленте от поставщика.

Если добавка не указана ни в одном из указанных сборников, то производитель должен определить конкретные критерии приемлемости и задокументировать в производственной документации для конкретного устройства взятия крови.

Примечание – Добавки могут присутствовать в различной физической форме, например, растворе, высушенном растворе, лиофилизированной форме или форме порошка. Диапазоны концентраций допускают различные скорости растворимости и диффузии указанных различных форм, особенно для EDTA.

E.2 Этилендиаминтетрауксусная кислота EDTA (CAS: 60-00-04,                           М = 292,26 г/моль)

Концентрация в пробе крови этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA) должна находиться в пределах от 0,00411 до 0,00684 моль/дм3. Это означает, что свободная кислота (М = 292,24 г/моль) будет определяться в количестве 1,2 мг на 2 мг EDTA в кубическом сантиметре крови.

Соединения EDTA, применяемые в пробирках для взятия крови, представляют собой, например, двухводную двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты                К2-EDTA (CAS: 25102-12-9, М = 404,45 г/моль), дигидрат трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты К3-EDTA (CAS: 65501- 24-8, М = 442,54 г/моль) или дигидрат двунатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты №2-ЭДТА (CAS:6381-92-6, М = 372,24 г/моль).

E.3 Тринатриевый цитрат (CAS: 6132-04-3, М = 294,10 г/моль)

E.3.1 Раствор тринатриевого цитрата дигидрата (CAS: 6132-04-3, М = 294,10 г/моль), используемый для подготовки пробирок для сбора крови, должен иметь концентрацию в пределах от 0,100 до 0,136 моль/дм3. Допустимое отклонение от указанного в пробирке объема добавки составляет (± 10) %.

E.3.2 Исследование коагулограммы: девять объемов крови добавляют к одному объему раствора тринатриевого цитрата [1].

E.3.3 Скорость оседания эритроцитов по Вестергрену: четыре объема крови добавляют к одному объему раствора тринатриевого цитрата [2].

Е.4 Фторид/Оксалат

Концентрация оксалата моногидрата калия в пробе крови (CAS: 6487-48-5,                           М = 184,23 г/моль) должна находиться в пределах от 1 до 3 мг/см3, соответственно, от 0,00543 до 0,01628 моль/дм3 и, например, фторида натрия (CAS: 7681-49-4,                                     М = 41,99 г/моль) в пределах от 1 до 4 мг/см3, соответственно, от 0,0238 до                             0,0953 моль/дм3.

Е.5 Фторид/EDTA

Концентрация в пробе крови свободной кислоты EDTA (CAS: 60-00-4,                                   М = 292,24 г/моль) должна находиться в пределах от 1,2 до 2,0 мг/см3, соответственно,                 от 0,00411 до 0,00684 моль/дм3 и например, фторида натрия (CAS: 7681-49-4,                                         М = 41,99 г/моль) в диапазоне от 1 до 4 мг/см3, соответственно, от 0,0238 до                           0,0953 моль/дм3.

E.6 Фторид/гепарин

Концентрация гепарина в пробе крови должна находиться в пределах от 10 до                      30 МЕ/см3 и, например, фторида натрия (CAS: 7681-49-4, М = 41,99 г/моль) в пределах от 1 до 4 мг/см3, соответственно, от 0,0238 до 0,0953 моль/дм3.

E.7 Гепарин Натрия (CAS: 9041-08-1) и Гепарин Лития (CAS: 9045-22-1)

Концентрация гепарина в пробе крови должна находиться в пределах от 10 до                   30 МЕ/см3.

E.8 Аденин декстрозы в цитратно-фосфатном буфере (CPDA)

E.8.1 Состав должен быть следующий [3]:

Таблица Е.1 – Состав CPDА

| Вносимые компоненты | Формула/CAS номер | Количество |
| --- | --- | --- |
| Лимонная кислота (anhydrous) | СAS: 77-92-9 | 2,99 г |
| Тринатриевый цитрат (dihydrate) | CAS: 6132-04-3 | 26,3 г |
| Моноосновный натрия фосфат (monohydrate) | NaH2PO4·H2O; CAS: 10049-21-5 | 2,22 г |
| Декстроза (monohydrate) | CAS: 5996-10-1 | 31,9 г |
| Аденин | C5H5N5; CAS: 73-24-5 | 0,275 г |
| Очищенная вода | H2O | Объем, необходимый для достижения объема 1000 см3 |

E.8.2 Шесть объемов крови должны быть добавлены к одному объему раствора CPDA.

E.8.3 Допустимое отклонение заявленного объема добавки составляет (± 10) %.

Приложение F

(информационное)

Рекомендованный цветовой код для идентификации добавки и вспомогательных материалов

В дополнение к буквенному коду для идентификации добавки и вспомогательных материалов, указанных в таблице 1, для обозначения добавок и вспомогательных материалов рекомендован цветовой код согласно таблице F.1

Если цветовой код присутствует на этикетке, напечатан на пробирке или на этикетке пробирки, этикетка должна соответствовать крышке, как описано в таблице F.1.

При разработке нового контейнера с добавкой или вспомогательными материалами, не указанными в таблице F.1, производитель должен использовать другие цветовые коды.

Таблица F.1 – Рекомендованные цветовые коды для идентификации добавок и вспомогательных материалов

| Добавка/вспомогательный материал | Буквенный кодс | Рекомендованный цвет первичной крышки |
| --- | --- | --- |
| EDTAа двухкалиевая соль трехкалиевая соль | К2Е К3Е | Лавандовыйd Лавандовыйd |
| Тринатрий цитрат 9:lb | 9NC | Светло-голубой |
| Тринатрий цитрат 4:lb | 4NC | Черный |
| Оксалат фтора Фторид EDTA Фторид гепарина Фторид, лимонная кислота | FX FE FH FC | Серый Серый Серый Розовый |
| Литиевый гепарин Литиевый гепарин и гель Натриевый гепарин | LH LH NH | Зеленыйd Светло-зеленый Коричневыйd |
| Аденин декстрозы в цитратно-фосфатном буфере Кислый цитрат декстрозы | CPDA ACD | Желтый Желтый |
| Активатор сгустка Активатор сгустка с гелем | CAT CAT | Красныйd,e Темно-желтыйе |
| Никаких добавок | Z | Белый |
| ______________________ а EDTA является сокращенным названием этилендиаминтетрауксусной кислоты, признанным вместо систематизированного наименования этилендинитрилотетроуксусная кислота. ь Означает соотношение между необходимым объемом крови и жидким антикоагулянтом (например, девять объемов крови к одному объему раствора цитрата). с В соответствии с разделом 11. d Темно-голубой для элементов, находящихся в следовых количествах. е Оранжевый для тромбина с активатором сгустка. |  |  |

Библиография

[1] Recommended methodology for using WHO International Reference Preparations for Thromboplastin. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1983 (Рекомендуемая методология использования международных эталонных препаратов ВОЗ для тромбопластина).

[2] International Committee for Standardization in Haematology, 1977, Recommendation for measurement of erythrocyte sedimentation rate of human blood, American Journal of Clinical Pathology, 68 [4], 1977, pp. 505–507 (Рекомендации по измерению скорости оседания эритроцитов в крови человека).

[3] Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine Solution, pp. 101–102, The United States Pharmacopoeia, The National Formulary, USP XXII, NF XVII, 1990, United States Pharmacopoeial Convention, Inc., Rockville, MD, USA (Антикоагулянт цитрат фосфат декстроза аденин раствор).

[4] ISO 11137-1, Sterilization of health care products – Radiation – Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[5] ISO 11137-2, Sterilization of health care products – Radiation – Part 2: Establishing the sterilization dose (Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы).

[6] ISO 17665-1, Sterilization of health care products – Moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[7] ISO/TS 17665-2, Sterilization of health care products – Moist heat – Part 2: Guidance on the application of  (Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 2. Руководство по применению стандарта ISO 17665-1).

[8] EN 556-1, Sterilization of medical devices – Requirements for medical devices to be designated «STERILE» – Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices (Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории «стерильные». Часть 1. Требования к стерилизации упакованных медицинских изделий)

[9] EN 556-2, Sterilization of medical devices – Requirements for medical devices to be designated «STERILE» – Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices (Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории «стерильные». Часть 2. Требования к медицинским изделиям, произведенным в условиях асептического производства).

[10] EN 14820:2004, Single-use containers for human venous blood specimen collection (Контейнеры одноразовые для сбора проб венозной крови человека).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 15223-1:2021 Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, применяемые для размещения информации, которая должна предоставляться изготовителем. Часть 1. Основные требования) | ISO 15223-1:2007 Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, применяемые для размещения информации, которая должна предоставляться изготовителем. Часть 1. Основные требования) | IDT | СТ РК ISO 15223-1-2018 Изделия медицинские. Символы, применяемые для размещения информации, которая должна предоставляться изготовителем. Часть 1. Основные требования |

МКС 11.120 (IDT)

Ключевые слова: эластомерные составляющие, парентеральные системы, фармацевтика

МКС 11.120 (IDT)

Ключевые слова: эластомерные составляющие, парентеральные системы, фармацевтика

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ерсiнова |

1) CAS номер означает Регистрационный Номер Службы Химических Рефератов.