Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Информация, предоставляемая производителем вместе с реагентами для диагностики in vitro для окрашивания в биологии

СТ РК ISO 19001–20__

(ISO 19001:2013 In vitro diagnostic medical devices – Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 19001:2013 In vitro diagnostic medical devices – Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology (Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем вместе с диагностическими реагентами in vitro, применяемыми для окрашивания в биологии)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 212 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы in vitro»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Требования к информации, предоставляемой изготовителем	3

4.1	Общие требования	3

4.2	Дополнительные требования к реагентам специфических видов	5

Приложение А (информационное) Примеры информации, предоставляемой изготовителем с реагентами, обычно применяемыми в методиках биологического окрашивания	7

Библиография	12

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Информация, предоставляемая производителем вместе с реагентами для диагностики in vitro для окрашивания в биологии

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к информации, предоставляемой изготовителями с реагентами, применяемыми для окрашивания биологических материалов. Требования относятся к изготовителям, поставщикам и продавцам красителей, красок, хромогенных реагентов и других реактивов, применяемых для окрашивания в гистологии и цитологии, включая бактериологию, гематологию, гистохимию; используемых в медицинских лабораториях как для плановых задач, так и для исследовательских. Требования к информации, предоставляемой изготовителями, устанавливаемые настоящим стандартом, являются необходимым условием получения сравнимых и воспроизводимых результатов во всех сферах окрашивания биологических материалов.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 80000-1:2022 Quantities and units – Part 1: General (Величины и единицы. Часть 1. Общие положения).

ISO 80000-9:2019 Quantities and units – Part 9: Physical chemistry and molecular physics (Величины и единицы. Часть 9. Физическая химия и молекулярная физика).

ISO 18113-1:2022 In vitro diagnostic medical devices – Information supplied by the manufacturer (labelling) – Part 1: Terms, definitions, and general requirements (Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования).

ISO 18113-2:2022 In vitro diagnostic medical devices – Information supplied by the manufacturer (labelling) – Part 2: In vitro diagnostic reagents for professional use (Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка)).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Антитело (antibody): Специфический иммуноглобулин, образованный                           8-лимфоцитами в ответ на воздействие иммуногенным веществом и способный связываться с ним.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Примечание – Молекула иммуногенного вещества содержит одну или несколько частей с характерным химическим составом, эпитоп.

3.2 Блокирующий реагент (blocking reagent): Реагент (реактив), используемый для уменьшения фона, присущего образцу перед окрашиванием.

3.3 Хромогенный реагент (chromogenic reagent): Реагент (реактив), взаимодействующий с химическими группами, присутствующими или вызванными в клетках и тканях, с образованием окрашенного соединения in situ.

Пример – Типичные хромогенные реактивы:

- соль диазония:

- реактив Шиффа.

3.4 Красящее вещество (dye): Окрашенное органическое соединение, которое, будучи растворенным в подходящем растворителе, способно придать цвет материалу.

3.5 Флюорохром (fluorochrome): Реагент, испускающий видимый свет при облучении возбуждающим светом более короткой длины волны.

Примечание – Любой из различных флуоресцентных веществ, используемых в биологических окрашиваниях для получения флуоресценции в образце.

3.6 Реагент для диагностики in vitro (in vitro diagnostic reagent): Химические, биологические или иммунологические компоненты, растворы или препараты, предназначенные изготовителем для применения в качестве медицинского изделия для диагностики in vitro.

Примечание – Взято из ISO 18113-1.

3.7 Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка) (information supplied by the manufacturer, labelling): Письменное, напечатанное или графическое изображение:

- закрепленное на медицинском изделии или на его упаковке или обертке или

- предоставленное для применения с медицинским изделием:

- связанное с идентификацией, техническим описанием и применением медицинского изделия для диагностики in vitro, но не включающее в себя транспортные документы.

Пример – Этикетки, инструкции по применению.

Примечания

1 Каталоги не являются маркировкой медицинских изделий.

2 Взято из ISO 18113-1

3.8 Этикетка (label): Печатная, рукописная или графическая информация, помещенная на медицинском изделии для диагностики in vitro или на его упаковке.

Примечания

1 Этикетка, постоянно закрепленная на медицинском изделии, рассматривается как маркировка.

2 Взято из ISO 18113-1.

3.9 Лектин (lectin): Белок неиммуногенного происхождения с двумя или несколькими связывающими участками, который распознает и связывается со специфическими остатками сахаридов.

3.10 Моноклональное антитело (monoclonal antibody): Антитело, способное специфически взаимодействовать с одиночным эпитопом определенного иммуногенного вещества.

3.11 Поликлональные антитела (polyclonal antibody): Смесь антител, способных специфически взаимодействовать с определенным иммуногенным веществом.

3.12 Окрашивание (staining): Придание цвета материалу с помощью реакции с красителем или хромогенным реагентом.

3.13 Краситель, краска (stain): Раствор одного или нескольких красящих веществ в определенных концентрациях в определенном растворителе, используемый для окрашивания.

Примечание – Краска может быть приготовлена прямым растворением красящего вещества в растворителе или разведением готового основного раствора подходящими агентами.

3.14 Основной раствор красителя (stock solution of stain): Стабильный определенный раствор одного или нескольких красящих веществ в более высокой концентрации, чем используемая при окраске.

Примечание – Стабильность означает постоянство свойств красящего вещества даже в присутствии других красящих веществ.

3.15 Зонд нуклеиновой кислоты (nucleic acid probe): Одно- или двухцепочечный олигонуклеотид или полинуклеотид определенной длины, комплементарный специфическим последовательностям нуклеотидов в нуклеиновых кислотах.

- Требования к информации, предоставляемой изготовителем

Общие требования

4.1.1 Взаимодействие с поставщиком

Если изготовитель использует материалы от поставщика, то ему нужно удостовериться в том что, поставщик соответствует требованиям систем обеспечения качества, описанным в ISO 9001 и ISO 13485.

4.1.2 Предупреждения и меры предосторожности

Изготовитель реагентов (реактивов), используемых для окрашивания биологических материалов, должен предоставить информацию относительно предупреждений и мер предосторожности в соответствии с ISO 18113-1 и ISO 18113-2.

4.1.3 Форма информации, предоставляемой изготовителем

Форма информации, предоставляемой изготовителем вместе с реагентами, используемыми для окрашивания биологических материалов, должна соответствовать  ISO 80000-1 и ISO 80000-9. В соответствующих случаях должны соблюдаться требования, указанные в 4.1.4-4.1.6 в отношении различных реагентов, используемых для окрашивания биологических материалов.

4.1.4 Информация, предоставляемая изготовителем с реагентами, используемыми для окрашивания биологических материалов

Информация, предоставляемая изготовителем с реагентами, используемыми для окрашивания биологических материалов, должна соответствовать ISO 80000-1,                          ISO 80000-9, ISO 18113-1 и ISO 18113-2. Должна быть приведена информация о мерах предупреждения и предосторожности. Если это применимо, требования, установленные в 4.1.2–4.1.4, должны быть применены к различным реагентам, используемым для окрашивания биологических материалов.

4.1.5 Наименование реагента

Наименование реагента должно включать в себя регистрационный номер в CAS и номер индекса красителя, если это применимо.

Примечания

1 Регистрационные номера в CAS являются регистрационными номерами в Химической справочной службе (CAS). Они представляют собой уникальные числовые кодовые номера веществ, получивших индекс, присвоенный химическим веществам в Химической справочной службе.

2 Индекс красителя состоит из 5-значюго номера, номера C.I. и специально составленного наименования большинства красящих веществ.

4.1.6 Описание реагента

Описание реагента должно включать в себя соответствующие физико-химические данные, сопровождаемые сведениями, относящимися к каждой партии. Данные должны содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- молекулярную формулу, включая противоион;

- молярную массу (г/моль) точно обозначенную, с включением противоиона или без него;

- допускаемые пределы интерферирующих веществ;

- обслуживание и хранение.

Для окрашенных органических соединений данные должны содержать:

- молярную абсорбцию (вместо этого может быть приведено содержание молекулы чистого красящего вещества, но не содержание общего красящего вещества);

- длину волны или число волн при максимальной абсорбции;

- данные тонкослойной хроматографии, высокопроизводительной жидкостной хроматографии или высокопроизводительной тонкослойной хроматографии.

4.1.7 Предназначенное применение

В руководстве к изделию должно быть приведено предназначенное применение и описание по окрашиванию биологических материалов и количественные и качественные методики (если это применимо). Информация должна включать следующие сведения:

- тип(ы) биологического материала и требования по обращению и обработке перед окрашиванием.

Примечание – Информацию о типе биологического материала и его обращении и обработке в соответствии с [15].

Пример –

- возможно ли использовать образцы клеток или тканей или и то и другое;

- возможно ли использовать замороженный или комически фиксированный материал или и то и другое:

- процедура обработки тканей;

- какие фиксирующие материалы могут быть применены.

Примечание – В соответствии с [15] приведены процедуры использования во время испытания красящего вещества, красителя, хромогенного реагента, флюорохрома, антитела и зонда нуклеиновой кислоты, используемых для окрашивания биологических материалов.

- детали соответствующей методики реакции, использованной изготовителем для исследования реактивности красящего вещества, краски, хромогенного реактива, флюорохрома, антитела, зонда нуклеиновой кислоты или лектина, применяемых для окрашивания в биологических материалах;

- ожидаемый(е) результат(ы) с учетом исследуемого(ых) типа(ов) биологического материала в соответствии с методикой, указанной изготовителем;

Примеры – См. А.2 и А.3.

- данные о положительном или отрицательном контроле ткани и об интерпретации результата(ов);

- ссылки на опубликованные результаты, полученные при использовании реагента для диагностики in vitro по методике, предлагаемой изготовителем.

Дополнительные требования к реагентам специфических видов

4.2.1 Флюорохромы

Независимо от типа применения, флюорохромы. предлагаемые для окрашивания, должны сопровождаться следующей информацией:

- избирательность, например, описание мишени(ей), которая(ые) может(могут) быть продемонстрирована(ы) с использованием специфических условий;

- длины волн света возбуждения и испускания;

- для флюорохромов, конъюгированных с антителами, отношение количества флюорохрома к белку (соотношение количества вещества F/P) является существенным для количественных определений. Соотношение F/P вычисляют путем раздельного определения концентрации белка и флуорохрома – на основе измерений поглощения, и выражают в виде соотношения этих концентраций.

4.2.2 Соли металлов

Если предлагаются к исследованию металлсодержащие соединения по методике проведения специфической реакции с металлом при окрашивании биологических материалов, должна быть приведена следующая дополнительная информация:

- системное наименование;

- чистота (отсутствие примесей).

4.2.3 Антитела

Антитела, предлагаемые для окрашивания биологического материала (образцов), должны сопровождаться следующей информацией, если иное не оговорено национальными нормативными документами:

- описание антигена (иммуногенного вещества), против которого направлено антитело и. если антиген определен кластером системы дифференциации, – номер CD. Описание должно содержать, если это приемлемо, тип обнаруживаемой макромолекулы, часть которой должна быть обнаружена, клеточная локализация и клетки или ткани, в которых она находится, и любая перекрестная реактивность с другими эпитопами.

- для моноклональных антител – клон, метод образования (супернатант культуры ткани или асцитическая жидкость), подкласс иммуноглобулина и идентичность легкой цепи.

Примечание – В соответствии с [8] содержится обновленная информация о современных иммуногистохимических процедурах.

- для поликлональных антител – животное-хозяин, и используется ли цельная сыворотка или фракция иммуноглобулина;

- описание формы (раствор или лиофилизированный порошок), количество общего белка и специфическое антитело, а для раствора – природа и концентрация растворителя или среды;

- описание любых молекулярных связующих веществ или наполнителей, добавленных к антителу;

- заявление о чистоте, технике очищения и методах обнаружения примесей.

Пример – Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия.

- соответствующие ссылки на публикации, посвященные применению антитела.

Примечание – Примеры процедур, которые могут использоваться изготовителем или конечным пользователем, приведены в руководстве CLSII/LA28 [8].

4.2.4 Зонды нуклеиновой кислоты

Зонды нуклеиновой кислоты, предлагаемые для окрашивания биологических материалов, должны сопровождаться следующей информацией, если иное не оговорено национальными нормативными документами:

- одно- или двухслиральная последовательность оснований в зонде:

- молярная масса зонда или число оснований и. если приемлемо, число фракций (в процентах) пар оснований гуанин-цитозин;

- использованный маркер (радиоактивный изотоп или нерадиоактивная молекула), точка прикрепления к зонду (3' и/или 5') и доля вещества в процентах меченого зонда;

- обнаруживаемая генная мишень (последовательность ДНК или РНК);

- описание формы (лиофилизированный порошок или раствор) и количество (пг  или пмоль) или концентрация [пг/см3 (пг/мл) или пмоль/см3 (пмоль/мл)], если применимо, и, в случае раствора, природа и концентрация растворителя или среды:

- заявление о чистоте, методиках очистки и методах обнаружения примесей.

Пример – Высокопроизводительная жидкостная хроматография.

- соответствующие ссылки на публикации, касающиеся источников описания последовательности ДНК [18], [22].

- наличие любых известных патентов и информации по применению зондов нуклеиновой кислоты.

Приложение А

(информационное)

Примеры информации, предоставляемой изготовителем с реагентами, обычно применяемыми в методиках биологического окрашивания

А.1 Общие положение

Следующая информация представляет собой примеры процедур окрашивания и ее не следует рассматривать как единственный способ проведения описанных процедур. Эти процедуры могут быть использованы изготовителем для исследования реактивности красящих веществ и иллюстрируют то. каким образом изготовитель может представить информацию, соответствующую настоящему стандарту.

A.2 Краситель метиловый зеленый – пиронин Y. Пример 1

Информация, предоставленная производителем вместе с красящими веществами, используемыми в данной процедуре для окрашивания (метиловый зелень» или этиловый зеленый и пиронин Y). переделенными ниже.

A.2.1 Красящее вещество метиловый зеленый

А.2.1.1 Метиловый зеленый краситель

Внимание – R 36/37/38: Вызывает раздражение глаз, дыхательных путей и кожи: S 26: В случае контакта с глазами немедленно промыть: S 36: Соответствующая защитная одежда и перчатки.

А.2.1.1.1 Описание продукта (наименование):

- метиловый зеленый (синонимы: двойной зеленый SF. легкий зеленый):

- регистрационный номер CAS: 22383-16-0:

- наименование и номер индекса красителя: основной голубой 20, 42585.

А.2.1.1.2 Состав продукта:

молекулярная формула, включающая противоион: С26Н33N32+2BF4-;

молярная масса с противоионом (или без него): 561,17 г/моль (387,56 г/моль);

массовая доля (содержание) метилового зеленого катиона: 85 %, определена с помощью метода абсорбционной спектрометрии: допустимые пределы интерферирующих веществ, приведенные как массовые доли:

- вода: менее 1 %;

- неорганические соли: менее 0,1 %;

- детергенты: не присутствуют;

- окрашенные примеси, включая кристаллический фиолетовый: не обнаруживаются с помощью тонкослойной хроматографии;

- индифферентные соединения: 14 % растворимого крахмала.

А.2.1.1.3 Обращение и хранение

Стабилен при хранении в тщательно закупоренной коричневой бутылке при комнатной температуре (от 18 °С до 28 °С).

Длина волны максимальной абсорбции раствора красящего вещества: 633 нм.

Тонкослойная хроматография: присутствует только один основной компонент, соответствующий метиловому зеленому.

А.2.1.2 Красящее вещество этиловый зеленый

Внимание – R 36/37/38: Вызывает раздражение глаз, дыхательных путей и кожи: S 26: В случае контакта с глазами немедленно промыть; S 36: Соответствующая защитная одежда и перчатки.

А.2.1.2.1 Описание продукта (наименование):

- этиловый зеленый (синоним: метиловый зеленый);

- регистрационный номер CAS: 7114-03-6;

- наименование и номер индекса красителя: наименование в индексе красителя отсутствует, 42590.

А.2.1.2.2 Состав:

молекулярная формула, включающая противоион: С26Н33N32+2BF4-.

молярная масса с противоионом (или без него): 575,19 г/моль (401,58 г/моль);

массовая доля этилового зеленого катиона: 85 %, определена с помощью абсорбционной спектрометрии: допустимые пределы интерферирующих веществ, приведенные как массовые доли:

- вода: менее 1 %;

- неорганические соли: менее 0,1 %;

- детергенты: отсутствуют;

- окрашенные примеси, включая кристаллический фиолетовый: не обнаруживают с помощью тонкослойной хроматографии;

- индифферентные соединения: 14 % растворимого крахмала.

А.2.1.2.3 Обращение и хранение

Стабилен при хранении в тщательно закрытой бутылке из коричневого стекла при комнатной температуре от 18 °С до 28 °С.

Длина волны максимальной абсорбции раствора красящего вещества: 633 нм.

Тонкослойная хроматография: присутствует только один основной компонент, совпадающий с этиловым зеленым.

А.2.1.3 Красящее вещество пиронин Y.

Внимание – R20/21/22: Вреден при вдыхании, попадании на хожу и проглатывании.

А.2.1.3.1 Описание продукта (название):

- пиронин Y (синонимы: pyronine Y, пиронин G. pyronine G);

- регистрационный номер CAS: 92-32-0;

- наименование и номер индекса красителя: наименование в индексе красителя отсутствует, 45005.

А.2.1.3.2 Состав продукта:

молекулярная формула, включающая противоион: C17H19N2O+Cl-;

молярная масса с противоионом (или без него): 302,75 г/моль (267,30 г/моль):

массовая доля пиронина Y катиона: 80 %, определена с помощью абсорбционной спектрометрии: допустимые пределы интерферирующих веществ, приведенные как массовые доли:

- вода: менее 1 %;

- неорганические соли: менее 0,1 %;

- детергенты: отсутствуют;

- окрашенные примеси, включая кристаллический фиолетовый; не обнаруживают с помощью тонкослойной хроматографии;

- индифферентные соединения: 19 % растворимого крахмала.

А.2.1.3.3 Обращение и хранение

Стабилен при хранении в тщательно закрытой бутылке из коричневого стекла при комнатной температуре от 18 °С до 28 °С.

Длина волны максимальной абсорбции раствора красящего вещества: 550 нм.

Тонкослойная хроматография; присутствует только один основной компонент, совпадающий с пиронином Y.

А.2.2 Предназначенное применение метода окрашивания метиловым зеленым – пиронином Y

Эта процедура используется для демонстрации ДНК (нуклеинов) и РНК (рибосом) в клеточном материале. Это особенно подходит для демонстрации плазменных клеток.

А.2.3 Тип(ы) материала

Краситель метиловый зеленый – пиронин Y применяется для окрашивания свежезамороженных, парафинированных или пластиковых срезов тканей различных видов.

А.2.4 Обращение и обработка перед окрашиванием

А.2.4.1 Возможные фиксирующие средства включают в себя:

жидкость Карноя [этанол (объемная доля 99 %) + хлороформ + уксусная кислота (массовая доля 99 %), смешанные в объемах (60 + 30+10) см3 (мл)]; или

формальдегид (массовая доля 3,6 %), забуференный фосфатом (pH = 7,0): высушивание, очистка, пропитывание и покрытие парафином, приготовление срезов с помощью микротома.

А.2.5 Рабочий раствор

А.2.5.1 Приготовление рабочего раствора в соответствии с [15], [16]

- Готовят раствор этилового зеленого или метилового зеленого из количества. соответствующего массе 0,15 г чистого красящего вещества, рассчитанного как окрашенный катион (в приведенных выше примерах 0,176 г в каждом случае) в                            90 см3 (мл) горячей (температура 50 °С) дистиллированной воды в соответствии с [6], [10], [14].

- Растворяют количество вещества соответствующее, содержанию по массе 0,03 г пиронина Y, рассчитанного как окрашенный катион (в примере, приведенном выше,  0,038 г) в 10 см3 (мл) фталатного буфера (pH = 4,0) концентрацией 0,1 моль/дм3 (моль/л) [9], [13].

- Смешивают полученный раствор с раствором этилового зеленого или метилового зеленого.

- Рабочий раствор стабилен по крайней мере одну неделю при хранении в плотно закрытой бутылке из коричневого стекла при комнатной температуре от 18 °С до 28 °С.

А.2.5.2 Методика окрашивания [12], [16]

- Депарафинируют срезы.

- Срезы смачивают.

- Окрашивают срезы в течение 5 мин при комнатной температуре примерно 22 °С в рабочем растворе.

- Промывают срезы в двух сменах дистиллированной воды, от 2 до 3 с в каждой.

- Стряхивают излишки воды.

- Активируют в трех сменах 1-бутанола.

- Переносят непосредственно из 1-бутанола в гидрофобную синтетическую смолу.

А.2.6 Ожидаемый(е) результат(ы)

Ожидается получение следующих результатов с типами материалов, перечисленными в А.2.4.1:

- для ядерного хроматина: зеленый (фиксатор Карнов) или голубой (фиксатор формальдегид);

- для нуклеол и цитоплазмы, богатой рибосомами: красный (фиксатор Карнов) или лиловато-красный (фиксатор формальдегид);

- для матрицы хрящей и гранул тучных клеток: оранжевый;

- для мышц, коллагена и эритроцитов: не окрашены.

А.3 Реакция Фельгена-Шиффа. Пример 2

Информация, предоставленная производителем с красителем, используемым для получения хромогенного реагента (парарозанилин – реактив Шиффа), применяемого в процедуре окрашивания.

А.3.1 Краситель, использованный в реакции Фельгена-Шиффа

А.3.1.1 Красящее вещество парарозанилин

Внимание – Для R 40: Возможный риск необратимых эффектов; для R 22: Не вдыхать пыль; для         S 36/37: Соответствующая защитная одежда и перчатки.

А.3.1.1.1 Описание продукта (наименование):

- парарозанилин (синонимы: основной рубиновый, парафуксин, парамагента, магента 0):

- регистрационный номер CAS: 569-61-9:

- наименование и номер индекса красителя: основной красный 9,42500.

А.3.1.1.2 Состав:

молекулярная формула, включающая противоион: C17H19N2O+Cl-;

молярная масса с противоионом (или без него): 323,73 г/моль (288,28 г/моль);

массовая фракция парарозанилина катиона: 85 %, определена с помощью абсорбционной спектрометрии;

допустимые пределы интерферирующих веществ, приведенные как массовые доли:

- вода: менее 1 %;

- неорганические соли: менее 0,1 %;

- детергенты: не присутствуют;

- окрашенные примеси: метилированные гомологи парарозанилина могут присутствовать в следовых количествах. определяемые с помощью тонкослойной хроматографии, но акридин отсутствует;

- индифферентные соединения: 14 % растворимого крахмала.

А.3.1.1.3 Обращение и хранение.

Стабилен при хранении в тщательно закупоренной коричневой бутылке при комнатной температуре от 18 °С до 28 °С.

Длина волны максимальной абсорбции раствора красящего вещества: 542 нм.

Тонкослойная хроматография: присутствует один основной компонент, соответствующий парарозанилину; возможны метилированные гомологи парарозанилина в следовых количествах.

А.3.2 Предназначенное применение реакции Фельгена-Шиффа

Эта процедура используется для демонстрации ДНК в клеточном материале.

А.3.3 Тип(ы) материала

Реакцию Фельгена-Шиффа применяют для парафинированных или пластиковых срезов различных видов тканей или цитологического материала (мазок, отпечаток ткани, культура клеток, монослой).

А.3.4 Обращение и обработка перед окрашиванием

Возможные фиксирующие вещества включают в себя:

- гистологию: формальдегид (массовая доля 3,6 %), забуференный фосфатом                    (pH = 7,0);

- цитологию:

- жидкий фиксирующий материал: этанол (объемная доля 96 %);

- высушенный на воздухе материал;

- формальдегид (массовая доля 3,6 %), забуференный фосфатом;

- метанол + формальдегид (массовая доля 37 %) + уксусная кислота (массовая доля 100 %), смешанные в объемах (85 +10+5) см3 (мл). Материал, фиксированный в фиксаторе Буина, непригоден для этой реакции.

А.3.5 Процедура окрашивания

А.3.5.1 Процедура окрашивания парарозанилином – реактивом Шиффа [11]

- Растворяют 0,5 г парарозанилин хлорида в 15 см3 (мл) соляной кислоты концентрацией 1 моль/дм3 (моль/л).

- Добавляют 85 см3 (мл) водного раствора K2S2O5 (массовая доля 0,5 %).

- Ожидают 24 ч.

- Взбалтывают 100 см3 (мл) этого раствора с 0,3 г древесного угля в течение 2 мин и фильтруют.

- Хранят бесцветную жидкость при температуре не ниже 5 °С. Раствор стабилен в течение по крайней мере 12 месяцев в плотно закрытой посуде.

А.3.5.1.1 Раствор для промывания

- Растворяют 0,5 г K2S2O5 в 85 см3 (мл) дистиллированной воды.

- Добавляют 15 см3 (мл) соляной кислоты концентрацией 1 моль/дм3 (моль/л). Раствор готов к немедленному применению и может быть использован в течение 12 ч.

А.3.5.2 Методика окрашивания в соответствии с [19], [20]

- Депарафинируют парафинированные срезы в ксилене в течение 5 мин затем промывают в течение 2 мин сначала в этаноле с объемной долей 99 %, а затем в этаноле с объемной долей 50 %.

- Смачивают пластиковые срезы, депарафинируют парафинированные срезы и цитологический материал в дистиллированной воде в течение 2 мин.

- Гидролизируют материал в 5 моль/дм3 (моль/л) соляной кислоты при температуре 22 °C в течение от 30 до 60 мин (точное время гидролиза зависит от типа материала).

- Промывают дистиллированной водой в течение 2 мин.

- Окрашивают реагентом парарозанилин в течение 1 ч.

- Промывают в трех последовагегъных сменах промывного раствора, по 5 мин в каждой.

- Дважды промывают дистиллированной водой, по 5 мин каждый раз.

- Дегидратируют в этаноле с объемной долей 50 %, затем с 70 % и наконец в         99 %-ном этаноле, по 3 мин каждый раз.

- Дважды промывают в ксилене по 5 мин каждый раз.

- Извлекают в синтетическую гидрофобную смолу.

А.3.6 Ожидаемые результаты

Ожидается получение следующих результатов в реакции Фельгена-Шиффа в соответствии с [19], [20]:

- для ядер клеток (ДНК): красный цвет.

Библиография

[1] Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation), amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006. Official journal of the European Union L353 of 31.12.2008, pp. 1-1355 (Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей).

[2] Directive 2008/112/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Council Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC and Directives 2000/53/ EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council in order to adapt them to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Директива 2008/112/EC Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года внесение изменений в Директивы Совета 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC и Директивы 2000/53/ EC, 2002/96/EC и 2004/42/EC Европейского парламента и Совета в целях адаптации их Регламенту (ЕС) № 1272/2008 о классификации, маркировке и упаковке веществ и смеси).

[3] Regulation (EC) No 1336/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0060:0061:en:PDF (Регламент (ЕС) № 1336/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года внесение изменений в Регламент (ЕС) № 648/2004 с целью его адаптации к Регламенту (ЕС) № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей).

[4] Commission Regulation (EC) No 790/2009 of 10 August 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0060:0061:en :PDF, pp. 1-439 (Регламент Комиссии (ЕС) № 790/2009 от 10 августа 2009 г., вносящий поправки в целях его адаптация к техническому и научному прогрессу, Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского Парламент и Совет по классификации, маркировке и упаковке веществ и cмеси).

[5] United Nations Economic and Social Council’s Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (UNSCEGHS) Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals (GHS). Third. United Nations, revised edition, 2009 http:// live.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev03/English/00e_intro.pdf  Подкомитет экспертов Экономического и Социального Совета ООН по глобально гармонизированным Система классификации и маркировки химических веществ (UNSCEGHS) Гармонизированная на глобальном уровне система классификация и маркировка химических веществ (СГС). Третий. Организация Объединенных Наций, исправленное издание).

[6] Andersen A.P.. Jakobsen R. Lyon H.. Hoyer RE. Purification of methyl green using polyamide. Histochem. J. 1986.18(8) pp. 461–462 (Очистка метилового зеленого полиамидом).

[7] Chemical Abstracts Service (CAS) CAS Registry. www.cas.org/content/chemical-substances (Служба химических рефератов (CAS) Реестр CAS).

[8] CLSI Quality assurance for design control and implementation of immunohistochemistry assays; Approved Guideline. 2nd ed. CLSI document I/LA 28-A2, Wayne, PA 19087 USA, Clinical and Laboratory Standards Institute, 2011 (CLSI Обеспечение качества для контроля дизайна и проведения иммуногистохимических анализов; Утвержденное руководство).

[9] European Committee for Clinical Laboratory Standards (ECCLS). Subcommittee on Reference Materials for Tissue Stains (SRMTS) Dye standards, Part II.1: Pyronin Y (CI 45005).

Histochem. J. 9192, 2 4 (4) pp. 220–223 (Европейский комитет по клиническим лабораторным стандартам (ECCLS). Подкомитет по Эталонные материалы для окраски тканей (SRMTS) Стандарты красителей, Часть II.1: Пиронин Y).

[10] European Committee for Clinical Laboratory Standards (ECCLS). Subcommittee on

Reference Materials for Tissue Stains (SRMTS) Dye standards, Part II.2: Methyl green (CI 42585)  and ethyl green (CI 42590). H istochem. J. 9192, 2 4 (4) pp. 224–227 (Европейский комитет по клиническим лабораторным стандартам (ECCLS). Подкомитет по Эталонные материалы для окрашивания тканей (SRMTS). Стандарты красителей, Часть II.2: Метиловый зеленый (CI 42585) и этиловый зеленый (CI 42590)).

[11] European Committee for Clinical Laboratory Standards (ECCLS). Subcommittee on

Reference Materials for Tissue Stains (SRMTS) Dye standards, Part II.5: Pararosaniline (CI 42500). Histochem. J. 1992, 24 (4) pp. 233–235 (Европейский комитет по клиническим лабораторным стандартам (ECCLS). Подкомитет по Эталонные материалы для окрашивания тканей (SRMTS). Стандарты красителей, Часть II.5: Парарозанилин (CI). 42500)).

[12] Høyer P.E., Lyon H., Jakobsen P., Andersen A.P. Standardized methyl green-pyronin Y procedures using pure dyes. Histochem. J. 1986, 18 (2-3) pp. 90–94 (стандартизированные процедуры метилового зеленого пиронина Y использование чистых красителей).

[13] Jakobsen P., Lyon H., Treppendahl S. Spectrophotometric characteristics and assay of pure pyronin Y. Histochemistry. 1984, 81 pp. 99–101 (Спектрофотометрические характеристики и определение чистого пиронин Y).

[14] Jakobsen P., Andersen A.P., Lyon H. Preparation and characterization of methyl green

tetrafluoroborate. Histochemistry. 1984, 81 pp. 177–179 (Получение и характеристика метилового зеленого тетрафторборат. Гистохимия).

[15] Kiernan J.A. Histological and histochemical methods: Theory and practice. 4th ed., Scion Publishing Ltd. Banbury, Oxfordshire, UK. 2008 (Гистологические и гистохимические методы: Теория и практика).

[16] Lyon H., De Leenheer A.P., Horobin R.W., Lambert W.E., Schulte E.K., Van Liedekerke B. et al. Standardization of reagents and methods used in cytological and histological practice with emphasis on dyes, stains and chromogenic reagents. Histochem. J. 1994, 26 (7) pp. 533–544 (Стандартизация реактивов и методов, используемых в цитологической и гистологической практике, с упор на красители, красители и хромогенные реагенты).

[17] Lyon H., & Prentø P. Methyl green-pyronin Y staining of nucleic acids: studies on the effects of staining time, dye composition and diffusion rates. Biotech. Histochem. 2003, 78 (1) pp. 27–33 (Окрашивание нуклеиновых кислот метиловым зеленым-пиронином Y: исследования влияния времени окрашивания, состава красителя и скорости диффузии. Биотехнология. Гистохим).

[18] Petterson E., Lundeberg J., Ahmadin N. Generations of sequencing technologies. Genomics. 2009, 93 pp. 105–111 (Поколения технологий секвенирования. Геномика).

[19] Schulte E.K., & Wittekind D.H. Standardization of the Feulgen reaction: the influence of chromatin  condensation on the kinetics of acid hydrolysis. Anal. Cell. Pathol. 1990, 2 (3) pp. 149–157 (Стандартизация реакции Фельгена: влияние конденсации хроматина на кинетику кислотного гидролиза. Анальный. Клетка. Патол).

[20] Schulte E.K. Standardization of the Feulgen reaction for absorption DNA image cytometry: a review. Anal. Cell. Pathol. 1991, 3 (3) pp. 167–182 (Стандартизация реакции Фельгена для абсорбционной цитометрии изображения ДНК: обзор. Анальный. Клетка. Патол).

[21] Schulte E.K., Lyon H., Høyer P.E. Simultaneous quantification of DNA and RNA in tissue sections. A comparative analysis of the methyl green-pyronin technique with the gallocyanin chromalum and Feulgen procedures using image cytometry. Histochem. J. 1992, 24 (6) pp. 167–182 (Одновременный количественный анализ ДНК и РНК в срезах тканей. Сравнительный анализ метода метилового зеленого пиронина с галлоцианином хромаля, и процедуры Фельгена с использованием цитометрии изображений. Гистохим).

[22] Sengupta D., & Cookson B. A general approach for improving cycle sequencing that facilitates a robust one-step combined amplification and sequencing method. J. Mol. Diagn. 2010, 12 pp. 272–277 (Общий подход к улучшению циклического секвенирования, который обеспечивает надежный одноэтапный комбинированный метод амплификации и секвенирования).

[23] Society of Dyers and Colourists and the American Association of Textile Chemists and Colorists, Colour Index International. 4th edition online http://www.colour-index.org/ 2011 (Общество красильщиков и колористов и Американская ассоциация химиков и колористов по текстилю, Международный индекс цвета).

МКС 11.040.55; 11.100.10 (IDT)

Ключевые слова: медицинские изделия для диагностики in vitro, диагностические реагенты in vitro для окрашивания, красящие вещества, красители, хромогенные реактивы, лектины, флюорохромы, зонды нуклеиновых кислот, антитела

МКС 11.040.55; 11.100.10 (IDT)

Ключевые слова: медицинские изделия для диагностики in vitro, диагностические реагенты in vitro для окрашивания, красящие вещества, красители, хромогенные реактивы, лектины, флюорохромы, зонды нуклеиновых кислот, антитела

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО « NavyCo » |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО « NavyCo » |  | А. Ерсiнова |