Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	2

6	Требования к условиям измерений	2

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	3

7.3	Реактивы	3

8	Подготовка к выполнению измерений	4

8.1	Подготовка посуды	4

8.2	Подготовка к измерению	4

8.3	Предварительная подготовка проб	5

8.4	Отбор проб	6

9	Выполнение измерений	6

10	Обработка результатов измерений	7

11	Оформление результатов измерений	8

12	Требования к показателям точности измерений	8

Библиография	10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой концентрации взвешенных веществ в исходных, питательных, котловых, известково-коагулированных, теплофикационных, умягченных водах и конденсатах пара гравиметрическим методом с сульфосалициловой кислотой.

Диапазон измерений жесткости от 5,0 до 1000 мг/дм3.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

СТ РК 2249–2012 Воды производственные тепловых электростанций Метод отбора проб

СТ РК ГОСТ Р 51592–2003 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 450–77 Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 8677–76 Реактивы. Кальций оксид. Технические условия

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 14261–77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14919–83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Сущность метода состоит в определении общего содержания неравстворенных в воде частиц минерального и органического происхождения путем фильтрования пробы воды через бумажный или мембранный фильтр, последующего высушивания и взвешивания полученного осадка.

Для высушивания и взвешивания осадка допускается использование анализатора влажности, который заменяют традиционный сушильный шкаф, весы и эксикатор. Дискретность весов анализатора влажности должна составлять не более 0,5 мг при массе осадка до 10 мг и 1 мг при массе осадка более 10 мг.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

4.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

4.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющий опыт работы в химической лаборатории и изучивший руководство по эксплуатации фотоэлектроколориметра и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г и ценой наименьшего деления 0,1 мг по ГОСТ 24104;

- дозаторы пипеточные с дискретностью установки доз 0,01-1,0 см3;

- цилиндры мерные 2 класса точности вместимостью 50, 100, 250, 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770;

- анализатор влажности с дискретностью содержания влаги не менее 0,001 % и дискретностью взвешивания не менее 0,1 г.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- шкаф сушильный с регулируемой температурой в пределах от 50 °С до 110 °С с погрешностью не более ± 5 °С;

- муфельная печь любого типа с возможностью поддержки температуры в диапазоне до 900 °С с погрешностью не более ± 25 °С;

- прибор вакуумного фильтрования ПВФ с вакуумным насосом;

- баня водяная с электронагревом по ГОСТ 14919;

- насос вакуумный (водоструйный) по ГОСТ 25336;

- стаканчики для взвешивания, бюксы по ГОСТ 25336;

- воронки стеклянные по ГОСТ 25336;

- стаканы химические вместимостью 100, 250, 500 и 1000 см3 по ГОСТ 25336;

- чашки фарфоровые по ГОСТ 9147;

- колба Бунзена по ГОСТ 25336;

- палочки стеклянные;

- аппарат Зейтца или Олихова со стеклянной трубкой;

- эксикатор с вкладышем по ГОСТ 25336;

- пинцет;

- фильтры бумажные обеззоленные («синяя лента», «белая лента»);

- мембранные фильтры диаметром от 30 до 50 мм, величина пор от 0,6 до 1,0 мкм;

- емкости из полимерного материал и стекла для хранения растворов;

- миксер для смешивания растворов.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- кальций хлористый по ГОСТ 450;

- кальция оксид по ГОСТ 8677;

- кислота соляная, ос.ч по ГОСТ 14261;

- силикагель технический для заполнения эксикатора;

- вода дистиллированная для лабораторного анализа 2-й степени чистоты с удельной электрической проводимостью не более 1 мкСм/см (далее по тексту – дистиллированная вода);

- вода очищенная по [1].

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Подготовка к выполнению измерений

Подготовка посуды

Новую лабораторную посуду и емкости для отбора проб промывают соляной кислотой или хромовой смесью и многократно обессоленной водой.

Подготовка к измерению

8.2.1 Приготовление прокаленного хлористого кальция

Хлористый кальций помещают в металлический противень, нагревают до расплавления, выпаривают досуха, перемешивая. Далее переносят в чашку фарфоровую, помещают в муфельную печь и прокаливают в течение 2-3 ч при температуре 500 °С -                  600 °С. После испарения влаги хлористый кальций охлаждают, разбивают на куски и помещают в эксикатор.

8.2.2 Приготовление раствора соляной кислоты

В мерную колбу вместимостью 200 см3 помещают около 100 см3 очищенной воды, добавляют около 30 см3 концентрированной соляной кислоты, хорошо перемешивают и доводят до метки очищенной водой.

8.2.3 Подготовка силикагеля

Перед применением технический силикагель должен быть просушен в сушильном шкафу при 150 °С - 180 °С в течение 3-4 ч для удаления адсорбированной влаги.

Примечание – В процессе впитывания влаги и снижения активности сухой силикагель (цвет от синего до голубого) приобретает розовый окрас. Химическое вещество легко регенерируется путем термической обработки. Для восстановления свойств и начального окраса сорбент подвергают воздействию температуры от 120° до 130 °на протяжении нескольких часов.

8.2.4 В зависимости от количества и характера взвешенных веществ, фильтрование допускается проводить при помощи мембранных фильтров или фильтров бумажных обеззоленных.

8.2.5 Подготовка бумажных фильтров

Сложенный конусом двойной бумажный обеззоленный фильтр «белая лента» или бумажный обеззоленный фильтр «синяя лента» помещают в воронку и  промывают в ней пропуская через фильтр горячую очищенную воду объемом 200-250 см3  После чего влажный фильтр в сложенном виде переносят в маркированный бюкс или стеклянный стакан и высушивают при температуре (105 ± 5) °С в сушильном шкафу до постоянной массы. Далее бюкс с фильтром охлаждают его с открытой крышкой в эксикаторе над прокаленным хлористым кальцием или силикагелем и проводят взвешивание на аналитических весах с точностью до четвертого десятичного знака. Взвешивание проводят, закрыв бюкс крышкой. Процедуру сушки повторяют до достижения разницы между взвешиваниями не более 0,5 мг.

Температуру высушивания не следует повышать более 110 °С, т.к. при более высокой температуре материал фильтра становится коричневым и ломким.

При использовании анализатора влажности промытый фильтр помещают на чашечку анализатора с помощью пинцета, устанавливают температуру и запускают режим взвешивания сухого остатка.

8.2.6 Подготовка мембранных фильтров

Широкий стеклянный стакан или фарфоровую чашку диаметром 200 мм заполняют очищенной водой, не доливая 1 см до края и доводят до кипения. Нагрев уменьшают до спокойного состояния воды, горизонтально помещают мембранный фильтр и кипятят в течение 20 мин, избегая бурного кипения. После чего воду сливают, не вынимая фильтра, наливают свежую дистиллированную воду и вновь проводят процедуру кипячения в течении 20 мин. Затем воду сливают, оставив фильр в чашке, заливают небольшим колличеством холодной очищенной воды и вынимают фильтр на фильровальную бумагу. Далее фильтр помещают в бюкс с помощью пинцета и в течение часа сушат в сушильном шкафу при температуре (60 ± 5) °С. Фильтр охлаждают на воздухе и хранят в бюксе.

Перед процедурой проведения испытаний мембранный фильтр в бюксе сушат при температуре (105 ± 5) °С до постоянной массы. Далее бюкс с фильтром охлаждают в эксикаторе над прокаленным хлористым кальцием или оксидом кальция и проводят взвешивание на аналитических весах. Процедуру сушки повторяют до достижения разницы между взвешиваниями не более 0,5 мг.

Примечание – Процедуру сушки фильтра повторяют каждый раз перед проведением испытаний.

8.2.7 Подготовка фарфоровых тиглей

Фарфоровый тигель с крышкой промывают раствором соляной кислоты и многократно дистиллированной водой, после чего прокаливают в муфельной печи при температуре (850 ± 25) °С в течение 2 ч. Тигель охлаждают в эксикаторе над прокаленным хлористым кальцием или оксидом кальция и проводят взвешивание на аналитических весах. Процедуру прокаливания повторяют до достижения разницы между взвешиваниями не более 0,5 мг.

Предварительная подготовка проб

Параллельно проводят подготовку двух параллельных проб.

Для достижения равномерного распределения взвешенных веществ во всем объеме пробы весь отобранный для анализа объем воды тщательно взбалтывают и сразу же отмеривают цилиндром необходимый объем для анализа. Рекомендуемые для анализа объемы проб приведены в таблице 1. Масса осадка взвешенных веществ на фильтре должна быть не менее 5 мг и не более 200 мг, что можно определить по степени прозрачности пробы.

Таблица 1 – Рекомендуемые объемы пробы воды

| Степень прозрачности пробы воды | Рекомендуемый объем пробы, см3 |
| --- | --- |
| Незначительное присутствие частиц | от 500 до 1000 |
| Мутная | от 200 до 400 |
| Непрозрачная | от 50 до 100 |

Отбор проб

8.4.1 Подготовка к отбору проб

8.4.1.1 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

8.4.1.2. При отборе проб для определения взвешенных веществ после продувки устанавливают скорость входа воды в отверстие пробозаборного устройства, равную скорости среды в трубопроводе. Пробоотборная трасса должна быть наиболее короткой для уменьшения запаздывания пробы. Недопустимо во время отбора проб менять установившуюся скорость истечения, прикасаться к запорным органам (вентилям), допускать толчки и удары по пробоотборной трассе.

8.4.1.3 Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей  40 ºС.

8.4.2 Отбор проб воды

Отбор и хранение проб производится в соответствии с СТ РК 2249 и                                           СТ РК ГОСТ Р 51592.

Пробу следует отбирать в чистую полиэтиленовую или стеклянную посуду. Организовав ровное, без толчков течение воды из пробоотборного отверстия, сразу же отбирают некоторое количество этой протекающей воды в посуду.

8.4.3 Переноска проб и сроки хранения

8.4.3.1 Емкости с пробами упаковывают таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.

8.4.3.2 При транспортировании емкости размещают внутри тары (контейнера, ящика, футляра и т.п.), препятствующей загрязнению и повреждению емкостей с пробами. Тара должна быть сконструирована так, чтобы препятствовать самопроизвольному открытию пробок емкостей.

8.4.3.3 Максимально рекомендуемый срок хранения 24 ч. Определение следует проводить как можно скорее. Предпочтительно выполнение определений на месте отбора проб.

8.4.3.4 Пробу отбирают и хранят в стекляных или полиэтиленовых бутылях. Пробы, предназначенные для определения взвешенных веществ, не консервируют.

- Выполнение измерений

9.1 Выполнение измерений взвешенных веществ с использованием бумажного фильтра

Подготовленный по 8.2.1 бумажный фильтр, не вынимая из бюкса, увлажняют несколькими каплями очищенной воды, осторожно помещают в воронку, и фильтруют отмеренный для испытаний объем анализируемой воды. Учитывая, что в фильтрате могут содержаться волокна фильтра, первую порцию фильтрата возвращают в фильтруемую пробу. После окончания фильтрования осадок, оставшийся на стенках посуды с анализируемой пробой, фильтратом должен быть перенесен на фильтр. Для этого используют порции фильтрата или (до 50 см3) очищенной воды. По окончании фильтрования воде дают полностью стечь. Фильтр осторожно вынимают и помещают в тот же бюкс, который использовали до фильтрования. Фильтр высушивают в сушильном шкафу в течение 2 ч при температуре (105 ± 5) °С, охлаждают в эксикаторе и проводят процедуру взвешивания на аналитических весах. Процедуру высушивания повторяют до достижения разницы между взвешиваниями не более 0,5 мг при массе осадка менее 50 мг и не более 1 мг при массе осадка более 50 мг.

В случае, когда фильтрат получается не прозрачным и наблюдаются заметные для глаз частицы, необходимо повторить процедуру фильтрации через тот же фильтр. Повторная фильтрация не рекомендуется, если непрозрачность фильтрата обусловлена присутствием коллоидными примесями – неразличимых глазом веществ, которые не могут быть задержаны обычными бумажными фильтрами.

9.2 Выполнение измерений взвешенных веществ с использованием мембранного фильтра

На приборе вакуумного фильтрования:

Подготовленный 8.2.2 мембранный фильтр закрепляют в устройстве для фильтрования, смачивают очищенной водой и пропускают через него подготовленную анализируемую пробу. Оставшийся на стенках воронки осадок смывают на мембранный фильтр порцией очищенной воды. По окончании фильтрования фильтр дважды промывают охлажденной очищенной водой порциями не более 10 см3. Фильтр осторожно вынимают из устройства для фильтрования пинцетом и помещают в тот же бюкс, который использовали до фильтрования. Фильтр подсушивают на воздухе, а после в сушильном шкафу в течение 2 ч при температуре (105 ± 5) °С, охлаждают в эксикаторе и проводят процедуру взвешивания на аналитических весах. Процедуру прокаливания повторяют до достижения разницы между взвешиваниями не более 0,5 мг при массе осадка менее 50 мг и не более                 1 мг при массе осадка более 50 мг.

На приборе Зейтца или Олихова:

Подготовленный по 9.2.2 мембранный фильтр накладывают матовой стороной вверх на прокладку из фильтровальной бумаги, диаметр которой равен диаметру нижней поверхности аппарата для фильтрования. Фильтр с прокладкой помещают на нижнюю часть аппарата, смачивают очищенной водой и включают отсос. Плотно укрепляют фильтр, прикручивая шайбой верхнюю часть аппарата.

В зависимости от количества взвешенных веществ пробу объемом 100-500 см3 фильтруют, применяя вакуум. Частички, приставшие к аппарату Зейтца, смывают очищенной водой на мембранный фильтр. По окончании фильтрования фильтр с осадком, не снимая с прокладки, подсушивают на воздухе, затем сушат при 105 °С в сушильном шкафу до постоянного веса, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Для анализируемых вод, содержащих маслянистые и жирные вещества, фильтрование через мембранный фильтр не допускается.

- Обработка результатов измерений

Массовую концентрацию взвешенных веществ в воде Х, мг/дм3, рассчитывают по формуле:

X=m1- m2×1000V                                                     (1)

где m1 – масса бюкса с бумажным фильтром или с мембранным фильтром с осадком взвешенных веществ после высушивания, г;

m2 – масса бюкса с бумажным фильтром или с мембранным фильтром без осадка, г;

V – объем пробы воды, взятый для анализа, дм3.

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (4):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                                     (4)

где X – результат анализа, полученный в соответствии с прописью настоящего метода;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, мг/дм3                                               (5)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 2.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (6)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Характеристика погрешности (показатель точности результатов анализа) л может быть установлена на основе выражения:

л =0,84·мг/дм3                                                                                    (7)

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации взвешенных веществ производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 5,0 до 10,0 вкл. | 2,5 | 13,0 | 26,9 |
| Св. 10,0 до 100,0 вкл. | 1 | 7,4 | 15,4 |
| Св. 100,0 до 1000,0 вкл. | 0,1 | 3,2 | 7,0 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: взвешенные вещества, воды производственные, тепловые электростанции, очищенная вода, известково-коагулированная вода, питательная вода, конденсаты пара, умягченная вода, теплофикационные воды, котловые воды, методы измерений, гравиметрический метод, сульфосалициловая кислота

МКС 13.060

Ключевые слова: взвешенные вещества, воды производственные, тепловые электростанции, очищенная вода, известково-коагулированная вода, питательная вода, конденсаты пара, умягченная вода, теплофикационные воды, котловые воды, методы измерений, гравиметрический метод, сульфосалициловая кислота

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |